Phụ lục 9

Mẫu biên bản thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học cấp III

(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2012/TT - BYT  ngày    tháng    năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

| ………… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……….., ngày tháng năm 20…. |
| --- | --- |

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH PHÒNG XÉT NGHIỆM AN TOÀN SINH HỌC CẤP III

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ CÓ PHÒNG XÉT NGHIỆM

1.1. Tên cơ sở có phòng xét nghiệm:……………………………........………………………......................……………………

1.2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………............…………………….

1.3. Điện thoại:………………………………………. Email (nếu có):…………………………………………......................…

1.4. Fax: ………………………………………………………………………………………………………………………......

1.5. Tên phòng xét nghiệm: …………………………………………..........................................................……………………..

1.6. Địa chỉ phòng xét nghiệm: …………………………………………………………………………………………………...

II. THÀNH PHẦN THAM GIA

2.1. Thành phần đoàn thẩm định:

2.2. Đại diện cơ sở có phòng xét nghiệm:

III. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

- Căn cứ Nghị định số 92/2010/NĐ - CP ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm;

- Các văn bản khác có liên quan…..

IV. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

4.1. Thủ tục hành chính

| Nội dung | Có | Không có | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Số lượng hồ sơ |  |  | 01 bản chính, 01 bản sao |
| Đơn đề nghị cấp GCN PXN ATSH |  |  |  |
| 1. Bản vẽ hoàn công của phòng xét nghiệm: |  |  |  |
| - Khu vực phòng xét nghiệm |  |  |  |
| - Sơ đồ thể hiện lối đi của nhân viên và lối đi của mẫu bệnh phẩm |  |  |  |
| - Hệ thống cửa ra vào |  |  |  |
| - Hệ thống cửa sổ |  |  |  |
| - Hệ thống thông khí |  |  |  |
| - Hệ thống điện |  |  |  |
| - Hệ thống nước |  |  |  |
| - Hệ thống các thiết bị phòng cháy, chữa cháy |  |  |  |
| - Hệ thống xử lý nước thải |  |  |  |
| 2. Bảng kê khai danh mục trang thiết bị của PXN |  |  |  |
| 3. Bảng kê khai nhân sự PXN |  |  |  |
| 4. Văn bằng chứng chỉ của người phụ trách và nhân viên PXN |  |  |  |
| 5. Giấy tờ chứng minh việc thành lập và hoạt động của cơ sở xét nghiệm |  |  |  |
| 6. Giấy tờ khác |  |  | Ghi cụ thể các loại giấy tờ khác để tham khảo |

4.2. Nội dung thẩm định

| Nội dung thẩm định | Hồ sơ |  | Thẩm định tại phòng xét nghiệm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Có | Không có | Thực trạng |  | Phù hợp | Không phù hợp | Ghi chú |
| A. Điều kiện về cơ sở vật chất |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Phòng xét nghiệm: - Phải tách biệt với các phòng xét nghiệm khác của cơ sở xét nghiệm, nếu trong cùng một toà nhà thì phải được bố trí tại cuối hành lang nơi ít người qua lại - Có hai phòng: phòng đệm và phòng thực hiện xét nghiệm - Phòng thực hiện xét nghiệm có diện tích tối thiểu là 20m2 (Thiết kế và quy trình vận hành phòng xét nghiệm phải lưu giữ dưới dạng văn bản) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Hệ thống cửa đi, cửa sổ: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Toàn bộ cửa sổ và cửa đi sử dụng vật liệu chống cháy - Có biển báo nguy hiểm sinh học theo quy định trên cửa đi của PXN - Phải có hệ thống đóng mở tự động đối với cửa phòng đệm và phòng xét nghiệm. Hệ thống này phải bảo đảm nguyên tắc trong cùng một thời điểm chỉ có thể mở được cửa phòng đệm hoặc cửa phòng xét nghiệm. - Có ô kính trong suốt hoặc thiết bị quan sát bên trong PXN từ bên ngoài (Cửa sổ, cửa đi xem trên bản thiết kế, mô tả trong hồ sơ loại vật liệu để sản xuất) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Sàn, tường và trần |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sàn: + Không chênh cốt, không có gờ cửa bảo đảm phẳng, nhẵn, không trơn trượt, chịu được hóa chất, chống thấm và dễ cọ rửa vệ sinh; + Trong các phòng rửa tiệt trùng, chuẩn bị môi trường hoặc chuẩn bị mẫu phải có chỗ thu nước khi cọ rửa; + Giao tuyến của sàn với tường đảm bảo dễ vệ sinh, chống đọng. - Tường: Bằng phẳng, dễ lau chùi, không thấm nước và chống được các loại hóa chất thường dùng trong phòng xét nghiệm. - Trần: phẳng, nhẵn, chống thấm và lắp đặt được các thiết bị (chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, điều hòa không khí hoặc thiết bị khác). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Mặt bàn xét nghiệm: không thấm nước, chịu được các dung dịch chất khử trùng, axit, kiềm, dung môi hữu cơ và chịu nhiệt (Tài liệu mô tả chất liệu của bàn- ghi chép tại hồ sơ, tài liệu chứng minh liên quan đến chất liệu của mặt bàn xét nghiệm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Bồn nước rửa tay, thiết bị rửa mắt khẩn cấp, hộp sơ cứu |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Hệ thống điện - Nguồn cấp điện ổn định; - Hệ thống dây dẫn và thiết bị kiểm soát, cung cấp điện phải đảm bảo an toàn và phù hợp các thông số kỹ thuật (công suất, chất lượng…); - Hệ thống bảo vệ quá tải; - Tiếp đất toàn bộ hệ thống; - Ổ cắm điện cao hơn nền phòng xét nghiệm ít nhất 40cm, không gần vòi nước; (Tài liệu liên quan đến hệ thống điện (Hợp đồng cung cấp điện, máy phát điện, hồ sơ thiết kế điện) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Khu vực có tia cực tím, tia laze, chất phóng xạ, chất độc phải có các biển báo tương ứng (Mẫu biển báo, vị trí đặt biển báo) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Hệ thống nước sạch (Sơ đồ hệ thống cung cấp nước sạch, tài liệu chứng minh là có nước sạch để thực hiện các xét nghiệm, có van chống chảy ngược) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Thiết bị phòng, chống cháy nổ (Danh sách các thiết bị phòng chống cháy nổ, biên bản kiểm tra về phòng chống cháy nổ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trước khi thải vào nơi chứa nước thải chung. (Sơ đồ hệ thống nước thải, kết quả kiểm tra chất lượng nước trước khi thải vào nơi chứa nước thải chung) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Áp suất phòng xét nghiệm - Áp suất phòng xét nghiệm luôn thấp hơn so với bên ngoài khi phòng xét nghiệm hoạt động bình thường - Khi đóng cửa, áp suất phòng đệm thấp hơn bên ngoài ít nhất 12,5 Pa, áp suất phòng xét nghiệm thấp hơn phòng đệm ít nhất 12,5 Pa (Có tài liệu chứng minh) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Phòng xét nghiệm bảo đảm kín để tiệt trùng |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Trang bị hệ thống liên lạc hai chiều và hệ thống cảnh báo (Mô tả trong hồ sơ, kiểm tra hoạt động của thiết bị) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Hệ thống thông khí - Thiết kế theo nguyên tắc một chiều; không khí ra khỏi phòng xét nghiệm qua hệ thống lọc và đạt tiêu chuẩn khi thải ra môi trường; (Sơ đồ thiết kế hướng của khi tại PXN) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hệ thống kiểm soát hướng của luồng khí cung cấp vào phòng xét nghiệm; |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hệ thống cấp khí chỉ hoạt động được khi hệ thống thoát khí đã hoạt động và tự động dừng lại khi hệ thống thoát khí ngừng hoạt động (Kiểm tra khi vận hành tại PXN) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tần suất trao đổi không khí của phòng xét nghiệm theo đúng thiết kế, ít nhất là 6 lần/giờ (Kết quả đo tần suất trao đổi không khí của phòng ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Hệ thống báo động khi nhiệt độ, áp suất của phòng xét nghiệm không đạt chuẩn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Vòi tắm trong khu vực phòng xét nghiệm và lối thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Ánh sáng |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ánh sáng trong khu vực xét nghiệm có độ rọi tối thiểu là 400 lux |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ánh sáng trong khu vực rửa, tiệt trùng, chuẩn bị mẫu, môi trường, tắm, thay đồ có độ rọi tối thiểu là 250 lux |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ánh sáng trong khu vực hành chính và phụ trợ có độ rọi tối thiểu là 140 lux |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Điều kiện về trang thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Các thiết bị xét nghiệm phù hợp với kỹ thuật và loại vi sinh vật được xét nghiệm. (Danh sách các xét nghiệm được thực hiện, danh sách thiết bị theo từng xét nghiệm, kết quả xét nghiệm, quy trình xét nghiệm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Dụng cụ chứa chất thải đáp ứng tiêu chuẩn qui định đối với từng loại chất thải (Liệt kê các dụng cụ chứa chất thải, vị trí để dụng cụ chứa chất thải) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Tủ an toàn sinh học cấp II trở lên (Vị trí đặt, tên, chủng loại, nhà sản xuất, lý lịch, vận hành của tủ, kiểm chuẩn định tủ. Kết quả kiểm tra giám sát vi sinh trong tủ an toàn sinh học) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Nồi hấp tiệt trùng đặt trong phòng xét nghiệm (Vị trí đặt, tên, chủng loại, nhà sản xuất, lý lịch, nhật ký sử dụng, kết quả kiểm chuẩn nồi hấp) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Các trang bị bảo hộ cá nhân phù hợp với loại kỹ thuật xét nghiệm thực hiện trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III (Danh sách các thiết bị bảo hộ cá nhân theo Quyết định số 205/2002/QĐ-BLĐTBXH năm 2002 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các yêu cầu đối với PXN an toàn sinh học cấp III) Phải có quần áo bảo hộ, mũ trùm đầu, kính an toàn, mặt nạ, găng tay cao su, dép nhựa, ủng cao su, yếm hoặc tạp dề chống hoá chất chuyên dùng, Kính trắng chống bụi hoặc chống hoá chất chuyên dùng, xà phòng, trang bị bảo vệ đường hô hấp (mặt nạ, khẩu trang N95…) và trang bị khác khi cần thiết; trang bị bảo hộ sử dụng nhiều lần phải làm bằng chất liệu có thể tiệt trùng được Áo bảo hộ trong phòng xét nghiệm phải có tay dài, không dùng áo bảo hộ cài khuy hoặc buộc dây phía trước |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Điều kiện về nhân sự |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Số lượng nhân viên: ít nhất 02 nhân viên xét nghiệm và 01 nhân viên kỹ thuật vận hành phòng xét nghiệm 2. Trình độ nhân viên PXN: - Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với loại hình xét nghiệm và có giấy xác nhận đã qua tập huấn về an toàn sinh học từ cấp III trở lên do cơ sở trong nước được chỉ định hoặc nước ngoài cấp - Thành thạo trong các thao tác thực hành và các kỹ thuật xét nghiệm (Danh sách nhân viên phòng xét nghiệm, văn bằng, chứng chỉ về kỹ thuật xét nghiệm và an toàn sinh học, kinh nghiệm làm việc trong PXN) |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Quy định về thực hành |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Quản lý và điều hành - Cơ sở có phòng xét nghiệm phải có người phụ trách về an toàn sinh học. - Quy định chế độ báo cáo - Kế hoạch đào tạo, tập huấn cho nhân viên của cơ sở có phòng xét nghiệm. - Quy định về lưu trữ hồ sơ - Có các quy trình xử lý tình huống khẩn cấp liên quan đến áp suất, nhiệt độ và độ ẩm của phòng xét nghiệm - Diễn tập phòng ngừa và khắc phục sự cố ATSH (Có quyết định phân công người phụ trách ATSH của lãnh đạo đơn vị, quy định chế độ báo cáo của PXN đối với lãnh đạo đơn vị và cấp trên, quy định về lưu trữ hồ sơ, kết quả xét nghiệm, đào tạo tập huấn, kế hoạch, phòng ngừa khắc phục sự cố, biên bản và kịch bản diễn tập) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Thực hành - Quy định ra vào phòng xét nghiệm. - Có và tuân thủ các quy trình xét nghiệm. - Khử nhiễm và xử lý chất thải. - Có quy trình tiệt trùng áp dụng cho các loại thiết bị và vật dụng không thể tiệt trùng bằng nồi hấp. - Quy trình xử lý sự cố. - Đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố an toàn sinh học tại PXN. - Xây dựng kế hoạch phòng ngừa, xử lý sự cố ATSH (Có đầy đủ các quy định và được sự phê duyệt của lãnh đạo đơn vị, kế hoạch phải được lập và phê duyệt của lãnh đạo đơn vị, triển khai kế hoạch đã được phê duyệt) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Giám sát sức khỏe và y tế Hồ sơ sức khỏe của nhân viên phòng xét nghiệm theo qui định (kiểm tra sức khỏe trước khi bắt đầu làm việc tại phòng xét nghiệm và định kỳ hàng năm) (Thực hiện theo đúng thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp) - Giấy chứng nhận sức khỏe - Hồ sơ sức khỏe định kỳ - Khám sức khỏe định kỳ |  |  |  |  |  |  |  |

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Kết luận:

5.2. Kiến nghị (nếu có):

5.3. Ý kiến không đồng ý với kết luận và kiến nghị của đoàn thẩm định (nếu có):

| Đoàn thẩm định (các thành viên ký tên, ghi rõ họ tên) | Đại diện cơ sở có phòng xét nghiệm (ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

Tên cơ quan tiến hành thẩm định

Địa danh