Phụ lục 8

Mẫu biên bản thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học cấp II

(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2012/TT - BYT  ngày    tháng    năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

| ………… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …….., ngày tháng năm 20…. |
| --- | --- |

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH PHÒNG XÉT NGHIỆM AN TOÀN SINH HỌC CẤP II

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ CÓ PHÒNG XÉT NGHIỆM

1.1. Tên cơ sở có phòng xét nghiệm:……………………………........………………………......................……………………

1.2. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………...................…………………….

1.3. Điện thoại:………………………………………. Email (nếu có):…………………………………………...................….

1.4. Fax: ………………………………………………………………………………………………………………………......

1.5. Tên phòng xét nghiệm: …………………………………………..........................................................……………………..

1.6. Địa chỉ phòng xét nghiệm: …………………………………………………………………………………………………...

II. THÀNH PHẦN THAM GIA

2.1. Thành phần đoàn thẩm định:

2.2. Đại diện cơ sở có phòng xét nghiệm:

III. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

- Căn cứ Nghị định số 92/2010/NĐ - CP ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm;

- Các văn bản khác có liên quan…..

IV. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

4.1. Thủ tục hành chính

| Nội dung | Có | Không có | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Số lượng hồ sơ |  |  | 01 bản chính, 01 bản sao |
| Đơn đề nghị cấp GCN PXN ATSH |  |  |  |
| - Sơ đồ mặt bằng |  |  |  |
| - Diện tích PXN |  |  |  |
| - Hệ thống cửa ra vào |  |  |  |
| - Hệ thống cửa sổ |  |  |  |
| - Hệ thống điện |  |  |  |
| - Hệ thống nước |  |  |  |
| - Hệ thống phòng cháy, chữa cháy |  |  |  |
| - Hệ thống xử lý nước thải |  |  |  |
| - Bảng kê khai danh mục trang thiết bị của PXN |  |  |  |
| - Bảng kê khai nhân sự phòng xét nghiệm |  |  |  |
| - Văn bằng chứng chỉ của người phụ trách và nhân viên PXN |  |  |  |
| - Giấy tờ chứng minh việc thành lập và hoạt động của cơ sở xét nghiệm |  |  |  |
| - Giấy tờ khác |  |  | Ghi cụ thể các loại giấy tờ khác để tham khảo |

4.2. Nội dung thẩm định

| Nội dung thẩm định | Hồ sơ |  | Thẩm định tại phòng xét nghiệm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Có | Không có | Thực trạng | Phù hợp | Không phù hợp | Ghi chú |
| A. Điều kiện về cơ sở vật chất |  |  |  |  |  |  |
| 1. Phòng xét nghiệm - Riêng biệt với các PXN khác - Diện tích tối thiểu là 20m2 (Thiết kế phòng xét nghiệm lưu giữ dưới dạng văn bản) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Hệ thống cửa đi, cửa sổ |  |  |  |  |  |  |
| - Cửa đi: Có khuôn, chốt, khóa an toàn; cánh cửa bằng gỗ, vật liệu tổng hợp hoặc kim loại kết hợp với kính trong. - Có biển báo nguy hiểm sinh học theo quy định trên cửa đi của PXN - Cửa sổ: Có khuôn, chốt an toàn; cánh cửa bằng gỗ, vật liệu tổng hợp hoặc kim loại kết hợp với kính trong hoặc mờ để chiếu sáng tự nhiên. (Cửa sổ, cửa đi xem trên bản thiết kế, mô tả trong hồ sơ loại vật liệu để sản xuất) |  |  |  |  |  |  |
| 3. Sàn, tường và trần |  |  |  |  |  |  |
| - Sàn: + Không chênh cốt, không có gờ cửa bảo đảm phẳng, nhẵn, không trơn trượt, chịu được hóa chất, chống thấm và dễ cọ rửa vệ sinh; + Trong các phòng rửa tiệt trùng, chuẩn bị môi trường hoặc chuẩn bị mẫu phải có chỗ thu nước khi cọ rửa; + Giao tuyến của sàn với tường đảm bảo dễ vệ sinh, chống đọng. - Tường: Bằng phẳng, dễ lau chùi, không thấm nước và chống được các loại hóa chất thường dùng trong phòng xét nghiệm. - Trần: phẳng, nhẵn, chống thấm và lắp đặt được các thiết bị (chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, điều hòa không khí hoặc thiết bị khác). |  |  |  |  |  |  |
| 4. Mặt bàn xét nghiệm Không thấm nước, chịu được các dung dịch chất khử trùng, axit, kiềm, dung môi hữu cơ và chịu nhiệt. (Tài liệu mô tả chất liệu của bàn - ghi chép tại hồ sơ, tài liệu chứng minh liên quan đến chất liệu của mặt bàn xét nghiệm). |  |  |  |  |  |  |
| 5. Bồn nước rửa tay, thiết bị rửa mắt khẩn cấp, hộp sơ cứu |  |  |  |  |  |  |
| 6. Ánh sáng: - Khu vực xét nghiệm có độ rọi tối thiểu là 400 lux. - Khu vực rửa, tiệt trùng, chuẩn bị mẫu, môi trường, tắm, thay đồ là 250 lux. - Khu vực hành chính và phụ trợ là 140 lux; |  |  |  |  |  |  |
| 7. Hệ thống điện: - Nguồn cấp điện ổn định - Hệ thống dây dẫn và thiết bị kiểm soát, cung cấp điện đảm bảo an toàn và phù hợp các thông số kỹ thuật (công suất, chất lượng…) - Hệ thống bảo vệ quá tải - Tiếp đất toàn bộ hệ thống - Ổ cắm điện cao hơn nền PXN ít nhất 40cm, không gần vòi nước (Tài liệu liên quan đến hệ thống điện, hợp đồng cung cấp điện, hồ sơ thiết kế điện) |  |  |  |  |  |  |
| 8. Khu vực có tia cực tím, tia laze, chất phóng xạ, chất độc phải có các biển báo tương ứng (mẫu biển báo, vị trí đặt biển báo) |  |  |  |  |  |  |
| 9. Hệ thống nước sạch (Sơ đồ hệ thống cung cấp nước sạch, tài liệu chứng minh là có nước sạch để thực hiện các xét nghiệm, có van chống chảy ngược) |  |  |  |  |  |  |
| 10. Thiết bị phòng cháy, chữa cháy (Danh sách các thiết bị phòng cháy, chữa cháy, biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy) |  |  |  |  |  |  |
| 11. Hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trước khi thải vào nơi chứa nước thải chung (Sơ đồ hệ thống nước thải, kết quả kiểm tra chất lượng nước trước khi thải vào nơi chứa nước thải chung) |  |  |  |  |  |  |
| B. Điều kiện về trang thiết bị |  |  |  |  |  |  |
| 1. Các thiết bị xét nghiệm phù hợp với kỹ thuật và loại vi sinh vật được xét nghiệm (Danh sách các xét nghiệm được thực hiện. Danh sách thiết bị theo từng xét nghiệm, kết quả xét nghiệm, quy trình xét nghiệm) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Dụng cụ chứa chất thải đáp ứng tiêu chuẩn qui định đối với từng loại chất thải (Liệt kê các dụng cụ chứa chất thải, vị trí để dụng cụ chứa chất thải) |  |  |  |  |  |  |
| 3. Tủ an toàn sinh học cấp II (Vị trí đặt, tên, chủng loại, nhà sản xuất, lý lịch, vận hành của tủ, kiểm chuẩn định tủ. Kết quả kiểm tra giám sát vi sinh trong tủ an toàn sinh học) |  |  |  |  |  |  |
| 4. Nồi hấp tiệt trùng đặt trong khu vực phòng xét nghiệm (Vị trí đặt, tên, chủng loại, nhà sản xuất, lý lịch, nhật ký sử dụng, kết quả kiểm chuẩn nồi hấp) |  |  |  |  |  |  |
| 5. Các trang bị bảo hộ cá nhân phù hợp với loại kỹ thuật xét nghiệm thực hiện trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II (Danh sách các thiết bị bảo hộ cá nhân theo QĐ số 205/2002/QĐ-BLĐTBXH năm 2002 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) - Quần áo vải trắng - Mũ vải trắng hoặc mũ bao tóc - Găng tay cao su - Dép nhựa - Ủng cao su - Khẩu trang - Yếm hoặc tạp dề chống hoá chất chuyên dùng(1) - Kính trắng chống bụi hoặc chống hoá chất chuyên dùng(1) - Xà phòng (1):Nếu đã được trang bị đồng phục thì thôi |  |  |  |  |  |  |
| C. Điều kiện về nhân sự |  |  |  |  |  |  |
| 1. Số lượng nhân viên: ít nhất 02 nhân viên xét nghiệm 2. Trình độ nhân viên PXN: - Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với loại hình xét nghiệm và có giấy xác nhận đã qua tập huấn về an toàn sinh học từ cấp II trở lên do cơ sở trong nước được chỉ định hoặc nước ngoài cấp - Thành thạo trong các thao tác thực hành và các kỹ thuật xét nghiệm (Danh sách nhân viên phòng xét nghiệm, văn bằng chứng chỉ về kỹ thuật xét nghiệm và an toàn sinh học, kinh nghiệm làm việc trong PXN) |  |  |  |  |  |  |
| D. Quy định về thực hành |  |  |  |  |  |  |
| 1. Quản lý và điều hành - Cơ sở có phòng xét nghiệm có người phụ trách về an toàn sinh học - Quy định chế độ báo cáo - Kế hoạch đào tạo, tập huấn cho nhân viên của cơ sở có phòng xét nghiệm - Quy định về lưu trữ hồ sơ (Quyết định phân công người phụ trách ATSH của lãnh đạo đơn vị, quy định chế độ báo cáo của PXN đối với lãnh đạo đơn vị và cấp trên, quy định về lưu trữ hồ sơ, kết quả xét nghiệm, đào tạo, tập huấn, kế hoạch, phòng ngừa khắc phục sự cố) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Thực hành - Quy định ra vào phòng xét nghiệm - Có và tuân thủ các quy trình xét nghiệm - Khử nhiễm và xử lý chất thải - Quy trình xử lý sự cố - Đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm - Xây dựng kế hoạch phòng ngừa, xử lý sự cố ATSH (Có đầy đủ các quy định và được sự phê duyệt của lãnh đạo đơn vị, kế hoạch được lập và phê duyệt của lãnh đạo đơn vị; triển khai kế hoạch đã được phê duyệt) |  |  |  |  |  |  |
| 3. Giám sát sức khỏe và y tế Hồ sơ sức khỏe của nhân viên phòng xét nghiệm theo qui định (kiểm tra sức khỏe trước khi bắt đầu làm việc tại phòng xét nghiệm và định kỳ hàng năm) (Thực hiện theo đúng thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp: - Giấy chứng nhận sức khỏe - Hồ sơ sức khỏe - Khám sức khỏe định kỳ |  |  |  |  |  |  |

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Kết luận:

5.2. Kiến nghị (nếu có):

5.3. Ý kiến không đồng ý với kết luận và kiến nghị của đoàn thẩm định (nếu có):

| Đoàn thẩm định (các thành viên ký tên, ghi rõ họ tên) | Đại diện cơ sở có phòng xét nghiệm (ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

4.1. Thủ tục hành chính

Tên cơ quan tiến hành thẩm định

- Địa danh