## Hướng dẫn cách ghi TT
1. Chuẩn hóa tên | Gói thầu | Tên chuẩn hóa | Ví dụ:
|  |  | Tên TT04 | Tên chuẩn hóa
| Gói VTYT | <Tên vật tư>, loại <ghi chủng loại>, cỡ <ghi thông số>, <tên thương mại hoặc tương đương nếu có> | Băng vô trùng các loại, các cỡ | Băng vô trùng cỡ 5cmx 6cm; Bộ khớp háng toàn phần không xi măng cỡ 32, 34, 36, 38 Siemens hoặc tương đương
| Gói Hóa chất (không theo máy) | Liệt kê: <Tên hóa chất> (ghi nồng độ), <Tên hóa chất> (ghi nồng độ), <tên thương mại hoặc tương đương nếu có> | Acid Acetic (CH3COOH) 99 % | Acid Acetic (99%); Chất chuẩn mức độ 1 Trucal H hoặc tương đương
| Gói Hóa chất (theo máy) | "Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm" <tên gọi hóa chất> |  | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm Triglicerid
| Riêng | <Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm> (ghi thành phần, nồng độ) |  | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm (Ethanol 70%)
|  | Dung dịch rửa vết thương (ghi thành phần, nồng độ) |  | Dung dịch rửa vết thương (polyhexanide 0.1%, betain 0.1%)
|  | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ (ghi thành phần, nồng độ) |  | Dung dịch sát khuẩn (Chlorhexidine gluconate 2%, Cetearech-60 Miristyl glycol, Isopropyl Alcohol, Lauramine oxide)
|  | Dung dịch khử trùng trong phòng xét nghiệm, buồng mổ, buồng bệnh (ghi thành phần, nồng độ) |  | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng trong phòng xét nghiệm, buồng mổ, buồng bệnh (Benzethonium Chloride 0.40% w/v, Cetrimide 0.45% w/v, Polyaminopropyl biguanide 0.10 % w/v)
|  | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ (ghi thành phần, nồng độ) |  | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ (Protease, Lipase, Amylase, Mananase, Cellulase)
Trường hợp không thể chuẩn hóa tên: ghi tên chung, loại <ghi loại>, cỡ <ghi cỡ> (hoặc tương đương)
|  | Trường hợp mặt hàng theo Bộ, ghi chữ Bộ đầu tiên; Trường họp là Test ghi Test đầu tiên; Trường hợp là Que thử ghi Que thử đầu tiên |  | Test xét nghiệm ung thư cổ tử cung; Que thử đường huyết; Bộ khớp háng toàn phần không xi măng
2. Cách ghi đặc tính, tính năng kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng |  | Cách ghi (VTYT) |  | Cách ghi: (Hóa chất)
|  | 1. Chất liệu: <ghi chất liệu> 2. Thông số kỹ thuật: <ghi thông số> 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: <ghi công nghệ, tính năng> 3. Tiêu chuẩn chất lượng: <ghi tiêu chuẩn> |  | 1. Thành phần: <ghi chất liệu> 2. Nồng độ: 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: <ghi công nghệ, tính năng> 3. Tiêu chuẩn chất lượng: <ghi tiêu chuẩn>
| Vi dây dẫn can thiệp bào mảng xơ vữa lòng mạch, bằng thép không gỉ (hoặc tương đương) | Dây dẫn can thiệp bào Mảng Xơ Vữa lòng mạch 0.014inch, dài 330cm, có đầu tip dài 2.2, 2.8cm, tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE, FDA (hoặc tương đương) | Vi dây dẫn đường can thiệp bào mảng xơ vữa lòng mạch | 1. Chất liệu: thép không rỉ 2. Thông số kỹ thuật: lòng mạch 0.014inch, dài 330cm, đầu tip dài 2.2, 2.8cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: can thiệp bào mảng xơ vữa lòng mạch 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485, CE, FDA
3. Cách ghi đơn vị tính |  | Ghi đơn vị tính nhỏ nhất thể hiện trong quy cách kê khai trên cổng thông tin
Ví dụ: Chai 500ml - ĐVT là: ml; Can 4 lít - ĐVT là: lít; Hộp 500 test - ĐVT là test

## Tên VT chung TT04
TT | Mã số theo nhóm | Nhóm, loại vật tư y tế | Đơn vị tính
| N01.00.000 | Nhóm 1. Bông, dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương
| N01.01.000 | 1.1 Bông
1 | N01.01.010 | Bông (gòn), bông tẩm dung dịch các loại, các cỡ | Gram, kg, gói, cuộn
2 | N01.01.020 | Bông, tăm bông vô trùng các loại, các cỡ | Que,cái
| N01.02.000 | 1.2 Dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương
3 | N01.02.010 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại | Ml, lít
4 | N01.02.020 | Dung dịch rửa vết thương các loại | Ml, lít, chai
5 | N01.02.030 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ các loại | Ml, lít
6 | N01.02.040 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng trong phòng xét nghiệm, buồng mổ, buồng bệnh các loại | Ml, lít
7 | N01.02.050 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ các loại | Ml, lít
| N02.00.000 | Nhóm 2. Băng, gạc, vật liệu cầm máu, điều trị vết thương
| N02.01.000 | 2.1 Băng
8 | N02.01.010 | Băng bột bó, vải lót bó bột, tất lót bó bột các loại, các cỡ | Cuộn
9 | N02.01.020 | Băng chun, băng đàn hồi các loại, các cỡ | Cuộn, miếng
10 | N02.01.030 | Băng cố định khớp trong điều trị chấn thương chỉnh hình các loại, các cỡ | Cuộn
11 | N02.01.040 | Băng cuộn, băng cá nhân các loại, các cỡ | Cuộn, miếng
12 | N02.01.050 | Băng dùng trong phẫu thuật, băng bó vết thương, vết bỏng, vết loét các loại, các cỡ | Cuộn, miếng
13 | N02.01.060 | Băng rốn các loại, các cỡ | Cuộn, miếng
14 | N02.01.070 | Băng vô trùng các loại, các cỡ | Cuộn, miếng
| N02.02.000 | 2.2 Băng dính
15 | N02.02.010 | Băng dán mi các loại, các cỡ | Miếng
16 | N02.02.020 | Băng dính các loại, các cỡ | Cuộn, miếng
| N02.03.000 | 2.3 Gạc, băng gạc điều trị các vết thương
17 | N02.03.010 | Gạc alginate các loại, các cỡ | Miếng
18 | N02.03.020 | Gạc các loại, các cỡ | Cuộn, gói, miếng
19 | N02.03.030 | Gạc gắn với băng dính vô khuẩn dùng để băng các vết thương, vết mổ, vết khâu các loại, các cỡ | Miếng
20 | N02.03.040 | Gạc hydrocolloid các loại, các cỡ | Miếng
21 | N02.03.050 | Gạc hydrogel các loại, các cỡ | Miếng
22 | N02.03.060 | Gạc rốn các loại, các cỡ | Miếng
23 | N02.03.070 | Gạc than hoạt tính (thấm hút, không thấm hút) các loại, các cỡ | Miếng
24 | N02.03.080 | Gạc xốp, miếng xốp (foam) các loại, các cỡ | Miếng
25 | N02.03.090 | Gạc, gạc lưới có tẩm kháng sinh hoặc chất sát khuẩn các loại, các cỡ | Miếng
26 | N02.03.100 | Miếng dán sát khuẩn các loại, các cỡ | Miếng
| N02.04.000 | 2.4 Vật liệu cầm máu, điều trị các vết thương
27 | N02.04.010 | Dung dịch xịt dùng ngoài điều trị phòng ngừa loét do tỳ đè các loại | Chai, lọ
28 | N02.04.020 | Gạc cầm máu các loại, các cỡ | Miếng
29 | N02.04.030 | Keo (sinh học) dán da, dán mô dùng trong phẫu thuật các loại | Lọ, miếng, kit
30 | N02.04.040 | Miếng cầm máu mũi các loại, các cỡ | Miếng, thỏi
31 | N02.04.050 | Vật liệu cầm máu các loại (sáp, bone, surgicel, merocel, spongostan, gelitacel, floseal heamostatic, liotit) | Miếng, thỏi, kit
32 | N02.04.060 | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm (bao gồm: miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định) | Bộ
| N03.00.000 | Nhóm 3. Bơm, kim tiêm, dây truyền, găng tay và vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh
| N03.01.000 | 3.1 Bơm tiêm
33 | N03.01.010 | Bơm sử dụng để bơm thức ăn cho người bệnh các loại, các cỡ | Cái
34 | N03.01.020 | Bơm tiêm (syringe) dùng một lần các loại, các cỡ | Cái
35 | N03.01.030 | Bơm tiêm truyền áp lực các loại, các cỡ | Cái
36 | N03.01.040 | Bơm tiêm dùng cho máy tiêm điện tự động các loại, các cỡ | Cái
37 | N03.01.050 | Bơm tiêm dùng nhiều lần các loại, các cỡ | Cái
38 | N03.01.060 | Bơm tiêm insulin các loại, các cỡ | Cái
39 | N03.01.070 | Bơm tiêm liền kim dùng một lần các loại, các cỡ | Cái
40 | N03.01.080 | Bơm tiêm máy bơm các loại, các cỡ | Cái
| N03.02.000 | 3.2 Kim tiêm
41 | N03.02.010 | Bút chích máu các loại, các cỡ | Cái
42 | N03.02.020 | Kim cánh bướm các loại, các cỡ | Cái
43 | N03.02.030 | Kim chích máu các loại, các cỡ | Cái
44 | N03.02.040 | Kim dùng cho buồng tiêm truyền cấy dưới da các loại, các cỡ | Cái
45 | N03.02.050 | Kim lẩy da các loại, các cỡ | Cái
46 | N03.02.060 | Kim lấy máu, lấy thuốc các loại, các cỡ | Cái
47 | N03.02.070 | Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ | Cái
48 | N03.02.080 | Kim tiêm dùng một lần các loại, các cỡ | Cái
49 | N03.02.090 | Nút chặn đuôi kim luồn (có hoặc không có heparin) các loại, các cỡ | Cái, chiếc
| N03.03.000 | 3.3 Kim chọc dò, sinh thiết và các loại kim khác
50 | N03.03.010 | Kim chọc, kim chọc dò các loại, các cỡ | Cái
51 | N03.03.020 | Kim chọc hút tế bào qua nội soi các loại, các cỡ | Cái
52 | N03.03.030 | Kim chọc hút tủy xương các loại, các cỡ | Cái
53 | N03.03.040 | Kim dẫn lưu các loại, các cỡ | Cái
54 | N03.03.050 | Kim đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (CPV) các loại, các cỡ | Cái
55 | N03.03.060 | Kim dùng trong thiết bị dẫn sóng các loại, các cỡ | Cái
56 | N03.03.070 | Kim gây tê, gây mê các loại, các cỡ | Cái
57 | N03.03.080 | Kim lọc thận nhân tạo các loại, các cỡ | Cái
58 | N03.03.090 | Kim sinh thiết dùng một lần các loại, các cỡ | Cái
59 | N03.03.100 | Kim sinh thiết dùng nhiều lần các loại, các cỡ | Cái
60 | N03.03.110 | Kim sinh thiết tủy xương dùng nhiều lần các loại, các cỡ | Cái
61 | N03.03.120 | Kim định vị các loại, các cỡ | Cái
62 | N03.03.130 | Kim đốt sóng cao tần, đầu đốt sóng cao tần, ống thông đốt sóng cao tần các loại, các cỡ | Cái
63 | N03.03.140 | Kim laser nội mạch, đầu đốt, dây đốt, ống thông laser nội mạch các loại, các cỡ | Cái
64 | N03.03.150 | Kim chọc và sinh thiết tạng các loại, các cỡ | Cái
65 | N03.03.160 | Kim chọc và sinh thiết xương các loại, các cỡ | Cái
| N03.04.000 | 3.4 Kim châm cứu
66 | N03.04.010 | Kim châm cứu các loại, các cỡ | Bộ, cái
| N03.05.000 | 3.5 Dây truyền, dây dẫn
67 | N03.05.010 | Dây dẫn, dây truyền dịch các loại, các cỡ (bao gồm cả chạc nối, bộ phân phối, cổng chia, ống nối đi kèm) | Bộ
68 | N03.05.020 | Dây dẫn, dây truyền khí các loại, các cỡ (bao gồm cả chạc nối, ống nối đi kèm) | Bộ
69 | N03.05.030 | Dây dẫn, dây truyền máu, truyền chế phẩm máu các loại, các cỡ | Bộ
70 | N03.05.040 | Dây nối đi kèm dây truyền các loại, các cỡ | Cái
71 | N03.05.050 | Dây truyền dịch dùng cho máy truyền tự động các loại, các cỡ | Bộ
72 | N03.05.060 | Khóa đi kèm dây dẫn, đi kèm hoặc không đi kèm dây truyền được dùng trong truyền dịch, truyền máu, truyền khí các loại, các cỡ | Cái
| N03.06.000 | 3.6 Găng tay
73 | N03.06.010 | Găng cao su các loại, các cỡ | Đôi
74 | N03.06.020 | Găng tay chăm sóc, điều trị người bệnh các loại, các cỡ | Đôi
75 | N03.06.030 | Găng tay sử dụng trong thăm khám các loại, các cỡ | Đôi
76 | N03.06.040 | Găng tay vô trùng dùng trong thăm dò chức năng, xét nghiệm các loại, các cỡ | Đôi
77 | N03.06.050 | Găng tay vô trùng dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ | Đôi
| N03.07.000 | 3.7 Túi, lọ và vật tư bao gói khác
78 | N03.07.010 | Ống, dây cho ăn các loại, các cỡ | Cái, bộ
79 | N03.07.020 | Túi đo khối lượng máu sau sinh đẻ các loại, các cỡ | Cái
80 | N03.07.030 | Túi, bao gói tiệt trùng các loại, các cỡ | Cái
81 | N03.07.040 | Túi, lọ đựng thức ăn, đựng dung dịch nuôi dưỡng các loại, các cỡ | Cái
82 | N03.07.050 | Túi, lọ đựng thức ăn, dung dịch nuôi dưỡng tĩnh mạch theo máy các loại, các cỡ | Cái
83 | N03.07.060 | Túi, lọ, cát-sét (cassette) đựng hoặc đo lượng chất thải tiết, dịch xả các loại, các cỡ | Cái
84 | N03.07.070 | Túi, lọ, hộp đựng bệnh phẩm các loại, các cỡ | Cái
85 | N03.07.080 | Túi hậu môn nhân tạo | Cái
| N04.00.000 | Nhóm 4. Ống thông, ống dẫn lưu, ống nối, dây nối, chạc nối, catheter
| N04.01.000 | 4.1 Ống thông
86 | N04.01.010 | Ca-nuyn (cannula) các loại, các cỡ | Cái
87 | N04.01.020 | Ống ca-nuyn (cannula) mở khí quản các loại, các cỡ | Cái
88 | N04.01.030 | Ống nội khí quản sử dụng một lần các loại, các cỡ (bao gồm ống nội khí quản canlene) | Bộ
89 | N04.01.040 | Ống nội khí quản sử dụng nhiều lần các loại, các cỡ | Bộ
90 | N04.01.050 | Ống nong, bộ nong các loại, các cỡ | Cái, bộ
91 | N04.01.070 | Ống thông khí hòm nhĩ các loại, các cỡ | Cái
92 | N04.01.080 | Ống (sonde) thở ô-xy 02 gọng các loại, các cỡ | Cái
93 | N04.01.090 | Thông (sonde) các loại, các cỡ | Cái
| N04.02.000 | 4.2 Ống dẫn lưu, ống hút
94 | N04.02.010 | Bộ rửa dạ dày sử dụng một lần các loại, các cỡ | Bộ
95 | N04.02.020 | Ống (sonde) rửa dạ dày các loại, các cỡ | Cái
96 | N04.02.030 | Ống dẫn lưu (drain) các loại, các cỡ | Cái
97 | N04.02.040 | Ống dẫn lưu Kehr các loại, các cỡ | Cái
98 | N04.02.050 | Ống hút thai các loại, các cỡ | Cái
99 | N04.02.060 | Ống, dây hút đờm, dịch, khí, mỡ các loại, các cỡ | Cái, bộ
100 | N04.02.070 | Ống, dây rửa hút dùng cho thiết bị thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ | Bộ
| N04.03.000 | 4.3 Ống nối, dây nối, chạc nối
101 | N04.03.010 | Bộ dây dẫn dịch vào khớp các loại, các cỡ | Bộ
102 | N04.03.020 | Bộ dây lọc máu các loại, các cỡ | Bộ
103 | N04.03.030 | Bộ dây thở ô-xy dùng một lần các loại, các cỡ | Bộ
104 | N04.03.040 | Bộ phận chuyển tiếp (transfer set) các loại, các cỡ | Cái
105 | N04.03.050 | Chạc 2 dây có đầu nối an toàn sinh học các loại, các cỡ | Cái, bộ
106 | N04.03.060 | Đầu nối, ống nối titanium các loại, các cỡ | Cái
107 | N04.03.070 | Dây chạy máy tim phổi nhân tạo các loại, các cỡ | Bộ
108 | N04.03.080 | Ống Gone (thủy tinh) đặt lệ quản | Bộ
109 | N04.03.090 | Ống nối, dây nối, chạc nối (adapter) dùng trong thiết bị các loại, các cỡ | Cái
110 | N04.03.100 | Ống nối, dây nối, chạc nối (adapter), bộ phân phối (manifold) và cổng chia (stopcock) dùng trong thủ thuật, phẫu thuật, chăm sóc người bệnh các loại, các cỡ | Cái, bộ
111 | N04.03.110 | Bộ dây thẩm phân phúc mạc (cassette) các loại, các cỡ | Bộ
112 | N04.03.120 | Bộ dây máy thở cao tần các loại, các cỡ (bao gồm: bộ dây thở, van chụp, màng rung) | Bộ
| N04.04.000 | 4.4 Catheter
113 | N04.04.010 | Ống thông (catheter) các loại, các cỡ | Cái
114 | N04.04.020 | Ống thông dẫn đường (guiding catheter) các loại, các cỡ | Cái
115 | N04.04.030 | Vi ống thông (micro-catheter) các loại, các cỡ | Cái
116 | N04.04.040 | Nắp đóng bộ chuyển tiếp của catheter chuyên dụng trong lọc màng bụng (minicap) các loại, các cỡ | Cái
| N05.00.000 | Nhóm 5. Kim khâu, chỉ khâu, dao phẫu thuật
| N05.01.000 | 5.1 Kim khâu
117 | N05.01.010 | Kim khâu các loại, các cỡ | Cái
| N05.02.000 | 5.2 Chỉ khâu
118 | N05.02.010 | Chỉ cố định thủy tinh thể nhân tạo các loại, các cỡ | Sợi, cuộn, tép
119 | N05.02.020 | Chỉ khâu đặc biệt các loại, các cỡ | Sợi, cuộn, tép
120 | N05.02.030 | Chỉ khâu không tiêu các loại, các cỡ | Sợi, cuộn, tép
121 | N05.02.040 | Chỉ khâu liền kim các loại, các cỡ | Sợi, tép
122 | N05.02.050 | Chỉ khâu tiêu chậm các loại, các cỡ | Sợi, cuộn, tép
123 | N05.02.060 | Chỉ khâu tiêu nhanh các loại, các cỡ | Sợi, cuộn, tép
124 | N05.02.070 | Chỉ thép, dây thép dùng trong phẫu thuật | Sợi, cuộn, tép
125 | N05.02.080 | Vật liệu thay thế chỉ khâu các loại, các cỡ | Miếng
126 | N05.02.090 | Chỉ khâu tiêu trung bình các loại, các cỡ | Sợi, cuộn, tép
| N05.03.000 | 5.3 Dao phẫu thuật
127 | N05.03.010 | Bản cực trung tính cho dao mổ điện sử dụng một lần các loại, các cỡ | Cái
128 | N05.03.020 | Các loại dao, lưỡi dao sử dụng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Cái
129 | N05.03.030 | Dao mổ liền cán sử dụng một lần các loại, các cỡ | Cái
130 | N05.03.040 | Đầu đốt (đơn cực, lưỡng cực, kết hợp đơn cực lưỡng cực), lưỡi dao mổ điện, dao mổ laser, dao mổ siêu âm, dao mổ plasma, dao radio, dao cắt gan siêu âm, dao cắt hàn mạch, hàn mô các loại, các cỡ (bao gồm cả tay dao và dây dao) | Cái
131 | N05.03.050 | Dây cưa sử dụng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ | Sợi, dây
132 | N05.03.060 | Lưỡi bào, lưỡi cắt, dao cắt sụn, lưỡi đốt dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ (bao gồm cả tay dao) | Cái, bộ
133 | N05.03.070 | Lưỡi dao cắt mô, lưỡi nghiền mô các loại, các cỡ | Cái
134 | N05.03.080 | Lưỡi dao mổ sử dụng một lần các loại, các cỡ | Cái
135 | N05.03.090 | Lưỡi cắt, đốt bằng sóng radio các loại, các cỡ | Cái
| N06.00.000 | Nhóm 6. Vật liệu thay thế, vật liệu cấy ghép nhân tạo
| N06.01.000 | 6.1 Van nhân tạo, mạch máu nhân tạo
136 | N06.01.010 | Mạch máu nhân tạo các loại, các cỡ | Cái, đoạn
137 | N06.01.020 | Van dẫn lưu nhân tạo các loại, các cỡ | Bộ
138 | N06.01.030 | Van tim nhân tạo, van động mạch nhân tạo các loại, các cỡ | Cái
139 | N06.01.040 | Vòng van tim nhân tạo | Cái
140 | N06.01.050 | Van tim nhân tạo kèm giá đỡ sinh học các loại, các cỡ | Cái
141 | N06.01.060 | Ống van động mạch chủ cơ học hoặc sinh học các loại, các cỡ | Cái
142 | N06.01.070 | Ống van động mạch phổi sinh học các loại, các cỡ | Cái
| N06.02.000 | 6.2 Giá đỡ (stent)
143 | N06.02.010 | Stent động mạch vành loại thường (không phủ thuốc) các loại, các cỡ | Cái
144 | N06.02.020 | Stent động mạch vành phủ thuốc các loại, các cỡ | Cái
145 | N06.02.030 | Stent động mạch thận các loại, các cỡ | Cái
146 | N06.02.040 | Stent động mạch chi các loại, các cỡ | Cái
147 | N06.02.050 | Stent động mạch cảnh các loại, các cỡ | Cái
148 | N06.02.060 | Stent graft động mạch chủ ngực các loại, các cỡ | Cái
149 | N06.02.070 | Stent graft động mạch chủ bụng các loại, các cỡ | Cái
150 | N06.02.080 | Stent nội mạch làm thay đổi hướng dòng chảy các loại, các cỡ | Cái
151 | N06.02.090 | Khung giá đỡ (stent có màng bọc, cover stent) các loại, các cỡ | Cái
152 | N06.02.100 | Giá đỡ (stent) các loại, các cỡ khác | Cái
| N06.03.000 | 6.3 Thủy tinh thể nhân tạo
153 | N06.03.010 | Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các cỡ (cứng, mềm, treo) | Cái
| N06.04.000 | 6.4 Xương, sụn, khớp, gân nhân tạo
154 | N06.04.010 | Bộ chỏm xương nhân tạo các loại, các cỡ (chỏm xương và các bộ phận kèm theo chỏm xương) | Bộ
155 | N06.04.020 | Đốt sống nhân tạo, miếng ghép cột sống, đĩa đệm trong phẫu thuật cột sống các loại, các cỡ | Cái, miếng, hộp
156 | N06.04.030 | Gân nhân tạo các loại, các cỡ | Đoạn
157 | N06.04.040 | Gốm sinh học dùng thay thế xương các loại, các cỡ | Cái
158 | N06.04.050 | Khớp, ổ khớp (toàn phần hoặc bán phần) nhân tạo các loại, các cỡ (bao gồm cả chuôi khớp) | Bộ
| N06.04.051 | Khớp háng toàn phần các loại, các cỡ | Bộ
| N06.04.052 | Khớp háng bán phần các loại, các cỡ | Bộ
| N06.04.053 | Khớp gối các loại, các cỡ | Bộ
| N06.04.054 | Khớp vai các loại, các cỡ | Bộ
159 | N06.04.060 | Sụn nhân tạo các loại, các cỡ | Đoạn, miếng
160 | N06.04.070 | Xương bảo quản, sản phẩm sinh học thay thế xương các loại, các cỡ | Cái
161 | N06.04.080 | Xương con (dùng trong phẫu thuật tái tạo hệ thống truyền âm) các loại, các cỡ | Cái
162 | N06.04.090 | Xương nhân tạo các loại, các cỡ | Đoạn, miếng
| N06.05.000 | 6.5 Miếng vá, mảnh ghép
163 | N06.05.010 | Màng vá sinh học các loại, các cỡ | Miếng
164 | N06.05.020 | Mảnh ghép thoát vị bẹn, thành bụng các loại, các cỡ | Cái
165 | N06.05.030 | Miếng vá khuyết sọ các loại, các cỡ | Miếng
166 | N06.05.040 | Miếng vá tim, vá mạch máu các loại, các cỡ | Miếng
| N06.06.000 | 6.6 Vật liệu thay thế, vật liệu cấy ghép nhân tạo khác
167 | N06.06.010 | Da dùng trong cấy ghép các loại, các cỡ | Tấm, miếng
168 | N06.06.020 | Màng sinh học khác dùng trong điều trị các loại, các cỡ | Tấm, miếng
169 | N06.06.030 | Keo sinh học sử dụng trong điều trị các loại | Lọ, tuýp
170 | N06.06.040 | Màng ối các loại, các cỡ | Tấm, miếng
171 | N06.06.050 | Màng tái tạo mô nhân tạo các loại, các cỡ | Cái, miếng
172 | N06.06.060 | Tế bào sừng, tế bào sợi nuôi cấy dùng trong điều trị bỏng hay các tổn thương khác các loại, các cỡ | Tấm, miếng
173 | N06.06.070 | Màng não nhân tạo, miếng vá nhân tạo các loại, các cỡ | Cái, miếng
174 | N06.06.080 | Màng nuôi, màng nuôi cấy, sản phẩm nuôi cấy các loại, các cỡ | Cái, miếng
| N07.00.000 | Nhóm 7. Vật tư y tế sử dụng trong một số chuyên khoa
| N07.01.000 | 7.1 Tim mạch và X- quang can thiệp
175 | N07.01.010 | Bộ dụng cụ siêu âm trong lòng mạch các loại, các cỡ (bao gồm: đầu dò siêu âm và hệ thống máng trượt) | Bộ
176 | N07.01.020 | Bộ dây truyền dung dịch liệt tim các loại, các cỡ | Bộ
177 | N07.01.030 | Bộ điều trị nội mạch các loại, các cỡ (bao gồm: kim chọc, dây dẫn, catheter để luồn cáp quang, dây đốt) | Bộ
178 | N07.01.040 | Bộ dụng cụ bít thông liên nhĩ, thông liên thất, bít ống động mạch, bít tiểu nhĩ trái, bít các đường rò bất thường trong tim mạch | Bộ
179 | N07.01.050 | Bộ dụng cụ đặt stent graft các loại, các cỡ | Bộ
180 | N07.01.060 | Bộ dụng cụ điều trị rối loạn nhịp tim bằng RF các loại, các cỡ | Bộ
181 | N07.01.070 | Bộ dụng cụ điều trị rung nhĩ qua đường ống thông các loại, các cỡ | Bộ
182 | N07.01.080 | Bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và dụng cụ để đưa vào lòng mạch (FFR) các loại, các cỡ | Bộ
183 | N07.01.090 | Bộ dụng cụ dùng trong khoan phá động mạch vành các loại, các cỡ (bao gồm: dây dẫn cho đầu mũi khoan (rotawire), dung dịch bôi trơn (lubricant rotaglide), đầu mũi khoan (rotalink burr), thiết bị đẩy và hệ thống khí nén (rotalink rotablator advancer)) | Bộ
184 | N07.01.100 | Bộ dụng cụ lấy huyết khối trong lòng mạch máu các loại, các cỡ (bao gồm: ống hút, vi ống thông, khoan huyết khối, giá đỡ kéo huyết khối...) | Bộ
185 | N07.01.110 | Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu các loại, các cỡ (bao gồm: kim chọc, dây dẫn, ống có van tạo đường vào lòng mạch - introducer sheath) | Bộ
186 | N07.01.120 | Bộ dụng cụ nong van tim các loại, các cỡ (bao gồm: bóng nong và các phụ kiện đi kèm) | Bộ
187 | N07.01.130 | Bộ dụng cụ nút mạch các loại, các cỡ | Bộ
188 | N07.01.140 | Bộ dụng cụ thả coil các loại, các cỡ | Cái
189 | N07.01.150 | Bộ dụng cụ thăm dò điện sinh lý tim (máy, điện cực, ...) các loại, các cỡ | Bộ
190 | N07.01.160 | Bộ dụng cụ thay van tim qua đường ống thông, sửa van tim qua đường ống thông các loại, các cỡ | Bộ
191 | N07.01.170 | Bộ dụng cụ thông tim thăm dò huyết động và chụp động mạch (ống thông để chụp động mạch vành, các động mạch khác, buồng tim) các loại, các cỡ | Bộ
192 | N07.01.180 | Bộ dụng cụ thông tim thăm dò huyết động và chụp buồng tim các loại, các cỡ | Bộ
193 | N07.01.190 | Bộ thả dù các loại, các cỡ | Bộ
194 | N07.01.200 | Bộ thắt tĩnh mạch thực quản dùng một lần các loại, các cỡ | Bộ
195 | N07.01.210 | Bộ tim phổi nhân tạo các loại, các cỡ | Bộ
| N07.01.211 | Bộ tim phổi nhân tạo trong phẫu thuật tim | Bộ
(bao gồm:
- Phổi nhân tạo (bao gồm: bình chứa máu (reservoir), bộ phận trộn khí, bộ phận trao đổi nhiệt);
- Hệ thống dây dẫn (circuit) kèm theo bộ phận bẫy khí;
- Bộ phận lọc, quả lọc máu (fillter);
- Cannuyn kết nối vào mạch máu (động mạch, tĩnh mạch);
- Bộ phận kết nối (connector), các chạc ba nối vào dây)
| N07.01.212 | Bộ tim phổi nhân tạo ECMO trong hồi sức cấp cứu | Bộ
(bao gồm:
- Phổi nhân tạo (bộ phận trộn khí, bộ phận trao đổi nhiệt);
- Dây dẫn (Circuit);
- Bộ phận kết nối canuyn vào mạch máu (động mạch, tĩnh mạch);
- Bình chứa máu kín (reservoir);
- Hệ thống bơm ly tâm;
- Bộ phận lọc máu, quả lọc máu (filter);
- Hệ thống cảm biến dòng)
196 | N07.01.220 | Bơm áp lực các loại, các cỡ | Cái, bộ
197 | N07.01.230 | Bơm áp lực cao trong chụp buồng tim mạch các loại, các cỡ | Bộ
198 | N07.01.240 | Bóng nong (balloon), bóng bơm ngược dòng động mạch chủ, bóng tách rời, bóng chẹn các loại, các cỡ | Cái, bộ
199 | N07.01.250 | Dây bơm áp lực cao, dây bơm cản quang áp lực cao các loại, các cỡ | Cái
200 | N07.01.260 | Dây dẫn áp lực để đo dự trữ dòng chảy động mạch vành (FFR) các loại, các cỡ | Bộ
201 | N07.01.270 | Dây dẫn đường (guide wire) các loại, các cỡ | Cái
202 | N07.01.280 | Dù amplatzer, dù dạng lưới kim loại tự nở các loại, các cỡ | Cái, bộ
203 | N07.01.290 | Dù bảo vệ chống tắc mạch hạ lưu động mạch vành và các động mạch khác để ngăn ngừa biến cố tắc mạch đoạn xa khi can thiệp các loại, các cỡ | Cái
204 | N07.01.300 | Dụng cụ cố định mạch vành các loại, các cỡ | Cái
205 | N07.01.310 | Dụng cụ để thả hoặc cắt vòng xoắn kim loại (dây đẩy coils, dụng cụ cắt coils) các loại, các cỡ | Cái
206 | N07.01.320 | Dụng cụ đóng lòng mạch (angioseal; perclose…) các loại, các cỡ | Bộ
207 | N07.01.330 | Dụng cụ lấy dị vật (multi-snare) trong tim mạch các loại, các cỡ | Cái
208 | N07.01.340 | Dụng cụ bào gọt lấy mảng xơ vữa thành mạch các loại, các cỡ | Cái
209 | N07.01.350 | Dụng cụ thổi CO2 (blower) có đường bổ sung nước các loại, các cỡ | Cái
210 | N07.01.360 | Dụng cụ treo mỏm tim các loại, các cỡ | Cái
211 | N07.01.370 | Keo nút mạch các loại (onyx, histoacryl…) | Lọ, tuýp
212 | N07.01.380 | Kim hút khí gốc động mạch các loại, các cỡ | Cái
213 | N07.01.390 | Lưới lọc tĩnh mạch các loại, các cỡ | Cái
214 | N07.01.400 | Máy tạo nhịp các loại, các cỡ (bao gồm: máy và hệ thống dây) | Bộ
| N07.01.401 | Máy tạo nhịp 1 buồng | Bộ
| N07.01.402 | Máy tạo nhịp 2 buồng | Bộ
| N07.01.403 | Máy tạo nhịp 3 buồng tái đồng bộ cơ tim trong điều trị suy tim | Bộ
| N07.01.404 | Máy tạo nhịp có phá rung cấy vào cơ thể | Bộ
215 | N07.01.420 | Shunt trong lòng động mạch vành, mạch cảnh, mạch ngoại biên các loại, các cỡ | Cái
216 | N07.01.430 | Vật liệu nút mạch (hạt nhựa PVA, lipiodol,…) các loại, các cỡ | Miếng, thỏi, lọ
217 | N07.01.440 | Vật liệu nút mạch điều trị ung thư gan các loại, các cỡ | Miếng, thỏi, lọ
218 | N07.01.450 | Vật liệu nút mạch tạm thời (spongel) các loại, các cỡ | Miếng, thỏi, lọ
219 | N07.01.460 | Vi dây dẫn đường (micro guide wire) các loại, các cỡ | Cái
220 | N07.01.470 | Vòng xoắn kim loại (coils, matrix coils) các loại, các cỡ | Cái
221 | N07.01.480 | Bộ dụng cụ điều trị rối loạn nhịp tim sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim các loại, các cỡ | Bộ
222 | N07.01.490 | Bóng kéo các loại, các cỡ | Cái, bộ
223 | N07.01.500 | Phim X- quang các loại, các cỡ | Cái
| N07.02.000 | 7.2 Lọc máu, lọc màng bụng
224 | N07.02.010 | Bộ lọc màng bụng cấp cứu sử dụng một lần các loại, các cỡ | Bộ
225 | N07.02.020 | Bộ lọc màng bụng, bộ thẩm phân phúc mạc (bao gồm: catheter chuyên dụng, đầu nối titanium, hệ thống dây nối) | Bộ
226 | N07.02.030 | Bộ thay máu sử dụng một lần các loại, các cỡ | Bộ
227 | N07.02.040 | Quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn các loại, các cỡ | Quả, bộ
228 | N07.02.050 | Quả lọc và hệ thống dây dẫn trong kỹ thuật hấp thụ phân tử liên tục các loại, các cỡ | Bộ
229 | N07.02.060 | Quả lọc, màng lọc máu và hệ thống dây dẫn đi kèm trong siêu lọc máu, lọc máu liên tục các loại, các cỡ | Quả, bộ
230 | N07.02.070 | Quả lọc, màng lọc máu và hệ thống dây dẫn trong lọc máu (hemodialysis) định kỳ (thận nhân tạo) các loại, các cỡ | Bộ
231 | N07.02.080 | Quả lọc thận nhân tạo các loại, các cỡ | Quả
| N07.03.000 | 7.3 Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt
232 | N07.03.010 | Bộ cố định ngoài kiểu cọc ép răng sử dụng trong điều trị các loại, các cỡ | Bộ
233 | N07.03.020 | Bộ dao củng mạc dùng một lần dùng trong phẫu thuật cắt dịch kính, võng mạc các loại, các cỡ | Bộ
234 | N07.03.030 | Bộ tiền phòng nhân tạo dùng trong ghép giác mạc các loại, các cỡ | Bộ
235 | N07.03.040 | Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco các loại | Lọ, ống
236 | N07.03.050 | Chất nhuộm màu dùng trong phẫu thuật mắt các loại | Lọ, ml
237 | N07.03.060 | Đầu cắt, bộ cắt (dịch kính, bao sau, màng đồng tử, thủy tinh thể) dùng một lần, nhiều lần các loại, các cỡ | Bộ, cái
238 | N07.03.070 | Đầu cắt, nạo amidan nhanh, cắt cuốn mũi nhanh dùng một lần các loại, các cỡ | Bộ, cái
239 | N07.03.080 | Đầu đốt điện đông nội nhãn dùng trong phẫu thuật cắt dịch kính các loại, các cỡ | Cái
240 | N07.03.090 | Đầu kim Phaco các loại, các cỡ | Chiếc
241 | N07.03.100 | Đầu lạnh đông củng mạc các loại, các cỡ | Chiếc
242 | N07.03.110 | Đầu lưỡi cắt sử dụng trong cắt thanh quản, hút nạo mũi xoang, nạo VA dùng một lần các loại, các cỡ | Cái
243 | N07.03.130 | Dây cáp, dây dẫn sáng; đầu laser, đầu phát quang laser dùng trong phẫu thuật mắt các loại, các cỡ | Cái
244 | N07.03.140 | Đinh nước củng mạc các loại, các cỡ | Chiếc
245 | N07.03.150 | Kéo nội nhãn các loại, các cỡ | Chiếc
246 | N07.03.160 | Kẹp bóc màng ngăn trong (dùng trong phẫu thuật cắt dịch kính, võng mạc) dùng một lần các loại, các cỡ | Cái
247 | N07.03.170 | Meroches và các loại xốp mũi, tai, xoang các loại, các cỡ | Cái
248 | N07.03.180 | Nam châm đặt trong nội nhãn các loại, các cỡ | Bộ
249 | N07.03.190 | Ống dẫn lưu, van dẫn lưu, dụng cụ thông áp lực nội nhãn dùng trong phẫu thuật Glôcôm (shunt, express Glaucoma filtration device) các loại, các cỡ | Cái
250 | N07.03.200 | Ống silicon, dầu silicon, đai silicon, tấm silicon dùng trong phẫu thuật mắt các loại, các cỡ | Cái, lọ
251 | N07.03.210 | Pince bóc màng dùng một lần hoặc nhiều lần trong phẫu thuật mắt các loại, các cỡ | Chiếc
252 | N07.03.220 | Vòng căng bao thủy tinh thể các loại, các cỡ | Cái
253 | N07.03.230 | Dung dịch nhũ tương tích điện dương bảo vệ bề mặt nhãn cầu | Ống, lọ
254 | N07.03.240 | Điện cực của máy dò thần kinh các loại, các cỡ | Cái
255 | N07.03.250 | Tấm lót hút VAC các loại, các cỡ | Tấm, miếng
256 | N07.03.260 | Van phát âm, thanh quản điện các loại, các cỡ | Cái
257 | N07.03.270 | Vật liệu độn dùng trong phẫu thuật múc nội nhãn các loại, các cỡ | Cái, miếng
| N07.04.000 | 7.4 Tiêu hóa
258 | N07.04.010 | Bộ dụng cụ phẫu thuật trĩ bằng dòng điện cao tần các loại, các cỡ (bao gồm: Bộ phẫu thuật trĩ (HCPT), kẹp cầm máu phẫu thuật trĩ, dụng cụ đông ngưng, bộ dây dẫn cao tần) | Bộ
259 | N07.04.020 | Bộ mở thông dạ dày qua da các loại, các cỡ (bao gồm: Kim chọc, ống thông để nong, dây gắn miếng cố định) | Bộ
260 | N07.04.030 | Bộ van nong hậu môn các loại, các cỡ | Bộ
261 | N07.04.040 | Dụng cụ, máy khâu cắt nối tự động sử dụng trong kỹ thuật Longo các loại, các cỡ (bao gồm cả vòng, băng ghim khâu kèm theo) | Bộ
262 | N07.04.050 | Dụng cụ, máy cắt, khâu nối tự động sử dụng trong kỹ thuật Doppler các loại, các cỡ (bao gồm cả bộ đầu dò Doppler động mạch búi trĩ) | Bộ
263 | N07.04.060 | Lọng cắt polyp ống tiêu hóa (thực quản, dạ dày, tá tràng, ruột non, trực tràng, đại tràng) các loại, các cỡ | Cái
264 | N07.04.070 | Tấm nâng, màng nâng, lưới dùng trong điều trị và phẫu thuật các loại, các cỡ | Miếng, tấm
265 | N07.04.090 | Dụng cụ lấy giun, sán, dị vật các loại, các cỡ | Bộ, cái
266 | N07.04.100 | Rọ, bóng lấy sỏi, dị vật, polyp, bệnh phẩm các loại, các cỡ | Cái
| N07.05.000 | 7.5 Tiết niệu
267 | N07.05.010 | Băng đạn, ghim và dụng cụ cắt khâu nối trong tiết niệu các loại, các cỡ | Cái
268 | N07.05.020 | Bộ đặt dẫn lưu thận qua da các loại, các cỡ (bao gồm: Kim chọc, ống thông để nong, ống thông (sonde) J-J, ống thông để đặt dẫn lưu ra ngoài) | Bộ, cái
269 | N07.05.030 | Bộ dụng cụ dùng trong thẩm phân phúc mạc các loại, các cỡ | Bộ
270 | N07.05.040 | Bộ nong nhựa kèm amplatzer dùng trong tán sỏi thận qua da các loại, các cỡ | Bộ
271 | N07.05.050 | Bộ nong niệu quản bằng nhựa các loại, các cỡ | Bộ
272 | N07.05.060 | Đầu dò tán sỏi niệu quản các loại, các cỡ | Cái
273 | N07.05.070 | Đầu tán sỏi, điện cực tán sỏi các loại, các cỡ | Cái
274 | N07.05.080 | Dây cáp, đầu phát quang laser trong điều trị u xơ tuyến tiền liệt các loại, các cỡ | Cái
275 | N07.05.090 | Điện cực cắt, đốt trong phẫu thuật nội soi cắt u tuyến tiền liệt các loại, các cỡ | Cái
276 | N07.05.100 | Thông giỏ dormia trong nội soi lấy sỏi niệu quản các loại, các cỡ | Cái
| N07.06.000 | 7.6 Chấn thương, chỉnh hình
277 | N07.06.010 | Áo bột, nẹp bột các loại, các cỡ | Cái
278 | N07.06.020 | Áo chỉnh hình cột sống, giày chỉnh hình các loại, các cỡ | Chiếc
279 | N07.06.030 | Bộ dụng cụ đổ xi măng các loại, các cỡ (bao gồm: Kim chọc, xi măng, bơm áp lực đẩy xi măng) | Bộ
280 | N07.06.040 | Đinh, nẹp, ghim, kim, khóa, ốc, vít, lồng dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Cái, bộ
281 | N07.06.050 | Khung, đai, nẹp, thanh luồn dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ | Cái, bộ
282 | N07.06.060 | Thanh nâng ngực các loại, các cỡ | Cái
283 | N07.06.070 | Xi-măng (cement) hóa học (dùng trong tạo hình thân đốt sống, tạo hình vòm sọ, khớp) các loại, các cỡ | Gram, lọ
284 | N07.06.080 | Bộ dây bơm nước, đầu đốt điện, tay dao đốt điện dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Cái
285 | N07.06.090 | Vật liệu tạo hình xương hốc mắt (tấm lót sàn), vật liệu tạo hình hộp sọ các loại, các cỡ | Miếng, cái
| N07.07.000 | 7.7 Huyết học, truyền máu
286 | N07.07.010 | Bộ kít tách bạch cầu, tách tiểu cầu, tách huyết tương các loại, các cỡ | Bộ
287 | N07.07.020 | Bộ kít tách tế bào gốc các loại, các cỡ | Bộ
288 | N07.07.030 | Bộ kít xác định hòa hợp tổ chức các loại, các cỡ | Bộ
289 | N07.07.040 | Phin lọc bạch cầu các loại, các cỡ | Cái
| N08.00.000 | Nhóm 8. Vật tư y tế sử dụng trong chẩn đoán, điều trị khác
290 | N08.00.010 | Băng đạn, ghim khâu dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Cái
291 | N08.00.020 | Băng ép tĩnh mạch các loại, các cỡ | Cái
292 | N08.00.030 | Băng keo thử nhiệt các loại, các cỡ | Cuộn
293 | N08.00.040 | Bao áp lực truyền dịch nhanh các loại, các cỡ | Cái
294 | N08.00.050 | Bao bọc camera dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ | Cái
295 | N08.00.060 | Bao bọc đầu thiết bị siêu âm các loại, các cỡ | Cái
296 | N08.00.070 | Bao đo huyết áp sơ sinh, người lớn dùng một lần các loại, các cỡ | Chiếc
297 | N08.00.080 | Bộ đặt dẫn lưu ổ dịch hoặc áp xe các loại, các cỡ (bao gồm: Kim chọc, ống nong, ống dẫn lưu) | Bộ
298 | N08.00.090 | Bộ đặt đường truyền hóa chất các loại, các cỡ (bao gồm: Kim chọc, ống thông, dây dẫn) | Bộ
299 | N08.00.100 | Bộ đầu dò dùng một lần, nhiều lần các loại, các cỡ | Bộ
300 | N08.00.110 | Bộ đo áp lực nội sọ các loại, các cỡ | Bộ
301 | N08.00.120 | Bộ đo dung lượng khí, bộ đo khí động mạch các loại, các cỡ | Bộ
302 | N08.00.130 | Bộ đốt nhiệt điều trị khối u (bao gồm: Kim đốt nhiệt, dây nối, điện cực dán) các loại, các cỡ | Bộ
303 | N08.00.140 | Bộ mở khí quản sử dụng một lần các loại, các cỡ | Bộ
304 | N08.00.150 | Buồng tiêm truyền hóa chất các loại, các cỡ | Bộ
305 | N08.00.160 | Đầu đo SpO2 (sensor) dùng một lần các loại, các cỡ | Cái
306 | N08.00.170 | Dây dẫn ánh sáng lạnh dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ | Chiếc
307 | N08.00.180 | Đầu camera trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ | Bộ
308 | N08.00.190 | Đầu côn các loại, các cỡ | Cái
309 | N08.00.200 | Đầu dây tán sỏi đường mật nội soi các loại, các cỡ | Cái
310 | N08.00.210 | Đầu đốt, dao hàn mạch các loại dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ | Chiếc
311 | N08.00.220 | Đầu kim rửa hút dùng một lần sử dụng trong phẫu thuật chuyên khoa các loại, các cỡ | Cái
312 | N08.00.230 | Dây cáp, đầu đo huyết áp xâm nhập (dome) các loại, các cỡ | Bộ
313 | N08.00.240 | Đè lưỡi (gỗ, inox, sắt) các loại, các cỡ | Cái
314 | N08.00.250 | Miếng dán điện cực, điện cực dán, đệm điện cực các loại, các cỡ | Cái, miếng, chiếc
315 | N08.00.260 | Kìm, khóa, kẹp (clip, clamp) các loại, các cỡ | Cái
316 | N08.00.300 | Máng đặt ống thông | Cái
317 | N08.00.310 | Mặt nạ (mask) các loại, các cỡ | Cái, chiếc
318 | N08.00.330 | Mũi khoan dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ (bao gồm cả tay cắt) | Cái, bộ
319 | N08.00.340 | Phin lọc khí các loại, các cỡ | Cái
320 | N08.00.350 | Phin lọc vi khuẩn các loại, các cỡ | Cái
321 | N08.00.360 | Stapler dùng một lần trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Bộ
322 | N08.00.370 | Tấm giữ nhiệt các loại, các cỡ | Cái
323 | N08.00.380 | Bộ gây tê ngoài màng cứng các loại, các cỡ | Bộ
324 | N08.00.400 | Dây dẫn tín hiệu dùng trong đốt sóng cao tần các loại, các cỡ | Bộ
325 | N08.00.410 | Dịch lọc máu liên tục các loại | Túi
326 | N08.00.420 | Dung dịch bảo quản mô, tạng, giác mạc; dung dịch liệt tim các loại | Ml, lít
327 | N08.00.430 | Dụng cụ cấy hạt phóng xạ các loại, các cỡ | Bộ
328 | N08.00.440 | Dụng cụ dẫn đường dùng trong phẫu thuật vi phẫu u não thất và quang động học (PTD) trong điều trị u não ác tính các loại, các cỡ | Bộ
329 | N08.00.450 | Dụng cụ dùng trong xạ trị áp sát (dụng cụ cấy, kim cấy cho cổ tử cung, tử cung, âm đạo, trực tràng, vú, các xoang, phần mềm, da, vòm mũi họng, thực quản, khí quản, phế quản, phổi, hạch …) các loại, các cỡ | Bộ
330 | N08.00.460 | Hạt vi cầu Resin gắn đồng vị phóng xạ Y-90 (kèm theo hộp bảo vệ phóng xạ, bình chia liều, ống đựng liều chuẩn, dây dẫn, kim-bơm tiêm hạt phóng xạ chuyên dụng) | Bộ
331 | N08.00.470 | Troca nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi các loại, các cỡ | Bộ, cái
| N09.00.000 | Nhóm 9. Các loại vật tư y tế thay thế sử dụng trong một số thiết bị chẩn đoán, điều trị
332 | N09.00.010 | Bóng đèn hồng ngoại các loại, các cỡ | Chiếc
333 | N09.00.020 | Bóng đèn tử ngoại các loại, các cỡ | Chiếc
334 | N09.00.030 | Bóng phát tia máy xạ trị gia tốc các loại, các cỡ | Cái
335 | N09.00.040 | Bút phóng xạ đánh dấu chụp SPECT (pen point marker) các loại, các cỡ | Cái
336 | N09.00.050 | Phantom các loại, các cỡ | Bộ
337 | N09.00.060 | Tấm cố định phần thân dùng trong xạ trị gia tốc các loại, các cỡ | Cái

## PL1.G3. Đấu thầu
PHỤ LỤC
DANH MỤC ĐỀ NGHỊ ĐẤU THẦU NĂM 2022
GÓI THẦU SỐ 03: VẬT TƯ Y TẾ
STT | Mã số | Tên vật tư y tế (hoặc tương đương) | Đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng (hoặc tương đương) | Đơn vị tính | Số lượng sử dụng trong 18 tháng trước | Số lượng dự kiến sử dụng tới ngày 30/4/2024 | Giá kế hoạch đã bao gồm VAT (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Giá trị bảo đảm dự thầu (VNĐ) | Ghi chú | Tên thương mại | Đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Hãng, nước chủ sở hữu | Ký hiệu, mã hiệu | Số lưu hành | Phân loại TTBYT | Quy cách đóng gói | Nhà thầu cung ứng | Đơn vị tính | Đơn giá kế hoạch 2022 | Đơn giá dự thầu năm 2022 | Cơ sở y tế đề xuất danh mục | Tên Bộ đấu thầu (nếu có) | Giá kê khai trên website BYT | Hiệu lực kê khai trên website BYT | Mã VTYT cấp theo QĐ5086 | Tên VTYT cấp theo QĐ5086 (tên tiếng Việt) | Tên VTYT cấp theo QĐ5086 (tên tiếng Anh nếu có) | Giá trúng thầu thấp nhất trên website | Số Quyết định công bố trúng thầu trên website | Ngày QĐ công bố trên website | Nơi công bố trên website | Giá trúng thầu cao nhất trên website | Số Quyết định công bố trúng thầu trên website | Ngày QĐ công bố trên website | Nơi công bố trên website | Báo giá 1 | Báo giá 2 | Báo giá 3 | Công ty giá 1 | Công ty giá 2 | Công ty giá 3 | BVĐK Đồng Nai | BVĐK Thống Nhất ĐN | BV Da liễu | BV Nhi | BV Phổi | BV YDCT | BVĐK KV Định Quán | BVĐK KV Long Khánh | BVĐK KV Long Thành | TTYT TP. Biên Hòa | TTYT H. Cẩm Mỹ | TTYT H. Thống Nhất | TTYT H. Nhơn Trạch | TTYT H. Tân Phú | TTYT H. Trảng Bom | TTYT H. Vĩnh Cửu | TTYT H. Xuân Lộc | TT KSBT (CDC) | TTYT H. Định Quán | TTYT TP. Long Khánh | TTYT H. Long Thành
1 | BV085 | Dây dẫn can thiệp mạch máu não | 1. Chất liệu: thép không gỉ phủ lớp ái nước,có 10cm platinum đoạn đầu xa 2. Thông số kỹ thuật:Chiều dài: 205cm, 300cm + Đường kính: 0,014inch 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:có các loại standard và soft. Thiết kế đoạn đầu lõi nhọn để định dạng dây. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái |  | 80 | [38 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | AV10 | Băng cố đinh kim luồn cỡ 60mm x 90mm | 1. Chất liệu: chất liệu vải thun trắng đàn hồi không dệt (100% polyester). Keo Polyacrylic an toàn cho da 2. Thông số kỹ thuật:60mm x 90mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: cố đinh kim luồn 4. Tiêu chuẩn chất lượng: UNI CEI EN ISO ,CE, CFS | Miếng |  | 16100 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 100 | 5000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | BV880 | Băng bột bó, cỡ 10cm x 2.7m | 1. Chất liệu: bột thạch cao cao cấp mịn (Calcium Sulphate 98%), lõi ống nhựa. 2. Thông số kỹ thuật: 4" (10cm) dài 2,7m, nặng 125g (460g/m2 +/- 20g) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: kết cấu sợi vải bền chặt, không tưa sợi ở đầu cuộn bột, bột kết dính tốt với lớp vải, không gây nóng và không kích ứng da; thời gian khô nhanh 2-4ph 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cuộn |  | 9000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | BV879 | Băng bột bó, cỡ 7.5cm x 2.7m | 1. Chất liệu: bột thạch cao cao cấp mịn (Calcium Sulphate 98%), lõi ống nhựa. 2. Thông số kỹ thuật: 3" (7,5cm) dài 2,7m, nặng 95g/m2 (460g/m2 +/- 20g) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: kết cấu sợi vải bền chặt, không tưa sợi ở đầu cuộn bột, bột kết dính tốt với lớp vải, không gây nóng và không kích ứng da; thời gian khô nhanh 2-4ph 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cuộn |  | 5000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | BV642 | Băng cá nhân | 1. Chất liệu: Sợi vải đàn hồi: Viscose và polyamide phủ keo oxid kẽm, miếng gạc thấm hút bằng sợi viscose, phủ lớp chống dính polyethylene 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: thấm hút ≥ 500 % , lực dính 2,2-9,4 N/cm, có kiểm tra vi sinh. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Miếng |  | 74000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | AV58 | Băng cá nhân cỡ 19mm x 72mm | 1. Chất liệu: băng keo vải có lớp gạc hút cotton được bọc trong lớp chống dính 2. Thông số kỹ thuật: 19mm x 72mm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Miếng |  | 62000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | BV326 | Băng chun cỡ 10cm x 4,5m | 1. Chất liệu: sợi polyester, spendex và sợi cotton 2. Thông số kỹ thuật: 10cm x 4,5m 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Băng chun màu trắng, trọng lượng 90 g/m2, co giãn 200%, có kiểm tra vi sinh 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cuộn |  | 70600 | [38 empty] | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | BV327 | Băng chun có keo cỡ 10cm x 4.5m | 1. Chất liệu: cotton 100%, keo Zinc oxide không dùng dung môi 2. Thông số kỹ thuật:10cm x 4.5m 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Băng chun có keo cố định khớp màu trắng, lực dính 2-9 N/cm, co giãn ≥ 90%, có kiểm tra vi sinh. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cuộn |  | 1300 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | BV328 | Băng chun có keo cỡ 6cm x 4,5m | 1. Chất liệu: cotton 100%, keo Zinc oxide không dùng dung môi 2. Thông số kỹ thuật: 6cm x 4,5m 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Băng chun có keo cố định khớp màu trắng, lực dính 2-9 N/cm, co giãn ≥ 90%, có kiểm tra vi sinh. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: Chứng nhận MD 92825 | Cuộn |  | 3400 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | BV329 | Băng chun có keo cỡ 8cm x 4.5m | 1. Chất liệu: cotton 100%, keo Zinc oxide không dùng dung môi 2. Thông số kỹ thuật: 8cm x 4.5m 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Băng chun có keo cố định khớp màu trắng, lực dính 2-9 N/cm, co giãn ≥ 90%, có kiểm tra vi sinh. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cuộn |  | 1600 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | AV22 | Băng cố định kim luồn cỡ 6cm x7cm | 1. Chất liệu: Polyurethane 100% 2. Thông số kỹ thuật: 6cm x 7cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Băng keo dính trong suốt cố định kim luồn, có rãnh, màng phim trong suốt 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Miếng |  | 2300 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | BV221 | Băng cuộn co giãn cỡ 10x10m | 1. Chất liệu: mặt keo được bảo vệ bởi lớp giấy silicon 2. Thông số kỹ thuật: 10cm x 10m 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: nền không đan dệt, co giãn, thoáng khí, thấm nước, hơi nước và oxy, chất keo ít dị ứng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cuộn |  | 15200 | [38 empty] | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | AV20 | Băng cuộn lụa cỡ 2,5cm x 5m | 1. Chất liệu: Keo polyvinyl acetate (100%) không dị ứng 2. Thông số kỹ thuật: 2,5cm x 5m 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Polymer trong phân tán nước, dính tốt. Dễ xé 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cuộn |  | 44150 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 6000 | 0 | 8000 | 100 | 0 | 0 | 1000 | 8000 | 12000 | 0 | 4000 | 50 | 0 | 0 | 2000
14 | AV9 | Băng cuộn lụa cỡ 2,5cm x 6m | 1. Chất liệu: chất liệu vải không đan dệt, bột giấy polyester, keo acrylic ít dị ứng, không chứa cao su 2. Thông số kỹ thuật: 25mm x 6m 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cuộn |  | 84000 | [38 empty] | 30000 | 40000 | 0 | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | BV410 | Băng cuộn y tế cỡ 9cm x 2.5m | 1. Chất liệu: sợi cotton 100% 2. Thông số kỹ thuật: 0,09m x 2,5m 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: hút nước 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cuộn |  | 57200 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 31000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | AV127 | Băng đạn loại nghiêng cỡ 45mm | 1. Chất liệu: chất liệu ghim titanium 2. Thông số kỹ thuật: Băng đạn (ghim khâu) nội soi loại nghiêng cỡ 45mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: lưỡi dao tiệt trùng mới trong mỗi lần bắn, thanh đe lớn, đầu đe cố định, dùng cho mô trung bình đến mô dày, thiết kế 3 hàng ghim dập có chiều cao ghim khác nhau trong mỗi băng đạn, giúp gia tăng khả năng tiếp cận trên mô có độ dày mỏng khác nhau. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA | Cái |  | 200 | [38 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | AV316 | Băng đạn cho dụng cụ khâu cắt nội soi loại thẳng và cong cỡ 60mm | 1. Thông số kỹ thuật: chiều dài băng ghim 60mm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Băng đạn màu trắng/xanh dương/ vàng/ xanh lá cây cho dụng cụ khâu cắt nội soi loại thẳng và cong 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: ISO | Cái |  | 200 | [38 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | AV314 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt thẳng cỡ 55mm | 1. Chất liệu: kim bằng titanium alloy - SR55 2. Thông số kỹ thuật: Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở 55mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: công nghệ kim 3D 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 20 | [38 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | AV315 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt thẳng cỡ 75mm | 1. Chất liệu: kim bằng Titanium Alloy 2. Thông số kỹ thuật: Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng 75mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: công nghệ kim 3D 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 50 | [38 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | BV201 | Băng đạn đầu móc khâu cắt nối thẳng cỡ 30mm | 1. Chất liệu: Ghim bằng Titanium 2. Thông số kỹ thuật: Chiều cao ghim trước khi đóng 2-2.5-3 mm và sau khi đóng 0.75-1.00-1.25 mm. Chiều dài băng đạn 30mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dùng cho dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng. Thiết kế 3 hàng ghim dập mỗi bên với chiều cao ghim khác nhau trong mỗi băng đạn, dùng cho mạch máu, mô mỏng. Dao cắt mới trên mỗi băng đạn. Tương thích với tay súng cùng hãng sản xuất 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA 510K | Cái |  | 50 | [38 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | BV796 | Băng đạn khâu cắt nối thẳng cỡ 45mm | 1. Chất liệu: Ghim bằng Titanium 2. Thông số kỹ thuật: Thiết kế chiều cao theo thứ tự từ thấp đến cao là: Chiều cao ghim trước khi đóng 3-3.5-4 mm và sau khi đóng 1.25-1.5-1.75 mm. Chiều dài băng đạn 45mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dùng cho phẫu thuật nội soi tiêu hóa. Thiết kế 3 hàng ghim có chiều cao ghim khác nhau trong cùng băng đạn. Dao cắt mới trên mỗi băng đạn. Băng đạn nghiêng (gập góc) liên tục 45 độ mỗi bên khi lắp đặt vào dụng cụ cùng hãng sản xuất. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC, FDA510K | Cái |  | 200 | [38 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | BV797 | Băng đạn khâu cắt nối thẳng cỡ 60mm | 1. Chất liệu: Ghim bằng Titanium. 2. Thông số kỹ thuật: Thiết kế chiều cao theo thứ tự từ thấp đến cao là: Chiều cao ghim trước khi đóng 3-3.5-4 mm và sau khi đóng 1.25-1.5-1.75 mm. Chiều dài băng đạn 60mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dùng cho phẫu thuật nội soi tiêu hóa. Thiết kế 3 hàng ghim có chiều cao ghim khác nhau trong cùng băng đạn. Dao cắt mới trên mỗi băng đạn. Băng đạn nghiêng (gập góc) liên tục 45 độ mỗi bên khi lắp đặt vào dụng cụ cùng hãng sản xuất. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC, FDA510K | Cái |  | 200 | [38 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | AV128 | Băng đạn loại nghiêng cỡ 60mm | 1. Chất liệu: chất liệu ghim titanium 2. Thông số kỹ thuật: Băng đạn (ghim khâu) nội soi loại nghiêng cỡ 60mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: lưỡi dao tiệt trùng mới trong mỗi lần bắn, thanh đe lớn, đầu đe cố định, mạnh mẽ và thon gọn dùng cho mô trung bình đến mô dày, thiết kế 3 hàng ghim dập có chiều cao ghim khác nhau trong mỗi băng đạn, giúp gia tăng khả năng tiếp cận trên mô có độ dày mỏng khác nhau, tăng cường hiệu quả cầm máu. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA | Cái |  | 200 | [38 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | AV317 | Băng gạc cỡ 6cm x 7cm | 1. Thông số kỹ thuật: 6cm x 7cm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Băng gạc vô trùng không thấm nước 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Miếng |  | 4200 | [38 empty] | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 200 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | BV594 | Băng keo thử nhiệt cỡ 18mm | 1. Thông số kỹ thuật: L 56m x W 18 mm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng cho nồi hấp tiệt trùng 121 độ C (Nồi hấp trọng lực) và 132 - 134 độ C (Máy hấp có hút chân không). - Các gạch chỉ thị chuyển màu Nâu đậm/đen sau khi tiếp xúc với hơi nước. - Đóng gói: 48 cuộn/hộp - Lưu trữ: 10 - 38 độ C, Độ ẩm 10 - 60% tránh trực tiếp ánh sáng mặt trời. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 11140-1, Type 1 | Cuộn |  | 3266 | [38 empty] | 0 | 72 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 20 | 0 | 0 | 0
26 | BV767 | Băng vết thương dạng gel 30 gam | 1. Chất liệu: Aloe Barbadensis Leaf Extract, Panthenol, hợp chất phái sinh thu được từ quá trình lên men nhóm vi khuẩn Arthrospira Platensis và Arthrospira Maxima. 2. Thông số kỹ thuật: 1 tube chứa 30 gram gel 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Băng vết thương dạng gel là trang thiết bị y tế dạng gel bôi phủ lên da có chứa dẫn xuất từ vi khuẩn Arthrospira Platensis và Arthrospira Maxima, các dẫn xuất này không thể phát triển độc lập. Bảo quản: nhiệt độ phòng. Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 50 | [38 empty] | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | BV766 | Băng vết thương dạng gel 5 gam | 1. Thông số kỹ thuật:1 chai chưa 5 gam gel 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: - Băng vết thương dạng gel là trang thiết bị y tế dạng gel bôi phủ lên vết sẹo trên da có chứa dẫn xuất từ tế bào gốc Nhung Hươu và dẫn xuất từ vi khuẩn Acetobacter xylinum, các dẫn xuất này không thể phát triển độc lập. - Mục đích sử dụng chính: Cân bằng tái lập Collagen, giúp phẳng và mềm sẹo, giảm mất nước qua da. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 50 | [38 empty] | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | AV321 | Băng vô trùng | 1. Chất liệu: Gel CHG kháng khuẩn : 35 - 45%. Giấy lót phủ Silicon : 12 - 22%. Viền Polypropylene: 15 - 25%. Vải không dệt: 3 - 8%. Film Polyurethane : 3 - 8%. Keo Acrylate : 5 - 15%. Nhãn ghi ngày giờ: 1 - 2% 2. Thông số kỹ thuật: Miếng dán sát khuẩn 10x12cm, gel CHG 2% 3x4cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Miếng dán sát khuẩn có chứa Chlohexidine Gloconate 2% dạng Gel pad kháng khuẩn cao, thấm hút máu và dịch tiết., có lớp film Polyurethane trong suốt chống thấm nước và vi khuẩn/ virus có đường kính 27nm hoặc lớn hơn, có thể quan sát vùng tiêm. Viền vải xung quanh giúp cố định chắc chắn hơn. Nền keo Acrylate, độ dính tốt và hạn chế kích ứng da. Có khung viền giấy giúp dễ thao tác. Có nhãn ghi chú ngày giờ dán băng. Có tích hợp sẵn các đoạn băng keo cố định đi kèm dùng cho cố định dây truyền dịch. Lưu 7 ngày. Đóng gói tiệt khuẩn từng miếng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (hoặc tương đương) | Miếng |  | 2100 | [38 empty] | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | BV330 | Băng vô trùng cỡ 120 x 90mm | 1. Chất liệu: Lớp film mõng bằng màng polyurethane bán thấm, keo acrylic 2. Thông số kỹ thuật:120 x 90mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Băng vô trùng trong suốt, không thấm nước, mức thoát hơi nước ≥ 500 g/m2/24h, keo acrylic. Tiệt trùng bằng ethylene oxide 4. Tiêu chuẩn chất lượng: CE | Miếng |  | 2500 | [38 empty] | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | BV331 | Băng vô trùng cỡ 53 x 80mm | 1. Chất liệu: Lớp film mõng bằng màng polyurethane bán thấm, keo acrylic 2. Thông số kỹ thuật:53 x 80mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Băng vô trùng trong suốt, không thấm nước, mức thoát hơi nước ≥ 500 g/m2/24h, keo acrylic. Tiệt trùng bằng ethylene oxide 4. Tiêu chuẩn chất lượng: CE | Miếng |  | 5800 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | BV205 | Bao chi đùi dùng cho máy chống thuyên tắc huyết khối VenaFlow Elite | 1. Chất liệu: Bao chi làm bằng vải không dệt, không có chất cao su 2. Thông số kỹ thuật: - Đạt áp lực nén trong thời gian dưới 0,5 giây. - Tạo áp lực đỉnh ban đầu là 73mmHg +/-15% (xa tim) và 63mmHg +/- 15% (gần tim). - Áp lực giữ là 45mmHg ±10%, thời gian giữ 6 giây. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bao chi làm bằng vải không dệt, không có chất cao su, nên nhẹ, mát và không kích ứng da, dễ mang, tạo sự thoải mái tối đa cho người bệnh. - Bao chi được thiết kế đặc biệt có tấm lót hơi không đối xứng với ống nối hơi đơn (1 ống) quấn từ mắt cá chân lên bắp chân và phần đùi. - Máy sử dụng bao chi cho phép tùy chọn 2 cơ chế nén hơi tạo áp lực: Nén tức thời (nén nhanh), hoặc Nén ngắt quãng tuần tự (nén chậm); tự nhận biết loại bao chi đang sử dụng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Đôi |  | 100 | [38 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | BV204 | Bao chi gối dùng cho máy chống thuyên tắc huyết khối VenaFlow Elite | 1. Chất liệu: Bao chi làm bằng vải không dệt, không có chất cao su 2. Thông số kỹ thuật:- Đạt áp lực nén trong thời gian dưới 0,5 giây. - Tạo áp lực đỉnh ban đầu là 73mmHg +/-15% (xa tim) và 63mmHg +/- 15% (gần tim). - Áp lực giữ là 45mmHg ±10%, thời gian giữ 6 giây. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bao chi làm bằng vải không dệt, không có chất cao su, nên nhẹ, mát và không kích ứng da, dễ mang, tạo sự thoải mái tối đa cho người bệnh. - Bao chi được thiết kế đặc biệt có tấm lót hơi không đối xứng với ống nối hơi đơn (1 ống) quấn từ mắt cá chân lên bắp chân dưới đầu gối. - Máy sử dụng bao chi cho phép tùy chọn 2 cơ chế nén hơi tạo áp lực: Nén tức thời (nén nhanh), hoặc Nén ngắt quãng tuần tự (nén chậm); tự nhận biết loại bao chi đang sử dụng. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Đôi |  | 100 | [38 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | AV129 | Bình dẫn lưu áp lực 400ml | 1. Thông số kỹ thuật: Dung tích 400ml, Ống nối Redon với bình dẫn lưu dài 125cm - Áp lực hút 900mbar - Chiều dài dây dẫn lưu 800mm, chiều dài đóng lỗ 150mm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Có vạch chia mức dịch dẫn lưu, Đóng gói, tiệt trùng riêng từng bộ phận (bình, drain, trocar và dây nối), Kết nối dây dẫn lưu redon và dây nối bằng khóa universal, Bộ dẫn lưu bao gồm bình, drain và trocar. Kết nối bình dẫn lưu và dây nối bằng khóa large lock connector 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bình |  | 130 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | BV592 | Bình đựng hóa chất H2O2 - cho máy hấp nhiệt độ thấp | 1. Thông số kỹ thuật: Đóng gói 240mL/Binh. Nồng độ cô đọng H2O2: 59 ± 5% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất khử khuẩn sử dụng cho máy hấp nhiệt độ thấp Plasma, Mỗi chai có mã vạch và số serial để theo dõi, Hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất ở điều kiện nhiệt độ phòng, 30 ngày sau khi gắn vào máy hấp. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bình |  | 18 | [38 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | BV144 | Bình thu thập máu dung tích 3000ml | 1. Thông số kỹ thuật: Dung tích bình: 3000ml. Kích thước màng lọc: 150 µm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bình thu thập máu có van giảm áp. Có khả năng thu thập và xả máu nhiều lần. Phương pháp tiệt trùng: EtO. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 15 | [38 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | BV112 | Bộ 2 ống tiêm 200 mL máy Stellant, dây nối chữ T áp lực thấp, ống hút nhanh (Medrad CT Disposable Kit (SDS-CTP-QFT)) | 1. Chất liệu: Ống bơm chất liệu Polyethylene Terephthalate an toàn, không DEHP. 2. Thông số kỹ thuật: bơm tiêm đường kính trong 4,75cm, dây nối chữ T dạng xoắn dài 150cm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Ống bơm thuốc cản quang 2 nòng/200ml dùng cho máy Medrad Stellant. Chịu áp lực cao 400psi. Nạp thuốc bằng ống hút nhanh. - Bộ đóng gói gồm 2 bơm tiêm, 1 ống hút, 1 dây nối chữ T dạng xoắn dài. - Đồng bộ với máy Medrad Stellant - Tiệt khuẩn bằng bức xạ ion hóa 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA | Bộ |  | 400 | [38 empty] | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | BV061 | Bộ bơm áp lực có đồng hồ đo | 1. Chất liệu: Nhựa y tế 2. Thông số kỹ thuật: áp lực bơm tối đa 400psi 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dạng xilanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực bóng, dạng xilanh có đồng hồ thể hiện áp lực qua màn hình LCD. Có 02 chế độ hiển thị là psi và atm 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 30 | [38 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | BV062 | Bộ bơm áp lực đẩy xi măng kèm bộ trộn | 1. Chất liệu: Thép không gỉ, nhựa y tế, tiệt trùng sẵn 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Giúp trộn và phân phối xi măng vào các kim chọc đẩy xi măng - Bao gồm: + 01 tay trộn + 01 thân bộ trộn dung tích 70cc trong đó có cơ chế khóa Luer + 01 pittong áp lực để đẩy xi măng vào kim chọc + 01 phễu đổ xi măng vào bộ trộn + 01 dây hút chân không + 01 bộ kết nối với khóa Luer trên thân bộ trộn + 01 xy lanh để hút dung dịch pha vào xi măng thể tích 10ml + 01 kim tiêm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 30 | [38 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | BV485 | Bộ bơm bóng áp lực cao | 1. Chất liệu: Polycarbonate; Acrylonitrile-Butadiene-Styrene 2. Thông số kỹ thuật: có cơ chế khóa luồng (threaded locking) giúp tạo áp lực chính xác, tối đa đến 30 atm; Thể tích 20ml, có kèm tubing dài 33 cm nối sẵn. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ bơm bóng áp lực cao dùng trong tim mạch chẩn đoán và can thiệp - Màn hình analog - Phụ kiện tùy chọn: Van cầm máu gồm dạng lòng rộng đến 9F với khóa Tuohy (Access-9/ Access-PLUS), dạng lòng nhỏ 7F kèm cơ chế đẩy-kéo (Honor) và loại phối hợp hai cơ chết khóa Tuohy và cơ chế đẩy-kéo (MBA); có dụng cụ hỗ trợ đi dây wire chất liệu plastic hoặc kim loại, thiết bị torque, khóa 3 ngã; tùy chọn tubing nối dài chiều dài 10, 20, 50 cm - Tiệt khuẩn bằng Ethylene Oxide (EO) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 1600 | [38 empty] | 1200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | BV135 | Bộ bơm bóng loại xoắn vặn | 1. Chất liệu: polycarbonate trong suốt, dễ kiểm soát và đuổi bọt khí. 2. Thông số kỹ thuật: Gia tăng áp lực chính xác đến 30ATM, Đầu nối chữ Y có đường kính rộng đến 9F 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đầu nối chữ Y có van cầm máu. Bộ bao gồm: bơm bóng, Y-connector, Torquer, Insertion tool) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | Cái |  | 200 | [38 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | BV193 | Bộ catheter dẫn lưu chủ động dịch khoang màng phổi PleurX 3 trong 1 | 1. Chất liệu: bộ đặt ống dẫn lưu với catheter dẫn lưu 15.5 Fr silicone, khớp nối Polyester 2. Thông số kỹ thuật: Bộ dụng cụ gồm: bộ đặt ống dẫn lưu với catheter dẫn lưu 15.5 Fr silicone dài 66 cm có van dẫn lưu một chiều an toàn kín tương thích dây dẫn lưu PleurX, khớp nối Polyester, đường hiển thị sọc Barium, kim chọc, dây dẫn hướng guidewire đầu chữ J 60 cm, ống mở đường 16 Fr có nắp van xé được (chiều dài dilator 13.7 cm, chiều dài sheath 10 cm), que luồn tunneler, nút cắm kim, bơm tiêm 10 ml; dây dẫn lưu có kẹp con lăn với đầu kết nối có khoá, kim 17G x 2.5 cm, adapter 5in1, nắp van PleurX; bộ băng bó cố định dây dẫn lưu ngoài da với tấm đệm catheter, gạc 10.2cmx10.2cm (x6), miếng dán tự dính bảo vệ vùng can thiệp. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ dẫn lưu chủ động dịch màng phổi PleurX 3 trong 1 dùng một lần dùng trong điều trị tràn dịch màng phổi kéo dài 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 30 | [38 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | BV002 | Bộ Catheter dẫn lưu dịch não tủy từ não thất ra ngoài EVD - BMI | 1. Thông số kỹ thuật: - Bảng theo rõi và điều chỉnh áp lực nội sọ kích thước 110x630 mm, túi chưa dịch 700 ml có thể tái sử dụng. Catheter não thất 06118 dài 35 cm. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dẫn dịch não tủy (CSF) từ não thất ra ngoài. - Theo dõi áp lực và tỷ lệ chảy của dịch não tủy từ não thất - Giảm áp lực nội sọ (ICP) - Van lọc khí một chiều ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập và hiệu ứng áp lực âm - Hai vị trí lấy dịch và tiêm thuốc não thất - Bình chứa dịch di chuyển theo dõi dòng chảy, có khóa tạm để điều chỉnh áp lực nhanh chóng, chính xác. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 295 | [38 empty] | 90 | 200 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | BV613 | Bộ catheter lọc máu dài hạn có van khóa khí tự động Glidepath, đầu catheter thiết kế xoắn Z-tip. | 1. Chất liệu: Chất liệu catheter bằng polyurethane, có cản quang. 2. Thông số kỹ thuật: - Tốc độ dòng chảy lên đến 500 ml/phút. - Chiều dài từ đầu tip đến cuff là 15-42 cm, đường kính 14.5Fr, đường kính gập cong trung bình là 1.04 inch. - Các bộ phận đi kèm: 01 thông luồn catheter 15Fr có van khóa khí tự động, 01 dây guidewire 0.038". 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ catheter đường hầm dùng trong lọc máu dài hạn. - Đầu catheter thiết kế xoắn ốc hạn chế sự tái lọc, tỷ lệ tái lọc bằng hoặc dưới 1%, trên 6 lỗ bên; van khóa khí tự động ngăn ngừa thuyên tắc khí và máu trào ngược. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA/ISO. | Cái |  | 100 | [38 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | BV793 | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 1 nòng, 4F,5F (dây dẫn 70cm) | 1. Chất liệu: Catheter PowerPICC chất liệu polyurethance với độ bền cao 2. Thông số kỹ thuật: 4F,5F (dây dẫn 70cm) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 1 nòng bao gồm: - Catheter PowerPICC kích cỡ 4F,5F nòng catheter 18G, thể tích đuổi khí 0,67 ml, tốc độ dòng chảy với trọng lực 1,272 ml/giờ, thiết kế hình nón ngược giúp nhẹ nhàng khi đưa vào vị trí đặt catheter và chống sự gập gãy, cho phép tiêm truyền áp lực cao thuốc cản quang cho các kỹ thuật CECT scan với tốc độ tối đa lên đến 5 ml/giây, được chỉ định cho việc theo dõi CVP - Dây dẫn bằng thép không rỉ với chiều dài 70cm - Thông nòng microintroducer 10 cm - Lưỡi dao - Kim introducer 21G - Nắp đậy cho mỗi nòng catheter - Bơm tiêm đầu xoắn luer-lock 12 ml, không latex - Thiết bị cố định catheter StatLock - Thước đo giấy 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 10 | [38 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | BV794 | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 2 nòng, 5F - 6F (dây dẫn 70cm) | 1. Chất liệu: Catheter PowerPICC chất liệu polyurethance với độ bền cao 2. Thông số kỹ thuật: 5F - 6F (dây dẫn 70cm) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 2 nòng bao gồm: - Catheter PowerPICC kích cỡ 5F - 6F, 2 nòng catheter cỡ 18G/nòng, thể tích đuổi khí mỗi nòng 0,62 ml, tốc độ dòng chảy với trọng lực mỗi nòng 753 ml/giờ, thiết kế hình nón ngược giúp nhẹ nhàng khi đưa vào vị trí đặt catheter và chống sự gập gãy, cho phép tiêm truyền áp lực cao thuốc cản quang cho các kỹ thuật CECT scan với tốc độ tối đa lên đến 5 ml/giây, được chỉ định cho việc theo dõi CVP - Dây dẫn bằng thép không rỉ với chiều dài 70cm,135 cm - Thông nòng microintroducer 10 cm - Lưỡi dao - Kim introducer 21G - Nắp đậy cho mỗi nòng catheter - Bơm tiêm đầu xoắn luer-lock 12 ml, không latex - Thiết bị cố định catheter StatLock - Thước đo giấy 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 20 | [38 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | BV795 | Bộ Catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 3 nòng, 5F,6F (dây dẫn 70cm) | 1. Chất liệu:Catheter PowerPICC chất liệu polyurethance với độ bền cao và chất liệu mềm 2. Thông số kỹ thuật: 5F,6F (dây dẫn 70cm) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 3 nòng bao gồm: - Catheter PowerPICC kích cỡ 5F, 6F chất liệu polyurethance với độ bền cao và chất liệu mềm giúp hạn chế tổn thương thành mạch khi đặt, thiết kế hình nón ngược giúp nhẹ nhàng khi đưa vào vị trí đặt catheter và chống sự gập gãy, được chỉ định cho việc theo dõi CVP. 3 nòng catheter: + Nòng màu đỏ cỡ 18G, thể tích đuổi khí 0,68 ml, tốc độ dòng chảy với trọng lực 743 ml/giờ, sử dụng cho tiêm truyền áp lực cao với tốc độ tối đa 5 ml/giây và áp lực tối đa 300 psi + Nòng màu xám và màu trắng cỡ 19G, thể tích đuổi khí 0,44 ml, tốc độ dòng chảy với trọng lực 280 ml/giờ, không sử dụng cho tiêm truyền áp lực cao. - Dây dẫn bằng nitinol với chiều dài 70cm, 135 cm - Thông nòng microintroducer 10 cm - Lưỡi dao - Kim introducer 21G - Nắp đậy cho mỗi nòng catheter - Bơm tiêm đầu xoắn luer-lock 12 ml, không latex - Thiết bị cố định catheter StatLock - Thước đo giấy 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | bộ |  | 10 | [38 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | AV326 | Bộ cố định ngoài dùng trong chấn thương chỉnh hình | 1. Chất liệu: đai ốc thép không rỉ 2. Thông số kỹ thuật: Gồm 2 thanh ren thép 316 đường kính 6mm, 8 khối chữ nhật, 8 bu lông, 16 đai ốc thép không rỉ. Bộ gồm 1 khung + 4 đinh Schanz 3.5mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ cố định cẳng tay (gồm nẹp, vít) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 63 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | AV327 | Bộ cố định ngoài dùng trong chấn thương chỉnh hình | 1. Chất liệu: đinh thép không rỉ và nhôm 2. Thông số kỹ thuật: Gồm 1 thanh trơn thép 316 đường kính 6mm, 2 hệ thống cặp đinh thép không rỉ và nhôm. Bộ gồm 1 khung và 4 đinh Schanz 3.5mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ cố định Xương quay (Tay) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 83 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | AV348 | Bộ cố định ngoài tay. | 1. Chất liệu: 1 thanh trơn thép 316,2 hệ thống cặp đinh thép không rỉ và nhôm. 2. Thông số kỹ thuật: thanh trơn thép 316 đường kính 6mm, đinh Schanz 3,5mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ gồm 1 khung và 4 đinh Schanz 3,5mm 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 50 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | BV790 | Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ não thất vào màng bụng | 1. Chất liệu: Chất liệu van: lớp nền bằng polypropylene và acetalplastic, lớp vòm bằng silicone. Phần vòm có in mũi tên đánh dấu cản quang bằng tantalum chỉ hướng dòng chảy. 2. Thông số kỹ thuật: Catheter não thất dài: 23cm. Catheter ổ bụng dài: 120cm. Đường kính trong: 1.3mm, đường kính ngoài: 2.5mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: - Van có 5 mức áp lực: 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5 . Có thể điều chỉnh mức áp lực sau mổ bên ngoài bằng bộ điều chỉnh điện tử hoặc nam châm. - Tương thích với Hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) lên đến 3.0 Tesla. - Catheter phủ thuốc kháng sinh Rifampicin và clindamycin có thể chống nhiễm trùng tối đa, phủ barium giúp chụp X-Quang, MRI thấy được vị trí Catheter. - Catheter dẫn lưu não thất có phủ kháng sinh bao gồm: 1 que thông làm từ thép không gỉ và ghim góc vuông nhằm giúp đoạn cong của dây không bị gãy gập, thắt nút. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 10 | [38 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | BV168 | Bộ đặt dẫn lưu thận qua da các loại, các cỡ (bao gồm: Kim chọc, ống thông để nong, ống thông (sonde) J-J, ống thông để đặt dẫn lưu ra ngoài | 1. Chất liệu: Khóa cố định bên ngoài chất liệu silicone, Ống thông sịlicone 2. Thông số kỹ thuật: Bộ dụng cụ gồm: kim cố định 15G-L75mm, kim siêu âm 18G-L200mm, kim cản quang 22G-L200mm. Dây dẫn đường 800mm đường kính 0.89mm, loại cố đinh J 3mm, phủ Teflon. Bộ ống nong thận gồm các ống nong: 7Fr, 9Fr, 11Fr, 13Fr, 15Fr với chiều dài các ống nong 203mm. Ống thông sịlicone kích thước 14Fr, chiều dài 340mm, dung tích bóng 2ml, trên ống có vạch chia độ sâu, đầu ống loại đầu mở có 2 lỗ thông 2 bên, có cây cố định dẫn đường ống thông. Khóa cố định bên ngoài chất liệu silicone: dây cố định, tấm cố định, rãnh trượt, lỗ thông khí. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Bộ |  | 1300 | [38 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | BV645 | Bộ dây chạy thận nhân tạo | 1. Chất liệu: Nhựa sử dụng được trong lĩnh vực y tế 2. Thông số kỹ thuật: Kích cỡ dây phần tiếp xúc bơm máu (đường kính trong x đường kính ngoài) 8 x 12 mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Có túi báo thay đổi áp lực máu động mạch 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 4000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | AV181 | Bộ dây dẫn máu cho liệu pháp tách huyết tương sử dụng cho máy lọc máu liên tục. | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ dây tách huyết tương PEX cho máy lọc máu Diapact CRRT, một bộ gồm: Dây động mạch, dây tĩnh mạch; Bộ chuyển đổi điện áp quả lọc tách huyết tương, Dây dẫn dịch thay thế, Dây dẫn đầu ra huyết tương 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 100 | [38 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | BV151 | Bộ dây dùng cho bộ tim phổi nhân tạo | 1. Chất liệu: chất liệu silicone và PVC 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ dây dẫn dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể, tích hợp bộ lọc, gồm table pack và pump pack được đóng gói riêng lẻ, được tiệt trùng bằng khí EO thiết kế theo yêu cầu sử dụng của bệnh viện 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 60 | [38 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | BV145 | Bộ dây hút và pha nước chống đông | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dây đôi với dây dẫn chất chống đông máu và dây hút máu. Phương pháp tiệt trùng: EtO. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 15 | [38 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | BV146 | Bộ dây kết nối máy hút tích hợp | 1. Thông số kỹ thuật: Chiều dài bộ dây: 178 cm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ dây kết nối với hệ thống máy hút của máy Haemonetics. Màng lọc kỵ nước. Đầu nối CPC 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 15 | [38 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | BV154 | Bộ dây lọc cô đặc máu | 1. Chất liệu: Vật liệu màng lọc polysulfone/ polyethersulfone 2. Thông số kỹ thuật: Dung tích mồi 75 ml. - Áp lực xuyên màn tối đa 500mmHg.- Diện tích bề mặt màng lọc 1,2 m2. - Đường kính sợi lọc ≤ 200 micron 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ dây dẫn lọc cô đặc máu dùng trong phẫu thuật tim cho người lớn 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | Bộ |  | 60 | [38 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | BV153 | Bộ dây siêu lọc cải tiến dành cho người lớn | 1. Chất liệu: bằng nhựa PVC 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: đóng gói riêng lẻ table pack và pump pack, tiệt trùng bằng EO 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 60 | [38 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | BV155 | Bộ dây truyền chống gập màu vàng | 1. Thông số kỹ thuật: Bộ đầy đủ gồm túi chứa dịch giảm đau 200ml với dây truyền dịch chống gập màu vàng dài 150cm, đoạn để ép dịch truyền, bộ phận loại bỏ không khí kích thước 1,2 micron 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho máy bơm giảm đau: - Cho phép cài đặt/ lập trình được đầy đủ các chế độ bơm truyền: + Liên tục + Chỉ tiêm Bolus + Liên tục + tiêm Bolus + Lập trình bơm tự động ngắt quãng PIEB kết hợp PCA - Có thể lập trình chính xác các thông số theo phác đồ chuyên môn bằng phần mềm kết nối máy tính - Độ chính xác cao ±5% - Có thể nâng cấp tính năng tự động nhắn tin SMS cảnh báo và quản lý từ xa telemedicine qua mạng 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 400 | [38 empty] | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | BV333 | Bộ dây truyền dịch | 1. Chất liệu: Chất liệu PVC, Không có chất phụ gia DEHP , thay thế bằng DEHT an toàn 2. Thông số kỹ thuật: Chiều dài dây 180cm - Đường kính trong dây: 3 mm. đường kính ngoài 4.1 mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: - Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm - Chịu được áp lực đến 2 bar - Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí - Màng lọc dịch 15 µm - Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock - Bao bì thân thiện với môi trường theo 94/62/EC 4. Tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 13485:2012, CE | Bộ |  | 50600 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 45000 | 600 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | BV152 | Bộ dây truyền dung dịch liệt tim | 1. Chất liệu: pump pack (cuộn trao đổi nhiệt bằng nhựa) 2. Thông số kỹ thuật: table pack (chiều dài dây tối thiểu 2m) và pump pack (dài dây tối thiểu 5m) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ dây dẫn dùng cho liệt tim dạng tinh thể, gồm table pack và pump pack (buồng đo áp lực, 2 đầu kim truyền có khóa) được đóng gói riêng biệt. Thiết kế theo yêu cầu sử dụng của bệnh viện 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 60 | [38 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | AV157 | Bộ dây truyền dung dịch liệt tim, cỡ 10,12,14 | 1. Chất liệu: Cannula bằng thép không gỉ ,đầu silicon mềm có gờ chăn bức xạ 2. Thông số kỹ thuật: 10,12,14Fr,Loại đầu cong loại 45o và 90o , chiều dài cannnula 7,5 in (19,1cm). Đầu nối female Leur - lock 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Cannula dễ uốn cong 3. Tiêu chuẩn chất lượng:ISO,FDA | Cái |  | 15 | [38 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | AV359 | Bộ đinh chốt xương đùi | 1. Chất liệu: Titanium 2. Thông số kỹ thuật: Ø9,10,11,12mm, L 300 --> 460mm Lag screw : Ф7.0, L 60 --> 150mm Locking screw : Ф4.9, L 20 --> 80mm End cap : L 5,10,15,20,25,30mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: đinh lòng rỗng, tương đương loại canefn, Đóng gói tiệt trùng sẵn 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Bộ |  | 10 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
64 | BV511 | Bộ đinh đầu trên xương đùi, các cỡ | 1. Chất liệu: Titanium 2. Thông số kỹ thuật: Đinh ngắn : Ø9,10,11,12,13mm, L 170, 200, 240mm Đinh dài : Ø9,10,11mm, L360, 400, 420mm Vít Lag screw : Ф10,4, L 70 --> 120mm Lưỡi Helical Blade : Ф10,4, L 75 --> 120mm Locking screw : Ф4,9, L 20 --> 80mm End cap : L 5, 10, 15mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ gồm : Đinh + Vít lag screw/ Lưỡi Helical Blade + Vít khóa + Nắp 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Bộ |  | 56 | [38 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | BV609 | Bộ đón bé chào đời vô trùng | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ sản phẩm đón bé chào đời 9 khoản,VT 1. Áo, mũ, tã, bao tay, bao chân : 01 bộ 2. Que tăm bông (02 que/gói) : 01 gói 3. Kẹp rốn : 01 cái 4. Vòng tay mẹ và bé : 01 bộ 5. Khăn lông 60x100cm xanh, hồng: 01 cái 6. Khăn lau bé 60x80cmx4 lớp : 01 cái 7. Khăn lau tay 25x25cmx4 lớp : 02 cái 8. Tấm lót nylon 60x100cm : 01 cái 9. Tấm lót 45x70cm : 01 cái 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 600 | [38 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | AV87 | Bộ dụng cụ đặt stent graft | 1. Chất liệu: - Khung giá đỡ bằng hợp kim Nitinol. - Lớp phủ bằng polyester 2. Thông số kỹ thuật: - Đường kính khung giá đỡ: 22 ­> 46 mm, chiều dài 100 -> 205 mm - Đường kính dụng cụ: 22 -> 25 Fr 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Stent graft dùng cho bổ sung điều trị phình và bóc tách động mạch chủ ngực. Cấu tạo: Không có thanh kim loại chạy dọc trên lưng stent. Có Marker hình số ""8"" ở đầu và giữa, một marker hình ""O"" ở đoạn cuối. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: CE | Bộ |  | 50 | [38 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | BV041 | Bộ dụng cụ đổ xi măng bơm vào thân đốt sống | 1. Thông số kỹ thuật: - Xi măng: Thành phần hóa học : 50% chất cản quang tốc độ cao, 5% HA (5% Hydroxyapatite) - Kim chọc dò: Có 2 loại 11G và 13G, dài 125mm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Gồm: 1.Xi măng: Tính sền sền trung bình. Tự cứng lại. Có tính cản quang. Đóng gói ở dạng 27.2 gam bột và 9.2 gam dịch 2.Kim chọc dò: Kim trocar có nòng rỗng và có cây lõi bên trong, dùng để dùi chân cung và bơm xi măng. 3.Bộ trộn: Gồm: tay quay trộn xi măng, phễu dùng để trộn xi măng và dung dịch (hóa chất), thanh trộn dẹp 2 đầu, xi lanh để hút và bơm xi măng, 1 tay cầm, 1 ống nối. Sản phẩm chỉ sử dụng 1 lần, được đóng gói tiệt trùng sẵn 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 40 | [38 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | AV329 | Bộ dụng cụ đổ xi măng có bóng | 1. Chất liệu: - Kim chọc dò, Ống dẫn hướng trong và ngoài: nhựa và thép không gỉ - Dụng cụ đẩy Xi - măng vào thân đốt sống. Vật liệu nhựa và thép không gỉ bao gồm: Ống rỗng nòng và dụng cụ đẩy có vạch đo độ sâu để kiểm soát - Thanh định vị (chốt dây), Mũi khoan: Thép không gỉ - Xi măng sinh học kèm dung dịch pha Thành phần Xi-mang: Poly-methylmethacrylate: 7,70g; Zirconium dioxide: 12,00g; Benzoyl Peroxide: 0,30g 2. Thông số kỹ thuật: - Kim chọc dò cán chữ T, 11G - Kích thước bóng nong tối đa 7cc 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Một bộ gồm: - 02 bóng balex - 02 bơm áp lực bằng tay có đồng hồ cơ - 02 kim chọc dò, 02 chốt dây, 02 ống dẫn hướng, 02 mũi khoan - 06 ống phân phối và thanh đẩy xi măng - 01 hộp xi măng xương sinh học Kim chọc dò mũi vát 1 bên: Bao gồm kim mũi vát, cán chữ T và nòng (trocar). Ống dẫn hướng trong dạng rỗng nòng để dẫn mũi khoan. Ống dẫn hướng ngoài dạng rỗng nòng để dẫn mũi khoan. Thanh định vị (chốt dây) dạng tròn, có tác dụng chốt dẫn hướng cho ống dẫn hướng sau khi dò cuống sống bằng kim dò. Mũi khoan dạng vát đầu. Bơm áp lực có đồng hồ đo áp suất dạng Xi lanh có đồng hồ cơ thể hiện áp lực. Áp suất làm việc tối đa của bơm là 350psi. Bóng nong thân đốt sống bóng chịu lực tối đa 300psi, có hai điểm cản quang kiểm soát độ sâu. . Xi măng sinh học kèm dung dịch pha. Đóng gói bao gồm: 20g xi-măng sinh học và 8.5g dung dịch pha. Thời gian đông cứng: từ 7 - 14 phút tùy theo nhiệt độ phòng. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Bộ |  | 20 | [38 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | AV330 | Bộ dụng cụ đổ xi măng không bóng | 1. Chất liệu: - Kim chọc dò, Ống dẫn hướng trong và ngoài: nhựa và thép không gỉ - Dụng cụ đẩy Xi - măng vào thân đốt sống. Vật liệu nhựa và thép không gỉ bao gồm: Ống rỗng nòng và dụng cụ đẩy có vạch đo độ sâu để kiểm soát lượng xi măng được đẩy vào - Xi măng sinh học kèm dung dịch pha Thành phần Xi-mang: Poly-methylmethacrylate: 7,70g; Zirconium dioxide: 12,00g; Benzoyl Peroxide: 0,30g 2. Thông số kỹ thuật: - Kim chọc dò cán chữ T, 11G 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Một bộ gồm: - 02 kim chọc dò, 02 chốt dây, 02 ống dẫn hướng, 02 mũi khoan - 06 ống phân phối và thanh đẩy xi măng - 01 hộp xi măng xương sinh học Kim chọc dò mũi vát 1 bên: Bao gồm kim mũi vát, cán chữ T và nòng (trocar). Xi măng sinh học kèm dung dịch pha . Đóng gói bao gồm: 20g xi-măng sinh học và 8.5g dung dịch pha. Thời gian đông cứng: từ 7 - 14 phút tùy theo nhiệt độ phòng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Bộ |  | 100 | [38 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | BV074 | Bộ dụng cụ đổ xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng 15G. | 1. Chất liệu: Kim dò cuống sống: Phần cán được làm bằng nhựa, có hệ thống khóa chống xoay và phần còn lại được làm bằng thép AISI 304. 2. Thông số kỹ thuật: Kim dò cuống sống: Mũi vát, có 3 kích cỡ 11G , 13G và 15G . Chiều dài 100mm, 120mm, 150mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bơm áp lực đẩy xi măng kèm bộ trộn bao gồm: + Bộ trộn kín được làm bằng nhựa trong đó nắp có khóa và có 1 quả bóng bằng kim loại. Với kích thước nhỏ bộ trộn có thể làm lạnh xi măng và tăng thời gian làm việc. + Bơm áp lực được thiết kế với tay cầm tiện dụng, gồm 1 xi lanh 10ml, ống nối dài 20cm có cơ chế dừng xi măng bằng . Xi măng cột sống. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 100 | [38 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | BV132 | Bộ dụng cụ lấy huyết khối động mạch vành cỡ 6F và 7F | 1. Chất liệu: Lớp bên trong bằng PTFE giúp cấu trúc vững chắc hơn và không bị gập gãy 2. Thông số kỹ thuật: 6F và 7F 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: * Thiết kế đầu Tip thông minh hai đầu giúp hút được nhiều huyết khối hơn. * Cấu trúc đầu ống hút mềm mại kèm lớp bôi trơn durable Hydrophilic (HYDRAX) nên thao tác dễ dàng, đi đến tổn thương nhanh hơn. * Shaft lenght (chiều dài hữu dụng) 140cm. * Lưu lượng hút lớn 6F = 0.99 mm2 - 7F = 1.39mm2. * Có 2 RO marker đầu típ giúp định vị tốt, duy nhất hiện nay 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | Cái |  | 15 | [38 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | BV889 | Bộ dụng cụ mở đường cỡ 20-22G/80mm | 1. Chất liệu: Kim làm bằng thép không gỉ, Catheter bằng Fluorinated ethylene propylen (FEP), Dây dẫn đường bằng thép không gỉ 2. Thông số kỹ thuật: - Kim đường kính 20 G và 22G; dài 50 mm. - Catheter kích cỡ 20 G (1.08 mm) và 22 G (0,87 mm), dài 80 mm. - Dây dẫn đường: đường kính 0,021" và 0.025'', dài 25 cm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch đo huyết áp động mạch xâm lấn và lấy mẫu máu theo phương pháp Seldinger. - Catheter bề mặt trơn và ngăn hình thành huyết khối - Có khoá luer lock để cố định. - Đóng gói riêng lẻ, Tiệt trùng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Bộ |  | 2000 | [38 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | BV137 | Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu cỡ 4F-7F | 1. Chất liệu: lớp vỏ bằng FEP, Dilator bằng Teflon. 2. Thông số kỹ thuật: đường kính 4F, 5F, 6F, 7F, chiều dài 7cm, 10cm, 12cm và 25cm với màu sắc khác nhau tuỳ kích cỡ. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch quay có hemostasis valve chống trào ngược máu, mini guide wire 0.025", 0.035" dài 400mm, 800mm kèm theo (bằng thép không rỉ hoặc polyurethane)loại đầu thẳng, đầu cong chữ J và ái nước. - Có kèm kim chọc mạch 18×2 1/2 . - Tiêu chuẩn kỹ thuật: luồn vào dễ dàng, không bị chùn đầu. Chống xoắn. Không bị rỉ máu, không gây phản ứng co mạch. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái |  | 100 | [38 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | AV331 | Bộ hút đàm kín | 1. Chất liệu: ống bằng nhựa PVC, không DEHP 2. Thông số kỹ thuật: Kích cỡ: CH14, CH16 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: ống bằng nhựa PVC, không DEHP; thân trơn nhẵn, cản quang; đầu ống hút bo tròn. Ống hút được bảo vệ bằng vỏ bọc mỏng trong suốt; có 1 cổng bơm + 1 cổng súc rửa, Nút bấm hút đàm được mã màu theo size, có nắp mở/đóng để hút và đậy lại bảo vệ. Sử dụng trong 72 giờ Đóng gói tiệt trùng 1c/gói 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Bộ |  | 1570 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 120 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 50
75 | BV233 | Bộ khăn mổ thận lấy sỏi qua da | 1. Chất liệu: Vải không dệt y tế 5 lớp SMMMS 50 gsm, tiêu chuẩn AAMI mức độ 3. - Khăn trải bàn: Vải không dệt y tế 5 lớp (SMMMS), màng phim PE xanh - Bao chụp đầu đèn: Màng phim PE trong - Khăn mổ thận lấy sỏi qua da: Vải SMMMS, vải thấm, băng keo y tế 2. Thông số kỹ thuật: Bộ khăn bao gồm: 1. Khăn trải bàn dụng cụ 2 lớp 165cm x 200cm x 01 cái 2. Khăn thấm 40cm x 57cm x 02 cái: Spunlace 3. Bao chụp đầu đèn 65cm có thun x 01 cái 4. Màng phẩu thuật 28cm x 30cm x 01 cái 5. Khăn mổ thận lấy sỏi qua da có lỗ 15cm x 15cm, có màng phẫu thuật, có túi chứa dịch. Kích thước 200cm x 320cm x 01 cái 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng trong các ca mổ thận lấy sỏi qua da, Được tiệt trùng bằng khí EO 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | Bộ |  | 200 | [38 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | AV200 | Bộ khớp gối toàn phần có xi măng XUC-vitamin E | 1. Chất liệu: - Lồi cầu đùi:Vật liệu Cobalt Chrome - Lớp lót PE có bổ sung vitamin E: Vật liệu Polyethylene siêu cao phân tử liên kết chéo bổ sung vitamin E - Mâm chày: Vật liệu hợp kim Titanium - Bánh chè: Vật liệu Polyethylene liên kết chéo 2. Thông số kỹ thuật: - Lồi cầu đùi:Có 13 cỡ mỗi bên trái và phải với bước nhảy 2mm/cỡ, độ rộng trong ngoài từ 56mm đến 80mm và độ rộng trước sau từ 52mm đến 76mm - Lớp lót PE có bổ sung vitamin E:Có 5 cỡ: 9mm, 11mm, 13mm, 15mm, 18mm - Mâm chày: Mâm chày có 8 cỡ từ 0-7 tương ứng với độ rộng trong/ngoài: 60mm-84mm và độ rộng trước/sau:39.5mm-58.5mm. - Bánh chè: Có 7 cỡ với các đường kính 26mm, 29mm, 32mm, 35mm, 38mm, 41mm, 44mm ứng với độ dày 7mm, 8mm, 8.5mm, 9mm, 9.5mm, 10mm, 10.5mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: - Lồi cầu đùi:(số lượng: 01 cái) cạnh dày 9mm, mặt trước nghiêng 5 độ, độ gập gối tối đa ≥155 độ. Thiết kế không cần cắt xương tại rãnh liên lồi cầu. Rãnh liên lồi cầu 18mm cho mọi cỡ - Lớp lót PE có bổ sung vitamin E (số lượng: 01 cái) có gờ khóa bằng cơ chế khóa ngàm cùng với rãnh trượt. Độ dốc sau 5° và cạnh trước cao 12.5mm - Mâm chày (số lượng: 01 cái) không có lỗ mặt trên, dạng module có đầu chờ để gắn thêm miếng ghép bù xương hoặc có thể gắn thêm chuôi nối dài xuống xương chày. Mặt dưới có vân nhám, độ dầy 3mm, chân mâm chày dài 33mm-42mm - Bánh chè:(số lượng: 01 cái) thiết kế bánh chè dạng vòm với 3 chân cố định và rãnh chứa xi măng - Xi măng xương:(số lượng: 01 túi): Xi măng xương có độ quánh trung bình. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA và CE/ISO | Bộ |  | 30 | [38 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | BV526 | Bộ khớp háng bán phần chuôi không xi măng Bipolar II hoặc tương đương | 1. Chất liệu: - Chỏm bán phần Bipolar: Mặt ngoài Cobalt Chrome, độ nhám ≤ 0.02 μm, lớp lót PE siêu phân tử liên kết chéo (UHMWPE) ≥ 5mm - Chỏm khớp: Chất liệu Cobalt Chrome - Chuôi xương đùi không xi măng: Chất liệu hợp kim Titanium, phun Titanium Plasma dày 0.5mm 2. Thông số kỹ thuật: - Chỏm bán phần Bipolar: Đường kính ngoài từ 38 - 56mm (bước tăng 1mm), đường kính trong 22.2 và 28mm. - Chỏm khớp: Kích thước 22.2mm (0mm, +3mm, +6mm, +9mm), 28mm (-3mm, 0mm, +2,5mm, +5mm, +7.5mm, +10mm), taper 12/14. - Chuôi xương đùi không xi măng: Các cỡ từ #00, #0, #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12, #13, #14 tương ứng với độ rộng bề ngang: 22.8mm, 23.6mm, 25.0mm, 26.5mm, 27.5mm, 28.5mm, 29.5mm, 30.5mm, 31.5mm, 32.5mm, 34mm, 35.5mm, 37.5mm, 39.5mm, 41.5mm, 43.5mm. Có 02 loại offset: Offset thường có 16 cỡ (từ 00 - 14) dài từ 114-161mm; Offset dài: có 15 cỡ (từ 0-14) dài từ 120-161mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: - Chỏm bán phần Bipolar (số lượng: 01 cái): Có vòng khóa trong chống tuột chỏm - Chỏm khớp (số lượng: 01 cái) - Chuôi xương đùi không xi măng (số lượng: 01 cái): Loại cố định đầu gần, dạng nêm 2 chiều có rãnh và cổ trơn. Góc cổ thân 130º, taper 12/14. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA và CE | Bộ |  | 15 | [38 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | BV527 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng U2 Bipolar II hoặc tương đương | 1. Chất liệu: - Chỏm bán phần Bipolar: Mặt ngoài Cobalt Chrome, độ nhám ≤ 0.02 μm, lớp lót PE siêu phân tử liên kết chéo (UHMWPE) ≥ 5mm - Chỏm khớp: Chất liệu Cobalt Chrome - Chuôi dài không xi măng: Vật liệu hợp kim Titanium, bề mặt phun Titanium Plasma toàn thân 2. Thông số kỹ thuật: - Chỏm bán phần Bipolar: Đường kính ngoài từ 38 - 56mm (bước tăng 1mm), đường kính trong 22.2 và 28mm. - Chỏm khớp: Kích thước 22.2mm (0mm, +3mm, +6mm, +9mm), 28mm (-3mm, 0mm, +2,5mm, +5mm, +7.5mm, +10mm), taper 12/14. - Chuôi dài không xi măng: Có 2 dạng: dạng thẳng (dài 180mm với 7 lựa chọn đường kính đầu xa từ 11mm-18mm) và dạng cong (dài 230mm, có 7 lựa chọn đường kính đầu xa từ 11mm-18mm với mỗi bên trái, phải) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: - Chỏm bán phần Bipolar (số lượng: 01 cái): Có vòng khóa trong chống tuột chỏm - Chỏm khớp (số lượng: 01 cái) - Chuôi dài không xi măng (số lượng: 01 cái): dạng hình nêm 3 chiều và cổ trơn, góc cổ thân 130 độ, taper 12/14, cuối chuôi vuốt nhọn. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA và CE | Bộ |  | 10 | [38 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | AV216 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng cỡ chỏm 28/32/36 | 1. Chất liệu: - Ổ cối không xi măng: Vật liệu hợp kim Titanium, phun TiPlasma dày 0.5mm và phủ Hydroxyl apatite (HA) 0.08mm - Lớp lót PE có Vitamin E: Vật liệu Polyethylene siêu cao phân tử liên kết chéo bổ sung vitamin E - Chỏm khớp: Chất liệu Cobalt Chrome - Chuôi xương đùi không xi măng: chất liệu hợp kim hợp kim Titanium (Ti-6Al-4V), phun Titanium Plasma dày 0.5mm - Vít ổ cối Titanium 2. Thông số kỹ thuật: - Ổ cối không xi măng: Có 14 cỡ từ 44-70mm (bước chuyển 2mm) - Lớp lót PE có Vitamin E: Đường kính trong 28mm, 32mm, 36mm. - Chỏm khớp: kích thước 28mm (-3mm, 0mm, +2,5mm, +5mm, +7.5mm, +10mm), 32mm (-3mm, 0, +2.5mm, +5mm, +7.5mm, +10mm) và chỏm lớn 36mm (-3mm, 0mm, +5mm, +10mm) - Chuôi xương đùi không xi măng: Các cỡ từ #00, #0, #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12, #13, #14 tương ứng với độ rộng bề ngang: 22.8mm, 23.6mm, 25mm, 26.5mm, 27.5mm, 28.5mm, 29.5mm, 30.5mm, 31.5mm, 32.5mm, 34mm, 35.5mm, 37.5mm, 39.5mm, 41.5mm, 43.5mm. Có 02 loại offset: Offset thường có 16 cỡ (từ 00 - 14) dài từ 114-161mm; Offset dài: có 15 cỡ (từ 0-14) dài từ 120-161mm. - Vít ổ cối Titanium: đường kính 6.5mm với các độ dài 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: - Ổ cối không xi măng (số lượng: 01 cái): Hình bán nguyệt với 12 chốt khóa chống xoay. Có loại ít lỗ vít hoặc nhiều lỗ vít, các lỗ vít mở hướng xoay 32 độ. Cạnh ổ cối có đánh dấu laser chỉ hướng. Các lỗ bắt vít có nút chặn. - Lớp lót PE có Vitamin E (số lượng: 01 cái): Có dạng thường 0º và dạng chống trật 20º - Chỏm khớp (số lượng: 01 cái): taper 12/14 - Chuôi xương đùi không xi măng (số lượng: 01 cái): Loại cố định đầu gần, dạng nêm 2 chiều có rãnh và cổ trơn. Góc cổ thân 130º, taper 12/14 - Vít ổ cối Titanium (số lượng: 02 cái): mũ lục lăng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA và CE | Bộ |  | 5 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | AV135 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng cỡ chỏm 28/32/36/40 Ceramic on Ceramic hoặc tương đương | 1. Chất liệu: - Ổ cối không xi măng: làm bằng hợp kim Titanium alloy hoặc tương đương được phun Titanium hoặc tương đương Plasma nhám và phủ HA 0.08mm. Vít ổ cối bằng Titanium hoặc tương đương - Lớp lót: bằng Ceramic hoặc tương đương - Chỏm xương đùi Ceramic hoặc tương đương - Chuôi xương đùi UTF-reduced: chất liệu Titanium alloy hoặc tương đương, phun Titanium hoặc tương đương Plasma nhám. 2. Thông số kỹ thuật: - Ổ cối không xi măng: có 14 cỡ từ ≤ 44mm - ≥ 70mm với bước chuyển ≤ 2mm. Vít ổ cối dài ≤ 15- ≥ 50mm. - Lớp lót: Có các cỡ 28mm, 32mm, 36mm, 40mm tương thích với các chỏm tiêu chuẩn. - Chỏm xương đùi Ceramic hoặc tương đương: các cỡ: 28mm , 32mm, chỏm lớn 36mm và 40mm - Chuôi xương đùi UTF-reduced: Các cỡ từ #00 đến #14 tương ứng với độ rộng bề ngang từ ≤ 22.8mm đến ≥ 43.5mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: - Ổ cối không xi măng: Có ≥12 chốt khóa chống xoay. Ổ cối có 2 loại: ít lỗ vít (Cluster) hoặc nhiều lỗ vít (Multi hole). Cạnh ổ cối có đánh dấu laser chỉ hướng. Có các lỗ vít với hướng xoay ≥ 32 độ. Các lỗ vít đều có nút chặn. - Chỏm xương đùi Ceramic hoặc tương đương: Có hình cầu, taper 12/14 - Chuôi xương đùi UTF-reduced: loại cố định đầu gần, dạng nêm 2 chiều và cổ trơn. Góc cổ thân ≤ 130 độ với đầu taper 12/14 có 2 sự lựa chọn offset thông thường (có 16 cỡ từ 00 - 14 dài từ ≤ 114mm - ≥161mm) và offset dài (có 15 cỡ dài từ 0-14 dài từ ≤ 120- ≥ 161 mm). 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 3 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | AV86 | Bộ kim que thử đường huyết | 1. Chất liệu: Đầu kim bằng thép không gỉ được được vát 3 mặt cắt và phủ Silicon giúp đâm qua da một cách nhẹ nhàng 2. Thông số kỹ thuật: đường kính kim nhỏ (0.36mm - 28G). Độ đâm sâu được kiểm soát 1.5mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ Que thử đường huyết Accu-Chek Active và thiết bị lấy máu dùng một lần đã tích hợp kim sử dụng cho máy Accu-Chek Active cho kết quả đúng (theo protocol của ISO 15197:2013) 99,4% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±10 mg/dL và 100% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±15 mg/dL với Pp chuẩn ở nồng độ <100mg/dL hoặc 5.55 mmol/L 96,0% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±10% và 99,8% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±15% với Pp chuẩn ở nồng độ ≥100mg/dL hoặc 5.55 mmol/L -Công nghệ "" không thẻ mã hóa"" (không dùng code) - Phạm vi đo Glucose là 10 - 600 mg/dL, hoặc 0,6 - 33,3mmol/L - Giới hạn hematocrite là 20-70% (đo ngoài), - Đo được 4 loại máu (mao mạch, tĩnh mạch, động mạch, máu trẻ sơ sinh). - Thử được ở những vị trí khác nhau như: đầu ngón tay, lòng bàn tay, cánh tay hoặc bắp tay - Thời gian đo 5-10 giây - Mẫu máu đo 1-2 µL, -Vùng nhận máu tự động thấm hút mẫu máu - Lấy máu trong hoặc lấy máu ngoài, thêm được giọt máu thứ hai trong vòng 10 giây nếu không đủ máu - Có chỉ thị màu khoảng nồng độ đường huyết trên que - Sử dụng men thử Mut. Q-GDH không bị ảnh hưởng bởi Oxy, đường Maltose. Thiết bị lấy máu đã tích hợp kim Accu-Chek Safe-T-Pro Uno là sản phẩm chuyên biệt dành cho việc lấy máu trên bệnh nhân tại cơ sở y tế với các đặc tính kỹ thuật tối ưu, an toàn và hoàn toàn tránh lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế và bệnh nhân. - Công nghệ Clixmotion độc quyền giúp chuyển động đâm kim rất nhanh (dưới 3/1000 giây) và ổn định hơn, giảm đau tối đa cho bệnh nhân '-Chỉ sử dụng một lần, sau khi đâm kim thì Đầu kim sẽ thụt vào vỏ bảo vệ thuận tiện và an toàn cho việc loại thải. Tránh lây nhiễm chéo cho người sử dụng. -Được tiệt trùng với bức xạ Gamma và đảm bảo vô trùng trong thời gian 4 năm kể từ khi tiệt trùng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485-2016. FSC, EC | Bộ (1 que & 1 kim) |  | 45000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 2000 | 0 | 2500 | 10000
82 | BV449 | Bộ Kit cho máy lọc máu liên tục 4 CVVHDF 600 + Túi thải FILTRATE BAG 10 L (hoặc tương đương) | 1. Chất liệu: quả siêu lọc chất liệu màng polysulfone 2. Thông số kỹ thuật: quả siêu lọc diện tích màng 1,4 m2 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bao gồm: 1. Quả lọc máu (MTF KIT 4 CVVHDF 600) 1 bộ kit dùng trong lọc máu liên tục gồm: - 1 quả siêu lọc tiệt trùng bằng hơi nước INLINE steam - 1 bộ cassette - 1 bộ dây dịch lọc có túi làm ấm. - 1 bộ dây dịch bù có túi làm ấm. 2. Túi chứa dịch thải. Thể tích: 10L, Túi dịch thải và đầu kết nối male luer-lock 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 30 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | BV448 | Bộ Kit cho máy lọc máu liên tục CVVHDF 400 + Túi thải FILTRATE BAG 10L (hoặc tương đương) | 1. Chất liệu: quả siêu lọc chất liệu màng polysulfone 2. Thông số kỹ thuật: quả siêu lọc diện tích màng 0,75 m2 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bao gồm: 1. Quả lọc máu (MTF KID MIDI CVVHDF 400) 1 bộ kit dùng trong lọc máu liên tục gồm: - 1 quả siêu lọc tiệt trùng bằng hơi nước INLINE steam - 1 bộ cassette - 1 bộ dây dịch lọc có túi làm ấm. - 1 bộ dây dịch bù có túi làm ấm. 2. Túi chứa dịch thải. Thể tích: 10L, Túi dịch thải và đầu kết nối male luer-lock 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 10 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | BV765 | Bộ Kít tách huyết tương giàu tiểu cầu New- PRP Pro Kit (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: I. Cấu hình 1.Hộp bộ dụng cụ hỗ trợ bao gồm: - 01 kim lấy máu cánh bướm vô trùng - 02 miếng alcohol pad - 01 băng cá nhân - 01 ống kim lấy máu vô trùng - 03 ống lấy máu chân không có sẵn chất chống đông máu, vô trùng - 02 ống ly tâm 15 ml vô trùng có gắn nhãn Plasma - 01 ống bóp 3ml (pipette air) vô trùng - 14 tube Eppendort 1,5ml 2. Hộp ống hoạt hóa bao gồm: - 01 ống ly tâm 15 ml vô trùng có gắn nhãn PRP có chứa sẵn 0.1ml chất hoạt hóa Calcium chloride (Bảo quản nhiệt độ lạnh từ 2-8°C) - 01 ống ly tâm 15 ml vô trùng có gắn nhãn PPP có chứa sẵn 0.1ml chất hoạt hóa Calcium chloride (Bảo quản nhiệt độ lạnh từ 2-8°C) II. Tính năng kỹ thuật: Sử dụng ống lấy máu chân không và kim lấy máu để thu nhận máu ngoại vi. Sử dụng máy ly tâm để thu nhận huyết tương từ máu ngoại vi của bệnh nhân (phương pháp ly tâm đẳng tỉ trọng), sau đó sử dụng Calcium Chloride để hoạt hóa tiểu cầu giải phóng ra các nhân tố tăng trưởng và sử dụng Pipette pasteur để thu nhận huyết tương giàu yếu tố tăng trưởng. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 150 | [38 empty] | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | AV28 | Bộ lọc màng bụng chạy thận nhân tạo 10F,12F | 1. Chất liệu: Catheter làm từ vật liệu Thermoplastic polyurethane,đầu nong: bằng polypropylene,Guide wire bằng thép không gỉ, 2. Thông số kỹ thuật: Chiều dài catheter: 20 cm, Đường kính đầu nong: 12Fx15cm/10Fx15cm, Guide wire Đường kính 0,038'', chiều dài 60 cm + Kim dẫn đường chữ Y | Bộ |  | 30 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | BV418 | Bộ lọc màng bụng chạy thận nhân tạo 10F,12F | 1. Chất liệu:Polyurethane cản xạ 2. Thông số kỹ thuật: Kích cỡ: 12F Chiều dài catheter: 20 cm Dây dẫn hướng: 0,038 inch x 60 cm Kích thước que nong: 12Fx15cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Loại đầu thẳng, 2 nòng, có lỗ mặt bên cách đầu catheter 2,5 cm.Đóng gói bao gồm: catheter, nong, kim luồn, xy lanh, dây luồn, băng dán, nắp heparin, dao mổ, chỉ liền kim" 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 10 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | BV336 | Bộ mở thông bàng quang qua da | 1. Thông số kỹ thuật: các size: 10, 12, 14, 16 & 18 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ mở thông bàng quang qua da ( SDS ): bao gồm: 1 foley cather, 1 trocar dạng có kim, 1 lưỡi dao. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 50 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | BV181 | Bộ mở thông dạ dày qua da các loại, các cỡ | 1. Chất liệu: Ống thông nuôi ăn dạ dày kiểu bóng chất liệu silicone 2. Thông số kỹ thuật: - Bộ kim khâu cố định da và dạ dày, tổng chiều dài 230mm, chiều dài làm việc 81mm, kích thước kim khâu 20G - Ống thông: 20Fr, chiều dài ống thông: 22,5cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ dụng cụ gồm có: - Bộ kim khâu cố định da và dạ dày - Bộ kim mở đường PS bao gồm: mũi kim an toàn có chụp bảo vệ, tự động chụp mũi kim lại. - Ống thông nuôi ăn dạ dày kiểu bóng, trên ống có vạch đánh dấu độ sâu, tấm cố định bên ngoài có thể khóa ống thông theo phương thẳng đứng hoặc theo phương nằm ngang, dung tích bóng 10ml, tấm silicone cố định bên ngoài da có thể điều chỉnh khoảng cách phù hợp với độ dày thành bụng của mọi bệnh nhân. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Bộ |  | 170 | [38 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | AV61 | Bộ nẹp bản rộng 6-12 lỗ | 1. Chất liệu: titanium, vít xương chất liệu titanium 2. Thông số kỹ thuật:6/7/8/10/12 lỗ tương ứng chiều dài 106/124/142/178/214mm, dày 4.4mm, rộng 13.5mm. Dùng vít xương cứng 4.5mm. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 30 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | BV116 | Bộ nẹp khóa bàn ngón thẳng, chữ Y/T | 1. Chất liệu: titanium 2. Thông số kỹ thuật: - Bộ nẹp khóa bàn ngón thẳng, chữ Y/T gồm: 1 nẹp + 6 vít khóa đường kính 1.5/2.0mm chiều dài 6-30mm + 1 vít xương cứng đường kính 1.5/2.0mm chiều dài từ 6 - 24mm. - Nẹp thẳng đường kính 1.5 có 4/5/6/8/10 lỗ tương ứng chiều dài 21/26/31/41/51mm. Nẹp thẳng đường kính 2.0 có 2/3/4/5/6/7/8/9/10 lỗ tương ứng chiều dài 17/24/31/38/45/52/59/66/73mm. - Nẹp chữ Y đường kính 1.5 có 3 lỗ đầu 8 lỗ thân dài 46.1mm. Nẹp chữ đường kính Y 2.0 có3 lỗ đầu,thân có 4/5/6/7/8/9 lỗ tương ứng chiều dài 34.7/41.5/48.2/55/61.8/68.5mm. - Nẹp chữ T đường kính 1.5 có 3 lỗ đầu 8 lỗ thân dài 45.8mm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, ISO, CE | Bộ |  | 75 | [38 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | BV113 | Bộ nẹp khóa bản rộng 5-18 lỗ | 1. Chất liệu: titanium 2. Thông số kỹ thuật: - Bộ nẹp khóa bản rộng gồm: 1 nẹp + 9 vít khóa đường kính 5.0mm + 2 vít xương cứng đường kính 4.5mm. - Nẹp từ 5/6/7/8/9/10/12/14/16/18 lỗ tương ứng chiều dài 98/116/134/152/170/188/224/260/296/332mm - Nẹp dày 6mm, rộng 17.5mm. - Thân nẹp lỗ kết hợp vít khóa 5.0mm tương thích với chiều dài từ 10 -50mm với bước tăng 2mm và 55-90mm với bước tăng 5mm, tự taro và vít xương cứng 4.5mm tương thích chiều dài từ 18 - 100mm, từ 18-70mm bước tăng 2mm, từ 70-100mm bước ren tăng 5mm, bước ren 1.75mm, tự taro 3. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, ISO, CE | Bộ |  | 125 | [38 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | AV334 | Bộ Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay,trái phải các cỡ | 1. Chất liệu: - Nẹp chất liệu thép Y tế Grade 316L,không gỉ, không bị ăn mòn - Vít khóa,vít vỏ, làm từ Thép y tế 316L ko gỉ 2. Thông số kỹ thuật: Độ dày nẹp: 2.5mm, bề rộng nẹp: 11.0mm,rộng đầu 15.6mm và 14.1mm. Số lỗ của nẹp: 3, 5, …, 10 lỗ(từ 64-155mm) - Vít khóa,vít vỏ đường kính 2.7( lõi 2.1mm, đầu vít 3.5mm,dài từ 8-60mm) và 3.5 mm( lõi 2.9/2.4mm, đầu vít 5.0/6.0mm,dài 10-80mm) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ nẹp bao gồm 1 nẹp và số vít tương ứng số lỗ. Nẹp thiết kế tương thích với cấu trúc của xương. Sức kéo 4% trong 50mm-đàn hồi 193GPa-chịu nhiệt tới 870-925°C. Sử dụng loại vít khóa,vít vỏ tự taro. Dụng cụ chuyên dụng đi kèm nẹp vít. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA,CE, ISO 13485-2016, ASTM A240/A240M | Bộ |  | 30 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | AV335 | Bộ Nẹp khóa đầu dưới xương chày | 1. Chất liệu: Nẹp chất liệu thép Y tế Grade 316L,không gỉ, không bị ăn mòn - Đầu dưới xương chày ngoài: Sử dụng loại vít khóa,vít vỏ,vít xốp làm từ hợp kim TiAl6V4 - Đầu dưới xương chày trong: Sử dụng loại vít khóa,vít vỏ,vít xốp làm từ Thép y tế 316L ko gỉ 2. Thông số kỹ thuật: Có 2 loại: Đầu dưới xương chày ngoài: Độ dày nẹp:4.6 mm, bề rộng nẹp:16.5 mm, rộng đầu nẹp 26.51mm. Số lỗ của nẹp: 4, …, 13 lỗ. Khoảng cách giữa các lỗ 20.0mm. Sử dụng loại vít khóa,vít vỏ,vít xốp,tự taro, đường kính 4.5(lõi 3.0mm, đầu vít 8.0mm,dài từ 14-80mm)/5.0 mm(lõi 4.4mm,đầu vít 6.6mm,dài từ 14-110mm),xốp 5.5mm( lõi 3.0mm, đầu vít 6.6mm,dài từ 30-110mm). Đầu dưới xương chày trong: Độ dày nẹp: 4.7mm, bề rộng thân nẹp:11.0 mm. Rộng đầu nẹp: 22.2mm Số lỗ của nẹp: 4, …, 14 lỗ. Sử dụng loại vít khóa,vít vỏ,vít xốp,tự taro, đường kính 3.5 mm( lõi 2.9/2.4mm, đầu vít 5.0/6.0mm,dài 10-80mm),vít xốp 4.0mm(lõi 2.4mm,đầu vít 5.0mm,dài từ 14-80mm) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ nẹp bao gồm 1 nẹp và số vít tương ứng số lỗ. Nẹp thiết kế tương thích với cấu trúc của xương, sức kéo 4% trong 50mm-đàn hồi 193GPa-chịu nhiệt tới 870-925°C. Dụng cụ chuyên dụng đi kèm theo nẹp vít 4. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA,CE, ISO 13485-2016, ASTM A240/A240M | Bộ |  | 25 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | AV336 | Bộ Nẹp khóa đầu dưới xương quay mặt lòng Volar đa hướng ,trái phải các cỡ, | 1. Chất liệu: Nẹp chất liệu thép Y tế Grade 316L,không gỉ, không bị ăn mòn - Vít khóa,vít vỏ, làm từ Thép y tế 316L ko gỉ 2. Thông số kỹ thuật:Độ dày nẹp: 2.0mm, bề rộng nẹp: 7.5mm, rộng đầu 22.6mm. Số lỗ của nẹp:2, 3,4,5 lỗ tương ứng 50/58.5/70.5/79/87.5mm - Vít khóa,vít vỏ đường kính 2.4mm đầu cánh sao lõi 1.8mm, đầu vít 3.5mm), 2.7 mm( lõi 2.1mm, đầu vít 3.5mm,dài từ 8-60mm) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ nẹp bao gồm 1 nẹp và số vít tương ứng số lỗ.Nẹp thiết kế tương thích với cấu trúc của xương. Sức kéo 4% trong 50mm-đàn hồi 193GPa-chịu nhiệt tới 870-925°C.Đầu nẹp có 6 lỗ,có lỗ xuyên đinh Kickner.Sử dụng loại vít khóa,vít vỏ, tự taro. Dụng cụ chuyên dụng đi kèm nẹp vít. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA,CE, ISO 13485-2016, ASTM A240/A240M | Bộ |  | 30 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | AV62 | Bộ nẹp khóa DHS 3/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12 lỗ | 1. Chất liệu: titanium, vít khóa chất liệu titanium 2. Thông số kỹ thuật: góc 135 độ, nòng dài 38mm, 3/4/6/8/10/12 lỗ tương ứng chiều dài 77/94/128/162/196/230mm, thân xương dùng vít khóa 4.0mm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 30 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | BV114 | Bộ nẹp khóa DHS các cỡ 3-12 lỗ | 1. Chất liệu: titanium 2. Thông số kỹ thuật: - Bộ nẹp khóa DHS gồm: 1 nẹp khóa + 1 vít DHS đường kính 12.5mm, dài 50-110mm + 4 vít khóa đường kính 5.0mm, dài 10-90mm + 2 vít xương cứng đường kính 4.5mm, dài 18-100mm. - Nẹp có hướng vít cổ góc 135 độ, sử dụng vít DHS đường kính 12.5mm, thân có 3/4/6/8/10/12 lỗ, tương ứng chiều dài 77/94/128/162/196/230mm. - Thân nẹp lỗ kết hợp vít khóa 5.0mm tương thích với chiều dài từ 10 -50mm với bước tăng 2mm và 55-90mm với bước tăng 5mm, tự taro và vít xương cứng 4.5mm tương thích chiều dài từ 18 - 100mm, từ 18-70mm bước tăng 2mm, từ 70-100mm bước ren tăng 5mm, bước ren 1.75mm, tự taro 3. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, ISO, CE | Bộ |  | 125 | [38 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | AV337 | Bộ Nẹp khóa mõm khuỷu trái phải các cỡ | 1. Chất liệu: Nẹp chất liệu thép Y tế Grade 316L,không gỉ, không bị ăn mòn - Vít khóa,vít vỏ, làm từ Thép y tế 316L ko gỉ 2. Thông số kỹ thuật: Độ dày nẹp: 3.0mm, bề rộng nẹp: 10.0mm,rộng đầu 15.5mm. Số lỗ của nẹp: 2, 5, …, 12 lỗ(dài từ 110-188mm) - Vít khóa,vít vỏ đường kính 2.7( lõi 2.1mm, đầu vít 3.5mm,dài từ 8-60mm)/3.5( lõi 2.9/2.4mm, đầu vít 5.0/6.0mm,dài 10-80mm)/4.0mm(lõi 2.4mm,đầu vít 5.0mm,dài từ 14-80mm) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ nẹp bao gồm 1 nẹp và số vít tương ứng số lỗ.Nẹp thiết kế tương thích với cấu trúc của xương. Sức kéo 4% trong 50mm-đàn hồi 193GPa-chịu nhiệt tới 870-925°C. Sử dụng loại vít khóa,vít vỏ, tự taro. Dụng cụ chuyên dụng đi kèm nẹp vít. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA,CE, ISO 13485-2016, ASTM A240/A240M | Bộ |  | 20 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | AV63 | Bộ nẹp khóa nén ép đầu xa xương đùi 6-14 lỗ | 1. Chất liệu: titanium, vít xương chất liệu titanium 2. Thông số kỹ thuật: 6/ 8/ 10/ 12/ 14 lỗ tương ứng chiều dài 169/ 209/ 249/ 288/ 328mm. Dùng vít khóa 5.0mm và vít xương cứng 4.5mm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 20 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | BV115 | Bộ nẹp khóa ốp mắt cá chân (đầu dưới xương mác), trái/phải, 4 lỗ đầu, 4-16 lỗ thân | 1. Chất liệu: titanium 2. Thông số kỹ thuật:- Bộ nẹp khóa ốp mắt cá chân gồm: 1 nẹp + 10 vít khóa đường kính 3.5mm + 2 vít xương cứng đường kính 3.5mm. - Nẹp có 4 lỗ đầu, thân nẹp có 4/5/6/8/10/12/14/16 lỗ, tương ứng chiều dài 85/98/111/137/163/189/215/241mm. - Nẹp dày 3mm, rộng 10mm. - Thân nẹp lỗ kết hợp vít khóa đường kính 3.5 tương thích chiều dài từ 8 -40mm với bước tăng 2mm và 45-80mm với bước tăng 5mm, tự taro và vít xương cứng đường kính 3.5mm tương thích chiều dài từ 8-90mm, từ 8-40 bước tăng 2mm, từ 45-90 bước ren tăng 5mm, bước ren 1.25mm., tự taro và vít xương cứng đường kính 3.5mm tự taro. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, ISO, CE | Bộ |  | 75 | [38 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | AV338 | Bộ Nẹp khóa xương đòn nối dài,trái phải các cỡ | 1. Chất liệu: Nẹp chất liệu thép Y tế Grade 316L,không gỉ, không bị ăn mòn - Vít khóa,vít vỏ, làm từ Thép y tế 316L ko gỉ 2. Thông số kỹ thuật: Độ dày nẹp: 3.4mm, bề rộng nẹp: 10.1mm, rộng đầu 17.4. Số lỗ của nẹp:3, 4, 5, …, 8 lỗ(từ 66-132mm) - Vít khóa,vít vỏ đường kính 2.7( lõi 2.1mm, đầu vít 3.5mm,dài từ 8-60mm) và 3.5 mm( lõi 2.9/2.4mm, đầu vít 5.0/6.0mm,dài 10-80mm) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ nẹp bao gồm 1 nẹp và số vít tương ứng số lỗ.Nẹp thiết kế tương thích với cấu trúc của xương. Sức kéo 4% trong 50mm-đàn hồi 193GPa-chịu nhiệt tới 870-925°C.. Sử dụng loại vít khóa,vít vỏ, tự taro. Dụng cụ chuyên dụng đi kèm nẹp vít. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA,CE, ISO 13485-2016, ASTM A240/A240M | Bộ |  | 40 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | BV170 | Bộ Nong Lấy Sỏi Qua Da | 1. Thông số kỹ thuật: * Bộ gồm: . 01 giá đỡ vừa tán vừa hút: 18Fr x 13cm . Các que nong từ: 8Fr - 18Fr . 01 kim chọc dò: 18G x 23cm . 01 cái Guide wire: 0,032" x 80cm, tip J . 01 cái ống thông silicone: 14Fr x 5ml . 01 Scalpel 11# 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để tạo đường hầm trong phẫu thuật lấy sỏi qua da, giảm áp lực bể thận 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 20 | [38 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | BV143 | Bộ phân phối manifold 3 cổng | 1. Chất liệu: Manifold chất liệu polycarbonate 2. Thông số kỹ thuật: 3 cổng 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ manifold bao gồm: manifold 3 cổng, dây theo dõi áp lực, dây truyền dịch, dây truyền thuốc cản quang. - Manifold có van 1 chiều ở cổng bơm thuốc cản quang nhằm hạn chế bọt khí và sự lây nhiễm chéo. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 2300 | [38 empty] | 1500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | BV136 | Bộ phân phối manifold 3 cổng Uniway có màu dánh dấu | 1. Chất liệu: Manifold chất liệu polycarbonate 2. Thông số kỹ thuật: 3 cổng 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ manifold bao gồm: manifold 3 cổng có màu, dây theo dõi áp lực, dây truyền dịch, dây truyền thuốc cản quang. - Manifold có van 1 chiều ở cổng bơm thuốc cản quang nhằm hạn chế bọt khí và sự lây nhiễm chéo. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | Cái |  | 200 | [38 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | AV136 | Bộ sản phẩm kiểm tra máy hấp cỡ D 279mm x R 216mm | 1. Thông số kỹ thuật: D 279mm x R 216mm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Tờ chỉ thị hóa học Bowie-Dick thời gian test 3.5 phút ở nhiệt độ 134°C. Không chì, không có kim loại nặng độc hại. Chỉ thị chuyển từ màu xanh dương sang màu đen là đạt. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 11140-1, EN ISO 11140-3 | Cái |  | 10500 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 500 | 400 | 200 | 2000 | 200 | 0 | 0 | 200 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | BV545 | Bộ tấm dán hạ thân nhiệt cỡ M | 1. Thông số kỹ thuật: Cỡ M 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng cho bệnh nhân từ 61 đến 75 kg Trọng lượng tấm dán không bao gồm nước là 1,45 kg, trọng lượng tấm dán chứa nước bên trong là 2,14 kg Tấm dán gồm có 3 lớp, có cách nhiệt với bên ngoài Vị trí dán: Đùi và ngực Tuổi thọ miếng dán: 5 ngày, lên đến 120 giờ/1 miếng Tốc độ dòng chảy: Lên tới 5 lít/phút 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 10 | [38 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | BV544 | Bộ tấm dán hạ thân nhiệt cỡ S | 1. Thông số kỹ thuật: Cỡ S 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng cho bệnh nhân từ 46 đến 60 kg Trọng lượng tấm dán không bao gồm nước là 1,41 kg, trọng lượng tấm dán chứa nước bên trong là 2,09 kg Tấm dán gồm có 3 lớp, có cách nhiệt với bên ngoài Vị trí dán: Đùi và ngực Tuổi thọ miếng dán: 5 ngày, lên đến 120 giờ/1 miếng Tốc độ dòng chảy: Lên tới 5 lít/phút 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 10 | [38 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | AV195 | Bộ thu mẫu, bảo quản mẫu và vận chuyển mẫu tế bào. | 1. Thông số kỹ thuật: Hủ đựng mẫu chạy xét nghiệm HPV 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ thu mẫu, bảo quản mẫu và vận chuyển mẫu tế bào để dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử và/hoặc xét nghiệm tế bào học 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Bộ |  | 1000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | AV137 | Bộ tim phổi nhân tạo (ECMO) trong hồi sức cấp cứu | 1. Thông số kỹ thuật: Lưu lượng máu: 0,2 – 2,8 lít/phút. Lưu lượng khí: tối đa 5,6 lít/phút. Thể tích mồi (priming): ≤ 90 ml. Diện tích bề mặt trao đổi khí: 0,8 m2. Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt: 0,15 m2 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thời gian sử dụng phổi liên tục 14 ngày, trong hồi sức cấp cứu cho người bệnh dưới 20 kg 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 10 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | BV156 | Bộ tim phổi nhân tạo các loại, các cỡ | 1. Chất liệu: - Chất liệu màng lọc: Polyester (PET), Polypropylene (PP) - Sợi trao đổi nhiệt: thép không gỉ - Thân phổi: Polycarbonate (PC) - Màng lọc sợi rỗng siêu nhỏ: Polypropylene (PP) - Lớp phủ: PC phosphorylcholine . (Hoặc tương đương) 2. Thông số kỹ thuật:- Bình chứa reservoir : 4500 ml - Có 3 hệ thống lọc khác nhau: + Cổng vào tĩnh mạch: 80 μm + Cổng hút 1: 40 μm + Cổng hút 2: 40 μm - Thích hợp cho dẫn lưu tĩnh mạch hỗ trợ chân không - Cổng vào tĩnh mạch: xoay 360° 1/2” - Cổng ra tĩnh mạch reservoir: 3/8” - Cổng Vented/Vacuum: 1/4" - Thể tích mồi: 190 ml - Diện tích bề mặt trao đổi: 1.35 m2 - Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt: 0.08m2 - Lưu lượng máu: 7.0 l/min - Van giảm áp: + Áp lực dương: 5.3 mmHg +Áp lực âm: -75.2 mmHg - Áp lực âm tối đa reservoir: -75.2mmHg - Hệ số hiệu suất trao đổi nhiệt: η = 0.64 (ở 4.0 l/min) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phổi nhân tạo được thiết kế với thể tích mồi và diện tích tiếp xúc bề mặt thấp 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 30 | [38 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | BV157 | Bộ tim phổi nhân tạo các loại, các cỡ | 1. Chất liệu: - Phủ thuốc chống đông PC Phosphorylcoline gốc lipid toàn bộ phổi - Module trao đổi khí phủ chất chống đông PC Phosphorylcoline 2. Thông số kỹ thuật: - Giảm lipid: 63% - Giảm leukocytes: 52% - Thể tích chứa 4500ml - Thể tích bình chứa Cardiotomy: 800ml - Thể tích máu mồi thấp: 225ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phổi nhân tạo với bình chứa hai ngăn có bộ lọc giảm lipids và leukocytes, có bộ lọc động mạch chủ. Có ba hệ thống lọc 80µm, 40µm và hệ thống lọc lipids, leukocytes. - Được thiết kế để giảm tổn thương thần kinh và phản ứng viêm ở bệnh nhân trải qua mổ tim. Nhờ các tính năng độc đáo được cấp bằng sáng chế có khả năng làm giảm lipid và leukocytes đến từ máu hút ngoài màng tim. - Cải thiện bề mặt bên trong để tạo dòng chảy tầng, tránh hiện tượng máu đổ theo kiểu thác nước của máu 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 10 | [38 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | BV417 | Bộ van dẫn lưu dịch não tủy VP Shunt áp lực cao/trung bình/thấp | 1. Chất liệu: Van bằng Sillicone, Đế van bằng vật liệu Polypropylene, Vòm van bằng sillicone 2. Thông số kỹ thuật: - Kích thước van 6x26mm. - Các catheter có tẩm chất cản quang, đường kính ngoài 2.5 mm và trong 1.3 mm. - Dây thoát dịch não thất dài 20 cm, có 4 hàng lỗ, mỗi hàng 4 lỗ thoát dịch, có 3 điểm đánh dấu chiều dài, cách nhau 5 cm. - Dây thoát dịch ổ bụng có 4 khe thoát dịch ở cuối dây dẫn, dài từ 90 - 100 cm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Van có tính linh hoạt tránh bị tình trạng dính và biến dạng. - Đế van ngăn kim đâm xuyên qua van khi lấy dịch. - Vòm van có tính đàn hồi cao giúp sử dụng với các loại kim cỡ 25 hặc nhỏ hơn. - Có 3 loại lực: thấp/ trung bình/ cao. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 25 | [38 empty] | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | BV561 | Bộ van dẫn lưu dịch não tủy VP Shunt áp lực cao/trung bình/thấp | 1. Chất liệu: Vỏ van bằng Polysulfone trong suốt 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính van 16 mm; đường kính ống dẫn dịch 1.8 mm - Catheter não thất, dài 23 cm; đường kính trong 1.3 mm; đường kính ngoài 2.5 mm Dây dẫn lưu xuống ổ bụng dài 110 cm; đường kính trong 1.1mm; đường kính ngoài 2.5 mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Có 03 loại van tương ứng với 03 mức áp lực: áp lực thấp 50 mm H2O; áp lực trung bình 110 mm H2O; áp lực cao 170 mm H2O Cơ chế hoạt động dạng bóng trong ống hình côn 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 20 | [38 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | AV339 | Bộ Xilanh 200ml dùng cho máy bơm cản quang 1 nòng | 1. Chất liệu: PET trong suốt, không chứa DEHP 2. Thông số kỹ thuật: 200ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ xilanh 200ml dùng cho máy bơm thuốc cản quang 1 nòng Medrad/Bayer Envision, Vistron. Bộ sản phẩm đóng gói gồm 1 ống tiêm 200ml, 1 ống hút nhanh chữ J và 1 dây nối áp lực cao dài 150cm với van một chiều có đường kính trong 2,5mm và đường kính ngoài 4,0mm. Chịu áp lực cao 350psi, luer lock, nạp thuốc bằng ống hút nhanh. Tương thích hoàn toàn với máy bơm tiêm, có dấu chỉ phát hiện nhanh ống bơm đã được mồi thuốc. Tiệt khuẩn bằng công nghệ E.O 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE, FDA | Bộ |  | 300 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | BV111 | Bộ Xilanh 200ml dùng cho máy bơm cản quang 2 nòng | 1. Chất liệu: PET trong suốt, không chứa DEHP 2. Thông số kỹ thuật: 200ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ xilanh 200ml dùng cho máy bơm thuốc cản quang hai nòng OptiVantage. Một bộ sản phẩm đóng gói gồm: 2 xilanh 200ml, 2 ống lấy thuốc nhanh chữ J, 1 dây nối áp lực cao chữ Y dài 150cm với hai van một chiều, bộ dây nối có đường kính trong và ngoài lần lượt là 1,9mm và 3,35mm. Chịu áp lực cao 350psi, luer lock, nạp thuốc bằng ống hút nhanh. Tương thích hoàn toàn với máy bơm tiêm, có dấu chỉ phát hiện nhanh ống bơm đã được mồi thuốc. Tiệt khuẩn bằng công nghệ E.O. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE, FDA | Bộ |  | 420 | [38 empty] | 400 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | BV549 | Bộ Xilanh 60ml dùng cho máy bơm cản quang | 1. Chất liệu: PET trong suốt, không chứa DEHP 2. Thông số kỹ thuật: 60ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ xilanh 60ml dùng cho máy bơm thuốc cản quang Mallinekrodt/liebel-Flarshiem Opistar MRI Một bộ sản phẩm đóng gói gồm: 2 xilanh 60ml, 1 đầu chuyển spike dài, 1 đầu chuyển spike ngắn, 1 dây nối áp lực cao chữ Y dài 205cm với 2 van một chiều, bộ dây nối có đường kính trong ngoài lần lượt là1,9mm và 3,35mm. Chịu áp lực cao 350psi, nạp thuốc bằng ống hut nhanh. Tiệt khuẩn bằng công nghệ E.O 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, 13485, CE,FDA | Bộ |  | 30 | [38 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | BV283 | Bộ xông hút đờm kín | 1. Thông số kỹ thuật: Kích cỡ thông dụng: 6Fr, 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr,16Fr. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đầu nối góc xoay 360 độ, Đầu bơm rửa có van 1 chiều đảm bảo hệ thống kín. Cổng MDI, Nhãn đánh dấu ngày sử dụng Catheter mềm dẻo, đầu tip mài nhẵn Công tắc kiểm soát tình trạng đóng mở - Tiệt trùng, đóng gói đơn chiếc - Sử dụng 24-72 giờ. - Có kèm Ống kết nối giữa chạc 3 và ống nội khí quản (Sâu máy thở) 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 8455 | [38 empty] | 0 | 6000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | BV147 | Bộ xử lý truyền máu hoàn hồi dung tích 125ml | 1. Thông số kỹ thuật: 125ml 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sản phẩm thu được là hồng cầu đã rửa. Tốc độ xử lý thay đổi theo chất lượng máu. Bầu ly tâm 125 ml. Túi chứa hồng cầu sạch 1000 ml gắn sẵn và có thể tháo rời, túi thải 10 lít. Bộ dây dẫn được gắn sẵn: đầu nối dạng Twist Loc đến túi chứa hồng cầu và túi thải, 2 đường nối với túi nước muối và 2 kẹp trên đường dây truyền hồng cầu về. Phương pháp tiệt trùng: EtO. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 15 | [38 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | BV148 | Bộ xử lý truyền máu hoàn hồi dung tích 225 ml | 1. Thông số kỹ thuật: 225ml 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sản phẩm thu được là hồng cầu đã rửa. Tốc độ xử lý thay đổi theo chất lượng máu. Bầu ly tâm 225 ml. Túi chứa hồng cầu sạch 1000 ml gắn sẵn và có thể tháo rời, túi thải 10 lít. Bộ dây dẫn được gắn sẵn: đầu nối dạng Twist Loc đến túi chứa hồng cầu và túi thải, 2 đường nối với túi nước muối và 2 kẹp trên đường dây truyền hồng cầu về. Phương pháp tiệt trùng: EtO. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 15 | [38 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | BV142 | Bơm áp lực cao trong chụp buồng tim mạch các loại, các cỡ | 1. Thông số kỹ thuật: Áp lực tối đa 30 atm, thể tích syringe 20 ml. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Công nghệ Selok khóa tự động và nhã áp lực đều đặn, áp kế chính xác. - Bộ bơm bóng gồm: van cầm máu, dây mở đường, torque, cổng chia, thiết bị bơm bóng, dây nối (tùy chọn). 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 200 | [38 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | BV621 | Bơm kim tiêm tự khóa 0,5ml kèm kim 25G1 | 1. Chất liệu: Nhựa 2. Thông số kỹ thuật: 0,5ml kèm kim 25G1” 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bơm tiêm dùng một lần để tiêm vắc xin. Không có chất gây sốt (pyrogene) Bơm tiêm phải có tính năng tự khoá (hay còn được gọi là tự hóc, tự hủy, thuật ngữ tiếng Anh là Auto-Disable) có nghĩa là sau khi vắc xin hoặc dung dịch tiêm truyền được hút đủ liều vào trong bơm tiêm rồi tiêm hết thì không thể kéo piston trở lại để hút vắc xin hoặc dung dịch tiêm truyền lần thứ 2 được nữa. Liên kết giữa đốc kim và thân kim chắc chắn không bị bẻ gẫy, thân kim không bị tuột khỏi đốc kim trong điều kiện sử dụng bình thường. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 100000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 50000
121 | BV620 | Bơm kim tiêm tự khóa loại 0,1 ml | 1. Chất liệu: Nhựa 2. Thông số kỹ thuật: 0,1 ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bơm kim tiêm an toàn BD Soloshot™ Mini 0.1ml được sử dụng để lấy thuốc/dịch từ lọ thuốc và tiêm cho bệnh nhân (chủ yếu thuốc, vaccin). Bơm kim tiêm an toàn với công nghệ tự hủy bằng cơ thanh pit tông tự khóa lại sau khi tiêm giúp tránh việc tái sử dụng. Thể tích khoảng chết (thuốc tồn đọng) còn lại sau khi tiêm thấp, chỉ khoảng 4.6µL (Có tài liệu chứng minh), giảm tồn lưu thuốc trong bơm tiêm sau khi đã sử dụng, tiết kiệm thuốc, đảm bảo lượng thuốc đủ được đưa vào người bệnh, tiết kiệm chi phí. Kích cỡ nhỏ gọn, an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhi, thanh pit tông được mã hóa màu sắc theo kích cỡ kim tiêm thuận tiện khi lựa chọn. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 12500 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | AV23 | Bơm tiêm điện 20ml | 1. Chất liệu: Polypropylene 2. Thông số kỹ thuật: + Thể tích: 20ml + Đường kính bơm: 21.36 mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: + Đầu khóa Luer-lock + Không chứa Pyrogen, không cao su (latex), không DEHP, không chứa PVC và không độc hại 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 52200 | [38 empty] | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | AV24 | Bơm tiêm điện 50ml | 1. Chất liệu: Polypropylene 2. Thông số kỹ thuật: + Thể tích: 50ml + Đường kính bơm: 30.91 mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: + Đầu khóa Luer-lock + Không chứa Pyrogen, không cao su (latex), không DEHP, không chứa PVC và không độc hại 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 77000 | [38 empty] | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | AV125 | Bơm tiêm dùng cho máy tiêm điện không kim cỡ 20ml | 1. Chất liệu: - Thân bơm tiêm làm bằng chất liệu Polypropylen (PP) trong suốt - Đệm pitong bằng chất liệu Thermoplastic Elastomer - một loại chất liệu nhiệt dẻo có tính đàn hồi chịu nhiệt tốt, không Latex 2. Thông số kỹ thuật: Dung tích 20ml (tổng dung tích 25ml) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bơm tiêm không kim, đầu khóa/xoắn (Luer Lock Tip). Thân bơm tiêm vạch chia thể tích rõ ràng (1.0cc). Đệm pit-tông gioăng kép giúp kín khí, giảm nguy cơ rò rỉ thuốc. Sử dụng được với máy bơm tiêm điện. - Sản phẩm không Latex & PVC. Không gây độc. Không sinh nhiệt/sốt. Đóng gói riêng lẻ từng cái trong bao bì nhựa. Tiệt trùng bằng (chùm) tia điện tử. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 146600 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 100 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | AV340 | Bơm tiêm dùng một lần 5ml | 1. Chất liệu: Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP y tế 2. Thông số kỹ thuật: Dung tích 5ml kèm kim 25G 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Khử vô trùng bằng khí EO, Silicon Y tế dùng bôi trơn. Đóng gói bao bì Blister sau khi tiệt trùng chỉ thị mầu trên bao bì chuyển từ mầu hồng sang mầu vàng. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái |  | 2450500 | [38 empty] | 1600000 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 20000 | 0 | 100000 | 300000 | 20000 | 0 | 0 | 75000 | 80000 | 20000 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 19000 | 2500
126 | BV651 | Bơm tiêm dùng một lần vô trùng 10ml | 1. Chất liệu: Thân ống làm bằng nhựa - Đầu pittong bằng chất liệu cao su tổng hợp, bôi trơn bằng dầu silicon tiêu chuẩn y tế. 2. Thông số kỹ thuật: 10ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bơm kim tiêm tiệt trùng dùng 1 lần được tiệt trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, không gây sốt hay dị ứng. Bơm tiêm đạt các yêu cầu chỉ tiêu về cơ lý, hóa học và sinh học theo tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA | Chiếc |  | 342000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 100000 | 0 | 35000 | 20000 | 0 | 5000 | 35000 | 0 | 50000 | 1000 | 0 | 1000 | 0
127 | BV648 | Bơm tiêm dùng một lần vô trùng 1ml | 1. Chất liệu: Thân ống làm bằng nhựa - Đầu pittong bằng chất liệu cao su tổng hợp, bôi trơn bằng dầu silicon tiêu chuẩn y tế. 2. Thông số kỹ thuật: 1ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bơm kim tiêm tiệt trùng dùng 1 lần được tiệt trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, không gây sốt hay dị ứng. Bơm tiêm đạt các yêu cầu chỉ tiêu về cơ lý, hóa học và sinh học theo tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA | Chiếc |  | 129200 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 30000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 15000 | 55000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | BV652 | Bơm tiêm dùng một lần vô trùng 20ml | 1. Chất liệu: Thân ống làm bằng nhựa - Đầu pittong bằng chất liệu cao su tổng hợp, bôi trơn bằng dầu silicon tiêu chuẩn y tế. 2. Thông số kỹ thuật: 20ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bơm kim tiêm tiệt trùng dùng 1 lần được tiệt trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, không gây sốt hay dị ứng. Bơm tiêm đạt các yêu cầu chỉ tiêu về cơ lý, hóa học và sinh học theo tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA | Chiếc |  | 69000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 8000 | 3000 | 0 | 2000 | 6000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | BV649 | Bơm tiêm dùng một lần vô trùng 3ml | 1. Chất liệu: Thân ống làm bằng nhựa - Đầu pittong bằng chất liệu cao su tổng hợp, bôi trơn bằng dầu silicon tiêu chuẩn y tế. 2. Thông số kỹ thuật: 3ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bơm kim tiêm tiệt trùng dùng 1 lần được tiệt trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, không gây sốt hay dị ứng. Bơm tiêm đạt các yêu cầu chỉ tiêu về cơ lý, hóa học và sinh học theo tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA | Chiếc |  | 335000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 60000 | 35000 | 0 | 80000 | 25000 | 0 | 20000 | 10000
130 | BV653 | Bơm tiêm dùng một lần vô trùng 50ml | 1. Chất liệu: Thân ống làm bằng nhựa - Đầu pittong bằng chất liệu cao su tổng hợp, bôi trơn bằng dầu silicon tiêu chuẩn y tế. 2. Thông số kỹ thuật: 50ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bơm kim tiêm tiệt trùng dùng 1 lần được tiệt trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, không gây sốt hay dị ứng. Bơm tiêm đạt các yêu cầu chỉ tiêu về cơ lý, hóa học và sinh học theo tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA | Chiếc |  | 21700 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1000 | 0 | 200 | 300 | 0 | 2000 | 1200 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | BV650 | Bơm tiêm dùng một lần vô trùng 5ml | 1. Chất liệu: Thân ống làm bằng nhựa - Đầu pittong bằng chất liệu cao su tổng hợp, bôi trơn bằng dầu silicon tiêu chuẩn y tế. 2. Thông số kỹ thuật: 5ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bơm kim tiêm tiệt trùng dùng 1 lần được tiệt trùng bằng khí E.O, vô trùng, không độc, không gây sốt hay dị ứng. Bơm tiêm đạt các yêu cầu chỉ tiêu về cơ lý, hóa học và sinh học theo tiêu chuẩn ISO, CE, FDA 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA | Chiếc |  | 625000 | [38 empty] | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 50000 | 20000 | 60000 | 70000 | 0 | 80000 | 15000 | 0 | 0 | 0
132 | AV53 | Bơm tiêm Insulin 1.0ml, 30G 5/16'' | 1. Chất liệu: Kim phủ silicone 2. Thông số kỹ thuật: 100IU/1ml, Kim ngắn 8mm (5/16''), thành kim siêu mỏng 0.075mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kim có thể tiêm thẳng góc 90 độ, đầu kim 3 mặt vát, tiêm không đau, mau lành, không khoảng chết (≤0.0035ml), không dịch tồn dư, ống tiêm trong suốt, mực black pigment sắc nét 4. Tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 13485 2016, CE, CFS | Cái |  | 40000 | [38 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | AV280 | Bơm tiêm insulin 6mm 100UI | 1. Chất liệu: đầu kim phủ silicone 2. Thông số kỹ thuật: - Đường kính nhỏ 31G - Chiều dài kim ngắn: 6mm với đường kính lòng kim lớn 0.25mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dạng syringe với kim vát 3 mặt -Vạch chia từng đơn vị đậm và rõ nét - 0.5ml và 1ml đóng gói riêng lẻ từng cái. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 60000 | [38 empty] | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | BV596 | Bông y tế hút nước cỡ 5cm x 5cm | 1. Chất liệu: lông của hạt cây Bông, đã loại mỡ và làm tơi 2. Thông số kỹ thuật: 5cm x 5cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bông hút nước sợi mảnh, mềm, không có lẫn các mảnh lá hoặc vỏ hạt, Không mùi, Bông có màu trắng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015; ISO 13485:2017 | Gói |  | 14200 | [38 empty] | 2900 | 300 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | AV341 | Bóng bóp gây mê (0.5L) | 1. Chất liệu: Chất liệu PVC, không latex 2. Thông số kỹ thuật: các số 0.5L; 1L; 2L; 3L 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA | Cái |  | 310 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | BV604 | Bông gạc đắp vết thương 8cm x 12cm | 1. Chất liệu: + Gạc y tế (Gạc hút) được dệt từ sợi cotton 100% + Bông y tế được làm từ bông xơ tự nhiên 100% cotton chỉ có sợi bông không có loại sợi nào khác. 2. Thông số kỹ thuật: 8cm x 12cm, không tiệt trùng. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bông gạc đắp vết thương có thành phần kết hợp từ 1 lớp Bông y tế (bông hút nước) bên trong và 1 lớp Vải bọc bên ngoài. Lớp Vải bọc này được làm từ Gạc y tế (Gạc hút nước). + Gạc y tế (Gạc hút) có chỉ số sợi dọc và sợi ngang là 32/1; không được ẩm ướt, sợi chắc, mịn; không mùi; chỉ có sợi bông, không tạp chất, không có loại sợi nào khác. +Bông y tế: Bông hút nước được chế từ lông của hạt cây Bông, đã loại mỡ, tẩy trắng và làm tơi; Sợi mảnh, mềm, không có lẫn các mảnh lá hoặc vỏ hạt; Bông có màu trắng tự nhiên sau tẩy, không dùng chất tạo màu trắng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: SO 9001:2015; ISO 13485:2016 | Miếng |  | 82500 | [38 empty] | 0 | 60000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 500 | 0 | 0 | 0
137 | BV605 | Bông gạc đắp vết thương 8cm x 17cm | 1. Chất liệu: + Gạc y tế (Gạc hút) được dệt từ sợi cotton 100% + Bông y tế được làm từ bông xơ tự nhiên 100% cotton chỉ có sợi bông không có loại sợi nào khác. 2. Thông số kỹ thuật: 8cm x 17cm, không tiệt trùng. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bông gạc đắp vết thương có thành phần kết hợp từ 1 lớp Bông y tế (bông hút nước) bên trong và 1 lớp Vải bọc bên ngoài. Lớp Vải bọc này được làm từ Gạc y tế (Gạc hút nước). + Gạc y tế (Gạc hút) có chỉ số sợi dọc và sợi ngang là 32/1; không được ẩm ướt, sợi chắc, mịn; không mùi; chỉ có sợi bông, không tạp chất, không có loại sợi nào khác. +Bông y tế: Bông hút nước được chế từ lông của hạt cây Bông, đã loại mỡ, tẩy trắng và làm tơi; Sợi mảnh, mềm, không có lẫn các mảnh lá hoặc vỏ hạt; Bông có màu trắng tự nhiên sau tẩy, không dùng chất tạo màu trắng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: SO 9001:2015; ISO 13485:2016 | Miếng |  | 49000 | [38 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | BV608 | Bông gạc đắp vết thương tiệt trùng 8cm x 12cm | 1. Chất liệu: + Gạc vải không dệt (Vải không dệt ngấm): thành phần nguyên liệu gồm Polyester và Rayon hoặc Polyester và Viscose (hoặc hợp chất tương tự) + Bông y tế được làm từ bông xơ tự nhiên 100% cotton chỉ có sợi bông không có loại sợi nào khác. 2. Thông số kỹ thuật: 8cm x 12cm, đã tiệt trùng bằng khí EO. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bông gạc đắp vết thương có thành phần kết hợp từ 1 lớp Bông y tế (bông hút nước) bên trong và 1 lớp Vải bọc bên ngoài. Lớp Vải bọc này được làm từ Gạc y tế (Gạc hút nước). + Gạc vải không dệt (Vải không dệt ngấm): Vải phải đều; Vải không có mùi; màu trắng. + Bông y tế: Bông hút nước được chế từ lông của hạt cây Bông, đã loại mỡ, tẩy trắng và làm tơi; Sợi mảnh, mềm, không có lẫn các mảnh lá hoặc vỏ hạt; Bông có màu trắng tự nhiên sau tẩy, không dùng chất tạo màu trắng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: SO 9001:2015; ISO 13485:2016 | Miếng |  | 69000 | [38 empty] | 0 | 60000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | BV421 | Bông không hút nước cỡ 1kg | 1. Chất liệu: từ lông của hạt cây bông, không loại mỡ (theo TCCS Bông y tế (Không tiệt trùng), nguyên liệu sợi Bông 2. Thông số kỹ thuật: 1kg 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015; ISO 13485:2016. | Cuộn |  | 920 | [38 empty] | 0 | 150 | 0 | 400 | 0 | 48 | 0 | 0 | 100 | 12 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | BV185 | Bóng nong (balloon), bóng bơm ngược dòng động mạch chủ, bóng tách rời, bóng chẹn các loại, các cỡ | 1. Chất liệu: Chất liệu bóng: SCP (Semi-Crystalline Polymer). Lớp phủ: Hydrophobic. 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính bóng: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm. Chiều dài bóng: 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 170mm, 200mm, 250mm. Chiều dài hệ thống: 90cm, 130cm, 170cm. Áp suất tối đa: 21atm. Hệ thống dây dẫn: 0.035". 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Passeo-35 Xeo là bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên. Thiết kế hệ thống: Over The Wire. Dạng bóng: Controlled Compliance (kỹ thuật xếp 5 cạnh giúp bóng xếp nhỏ lại). Marker: 2 marker rập khuôn. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 30 | [38 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | AV140 | Bóng nong can thiệp mạch máu áp lực cao | 1. Chất liệu: Chất liệu bóng: Nylon/Pebax. 2. Thông số kỹ thuật: Kỹ thuật xếp bóng: 3 cạnh (đường kính 3mm-9mm), 5 cạnh (10mm-12mm). Đường kính bóng: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm Chiều dài bóng: 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm. Chiều dài hệ thống: 40cm, 75cm. Áp suất tối đa: 27atm. Hệ thống dây dẫn: 0.035" 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên áp lực cao. Thiết kế hệ thống: Over The Wire. Marker: 2 marker chắn bức xạ, đảm bảo chính xác vị trí bóng. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 50 | [38 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | AV342 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên | 1. Chất liệu: Chất liệu bóng: Nybax. Lớp phủ: Medi-Glide ái nước. Maker bằng Platinum Iridium 2. Thông số kỹ thuật: Sheath tương thích: 5F, 6F, 7F Đường kính bóng: 3mm-12mm. Chiều dài bóng: 20mm-200mm. Chiều dài trục thân: 40cm, 75cm, 135cm. Dây dẫn tương thích: 0.035". Áp suất tối đa: 24 atm. Entry Profile: 0.040". Crossing Profile: 0.070. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thiết kế hệ thống: Over the Wire. Dạng bóng: Non-Compliant (gấp 3 cạnh ở bóng 3-5mm, gấp 5 cạnh từ bóng 6mm trở lên). Maker: Có 2 maker đánh dấu rộng 1.5mm 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 20 | [38 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | BV492 | Bóng nong động mạch ngoại biên | 1. Chất liệu: Polyamide, semi-compliant, có 3-5 nếp gấp tùy đường kính có phủ lớp ái nước giúp dễ đi qua sang thương. Có 2 marker làm bằng Platinum-Iridium 2. Thông số kỹ thuật: - Đường kính: 2.0, 3.0, 4.0, 5.0mm tương thích ống thông 4F. Đường kính: 6.0, 7.0mm tương thích ống thông 5F. Độ dài ống thông 85, 150cm. - Độ dài bóng: 20 - 150mm - Áp lực thường là 8 atm, áp lực tối đa từ 13 đến 19 atm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Có thể thực hiện bơm lên đến 10 lần, thời gian xẹp bóng < 60 giây - Catheter loại OTW. Tương thích dây dẫn 0.018" 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 50 | [38 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | BV129 | Bóng nong động mạch vành | 1. Chất liệu: Comax II, Tay cầm đoạn gần: chất liệu thép không rỉ 2. Thông số kỹ thuật: - Đối với bóng có đường kính 1.25mm- 1.5mm: NP 10 atm - RBP 18 atm; từ 2.0mm - 3.5mm: NP 6atm - RBP 15atm và 4mm: NP 6atm - RBP 12atm - Tay cầm đoạn gần: Ø 1.9F; Tay cầm đoạn xa: Ø 2.5F - Đường kính từ 1.25 - 4.0 mm; dài từ 10 - 30mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: - Kỹ thuật gấp bóng là 2, 3, 4 nếp gấp - Có kích cỡ chuyên dụng cho các tổn thương CTO: đường kính 1.25mm-1.5mm, RBP 18 atm, bóng cứng, 1 marker cản quang 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 50 | [38 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | BV130 | Bóng nong động mạch vành phủ thuốc Paclitaxel | 1. Chất liệu: phủ thuốc Paclitaxel 2. Thông số kỹ thuật:- Đường kính thân đầu xa: 2.5F, đầu gần: 1.9F; - Tiết diện vào tổn thương: 0.016" - Dây dẫn 0.014'' - Kích cỡ bóng: đường kính từ 2.0 mm - 4.0 mm; dài từ 10mm - 40mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Công nghệ phủ Paccocath. - Lượng thuốc phủ: Paclitaxel 3µg/mm2; chất mang Iopromide - Bóng bán đàn hồi. Áp lực bơm bóng NP 6 atm- RBP 14 atm - Phân loại class IA trong chỉ định tái hẹp sau đặt stent (ISR: stent thường / stent phủ thuốc). - Có 22 nghiên cứu lâm sàng, > 3500 bệnh nhân trong những chỉ định khác nhau 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 25 | [38 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | BV468 | Bóng nong mạch bán đàn hồi | 1. Chất liệu: Polyamide resin, Tráng phủ Hydrophilic thế hệ mới TR2 2. Thông số kỹ thuật: - Khẩu kính đầu xa (entry profile): 0.4mm - Khẩu kính bóng (crossing profile): 0.58mm - Đường kính nhỏ nhất từ Ø1.0 - Ø4.0mm (có loại Ø .25 và Ø .75) - Chiều dài bóng: 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30mm - Áp lực tối đa: 14 atm; Áp lực bơm bóng: 6 atm - Thời gian xẹp bóng: 12 giây - Chiều dài khả dụng Catheter: 146cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: - Markers cản quang: 1 marker (1.0mm và 1.5 mm); 2 markers (≥ 2.00mm) - Nếp gấp bóng: 2 gấp (1.0mm, 1.5mm); 3 gấp (≥ 2.0mm) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 230 | [38 empty] | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | AV146 | Bóng nong mạch máu Ngoại biên | 1. Chất liệu: Lớp phủ ái nước (Hydrophilic) kép được thiết kế để giảm ma sát 2. Thông số kỹ thuật: sử dụng dây dẫn 0.035"". Áp suất làm việc bình thường 8 atm, Áp lực vỡ bóng tối đa 21 atm. Đường kính bóng 3 - 12 mm. Chiều dài bóng: 2 - 30 cm. Chiều dài Catheter 75 / 130 cm. Sử dụng các dụng cụ mở đường (sheath) 5F / 6F / 7F 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Marker Bands được thiết kế trên trục của ống thông khoảng cách 1 cm, làm tăng hiệu quả trong quá trình phẫu thuật. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 80 | [38 empty] | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | AV145 | Bóng nong mạch máu ngoại biên | 1. Chất liệu: phủ thuốc paclitaxel và chất polysorbate / sorbitol 2. Thông số kỹ thuật: phủ thuốc 2 μg/mm2, sử dụng dây dẫn 0.014"" hoặc 0.035"". _ Áp suất làm việc bình thường 6 - 7 atm; Áp lực tối đa lên tới 12 atm. _ Kích thước đường kính bóng 2 - 12 mm; _ Chiều dài bóng 2 - 15 cm. _ Chiều dài Catheter 75 / 130 cm. _ Sử dụng dụng cụ mở đường (sheath) có chiều dài 4F,5F, 6F, 7F. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Marker Bands được thiết kế trên trục của ống thông khoảng cách 1 cm, làm tăng hiệu quả trong quá trình phẫu thuật. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 25 | [38 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | AV281 | Bóng nong mạch máu ngoại biên siêu cứng | 1. Chất liệu: Bóng làm bằng vật liệu composite với thiết kế dạng sợi bền hơn 2. Thông số kỹ thuật: sử dụng dây dẫn 0.035"". Áp suất làm việc bình thường 8 atm. Áp lực vỡ bóng tối đa lên tới 40 atm. Đường kính bóng 4 - 12 mm; Chiều dài bóng 2 - 10 cm. Sử dụng dụng cụ mở đường (sheath) có chiều dài 6F, 7F, 8F. Chiều dài Catheter 50 / 75 cm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: tạo lực căng tối ưu (8 – 40 ATM) để điều trị các vị trí tổn thương khó trị nhưng không làm vỡ bóng. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 30 | [38 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | AV147 | Bóng nong mạch vành | 1. Chất liệu: Bên ngoài phủ lớp hydrophilic mới 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính thân bóng nhỏ: 0.0228 inch (0.58mm) (bóng 1 mm). Đầu bóng (tip profile): 0.0157 inch. Đường kính bóng: 1 – 4 mm. Chiều dài bóng: 6 – 40 mm. Chiều dài khả dụng của ống thông: 146 cm. Áp lực thường: 6 atm. Áp lực gây vỡ bóng: 14 atm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thiết kế đầu tip sub-zero thuôn lại dành cho tổn thương hẹp nhất 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 500 | [38 empty] | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | BV339 | Bóng nong mạch vành | 1. Chất liệu: Chất liệu bóng: Nylon 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính thân bóng (crossing profile): 0.0216 inch (Ø1 mm), 0.0306 inch (Ø3 mm) Tiết diện thâm nhập đầu tip (tip entry profile): 0.0164 inch (Ø1 mm). Đường kính bóng: 1 – 4 mm. Chiều dài bóng: 5 – 30 mm. Chiều dài đầu tip: 1.5 mm Đường kính trục gần: 1.9 F Ø1.0 - 1.5 mm), 2.0 F (Ø1.75 - 4.0 mm) Đường kính trục xa: 2.36 F (Ø1.0 - 1.75 mm), 2.55 F (Ø2.0 - 3.0 mm), 2.7 F (Ø3.25 - 4.0 mm) Áp lực thường: 6 atm. Áp lực gây vỡ bóng: 14 atm, 16 atm (Ø1 – 1.5 mm) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Lớp phủ ái nước (đầu tip đoạn xa đến exit marker của dây dẫn), Lớp phủ kháng nước (lòng trong ống) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA. | Cái |  | 130 | [38 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | BV474 | Bóng nong mạch vành áp lực thường ái nước | 1. Chất liệu: - Bóng nong được làm bằng vật liệu Polyamide. - Đầu tip được làm bằng vật liệu Elastomer. Lõi dây dẫn bằng thép không gỉ. 2. Thông số kỹ thuật: - Áp lực định mức: 6atm. Áp lực tối đa 14atm (với cỡ bóng ≤ 3.0mm) - Entry profile: 0.41mm rất linh hoạt -Crossing Profile: 0.58mm - Đoạn kết nối giữa bóng và đầu tip (bonding part) chỉ 0.4mm. -Điểm đánh dấu cản quang dài 0.8mm và dày 25µm - Đường kính trục: 1.9Fr đoạn gần, 2.4Fr - 2.7Fr đoạn xa - Độ dài trục: 145 cm - Kích thước bóng: Đường kính: 1.0mm, 1.25mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm; 3.25mm, 3.5mm, 3.75mm, 4.0mm. Chiều dài 5mm, 10mm,15mm, 20mm, 30mm, 40mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Số điểm cản quang định vị bóng: đơn hoặc đôi, đầu tip được đánh dấu đỏ. Đoạn xa được phủ lớp ái nước M Coat 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 150 | [38 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | BV131 | Bóng nong mạch vành bán đàn hồi | 1. Chất liệu: Bóng chất liệu Property pebax 2. Thông số kỹ thuật: - Bóng 2 nếp gấp (đường kính 1.0mm), 3 nếp gấp (đường kính 1.25-4.0mm) & thân ống xoắn kép Spiral Cut. _Tip profile 0.016'' _Hai marker bằng Pt/Ir (1 marker cho bóng có đường kính từ 1.0-1.75mm). _ Đường kính: 1.0 mm - 4.0 mm. Chiều dài: 5mm - 30 mm. _NP: 6 atm; RBP: 14atm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Công nghệ 2 lớp phủ Hydrophilic bằng sóng siêu âm Glide™ bên ngoài và Fast™ bên trong. Hạn dùng: 24 tháng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 150 | [38 empty] | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | BV460 | Bóng nong mạch vành bán đàn hồi phủ thuốc | 1. Chất liệu: phủ thuốc Paclitaxel. Chất liệu: bán đàn hồi polyamide 2. Thông số kỹ thuật: Thuốc Paclitaxel: 3.0 μg/mm², phủ trên bề mặt bóng - Khẩu kính qua tổn thương 0.016" (0.40 mm). 6F kissing Technology, loại RX. Đầu gần 1.9F (0.64 mm), đầu xa 2.6F (0.86 mm). Áp lực vỡ bóng: 16 bar (ngoại trừ Ø 4.00=13 bar) . Thời gian xẹp bóng 3 giây (Ø 3.0, L: 20). Đầu tip vát nhọn 3mm. Đường kính bóng (mm) : 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00. Độ dài bóng (mm): 10 , 15 ,20, 30 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Lớp phủ ưa nước. Thiết kế bóng hình Wing. Hình dạng Bóng 3 nếp gấp. Thuốc được đặt trong các cánh bóng công nghệ Wing -seal. Đạt cửa sổ thời gian điều trị sau khi bơm bóng 30 giây. Tiêu chuẩn Workhorse PTCA 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 30 | [38 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | AV150 | Bóng nong mạch vành bán đáp ứng | 1. Chất liệu: Bóng có cấu trúc 3 lớp: lớp giữa là polyamide, lớp trong và lớp ngoài là elastomer - Lớp phủ ái nước Hydrophilic 2. Thông số kỹ thuật: - Vai bóng ngắn 3.0mm, dễ thực hiện kỹ thuật POT - Áp lực định mức: 12atm. Áp lực tối đa 22atm (với bóng từ 2.0mm đến 4.0mm) hoặc 20atm (với bóng 4.5mm và 5.0mm) Thông số trục đẩy bóng - Entry profile 0.43mm - Đường kính trục: 1.9Fr đoạn gần dễ dàng thực hiện kỹ thuật Kissing Balloon; 2.5Fr đoạn giữa; 2.6Fr đoạn xa - Độ dài trục: 145 cm Kích thước: - Đường kính 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.25mm, 3.5mm, 3.75mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm. - Chiều dài 6mm, 8mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Số điểm cản quang định vị bóng ngắn và mỏng: 2 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 100 | [38 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | BV340 | Bóng nong mạch vành dây dẫn kép (Tất cả các cỡ) | 1. Chất liệu: Dây dẫn đính kèm bằng Nitinol 0.011", Chất liệu bóng: Nylon. Lớp phủ: ái nước ở đoạn xa và đầu tip, kháng nước trong lòng ống và bóng 2. Thông số kỹ thuật: Tiết diện thâm nhập (crossing profile): 0.034 inch (Ø 3.0 mm). Đường kính trục gần: 2.1F Đường kính trục xa: 2.7F Chiều dài đầu tip: 11 mm Dây dẫn tương thích: 0.014'' Ống thông tương thích: 5F Đường kính bóng: 1.75 - 4 mm. Chiều dài: 10, 15, 20 mm. Áp lực thường: 12 atm. Áp lực vỡ bóng: 20 atm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hệ thống dây dẫn kép nong bóng tập trung lực hiệu quả. Số nếp gấp bóng: 3 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái |  | 25 | [38 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | BV461 | Bóng nong mạch vành MOZEC NC | 1. Chất liệu: Nylon không dàn hồi, đoạn dây trục chất liệu MeriStem 2. Thông số kỹ thuật: - Độ dày đầu mũi: 0.0160 ± 0.0005". - Độ dày xuyên qua tổn thương với bóng nhỏ nhất: ≤ 0.90". - Gấp nếp 2 lần đối với đường kính 2.00, gấp nếp 3 lần đối với đường kính 2.25 tới 4.50mm. - Đường kính: 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50mm. - Chiều dài: 8, 13, 15, 18, 23, 28, 30, 35, 38mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dây dẫn cấu tạo liền khối theo công nghệ FeatherGlide hiệu chỉnh lực đẩy lên đến 0.35N 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 170 | [38 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | BV134 | Bóng nong mạch vành phủ thuốc Paclitaxel | 1. Chất liệu: Bóng phủ thuốc Paclitaxel loại Essential, Nylon/Pebax 2. Thông số kỹ thuật: * Cỡ từ 1.5 đến 4.5mm dài 10 - 40mm. * Đầu Ultra-low tip profile 0.016". * Bóng đạt được áp lực cao RPB 16 atm. Shaft lenght (Chiều dài hữu dụng) 142cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: * Chất liệu Nylon/Pebax giúp khả năng bơm xả nhanh hơn. * Có 2 marker Tungsten giúp định vị tốt hơn. * Công nghệ phủ thuốc nhiều lớp TransferTech nanodrop giúp việc giải phóng thuốc hiệu quả. Thời gian thuốc đi qua thành mạch trung bình 30-60s. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái |  | 10 | [38 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | AV153 | Bóng nong mạch vành semi - compliance ái nước | 1. Chất liệu: phủ lớp ái nước hydrophilic 2. Thông số kỹ thuật: Kích cỡ: đường kính 1.5mm- 4.0mm. Chiều dài 10mm- 50mm. Đường kính thân hệ thống dẫn đoạn gần 1.9Fr Tiêu chuẩn kỹ thuật: profile >0.41mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thân bóng đoạn sát tay cầm có cấu tạo kiểu PTFE coated. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 40 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | BV127 | Bóng nong mạch vành tẩm thuốc các cỡ | 1. Chất liệu: Bóng phủ thuốc Paclitaxel (3.0µg/mm2) 2. Thông số kỹ thuật: - Khẩu kính bóng: 0.017", có 3 nếp gấp. - Guiding tương thích nhỏ nhất 5F. Dây dẫn tương thích 0.014" - Chiều dài catheter bóng 140 cm. Catheter bóng loại chuyển giao nhanh (Fast-Exchange) - Đủ kích thuốc khác nhau: đường kính 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm; chiều dài: 10, 15, 20, 25, 30 mm - Áp suất bình thường 7atm - Áp lực vỡ bóng 13atm (riêng 4.0 là 12 atm). 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Vùng phủ thuốc là khoảng giữa 2 marker. - Thuốc chống tăng sinh Paclitaxel được hấp thu trên Butyryl-tri-hexyl citrate (BTHC) - Thử nghiệm lâm sàng của Pantera Lux với hơn 1800 bệnh nhân - Có nghiên cứu lâm sàng BIOLUX RCT, ISAR-DESIRE 4 & PEBSI chứng minh hiệu quả lâm sàng cho tổn thương mới, tổn thương tái hẹp trong stent 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái |  | 35 | [38 empty] | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | BV050 | Bóng nong thân đốt sống | 1. Chất liệu: Thép 304, hợp kim y tế và nhựa. Có 2 điểm cản quang kiểm soát độ sâu làm bằng vật liệu Platium (90%), Iridium (10%) 2. Thông số kỹ thuật: - Bóng chịu lực tối đa 400psi - Dung tích bóng nong tối đa lên đến 5cc - Kích thước ban đầu của bóng 15mm - Đường kính bóng tối đa lên tới 15.1mm - Chiều dài bóng tối đa lên tới 24.8mm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 30 | [38 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | BV096 | Bóng tắc mạch HyperForm | 1. Chất liệu: Bóng làm bằng chronoprene 2. Thông số kỹ thuật:Bóng có đường kính bóng 3, 4 và 7mm, chiều dài bóng 7mm, 15 mm, 20 mm. Đường kính đầu gần 2.8 F. Đường kính đầu xa: 2.2 F, 2.5 F và 3 F 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bóng giúp hỗ trợ việc đặt coil đối với các túi phồng mạch não ở vị trí ngã ba mạch 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 5 | [38 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | BV095 | Bóng tắc mạch HyperGlide | 1. Chất liệu: Bóng làm bằng chronoprene 2. Thông số kỹ thuật: Bóng có đường kính bóng 3mm, 4mm, 5mm chiều dài bóng 10, 15, 20 và 30 mm. Đường kính đầu gần 2.8 F, đường kính đầu xa 2.2 F, chiều dài Tip 4 mm, đi kèm dây dẫn 0.010" 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bóng tắc mạch dùng để chèn cổ túi phình trong nút phình động mạch não cổ rộng mạch vị trí mạch thẳng. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 5 | [38 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | BV222 | Bông tẩm cồn - Alcohol Prep Pad | 1. Chất liệu: vải không dệt 2. Thông số kỹ thuật: 65 x30mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thấm hút, màu trắng. Miếng bông được tẩm cồn isopropyl 70%. 2 lớp 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Miếng |  | 1800400 | [38 empty] | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | BV423 | Bông y tế không thấm nước 1kg (bông mỡ vàng) | 1. Chất liệu: từ tập hợp các sợi trong quả bông, không loại mỡ. (chưa tiệt trùng) - nguyên liệu 100% sợi Bông xơ tự nhiên 2. Thông số kỹ thuật: 1kg 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sợi mảnh, mềm, trơn, được chải kỹ, có độ đàn hồi cao và không còn quá nhiều nút, Không mùi, bông chưa tẩy trắng, có màu hơi ngà vàng bóng. Bề mặt được xử lý bằng tia nước áp lực cao giúp bề mặt mịn, không xơ thừa. Đóng gói thành cuộn, 1kg/gói. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 | Kg |  | 2430 | [38 empty] | 620 | 120 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 500 | 200 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 120 | 10 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | BV597 | Bông y tế thấm nước cỡ 3cm x 3cm | 1. Chất liệu: Bông xơ tự nhiên 100% cotton, chỉ có sợi bông không có loại sợi nào khác 2. Thông số kỹ thuật: 3cm x 3cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bông y tế có màu trắng tự nhiên; không dùng chất tạo màu trắng; khả năng hút giữ nước : 5g bông giữ được ≥100 gram nước, tốc độ chìm ≤ 8s, chất tan trong nước: không quá 0,5% 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Gói |  | 41820 | [38 empty] | 13500 | 10500 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 200 | 0 | 1000
167 | BV200 | Buồng tiêm cấy dưới da cỡ 6,5F | 1. Chất liệu: Vỏ ngoài bằng chất liệu Polysulphone và buồng chứa thuốc bên trong bằng Titanium. Ống thông (catheter) bằng vật liệu Silicone 2. Thông số kỹ thuật: Có thể chịu được áp lực lên đến 325 psi (22,4 bar). + Trọng lượng: 4 g, thể tích buồng: 0,25 ml. Diện tích đáy buồng 30 x 22 mm, đường kính nắp buồng 9,5 mm, chiều cao 10,6 mm. + Ống thông (catheter) dài 800 mm được đánh dấu cách nhau mỗi 1 cm. + Đường kính ngoài 6,5 F (2,2 mm), đường kính trong 1,0 mm, lưu lượng cao. + Lưu lượng đạt 10 ml/phút đối với kim 22 G và 24 ml/phút với kim 19 G 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: + Tương thích với chụp MRI. Không chứa Latex, DEHP và PVC. + Luồn theo phương pháp Seldinger. + Đóng gói riêng lẻ, tiệt trùng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái |  | 10 | [38 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | BV890 | Buồng tiêm truyền hóa chất cấy dưới da cỡ 8F | 1. Chất liệu: Vỏ bằng titanium. Catheter làm bằng silicone 2. Thông số kỹ thuật: + Đường kính nền: 30mm. + Chiều cao: 11.3mm. + Thể tích trong: 0.6ml. + Tốc độ truyền tối đa: 5ml/giây. + Catheter cỡ 8F 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Buồng tiêm cố định đặt lâu dài dưới da: + Cho phép truyền được chất cản quang, cản từ trực tiếp. + Catheter đầu đóng có van 3 chiều ngăn máu chảy vào gây tắc nghẽn, 90 ngày súc rửa một lần và không cần súc rửa bằng Heparin. + Chụp được dưới CT và MRI. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, ISO | Cái |  | 200 | [38 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | BV432 | Cannula ECMO tĩnh mạch 1 nòng các cỡ | 1. Chất liệu: Phủ chất chống đông máu Bioline 2. Thông số kỹ thuật: Các cỡ đường kính từ 19Fr đến 29Fr, chiều dài 38cm hay 55cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thời gian sử dụng lên đến 30 ngày khi dùng với bộ phổi HLS hoặc PLS. Bộ gồm cannula, dụng cụ đặt, dây hỗ trợ cố định ống, miếng dán cố định bằng nhựa 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 15 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | AV154 | Cannulae động mạch đầu cong các cỡ | 1. Chất liệu: Chất liệu chính PVC và Silicon 2. Thông số kỹ thuật: Kích thước: Các cỡ 20-22 Fr (6,7 - 7.3 mm), co nối 3/8 (0.95cm) có cổng chiều dài cannula 10 in (25.4 cm) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Cannula động mạch chủ đầu cong nhựa 90 độ dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể - Có đường đánh dấu ở ống giúp xác định hướng đầu cannula, có cổng ở đầu co nối, có cổng Luer-lock - Tiệt khuẩn 4. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA | Cái |  | 30 | [38 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | AV155 | Cannulae tĩnh mạch 2 tầng các cỡ | 1. Chất liệu: Chất liệu chính PVC và Silicon 2. Thông số kỹ thuật: Các cỡ 32/40Fr (10.7/13.3mm), 36/46Fr(12.0/15.3mm), đầu nối có thông khí 1/2 in (1.27cm), chiều dài cannula 15 in (38.1cm) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Cannula dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể - Cannulae tĩnh mạch 2 tầng đặt tại nhĩ phải có nhiều lỗ chia 2 tầng phân biệt, hệ thống dây chằng lò xo chống xoắn, thiết kế o-val. - Tiệt khuẩn 4. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, ISO | Cái |  | 10 | [38 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | AV156 | Cannulae tĩnh mạch đùi, 1 tầng | 1. Chất liệu: Chất liệu chính PVC và Silicon không chứa DEHP 2. Thông số kỹ thuật: Các cỡ 08-10-12-14 Fr (2.7-4.7mm) với chiều dài đầu tip 10-11.5 cm, chiều dài cannula 22.9cm, cổng kết nối dây dẫn 1/4 (6.35mm) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Cannula tĩnh mạch dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể - Cannulae động mạch đùi trẻ em có vòng lo xo chống xoắn, thành mỏng cho dòng chảy cao, đầu tip thích hợp cho sử dụng kỹ thuật Seldinger Bio-Medicus, - Tiệt khuẩn 4. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, ISO | Cái |  | 10 | [38 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | BV473 | Cáp nối ống thông chẩn đoán điện sinh lý, độ cong cố định | 1. Thông số kỹ thuật: 4-6-8-10 điện cực, dài 150 cm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: nhiều màu. Ký hiệu rõ ràng, kênh chỉ dẫn kết nối nhanh, thuận tiện 3. Tiêu chuẩn chất lượng:ISO | Cái |  | 5 | [38 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | BV471 | Cáp nối ống thông chẩn đoán dùng lập bản đồ 3D, dài 150cm | 1. Thông số kỹ thuật:dài 150cm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: tương thích với catheter 10 - 24 điện cực 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 2 | [38 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | BV472 | Cáp nối ống thông chẩn đoán lái chuyển hướng, tương thích với catheter 10 điện cực | 1. Chất liệu: chân mạ vàng 24k 2. Thông số kỹ thuật: dài 150cm, 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: tương thích với catheter 10 điện cực 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 5 | [38 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | BV612 | Catheter lọc máu loại long-term Kflow-Epic, | 1. Chất liệu: Polyurethane 2. Thông số kỹ thuật: Dài 19, 24, 27cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Carbothane tương thích sinh học làm cho catheter mềm dẻo ở nhiệt độ cơ thể, chống xoắn vặn, không bị thay đổi tính chất khi tiếp xúc các dung môi khử trùng thông dụng như iodine, alcohol.Thiết kế nòng đôi chữ D, duy trì tính ổn định của dòng chảy và áp lực. Đầu xa thiết kế dạng nấc thang, giảm hiện tượng tái tuần hoàn, giảm dính thành mạch; mềm mại hạn chế tổn thương thành mạch. - Có Cuff đặc biệt, kích thích tăng mô hạt và cố định catheter. - Có băng dán cố định Catheter không cần khâu chỉ. 4. Tiêu chuẩn chất lượng:ISO | Bộ |  | 50 | [38 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | BV238 | Cây đặt nội khí quản cỡ 15F x 700mm | 1. Chất liệu: Polyme tổng hợp 2. Thông số kỹ thuật: Vạch đánh dấu độ sâu rõ ràng ở 15/20 đến 40 mỗi cm * Kích cỡ: 15FG/5,0mm. Chiều dài 700m. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:Cây dẫn đường đặt nội khí quản Bougie đầu cong nhẹ , không latex 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO,CE | Cái |  | 20 | [38 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | AV376 | Chạc ba nối vào dây | 1. Chất liệu: Poly carbonat 2. Thông số kỹ thuật: Dây nối dài 25cm; ID đến 3.0mm, OD đến 4,1mm; 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Khóa điều chỉnh dễ dàng, trơn không bị rít. Chịu được áp lực cao, không rò rĩ . Dây nối trong suốt, mềm, đầu dây có khóa vặn để nối tiếp chắc chắn. Chống nứt gãy và chịu áp lực cao. khớp với dây truyền dịch. Áp suất được kiểm tra bằng khí động học và thủy tĩnh học lên đến 7 bars. Cho phép xoay vòng 360 độ. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 30200 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 2000 | 200 | 0 | 1000 | 15000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | BV161 | Chạc ba nối vào dây | 1. Chất liệu: Polyamide 2. Thông số kỹ thuật: Chịu áp lực dưới 2 bar Dây nối dài 25 cm Thể tích mồi 1.6ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chống nứt gãy, rò rỉ khi truyền với nhũ dịch béo hay các loại thuốc Kết nối dễ dàng và nhanh chóng với kim luồn tĩnh mạch ngoại biên hay trung tâm, hay một hệ thống truyền tĩnh mạch 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2012; CE | Cái |  | 20000 | [38 empty] | 4000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | BV212 | chạc ba nối vào dây | 1. Chất liệu: Thân chạc 3 chất liệu Polycarbonate, Cổng tiêm truyền: chất liệu HD-Polyethylene, Trục: chất liệu Polycarbonate, Nút chặn: chất liệu Polypropylene, nắp bảo vệ: chất liệu LD-polyethylene, núm vặn: chất liệu MD-Polyethylene. 2. Thông số kỹ thuật: Chạc 3 có khóa xoay 360 độ thuận tiện, thể tích đuổi khí 0.22ml. Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn giới hạn đặc biệt không có rò rỉ dịch ở mức 300kPa (hoặc 44psi) trong 30 giây ở 23°C, 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chạc 3 dịch truyền không dây dùng để kết nối đường truyền tĩnh mạch.cho phép thực hiện với các tất cả các loại dịch truyền thông thường và các loại dịch truyền lipid hoặc các loại thuốc chống ung thư mà không nứt vỡ. 4. Tiêu chuẩn chất lượng:Tiệt khuẩn bằng tia xạ vật lý E-beam (Beta) | Cái |  | 5000 | [38 empty] | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | BV213 | chạc ba nối vào dây | 1. Chất liệu:Thân chạc 3 chất liệu Polycarbonate, Cổng tiêm truyền: chất liệu HD-Polyethylene, Trục: chất liệu Polycarbonate, Nút chặn: chất liệu Polypropylene, nắp bảo vệ: chất liệu LD-polyethylene, núm vặn: chất liệu MD-Polyethylene. 2. Thông số kỹ thuật: thể tích đuổi khí: 0,22ml. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chạc 3 dịch truyền có dây nối 10cm để kết nối đường truyền tĩnh mạch. Thân chạc 3 có khóa xoay 360 độ thuận tiện, Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn giới hạn đặc biệt không có rò rỉ dịch ở mức 300kPa (hoặc 44psi) trong 30 giây ở 23°C, cho phép thực hiện với các tất cả các loại dịch truyền thông thường và các loại dịch truyền lipid hoặc các loại thuốc chống ung thư mà không nứt vỡ. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 6000 | [38 empty] | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | BV097 | Chất tắc mạch dạng lỏng Onyx | 1. Chất liệu:EVOH với thành phần 48 mol/l Ethylene và 52 mol/l Vinyl alcohol hòa tan trong dung môi DMSO với 2 tỷ lệ khác nhau Onyx-18 (6% EVOH),Onyx -34 (8% EVOH). 2. Thông số kỹ thuật: 01 bộ Onyx bao gồm: - 01 lọ đựng onyx thể tích 1,5 ml - 01 lọ đựng DMSO thể tích 1.5 ml - 3 bơm thể tích 1ml: 02 cái mầu trắng dùng cho Onyx, 01 cái mầu vàng dùng cho DMSO 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất tắc mạch vĩnh viễn,Onyx 18 được dùng cho các ổ dị dạng phức tạp, Onyx 34 dùng cho các ổ dị dạng có lưu lượng lớn. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lọ |  | 15 | [38 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | AV304 | Chỉ khâu không tiêu , loại silk ,số 0 | 1. Chất liệu: silk,Kim thép 302 phủ silicon 2. Thông số kỹ thuật: Chỉ số 0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tép |  | 1656 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | AV164 | Chỉ khâu không tiêu, loại đơn sợi polypropylene, số 4/0 | 1. Chất liệu: có phụ gia polyethylene glycol chống xước chỈ, kim Surgalloy phủ silicone 2. Thông số kỹ thuật:Chỉ số 4/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn CV-25, 1/2C dài 22mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: kim Surgalloy phủ silicone sắc bén bằng công nghệ NuCoat. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA | Tép |  | 1600 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | AV302 | Chỉ khâu không tiêu, loại polypropylene, số 4/0 | 1. Chất liệu: Chỉ không tan tổng hợp polypropylene , Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat 2. Thông số kỹ thuật:Chỉ số 4/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 1/2c, dài 26 mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tép |  | 1440 | [38 empty] | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | AV30 | Chỉ khâu không tiêu, loại silk, số 2/0 | 1. Chất liệu: Chỉ silk, kim được làm từ công nghệ PRIMIPASS (bằng thép X-STEELMAX, được cắt bằng công nghệ X-LASER PLUS và được mài bằng công nghệ X-POLISH) 2. Thông số kỹ thuật: Chỉ số 2/0, dài 75cm, kim tam giác ngược dài 24 mm, 3/8 vòng tròn | Tép |  | 2480 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | BV218 | Chỉ khâu tiêu , loại đa sợi Polyglactin 910 , số 2/0 | 1. Chất liệu: chỉ Polyglactin 910,phủ Glacomer 37. Poly ( glycolide-co-L- lactide) và calcium stearate. Kim bằng thép không rỉ 301(Cr: 16-18%, Ni 7-9%), bọc Silicon. 2. Thông số kỹ thuật: chỉ số 2/0 dài 75cm, kim tròn 25mm 1/2C 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Độ bền kéo nút thắt hơn 20-50% so với EP - USP. Lực tách kim và chỉ cao hơn 20-60% so với EP - USP. Đóng gói bằng Aluminum. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: CE | Tép |  | 11100 | [38 empty] | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | AV166 | Chỉ khâu không tiêu, loại đơn sợi polypropylene,số 7/0 | 1. Chất liệu: Chỉ không tan đơn sợi polypropylene có phụ gia polyethylene glycol ,kim Cardiopoint phủ silicone bằng công nghệ NuCoat 2. Thông số kỹ thuật:Chỉ số 7/0 dài 60cm, 2 kim tròn đầu nhọn CV-351, 3/8C dài 8mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: kim Cardiopoint phủ silicone bằng công nghệ NuCoat 4. Tiêu chuẩn chất lượng:ISO | Tép |  | 60 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | BV344 | Chỉ khâu không tiêu, loại silk, số 3/0 | 1. Chất liệu: :Chỉ silk 2. Thông số kỹ thuật:Chỉ số 3/0, không kim, dài 150 cm. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tép |  | 1940 | [38 empty] | 240 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | BV343 | Chỉ khâu không tiêu, loại silk, số 3/0 | 1. Chất liệu:Chỉ silk 2. Thông số kỹ thuật:Chỉ silk số 3/0, không kim, 12 sợi x 75 cm. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tép |  | 2200 | [38 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | AV68 | Chỉ khâu không tiêu, loại sợi bện tổng hợp polyester, số 3/0 | 1. Chất liệu: polyester, được bao phủ bởi silicone.Kim phủ silicon 2. Thông số kỹ thuật:Chỉ số 3/0, sợi chỉ dài 90cm, Kim được phủ silicon, dài 20mm, cong 1/2 vòng tròn. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 2 kim tròn đầu nhọn CV-316 sắc bén 4. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA | Tép |  | 1060 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | BV896 | Chỉ khâu không tiêu, loại đa sợi Polyglactin 910 ,số 5/0 | 1. Chất liệu: Chỉ đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate, kim tròn đầu tròn RB-1 Plus bằng thép Ethalloy có phủ silicone 2. Thông số kỹ thuật:chỉ số 5/0 dài 75cm, kim dài 17 mm 1/2 vòng tròn 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Tép |  | 1080 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | BV503 | Chỉ khâu không tiêu, loại nylon, số 2/0 | 1. Chất liệu: Nylon(Polyamide), Kim thép 302 phủ silicon 2. Thông số kỹ thuật:Chỉ số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: mũi kim vuốt nhọn UltraGlyde 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | sợi |  | 3700 | [38 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | BV214 | Chỉ khâu không tiêu, loại nylon, số 3/0 | 1. Chất liệu: chỉ nylon, Kim bằng thép không rỉ 301(Cr: 16-18%, Ni 7-9%), bọc Silicon 2. Thông số kỹ thuật: Nylon3/0 ,dài 75cm, kim tam giác 3/8C kim 26mm, 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Độ bền kéo nút thắt hơn 20-50% so với EP - USP. Lực tách kim và chỉ cao hơn 20-60% so với EP - USP. Đóng gói bằng tyvek- polyethylene 4. Tiêu chuẩn chất lượng: CE | Tép |  | 28600 | [38 empty] | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | AV303 | Chỉ khâu không tiêu, loại polypropylene, số 5/0 | 1. Chất liệu: polypropylene, Kim thép 302 phủ silicon 2. Thông số kỹ thuật: Chỉ số 5/0, dài 75 cm, 2 kim tròn 3/8c, dài 12 mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tép |  | 968 | [38 empty] | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | BV502 | Chỉ khâu không tiêu, loại silk ,số 5/0 | 1. Chất liệu: Chỉ silk, Kim thép 302 phủ silicon. 2. Thông số kỹ thuật: Chỉ số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: mũi kim vuốt nhọn UltraGlyde, Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE 4. Tiêu chuẩn chất lượng:ISO | sợi |  | 2100 | [38 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | BV345 | Chỉ khâu không tiêu, loại silk, số 4/0 | 1. Chất liệu: Chỉ silk, Kim thép 302 phủ silicon. 2. Thông số kỹ thuật:Chỉ số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: mũi kim vuốt nhọn UltraGlyde 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tép |  | 1620 | [38 empty] | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | AV305 | Chỉ khâu không tiêu, loại silk, số 4/0 | 1. Chất liệu: Chỉ silk,Kim làm bằng thép không gỉ AISI 420, 302 và phủ silicon 2. Thông số kỹ thuật: Chỉ số 4/0 dài 75cm, kim tam giác 1/2C 18mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:mũi kim vuốt nhọn 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO , CE | Tép |  | 986 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 68 | 48 | 0 | 250 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | BV217 | Chỉ khâu tiêu , loại đa sợi Polyglactin 910 , số 1 | 1. Chất liệu: chỉ Polyglactin 910, phủ Glacomer 37. Poly ( glycolide-co-L- lactide) và calcium stearate . Kim bằng thép không rỉ 301(Cr: 16-18%, Ni 7-9%), bọc Silicon. 2. Thông số kỹ thuật: chỉ số 1 dài 90cm, kim tròn 40mm 1/2C 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Độ bền kéo nút thắt hơn 20-50% so với EP - USP. Lực tách kim và chỉ cao hơn 20-60% so với EP - USP, Đóng gói bằng Aluminum 4. Tiêu chuẩn chất lượng: CE | Tép |  | 41160 | [38 empty] | 22500 | 18000 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | AV98 | Chỉ khâu tiêu trung bình, loại đa sợi Polysorb, số 1 | 1. Chất liệu: Lactomer 9-1 gồm glycolide và lactide được bao phủ bởi caprolactone và calcium stearoyl lactylate, kim phủ silicon. 2. Thông số kỹ thuật: chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn đầu nhọn dài 40mm, cong 1/2 vòng tròn 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: đạt lực khỏe nút buộc ban đầu bằng 140% tiêu chuẩn dược điển Mỹ. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA | Tép |  | 1060 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | AV99 | Chỉ khâu tiêu trung bình, loại đa sợi Polysorb, số 3/0 | 1. Chất liệu: Lactomer 9-1 gồm glycolide và lactide được bao phủ bởi caprolactone và calcium stearoyl lactylate, kim phủ silicon. 2. Thông số kỹ thuật: chỉ số 3/0, dài 75m, kim tròn đầu nhọn V-20 dài 26mm, cong 1/2 vòng tròn. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu bằng 140% tiêu chuẩn dược điển Mỹ. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA. | Tép |  | 1160 | [38 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | AV96 | Chỉ khâu tiêu, loại đa sợi Polyglactin 910, số 2/0 | 1. Chất liệu: Chỉ đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn Irgacare MP.kim bằng thép Ethalloy có phủ silicone. 2. Thông số kỹ thuật: chỉ số 2/0 dài 70cm, kim dài 26mm 1/2 vòng tròn 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: kim tròn đầu tròn, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tép |  | 2640 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | BV878 | Chỉ khâu tiêu, loại đa sợi Polyglactin 910, số 5/0 | 1. Chất liệu:Chỉ đa sợi Polyglactin 910 áo bao poly (glycolide-co-l-lactid 30/70) + CaSt kim làm bằng thép không gỉ AISI 300 series (304) phủ silicon 2. Thông số kỹ thuật: chỉ số 5/0, chỉ dài 70 cm, kim 1/2 vòng tròn HR 17mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: công nghệ kim Easyslide, Lực căng kéo nút thắt 10.04N. Sức căng kéo giảm 40 - 50% sau 21 ngày, tan hoàn toàn sau 56 đến 70 ngày. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO,EC | Tép |  | 360 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | AV171 | Chỉ khâu tiêu, loại đa sợi polyglactin 910, số 7/0 | 1. Chất liệu: Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910, phủ Poly(glycolide-co-L-lactide) (30/70) và Calcium Stearate.Kim thép 302 phủ silicon 2. Thông số kỹ thuật: chỉ số 7/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: duy trì sức căng > 65% sau 14 ngày, tan hoàn toàn 56-70 ngày 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Sợi |  | 120 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | AV170 | Chỉ khâu tiêu, loại đơn sợi Polydioxanone, số 3/0 | 1. Chất liệu: Chỉ đơn sợi Polydioxanone, kim bằng thép không gỉ. Chất liệu của kim chứa > 7% Niken, phủ silicon 2. Thông số kỹ thuật: Chỉ số 3/0, dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Lực giữ vết thương sau 42 ngày: ~ 55%-60%, tự tiêu sau sáu tháng. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Sợi |  | 300 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | BV895 | Chỉ khâu tiêu, loại đa sợi Polyglactin 910, số 4/0 | 1. Chất liệu: Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, kim đầu tròn làm bằng hợp kim Ethalloy có phủ silicone 2. Thông số kỹ thuật:Chỉ số 4/0 dài 70cm, kim dài 22mm 1/2 vòng tròn. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tép |  | 1200 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | BV897 | Chỉ khâu tiêu, loại đa sợi Polyglactin 910 , số 6/0 | 1. Chất liệu: Chỉ đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate. kim bằng thép Ethalloy có phủ silicone 2. Thông số kỹ thuật:chỉ số 6/0 dài 45cm, dài 13mm 1/2 vòng tròn. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: kim tròn đầu tròn RB-2, Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Tép |  | 840 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | AV94 | Chỉ khâu tiêu, loại đa sợi Polyglactin 910, số 0 | 1. Chất liệu: Chỉ đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn Irgacare MP,kim tròn đầu tròn , có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, kim bằng thép Ethalloy có phủ silicone 2. Thông số kỹ thuật: Chỉ số 0 dài 90cm, kim dài 40mm 1/2 vòng tròn. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tép |  | 1372 | [38 empty] | 100 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | AV286 | Chỉ khâu tiêu, loại đa sợiPolyglactin 910, số 6/0 | 1. Chất liệu: Chỉ đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate, 2 kim bằng thép Ethalloy có phủ silicone 2. Thông số kỹ thuật: Chỉ số 6/0 dài 45cm, 2 kim dài 8mm 1/4 vòng tròn 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 2 kim đầu hình thang S-14, Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày . 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Sợi |  | 60 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | BV899 | Chỉ khâu tiêu, loại đơn sợi Polydioxanone, số 7/0 | 1. Chất liệu:Chỉ đơn sợi Polydioxanone , 2 kim bằng hợp kim Ethalloy, được phủ bởi lớp silicone 2. Thông số kỹ thuật: Chỉ số 7/0 dài 45cm,2 kim dài 13mm 3/8 vòng tròn 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:2 kim tròn đầu tròn C, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh giúp giữa chặt kim khi thao tác, lực giữ vết mổ 60% sau 2 tuần - 40% sau 4 tuần - 35% sau 6 tuần, thời gian tan hoàn toàn 182 - 238 ngày 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tép |  | 180 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | BV901 | Chỉ khâu dây chằng van 2 lá, loại không tiêu. | 1. Chất liệu: ePTFE sợi đơn, không tiêu 2. Thông số kỹ thuật:Đường kính 2/0, có hai loại: loại thắt nút sẵn (đo trước vòng lặp) và loại không có thắt nút sẵn (BS tự điều chỉnh). - Chiều dài: 12mm, 16mm, 20mm, 24mm - Cấu tạo: 3 đôi chỉ khâu dây chằng, 1 đôi chỉ khâu cơ nhú, 2 miếng gạc PTFE: một cố định, một rời, kim dài 18mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:dùng để sửa chữa hoặc thay thế dây chằng van hai lá. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/FDA | Tép |  | 10 | [38 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
212 | AV165 | Chỉ khâu không tiêu , loại đơn sợi polypropylene, số 5/0 | 1. Chất liệu:Chỉ không tan đơn sợi polypropylene có phụ gia polyethylene glycol, kim Surgalloy phủ silicone 2. Thông số kỹ thuật: số 5/0 dài 75cm, 2 kim tròn đầu nhọn CV-11, 1/2C dài 13mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: kim Surgalloy phủ silicone bằng công nghệ NuCoat, 4. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA | Tép |  | 1300 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | AV284 | Chỉ khâu không tiêu đa sợi tự nhiên loại silk, cỡ 3/0 | 1. Chất liệu: Kim làm bằng thép không gỉ AISI 420, 302 và được bao phủ silicon. 2. Thông số kỹ thuật:Chỉ đa sợi số 3/0 dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:Mũi kim vuốt nhọn (Reverse Cutting) 4. Tiêu chuẩn chất lượng; ISO,CE | Sợi |  | 15510 | [38 empty] | 0 | 8000 | 10 | 480 | 0 | 0 | 300 | 0 | 6000 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | AV346 | Chỉ khâu không tiêu polypropylene các số | 1. Chất liệu: Polypropylene 2. Thông số kỹ thuật:Kim tam giác 17mm dài 70cm, 80cm 3. Tiêu chuẩn chất lượng; ISO | Sợi |  | 4700 | [38 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | AV162 | Chỉ khâu không tiêu, loại đơn sợi polypropylene , số 2/0, | 1. Chất liệu: chỉ được làm từ đồng phân lập thể tinh thể đẳng hướng của polypropylene (polyolefin mạch thẳng tổng hợp).. Kim thép không gỉ 302 phủ silicone. 2. Thông số kỹ thuật: Chỉ số 2/0, dài 90 cm, 2 kim tròn đầu cắt 25mm 1/2c 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: <ghi công nghệ, tính năng> 4. Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO | Tép |  | 1850 | [38 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | AV163 | Chỉ khâu không tiêu, loại đơn sợi polypropylene, số 2/0 | 1. Chất liệu: Chỉ không tan đơn sợi polypropylene có phụ gia polyethylene glycol ,kim Surgalloy siêu bền phủ silicone sắc bén. 2. Thông số kỹ thuật:Chỉ số 2/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn V-20, 1/2C dài 26mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: kim Surgalloy siêu bền phủ silicone sắc bén bằng công nghệ NuCoat 4. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA | Tép |  | 1120 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | AV347 | Chỉ khâu không Tiêu, loại đơn sợi Polypropylene, số 4/0 | 1. Chất liệu: Chỉ không tan tổng hợp polypropylene,kim phủ silicon 2. Thông số kỹ thuật: Chỉ số 4/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 1/2c, dài 25 mm | Tép |  | 620 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | BV504 | Chỉ khâu không tiêu, loại silk, số 3/0 | 1. Chất liệu:Chỉ silk , Kim thép 302 phủ silicon 2. Thông số kỹ thuật: Chỉ số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | sợi |  | 3200 | [38 empty] | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | AV167 | Chỉ khâu không tiêu, loại đa sợi bện polyester | 1. Chất liệu: polyester bao phủ bằng polybutylate 2. Thông số kỹ thuật: dài 40cm dầy 5mm, 2 kim tròn thân dầy dài 48mm 1/2 vòng tròn. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:Chỉ khâu hở eo cổ tử cung | Sợi |  | 360 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | AV92 | Chỉ khâu không tiêu, loại đa sợi Polyester, số 2/0 | 1. Chất liệu:Chỉ tổng hợp đa sợi polyester phủ bằng polybutylate 2. Thông số kỹ thuật:Chỉ số 2/0 dài 75cm, 2 kim tròn đầu tròn bằng hợp kim Ethalloy RB-1 dài 17 mm 1/2 vòng tròn 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chỉ gồm 16 bó sợi được bện với nhau xung quanh 1 lõi trung tâm tạo nên cấu trúc chắc chắn, được bao phủ bằng polybutylate 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tép |  | 600 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | BV893 | Chỉ khâu không tiêu, loại đơn sợi polypropylene ,số 5/0 | 1. Chất liệu: Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene, 2 kim tròn hemoseal MultiPass CC 2. Thông số kỹ thuật: số 5/0 dài 60cm, kim dài 9.3mm 3/8 vòng tròn 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tép |  | 696 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | AV67 | Chỉ khâu không Tiêu, loại đơn sợi polypropylene, số 7/0 | 1. Chất liệu: Polypropylene và thêm Polyethylenglycol kim cong 3/8 vòng tròn, được phủ silicon 2. Thông số kỹ thuật: chỉ số 7/0, dài 60cm, 2 kim tròn, đầu nhọn CV-351, dài 8mm, kim cong 3/8 vòng tròn. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA. | Tép |  | 1060 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | BV898 | Chỉ khâu không tiêu, loại đơn sợi polypropylene,số 2/0 | 1. Chất liệu:Chỉ tổng hợp đơn sợi polypropylene, 2 kim , kim Ethalloy 2. Thông số kỹ thuật: Chỉ số 2/0 dài 90cm, 2 kim dài 26mm 1/2 vòng tròn 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thân kim có rãnh giúp cố định kìm kẹp kim tốt hơn, Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tép |  | 264 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | BV892 | Chỉ khâu không tiêu, loại đơn sợi polypropylene,số 4/0 | 1. Chất liệu:C hỉ đơn sợi polypropylene , 2 kim tròn đầu tròn SH-2, bằng hợp kim Ethalloy 2. Thông số kỹ thuật: chỉ số 4/0 dài 90cm, kim dài 20mm, 1/2 vòng tròn 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tép |  | 672 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | BV164 | Chỉ khâu không tiêu, loại nylon, số 10/0 | 1. Chất liệu: Chỉ Nylon, Kim làm bằng thép cứng bó sợi 2. Thông số kỹ thuật: Chỉ 10/0 , dài 30 cm. Hai kim tiết diện hình thang chiều dài 6mm, đường kính 0,14mm, độ cong 3/8. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: mũi kim mài theo công nghệ cạnh mài ngang (Crosslapped Edge) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | Sợi |  | 420 | [38 empty] | 300 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | AV300 | Chỉ khâu không tiêu, loại nylon, số 10/0 | 1. Chất liệu:Chỉ không tan tổng hợp Nylon,Kim thép 302 phủ silicon 2. Thông số kỹ thuật:số 10/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE. | Tép |  | 686 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 150 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | AV32 | Chỉ khâu không tiêu, loại nylon, số 2/0 | 1. Chất liệu: Chỉ được tổng hợp từ chuỗi polyamid của Nylon 6 và Nylon 6.6, kim được làm từ công nghệ PRIMIPASS (bằng thép X-STEELMAX, được cắt bằng công nghệ X-LASER PLUS và được mài bằng công nghệ X-POLISH) 2. Thông số kỹ thuật: chỉ số 2/0, dài 75cm, kim tam giác ngược dài 24mm, 3/8 vòng tròn 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tép |  | 4400 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | AV33 | Chỉ khâu không tiêu, loại nylon, số 3/0 | 1. Chất liệu: ChỈ nylon, được tổng hợp từ chuỗi polyamid của Nylon 6 và Nylon 6.6,kim được làm từ công nghệ PRIMIPASS (bằng thép X-STEELMAX, được cắt bằng công nghệ X-LASER PLUS và được mài bằng công nghệ X-POLISH) 2. Thông số kỹ thuật: Chỉ số 3/0, dài 75cm, kim tam giác ngược dài 24mm, 3/8 vòng tròn 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tép |  | 6200 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | AV301 | Chỉ khâu không tiêu, loại nylon, số 5/0 | 1. Chất liệu: Chỉ đơn sợi polyamide 6.6 (Nylon) , Kim làm bằng thép không gỉ AISI 420, 302 và kim được bao phủ silicon. 2. Thông số kỹ thuật: Chỉ số 5/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 16mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:Đóng gói bằng giấy thân thiện môi trường, bền dai, chống rách, ngăn ngừa nhiễm khuẩn và tiệt trùng bằng Ethylene Oxide. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO , CE | Tép |  | 5160 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 500 | 0 | 500 | 2000 | 360 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | AV285 | Chỉ khâu không tiêu, loại polypropylene, số 4/0 | 1. Chất liệu:chỉ Polypropylene, Kim bằng thép không rỉ 301, bọc Silicon. 2. Thông số kỹ thuật: chỉ 4/0, dài 90cm, 2 kim tròn 20mm, 1/2 vòng tròn. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Độ bền kéo nút thắt hơn 20-50% so với USP. Lực tách kim và chỉ cao hơn 20-60% so với USP. Đóng gói bằng tyvek- polyethylene. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: CE | Sợi |  | 800 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | BV713 | Chỉ khâu không tiêu, loại silk, số 3/0 | 1. Chất liệu:Chỉ silk , Kim thép 302 phủ silicon 2. Thông số kỹ thuật: Chỉ số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: mũi vuốt nhọn UltraGlyde, Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tép |  | 2400 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | AV283 | Chỉ khâu không tiêu, loại silk, cỡ 2/0 | 1. Chất liệu: Kim làm bằng thép không gỉ AISI 420, 302 và được bao phủ silicon 2. Thông số kỹ thuật: Chỉ số 2/0 dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:mũi kim vuốt nhọn (Reverse Cutting) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO,CE | Sợi |  | 2980 | [38 empty] | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1000 | 120 | 1000 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | AV31 | Chỉ khâu không tiêu, loại silk, số 2/0 | 1. Chất liệu: Chỉ silk, kim được làm từ công nghệ PRIMIPASS (bằng thép X-STEELMAX, được cắt bằng công nghệ X-LASER PLUS và được mài bằng công nghệ X-POLISH) 2. Thông số kỹ thuật: Chỉ số 3/0, dài 75cm, kim tam giác ngược dài 24 mm, 3/8 vòng tròn | Tép |  | 6600 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | AV168 | Chỉ khâu không tiêu, loại silk, số 4/0 | 1. Chất liệu: Chỉ silk, Kim thép 302 phủ silicon. 2. Thông số kỹ thuật: Chỉ số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: mũi kim vuốt nhọn UltraGlyde, Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tép |  | 4188 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 240 | 600 | 0 | 200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 500
235 | AV161 | Chỉ khâu liền kim | 1. Chất liệu: Chỉ kháng khuẩn Triclosan, Chất liệu Polyglactin (hợp chât Glycolyc acid và Lactide acid), được bao phủ Polycaprolactone.kim Premium, theo công nghệ U- filo, phủ silicon và thép không gỉ AISI 302 2. Thông số kỹ thuật:Chỉ số 1 dài 90cm, kim tròn 40mm, 1/2C 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO,CE,FDA | Sợi |  | 920 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 300
236 | BV190 | Chỉ khâu phẫu thuật tim mạch không tiêu, loại PTFE, các cỡ 2/0-5/0 | 1. Chất liệu: PTFE 2. Thông số kỹ thuật: chỉ 2/0-5/0, dài 75cm. 2 kim, loại kim 3/8 , Đường kính kim 0,24; 0,33; 0,51mm, dài 13mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: kích cỡ tỷ lệ 1:1 kim trên chỉ. * Hoàn toàn không hấp thụ, 100% PTFE 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tép |  | 75 | [38 empty] | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | BV725 | Chỉ khâu tiêu chậm Chromic Catgut số 2/0 | 1. Chất liệu:kim phủ silicon 2. Thông số kỹ thuật:chỉ 2/0 kim tam giác 1/2 chiều dài chỉ 75cm , chiều dài kim 26 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 2600 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | BV506 | Chỉ khâu tiêu chậm Chromic Catgut số 1 | 1. Chất liệu: Chỉ làm từ collagen, Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat 2. Thông số kỹ thuật:chỉ số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | sợi |  | 2820 | [38 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | BV507 | Chỉ khâu tiêu chậm, loại chromic catgut, số 4/0 | 1. Chất liệu: Chỉ làm từ collagen, Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat 2. Thông số kỹ thuật: chỉ số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | sợi |  | 3600 | [38 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | BV216 | Chỉ khâu tiêu nhanh, loại đa sợi polyglycolic acid, số 2/0 | 1. Chất liệu: chỉ polyglycolic phủ Polycaprolactone và Calcium Stearate, Kim bằng thép không rỉ 301(Cr: 16-18%, Ni 7-9%), bọc Silicon. 2. Thông số kỹ thuật: chỉ số 2/0 dài 75cm, kim tròn 35mm 1/2C 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Độ bền kéo nút thắt hơn 20-50% so với EP - USP. Lực tách kim và chỉ cao hơn 20-60% so với EP - USP. Đóng gói bằng Aluminum. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: CE | Tép |  | 4600 | [38 empty] | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | BV215 | Chỉ khâu tiêu nhanh, loại đa sợi Polyglactin 910, số 2/0 | 1. Chất liệu: Chỉ :đa sợi Polyglactin 910, , phủ Glacomer 37. Poly ( glycolide-co-L- lactide) và calcium stearate.Kim: bằng thép không rỉ 301(Cr: 16-18%, Ni 7-9%), bọc Silicon 2. Thông số kỹ thuật: chỉ số 2/0, dài 90cm, kim tròn 35mm, 1/2c. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Độ bền kéo nút thắt hơn 20-50% so với EP - USP. Lực tách kim và chỉ cao hơn 20-60% so với EP - USP. Đóng gói bằng Aluminum. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: CE | Tép |  | 5964 | [38 empty] | 5000 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | BV220 | Chỉ khâu tiêu nhanh, loại đa sợi Polyglactin 910, số 4/0 | 1. Chất liệu: chỉ Polyglactin 910 , phủ Glacomer 37. Poly ( glycolide-co-L- lactide) và calcium stearate.Kim bằng thép không rỉ 301(Cr: 16-18%, Ni 7-9%), bọc Silicon 2. Thông số kỹ thuật: chỉ số 4/0, dài 75cm, kim tam giác xuôi 16mm 3/8 C 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Độ bền kéo nút thắt hơn 20-50% so với EP - USP. Lực tách kim và chỉ cao hơn 20-60% so với EP - USP. Đóng gói bằng Aluminum. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: EC | Tép |  | 7240 | [38 empty] | 6000 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | AV91 | Chỉ khâu tiêu trung bình đa sợi Polyglycolic acid số 3/0 | 1. Chất liệu: Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50 % là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate. Kim bằng thép Ethalloy có phủ silicone 2. Thông số kỹ thuật: Chỉ số 3/0 dài 75cm,kim dài 26mm 1/2 vòng tròn. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: kim tròn đầu tròn SH Plus, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim.Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Tép |  | 2600 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | AV69 | Chỉ khâu tiêu, loại Catgut Chrom, số 2/0 | 1. Chất liệu: chỉ Catgut . Kim làm bằng thép không rỉ Series 300 được bao phủ lớp NanoSil. 2. Thông số kỹ thuật: chỉ 2/0, dài 75cm, kim 26mm ,1/2 vòng tròn 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tép |  | 9300 | [38 empty] | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | BV894 | Chỉ khâu tiêu, loại đa sợi Polyglactin 910, số 1 | 1. Chất liệu: Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, lớp vỏ 50% polyglactin 370 & 50% chất bôi trơn Calcium Stearate, kim bằng thép Ethalloy có phủ silicone 2. Thông số kỹ thuật: chỉ số 1, dài 90cm, kim dài 40mm, 1/2 vòng tròn. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày . 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tép |  | 1020 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | AV97 | Chỉ khâu tiêu, loại đa sợi Polyglactin 910, số 2/0 | 1. Chất liệu: Chỉ đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn Irgacare MP. bằng thép Ethalloy có phủ silicone 2. Thông số kỹ thuật: chỉ số 3/0 dài 70cm, kim dài 26mm 1/2 vòng tròn. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: kim tròn đầu tròn, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tép |  | 2100 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | AV36 | Chỉ khâu tiêu, loại đa sợi polyglycolic , số 1 | 1. Chất liệu:chỉ 100% glycolide, kim được làm từ công nghệ PRIMIPASS (bằng thép X-STEELMAX, được cắt bằng công nghệ X-LASER PLUS và được mài bằng công nghệ X-POLISH) 2. Thông số kỹ thuật: chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn dài 40mm, 1/2 vòng tròn 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: thời gian hấp thụ hoàn toàn từ 60-90 ngày, sức căng duy trì 80% sau 14 ngày 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tép |  | 1120 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | BV779 | Chỉ khâu tiêu, loại đa sợi polyglycolic, số 1 | 1. Chất liệu:Chỉ tan đa sợi polyglycolic acid phủ polycaprolactone và calcium stearate, Kim làm bằng thép không gỉ AISI 420, 302. 2. Thông số kỹ thuật: chỉ số 1 dài 90cm, kim tròn 1/2C 40mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Giữ vết mổ đến 28 ngày, tan hoàn toàn trong 60-75 ngày. Sức căng còn lại đạt 70% vào ngày thứ 14; 40% vào ngày thứ 21. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và CE. | Tép |  | 24000 | [38 empty] | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | AV37 | Chỉ khâu tiêu, loại đa sợi polyglycolic, số 2 | 1. Chất liệu:chỉ được tổng hợp từ 100% glycolide, kim được làm từ công nghệ PRIMIPASS (bằng thép X-STEELMAX, được cắt bằng công nghệ X-LASER PLUS và được mài bằng công nghệ X-POLISH) 2. Thông số kỹ thuật: chỉ số 2/0, dài 70cm, kim tròn dài 26mm, 1/2 vòng tròn 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: thời gian hấp thụ hoàn toàn từ 60-90 ngày, sức căng duy trì 80% sau 14 ngày 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tép |  | 1600 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | AV95 | Chỉ khâu tiêu, loại đa sợi Polyglactin 910, số 1 | 1. Chất liệu: Chỉ đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn Irgacare MP . Kim bằng thép Ethalloy có phủ silicone. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chỉ số 1 dài 90cm, chỉ dài 40mm 1/2 vòng tròn 4. Tiêu chuẩn chất lượng: Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. | Tép |  | 6460 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | AV35 | Chỉ khâu tiêu, loại đa sợi polyglactin 910, số 1/0 | 1. Chất liệu: Chỉ polyglactin 910 từ 90% glycolide và 10 % L-lactide. Và được phủ bằng lớp phủ polyglactin 370 và calcium stearate,kim được làm từ công nghệ PRIMIPASS (bằng thép X-STEELMAX, được cắt bằng công nghệ X-LASER PLUS và được mài bằng công nghệ X-POLISH) 2. Thông số kỹ thuật: chỉ số 2/0, dài 70cm, kim tròn dài 26mm, 1/2 vòng tròn 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: thời gian hấp thụ hoàn toàn sau 56-70 ngày, sức căng duy trì 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày và 25% sau 28 ngày 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tép |  | 2520 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | AV34 | Chỉ khâu tiêu, loại đa sợi polyglactin 910, số 1/0 | 1. Chất liệu: Chỉ polyglactin 910 được tổng hợp từ 90% glycolide và 10 % L-lactide. Và được phủ bằng lớp phủ polyglactin 370 và calcium stearate.kim được làm từ công nghệ PRIMIPASS (bằng thép X-STEELMAX, được cắt bằng công nghệ X-LASER PLUS và được mài bằng công nghệ X-POLISH) 2. Thông số kỹ thuật: Chỉ số 1, dài 90cm, kim tròn dài 40mm, 1/2 vòng tròn 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: .kim được làm từ công nghệ PRIMIPASS giúp xuyên qua mô dễ dàng và tăng khả năng đàn hồi của kim, thời gian hấp thụ hoàn toàn sau 56-70 ngày, sức căng duy trì 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày và 25% sau 28 ngày 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tép |  | 21580 | [38 empty] | 0 | 18000 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | BV900 | Chỉ khâu tiêu, loại đơn sợi Polydioxanone, số 5/0 | 1. Chất liệu: Chỉ đơn sợi Polydioxanone, kim bằng hợp kim Ethalloy, được phủ bởi lớp silicone. 2. Thông số kỹ thuật:chỉ số 5/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu tròn Taper Point Plus RB-1 dài 17mm 1/2 vòng tròn, kim bằng hợp kim Ethalloy, được phủ bởi lớp silicone. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: vùng kẹp kim phẳng và có rãnh giúp giữa chặt kim khi thao tác, lực giữ vết mổ 60% sau 2 tuần - 40% sau 4 tuần - 35% sau 6 tuần, thời gian tan hoàn toàn 182 - 238 ngày 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tép |  | 360 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | BV219 | Chỉ khâu tiêu, loại Polyglactin 910, số 3/0 | 1. Chất liệu: chỉ Polyglactin 910, chỉ phủ Glacomer 37. Poly ( glycolide-co-L- lactide) và calcium stearate,Kim bằng thép không rỉ 301(Cr: 16-18%, Ni 7-9%), bọc Silicon. 2. Thông số kỹ thuật: số 3/0 đà 75cm, kim tròn 25mm 1/2C 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Độ bền kéo nút thắt hơn 20-50% so với EP - USP. Lực tách kim và chỉ cao hơn 20-60% so với EP - USP 4. Tiêu chuẩn chất lượng: CE | Tép |  | 13200 | [38 empty] | 12000 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | BV877 | Chỉ khâu tự tiêu, loại đa sợi Polyglactin 910, số 6/0 | 1. Chất liệu: đa sợi Polyglactin 910 áo bao poly (glycolide-co-l-lactid 30/70) + CaSt , kim thép không gỉ AISI 300 series (304) phủ silicon 2. Thông số kỹ thuật: số 6/0, chỉ dài 70 cm. .kim tròn 1/2 vòng tròn HR 13mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: công nghệ kim Easyslide, Lực căng kéo nút thắt 4.91N. Sức căng kéo giảm 40 - 50% sau 21 ngày, tan hoàn toàn sau 56 đến 70 ngày 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO,CE | Tép |  | 720 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | AV169 | Chỉ nâng đỡ mô, loại silicone | 1. Chất liệu:Chỉ silicone 2. Thông số kỹ thuật: dài 75cm, rộng 2.5mm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tép |  | 300 | [38 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | AV119 | Chỉ thép, loai khâu xương ức, số 5 | 1. Chất liệu: bằng thép không gỉ ,kim phủ silicon 2. Thông số kỹ thuật:chỉ số 5, dài 45cm, kim tròn đầu cắt tapercut V-40 dài 48mm 1/2 vòng tròn 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: kim phủ silicon theo công nghệ Nucoat 4. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA | Tép |  | 96 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | BV590 | Chỉ thị hóa học dùng cho tiệt khuẩn EO | 1. Thông số kỹ thuật: 1,5cm x 20cm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thiết kế dạng que giấy dài có vạch mực chỉ thị hóa học.Vạch mực chỉ thị sẽ chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá sau khi qua quá trình tiệt khuẩn nhiệt độ thấp với khí Ethylen Oxide 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Miếng |  | 29100 | [38 empty] | 0 | 27900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | BV435 | Chỉ thị hóa học dùng kiểm tra gói hấp | 1. Thông số kỹ thuật: 101mm x 16mm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:Test chỉ thị hóa học thời gian test 3 phút ở nhiệt độ 134°C, thời gian 9,5 phút ở nhiệt độ 121°C .Chỉ thị chuyển từ màu trắng sang màu đen đối chứng là đạt 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 5500 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | BV437 | Chỉ thị hóa học dùng kiểm tra máy hấp nhiệt độ thấp | 1. Thông số kỹ thuật: Kích thước: 101mm x 19mm. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để kiểm tra sự thâm nhập của H2O2 vào bên trong gói hấp plasma. Chỉ thị sẽ chuyển từ màu xanh sang màu hồng tím là đối chứng là đạt. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Miếng |  | 12000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | BV589 | Chỉ thị hóa học dùng trong lò hấp | 1. Chất liệu: gồm một bấc giấy và một viên hóa chất nhạy cảm với hơi nước và nhiệt độ, tất cả được bao bọc trong 1 lớp giấy/màng phim/ lá kim loại 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chỉ thị hóa học hơi nước đươc sử dụng để giám sát chất lượng tiệt khuẩn bên trong mỗi gói dụng cụ. Công nghệ di chuyển mực in phía trước, viên hóa chất chảy và chuyển thành màu tối sẫm chạy dọc theo bấc giấy. Dễ đọc kết quả với thiết kế màu sắc sinh động nhìn thấy được qua ô màu xanh lá được đánh dấu "ACCEPT'' là đạt hoặc ô màu đỏ được đánh dấu "REJECT" là không đạt. Mặt sau có màu Trắng / Đỏ:dễ dàng tìm thấy hơn (ngay cả khi bị lật úp trong khay dụng cụ). 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Miếng |  | 54300 | [38 empty] | 24000 | 6300 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | AV442 | Chỉ thị hóa học dùng trong máy hấp tiệt trùng | 1. Thông số kỹ thuật: Test chỉ thị hóa học thời gian test 2,5 phút ở nhiệt độ 134°C, thời gian 9 phút ở nhiệt độ 121°C, Kích thước: 195mm x 14mm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Không chì, không có kim loại nặng độc hại 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 17750 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 250 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | AV448 | Chỉ thị hóa học kiểm soát tiệt trùng bằng hơi nước | 1. Thông số kỹ thuật: thời gian test 2.5 phút ở nhiệt độ 134°C, thời gian 9 phút ở nhiệt độ 121°C, Kích thước: 195mm x 14mm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Không chì, không có kim loại nặng độc hại 3. Tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 11140-1 | Miếng |  | 61070 | [38 empty] | 0 | 0 | 300 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 2000 | 250 | 0 | 500 | 800 | 500 | 3000 | 0 | 2000 | 720 | 0 | 0 | 0
264 | BV591 | Chỉ thị sinh học dùng cho máy EO | 1. Chất liệu: Ống thử sinh học có chứa chủng Bacillus Atrophaeus 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn cho cả mẻ hấp – kiểm tra khối. Cho kết quả 4h khi sử dụng với máy đọc 3M - 390G 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Ống |  | 794 | [38 empty] | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | BV891 | Chỉ tiêu, loại đơn sợi Polydioxanone số 6/0 | 1. Chất liệu: Chỉ đơn sợi Polydioxanone . 1 kim bằng hợp kim Ethalloy, được phủ bởi lớp silicone 2. Thông số kỹ thuật: Chỉ số 6/0 dài 45cm, kim dài 13mm 1/2 vòng tròn. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 1 kim tròn đầu tròn Taper Point Plus RB-2, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh giúp giữa chặt kim khi thao tác, lực giữ vết mổ 60% sau 2 tuần - 40% sau 4 tuần - 35% sau 6 tuần, thời gian tan hoàn toàn 182 - 238 ngày 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tép |  | 360 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | AV445 | Chổi lấy mẫu tế bào cổ tử cung | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chổi lấy mẫu tế bào cổ tử cung 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 1000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | BV872 | Co chữ T cai máy thở | 1. Thông số kỹ thuật: Ống đựng oxy dài 15 cm để cung cấp oxy tạm thời - Cổng cung cấp oxy có nắp: 6mm - Cổng kết nối : 22/15mm và 22M 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Cung cấp oxy cho bệnh nhân mở khí quản và đặt nội khí quản, dùng cho 1 bệnh nhân. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Cái |  | 18200 | [38 empty] | 16000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | AV443 | Cốc đựng mẫu 200ml | 1. Thông số kỹ thuật: Ngăn chứa thuốc thử 200ml, Nhiệt độ bảo quản: 15-30°C 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Là một bộ phận của hệ thống 4800 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 1200 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
269 | AV444 | Cốc đựng mẫu 50ml | 1. Thông số kỹ thuật: Ngăn chứa thuốc thử 50ml, Nhiệt độ bảo quản: 15-30°C 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Là một bộ phận của hệ thống 4800 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 1600 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
270 | AV287 | Cuộn nút mạch não | 1. Chất liệu: Platinum 2. Thông số kỹ thuật:đường kính sợi cơ bản của coil là 0.0013'' nhỏ hơn 25% so với coils thế hệ trước. Đường kính của Coils 1 mm đến 25 mm; có các kích cỡ coil nhỏ và half size như: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1.5-1, 1.5-2, 1.5-3, 1.5-4, 2.5-3, 2.5-4, 2.5-6, 2.5-8, 3.5-6, 3.5-8, 3.5-10.... 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: òng xoắn nút mạch não có các loại 3D, Helix, Frame 3D 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 120 | [38 empty] | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | AV71 | Cuộn nút mạch não | 1. Chất liệu: platium 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính sợi coil 0,0115", 0,0125", 0,0135", 0,0145", đường kính coil từ 1.5-25mm, chiều dài cuộn coil từ 1-50 cm. Có các kích cỡ đường kính half size như là: 1,5cm, 2,5cm, 3,5cm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Được sử dụng để nút túi phình mạch thần kinh. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 60 | [38 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | BV240 | Cuộn Tyvek đựng dụng cụ tiệt khuẩn với chỉ thị hóa học 200 mm x 70 m | 1. Thông số kỹ thuật: Rộng : 200 mm, dài : 70 m. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: uộn giấy đựng dụng cụ tiệt khuẩn bằng máy Sterrad: - Lớp Tyvek: cấu tạo bằng vật liệu Tyvek 4057B, giúp H2O2 thẩm thấu để diệt khuẩn cho dụng cụ. -Lớp trong suốt giúp quan sát được dụng cụ bên trong, H2O2 không thẩm thấu vào bằng mặt này - Có chỉ thị hóa học chuyển từ đỏ sang màu vàng - màu được hiển thị trên thanh đối chứng trên bao bì (hoặc màu sáng hơn) khi tiếp xúc với H2O2 trong quá trình xử lý dụng cụ bằng máy Sterrad - Được chứng nhận tương thích với hệ thống tiệt khuẩn Sterrad khi đóng gói 1 lớp và 2 lớp 3. Tiêu chuẩn chất lượng:ISO,EC | Cuộn |  | 140 | [38 empty] | 90 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | BV768 | Cuvett sử dụng cho máy phân tích sinh hóa | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ phận của máy phân tích sinh hóa cobas c311:Cóng đo - Cell Set cobas C311 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 28 | [38 empty] | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
274 | BV346 | Đai vai các cỡ các số | 2. Thông số kỹ thuật: Đai vai phải trái (mút dày 55mm, co giãn tốt, bọc vải coton, dán xé dài 1,6m) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:Desault các loại các size 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 2620 | [38 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | BV347 | Đai xương đòn các số: 2,3,4,5,6,7,8,9 | 1. Chất liệu: mút bọc vải poly 2. Thông số kỹ thuật: mút dày 18 mm, kheon tam giác 4cm dán xé, ngang 4cm, dài 52cm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Mút bọc vải poly co giãn tốt, dây đai chằng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 1020 | [38 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | AV349 | Dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài | 1. Thông số kỹ thuật: Bảng theo rõi và điều chỉnh áp lực nội sọ kích thước 110x630 mm, túi chưa dịch 700 ml có thể tái sử dụng. Catheter não thất dài 35 cm. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dẫn dịch não tủy (CSF) từ não thất ra ngoài. Theo dõi áp lực và tỷ lệ chảy của dịch não tủy từ não thất - Giảm áp lực nội sọ (ICP) - Van lọc khí một chiều ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập và hiệu ứng áp lực âm - Hai vị trí lấy dịch và tiêm thuốc não thất - Bình chứa dịch di chuyển theo dõi dòng chảy, có khóa tạm để điều chỉnh áp lực nhanh chóng, chính xác. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 5 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | BV253 | Dao cắt cơ vòng dạng kim | 1. Thông số kỹ thuật: Đường kính từ 2,2mm đến 1,8mm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dao cắt cơ vòng dạng kim 3 kênh, có dạng đầu thuôn.Tương thích với dây dẫn 0,035" - Stop at 6mm. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 30 | [38 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | BV245 | Dao cắt cơ vòng, hình kim | 1. Thông số kỹ thuật: Kích thước thân thuôn dần 7Fr - 5Fr, chiều dài 200cm, đầu dao 5Fr, ngã luồn dây dẫn 0,035 inch, chiều dài dao kim 3mm. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:Dao cắt cơ vòng có thể tương thích một dây dẫn, dùng để tiêm thuốc cản quang và cắt. Dao cắt cơ vòng có thể được đặt với hoặc không có sự trợ giúp của dây dẫn. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 10 | [38 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | BV247 | Dao cắt dưới niêm mạc | 2. Thông số kỹ thuật: Dao hình kim đường kính 0,4mm - dài 5mm, đầu tròn saphire đường kính 2,3mm. Đường kính dây dẫn 2,3mm dài 185cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cắt dưới niêm mạc trong điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 2 | [38 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | BV226 | Dao mổ các số | 1. Chất liệu: Bằng thép cứng không gỉ. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: tiệt trùng phương pháp chiếu xạ Gamma. Thiết kế cân đối, mềm dẽo, rất sắc bén, gắn vào cán dễ dàng. Thao tác thuận tiện cho các phẫu thật mắt, tai mũi họng, thẩm mỹ; tương thích với cán dao bằng tay. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: : ISO, EC, FDA | Cái |  | 325000 | [38 empty] | 200000 | 50000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | AV227 | Dao mổ plasmablade | 1. Thông số kỹ thuật: Chiều rộng điện cực: 4,1 – 4,45 mm, chiều dài: 8,6 - 9,4 inches 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Tay dao plasma nạo VA, cắt Amidal. Cùng lúc cắt và cầm máu. Nhiệt độ hoạt động từ 40-170 độ C. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 40 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | AV4 | Đầu bút tiêm Insulin | 1. Chất liệu: đầu kim phủ silicone. 2. Thông số kỹ thuật: Kim bén 32G (0,23mm)×4mm , đầu kim 3 mặt vát 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: thành kim mỏng , kim ngắn có thể tiêm thẳng góc 90 độ, tiêm không đau, mau lành 4. Tiêu chuẩn chất lượng: thiết kế theo ISO11608 tương thích với nhiều loại bút | Cái |  | 24000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | BV804 | Đầu côn 5ml | 1. Chất liệu: polypropylene 2. Thông số kỹ thuật: dùng cho thể tích tối đa 5ml; chiều dài 14,7cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: đầu tip không màu; hộp có mã màu xanh lá cây; không chứa: DNA, DNase, RNase, Endotoxin, không có màng lọc, đã tiệt trùng sẵn 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | cái |  | 6000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 100 | 0 | 0 | 0
284 | AV450 | Đầu côn có đầu lọc 1ml | 1. Thông số kỹ thuật: Đầu côn có đầu lọc 1ml 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Được sử dụng để hút, phân phối và trộn, Đầu côn được chứa trong các khay đựng thuận tiện để sử dụng trực tiếp với các thiết bị PSH và PSU 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 41136 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11136 | 0 | 0 | 0
285 | BV803 | Đầu cone 1000ul có lọc tiệt trùng | 1. Chất liệu: chất liệu nhựa 2. Thông số kỹ thuật: Đầu côn có màng lọc 1000ul 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: lỗ phun nhỏ cho độ chính xác và khả năng tái tạo cao nhất, được chứng nhận không chứa RNase, DNase và DNA của con người, nhựa đảm bảo không có bovine, đóng hộp tiệt trùng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 40000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0
286 | BV802 | Đầu cone 10ul có lọc tiệt trùng | 1. Chất liệu: chất liệu nhựa 2. Thông số kỹ thuật: Đầu côn có màng lọc 10ul 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: lỗ phun nhỏ cho độ chính xác và khả năng tái tạo cao nhất, được chứng nhận không chứa RNase, DNase và DNA của con người, nhựa đảm bảo không có bovine 4. Tiêu chuẩn chất lượng:ISO | Cái |  | 2880 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 0 | 0
287 | BV108 | Đầu nối chữ Y | 1. Chất liệu: <ghi chất liệu> 2. Thông số kỹ thuật: đường kính trong van 9Fr, Kim dài 10cm, Dây truyền với khóa luer có 03 cổng, dài 25cm, 02 cổng nối linh động 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đầu nối Y- Star dạng bấm và vặn, sử dụng trong thủ thuật chụp chẩn đoán và can thiệp mạch máu với cổng nối linh động giúp gắn thêm các kết nối phụ nhằm hỗ trợ tối đa trong quá trình phẫu thuật. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 400 | [38 empty] | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | BV633 | Dầu soi kính | 1. Chất liệu: Dung dịch dầu lỏng, nhớt, trong suốt 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:dùng soi kính hiển vi, chỉ số khúc xạ khoảng 1.5 (gần với thủy tinh), cho hình ảnh thực khi soi. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai/500ml |  | 48 | [38 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
289 | AV177 | Dây bơm áp lực cao, các loại, các cỡ | 1. Chất liệu: Polyurethane, được bện 2. Thông số kỹ thuật:áp lực tối đa dòng chảy 1200psi. Chiều dài từ 30cm-150cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Cổng kết nối dạng luer lock hoặc dạng xoay. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 1600 | [38 empty] | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | AV352 | Dây cưa sọ não | 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dây bền,3 vòng xoắn dễ sử dụng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 2370 | [38 empty] | 2000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | BV102 | Dây dẫn can thiệp mạch thần kinh | 1. Chất liệu: Chất liệu thép không gỉ 2. Thông số kỹ thuật: đường kính 0,008”, dài 200 cm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng với ống thông và chất tắc mạch dạng lỏng để làm các can thiệp AVM 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 20 | [38 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | AV179 | Dây dẫn chuẩn đoán mạch vành | 1. Chất liệu: Lõi làm bằng thép không gỉ 2. Thông số kỹ thuật: Đầu dây dạng chữ J: 1,5; 3; 6; 15 mm. - Đủ các kích cỡ 0,038"", 0,035”, 0,025”, 0,021"", 0,018” dài 80cm, 150cm, 180cm và 260cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: <Công nghệ phủ PTFE (pre-coating) giúp có thể di chuyển uốn khúc để tối ưu hóa độ linh hoạt của dây dẫn. - Lớp Heparin giúp giảm ngưng tập huyết khối ( tùy mã sản phẩm) - Vòng flush giúp dễ dàng áo nước cho dây dẫn, cổng Flush xoay được giúp bảo vệ đầu típ 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 1750 | [38 empty] | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | BV138 | Dây dẫn chụp mạch vành | 1. Chất liệu: Dây dẫn đường chụp mạch phủ lớp ái nước polymer hydrophilic, lớp lõi hợp kim Nickel titanium. Lớp ngoài là Polyurethane. 2. Thông số kỹ thuật: Kích cỡ: đường kính 0,025'', 0,032", 0,035".Dài 150cm, 180cm, 200cm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: đầu tip siêu mềm dẻo, linh hoạt, độ trơn hoàn hảo. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái |  | 300 | [38 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | BV480 | Dây dẫn có mũi khoan kim cương , các cỡ | 1. Chất liệu: mũi khoan kim cương 2. Thông số kỹ thuật: các cỡ 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2,5 mm có chiều dài 135cm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dụng cụ để bào mãng xơ vữa cho tổn thương tắc mãn tính vôi hóa. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA | Cái |  | 10 | [38 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | BV172 | Dây dẫn đường (guide wire) | 1. Chất liệu: Nitinol chống xoắn 2. Thông số kỹ thuật: 0,035", dài 150cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để hỗ trợ trong phẫu thuật nội soi, thiết lập đường dẫn. Tip: Đầu thẳng, mềm. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 110 | [38 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | BV171 | Dây dẫn đường (guide wire) | 1. Chất liệu: Nitinol chống xoắn 2. Thông số kỹ thuật: Kích cỡ: 0,032", dài 150cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để hỗ trợ trong phẫu thuật nội soi, thiết lập đường dẫn. Tip: Đầu thẳng, mềm. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 410 | [38 empty] | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | BV173 | Dây dẫn đường (guide wire) | 1. Chất liệu: Nitinol phủ PTFE, tip phủ Hydrophilic 2. Thông số kỹ thuật: Kích cỡ: 0,032", dài 150cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để hỗ trợ trong phẫu thuật nội soi, thiết lập đường dẫn. Tip: Đầu thẳng, mềm. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 50 | [38 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | AV178 | Dây dẫn đường cho bóng và stent, cỡ 0,014'' x 180cm | 1. Chất liệu: Phần lõi: Nickel - Titanium mang lại độ linh hoạt và độ bền cao - Đoạn đầu của lớp cuộn: Platinum - Đoạn sau của lớp cuộn: thép không gỉ Lớp phủ: - Cho lớp cuộn: Hydrophilic coating - Cho đoạn gần và đoạn giữa: PTFE coating và Silicone coating 2. Thông số kỹ thuật: Kích thước: 0,014'' x 180cm - Chiều dài đoạn xa có lớp cuộn phía ngoài: 25 cm - Chiều dài phần đầu cản quang: 3 cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Cấu tạo trục mang lại khả năng điều khiển và truyền chuyển động xoay, không mối hàn.Đầu gần được đánh dấu giúp dễ phân biệt loại dây dẫn: - Floppy: không đánh dấu - Extra Floppy: một dấu - Hypercoat: hai dấu 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 1550 | [38 empty] | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | BV476 | Dây dẫn đường cho bóng và stent, cỡ 0.014'' x 180cm | 1. Chất liệu: Phần lõi: Nickel - Titanium mang lại độ linh hoạt và độ bền cao - Đoạn đầu của lớp cuộn: Platinum - Đoạn sau của lớp cuộn: thép không gỉ Lớp phủ: - Cho lớp cuộn: Hydrophilic coating - Cho đoạn gần và đoạn giữa: PTFE coating và Silicone coating 2. Thông số kỹ thuật: Kích thước: 0,014'' x 180cm - Chiều dài đoạn xa có lớp cuộn phía ngoài: 25 cm - Chiều dài phần đầu cản quang: 3 cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Cấu tạo trục mang lại khả năng điều khiển và truyền chuyển động xoay, không mối hàn.Đầu gần được đánh dấu giúp dễ phân biệt loại dây dẫn: - Floppy: không đánh dấu - Extra Floppy: một dấu - Hypercoat: hai dấu 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 1000 | [38 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | AV290 | Dây dẫn đường phủ Hydrophilic | 1. Chất liệu: Dây dẫn đường mềm Nitinol, phủ Hydrophilic 2. Thông số kỹ thuật: chiều dài 150cm, đường kính 0,035 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 110 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | BV158 | Dây dẫn máu | 1. Chất liệu: PVC 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ dây được thiết kế riêng biệt cho phổi nhân tạo người lớn. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dây nối với máy tim phổi nhân tạo.Tương thích với máy tim phổi nhân tạo của Bệnh viện 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 20 | [38 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | BV543 | Dây dẫn nước nội soi dùng một lần cho máy bơm nước | 1. Thông số kỹ thuật: Dòng chảy vào 0,1-2l/phút, áp lực 10-150mmHg 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dây dẫn nước dùng trong nội soi khớp, có 2 đầu vát nhọn cắm vào chai dịch dẫn nước vào, sử dụng với máy bơm áp lực PV5201. 4. Tiêu chuẩn chất lượng:ISO | Sợi |  | 90 | [38 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | AV306 | Dây dẫn, dây truyền dịch các loại, các cỡ. | 1. Chất liệu: làm bằng nhựa y tế 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: khử vô trùng bằng khí EO. Không độc, không gây sốt, cỡ kim 22GX1.1/4, định lượng giọt : 20 giot ~ 1ml, nắp thông khí có màng lọc khí. Đóng gói bao bì Blister 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 6591 - 4 | Cái |  | 585800 | [38 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 5000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | BV469 | Dây đo áp lực cao 30cm | 1. Chất liệu: polyurethane 2. Thông số kỹ thuật: Dài 30cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chịu được áp lực đến 1200 psi 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 400 | [38 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | BV223 | Dây hút dịch phẫu thuật | 1. Chất liệu: PVC 2. Thông số kỹ thuật: Chiều dài dây: 2m ± 5%. Đường kính ngoài: 10 ± 1mm. Đường kính trong: 8 ± 1mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dây hút dịch dùng trong phẫu thuật. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 130500 | [38 empty] | 100000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | BV351 | Dây máu cho thận nhân tạo | 1. Chất liệu: Dây truyền dịch: chất liệu ABS+PVC Transducer protectors: chất liệu ABS+PVC 2. Thông số kỹ thuật:ây động mạch, đường kính 4,4*6,8, dài 4,000mm và 04 nhánh nối dây động mạch, đường kính 2,5*4,1 (03 nhánh), 1,0*2,6 (01 nhánh), tổng chiều dài các nhánh nối: 1,250 mm Dây tĩnh mạch, đường kính 4,4*6,8, dài 2,700mm và 02 nhánh nối dây tĩnh mạch, đường kính 2,5*4,1, tổng chiều dài các nhánh: 700 mm Dây truyền dịch: 1,500 mm, Túi nước thải thể tích 2,000 ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ dây máu 4 trong 1 , Có bộ phận pillow - theo dõi lưu lượng lấy máu ra 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 32500 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | BV888 | Dây nối áp lực thấp chữ Y dùng cho bơm 2 nòng | 1. Chất liệu: PVC y tế 2. Thông số kỹ thuật: . Dây nối chữ Y, 20cm và 10cm, 2 van 1 chiều ngăn trộn lẫn thuốc và nước muối, chịu áp lực 300psi, dạng xoắn dài 150cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dây nối 2 nòng,Tiệt khuẩn bằng Ethylene Oxide (ETO) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái |  | 1000 | [38 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | BV109 | Dây nối bơm thuốc cản quang dài 75cm | 1. Chất liệu: Chất liệu PVC, Không có chất phụ gia DEHP 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính trong: 3 mm - Đường kính ngoài: 4,1mm - Thể tích mồi: 5,3 ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đầu nối Luer Lock - Tốc độ 6,3ml/m : áp lực 2 bar 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 14000 | [38 empty] | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | AV72 | Dây nối bơm tiêm tự động 150cm | 1. Chất liệu: Dây làm bằng PVC y tế 2. Thông số kỹ thuật: Dây dài 1500mm, đường kính trong 1mm, đường kính ngoài 2,1mm, Thể tích mồi 1ml, chịu được áp lực nén 1,3kgf/cm2 (18,5psi), áp lực hút 450mmHg 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:Đầu nối vặn xoắn chống rò rỉ, thuận tiện kết nối 1 tay, chống xoắn dây, dây có khóa áp lực dương chống trào ngược dịch, máu, có màu đỏ phân biệt đầu ra đầu vô. Hệ số dẫn truyền ánh sáng: trên 93% Non-Toxic, Non-Pyrogenic Tiệt trùng ETO 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 5000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | BV110 | Dây nối máy bơm tiêm điện 140 cm | 1. Chất liệu: Chất liệu PVC, Không có chất phụ gia DEHP 2. Thông số kỹ thuật: Thể tích mồi dịch 1ml Đường kính trong: 0,9 mm. Đường kính ngoài: 1.9mm - Tốc độ 0,9ml/m : áp lực 2 bar 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn.Đầu nối Luer Lock, có khóa dừng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 33600 | [38 empty] | 2000 | 0 | 0 | 16000 | 600 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | BV664 | Dây oxy 2 nhánh các cỡ | 1. Chất liệu: PVC 2. Thông số kỹ thuật:Dây dài 2m 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Các cỡ người lớn, trẻ em , sơ sinh 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 46200 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 200 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | BV446 | Dây thở 2 bẫy nước | 1. Thông số kỹ thuật: Khóa xoay luer lock 90 độ (22M/15F-15M): 01 chiếc - Co nối Y có công lấy mẫu đo CO2 (22M/15F-22M): 01 chiếc - Ống dây vật liệu PE-EVA đường kính 15mm; 22mm. Chiều dài 80cm: 04 đoạn hoặc 5 đoạn. - Co nối thẳng (22F-22M): 04 chiếc hoặc 06 chiếc ( 5 đoạn) - Co nối thẳng (22M-22M/15F): 01 chiếc (5đoạn) - Bẫy nước (22M): 02 chiếc 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: sử dụng cho trẻ em 4 đoạn hoặc 5 đoạn 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 350 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | AV38 | Dây truyền dịch | 1. Chất liệu: Dây truyền dịch DEHP Free 2. Thông số kỹ thuật: Dây dài 180 cm,Bộ lọc chất lỏng (kích thước lỗ: 15 μm) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dây đầu nối Luer lock, được định lượng 20 giọt/ml, Cổng tiêm Y 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 520200 | [38 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 200
314 | AV353 | Dây truyền dịch | 1. Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế, khử vô trùng bằng khí EO 2. Thông số kỹ thuật: cỡ kim 22GX1.1/4 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: nắp thông khí có màng lọc khí, có 4 màng lọc dịch, 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 6591 - 4 | Sợi |  | 56840 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | BV641 | Dây truyền dịch | 1. Chất liệu: được làm từ nhựa nguyên sinh PVC cao cấp + silicon mềm 2. Thông số kỹ thuật: Dài ≥ 1550mm, Bầu nhỏ giọt có đường kinh ngoài 14,2 - 14,5mm, chiều dài 45mm, có thành dày đều 0,9mm. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 15500 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
316 | AV5 | Dây truyền dịch | 1. Chất liệu: PVC y tế 2. Thông số kỹ thuật: Dây dài 180cm, màng lọc 48 microns được đặt ở cuối đường dây, Đầu nối vặn xoắn xoay 360 độ, dây Chịu được áp lực 200Kpa không rò rỉ. Đường kính trong 3mm, đường kính ngoài 4mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đầu cắm spike có 3 lỗ, xuyên nắp chai nhẹ nhàng , Non Latex, non-Pyrogenic, Non DEHP , có cổng tiêm chữ Y, tiệt trùng bằng EO 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA | Cái |  | 144000 | [38 empty] | 12000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | BV871 | Dây truyền dịch có bầu pha thuốc 150ml | 1. Chất liệu: Ống PVC mềm, kháng xoắn vặn 2. Thông số kỹ thuật: Độ dài dây tiêu chuẩn: 150 cm. Đường kính ống: I Ø 3,0 mm & O Ø 4,1 mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Có dây treo burette trên cây dịch truyền. Bầu pha thuốc 150ml trong suốt, mềm, hình trụ và hiệu chỉnh buồng đo khối lượng với quy mô đánh dấu đậm.Vi khuẩn hút gió lưu lại bởi màng lọc khí lọc vi khuẩn 0.2 µm và màng lọc dịch 15 µm. Cổng tiêm thuốc cho phép truyền liên tục. Tự động đóng van ngăn cản không khí bẫy trong dòng chất lỏng khi buồng khối lượng đo là trống rỗng, và nó cũng cho thấy mức độ của chất lỏng. Bộ lọc 15 µm để giảm các hạt vật chất. Định mức 60 giọt / ml. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Sợi |  | 5000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | AV355 | Dây truyền dịch đếm giọt có bầu pha thuốc 150ml | 1. Chất liệu: PVC 2. Thông số kỹ thuật: Bầu pha thuốc 150ml , Màng lọc khí lọc vi khuẩn 0,2 µm và màng lọc dịch 15 µm, Độ dài dây tiêu chuẩn: 150 cm, Đường kính ống: I Ø 3,0 mm. & O Ø 4,1 mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Có dây treo burette trên cây dịch truyền. Bầu pha thuốc 150ml trong suốt, mềm, hình trụ và hiệu chỉnh buồng đo khối lượng với quy mô đánh dấu đậm. Cổng tiêm thuốc cho phép truyền liên tục. Tự động đóng van ngăn cản không khí bẫy trong dòng chất lỏng khi buồng khối lượng đo là trống rỗng, và nó cũng cho thấy mức độ của chất lỏng. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Sợi |  | 7550 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1000 | 0 | 800 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | AV354 | Dây truyền dịch dùng cho máy truyền dịch | 1. Chất liệu: Polybutadience. Không chất DEHP và PVC 2. Thông số kỹ thuật: Kích thước (mắt) lưới lọc 40μm, tổng chiều dài: 213cm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đầu cắm nhựa 1 lỗ, kiểu L. Không có van thông khí. 20 giọt/ml , đầu nối dạng trượt (Luer), tiệt trùng bằng khí EO 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Sợi |  | 2000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | BV424 | Dây truyền máu | 1. Chất liệu: lưới lọc bằng polyeste 2. Thông số kỹ thuật: Dây dài 160±5cm, đường kính của dây dẫn 3,2x4,2mm. Bầu nhỏ giọt 2 ngăn dài 110mm, có lưới lọc 200μm, Kim tiêm 18G, vát 3 cạnh 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Cổng tiêm thuốc an toàn chữ Y. Tiệt trùng khí EO theo ISO 11135 4. Tiêu chuẩn chất lượng: SO 13485, CE | Sợi |  | 5030 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | BV179 | Đế bằng hậu môn nhân tạo có băng keo | 1. Chất liệu: Hydrocolloid 2. Thông số kỹ thuật: 44mm, 57mm, 70mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đế dán vào da có độ pH giống như da từ 4,0 - 5,5, giúp bảo vệ da xung quanh hậu môn nhân tạo và không gây dị ứng. - Với thành phần Hydrocolloid, có cấu trúc liên kết vật lý SIS (Styrene-Isoprene-Styrene), giúp đế dán đề kháng mạnh với các chất ăn mòn, tạo cấu trúc mềm dẻo, vững chắc và bền. Vì vậy đế dán sử dụng được cho các trường hợp hậu môn nhân tạo hồi tràng và niệu quản. - Thời gian sử dụng trung bình từ 3 đến 5 ngày, tối đa 7 ngày. - Đế có phần gắn kết với túi bằng cách lòn ngón tay vào trong và bấm lại, vì vậy không gây đau cho bệnh nhân. - Khi tháo đế ra không để lại chất keo dư thừa trên da bệnh nhân.Đế bằng cho người có hậu môn nhân tạo lồi, sử dùng kèm túi phân 4. Tiêu chuẩn chất lượng:ISO, FDA | Bộ |  | 500 | [38 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | BV029 | Đĩa đệm cột sống lưng | 1. Chất liệu: PEEK (ASTM F2026) và Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI (ASTM F136) 2. Thông số kỹ thuật: Độ dài: 25mm đến 30mm. - Đường kính/ Độ cao: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm. - Bán kính cong từ 28mm đến 34mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thiết kế dạng cong (hình trái chuối/ hạt đậu…) - Mặt trên và mặt dưới có răng cưa (độ cao răng từ 0,5mm – 0,8mm) giúp đĩa đệm bám chắc vào bề mặt xương. - Góc nghiêng giữa mặt trên và mặt dưới đĩa đệm từ 0 độ đến 8 độ, độ ưỡn từ 0 độ đến 10 độ, giúp đĩa đệm tương thích với cấu trúc sinh lý cột sống khi đặt vào cơ thể bệnh nhân. - Hai đầu đĩa đệm được vát góc 30 độ giúp dễ dàng đặt đĩa đệm vào giữa hai đốt sống lưng. - Đĩa đệm có thể xoay một góc từ 10 độ đến 90 độ khi đặt. Kỹ thuật này giúp giảm chấn động lên thân sống và đảm bảo đĩa đệm được đặt đúng vị trí. - Khoang nhồi xương lớn giúp chứa được nhiều xương ghép. - Thân đĩa đệm có các lỗ suốt giúp tăng tốc độ lành xương. - Đĩa đệm có 3 điểm đánh dấu làm bằng Titanium có thể dễ dàng quan sát trên phim X-quang hoặc C-Arm. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái |  | 65 | [38 empty] | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | BV022 | Đĩa đệm cột sống cổ lối trước | 1. Chất liệu: PEEK (ASTM F2026) và Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI (ASTM F136) 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính/ Độ cao: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. - Độ rộng: 15 mm - Độ sâu: 12 mm - Góc nghiêng: 0 độ đến 8 độ. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:Thiết kế dạng hình thang. Mặt trên và mặt dưới có răng cưa (độ cao răng từ 0,55mm – 0,8mm) giúp đĩa đệm bám chắc trên bề mặt thân đốt sống. - Góc nghiêng giữa mặt trên và mặt dưới đĩa đệm từ 0 độ đến 8 độ. - Ở giữa thiết kế khoang nhồi xương lớn giúp chứa được nhiều xương ghép. Đĩa đệm có 3 điểm đánh dấu làm bằng Titanium có thể dễ dàng quan sát trên phim X-quang hoặc C-Arm.Dùng tương ứng với bộ trợ cụ hãng. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái |  | 105 | [38 empty] | 80 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | BV039 | Đĩa đệm cột sống cổ nhồi xương có sẵn xương ghép | 1. Chất liệu: Peek 2. Thông số kỹ thuật: Cao 4 - 9mm, rộng 14mm, sâu 13mm, răng cưa cao 0,8mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: . Bề mặt cong theo giải phẫu, có sẵn xương ghép 4. Tiêu chuẩn chất lượng: CE, FDA | Cái |  | 80 | [38 empty] | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | BV778 | Đĩa đệm cột sống lưng , loại cong hình trái chuối | 1. Chất liệu:Vật liệu: PEEK (ASTM F2026) và Tantalum (ASTM F560) 2. Thông số kỹ thuật: Độ nghiêng 0º, 7º - Cao: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm - Rộng: 11mm - Dài: 26, 29, 32, 35 mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hình trái chuối, bề mặt có răng cưa, có 2 vạch đánh dấu Tantalum để định vị chính xác vị trí của đĩa đệm trong phẫu thuật. * Có 1 khoang ghép xương. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 50 | [38 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | BV011 | Đĩa đệm cột sống lưng DIVA sau ngoài, loại cong | 1. Chất liệu:PEEK 2. Thông số kỹ thuật: Chiều cao: 8 → 14mm, mỗi bước tăng 1mm. - Chiều rộng: 11mm - Chiều dài: 34mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Tương đương mặt hàng DIVA lumbar TLIF banana cage (postero-lateral lumbar cage, curved). có các điểm đánh dấu để chụp X-quang. Đầu đĩa đệm cong hình trái chuối, hệ thống rãnh trên bề mặt đĩa giúp cố định và chống trượt, có khoang ghép xương đảm bảo sự liên kết giữa các thân đốt sống. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | Cái |  | 50 | [38 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | BV010 | Đĩa đệm cột sống lưng DIVA sau ngoài, loại thẳng | 1. Chất liệu: PEEK 2. Thông số kỹ thuật: Chiều cao: 7 → 14mm, mỗi bước tăng 1mm. - Chiều rộng: 11mm - Chiều dài: 30mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Tương đương mặt hàng DIVA lumbar TLIF cage (postero-lateral lumbar cage, straight), có các điểm đánh dấu để chụp X-quang. Đầu đĩa đệm có hình viên đạn và thon gọn các đầu cạnh, hệ thống răng cưa trên bề mặt đĩa giúp cố định và chống trượt, có khoang ghép xương đảm bảo sự liên kết giữa các thân đốt sống. - Tương thích trợ cụ DIVA 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | Cái |  | 20 | [38 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | AV39 | Đĩa đệm cột sống lưng loại cong các cỡ | 1. Chất liệu: PEEK 2. Thông số kỹ thuật: Độ dày của răng cưa: 0,7mm. Đĩa đệm có kích thước: chiều dài 28mm x chiều rộng 11mm x độ nghiêng 4 độ x chiều cao: 8-10-12-14mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 2 điểm đánh dấu bằng tantalum, Đóng gói tiệt trùng sẵn 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 20 | [38 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | BV033 | Đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng | 1. Chất liệu: PEEK (ASTM F2026) và Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI (ASTM F136) 2. Thông số kỹ thuật: Độ rộng: 10mm. - Độ dài: 22mm đến 30mm. - Đường kính/ Độ cao: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thiết kế dạng thẳng hình viên đạn, đầu thuôn. Mặt trên và mặt dưới có răng cưa (chiều cao răng từ 0,5mm – 0,8mm) giúp đĩa đệm bám chắc vào bề mặt xương. - Góc nghiêng giữa mặt trên và mặt dưới đĩa đệm từ 0 độ đến 10 độ, độ ưỡn giữa hai mặt từ 0 độ đến 15 độ giúp đĩa đệm tương thích với cấu trúc sinh lý cột sống khi đặt vào cơ thể bệnh nhân. - Khoang nhồi xương lớn giúp chứa được nhiều xương ghép. - Thân đĩa đệm có các lỗ suốt giúp tăng tốc độ lành xương. - Đĩa đệm có 3 điểm đánh dấu làm bằng Titanium có thể dễ dàng quan sát trên phim X-quang hoặc C-Arm. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái |  | 30 | [38 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | BV564 | Đĩa đệm cột sống lưng nhân tạo có răng cưa loại cong | 1. Thông số kỹ thuật: Dài 25, 27, 30, 33 mm, rộng 10, 12 mm, cao: 7,8,9,10,11,12,14,16 mm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hình dáng cong theo cấu trúc khoang đĩa đệm, nghiêng 7 độ, 1 khoang nhồi xương lớn đi kèm 4 lỗ thân kích thích mọc xương, có răng ngược chống di lệch đĩa đệm, 2 điểm đánh dấu tantalum giúp xác định vị trí của đĩa qua X-Ray. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 50 | [38 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | BV042 | Đĩa đệm cột sống lưng nhân tạo có răng cưa loại cong các cỡ | 1. Chất liệu: Peek 2. Thông số kỹ thuật: Có 0°, độ cao 8/9/10/11/12/13/14mm, chiều dài 26/28/30/32mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thiết kế hình bán tròn, 2 bề mặt có răng cưa cố định ngăn ngừa di lệch đĩa đệm chống trượt. Sản phẩm được thiết kế thon gọn đầu hình viên đạn dễ chèn vào đốt sống, phù hợp với đường mổ nhỏ. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 50 | [38 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | BV034 | Đĩa đệm cột sống lưng, loại thẳng đầu hình viên đạn | 1. Chất liệu: PEEK (ASTM F2026) và Tantalum (ASTM F560) 2. Thông số kỹ thuật: Độ nghiêng 0º, 4º, 8º - Cao: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16mm - Rộng: 10mm - Dài: 25, 28, 31, 34 mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đĩa đệm dạng thẳng có thiết kế đầu vào hình viên đạn, bề mặt có răng cưa, có 2 vạch đánh dấu Tantalum để định vị. * Có 1 khoang giữa để ghép xương. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 60 | [38 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | AV182 | Đĩa đệm nhân tạo cột sống thắt lưng loại cong | 1. Chất liệu: PEEK 2. Thông số kỹ thuật: Góc nghiêng 0 độ. - Chiều cao đĩa đệm từ 8-14mm - Chiều dài đĩa đệm từ 27 và 32mm, chiều rộng 11mm - Khoang nhồi xương rộng từ 0,6cc đến 1,4cc - Có 2 vạch cản quang Tantalum - Răng đĩa đệm có chiều cao 0,6mm-0,7mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đầu thường, thân hình răng cưa, có rảnh chống trượt 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 5 | [38 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | BV759 | Đĩa đệm nhân tạo cột sống thắt lưng loại cong | 1. Chất liệu: <ghi chất liệu> 2. Thông số kỹ thuật: Góc nghiêng 0 độ. _Chiều cao đĩa đệm từ 6-14mm (tăng 1mm mỗi size) _ chiều dài đĩa đệm từ 27mm, chiều ngang 11mm _ Khoang nhồi xương rộng từ 0,6cc đến 1,4cc _ Răng đĩa đệm có chiều cao 0,7mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Có 2 vạch cản quang tantalum 4. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA | Cái |  | 8 | [38 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | BV040 | Đĩa đệm nhân tạo trong phẫu thuật cột sống cổ lối trước các loại, các cỡ | 1. Chất liệu:cobalt-chrrome-molypdeum 2. Thông số kỹ thuật: cao 5-7mm, rộng 15-19mm, sâu 12-18mm. Thiết kế có khớp xoay, ưỡn linh hoạt 17-20,6 độ, nghiêng bên 17-20,6 độ 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đĩa đệm cột sống cổ, có khớp động lối trước, số lần cử động lớn. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái |  | 30 | [38 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | BV441 | Đĩa Petri nhựa | 1. Chất liệu: Nhựa Ps trắng trong 2. Thông số kỹ thuật: đường kính 90mm. Chiều cao 15mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Tiệt trùng bằng tia Gamma Sử dụng để nuôi cấy vi sinh vật. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái |  | 26250 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0
337 | BV840 | Đĩa phản ứng AD -plate 0,3 ml hoặc tương đương | Đĩa phản ứng cho hệ thống cobas® 4800 | Thùng |  | 7 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
338 | BV839 | Đĩa tách chiết 2.0 ml | 1. Thông số kỹ thuật: Đĩa tách chiết 2,0 ml 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Thùng |  | 7 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
339 | BV163 | Dịch nhầy mổ Phaco | 1. Chất liệu: Sodium Hyaluronate (NaHA); nồng độ 1,8%; lên men sinh học 2. Thông số kỹ thuật: Thể tích ống syringe 1,1ml; trọng lượng 20mg; ống tiêm đầy chứa sẵn . Độ pH 6,8-7,5; độ thẩm thấu từ 250 - 350 (mOsm/ l), trọng lượng phân tử 850.000-1.400.000 Dalton. Độ nhớt động ≥1000 mPas, độ nhớt tĩnh 19500 CPS; độ nhớt cắt 19,5 PA s. Tỷ số kết dính/phân tán là 25% asp/100mmHg. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dịch nhầy sử dụng cho phẫu thuật phaco. Không có chứa latex. Sản phẩm được khử trùng bằng khí EO. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 1000 | [38 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | BV234 | Điện cực dán đo dẫn truyền | 1. Chất liệu: Bạc/ bạc chloride (Ag/AgCl) và Gel rắn 2. Thông số kỹ thuật: điện cực 474mm2 với diện tích ghi 54mm2, dây dài 0,8m 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Có thể thay đổi vị trí nhiều lần, mỗi điện cực với dây dẫn mã màu đỏ, xanh lá cây và màu đen 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA. | Miếng |  | 3000 | [38 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | AV358 | Đinh chốt nội tủy xương cẳng chân các cỡ | 1. Chất liệu: thép không gỉ 2. Thông số kỹ thuật: dài 240 - 340mm. Đường kính: 8,9,10mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đinh chốt rỗng dùng cho xương chày ,chất liệu SS, 2 lỗ vít đầu gần 1 hình tròn và 1 hình bầu dục và 3 lỗ vít đầu xa hình tròn, tương thích với bộ khung ngắm định vị 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cây |  | 505 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | AV360 | Đinh nội tủy các loại, các cỡ | 1. Chất liệu: Thép y tế 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính : 7 mm --> 13mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:Có 1 lỗ rút đinh, thân đinh có thiết kế dạng hình lá tạo 3 tiếp điểm trong lòng tủy Đinh dùng cho xương đùi : thẳng Đinh dùng cho xương chày : cong 1 đầu 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 750 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | AV362 | Đinh Steinmann không ren | 1. Chất liệu: thép y khoa 2. Thông số kỹ thuật: đường kính từ 4,0 đến 5,0mm, dài từ 180 đến 350 mm, chất liệu thép y khoa. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đinh Steinmann không ren, một đầu nhọn 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 905 | [38 empty] | 100 | 150 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | BV082 | Đốt sống nhân tạo cột sống Ngực lưng điều chỉnh được độ cao. | 1. Chất liệu: hợp kim Titanium 2. Thông số kỹ thuật: loại nhỏ nhất được gắn sẵn 2 nắp đậy. Loại nhỏ thứ 2 được cố định 1 đầu nắp đậy và 1 đầu còn lại có thể lựa chọn đường kính khác nhau (20mm, 24mm, 26mm, 29mm, 32mm), chiều dài có 3 loại 35mm, 45mm, 55mm, có nhiều loại góc khác nhau ( 0°, 5°, 10°, 15°). Nắp có loại hình oval (32x26mm) với các góc khác nhau 0°, 5°, 10°, 15° & 20° - Chiều cao có thể điều chỉnh được trong khoảng 17-132mm - chiều cao của thân điều chỉnh được: 17mm- 23mm; 16mm - 24mm; 15mm-23mm; 19mm-30mm; 24mm - 39mm; 32mm-54mm; 45mm-79mm; 68mm -124mm - chiều cao nắp đậy: mặt thấp là 4mm và mặt cao là 4mm-12mm - chiều cao nắp đậy lối bên: mặt thấp là 3mm-4mm; mặt cao là 4mm-8mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: - Nắp đậy có dạng hình tròn hoặc hình oval. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 5 | [38 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | BV479 | Dụng cụ bào gọt lấy mảng xơ vữa thành mạch | 1. Thông số kỹ thuật: đầu khoan với các cỡ 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2,5 mm; Hệ thống dài 135cm; 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hệ thống gồm 2 phần: Advancer là dụng cụ kết nối với máy Rotalabtor và Burr là dây dẫn có mũi khoan 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA | Cái |  | 10 | [38 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | BV107 | Dụng cụ bảo vệ ngoại vi | 1. Chất liệu: Chất liệu lưới lọc: Nitinol, Miệng lưới lọc có 1 khung tròn chất liệu Vàng - Tungsten làm marker 2. Thông số kỹ thuật:đường kính lưới lọc (filter) 3,4,5,6,7mm, độ dài dây đẩy 190cm và 320cm. Đường kính vượt tổn thương( Crossing Profile): 3,2Fr 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dụng cụ bảo vệ mạch được sử dụng trong can thiệp động mạch cảnh, động mạch vành và động mạch ngoại biên. Dây dẫn gắn lưới lọc hình chóp nón, kèm ống thông dẫn và thu hồi, Dây dẫn đường xoay và di chuyển theo chiều dọc độc lập với lưới lọc, giúp lưới lọc hoàn toàn ổn định trong suốt quá trình can thiệp. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 10 | [38 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | AV183 | Dụng cụ cầm máu dạng phun | 1. Thông số kỹ thuật: Bao gồm 2 catheter 7Fr và 10Fr, dài 200 → 220cm, dùng cho kênh ống soi 2,8mm hoặc 3,7mm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dụng cụ cầm máu dùng để cầm máu trong xuất huyết tiêu hóa. Tay cầm gồm: Bình Co2, bình bột khoáng cầm máu. Cầm máu bằng bột khoáng không thẩm thấu vào cơ thể người, không dùng nhiệt, không gây tổn thương nơi chảy máu, không tiếp xúc với điểm chảy máu, không cần tìm chính xác điểm chảy máu. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC, FDA | Bộ |  | 7 | [38 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | BV169 | Dụng cụ cắt khâu dùng một lần | 1. Chất liệu: Vỏ máy: Nhựa y tế, ghim titan không gỉ, Có vòng silicone y tế 2. Thông số kỹ thuật: <ghi thông số> 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Số lượng ghim: 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24. - Đường kính máy: 10mm, 13 mm, 15mm, 17 mm, 22 mm, 25 mm, 29 mm, 32 mm, 34 mm. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 60 | [38 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | AV106 | Dụng cụ hỗ trợ bung dù đóng vách ngăn liên thất, liên nhỉ và ống động mạch | 1. Thông số kỹ thuật: Thiết kế đầu cong 45 độ, dài 60 hoặc 80cm. - Kích thước: 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 12F, 13F 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Với ống đẩy gồm đầu tip cản quang, van plastic, cáp chuyển tải và dụng cụ tải, van cầm máu áp suất cao với khớp nối xoay. - Chống giập gẫy trong những giải phẫu sinh lý phức tạp. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 12 | [38 empty] | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | BV548 | Dụng cụ hút mẫu bệnh phẩm chuyên dùng trong xét nghiệm ELISA | 1. Chất liệu: kết cấu bằng nhựa PP – Polypropylene 2. Thông số kỹ thuật: Có thể tích hút tối đa 1100 μl, chiều dài 97,0 mm, Đồng tâm: ≤ 1,5 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: ầu côn hút hóa chất và mẫu dành cho các máy xét nghiệm ELISA tự động hoàn toàn, có thể hút được các thể tích nhỏ nhất và không gây nhiễm chéo. Lớp trong đầu côn có phủ tỉnh điện giúp nhận biết mức chất lỏng. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 19202 | [38 empty] | 0 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | BV547 | Dụng cụ hút mẫu bệnh phẩm chuyên dùng trong xét nghiệm ELISA | 1. Chất liệu: kết cấu bằng nhựa PP – Polypropylene 2. Thông số kỹ thuật: Có thể tích hút tối đa 300 μl, chiều dài 55,0 mm, Đồng tâm: ≤ 1,5 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: đầu côn hút hóa chất và mẫu dành cho các máy xét nghiệm ELISA tự động hoàn toàn, có thể hút được các thể tích nhỏ nhất và không gây nhiễm chéo. Lớp trong đầu côn có phủ tỉnh điện giúp nhận biết mức chất lỏng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 28802 | [38 empty] | 0 | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | BV481 | Dụng cụ kết nối với máy Rotalabtor và đưa dây dẫn có mũi khoan bào mãng xơ vữa cho tổn thương tắc mãn tính vôi hóa loại Rotalink Advancer (hoặc tương đương) | 1. Thông số kỹ thuật: <ghi thông số> 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dụng cụ kết nối với máy Rotalabtor và đưa dây dẫn có mũi khoan bào mãng xơ vữa cho tổn thương tắc mãn tính vôi hóa. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA | Cái |  | 10 | [38 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | AV40 | Dụng cụ khâu nối ruột tự động dạng vòng | 1. Chất liệu: ghim bấm: Titanium 2. Thông số kỹ thuật: Chiều dài dụng cụ: 44,5 cm - Độ dày đầu đe: 6,2 mm - Đầu đe nghiêng, có thể tháo rời - Đường kính ngoài: 29 mm - Đường kính trong: 20 mm - Số lượng ghim: 24 ghim - Số vòng ghim bấm: 2 - Chiều cao ghim trước khi bấm: 4,8 mm - Chiều cao khi dập (chữ B): 2,0 mm - Đường kính ghim: 0,28 mm - Chiều rộng của ghim: 3,8mm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái |  | 67 | [38 empty] | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | AV184 | Dụng cụ khâu nối thẳng TA dùng trong phẫu thuật mổ hở | 1. Chất liệu: Cán cầm có bọc cao su 2. Thông số kỹ thuật: cỡ từ 30mm - 60mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thiết kế có thể sử dụng bằng 1 tay Hàm đóng song song Có cần khóa để đảm bảo an toàn, sử dụng được nhiều loại băng đạn khác nhau. Các chiều cao đóng ghim khác nhau. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA | Cái |  | 10 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | BV812 | Dụng cụ trợ pipet | 1. Chất liệu: Chất liệu pin: Lithium-Ion 2. Thông số kỹ thuật: Tốc độ hút: 8, Tốc độ nhả: 8, Thời gian sử dụng liên tục: 15 giờ, Tuổi thọ pin lên đến 400 chu kỳ sạc (khuyến cáo nên thay pin sau 3 năm sử dụng), Thời gian sạc: 3 giờ (có chế độ tự ngắt khi đầy và chế độ sạc nhanh), Thời gian hút đầy 50ml: 5,5 giây, Nguồn điện cung cấp: 100-240 V AC 60-50 Hz, 0,2 A, Nguồn điện đầu ra: 6,0 V DC, 0,5 A, Trong lượng: 220g, Điều kiện môi trường hoạt động: cao từ 0 – 1,524m, nhiệt độ từ 10-350C, độ ẩm tương đối từ 10-95%. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: được thiết kế để sử dụng với serological pipets bằng thủy tinh hoặc nhựa, Nó cung cấp sự thỏa mái tối đa, hiệu suất pipette cao, tiết kiệm thời gian thao tác, tuổi thọ dài nhờ pin từ lithium-ion, Màn hình hiển thị LCD có đèn nền hiển thị thời lượng pin còn lại và báo động với đèn nhấp nháy khi mức sạc pin thấp, giảm thiểu nguy cơ làm chậm pipet ở giữa quy trình, Cài đặt tốc độ hút, nhả riêng biệt, mạnh mẽ và hiển thị tốc độ thực tế trên màn hình để thuận tiện thao tác, Dễ dàng thay thế linh kiện như: màng lọc 0.45 micron chống tràng, đầu nối với serological pipets 1ml chống run lắc …., Cung cấp bao gồm: 1 cái: S1 Pipet Filler White, 1 cái: Dây sạc + 4 cái: Giắc cắm, 1 cái: Chân đế, 1 cái: Giá treo 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | cái |  | 11 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
356 | BV194 | Dụng cụ tuốt tĩnh mạch | 1. Chất liệu: Dây Guide wire bọc nhựa, bện bằng nhiều sợi nhỏ 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính đầu: 9,12 và 15 mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dụng cụ tuốt tĩnh mạch. Dùng kỹ thuật stripping - Dây Guide wire độ linh hoạt cao, không có hiệu ứng nhớ. Dùng để lột bỏ cả lớp trong và ngoài của tĩnh mạch bị hư. - Đầu cắt sắc bén, giảm thiểu tổn thương. Lột bỏ được mạch máu ở những vùng chấn thương nhỏ. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái |  | 50 | [38 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | BV482 | Dung dịch bôi trơn giảm ma sát cho mũi khoan bào mảng xơ vữa | 1. Chất liệu: Dầu ô liu, phospholipid lòng đỏ trứng, sodium deoxycholate, L-histidine, dinatri EDTA , sodium hydroxide, nước. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch dùng trong hệ thống máy bào mảng xơ vữa trong lòng mạch máu 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA | Cái |  | 12 | [38 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | BV705 | Dung dịch làm sạch máy thận nhân tạo axit citric | 1. Chất liệu: Chất lỏng chứa: - Axit Citric 45%-55% - Axit lactic - Nước tinh khiết 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Làm sạch và khử khuẩn máy lọc thận nhân tạo - Loại bỏ các vi khuẩn hiệu quả ở nhiệt độ trên 80 độ C 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Can |  | 80 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | AV186 | Dung dịch rửa vết thương 500ml | 1. Chất liệu: thành phần là axit hypochlorous (HOCl-), bảo toàn cân bằng với tỷ lệ 50 ppm natri hypoclorite (NAOCl-) và 50 ppm axit hypochlorous (HOCl-) 2. Thông số kỹ thuật: <ghi thông số> 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch rửa vết thương dạng tưới rửa, không gây độc tế bào mô; ngăn ngừa các vi khuẩn Gram +/-, vi-rút, nấm và mầm bệnh, kể cả: MRSA, ORSA, VRSA, VRE. Sử dụng cho vết thương mạn tính; vết thương cấp tính; vết thương phẫu thuật; vết thương lộ sụn, gân, dây chằng, xương; bỏng độ 1 và 2 lỗ rò và áp xe. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 20 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | AV187 | Dung dịch rửa vết thương dạng xịt có thành phần là axit hypochlorous (HOCl-) 250ml | 1. Chất liệu: thành phần là axit hypochlorous (HOCl-), bảo toàn cân bằng với tỷ lệ 50 ppm natri hypoclorite (NAOCl-) và 50 ppm axit hypochlorous (HOCl-) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: không gây độc tế bào mô; ngăn ngừa các vi khuẩn Gram +/-, vi-rút, nấm và mầm bệnh, kể cả: MRSA, ORSA, VRSA, VRE. Sử dụng cho vết thương mạn tính; vết thương cấp tính; vết thương phẫu thuật; vết thương lộ sụn, gân, dây chằng, xương; bỏng độ 1 và 2; lỗ rò và áp xe. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 20 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | BV706 | Dung dịch sát khuẩn màng lọc thận nhân tạo | 1. Chất liệu:Peracetic acid: 4% Hydrogen Peroxide: 26% Acetic acid: 10% 2. Tiêu chuẩn chất lượng:ISO | Can |  | 80 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | BV533 | Gạc Aginate tạo gel cỡ 10x10 cm | 1. Chất liệu: 100% sợi calcium alginate 2. Thông số kỹ thuật: Khả năng hấp thụ (Băng 16,6 g / 100 cm2; Dày 15,98 g / 100 cm2 ) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Gạc tan thành gel khi gặp dịch tiết từ vết thương Khi Canxi trong Alginate tiếp xúc với Natri trong dịch tiết, băng sẽ chuyển thành dạng gel (trao đổi ion) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 11137. | Cái |  | 10 | [38 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
363 | BV532 | Gạc Aginate tạo gel tẫm Ag cỡ 10x10 cm | 1. Chất liệu: Sợi alginat canxi và sợi alginat bạc. (Sợi alginate bao gồm khoảng 60% axit mannuronic và khoảng 40% axit guluronic). 2. Thông số kỹ thuật: 10x10cm (1,5% ion bạc) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Gạc hút dịch tạo gel, các sợi canxi alginate ngâm tẩm bạc phản ứng với dịch tiết vết thương hoặc máu để tạo thành gel tạo ra môi trường ẩm ướt cho vết thương. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Cái |  | 100 | [38 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
364 | AV12 | Gạc gắn với băng dính vô khuẩn cỡ 150mm x 80mm | 1. Chất liệu: vải không dệt, miếng gạc hút dịch có lớp polyseter chống dính 2. Thông số kỹ thuật:150mm x 80mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: có độ dính tốt 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Miếng |  | 3600 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | AV14 | Gạc gắn với băng dính vô khuẩn cỡ 200mm x 100mm | 1. Chất liệu: vải không dệt, miếng gạc hút dịch có lớp polyseter chống dính 2. Thông số kỹ thuật: 200mm x 100mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: có độ dính tốt 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Miếng |  | 13100 | [38 empty] | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | AV16 | Gạc gắn với băng dính vô khuẩn cỡ 250mm x 100mm | 1. Chất liệu: vải không dệt, miếng gạc hút dịch có lớp polyseter chống dính 2. Thông số kỹ thuật: 250mm x 100mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: có độ dính tốt 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Miếng |  | 1900 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | AV18 | Gạc gắn với băng dính vô khuẩn cỡ 50mm x 70mm | 1. Chất liệu: vải không dệt, miếng gạc hút dịch có lớp polyseter chống dính 2. Thông số kỹ thuật: 50mm x 70mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: có độ dính tốt 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Miếng |  | 4300 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | BV530 | Gạc hút dịch cỡ 10x10 cm | 1. Chất liệu: Cellulose Ethyl Sulfonate Fibre (80% Cellulose Ethyl Sulfonate Fibre; 20% Cellulose Fibre). 2. Thông số kỹ thuật: Kích cỡ 10x10cm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sản phẩm được khử trùng bằng chiếu xạ gamma. Các sơi không được dệt nhưng được liên kết cơ học đục kim. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 11137 | Cái |  | 10 | [38 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
369 | BV531 | Gạc hút dịch có tẫm Ag cỡ 10x10 cm | 1. Chất liệu: 60% CMC, 40% Tencel/ Lyocell, 1,2% nano Bạc 2. Thông số kỹ thuật: 10 x 10cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hút dịch vết thương thằng đứng tạo thạch, bảo vệ bờ vết thương. Gạc tiêu diệt vi trùng phổ rộng, làm sạch vết thương. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 100 | [38 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
370 | BV708 | Gạc mét | 1. Chất liệu: Cotton 100%. 2. Thông số kỹ thuật: Trọng lượng: 23g/m2 ± 0,5. - Mật độ sợi : ngang 18 sợi/inch, dọc 26 sợi/inch; - Tri số sợi: 40/40 - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; - Tốc độ hút nước < 5 giây - Độ ẩm: <8%; - Các chất tan trong nước: 0,5% ; 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính; Không có tinh bột hoặc Dextrin; 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Mét |  | 62200 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | BV242 | Gạc phẫu thuật cỡ 10 x 10cm x 8 lớp, cản quang vô trùng | 1. Chất liệu: 100% cotton, có sợi cản quang. 2. Thông số kỹ thuật: Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; - Tốc độ hút nước < 5 giây - Độ ẩm: <8%; - Các chất tan trong nước: 0,5% ; - Trọng lượng: 23g/m2 ± 0,5. - Mật độ sợi : ngang 18 sợi/inch, dọc 26 sợi/inch; - Tri số sợi: 40/40 - Kích thước: 10 x 10cm x 8 lớp 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: - Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính; - Không có tinh bột hoặc Dextrin; - Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế có màu chỉ thị đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Miếng |  | 12620 | [38 empty] | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | BV588 | Gạc phẫu thuật cỡ 30 x 30cm x 4 lớp, cản quang không vô trùng | 1. Chất liệu: 100% cotton, có sợi cản quang. 2. Thông số kỹ thuật: Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; - Tốc độ hút nước < 5 giây, độ ẩm: < 8%; - Các chất tan trong nước: 0,5%; trọng lượng: 23g/m2 ± 0,5; - Mật độ sợi : ngang 18 sợi/inch, dọc 26 sợi/inch, tri số sợi: 40/40 - Kích thước: 30 x 30cm x 4 lớp 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Cái |  | 379000 | [38 empty] | 0 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | BV534 | Gạc Solvaline N 10x10 cm, (hoặc tương đương) | 1. Chất liệu: Lõi thấm hút: 80% viscose, 20% polyester màng phim polyethylene 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kích thước 10x10cm. -Miếng gạc lót gồm lõi polyeste / visco có khả năng thấm hút cao được bao phủ cả hai mặt bằng màng polyetylen đục lỗ mịn. -Dịch rỉ được hấp thụ nhanh chóng qua các lỗ trên màng polyetylen ít dính vết thương -Cả mặt trên và mặt dưới của băng có lớp màng phủ nên có thể dùng cả hai mặt băng lên vết thương. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 10 | [38 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
374 | BV643 | Găng tay cao su có bột dài 240mm | 1. Chất liệu: Cao su thiên nhiên, bột Bắp 2. Thông số kỹ thuật: Size S.M -Trọng lượng 4,9 -Dài 240 mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: đầu ngón tay nhám, được phủ bột bắp có thể thấm hút, xử lý U.S.P 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 22000:2005, EN ISO 13485:2016,GMP, CFS, CE. | Đôi |  | 2125000 | [38 empty] | 0 | 200000 | 0 | 420000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 510000 | 0 | 0 | 30000 | 5000 | 60000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | BV260 | Găng tay cao su có bột dài 280mm | 1. Chất liệu: Cao su thiên nhiên, bột bắp. 2. Thông số kỹ thuật: Trọng lượng 6,2 - 7,7gr ± 0,2gr, độ dày tối thiểu 0,1mm. -Size XS, S, M, L. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Có phủ bột chuẩn USP 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM D3578, ISO 11193, ISO 10993, được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn : ISO 9001, ISO 13485, CE MDR 2017/745, CE PPE 2016/425 | Đôi |  | 965000 | [38 empty] | 300000 | 200000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | BV352 | Găng tay hút đàm tiệt trùng | 1. Chất liệu: Polyethylen 2. Thông số kỹ thuật: Độ dài nhỏ nhất: 240mm, độ dài lớn nhất: 280mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thiết kế các ngón tay thẳng, phù hợp với người thuận tay trái hoặc tay phải, các mép đảm bảo kín. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 | Cái |  | 310000 | [38 empty] | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | BV353 | Găng tay vô trùng dùng trong phẫu thuật có bột các cỡ | 1. Chất liệu: Cao su. 2. Thông số kỹ thuật: Size 6,5; 7,0; 7,5. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Găng tay có bột tiệt trùng bằng khí EO. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: Sản xuất đạt tiêu chuẩn của Việt Nam GMP, CE, ISO 13485, ISO 22000; FDA 510K | Đôi |  | 150200 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 200
378 | AV367 | Găng tay vô trùng dùng trong phẫu thuật không bột các cỡ | 1. Chất liệu: Cao su tự nhiên cô đặc. 2. Thông số kỹ thuật: Độ dài găng tay tối thiểu khoảng: 290 ± 10 mm, độ dày lòng bàn tay 0,13 ± 0,02mm, chiều rộng từ 77 ± 5 mm đến 95 ± 5mm; hàm lượng protein < 30qg/g. - Độ bền kéo tối thiểu trước khi sử dụng: 24MPa; sau khi sử dụng: 18 MPa, độ giãn dài tối thiểu trước khi sử dụng: tối thiểu 750%, sau khi sử dụng: 560%. -Size 6,0; 6,5; 7,0; 7,5. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Găng tay không bột, tiệt trùng bằng phương pháp chiếu xạ Gamma. - Phủ một lớp polymer để tạo ra bề mặt mịn màng. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: CE; ISO. | Đôi |  | 251100 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | BV261 | Gel bôi vết thương | 1. Thông số kỹ thuật: 30ml 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: giúp tái tạo và phục hồi các tổn thương da cấp tính và mãn tính, nhiều loại tổn thương da sâu và biến đổi bao gồm: herpes môi, loét miệng, trước và sau khi xăm, áp xe, viêm tai ngoài, mụn trứng cá, mụn cóc, chàm, mề đay, nấm, nấm móng, nấm bàn chân, móng mọc ngược, nứt nẻ, cước, chai, côn trùng cắn, vết trầy xước, ngứa sinh dục, nứt kẽ hậu môn, bỏng, viêm da phóng xạ, vết thương hậu phẫu, viêm loét tĩnh mạch, loét bàn chân do đái tháo đường, loét do tì đè, tổn thương da và / hoặc mô xương, tổn thương do ghép da. - Giúp làm giảm nguy cơ hình thành sẹo lồi. Hỗ trợ làm lành các loại tổn thương da nhiễm trùng nhờ vào hoạt động bảo vệ mô và đặc tính kiểm soát vi khuẩn. - Làm giảm việc phẫu thuật cắt mô chết. Ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn vào bên trong vết thương và làm giảm loét rộng vết thương. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tuýp |  | 960 | [38 empty] | 0 | 60 | 0 | 0 | 100 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
380 | BV263 | Gel bôi vết thương | 1. Thông số kỹ thuật: 5ml 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: giúp tái tạo và phục hồi các tổn thương da cấp tính và mãn tính, nhiều loại tổn thương da sâu và biến đổi bao gồm: herpes môi, loét miệng, trước và sau khi xăm, áp xe, viêm tai ngoài, mụn trứng cá, mụn cóc, chàm, mề đay, nấm, nấm móng, nấm bàn chân, móng mọc ngược, nứt nẻ, cước, chai, côn trùng cắn, vết trầy xước, ngứa sinh dục, nứt kẽ hậu môn, bỏng, viêm da phóng xạ, vết thương hậu phẫu, viêm loét tĩnh mạch, loét bàn chân do đái tháo đường, loét do tì đè, tổn thương da và / hoặc mô xương, tổn thương do ghép da. - Giúp làm giảm nguy cơ hình thành sẹo lồi. Hỗ trợ làm lành các loại tổn thương da nhiễm trùng nhờ vào hoạt động bảo vệ mô và đặc tính kiểm soát vi khuẩn. - Làm giảm việc phẫu thuật cắt mô chết. Ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn vào bên trong vết thương và làm giảm loét rộng vết thương. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tuýp |  | 8110 | [38 empty] | 0 | 5060 | 0 | 0 | 200 | 50 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | AV368 | Gel siêu âm (bình 5 kg) | 1. Thông số kỹ thuật: độ nhớt 80.000cp (80.000 RPMS, STD 18º, tốc độ truyền nhanh (1.48) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Gel hòa tan không chứa muối, không dính nhầy, đảm bảo độ đậm đặc đồng dạng đồng màu, dẫn truyền tín hiệu tốt và sử dụng với tất cả các loại máy siêu âm. Đóng gói 5kg / bình. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. | Bình |  | 1367 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 100 | 0 | 500 | 0 | 10 | 0 | 60 | 300 | 60 | 0 | 12 | 100 | 100 | 0 | 30 | 40
382 | BV098 | Giá đỡ (stent) mạch máu não | 1. Chất liệu: hợp kim tự bung trong đó có 25% platinum tungsten và 75% cobalt chromium, bề mặt bao phủ kim loại 30-35% 2. Thông số kỹ thuật: đường kính 2.5 đến 5 mm, dài 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35 mm . Hệ thống dẫn đường của Stent là một sợi kim loại dài 200 cm bằng thép không dỉ với các vết cắt laze dọc thân 91 cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng điều trị phình mạch lớn, cổ rộng, các loại túi phình hình thoi bằng cách tái tạo động mạch chủ và khôi phục trạng thái ban đầu của mạch một cách độc lập. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 3 | [38 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | AV192 | Giá đỡ (stent) mạch ngoại vi | 1. Chất liệu: nitinol nhớ hình 2. Thông số kỹ thuật: đường kính 5,6,7,8 mm, chiều dài 20-40-60-80-100-120-150mm, chiều dài ống thông có gắn stent 80cm, 120cm và 150cm, sử dụng dây dẫn 0,035” 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: thiết kế ba trục để tăng độ chính xác cho giá đỡ, Open-cell, marker tantalum tăng cường khả năng hiển thị Sử dụng để mở thông hẹp động mạch ngoại vi (chậu, đùi, dưới đòn…), dễ đẩy, cản quang tốt, độ căng áp sát thành mạch tốt 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 30 | [38 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | BV141 | Giá đỡ (Stent) mạch vành phủ thuốc Everolimus, EVENAM | 1. Chất liệu:Sten phủ thuốc Everolimus 1.2µm/mm2, được phủ bởi lớp Polymer sinh học tự tiêu, khung Cobalt Chromium L605. 2. Thông số kỹ thuật: Độ dày khung stent là 65µm, độ dày lớp phủ 3-5µm; -Thiết kế: 6 đỉnh với đường kính từ 2,00- 2,75 mm; 8 đỉnh đối với đường kính 3,00-4,50mm; - Đường kính:Từ 2,00; 2,25; 2.50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 4,00;4,50mm; Chiều dài: 08, 09, 13, 15, 18, 23, 28, 33, 38, 40, 44, 48; - Độ rút ngắn chiều dài: ≤ 2%. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 2 dấu cản quang Platinum Iridium (Pt90/Ir10). 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 155 | [38 empty] | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | AV188 | Giá đỡ (Stent) mạch vành phủ thuốc Sirolimus, polymer tự tiêu poly (DL-lactide-co-CAPROLACTONE) chỉ phủ ở mặt tiếp xúc với thành mạch, không phủ ở đỉnh và các điểm nối, mắt cáo xếp dạng vẩy rắn. Hàm lượng thuốc 3,9mcg/mm, thuốc và polymer phân hủy đồng thời với nhau, thời gian phân hủy sinh học từ 3-4 tháng. Độ dày thanh stent 80µm. Entry profile 0.45mm, crossing profile 1.12mm. Đầu tip được đánh dấu đỏ. | 1. Chất liệu: Khung giá đỡ động mạch vành Cobalt-Chromium L605 phủ thuốc Sirolimus -Thông số hệ thống đẩy sten vật liệu bóng Nylon 12 2. Thông số kỹ thuật: Áp lực tham chiếu: 9atm.- Áp lực tối đa: 16atm (với cỡ từ 2,25mm đến 3.0mm); 14atm (với cỡ từ 3,5mm đến 4,0mm).- Entry profile: 0,017''/0,43mm.- Crossing profile: 0,044''(1,12 mm) cho stent 3,0 mm.- Độ dài trục: 144 cm.- Đường kính trục: max size - 2,6Fr ; min size - 2,0Fr. - Lớp phủ: Hydrophilic - đoạn xa; Silicone - đoạn gần.- Kích cỡ stent: đường kính 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm. Chiều dài 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 24mm, 28mm, 33mm, 38mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: -Khung giá đỡ mạch vành được phủ thuốc Sirolimus với liều lượng: 3.9 µg/mm chiều dài khung giá đỡ, polymer tự tiêu Poly (DL-lactide-co-caprolactone) phủ mặt áp thành mạch kiểu Abluminal & Gradient. -Thời gian hấp thụ và phân giải thuốc: 3-4 tháng.- Thiết kế mắt cáo sắp xếp theo hình vảy rắn, có khả năng mở nhánh với 2 link liên kết. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 18 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | BV186 | Giá đỡ can thiêp động mạch chậu | 1. Chất liệu: Cobalt Chromium. 2. Thông số kỹ thuật: Độ dày thân stent: 110µm (đường kính 5mm-7mm), 140µm (đường kính 8mm-10mm). Đường kính: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm. Chiều dài: 18mm, 28mm, 38mm, 58mm, 78mm. Chiều dài hệ thống: 90cm, 130cm, 170cm. Hệ thống dây dẫn: 0,035". Sheath tương thích: 6F (toàn bộ kích cỡ). 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thiết kế stent: "Double Helix" giúp tạo nên tính tương thích và linh hoạt của stent. Lớp phủ: proBIO (Amorphous Silicone Carbide). Thiết kế hệ thống: Over the Wire. Marker: 2 marker rập khuôn (bóng). 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 20 | [38 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | BV187 | Gía đỡ can thiệp mạch máu | 1. Chất liệu: Nitino 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính: 7mm-10mm. Chiều dài: 30mm-80mm. Chiều dài hệ thống: 70cm, 120cm. Hệ thống dây dẫn: 0,035". 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: giá đỡ tự bung, nhớ hình bằng sheath. Thiết kế stent: "Peak-to-Valley" và "S-articulations" giúp tạo nên tính tương thích và linh hoạt của stent. Thiết kế hệ thống: Over The Wire. Marker: 4 marker bằng vàng ở mỗi cuối giá đỡ, tăng khả năng nhìn thấy. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 20 | [38 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | AV190 | Giá đỡ mạch máu ngoại biên tự bung sử dụng dây dẫn 0,035", thiết kế dạng lưới xoắn ốc, được chỉ định sử dụng cho mạch khoeo | 1. Chất liệu: Hợp kim nitinol. 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính Stent: 5 -7 mm. -Chiều dài Stent: 20 - 200 mm -Chiều dài catheter: 80 / 100 / 130 / 135 cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Giá đỡ mạch máu ngoại biên tư bung sử dụng dây dẫn 0.035", với thiết kế dạng lưới xoắn ốc tạo khả năng linh động. -Thiết kế đặc biệt 12 marker bằng Tantalum ở đầu xa và gần của stent giúp dễ dàng quan sát khi thao tác. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 40 | [38 empty] | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | AV191 | Giá đỡ mạch ngoại biên tự bung | 1. Chất liệu: Tantalum 2. Thông số kỹ thuật :Đường kính: 9,10,12,14mm Chiều dài 20-30-40-60-80mm, Chiều dài hệ thống: 80 và 135cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Là loại stent ngoại biên tự bung, sử dụng dây dẫn 0.035”, marker Tantalum tăng cường khả năng hiển thị. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 30 | [38 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | BV493 | Giá đỡ mạch ngoại biên tự bung bằng Nitinol, có 3 thanh chống | 1. Chất liệu: Nitinol. 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính 8mm có 4 markers ở mỗi đầu. -Đường kính: 4-12 mm. Tương thích dây dẫn 0,035", độ dài: 20-200 mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thiết kế mắt cáo mở, có khả năng tự nở. Hệ thống mang khung giá đỡ bung theo kiểu Pull back, giúp bung chính xác vị trí, không nhảy stent. -Có 3 markers làm bằng Tantalum trên đầu gần và đầu xa của khung giá đỡ. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 30 | [38 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | AV193 | Giá đỡ tĩnh mạch ngoại biên tự bung sử dụng dây dẫn 0.035" | 1. Thông số kỹ thuật: Đường kính Stent : 10 - 20 mm. -Chiều dài Cover Stent: 40 - 160 mm, chiều dài catheter: 80 / 120 cm. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: -Stent tĩnh mạch được thiết kế để điều trị tĩnh mạch chậu đùi không huyết khối và sau huyết khối. -Đầu loe 3 mm độc đáo được thiết kế để giảm di chuyển stent và tối đa hóa vị trí áp sát thành mạch. -Được thiết kế để sử dụng trong tắc nghẽn tĩnh mạch chậu. -Kết cấu mở, thiết kế linh hoạt để phù hợp với độ cong của mạch trong khi duy trì đường kính. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 25 | [38 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | BV225 | Giấy y tế 40cm x 50cm | 1. Chất liệu: Giấy y tế 2. Thông số kỹ thuật: Kích thước 40cm x 50cm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để thắm lót và vệ sinh cá nhân, lau chùi trong phòng siêu âm. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | kg |  | 43710 | [38 empty] | 20000 | 4000 | 400 | 0 | 0 | 800 | 150 | 0 | 5500 | 200 | 500 | 200 | 1000 | 1500 | 100 | 200 | 8000 | 1100 | 0 | 0 | 60
393 | AV374 | Hộp phân liều thuốc | 1. Chất liệu: Chất liệu nhựa PPC nguyên chất 2. Thông số kỹ thuật: Kích thước 6,5cm x 23,5cm. Kích thước ngăn đựng thuốc: (43x48x12)mm, chia làm 3 ngăn. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng phân liều thuốc uống trong ngày. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016. | Cái |  | 9400 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | BV227 | Kẹp rốn | 1. Chất liệu: nhựa PP nguyên sinh 2. Thông số kỹ thuật: 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: độ trơn láng cao. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 | Cái |  | 94400 | [38 empty] | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 500 | 0 | 200 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | BV004 | Kẹp titan túi phình mạch máu não dạng gập góc/ cong loại standard các cỡ | 1. Chất liệu: titanium 2. Thông số kỹ thuật: Độ dài hàm kẹp 5; 7; 9; 11 mm. Độ mở rộng hàm 4,9 và 5,5 mm lực kẹp tối thiểu 150 gms Loại có lỗ tròn đường kính 5,0 mm Hàm kẹp cong nhẹ/ cong mạnh/ gập góc 90 độ 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Có chốt chống kẹt mạch máu vào góc hàm clip, bề mặt clip có rãng chéo tăng ma sát 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 20 | [38 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | BV003 | Kẹp titan túi phình mạch máu não dạng thẳng loại standard các cỡ | 1. Chất liệu: titanium 2. Thông số kỹ thuật: Độ dài hàm kẹp 3; 4; 5; 7; 9; 12 mm Độ mở rộng hàm tối thiểu 6,2 mm lực kẹp tối thiểu 150 gms Hàm kẹp thẳng Loại có lỗ tròn đường kính 5,0 mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Có chốt chống kẹt mạch máu vào góc hàm clip, bề mặt clip có rãng chéo tăng ma sát. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 20 | [38 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | BV005 | Kẹp titan túi phình mạch máu não hình lưỡi lê standard các cỡ | 1. Chất liệu: Titanium 2. Thông số kỹ thuật: Hàm kẹp dài từ 7,0 mm. Độ mở rộng hàm từ 7,9 mm Lực kẹp 200 gms 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hàm kẹp loại lưỡi lê. Có chốt chống kẹt mạch máu vào góc hàm clip, bề mặt clip có rãng chéo tăng ma sát 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 20 | [38 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | AV199 | Khẩu trang N95 | 1. Chất liệu: 03 lớp: Vải Spunbond + Vải lọc Meltblown + Vải không dệt PET (Needle Punching) 2. Thông số kỹ thuật: Chiều dài dây thun: Trên: 340mm (±10) Dưới: 280mm (±10) - Mút xốp mũi: 95mm - Chiều dài thanh nẹp mũi: 90mm - Hiệu quả lọc bụi: ≥ 94% đối với bụi, sương mù, khói, ... - Hiệu quả lọc muối (Nacl) ≥ 98,45% - Hiệu quả lọc sương dầu (Paraffin oil) ≥ 98,65% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Được dùng cho kỹ thuật viên xét nghiệm, nhân viên y tế, người tiếp xúc trực tiếp để khám, điều trị, chăm sóc người bệnh Covid-19 (Quyết định số 1444/QĐ-BYT ngày 29/03/2020 của Bộ Y tế về Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng khẩu trang trong phòng chống dịch Covid-19)) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 13485, EC | Cái |  | 30100 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 100
399 | AV203 | Khớp háng bán phần có xi măng | 1. Chất liệu: Chuôi có xi măng: thép không gỉ theo tiêu chuẩn ISO 5832-9. Ổ cối bán phần: bề mặt ngoài bằng thép không gỉ, đánh bóng gương. Bề mặt trong bằng Polyethylen. Đầu xương đùi (chỏm): thép không gỉ. 2. Thông số kỹ thuật: Chuôi có xi măng: Góc cổ chuôi: 135độ, hình ê-líp và được đánh bóng gương; Kích cỡ: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Ổ cối bán phần: ĐK 42-58 bước tăng 2 tương ứng chỏm đk 22,2mm; Đk 42-60 bước tăng 2 tương ứng chỏm đk 28mm. Đầu xương đùi (chỏm): Kích cỡ: 12/14 đk 22.2mm: có các size: 0; +3, 12/14 đk 28mm: có các size: -3,5; 0; +3,5; +7 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Ổ cối có cơ chế khóa ràng chống trật khớp. .Nút chặn. Xi măng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 4 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | BV535 | Khớp háng bán phần có xi măng chuôi dài 182 - 212mm, taper 10/12. | 1. Chất liệu: Cuống xương đùi (Stem): hợp kim M30NW Đầu xương đùi: hợp kim M30NW Chỏm xương đùi + lớp đệm: polyethylene UHMWPE 2. Thông số kỹ thuật: Cuống xương đùi (Stem): có 7 kích cỡ 1-7, chiều dài từ 182mm đến 212mm, bước nhảy 5mm, đường kính đầu xa Ø8 với size 1, 2; Ø10 với size 3,4,5; Ø11 với size 6,7. Đầu xương đùi: kích cỡ 22.2mm, 28mm. Chỏm xương đùi + lớp đệm: size: 40mm, 42mm, 44mm, 46mm, 48mm, 50mm, 52mm, 54mm, 56mm, 58mm. Xi măng: chính hãng có kháng sinh Gentamycine. Nút chặn xi măng. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 10 | [38 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | BV117 | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài 182 - 212mm taper 10/12. | 1. Chất liệu: Cuống xương đùi (Stem): anodized TA6V, phủ 80µm Hydroxyapatite toàn thân (HAP). Đầu xương đùi (Femoral head): hợp kim M30NW Chỏm xương đùi: polyethylene UHMWPE 2. Thông số kỹ thuật: Cuống xương đùi (Stem): có 7 kích cỡ 1-7, chiều dài từ 182mm đến 212mm, bước nhảy 5mm, đường kính đầu xa Ø8 với size 1, 2; Ø10 với size 3,4,5; Ø11 với size 6,7. Thân chuôi hình bầu dục. Thân chuôi có rãnh dọc tăng bề mặt tiếp xúc xương. Góc cổ chuôi (Neck Angle) : 135 độ, taper 10/12. Đầu xương đùi (Femoral head): kích cỡ 22.2mm, 28mm. Chỏm xương đùi: kèm khóa chống trật đầu xương, các size: 40mm, 42mm, 44mm, 46mm, 48mm, 50mm, 52mm, 54mm, 56mm, 58mm. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 35 | [38 empty] | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | BV537 | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài 182 - 212mm, taper 10/12. | 1. Chất liệu: Cuống xương đùi (Stem): anodized TA6V, phủ 80µm Hydroxyapatite toàn thân (HAP) Đầu xương đùi (Femoral head): hợp kim M30NW Chỏm xương đùi + lớp đệm: polyethylene UHMWPE 2. Thông số kỹ thuật: Cuống xương đùi (Stem): có 7 kích cỡ 1-7, chiều dài từ 182mm đến 212mm, bước nhảy 5mm, đường kính đầu xa Ø8 với size 1, 2; Ø10 với size 3,4,5; Ø11 với size 6,7. Thân chuôi hình bầu dục, có rãnh dọc tăng bề mặt tiếp xúc xương. Góc cổ chuôi (Neck Angle) : 135 độ, taper 10/12. Đầu xương đùi (Femoral head): kích cỡ 22,2mm, 28mm Chỏm xương đùi + lớp đệm: kèm khóa chống trật đầu xương đùi, với các size: 40mm, 42mm, 44mm, 46mm, 48mm, 50mm, 52mm, 54mm, 56mm, 58mm. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 20 | [38 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | AV209 | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài. | 1. Chất liệu: Cuống khớp: titanium TA6V ELI ISO 5832-3 Vỏ đầu chỏm+ Lót đầu chỏm: Vỏ đầu chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn iso 5832-1D; Lót đầu chỏm: Polyetylene cao phân tử (UHMWPE). theo tiêu chuẩn iso 5834-1/2 + 1.4441. 2. Thông số kỹ thuật: Cuống khớp: loại dài có phủ toàn bộ HAP ( hydroxyl apatide), một phần chuôi được phủ lớp siêu tinh thể titan xốp tăng độ bám dính, cổ 5°42'30'' côn 12/14, Có 3 chốt đầu dưới bắt vít chống lún chống xoay. Vai chuôi có hai lỗ bắt chỉ thép ghép xương vững chắc. Có 4 kích cở size và 4 cở chiều dài , cho chân trái và chân phải riêng biệt. Chân trái: các cỡ từ 10,12,14,16. đường kính 10; 12 mm cho chân trái chiều dài từ 190;240;290;340 mm Chân phải : Các cỡ 10;12;14;16 đường kính 10;12 mm chiều dài từ 190;240;290;340 mm Vỏ đầu chỏm+ Lót đầu chỏm: Vỏ đầu chỏm: Đường kính ngoài: 25 cỡ từ 38-62 mm với mỗi bước tăng 1mm; Chỏm khớp: Đường kính 22 mm : dùng với vỏ đầu chỏm đường kính 38;39;40 mm, Đường kính chỏm 28 mm: dùng với vỏ đầu chỏm đường kính từ 41 đến 62 mm mỗi bước tăng 1 mm. Chiều dài cổ : - 3.5, -4 ; +0; +3.5; +4, +7 mm. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 7 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | BV536 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi dài dùng trong thay Primary hoặc loại thay lại, bảo tồn xương. | 1. Chất liệu: Cuống xương đùi: Titanium Alloy TA6V theo tiêu chuẩn ISO5832-3, bên ngoài được phủ toàn thân 2 lớp T40 titanium và Calcium Hydroxyapatide (HA) Đầu xương đùi: Co-Cr theo tiêu chuẩn ISO5832-12. Ổ cối: Titanium Alloy TA6V theo tiêu chuẩn ISO5832-3. Lớp đệm (Isert): Polyethylene được trộn với 0.1% Vitamine E theo công nghệ Highly Crosslinked. Vít ổ cối (Screw): Chất liệu titanium TA6V. 2. Thông số kỹ thuật: Cuống xương đùi: thiết kế thân có rãnh dọc chống xoay và rãnh ngang chống lún, có khe dọc cuối chuôi tăng tiết diện bám xương. Kích thước: có 6 kích cỡ gồm 10, 12, 14, 16, 18, 20 với chiều dài: 200mm, 210mm, 220mm, 230mm, 240mm và đường kính cuối chuôi 10, 12, 13, 14mm. Chiều dài: 110mm, 115mm, 130mm, 140mm, 145mm, 150mm, 155mm, 160mm, 165mm, 170mm, 180mm, 190mm. Góc cổ chuôi: phổ biến ở hai góc độ 135° hoặc 128°, phần đầu taper 12/14 có nhiều rãnh siêu nhỏ tăng sự kết nối với đầu xương đùi. Đầu xương đùi: taper 12/14mm, kích thước 32mm (-4, +0, +4); 36mm (-4, +0, +4). Ổ cối: bên ngoài được phủ 2 lớp theo công nghệ Plasma Sprayed porous Titanium (400µm - 600µm) và Calcium HydroxyApatite (HA) 80µm cho độ nhám cao, ổ cối được thiết kế cao hơn lớp đệm 2.6mm nhằm ngăn ngừa sự va chạm giữa cổ chuôi và vành lớp đệm. Thiết kế 4 lỗ bắt vít trên một cung không đổi 120º. Kích cỡ: từ 46-62mm. Lớp đệm: Mặt vát 20° của lớp đệm hạn chế sự va chạm cổ xương đùi. Cố định lớp đệm bằng 10 mấu chống xoay gắn vào vành của ổ cối. Kích thước của lớp đệm phổ biến cho các đầu xương đùi 32mm và 36mm. Vít ổ cối (Screw): đường kính 6.0mm, chiều dài vít 20-50mm. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 10 | [38 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | BV528 | Khớp háng toàn phần không xi măng có vitamin E | 1. Chất liệu: Ổ cối không xi măng: Titanium (SL:01) Lớp lót PE: Polyethylene siêu cao phân tử liên kết chéo bổ sung vitamin E. Chỏm xương đùi: Ceramic Chuôi xương đùi không xi măng: hợp kim Titanium (Ti-6Al-4V) Vít ổ cối: (2 cái) Titanium 2. Thông số kỹ thuật: Ổ cối không xi măng: phun TiPlasma dày 0.5mm và phủ Hydroxyl apatite (HA) 0.08mm. Hình bán nguyệt với 12 chốt khóa chống xoay. Có 14 cỡ từ 44-70mm (bước chuyển 2mm). Có loại ít lỗ vít hoặc nhiều lỗ vít, các lỗ vít mở hướng xoay 32 độ. Cạnh ổ cối có đánh dấu laser chỉ hướng. Các lỗ bắt vít có nút chặn. Lớp lót PE: Có dạng thường 0º và dạng chống trật 20º. Đường kính trong 28mm, 32mm, 36mm. Chuôi xương đùi không xi măng: Loại cố định đầu gần, dạng nêm 2 chiều có rãnh và cổ trơn, chất liệu hợp kim hợp kim Titanium (Ti-6Al-4V), phun Titanium Plasma dày 0.5mm. Góc cổ thân 130º, taper 12/14. Các cỡ từ #00, #0, #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12, #13, #14 tương ứng với độ rộng bề ngang: 22.8mm, 23.6mm, 25.0mm, 26.5mm, 27.5mm, 28.5mm, 29.5mm, 30.5mm, 31.5mm, 32.5mm, 34mm, 35.5mm, 37.5mm, 39.5mm, 41.5mm, 43.5mm. Có 02 loại offset: Offset thường có 16 cỡ (từ 00 - 14) dài từ 114-161mm; Offset dài: có 15 cỡ (từ 0-14) dài từ 120-161mm. Vít ổ cối: (2 cái) mũ lục lăng, đường kính 6.5mm với các độ dài 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm. 3 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA, CE | Bộ |  | 5 | [38 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | BV529 | Khớp háng toàn phần không xi măng có vitamin E | 1. Chất liệu: Ổ cối không xi măng: Titanium Alloy (Ti-6Al-4V) Vít ổ cối bằng Titanium. Lớp lót: Polyethylene Crosslink siêu bền có bổ sung vitamin E. Chỏm xương đùi: Cobalt Chrome siêu nhẵn. Chuôi xương đùi: Titanium Alloy (Ti-6Al-4V). 2. Thông số kỹ thuật: Ổ cối không xi măng: được phun Titanium Plasma (TiPlasma) nhám và phủ HA 0.08mm. Có 12 chốt khóa chống xoay. Ổ cối có 2 loại: ít lỗ vít (Cluster) hoặc nhiều lỗ vít (Multi hole),có 14 cỡ từ 44mm - 70mm với bước chuyển 2mm. Cạnh ổ cối có đánh dấu laser chỉ hướng. Có các lỗ vít với hướng xoay 32 độ. Các lỗ vít đều có nút chặn. Vít ổ cối dài 15-50mm. Lớp lót: Vitamin E giúp tăng khả năng chịu mài mòn, tăng độ cứng vật liệu và chống Oxi hóa. Lớp lót có 2 dạng (0° và 20°) Đường kính trong 28mm, 32mm, 36mm. Chỏm xương đùi: kích thước 28mm (-3mm, +0mm, +2,5mm, +5mm, +7.5mm, +10mm), 32mm (-3mm, +0mm, +2.5mm, +5mm, +7.5mm, +10mm) và chỏm lớn 36mm (-3mm, +0mm, +5mm, +10mm) với taper 12/14. Chuôi xương đùi: phun Titanium Plasma nhám. Có 16 cỡ từ #00 đến #14 tương ứng với độ rộng bề ngang từ 22.8mm đến 43.5mm Góc cổ thân 130 độ với đầu taper 12/14 có 2 sự lựa chọn offset thông thường (có 14 cỡ từ : #1; #2 ;#3;#4 ;#5 ; #6 ;#7 ;#8 ;#9 ;#10 ;#11 ;#12; #13 ;#14,tương ứng với chiều dài từ: 125mm;128mm ;131mm ;134mm; 137mm; 140mm; 142mm; 144mm; 146mm; 149mm; 152mm; 155mm; 158mm; 161mm) và offset dài (có 14 cỡ dài từ; #1; #2 ;#3;#4 ;#5 ; #6 ;#7 ;#8 ;#9 ;#10 ;#11 ;#12; #13 ;#14, tương ứng với chiều dài từ :125mm;128mm ;131mm ;134mm; 137mm; 140mm; 142mm; 144mm; 146mm; 149mm; 152mm; 155mm; 158mm; 161mm). 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA, CE | Bộ |  | 10 | [38 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | AV386 | Khung giá đỡ (stent) đường niệu quản. | 1. Chất liệu: kim loại phủ polyme toàn bộ. 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính stent: 8mm (24Fr), 10mm (30Fr) - Chiều dài stent: 80mm, 100mm, 120mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thiết kế thân stent lực hướng tâm cao và lòng bên trong lớn, thời gian lưu stent lên đến 3 năm - Lớp phủ độc đáo - được bao phủ hoàn toàn bởi một polyme lớp phủ được thiết kế để ngăn ngừa quá trình tăng trưởng lớp niêm mạc, giảm sự đóng cặn, hỉnh thành sỏi và vôi hóa. - Dễ dàng đặt với marker chắn bức xạ ở trên stent cho phép đặt dưới nội soi hoặc huỳnh quang - Loại bỏ dễ dàng và an toàn bằng cách kéo stent ra ngoài giống như 1 sợi chỉ - Thiết kế mỏ neo giảm dịch chuyển - Cho phép đặt qua nội soi (ngược dòng), qua da (xuôi dòng) hoặc kết hợp 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 4 | [38 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | AV220 | Khung giá đỡ (stent) hỗ trợ điều trị hẹp mạch nội sọ | 1. Chất liệu: Dây dẫn Nitinol 2. Thông số kỹ thuật: Kết hợp với vi ống thông mang bóng NeuroSpeed có đường kính trong: 0.0165"" - Đầu guidewire hình chữ J mạ vàng. - Thích hợp với đường kính mạch máu: 2.0 - 4.0 mm - Thiết kế lỗ mắt lưới bất đối xứng tối ưu hóa - Sử dụng công nghệ s.e.c.u.r.e GP hổ trợ việc chống nhảy stent - 3 marker cản quang ở mỗi đầu stent hỗ trợ việc đặt stent chính xác - Chiều dài: 15; 20 mm - Đường kính: 3.0; 3.5; 4.0; 4.5 mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: stent cắt laser để điều trị bệnh sơ vữa động mạch nọi sọ (ICAD) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 5 | [38 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | AV189 | Khung giá đỡ động mạch (stent có màng bọc, bung bằng bóng) | 1. Chất liệu: hợp kim CoCr 2. Thông số kỹ thuật: được bao phủ bởi hai lớp ePTFE với độ dày 203+25 µm _ Đường kính Cover Stent : 5 - 10 mm _ Chiều dài Cover Stent: 16 - 58 mm _ Chiều dài Catheter: 75 / 120 cm; Sử dụng dụng cụ mở đường (Sheath) 6F / 7F 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: _ Lớp ePTFE dạng vi xốp cải tiến giúp hạn chế sự tăng sinh của tầng sinh lớp nội mạc của mạnh máu; _ Thiết kế nón bóng ngắn để giảm thiểu các nguy cơ của ống thông bị rối trong kỉ thuật kissing stent; 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 25 | [38 empty] | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | BV128 | Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Sirolimus và Probucol tỉ lệ 50:50 (các cỡ) | 1. Thông số kỹ thuật: Phủ thuốc Sirolimus và Probucol tỷ lệ 50:50 bằng công nghệ phủ Abluminal (không polymer); Hàm lượng/mm2. Thuốc Probucol thay thế chức năng polymer làm chậm quá trình phóng thích Sirolimus. Stent được thiết kế đầu nối mới hướng tâm, linh hoạt Điểm vết "The Spot". Độ dày thanh chống stent: Đường kính 2.0 -3.0mm là 55µm, đường kính 3.5 - 4.0mm là 65µm. Chiều dài: 9 mm - 38 mm; - Bề dày lớp phủ 4µm. Áp lực định danh 10 atm, Áp lực gây vỡ bóng 18atm (đường kính 4.0mm, 15 atm) 2. Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485 | Cái |  | 80 | [38 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | BV500 | Khuôn đúc bệnh phẩm | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kiểu lổ nhỏ hình vuông, được sử dụng cho các mẫu sinh thiết Bản lề nắp: có thể đảo ngược 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 40000 | [38 empty] | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | BV356 | Kim cánh bướm các cỡ | 1. Chất liệu: Thép không gỉ, dây được làm từ nhựa PVC. 2. Thông số kỹ thuật: các cỡ 21G, 23G, 24G, 25G, 26G 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kim truyền tĩnh mạch sử dụng một lần. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Cái |  | 80200 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | BV654 | Kim châm cứu vô trùng dùng 01 lần | 1. Chất liệu: Sợi đồng không gỉ 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính thân kim 0,14mm- 0,50mm, độ dài thân kim từ 7mm-150mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kim có độ cứng : 460 HV 0,2 ~ 650 HV0. Bề mặt thân kim nhẵn và sạch giá trị Ra(tham số độ thô ráp) ≤ 0,63 μm. - Mũi kim: tròn, cân, không có các khuyết điểm như dẹt, không có gờ ráp, cong vẹo.…Lực ép đầu mũi kim 0,5 N, lực châm 0,8 N - Sự liên kết cố định giữa thân kim và đốc kim: lực kéo 15N - Kim châm cứu dùng một lần là sản phẩm vô trùng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016; CE; CFS. Phiếu kiểm nghiệm chất lượng kim của nhà sản xuất. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 308156 tại Việt Nam. | Cây |  | 1189200 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 634000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 50000
414 | BV051 | Kim chọc dò cuống sống | 1. Chất liệu: Thép 304 và nhựa y tế 2. Thông số kỹ thuật: Kích cỡ 11 Gauge, Trọng lượng: 22,9g 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bao gồm: Kim mũi kim cương và trocar. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 30 | [38 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | BV565 | Kim chọc dò tạo đường dẫn xi măng, tương thích bộ dụng cụ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống qua da | 1. Chất liệu: Tay cầm bằng nhựa. 2. Thông số kỹ thuật: đầu kim vát, các cỡ : 9, 11, 13, 15 Gauge, độ dài 120, 150mm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 80 | [38 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | AV222 | Kim chọc dò tủy sống G29 X 3 1/2" | 1. Thông số kỹ thuật: Đầu kim 3 mặt vát dài 3 1/2"" G29, Chuôi kim trong suốt, có phản quang, giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 500 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | AV223 | Kim chọc động tĩnh mạch, 18G, dài 70mm | 1. Chất liệu: thép không gỉ. 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính 18G (1.3 mm), dài 70 mm. Dây dẫn có đường kính 0,035” (0,089 mm). 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thiết kế đầu chọc thon nhọn, giúp dễ dàng luồn vào lòng kim. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái |  | 900 | [38 empty] | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | BV052 | Kim chọc đưa xi măng vào đốt sống F04B | 1. Chất liệu: Thép 304 và nhựa 2. Thông số kỹ thuật: Bao gồm: + 01 ống rỗng nòng + 01 kim chọc đẩy xi măng có vạch chia dung tích - Dung tích 1.5cc, cỡ 3 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 60 | [38 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | BV053 | Kim chọc khoan thân sống T15D | 1. Chất liệu: Hợp kim và nhựa y tế 2. Thông số kỹ thuật: Bao gồm: + 02 ống Trocar dạng rỗng nòng có đường kính ngoài 4.2mm, có vạch chia trên thân 120mm + 01 nòng bên trong ống Trocar + 01 mũi khoan thân sống có vạch chia độ thể hiện độ sâu vào thân sống trên thân mũi khoan (tối đa 40mm) + 02 kim dẫn đường mũi nhọn + 02 kim dẫn đường đầu tù - Size 3 - Cỡ 8 gauge (đường kính ngoài 4.2mm) 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 30 | [38 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | BV357 | Kim chọc mạch đùi | 1. Chất liệu: thép không gỉ 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính: 18G, 19G; Chiều dài : 40mm,50mm,70mm,90mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: thiết kế với tay cầm tối ưu và đầu kim bén để dễ dàng thao tác 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 550 | [38 empty] | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | BV071 | Kim chọc nối bơm xi măng tương thích với vít rỗng nòng bơm xi măng | 1. Chất liệu: titanium. 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính đầu dưới kim bơm xi măng là 3,2±0.3mm, đường kính ống rỗng nòng bơm xi măng là 1,68±0.3mm, chiều dài kim bơm xi măng 100mm/ 200mm. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 50 | [38 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | BV577 | Kim đẩy xi măng dùng cho vít nắn trượt, bơm xi măng và bắt vít qua da | 1. Chất liệu: Titanium 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: đóng gói tiệt trùng sẵn. Sử dụng tương thích với kim đẩy xi măng dùng cho vít nắn trượt, bơm xi măng, bắt vít qua da DIPLOMAT . 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái |  | 80 | [38 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423 | BV235 | Kim điện cơ đồng tâm dùng 1 lần | 1. Chất liệu:Thép không rỉ, cảm biến: Ag, chất cách điện: Epoxy. Chuôi kim bằng: Copolymer of Acrylonitrile, Butadiene, and Styrene (ABS). Đầu nối bằng đồng/ mạ vàng, loại kết nối: 0.9 Pin 2. Thông số kỹ thuật: kim: dài 25 - 75mm, đường kính kim 0,30 - 0,65mm, chuẩn 30G - 23G, diện tích ghi 0,02 - 0,07 mm². Đầu nối kết nối: 0,9 Pin. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Tiệt trùng bằng phương pháp E -bean. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FSC, FDA | Cây |  | 500 | [38 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | BV574 | Kim định vị và dùi cuống cung dùng trong phẩu thuật cột sống can thiệp tối thiếu. | 1. Thông số kỹ thuật: Đầu kim dạng hình kim cương và đầu vát. Độ sâu của kim tối đa 35mm. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Tay nắm dạng chữ T, dễ dàng cầm nắm và xoay vặn. Đầu có ren khóa Luer Lock, có vạch chia độ sâu, Vỏ cách điện cung cấp sự bảo vệ khỏi mạch điện song song trong quá trình kích thích EMG. Hộp tiệt trùng sẵn, gồm 2 kim, mũi vát và mũi nhọn hình kim cương Tương thích với hệ thông theo dõi chức năng thần kinh tủy sống (NVM5). 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 50 | [38 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | BV903 | Kim đốt sóng cao tần (bộ đốt nhiệt) điều trị khối u gồm kim đốt nhiệt, dây nối | 1. Thông số kỹ thuật: Đường kính kim đốt: 18G * Chiều dài kim đốt: 70->300mm * Chiều dài đoạn sinh nhiệt: 5mm, 7mm, 10mm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kim đốt sóng cao tần (Bộ đốt nhiệt) điều trị khối u. Bộ phận đi kèm: dây dẫn tín hiệu, cảm biến nhiệt độ và bộ phận làm mát kim đốt bằng nước. Tương thích máy CoATherm AK-F200 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 80 | [38 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | BV358 | Kim gây tê tuỷ sống có lăng kính phản quang có các cỡ size 18G,20G,22G,25G,27G | 1. Chất liệu: 2. Thông số kỹ thuật: các cỡ size 18G,20G,22G,25G,27G 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đầu kim Quinke 3 mặt vát dài sắc bén Chuôi kim trong suốt, có lăng kính phản quang, giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 25200 | [38 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | AV6 | Kim luồn an toàn có cánh có cửa tiêm thuốc cỡ: G18 | 1. Chất liệu: Buồng chứa máu làm từ polycarbonate. Catheter bằng Polyurethane 2. Thông số kỹ thuật: 18G x 2 ; Đường kính ngoài: 0,62- 1,64mm, đường kính trong: 0,42- 1,27mm 10. Vận tốc dòng chảy: ≥ 162ml/ min 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đầu kim 3 mặt vát, phủ silicone, giảm lực xuyên da. Nòng kim có mấu gắn chặt với catheter. Cái gờ ở mặt trên của đốc kim, giúp xác định mặt vát kim đang quay lên. Tiếng tách xác định cơ chế an toàn đã kích hoạt. Ba đường cản quang giúp tầm soát catheter nếu catheter bị đứt và trôi trong mạch máu. Cơ chế an toàn thụ động không đảo chiều nhờ hai lớp kim loại và nhựa bảo vệ đầu kim. Không DEHP, LATEX, PVC. Tiệt trùng EO (artwork). 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC | Cái |  | 35000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | BV162 | Kim luồn an toàn có cánh, có cửa tiêm thuốc cỡ: G18, G20, G22 | 1. Chất liệu: Cathether: FEP-Teflon. 2. Thông số kỹ thuật: Độ dài Trim Length < 1mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau. Đầu kim 3 mặt vát. Tạo độ bén tối đa. Cathether có 4 đường cản quang ngầm. Màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền. Độ dài Trim Length đảm bảo lực tác động và giảm đau cho người bệnh. Kim luồn có cánh, có cửa. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 87000 | [38 empty] | 12000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | AV387 | Kim luồn lase nội mạch | 1. Thông số kỹ thuật: 22G*1 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dùng trong thủ thuật Laser nội mạch, có thể dùng cho máy DoctorHome DH18 và Wonder MF5-08 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 5200 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | AV7 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh không cổng 24G | 1. Chất liệu: Catheter làm bằng Polyurethane. Buồng chứa máu làm từ polycarbonate. 2. Thông số kỹ thuật: 24G X 3/4. Đường kính ngoài: 0.6-0.7mm, đường kính trong: 0,4-0,5 mm 10. Vận tốc dòng chảy: ≥ 17ml/ min. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kim luồn có cánh không cổng. Đầu kim 3 mặt vát, phủ silicone, giảm lực xuyên da. Nòng kim không bị xoay vòng nhờ có mấu gắn chặt với catheter. Cái gờ ở mặt trên của đốc kim, giúp xác định mặt vát kim đang quay lên. Cơ chế an toàn thụ động không đảo chiều, đầu bảo vệ 2 lớp ( lớp kim loại bên trong và lớp nhựa bên ngoài). Tiếng tách xác định cơ chế an toàn đã kích hoạt. Ba đường cản quang thiết kế đan xen trong lòng catheter. Không DEHP, LATEX, PVC. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, EC | Cái |  | 16000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | BV359 | Kim luồn tĩnh mạch các số | 1. Chất liệu: Kim làm bằng thép không gỉ. Ống catheter làm từ chất liệu PTFE nhựa y tế. 2. Thông số kỹ thuật: Cỡ/ Kích thước (đường kính x chiều dài mm)/ tốc độ dòng: - 18G; Ø (1,3 x 45) mm; Flow/ Rate 85ml/ min. - 20G; Ø (1,1 x 33) mm; Flow/ Rate 55ml/ min. - 22G; Ø (0,9 x 25) mm; Flow/ Rate 33ml/ min. - 24G; Ø (0,7 x 19) mm; Flow/ Rate 18ml/ min. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: đầu kim có 3 mặt vát. Ống catheter có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim. Kim có cổng bơm thuốc bổ xung, nắp đây bật rễ dàng. Khoang báo máu thiết kế trong suốt. Khử trùng bằng khí EO. Thời gian lưu kim 96 giờ. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 101000 | [38 empty] | 0 | 60000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | AV307 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cổng bơm thuốc các cỡ 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G | 1. Chất liệu: FEP 2. Thông số kỹ thuật: Thông số kĩ thuật: Size kim - lưu lượng chảy 10701: 16G: 1.7x45mm - 200ml/min 10703: 18G: 1.3x45mm - 90ml/min 10705: 20G: 1,1x32mm - 56ml/min 10706: 22G: 0,9x25mm - 36ml/min 10707: 24G: 0,7x19mm - 23ml/min 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kim luồn tĩnh mạch, có cánh, có cửa • Có 4 đường cản quang • Catheter kháng xoắn ống, chắn bức xạ đặc biệt để dễ truyền với lưu lượng tối ưu. • Kim bén với ba mặt vát • Catheter sản xuất từ nguyên liệu sinh học tương thích cao giúp thời gian lưu kim dài hơn, đến 72h • Catheter ôm sát thân kim tránh tè và đùn khi đi xuyên qua da • Cửa chích thuốc nằm trung tâm kim giúp kim không bị dịch chuyển khi bơm thuốc, có van một chiều chất lượng cao tránh xì rỉ dịch,máu. Tiệt trùng bằng khí EO. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cây |  | 166000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 6000 | 0 | 10000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | BV211 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cổng và công nghệ báo máu sớm Venflon I IV cannula | 1. Chất liệu: Catheter: PTFE. Cổng tiêm, đốc kim, buồng báo máu làm bằng chất liệu Polypropylene; Nòng kim làm bằng thép không rỉ. Van làm bằng Methyl vinyl polysiloxane 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính và tốc độ dòng chảy của kim các cỡ kim: - 22G: dài 25mm, tốc độ dòng chảy: 31 ml/phút; - 20G: dài 32mm, tốc độ dòng chảy: 54 ml/phút - 18G: dài 45mm, tốc độ dòng chảy: 80 ml/phút 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phương pháp tiệt khuẩn: Ethylen oxide 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cây |  | 14000 | [38 empty] | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | BV869 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, không cửa số 24 | 1. Chất liệu: Catheter được sản xuất từ vật liệu tương hợp sinh học cao (PTFE/FEP/PUR). 2. Thông số kỹ thuật: Catheter đường kính nhỏ 0,65mm-0.75mm ( 23ml/min) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kim sắc bén, 3 mặt vát, có rãnh gần đầu kim với thiết kế phần lõm đặc biệt của công nghệ mới Adva Tech nâng cao khả năng thành công trong lần chích kim đầu tiên, phản hồi nhanh ngay lập tức xác nhận lấy máu tĩnh mạch thành công (Máu chảy ra tức thời khi chích vào đúng tĩnh mạch). Xác nhận tức thì lưu lượng máu dọc theo Catheter tiếp cận thành công tĩnh mạch. Lực đâm tổng thể của kim thấp khi đâm. phù hợp và an toàn với tĩnh mạch nhũ nhi. Ống Catheter kháng xoắn, ôm sát thân kim vừa đủ chống tè đầu Catheter và rò rỉ dịch, đồng thời giúp thao tác rút kim dễ dàng bằng 1 tay, Catheter có 2 hoặc 3 đường cản quang ngầm. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 40000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | BV870 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, không cửa số 26 | 1. Chất liệu: Catheter được sản xuất từ vật liệu tương hợp sinh học cao (PTFE/FEP/PUR) 2. Thông số kỹ thuật: Catheter đường kính nhỏ 0,55mm-0,65mm ( 17ml/min) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kim sắc bén, 3 mặt vát, có rãnh gần đầu kim với thiết kế phần lõm đặc biệt của công nghệ mới Adva Tech nâng cao khả năng thành công trong lần chích kim đầu tiên, phản hồi nhanh ngay lập tức xác nhận lấy máu tĩnh mạch thành công (Máu chảy ra tức thời khi chích vào đúng tĩnh mạch). Xác nhận tức thì lưu lượng máu dọc theo Catheter tiếp cận thành công tĩnh mạch. Lực đâm tổng thể của kim thấp khi đâm. phù hợp và an toàn với tĩnh mạch nhũ nhi. Ống Catheter kháng xoắn, ôm sát thân kim vừa đủ chống tè đầu Catheter và rò rỉ dịch, đồng thời giúp thao tác rút kim dễ dàng bằng 1 tay. Catheter có 2 hoặc 3 đường cản quang ngầm. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 181000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | AV388 | Kim luồn tĩnh mạch có cổng và có cánh 18G-22G (hoặc tương đương) | 1. Chất liệu: FEP/PUR/PTFE/ETFE 2. Thông số kỹ thuật: côn luer 6%; chiều dài ống thông: 18G (45mm+/-0.5mm);đường kính ngoài: 18G (1,3+/-0,5mm); 20G (32mm+/-0,5mm); đường kính ngoài 20G (1,1+/-0,05mm); 22G (25mm+/-0,5mm); đường kính ngoài 22G (0,9+/-0.04mm) Lưu lượng dòng 15 - 270ml/phút, thời gian lưu kim tối đa 72h 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 3 đường ngầm cản quang 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 24000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | AV389 | Kim luồn tĩnh mạch có cổng và có cánh 24G (hoặc tương đương) | 1. Chất liệu: FEP/PUR/PTFE/ETFE 2. Thông số kỹ thuật: côn luer 6%; chiều dài ống thông: 24G (19mm+/-0,5mm); đường kính ngoài 24G (0,72+/-0,03mm) Lưu lượng dòng 15 - 270ml/phút, thời gian lưu kim tối đa 72h 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 3 đường ngầm cản quang 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 12000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | AV308 | Kim luồn tĩnh mạch có cửa bơm thuốc các số | 1. Chất liệu: FEP/PUR/PTFE/ETFE 2. Thông số kỹ thuật: côn luer 6%; chiều dài ống thông: 14G,16G,17G,18G (45mm+/-0,5mm); 20G (32mm+/-0,5mm); 22G (25mm+/-0,5mm), 24G và 26G (19mm+/-0,5mm); đường kính ngoài 14G (2.1+/-0,5mm), 16G (1.8+/-0,5mm), 17G (1.5+/-0,5mm), 18G (1.3+/-0,5mm); 20G (1,1+/-0,05mm), 22G (0,9+/-0,04mm), 24G (0,72+/-0,03mm), 26G (0,6+/-0,03mm) Lưu lượng dòng 15 - 270ml/phút, thời gian lưu kim tối đa 72h 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 3 đường ngầm cản quang. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cây |  | 32000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 20000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | AV390 | Kim luồn tĩnh mạch số: 18G, 20G, 22G | 1. Chất liệu: PTFE / FEP 2. Thông số kỹ thuật: 18G, 20G, 22G, Kim luồn có cánh, có cửa. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng một lần; Tiệt trùng EO 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 311200 | [38 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | BV249 | Kim sinh thiết | 1. Chất liệu: 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính dụng cụ: 1mm Độ mở kềm : 4,1mm / 55 độ. Chiều dài dụng cụ: 286cm Đường kính kênh sinh thiết ống soi tương thích 1,2mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng lấy mẫu bệnh phẩm trực tiếp thông của đường mật - tụy Giúp chuẩn đoán chính xác hơn so với chải tế bào. Tương thích với ống soi SpyGlass DSII Tiệt khuẩn 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO; CE; FDA | Cái |  | 3 | [38 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | BV904 | Kim sinh thiết (có hỗ trợ hút chân không) | 1. Chất liệu: 2. Thông số kỹ thuật: Thông số kích thước kim: 8G hoặc 10G 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kim sinh thiết có hỗ trợ hút chân không (Vacuum-assisted breast biopsy -VABB) dùng sinh thiết tổn thương ở vú bằng máy có hỗ trợ bằng lực chân không, tương thích máy Bexcore System- BXS100. Thời hạn bảo hành: 12 tháng. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái |  | 50 | [38 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | AV196 | Kim sinh thiết khí phế quản | 1. Thông số kỹ thuật: Đường kính 1.8mm. Chiều dài 120cm. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Ngoàm oval không phủ 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 30 | [38 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | BV361 | Lam kính | 1. Chất liệu: Vật liệu cấu thành kính 2. Thông số kỹ thuật: Độ dày 1,0-1,2mm, size: 25,4 x 76,2mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Lam lấy mẫu loại trơn. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 43020 | [38 empty] | 10800 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 1000 | 0 | 600 | 1000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7200 | 14400 | 0 | 0 | 0
444 | BV256 | Lam nhuộm hóa mô miễn dịch | 1. Chất liệu: Thủy tinh theo tiêu chuẩn chất lượng cao 2. Thông số kỹ thuật: 25x75x1mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bề mặt được tích điện để tăng cường sự bám dính của tế bào. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái |  | 14600 | [38 empty] | 5600 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | BV497 | Lam tích điện dương | 1. Thông số kỹ thuật: Phần kính mờ trên sản phẩm là 20 mm. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 1 | [38 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | AV391 | Lentulo 21mm, 25mm | 1. Thông số kỹ thuật: Dài 21,25mm, nhiều size có màu đặc trưng riêng : Số 25 : màu đỏ / Số 30 : màu xanh biển / Số 35 : màu xanh lá / Số 40 : màu đen. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cây |  | 320 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | AV392 | Lentulo số 25-30 dài 21mm,25mm, 29mm | 1. Thông số kỹ thuật: Dài 21,25,29mm, nhiều size có màu đặc trưng riêng : Số 25 : màu đỏ / Số 30 : màu xanh biển / Số 35 : màu xanh lá / Số 40 : màu đen 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cây |  | 391 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | BV440 | Lọ đựng mẫu 50ml nắp vàng, có nhãn, có chất bảo quản. | 1. Chất liệu: Nhựa PS trắng trong 2. Thông số kỹ thuật: Dung tích 50ml. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dung nhựa y tế trung tính, tinh khiết 100%, nắp màu vàng, có nhãn, có thìa lấy mẫu. -Có chất F2AM trong lọ giúp bảo quản mẫu phân 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016. -Có phiếu tiếp nhận đủ điều kiện sản xuất TTBYT | Lọ |  | 40540 | [38 empty] | 3000 | 8000 | 0 | 10140 | 2400 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | AV310 | Lọ đựng mẫu 50ml, nắp đỏ, có nhãn, tiệt trùng. | 1. Chất liệu: Nhựa PS trắng trong 2. Thông số kỹ thuật: Chiều cao 65mm, đường kính 34mm, dung tích 50ml. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dung nhựa y tế trung tính, tinh khiết 100%, nắp màu đỏ, có nhãn. Tiệt trùng bằng tia Gamma 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016. | Lọ |  | 236700 | [38 empty] | 0 | 50000 | 0 | 26500 | 4000 | 0 | 9000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 10000 | 0 | 42000 | 200 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 5000
450 | BV438 | Lọ nhựa đựng mẫu PS 55ml HTM nắp đỏ, có nhãn | 1. Chất liệu: Nhựa y tế trung tính, tinh khiết 100% 2. Thông số kỹ thuật: Chiều cao 60mm, đường kính 35mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Lọ nhựa PS trắng trong, có nhãn màu trắng, nắp màu đỏ, dung tích 55ml. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Lọ |  | 751200 | [38 empty] | 250000 | 60000 | 500 | 46500 | 10000 | 0 | 64000 | 20000 | 30000 | 6000 | 60000 | 10000 | 2000 | 45000 | 42000 | 200 | 50000 | 30000 | 0 | 20000 | 5000
451 | BV230 | Lọ nhựa đựng mẫu PS tiệt trùng 50ml HTM nắp đỏ, có nhãn | 1. Chất liệu: Nhựa y tế trung tính, tinh khiết 100%. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Lọ nhựa PS trắng trong, có nhãn màu trắng, nắp màu đỏ, dung tích 50ml. -Tiệt trùng bằng tia Gamma. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2003 | Lọ |  | 116130 | [38 empty] | 30000 | 0 | 0 | 26130 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | BV231 | Lọ nhựa PP đựng mẫu 100ml nắp trắng không nhãn | 1. Chất liệu: Nhựa PP 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Lọ nhựa PS trắng trong, nắp màu trắng, dung tích 100ml. -Sử dụng nhựa y tế trung tính, tinh khiết 100% không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2003. | Lọ |  | 50000 | [38 empty] | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | BV248 | Lọng cắt Polyp ống tiêu hóa, tay cầm lắp sẵn. | 1.Thông số kỹ thuật: Độ mở loop từ 15mm đến 40mm, chiều dài dây dẫn 2300mm -Đường kính dây dẫn 2,1mm , tương thích với đường kính kênh sinh thiết ống soi tối thiểu 2,8mm. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Được sử dụng để điều trị nội soi thủng đường tiêu hóa, hỗ trợ ESD/EMR, kiểm soát chảy máu và thắt polyp. -Lọng thắt Polyp tay cầm lắp sẵn. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | Cái |  | 100 | [38 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | BV026 | Lồng xương ECO (hoặc tương đương) | 1. Chất liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI theo tiêu chuẩn ASTM F136. 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính: 12 mm, 14mm, độ dài: từ 20mm đến 50 mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thiết kế hình trụ tròn dạng lưới giúp tăng độ bám và phục hồi của xương. Chiều dài có thể thay đổi tùy theo kích thước của thân đốt sống cần thay thế. - Phần trung tâm rỗng tạo khoảng trống để chứa xương ghép vào trong dễ dàng. -Thành ngoài có các khoảng hở, tạo mặt tiếp xúc để xương ghép kết dính với xương xung quanh. -Đã tiệt trùng sẵn, đóng gói riêng lẻ theo hộp, hạn sử dụng lâu dài (5 năm). -Dùng tương thích với bộ trợ cụ hãng. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Cái |  | 30 | [38 empty] | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | BV032 | Lồng xương tăng đơ điều chỉnh độ dài (Đk 18mm) cột sống lưng | 1. Chất liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI theo tiêu chuẩn ASTM F136. 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính: 18mm. - Độ dài: từ 20mm đến 42,5 mm. - Góc ưỡn từ -10 độ đến 10 độ. Biên độ tăng chỉnh chiều cao mỗi size từ 0 đến 20mm. - Kèm theo Vít có đường kính 4.0mm, giúp cố định đốt sống nhân tạo vào cột sống. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:Hai đầu của đốt sống nhân tạo có nẹp với 4 lỗ để bắt vít vào thân đốt sống trên - dưới. - Phân thân hình trụ có khoang rỗng ghép xương và điều chỉnh được chiều dài tùy theo kích thước thân đốt sống cần thay thế. - Trên thân có từ 2 đến 3 ốc khóa để cố định khi điều chỉnh đủ chiều dài cần thiết. - Đã tiệt trùng sẵn, đóng gói riêng lẻ theo hộp, hạn sử dụng lâu dài (5 năm). - Dùng tương thích với bộ trợ cụ hãng. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016. | Cái |  | 6 | [38 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | AV398 | Lưỡi bào dùng cho nội soi khớp | 1. Chất liệu: Thép không gỉ 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính: 3,0mm; 4,0mm; 4,5mm; 5,0mm; 5,5mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Lưỡi mài dùng cho phẫu thuật nội soi khớp vai & gối 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 20 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | BV542 | Lưỡi bào dùng trong nội soi khớp đường kính 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 5,5mm, 7,0mm. | 1. Thông số kỹ thuật: -Đường kính 2,0mm: dài 85mm, -Đường kính 3,0mm: dài 85mm, 130mm. -Đường kính 4,0mm: dài 130mm, 155mm, 174mm. -Đường kính 5,0mm: dài 130mm, 155 mm, 174mm. -Đường kính 5,5mm: dài 130mm, 174mm. -Đường kính 7,0mm: dài 130mm. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Lưỡi bào dùng trong nội soi khớp. -Gập góc: có loại thẳng và loại gập góc 15 độ. -Tương thích với tay nạo. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 70 | [38 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | AV225 | Lưỡi bào khớp các cỡ | 1. Chất liệu: Đầu lưỡi bào bằng hợp kim không gỉ. 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính 4mm; 5mm; 5,5mm; chiều dài 13cm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng cho mô mềm diện rộng, sụn chêm, cắt bỏ hoạt dịch khớp gối, chóp xoay khớp vai. -Đóng gói tiệt trùng, dùng 1 lần. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA | Cái |  | 120 | [38 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | AV228 | Lưỡi bào khớp đường kính các cỡ | 1. Thông số kỹ thuật: Đường kính lưỡi : 2,9/ 3,5/4,5/5,5 mm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Lưỡi bào, mài khớp: đóng gói tiệt trùng, dùng 1 lần kiểu Rapid blade phù hợp với các tay máy. - Mỗi mã được đánh dấu một màu khác nhau. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 10 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | BV206 | Lưỡi bào, lưỡi cắt nạo xoang (bao gồm cả tay dao) | 1. Thông số kỹ thuật: Đường kính trục 2,9mm hoặc 4,0mm -Chiều dài 11,0cm. Trục thẳng. Offset mặt cắt trên 3 mặt phẳng 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Tốc độ làm việc lên đến 5000 vòng/phút, dao động. -Kèm ống tưới, sử dụng kết họp máy. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: CFG | Cái |  | 100 | [38 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | AV395 | Lưỡi dao mổ các cỡ | 1. Chất liệu: Thép carbon không gỉ. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đóng gói trong lớp giấy bạc chống gỉ, tiệt trùng bằng phương pháp chiếu xạ Gamma. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 630302 | [38 empty] | 200000 | 340000 | 10000 | 17000 | 0 | 500 | 10000 | 0 | 4000 | 1000 | 3000 | 3000 | 5000 | 1500 | 15000 | 300 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 2
462 | BV541 | Lưỡi đốt bằng sóng Radio dùng trong nội soi khớp,( lưỡi có thể tháo rời khỏi tay cầm). | 1. Thông số kỹ thuật: Chiều dài phần làm việc của lưỡi có 2 loại 150mm và 180mm. Góc gập có các loại 45, 70, 90 độ. -Dây hút dịch có chiều dài 35 cm. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Lưỡi đốt nội soi bằng sóng Radio, loại lưỡi có thể tháo rời khỏi tay cầm, Tương thích với tay cầm ARTro 200 có 2 nút bấm điều khiển bằng tay, dây truyền tín hiệu nối tay cầm với máy đốt bằng jack cắm 6 chân, -Chiều dài dây tín hiệu 4m. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 70 | [38 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | AV399 | Ly nhựa sử dụng một lần | 1. Chất liệu: Nhựa 2. Thông số kỹ thuật: Kích thước Ø75 x H75mm, dung tích 220ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Ly nhựa sử dụng một lần 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 519000 | [38 empty] | 200000 | 200000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 4000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | BV199 | Mạch máu nhân tạo ePTFE, có vòng xoắn chống gập đường kính 6 - 8 mm dài 80 cm | 1. Chất liệu: Polytetrafluoroethylene bọt (ePTFE). 2. Thông số kỹ thuật: Độ bền kéo dọc ≥ 200 N - Áp lực nước vào ≥ 300 mm Hg, sức căng gây vỡ mạch ≥ 5 bar, lực giữ vết khâu ≥ 2,5 N - Độ dày loại thành mỏng (TW): 0,4 mm và 0,7 mm đối với loại thành chuẩn , đường kính 6, 7, 8mm, dài 80 cm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Mạch máu nhân tạo có vòng xoắn chống đè nén, thiết kế thành mạch với những thớ dài ngắn khác nhau được chọn lựa trước nhằm hạn chế thấp nhất khả năng tạo huyết khối. - Thêm lớp ePTFE bao ngoài hỗ trợ tăng cường duy trì mũi khâu và sức bung cao. - Có đường dẫn rõ ràng trên thân ống cho biết đường kính và độ dày thành mạch. - Vòng xoắn ốc gia cố Helix (có thể tháo bỏ) nhằm làm tăng khả năng chống lại sự đè nén và gập gãy. 4. Tiêu chuẩn chất lượng:ISO, CE | Cái |  | 20 | [38 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | BV197 | Mạch máu nhân tạo loại chia đôi, công nghệ dệt kim, cấu trúc nhung đôi, tẩm Gelatin dài 40 cm | 1. Chất liệu: Sợi polyester (polyethylene terephthalate) được ngâm tẩm với Gelatin bò biến tính có thể hấp thụ được. 2. Thông số kỹ thuật: Mật độ gelatin (Polygelin): 3.4-6.5 mg/cm² thành mạch. - Độ xốp ban đầu bằng 0 ml/min/cm². - Kích cỡ: Đường kính 12 x 6; 12 x 7; 14 x 7; 14 x 8; 16 x 8; 16 x 9; 18 x 9; 18 x 10; 20 x 10; 20 x 11; 22 x 11; 24 x 12 mm; Chiều dài 40 cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Mạch máu nhân tạo loại chia đôi được sản xuất từ công nghệ dệt kim sợi cuộn. - Cấu trúc nhung đôi làm lành đoạn ghép tốt, được ngâm tẩm với Gelatin bò biến tính có thể hấp thụ được, kỹ thuật tẩm không aldehydes, tương thích sinh học. - Lực lưu giữ vết khâu cao. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. | Cái |  | 25 | [38 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | BV196 | Mạch máu nhân tạo loại thẳng, công nghệ dệt kim, cấu trúc nhung đôi, tẩm Gelatin, đường kính 26 đến 36 mm, dài 30 cm | 1. Chất liệu: Sợi polyester (polyethylene terephthalate) - Được ngâm tẩm với Gelatin bò biến tính có thể hấp thụ được. 2. Thông số kỹ thuật: Mật độ gelatin (Polygelin): 3,4-6,5 mg/cm² thành mạch. - Độ xốp ban đầu bằng 0 ml/min/cm². - Kích cỡ: đường kính 26 - 36 mm, chiều dài 30 cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Mạch máu nhân tạo loại thằng được sản xuất từ công nghệ dệt kim sợi cuộn, cấu trúc nhung đôi -Dùng trong thủ thuật tái cấu trúc động mạch chủ. -Không bị rỗ/ lỗ trên bề mặt, kỹ thuật tẩm không chứa aldehydes, tương thích sinh học. - Lực lưu giữ vết khâu cao - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái |  | 10 | [38 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | BV195 | Mạch máu nhân tạo loại thẳng, công nghệ dệt kim, cấu trúc nhung đôi, tẩm Gelatin, đường kính 6 đến 24 mm, dài 30 cm | 1. Chất liệu: Sợi polyester (polyethylene terephthalate) - Được ngâm tẩm với Gelatin bò biến tính có thể hấp thụ được. 2. Thông số kỹ thuật: Mật độ gelatin (Polygelin): 3,4-6,5 mg/cm² thành mạch. - Độ xốp ban đầu bằng 0 ml/min/cm². - Kích cỡ: đường kính 6 - 24 mm, chiều dài 30 cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Mạch máu nhân tạo loại thằng được sản xuất từ công nghệ dệt kim sợi cuộn, cấu trúc nhung đôi. - Dùng trong thủ thuật tái cấu trúc động mạch chủ. - Không bị rỗ/ lỗ trên bề mặt, kỹ thuật tẩm không chứa aldehydes, tương thích sinh học. - Lực lưu giữ vết khâu cao. - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái |  | 10 | [38 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | BV611 | Màng lọc liên tục cấp cứu dành cho máy Diapact | 1. Chất liệu: Polysulfone. 2. Thông số kỹ thuật: diện tích bề mặt 2,0 ㎡, hệ số sàng: Myoglobine = 0,55; β2-microglobulin =0,8; Albumin = 0,005 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Màng lọc máu cấp cứu, tiệt khuẩn bằng tia Gamma. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 100 | [38 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | AV396 | Mảnh ghép thoát vị bẹn 15x15cm | 1. Chất liệu: Polypropylene 2. Thông số kỹ thuật: Nặng 51,60g/m2; lỗ 1,25mm; độ dày 0,50mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Mảnh ghép điều trị thoát vị bẹn 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Miếng |  | 100 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | AV54 | Mảnh ghép thoát vị bẹn 5x15cm | 1. Chất liệu: Polypropylene 2. Thông số kỹ thuật: Kích thước 5 x 10cm, trọng lượng 97g/m2. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Mảnh ghép điều trị thoát vị bẹn, thành bụng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Miếng |  | 120 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | AV55 | Mảnh ghép thoát vị bẹn 7,5x15cm | 1. Chất liệu: Polypropylene 2. Thông số kỹ thuật: Kích thước 7,5 x 15cm, trọng lượng 97g/m2. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Mảnh ghép thoát vị bẹn, thành bụng. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Miếng |  | 20 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | AV230 | Mảnh ghép thoát vị bẹn Polypropylene | 1. Chất liệu: Polypropylene loại nặng 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Mảnh ghép thoát vị bẹn, thành bụng kích thước 7,6 x 15cm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Miếng |  | 300 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | AV397 | Mảnh ghép thoát vị bẹn. | 1. Chất liệu: Polypropylen không tiêu. 2. Thông số kỹ thuật: Cỡ 6,4cm x 11,4cm, trọng lượng: 45g/m2, kích thước lỗ lưới: 2,38 ± 0,03mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Mảnh ghép loại nhẹ dùng trong thoát vị bẹn. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485-FDA. | Miếng |  | 500 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | BV364 | Mask thanh quản 1 nòng có silicon | 1. Chất liệu: Silicone y tế 2. Thông số kỹ thuật: Kích cỡ từ số 1,0-5,0 tương ứng cân năng từ <5kg đến > 70kg 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Mask thanh quản 1 nòng, bóng silicone mềm vừa kít cổ họng.giảm thiểu máu đông. -Sử dụng một lần. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 40 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | AV402 | Mặt nạ khí dung người lớn ,trẻ em, sơ sinh, sinh non. | 1. Chất liệu: Nhựa PVC y tế mềm. 2. Thông số kỹ thuật: Dây oxy dài 1,8 m -2,1 m 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Mask người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh. - Liều lượng cố định (dùng với venturies) - Không sắc nhọn, vô trùng, có bầu chứa thuốc, có kẹp cố định mũi. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 58380 | [38 empty] | 8000 | 6000 | 0 | 3000 | 2500 | 50 | 1300 | 8000 | 16000 | 300 | 230 | 1500 | 500 | 300 | 2700 | 2000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | BV721 | Máy đo huyết áp cơ + Ống nghe tim phổi ALP K2 (hoặc tương đương) | 1. Chất liệu: Ống chữ Y nhựa PVC 2. Thông số kỹ thuật: Khoảng đo : 20 ~ 300mmHg với điểm giá trị bắt đầu từ 0; độ chính xác: +-3mmHg; trọng lượng : 430g. Ống chữ Y trọng lượng : 130g 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Máy đo huyết áp cơ ALP K2; Ống nghe tim phổi ALP K2 (bao gồm chuông nghe và màng nghe) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 266 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 6 | 0 | 0 | 0
477 | BV243 | Meche Phẫu thuật 2 x 30cm x 6 lớp, CQVT | 1. Chất liệu: Gạc hút nước 100% cotton, có sợi cản quang. 2. Thông số kỹ thuật: Tốc độ hút nước: < 5 giây Khả năng hút nước: > 10g nước/g gạc Trọng lượng: 23g/m2 ± 0.5. - Mật độ sợi : ngang 18 sợi/inch, dọc 26 sợi/inch; - Tri số sợi: 40/40 Kích thước: 10 x 10cm x 8 lớp 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đóng gói: Gói 5 cái Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế có màu chỉ thị đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas. -Độ acid và kiềm: Đạt trung tính -Không có tinh bột hoặc Dextrin; 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Miếng |  | 14150 | [38 empty] | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | BV805 | Micropipette 1000µl | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng hút hóa chất. Sản phẩm có nhãn, mác, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | cái |  | 22 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0
479 | BV806 | Micropipette 5000µl | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng hút hóa chất. Sản phẩm có nhãn, mác, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | cái |  | 22 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0
480 | BV208 | Miếng cầm máu mũi 8x1,5x2cm | 1. Chất liệu: 100% polyvinyl alcohol có dây. 2. Thông số kỹ thuật: Kích thước 8cm x 1,5cm x 2cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Khi giãn nở khả năng thấm hút cao- lên tới 21 lần trọng lượng, dãn nở mềm, không gây đau rát chảy máu cho bệnh nhân sau mổ. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016. | Miếng |  | 2260 | [38 empty] | 1500 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | AV403 | Miếng cầm máu tự tiêu cellulose, oxy hóa tái tổng hợp, 10cm x 20cm | 1. Chất liệu: Dạng lưới mềm tự tiêu, bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose) 2. Thông số kỹ thuật: Kích thước 10 x 20cm, có tính kháng khuẩn, độ pH thấp (2,4) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Vật liệu cầm máu dạng lưới mềm tự tiêu, giúp co mạch tại chỗ, đẩy nhanh quá trình hình thành nút tiểu cầu, lưới mềm, bám tốt vào bề mặt không bằng phẳng, tự tiêu sau 7 - 14 ngày. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: CE | Miếng |  | 480 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | AV102 | Miếng dán điện cực | 2. Thông số kỹ thuật: Điện áp DC offset < 1 mV - Độ dốc SDR < 0,2 mV/s - Trở kháng lặp lại < 150 Ohm - COIIN (Điện áp offset không ổn định và nhiễu trong) < 22µV - Dung sai (Điện áp DC offset sau khi sử dụng) < 1.7 mV 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hình dạng : Hình tròn - Loại Gel : Gel khô - Cảm biến : Thủy tinh chứa ABS - phủ Ag / AgCl - Chất kết dính : Chất kết dính Y tế nhạy cảm với áp lực 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Miếng |  | 3000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | AV400 | Miếng dán sát khuẩn 15cm x 20cm (Kích thước băng dính 10cm x 20cm) | 1. Chất liệu: Lớp film Polyester resin phủ Iodophur 0,117 -> 0,197 mg/cm² 2. Thông số kỹ thuật: Kích thước băng dính : 10cm x 20cm, kích thước tổng thể(15cm x 20cm) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Miếng dán sát khuẩn dùng trong phẫu thuật, phủ Iodophor, kháng khuẩn. Lớp film mỏng, thông thoáng, co giãn tốt, dính chặt trên da và rìa vết mổ, cung cấp phẫu trường vô khuẩn, có tính kháng khuẩn phổ rộng, tăng hiệu quả ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết mổ. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, CFS. | Miếng |  | 300 | [38 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | AV401 | Miếng dán sát khuẩn 60cm x 35cm (Kích thước băng dính 34cm x 35cm) | 1. Chất liệu: Lớp film Polyester resin phủ Iodophur 0,117 -> 0,197 mg/cm² 2. Thông số kỹ thuật: Kích thước băng dính : 34cm x 35cm, kích thước tổng thể( 60cm x 35cm) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Miếng dán sát khuẩn dùng trong phẫu thuật, phủ Iodophor, kháng khuẩn. Lớp film mỏng, thông thoáng, co giãn tốt, dính chặt trên da và rìa vết mổ, cung cấp phẫu trường vô khuẩn, có tính kháng khuẩn phổ rộng, tăng hiệu quả ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết mổ. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, CFS. | Miếng |  | 1600 | [38 empty] | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | AV111 | Miếng dán sát khuẩn 60cm x 45cm (Kích thước băng dính 50cm x 45cm) | 1. Chất liệu: Polyurethane, 2. Thông số kỹ thuật: Kích thước băng dính : 50cm x 45cm, kích thước tổng thể(60cm x 45cm) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Tấm dán trong suốt, chỉ số SSI (mức độ nhiễm trùng phẫu thuật) từ 40-60%. Sử dụng cho bệnh nhân trước phẫu thuật hoặc băng cố định cho vết thương. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 600 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | BV079 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ có răng bám dạng nghiêng. | 1. Chất liệu: PEEK 2. Thông số kỹ thuật: Rộng ngang: 14mm, 15mm; chiều sâu : 12mm; 14mm - Kích cỡ (Size) : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ có răng bám nghiêng, dạng thẳng và dạng cong vòng mặt trên, có điểm đánh dấu, nghiêng góc 5°. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 30 | [38 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | BV575 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng dạng thẳng, độ ưỡn 5°, | 1. Chất liệu: PEEK. 2. Thông số kỹ thuật: Chiều cao 8mm đến 14mm. Trong đó chiều cao phía sau từ 8mm đến 14mm, chiều cao phía trước từ 9mm đến 17mm. - Chiều rộng: 10mm, chiều dài: 25mm, 30mm, 35mm và 40mm. - Độ ưỡn: 5°. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Có 3 điểm đánh dấu cản quang. Một điểm ở phần đầu miếng ghép, cách bờ trước miếng ghép 3mm. Hai điểm ở phần sau miếng ghép, trong đó có 1 điểm cách bờ sau miếng ghép 1,5mm. - Dung tích khoang ghép xương từ 0.56cc đến 2,13cc tùy từng kích thước. - Kỹ thuật đặt miếng ghép: Chèn và xoay. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 40 | [38 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | BV019 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại cong, độ ưỡn 8° | 1. Chất liệu: PEEK - OPTIMA. 2. Thông số kỹ thuật: Chiều rộng 11mm, chiều dài 25mm, chiều cao 8mm đến 14mm, bước tăng 1mm. - Độ ưỡn: 8° 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hình cong và có đầu hình viên đạn, có 2 khoang ghép xương. Bề mặt trên và dưới miếng ghép có các đường viền và răng, có 3 điểm đánh dấu cản quang. - Dung tích khoang ghép xương từ 0,57cc đến 1,07cc tùy từng kích thước. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 30 | [38 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | BV570 | Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo dùng trong phẫu thuật cột sống | 1. Chất liệu: PEEK 2. Thông số kỹ thuật: Chiều dài ≥ 02 cỡ trong đó tối thiểu có 25, 30mm - Chiều cao ≥ 09 cỡ trong đó có các cỡ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15mm - Chiều rộng trước /sau khoảng 10mm - Độ ưỡn ≥ 6 độ - Diện tích bề mặt ≥ 130mm2 với chiều dài 25mm, ≥ 156mm2 với chiều dài 30mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: - Đầu hình viên đạn, có răng. - Số điểm đánh dấu cản quang ≥ 04 điểm - Khoang ghép xương từ: 0,3 đến ≥ 1.1 cc tùy kích thước. - Đóng gói trong hộp đã được tiệt trùng. - Có ≥ 2 đầu gắn dụng cụ để đặt trong đó có gắn thẳng 0 độ hoặc gắn nghiêng 15 độ - Cách nhận biết khi đặt đĩa đệm hoàn chỉnh là: Sau khi đặt vào đĩa đệm bệnh nhân sẽ cho hình ảnh X quang( Lateral hình chữ H, A/P là 3 đường thẳng song song) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 100 | [38 empty] | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | BV569 | Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo dùng trong phẫu thuật cột sống | 1. Chất liệu: PEEK. 2. Thông số kỹ thuật: Chiều dài ≥ 02 cỡ trong đó có tối thiểu các cỡ 22mm; 26mm - Chiều cao tối thiểu có các cỡ 6mm; 7mm; 8mm; 9mm;10mm; 11mm; 12mm; 13mm, 14mm; 15mm; 16mm. - Chiều rộng khoảng 10mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hình viên đạn lồi, có răng 2 bên để chống trượt. - Số điểm đánh dấu cản quang ≥ 03 điểm làm bằng Tantalum. - Khoang ghép xương từ: 0,32 -đến ≥1,19cc tùy kích thước. - Đóng gói trong hộp đã được tiệt trùng. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 40 | [38 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | AV404 | Miếng ghép lưng nhân tạo có thể giãn mở rộng các cỡ | 1. Chất liệu: PEEK (PolyEtherEtherKetone) và Titanium alloy Ti6Al4V 2. Thông số kỹ thuật: Độ dài 24mm; 28mm; 32mm; độ rộng 10mm, độ cao 7mm đến 13mm (tùy theo độ rộng) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Trục bằng chất liệu Ti6Al4V được thiết kế đặc biệt đặt ở giữa lồng, có thể xoay 90 độ tạo cơ chế giãn rộng miếng ghép ra, định hình hoàn hảo khi lắp ghép -Có 3 điểm đánh dấu (3 Marker) -Trên thân có hệ thống răng ngược giúp ngăn cản sự dịch chuyển của đĩa. - Phù hợp nhất với cấu trúc giải phẫu. -Tiệt trùng sẵn. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Miếng |  | 10 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | AV232 | Mũ điện não | 1. Chất liệu: Cốc vàng, bạc hoặc Ag / AgCl 2. Thông số kỹ thuật: Điện cực dạng cốc 10mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Trung tâm điện cực bằng nhựa được đúc để đảm bảo độ bám và vị trí điện cực dễ dàng - Đầu nối bằng nhựa dẻo 1,5mm - Sáu màu dây dẫn: cặp màu: xanh lá, xanh dương, vàng, xám, hồng, tím. - Không bị rối, có thể tái sử dụng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO,CE, FDA | Bịch |  | 7 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | AV75 | Mũi khoan xườg SIGN đường kính 3,5mm (hoặc tương đương) | 1. Chất liệu: Thép không gỉ 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính 3,5 dài 280mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Mũi khoan xương chiều dài các cỡ. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 20 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | AV406 | Mũi khoan gates drill các loại từ 1 - 6 dài 28mm, 32mm | 1. Thông số kỹ thuật: Dài 28-32mm: 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Có 6 size với kich thước tương ứng : số 1(0,50mm); số 2(0,70mm); số 3 (0,90mm); số 4 (1,1mm);, số 5(1,3mm); số 6 (1,5mm) 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 212 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
495 | AV407 | Nẹp bản nhỏ | 1. Chất liệu: Thép không gỉ y tế. 2. Thông số kỹ thuật: Nẹp bản nhỏ kiểu DCP dùng vít 3,5mm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 50 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | AV234 | Nẹp bản rộng các cỡ | 1. Chất liệu: Thép không gỉ. 2. Thông số kỹ thuật: Bề dày nẹp 3,5mm, nẹp rộng 16mm, khoảng cách giữa các lỗ là 16mm duy nhất khoảng cách giữa hai lỗ bắt vít giữa nẹp là 25mm, nẹp có từ 5 đến 18 lỗ, chiều dài nẹp từ 87 đến 295 mm. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. | Cái |  | 20 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | BV366 | Nẹp cẳng bàn chân nhựa trái và phải | 1. Chất liệu: Nhựa - Vải dệt kim 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp cẳng bàn chân P-T (đổ khuôn từ gối đến bàn chân, có nhiều lỗ thông khí, lót mút vải dệt kim, dán xé, đế gắn cao su chống trượt) 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 705 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | BV367 | Nẹp cánh cẳng bàn tay | 1. Chất liệu: Vải mút dệt kim 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Vải mút dệt kim có dán xé, khoen thanh nhôm, dây đai chằn nẹp. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 300 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | BV369 | Nẹp chống xoay dài cồ xương đùi | 1. Chất liệu: Vải cotton, nẹp hợp kim nhôm. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Có thanh ngang chống lật cổ xương đùi. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 330 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | AV408 | Nẹp chữ T, | 1. Chất liệu: Thép không gỉ chuẩn y tế 2. Thông số kỹ thuật: Nẹp kiểu chữ T nghiêng phải/ trái, dày 1,5mm, rộng 10mm, 3 lỗ đầu 3/4/5/6 lỗ thân, dài 49mm - 64mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp kiểu chữ T nghiêng phải/ trái, dùng vit 3,5mm 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 110 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | BV370 | Nẹp cổ cứng | 1. Chất liệu: Nhựa EVA 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hai mảnh rời dễ gắn cho bệnh, hỗ trợ cố định cột sống cổ. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 380 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | AV409 | Nẹp cố định 18 lỗ, vít 2,0mm, L98mm | 1. Chất liệu: Titanium 2. Thông số kỹ thuật: Nẹp dày 1mm, khoảng cách 2 lỗ 5,5mm, 18 lỗ, dài 98mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp màu vàng, tương thích với vít 2.0mm 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 310 | [38 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | BV075 | Nẹp cổ trước 1 tầng kèm khóa vít xoay 1/4 vòng. | 1. Chất liệu: Hợp kim Titan (Ti-6Al-4V ELI) 2. Thông số kỹ thuật: Dài 12mm - 26mm + Rộng: Chỗ rộng nhất là 16,5mm và nhỏ nhất là 14,5mm. + Dày: 2,0 mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp cổ trước được thiết kế kèm vòng khóa xoay 1/4 vòng để khóa vít. Nẹp có cửa sổ, sử dụng vít đơn và đa hướng 4,0/4,5. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 10 | [38 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | BV076 | Nẹp cổ trước 2 tầng kèm khóa vít xoay 1/4 vòng | 1. Chất liệu: Hợp kim Titan (Ti-6Al-4V ELI) 2. Thông số kỹ thuật: Dài: 24mm - 46mm + Rộng: Chỗ rộng nhất là 16,5mm và nhỏ nhất là 14,5mm + Dày: 2,0 mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp cổ trước được thiết kế kèm vòng khóa xoay 1/4 vòng để khóa vít. Nẹp có cửa sổ, sử dụng vít đơn và đa hướng 4,0/4,5. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 10 | [38 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | BV077 | Nẹp cổ trước 3 tầng kèm khóa vít xoay 1/4 vòng | 1. Chất liệu: Hợp kim Titan (Ti-6Al-4V ELI) 2. Thông số kỹ thuật: Dài: 39mm - 69mm + Rộng: Chỗ rộng nhất là 16,5mm và nhỏ nhất là 14,5mm + Dày: 2,0 mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp cổ trước được thiết kế kèm vòng khóa xoay 1/4 vòng để khóa vít. Nẹp có cửa sổ, sử dụng vít đơn và đa hướng 4,0/4,5. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 5 | [38 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | BV020 | Nẹp cột sống cổ | 1. Chất liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI theo tiêu chuẩn ASTM F136. 2. Thông số kỹ thuật: Độ dài: Từ 50 mm đến 69 mm. - Độ dày nẹp: Từ 1.7mm đến 2,2 mm - Độ rộng: Từ 16mm đến 20mm. - Thân nẹp có các lỗ để bắt vít cột sống cổ lối trước, trên các lỗ có thiết kế vòng khóa với cơ chế khóa đầu mũ vít. - Các vít cột sống cổ lối trước bắt với nẹp một góc dao động từ 0 độ đến 20 độ. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: - Nẹp cột sống cổ lối trước được uốn cong theo chiều cong sinh lý của cột sống, và có thể điều chỉnh tùy theo từng bệnh nhân. - Có các cửa sổ giúp dễ dàng quan sát vị trí tương quan giữa nẹp và đĩa đệm. - Đã tiệt trùng sẵn, đóng gói riêng lẻ theo hộp, hạn sử dụng lâu dài (5 năm). - Dùng tương thích với bộ trợ cụ hãng. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016. | Cái |  | 95 | [38 empty] | 80 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | BV371 | Nẹp cột sống lưng số 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. | 1. Chất liệu: Thanh nẹp hợp kim 2. Thông số kỹ thuật: Đai cột sống lưng số 6 - 12, có 4 thanh nhôm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đai cột sống lưng , hỗ trợ sau phẫu thuật, sau khi kéo nắn cột sống vùng thắt lưng. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 630 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | AV411 | Nẹp DHS các cỡ (gồm 1 nẹp và 1 vít ) | 1. Chất liệu: Thép y khoa 2. Thông số kỹ thuật: Nẹp nòng ngắn, gập góc 135/140/145 độ Độ dày 5,8mm, chiều rộng 19mm, khoảng cách giữa các lỗ vít 16.0mm, đường kính đầu nẹp 12,6mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp dùng kèm theo vít DHS, vít xốp 6,5 và vít vỏ 4,5 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 50 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | BV066 | Nẹp dọc cột sống lưng ngực uCentum đường kính 6,0mm, dài 100mm-180mm | 1. Chất liệu: Hợp kim titanium 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính 6,0mm, chiều dài: 100mm -180mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dạng thẳng, đầu có nẹp dọc phẳng hoặc hình lục giác. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 50 | [38 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | BV065 | Nẹp dọc cột sống lưng ngực uCentum đường kính 6,0mm, dài 300mm - 500mm | 1. Chất liệu: Hợp kim titanium 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính 6,0mm, chiều dài: 300mm -500mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dạng thẳng, đầu có nẹp dọc phẳng hoặc hình lục giác. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 100 | [38 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | BV038 | Nẹp dọc dùng trong phẫu thuật cột sống lưng đường kính 6mm, dài 60-80mm | 1. Chất liệu: Hợp kim Titanium 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính 6,0mm, dài 60-80 mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp dọc dùng trong phẫu thuật cột sống lưng, khối trụ đồng nhất. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 120 | [38 empty] | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
512 | BV009 | Nẹp dọc Ø5,5; dài 132-500mm | 1. Chất liệu: Hợp kim titan Ti6Al4V. 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính 5,5mm, chiều dài từ 132-500mm. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485. | Cái |  | 120 | [38 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | BV072 | Nẹp dọc qua da, đường kính 6,0mm, chiều dài 30-300mm | 1. Chất liệu: Hợp kim titanium 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính 6,0mm, chiều dài 30mm - 300mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phần đầu nẹp dọc với chiều dài 5,6± 0,2mm có thiết kế thon nhọn, bán kính đầu nhọn là 1,5mm và góc mở 38 độ. -Có các dạng cong và thẳng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 20 | [38 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | BV057 | Nẹp dọc thẳng cột sống ngực lưng hợp kim Cobalt Chrome | 1. Chất liệu: Cobalt Chrome 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính 4,75mm, chiều dài 500mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đồng bộ với vít đơn trục/ đa trục 2 bước ren và ốc khóa trong tự gãy có đường kính 7.863 mm, chiều cao ban đầu 12,96 mm, chiều cao còn lại sau khi vặn đủ lực là 4,85 mm (không tính phần khuyết của vít khóa trong) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 70 | [38 empty] | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | BV017 | Nẹp dọc thẳng Titanium 500mm cho vít có đầu mũ vít hình Tulip | 1. Chất liệu: Hợp kim Titanium (Ti-6Al-4V) 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính 5,5mm, chiều dài 500mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Màu xanh dương đậm. Trên nẹp có đường thẳng màu trắng chạy dọc chiều dài nẹp. Một đầu nẹp hình dạng lục lăng. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 50 | [38 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | BV776 | Nẹp dọc thẳng, đường kính 5,5mm, dài 60-100mm | 1. Chất liệu: Hợp kim Titanium 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính 5,5 mm, dài 60-100 mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp dọc thẳng đi kèm với S4 Spinal System, khối trụ đồng nhất. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 50 | [38 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | BV059 | Nẹp dọc uốn sẵn bắt qua da | 1. Chất liệu: Titanium 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính 5,5mm, dài 30mm đến 130mm, bước tăng 5mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Có 1 đầu tù để xuyên qua da, đầu còn lại có mấu để gắn chặt vào dụng cụ luồn qua da. - Đồng bộ với vít cột sống qua da và vít khóa trong cột sống thắt lưng qua da có chiều dài ban đầu là 10,38mm, chiều dài sau khi vặn đủ lực là 4,65mm. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 20 | [38 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | BV014 | Nẹp dọc uốn sẵn dùng trong phẫu thuật cột sống can thiệp tối thiểu | 1. Chất liệu: Titanium. 2. Thông số kỹ thuật: Chiều dài 20mm - 160mm, đường kính 5,5mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Tương thích với vít công nghệ khóa Helical Flange ( mặt bích xoắn; ngàm xoắn) - Uốn sẵn, một đầu tù hình viên đạn. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 70 | [38 empty] | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | BV045 | Nẹp dọc uốn sẵn đường kính 5,5mm, độ dài từ 25mm-50mm (bước tăng 5); 300mm-500mm (bước tăng 10) tương ứng với vít chân cung các loại, 2 đầu có ngàm. | 1. Chất liệu: Ti-6Al-4V 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính 5,5mm, độ dài từ 30mm-50mm với bước tăng 5mm, từ 50mm-300mm với bước tăng 10mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho bắt vít chân cung đa trục cột sống lưng qua da, 2 đầu có ngàm. -Có thiết kế đặc biệt, có thể kết hợp ổn định với các dụng cụ xâm lấn tối thiểu, đường mổ nhỏ. -Thiết kế cong trước, phù hợp với độ cong của cột sống. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Cái |  | 100 | [38 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | BV568 | Nẹp dọc uốn sẵn qua da cột sống ngực lưng hợp kim Cobalt Chrome . | 1. Chất liệu: Cobalt Chrome. 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính: ≤ 4,75 mm, chiều dài từ ≤ 30mm - ≥ 90mm với bước tăng ≤5mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đồng bộ với vít cột sống ngực/thắt lưng đa trục rỗng nòng qua da và ốc khóa trong qua da tự gãy có chiều cao ban đầu ≥ 10,3mm. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Cái |  | 30 | [38 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
521 | BV372 | Nẹp đùi các số | 1. Chất liệu: Vải lót Niles, nẹp hợp kim nhôm. 2. Thông số kỹ thuật: Nẹp đùi các số 55cm; 60cm; 65cm; 70 cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: (mút dệt kim dày 60cm vải lót Niles, nẹp gắn 4 thanh nhôm dày 3mm, rộng 2cm, dài 55cm, 60cm,65cm,70cm ở hai bên và phía sau, dán xé dài 2,5 cm chia cho 5 nuột dây ngang 4cm khoen nhôm 4cm) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 570 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | BV373 | Nẹp gỗ có bọc vải 0,3m | 1. Chất liệu: Gỗ bọc vải dệt kim 2. Thông số kỹ thuật: Gỗ dày 1 cm, dài nẹp 0,3m 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp gỗ cố định giá đỡ cho xương gãy 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 1300 | [38 empty] | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | BV374 | Nẹp gỗ có bọc vải 0,4m | 1. Chất liệu: Gỗ bọc vải dệt kim 2. Thông số kỹ thuật: Gỗ dày 1 cm, dài nẹp 0,4m 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp gỗ cố định giá đỡ cho xương gãy 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 1750 | [38 empty] | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 200 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
524 | BV375 | Nẹp gỗ có bọc vải 0,5m | 1. Chất liệu: Gỗ bọc vải dệt kim 2. Thông số kỹ thuật: Gỗ dày 1 cm, dài nẹp 0,5m 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp gỗ cố định giá đỡ cho xương gãy 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 750 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | BV376 | Nẹp gỗ có bọc vải 0,6m | 1. Chất liệu: Gỗ bọc vải dệt kim 2. Thông số kỹ thuật: Gỗ dày 1 cm, dài nẹp 0,6m 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp gỗ cố định giá đỡ cho xương gãy 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 2070 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | BV377 | Nẹp gỗ có bọc vải 0,8m | 1. Chất liệu: Gỗ bọc vải dệt kim 2. Thông số kỹ thuật: Gỗ dày 1 cm, dài nẹp 0,8m 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp gỗ cố định giá đỡ cho xương gãy 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 820 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | BV378 | Nẹp gỗ có bọc vải 0,9m | 1. Chất liệu: Gỗ bọc vải dệt kim 2. Thông số kỹ thuật: Gỗ dày 1 cm, dài nẹp 0,9m 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp gỗ cố định giá đỡ cho xương gãy 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 4620 | [38 empty] | 1500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | BV380 | Nẹp gỗ có bọc vải 1,0m | 1. Chất liệu: Gỗ bọc vải dệt kim 2. Thông số kỹ thuật: Gỗ dày 1 cm, dài nẹp 1,0m 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp gỗ cố định giá đỡ cho xương gãy 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 950 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | BV379 | Nẹp gỗ có bọc vải 1,2m | 1. Chất liệu: Gỗ bọc vải dệt kim 2. Thông số kỹ thuật: Gỗ dày 1 cm, dài nẹp 1,2m 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp gỗ cố định giá đỡ cho xương gãy 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 3670 | [38 empty] | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 200 | 20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | BV508 | Nẹp khóa bàn ngón tay chữ T, L, Y 4-8 lỗ, 25,5 - 54,5mm, dùng vít 2,0mm | 1. Chất liệu: Titanium 2. Thông số kỹ thuật: Nẹp dùng vít khoá 2,0mm, vít xương cứng 2,0mm - Loại chữ T, đầu 3 lỗ, thân 4-8 lỗ, dài 29,5-54,5, dày 0,8mm, rộng 5mm - Loại hình ống, thân 2-7 lỗ, dài 11-41mm, dày 1,2mm, rộng 5,5mm - Loại chữ T, dầu 2 lỗ, thân 2-5 lỗ, dài 19-36mm, dày 0,8mm, rộng 5,5mm - Loại chữ L, đầu 2 lỗ, thân 4-5 lỗ, dài 19-25mm, dày 0,8mm, rộng 5,5mm, trái/phải - Loại chữ L xiên, đầu 2 lỗ, thân 4-5 lỗ, dài 19-25mm, dày 0,8mm, rộng 5,5mm, trái/ phải - Loại chữ T, đầu 3 lỗ, thân 4-7 lỗ, dài 35,2-57mm, nẹp dày 1,8mm, rộng 5mm - Loại chữ Y, đầu 3 lỗ, thân 4-7 lỗ, dài 38,2-60mm, nẹp dày 1,8mm, rộng 5mm - Loại condylar, đầu 2 lỗ, thân 3-7 lỗ, dài 30-59mm, nẹp dày 1,8mm, rộng 5mm - Loại nẹp thẳng có lỗ khoá, thân 4-10 lỗ, dài 36-84mm, dày 1,3mm, rộng 5,5mm - Loại nẹp khoá thích ứng, 12 lỗ, dài 88mm, dày 1,3mm, rộng 5mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Tương thích hệ thống vít khoá và trợ cụ Canwell. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA | Cái |  | 145 | [38 empty] | 0 | 80 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | BV509 | Nẹp khóa bản nhỏ 4-12 lỗ, các cỡ | 1. Chất liệu: Titanium 2. Thông số kỹ thuật: Nẹp 4/5/6/7/8/9/10/11/12 lỗ, tương ứng chiều dài 59/72/85/98/111/124/137/150/163mm Nẹp dày : đầu nẹp dày 3,2mm, thân nẹp dày 3,2mm. Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 11,5mm, thân nẹp rộng 11,5mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp khoá nén ép ít tiếp xúc LC-LCP bản nhỏ, sử dụng vít khoá 3,5mm, vít xương cứng 3,5mm, vít xốp 4,0mm, tương thích hệ thống vít khoá và trợ cụ. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA. | Cái |  | 60 | [38 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | AV236 | Nẹp khóa đa hướng 4,5 đầu trên ngoài xương chày | 1. Chất liệu: Titanium (ISO 5832-2. ASTMF67), hợp kim Ti6AI4V (ISO 5832-3. ASTM F1472) 2. Thông số kỹ thuật: Nẹp có 5; 7; 9; 11 lỗ, trái/phải, tương ứng chiều dài 137mm; 169mm; 201mm; 233mm, chiều rộng nẹp 17 mm, khoảng cách giữa các lỗ 16 mm, độ dày nẹp 4 mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thiết kế mang tính giải phẫu làm tăng tối đa khả năng thích hợp với xương: nẹp bản nhỏ, hạn chế bóc tách mô mềm, bề mặt trơn láng với các góc cong, tránh dính gân và mô mềm lên bề mặt nẹp. -Tăng khả năng chịu lực uốn bẻ so với nẹp khóa thông thường 23%, tăng khả năng chống gãy mỏi 31%. - Lỗ vít hình giọt nước với vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 5,0mm, vít khóa đa hướng đường kính 5,5mm, vít xốp đường kính 5,5mm, vít vỏ đường kính 4,5mm. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: CE/ISO 13485 | Cái |  | 40 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | AV237 | Nẹp khóa đa hướng đầu dưới ngoài xương đùi | 1. Chất liệu: Titanium (ISO 5832-2. ASTMF67), hợp kim Ti6AI4V (ISO 5832-3. ASTM F1472) 2. Thông số kỹ thuật: Nẹp có 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 lỗ trái; phải, tương ứng chiều dài 158mm; 176mm; 194mm; 212mm; 230mm; 248mm; 266mm; 284mm; 302mm, chiều rộng nẹp 17 mm, khoảng cách giữa các lỗ 18mm, độ dày nẹp 5,6 mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: tăng khả năng chịu lực uốn bẻ so với nẹp khóa thông thường 23%, tăng khả năng chống gãy mỏi 31%. - Lỗ vít hình giọt nước với vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm, vít khóa đa hướng đường kính 5,5mm, vít xốp đường kính 5,5mm, vít vỏ đường kính 4,5mm. -Thiết kế mang tính giải phẫu làm tăng tối đa khả năng thích hợp với xương: nẹp bản nhỏ, hạn chế bóc tách mô mềm, bề mặt trơn láng với các góc cong, tránh dính gân và mô mềm lên bề mặt nẹp. Tiệt trùng. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: CE/ISO 13485 | Cái |  | 30 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | AV412 | Nẹp khóa đa hướng đầu trên xương cánh tay các cỡ | 1. Chất liệu:Titanium 2. Thông số kỹ thuật: Nẹp 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10 lỗ ứng với chiều dài 103/ 116/ 129/ 142/ 155/ 168/ 181/ 194mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: .Thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa và vít nén ép. -Dùng vít 4.0 mm, đầu nẹp có 9 lỗ vít khóa đa hướng và 1 lỗ vít hình tròn. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 12 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | AV413 | Nẹp khóa đầu dưới cẳng chân các cỡ | 1. Chất liệu: Thép y khoa 2. Thông số kỹ thuật: Nẹp khóa trong đầu xa cẳng chân II, có trái/phải, chất liệu thép y khoa, cỡ gồm 4~13 lổ, dài 122mm~239mm, đầu nẹp có móc nhọn luôn có 9 lổ vít khóa tròn, dùng vít khóa 3,5mm/4,0mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: thân nẹp lổ hình số tám, tích hợp chung lổ vít khóa có ren và lổ vít thường, có lổ xuyên kim Kirschner, dùng vít khóa đường kính 5,0mm và vít vỏ đường kính 4,5mm 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 140 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | AV415 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay 6 lỗ đầu, chất liệu titanium các cỡ | 1. Chất liệu:Titanium 2. Thông số kỹ thuật: Độ dày 2,25mm, độ rộng 8,2mm - Số lỗ từ 2-5 lỗ tương ứng với độ dài 36/45/54/63mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp khóa đầu dưới xương quay mặt lòng dùng vít 2,4/2,7mm, 6 lỗ đầu phải / trái. - Dùng vít xương cứng 2,4mm tự taro (6-50mm), vít xương cứng 2,7mm (6-50mm) và vít khóa xương cứng 2,7mm(6-40mm) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 35 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | BV512 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay dùng vít 3,5 | 1. Chất liệu: Titanium 2. Thông số kỹ thuật: Loại chữ T thẳng, đầu 4 lỗ - T-Plate, right-angled Kích thước : đầu nẹp 4 lỗ, thân nẹp 3/4/5/6 lỗ, tương ứng chiều dài 47/58/69/80mm Nẹp dày : đầu nẹp dày 1,6mm, thân nẹp dày 1,6mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 31mm, thân nẹp rộng 11mm - Loại chữ T xiên, đầu 3 lỗ. Kích thước : đầu nẹp 3 lỗ, thân nẹp 3/4/5 lỗ, tương ứng chiều dài 52/63/74mm, trái/ phải Nẹp dày : đầu nẹp dày 1,6mm, thân nẹp dày 1,6mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 23mm, thân nẹp rộng 10mm - Loại chữ T thẳng, đầu 3 lỗ. Kích thước : đầu nẹp 3 lỗ, thân nẹp 3/4/5/6 lỗ, tương ứng chiều dài 46,5/57,5/68,5/79,5mm Nẹp dày : đầu nẹp dày 1,6mm, thân nẹp dày 1,6mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 24mm, thân nẹp rộng 10mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp khoá đầu dưới xương quay, sử dụng vít khoá 3,5mm, vít xương cứng 3,5mm. Đóng gói tiệt trùng sẵn. Tương thích hệ thống vít khoá và trợ cụ. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA | Cái |  | 50 | [38 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | BV119 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay, hình quạt thân dài, đầu nẹp có 9 lỗ và 12 lỗ vít, chất liệu Ti6Al4V | 1. Chất liệu: Ti6Al4V. 2. Thông số kỹ thuật: Đầu nẹp có 9 lỗ và 12 lỗ. -Lỗ vít trên thân nẹp kết hợp dùng vít khóa 2,4mm/3,5mm và vít vỏ 3,5mm tự taro. Loại trái/ phải. -Có 2/ 4/ 6/ 8 lỗ ứng với chiều dài 66/ 85/ 104/ 123mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thiết kế hình quạt giúp tái tạo lại hình dáng giải phẫu ban đầu. -Vít khóa đa hướng - hướng vào mõm trâm quay. -Thiết kế các cạnh được vát nhọn bo tròn giảm kích ứng, dễ bóc tách mô mềm, hạn chế bám dính gân phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn. -Thiết kế kết hợp xương theo nguyên lý 3 cột (cột quay, cột giữa, cột trụ). 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái |  | 75 | [38 empty] | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | AV416 | Nẹp khóa đầu dưới, phía ngoài đằng sau xương cánh tay, phải trái, các cỡ, titanium | 1. Chất liệu: Titanium 2. Thông số kỹ thuật: Rộng 11mm; dày 3,0mm. - Số lỗ từ 7/ 9/ 11/ 13/ 15/ 17/ 19 - Chiều dài tương ứng số lỗ: 83,96/ 107,96/ 131,96/ 155,96/ 179,.96/ 203,96/ 227,96 mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng kết hợp với vít khóa Ø 3,5 mm + Vít vỏ Ø 3,5 mm. - Loại trái/phải. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 10 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | AV296 | Nẹp khóa đầu trên xương chày, sử dụng vít khóa đường kính 5,0mm | 1. Chất liệu: Titanium, Loại đầu trên xương chày mặt ngoài - proximal tibial locking plate. 2. Thông số kỹ thuật: Kích thước : đầu nẹp 5 lỗ, thân nẹp dài 3/5/7/9/11/13 lỗ, tương ứng chiều dài 105/145/185/225/265/305mm, trái/ phải Nẹp dày : đầu nẹp dày 3mm, thân nẹp dày 4,8mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 39,3mm, thân nẹp rộng 15,5mm - Loại đầu trên xương chày mặt ngoài mổ ít xâm lấn Kích thước : nẹp dài 5/7/9/11/13 lỗ, tương ứng chiều dài 141/181/221/261/301mm, trái/ phải Nẹp dày : đầu nẹp dày 3mm, thân nẹp dày 4,8mm. Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 21,5mm, thân nẹp dày 16mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp khoá LCP đầu trên xương chày mặt ngoài, sử dụng vít khoá 5,0mm, vít khoá 5,0mm tự khoan, tự taro, vít xương cứng 4,5mm, vít chêm 5,0mm. Đóng gói tiệt trùng sẵn. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA | Cái |  | 20 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | AV56 | Nẹp khóa đầu trên xương quay, chỏm quay chất liệu titanium | 1. Chất liệu: Titanium. 2. Thông số kỹ thuật: Nẹp khoá LCP chỏm quay, sử dụng vít khoá 2.4/2.7mm, vít xương cứng 2,4mm. Kích thước : đầu nẹp 5 lỗ, thân nẹp 2/3/4 lỗ, tương ứng chiều dài 32/41/50mm Nẹp dày : đầu nẹp dày 1,6mm, thân nẹp dày 1,6mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 16mm, thân nẹp rộng 8mm Kích thước : đầu nẹp 5 lỗ, thân nẹp 2/3/4 lỗ, tương ứng chiều dài 37.5/ 46,5/ 55,5mm, trái/ phải Nẹp dày : đầu nẹp dày 1,6mm, thân nẹp dày 1,6mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 15,3mm, thân nẹp rộng 8mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đóng gói tiệt trùng sẵn. -Loại cong ngữa, đặt dưới mặt khớp - proximal radius Arch (collum radii) locking plate. -Loại cong vòm, đặt sát mặt khớp - proximal radius Arch (collum radii) locking plate 4. Tiêu chuẩn chất lượng: : ISO, CE | Cái |  | 10 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | BV125 | Nẹp khóa đầu xa xương đùi, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu stainless steel | 1. Chất liệu: Thép không gỉ 2. Thông số kỹ thuật: Có 5/ 7/ 9/ 11/ 13 lỗ ứng với chiều dài 156/ 196/ 236/ 276/ 316mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Phù hợp với giải phẫu xương đùi hoặc tương đương, tương thích với xương. Lỗ vít trên thân nẹp kết hợp dùng vít khóa 5,0mm, vít vỏ 4,5mm. Loại trái/ phải. Có hình ảnh mô tả ren khóa đôi. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. | Cái |  | 25 | [38 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | BV525 | Nẹp khóa đầu xa xương quay đa hướng, lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài, chất liệu stainless steel | 1. Chất liệu: Thép không gỉ. 2. Thông số kỹ thuật: Đầu 6 lỗ 22mm, thân có 2/ 3/ 4/ 5 lỗ ứng với chiều dài 45/ 54/ 66 /75mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi (double lead) gia cố chống vít bật ra ngoài. Phù hợp với giải phẫu xương quay hoặc tương đương, tương thích với xương. Lỗ vít trên thân nẹp kết hợp dùng vít khóa 2,4mm, vít vỏ 2,4mm. Loại trái/phải. Kèm theo hình ảnh mô tả ren khóa đôi. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. | Cái |  | 45 | [38 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | AV420 | Nẹp khóa đầu xa xương quay, mặt khớp 12 lỗ vít 2,4 thân vít 3,5, chất liệu Ti6Al4V | 1. Chất liệu: Ti6Al4V 2. Thông số kỹ thuật: Đầu mặt khớp 12 lỗ và 9 lỗ, dùng vít khóa 2,4mm/3,5mm, vít vỏ 3,5mm, Loại trái/ phải Có 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14/ 16/ 18/ 20 lỗ ứng với chiều dài 66/ 76/ 85/ 95/ 104/ 123/ 142/ 161/ 180/ 199/ 218/ 237mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Có vít hướng vào mõm trâm quay Thiết kế hình quạt giúp tái tạo lại hình dáng giải phẫu ban đầu. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 10 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | AV421 | Nẹp khóa khớp cùng đòn II trái, phải | 1. Chất liệu: Thép không gỉ 2. Thông số kỹ thuật: Nẹp cỡ gồm 5~7 lỗ, dài 85mm~112mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:đầu nẹp luôn có 3 lỗ vít khóa hình số tám, thân nẹp lỗ hình số tám, tích hợp chung lổ vít khóa có ren và lỗ vít thường, dùng vít khóa đường kính 3,5mm và vít vỏ đường kính 3,5mm. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 40 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
546 | AV422 | Nẹp khóa mâm chày chữ T, 4~8 lỗ, chất liệu thường | 1. Chất liệu: Thép y tế 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính 4,5-5mm, trái. phải, dài 4-8 lỗ, vis 4,5; 5,0; 6,5mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp khóa nén ép T, có lỗ nén ép kết hợp. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 70 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | BV518 | Nẹp khóa nén ép 3,5mm, đường viền tự động, chất liệu Ti6Al4V | 1. Chất liệu: Ti6Al4V. 2. Thông số kỹ thuật: -Lỗ vít trên thân nẹp kết hợp dùng vít khóa 3,5mm và vít vỏ 3,5mm tự taro. -Có 4/ 6/ 8/ 10/ 12 lỗ ứng với chiều dài 34/ 54/ 74/ 92/ 112mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thiết kế cho giải pháp trục xương nhỏ hoặc thân xương cẳng tay. Nẹp được thiết kế mỏng, các cạnh được vát nhọn bo tròn giảm kích ứng tương thích với xương, dễ bóc tách mô mềm, hạn chế bám dính gân phù hợp với kỹ thuật mổ ít xâm lấn.Thân nẹp có đường viền tự động. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái |  | 45 | [38 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | AV426 | Nẹp khóa nén ép cổ phẫu thuật,. | 1. Chất liệu: Thép y khoa 2. Thông số kỹ thuật: gồm 3-12 lổ, dài 90mm-198mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: đầu nẹp luôn có 8 lổ vít khóa tròn, thân nẹp lổ hình số tám, tích hợp chung lổ vít khóa có ren và lổ vít thường, có lổ xuyên kim Kirschner, dùng vít khóa đường kính 4,0mm và vít vỏ đường kính 3,5mm, vít xốp 4,0mm 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái |  | 60 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | AV427 | Nẹp khóa nén ép xương đòn. | 1. Thông số kỹ thuật: Nẹp dài 4-6 lỗ 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp khóa nén ép xương đòn, có móc, vit 3,5mm có lỗ nén ép kết hợp 3. Tiêu chuẩn chất lượng: AO | Cái |  | 80 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | AV428 | Nẹp khóa titan nén ép đa hướng đầu dưới xương quay 2,4/2,7mm | 1. Chất liệu: Titanium 2. Thông số kỹ thuật: Thân nẹp có lỗ kép hình số 8. Nẹp tiêu chuẩn: Đầu nẹp cong mở rộng, có 6 lỗ khóa đa hướng 2.4/2,7mm, 5 lỗ cố định K-wire, cửa sổ tam giác giúp kiểm soát ổ gãy, thân nẹp 2/3/4/5 lỗ dài 45/54/66/75mm, dày 2mm., Nẹp bản hẹp: Đầu nẹp cong mở rộng, có 6 lỗ khóa đa hướng 2,4/2,7mm, 5 lỗ cố định K-wire, cửa sổ tam giác giúp kiểm soát ổ gãy, thân nẹp 2/3/4/5 lỗ dài 42/51/63/72mm, dày 2mm và 47/55/68/77mm với bản rộng, dày 2mm. Nẹp bản rộng: Đầu nẹp cong mở rộng, có 7 lỗ khóa đa hướng2,4/2,7mm, 5 lỗ cố định K-wire, cửa sổ tam giác giúp kiểm soát ổ gãy, thân nẹp 2/3/4/5 lỗ dài 47/55/68/77mm, dày 2mm . 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 60 | [38 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | AV418 | Nẹp khóa xương chày chân phải/trái, chất liệu titanium các cỡ | 1. Chất liệu: Titanium. 2. Thông số kỹ thuật: Độ dày 4,5mm, độ rộng 11,2mm - Số lỗ 5/7/9/11/13/15 tương ứng độ dài 140/180/220/260/300/340mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kết hợp lỗ khóa và lỗ thường giúp linh hoạt trong việc lựa chọn vít. - Nẹp phải tương thích với vít khóa 5,0mm tự taro (chiều dài vít từ 14mm đến 90mm.) và vít xương cứng 4,5mm tự taro (chiều dài vít từ 22mm đến 70mm) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016, CE | Cái |  | 40 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | BV120 | Nẹp khóa xương đòn đầu rắn (1/3 ngoài xương đòn) các cỡ | 1. Chất liệu: Ti6Al4V. 2. Thông số kỹ thuật: Loại trái/ phải. Có 2/ 4/ 6/ 8/ 10 lỗ ứng với chiều dài 50/ 70/ 90/ 110/ 130mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đầu nẹp có 8 lỗ vít, sử dụng vít khóa 2,4mm. Thân nẹp cong hình chữ S xoắn quanh đầu ngoài xương đòn. Phần thân bên hông nẹp được thiết kế uốn lượn dễ uốn cong (nếu cần) để đáp ứng các lựa chọn điều trị. Vít khóa đa hướng ở đầu mặt khớp giúp tăng khả năng chịu lực kéo, đặc biệt là phạm vi chuyển động ở khớp vai. Lỗ vít trên thân nẹp kết hợp dùng vít khóa 2,4mm/3,5mm và vít vỏ 3,5mm tự taro. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái |  | 55 | [38 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | AV431 | Nẹp khóa xương đòn mặt trước; trái/phải các cỡ | 1. Chất liệu: Thép không gỉ 2. Thông số kỹ thuật: Có từ 6/7/8 lỗ, lỗ vít hình số tám, tích hợp chung lỗ vít khóa có ren và lỗ vít thường, dùng vít khóa 3,5mm và vít vỏ 3,5mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp khóa xương đòn uốn sẵn hình chữ S, có độ uốn cong phù hợp cấu trúc sinh lý xương đòn, 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái |  | 210 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | AV432 | Nẹp mắc xích các cỡ (từ 4-7 lỗ) | 1. Chất liệu: Thép không gỉ 2. Thông số kỹ thuật: Nẹp dày 3,5mm, từ 4-7 lỗ 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp mắc xích thẳng. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 130 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | AV433 | Nẹp Micro cong 6-8 lỗ | 1. Chất liệu:Titanium Grade 3 (ASTM-F67:13) 2. Thông số kỹ thuật: Khoảng cách lỗ 4,5mm, chiều rộng nẹp 3,6mm, đường kính trong 1,9mm, độ dày 0,5mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp cong 6-8 lỗ, màu xanh. -Tương thích với vít 1,5mm 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 10 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | BV381 | Nẹp ngón tay các cỡ | 1. Chất liệu: Chất liệu y tế cao cấp 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thiết kế cho các ngón tay bị gãy, bảo vệ ngón tay bị gãy khỏi bị tổn thương một lần nữa. Thích hợp sử dụng cả ngày lẫn đêm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 330 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | BV382 | Nẹp nhôm ngón tay | 1. Chất liệu: Nhôm 2. Thông số kỹ thuật: Nẹp dày 1cm, ngang 15cm, có dán mút, có bo đầu. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Được thiết kế cho các ngón tay bị gãy, bảo vệ ngón tay bị gãy khỏi bị tổn thương một lần nữa. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 2670 | [38 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | BV037 | Nẹp nối ngang dùng trong phẫu thuật cột sống lưng điều chỉnh 35-78mm | 1. Chất liệu: Titanium 2. Thông số kỹ thuật: Chiều dài tăng chỉnh: 35-40mm; 40-50mm; 48-63mm ; 60-78mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp dùng trong phẫu thuật cột sống lưng tùy chỉnh độ dài mong muốn. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 20 | [38 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | BV068 | Nẹp nối ngang xoay góc 20 độ, uCentum | 1. Chất liệu: Titanium 2. Thông số kỹ thuật: Nẹp kết hợp với nẹp dọc đường kính 6,0mm bằng dụng cụ siết chặt có giới hạn lực 6Nm. Nẹp dài từ 35 đến 107mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp có khớp nối để xoay được góc ±20 độ.(hoặc tương đương),nẹp có các cỡ XXS, XS, S, M, L, XL. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 5 | [38 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | AV435 | Nẹp ốp đầu trên cẳng chân trái, phải | 1. Thông số kỹ thuật: Nẹp rộng 18mm, dày 4,6mm, 5-11 lỗ ứng với chiều dài 123-219 mm, +/-4mm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp ốp đầu trên cẳng chân trái, phải. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 100 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
561 | BV383 | Nẹp vải cẳng tay trái, phải số 1,2,3,4 | 1. Chất liệu: Vải dệt kim, nẹp hợp kim nhôm. 2. Thông số kỹ thuật: Nẹp trái, phải số 1,2,3,4 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp vải cẳng tay trái / phải gia công từ vải mút dệt kim thiết kế mảnh mặt trong gắn nhôm 2,5 cm dài theo cẳng tay, mặt ngoài mở 2 cửa để thay đổi thanh nhôm 1,5 cho khớp tay bệnh nhân dán xé ngang 4cm dài 1m) 4. Tiêu chuẩn chất lượng:ISO | Cái |  | 850 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | BV182 | Nẹp xương sườn uốn sẵn 16 lỗ | 1. Chất liệu: Titanium. 2. Thông số kỹ thuật: Nep 16 lỗ, dày 1,6mm lỗ bắt vít chìm, uốn sẵn, bán kính cong trong mặt phẳng 30cm, bán kính cong ngoài mặt phẳng 20cm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp màu xanh uốn sẵn dùng cho xương sườn hai bên trái phải. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 100 | [38 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | BV884 | Nẹp xương đòn thường các cỡ | 1. Chất liệu: Chất liệu thép không gỉ 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp xương đòn uốn sẵn hình chữ S, lỗ hình bầu dục, dùng vít vỏ 3,5mm, 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái |  | 430 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | AV113 | Nẹp xương sườn thẳng | 1. Chất liệu: Titanium 2. Thông số kỹ thuật: Nẹp dày 16mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp thẳng 8 lỗ, màu xanh, lỗ bắt vít chìm dùng cho xương sườn hai bên trái phải. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 215 | [38 empty] | 150 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | AV114 | Nẹp xương sườn uốn sẵn 12 lỗ | 1. Chất liệu: Titanium. 2. Thông số kỹ thuật: Nep 12 lỗ, dày 1,6mm lỗ bắt vít chìm, uốn sẵn, bán kính cong trong mặt phẳng 30cm, bán kính cong ngoài mặt phẳng 20cm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nẹp màu xanh uốn sẵn dùng cho xương sườn hai bên trái phải. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 95 | [38 empty] | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | AV297 | Nhiệt kế điện tử | 1. Thông số kỹ thuật: Thời gian đo: nách 120 giây, miệng 80 giây và hậu môn 60 giây 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Cấu hình nhiệt kế: 1 nhiệt kế gồm bao pin, vỏ đựng, 5 vỏ bọc đầu đo, hướng dẫn sử dụng, Vị trí đo: miệng, nách, hậu môn, Hiển thị nhiệt độ: độ C và độ F 3. Tiêu chuẩn chất lượng :ISO | Cái |  | 1490 | [38 empty] | 580 | 250 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 500 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | BV056 | Ốc khóa trong | 1. Chất liệu: hợp kim Titanium 2. Thông số kỹ thuật: đường kính: 7,863mm, chiều cao ban đầu: 12,96mm, chiều cao sau khi bẻ vít: 4,85mm (không tính điểm khuyết của vít khóa trong), khoảng cách giữa 2 bước ren: 0,9mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: vít có đặc tính với đầu tù giúp thao tác dễ dàng hơn, công nghê cánh ren ngược, tự ngắt khi vặn đủ lực, đồng bộ với hệ thống vít đa trục/ đơn trục 2 bước ren và nẹp dọc đường kính 4,75mm 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 300 | [38 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | BV567 | Ốc khóa trong | 1. Chất liệu: hợp kim Titanium 2. Thông số kỹ thuật: khoảng cách giữa hai bước ren ≤ 0,9mm, chiều cao ban đầu trước khi bẻ mũ vít khóa trong: ≥ 10,3mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: tự gãy khi vặn đủ lực, đồng bộ với vít cột sống ngực/thắt lưng đa trục rỗng nòng qua da và nẹp dọc qua da uốn sẵn ≤ 4,75mm 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 60 | [38 empty] | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | BV064 | Ốc khóa trong bước ren vuông | 1. Chất liệu: chất liệu bằng hợp kim titanium 2. Thông số kỹ thuật: đường ren mở góc 12 độ, chiều rộng ren là 0.48±0.05 mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:ốc khóa trong tương thích với các loại vít đa trục, vít đơn trục, vít trượt đa trục, ốc khóa trong có bước ren vuông 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 670 | [38 empty] | 550 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | BV016 | Ốc khóa trong cho vít có đầu mũ vít hình Tulip | 1. Chất liệu: Vật liệu: hợp kim Titanium (Ti-6Al-4V) 2. Thông số kỹ thuật: đường kính: 9,5mm, chiều cao: 4,8mm, tương thích với các nẹp dọc đường kính 5,0mm, 5,5mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dạng rỗng, ren vuông, trên ốc khóa có 2 màu, phía dưới màu xanh dương đậm, phía trên màu bạc, cơ chế khóa mặt bích xoắn 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 100 | [38 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | BV013 | Ốc khóa trong dùng trong phẫu thuật cột sống can thiệp tối thiểu | 1. Chất liệu: hợp kim Titan (Ti - 6Al-4V) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: tương thích với vít công nghệ khóa Helical Flange( mặt bích xoắn; ngàm xoắn), dùng trong mổ can thiệp qua da vít rỗng nòng, tương thích với hệ thống vít theo dõi thần kinh trong phẫu thuật cột sống (NVM5) 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 170 | [38 empty] | 50 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | AV436 | Ống thổi | 1. Chất liệu :giấy, dùng 1 lần 2. Thông số kỹ thuật: đường kính ngoài 28mm, đóng gói 100c/hộp 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:Ống ngậm giấy thổi đo chức năng hô hấp 4. Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO | Cái |  | 31700 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400 | 30000 | 0 | 0 | 0
573 | BV444 | Ống chỉ thị sinh học 6,35cm x 1,27cm | 1. Thành phần: Một dải bào tử Geobacillus stearothermophilus 2: Thông số kỹ thuật: kích thước 6,35cm x 1,27cm, Cho kết quả trong 24 phút khi được ủ trong thiết bị 3M Attest Auto-reader 490/490M ở nhiệt độ 60°C để đọc huỳnh quang 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Ống thủy tinh kín với môi trường sinh trưởng được đựng trong một lọ nhựa có nắp màu hồng Bộ lọc hoạt động như một rào cản 1 chỉ thị hóa học dán trên đỉnh nắp sẽ chuyển từ màu xanh dương sang màu hồng khi tiếp xúc với hydrogen perocxide hóa hơi trong quá trình tiệt khuẩn. Sau khi tiệt khuẩn, lọ được nghiền nhỏ để ghép môi trường tăng trưởng với dải bào tử đã xử lý 4. Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 11138-1:2007, CE | Ống |  | 350 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | BV443 | Ống chỉ thị sinh học 6cm x 1cm | 1. Thành phần: Một dải bào tử Geobacillus stearothermophilus 2: Thông số kỹ thuật: kích thước 6cm x 1cm, cho kết quả trong 24 phút khi được ủ trong thiết bị 3M Attest Auto-reader 490/490M ở nhiệt độ 60°C để đọc huỳnh quang 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Ống thủy tinh kín với môi trường sinh trưởng được đựng trong một lọ nhựa có nắp màu nâu, Bộ lọc hoạt động như một rào cản 1 chỉ thị hóa học dán trên đỉnh nắp sẽ chuyển từ màu hồng sang màu nâu nhạt hoặc nâu đâm tùy vào mức độ tiếp xúc với hơi nước trong quá trình tiệt khuẩn. Sau khi tiệt khuẩn, lọ được nghiền nhỏ để ghép môi trường tăng trưởng với dải bào tử đã xử lý 4. Tiêu chuẩn chất lượng : ISO, CE, FDA | Ống |  | 8354 | [38 empty] | 2704 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | BV434 | Ống đo | 1. Thông số kỹ thuật: cho kết quả trong vòng 24 giờ 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: đo tốc độ máu lắng bằng tia hồng ngoại 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Ống |  | 7000 | [38 empty] | 1000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | BV406 | Ống hút | 1. Thông số kỹ thuật: nhiệt độ hoạt động từ 40-170 độ C, chiều rộng điện cực: 2.0 mm, chiều dài thiết bị: 10,5 inch 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Cùng lúc cắt và cầm máu, trục có thể uốn cong, sử dụng kết họp máy AEX 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CFG | Cái |  | 48 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | BV384 | Ống hút | 1. Chất liệu: sản xuất bằng nhựa PVC 2. Thông số kỹ thuật: dài 22cm, đường kính vòng ngoài của ống 4mm, các số: 4, 5, 6mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: ống nhựa trong, mềm dẻo, đầu hút trơn láng không bavia, sản phẩm được tiệt trùng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 12500 | [38 empty] | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 0
578 | BV385 | Ống lấy mẫu 3,0 mL | 1. Chất liệu: Polystyrene 2. Thông số kỹ thuật: 3,0 mL 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 65000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 8000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | BV683 | Ống nghe 1 dây | 1. Chất liệu : làm bằng chât liệu cao su chống lão hóa ,bộ phận khuếch đại âm thanh,làm bằng chất liệu Aluminum 2. Thông số kỹ thuật : loại 1 dây dẫn 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:màng khuếch đại có độ nhạy âm cao, có 2 mặt nghe tim và phổi 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 530 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | BV425 | Ống nghiệm Chimigly HTM 1ml | 1. Chất liệu: ống nghiệm nhựa PP, nắp nhựa LDPE 2. Thông số kỹ thuật: kích thước 13x75mm, dung tích tối đa 6ml ± 0,1ml, chịu được lực quay ly tâm gia tốc tối đa 6000 vòng/ phút trong thời gian 5- 10 phút, hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml máu với vạch lấy mẫu 1ml máu trên nhãn ống. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: hóa chất bên trong là chất kháng đông Sodium Flouride và EDTA K2, dùng xét nghiệm đường (duy trì đường huyết không thay đổi trong vòng 36- 48h sau khi lấy máu) và các xét nghiệm sinh hóa (trừ Na+) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Ống |  | 26400 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 12000 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | BV626 | Ống nghiệm Chimigly HTM 2ml | 1. Thông số kỹ thuật: Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 3000 vòng/ phút trong thời gian 5p-10p (có xác nhận của đơn vị kiểm chứng). 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất bên trong là chất kháng đông NaF+ EDTA, dùng xét nghiệm đường (duy trì đường huyết không thay đổi trong vòng 36- 48h sau khi lấy máu) và các xét nghiệm sinh hóa (trừ Na+) 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Ống |  | 39400 | [38 empty] | 0 | 0 | 10000 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | BV426 | Ống nghiệm Citrate 3,8% HTM 1ml | 1. Chất liệu: Ống nghiệm nhựa PP, nắp nhựa LDPE 2. Thông số kỹ thuật: kích thước 13x75mm, dung tích tối đa 6ml ± 0,1ml, Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 3,000 vòng/phút trong thời gian 5 phút (có phiếu kiểm nghiệm xác nhận của đơn vị kiểm chứng), Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml máu với vạch lấy mẫu 1ml máu trên nhãn ống 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate Dihydrate 3.8%, dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc độ lắng máu 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Ống |  | 82700 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 32500 | 4200 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | BV786 | Ống nghiệm đựng mẫu nước tiểu | 1. Chất liệu:Ống trong suốt làm bằng nhựa PP, có nắp đậy bằng nhựa 2. Thông số kỹ thuật: Ống tube 16x100mm, nắp Tube 16x20mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng trong máy cấy nước tiểu tự động 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tube |  | 170000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | BV428 | Ống nghiệm EDTA K2 HTM 1ml | 1. Chất liệu: Ống nghiệm nhựa PP, nắp cao su với độ đàn hồi cao, phủ bọc nhựa 2. Thông số kỹ thuật: kích thước 13x75mm. , dung tích tối đa 6ml ± .1ml , Chịu được lực quay ly tâm gia tốc tối đa 6,000 vòng/phút trong thời gian 5 - 10 phút, Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml máu với vạch lấy mẫu 1ml trên nhãn ống. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetraacetic Acid (EDTA) K2 với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ, dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..), thiết kế phù hợp cho mọi hệ thống máy huyết học tự động, nắp cao su tinh khiết chất lượng cao giúp kim xuyên qua dễ và đàn hồi tốt, không gây hiện tượng rơi vãi giọt máu ra ngoài, bảo vệ người sử dụng và tránh sự lây nhiễm mẫu bệnh phẩm. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Ống |  | 430000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 310000 | 24000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | BV387 | Ống nghiệm EDTA K3 HTM 0.5 ml | 1. Thông số kỹ thuật: Ống nghiệm là ống đựng huyết thanh 2ml nắp bật, Chịu được lực quay ly tâm gia tốc tối đa 6,000 vòng/phút trong thời gian 10 phút, Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 0.5ml có thể dùng máu mao mạch chuyên dùng cho các bệnh nhân nhi 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetraacetic Acid (EDTA) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6 - 8 giờ, Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..). 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Ống |  | 143750 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 82550 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | BV430 | Ống nghiệm Heparin lithium HTM 1ml | 1. Chất liệu: Ống nghiệm nhựa PP, ắp nhựa LDPE 2. Thông số kỹ thuật: kích thước 13x75mm, dung tích tối đa 6ml ± 0,1ml , Chịu được lực quay ly tâm gia tốc 3,000 vòng/phút trong thời gian 5 phút (có phiếu kiểm nghiệm xác nhân của đơn vị kiểm chứng), hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 1ml máu với vạch lấy mẫu 1ml trên nhãn ống 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bên trong là chất kháng đông Heparin Lithium ở dạng khô, dùng xét nghiệm Ion đồ Na+, K+, Ca2+, Cl-... trừ Li+. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcool trong máu 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Ống |  | 148400 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 90000 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0
587 | BV431 | Ống nghiệm lưu mẫu huyết thanh 1,5 ml HTM | 1. Chất liệu: nhựa PP y tế, trung tính không phản ứng với hóa chất 2. Thông số kỹ thuật: Thể tích 1,5ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: có vạch thể tích trên thành ống, thành trơn láng chống sự bám dính của mẫu bệnh phẩm, chịu được nhiệt độ lạnh đông và ly tâm theo tiêu chuẩn, dùng lưu mẫu và vận chuyển mẫu 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Ống |  | 486550 | [38 empty] | 160000 | 130000 | 30000 | 108550 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | AV311 | Ống nghiệm nhựa PS 5ml không nắp, không nhãn | 1. Chất liệu: Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại chứa hoá chất bên trong, tinh khiết 100% 2. Thông số kỹ thuật: kích thước 12x75mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thành ống trơn láng chống sự bám dính mẫu bệnh phẩm 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 254000 | [38 empty] | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 2000 | 0 | 10000 | 9000 | 0 | 0
589 | AV312 | Ống nghiệm nhựa PS 5ml nắp trắng, có nhãn | 1. Chất liệu: Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại chứa hoá chất bên trong, tinh khiết 100% 2. Thông số kỹ thuật: kích thước 12x75mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thành ống trơn láng chống sự bám dính mẫu bệnh phẩm 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Ống |  | 103500 | [38 empty] | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 3000 | 0 | 2000 | 0 | 12000 | 15000 | 10000 | 0 | 15000 | 0
590 | BV625 | Ống nghiệm nhựa PS 7ml nắp trắng, không nhãn | 1. Chất liệu: Sử dụng nhựa tinh khiết trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong, có phiếu kiểm nghiệm của đơn vị kiểm chứng 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Ống |  | 283600 | [38 empty] | 1600 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 30000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | BV275 | Ống silicone cầm máu thực quản - dạ dày | 1. Chất liệu: Stylet dẫn đường làm bằng thép không gỉ, 2. Thông số kỹ thuật: trên ống có vạch đanh dấu độ sâu từ 25cm đến 50cm, Bóng chèn dạ dày dài 60mm, thể tích 30ml, Bóng chèn thực quản dài 140mm, áp lực khuyến cáo sử dụng 4,0 kPa(30mmHg), áp suất bóng khi đường kính ngoài 32mm(áp suất tối đa) 5,3 kPa (40mmHg), Chiều dài ống 950mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Ống silicone cầm máu thực quản dạ dày: 03 nhánh có 02 bóng chèn, van cho bóng chèn thực quản, van cho bóng chèn dạ dày, bóng Pilot 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái |  | 5200 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
592 | BV252 | Ống soi chẩn đoán | 1. Thông số kỹ thuật: Chiều hướng nhìn : 0 độ (về phía tầm nhìn), trường nhìn : 120 độ lên phía trên, chiều rộng đầu xa : 10,5 F (3.5 mm), chiều rộng phần chèn tối đa : a 10,8 F (3,6 mm), chiều dài làm việc : 214 cm, chiều rộng tối thiểu của kênh làm việc : 1,2 mm (3,6 F), khoảng góc tối thiểu : 30 độ với thiết bị phụ trong kênh làm việc 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Ống nội soi SpyScope DS II tiếp cận đường mật trực tiếp , dùng trong lấy mẫu sinh thiết đường mật, tán sỏi mật bằng thủy điện lực hoặc Laser, được kết nối với bộ xử lý hình ảnh SpyGlass, và đi qua kênh sinh thiết ống soi tá tràng nghiêng ERCP khi làm thủ thuật. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE / FDA | Cái |  | 6 | [38 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | BV447 | Ống thông động mạch 22G | 1. Chất liệu: Catheter vật liệu PTFE. Dây dẫn, Kim chọc seldinger vật liệu thép không gỉ chống axit. 2. Thông số kỹ thuật:Catheter kích cỡ 2F chiều dài 40mm hoặc 60mm, OD(ID) 0,7(0,4)mm - Kim chọc OD (ID) 0,7(0,45)mm dài 25mm - Dây dẫn OD 0,012'' dài 200mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Catheter động mạch sử dụng kỹ thuật Seldinger 4. Tiêu chuẩn: ISO/CE | Cái |  | 280 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | BV192 | Ống thông các loại, các cỡ | 1. Thông số kỹ thuật: Kích thước catheter 4F,5F với chiều dài 45,90, 135cm. Chiều dài của phần mang lỗ thoát dịch, xoắn nghiêng: 5, 10, 20, 30, 40, 50 cm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: kèm dụng cụ bơm, Catheter tương thích guidewire 0.035" 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA | Cái |  | 100 | [38 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | AV366 | Ống thông tạo đường truyền tĩnh mạch trung tâm từ ngoại biên -24G/2Fr | 1. Chất liệu:silicone 2. Thông số kỹ thuật: Chiều dài 30cm, - Cỡ 24G/2Fr 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:Tốc độ truyền dịch 3,0ml/phút 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 250 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | BV160 | Ống thông theo dõi huyết áp động mạch đùi | 1. Chất liệu: Kim, Dây dẫn đường làm bằng thép không , Catheter bằng Fluorinated ethylene propylen (FEP) 2. Thông số kỹ thuật: Kim đường kính 20 G và 22G; dài 50 mm. Catheter kích cỡ 20 G (1,08 mm) và 22 G (0,87 mm), dài 80 mm. Dây dẫn đường đường kính 0,021" và 0.025'', dài 25 cm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: có khoá luer lock để cố định. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Bộ |  | 2200 | [38 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
597 | AV29 | Ống thông tĩnh mạch trung tâm loại 2 nhánh | 1. Chất liệu: Catheter làm từ vật liệu Thermoplastic polyurethane,đầu nong: bằng polypropylene, Guide wire bằng thép không gỉ 2. Thông số kỹ thuật: Chiều dài catheter: 20 cm, Đường kính đầu nong: 8F, chiều dài 10 cm.Guide wire đường kính 0,035'', chiều dài 60 cm Kim dẫn đường chữ Y/ thẳng, đường kính 18 Ga 3. Tiêu chuẩn chất lượng:ISO | Cái |  | 1100 | [38 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | BV420 | Ống thông tĩnh mạch trung tâm loại hai nòng | 1. Thông số kỹ thuật: 01 catheter 2 nòng, chiều dài 10cm, cỡ 3Fr. -01 kim đâm da cỡ 21G -01 kim dẫn đường bằng nhựa cỡ 24G -01 que luồn trong nòng catheter để dẫn đường dài 500mm -02 que nong cỡ 3Fr dài 3cm và 5cm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Catheter dùng làm đường dẫn để truyền thuốc, dịch vào tĩnh mạch trung tâm của cơ thể 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 120 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | BV100 | Ống thông can thiệp mạch thần kinh có đường kính trong 0,058'', 0,072'' | 1. Chất liệu: Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch máu não có phần khung cấu tạo bởi các vòng tròn, dẹt, kéo dài suốt thân ống bằng nitinol; có lớp lót bằng PTFE trong lòng ống và lớp phủ nhựa polymer bên ngoài ống, marker đầu xa được tạo thành bởi sợi Platinum 2. Thông số kỹ thuật:Ống thông có 2 đường kính 5F với đường kính trong 0,058'' và 6F với đường kính trong 0,072'', ống thông có đường kính ngoài là 0,070'', 0,084 '', chiều dài làm việc là 95 cm, 105 cm, 115 cm, 125 cm . 130 cm, dây dẫn 0,035/0,038 in, chiều dài xa 8 cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: lớp polime kết dính để liên kết với các lớp , sợi dẹp nitinol chạy vòng quanh ống để giúp duy trì hình dạng lòng ống thông , đầu gần chắc chắn, đầu xa linh động. Lớp trong cùng là PTFE dễ dàng đưa vi ống thông và các dụng cụ can thiệp. Marker đầu xa được tạo thành bởi sợi Platinum cuộn tròn quanh đầu ống 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 10 | [38 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | BV099 | Ống thông can thiệp mạch thần kinh có đường kính trong 0,017'', 0,027'',0,0445'' | 1. Chất liệu: Ống thông can thiệp mạch máu não có phần khung làm bằng thép không gỉ, lòng ống phủ lớp lót chống ma sát, bên ngoài ống phủ nhựa polymer 2. Thông số kỹ thuật:Ống thông có rất nhiều đường kính khác nhau Đường kính trong : 0,017 '' ( 0,43 mm), 0,027'' ( 0,69mm) 0,0445'' ( 1,13 mm) đường kính ngoài đầu gần : 0,029 '' (2,2F); 0,040'' (3,1F); 0,061'' (4,7 F); Đường kính ngoài đầu xa : 0,024'' (1,8F), 0,036 '' (2,8F) 0.055'' (4.2F) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Các hình dạng dầu : đầu thẳng, đầu gập chữ J, gập 45, gập 90 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 10 | [38 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | BV139 | Ống thông chẩn đoán cỡ 5F-6F, dài 100cm và 110 cm | 1. Chất liệu: lớp trong và lớp ngòai ống thông: Polyacetal / Polycarbonate- Nylon, đầu shape bằng : Polyamide 2. Thông số kỹ thuật: Đủ các loại kích cỡ: 5F-6F, dài 100cm và 110cm, đường kính (trong/ngoài) : 1,10mm/1,67mm loại 5F và 1,3mm/2,0mm loại 6F. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:Ống thông chụp mạch vành có cấu trúc lưới kép, Có các loại : JL, JR, AL, AR, IMA, PT, ... đặc biệt loại MITSUDO, Tương thích guidewire 0,035" và 0,038" 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái |  | 100 | [38 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | BV104 | Ống thông dẫn đường các loại, các cỡ | 1. Thông số kỹ thuật: Đoạn phủ hydrophilic dài 5cm/15cm, kích thước ống thông: 6F, 7F, 8F (Bộ ống thông là 4F, 5F, 6F tương ứng), đường kính trong/ ngoài của bộ ống thông: 1,8/ 2,09mm (4F), 2,05/ 2,4mm (5F), 2,28/ 2,7mm (6F), chiều dài khả dụng: 80, 90, 100, 110 cm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thân ống cân bằng, tăng độ cứng giúp ổn định quy trình, tối ưu hóa lực đẩy, bộ ống thông với dilator đính kèm thay sheath giúp giảm kích thước tại vị trí đâm kim 3. Tiêu chuẩn chất lượng :ISO | Cái |  | 60 | [38 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | BV092 | Ống thông dẫn đường can thiệp mạch máu não đường kính 0,090 inch | 1. Chất liệu: lớp vỏ bên ngoài ưa nước ở 20 cm đầu xa, lớp lót PTFE trơn ở lòng ống 2. Thông số kỹ thuật: chiều dài: 80cm, 90cm, đường kính: 0,090inch 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Ống thông dẫn đường can thiệp mạch máu não 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái |  | 20 | [38 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | BV086 | Ống thông dẫn đường can thiệp mạch não Đường kính ngoài: 6 Fr , Đường kính trong: 0,070 in | 1. Chất liệu:Lớp lót bên trong phủ PTFE, hỗ trợ bổ sung 27% so với Ống thông dẫn đường ENVOY®, Đầu xa mềm với công nghệ BRITE TIP 2. Thông số kỹ thuật: Chiều dài: 90cm, 100cm, đường kính: ngoài 6Fr, trong 0,070inch 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:Ống thông dẫn đường can thiệp mạch máu não, Có 6 hình dạng đầu tip:Straight, MPC, MPD, modified cerebral, headhunter 1, Simmons 2 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái |  | 30 | [38 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | BV087 | Ống thông dẫn đường can thiệp mạch não, hiều dài: 90cm, 95cm, 105cm Đường kính: đường kính ngoài 5-7F | 1. Chất liệu: Lớp lót bên trong phủ PTFE, cấu trúc 4 phân đoạn. Đầu xa mềm với công nghệ BRITE TIP 2. Thông số kỹ thuật: Chiều dài: 90cm, 95cm, 105cm, đường kính: đường kính ngoài 5-7F 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Ống thông dẫn đường can thiệp mạch máu não, Có 5-6 hình dạng đầu tip để phù hợp một loạt các thủ thuật: Straight, MPC, MPD, modified cerebral, headhunter 1, Simmons 2 (no Simmons 2 for 5 Fr) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái |  | 30 | [38 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | AV240 | Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp động mạch đường kính: 4F, 5F, 6F, chiều dài: 45cm, 65cm, 90cm | 1. Chất liệu: Polymer tăng cường vòng xoắn Stainless Steel, lớp trong PTFE 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính: 4F, 5F, 6F, chiều dài: 45cm, 65cm, 90cm, Dây dẫn: 0,035" 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hình dạng ống thông: đầu cong và đầu thẳng, lớp phủ: Hydrophobic (30cm đầu xa, chỉ 5F và 6F), Marker: Platinum (thấy rõ dưới cản quang) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 50 | [38 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | AV446 | Ống thông dẫn lưu nước tiểu dài 18 đến 26 cm | 1. Chất liệu:chất liệu polyurethane. 2. Thông số kỹ thuật: Kích thước: 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8F, Chiều dài 26cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: ó khả năng chống ngập ống thông, cản quang tốt, Ống thông có chỉ ở 1 đầu, Gồm: Ống thông J có chỉ, kẹp và cây đẩy 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 1010 | [38 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | AV80 | Ống thông dẫn lưu nước tiểu dài 26 cm | 1. Chất liệu: Được làm bằng vật liệu nhựa tổng hợp y tế (polyurethane) cản quang 2. Thông số kỹ thuật: Thông có các size số 5/6/7/8 Fr, dài 18 đến 26 cm, mở hai đầu 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:Thông dẫn lưu niệu quản dạng hai đầu cong, Dùng để dẫn lưu nước tiểu tạm thời từ bể thận xuống bàng quang, Đóng gói gồm thông JJ, kèm cây đẩy đơn. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 600 | [38 empty] | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | BV140 | Ống thông điện cực tạo nhịp tạm thời có bóng. | 1. Chất liệu: Ống thông: bằng chất liệu Polyurethane (PUR) , Điện cực và dây ngăn ngừa hình thành xung điện bằng thép không rỉ, chân cắm bằng thép không rỉ và được mạ vàng 2 mm 2. Thông số kỹ thuật: Điện cực kích thích dài 110 cm. Ống thông có marker cách nhau mỗi 100 mm từ đỉnh để xác định độ sâu và vị trí của điện cực - Chiều dài điện cực: 5 mm, khoảng cách giữa 2 điện cực: 10 mm. - Thể tich bơm bóng tối đa 1 cc - Đường kính bơm phồng bóng định mức 8 mm - Tương thích Introducer 6F - Có kèm theo syringe Omnifix Lock 1,5 cc dùng để bơm bóng 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dây điện cực tạo nhịp tạm thời mang bóng lưỡng cực loại eledyn dùng với sheat 5F - Ống thông: ngăn hình thành huyết khối, không độc tính. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Bộ |  | 140 | [38 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | AV438 | Ống thông điều trị suy, giãn tĩnh mạch hiển đường kính kim 6F | 1. Chất liệu: thủy tinh, lớp PTFE phủ ngoài 2. Thông số kỹ thuật: Điện cực điều trị giãn TM Hiển đường kính 1.8mm, đường kính kim 6F, chiều dài kim 50mm, chiều dài ống thông 260cm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 200 | [38 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | AV132 | Ống thông động mạch đùi/quay 20G | 1. Chất liệu:thép không rỉ 2. Thông số kỹ thuật:Dụng cụ mở đường động mạch 20G ,đường kính kim 21G, dài 25mm và 51mm, dễ dàng đưa guide wire có đường kính tối đa lên đến 0,021/250mm và 400mm hoặc tương đương. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:thiết kế dùng cho kĩ thuật seldinger 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 460 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612 | BV874 | Ống thông động tĩnh mạch rốn cho trẻ sơ sinh | 1. Chất liệu: PUR 2. Thông số kỹ thuật:Dài 30cm, cỡ 2,5 Fr,Tốc độ dòng truyền dịch >2ml/ phút 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Tĩnh mạch rốn: Nuôi dưỡng, truyền dịch, truyền thuốc. Lấy máu tĩnh mạch, truyền máu và các chế phẩm máu. - Động mạch rốn: Lấy mẫu máu động mạch. Đo áp lực động mạch, đo pH và phân tích khí máu. Truyền dịch và thuốc. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 50 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | BV419 | Ống thông động tĩnh mạch rốn cho trẻ sơ sinh | 1. Chất liệu: PVC 2. Thông số kỹ thuật:Dài 37cm, cỡ 3,5 Fr +Tốc độ dòng truyền dịch >6ml/ phút 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Tĩnh mạch rốn: Nuôi dưỡng, truyền dịch, truyền thuốc. Lấy máu tĩnh mạch, truyền máu và các chế phẩm máu. - Động mạch rốn: Lấy mẫu máu động mạch. Đo áp lực động mạch, đo pH và phân tích khí máu. Truyền dịch và thuốc. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 1000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | AV241 | Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên, sử dụng dây dẫn 0,014", 0,018" và 0,035" | 1. Thông số kỹ thuật:ử dụng dây dẫn 0,014"", 0,018"" và 0,035"", Chiều dài catheter 65 / 150 cm , sử dụng dụng cụ mở đường (sheath): 5F, 6F, 7F, Mỗi vạch trắng và đen trên trục của ống thông cách nhau 1 cm, mỗi 10 cm có 1 vạch kép 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên, tối ưu hóa khả năng đẩy và khả năng đo chiều dài tổn thương một cách độc đáo 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 50 | [38 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | BV103 | Ống thông hút huyết khối | 1. Chất liệu: Ống hút huyết khối có phần khung làm từ Nitinol 2. Thông số kỹ thuật: đường kính trong 0,068" và 0,071", đường kính ngoài 0,0855'', chiều dài: 132cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Ống hút huyết khối, thiết kế dạng vòng xoắn lò xo kết hợp lưới đan 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 40 | [38 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | AV79 | Ống thông mang bóng nong động mạch phổi đường kính: 2,0 - 40,0 mm, áp lực: 1 - 15 atm | 1. Chất liệu: hermoplastic Elastomer, không giãn nở và siêu mỏng, không chứa DEHP, không chứa Latex 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính: Đường kính: 2,0 - 40,0 mm, áp lực: 1 - 15 atm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bóng nong Van Động Mạch Phổi, có điểm đánh dấu cản quang bằng Platinum 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 10 | [38 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
617 | AV78 | Ống thông mang bóng nong động mạch phổi,đường kính: 2-30mm, áp lực: 1.5-10 atm | 1. Chất liệu: hermoplastic Elastomer, không giãn nở và siêu mỏng, không chứa DEHP, không chứa Latex 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính: 2-30mm, áp lực: 1,5-10 atm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bóng nong Van Động Mạch Phổi, có điểm đánh dấu cản quang bằng Platinum 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 10 | [38 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
618 | AV239 | Ống thông niệu quản cỡ 6Fr, 7Fr, dài 26cm | 1. Chất liệu: 100% Silicone 2. Thông số kỹ thuật: dài 26cm, đường kính 6Fr, 7Fr, Cung cấp bao gồm: 01 ống thông, 01 cây đẩy (đường kính 2mm, dài 40 cm) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để đặt trong đường tiết niệu từ thận xuống bàng quang với nhiều kích cỡ để lựa chọn phù hợp với nhu cầu sử dụng, Ống thông màu vàng có móc loại O/O, thân có vạch chia đánh dấu, có lỗ 2 bên thân, tương thích với guidewire 0.035”, tiệt trùng, đặt trong cơ thể tối đa 12 tháng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, CE. | Cái |  | 200 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | BV165 | Ống thông niệu quản cỡ 6Fr, 7Fr, dài 30cm | 1. Chất liệu: làm bằng nhựa (PUR) Polyurethan 2. Thông số kỹ thuật: 6,7 Fr, dài 30cm, thời gian lưu ống thông 12 tháng 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: mềm mại, trơn láng, đầu mở, có 4 sticker để lưu hồ sơ bệnh án được đính kèm trên bao bì của ống thông 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 300 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | AV437 | Ống thông nội khí quản, có bóng số 3.0-8.5 | 1. Chất liệu: Ống thông nội khí quản cho sử dụng một lần chủ yếu được làm bằng nhựa PVC y tế 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sản phẩm được khử trùng bởi E.O. Ống nội khí quản có bóng sử dụng một lần các số 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 24150 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2400 | 16000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 400 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | AV439 | Ống thông tạo đường truyền tĩnh mạch trung tâm từ ngoại biên -1Fr/28G | 1. Chất liệu: PUR 2. Thông số kỹ thuật: Cỡ 1Fr /28G, dài 20 cm, Tốc độ truyền dịch 0.7ml/phút 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 520 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622 | BV166 | Ống thông tiểu Silicone tiệt trùng 2 nhánh các loại, các cỡ | 1. Chất liệu: ống được làm bằng silicone, van làm bằng nhựa: ABS , Silicone 2. Thông số kỹ thuật:Ống thông tiểu Silicone tiệt trùng 2 nhánh dung tích bóng 10ml, chiều dài ống 430mm, thời gian đặt ống 30 ngày 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Ống thông tiểu Silicone tiệt trùng, Bóng silicone bền bỉ và tròn đều, chống rò rỉ nước và dẫn lưu hiệu quả. Đầu ống thông cản quang, thiết kế đầu ống đến bóng ngắn để tránh gây kích ứng bàng quang và giảm lượng nước tiểu động lại trong bàng quang 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. | Cái |  | 300 | [38 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | BV167 | Ống thông tiểu Silicone tiệt trùng 3 nhánh các loại, các cỡ | 1. Chất liệu: ống được làm bằng silicone, van làm bằng nhựa: ABS , Silicone 2. Thông số kỹ thuật: Ống thông tiểu Silicone tiệt trùng 3 nhánh, dung tích bóng 15ml, 20ml, 30ml, chiều dài ống 430mm, thời gian đặt ống 30 ngày 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Ống thông tiểu Silicone tiệt trùng, nhánh chảy rửa có nắp đậy, bóng silicone bền bỉ tròn đều, chống rò rỉ nước và dẫn lưu hiệu quả, đầu ống cản quang, thiết kế đầu ống đến bóng ngắn để tránh gây kích ứng bàng quang và giảm lượng nước tiểu đọng lại trong bàng quang 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái |  | 300 | [38 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | AV159 | Ống thông tĩnh mạch trung tâm 3 nòng | 1. Chất liệu: Catheter làm từ vật liệu Thermoplastic polyurethane, đầu nong:bằng polypropylene, Guide wire bằng thép không gỉ. 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính catheter: 7 Fr, chiều dài catheter: 20 cm,Đường kính đầu nong: 8F, chiều dài 10 cm Đường kính catheter: 7 Fr Guide wire đường kính 0,035'', chiều dài 60 cm Kim dẫn đường chữ Y/ thẳng, đường kính 18 Ga 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Có vạch đánh dấu độ sâu , có đường chỉ chắn bức xạ 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 240 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | BV867 | Phim (kích thước 35 x 35) | 1. Thông số kỹ thuật: kích thước 35 x 35 cm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chụp phim thường 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | tấm |  | 4000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
626 | BV881 | Phim khô nhiệt 20x25cm (hoặc tương đương) | 1. Thành phần cấu tạo :Polyethylene Terephthalate (Pet): 85-95%,Polyvinyl alcohol: 1-10%, Color Former: 1-10%, Additives: 1-10%, Pigments: 0,1-5%, bao gói: màng nhôm 2. Thông số kỹ thuật: Kích thước: 20cm x 25cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phim khô kỹ thuật số công nghệ in nhiệt, tương thích với máy in phim Drypix 2000, Drypix Lite 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485, EC | Tấm |  | 70000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0
627 | BV882 | Phim khô nhiệt 25x30cm (hoặc tương đương) | 1. Thành phần cấu tạo :Polyethylene Terephthalate (Pet): 85-95%,Polyvinyl alcohol: 1-10%, Color Former: 1-10%, Additives: 1-10%, Pigments: 0,1-5%, bao gói: màng nhôm 2. Thông số kỹ thuật: Kích thước: 25x30cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phim khô kỹ thuật số công nghệ in nhiệt, tương thích với máy in phim Drypix 2000, Drypix Lite 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485, EC | Tấm |  | 73000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | BV695 | Phim X Quang 18X24cm | 1. Thành phần cấu tạo :Polyethylene Terephthalate (Pet): 85-95%, Gelatine: 1-10%, Silver halides: 1-10%, Additives: 1-10%, Bao gói: màng nhôm. 2. Thông số kỹ thuật: Kích thước: 18cm x 24cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phim X quang ướt siêu nhạy, tráng phim bằng hóa chất, phòng tối 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485, EC | Tấm |  | 10500 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | BV696 | Phim X Quang 24X30cm | 1. Thành phần cấu tạo :Polyethylene Terephthalate (Pet): 85-95%, Gelatine: 1-10%, Silver halides: 1-10%, Additives: 1-10%, Bao gói: màng nhôm. 2. Thông số kỹ thuật: Kích thước: 24cm x 30cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phim X quang ướt siêu nhạy, tráng phim bằng hóa chất, phòng tối 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485, EC | Tấm |  | 10500 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | BV614 | Phim X Quang 30X40cm (hoặc tương đương) | 1. Thành phần cấu tạo :Polyethylene Terephthalate (Pet): 85-95%, Gelatine: 1-10%, Silver halides: 1-10%, Additives: 1-10%, Bao gói: màng nhôm. 2. Thông số kỹ thuật: Kích thước: 30cm x 40cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phim X quang ướt siêu nhạy, tráng phim bằng hóa chất, phòng tối 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485, EC | Tấm |  | 20500 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 5000 | 0 | 0
631 | BV422 | Phim X- Quang nha khoa | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phim chụp X- Quang răng dùng trong nha khoa 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tấm |  | 13000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | BV876 | Phim X-Quang khô laser 20x25 cm (hoặc tương đương) | 1. Cấu tạo phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp đế phim và lớp bảo vệ 2. Thông số kỹ thuật:Phim khô laser cỡ kích thước 20x25 cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phim dùng cho chụp X-Quang y tế. Tương thích với máy in phim khô Drypix series: Drypix Plus (4000), Drypix Smart (6000), Drypix 7000, Drypix Edge (8000), máy in phim khô laser Fujifilm, Nạp phim: trong điều kiện ánh sáng phòng (day light); 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485, EC | Tấm |  | 21000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
633 | BV408 | Phim X-quang nha khoa cỡ 3cmx4cm | 1. Thông số kỹ thuật: 3cm x 4cm, thời gian chiếu tia x từ 0,13 đến 0,25 giây 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 3643 | [38 empty] | 0 | 8 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2000 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | BV454 | Phim x-quang y tế 14x17inch (35x43cm) (hoặc tương đương) | 1. Thông số kỹ thuật: Kích thước 14x17 inch (35x43cm), PET dày 168μm, hạn sử dụng phim ≥ 24 tháng, đậm độ quang học ≥ 3,1 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng công nghệ in phim kỹ thuật số trực tiếp, phủ muối bạc và lớp chống trầy xướt và chống ẩm, Có thể sử dụng được cho máy in AGFA 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tấm |  | 22100 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | BV407 | Phim x-quang y tế 8x10inch (20x25cm) (hoặc tương đương) | 1. Thông số kỹ thuật: 8x10 inch (20x25cm), PET dày 168μm, hạn sử dụng phim ≥ 24 tháng, đậm độ quang học ≥ 3,1 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng công nghệ in phim kỹ thuật số trực tiếp, phủ muối bạc và lớp chống trầy xướt và chống ẩm, Có thể sử dụng được cho máy in AGFA 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tấm |  | 92300 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 16300 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
636 | BV453 | Phim x-quang y tế 10x12inch (25x30cm) (hoặc tương đương) | 1. Thông số kỹ thuật: Kích thước 10x12 inch (25x30cm), PET dày 168μm, hạn sử dụng phim ≥ 24 tháng, đậm độ quang học ≥ 3,1 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng công nghệ in phim kỹ thuật số trực tiếp, phủ muối bạc và lớp chống trầy xướt và chống ẩm, Có thể sử dụng được cho máy in AGFA 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tấm |  | 25200 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | BV722 | Phim X-ray 30x40 (500SH) (hoặc tương đương) | 1. Thông số kỹ thuật: Kích cỡ: 30X40cm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phim X quang ướt siêu nhạy. Tráng phim bằng hóa chất, phòng tối 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 3500 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | BV239 | Phin lọc cai máy thở Pharma Trach (hoặc tương đương) | 1. Thông số kỹ thuật: Nặng 4g, Khoảng chết 12ml, trở kháng 30LMP (0,7cmH2O), Độ ẩm VT500ml: 26mgH2O/l không khí 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: -Cung cấp không khí nóng và ẩm cho bệnh nhân thở tự nhiên thông qua ống thông khí quản hoặc ống nội khí quản. - Sử dụng 1 lần, không latex, không DEHP 3. Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO, CFS | Cái |  | 500 | [38 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
639 | AV242 | Phin lọc động mạch | 1. Chất liệu: Vỏ ngoài làm bằng Polycarbonate, màng lọc làm bằng polyester 2. Thông số kỹ thuật: lỗ màng lọc 37 micromet, thể tích mồi máu : 125 ml, lưu lượng tối đa có thể đạt tới 7 Lít/phút 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thể tích dịch mồi thấp, Thiết kế vỏ ngoài trong suốt giúp dễ dàng quan sát từ mọi hướng và sử dụng lực ly tâm nhằm làm tăng hiệu suất loại bỏ bọt khí 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 30 | [38 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640 | BV445 | Phin lọc vi khuẩn | 1. Chất liệu: Nhựa PP 2. Thông số kỹ thuật: Đĩa lọc làm bằng PTFE kỵ nước, nặng 10,5g -Co nối 8mm/12mm -Khả năng lọc: 0,2micorn. Hiệu quả lọc BFE và VFE 99,999% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Lọc vi khuẩn/ vi rút 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 3300 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
641 | BV236 | Phin lọc vi khuẩn có khóa CO2 dành cho người lớn | 1. Chất liệu: Nhựa Polypropylen 2. Thông số kỹ thuật: Trờ kháng 30LPM: 0,3cmH2O; 60LPM: 0,7cm H2O; 90LPM: 1,25 cmH2O - Hiệu quả lọc vi khuẩn 99,99998%, vi virus 99,9998% - Trọng lượng 16,8gr - Khoảng chết 94,l - Thể tích dòng khí (Tidal Volume) 150ml-500ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Lọc vi khuẩn, vi rút có cổng lấy mẫu khí đo CO2, lọc tĩnh điện - Đóng gói vô trùng. Sử dụng 1 lần 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái |  | 42000 | [38 empty] | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
642 | BV873 | Phin lọc vi khuẩn tương thích với bộ điều áp hút . | 1. Chất liệu: polypropylene, polyester 2. Thông số kỹ thuật: -Kích thước màng lọc: Đường kính: 50 mm, độ dày: 0,47 mm -Hiệu suất màng lọc: -Mật độ: 100 g/m2, chỉ số lọc DEHS: 5,3 cm/s -Lọc các hạt đường kính: 0,3 µm, hiệu suất lọc: >99,97% -Kích thước dây silicon (7x13mm) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Lọc với một đầu dài gắn với ống, một đầu ngắn, bên trong có màng lọc vi sinh điều áp hút. * Đầu ngắn lọc vi sinh: Kết nối với bình chống tràn của điều áp hút * Đầu dài lọc vi sinh: Gắn với dây thở silicon dẫn dịch hút từ bệnh nhân, * Tương thích với bộ điều áp hút đang sử dụng tại Bệnh viện 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 3100 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
643 | BV150 | Phổi nhân tạo dùng cho bệnh nhân có cân nặng >40kg có kèm lọc động mạch | 1. Chất liệu: có lớp phủ SOFTLINE, Chất liệu của sợi lọc trao đổi khí: Polypropylene (PP), Chất liệu của sợi lọc trao đổi nhiệt: Polyurethane (TPU), chất liệu sợi bộ lọc: Polyester (PET), Polypropylene (PP), chất liệu vỏ bên ngoài: Polycarbonate (PC) 2. Thông số kỹ thuật: Lưu lượng máu tối đa: 0,5 – 7 l/phút, Thể tích mồi: 335 ml, Diện tích bề mặt trao đổi khí: 1,8 m2, Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt: 0,4 m2, Kích thước sợi lọc động mạch: 40 µm, Diện tích bề mặt của lọc: 430cm2, Bình chứa máu tĩnh mạch VHK 71000: Công suất tối đa: 4,2 lít, Lưu lượng máu tối đa: bộ lọc tĩnh mạch: 7 lít/phút, Bộ lọc cắt tim: 5 lít/phút, kết hợp: 7 lít/phút, Thể tích hoạt động tối thiểu: 150 ml với lưu lượng máu 5 lít/phút, kích thước lỗ sợi bộ lọc cắt tim: 40 µm, kích thước lỗ sợi bộ lọc tĩnh mạch: 68 µm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phổi nhân tạo dùng cho bệnh nhân có cân nặng >40kg có kèm lọc động mạch 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 10 | [38 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
644 | BV149 | Phổi nhân tạo dùng cho bệnh nhân có cân nặng từ 20kg đến 40kg có kèm lọc động mạch | 1. Chất liệu: lớp phủ SOFTLINE, chất liệu của sợi lọc trao đổi khí: Polypropylene (PP), chất liệu của sợi lọc trao đổi nhiệt: Polyurethane (TPU), chất liệu sợi bộ lọc: Polyester (PET), Polypropylene (PP), chất liệu vỏ bên ngoài: Polycarbonate (PC) 2. Thông số kỹ thuật: lưu lượng máu tối đa: 0,5 – 5 l/phút, thể tích mồi: 295 ml, diện tích bề mặt trao đổi khí: 1,3 m2, diện tích bề mặt trao đổi nhiệt: 0,3 m2, kích thước lỗ sợi lọc động mạch: 40 µm, bề mặt lọc động mạch: 430 cm2. * Bình chứa máu tĩnh mạch VHK 71000: Công suất tối đa: 4,2 lít; Lưu lượng máu tối đa: bộ lọc tĩnh mạch: 7 lít/phút, Bộ lọc cắt tim: 5 lít/phút, kết hợp: 7 lít/phút; Thể tích hoạt động tối thiểu: 150 ml với lưu lượng máu 5 lít/phút, kích thước lỗ sợi bộ lọc cắt tim: 40 µm, kích thước lỗ sợi bộ lọc tĩnh mạch: 68 µm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phổi nhân tạo dùng cho bệnh nhân có cân nặng từ 20kg đến 40kg có kèm lọc động mạch 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 10 | [38 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | BV433 | Phổi nhân tạo ECMO dùng cho bệnh nhân dưới 20kg (không kèm bộ dây dẫn tuần hoàn) | 1. Thông số kỹ thuật: Thời gian sử dụng phổi liên tục 14 ngày, Lưu lượng máu: 0,2 – 2,8 lít/phút, Lưu lượng khí: tối đa 5,6 lít/phút, Thể tích mồi (priming): ≤ 90 ml, Diện tích bề mặt trao đổi khí: 0,8 m2, Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt: 0,15 m2 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phổi nhân tạo ECMO dùng cho bệnh nhân dưới 20kg (không kèm bộ dây dẫn tuần hoàn) 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 5 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
646 | BV101 | Phụ kiện cắt cuộn nút mạch não | 1. Chất liệu: Vỏ bằng chất dẻo 2. Thông số kỹ thuật: Sử dụng để cắt được khoảng 20 coils liên tục 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dạng hình trụ, dễ thao tác, động tác đơn giản, nhanh, an toàn 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 10 | [38 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | BV237 | Phun khí dung co T | 1. Chất liệu: Vật liệu PVC y tế, không latex, không phthalate (DEHP) 2. Thông số kỹ thuật: - Co nối T đường kính 22M - Ống dây nối chống xoắn dài 2m 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bầu chứa thuốc 8ml. Tốc độ phun tối đa 3ml/10 phút.Áp lực tối đa 1-2bar. Kích thước hạt 3-7.5mm. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái |  | 2200 | [38 empty] | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
648 | BV835 | Pipet bầu nhựa 1ml, không tiệt trùng | 1. Chất liệu: LDPE chống vỡ, không độc hại, không tiệt trùng 2. Thông số kỹ thuật: Thể tích: 1ml, có vạch chia thể tích: 0.25, 0.5, 0.75, 1 Ml,Chiều dài: 15.5 cm , số giọt/1ml: 25 giọt, 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bề mặt giảm bám dính tế bào và protein - Có thể được đông lạnh trong nitơ lỏng, hoặc trong heat sealed để lưu trữ 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 15000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 0 | 0 | 0
649 | BV415 | Quả hấp phụ Bilirubin | 1. Chất liệu: Vật liệu vỏ: PP, Vật liệu hấp phụ: các hạt Resin trao đổi anion bản chất là Styrendivinyl Benzen Copolymer được xử lý bằng công nghệ Crosslinking kép nên có tính tương đồng sinh học cao. 2. Thông số kỹ thuật: Thể tích hấp phụ: 330mL, Thể tích khoang máu :160mL, Diện tích hấp phụ: 104.000m2, Nội trở: ≤ 4kPa, Lưu lượng máu tối đa: 50mL/ phút, Áp suất chịu đựng: 100kPa, Độ chịu lực của hạt: 8,1N, Tỷ lệ hấp phụ tĩnh sau 2h trên invivo: Total Bilirubin: 52,8~64,1%, Total Bile Acid: 62,2~80,5% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng trong điều trị các bệnh tăng Bilirubin và tăng Axit mật…, phương thức khử trùng: khử trùng nhiệt ẩm 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Quả |  | 10 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
650 | BV209 | Quả hấp phụ máu một lần thể tích 130ml | 1. Chất liệu:Vật liệu vỏ: PC, Vật liệu hấp phụ: Resin trung tính phổ rộng bản chất là chất đồng trùng hợp Styrene divinyl Benzen được Crosslinking 2 lần, Vật liệu màng bọc hạt hấp phụ: Collodion 2. Thông số kỹ thuật: Thể tích hấp phụ: 130ml, Thể tích khoang máu :114ml, Diện tích hấp phụ: 52.000m2, Nội trở: ≤ 4kPa, Lưu lượng máu tối đa: 200-250ml/ phút, Áp suất chịu đựng: ≤ 100kPa, Độ chịu lực của hạt: 8,1N, Dải hấp phụ: 5-30kDa, Tỷ lệ hấp phụ tĩnh sau 2h trên invivo: IL-6: 21,8%~31,5% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phương thức khử trùng: Tia Gamma, Nguồn nhiệt: Không pyrogen, Dùng trong điều trị các biến chứng của bệnh nhân lọc máu chu kỳ... 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Quả |  | 70 | [38 empty] | 50 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
651 | BV210 | Quả hấp phụ máu một lần thể tích 230ml | 1. Chất liệu: Vật liệu vỏ: PC,Vật liệu hấp phụ: Resin trung tính phổ rộng bản chất là chất đồng trùng hợp Styrene divinyl Benzen được Crosslinking 2 lần, Vật liệu màng bọc hạt hấp phụ: Collodion 2. Thông số kỹ thuật: Thể tích hấp phụ: 230ml, Thể tích khoang máu :145ml, Diện tích hấp phụ: 70.000m2, Nội trở: ≤ 4kPa, Lưu lượng máu: 200 - 250ml/ phút, Áp suất chịu đựng: ≤ 100kPa, Cường độ hạt hấp phụ: 8,1N, Dải hấp phụ: 500-10kDa, Tỷ lệ hấp phụ tĩnh sau 2h trên invivo: Paraquat: 80,4%, Pentobarbital: 92,9%, Dichlorvos: 51,5%, Antipsychotic: 87,9% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phương thức khử trùng: Tia Gamma, Nguồn nhiệt: Không pyrogen, Chỉ định tuyệt đối: Ngộ độc Paraquat, thuốc diệt chuột...Chỉ định tương đối: các loại ngộ độc khác 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Quả |  | 70 | [38 empty] | 50 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | BV412 | Quả hấp phụ máu một lần thể tích 280ml | 1. Chất liệu: Vật liệu vỏ: PC, Vật liệu hấp phụ: Resin trung tính phổ rộng bản chất là chất đồng trùng hợp Styrene divinyl Benzen được Crosslinking 2 lần, Vật liệu màng bọc hạt hấp phụ: Collodion 2. Thông số kỹ thuật:Thể tích hấp phụ: 280ml, Thể tích khoang máu :160ml, Diện tích hấp phụ: 91.000m2, Lưu lượng máu: 200 - 250ml/ phút, Độ chịu lực của hạt: 8,1N, Dải hấp phụ: 15-100kDa, Tỷ lệ hấp phụ tĩnh sau 2h trên invivo: IL-6: 21,8%~31,5%, TNF-α: 44,2%, IgA: 48,3%, IgG: 53,6% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng trong điều trị các bệnh tự miễn…, Phương thức khử trùng: Tia Gamma, Nguồn nhiệt: Không pyrogen 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Quả |  | 10 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | BV414 | Quả hấp phụ máu một lần thể tích 330ml | 1. Chất liệu: Vật liệu vỏ: PC, Vật liệu hấp phụ: Resin trung tính phổ rộng bản chất là chất đồng trùng hợp Styrene divinyl Benzen được Crosslinking 2 lần, Vật liệu màng bọc hạt hấp phụ: Collodion 2. Thông số kỹ thuật: Thể tích hấp phụ: 330ml, Thể tích khoang máu :185ml, Diện tích hấp phụ: 104.000m2, Lưu lượng máu: 200 - 250ml/ phút, Độ chịu lực của hạt: 8,1N, Dải hấp phụ: 20-200kDa, Tỷ lệ hấp phụ tĩnh sau 2h trên invivo: Total Bilirubin : 16%, Total Bile Acid: 45%, Ammonia : 30,5% - 60% ( báo cáo lâm sàng), Endotoxin : 37,7% - 56,3% ( báo cáo lâm sàng) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:Dùng trong điều trị các bệnh viêm gan virus, viêm gan không do virus, suy gan do ngộ độc thuốc, bệnh não gan, tăng bilirubin máu…Phương thức khử trùng: Tia Gamma, Nguồn nhiệt: Không pyrogen 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Quả |  | 10 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | BV159 | Quả lọc máu tim phổi dùng trong phẫu thuật tim cho người lớn, diện tích màng lọc 1.4m² | 1. Chất liệu: polyethersulfone 2. Thông số kỹ thuật: Diện tích bề mặt màng lọc 1.4m², thể tích máu 85 ml, áp suất <45mmHg, kích thước quả lọc dài 305mm, đường kính quả lọc 55mm, Tốc độ lọc: 61 ml/h/mmHg 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ lọc máu tim phổi dùng trong phẫu thuật tim cho người lớn, Bộ lọc cô đọng máu có khả năng lọc Urea, photphat, Vitamin B12, creatinine, Tiệt khuẩn 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | Bộ |  | 30 | [38 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | BV703 | Quả lọc thận nhân tạo, diện tích màng 1,6 m2 | 1. Chất liệu: Chất liệu màng : Micro-undulated Polysulfone, Chất liệu vỏ: Polycarbonate, Chất liệu đầu quả lọc: Polyurethane 2. Thông số kỹ thuật:Diện tích màng 1,6 m2, Hệ số siêu lọc (ml/hr*mmHg) 53, Thể tích mồi: 86 ml, TVới tốc độ bơm máu 300ml/phút: Urea 264, Creatinine 234, Phosphate 225,Vitamin B12 157, Inulin: 110, Độ dày thành 40 µm, đường kính sợi 200 µm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phương pháp tiệt trùng: Hơi nước 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Quả |  | 600 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
656 | BV875 | Quả lọc, màng lọc, hệ thống dây dẫn đi kèm trong lọc máu , diện tích màng 1,8 m2 | 1. Chất liệu: chất liệu màng polysulfone 2. Thông số kỹ thuật: 1 bộ kit dùng trong lọc máu liên tục gồm: 1 quả siêu lọc, diện tích màng 1,8 m2, 1 bộ cassette, 2 dây dịch bù có túi làm ấm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: tiệt trùng bằng hơi nước INLINE. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Kit |  | 10 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | BV451 | Quả lọc, màng lọc, hệ thống dây dẫn đi kèm trong lọc máu, diện tích màng 0,6 m2 | 1. Chất liệu: chất liệu màng polysulfone 2. Thông số kỹ thuật:1 bộ Kit dùng trong lọc huyết tương gồm: 1 quả lọc Plasma, diện tích màng 0,6 m2, 1 bộ cassette, 1 bộ dây dịch bù MPS, 1 túi thải 10L. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: tiệt trùng bằng hơi nước INLINE steam 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Kit |  | 10 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
658 | BV865 | Que đè lưỡi | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Khám họng , răng hàm mặt 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Que |  | 98000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 18000 | 0 | 0 | 0
659 | BV724 | Que thử dùng cho máy đo đường huyết HumaSens & HumaSens2.0 (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Que thử dùng cho máy đo đường huyết HumaSens & HumaSens2.0 (hoặc tương đương), glucose meters and HumaSensplus & HumaSens2.0plus Multi-Parameter Systems để kiểm tra nồng độ glucose trong máu toàn bộ mao mạch 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 12300 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 300 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | AV57 | Que thử đường huyết GDH-FAD hạn dùng kéo dài ( hoặc tương đương ) | 1. Thông số kỹ thuật: Hạn sử dụng sau khi mở nắp bằng hạn sản xuất (24 tháng), 5 giây cho kết quả, Lấy mẫu chỉ 0,4ul, có cửa sổ báo máu 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Que thử đường huyết GDH-FAD hạn dùng kéo dài ( hoặc tương đương ), Không giới hạn thời gian nạp máu, Không ảnh hưởng bởi nồng độ máu loãng hay đặc, Không bị sai số bởi thức ăn: có chế độ đo trước ăn, sau ăn 3. Tiêu chuẩn chất lượng: CE, EN ISO 13485: 2016 | Que |  | 219000 | [38 empty] | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 10000
661 | AV116 | Que thử đường huyết dùng cho máy Accu-Chek Active ( Hoặc tương đương) | 1. Thông số kỹ thuật: Que thử đường huyết dùng cho máy Accu-Chek Active ( Hoặc tương đương), 99,4% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±10 mg/dL và 100% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±15 mg/dL với Pp chuẩn ở nồng độ <100mg/dL hoặc 5,55 mmol/L, 96,0% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±10% và 99,8% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±15% với Pp chuẩn ở nồng độ ≥100mg/dL hoặc 5,55 mmol/L, Phạm vi đo Glucose là 10 - 600 mg/dL, hoặc 0,6 - 33,3mmol/L, Giới hạn hematocrite là 20-70% (đo ngoài), Đo được 4 loại máu (mao mạch, tĩnh mạch, động mạch, máu trẻ sơ sinh). , Thử được ở những vị trí khác nhau như: đầu ngón tay, lòng bàn tay, cánh tay hoặc bắp tay, Thời gian đo 5-10 giây, Mẫu máu đo 1-2 µL, Lấy máu trong hoặc lấy máu ngoài, thêm được giọt máu thứ hai trong vòng 10 giây nếu không đủ máu, Hạn sử dụng 21 tháng. Sau khi mở nắp sử dụng được đến hết ngày ghi trên hộp 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kết quả tương ứng với nồng độ đường trong huyết tương theo IFCC và được hiệu chuẩn với các giá trị tham chiếu thu được bằng phương pháp Hexokinase (phương pháp định lượng Glucose máu chính xác nhất hiện nay), Công nghệ "" không thẻ mã hóa"" (không dùng code), Vùng nhận máu tự động thấm hút mẫu máu, Có chỉ thị màu khoảng nồng độ đường huyết trên lọ que thử, Sử dụng men thử Mut. Q-GDH không bị ảnh hưởng bởi Oxy, đường Maltose, Công nghệ Failsafes đảm bảo chất lượng và độ chính xác trên mỗi lần đo 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Que |  | 141000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 5000 | 36000 | 7500 | 0 | 20000 | 0 | 9000 | 0 | 5000 | 15000 | 12000
662 | AV8 | Que thử đường huyết Sử dụng Men GOD ( hoặc tương đương ) | 1. Thông số kỹ thuật: Que test 8 điện cực bằng bạc, Mỗi que thử chứa các hóa chất phản ứng: Glucose oxidase <25 IU, Mediator <300 μg, Lượng máu sử dụng rất ít chỉ 0,5 μL, Giới hạn hematocrite (dải HCT) 20-70%. đo chính xác được cho Trẻ em, phụ nữ mang thai và những người bị chứng thiếu máu, , Độ chính xác ≥ 98.8 % , kết quả đo nằm trong vòng sai số ±15% với Pp chuẩn YSI plasma theo protocol của EN ISO 15197_2015 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Que thử đường huyết Sử dụng Men GOD ( hoặc tương đương ), Công nghệ cảm biến sinh học 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485: 2016, EC, ISO 15197:2015 | Test |  | 217300 | [38 empty] | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0
663 | BV718 | Que thử sử dụng cho máy Accu-Chek Active ( hoặc tương đương ) | 1. Thông số kỹ thuật: cho kết quả đúng > 99% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±15% với Pp chuẩn ở nồng độ ≥100mg/dL hoặc 5,55 mmol/l theo protocol của ISO 15197_2013. Máy có phạm vi đo Glucose là : 10-600mg/dL hoặc 0.6mmol/L-33,3mmol/L, Giới hạn hematocrite là 20-70% ( đo ngoài), Đo được 4 loại máu (mao mạch, tĩnh mạch, động mạch, máu trẻ sơ sinh), Thời gian đo 5-10 giây, Mẫu máu đo 1-2 mL, 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Que thử sử dụng cho máy Accu-Chek Active ( hoặc tương đương ), Que thử sử dụng men thử Mut Q GDH2 không bị ảnh hưởng bởi đường Maltose 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Que |  | 19000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 5000 | 0 | 0
664 | AV245 | Rọ lấy sỏi 3, 4Fr, dài 90, 120 cm | 1. Chất liệu: Ống được làm từ PTFE. Rọ và dây dẫn được làm từ Nitinol 2. Thông số kỹ thuật: Chiều dài: 90; 120 cm; cỡ 3, 4 Fr; 4 dây hình xoắn ốc 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: tay cầm sử dụng 3 ngón tay có thể tháo rời ra và tái sử dụng lại được 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 182 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | AV244 | Rọ lấy sỏi 4 dây dùng trong ERCP trong nội soi tiêu hóa | 1. Thông số kỹ thuật: Rọ lấy sỏi loại 4 dây dùng trong ERCP trong nội soi tiêu hóa, Chiều dài làm việc đến 2000mm, Tương thích với kênh dụng cụ từ 2,8mm , Độ mở rọ đến 25mm, dài 60mm. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao, Rọ tích hợp tay cầm tay cầm có thể tháo rời, 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 10 | [38 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | BV175 | Rọ Lấy Sỏi kích cỡ: 2,5 Fr, dài 120cm. | 1. Chất liệu: Nitinol chống xoắn 2. Thông số kỹ thuật: Kích cỡ: 2,5Fr , Dài: 120cm, loại 4 dây 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để gắp và loại bỏ các vật thể lạ ở niệu quản - thận trong quá trình nội soi, Tay cầm có thể tháo lắp được 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 100 | [38 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
667 | BV250 | Rọ lấy sỏi SpyGlass Retrieval Basket ( hoặc tương đương ) | 1. Chất liệu: 2 dây nitinol 2. Thông số kỹ thuật:Đường kính dụng cụ: 1mm, Chiều dài dụng cụ : 286cm ,Độ mở snare : 9mm, Đường kính kênh sinh thiết ống soi tương thích 1,2mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để lấy dị vật như stent nhựa, với vỏ bọc cho phép mở ngay cả ở những vị trí nhỏ và quanh co như ống dẫn trong gan, nang hoặc tuyến tụy,Tương thích với ống soi SpyGlass 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE/ FDA | Cái |  | 3 | [38 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | BV391 | Rọ mây | 1. Chất liệu: Các sợi mây được làm thủ công để tránh gây đau cho các đầu ngón tay trong quá trình nắn chỉnh 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: treo ngón tay nắn bột, Hỗ trợ nắn treo ngón tay hoặc chân khi bị gãy sau khi nắn thành công sẽ tiến hành bó bột định hình xương 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 150 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | BV254 | Rọ tán sỏi 4 dây, đường kính vỏ ngoài 2,6mm | 1. Thông số kỹ thuật: Kích thước rọ 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, đường kính vỏ ngoài 2.6mm, chiều dài dây 195cm, loại 4 dây, tổng chiều dài 4m 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: phù hợp tay tán loại I và III 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 20 | [38 empty] | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | BV246 | Rọ tán sỏi đường mật | 1. Thông số kỹ thuật: Đường kính độ mở rọ: 1,5cm, 2cm, 2,5cm, 3cm, Đi được vào kênh sinh thiết của dây nội soi có đường kính 3,2 mm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Rọ lấy sỏi có kênh đi dây dẫn hướng, tương thích với dây dẫn hướng 0,035 inch; tích hợp với dụng cụ phá sỏi cơ học Alliance II, Có kênh bơm rửa để bơm cản quang , thiết kế dây rọ có khóa hoặc mở trong quá trình làm ca để không vỡ sỏi, Đảm bảo vô khuẩn; bao gói không hở, không thủng. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485 | Cái |  | 20 | [38 empty] | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
671 | AV117 | Sáp xương 2.5G | 1. Chất liệu: Sáp ong trắng (85%), Isopropyl Palmitate (15%) 2. Thông số kỹ thuật:Miếng sáp cầm máu xương 2,5 gram 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đóng gói tiệt trùng bằng tia gama từng miếng. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tép |  | 160 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
672 | BV191 | Stent can thiệp mạch máu ngoại biên có màng bọc, đường kính 5->10 mm, dài 18-58mm | 1. Chất liệu: Chất liệu Coban - Crom (L605) được bọc bởi 1 lớp graft Micro-porous ePTFE dày 203±25µm 2. Thông số kỹ thuật: Tương thích với sheath 6Fr - 7Fr, Đường kính 5 - 10 mm, dài 18 - 58 mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Stent can thiệp mạch máu ngoại biên có lớp màng bọc graft, được chỉ định cho phình, thủng cấp, rách hoặc rò động mạch chậu, thận, 4. Tiêu chuẩn chất lượng: CE | Cái |  | 50 | [38 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
673 | BV105 | Stent chẹn cổ túi phình dạng lưới, đường kính: 1,5 - 3,5mm và 1,5 - 4,5mm, chiều dài: 24mm, 32mm | 1. Chất liệu: Nitinol và Platinum 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính: 1,5 - 3,5mm và 1,5 - 4,5mm, Chiều dài: 24mm, 32mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Stent chặn cổ túi phình dạng lưới, Không gây tắc nghẽn dòng chảy, Dạng lưới kín đầu, điều khiển độ bung mở bằng tay cầm bên ngoài, Tương thích Microcatheter: 0.021" ID 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA | Cái |  | 10 | [38 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
674 | BV188 | Stent động mạch chi, đường kính: 4mm-7mm, chiều dài: 20mm-200mm | 1. Chất liệu: Nitinol, Lớp phủ: proBIO (Amorphous Silicone Carbide) 2. Thông số kỹ thuật: Độ dày thân stent: 140µm, Chiều rộng thân stent: 85µm, Đường kính: 4mm-7mm, Chiều dài: 20mm-200mm, Chiều dài hệ thống: 90cm, 135cm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Pulsar-18 T3 là giá đỡ tự bung, nhớ hình bằng sheath, Thiết kế stent: "Peak-to-Valley" và "S-articulations" giúp tạo nên tính tương thích và linh hoạt của stent, Thiết kế hệ thống: OTW, Marker: 6 marker bằng vàng ở mỗi cuối giá đỡ, tăng khả năng nhìn thấy. Hệ thống dây dẫn: 0,018" 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 20 | [38 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
675 | AV247 | Stent động mạch vành phủ thuốc | 1. Chất liệu: thép không gỉ 316L. 2. Thông số kỹ thuật: có phủ thuốc Biolimus A9 không phủ lớp polymer. Hàm lượng thuốc: 15,6µg/mm chiều dài. Đường kính từ 2,25mm đến 4,00mm, chiều dài từ 8mm đến 36mm, 42mm, 48mm. Độ dày thanh giá đỡ: 120µm. - Độ co rút: ≤ 0,96%. - Độ đàn hồi: ≤ 3,02% Đường kính mắt cáo: ≥ 1,68mm. - Tương thích dây dẫn 0,014" và ống thông 5F. - Tính chịu lực xuyên tâm: > 0,67bar hay 500mmHg. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Công nghệ phủ thuốc trực tiếp trên bề mặt thanh giá đỡ, Đoạn nối cong dạng cải tiến giúp stent linh hoạt hơn. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 95 | [38 empty] | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
676 | AV298 | Stent động mạch vành phủ thuốc | 1. Chất liệu: Cobalt Chromium (CoCr). 2. Thông số kỹ thuật: có phủ thuốc Biolimus A9 có phủ lớp polymer tự tiêu sinh học. Đường kính từ 2,25mm đến 4,00mm, chiều dài từ 9mm đến 36mm. Bề dày thanh giá đỡ: ≤ 88µm (thiết kế 9 vành), ≤ 84µm (thiết kế 6 vành). - Độ rút ngắn: ≤ 2,29%. - Độ co lại đàn hồi: ≤ 3,87%. - Đường kính mắt cáo: ≥ 1,58mm. - Tương thích dây dẫn 0,014" và ống thông 5F. - Tính chịu lực xuyên tâm: > 0,67bar hay 500mmHg. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đoạn nối S và đoạn nối thẳng. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 120 | [38 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
677 | BV486 | Stent động mạch vành phủ thuốc Biolimus A9 (không phủ lớp polymer) | 1. Chất liệu: thép không gỉ 316L 2. Thông số kỹ thuật: Hàm lượng thuốc: 15,6µg/mm chiều dài, Đường kính từ 2,25mm đến 4,00mm, chiều dài từ 8mm đến 36mm, 42mm, 48mm, Độ dày thanh giá đỡ: 120µm, Độ co rút: ≤ 0,96%, Độ đàn hồi: ≤ 3,02%, Đường kính mắt cáo: ≥ 1,68mm, Tính chịu lực xuyên tâm: > 0,67bar hay 500mmHg. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Giá đỡ mạch vành có phủ thuốc Biolimus A9 không phủ lớp polymer, Công nghệ phủ thuốc trực tiếp trên bề mặt thanh giá đỡ, Đoạn nối cong dạng cải tiến giúp stent linh hoạt hơn, Tương thích dây dẫn 0,014" và ống thông 5F 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 300 | [38 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
678 | AV249 | Stent động mạch vành phủ thuốc, chiều dài Catheter 138 cm | 1. Chất liệu: Cocr L605, phủ thuốc Sirolimus 2. Thông số kỹ thuật: Mắt cáo mở, có 3 liên kết, 9 đỉnh trong một phân đoạn, chiều rộng của liên kết 0,0023"(58µm), Nền stent có các thanh chống mỏng, Độ dày thanh chống 0,0026"(65µm), chiều rộng thanh chống 0,0028"(72µm), Chiều dài GW lumen 27cm, Bóng polyamide 2 nếp gấp đường kính 2,25 - 2/50; 4 nếp gấp đường kính 2,75 - 4,00. Marker Platinum/ Iridium. Khẩu kính đầu tip: 0,017" (0,43mm),Khẩu kính băng qua tổn thương nhỏ nhất 0,035" (0,90mm),Chiều dài Catheter 138 cm, Đầu xa phủ lớp ái nước 1,9F, Lớp phủ polyamide tự tiêu gắn liền với lớp thuốc sirolimus, lớp phủ bất đối xứng 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thiết kế hình xoắn ốc đôi theo chiều dọc. khung giá đỡ bung đa chiều, 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 12 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
679 | AV250 | Stent graft bổ sung động mạch chủ ngực, đường kính từ 14mm đến 44mm, dài 80mm - 230mm | 1. Chất liệu: Stent: Nitinol, Graft: Polyester đa sợi mật độ cao 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính của Stent từ 14mm đến 44mm, dài 80mm - 230mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Stent bổ sung sử dụng cho phình, bóc tách động mạch chủ ngực,Có 2 thiết kế Straight Open và Twin Stent làm cho đầu gần của stent bám chắc hơn, giảm thiểu di lệch, Có thiết kế duy nhất đầu to đầu nhỏ với đường kính khác nhau tương thích với giải phẩu bệnh hơn, Có marker hình 0 ở đoạn đầu, một marker hình E ngược ở đoạn cuối 4. Tiêu chuẩn chất lượng: CE | Cái |  | 50 | [38 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | BV255 | Stent kim loại đường mật không phủ | 1. Chất liệu: chất liệu Nitilnol siêu đàn hồi 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính stent có 2 kích thước: 8,0mm và 10,0 mm, Chiều dài stent có 4 kích thước: 40cm; 60cm; 80cm; 10 cm, Chiều dài bộ đặt stent: 175cm, Đường kinh bộ đặt stent: 7Fr 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 2 đầu loe nhẹ chống di lệch stent, 3 điểm đánh dấu cản quang tốt, quan sát dễ dàng, Thiết kế vỏ ngoài của bộ đặt stent bằng các sợi đan chéo giúp chống gập stent và bung stent nhẹ nhàng, Có khả năng thu stent lại (khi stent chưa bung hoàn toàn), giúp hỗ trợ chọn vị trí đặt stent chính xác 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 4 | [38 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
681 | AV313 | Stent mạch vành phủ thuốc , Polymer tự tiêu sinh học, số nếp gấp bóng 2,25mm-2,50mm: 2 cánh; 2,75mm-4,00mm: 4 cánh | 1. Thông số kỹ thuật: Độ dày thanh chống: 65μm. đường kính 2.25mm: dài từ 8, 10, 13, 16, 18, 23, 28mm. Đường kính 2,50mm: dài từ 8, 10, 13, 16, 18, 23, 28, 33, 38, 43mm. Đường kính từ 2,75, 3,00, 3,25, 3,50, 4,00 mm, dài 08, 10, 13, 16, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48 mm, số nếp gấp bóng 2,25mm-2,50mm: 2 cánh; 2,75mm-4,00mm: 4 cánh 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus, Polymer tự tiêu sinh học PLGA 85/15, thiết kế 9 đỉnh - 3 kết nối giữa các vòng, có 2 dấu cản quang platinum-iridium 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 30 | [38 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
682 | BV392 | Stent mạch vành phủ thuốc , Polymer tự tiêu sinh học,số nếp gấp bóng: 3 cánh | 1. Thông số kỹ thuật: Độ dày thanh chống: 65μm. đường kính 2,25mm: dài từ 8, 10, 13, 16, 18, 23, 28mm. Đường kính 2,50mm: dài từ 8, 10, 13, 16, 18, 23, 28, 33, 38, 43mm. Đường kính từ 2,75, 3,00, 3,25, 3,50, 4,00 mm, dài 08, 10, 13, 16, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48 mm, số nếp gấp bóng: 3 cánh 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus, Polymer tự tiêu sinh học PLGA 85/15, thiết kế 9 đỉnh - 3 kết nối giữa các vòng, có 2 dấu cản quang platinum-iridium 3. Tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 13485:2016; EN ISO 9001:2015; GMP-FDA; CE | Cái |  | 215 | [38 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
683 | BV094 | Stent nong động mạch cảnh đường kính stent: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, chiều dài stent: 20mm, 30mm, 40mm, 60mm. | 1. Chất liệu: Stent được thiết kế hai lớp: khung stent (thiết kế dạng open-cell) bằng chất liệu Nitinol nhớ hình, tự bung được phủ lớp lưới bảo vệ (thiết kế dạng closed-cell) bằng chất liệu PET kích thước siêu nhỏ (MicroNet) giúp bảo vệ thành mạch, niêm phong mảng xơ vữa và cho phép máu lưu thông qua động mạch Cảnh ngoài. 2. Thông số kỹ thuật: Lưới MicroNet: Kích thước sợi lưới: 20µm, Kích thước ở trạng thái được bung rộng: 150µm - 180µm, Độ dày thanh chống: 240µm ± 12µm, Đường kính stent: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm,Chiều dài stent: 20mm, 30mm, 40mm, 60mm, Chiều dài của Catheter: 135cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hệ thống phòng ngừa tắc động mạch cảnh CGuard dùng để mở thông hẹp động mạch cảnh ngoài sọ, dễ đẩy, cản quang tốt, độ căng với lực hướng tâm áp sát thành mạch, Sheath tương thích: 6F, Hệ thống dây dẫn: 0,014". 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 5 | [38 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
684 | BV834 | Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm | 1. Chất liệu: Đầu tip Flocked Nylon + thân nhựa ABS 2. Thông số kỹ thuật: Chiều dài tăm bông: 150±2mm, Đầu thu mẫu dài 20±2mm, Đường kính đầu bông: 3mm, Khoảng cách từ đầu que đến khấc bẻ 80mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Không chứa DNAse, RNase, DNA người, chất ức chế PCR, Tiệt trùng từng cái, hạn dùng: 3 năm 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | cái |  | 41500 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 1500 | 0 | 0 | 0
685 | BV603 | Tấm thử kiểm tra chất lượng lò tiệt khuẩn hơi nước | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Test dạng tờ giấy rời có kích thước lớn được in bằng mực chỉ thị hóa học nhạy cảm với hơi nước, không chứa chì, Giúp xác định chất lượng lò hấp có đạt hay không: Khả năng xuyên thấu của hơi nước vào gói đồ, Kiểm tra hiệu quả loại bỏ không khí (hút chân không) của lò hấp, Phát hiện rò rỉ trong hệ thống, Màu sắc hiển thị rõ ràng, dễ phân biệt, dễ đọc kết quả, Vạch chỉ thị màu vàng được in theo hình đường chéo sẽ chuyển sang màu nâu đen hoặc màu đen đồng nhất nếu đạt, Nếu vạch chỉ thị xuất hiện vùng có màu sáng ở giữa tờ test, hoặc có sự khác biệt màu sắc ở các cạnh của tờ test, đó là báo hiệu lò tiệt khuẩn hơi nước không đạt (lỗi hút chân không hoặc rò rỉ không khí), cần ngưng sử dụng và báo sửa chữa 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Miếng |  | 5500 | [38 empty] | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
686 | AV447 | Test định tính kháng thể IgM kháng Enterovirus 71 | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:Xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Enterovirus 71, Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh,Huyết tương, Chẩn đoán sớm nhiễm virus EV71 cấp tính 2. Tiêu chuẩn chất lượng:ISO | Test |  | 1760 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 100 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
687 | AV373 | Test HBsAg Hepatitis B Surface Antigen Rapid | 1. Thông số kỹ thuật: Ngưỡng phát hiện: 5 ng/ml trong 15 phút 1 ng/ml trong 30 phút Độ nhạy: >99% , Độ đặc hiệu 97 %. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Giúp xác định chẩn đoán nhiễm siêu vi B. HBsAg phát hiện kháng nguyên bề mặt siêu vi B trong huyết tương hoặc huyết thanh bằng phương pháp sắc ký miễn dịch 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 18000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 500 | 5000 | 3000
688 | BV723 | Test thử đường huyết + kim | 1. Thành phần: Glucose oxidase <= 1,5 unit (Aspergillus Niger) Thành phần khác (chất đệm, hoạt động bề mặt, trung gian, ổn định,…) <= 0,2 mg 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Test : Sử dụng với máy đo đường huyết dòng Medisafe Fit, cho kết quả đường huyết nhanh sau 9 giây, kim : Lấy máu mao mạch (có sử dụng chung với bút lấy máu) 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test + Kim |  | 6300 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
689 | BV008 | Thanh dọc đường kính 5,5mm, dài 40-120mm | 1. Chất liệu: hợp kim titan Ti6Al4V 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính 5,5mm, chiều dài từ 40 → 120mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Tương thích với hệ thống vít và trợ cụ SOCORE 4. Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485. | Cái |  | 40 | [38 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | AV120 | Thanh nâng ngực | 1. Chất liệu: thép không gỉ. 2. Thông số kỹ thuật: Chiều dài 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 , 17 inches và 8,5, 9,5, 10,5, 11,5, 12,5, 13,5, 14,5, 15,5, 16,5 inches 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Có khắc chiều dài ngay trên thanh. Đầu thanh: được bo tròn, ở giữa có đục lỗ và 2 cạnh có khía răng cưa. Mép thanh cùn. Giữa thanh có đánh dấu giúp uốn chính xác 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 75 | [38 empty] | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
691 | BV025 | Thanh nối ngang độ dài: từ 20mm đến 80mm | 1. Chất liệu: Titanium Alloy Ti6Al4V ELI theo tiêu chuẩn ASTM F136 2. Thông số kỹ thuật: Độ dài: từ 20mm đến 80mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Có size S, M, L với thiết kế chiều dài thích hợp dùng cho tất cả các vị trí của cột sống, Thanh nối ngang bao gồm: 2 đầu có rãnh tương thích với hệ thống thanh ROD, và 1 thanh nối ngang được vát hai mặt, Thanh nối ngang và thanh nối ROD được liên kết nhờ lực siết của hai ốc khóa trong, giúp tăng độ vững chắc cho hệ thống cấy ghép cột sống 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016. | Cái |  | 22 | [38 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
692 | BV024 | Thanh nối ROD (độ dài < 100mm) | 1. Chất liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI theo tiêu chuẩn ASTM F136 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính: 3,5mm; 5.5mm, Chiều dài <100mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thiết kế dạng thanh tròn đặc, 2 đầu: một đầu tròn, một đầu có hình lục giác, Thanh nối ROD được khắc đường kẽ bằng laser giúp định hướng khi uốn, Thanh nối ROD dùng tương thích với vít chân cung đơn - đa trục các loại. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Cái |  | 30 | [38 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
693 | BV030 | Thanh nối ROD (Độ dài 240mm - 300mm) | 1. Chất liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI theo tiêu chuẩn ASTM F136 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính: 5,5mm , Chiều dài từ: 240mm đến 300mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thiết kế dạng thanh tròn đặc, 2 đầu: một đầu tròn, một đầu có hình lục giác, Thanh nối ROD được khắc đường kẽ bằng laser giúp định hướng khi uốn, Thanh nối ROD dùng tương thích với vít chân cung đơn - đa trục các loại. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Cái |  | 100 | [38 empty] | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
694 | BV251 | Thòng lọng cắt SpyGlass Retrieval Snare ( hoặc tương đương ) | 1. Chất liệu: 8 dây nitinol với vỏ bọc 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính dụng cụ: 1mm,Chiều dài dụng cụ : 286cm, Đường kính kênh sinh thiết ống soi tương thích 1,2mm, Độ mở rọ : 15mm có thể bắt được sỏi từ 3-10mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để lấy dị vật như stent nhựa, sỏi, cho phép mở ngay cả ở những vị trí nhỏ và quanh co như ống dẫn trong gan, nang hoặc tuyến tụy, Tương thích với ống soi SpyGlass DSII 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE/ FDA | Cái |  | 3 | [38 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
695 | BV404 | Trùng mã số AV273 |  | Cái |  | 0 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
696 | BV513 | Trùng mã số AV460 |  | Cái |  | 0 | [38 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
697 | BV743 | Túi chườm nóng | 1. Chất liệu: Calcium carbonate + ≥ 30% cao su 2. Thông số kỹ thuật: dung tích 2000ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chứa lượng nước nóng một cách an toàn, hỗ trợ giảm đau trong nhiều trường hợp khác nhau 4. Tiêu chuẩn chất lượng:ISO | Túi |  | 160 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
698 | AV451 | Túi cuộn tiệt trùng 150mmx100m | 1. Thông số kỹ thuật: 150mmx100m 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Túi cuộn tiệt trùng loại phồng 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cuộn |  | 121 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
699 | AV48 | Túi ép tiệt trùng dẹp 200mm x 200m | 1. Chất liệu: 2 lớp giấy y tế định lượng 60 gr/m2 và Polyester / polypropylene có độ dày 42 μm; định lượng 45 gr/ m2 2. Thông số kỹ thuật: 200mm x 200m 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Túi ép tiệt trùng dẹp sử dụng tiệt trùng dụng cụ y tế bằng phương pháp EtO hoặc tiệt trùng bằng hơi nước, 4. Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 11607:1-2 và ISO 11140-1 | Cuộn |  | 70 | [38 empty] | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | AV49 | Túi ép tiệt trùng dẹp 250mm x 200m | 1. Chất liệu: 2 lớp giấy y tế định lượng 60 gr/m2 và Polyester /polypropylene có độ dày 42 μm; định lượng 45 gr/ m2; 2. Thông số kỹ thuật: 250mm x 200m 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Túi ép tiệt trùng dẹp sử dụng tiệt trùng dụng cụ y tế bằng phương pháp EtO hoặc tiệt trùng bằng hơi nước, Có chỉ thị hóa học trên túi để phân biệt túi ép được hấp tiệt trùng bằng pp EtO hay pp hấp hơi nước 4. Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 11607:1-2 và ISO 11140-1 | Cuộn |  | 48 | [38 empty] | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
701 | AV50 | Túi ép tiệt trùng dẹp 300mm x 200m | 1. Chất liệu: 2 lớp giấy y tế định lượng 60 gr/m2 và Polyester /polypropylene có độ dày 42 μm; định lượng 45 gr/ m2; 2. Thông số kỹ thuật: 300mm x 200m 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Túi ép tiệt trùng dẹp sử dụng tiệt trùng dụng cụ y tế bằng phương pháp EtO hoặc tiệt trùng bằng hơi nước, Có chỉ thị hóa học trên túi để phân biệt túi ép được hấp tiệt trùng bằng pp EtO hay pp hấp hơi nước 4. Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 11607:1-2 và ISO 11140-1 | Cuộn |  | 38 | [38 empty] | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
702 | BV390 | Túi hậu môn nhân tạo | 1. Chất liệu: phần đế làm từ hydrocolloid 2. Thông số kỹ thuật: Túi hậu môn nhân tạo 1 mảnh, đế có kích thước cắt tối đa 70mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: túi xả, màu da, túi mềm mại, không chứa latex/PVC, không chứa phtalate/(DEHP) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 2000 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
703 | BV180 | Túi hậu môn nhân tạo | 1. Chất liệu: Vinyl 2. Thông số kỹ thuật: 44mm, 57mm, 70mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: - Túi chứa phân sử dụng kẹp, sử dụng với đế, có phần kết nối với đế, trọng lượng túi nhẹ, có màng phía sau túi giúp túi không bị dính vào da, tạo cảm giác thoải mái khi mang túi. - Túi trắng trong giúp dễ dàng nhìn thấy chất thải ra từ hậu môn nhân tạo. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, ISO | Cái |  | 500 | [38 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | AV51 | Túi hậu môn nhân tạo loại kín | 1. Chất liệu: phần đế làm từ hydrocolloid, có lớp màng nhựa chống mùi 2. Thông số kỹ thuật: 1 mảnh, đế có kích thước cắt tối đa 70mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Túi hậu môn nhân tạo 1 mảnh, túi kín, túi mềm mại, có thanh khử mùi, thoát khí 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 2250 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
705 | BV178 | Túi hậu môn nhân tạo loại một phần cho người lớn | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phần đế dán vào da có độ pH giống như da từ 4,0 - 5,5, giúp bảo vệ da xung quanh hậu môn nhân tạo và không gây dị ứng. - Với thành phần có cấu trúc liên kết vật lý SIS (Styrene-Isoprene-Styrene), giúp đế dán đề kháng mạnh với các chất ăn mòn, tạo cấu trúc mềm dẻo, vững chắc và bền. Vì vậy đế dán sử dụng được cho các trường hợp hậu môn nhân tạo hồi tràng và niệu quản mà các sản phẩm khác không thể dùng được. - Túi chứa phân trắng trong giúp dễ dàng nhìn thấy chất thải ra từ hậu môn nhân tạo. - Thời gian sử dụng trung bình từ 3 đến 5 ngày, tối đa 7 ngày. Thời gian sử dụng lâu hơn và an toàn hơn so với các sản phẩm khác. - Khi tháo đế ra không để lại chất keo dư thừa trên da bệnh nhân. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA | Cái |  | 500 | [38 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
706 | AV52 | Túi hậu môn nhân tạo loại xả | 1. Chất liệu: phần đế làm từ hydrocolloid 2. Thông số kỹ thuật: 1 mảnh, đế có kích thước cắt tối đa 70mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Túi hậu môn nhân tạo 1 mảnh, túi xả, trong suốt, túi mềm mại 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 600 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
707 | BV394 | Túi treo tay | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Túi đeo tay được thiết kế nhằm hổ trợ tay ở trạng thái nghĩ, đồng thời hỗ trợ sau chấn thương, gãy xương ở cẳng tay, khớp vai, cánh tay hoặc khuỷu tay đã được xử lý bó bột hoặc không 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 200 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
708 | AV452 | Van dẫn lưu khí kiểu Heimlich (thuộc bộ dẫn lưu ngực) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Gồm 1 đoạn ống cao su đặt trong 1 ống plastic, tích hợp cố định 1 tiếp hợp catheter dẫn lưu đa bậc và 1 van lọc khí 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 250 | [38 empty] | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
709 | BV758 | Van dẫn lưu nhân tạo não thất - ổ bụng, kích thước van 35x7mm | 1. Chất liệu: lớp nền bằng polypropylene và acetalplastic, lớp vòm bằng silicone 2. Thông số kỹ thuật: Có 5 mức áp lực: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 , Kích thước van là 35 x 13 x 7mm, Catheter được phủ barium có đường kính trong là 1.3mm; đường kính ngoài là 2.5mm, Chiều dài catheter não thất: 23cm, Chiều dài catheter ổ bụng: 90cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phần vòm có in mũi tên đánh dấu cản quang bằng tantalum chỉ hướng dòng chảy, Van điều chỉnh chuẩn ASTM F2503, bao gồm hệ thống bóng và van áp lực hình nón,màng kiểm soát siphon, Tương thích với Hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) lên đến 3.0 Tesla, Van có nút ấn để kiểm tra khả năng nghẹt van trước và sau khi đặt Shunt, Van có thể điều chỉnh mức áp lực sau mổ bằng dụng cụ ngoài bộ điện tử hoặc nam châm 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 10 | [38 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | BV902 | Van động mạch chủ có gắn đoạn mạch có đoạn phình kiểu Valsalva | 1. Chất liệu: Chất liệu van tim: carbon nhiệt phân tinh khiết tạo bề mặt mượt mà hơn giúp làm giảm sự hình thành huyết khối, Vòng khâu thích nghi (Conform-X) chất liệu PTFE: dễ dàng khâu 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Được chỉ định để thay thế khi bị tổn thương chức năng của các van tim trong vị trí động mạch chủ do phình, tách động mạch chủ, Bao gồm 1 van động mạch chủ gắn liền với mạch máu phình nhân tạo polyester dệt sợi tẩm gelatin nhằm chống đông máu, được thiết kế để thay thế hình dạng của xoang valsalva, Góc mở lá van tới 90 độ giúp tăng cường dòng chảy phiến, Đầu ra dạng ống loe giúp quản lý dòng chảy, ngăn ngừa sự xâm lấn của mô (chống pannus) 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/FDA | Cái |  | 1 | [38 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | BV183 | Van tim sinh học động mạch chủ, Trifecta Valve with Glide Technology (Trifecta GT) Aortic | 1. Chất liệu: Lá van làm từ màng tim bò, vòng van làm từ polyester 2. Thông số kỹ thuật: Kích cỡ 19-25mm, Đường kính ngoài vòng khâu 24-35mm, Độ lồi động mạch chủ 12-16mm, Tổng chiều cao 15-20mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Trifecta GT để thay thế van động mạch chủ bị hư hại hoặc van tim nhân tạo trước đó với công nghệ trượt mũi khâu và dung dịch chống vôi hóa. Độ bền xuất sắc với cấu trúc giá đỡ titan được phủ bằng màng ngoài tim heo cho tiếp xúc từ mô tới mô, giảm nguy cơ mài mòn van, Van đáp ứng được cộng hưởng từ có điều kiện 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp/cái |  | 25 | [38 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | AV453 | Vật liệu cầm máu tự tiêu 10x20cm | 1. Chất liệu: , bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose), nguồn gốc thực vật 2. Thông số kỹ thuật: kích thước 10 x 20cm, tự tiêu sau 7 - 14 ngày 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Vật liệu cầm máu dạng lưới mềm tự tiêu, có tính kháng khuẩn, độ pH thấp (2.4) giúp co mạch tại chỗ, đẩy nhanh quá trình hình thành nút tiểu cầu, lưới mềm, dễ thao tác, bám tốt vào bề mặt không bằng phẳng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: CE | Miếng |  | 452 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | BV047 | Vật liệu cầm máu tự tiêu 2,5 x 2,5 cm | 1. Chất liệu: cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose) 2. Thông số kỹ thuật: Kích thước: 2,5x 2,5cm, Số lớp: 6 lớp, Tự tiêu 100% trong vòng 7-14 ngày, Lượng máu bị mất trước khi được cầm máu rất ít : ≥ 0,130g, Thời gian đạt được sự cầm máu: 64s 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Vật liệu cầm máu dạng lưới tự tiêu dùng cho Phẫu thuật thần kinh, kết cấu không dệt nhiều lớp với cơ chế tự tiêu giúp cầm máu nhanh chóng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Miếng |  | 400 | [38 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
714 | BV048 | Vật liệu cầm máu tự tiêu 5,0 x 5,0 cm | 1. Chất liệu: cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose), 2. Thông số kỹ thuật: Kích thước: 5x 5cm, Số lớp: 6 lớp, Tự tiêu 100% trong vòng 7-14 ngày, Lượng máu bị mất trước khi được cầm máu rất ít : ≥ 0,130g, Thời gian đạt được sự cầm máu: 64s 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Vật liệu cầm máu dạng lưới tự tiêu dùng cho Phẫu thuật thần kinh, kết cấu không dệt nhiều lớp với cơ chế tự tiêu giúp cầm máu nhanh chóng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Miếng |  | 600 | [38 empty] | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | BV049 | Vật liệu cầm máu tự tiêu 9,0 x 8,0cm | 1. Chất liệu: cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose) 2. Thông số kỹ thuật: Kích thước: 9x8cm, Số lớp: 6 lớp, Tự tiêu 100% trong vòng 7-14 ngày , Lượng máu bị mất trước khi được cầm máu rất ít : ≥ 0,130g, Thời gian đạt được sự cầm máu: 64s 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Vật liệu cầm máu dạng lưới tự tiêu dùng cho Phẫu thuật thần kinh, kết cấu không dệt nhiều lớp với cơ chế tự tiêu giúp cầm máu nhanh chóng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Miếng |  | 400 | [38 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
716 | BV466 | Vật liệu nút mạch | 1. Chất liệu: Polyvinyl Alcohol. 2. Thông số kỹ thuật: các cỡ từ 45-1180 micron, đóng gói vô trùng 1cm3 (1cc). 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Giúp ngăn chặn mạch, giảm lưu lượng máu trong mạch tùy theo việc đặt có chọn lọc thông qua nhiều loại ống thông truyền. - Có nhiều kích thước phân theo màu sắc khác nhau để dễ dàng sử dụng. - Được chỉ định để nút mạch các khối u tăng sinh mạch máu ngoại biên, bao gồm các u xơ tử cung và dị dạng động tỉnh mạch ngoại biên( AVMs) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lọ |  | 200 | [38 empty] | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
717 | BV478 | Vi dây dẫn can thiệp bào mảng xơ vữa lòng mạch | 1. Thông số kỹ thuật: 0,014inch, dài 330cm, có đầu tip dài 2,2, 2,8cm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dây dẫn can thiệp bào Mảng Xơ Vữa lòng mạch 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE, FDA | Cái |  | 10 | [38 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
718 | BV395 | Vi dây dẫn can thiệp mạch vành Tip load từ 0,3 - 20 gf, Chiều dài: 180, 190, 300 cm | 1. Chất liệu: Lớp phủ: silicon, SLIP-COAT hoặc SLIP-COAT trên nền polymer 2. Thông số kỹ thuật: Tip load từ 0,3 - 20 gf hỗ trợ rất tốt cho các trường hợp can thiệp CTO, Chiều dài: 180, 190, 300 cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dây dẫn đa lõi theo công nghệ thiết kế vòng xoắn kép tăng độ bền đầu tip, khả năng phản hồi momen xoắn và chống giựt, Dây dẫn đơn lõi one-piece core, Đầu tip: straight, J, pre-shape. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái |  | 75 | [38 empty] | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
719 | BV772 | Vi dây dẫn can thiệp Toce gan, mạch máu tạng và ngoại biên Đường kính: 0,016",Chiều dài: 135cm, 165cm, 180cm | 1. Chất liệu: Lõi bằng thép không rỉ được phủ bằng polyurethane resin và lớp polymer 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính: 0,016",Chiều dài: 135cm, 165cm, 180cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: can thiệp Toce gan, mạch máu tạng và ngoại biên 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 5 | [38 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | BV464 | Vi dây dẫn đường can thiệp mạch vành, Đường kính: 0,014 inch. Chiều dài: 180 cm / 150, 165 cm | 1. Chất liệu: Lớp phủ: silicon hoặc SLIP-COAT 2. Thông số kỹ thuật: Tip load: 0,5 gf, 0,7gf, 0,8 gf, Đường kính: 0,014 inch, Chiều dài: 180 cm / 150, 165 cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dây dẫn đa lõi theo công nghệ ACT ONE (thiết kế vòng xoắn kép) tăng độ bền đầu tip, khả năng phản hồi momen xoắn và chống giựt, Dây dẫn đơn lõi one-piece core, Đầu tip: straight, J. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái |  | 350 | [38 empty] | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | BV488 | Vi ống thông can thiệp đầu tip ống thông nhỏ 2,6F, Lòng ống rộng 0,69 mm | 1. Chất liệu: Ống thông được viền bằng sợi bện Tungsten 2. Thông số kỹ thuật: đầu tip ống thông nhỏ 2,6F, Lòng ống rộng 0,69 mm, Áp lực bơm lên tới 1000 psi, Lớp phủ Hydrophilic: 65 cm, Chiều dài khả dụng 105, 125 cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ vi ống thông (có kèm dây dẫn, torque rời) với đầu tip ống thông nhỏ 2,6F dành cho mạch máu chọn lọc, Ống thông được viền bằng sợi bện Tungsten tăng khả năng hiển thị và duy trì hình dạng lòng trong ống, Dây dẫn đi kèm 0,021 inch với hình dạng đầu tip: angle hoặc multi curve 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái |  | 150 | [38 empty] | 120 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | BV396 | Vi ống thông can thiệp Corsair Pro, Corsair Pro XS | 1. Thông số kỹ thuật: Corsair Pro : Đầu tip thuôn mềm, đường kính 1,3F, Đường kính ngoài (prox/ distal): 2,8, 2,6 F, Chiều dài khả dụng: 135, 150 cm, Corsair Pro XS : Đường kính ngoài (tip/ prox): 1,3/ 2,1 F, Lớp phủ hydrophilic tính từ đầu tip: 700 mm (dây 135cm)/ 850 mm (dây 150 cm), Chiều dài khả dụng: 135, 150 cm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Corsair Pro: có thiết kế ống Shinka: lõi ống được bện từ 10 dây dẫn bằng thép không gỉ giúp thao tác vừa xoay vừa đẩy, Có bảo vệ hình xoắn ốc tăng tính chống xoắn giúp bảo vệ thân ống, Corsair Pro XS Thiết kế trục mới với lõi ống được bện từ 14 dây dẫn bằng thép không gỉ và đầu tip linh hoạt tạo điều kiện tiếp cận từ xa trong quá trình tiếp cận ngược dòng, Có bảo vệ hình xoắn ốc tăng tính chống xoắn giúp bảo vệ thân ống 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái |  | 18 | [38 empty] | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
723 | AV259 | Vi ống thông can thiệp mạch máu cỡ 2,1F-2,4F-2,8F-2,9F | 1. Thông số kỹ thuật: cỡ 2,1F-2,4F-2,8F-29F 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Có 3 loại đầu típ: thẳng, cong 45 độ, cong cổ thiên nga, kèm vi dây dẫn 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 30 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
724 | BV133 | Vi ống thống can thiệp mạch vành đường kính ngoài 1,8F (0,61mm) | 1. Chất liệu: Lớp bên trong bằng PTFE giúp cấu trúc vững chắc hơn và không bị gập gãy 2. Thông số kỹ thuật: đường kính ngoài 1,8F (0,61mm) , Shaft lenght (chiều dài hữu dụng) 135cm và 150cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thiết kế đầu Tip thông minh với 1 Radiopaque Marker định vị giúp xác định và đi qua tổn thương dẽ dàng hơn, Cấu trúc đầu ống hút mềm mại kèm lớp bôi trơn HYDRAX PLUS nên thao tác dễ dàng, đi đến tổn thương nhanh hơn 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | Cái |  | 10 | [38 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | BV177 | Vi ống thông can thiệp TOCE gan, mạch máu tạng và ngoại biên đường kính trong 0,019"/0,022" | 1. Chất liệu: <ghi chất liệu> 2. Thông số kỹ thuật: Chiều dài: 110cm, 130cm, 150cm, Đường kính trong 0,019"/0,022", tương thích với dây dẫn có đường kính tối đa 0,018", Đường kính ngoài tại vị trí của marker, đầu xa, đầu gần tương đương với 1,9F, 2,2F, 2,8F 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dây dẫn thuôn dài, thiết kế đặc biệt hình dạng đầu vát bút chì, marker tại vị trí đầu xa, Độ cản quang cao. Độ cứng dây dẫn thay đổi từ phần thân cứng đến đầu tip mềm, với 10 độ cứng khác nhau, giúp tăng khả năng theo dõi, đẩy, và chống xoắn tốt, Có sẵn 3 hình dạng đầu: Straight, Angle, Double Angle, Phủ lớp ái nước tối ưu, Tiệt trùng: ETO 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 205 | [38 empty] | 200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
726 | AV261 | Vi ống thông dẫn đường dùng can thiệp CTO, Đường kính ngoài: đoạn xa 1,8Fr, đoạn gần 2,6Fr, chiều dài 130cm, 150cm | 1. Chất liệu: ấu trúc lõi là lớp bện bằng thép không gỉ (SUS braid) xuyên suốt thành ống, Mặt trong phủ PTFE, mặt ngoài phủ lớp ái nước Hydrophilic 2. Thông số kỹ thuật: Đầu vào dài 0,7mm Sau đoạn đầu vào là điểm đánh dấu bằng vàng dài 0,7mm, Đường kính ngoài: đoạn xa 1,8Fr, đoạn gần 2,6Fr, Đường kính trong: đoạn xa 0,018'', đoạn gần 0,021'', Chiều dài: 130 cm hoặc 150 cm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đầu vào dài 0,7mm, Sau đoạn đầu vào là điểm đánh dấu bằng vàng dài 0,7mm để tăng cường khả năng nhận diện, Mặt trong phủ PTFE, mặt ngoài phủ lớp ái nước Hydrophilic giúp tiếp cận mượt mà các mạch máu xoắn vặn đoạn xa, Tương thích guidewire 0,014 4. Tiêu chuẩn chất lượng:ISO | Cái |  | 20 | [38 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
727 | BV088 | Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu não đường kính trong 0,0165inch, Chiều dài: 150cm, 170cm, dạng Prowler 14 hoặc tương đương | 1. Chất liệu: đoạn xa được phủ lớp ái nước, bên trong lòng ống phủ lớp PTFE 2. Thông số kỹ thuật: Chiều dài: 150cm, 170cm, Đường kính: đường kính trong 0,0165inch, đường kính ngoài đoạn đầu gần xa 2,3F/1,9F 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu não, công nghệ TrueLumen, có các loại đầu thẳng, cong 45, 90, J, có 1 và 2 marker, dạng Prowler 14 hoặc tương đương 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái |  | 20 | [38 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
728 | BV090 | Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu não đường kính trong 0,0165inch, Chiều dài: 150cm, 170cm, dạng Prowler LP-ES hoặc tương đương | 1. Chất liệu: đoạn xa được phủ lớp ái nước, bên trong lòng ống phủ lớp PTFE 2. Thông số kỹ thuật: Chiều dài: 150cm, 170cm, Đường kính: đường kính trong 0,0165inch, đường kính ngoài đoạn đầu gần xa 2,3F/1,9F 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu não, công nghệ TrueLumen. có các loại đầu thẳng, cong 45, 90, J, có 1 và 2 marker, dạng Prowler LP-ES hoặc tương đương 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái |  | 20 | [38 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
729 | BV084 | Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu não đường kính trong 0,021inch, Chiều dài: 150cm, 170cm,dạng Rapid Transit hoặc tương đương | 1. Chất liệu: bên ngoài được phủ lớp ái nước, bên trong lòng ống phủ lớp PTFE 2. Thông số kỹ thuật: Chiều dài: 150cm, 170cm , Đường kính trong 0,021 inch, Đường kính ngoài đoạn đầu gần/xa: 2,8F/2,3F, có 1 và 2 marker 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Vi ống thông can thiệp mạch máu não, dạng Rapid Transit hoặc tương đương 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái |  | 20 | [38 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | BV089 | Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu não đường kính trong 0,021inch, Chiều dài: 150cm, dạng Prowler Plus hoặc tương đương | 1. Chất liệu: đoạn xa được phủ lớp ái nước, bên trong lòng ống phủ lớp PTFE 2. Thông số kỹ thuật: Chiều dài: 150cm, Đường kính: đường kính trong có các loại 0,021inch, đường kính ngoài đoạn đầu gần xa 2,8F/2,3F 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Vi ống thông dùng trong can thiệp mạch máu não, công nghệ TrueLumen. có các loại đầu thẳng, cong 45, 90, J, có 1 và 2 marker, dạng Prowler Plus hoặc tương đương 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái |  | 40 | [38 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | BV028 | Vít chân cung phủ H.A đa trục (kèm ốc khóa trong) | 1. Chất liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI , Thân vít được phủ lớp HA (Hydroxylapatite) 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính thân vít: từ 4.0mm đến 7.0mm, bước tăng 0.5 mm, Chiều dài thân vít: từ 20mm đến 60mm mỗi bước tăng 5 mm, Kèm theo ốc khóa trong, đường kính từ 9mm đến 11mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đầu vít dạng hoa Tulip, Mũi vít nhọn và có 2 rãnh cắt giúp vít tự taro, dễ dàng bắt vào xương, Thân vít có 2 loại ren: 2/3 ren trước là ren bén, bắt vào xương xốp (thân đốt sống); 1/3 ren sau là ren tù, bắt vào vỏ xương (chân cung), Thân vít được phủ lớp HA (Hydroxylapatite) giúp đẩy nhanh quá trình liên kết giữa vít và xương, phù hợp cho bệnh nhân bị loãng xương, Vít đa trục thay đổi được góc giữa thân và mũ vít, Góc xoay thay đổi từ 0 độ đến 60 độ, Thiết kế của đầu ốc hình ngôi sao/hoa mai, tương thích với các trợ cụ hãng. Ren ốc khóa trong thế hệ mới, giúp chống tháo vít, chống leo ren, giữ chặt thanh nối ROD tạo sự vững chắc cho hệ thống cấy ghép. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Cái |  | 210 | [38 empty] | 50 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | BV027 | Vít chân cung phủ H.A đơn trục (kèm ốc khóa trong) | 1. Chất liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI , Thân vít được phủ lớp HA (Hydroxylapatite) 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính thân vít: từ 4,0mm đến 7,0mm, bước tăng 0,5 mm, Chiều dài thân vít: từ 20mm đến 60mm mỗi bước tăng 5 mm, Kèm theo ốc khóa trong, đường kính từ 9mm đến 11mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đầu vít dạng hoa Tulip, Mũi vít nhọn và có 2 rãnh cắt giúp vít tự taro, dễ dàng bắt vào xương, Thân vít có 2 loại ren: 2/3 ren trước là ren bén, bắt vào xương xốp (thân đốt sống); 1/3 ren sau là ren tù, bắt vào vỏ xương (chân cung), Thân vít được phủ lớp HA (Hydroxylapatite) giúp đẩy nhanh quá trình liên kết giữa vít và xương, phù hợp cho bệnh nhân bị loãng xương, Đa màu sắc, dễ phân biệt kích thước, Thiết kế của đầu ốc hình ngôi sao/hoa mai, tương thích với các trợ cụ hãng, Ren ốc khóa trong thế hệ mới, giúp chống tháo vít, chống leo ren, giữ chặt thanh nối ROD tạo sự vững chắc cho hệ thống cấy ghép. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Cái |  | 10 | [38 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | BV540 | Vít chốt neo tự điều chỉnh chiều dài, dài 12mm, rộng 3,9mm, dày 1,5mm. | 1. Chất liệu: làm bằng Titanium alloy và sợi UHMWPE, Vòng treo làm bằng sợi UHMWPE 2. Thông số kỹ thuật: dài 12mm, rộng 3,9mm, dày 1,5mm, thiết kế 4 lỗ tròn, đường kính dây treo tương đương chỉ số 7, Có 2 dây chỉnh chốt dài 900mm, đường kính tương đương chỉ số 2 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng trong phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo khớp gối, Có thể điều chỉnh độ dài dây treo 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 70 | [38 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | AV454 | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu trong khớp gối. | 1. Thông số kỹ thuật: Bioabsorbable Wedge Interference Screw :7x23, 7x28, 8x23, 8x28, 9x23, 9x28, 9x35, 10x28, 10x35, 11x35, 12x35 mm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Cố định mảnh ghép dây chằng chéo trong khớp gối. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 40 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | BV538 | Vít cố định dây chằng, đường kính từ 5-12mm, dài 20-35mm. | 1. Chất liệu: Biocompatible PEEK 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính vít: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, Kích thước dài: Vít đường kính 5, 6, 7, 10, 11mm có 2 chiều dài 25mm, 30mm, Vít đường kính 8, 9mm có 3 chiều dài 20mm, 25mm, 30mm, Vít đường kính 12mm có 2 chiều dài 30mm, 35mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng trong phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo khớp gối 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 70 | [38 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
736 | BV021 | Vít cột sống cổ lồi trước | 1. Chất liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính 3,5mm; 4,0mm; 4,5mm, Độ dài từ 13mm đến 18mm mỗi bước tăng 1mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đi kèm với nẹp cột sống cổ lối trước giúp cố định nẹp cột sống cổ vào thân đốt sống, Mũ vít mỏng giúp bám sát vào thân nẹp, Thân vít có ren nhọn, mũi vít có 2 rãnh giúp vít tự taro, Vít bắt với nẹp một góc nghiêng từ 0 độ đến 20 độ 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Cái |  | 490 | [38 empty] | 400 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
737 | BV055 | Vít cột sống đa trục hai bước ren | 1. Chất liệu: Hợp kim Titanium với mũ vít bằng Cobalt Chrome, đầu vương miện bằng Titanium 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính từ 4,0 đến 6,0mm với bước tăng 0,5mm và đường kính 6,5 đến 8,5mm với bước tăng 1mm, phân biệt được bằng màu sắc, Chiều dài từ 20mm-60mm, Chiều cao mũ vít 14,8mm, Vít có 2 bước ren: phần ren xương xốp phía đầu vít với khoảng cách giữa 2 bước ren là 4mm và phần ren xương cứng phía mũ vít với khoảng cách giữa hai bước ren là 2mm, Đồng bộ với ốc khóa trong tự gãy có chiều cao ban đầu là 12,96mm và nẹp dọc đường kính 4,75mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Vít cột sống đa trục hai bước ren, Ren mở rộng đến đầu thon để dễ dàng bắt vít 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 300 | [38 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
738 | BV774 | Vít cột sống lưng đa trục có đuôi Ø= 12,5mm; L=15mm | 1. Chất liệu: Hợp kim Titanium 2. Thông số kỹ thuật: góc xoay 42º, Đuôi vít Ø= 12,5mm; L=15mm, Đường kính: 4,5/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10mm; Chiều dài: 25-60mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thân vít đa trục, tự taro, Có cơ chế áp lực lòng mạch (pressure vessel effect) tạo sự kết nối cố định và chắc chắn giữa thân vít và đầu vít 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 100 | [38 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
739 | BV036 | Vít cột sống lưng đa trục LOSPA IS | 1. Chất liệu: Chất liệu: hợp kim Titanium 2. Thông số kỹ thuật: Chiều cao đuôi vít 15.5mm. Góc côn trục 50°, đường kính x Chiều dài : 4,5 x (20 - 55) mm; 5,5 x (20 - 55) mm; 6,5 x (25 - 55) mm; 7,5 x (25 - 55) mm; 8,0 x (40 - 50) mm; 8,5 x (40 - 50) mm; 9,5 x (40 - 50) mm, Vít khóa trong tự khóa tự ngắt, kích cỡ: ø 10 x 3.8mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Vít cột sống lưng đa trục LOSPA IS, loại 2 mối ren song song, Thân vít hình trụ, đầu vít nhọn, tự taro 4. Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO | Cái |  | 300 | [38 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
740 | BV773 | Vít cột sống lưng nắn trượt đa trục có đuôi Ø = 10.5mm; L = 25mm | 1. Chất liệu: Hợp kim Titanium 2. Thông số kỹ thuật: Thân vít đa trục có góc xoay 42°, Bước ren 2.75mm, Đầu vít tù.,Đuôi vít Ø = 10,5mm, L = 25mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: tự taro, Có cơ chế áp lực lòng mạch 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 100 | [38 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
741 | BV078 | Vít đa hướng cổ lối trước tự taro Đường kính vít: 4,0mm và 4,5mm | 1. Chất liệu: Hợp kim Titan (Ti-6Al-4V ELI) 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính vít: 4,0mm và 4,5mm, Chiều dài: 12mm - 18mm mỗi bước tăng 2mm, Góc vít mở: ±10° đối với vít 4,0mm, Trục của vít lệch 1 góc 5 độ với trục của nẹp cổ trước 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Vít được thiết kế có rãnh tự taro, Vít cổ trước được sơn tĩnh điện các màu khác nhau cho kích thước khác nhau 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 120 | [38 empty] | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
742 | BV397 | Vít đa trục cột sống cổ kèm vít khóa trong, đk 3,5-4,0-4,5mm | 1. Chất liệu: Vít đa trục: Vật liệu: Titanium, Vít khóa trong: Vật liệu titanium 2. Thông số kỹ thuật: Vít đa trục: đk: 3,5mm dài 8-40mm; đk4,0mm, dài 8-52mm; đk: 4,5mm, dài 8-50mm, Vít khóa trong: Đk 3,5mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Góc xoay: 50 độ, biên độ di dộng của vít đa trục cao 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 230 | [38 empty] | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
743 | AV267 | Vít đa trục cột sống thắt lưng có ren bén, nhuyễn kèm vít khóa trong | 1. Chất liệu: Vít đa trục: Vật liệu bằng titanium, Vít khóa trong: Vật liệu titanium 2. Thông số kỹ thuật: Chiều dài của đầu vít 14mm x đk đầu vít 13,5mm x chiều dài thân vít 11,7mm. Vít có các kích cỡ: đk ngoài 4mm x đk trong 3,25mm x khoảng cách ren vít 2,2mm x chiều dài 25-45mm; đk ngoài 5mm x đk trong 3,55mm x khoản cách ren vít 2,7mm x chiều dài 25-50mm; đk ngoài 6mm x đk trong 4.55mm x khoảng cách ren vít 2,7mm x chiều dài 30-90mm; đk ngoài 7mm x đk trong 5,30mm x khoảng cách ren vít 2,7mm x chiều dài 30-90mm; đk ngoài 8mm x đk trong 5,95mm x khoảng cách ren vít 2,7mm x chiều dài 30-90mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Vít đa trục: góc xoay 50 độ, đầu vít thon nhỏ, ren vít bén, nhuyễn tạo điều kiện dễ dàng cho việc xâm nhập, Vít khóa trong: hình lục giác size 4. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 390 | [38 empty] | 300 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
744 | AV457 | Vít đa trục cột sống thắt lưng kèm vít khóa trong | 1. Chất liệu: Vít đa trục: Titanium, Vít khóa trong: Vật liệu titanium 2. Thông số kỹ thuật: Vít đa trục:góc xoay 40 độ (±20 độ), đk: 4,5; 5,5; 6,5; 7,5mm, dài: 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60mm, Vít khóa trong: chiều cao (H) 5.3mm, đk ngoài (O.D) 10mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Vít có 2 loại ren bén và ren tù trên cùng 1 con vít. Đầu gần ren tù cho vỏ xương, đầu xa ren bén cho xương xốp. Thiết diện tiếp xúc nhỏ, Vít khóa trong: hình lục giác/ ngôi sao 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 120 | [38 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
745 | BV018 | Vít đa trục đầu mũ vít hình Tulip | 1. Chất liệu: Hợp kim Titanium (Ti-6Al-4V) 2. Thông số kỹ thuật: Góc xoay tối đa 60°,Đường kính: 4,0mm, 4,5mm, 5,0mm, 5,5mm, 6,5mm, 7,5mm, 8,5mm, Chiều dài: Từ 30 mm đến 55mm, Chiều cao đầu mũ vít 15mm. Chiều rộng 10.2mm và 13mm, Kích thước nẹp dọc chạy trên đầu mũ vít là 9,9mm và 10,9mm, Tương thích với các nẹp dọc đường kính 5,0mm, 5,5mm, 6,0mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thiết kế trục vít đôi với hai luồng ren chạy dọc thân vít, Vít tự tarô, Đầu mũ vít thiết kế hình Tulip, Ren trên đầu mũ vít được thiết kế ren vuông, kết hợp với ốc khóa trong tạo nên cơ chế khóa mặt bích xoắn theo công nghệ Helical Flange, Tương thích với hệ thống vít cảnh báo thần kinh (NVM5). 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 50 | [38 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
746 | BV012 | Vít đa trục dùng trong phẫu thuật cột sống can thiệp tối thiểu (ít xâm lấn), cơ chế khóa mặt bích xoắn( khóa ngàm xoắn) | 1. Chất liệu: Hợp kim Titanium (Ti-6Al-4V) 2. Thông số kỹ thuật: Khoảng cách giữa các bước ren là 3mm, Góc xoay tối đa 60°, Chiều dài đầu mũ vít là 15mm, chiều rộng 10,9mm, phần thanh dọc chạy trên đầu mũ vít là 9,1mm, Đường kính: 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm, 7,5mm và 8,5mm, Chiều dài: Từ 25mm đến 100mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: hiết kế trục vít đôi với hai luồng ren chạy dọc thân vít, Vít dạng rỗng nòng, Vít tự tarô, Ren trên đầu mũ vít được thiết kế ren vuông, kết hợp với vít khóa trong tạo nên cơ chế khóa mặt bích xoắn( ngàm xoắn) theo công nghệ Helical Flange 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 170 | [38 empty] | 50 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
747 | BV007 | Vít đa trục kèm vít khóa, đầu vít: chiều cao 13.9mm x chiều rộng 9.8mm x chiều dài 13mm | 1. Chất liệu: hợp kim titan Ti6Al4V 2. Thông số kỹ thuật: góc xoay đa hướng 30°, Đường kính 4,0mm: chiều dài 25 → 45mm, bước tăng 5mm, Đường kính 5,0mm/ 5,5mm: chiều dài 30 → 55mm, bước tăng 5mm, Đường kính 6,0mm/ 6,5mm: chiều dài 30 → 60mm, bước tăng 5mm, Đường kính 7,0mm: chiều dài 35 → 60mm, bước tăng 5mm, Đường kính 8,0mm: chiều dài 35 → 50mm, bước tăng 5mm, Đầu vít: chiều cao 13,9mm x chiều rộng 9,8mm x chiều dài 13mm, trơn láng không làm tổn thương mô mềm, tương thích với thanh dọc Ø 5,5mm, Cổ vít: đường kính 5,2 mm, được gia cố giảm nguy cơ gãy, Thân vít: ren kép. Ren tứ ở vùng chân cung có bước ren 1,4mm tăng độ chắc chống nhổ vít và ren xương xốp có bước ren 2,8mm không làm yếu xương khi thực hiện phẫu thuật cột sống 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Vít đa trục tự taro, Đi kèm với ốc khóa trong với vật liệu hợp kim titan Ti6A14V, Tương thích bộ trợ cụ SOCORE 4. Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485 | Cái |  | 300 | [38 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
748 | BV063 | Vít đa trục mũ vít bước ren vuông | 1. Chất liệu: vít bằng hợp kim titanium 2. Thông số kỹ thuật: góc xoay ±30 độ, đường ren mở góc 12 độ và cách nhau 0,51± 0,05mm,Trên thân vít có bước ren 2.5mm, góc giữa hai vòng ren là 62 độ, Kích thước: bao gồm các cỡ 4,5; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5; 10.0mm, chiều dài từ 25mm đến 60mm (mỗi size tăng 5mm). 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Vít đa trục tự taro, có thiết kế đầu vít thon hình nón, Mũ vít mỏng, thấp, bước ren vuông 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 500 | [38 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
749 | BV069 | Vít đa trục qua da có lỗ bơm xi măng, mũ vít bước ren vuông | 1. Chất liệu: hợp kim titanium 2. Thông số kỹ thuật: Có 3 hàng dọc lỗ thoát xi măng cách nhau 120 độ và có 3,4 hoặc 5 lỗ thoát xi măng trên mỗi hàng tùy theo chiều dài vít, Đường kính lỗ bơm xi măng là 1.2mm, khoảng cách giữa các lỗ là 2,46mm, lỗ gần nhất cách mũi vít 4,5mm, Đường kính mũi vít là 2,7mm, bước ren 2,5mm, góc giữa hai vòng ren là 62 độ, góc xoay ±30 độ, Bước ren đầu mũ vít dạng vuông và cách nhau 0.51± 0.05mm, Kích thước: đường kính vít các cỡ 4.5; 5.5; 6.5; 7.5; 8.5, chiều dài từ 25mm đến 60mm (mỗi size tăng 5mm) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:Vít đa trục tự taro, thiết kế đầu vít thon hình nón, Mũ vít mỏng, thấp 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 50 | [38 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | BV015 | Vít đa trục ren đôi, đầu mũ vít hình Tulip, dạng ren dẫn từ kép đến bốn | 1. Chất liệu: Hợp kim Titanium (Ti-6Al-4V) 2. Thông số kỹ thuật: Dạng ren dẫn từ kép đến bốn, Khoảng cách giữa 2 ren của phần xương cứng là 1,38mm, phần xương xốp là 2,75mm, Bước ren của phần xương xốp là 5,5mm, Góc xoay tối đa 60°,Đường kính: 5,5mm, 6,5mm, 7,5mm, 8,5mm, Chiều dài: Từ 30 mm đến 55mm, Chiều cao đầu mũ vít 15mm. Chiều rộng 10,2mm và 13mm. Kích thước nẹp dọc chạy trên đầu mũ vít là 9,9mm và 10,9mm, Tương thích với các nẹp dọc đường kính 5,0mm, 5,5mm, 6,0mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Vít tự tarô, Đầu mũ vít thiết kế hình Tulip, Ren trên đầu mũ vít được thiết kế ren vuông, kết hợp với ốc khóa trong tạo nên cơ chế khóa mặt bích xoắn theo công nghệ Helical Flange, Tương thích với hệ thống vít cảnh báo thần kinh (NVM5). 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 50 | [38 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | BV579 | Vít đa trục rỗng loại có bước ren lớn ở mũi vít và bước ren nhỏ đuôi vít, đuôi vít rời, có lỗ bơm xi măng kèm ốc khóa trong | 1. Chất liệu: Đuôi vít và thân vít: hợp kim Ti (Ti6Al4V), Nắp ốc vật liệu Titanium 2. Thông số kỹ thuật: Thân vít rỗng (1,9mm), Vít poly có thân vít và đuôi vít rời - Ø=4,5-9,5mm, dài 25-100mm, Ren tiết diện hình thang giúp tự khóa. Kích thước Ø 9,7 x 4,2 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thiết kế bước ren lớn ở mũi vít (phần xương xốp) và bước ren nhỏ đuôi vít (phần vỏ xương), cùng một loại thân vít có thể dùng cho tất cả các chỉ định, Tự ta rô, Đầu vặn hoa thị Torx T30 4. Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO | Cái |  | 80 | [38 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
752 | BV580 | Vít đa trục rỗng loại hai trong một bơm xi măng và bắt vít qua da, có thiết kế hai bước ren, đuôi vít rời, có góc xoay 25±° , kèm ốc khóa trong | 1. Chất liệu: Đuôi vít và thân vít: hợp kim Ti (Ti6Al4V), Nắp ốc vật liệu Titanium 2. Thông số kỹ thuật: Thân vít rỗng (1,9mm), Vít poly có thân vít và đuôi vít rời, có góc xoay 25±° , Ø=4,5-9,5mm, dài 25-100mm, Ren tiết diện hình thang giúp tự khóa, Chiều cao ren lớn tránh bị nhảy ren. Kích thước Ø9.7 x 4.2 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thiết kế bước ren lớn ở mũi vít (phần xương xốp) và bước ren nhỏ đuôi vít (phần vỏ xương), cùng một loại thân vít có thể dùng cho tất cả các chỉ định, Tự ta rô, Đặc biệt đuôi vít rời 3 chức năng: đầu dài (nắn trượt), bơm xi măng và mổ bắt vít qua da, Đầu vặn hoa thị Torx T30 4. Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO | Cái |  | 100 | [38 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
753 | BV566 | Vít đa trục rỗng nòng qua da đường kính từ ≤ 4.5mm - ≥ 8.5mm, bước tăng ≤1mm, Chiều dài vít từ ≤ 35mm - ≥ 55mm với bước tăng ≤5mm | 1. Chất liệu: Mũ vít vật liệu Colbalt Chrome với vòng vương miện Titanium, Thân vít vật liệu hợp kim Titanium 2. Thông số kỹ thuật: Phần bẻ của mũ vít dài ≥13,5mm cho phép nắn chỉnh trượt,Vít đi với hệ thống rod ≤ 4,75mm, Có nhiều loại đường kính khác nhau: từ ≤ 4,5mm - ≥ 8,5mm, bước tăng ≤1mm, Chiều dài vít từ ≤ 35mm - ≥ 55mm với bước tăng ≤5mm, Đồng bộ với nẹp dọc qua da đường kính ≤ 4,75mm và ốc khóa trong qua da tự gãy có chiều cao ban đầu ≥ 10,3mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Vít có hai bước ren để tăng cố định vào xương, phù hợp cho vùng xương xốp và vùng xương cứng, Vít rỗng nòng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 60 | [38 empty] | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
754 | AV265 | Vít dây chằng giữ mảnh ghép gân có thể điều chỉnh độ ngắn dài | 1. Chất liệu: Chất liệu: UHMWPE và titanium, Nút khóa Titanium 2. Thông số kỹ thuật:Khả năng chịu lực tối đa lên tới 980N, Nút khóa Titanium chiều rộng 12 mm, vòng buộc tối đa từ 11 đến 60 mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng được cho mảnh ghép gân chân ngỗng (hamstring) và mảnh ghép gân bánh chè (BTB), Một kích cỡ duy nhất dùng cho các loại kỹ thuật khác nhau, Cho phép buộc lại trong trường hợp gân chưa đủ độ căng hoặc căng quá mức, không tạo khoảng chết trên xương đùi, Vít treo kèm vòng chỉ siêu bền với 4 điểm khoá không thắt nút tích hợp sẵn giúp dễ dàng thao tác, tránh nhiễm khuẩn 4. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA | Cái |  | 5 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
755 | BV006 | Vít đơn trục kèm vít khóa, đầu vít: chiều cao 9.25mm x chiều rộng 9.8mm x chiều dài 13mm | 1. Chất liệu: Vật liệu : hợp kim titan Ti6Al4V 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính 4,0mm: chiều dài 20 → 45mm, bước tăng 5mm, Đường kính 5,0mm/ 5,5mm: chiều dài 30 → 50mm, bước tăng 5mm, Đường kính 6,0mm/ 6,5mm: chiều dài 30 → 55mm, bước tăng 5mm, Đường kính 7,0mm/ 8,0mm/ 9,0mm: chiều dài 35 → 55mm, bước tăng 5mm, Đầu vít: chiều cao 9,25mm x chiều rộng 9,8mm x chiều dài 13mm, trơn láng không làm tổn thương mô mềm, tương thích với thanh dọc Ø 5,5mm, Cổ vít: đường kính 5,2 mm, được gia cố giảm nguy cơ gãy, Thân vít: ren kép. Ren tứ ở vùng chân cung có bước ren 1,4mm tăng độ chắc chống nhổ vít và ren xương xốp có bước ren 2,8mm không làm yếu xương khi thực hiện phẫu thuật cột sống 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Vít đơn trục tự taro, Đi kèm với ốc khóa trong với vật liệu hợp kim titan Ti6A14V, Tương thích bộ trợ cụ SOCORE. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO 13485 | Cái |  | 200 | [38 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
756 | BV550 | Vít đơn trục nén ép cột sống lưng | 1. Chất liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính thân vít từ 4,0mm đến 7,0mm, bước tăng 0,5 mm, Chiều dài thân vít từ 20mm đến 60mm mỗi bước tăng 5mm, Kèm theo ốc khóa trong, đường kính từ 9mm đến 11mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đầu vít dạng hoa Tulip, Mũi vít nhọn và có 2 rãnh cắt giúp vít tự taro, dễ dàng bắt vào xương, Vít có ren đôi với bước ren khác nhau, Cơ chế ren đôi nén ép giúp tăng độ bám của vít vào xương, thích hợp cho bệnh nhân bị loãng xương, Thân vít có 2 loại ren: 2/3 ren trước là ren bén, bắt vào xương xốp (thân đốt sống); 1/3 ren sau là ren tù, bắt vào vỏ xương (chân cung), Thiết kế của đầu ốc hình ngôi sao/hoa mai, tương thích với các trợ cụ hãng, Ren ốc khóa trong thế hệ mới, giúp chống tháo vít, chống leo ren, giữ chặt thanh nối ROD tạo sự vững chắc cho hệ thống cấy ghép. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Cái |  | 80 | [38 empty] | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
757 | BV058 | Vít đốt sống đa trục rỗng nòng | 1. Chất liệu: hợp kim Titanium 2. Thông số kỹ thuật: Góc nghiêng tối đa giữa mũ vít và thân vít là 28 độ, Đường kính: 5,5, 6,5 và 7,5mm, Dài từ 30mm đến 50mm, Khoảng cách giữa 2 bước ren 2,75mm, Chiều cao mũ vít 16,1mm, Chiều rộng phần mũ vít phần song song với thanh dọc 10,65mm, Chiều rộng phần mũ vít phần vuông góc với thanh dọc 11,4mm, Đồng bộ với nẹp dọc qua da đường kính 5,5mm và ốc khóa trong tự gãy có chiều dài ban đầu là 10,38mm, chiều dài sau khi vặn đủ lực là 4,65mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Vít thiết kế rỗng nòng, Dùng trong kỹ thuật mổ MAST (Minimal Access Spinal Technologies), Tương thích với hệ thống định vị phẫu thuật NAVIGATION và hệ thống theo dõi thần kinh trong mổ 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 40 | [38 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
758 | AV463 | Vít khóa 4,5mm, 5,0mm : dài từ 12-50 mm bước tăng 2 mm, từ 50-90 mm bước tăng 5 mm | 1. Chất liệu: Titanium-64AL-4V 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính vít (đường kính ren) 5,0 mm ± 0,05 mm, Đường kính lõi vít 4,2 mm ± 0,05 mm, Đường kính mũ vít (đầu vít) 6,4 mm ± 0,05 mm, Chiều dài từ 12-90 mm, Góc ren vít 60°, bước ren 1,00 mm ± 0,05 mm, Mũi vít chiều sâu rãnh vác 2,5mm ± 0,1 mm chiều dài rãnh vác 5,4mm ± 0,1mm, Chiều dài từ 12-50 mm bước tăng 2 mm, từ 50-90 mm bước tăng 5 mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thiết kế của đầu Vít tương thích với bộ dụng cụ phẫu thuật (Instrument Set) dành riêng trong chấn thương chỉnh hình, Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 50 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
759 | BV523 | Vít khóa 2,4mm tự taro có ren khóa đôi | 1. Chất liệu: Thép không gỉ (stainless steel) 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính 2,4mm, dài 08-26mm với bước tăng 2mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đầu vít hình sao chống trượt tự taro, có ren khóa đôi (double lead) chống vít bật ra khỏi nẹp, Cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp, Kích thích sự phát triển của mô can xương 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái |  | 150 | [38 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
760 | AV462 | Vít khóa 2,4mm, 2,7mm : dài từ 6mm đến 40mm , 3,5mm: dài từ 10 đến 60mm | 1. Chất liệu: titanium 2. Thông số kỹ thuật: Vít khóa đường kính 2,4mm và 2,7mm: Đường kính mũ vít 4mm,đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 1,5mm, đường kính thân vít lần lượt là 2,4mm và 2,7mm, dài từ 6mm đến 40mm, Đối với vít khóa đường kính 3,5mm: Đường kính mũ vít là 6mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 2,5mm, đường kính thân vít 3,5mm, dài từ 10 đến 60mm. Cổ mũ vít có ren 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Tương thích đồng bộ với nẹp khóa titanium 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 250 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
761 | BV121 | Vít khóa 2,4mm, dài 8-30mm với bước tăng 2mm | 1. Chất liệu: Ti6Al4V 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính 2,4mm, Thân vít có chiều rộng thay đổi, phần gần đầu vít không có ren, đường kính 2.0mm, Phần đuôi vít đường kính 2.4mm có thiết kế 3 lưỡi, Dài 8-30mm với bước tăng 2mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: tự taro, Đầu vít hình sao chống tuôn, cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp. Kích thích sự phát triển của mô can xương. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái |  | 1750 | [38 empty] | 1000 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | BV515 | Vít khóa 2,7mm, dài 8-30mm với bước tăng 2mm | 1. Chất liệu: Ti6Al4V 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính ren 2,7mm, Dài 8-30mm với bước tăng 2mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: tự taro, Đầu vít hình sao 4. Tiêu chuẩn chất lượng: <ghi tiêu chuẩn> | Cái |  | 250 | [38 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | AV460 | Vít khóa 3,5, dài 50-140mm với bước tăng 5mm | 1. Chất liệu: Thép không gỉ (stainless steel) 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính 3,5mm, dài 10-50mm với bước tăng 2mm, và từ 50-140mm với bước tăng 5mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đầu vít hình sao, có ren khóa đôi, tự taro 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 480 | [38 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | BV122 | Vít khóa 3,5mm, dài 10-50mm với bước tăng 2mm, từ 50-80mm với bước tăng 5mm | 1. Chất liệu: Ti6Al4V 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính 3,5mm, Thân vít có chiều rộng thay đổi, phần gần đầu vít không có ren, đường kính 2.5mm, Phần đuôi vít đường kính 3.5mm có thiết kế 3 lưỡi, Dài 10-50mm với bước tăng 2mm, từ 50-80mm với bước tăng 5mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: tự taro, Đầu vít hình sao chống tuôn, cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp, Kích thích sự phát triển của mô can xương 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái |  | 1900 | [38 empty] | 1000 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
765 | BV885 | Vít khoá 3,5mm, dài 50-90 với bước tăng 5mm | 1. Chất liệu: thép không gỉ. 2. Thông số kỹ thuật: Vít khóa 3,5mm tự taro: đường kính mũ vít 4,8mm, đường kính đầu vít lục giác (Hex A/F): 2,5mm, đường kính mũi khoan tạo lỗ ren 2,3mm, đường kính thân vít trơn 3,0mm, đường kính thân vít có ren 3,5mm, dài 10-50 với bước tăng 2mm, 50-90mm với bước tăng 5mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: đầu vít hình lục giác, đầu vít có ren khóa 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái |  | 900 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | BV124 | Vít khóa 3,5mm, dài từ 45-48mm với bước tăng 3mm | 1. Chất liệu: Thép không gỉ (stainless steel) 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính 3,5mm, dài 10-40mm với bước tăng 2mm, từ 40-45mm với bước tăng 5mm, từ 45-48mm với bước tăng 3mm, từ 48-50mm với bước tăng 2mm và từ 50-140mm với bước tăng 5mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đầu vít hình sao chống trượt tự taro, có ren khóa đôi (double lead) chống vít bật ra khỏi nẹp, Cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp, Kích thích sự phát triển của mô can xương 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái |  | 2300 | [38 empty] | 1200 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | BV123 | Vít khóa 5,0mm, dài 12-50mm với bước tăng 2mm, từ 50-80mm với bước tăng 5mm | 1. Chất liệu: Ti6Al4V 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính 5,0mm, Thân vít có chiều rộng thay đổi, phần gần đầu vít không có ren, đường kính 3,5mm, Phần đuôi vít đường kính 5,0mm có thiết kế 3 lưỡi. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: tự taro, Đầu vít hình sao chống tuôn, cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp, Kích thích sự phát triển của mô can xương 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái |  | 1000 | [38 empty] | 400 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
768 | BV118 | Vít khóa 5,0mm, dài 14-50mm với bước tăng 2mm, từ 50-90mm với bước tăng 5mm | 1. Chất liệu: Titan 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính 5,0mm, Dài 14-50mm với bước tăng 2mm, từ 50-90mm với bước tăng 5mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: tự taro, Đầu vít hình sao, chống trượt 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 800 | [38 empty] | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
769 | BV514 | Vít khóa 5,0mm, dài 14-50mm với bước tăng 2mm, và từ 50-140mm với bước tăng 5mm | 1. Chất liệu: Thép không gỉ (stainless steel) 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính 5,0mm, dài 14-50mm với bước tăng 2mm, và từ 50-140mm với bước tăng 5mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đầu vít hình sao, có ren khóa đôi, tự taro 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 300 | [38 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
770 | AV465 | Vít khóa 5,0mm, đường kính đầu vít lục giác (Hex A/F): 3,5mm | 1. Chất liệu: thép không gỉ 2. Thông số kỹ thuật: Vít khóa 5,0mm, đường kính đầu vít lục giác (Hex A/F): 3,5mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: tự taro, đầu vít hình lục giác, đầu vít có ren khóa 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái |  | 3450 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | BV400 | Vít khóa loại : Đường kính 2,5mm, dài 8-50mm, Đường kính 3,5mm, dài 10-90mm, Đường kính 5,0mm, dài 12-110mm | 1. Chất liệu: titanium. 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính 2,5mm, dài 8-50mm, Đường kính 3,5mm, dài 10-90mm, Đường kính 5,0mm, dài 12-110mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Vít tự khóa, tự taro, đầu vít hình nón 2 độ 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái |  | 380 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
772 | AV268 | Vít khóa loại : Đường kính 2,5mm, dài 8-50mm, Đường kính 3,5mm, dài 10-90mm, Đường kính 5,0mm, dài 12-110mm, Đường kính 7,0mm, dài 60-120mm | 1. Chất liệu: titanium 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính 2,5mm, dài 8-50mm, Đường kính 3,5mm, dài 10-90mm, Đường kính 5,0mm, dài 12-110mm, Đường kính 7,0mm, dài 60-120mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Vít tự khóa, tự taro, đầu vít hình nón 2 độ 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 830 | [38 empty] | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
773 | BV083 | Vít khóa trong | 1. Chất liệu: hợp kim Titanium 2. Thông số kỹ thuật: vít ốc được thiết kế hình hoa thị 5 cánh 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: vít ốc được thiết kế hình hoa thị 5 cánh với công nghệ cánh ren xoắn ốc, giúp chống trượt và không bị tuôn ren khi vặn. Lực tập trung vào trọng tâm. Tương thích với vít đơn trục, đa trục, có mũ trượt ngang hình hoa tulip các cỡ 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 100 | [38 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
774 | BV775 | Vít khóa trong đường kính Ø=10mm, chiều cao 4,52mm | 1. Chất liệu: Hợp kim Titanium 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính Ø=10mm, Chiều cao 4,52mm, Đầu vặn lục giác Ø=4,0mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Ren vít bên ngoài ăn khớp với ren trong của đầu vít, tránh tự tháo 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 200 | [38 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | BV539 | Vít nút treo giữ mảnh ghép gân chốt dài 12mm, rộng 3mm, dày 1,5mm | 1. Chất liệu: làm bằng Titanium alloy và sợi UHMWPE 2. Thông số kỹ thuật: chốt dài 12mm, rộng 3mm, dày 1,5mm, thiết kế 4 lỗ tròn, Có 2 dây chỉnh chốt dài 900mm, đường kính tương đương chỉ số 2, Có 6 kích cỡ vòng treo: 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng trong phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo khớp gối. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 70 | [38 empty] | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | BV023 | Vít POCE (kèm ốc khóa trong) | 1. Chất liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính 3,5mm và 4,0 mm, Độ dài: từ 14mm đến 32mm mỗi bước tăng 2mm, ốc khóa trong: đường kính 6mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đầu vít thiết kế dạng hoa Tulip, Vít thay đổi được góc giữa thân và mũ vít, Góc xoay thay đổi từ 0 độ đến 60 độ, Mũi có rãnh cắt giúp vít tự taro, dễ dàng bắt vào xương, Kèm theo ốc khóa trong, Thiết kế của đầu ốc hình lục giác/hoa mai, tương thích với các trợ cụ hãng, Ren ốc khóa trong thế hệ mới, giúp chống tháo vít, chống leo ren 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Cái |  | 60 | [38 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | BV563 | Vít rỗng đa trục kèm ốc khóa trong để bơm xi măng đường kính 6,0 đến 8,5mm, dài 20 đến 120mm | 1. Chất liệu: Ti6Al-4V ELI 2. Thông số kỹ thuật: góc xoay dao động lên đến 60 độ, đường kính đầu vít: 13,80 mm, Mô men giữ nắp ốc khóa trong lên đến 30Nm, Đường kính 6,0 đến 8,5mm, Dài 20 đến 120mm, Bước ren 2,2 đến 2.5mm, Ốc khóa trong đường kính 9,9mm, cao 6mm, bước ren 2,8mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Vít đa trục cột sống lưng rỗng có lỗ bơm xi E11, Cánh ren ngược, cơ chế khóa vít tuyến tính 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 200 | [38 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
778 | AV475 | Vít rỗng titan 3.0/4.0 | 1. Chất liệu: Titanium 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính 3.0mm x chiều dài 14-30mm với mỗi bước tăng 2mm. đường kính 4.0mm x chiều dài 26-50mm với mỗi bước tăng 2mm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 110 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
779 | AV272 | Vít titan mini, tự cắt, ultra fit, đường kính 2,0 mm dài 5mm/ 6mm | 1. Thông số kỹ thuật: Đường kính 2.0 mm dài 5 mm/ 6 mm, Bước ren dài 0,75 mm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Mũ vít có lỗ docking guide để giữ vít chặt hơn khi thao tác và hướng trọng tâm lực khi vặn, Cổ vít có ren khóa bảo đảm lực giữ xương mạnh tối đa, ổn định, Thiết kế bước ren cải tiến giúp vít vặn vào xương nhanh chóng 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 500 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
780 | BV522 | Vít vỏ 2,4 mm, dài 8-30mm với bước tăng 2mm | 1. Chất liệu: Ti6Al4V 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính 2,4mm, Thân vít có chiều rộng thay đổi, phần gần đầu vít không có ren, đường kính 2,0mm, hần đuôi vít đường kính 2,4mm có thiết kế 3 lưỡi, Dài 8-30mm với bước tăng 2mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: tự taro, Đầu vít hình sao chống tuôn, cải thiện chữa lành vết gãy được cố định bằng nẹp, Kích thích sự phát triển của mô can xương. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái |  | 100 | [38 empty] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | BV886 | Vít vỏ 3,5mm, dài 10-60mm với bước tăng 2mm, dài 60-100 với bước tăng 5mm | 1. Chất liệu: thép không gỉ. 2. Thông số kỹ thuật: Vít vỏ đường kính 3,5mm, bước ren 1,25mm, đường kính mũ vít 6,0mm, đường kính đầu vít lục giác (Hex A/F): 2,5mm, đường kính mũi khoan tạo lỗ ren 2,3mm, đường kính thân vít trơn 3,3mm, đường kính thân vít có ren 3,5mm, dài 10-60mm với bước tăng 2mm, dài 60-100 với bước tăng 5mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: tự taro, đầu vít hình lục giác 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái |  | 4400 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
782 | AV476 | Vít vỏ 4.5mm , thép Y tế 316L | 1. Chất liệu: thép y tế 316L không gỉ 2. Thông số kỹ thuật:ộ dài 14-80mm, đường kính ren 4,5mm, đường kính lõi 3,0mm, đầu vít 8,0mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: vít xương cứng, tự taro, fix cùng hệ thống nẹp 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 530 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | AV273 | Vít vỏ đường kính 2,7mm, dài 6-40mm, đường kính 3,5mm, dài 12-70mm | 1. Chất liệu titanium : Đường kính 2,7mm, chất liệu thép không gỉ: Đường kính 3.5mm 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính 2.7mm, dài 6-40mm, Đường kính 3.5mm, dài 12-70mm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 530 | [38 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | BV516 | Vít vỏ tự taro 4,5mm, chất liệu Ti6Al4V | 1. Chất liệu: Ti6Al4V 2. Thông số kỹ thuật: Đường kính ren 4,5mm, Dài 12-50mm với bước tăng 2mm, từ 50-95mm với bước tăng 5mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: <ghi công nghệ, tính năng> 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 300 | [38 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
785 | AV478 | Vít xốp đường kính 4,0mm, dài 14-80mm | 1. Chất liệu: thép y tế 316L không gỉ, 2. Thông số kỹ thuật: độ dài 14-80mm, đường kính ren 4,0mm, đường kính lõi 2,4mm, đầu vít 4,0mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: vít xương xốp, tự taro 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 280 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
786 | BV887 | Vít xốp đường kính 6,5mm, dài từ 40 - 105mm | 1. Chất liệu: titanium 2. Thông số kỹ thuật: Thân 1 phần ren, đường kính 6,5mm ứng với chiều dài từ 40 - 105mm với bước tăng 5mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: tự taro 4. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA, ISO, CE | Cái |  | 1200 | [38 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | AV479 | Vít xương cứng 3,5mm, dài 10-110mm | 1. Thông số kỹ thuật: Đường kính mũ vít 6mm, Đường kính lõi vít 1,9mm, đường kính thân vít có ren 3,5mm, dài 10-110mm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: đầu mũ bắt tuốc nơ vít hình lục giác 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 580 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
788 | AV124 | Vít xương sườn | 1. Chất liệu: titanium 2. Thông số kỹ thuật: dài từ 7 - 16mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: loại tự khoan, thiết kế vít có khóa 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 1950 | [38 empty] | 1500 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
789 | AV480 | Vít xương xốp đường kính 4,0mm, đầu vít hình lục giác | 1. Chất liệu: chất liệu thép không gỉ, 2. Thông số kỹ thuật: Vít xốp 4.0mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: ren ngắn, đầu vít hình lục giác 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Cái |  | 900 | [38 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
790 | AV82 | Vít xương xốp đường kính 4,0mm, đầu vít tròn | 1. Chất liệu: thép không gỉ chuẩn y tế 316L 2. Thông số kỹ thuật: vít xương xốp 4.0mm, ren ngắn, đầu vít tròn OD/ID 6/2.5mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: ren ngắn, đầu vít tròn 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. | Cái |  | 1020 | [38 empty] | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 270 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
791 | BV332 | Vớ chân nylon ngắn cổ | 1. Chất liệu: nhựa HDPE 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sản phẩm được làm từ nhựa HDPE nguyên chất, không thấm nước, thun cổ dày, chắc chắn, co giãn tốt 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | đôi |  | 198000 | [38 empty] | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
792 | AV274 | Vòng van tim nhân tạo loại kín | 1. Chất liệu: Bao ngoài là lớp vải Polyester 2. Thông số kỹ thuật: Các cỡ 23 -> 35mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Vòng van tim 2, 3 lá mềm, loại kín, Được thiết kế để duy trì kích cỡ trong việc điều trị van hai lá và van ba lá nhưng vẫn duy trì sự dịch chuyển sinh lý học 4. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA | Cái |  | 25 | [38 empty] | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
793 | BV184 | Vòng van tim nhân tạo, Kích cỡ vòng 24-34mm, Kích thước trong 22-32mm, Kích thước ngoài 30-40mm. | 1. Thông số kỹ thuật: Kích cỡ vòng 24-34mm, Kích thước trong 22-32mm, Kích thước ngoài 30-40mm. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Vòng van cứng 3D Saddle hình yên ngựa được thiết kế để phục hồi hình dạng tự nhiên của vòng van 2 lá, Lõi titan duy trì hình dạng giải phẫu học và định hình lại vòng van, Hình dạng yên ngựa của vòng van giúp giảm áp lực lên lá van và gia tăng độ bền,Vòng van được đánh dấu dạng tam giác đều, giúp dể dàng định dạng các mũi khâu. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp/cái |  | 50 | [38 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
794 | BV093 | Vòng xoắn kim loại điều trị túi phình mạch máu não 0,012 inch và 0,014 inch | 1. Chất liệu: Platinum 2. Thông số kỹ thuật: loại 0,012inch và 0,014inch, Chiều dài (cm): 1,5 , 2 , 2,5, 3,5, 4, 6, 7, 7.5, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 21, 24, 25, 30, Đường kính (mm): 2, 2,5 , 3, 3,5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12, 14, 16, 18, 20 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Vòng xoắn kim loại điều trị túi phình mạch máu não, thiết kế công nghệ Random Loop với vòng lặp xa chặt chẽ, dạng Orbit Galaxy Coil hoặc tương đương 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Cái |  | 60 | [38 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
795 | BV060 | Xi măng sinh học kèm dung dịch pha | 1. Thành phần: Bao gồm xi măng dạng bột và dung dịch pha 2. Thông số kỹ thuật: Xi măng tiệt trùng dạng bột có trọng lượng 20g gồm: Methyl methacrylate-Styrence-copolymer 68%, Barium sulphate 30%, Benzonyl peroxide 2%, Lọ dung dịch pha có trọng lượng 9g gồm: Methyl methacrylate (mono-mer): 99,1%, N, N-dimethyl-p-toluidine: 0,9%, Hydroquinone 75ppm, Thời gian làm việc trung bình khoảng 8 phút ở nhiệt độ 22 độ C 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Là loại xi măng có độ nhớt cao, Độ kết dính cao, có cản quang 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 30 | [38 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
796 | AV276 | Xi măng xương ngoại khoa | 1. Thành phần: bao gồm bột polyme và chất lỏng đơn phân có chứa chất kháng sinh Gentamicin phổ rộng: Polymethyl Methacrylate, Zirconium dioxide, Benzoyl peroxide, N.N-dimethyl-p-toluidine, Hydroquinone, độ nhớt cao 2. Thông số kỹ thuật: thời gian làm việc >6 phút, sử dụng tại nhiệt độ phòng (20-30) độ C 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Độ nhớp thấp, Độ nhớp trung bình, ùng cho khớp háng, khớp gối và các khớp khác, Sự tỏa nhiệt: có tính lỏng thấp nên nhiệt độ tối đa trong một phản ứng hóa học xảy ra không đáng kể 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Túi |  | 20 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
797 | AV83 | Xương nhân tạo dạng chêm | 1. Chất liệu: chứa 75 % HA ( hydroxyapatite) và 25% β-TCP ( β Tricalcium Phosphate [Ca3(PO)4 ]. 2. Thông số kỹ thuật: Tỉ trọng 0,7g/cm³, Tổng độ xốp 60-80%, Kích thước đơn vị tế bào 200-500µm, Lực nén >0,2MPa, dạng chêm 15x15x2 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Cấu trúc 3D liên hợp vĩ và vi mô tương tự cấu trúc thành phần vô cơ xương người, thúc đẩy sự dẫn tạo xương mới. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 20 | [38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
798 | BV046 | Xương nhân tạo dạng khối các cỡ 5cc hoặc tương đương (Wil) | 1. Chất liệu: gồm hydroxyapatite (HAP, 60wt%) và beta-tricalcium phosphate (β-TCP, 40wt%). 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hydroxyapatite là một thành phần có chứa khoáng chất của chất nền xương và răng; β-TCP là canxi photphat có thể hấp thụ sinh học, Độ tin cậy tuyệt vời và tương thích sinh học cao, Khi được cấy vào chỗ khuyết xương, β-TCP có thể được hấp thụ dần dần và được thay thế bởi mô xương và HAP có thể có liên kết hoạt tính sinh học với xương mới để cuối cùng trở thành một phần của xương, Có độ xốp cao 70%, Ngoài ra các lỗ xốp được kết nối với nhau với kích thước lỗ 300 ~ 600µm, có thể dẫn mô xương phát triển để đạt được mục đích tạo xương và sửa chữa xương, An toàn và đáng tin cậy với kiểm soát chất lượng cao. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 40 | [38 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tổng cộng: 798 mặt hàng | [44 empty] | 153178661132 | 85047078690 | 489517844 | 14297475238 | 1932972577 | 440644750 | 24592515200 | 28650391700 | 12026665800 | 96645410 | 1696124800 | 595870600 | 866576140 | 624030500 | 3346355400 | 424303000 | 25930311536 | 10977276480 | 145220000 | 260391000 | 611572148

## PL1.G4. Đấu thầu
PHỤ LỤC
DANH MỤC ĐỀ NGHỊ ĐẤU THẦU NĂM 2022
GÓI THẦU SỐ 04: HÓA CHẤT, THUỐC THỬ, CHẤT HIỆU CHUẨN IN VITRO
STT | Mã số | Tên hóa chất (hoặc tương đương) | Đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng (hoặc tương đương) | Đơn vị tính | Số lượng sử dụng trong 18 tháng trước | Số lượng dự kiến sử dụng tới ngày 30/4/2024 | Giá kế hoạch đã bao gồm VAT (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Giá trị bảo đảm dự thầu (VNĐ) | Ghi chú | Tên thương mại | Đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Hãng, nước chủ sở hữu | Ký hiệu, mã hiệu | Số lưu hành | Phân loại TTBYT | Quy cách đóng gói | Nhà thầu cung ứng | Đơn vị tính | Đơn giá kế hoạch 2022 | Đơn giá dự thầu năm 2022 | Cơ sở y tế đề xuất danh mục | Tên Máy xét nghiệm đấu thầu (nếu có) | Mã Máy xét nghiệm đấu thầu (nếu có) | Giá kê khai trên website BYT | Hiệu lực kê khai trên website BYT | Giá trúng thầu thấp nhất trên website | Nơi công bố trên website | Số Quyết định công bố trúng thầu trên website | Ngày QĐ công bố trên website | Giá trúng thầu cao nhất trên website | Nơi công bố trên website | Số Quyết định công bố trúng thầu trên website | Ngày QĐ công bố trên website | Báo giá 1 | Báo giá 2 | Báo giá 3 | Công ty giá 1 | Công ty giá 2 | Công ty giá 3 | BVĐK Đồng Nai | BVĐK Thống Nhất ĐN | BV Da liễu | BV Nhi | BV Phổi | BV YDCT | BVĐK KV Định Quán | BVĐK KV Long Khánh | BVĐK KV Long Thành | TTYT TP. Biên Hòa | TTYT H. Cẩm Mỹ | TTYT H. Thống Nhất | TTYT H. Nhơn Trạch | TTYT H. Tân Phú | TTYT H. Trảng Bom | TTYT H. Vĩnh Cửu | TTYT H. Xuân Lộc | TT KSBT (CDC) | TTYT H. Định Quán | TTYT TP. Long Khánh | TTYT H. Long Thành
1 | BH680 | Chất thử chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam-VENTANA MUC6 (MRQ-20) hoặc tương đương | 1.Thành phần: kháng thể MUC6 (MRQ-20) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chất thử chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam, là kháng thể IgG1 từ chuột 3.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BH669 | Hóa chất khử paraffin khỏi mô mẫu và pha loãng dung dịch rửa EZ Prep - 10X EZ PREP SOLUTION hoặc tương đương | 1.Thành phần: dung dịch tẩy rửa nhẹ đậm đặc 2. Nồng độ:10X 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: khử paraffin khỏi mẫu mô và pha loãng dung dịch rửa. Dung tích 2L 4.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bình |  | 10 | [36 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | BH671 | Hóa chất phủ bảo vệ pha sẵn LCS hoặc tương đương | 1.Thành phần: một hydrocarbon paraffin hóa tỷ trọng thấp và dầu khoáng 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: được sử dụng làm hàng rào giữa các thuốc thử tan trong nước và không khí 3.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bình |  | 30 | [36 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | BH670 | Hóa chất rửa tiêu bản và cung cấp môi trường nước ổn định Reaction Buffer Concentrate (10X) hoặc tương đương | 1.Thành phần: dung dịch đệm Tris kiềm (pH 7,6 ± 0,2) 2. Nồng độ:10X 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: rửa tiêu bản giữa các bước nhuộm và cung cấp một môi trường nước ổn định cho các phản ứng hóa mô miễn dịch hoặc lai tại chỗ 4.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bình |  | 10 | [36 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | BH681 | Hóa chất rửa tiêu bản và cung cấp môi trường ổn định SSC hoặc tương đương | 1. Thành phần dung dịch đệm Sodium Chloride, Sodium Citrate 2. Nồng độ 10X 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuậtđể rửa tiêu bản giữa các bước nhuộm và cung cấp một môi trường lỏng ổn định 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bình |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | BH672 | Hóa chất tiền xử lý mẫu mô CELL CONDITIONING SOLUTION (CC1) hoặc tương đương | 1.Thành phần: đệm tris kiềm không pha loãng 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:tiền xử lý trong quá trình xử lý mẫu mô trong các phản ứng hóa mô miễn dịch 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bình |  | 6 | [36 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | BH673 | Test hỗ trợ hiện màu kháng thể đặc hiệu gắn kết kháng nguyên OptiView DAB Detection Kit hoặc tương đương | 1. Thành phầnPeroxidase, hỗn hợp các kháng thể thứ cấp gắn HQ trong đệm chứa protein, kháng thể đơn dòng từ chuột kháng HQ được đánh dấu với HRP, hydrogen peroxide,3, 3’-diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB), đồng sulfate 2. Nồng độdung dịch hydrogen peroxide 3,0%, hỗn hợp các kháng thể thứ cấp gắn HQ trong đệm chứa protein <50 µg/mL, kháng thể đơn dòng từ chuột kháng HQ được đánh dấu với HRP <40 µg/mL, hydrogen peroxide 0,04% trong dung dịch đệm phosphate,3, 3’-diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB) 0,2%, đồng sulfate 5,0 g/L trong đệm acetate 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuậtdùng để xác định các đích bằng phương pháp hóa mô miễn dịch (IHC) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 2 | [36 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | BH674 | Test thử chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam-VENTANA CD117 (EP10) hoặc tương đương | 1. Thành phần: Kháng thể kháng CD117 từ thỏ 2. Nồng độ: 0,1 μg/mL 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chất thử chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam 4.Tiêu chuẩn chất lượng: CE | Test |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | BH675 | Test thử chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam-VENTANA MUC1 (H23) hoặc tương đương | 1. Thành phần: kháng thể kháng MUC1 (H23) từ chuột 2. Nồng độ:10,2 μg/mL 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chất thử chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam 4.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | BH678 | Test thử chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam-VENTANA MUC5AC (MRQ-19) hoặc tương đương | 1.Thành phần: kháng thể MUC5AC (MRQ-19) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chất thử chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam, là kháng thể IgG1 từ chuột 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | BH676 | Test thử chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam-VENTANA P53 hoặc tương đương | 1.Thành phần: kháng thể kháng P53(DO-7) 2. Nồng độ: 0,5 μg/mL 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chất thử chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam 4.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 3 | [36 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | BH677 | Test thử chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam-VENTANA SOX-2 (SP76) hoặc tương đương | 1.Thành phần: kháng thể kháng SOX-2 (SP76) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chất thử chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam 3.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | BH679 | Test thử chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam-VENTANA, SOX-10 (SP267) hoặc tương đương | 1.Thành phần: kháng thể SOX-10 (SP267) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chất thử chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam, là kháng thể IgG từ thỏ 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | AH84 | Cốc đựng mẫu cho các máy phân tích sinh hóa và miễn dịch M43 hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dùng để đựng mẫu kiểm tra chất lượng, mẫu chuẩn và mẫu thử 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 90000 | [36 empty] | 50000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | AH92 | Cóng phân tích dành cho hệ thống cobas c 501 hoặc cobas c 502, Reaction Cell for c501/c50 hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: được sử dụng cho các máy phân tích để ủ và đo quang hỗn hợp phản ứng 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 96 | [36 empty] | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | AH93 | Điện cực xét nghiệm định lượng Kali, K Electrode hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: được dùng để định lượng Kali trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu sử dụng phương pháp đo điện cực ion chọn lọc 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 9 | [36 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | AH94 | Điện cực xét nghiệm định lượng Natri , Na Electrode hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dùng để định lượng Natri trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu sử dụng phương pháp đo điện cực ion chọn lọc 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 11 | [36 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | AH95 | Điện cực tham chiếu cho máy sử dụng phương pháp đo điện cực ion chọn lọc, REF Electrode hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: được dùng để tham chiếu cho máy sinh hóa sử dụng phương pháp đo điện cực ion chọn lọc 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 9 | [36 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | AH2 | Dung dịch tẩy rửa cho máy phân tích sinh hóa Cell Wash Solution II hoặc tương đương | 1. Thành phần: Acid citric monohydrate 2. Nồng độ: 310 mmol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dung dịch rửa có tính acid 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 30800 | [36 empty] | 20000 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | AH118 | Hóa chất phụ trợ trong xét nghiệm định lượng natri, kali và clorid, ISE Reference Electrolyte hoặc tương đương | 1. Thành phần: kali chloride 2. Nồng độ: kali chloride 1mol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Là chất phụ trợ trong xét nghiệm định lượng natri, kali và chloride trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu sử dụng điện cực chọn lọc ion 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 27000 | [36 empty] | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | AH101 | Hóa chất là chất phụ gia thêm vào buồng phản ứng để làm giảm sức căng bề mặt dùng trên các hệ thống phân tích sinh hóa, ECO-D hoặc tương đương | 1. Thành phần: chất tẩy 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: đóng vai trò là chất hoạt động bề mặt làm giảm thiểu sự tạo thành các bọt bong bóng 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 4832 | [36 empty] | 2000 | 2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | AH133 | Hóa chất pha loãng mẫu sử dụng, NACI 9% Dil, cobas c hoặc tương đương | 1. Thành phần: NaCl 2. Nồng độ: NaCl 9 % 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 6650 | [36 empty] | 1000 | 350 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | AH13 | Hóa chất sử dụng để kiểm chứng cho xét nghiệm định lượng β2-microglobulin, Control Set β2-Microglobulin hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: để kiểm soát xét nghiệm định lượng β2-microglobulin (B2MG) trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 16 | [36 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | AH30 | Hóa chất sử dụng cho hiệu chuẩn các xét nghiệm protein, Cfas Proteins hoặc tương đương | 1. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 75 | [36 empty] | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | AH31 | Hóa chất sử dụng cho hiệu chuẩn xét nghiệm Albumin | 1. Thành phần: đệm HEPES, nguyên liệu có nguồn gốc sinh học 2. Nồng độ: đệm HEPES 20 mmol/L 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 30 | [36 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | AH27 | Hóa chất sử dụng cho hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng hoạt tính xúc tác của tiểu đơn vị creatinin kinase MB (CK-MB), C,f,a,s, CK-MB hoặc tương đương | 1. Thành phần: albumin huyết thanh bò , CK-MM-người, CK-MB-người, tái tổ hợp 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: sử dụng cho hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng hoạt tính xúc tác của tiểu đơn vị creatinin kinase MB trong huyết thanh và huyết tương người 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 45 | [36 empty] | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | AH29 | Hóa chất sử dụng cho hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể Anti Streptolysin O, Cfas Pac F hoặc tương đương | 1. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 45 | [36 empty] | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | AH143 | Hóa chất sử dụng cho kiểm soát xét nghiệm định lượng albumin, α1-M, creatinine, IgG, protein toàn phần, Precinorm PUC hoặc tương đương | 1. Thành phần: đệm Hepes 20 mmol/L, albumin(huyết thanh người), α1-Microglobulin(nước tiểu người), immunoglobulin G(huyết thanh người), protein toàn phần(huyết thanh người/huyết thanh cừu) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: được dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các phương pháp định lượng albumin, α1-M, creatinine, IgG, protein toàn phần 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 144 | [36 empty] | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | AH144 | Hóa chất sử dụng cho kiểm soát xét nghiệm định lượng creatinine, Precipath PUC hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: sử dụng cho kiểm soát xét nghiệm định lượng creatinine trong huyết thanh, huyết tương, và nước tiểu người 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 144 | [36 empty] | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | AH128 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng lactate dehydrogenase, LDHI2 hoặc tương đương | 1. Thành phần: N-methylglucamine, lithium lactate ,NAD 62 2. Nồng độ: N-methylglucamine 400 mmol/L, lithium lactate 62 mmol/L, NAD 62 mmol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dùng để định lượng lactate dehydrogenase trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo 10-1000 U/L (0,17-167 μkat/L). Độ ổn định thuốc thử trên máy 84 ngày 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 5400 | [36 empty] | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | AH3 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng albumin, ALB2 hoặc tương đương | 1. Thành phần đệm Citrate, xanh bromcresol 2. Nồng độ đệm Citrate 95 mmol/L (R1), Đệm Citrate 95 mmol/L, xanh bromcresol 0,66 mmol/L (R3) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật định lượng albumin người, khoảng đo 2-60 g/L, độ ổn định thuốc thử trên máy 84 ngày 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 1500 | [36 empty] | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | AH4 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase, ALP2S hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: định lượng alkaline phosphatase trong huyết thanh và huyết tương người , khoảng đo 5-1200 U/L (0,084‑20,0 μkat/L) 2. Tiêu chuẩn chất lượng:ISO | Test |  | 2000 | [36 empty] | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | AH135 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng amoniac, NH3L2 hoặc tương đương | 1. Thành phần: đệm BICINE, GLDH (vi khuẩn),chất tẩy, 2-oxoglutarate, NADPH 2. Nồng độ: R1 gồm đệm BICINE 300 mmol/L, pH 8,3, GLDH (vi khuẩn)≥ 16,7 µkat/L, chất tẩy. R3 gồm GLDH (vi khuẩn) ≥ 5,0 µkat/L, 2-oxoglutarate 78 mmol/L, NADPH ≥ 1,3 mmol/L đệm không phản ứng 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dùng để định lượng amoniac trong huyết thanh người. Giới hạn mẫu trắng 10 μmol/L (17 μg/dL). Giới hạn phát hiện 10 μmol/L (17 μg/dL). Giới hạn định lượng 10 μmol/L (17 μg/dL). Độ ổn định thuốc thử trên máy 112 ngày 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 2750 | [36 empty] | 500 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | AH18 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần, BILT3 hoặc tương đương | 1. Thành phần: phosphate, muối 3,5-dichlorophenyl diazonium 2. Nồng độ: phosphate 50 mmol/L, muối 3,5-dichlorophenyl diazonium ≥ 1,35 mmol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: khoảng đo 2,5-650 μmol/L, độ ổn định thuốc thử trên máy 42 ngày 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 25000 | [36 empty] | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | AH82 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng CK-MB, CKMB hoặc tương đương | 1. Thành phần: đệm Imidazole, EDTA, Mg2+, ADP, AMP, diadenosine pentaphosphate,NADP (nấm men), N-acetylcysteine,HK, G6P-DH, đệm CAPSO, glucose, EDTA, creatine phosphate, 4 kháng thể đơn dòng CK-M 2. Nồng độ: R1 (đệm Imidazole 123 mmol/L, EDTA 2,46 mmol/L, Mg2+ 12,3 mmol/L, ADP 2,46 mmol/L, AMP 6,14 mmol/L, diadenosine pentaphosphate 19 µmol/L, NADP (nấm men) 2,46 mmol/L, N-acetylcysteine 24,6 mmol/L, HK ≥ 36,7 µkat/L, G6P-DH ≥ 23,4 µkat/L), R2 (đệm CAPSO 20 mmol/L, glucose 120 mmol/L, EDTA 2,46 mmol/L, creatine phosphate184 mmol/L, 4 kháng thể đơn dòng kháng CK-M) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: khoảng đo 3-2000 U/L (0.050-33.4 μkat/L), độ ổn định thuốc thử trên máy 56 ngày 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 3800 | [36 empty] | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | AH89 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng CRP, CRP4 hoặc tương đương | 1. Thành phần: hạt latex phủ kháng thể kháng CRP trong đệm glycine 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: khoảng đo 0,6-350 mg/L (5,7-3332 nmol/L). Độ ổn định thuốc thử trên máy 84 ngày 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 4000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | AH103 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng ethanol | 1. Thành phần: dung dịch đệm 2. Nồng độ: R1 gồm dung dịch đệm. R2 gồm NAD (nấm men) ≥ 3 mmol/L, ADH (nấm men) ≥ 617 µkat/L (37 U/mL) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dùng để định lượng ethanol trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người, phương pháp men sử dụng alcohol dehydrogenase. Khoảng đo 2,20-108 mmol/L (0,101-4,98 g/L, 10,1-498 mg/dL) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 8000 | [36 empty] | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | AH28 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng kháng thể Anti Streptolysin O, CFAS PAC hoặc tương đương | 1. Thành phần: huyết thanh người và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 45 | [36 empty] | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | AH140 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng phospho, PHOS2 hoặc tương đương | 1. Thành phần: acid sulfuric, ammonium molybdate, acid sulfuric, natri chloride 2. Nồng độ: acid sulfuric 0,36 mol/L , ammonium molybdate 3,5 mmol/L, acid sulfuric 0,36 mol/L, natri chloride 150 mmol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: sử dụng cho xét nghiệm định lượng phospho ở huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Khoảng đo mẫu huyết thanh/huyết tương 0,10-6,46 mmol/L (0,31-200 mg/dL), nước tiểu 1,1-92 mmol/L (3,4-285 mg/dL). Độ ổn định thuốc thử trên máy sau khi mở nắp 84 ngày 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 4800 | [36 empty] | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | AH112 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng sắt, IRON2 hoặc tương đương | 1. Thành phần: Acid citric, thiourea, Natri ascorbate, FerroZine 2. Nồng độ: Acid citric 200 mmol/L, thiourea 115 mmol/L, Natri ascorbate 150 mmol/L, FerroZine 6 mmol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dùng để định lượng sắt trong huyết thanh và huyết tương người, khoảng đo 0,90-179 μmol/L. Độ ổn định thuốc thử trên máy 42 ngày 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 22200 | [36 empty] | 16000 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | AH156 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng transferrin, thụ thể transferrin hòa tan, TRSF2 hoặc tương đương | 1. Thành phần: Đệm phosphate, NaCl, polyethylene glycol, kháng thể kháng transferrin người (thỏ) 2. Nồng độ: Đệm phosphate 55 mmol/L, pH 7,2, NaCl 25 mmol/L, polyethylene glycol 5 % , kháng thể kháng transferrin người (thỏ) phụ thuộc vào độ chuẩn, NaCl 100 mmol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Định lượng transferrin, thụ thể transferrin hòa tan trong huyết thanh huyết tương và nước tiểu người. Khoảng đo 0,1-5,2 g/L. Độ ổn định thuốc thử trên máy sau khi mở nắp 56 ngày 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 9100 | [36 empty] | 3600 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | AH162 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng vancomycin, VANC3 hoặc tương đương | 1. Thành phần: Vancomycin liên hợp , Kháng thể kháng vancomycin (đơn dòng từ chuột), vi hạt latex 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dùng để định lượng vancomycin trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo 4,0-80,0 μg/mL (2,76-55,2 μmol/L). Độ ổn định thuốc thử trên máy sau khi mở nắp 84 ngày 3.Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 6000 | [36 empty] | 5000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | AH15 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng β2‑microglobulin, B2MG hoặc tương đương | 1. Thành phần đệm TRIS/HCl, hạt latex phủ kháng thể đa dòng kháng β2‑microglobulin người (thỏ) 2. Nồng độ R1 gồm đệm TRIS/HCl 23 g/L, pH 8,2, NaCl 19 g/L, EDTA 1,3 g/L, R2 gồm hạt latex phủ kháng thể đa dòng kháng β2‑microglobulin người (thỏ) 1,9 g/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật sử dụng cho xét nghiệm định lượng β2‑microglobulin trong huyết thanh và huyết tương người 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 2100 | [36 empty] | 700 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | AH155 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng triglyceride, TRIGL hoặc tương đương | 1. Thành phần: Đệm PIPES, Mg2+ , natri cholate , ATP, 4-aminophenazone, 4-chlorophenol, lipoprotein lipase, glycerol kinase, glycerol phosphate oxidase, peroxidase 2. Nồng độ: Đệm PIPES 50 mmol/L, Mg2+ 40 mmol/L, natri cholate 0,20 mmol/L, ATP ≥ 1,4 mmol/L, 4‑aminophenazone ≥ 0,13 mmol/L, 4‑chlorophenol 4,7 mmol/L, lipoprotein lipase ≥ 83 µkat/L, glycerol kinase ≥ 3 µkat/L, glycerol phosphate oxidase ≥ 41 µkat/L, peroxidase ≥ 1,6 µkat/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dùng để định lượng triglyceride trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo 0,1-10,0 mmol/L (8,85-885 mg/dL). Độ ổn định thuốc thử trên máy sau khi mở nắp 56 ngày 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 20000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | AH81 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm xét nghiệm định lượng creatine kinase, CK hoặc tương đương | 1. Thành phần: 2. Nồng độ: R1 gồm đệm Imidazole 123 mmol/L, EDTA2,46 mmol/L, Mg2+ 12,3 mmol/L, ADP 2,46 mmol/L, AMP 6,14 mmol/L, diadenosine pentaphosphate 19 µmol/L, NADP+ 2,46 mmol/L, N‑acetylcysteine24,6 mmol/L, HK ≥ 36,7 µkat/L, G6PDH ≥ 23,4 µkat/L R2 gồm đệm CAPSO 20 mmol/L, glucose120 mmol/L, EDTA 2,46 mmol/L, creatine phosphate 184 mmol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dùng để định lượng creatine kinase (CK) trong huyết thanh và huyết tương người, khoảng đo 7-2000 U/L (0,117-33,4 μkat/L), độ ổn định thuốc thử trên máy 56 ngày 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 4800 | [36 empty] | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | AH145 | Hóa chất sử dụng để chuẩn hóa xét nghiệm định lượng các yếu tố thấp khớp (RF‑II), Preciset TDM 1 hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: để chuẩn hóa xét nghiệm định lượng các yếu tố thấp khớp (RF‑II) trong huyết thanh và huyết tương người. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 49 | [36 empty] | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | AH116 | Hóa chất sử dụng để chuẩn nội kiểm cho máy xét nghiệm sinh hóa, ISE Internal Standard Gen.2 hoặc tương đương | 1. Thành phần: đệm HEPES, triethanolamine, natri chloride, natri acetate, kali chloride 2. Nồng độ: đệm HEPES 10 mmol/L, triethanolamine 7 mmol/L, natri chloride 3,06 mmol/L, natri acetate 1,45 mmol/L, kali chloride 0,16 mmol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: là chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng natri, kali, clorid trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu sử dụng điện cực chọn lọc ion. Độ ổn định trên máy sau khi mở nắp là 42 ngày 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 108000 | [36 empty] | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | AH138 | Hóa chất sử dụng để nội kiểm mức bất thường xét nghiệm định lượng ammonia, ethanol, bicarbonate, Ammonia/Ethanol/CO2 Control Abnormal hoặc tương đương | 1. Thành phần:ammonia, ethanol và natri bicarbonate 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: là chất kiểm soát xét nghiệm định lượng ammonia, ethanol, bicarbonate 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 680 | [36 empty] | 500 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | AH139 | Hóa chất sử dụng để nội kiểm mức bình thường xét nghiệm định lượng ammonia, ethanol, bicarbonate, Ammonia/Ethanol/CO2 Control Normal hoặc tương đương | 1. Thành phần:ammonia, ethanol và natri bicarbonate 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: là chất kiểm soát xét nghiệm định lượng ammonia, ethanol, bicarbonate 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 680 | [36 empty] | 500 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | AH136 | Hóa chất sử dụng để nội kiểm xét nghiệm định lượng ammonia, ethanol, bicarbonate ,Ammonia/Ethanol/CO2 Calibrator hoặc tương đương | 1. Thành phần: ammonia, ethanol và natri bicarbonate 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: là chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ammonia, ethanol, bicarbonate 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 532 | [36 empty] | 500 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | AH151 | Hóa chất sử dụng để rửa kim hút mẫu trên hệ thống máy phân tích sinh hóa Roche/Hitachi cobas c,Sample Cleaner 2 hoặc tương đương | 1. Thành phần: đệm, chất tẩy 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: sử dụng để rửa cho kim hút mẫu trên hệ thống máy phân tích sinh hóa 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 3540 | [36 empty] | 2124 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | AH152 | Hóa chất sử dụng để rửa kim hút thuốc thử và cóng phân tích trên hệ thống máy phân tích sinh hóa Roche/Hitachi cobas c, SMS hoặc tương đương | 1. Thành phần: HCl 2. Nồng độ: HCl 200mmol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: sử dụng để rửa kim hút thuốc thử và cóng phân tích trên hệ thống máy phân tích sinh hóa 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 2650 | [36 empty] | 2500 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | AH148 | Hóa chất sử dụng làm dung dịch chuẩn xét nghiệm RF, Preciset RF hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: sử dụng làm dung dịch chuẩn xét nghiệm RF trong huyết thanh người 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 30 | [36 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | AH114 | Hóa chất vệ sinh máy Roche/Hitachi và máy phân tích miễn dịch, ISE Cleaning Solution / Elecsys SysClean hoặc tương đương | 1. Thành phần: Natri hydroxide, natri hypochlorite 2. Nồng độ: Natri hydroxide 3 mol/L, natri hypochlorite < 2 % clo hoạt tính 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dung dịch vệ sinh có tính kiềm có tính chất kháng khuẩn. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 6500 | [36 empty] | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | AH9 | Test sử dụng cho xét nghiệm định lượng antistreptolysin O trong bệnh viêm khớp, ASLOT hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để định lượng bằng phương pháp miễn dịch antistreptolysin O trong huyết thanh và huyết tương người, khoảng đo 20-600 IU/mL, Độ ổn định thuốc thử trên máy 84 ngày 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 1300 | [36 empty] | 1000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | AH11 | Test sử dụng cho xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase, ASTL hoặc tương đương | 1. Thành phần: đệm TRIS, L-aspartate,MDH (vi sinh),LDH (vi sinh), albumin(bò) 2. Nồng độ: R1 (đệm TRIS 264 mmol/L, pH 7,8, L-aspartate792 mmol/L, MDH (vi sinh) ≥ 24 µkat/L, LDH (vi sinh) ≥ 48 µkat/L, albumin(bò) 0,25 %) R2 (NADH ≥ 1,7 mmol/L, 2-oxoglutarate 94 mmol/L) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: sử dụng để xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase trong huyết thanh và huyết tương người, khoảng đo 5-700 U/L (0,08-11,7 μkat/L), độ ổn định thuốc thử trên máy 84 ngày 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 72000 | [36 empty] | 36000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | AH147 | Test sử dụng cho xét nghiệm định lượng các yếu tố thấp khớp, RF-II hoặc tương đương | 1. Thành phần: đệm glycine, polyethylene glycol, albumin huyết thanh bò 2. Nồng độ: R1 gồm đệm glycine 170 mmol/L, pH 8,0, polyethylene glycol 0,05 %, albumin huyết thanh bò. R2 vi hạt latex phủ IgG người, đệm glycine 170 mmol/L, pH 7,3 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dùng để định lượng các yếu tố thấp khớp (RF‑II) trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo 10-130 IU/mL. Độ ổn định thuốc thử trên máy 56 ngày 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 800 | [36 empty] | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | AH88 | Test sử dụng cho xét nghiệm creatinin, CREJ2 hoặc tương đương | 1. Thành phần: kali hydroxide, phosphate, acid picric 2. Nồng độ: kali hydroxide 900 mmol/L, phosphate 135 mmol/L, pH ≥ 13,5, acid picric 38 mmol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: sử dụng cho xét nghiệm định lượng creatinin trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Khoảng đo huyết thanh/huyết tương 15-2200 μmol/L (0.17‑24.9 mg/dL), nước tiểu 375-55000 μmol/L (4,2-622 mg/dL). Độ ổn định thuốc thử trên máy 56 ngày 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 50000 | [36 empty] | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | AH6 | Test sử dụng cho xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase (ALT), ALTL hoặc tương đương | 1. Thành phần: đệm TRIS, L-alanine,albumin bò, LDH vi sinh, 2-oxoglutarate, NADH 2. Nồng độ: R1 ( đệm TRIS 224 mmol/L, pH 7,3, L‑alanine 1120 mmol/L, albumin bò 0,25 %, LDH (vi sinh) ≥ 45 µkat/L) R2 ( 2-Oxoglutarate 94 mmol/L, NADH ≥ 1,7 mmol/L) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật định lượng alanine aminotransferase (ALT) trong huyết thanh và huyết tương người , khoảng đo 5-700 U/L (0,08‑11,7 μkat/L) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 36000 | [36 empty] | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | AH16 | Test sử dụng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp, BIL-D hoặc tương đương | 1, Thành phần: phosphoric acid, HEDTA, NaCl, chất tẩy, 3,5-Dichlorophenyl diazonium 2, Nồng độ: R1 gồm phosphoric acid 85 mmol/L, HEDTA 4,0 mmol/L, NaCl50 mmol/L, chất tẩy, pH 1,9, R2 gồm 3,5-Dichlorophenyl diazonium 1,5 mmol/L, pH 1,3 3, Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dùng để định lượng bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương người, khoảng đo 1,4-236 μmol/L 4, Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 25000 | [36 empty] | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | AH22 | Test sử dụng cho xét nghiệm định lượng bổ thể C4, C4-2 hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: định lượng bổ thể C4 trong huyết thanh và huyết tương người, khoảng đo 0,02-1,0 g/L (0,1‑5 μmol/L, 2,0-100 mg/dL) 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 800 | [36 empty] | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | AH104 | Test sử dụng cho xét nghiệm định lượng ferritin | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dùng để định lượng ferritin trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo 5-1000 μg/L LoB = 3 μg/L (6,7 pmol/L, 3 ng/mL), LoD = 5 μg/L (11,2 pmol/L, 5 ng/mL), LoQ = 5 μg/L (11,2 pmol/L, 5 ng/mL) 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 16500 | [36 empty] | 12000 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | AH107 | Test sử dụng cho xét nghiệm định lượng glucose, GLUC3 hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để định lượng glucose trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu và dịch não tủy. Khoảng đo 0,11-41,6 mmol/L (2-750 mg/dL). Độ ổn định trên máy sau khi mở nắp 56 ngày 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 30400 | [36 empty] | 28800 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | AH159 | Test sử dụng cho xét nghiệm định lượng khả năng liên kết sắt không bão hòa UIBC, UIBC hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: sử dụng cho xét nghiệm định lượng khả năng liên kết sắt không bão hòa trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo 3-125 μmol/L (16,8-700 μg/dL, 0,17-7 mg/L). Độ ổn định trên máy sau khi mở nắp 56 ngày 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 3600 | [36 empty] | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | AH127 | Test sử dụng cho xét nghiệm định lượng lactate, LACT2 hoặc tương đương | 1. Thành phần: Hydrogen donor, 4-Aminoantipyrine 2. Nồng độ: R1 ( Hydrogen donor 1,75 mmol/L), R2 (4-Aminoantipyrine 5 mmol/L) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dùng để định lượng lactate trong huyết tương và dịch não tủy người. Độ ổn định thuốc thử trên máy sau khi mở nắp 84 ngày 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 14000 | [36 empty] | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | AH129 | Test sử dụng cho xét nghiệm định lượng LDL- cholesterol, LDLC3 hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: xét nghiệm định lượng LDL- cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo 0,10-14,2 mmol/L (3,87-549 mg/dL). Độ ổn định thuốc thử trên máy 84 ngày 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 20000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | AH130 | Test sử dụng cho xét nghiệm định lượng magnesium, MG2 hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dùng để định lượng magnesium trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Khoảng đo huyết thanh/huyết tương 010-2,0 mmol/L (0,243-4,86 mg/dL), nước tiểu 0,56-110 mmol/L (1,36-26,7 mg/dL). Độ ổn định thuốc thử trên máy 84 ngày 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 8250 | [36 empty] | 5000 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | AH153 | Test sử dụng cho xét nghiệm định lượng protein toàn phần, TP2 hoặc tương đương | 1. Thành phần: Natri hydroxide, kali natri tartrate, natri hydroxide, kali natri tartrate, kali iodide, đồng sulfate 2. Nồng độ: Natri hydroxide 400 mmol/L, kali natri tartrate 89 mmol/L, natri hydroxide 400 mmol/L, kali natri tartrate 89 mmol/L, kali iodide 61 mmol/L, đồng sulfate 24,3 mmol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: sử dụng cho xét nghiệm định lượng protein toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo 2.,0-120 g/L (0,2-12 g/dL) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 1500 | [36 empty] | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | AH160 | Test sử dụng cho xét nghiệm định lượng urea/urea nitrogen. UREAL hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: sử dụng cho xét nghiệm định lượng urea/urea nitrogen trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Khoảng đo huyết thanh/huyết tương 0,5-40 mmol/L (3,0-240 mg/dL urea, 1,4-112 mg/dL urea nitrogen) Nước tiểu: 1-2000 mmol/L (6-12000 mg/dL urea, 2,8-5600 mg/dL urea nitrogen) 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 12000 | [36 empty] | 10000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | AH21 | Test sử dụng cho xét nghiệm xét nghiệm định lượng Bổ thể C3c, C3C-2 hoặc tương đương | 1. Thành phần: đệm TRIS, polyethylen glycol, kháng thể kháng C3c 2. Nồng độ: R1 ( đệm TRIS 100 mmol/L, pH 8,0, polyethylene glycol 3,0 %), R3 ( kháng thể kháng C3c người (dê) phụ thuộc vào độ chuẩn, đệm TRIS 33 mmol/L) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: định lượng bổ thể C3c trong huyết thanh và huyết tương người , khoảng đo 0,04-5,0 g/L (4-500 mg/dL) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 1000 | [36 empty] | 700 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | AH79 | Test sử dụng cho xét nghiệm xét nghiệm định lượng cholinesterase, CHE2 hoặc tương đương | 1, Thành phần: đệm pyrophosphate,kali hexacyanoferrate (III), đệm GOOD's, butyrylthiocholine 2, Nồng độ: R1 gồm đệm pyrophosphate 92 mmol/L, pH 7,7, kali hexacyanoferrate (III) 2,4 mmol/L, R3 gồm đệm GOOD's 10 mmol/L, pH 4,0, butyrylthiocholine 46 mmol/L 3, Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dùng để định lượng cholinesterase trong huyết thanh và huyết tương người , khoảng đo 100-14000 U/L (1,67-234 μkat/L), Độ ổn định trên máy sau khi mở nắp 28 ngày 4, Tiêu chuẩn chất lượng:ISO | Test |  | 1400 | [36 empty] | 1000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | AH8 | Test xét nghiệm dùng để định lượng α-amylase, AMYL2 hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật định lượng α-amylase trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người , khoảng đo 3-1500 U/L (0,05‑25,0 μkat/L). Độ ổn định thuốc thử trên máy 84 ngày 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 12000 | [36 empty] | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | AH295 | Bộ hóa chất tách chiết DNA/RNA, TopPURE ® FLUID VIRAL EXTRACTION KIT hoặc tương đương | 1. Thành phần: Các lọ hóa chất riêng biệt: CL Buffer, WB1 Buffer, WB2 Buffer, EB Buffer, PBS Buffer, Ethanol, Proteinase K, Cột silica, Tube 1.5 mL 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dùng để tách chiết DNA/RNA từ các mẫu tế bào nuôi cấy, vi khuẩn, huyễn dịch (huyền phù), mẫu quét bề mặt, mẫu dịch phết (y tế). Lượng mẫu đầu vào 200 µL. Thể tích thu nhận 50 µL DNA/RNA. Thời gian tách chiết 30 phút cho 10 mẫu. Độ tinh sạch cao A260/A280 = 1,7 – 2,2 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 500 | [36 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | AH290 | Bộ xét nghiệm định lượng DNA virus Viêm Gan C, TopSENSI ® HCV qPCR KIT hoặc tương đương | 1. Thành phần: HCV qPCR mix, HBV standard ( E1, E2,E3,E4,E5), Chứng âm, Chứng nội (IC), Tube PCR 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: sử dụng để định lượng DNA virus Viêm Gan C (HCV) trong mẫu huyết thanh và huyết tương người. Loại mẫu đầu vào DNA sau tách chiết từ mẫu huyết thanh, huyết tương ban đầu. Thể tích mẫu đầu vào 10µL. Kênh màu phát hiện FAM phát hiện tác nhân HCV. HEX chứng nội. Độ nhạy 250 IU/ ml. Khoảng tuyến tính 10⁹ – 2,5×10 copies/mL. Đường chuẩn (E1 10¹) (E2 10²) (E3 10³) (E4 10⁴)(E5 10⁵). Thời gian PCR 2 giờ 10 phút. Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện HCV 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 1000 | [36 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | AH288 | Bộ xét nghiệm định lượng DNA virus Hepatitis, TopSENSI ® HBV qPCR KIT hoặc tương đương | 1. Thành phần: HPV rPCR mix, chứng dương, chứng âm, tube PCR 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Độ nhạy 10 copies/ phản ứng, Tích hợp chứng nội (IC) trong cùng phản ứng với gene đích để kiểm soát âm tính giả 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 1000 | [36 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | AH287 | Bộ xét nghiệm định tính DNA vi khuẩn Helicobacter pylori, TopSENSI ® Helicobacter pylori qPCR Kit hoặc tương đương | 1. Thành phần: HP qPCR mix, Chứng âm, Chứng dương (plasmid), Chứng nội ngoại sinh (IC), Tube PCR 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dùng để xét nghiệm định tính DNA vi khuẩn Helicobacter pylori. Thể tích mẫu 10µL. Loại mẫu đầu vào: DNA sau tách chiết từ mẫu sinh thiết, dịch dạ dày và phân. Kênh màu phát hiện FAM phát hiện tác nhân HP, HEX chứng nội. Độ nhạy 10 copies/ phản ứng. Thời gian PCR 90 phút. Chỉ đặc hiệu với H. pylori, không phản ứng chéo với các tác nhân khác. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 200 | [36 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | AH294 | Bộ xét nghiệm định tính DNA vi khuẩn Mycobacterium Tuberculosis (MTB) | 1. Thành phần: MTB qPCR mix, Chứng âm, Chứng dương, Chứng nội (IC), Tube PCR 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: sử dụng để xét nghiệm định tính DNA vi khuẩn Mycobacterium Tuberculosis từ mẫu sinh thiết hoặc mẫu đờm. Thể tích mẫu 10µL. Kênh màu phát hiện FAM phát hiện tác nhân MTB. HEX chứng nội. Độ nhạy 5 copies/ phản ứng. Thời gian PCR 2 giờ. Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện MTB 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 1000 | [36 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | BH1662 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm AHG (Coombs) trực tiếp và gián tiếp | 1. Thành phần: Antibodies phát hiện IgG và C3d ở người. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thuốc thử đa đặc hiệu cho xét nghiệm AHG (Coombs) 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Lọ |  | 40 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | BH1658 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định tính nhóm máu A | 1. Thành phần: Kháng thể đơn dòng IgM đặc hiệu với kháng nguyên A trên hồng cầu. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:Thuốc thử định nhóm máu A trong xét nghiệm Slide and Tube, Tính đặc hiệu: Kháng nguyên A 100% đối với A1 A2 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Lọ |  | 64 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | BH1659 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định tính nhóm máu A,B | 1. Thành phần: Kháng thể đơn dòng IgM đặc hiệu với kháng nguyên A trên hồng cầu. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:Thuốc thử định nhóm máu A, B trong xét nghiệm Slide and Tube, Tính đặc hiệu: Kháng nguyên A, B 100%, phản ứng âm tính với kháng nguyên B tập nhiễm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Lọ |  | 64 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | BH1660 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định tính nhóm máu B | 1. Thành phần: Kháng thể đơn dòng IgM đặc hiệu với kháng nguyên A trên hồng cầu. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:Thuốc thử định nhóm máu B trong xét nghiệm Slide and Tube, Tính đặc hiệu: Kháng nguyên B 100%, phản ứng âm tính với kháng nguyên B tập nhiễm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Lọ |  | 64 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | BH1661 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định tính nhóm máu Rho (D) | 1. Thành phần: Kháng thể đơn dòng IgM đặc hiệu với kháng nguyên A trên hồng cầu. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:Thuốc thử định nhóm máu A trong xét nghiệm Slide and Tube, Tính đặc hiệu: Kháng nguyên Rho (D) 100% 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Lọ |  | 64 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | BH934 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định tính nhóm máu A | 1. Thành phần: Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ chuỗi tế bào Hybridoma bằng cách kết hợp kháng thể chuột tạo ra tế bào Lympho B với tế bào tủy chuột. 2. Đặc tính, tính năng kĩ thuật: Hiệu suất >1:256, Độ nhạy và độ đặc hiệu: 100%. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Lọ |  | 240 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | BH935 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định tính nhóm máu A,B | 1. Thành phần: Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ chuỗi tế bào Hybridoma bằng cách kết hợp kháng thể chuột tạo ra tế bào Lympho B với tế bào tủy chuột. 2. Đặc tính, tính năng kĩ thuật: Hiệu suất >1:256, Độ nhạy và độ đặc hiệu: 100%. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Lọ |  | 40 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | BH936 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định tính nhóm máu B | 1. Thành phần: Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ chuỗi tế bào Hybridoma bằng cách kết hợp kháng thể chuột tạo ra tế bào Lympho B với tế bào tủy chuột. 2. Đặc tính, tính năng kĩ thuật: Hiệu suất >1:256, Độ nhạy và độ đặc hiệu: 100%. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Lọ |  | 240 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | BH937 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định tính nhóm máu Rho (D) | 1. Thành phần: Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ chuỗi tế bào Hybridoma bằng cách kết hợp kháng thể chuột tạo ra tế bào Lympho B với tế bào tủy chuột. 2. Đặc tính, tính năng kĩ thuật: Hiệu suất >1:256, Độ nhạy và độ đặc hiệu: 100%. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Lọ |  | 140 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | AH481 | Hóa chất đệm EDTA, pH 8.0 sử dụng trong xét nghiệm hóa mô miễn dịch | 1. Thành phần: EDTA bộc lộ kháng nguyên cho mô được vùi trong paraffin, pH 8.0 2. Nồng độ: 10x 3. Đặc tính, Tính năng kỹ thuật: Sử dụng trong xét nghiệm hóa mô miễn dịch | ml |  | 1000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
88 | AH374 | Ống đựng mẫu nắp bật thể tích 2ml | Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Không bám dính, phù hợp cho NGS | Cái |  | 2000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
89 | BH094 | Bộ Kit phát hiện 13 tác nhân STD bằng phương pháp Real Time PCR (PANA RealTyper™ STD hoặc tương đương) | Đặc tính, tính năng kĩ thuật: Phát hiện 13 tác nhân STD từ mẫu tăm bông dịch âm đạo và nước tiểu, tương thích hệ thống Realtime PCR, sử dụng đầu dò là PNA | Hộp |  | 50 | [36 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | BH096 | Bộ Kit tách chiết DNA dùng trong xét nghiệm Real Time PCR | Đặc tính, tính năng kỹ thuật: sử dụng trong chẩn đoán và nghiên cứu với chu trình PCR. Cho phép tách chiết DNA bộ gen từ mẫu máu toàn phần, huyết tương, dịch não tủy, nước tiểu, đờm, dịch rửa phế quản, mẫu chất lỏng, tinh dịch, mẫu tick, nước bọt, và dịch phết. Có thể dùng để tinh sạch DNA virus và DNA vi khuẩn. Cho phép thu hồi DNA bộ gen có độ tinh sạch cao với tỉ lệ A260/280 từ 1.60 đến 1.90 và nồng độ phổ biến 40-60 ng/µl. DNA thu được sẵn sàng sử dụng cho các ứng dụng tiếp theo như PCR. | Hộp |  | 20 | [36 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | BH097 | Bộ kit tách chiết tự động DNA/RNA (PANAMAX™ Viral DNA/RNA Extraction Kit hoặc tương đương) | Đặc tính, tính năng kĩ thuật: Tách chiết tự động DNA/RNA của virus bằng công nghệ hạt từ, sản phẩm DNA/RNA có thể sử dụng trong các xét nghiệm invitro | Hộp |  | 10 | [36 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | BH504 | Test xét nghiệm định lượng 17α-OH-progesterone (17-OHP) (dùng cho sàng lọc sơ sinh) | Đặc tính, Tính năng kỹ thuật: • Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu 17α-OH-Progesterone dùng cho sàng lọc sơ sinh; • 01 bộ gồm thuốc thử cho 1152 xét nghiệm; • Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; • Sử dụng với hệ thống thiết bị tự động • Giới hạn mẫu trắng (LoB) = 0.37 ng/mL huyết thanh (0.51 nmol/L máu); Giới hạn phát hiện (LoD) = 0.84 ng/mL huyết thanh(1.2 nmol/L máu); Giới hạn định lượng (LoQ) = 1.4 ng/mL huyết thanh(1.9 nmol/L máu); • Nồng độ hemoglobin thử nghiệm ≤0.5 g/dL không gây nhiễu đến xét nghiệm 17-OHP; • Khoảng tuyến tính có giá trị từ 1.4 ng/mL tới 235 ng/mL huyết thanh; • Áp dụng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang sử dụng các nguyên tố đất hiếm nhóm Lanthan | Test |  | 13824 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | BH505 | Test xét nghiệm định lượng TSH (dùng cho sàng lọc sơ sinh) | Đặc tính, tính năng kỉ thuật: • Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu TSH dùng cho sàng lọc sơ sinh; • 01 bộ gồm thuốc thử cho 1152 xét nghiệm; • Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; • Sử dụng với hệ thống thiết bị tự động • Áp dụng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang sử dụng các nguyên tố đất hiếm nhóm Lanthan; • Độ nhạy phân tích ≤ 2 μU/mL máu ; • Nồng độ hormone hLH bổ sung 250 U/L không gây nhiễu tới phép đo hTSH | Test |  | 13824 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | BH348 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Atellica CH AlbP | 1. Thành phần: Đông khô; hoàn nguyên: Sản phẩm có gốc từ huyết thanh người đông khô có chứa albumin 2. Đặc tính, tính năng kĩ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn xét nghiệm Atellica CH AlbP | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | BH323 | Cóng đựng mẫu dung tích 1 ml | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Cóng đựng mẫu dung tích 1 ml | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | BH357 | Cóng pha loãng trên máy sinh hóa (Atellica CH Dilution Ring Segment hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Cóng pha loãng trên máy sinh hóa | Hộp |  | 11 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
97 | BH363 | Cóng pha loãng trên máy sinh hóa (Atellica CH Reaction Cuvette Segments hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Cóng pha loãng trên máy sinh hóa | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | BH324 | Cóng phản ứng miễn dịch | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Cóng phản ứng miễn dịch | Hộp |  | 10 | [36 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | BH325 | Đầu côn hút mẫu | Đầu côn hút mẫu | Hộp |  | 505 | [36 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | BH349 | Hóa chất kiểm tra hệ thống và đo quang | 1. Thành phần:Ponceau S (0,01%); natri axetat (0,2%); axit axetic (0,02%); muốinatri EDTA (0,03%); Chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong kiểm tra hoạt động đo dung dịch và trắc quang | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | BH287 | Hóa chất acid kích hoạt phản ứng hóa phát quang cho xét nghiệm miễn dịch | 1. Thành phần: Hydrogen peroxide (0.5%); nitric acid (0.1 N) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch tham gia phản ứng miễn dịch: | Hộp |  | 2 | [36 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | BH288 | Hóa chất base kích hoạt phản ứng hóa phát quang cho xét nghiệm miễn dịch | 1. Thành phần: Sodium hydroxide (< 0.25 N); surfactant 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch tham gia phản ứng miễn dịch: | Hộp |  | 2 | [36 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | BH344 | Hóa chất định lượng điện cực Na, K, Cl trong huyết thanh, huyết tương | Đặc tính, tính năng kỉ thuật: - Mục đích sử dụng: được dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng natri, kali và clorua (Na, K, Cl) trong huyết thanh, huyết tương (lithium heparin) và nước tiểu . - Dải đo: Natri: Huyết thanh/huyết tương: 50–200 mmol/L (mEq/L); Nước tiểu: 10–300 mmol/L (mEq/L) Kali: Huyết thanh/huyết tương: 1–10 mmol/L (mEq/L), Nước tiểu: 2–300 mmol/L (mEq/L) Clorua: Huyết thanh/huyết tương: 50–200 mmol/L (mEq/L), Nước tiểu: 20–330 mmol/L (mEq/L) | Hộp |  | 4 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | BH368 | Hóa chất hiệu chuẩn A dùng trong xét nghiệm Na, K và Cl | 1. Thành phần:Chất đệm Phosphate; natri clorua (10 mmol/L); kali clorua (0,4 mmol/L); natri bicarbonate (4,0 mmol/L); albumin huyết thanh bò (0,01%); Chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn xét nghiệm Na, K và Cl | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | BH369 | Hóa chất hiệu chuẩn B + cầu muối | 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn xét nghiệm Na, K và Cl 1. Thành phần: '+Standard B: Chất đệm Phosphate; natri clorua (7,0 mmol/L); kali clorua (6,0 mmol/L); lithium clorua (3,0 mmol/L); albumin huyếtthanh bò (0,01%); Chất bảo quản '+ Cầu muối: Kali clorua (120 mmol/L); albumin huyết thanh bò (0,01%); Chất bảo quản | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | BH294 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm FT3, T3, T4, TUp và FT4 | 1. Thành phần: đông khô. đông khô. Sau khi hoàn nguyên, nồng độ triiodothyronine (FT3) tự do, triiodothyronine (T3), thyroxine (FT4) tự do, thyroxine (T4), protein liên kết tuyến giáp không bão hòa và theophylline cao hoặc thấp; huyết tương người; natri azit (0,2%); chất bảo quản; chất ổn định protein. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Được dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn các xét nghiệm: FT3, T3, T4, TUp và FT4 | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | BH370 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Acet, ETOH và Sal | 1. Thành phần:Albumin huyết thanh người; ethanol; acetaminophen; salicylate; natri azit; MIT 2. Đặc tính, tính năng kĩ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn xét nghiệm Acet, ETOH và Sal | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | BH360 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL/LDL | 1. Thành phần: Đông khô; hoàn nguyên thành 1,0 mL/lọ: Huyết thanh người đông khô 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro để hiệu chuẩn xét nghiệm D_HDL và DLDL. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | BH298 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm aTPO | 1. Thành phần: Nồng độ kháng thể kháng TPO (người) thấp hoặc cao trong huyết tương người; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn xét nghiệm aTPO | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | BH290 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CA 125 II | 1. Thành phần: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, nồng độ CA 125 cao hoặc thấp; albumin huyết thanh người có chất đệm; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn xét nghiệm CA 125II | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | BH354 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Carb, Gent, LIDO, NAPA, PROC, Tob, Vanc và VPA | 1. Thành phần: Chất đang được phân tích cho các xét nghiệm được liệt kê trong Mục đích sử dụng; huyết thanh bò. 2. Đặc tính, tính năng kĩ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn xét nghiệm Carb, Gent, LIDO, NAPA, PROC, Tob, Vanc và VPA | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | BH297 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm cortisol và PRGE | 1. Thành phần: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, nồng độ cortisol cao hoặc thấp, progesterone và testosterone; huyết tương người; natri azit (0,1%); chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn các xét nghiệm Cor và PRGE. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | BH351 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm C-Reactive Protein_2 | 1.Thành phần: Protein phản ứng C tái tổ hợp ở người (CRP) trong ma trận protein ổn định; natri azit (0,09%) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn xét nghiệm CRP_2 | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | BH295 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Ferritin và Vitamin B12 | 1. Thành phần: Bột đông khô. Sau khi hoàn nguyên, nồng độ vitamin B12 và ferritin cao hoặc thấp; HSA có chất đệm; chất ổn định protein;natri azit (0,2%); chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn các xét nghiệm VB12 và Ferritin | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | BH322 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm fPSA | 1. Thành phần: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, các nồng độ thấp hoặc cao của fPSA (ở người); huyết thanh dê; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn xét nghiệm fPSA | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | BH367 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Lac, Lac_2, Lac_3, TIBC, AMY_2, và PAMY_2 | 1.Thành phần: Đông khô; hoàn nguyên thành: Huyết thanh người đông khô 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro để hiệu chuẩn xét nghiệm Lac, Lac_2, Lac_3, TIBC, AMY_2, và PAMY_2 | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | BH296 | Hóa chất hiệu chuẩn trong xét nghiệm AFP và CEA | 1. Thành phần: Đông khô. Sau khi hoàn nguyên, các nồng độ thấp hoặc cao của alphafetoprotein (ở người) và kháng nguyên carcinoembryonic (ở người); chất đệm BSA; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản 2. Đặc tính, kĩ thuật: Dùng trong chuẩn đoán in vitro khi hiệu chuẩn các xét nghiệm AFP và CEA | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | BH293 | Hóa chất hiệu chuẩn trong xét nghiệm aTG | 1. Thành phần: Nồng độ anti‑Tg thấp hoặc cao; huyết tương người; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dùng cho chuẩn đoán invitro trong hiệu chuẩn xét nghiệm aTG | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | BH361 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm AAG, AAT, ASO_2, C3, C4, Hapt, IgA_2, IgG_2, IgM_2, PreAlb và Trf | 1. Thành phần: Protein có nguồn gốc từ huyết thanh người; natri azit (0,09%) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn xét nghiệm AAG, AAT, ASO_2, C3, C4, Hapt, IgA_2, IgG_2, IgM_2, PreAlb và Trf | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | BH359 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm ALT, ALTPLc, AST, và ASTPLc. | 1. Thành phần: Albumin huyết thanh bò (6%); chất bảo quản; nồng độ chất đang được phân tích theo từng lô (alanine aminotranserferase (tim lợn); aspartate aminotransferase (tim lợn)) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro để hiệu chuẩn xét nghiệm ALT, ALTPLc, AST, và ASTPLc. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | BH358 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm CHE, GGT, LDLP, và Lip | 1. Thành phần: Albumin huyết thanh bò (6%); chất bảo quản; nồng độ chất đang được phân tích theo từng lô (lipase (tụy lợn); α-amylase (tụy người); gammaglutamyltransferase (thận bò); LDHL (tim gà); CHE (huyết thanh ngựa)) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn xét nghiệm CHE, GGT, LDLP, và Lip | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | BH350 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm hóa học: Alb, Ca, CA_2, Chol_2, Crea_2, Crea3, DBil_2, ECre_2, ECre3, ECreJ, GluH_3, GluO, Iron_2, Iron3, Li, LITH_2, Mg, Mg_2, IP, TBil_2, TP, TP_2, Trig, Trig_2, UA, UN, và UN_c | 1. Thành phần: Đông khô; hoàn nguyên thành 3,0 mL/lọ; Chất đang được phân tích cho các xét nghiệm được liệt kê trong Mục đích sử dụng; huyết thanh bò; chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro để hiệu chuẩn xét nghiệm hóa học: Alb, Ca, CA_2, Chol_2, Crea_2, Crea3, DBil_2, ECre_2, ECre3, ECreJ, GluH_3, GluO, Iron_2, Iron3, Li, LITH_2, Mg, Mg_2, IP, TBil_2, TP, TP_2, Trig, Trig_2, UA, UN, và UN_c | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | BH291 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm kháng nguyên ung thư CA 15‑3 theo chuỗi | 1. Thành phần: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, nồng độ CA 15‑3 cao hoặc thấp (người); huyết thanh ngựa; natri azit (0,1%); chất bảo quản. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn xét nghiệm CA 15‑3 | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | BH299 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm PSA | 1. Thành phần: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, PSA (người) nồng độ thấp hoặc cao; huyết thanh dê; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn xét nghiệm PSA | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | BH317 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Atellica IM aHCV | 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong khi theo dõi việc thực hiện xét nghiệm Atellica IM aHCV 1. Thành phần: Huyết tương người đã xử lý âm tính và dương tính với kháng thể kháng HCV; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | BH321 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm aTPO | 1. Thành phần: Nồng độ khác nhau của kháng thể kháng TPO, huyết tương người; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro khi theo dõi độ chụm và độ chính xác của xét nghiệm aTPO | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | BH301 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm CHIV | 1. Thành phần: Huyết tương người đã xử lý không phản ứng với HIV, phản ứng với HIV‑1, phản ứng với HIV‑2 và phản ứng với kháng nguyên p24 HIV‑1; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro khi theo dõi việc thực hiện xét nghiệm CHIV | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | BH304 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HBsII và HBsII Conf | 1. Thành phần: Huyết tương người đã bù canxi âm tính và dương tính với HBsAg; chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro khi theo dõi việc thực hiện các xét nghiệm HBsII và HBsII Conf | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | BH303 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm kháng nguyên e của vi-rút viêm gan B (HBeAg) | 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro khi theo dõi việc thực hiện xét nghiệm HBeAg 1. Thành phần: '+Chất kiểm chuẩn HBeAg âm tính: huyết tương người đã xử lý âm tính với HBeAg; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản '+Chất kiểm chuẩn HBeAg dương tính: rHBeAg; albumin huyết thanh bò; chất đệm; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | BH311 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm PCT | 1. Thành phần: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, các nồng độ rPCT khác nhau; huyết tương người đã xử lý; chất bảo quản. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro nhằm theo dõi độ chụm và độ chính xác của xét nghiệm PCT | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | BH314 | Hóa chất Kiểm Chuẩn xét nghiệm aHBcM | 1. Thành phần: Huyết tương người đã xử lý âm tính và dương tính với các kháng thể IgM kháng kháng nguyên Hbc; chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong theo dõi hiệu suất xét nghiệm aHBcM | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | BH315 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm aHBE | 1. Thành phần: Huyết tương người đã xử lý âm tính và dương tính với kháng thể kháng kháng nguyên Hbe; natri azit (<0,1%); chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro khi theo dõi việc thực hiện xét nghiệm aHBe | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | BH316 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm aHBs2 | 1. Thành phần: Huyết tương người đã xử lý âm tính và dương tính với các kháng thể kháng HBsAg 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong việc theo dõi hiệu năng của xét nghiệm aHBs2 | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | BH319 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm aTG | 1. Thành phần: Nồng độ khác nhau của kháng thể kháng Tg, huyết tương người; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro khi theo dõi độ chụm và độ chính xác của xét nghiệm aTG | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | BH362 | Hóa chất làm mát hệ thống đo quang trên máy sinh hóa | 1. Thành phần: Propylene glycol (30%) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong làm mát hệ thống quang kế | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | BH302 | Hóa chất làm sạch hệ thống | 1. Thành phần: Sodium hypochlorite (0.29%) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để tẩy rửa hệ thống | Hộp |  | 5 | [36 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | BH307 | Hóa chất pha loãng mẫu các xét nghiệm miễn dịch | 1. Thành phần: Dung dịch đệm Tris; albumin huyết thanh bò; huyết thanh dê; huyết thanh chuột, natri azit (< 0,1%); chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để pha loãng mẫu | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | BH308 | Hóa chất pha loãng mẫu các xét nghiệm miễn dịch | 1. Thành phần: Dung dịch đệm Tris; huyết thanh dê; các chất ổn định protein; các chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để pha loãng mẫu | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | BH309 | Hóa chất pha loãng mẫu các xét nghiệm miễn dịch | 1. Thành phần: Huyết thanh dê; natri azit (0,1%); các chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để pha loãng mẫu | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | BH310 | Hóa chất pha loãng mẫu các xét nghiệm miễn dịch | 1. Thành phần: Huyết tương người; natri azit (0,1%) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để pha loãng mẫu | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | BH305 | Hóa chất pha loãng mẫu các xét nghiệm miễn dịch (2x25ml) | 1. Thành phần: Huyết thanh ngựa; natri azit (0,1%); chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để pha loãng mẫu | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | BH306 | Hóa chất pha loãng mẫu các xét nghiệm miễn dịch (6x25ml) | 1. Thành phần: Huyết thanh ngựa; natri azit (0,1%); chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để pha loãng mẫu | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | BH355 | Hóa chất pha loãng mẫu chính trong các xét nghiệm sinh hóa | 1. Thành phần: Natri clorua (160 mmol/L) (±5%); Chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong pha loãng mẫu chính | Hộp |  | 5 | [36 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | BH356 | Hóa chất pha loãng mẫu IMT | 1. Thành phần: Chất đệm Phosphate; albumin huyết thanh bò (0,01%); chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong pha loãng mẫu IMT | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | BH318 | Hóa chất pha loãng mẫu xét nghiệm aTG | 1. Thành phần: Huyết tương người; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để pha loãng mẫu | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | BH320 | Hóa chất pha loãng mẫu xét nghiệm aTPO | 1. Thành phần: Huyết tương người; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để pha loãng mẫu | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | BH292 | Hóa chất pha loãng xét nghiệm CA19-9 | 1. Thành phần: Chất đệm DIPSO; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để pha loãng mẫu | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | BH300 | Hóa chất pha loãng xét nghiệm CEA | 1. Thành phần: Chất đệm Bicine; gelatin; albumin huyết thanh bò; chất bảo quản, natri azit (0,1%) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để pha loãng mẫu | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | BH372 | Hóa chất phòng chống vi khuẩn cho bể nước và ngăn chặn bong bóng bám vào cóng | 1. Thành phần: Ethanolamine (2,5%); hexahydro-1,3,5-tris (betahydroxyethyl) triadine (10%); tergitol 15-S-9 (2,5%); natri hiđroxit (0,2%) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong phòng chống vi khuẩn cho bể nước và ngăn chặn bong bóng bám vào cóng | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | BH371 | Hóa chất rửa cóng trên máy sinh hóa | 1. Thành phần: Natri hiđroxit (3,6%) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong rửa cóng | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | BH289 | Hóa chất rửa đầu dò | 1. Thành phần: Nước muối đệm phosphat; natri azit (< 0,1%); chất hoạt tính bề mặt 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch rửa đâu dò | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | BH312 | Hóa chất rửa kim | 1. Thành phần: Natri hypochlorit (0,5%); natri hydroxit (< 0,5%) | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | BH286 | Hóa chất rửa kim hút | 1. Thành phần: 0,4 N natri hydroxit 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch phụ cho xét nghiệm | Hộp |  | 2 | [36 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | BH352 | Hóa chất rửa kim hút trên máy sinh hóa | 1. Thành phần: Natri hipoclorit (5%) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong vệ sinh que thăm pha loãng | Hộp |  | 5 | [36 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | BH364 | Hóa chất rửa ống hút thuốc thử, thiết bị trộn và cuvet trên máy sinh hóa | 1. Thành phần: Natri hiđroxit (3,6%) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong rửa ống hút thuốc thử, thiết bị trộn và cuvet | Hộp |  | 2 | [36 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | BH365 | Hóa chất rửa ống hút thuốc thử, thiết bị trộn và cuvet trên máy sinh hóa | 1. Thành phần:Axit oxalic (3%); axit glycolic (20%); methanol (4,8%); carbowax PEG 400 (3%) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong rửa ống hút thuốc thử, thiết bị trộn và cuvet | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | BH366 | Hóa chất rửa ống hút thuốc thử, thiết bị trộn và cuvet trên máy sinh hóa | 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong rửa ống hút thuốc thử, thiết bị trộn và cuvet 1. Thành phần: Axit nitric (0,45–0,50 N) | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | BH313 | Hóa chất rửa trong phản ứng miễn dịch | 1. Thành phần: Phosphate-buffered saline; sodium azide (< 0.1%); surfactant. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng trong phản ứng miễn dịch | Hộp |  | 20 | [36 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | BH353 | Hóa chất rửa và điều chỉnh cuvet phản ứng trên máy sinh hóa | 1. Thành phần: Tergitol 15-S-9 (5%); axit xitric (6,4%); kali socbat (0,2%) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong rửa và điều chỉnh cuvet phản ứng | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | BH263 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm kháng thể phản ứng với kháng nguyên e của vi-rút viêm gan B (HBV) | 1. Thành phần: Gói thuốc thử chính : '+Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng HBe đơn dòng ở chuột được gắn nhãn acridinium-ester (~0,1 µg/mL) trong chất đệm; albumin huyết thanh bò; IgG chuột; chất hoạt tính bề mặt; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản '+ Pha rắn: Kháng thể kháng HBe đơn dòng ở chuột được gắn biotin (~1,0 µg/mL) kết hợp với các vi hạt thuận từ phủ streptavidin trong chất đệm; albumin huyết thanh bò; huyết thanh dê; IgG chuột; chất hoạt tính bề mặt; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản '+Thuốc thử phụ : Kháng nguyên HBe tái tổ hợp (~0,06 µg/mL) phát triển trong E. coli trong chất đệm; albumin huyết thanh bò; chất hoạt tính bề mặt; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản '+Chất hiệu chuẩn: Huyết tương người đã xử lý dương tính với kháng thể kháng kháng nguyên HBe; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong xác định định tính kháng thể phản ứng với kháng nguyên e của vi-rút viêm gan B (HBV) trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA, lithium heparin và natri heparin) - Khoảng đo: Chỉ số 0,05–4,50 | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | BH338 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm Amylase | 1. Thành phần: Thuốc thử 1 (R1): α-Glucosidase (≥ 4 kU/L); natri azit (0,09%); Thuốc thử 2 (R2): Ethylidene-4-NP-G7 (22 mmol/L); natri azit (0,09%) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thuốc thử dùng cho chẩn đoán in vitro để định lượng hoạt động của amylase trong huyết thanh, huyết tương người (lithium heparin) và nước tiểu '-Khoảng đo: 20–1500 U/L | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | BH326 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng anti-streptolysin-O (ASO) trong huyết thanh và huyết tương người | 1. Thành phần: Thuốc thử 1 (R1) : Chất đệm Glyxin; natri azit (0,09%); Thuốc thử 2 (R2): Các vi hạt latex được bao phủ bởi kháng nguyên streptolysin-O, theo lô; natri azit (0,09%) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hoá chất được dùng cho chẩn đoán in vitro trong định lượng anti-streptolysin-O (ASO) trong huyết thanh và huyết tương người (lithium heparin, kali EDTA) '- Dải đo: 25,0–1000,0 IU/mL | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | BH336 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng AST | 1. Thành phần: Thuốc thử 1 (R1) : Axit L-aspartic (580 mmol/L); MDH (≥ 0,84 kU/L); LD (tim lợn) (≥ 1,2 kU/L); natri azit (0,09%); Thuốc thử 2 (R2) : α-Ketoglutarate (74,4 mmol/L); natri azit (0,09%) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng hoạt tính của men aspartate aminotransferase trong huyết thanh và huyết tương người (lithium heparin) '- Dải đo: 8–1000 U/L | Hộp |  | 5 | [36 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | BH283 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng aTG | 1. Thành phần:Gói thuốc thử chính '+ Thuốc thử Lite: Thyroglobulin ở người (~0,38 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm; albumin huyết thanh bò; natri azit (< 0,1%); chất ổn định protein; chất bảo quản '+ Pha rắn: Kháng thể kháng Tg đa dòng ở người (~1,98 µg/mL) liên kết với kháng thể kháng nhân đa dòng ở dê (~49,5 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm; albumin huyết thanh bò; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng tự kháng thể kháng thyroglobulin trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA) . '- Khoảng đo: 15–500 U/mL | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | BH334 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần | 1. Thành phần: Thuốc thử 1 (R1): Chất đệm Citrate (pH 2,9) (0,1 mol/L), chất tẩy rửa; Thuốc thử 2 (R2): Chất đệm Phosphate (pH 7,0) (10 mmol/L); natri metavanađat (4 mmol/L) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro nhằm định lượng bilirubin toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người (lithium heparin) của người lớn và trẻ sơ sinh '- Dải đo: 0,15–35,0 mg/dL (3–599 µmol/L) | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | BH345 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng Calcium | 1. Thành phần: Thuốc thử 1 (R1) : Chất đệm Etanolamin (2,0 mol/L); natri azit (0,02%); Thuốc thử 2 (R2): o‑cresolphthalein complexone (0,338 mmol/L); 8‑hydroxyquinoline (13,78 mmol/L) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng canxi trong huyết thanh và huyết tương của người (lithium heparin) và nước tiểu '- Khoảng đo: Huyết thanh/huyết tương: 1,0–15,0 mg/dL (0,25–3,75 mmol/L)Nước tiểu: 1,0–30,0 mg/dL (0,25–7,50 mmol/L) | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | BH333 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol | 1. Thành phần: Thuốc thử 1 (R1): 4-aminoantipyrine (1,25 mmol/L); phenol (30,0 mmol/L); peroxidase (cải ngựa) (≥ 2,5 U/mL); cholesterol esterase (Vi khuẩn hình que) (≥ 1,0 U/mL); cholesterol oxidase (vi khuẩn) (≥ 0,5 U/mL); natri azit (0,09%) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người (lithium heparin) '- Dải đo: 25–618 mg/dL (0,65–16,01 mmol/L) | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | BH277 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng cortisol | 1. Thành phần:Gói thuốc thử chính : +Thuốc thử Lite: Cortisol (~5ng/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm; salixylat natri (~50 mg/mL); natri azit (0,1%); chất bảo quản '+Pha rắn: Kháng thể kháng cortisol ở thỏ (~1,1 µg/mL) được liên kết với kháng thể kháng IgG của thỏ đơn dòng ở chuột (~56 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các phân tử thuận từ trong dung dịch muối có chất đệm; natri azit (0,1%); chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro nhằm định lượng cortisol trong huyết thanh, huyết tương (EDTA và lithium heparin) và nước tiểu của người - Khoảng đo: 0,50–75,00 µg/dL (13,80–2069,25 nmol/L) | Hộp |  | 10 | [36 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | BH332 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng Creatinine | 1. Thành phần: Thuốc thử 1 (R1): Natri hiđroxit (0,8 mol/L); Thuốc thử 2 (R2): Axit picric (25 mmol/L) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong định lượng creatinin trong huyết thanh, huyết tương người (lithium heparin) và nước tiểu. - Dải đo: Huyết thanh và huyết tương: 0,15–30,00 mg/dL (13–2652 µmol/L); Nước tiểu: 3,00–245,00 mg/dL (265–21.658 µmol/L) | Hộp |  | 2 | [36 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | BH347 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng CRP | 1. Thành phần: Thuốc thử 1 (R1): Glycine (170 mmol/L); natri clorua (100 mmol/L); hydrat muối đinatri EDTA (50 mmol/L); natri azit (< 0,1%); Thuốc thử 2 (R2): Latex tổng hợp kháng thể CRP (thỏ); natri azit (0,09%) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng nồng độ protein phản ứng C trong huyết thanh và huyết tương của người (lithium heparin) '- Dải đo: 0,4–30,4 mg/dL (4–304 mg/L) | Hộp |  | 2 | [36 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | BH327 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng Ethyl Alcohol | 1. Thành phần: thuốc thử 1 (R1): Chất đệm Tris, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản; Thuốc thử 2 (R2): MES, chất đệm Tris, chất bảo quản, chất ổn định, NAD (18 mmol / L); alcohol dehydrogenase (ADH, men) (> 525 kU / L) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho xét nghiệm định lượng rượu etyl (ethanol) trong nước tiểu, huyết thanh và huyết tương người (lithium heparin, kali EDTA, natri florua/kali oxalate) . - Dải đo: 3.0–300.0 mg/dL (0.7–65.1 mmol/L) | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | BH276 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng Ferritin | 1. Thành phần: '+Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng ferritin đa dòng ở dê (~0,64 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm HEPES; chất ổn định protein; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản '+Pha rắn: Kháng thể kháng ferritin đơn dòng ở chuột (~32,2 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm natri barbital; chất ổn định protein; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 'Dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng ferritin trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và heparin) '- Khoảng đo: 0,5–1650,0 ng/mL (1,1–3630,0 pmol/L) | Hộp |  | 5 | [36 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | BH269 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng FT3 | 1. Thành phần: Gói thuốc thử chính '+ Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng T3 đơn dòng ở chuột (~8 ng/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm HEPES; chất ổn định protein; natri azit (0,1%) '+ Pha rắn: Chất tương tự T3 (~1,6 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm HEPES; natri azit (0,1%) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro nhằm định lượng triiodothyronine tự do (FT3) trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và lithium heparin) - Khoảng đo: 0,20–20,00 pg/mL (0,31–30,80 pmol/L) | Hộp |  | 10 | [36 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | BH343 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng GGT | 1. Thành phần: Thuốc thử 1 (R1): Glycylglycine (318 mmol/L); Thuốc thử 2 (R2): L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide (12,13 mmol/L) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong định lượng gamma-glutamyl transferase trong huyết thanh và huyết tương người (lithium heparin) - Dải đo:7–1200 U/L | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | BH331 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng HDL | 1. Thành phần: Thuốc thử 1 (R1): Chất đệm (100 mmol/L); N (2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxyaniline (0,7 mmol/L); cholesterol esterase (vi khuẩn) (≥ 800 U/L); cholesterol oxidase (vi khuẩn) (≥ 500 U/L); catalase (vi khuẩn) (≥ 300 kU/L); Thuốc thử 2 (R2): Chất đệm (100 mmol/L); 4-aminoantipyrine (4 mmol/L; peroxidase (thực vật) (≥ 4 kU/L); natri azit (0,05%) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng cholesterol HDL trong huyết thanh và huyết tương của người (lithium heparin) '- Dải đo: 20–129 mg/dL (0,52–3,34 mmol/L) | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | BH282 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng kháng nguyên ung thư CA 15-3 | 1. Thành phần: Gói thuốc thử chính '+Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng DF3 đơn dòng ở chuột (~ 2,0 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm; albumin huyết thanh bò,natri azit (<0,1%), chất bảo quản, '+Pha rắn: Kháng thể giữ đơn dòng ở chuột (~30 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm; albumin huyết thanh bò,natri azit (<0,1%), chất bảo quản, '+Thuốc thử cộng hợp: Kháng thể kháng 115D8 đơn dòng ở chuột (~12,5 µg/mL) được gắn nhãn sunfocacbonat của fluorescein trong dung dịch muối đệm; albumin huyết thanh bò, chất bảo quản. 2. Đặc tính, Tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng kháng nguyên ung thư CA 15‑3 theo chuỗi trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và lithium heparin) '- Khoảng đo: 0,5–200,0 U/mL | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | BH278 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng kháng nguyên ung thư phổi | 1. Thành phần: Gói thuốc thử chính '+Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng CEA đa dòng ở thỏ (~400 ng/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm photphat; chất ổn định protein, natri azit (0,12%), các chất bảo quản. '+Pha rắn: Kháng thể kháng CEA đơn dòng ở chuột (~120 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong dung dịch muối đệm photphat; chất ổn định protein, natri azit (0,11%), các chất bảo quản. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng kháng nguyên ung thư phôi trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và lithium heparin) '- Khoảng đo: 0,50–100,00 ng/mL (µg/L) | Hộp |  | 10 | [36 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | BH284 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng kháng thể kháng peroxidase tuyến giáp | 1. Thành phần: '+ Thuốc thử Lite : TPO ở người (~200 ng/mL) phức hợp với kháng thể kháng TPO đơn dòng ở chuột (~60 ng/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm photphat; albumin huyết thanh bò; chất bảo quản '+ Pha rắn: Kháng thể kháng TPO đơn dòng ở chuột (~21 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm photphat; albumin huyết thanh bò; chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng tự kháng thể kháng peroxidase tuyến giáp trong huyết thanh và huyết tương (EDTA và heparin) - Khoảng đo: 28–1300 U/mL | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | BH330 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng LDL | 1. Thành phần: Thuốc thử 1 (R1): Chất đệm PIPES (pH 7,0) (50 mmol/L); N‑ethyl‑N‑(2‑hydroxy‑3‑sulfopropyl)‑3‑methylaniline (TOOS) (2,0 mmol/L); cholesterol esterase (vi khuẩn) (≥ 600 U/L); cholesterol oxidase (vi khuẩn) (≥ 500 U/L); catalaza (vi khuẩn) (≥ 600 kU/L); Thuốc thử 2 (R2): Chất đệm Goods (pH 7,0) (50 mmol/L); 4-aminoantipyrine (4 mmol/L); peroxidase (cải ngựa) (≥ 4 kU/L); natri azit (0,09%) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: định lượng chẩn đoán in vitro của cholesterol LDL trong huyết thanh và huyết tương người (lithium heparin) '- Dải đo: 5,0–1000,0 mg/dL (0,13–25,90 mmol/L) | Hộp |  | 2 | [36 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | BH273 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng PSA tự do | 1. Thành phần: Gói thuốc thử chính: '+ Thuốc thử Lite: Kháng thể chuột đơn dòng kháng PSA (~200 ng/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm; natri azit (< 0,1%); các chất bảo quản '+Pha rắn: Kháng thể chuột đơn dòng kháng fPSA (~2,5 µg/mL) được liên kết với các hạt phân tử thuận từ trong dung dịch muối đệm, , natri azit (< 0,1%); các chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: ùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng PSA tự do (kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt) trong huyết thanh người '-Khoảng đo: 0,01–25,00 ng/mL (µg/L) | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | BH281 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng theo chuỗi CA 125 | 1. Thành phần: Gói thuốc thử chính '+Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng M11 đơn dòng ở chuột (~0,15 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester và kháng thể kháng OC 125 đơn dòng ở chuột (~1,0 µg/mL) được gắn nhãn Fluorescein trong chất đệm photphat; Albumin huyết thanh bò,chất bảo quản, '+Pha rắn: Kháng thể kháng Fluorescein đơn dòng ở chuột (~30 µg/mL) được liên kết với các hạt thuận từ trong chất đệm photphat; Albumin huyết thanh bò,chất bảo quản, 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong định lượng theo chuỗi CA 125 trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và lithium heparin) '- Khoảng đo: 2,0–600,0 U/mL | Hộp |  | 2 | [36 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | BH280 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng theo chuỗi CA 19-9 | 1. Thành phần: Gói thuốc thử chính '+Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng CA 19‑9 đơn dòng ở chuột (~0,4 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm; chất ổn định protein; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản '+ Pha rắn: Kháng thể kháng CA 19‑9 đơn dòng ở chuột (~0,02 mg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các vi hạt thuận từ trong chất đệm; chất ổn định protein; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản '+Chất hiệu chuẩn: đông khô. Sau khi hoàn nguyên, nồng độ CA 19‑9 cao hoặc thấp (người); huyết thanh thai bò; natri azit (< 0,1%); chất đệm; chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong định lượng theo chuỗi CA 19‑9 trong huyết thanh người và hỗ trợ quản lý bệnh nhân mắc ung thư dạ dày-ruột (GI) '- Khoảng đo: 1,20–700,00 U/mL | Hộp |  | 10 | [36 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | BH268 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng thyroxine tự do | 1. Thành phần: Gói thuốc thử chính + Thuốc thử Lite:T4 được gắn nhãn acridinium ester (~0,2 µg/mL) trong chất đệm natri barbital (1,03%); chất ổn định protein; EDTA; natri azit (< 0,1%) + Pha rắn: Kháng thể thỏ kháng T4 đa dòng được biotin hóa (~0,525 µg/mL) được liên kết với avidin, avidin được liên kết cộng hóa trị với các phân tử thuận từ trong chất đệm natri barbital (1,03%); chất ổn định protein; EDTA; natri azit (< 0,1%) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng thyroxine tự do trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và heparin) - Khoảng đo: 0,1–12,0 ng/dL (1,3–154,8 pmol/L) | Hộp |  | 10 | [36 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | BH340 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng Trf | 1. Thành phần: Thuốc thử 1 (R1) : Polyethylene glycol (6%); natri azit (0,09%); Thuốc thử 2 (R2) : Kháng thể transferrin kháng người (dê); natri azit (0,09%) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng transferrin trong huyết thanh và huyết tương người (lithium heparin, kali EDTA) - Dải đo: 1–440 mg/dL (0,01–4,40 g/L) | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | BH329 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng Triglyceride | 1. Thành phần: 4‐Chlorophenol (5,5 mmol/L); peroxiđaza (≥ 1,25 U/mL); glycerol kinase (≥ 1,0 U/mL); glycerol‐3‐phosphate oxiđaza (≥ 3,75 U/mL); 4‐aminophenazone (0,625 mmol/L); lipaza (≥ 25 U/mL); natri azit (0,05%) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho xét nghiệm định lượng triglyceride trong huyết thanh và huyết tương người (lithium heparin, kali EDTA) . - Dải đo: 10–550 mg/dL (0.11–6.22 mmol/L) | Hộp |  | 2 | [36 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | BH285 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng troponin I | 1. Thành phần: Gói thuốc thử chính '+Thuốc thử Lite: Albumin huyết thanh bò (BSA) cộng hợp với một kháng thể đơn dòng Fab tái tổ hợp (ở cừu) kháng cTnI người (~0,2–0,4 µg/mL), được gắn nhãn bằng acridinium ester trong chất đệm HEPES; chất ổn định; chất bảo quản '+Pha rắn: Các hạt latex từ được phủ streptavidin (0,45 mg/mL) có 2 kháng thể kháng troponin I đơn dòng được biotin hóa (chuột và cừu) trong chất đệm; chất ổn định; chất bảo quản '+Chất hiệu chuẩn nồng độ thấp: Chất đệm HEPES; albumin huyết thanh bò (BSA); chất hoạt tính bề mặt; chất bảo quản '+Chất hiệu chuẩn nồng độ cao: SSau khi hoàn nguyên, huyết thanh người; cTnI người; các chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong định lượng troponin I tim trong huyết thanh hoặc huyết tương người (lithium heparin) '- Khoảng đo: 2,50–25.000,00 pg/mL (ng/L) | Hộp |  | 10 | [36 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | BH270 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng TSH | 1. Thành phần:Gói thuốc thử chính Atellica IM TSH3 UL ReadyPack® '+ Thuốc thử Lite: Albumin huyết thanh bò (BSA) kết hợp với kháng thể kháng TSH đơn dòng ở chuột (~0,3 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm HEPES; IgG chuột; BSA; huyết thanh dê; chất hoạt tính bề mặt; chất bảo quản '+ Pha rắn: Kháng thể kháng fluorescein đơn dòng ở chuột được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ (~85 µg/mL) trong chất đệm; chất ổn định; chất hoạt tính bề mặt; các chất bảo quản '+ Thuốc thử phụ trong giếng: FITC liên hợp với kháng thể kháng TSH đơn dòng ở chuột (~3 µg/mL) trong chất đệm; chất ổn định; chất hoạt tính bề mặt; các chất bảo quản '+ Chất hiệu chuẩn: Sau khi hoàn nguyên, nồng độ hormone kích thích tuyến giáp (TSH) cao và thấp; chất đệm; huyết thanh ngựa; natri azit (< 0,1%); các chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro để định lượng hormone kích thích tuyến giáp (TSH, thyrotropin) trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và lithium heparin) '- Khoảng đo: 0,008–150,000 µIU/mL (mIU/L) | Hộp |  | 10 | [36 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | BH346 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng UA | 1. Thành phần: Thuốc thử 1 (R1): N-ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3-methyl-aniline (21,0 mmol/L); natri azit (0,05%); Thuốc thử 2 (R2): 4-aminophenazone (1,52 mmol/L); peroxidase (≥ 1000 U/L); uricase (≥ 200 U/L); natri azit (0,05%) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng axit uric trong huyết thanh và huyết tương của người (lithium heparin) và nước tiểu '- Dải đo: Huyết thanh và huyết tương: 0,5–20,0 mg/dL (30–1190 µmol/L) Nước tiểu: 0,9–180,0 mg/dL (54–10.710 µmol/L) | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | BH266 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng và định tính các kháng thể toàn phần kháng kháng nguyên bề mặt viêm gan B | 1. Thành phần: Gói thuốc thử chính: '+Thuốc thử Lite: Kháng nguyên bề mặt viêm gan B đã bất hoạt ở người (phân nhóm ad và ay) (~1 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm chứa protein; albumin huyết thanh bò; chất hoạt tính bề mặt; chất bảo quản '+Pha rắn: Kháng nguyên bề mặt viêm gan B tái tổ hợp, phân nhóm ad và ay (~3 µg/mL) được liên kết với các hạt latex từ tính trong chất đệm chứa protein; albumin huyết thanh bò; chất hoạt tính bề mặt; chất bảo quản '+ Thuốc thử phụ trong giếng: Các hạt latex không từ tính trong dung dịch đệm tris; '+Chất hiệu chuẩn: Huyết tương người đã xử lý dương tính với các kháng thể kháng HBsAg; 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng và định tính các kháng thể toàn phần kháng kháng nguyên bề mặt viêm gan B trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA và heparin) - Khoảng đo: 3,1–1000,0 mIU/mL | Hộp |  | 2 | [36 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | BH264 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm HBeAg | 1. Thành phần:Gói thuốc thử chính '+Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng HBe đơn dòng ở chuột được gắn nhãn acridinium-ester cộng hợp (~1,2 mg/L) trong chất đệm protein; chất hoạt tính bề mặt; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản '+Pha rắn: Các vi hạt thuận từ phủ Streptavidin được hình thành trước bằng kháng thể kháng HBe đơn dòng ở chuột được gắn biotin (~1,0 mg/L) trong chất đệm protein; chất hoạt tính bề mặt; natri azit (< 0,1%); chất bảo quản '+ Thuốc thử phụ đựng trong giếng: Các phân tử latex không từ tính trong chất đệm; '+Chất hiệu chuẩn: Chất đệm BSA, chất bảo quản, rHBeAg; chất đệm BSA; 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: ùng cho chẩn đoán in vitro trong xác định định tính kháng nguyên e của vi-rút viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA, lithium heparin và natri heparin) - Khoảng đo: Chỉ số 0,05–1000,00 | Hộp |  | 2 | [36 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | BH267 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm HBsAG | 1. Thành phần: Gói thuốc thử chính: '+Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng HBsAg đơn dòng ở chuột được gắn nhãn acridinium ester (~0,6 µg/mL) trong chất đệm; albumin huyết thanh bò; gamma globulin ở bò; huyết thanh dê; IgG của chuột; chất hoạt tính bề mặt; natri azit (< 0,1%); các chất bảo quản '+Pha rắn: Các hạt latex từ tính phủ Streptavidin (60 mg/dL) trong chất đệm; albumin huyết thanh bò; gamma globulin ở bò; huyết thanh dê; chất hoạt tính bề mặt; natri azit (< 0,1%); các chất bảo quản '+Thuốc thử phụ: Các kháng thể kháng HBsAg đơn dòng ở chuột được gắn Biotin (~2,0 µg/mL) và chất kháng HBsAg đơn dòng ở chuột được gắn nhãn acridinium ester (~0,3 µg/mL) trong chất đệm; '+Chất hiệu chuẩn CAL L: chất đệm; natri azit (< 0,1%) CAL H: HBsAg đã lọc sạch ở người; chất đệm; natri azit (< 0,1%) 2. Đặc tính. tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro nhằm phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA, lithium heparin, natri heparin và natri citrate) - Khoảng đo: Chỉ số 0,1–1000,0 | Hộp |  | 2 | [36 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | BH262 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm IgG (HCV) | 1. Thành phần: Gói thuốc thử chính '+Thuốc thử Lite: Kháng thể IgG kháng nhân đơn dòng ở chuột (~0,05 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm; albumin huyết thanh bò; natri azit (< 0,1%); chất hoạt tính bề mặt '+Pha rắn: Các vi hạt thuận từ phủ Streptavidin được hình thành trước bằng kháng nguyên c200 HCV tái tổ hợp và kháng nguyên c22p HCV tổng hợp được gắn biotin (~0,3 µg/mL) trong chất đệm; chất hoạt tính bề mặt; chất ổn định; chất bảo quản '+Thuốc thử phụ trong giếng: Kháng nguyên NS5 HCV tái tổ hợp được gắn biotin (~0,5 µg/mL) trong chất đệm; '+Thuốc thử phụ: Albumin huyết thanh bò; huyết thanh dê; '+Chất hiệu chuẩn: Huyết tương người đã xử lý âm tính và dương tính với kháng thể kháng HCV; 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro nhằm định tính kháng thể immunoglobulin G (IgG) kháng vi-rút viêm gan C (HCV) trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA, lithium heparin và natri heparin) '- Khoảng đo: Chỉ số 0,02–11,00 | Hộp |  | 5 | [36 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | BH341 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm LDLP | 1. Thành phần: Thuốc thử 1 (R1) : Axit L-lactic (62 mmol/L), natri azit (0,09%); Thuốc thử 2 (R2): NAD (27 mmol/L); 2‑chloracetamide (0,26%) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong định lượng hoạt động của lactate dehydrogenase trong huyết thanh và huyết tương người (lithium heparin) - Dải đo: 14–750 U/L | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | BH275 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm NT-proBNP | 1. Thành phần: Gói thuốc thử chính '+Thuốc thử Lite: Kháng thể đơn dòng chống PBNP F (ab ') 2 của cừu (~ 0,36 µg / mL) được đánh dấu bằng acridinium ester trong dung dịch đệm; '+ Chất rắn: Các hạt từ tính Streptavidin (~ 250 mg / L) trong dung dịch đệm; albumin huyết thanh bò; '+Thuốc thử phụ: Kháng thể PBNP đơn dòng chống người của cừu (~ 2 µg / mL) được đánh dấu bằng biotin trong dung dịch đệm; Chất hiệu chuẩn NT-proBNP: Sau khi hoàn nguyên, nồng độ thấp hoặc cao của kháng nguyên NT-proBNP trong đệm; albumin huyết thanh bò 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: xét nghiệm N‑terminal pro-brain natriuretic peptide (NT‑proBNP) trong huyết thanh và huyết tương người - Khoảng đo: 35–35,000 pg/mL (4.13–4130 pmol/L) | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | BH274 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm procalcitonin | 1. Thành phần: Gói thuốc thử chính: '+Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng PCT đơn dòng ở chuột (~0,5 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm chứa protein; albumin huyết thanh bò; chất hoạt tính bề mặt; chất bảo quản '+Pha rắn:Kháng thể kháng fluorescein đơn dòng ở chuột được phủ các hạt thuận từ (~0,15 mg/mL) trong chất đệm; chất hoạt tính bề mặt; chất bảo quản '+Gói thuốc thử phụ Gói thuốc thử phụ : Kháng thể kháng PCT đơn dòng ở chuột (~13,3 µg/mL) được gắn nhãn fluorescein trong chất đệm chứa protein; albumin huyết thanh bò; chất hoạt tính bề mặt; chất bảo quản Chất hiệu chuẩn: Sau khi hoàn nguyên, PCT tái tổ hợp; huyết thanh ngựa; chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro để định lượng procalcitonin (PCT) trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA, lithium heparin và natri heparin) '- Khoảng đo: 0,03–50,00 ng/mL | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | BH272 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm PSA | 1. Thành phần: Gói thuốc thử chính '+Thuốc thử Lite: Kháng thể kháng PSA đa dòng ở dê (~77 ng/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm; chất bảo quản '+Pha rắn: Kháng thể kháng PSA đơn dòng ở chuột (~25 µg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong dung dịch muối đệm; chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt trong huyết thanh người '- Khoảng đo: 0,01–100,00 ng/mL (µg/L) | Hộp |  | 5 | [36 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | BH328 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm Urea Nitrogen | 1. Thành phần: Thuốc thử 1 (R1): NADH (≥ 0,69 mmol/L); natri azit (0,09%); Thuốc thử 2 (R2): Urease (≥ 7,2 U/mL); GLDH (≥ 0,9 U/mL); α-Ketoglutarate (≥ 8,3 mmol/L); natri azit (0,09%) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng nitơ urê (sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa nitơ) trong huyết thanh và huyết tương của người (lithium heparin) và nước tiểu '- Dải đo: Huyết thanh và huyết tương: 5–150 mg/dL (1,8–53,6 mmol/L) Nước tiểu: 35–1000 mg/dL (12,5–357,0 mmol/L) | Hộp |  | 2 | [36 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | BH261 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm xét nghiệm kháng nguyên p24 và kháng thể kháng vi-rút suy giảm miễn dịch ở người tuýp 1 (bao gồm nhóm “O”) và tuýp 2 | 1. Thành phần: Gói thuốc thử chính '+Thuốc thử Lite: Kháng nguyên HIV tái tổ hợp (~0,12 µg/mL) và kháng thể kháng HIV đơn dòng ở chuột (~0,004 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm; albuminhuyết thanh bò; IgG chuột; huyết thanh dê; chất hoạt tính bề mặt; chất bảo quản '+Pha rắnL Các vi hạt thuận từ phủ streptavidin được hình thành trước bằng kháng nguyên HIV được gắn biotin (~1,5 µg/mL) và kháng thể kháng HIV đơn dòng ở chuột được gắn biotin (~4,5 µg/mL) trong chất đệm; albumin huyết thanh bò; IgG chuột; chất hoạt tính bề mặt; chất bảo quản '+Thuốc thử phụ Lite: Kháng nguyên HIV tái tổ hợp (~0,23 µg/mL) và kháng thể kháng HIV đơn dòng ở chuột (~1,5 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm; '+Chất hiệu chuẩn CHIV CAL L: Huyết thanh dê đã khử hoạt tính nhiệt; n CHIV CAL H: Huyết tương người đã xử lý âm tính với kháng thể kháng HIV và được pha với các kháng thể kháng HIV‑1; 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong xác định định tính kháng nguyên p24 của vi-rút suy giảm miễn dịch ở người và kháng thể kháng vi-rút suy giảm miễn dịch ở người tuýp 1 (bao gồm nhóm “O”) và tuýp 2 trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA) để hỗ trợ chẩn đoán nhiễm HIV '- Khoảng đo: Chỉ số 0,05–12,00 | Hộp |  | 2 | [36 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | BH335 | Hóa chất sử dụng cho xét ngiệm định lượng Bilirubin | 1. Thành phần: Thuốc thử 1 (R1): Chất đệm Tartrate (pH 2,9) (0,1 mol/L); thuốc tẩy; Thuốc thử 2 (R2): Chất đệm Phosphat (pH 7,0) (10 mmol/L); natri metavanađat (4 mmol/L) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro để định lượng bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương (lithium heparin) người . '- Dải đo: 0,1–15,0 mg/dL (2–256 µmol/L) | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | BH271 | Hóa chất sử dụng trong định lượng testosterone toàn phần | 1. Thành phần: Gói thuốc thử chính '+Thuốc thử Lite: Hapten được gắn nhãn acridinium ester (36 µg/mL) trong dung dịch muối đệm; chất bảo quản '+Pha rắn: Hạt latex phủ streptavidin (0,33 g/L) trong dung dịch muối đệm; chất bảo quản '+Gói thuốc thử phụ: Chất giải phóng :Chất giải phóng steroid (0,4 µg/mL); kháng thể kháng testosterone đơn dòng ở cừu, được gắn biotin (27 µg/L) trong dung dịch muối đệm; chất bảo quản Chất hiệu chuẩn: Sau khi hoàn nguyên, testosterone loại USP nồng độ cao hoặc thấp được pha thêm vào huyết tương người đã tách fibrin, tách bằng than hoạt tính; natri azit (0,1%); chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng testosterone toàn phần (gắn kết và không gắn kết) trong huyết thanh và huyết tương người '- Khoảng đo: 7,00–1500,00 ng/dL (0,24–52,05 nmol/L) | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | BH279 | Hóa chất sử dụng xét nghiệm alpha-fetoprotein | 1. Thành phần: Gói thuốc thử chính '+Thuốc thử Lite: Kháng thể thỏ đa dòng kháng AFP (~0,16 µg/mL) được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm; natri azit (0,13%), các chất bảo quản khác '+ Pha rắn: Kháng thể chuột đơn dòng kháng AFP (~0,064 mg/mL) được liên kết cộng hóa trị với các hạt phân tử thuận từ trong dung dịch muối đệm ,natri azit (0,11%), các chất bảo quản khác 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật Dùng cho chẩn đoán in vitro nhằm định lượng alpha-fetoprotein trong huyết thanh hoặc huyết tương người (EDTA và lithium heparin); dịch ối '- Khoảng đo: 1,3–1000,0 ng/mL (1,08–830,00 IU/mL) | Hộp |  | 10 | [36 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | BH265 | Hóa chất xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng kháng nguyên lõi viêm gan B | 1. Thành phần: Gói thuốc thử chính '+Thuốc thử Lite: Kháng nguyên lõi viêm gan B tái tổ hợp (~0,37 µg/mL) được kết hợp với kháng thể kháng HBc đơn dòng ở chuột được gắn nhãn acridinium ester (~0,037 µg/mL) trong chất đệm; albumin huyết thanh bò; chất hoạt tính bề mặt; natri azit (< 0,1%); các chất bảo quản '+Pha rắn: Các vi hạt thuận từ phủ streptavidintrong chất đệm; albumin huyết thanh bò; chất hoạt tính bề mặt; natri azit (< 0,1%); các chất bảo quản '+Gói thuốc thử phụ: Kháng thể kháng IgM người đơn dòng ở chuột được gắn biotin (~0,375 µg/mL) trong chất đệm; '+Chất hiệu chuẩn: Huyết tương người được xử lý dương tính với kháng thể IgM kháng kháng nguyên HBc; các chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: - Dùng cho chẩn đoán in vitro nhằm xác định định tính phản ứng của IgM với kháng nguyên lõi của vi-rút viêm gan B (HBc IgM) trong huyết thanh và huyết tương người (EDTA, lithium heparin và natri heparin) - Khoảng đo: Chỉ số 0,05–9,00 | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | BH342 | Test xét nghiệm HBA1c | 1. Thành phần: Thuốc thử 1 (R1): 10-Carboxymethylaminocarbonyl-3,7-bis (dimethylamino)-phenothiazine sodium salt (0.000817%); sodium azide (< 0.1%); protease (Bacterial, < 10 mU/L); ProClin 300; Thuốc thử 2 (R2): Peroxidase (Horseradish, 50–150 kU/L); fructosyl peptide oxidase (E. coli, recombinant, 3–9 kU/L); ofloxacin; Lọ 1 (A1c_E PRE) 35.65 mL: Sodium nitrite (> 0.05–< 0.3%); ProClin 300; maleic acid (< 1%) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hoá chất được dùng cho xét nghiệm định lượng mmol/mol HbA1c (IFCC) và %HbA1c (DCCT/NGSP), trong máu toàn phần tĩnh mạch chống đông máu Khoảng đo: 3.80–14.00 %HbA1c (18.03–129.50 mmol/mol HbA1c) | Test |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | BH337 | Thuốc thử xét nghiệm Alanine Aminotransferase (ALT) | 1. Thành phần: Thuốc thử 1 (R1): L-Alanine (1,22 mol/L); LD (tim lợn) (≥ 2,4 kU/L); natri azit (0,09%);Thuốc thử 2 (R2): α‑Ketoglutarate (93 mmol/L); NADH (1,41 mmol/L); natri azit (0,09%) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hoá chất được dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng hoạt tính của men alanine aminotransferase trong huyết thanh và huyết tương người (lithium heparin) Dải đo: 7–1100 U/L | Hộp |  | 5 | [36 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | BH339 | Thuốc thử xét nghiệm Albumin BCP | 1. Thành phần: Thuốc thử 1 (R1): Bromocresol Purple (1,1 mmol/L); chất đệm axetat; chất hoạt tính bề mặt; chất ức chế vi khuẩn 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hoá chất được dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng albumin trong huyết thanh, huyết tương người (lithium heparin, kali EDTA) '- Dải đo: 0,5–8,0 g/dL (5–80 g/L) | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | BH1190 | Hóa chất chạy máy xét nghiệm sinh hóa đo nồng độ Cholesterol | Hóa chất chạy máy xét nghiệm sinh hóa đo nồng độ Cholesterol | ml |  | 1260 | [36 empty] | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | BH1191 | Hóa chất chạy máy xét nghiệm sinh hóa đo nồng độ Triglycerid | Hóa chất chạy máy xét nghiệm sinh hóa đo nồng độ Trilycerides | ml |  | 1260 | [36 empty] | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | AH179 | Chai cấy máu kị khí người lớn | (Chai plastic) Thể tích mẫu 3-10 ml. Thành phần: Columbia broth powder 28g/l, peptone 5g/l, potassium dihydrogen phosphate 1.5g/l, glucose 5g/l, sodium citrate 3g/l, resin 4g/l, Brucella broth 28g/l, vitamin K 0.002g/l, L-cysteine 0.5g/l, SPS 0.2g/l | Chai |  | 10 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | AH180 | Chai cấy máu trẻ em | (Chai plastic) Thể tích mẫu 1-3ml. Thành phần: Columbia broth powder 35g/l, peptone 10g/l, potassium dihydrogen phosphate 1.5g/l, glucose 5g/l, mannitol 2g/l, sodium citrate 3g/l, resin 4g/l | Chai |  | 510 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | AH188 | Đầu côn hút mẫu | Đầu côn hút mẫu | Cái |  | 27216 | [36 empty] | 27216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | AH200 | Hóa chất rửa máy | Thành phần: 42.5% Guanidine thiocyanate, 0.79% Sodium citrate, 0.01% Citric acid, 3.6% Polydocanol, 1.8% Dithiothreitol | ml |  | 1652400 | [36 empty] | 1652400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | AH252 | Ống dẫn mẫu thử và thuốc thử | Ống dẫn mẫu thử và thuốc thử | Cái |  | 31104 | [36 empty] | 31104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | BH114 | Test định lượng CMV DNA | Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất xét nghiệm định lượng CMV DNA. Loại mẫu đầu vào: huyết tương người chống đông bằng EDTA. Phương pháp xét nghiệm: khuếch đại acid nucleic in vitro để định lượng DNA của cytomegalovirus trong huyết tương người chống đông bằng EDTA bằng thiết bị tự động xử lý mẫu, khuếch đại và phát hiện | Test |  | 500 | [36 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | BH1663 | Test định lượng DNA HBV | Đặc tính, tính năng kỹ thuật: LoD = 9 IU/mL (trong mẫu huyết tương chống đông bằng EDTA); Độ đặc hiệu 100%; Phát hiện kiểu gen từ A-H và đột biến tiền lõi | Test |  | 10152 | [36 empty] | 10152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | AH231 | Test định lượng HCV | Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ hóa chất định lượng RNA của virus viêm gan C trong huyết thanh hoặc huyết tương người | Test |  | 2000 | [36 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | AH237 | Test xét nghiệm CoV (LightMix Modular Wuhan CoV RdRP-gene hoặc tương đương) | Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Độ nhạy phân tích: 2.8 - 5 bản sao / phản ứng đối với phản ứng đơn và mẫu chứng tách chiết EAV, 50 bản sao / phản ứng đối với phản ứng PCR đa mồi | Test |  | 1000 | [36 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | AH173 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4 | 1. Thành phần: - CD4 clone SK3, kháng thể mouse BALB / c , IgG1 , kappa gắn màu PE - CD14 clone MϕP9, kháng thể mouse BALB / c , IgG2b , kappa gắn màu PE-Cy ™ 5 - CD15 clone MMA, kháng thể mouse BALB / c , IgM , kappa gắn màu PE-Cy5 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: - Dạng dung dịch - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACSCount | Hộp |  | 30 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
218 | AH174 | Hóa chất chạy máy xét nghiệm tế bào dòng chảy | 1. Thành phần: Sodium fluoride (NaF) ((0 - 0.1%) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho máy chạy xét nghiệm tế bào dòng chảy | Thùng |  | 10 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
219 | AH172 | Hóa chất chuẩn cho máy đếm tế bào (BD FACSCount Control Kit hoặc tương đương) | 1. Thành phần: -Hạt bead có 4 nồng độ : zero, thấp, trung bình và cao. - 2 cặp ống với các màu trên nắp: zero (màu vàng), thấp (đỏ), trung bình (xanh dương), cao (tím). 2.Đặc tính, tính năng kỹ thuật: - Dùng để thiết lập đường tuyến tính trước khi chạy mẫu. - Tương thích sử dụng với máy phân tích tế bào dòng chảy BD Facscount của hãng Becton, Dickinson and company. | Hộp |  | 2 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
220 | BH573 | Test sử dụng cho xét nghiệm định danh vi nấm | 1. Thành phần: Chứa 45 giếng hóa chất và 2 giếng chứa huỳnh quang kiểm chuẩn. Các hóa chất bao gồm PNP-BD-GLUCOSIDE, PNP-AD-GLUCOSIDE, ONP-BD-GLUCOSIDE, L-SORBOSE, DEXTROSE, D-MANNITOL, METHYL-AD-GLUCOPYRANOSIDE, 4MU-BD-CELLOBIOSIDE, L-GLUTAMIC ACID-AMC 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho xét nghiệm định danh vi nấm | Test |  | 300 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | AH183 | Hóa chất chỉ thị dùng trong xét nghiệm tính nhạy cảm của kháng sinh với vi khuẩn | 1. Thành phần: (công thức trên 1 Lít nước tinh khiết): Redox indicator <3g, Redox stabilizers < 20g - Mỗi lọ 6mL có thể dùng với khoảng 100 ống canh trường làm kháng sinh đồ AST broth. Một hộp (10 lọ) có thể dùng cho 1000 ống AST broth 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để chỉ thị trong xét nghiệm tính nhạy cảm của kháng sinh với vi khuẩn | Lọ |  | 465 | [36 empty] | 300 | 100 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | AH182 | Hóa chất chỉ thị dùng trong xét nghiệm tính nhạy cảm của kháng sinh với vi khuẩn Streptococcus | 1. Thành phần: (công thức trên 1 Lít nước tinh khiết): Redox indicator < 1.5g, Redox stabilizers < 20g - Mỗi lọ 6mL có thể dùng với khoảng 100 ống canh trường làm kháng sinh đồ AST-S broth. Một hộp (10 lọ) có thể dùng cho 1000 ống AST- S broth. 2. Đặc tính tính năng kỹ thuật: Dùng trong xét nghiệm tính nhạy cảm của kháng sinh với vi khuẩn Streptococcus | Lọ |  | 44 | [36 empty] | 30 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | AH247 | Test định danh và kháng sinh đồ vi khuẩn gram âm | 1. Thành phần - Chứa 136 giếng hóa chất bao gồm: 51 giếng phần định danh (45 giếng cơ chất sinh hóa khô và 2 giếng chất đối chứng huỳnh quang) và 85 giếng phần kháng sinh đồ (84 giếng hóa chất + 1 giếng huỳnh quang kiểm chuẩn). - Các cơ chất hoá sinh bao gồm: l-phenylalanine-amc, 4mu-n-acetyl-bd-glucosaminide, l-glutamic acid-amc, l-tryptophan-amc, l-pyroglutamic acid-amc, l-proline-amc, l-arginine-amc, arginine-arginine-amc, glycine-amc, l-leucine-amc, lysine-alanine-amc, glutaryl-glycine-arginine-amc, glycine-proline-amc, colistin, polymyxin b, d-mannitol, citrate, acetate, adonitol, malonate, alpha-ketoglutaric acid, tiglic acid, fluorescent positive control, l-proline-na, gamma-l-glutamyl-na, bis (pnp) phosphate, pnp-bd-glucoside, beta-allose, n-acetyl-galactosamine, n-acetyl-glucosamine, sorbitol, sucrose, galacturonic acid, maltulose, l-rhamnose, beta-gentiobiose, dextrose, d-galactose, d-fructose, d-gluconic acid, d-melibiose, l-arabinose, methyl-b-glucoside, ornithine, urea, esculin; - Các kháng sinh thuộc các nhóm: Beta-lactam, Aminoglycoside, Quinolone, Cyclic peptide, Tetracycline, Glycylcycline, Folate Antagonist. - Phát hiện các vi khuẩn sinh men carbapenemase (CPO): Enterobacteriaceae, Acinetobacter và Pseudomonas trong vòng 6 -11 giờ. - Có kháng sinh Ceftazidime/Avibactam 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm của các loại vi khuẩn Gram âm hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. | Test |  | 3400 | [36 empty] | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | AH248 | Test định danh và kháng sinh đồ vi khuẩn Strep | 1. Thành phần: Có chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. Các kháng sinh thuộc các nhóm: Beta-lactam, Phenicol, Macrolides Lincosamides Streptogramins, Cyclic lipopeptide, Quinolone, Aminoglycoside, Oxazolidinone, Glycopeptide, Ketolide, Tetracycline, Folate Antagonist 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm của các loài vi khuẩn Streptococcus có nguồn gốc. | Test |  | 675 | [36 empty] | 500 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | AH249 | Test định danh và làm kháng sinh đồ vi khuẩn gram dương | 1. Thành phần: - Chứa 136 giếng hóa chất bao gồm: 51 giếng phần định danh (45 giếng cơ chất sinh hóa khô và 2 giếng chất đối chứng huỳnh quang) và 85 giếng phần kháng sinh đồ (84 giếng hóa chất + 1 giếng huỳnh quang kiểm chuẩn). -Các cơ chất hoá sinh bao gồm:4mu-bd-cellobioside, l-alanine-amc, 4mu-bd-glucoside, l-proline-amc, l-pyroglutamic acid-amc, l-phenylalanine-amc, l-tryptophan-amc, 4mu-phosphate, methionine-amc, 4mu-ad-glucoside, arginine-arginine-amc, glycine-proline-amc, 4mu-bd-glucuronide, l-leucine-amc, 4mu-n-acetyl-bd-glucosaminide, l-arginine-amc, 4mu-phosphate (with trehalose), l-histidine-amc, l-isoleucine-amc, 4mu-bd-galactoside, colistin, polymyxin b, d-gluconic acid, 3-methyl glutaric acid, d-fructose, iminodiacetic acid, alpha-ketoglutaric acid, d-mannitol, 3-methyladipic acid, thymidine, fluorescent positive control, alanine-alanine-pna, l-proline-pna, valine-alanine-pna, pnp-ad-glucoside, pnp-phosphate, beta-gentiobiose, d-sucrose, maltotriose, n-acetyl-glucosamine, d-trehalose, d-tagatose, maltose, dextrose, methyl-α-d-glucoside, urea, esculin, nitrocefin - Các kháng sinh thuộc các nhóm: Beta-lactam, Aminoglycoside, Macrolides Lincosmides Streptogramins, Quinolone, Tetracycline, Fusidane, Oxazolidinone, Nitrofuran, Glycopeptide, Folate Antagonist. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm của các loại vi khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. | Test |  | 2400 | [36 empty] | 500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | AH246 | Test định danh vi nấm | 1. Thành phần: - Panel bao gồm 45 giếng cơ chất hoá sinh và 2 giếng huỳnh quang kiểm chuẩn. - Các cơ chất hoá sinh bao gồm:pnp-bd-glucoside, pnp-ad-glucoside, onp-bd-glucoside, l-sorbose, dextrose, d-mannitol, d-sucrose, methyl-ad-glucopyranoside, n-acetyl-bd-glucosaminide, dextrose, d-fructose, d-galactose, sucrose, d-trehalose, maltotriose, esculin, fluorescent positive control, gamma-l-glutamyl-na, l-proline-pna, asparagine-amc, l-arginine-amc, l-glutamine-amc, l-tyrosine-amc, l-histidine-amc, ornithine-amc, threonine-amc, hydroxy proline-amc, 4mu-n-acetyl-bd-glucosamine, 4mu-ad-glucoside, 4mu-phosphate, lysine-alanine-amc, glycine-arginine-amc, alanine-afc, glycine-amc, l-citrulline-amc, l-glutamic acid-amc, l-valine-amc, l-alanine-amc, l-proline-amc, l-tryptophan-amc, h-b-alanine-amc, 4mu-bd-cellobioside, 4mu-bd-glucoside, glycine-proline-amc, lysine-proline-amc, benzyl-l-cysteine-amc, amino acid, urea. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để định danh nhanh hầu hết các loại nấm men và các vi sinh vật giống nấm men. | Test |  | 1000 | [36 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | AH250 | Test kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âm | 1. Thành phần - Gồm 84 giếng có nồng độ chất kháng sinh khác nhau và 1 giếng đối chất sinh trưởng - Có chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. Các kháng sinh thuộc các nhóm: Beta-lactam, Aminoglycoside, Phenicol, Quinolone, Cyclic peptide, Tetracycline, Fosfomycin, Nitrofuran, Glycylcycline, Folate Antagonist. - Các cơ chất hóa sinh bao gồm: l-phenylalanine-amc, 4mu-n-acetyl-bd-glucosaminide, l-glutamic acid-amc, l-pyroglutamic acid-amc, colistin, d-mannitol, alpha-ketoglutaric acid, gamma-l-glutamyl-na, n-acetyl-galactosamine, sorbitol, sucrose, beta-gentiobiose 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để thử nghiệm độ nhạy cảm của hầu hết các loại vi khuẩn Gram âm hiếu khí và kỵ khí tùy nghi . | Test |  | 9550 | [36 empty] | 5000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | AH251 | Test kháng sinh đồ vi khuẩn Gram dương | 1. Thành phần - Gồm 84 giếng có nồng độ chất kháng sinh khác nhau và 1 giếng đối chất sinh trưởng - Có chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. Các kháng sinh thuộc các nhóm: Beta-lactam, Aminoglycoside, Macrolides Lincosmides Streptogramins, Phenicol, Quinolone, Tetracycline, Fosfomycin, Fusidane, Oxazolidinone, Pseudomonic acid, Nitrofuran, Glycopeptide, Folate Antagonist, Cyclic lipopeptide, Rifamycin, Macrolides Lincosmides Streptogramin. - Các cơ chất hóa sinh bao gồm: 4mu-bd-cellobioside, l-pyroglutamic acid-amc, methionine-amc, arginine-arginine-amc, 4mu-n-acetyl-bd-glucosaminide, colistin, polymyxin b, alpha-ketoglutaric acid, 3-methyladipic acid, alanine-alanine-pna, beta-gentiobiose, n-acetyl-glucosamine 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để thử nghiệm độ nhạy cảm của hầu hết các loại vi khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. | Test |  | 4200 | [36 empty] | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | AH432 | Năp đậy panel để tránh bay hơi | Nắp đậy panel để tránh bay hơi | Cái |  | 1200 | [36 empty] | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | BH496 | Hoá chất để xác định thời gian thrombin | 1. Thành phần: Đóng gói dạng bột đông khô, thành phần chứa thrombin bò 1.5 IU/ml và Albumin bò 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng để xác định thời gian thrombin (TT) - Độ ổn định của hóa chất sau hoàn nguyên: ≥ 7 ngày ngày khi bảo quản ở +2 tới +8 °C ≥ 10 giờ khi được bảo quản ở +15 tới +25 °C ≥ 8 giờ khi được bảo quản ở +37 °C ≥ 4 tuần khi được bảo quản ở ≤ -20 °C | ml |  | 8400 | [36 empty] | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | BH025 | Cóng phản ứng sử dụng trên máy đông máu tự động | Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Cóng phản ứng cho máy xét nghiệm đông máu và chứa mẫu trong chức năng kiểm tra tiền phân tích trong máy đông máu tự động đa bước sóng. Cóng sử dụng một lần, có thể nạp vào máy tại mọi thời điểm. | Cái |  | 210000 | [36 empty] | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | BH015 | Hóa chất Calcium Chloride sử dụng như hóa chất bổ sung trong các xét nghiệm như APTT, yếu tố VIII, IX, xét nghiệm protein C, protein S… | 1. Thành phần: Đóng gói dạng lỏng, dung dịch calcium chloride 2. Nồng độ: 0.025 mol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng như hoá chất bổ xung trong các xét nghiệm đông máu như APTT, yếu tố VIII, IX, xét nghiệm protein C, protein S... Độ ổn định của hóa chất sau mở nắp: ≥8 tuần khi bảo quản ở +2 tới +25 °C | ml |  | 3000 | [36 empty] | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | BH014 | Hóa chất chuẩn dải bệnh lý cho các xét nghiệm đông máu thường quy và đặc biệt | 1. Thành phần: Đóng gói dạng bột đông khô, không chứa chất bảo quản, chứa huyết tương người, chất ổn định HEPES 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dung để đánh giá độ chính xác và độ lệch phân tích trong giới hạn bệnh lý cho các xét nghiệm APTT, PT, Fibrinogen, các yếu tố đông máu, các chất ức chế, Plasminogen, thời gian Thrombin - Độ ổn định sau hoàn nguyên: ≥ 4 giờ khi bảo quản ở +15 tới +25 °C ≥ 4 tuần ờ khi bảo quản ở ≤ -20 °C | ml |  | 180 | [36 empty] | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
234 | BH013 | Hóa chất chuẩn mức bình thường và mức bệnh lý cho xét nghiệm định lượng D-Dimer | 1. Thành phần: Đóng gói dạng bột đông khô, có nguồn gốc từ huyết tương người chứa D-Dimer kèm chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng để đánh giá độ chính xác và độ lệch phân tích của xét nghiệm định lượng D-Dimer trong giới hạn bình thường và bệnh lý - Độ ổn định sau hoàn nguyên: ≥ 7 ngày khi bảo quản ở +2 tới +8 °C ≥ 8 giờ khi bảo quản ở +15 tới +25 °C ≥ 4 tuần khi bảo quản ở ≤ -18 °C | ml |  | 180 | [36 empty] | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | BH019 | Hoá chất để xác định thời gian thromboplastin hoạt hoá một phần | 1. Thành phần: Đóng gói dạng lỏng, thành phần chứa phosphatit đậu nành tinh khiết và cephaline não thỏ trong 1 x 0,0001 acid ellagic, chất đệm, chất ổn định và chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng để xác định thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần (APTT) và có thể sử dụng kết hợp với các huyết tương thiếu hụt yếu tố để định lượng các yếu tố đông máu Độ ổn định của hóa chất sau mở nắp: ≥ 7 ngày khi bảo quản ở +2 tới +15 °C (đóng nắp lọ) Độ tái lặp tổng thể < 8% Khoảng phân tích: 8 - 170 giây | ml |  | 2700 | [36 empty] | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | BH017 | Hoá chất định lượng Fibrinogen trong huyết tương | 1. Thành phần: Đóng gói dạng bột đông khô, thành phần chứa thrombin có nguồn gốc từ bò khoảng 100 IU/ml 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng để định lượng fibrinogen trong huyết tương Độ ổn định của hóa chất sau hoàn nguyên: ≥ 5 ngày khi bảo quản ở +2 tới +8 °C (đóng nắp lọ ) ≥ 8 giờ khi được bảo quản ở +15 to +25 °C (đóng nắp lọ ) | ml |  | 1150 | [36 empty] | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | BH018 | Hoá chất đo thời gian prothrombin | 1. Thành phần: Đóng gói dạng bột đông khô, thành phần chứa yếu tố mô người tái tổ hợp (hoàn nguyên ~ 100-200 ug/L) với phospholipid tổng hợp, calcium, chất trung hòa heparin, chất đệm và chất ổn định BSA 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng để xác định thời gian prothrombin (PT) Độ ổn định của hóa chất sau hoàn nguyên: ≥ 10 ngày khi bảo quản ở +2 tới +8 °C (đóng nắp lọ) ≥ 5 ngày khi bảo quản ở +15 tới +25 °C (đóng nắp lọ) ≥ 24 giờ khi được bảo quản ở +37 °C (đóng nắp lọ) Độ tái lặp tổng quát: PT% < 10% PT giây < 5% PT INR < 5% Khoảng đo: PT giây: 5 - 170 giây INR: 0.8 - 6.0 hoặc tùy thuộc vào đường hiệu chuẩn | ml |  | 5400 | [36 empty] | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | BH020 | Hóa chất dùng làm dung dịch đệm pha loãng mẫu cho các xét nghiệm Fibrinogen, định lượng yếu tố …v… | 1. Thành phần: Đóng gói dạng lỏng, thành phần gồm sodium barbital 2,84 x 0,01M và sodium chloride 1,25 x 0,1M, pH 7,35 ± 0,1 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Là dung dịch đệm trong xét nghiệm đông máu Độ ổn định của hóa chất sau mở nắp: 8 tuần khi bảo quản ở +2 tới 8 °C (nắp đóng) | ml |  | 2250 | [36 empty] | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | BH012 | Hoá chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm đông máu và tiêu sợi huyết | 1. Thành phần: thuốc thử đông khô chứa huyết tương người, chất ổn định HEPES (sau hoàn nguyên 12g/L) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng để hiệu chuẩn cho các xét nghiệm PT, Fibrinogen, các yếu tố đông máu, các chất ức chế, Plasminogen, ngoài ra còn có thể được sử dụng làm phương tiện pha loãng mẫu cho một số xét nghiệm nếu được chỉ định. - Độ ổn định sau hoàn nguyên: ≥ 4 giờ khi bảo quản ở +15 tới +25 °C ≥ 4 tuần ờ khi bảo quản ở ≤ -20 °C | ml |  | 270 | [36 empty] | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | BH021 | Hóa chất rửa kim trên hệ thống máy đông máu tự động có tính acid | 1. Thành phần: Dung dịch có tính acid, nồng độ HCl < 1%, chất hoạt động bề mặt không ion hóa 0.5% 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng để rửa kim trên hệ thống máu đông máu tự động Độ ổn định sau mở nắp: ≥ 2 tháng khi bảo quản ở 5 tới 35 °C | ml |  | 6000 | [36 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | BH023 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm đông máu thường quy | 1. Thành phần: Đóng gói dạng bột đông khô, có nguồn gốc từ huyết tương tươi được chống đông citrat của những người bình thường 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dung để kiểm chuẩn các xét nghiệm đông máu ở giới hạn bình thường, giá trị được cung cấp cho các xét nghiệm APTT, PT, TT, Fibrinogen, ATIII, Thời gian Batroxobin/ Reptilase - Độ ổn định sau hoàn nguyên: ≥ 16 giờ khi bảo quản ở +2 tới +8 °C (đóng nắp lọ) ≥ 8 giờ khi bảo quản ở +15 tới +25 °C (đóng nắp lọ) | ml |  | 720 | [36 empty] | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | BH026 | Hóa chất tẩy rửa kim hút trên hệ thống cho áy đông máu tự động | 1. Thành phần Sodium hypochlorite >= 1.0% (nồng độ chlorine hoạt tính) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất tẩy rửa được sử dụng để vệ sinh các kim hút trên hệ thống máy xét nghiệm đông máu hoàn toàn tự động Sau khi mở nắp, độ ổn định ≥ 3 tháng ở 2 - 35 độ C | ml |  | 36000 | [36 empty] | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | BH022 | Hóa chất tẩy rửa kim trên hệ thống cho áy đông máu tự động | 1. Thành phần: Dung dịch có tính kiềm, nồng độ NaClO ≥ 1% 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng để rửa kim trên hệ thống máu đông máu tự động Độ ổn định sau mở nắp: ≥ 1 tháng khi bảo quản ở 2 tới 8 °C | ml |  | 4500 | [36 empty] | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | BH016 | Hóa chất xét nghiệm định lượng D-Dimer | 1. Thành phần D-Dimer Reagent: dạng đông khô, chứa các hạt Polystyrene phủ kháng thể đơn dòng kháng D-Dimer của chuột (sau hoàn nguyên: 0.1g/L), Albumin người (sau hoàn nguyên 0.5 g/L), đệm và chất bảo quản D-Dimer Buffer: dạng lỏng, đệm, chất ổn định, chất bảo quản D-Dimer Supplement: dạng lỏng, dung dịch Saline đệm với thuốc thử chặn tính dị ái (0.63 g/L), chất bảo quản D-Dimer diluent: dạng lỏng, dệm, chất bảo quản D-Dimer Calibrator: dạng đông khô, được sản xuất từ huyết tương người có chứa chế phẩm D-Dimer từ người (sau hoàn nguyên: 5.0 mg/L FEU), đệm, chất ổn định, chất bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng để định lượng D-Dimer trong huyết tương Độ ổn định sau hoàn nguyên đối với các hoá chất trừ D-Dimer Calibrator ≥ 4 tuần khi bảo quản ở +2 tới +8 °C ≥ 4 tuần khi bảo quản ở ≤ -18 °C Độ ổn định sau khi hoàn nguyên đối với D-Dimer Calibrator: ≥ 4 giờ khi bảo quản ở +15 tới +25 °C | ml |  | 3000 | [36 empty] | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | BH495 | Hóa chất pha loãng dành cho xét nghiệm D-Dimer | Hóa chất pha loãng dành cho xét nghiệm D-Dimer | ml |  | 250 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | BH900 | Hóa chất ly giải huyết học không chứa cyanide | 1. Thành phần: Muối ammonium bậc 4 < 0,5% Muối < 1,5% 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất ly giải huyết học không chứa cyanide sử dụng để đếm và phân loại tế bào cho máy huyết học. | ml |  | 100000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
247 | AH217 | Hóa chất nội kiểm Huyết học | Hóa chất nội kiểm Huyết học cho tất cả các dòng máy 3-diff và 5-diff trên thị trường hoặc tương đương | ml |  | 100 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
248 | BH901 | Hóa chất pha loãng huyết học sử dụng để đếm và phân loại tế bào cho máy huyết học | 1. Thành phần: Muối đẳng trương < 2% Chất kháng khuẩn < 0,1% Chất đệm < 0,5% 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất pha loãng huyết học sử dụng để đếm và phân loại tế bào cho máy huyết học. | ml |  | 310000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000
249 | BH1050 | Hóa chất sử dụng cho máy Huyết học (Clean MR hoặc tương đương) | Hóa chất sử dụng cho máy Huyết học | ml |  | 20000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | BH1051 | Hóa chất sử dụng cho máy Huyết học (D Check D 2.5N hoặc tương đương) | Hóa chất sử dụng cho máy Huyết học | ml |  | 200 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | BH1049 | Hóa chất sử dụng cho máy Huyết học (Diluent MR hoặc tương đương) | Hóa chất sử dụng cho máy Huyết học | ml |  | 1200000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | BH1048 | Hóa chất sử dụng cho máy Huyết học (Lyse MR hoặc tương đương) | Hóa chất sử dụng cho máy Huyết học | ml |  | 50000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | BH1043 | Hóa chất sử dụng cho máy Huyết học (Cleaner 3NK hoặc tương đương) | Hóa chất sử dụng cho máy Huyết học | ml |  | 50000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | BH1045 | Hóa chất sử dụng cho máy Huyết học (Cleaner NK hoặc tương đương) | Hóa chất sử dụng cho máy Huyết học | ml |  | 50000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | BH1047 | Hóa chất sử dụng cho máy Huyết học (Diluent NK hoặc tương đương) | Hóa chất sử dụng cho máy Huyết học | ml |  | 800000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | BH1046 | Hóa chất sử dụng cho máy Huyết học (Lyse NK hoặc tương đương) | Hóa chất sử dụng cho máy Huyết học | ml |  | 30000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | BH006 | Hóa chất chuẩn huyết học mức 1 | 1. Thành phần: bao gồm tế bào RBC, WBC, PLT, NRBC có nguồn gốc từ máu người 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học | ml |  | 180 | [36 empty] | 108 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | BH007 | Hóa chất chuẩn huyết học mức 2 | 1. Thành phần: bao gồm tế bào RBC, WBC, PLT, NRBC có nguồn gốc từ máu người 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học | ml |  | 180 | [36 empty] | 108 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | BH008 | Hóa chất chuẩn huyết học mức 3 | 1. Thành phần: bao gồm tế bào RBC, WBC, PLT, NRBC có nguồn gốc từ máu người 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học | ml |  | 180 | [36 empty] | 108 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | BH005 | Hóa chất kiểm chuẩn dành cho dịch cơ thể 2 mức | 1. Thành phần: Hồng cầu và bạch cầu người được ổn định trong môi trường bảo quản 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học dành cho dịch cơ thể | ml |  | 144 | [36 empty] | 108 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | BH003 | Hóa chất kiềm rửa máy huyết học | 1. Thành phần: Sodium Hypochloride 5.0% 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch kiềm mạnh dùng để rửa hệ thống | ml |  | 5280 | [36 empty] | 4320 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | BH010 | Hóa chất ly giải dùng đếm bạch cầu ưa kiềm | 1. Thành phần: Organic quaternary ammonium salts 0.20%; Nonionic surfactant 0.10% 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng để đếm số lượng bạch cầu, số lượng bạch cầu basophils, số lượng hồng cầu nhân | ml |  | 746000 | [36 empty] | 550000 | 0 | 0 | 196000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | BH009 | Hóa chất ly giải dùng đếm các bạch cầu trung tính, lympho, mono và ưa axit | 1. Thành phần: Organic quaternary ammonium salts 0.07%; Nonionic surfactant 0.17% 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Công dụng: sử dụng để đếm số lượng các loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes | ml |  | 746000 | [36 empty] | 550000 | 0 | 0 | 196000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | BH541 | Hóa chất nhuộm để đo hồng cầu lưới | 1. Thành phần: Polymethine dye 0.03%; methanol 7.9%; Ethylene Glycol 92% 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Công dụng: nhuộm tế bào hồng cầu lưới | ml |  | 96 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | BH002 | Hóa chất nhuộm dùng đếm bạch cầu ưa kiềm | 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Công dụng: sử dụng để nhuộm nhân tế bào nhằm đếm số lượng bạch cầu, số lượng bạch cầu basophils, số lượng hồng cầu nhân 1. Thành phần: Polymethine 0.005%; Ethylene Glycol 99.9% | ml |  | 7848 | [36 empty] | 5248 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | BH001 | Hóa chất nhuộm dùng đếm các bạch cầu trung tính, lympho, mono và ưa acid | 1. Thành phần: Polymethine 0.002%; methanol 3.0%; Ethylene Glycol 96.9% 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Công dụng: sử dụng để nhuộm nhân tế bào bạch cầu nhằm phân biệt 4 loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes | ml |  | 7848 | [36 empty] | 5248 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | BH542 | Hóa chất pha loãng để đo hồng cầu lưới | 1. Thành phần: Tricine buffer 0.17% 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Công dụng: sử dụng trong phân tích hồng cầu lưới và trong phân tích tiểu cầu | ml |  | 7508 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | BH011 | Hóa chất pha loãng dùng cho máy huyết học | 1. Thành phần: Sodium chloride 0.7%; Tris buffer 0.2%; EDTA-2K 0.02% 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Công dụng: sử dụng để đo số lượng, kích thước hồng cầu và tiểu cầu, cũng là chất ly giải để đo Hemoglobin, và là dung dịch tạo dòng cho phương pháp đo tế bào dòng chảy | ml |  | 14355000 | [36 empty] | 10065000 | 0 | 0 | 4290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | BH004 | Hóa chất sử dụng để đo Hemoglobin | 1. Thành phần: Sodium lauryl sulfate 1.7 g/L 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng để đo nồng độ hemoglobin trong máu | ml |  | 245000 | [36 empty] | 180000 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | BH1646 | Test ly giải hồng cầu để đo hemoglobin | IVD ly giải xét nghiệm huyết học | Test |  | 180000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | BH1648 | Test ly giải mảng tế báo trên kênh đo WDF | IVD ly giải xét nghiệm huyết học | Test |  | 175000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | BH1647 | Test nhuộm nhân tế bào trên kênh đo WDF | IVD nhuộm xét nghiệm huyết học | Test |  | 260000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | BH1649 | Test pha loãng cho máy phân tích huyết học | IVD pha loãng | Test |  | 152500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152500 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | BH692 | Đĩa chữ U | 1. Thành phần là hợp chất Polypropylene trong suốt, không có kim loại nặng, không có các loại enzyme phân hủy DNA, RNA, không có DNA người và không có chất gây sốt. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đĩa có đáy chữ U, có thể tích: 323μl (tính theo toán học). Thể tích làm việc: 40 - 280μl 3.Tiêu chuẩn ISO13485 và CE | Đĩa |  | 200 | [36 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | BH693 | Đĩa đáy bằng | 1. Thành phần: Hợp chất Polypropylene trong suốt, không có kim loại nặng, không có các loại enzyme phân hủy DNA, RNA, không có DNA người và không có chất gây sốt 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đĩa có đáy bằng, có thể tích: 323μl (tính theo toán học). Thể tích làm việc: 40 - 280μl 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485 và CE | Đĩa |  | 200 | [36 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | BH694 | Giấy thấm máu gót chân ở trẻ sơ sinh (16 lỗ) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Giấy được sản xuất từ 100% bột bông nguyên chất đảm bảo độ dày đồng nhất, độ thấm hút tốt và độ tinh sạch 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485 và CE | Tờ |  | 1440 | [36 empty] | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | BH698 | Test sử dụng sàng lọc Bệnh Phenylketone niệu (PKU) ở trẻ sơ sinh. | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hộp hóa chất được thiết kế để đo nồng độ PKU ở mẫu máu trẻ sơ sinh. Độ nhạy là 1,396 mg/dl. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485 và CE | Test |  | 5760 | [36 empty] | 0 | 5760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | BH695 | Test sử dụng sàng lọc bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh ở trẻ sơ sinh 17OHP (CAH) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hộp hóa chất này được thiết kế đặc biệt phù hợp để sàng lọc bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh (CAH). Độ nhạy là 2,5 ng/ml. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485 và CE | Test |  | 11520 | [36 empty] | 0 | 11520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | BH696 | Test sử dụng sàng lọc bệnh thiếu men G6PD ở trẻ sơ sinh | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hộp hóa chất này được thiết kế để sàng lọc bệnh thiếu men G6PD ở trẻ sơ sinh. Độ nhạy là 1,0 U/g Hb. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485 và CE | Test |  | 11520 | [36 empty] | 0 | 11520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | BH697 | Test sử dụng sàng lọc bệnh thiểu năng tuyến giáp ở trẻ sơ sinh TSH | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hộp hóa chất được thiết kế để đo nồng độ TSH để đánh giá tình trạng suy giáp bẩm sinh ở trẻ sơ sinh. Độ nhạy là 1,044 µIU/ml. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485 và CE | Test |  | 11520 | [36 empty] | 0 | 11520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | BH699 | Test sử dụng sàng lọc rối loạn di truyền chuyển hóa đường đơn Galactose ở trẻ sơ sinh | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hộp hóa chất được thiết kế để đo nồng độ Total Galactose ở mẫu máu trẻ sơ sinh. Độ nhạy là 1.76 mg/dL. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485 và CE | Test |  | 5760 | [36 empty] | 0 | 5760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | BH516 | Hóa chất dử dụng cho kiểm soát xét nghiệm C-peptide | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: ▪ PC MM1: 3 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng ▪ PC MM2: 3 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 144 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | BH513 | Hóa chất sử dụng cho hiệu chuẩn xét nghiệm PlGF | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: PlGF Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ PlGF Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 PlGF-1 (mutein, người, tái tổ hợp, từ E. coli) với hai khoảng nồng độ (khoảng 5 pg/mL và khoảng 1200 pg/mL) trong đệm huyết thanh ngựa. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 48 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | BH515 | Hóa chất sử dụng cho hiệu chuẩn xét nghiệm sFlt-1 | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: ▪ sFlt‑1 Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1 ▪ sFlt‑1 Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2 sFlt‑1 (phân đoạn, người, tái tổ hợp) với hai khoảng nồng độ (khoảng 0 pg/mL và khoảng 15000 pg/mL) trong đệm huyết thanh ngựa. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 48 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | BH506 | Hóa chất sử dụng cho kiểm soát xét nghiệm Troponin T | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: ▪ PC TN1: 2 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng ▪ PC TN2: 2 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng Troponin T (tái tổ hợp, người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 30 ng/L hoặc pg/mL và khoảng 2500 ng/L hoặc pg/mL) và troponin I (tái tổ hợp, người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 0.75 µg/L hoặc ng/mL và khoảng 18 µg/L hoặc ng/mL) trong huyết thanh người. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 64 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | BH507 | Hóa chất sử dụng cho pha loãng mẫu trong xét nghiệm miễn dịch | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đệm huyết thanh ngựa, chất bảo quản 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 32 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | BH512 | Test sử dụng xét nghiệm PlGF | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. R1 Anti-PlGF-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 8 mL: Kháng thể đơn dòng kháng PlGF đánh dấu biotin (chuột) 0.6 mg/L; đệm phosphate 50 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản. R2 Anti-PlGF-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 8 mL: Kháng thể đơn dòng kháng PlGF (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 4.0 mg/L; đệm phosphate 50 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 1700 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | BH514 | Test sử dụng xét nghiệm sFlt-1 | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. R1 Anti-sFlt-1-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 9 mL: Kháng thể đơn dòng kháng sFlt‑1 đánh dấu biotin (chuột) 0.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản. R2 Anti-sFlt-1-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 9 mL: Kháng thể đơn dòng kháng sFlt‑1 (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 1.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 1700 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | AH228 | Test sử dụng nhuộm Gram Reagent A Safranine (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đậm đặc không cồn, pha thành 4500 ml dung dịch , Safranine <1%; Isopropyl Alcohol 55-65%; 35-45% Methyl Alcohol Tương thích máy Aerospray 7322, công nghệ nhuộm phun 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 15000 | [36 empty] | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | AH226 | Test sử dụng nhuộm Gram Reagent B Iodine (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch sẵn dùng, Iodine <1%; Potassium Iodide <1% Tương thích máy Aerospray 7322, công nghệ nhuộm phun 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 15000 | [36 empty] | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | AH227 | Test sử dụng nhuộm Gram Reagent C Crystal (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch sẵn dùng, Crystal Violet 0.1-0.2%. Tương thích máy Aerospray 7322, công nghệ nhuộm phun 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 15000 | [36 empty] | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | BH1440 | Hóa chất sử dụng cho tách chiết DNA | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: MGP 2 (cobas® 4800 MGP Reagent 2), EB 2 (cobas® 4800 Elution Buffer 2) 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 19 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
293 | BH1445 | Hóa chất cobas® 4800 System Lysis Kit 2 sử dụng cho ly giải mẫu (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: P 2 (cobas® 4800 Protease 2), LYS 2 (cobas® 4800 Lysis Buffer 2) Hóa chất ly giải mẫu, dùng cho các xét nghiệm trên máy cobas 4800, 960 xét nghiệm 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 5 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
294 | BH1442 | Hóa chất cobas® 4800 System Lysis Kit 2, 240 Testssử dụng cho ly giải mẫu (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: P 2 (cobas® 4800 Protease 2), LYS 2 (cobas® 4800 Lysis Buffer 2). Hóa chất ly giải mẫu, dùng cho các xét nghiệm trên máy cobas 4800, 240 xét nghiệm 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 19 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
295 | BH1444 | Hóa chất PCR WB 200ml sử dụng cho chuẩn bị mẫu xét nghiệm (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 10 ống WB 200ml; thành phần WB gồm: Sodium citrate dihydrate; 0.05% N-Methylisothiazolone HCl 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 5 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
296 | BH1441 | Hóa chất PCR WB 55ml sử dụng cho chuẩn bị mẫu xét nghiệm (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 10 ống WB 55ml; thành phần WB gồm: Sodium citrate dihydrate; 0.05% N-Methylisothiazolone HCl 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 15 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
297 | BH1438 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiêm HIV | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: MMX R1 (Master Mix Reagent 1), HIV-1 MMX R2 (HIV-1 Master Mix Reagent 2), RNA QS (Chuẩn định lượng RNA Quantitation Standard) 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 68 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0
298 | BH1439 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiêm HIV, HCV, HBV | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: HBV/HCV/HIV-1 L(+)C (Mẫu chứng dương thấp HBV/HCV/HIV-1 Low Positive Control), HBV/HCV/HIV-1 H(+)C (Mẫu chứng dương cao HBV/HCV/HIV-1 High Positive Control), (–) C (Mẫu chứng âm Negative Control) 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 24 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
299 | BH1443 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm PCR | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 10 ống 13.5 ml MGP (cobas® 4800 System Magnetic Glass Particles: 93% Isopropanol); 10 ống 18ml EB (cobas® 4800 System Elution Buffer: Tris buffer 0.09% Sodium azide) 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 19 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
300 | BH558 | Cóng phân tích sử dụng cho máy đông máu tự động | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hộp gồm 6 cuộn, mỗi cuộn chứa 220 cuvette 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 18480 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 18480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | BH559 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm APTT | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất dùng xác định thời gian hoạt hóa thromboplastin từng phần, chứa cephalin từ mô não thỏ, chất kích hoạt đặc hiệu silica 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 3000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | BH1452 | Hóa chất Boule Con-5Diff G2 sử dụng cho máy phân tích huyết học tự động (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Quintus Con-5Diff G2 là dung dịch làm từ máu người, sử dụng để kiểm tra độ ổn định và chính xác cho máy phân tích huyết học tự động 26 thông số công nghệ laser Quintus, Có bảng giá trị và mã vạch tương thích với máy. Thành phần phản ứng: Chứa hồng cầu và tiểu cầu người đã được xử lý, ổn định ở môi trường đẳng trương. Hồng cầu cố định được thêm vào để mô phỏng các bạch cầu. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 18 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
303 | AH218 | Hóa chất Quintus 5-Part Diluent 20 liters sử dụng cho máy phân tích huyết học tự động (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Là chất pha loãng được sử dụng trên máy phân tích huyết học tự động, dùng để đếm tế bào và kích thước trong các dòng máy Quintus Thành phần: + Muối ổn định đẵng trương: <1.5% + Kháng sinh: <0.2% 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 470550 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0
304 | AH219 | Hóa chất Quintus 5-Part Lyse 5 liters sử dụng cho máy phân tích huyết học tự động (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Là dung dịch ly giải dùng cho máy phân tích huyết học tự động dùng để đếm và đo kích thước tế bào của máy Quintus. Thành phần: + Chất bề mặt: <0.5% + Muối (chất đệm): <1.5% pH: 2.7-3.0, Osmolality (mOsm/kg): 35-44, Conductivity (μS/cm): 1117 - 1541, CBC Performance*: Passed test, Particles (WBC channel): ≤ 0.1, Appearance: Clear, colorless liquid. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 103750 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 43750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0
305 | AH220 | Hóa chất Quintus 5-Part Stopper 1 liter sử dụng cho máy phân tích huyết học tự động (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Là hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học tự động dùng để xét nghiệm bạch cầu trên máy Quintus. Thành phần: + Muối đẵng trương: <2.5% + Kháng sinh: <0.1% + Chất đệm: <1.0% 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 50780 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 42780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0
306 | BH1451 | Hóa chất Quintus Hypochlorite Cleaner 500ml sử dụng cho máy phân tích huyết học tự động (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Mô tả hàng hóa: Boule Hypochlorite Cleaner là hóa chất sử dụng để bảo trì và rửa cho máy phân tích huyết học tự động 26 thông số công nghệ laser Quintus, Thành phần phản ứng: Sodium hypochlorite for lipid/protein degradation 2.0 – 2.4 % active chlorine, Sodium hydroxide for stability < 0.05 %, Surfactants < 0.05% Thời hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 2500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0
307 | BH607 | Hóa chất sử dụng cho rửa máy xét nghiệm huyết học 27 thông số | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất rửa máy cho máy huyết học 27 thông số. Thành phần: Deionized water, Chloride Sulfate, Preservative, Solution, Buffer Solution, Surfactant. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lít |  | 150 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | BH608 | Hóa chất sử dụng cho bách phân 5 thành phần bạch cầu | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất bách phan 5 thành phần bạch cầu cho máy huyết học 27 thông số. Thành phần: Deionized water, Trihydroxymethylaminomethane, Hydrochloric Acid, Triton. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lít |  | 200 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | BH609 | Hóa chất sử dụng cho chuẩn máy huyết học tự động | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất chuẩn máy huyết học tự động 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 90 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | BH606 | Hóa chất sử dụng cho ly giải máy huyết học | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất ly giải sử dụng cho máy huyết học 27 thông số. Thành phần: Deionized water, Sodium Sulfate, Propanetriol, Surfactant. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 12000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | BH605 | Hóa chất sử dụng cho pha loãng huyết học | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất pha loãng huyết học sử dụng để đếm và phân loại tế bào cho máy huyết học 27 thông số. Thành phần: Deionized water, Sodium Sulfate, Buffer, Preservative Solution 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lít |  | 500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | AH163 | Hóa chất sử dụng cho định tính Anti A | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 1. Công dụng: Định tính các kháng nguyên A trên tế bào hồng cầu của con người 2. Số lượng test: 250 3. Loại mẫu đo: Máu đã được chống đông bởi EDTA hoặc heparin 4. Phương pháp đo: Phản ứng ngưng kết kháng nguyên kháng thể 5. Thành phần: Anti A.Cell line 9113D10. Phosphate buffer. Sodium azide <0.1%. Blue colour. Dye used: Patent Blue 6. Dạng sử dụng: chất lỏng 7. Nhiệt độ bảo quản: 2-8C 8. Hạn sử dụng: 24 tháng 9. Độ bền sau khi mở nắp: Đến khi hết hạn 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE, FDA | Lọ |  | 1149 | [36 empty] | 600 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 5
313 | AH165 | Hóa chất sử dụng cho định tính Anti AB | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 1. Công dụng: Định tính các kháng nguyên AB trên tế bào hồng cầu của con người 2. Số lượng test: 250 3. Loại mẫu đo: Máu đã được chống đông bởi EDTA hoặc heparin 4. Phương pháp đo: Phản ứng ngưng kết kháng nguyên kháng thể 5. Thành phần: Anti A+B. Cell line 152D12+9113D10. Phosphate buffer. Sodium azide <0.1%. Colourless. 6. Dạng sử dụng: chất lỏng 7. Nhiệt độ bảo quản: 2-8C 8. Hạn sử dụng: 24 tháng 9. Độ bền sau khi mở nắp: Đến khi hết hạn 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Lọ |  | 1056 | [36 empty] | 550 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 20 | 0 | 25 | 4 | 30 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 5
314 | AH166 | Hóa chất sử dụng cho định tính Anti B | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 1. Công dụng: Định tính các kháng nguyên B trên tế bào hồng cầu của con người 2. Số lượng test: 250 3. Loại mẫu đo: EDTA or heparin (ổn định trong 2 ngày ở 2-8C, 1 tháng ở -20C) 4. Phương pháp đo: Phản ứng ngưng kết kháng nguyên kháng thể 5. Thành phần: Anti B. Cell line 9621A8. Phosphate buffer. Sodium azide <0.1%. Yellow colour. Dye used: Tartrazine. 6. Dạng sử dụng: chất lỏng 7. Nhiệt độ bảo quản: 2-8C 8. Hạn sử dụng: 24 tháng 9. Độ bền sau khi mở nắp: Đến khi hết hạn 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Lọ |  | 1194 | [36 empty] | 600 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 20 | 20 | 25 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 5
315 | AH170 | Hóa chất sử dụng cho định tính Anti D (IgM) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 1. Công dụng: Định tính các kháng nguyên D trên tế bào hồng cầu của con người 2. Số lượng test: 50 3. Loại mẫu đo: Máu đã được chống đông bởi EDTA hoặc heparin 5. Phương pháp đo: Phản ứng ngưng kết kháng nguyên kháng thể 7. Thành phần: Anti D. Cell Line IgG MS-26, IgM RUM-1. Phosphate buffer containing sodium chloride 0.9 g%, bovine albumin 3 g%, Sodium Azide <0,1% and macromolecular potentiators. 8. Dạng sử dụng: chất lỏng 9. Nhiệt độ bảo quản: 2-8C 10. Hạn sử dụng: 24 tháng 11. Độ bền sau khi mở nắp: Đến khi hết hạn 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Lọ |  | 799 | [36 empty] | 400 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 5
316 | BH520 | Test sử dụng thử nước tiểu 11 thông số Uriflet S 11UA (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Test thử nước tiểu dùng để xác định nhanh các thông số trong nước tiểu: Acid Ascorbic, Bilirubin, Blood, Glucose, Ketones, Leucocytes, Nitrite, pH-value, Protein, Specific Gravity và Urobilinogen. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 55000 | [36 empty] | 0 | 30000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | BH202 | Hóa chất sử dụng cho hiệu chuẩn xét nghiệm bán định lượng 13 thông số nước tiểu | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất hiệu chuẩn được sử dụng với que thử nước tiểu để hiệu chỉnh máy phân tích nước tiểu. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 4600 | [36 empty] | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | BH201 | Hóa chất sử dụng cho rửa máy xét nghiệm nước tiểu Clinitek Novus Rinse Additive (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Pha 2 ml dung dịch rinse additive với 1000 ml nước cất, cho vào bình rửa của máy Clinitek Novus. Máy sẽ tự động rửa máy khi chạy bệnh phẩm. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 520 | [36 empty] | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | BH200 | Test sử dụng thử nước tiểu cho máy phân tích nước tiểu tự động | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 12 thông số: Albumin, Bilirubin, Blood (Máu), Creatinine, Color (Màu), Glucose, Ketone, Leukocyte, Nitrite, pH, Protein, Urobilinogen. Máy tự động tính thêm 4 thông số: Specific Gravity (tỷ trọng), Clarity (độ trong), Protein/Creatinine và Albumin/ Creatinine. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 96500 | [36 empty] | 18000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | AH186 | Cóng phân tích sử dụng cho cặn lắng nước tiểu hoàn toàn tự động | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng cho máy phân tích nước tiểu tự động 10 thông số (Model: Clinitek Status) Siemens Healthcare Diagnostics -Anh (hoặc tương đương) Đo được 14 thông số: Tế bào hồng cầu (RBC), Tế bào bạch cầu (WBC), Cụm tế bào bạch cầu (WBCc), Vi khuẩn (BAC), Trực khuẩn (BACr), Cầu khuẩn (BACc), Tế bào biểu mô dạng vảy (EPI), Tế bào biểu mô không vảy (NEC), TRụ bệnh lý (PAT), Trụ trong suốt (HYA), Tinh thể (CRY), Nấm men (YEA), Dịch nhầy (MUC), Tinh trùng (SPRM). 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chiếc |  | 22000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | AH221 | Hóa chất sử dụng cho kiểm chuẩn máy phân tích nước tiểu (Control 1) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Các thông số kiểm chuẩn: Bilirubin, blood (hemoglobin), Creatine, ketones, SG, leukocytes Esterase, nitrite, pH, protein, urobilinogen, Glucose, Ascorbic Acid. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1680 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | AH222 | Hóa chất sử dụng cho kiểm chuẩn máy phân tích nước tiểu (Control 2) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Các thông số kiểm chuẩn: Bilirubin, blood (hemoglobin), Creatine, ketones, SG, leukocytes Esterase, nitrite, pH, protein, urobilinogen, Glucose, Ascorbic Acid. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1680 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | AH245 | Que thử nước tiểu 10 thông số | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Các thông số xét nghiệm: bilirubin, blood (occult), glucose, ketone (acetoacetic acid),SG, leukocytes, nitrite, pH, protein, urobilinogen. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Que |  | 138500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 2000 | 30000 | 20000 | 0 | 4000 | 2000
324 | AH243 | Test sử dụng cho thử chuẩn máy xét nghiệm nước tiểu (-) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để hiệu chuẩn máy 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 1175 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | AH244 | Test sử dụng cho thử chuẩn máy xét nghiệm nước tiểu (+) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để hiệu chuẩn máy 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 1175 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | AH388 | Bóng đèn phát quang phổ sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bóng đèn phát quang phổ dùng cho các máy xét nghiệm sinh hóa. (Model: A15/A25) BioSystems -Spain (hoặc tương đương) 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chiếc |  | 32 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10
327 | AH350 | Hóa chất sử dụng cho hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất sử dụng cho máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I. Calib máy sinh hóa 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 120 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | AH354 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm Creatinine | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất sử dụng cho máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I. Xét nghiệm chuẩn đoán chức năng thận/ 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 43000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | AH383 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm Glucose | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thành phần thuốc thử: R1: Phosphate buffer,pH = 7.. 250 mmol/L Phenol : 5 mmol/L 4-Aminoantipyrine: 0.5 mmol/L Glucose oxidase .............. ≥ 10000 U/L Peroxidase ......................... ≥ 1000 U/L Std: Glucose .............................. 100 mg/dL 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 82000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | AH421 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm LDL Cholesterol direct (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất sử dụng cho máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I. Xét nghiệm theo dõi tình trạng mỡ máu. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 24 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | AH504 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm Total Protein | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất sử dụng cho máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I. Xét nghiệm đau tủy xương, suy nhược cơ thể. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 26000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | AH506 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm Triglycerides | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất sử dụng cho máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I. Xét nghiệm theo dõi mỡ máu. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 30500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | AH509 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm Urea UV | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất sử dụng cho máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I. Xét nghiệm chức năng thận. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 70000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | AH473 | Cốc đựng mẫu sử dụng cho máy phân tích sinh hóa tự động | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dụng cụ đựng mẫu bằng nhựa dùng để chứa mẫu máu hoặc nước tiểu dùng cho xét nghiệm y tế. Là vật tư tiêu hao dùng một lần. Cốc này sử dụng được cho máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 48500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
335 | AH300 | Hóa chất Cleanning Solution sử dụng cho rửa máy xét nghiệm sinh hóa (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất sử dụng cho máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I. Dung dịch rửa máy sinh hóa. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 52000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
336 | AH306 | Hóa chất Cuvette Washing Solution sử dụng cho rửa máy xét nghiệm sinh hóa (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất sử dụng cho máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I. Dung dịch rửa máy sinh hóa. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 28000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
337 | AH345 | Hóa chất sử dụng cho định lượng Cholesterol trong máu | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất sử dụng cho máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I. Xét nghiệm nguy cơ xơ vữa động mạch. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 28000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | AH355 | Hóa chất sử dụng cho hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CRP | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất sử dụng cho máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I. Hóa chất chuẩn CRP. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 27 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | AH348 | Hóa chất sử dụng cho kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng CK-MB | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất sử dụng cho máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I. Chất kiểm tra dạng huyết thanh con người được làm khô trong môi trường chân không. Dùng để kiểm tra độ chính xác trong kiểm định chất lượng sử dụng được cho qui trình bán tự động và tự động. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 32 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | AH312 | Hóa chất sử dụng cho kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng Assayed Chemistry Premium Plus Level 2 (Hum Asy Control 2) (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất sử dụng cho máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I. Chuẩn máy sinh hóa 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 560 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | AH315 | Hóa chất sử dụng cho kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng Assayed Chemistry Premium Plus Level 3 (Hum Asy Control 3) (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất sử dụng cho máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I. Chuẩn máy sinh hóa 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 560 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | AH309 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm Amylase (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất sử dụng cho máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I. Xét nghiệm viêm tụy cấp. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 3000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | AH327 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm Bilirubin Direct | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất sử dụng cho máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I. Xét nghiệm, chuẩn đoán viêm gan, tắc nghẽn đường dẫn mật, xơ gan. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 9200 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | AH328 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm Bilirubin Total | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất sử dụng cho máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I.Xét nghiệm, chuẩn đoán viêm gan, tắc nghẽn đường dẫn mật, xơ gan. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 9200 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | AH349 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm CK-MB | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất sử dụng cho máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I. Xét nghiệm chuẩn đoán nhồi máu cơ tim. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 12000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | AH353 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm CRP | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất sử dụng cho máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I. Xét nghiệm nhiễm trùng, viêm. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | AH505 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm Microprotein | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất sử dụng cho máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I. Xét nghiệm đau tủy xương, suy nhược cơ thể. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 5000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | AH510 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm Uric Acid | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất sử dụng cho máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I. Xét nghiệm bệnh gout. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | ml |  | 30000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | AH387 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm ALT / GPT (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất sử dụng cho máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I. Xét nghiệm các bệnh về gan. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 46 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | AH386 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm AST/GOT (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất sử dụng cho máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I. Xét nghiệm các bệnh về gan 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 46 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | AH393 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm HDL/LDL-C (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để kiểm tra chất lượng HDL/LDL. Được chiết xuất từ huyết thanh người với khoảng giá trị đã xác định. Dung tích: R: 1x3 ml Trên lọ hóa chất có gắn mã vạch nhận dạng hóa chất. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: UNI EN ISO 9001: 2008 & UNI CEI EN ISO 13485 : 2012 | ml |  | 51 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | AH394 | Test sử dụng xét nghiệm Direct HDL - L (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất sử dụng cho máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I. Xét nghiệm mỡ máu và nguy cơ mắc bệnh tim mạch. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 20500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | AH517 | Test sử dụng xét nghiệm Gamma GT | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất sử dụng cho máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I. Xét nghiệm bệnh lý về gan. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 5000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | AH403 | Test sử dụng định lượng viêm gan B( HBV) bằng kĩ thuật real - time PCR | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ kit định lượng DNA virus Viêm Gan B (HBV) trong mẫu huyết thanh người bằng Real-time PCR Loại mẫu đầu vào DNA sau tách chiết từ mẫu huyết thanh, huyết tương ban đầu Thể tích mẫu đầu vào 10µL DNA Kênh màu phát hiện FAM: phát hiện tác nhân HBV HEX: chứng nội Độ nhạy 25 IU/ ml Khoảng tuyến tính 10⁹ – 2.5×10 copies/mL Công nghệ TaqMan probe Đường chuẩn (E1: 10¹) (E2: 10²) (E3: 10³) (E4: 10⁴)(E5: 10⁵) Thời gian PCR 1 giờ 30 phút Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện HBV Thành phần HBV qPCR mix, HBV standard ( E1, E2,E3,E4,E5), Chứng âm, Chứng nội (IC), Tube PCR. Bảo quản: 12 tháng, nhiệt độ -20oC 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 500 | [36 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | AH401 | Test sử dụng tách chiết DNA/RNA bằng phương pháp tủa | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: ƯU ĐIỂM Quy trình tách chiết nhanh chóng, hiệu quả. Hiệu suất, độ tinh sạch cao Không chứa hóa chất độc hại như Phenol, Chloroform. Tiện lợi: Cung cấp trọn bộ không cần bổ sung hóa chất riêng ở bên ngoài. Bộ kit bao gồm Ethanol để pha Wash Buffer 1 và Wash Buffer 2 THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mẫu đầu vào : Mẫu tế bào nuôi cấy, vi khuẩn, huyễn dịch (huyền phù), mẫu quét bề mặt, mẫu dịch phết (y tế). Lượng mẫu đầu vào: 200 µL Thể tích thu nhận: 50 µL DNA/RNA Thời gian tách chiết: 30 phút cho 10 mẫu Độ tinh sạch cao: A260/A280 = 1.7 – 2.2 Điều kiện lưu trữ: Nhiệt độ phòng. Ngoại trừ proteinase K bảo quản ở 2-8oC. Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 500 | [36 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | AH405 | Test sử dụng xét nghiệm HCV genotyping bằng phương pháp Realtime PCR | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Mục tiêu Hepatitis C Virus (HCV) Loại mẫu đầu vào DNA sau tách chiết từ mẫu huyết thanh, huyết tương ban đầu Thể tích mẫu đầu vào 10µL cDNA Kênh màu phát hiện FAM: phát hiện tác nhân HCV HEX: chứng nội Độ nhạy 250 IU/ ml Khoảng tuyến tính 10⁹ – 2.5×10 copies/mL Công nghệ TaqMan probe/ One-step RT Real-time PCR Đường chuẩn (E1: 10¹) (E2: 10²) (E3: 10³) (E4: 10⁴)(E5: 10⁵) Thời gian PCR 2 giờ 10 phút Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện HCV Thành phần HCV qPCR mix, HBV standard ( E1, E2,E3,E4,E5), Chứng âm, Chứng nội (IC), Tube PCR. Bảo quản 12 tháng, nhiệt độ -20oC 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 50 | [36 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | AH407 | Test sử dụng xét nghiệm Lao bằng phương pháp Realtime PCR | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Mục tiêu Mycobacterial tuberculosis (MTB) Loại mẫu DNA sau tách chiết từ mẫu sinh thiết hoặc mẫu đờm Thể tích mẫu 10µL Kênh màu phát hiện FAM: phát hiện tác nhân MTB HEX: chứng nội Độ nhạy 5 copies/ phản ứng Công nghệ TaqMan probe Thời gian PCR 2 giờ Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện MTB Thành phần MTB qPCR mix, Chứng âm, Chứng dương, Chứng nội (IC), Tube PCR. Bảo quản nhiệt độ -20oC 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 1000 | [36 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | AH446 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm PANA RealTyper HPV Kit 6.0 (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Mục tiêu: High-risk Human Papilloma Virus (HPV) Loại mẫu đầu vào : DNA sau tách chiết từ mẫu dịch phết cổ tử cung, mẫu sinh thiết Thể tích mẫu đầu vào 10µL Kênh màu phát hiện FAM: phát hiện tác nhân HPV HEX: chứng nội Độ nhạy 10 copies/ phản ứng Công nghệ TaqMan probe Thời gian PCR 1 giờ 30 phút Độ đặc hiệu : Kit chỉ phát hiện các tuýp nguy cơ cao HPV Thành phần: High-risk HPV qPCR mix, Chứng âm, chứng dương, Chứng nội (IC), Tube PCR. Bảo quản 12 tháng, nhiệt độ -20oC 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 10 | [36 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | AH450 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định tính DNA Human Papilloma virus | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Mục đích: Định tính Human Papillloma Virus - Phương pháp: Sử dụng Công nghệ đầu dò Taqman probe - Phương thức: PCR-RT - Thành phần hoá chất: HPV rPCR mix, Negative control, positive control. - Dạng kit: “ready to use” (sẵn sàng sử dụng) - Độ nhạy 10 copies/ phản ứng - Kiểm soát chất lượng: Tích hợp chứng nội (IC) trong cùng phản ứng với gene đích để kiểm soát âm tính giả - Tương thích với máy PCR-RT AriaMx-Agilent 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485: 2016 | Hộp |  | 15 | [36 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | AH448 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm PANA RealTyper HPV Screening 1.0 ( Bộ kit phát hiện kiểu gen HPV) (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phát hiện kiểu gen của HPV 16, 18, 45, 2 và gen nhóm A (kiểu gen 31, 33, 52, 58) và nhóm B (kiểu 35, 39, 51, 56, 59, 66, 68). Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 93,2%. Thể tích mẫu đầu vào 400µL. Mục tiêu High-risk Human Papilloma Virus (HPV) Loại mẫu đầu vào DNA sau tách chiết từ mẫu dịch phết cổ tử cung, mẫu sinh thiết Kênh màu phát hiện FAM: phát hiện tác nhân HPV HEX: chứng nội Độ nhạy 10 copies/ phản ứng Công nghệ TaqMan probe Thời gian PCR 1 giờ 30 phút Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện các tuýp nguy cơ cao HPV Thành phần High-risk HPV qPCR mix, Chứng âm, chứng dương, Chứng nội (IC), Tube PCR. Bảo quản 12 tháng, nhiệt độ -20oC 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 6 | [36 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | AH452 | Hoá chất sử dụng cho máy tách chiết tự động | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ kit dễ dàng đáp ứng trên các dòng máy tách chiết/ tinh sạch nucleic acid. Loại Mẫu: Tế bào nuôi cấy, vi khuẩn gram (-), huyễn dịch (huyền phù), mẫu quét bề mặt, mẫu dịch phết dùng cho thu nhận DNA/RNA virus bao gồm SARS-CoV-2. Thu nhận đồng thời DNA và RNA. Thông số kỹ thuật : Hiệu suất thu hồi hạt từ: > 95% Khả năng gắn DNA/RNA: tối đa 80 µg (phụ thuộc vào loại mẫu) - Độ tinh sạch: A260/A280 = 1.7 - 2.2 Thời gian tách chiết: 18 – 30 phút cho 1-96 mẫu (giải pháp tách tự động) Lượng mẫu đầu vào: 200 µL Thể tích thu nhận: 100 µL DNA/RNA Hạt từ: Nồng độ : 10-15mg/ mL; Kích thước : 0.2-5µm; Lõi : Fe3O4; Vỏ ngoài: SiO2. Bảo quản ở 2-8oC. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 10 | [36 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | AH380 | Test sử dụng tách chiết DNA/RNA | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Mẫu đầu vào: Mẫu tế bào nuôi cấy, vi khuẩn, huyễn dịch (huyền phù), mẫu quét bề mặt, mẫu dịch phết (y tế). Lượng mẫu đầu vào: 200 µL Thể tích thu nhận: 50 µL DNA/RNA Thời gian tách chiết: 30 phút cho 10 mẫu Độ tinh sạch cao: A260/A280 = 1.7 – 2.2 Điều kiện lưu trữ: Nhiệt độ phòng. Ngoại trừ proteinase K bảo quản ở 2-8oC. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 10 | [36 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | BH522 | Hóa chất sử dụng cho tẩy rửa DETER LIQUID C2 (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Mật độ ở 20 ° C: 1,18 Kg / l pH (1% sol. trong nước khử khoáng ở 20 ° C): 11,5 Thành phần: Kali hydroxit, silicat, polyacrylat. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Can 5 lít |  | 25 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | BH521 | Hóa chất sử dụng cho trung hòa ACID GLASS C2 (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Tỷ trọng ở 20 ° C: 1,2 Kg / l Độ nhớt (cô đặc, 20 ° C): <10 mPas Thành phần: Axit citric 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Can 5 lít |  | 5 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | AH379 | Bóng đèn phát quang phổ sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bóng đèn phát quang phổ dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa BX-3010 (hoặc tương đương) 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 12 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | AH378 | Cóng phân tích sử dụng cho máy sinh hoá | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: CUVETTE sử dụng cho máy sinh hóa, cóng đo phản ứng bằng nhựa dùng 1 lần CUVETTE này sử dụng được cho máy xét nghiệm sinh hóa BX-3010 (hoặc tương đương) 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 5 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | AH513 | Hóa chất Cleanning Solution sử dụng cho rửa máy xét nghiệm sinh hóa (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất rửa máy xét nghiệm sinh hóa BX-3010 (hoặc tương đương) 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 7000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
368 | AH514 | Hóa chất Cuvette Washing Solution sử dụng cho rửa máy xét nghiệm sinh hóa (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất rửa máy xét nghiệm sinh hóa BX-3010 (hoặc tương đương) 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 6000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | AH512 | Hóa chất Multi Cleaning Solution sử dụng cho rửa máy xét nghiệm sinh hóa (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất rửa máy xét nghiệm sinh hóa BX-3010 (hoặc tương đương) 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 3000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | AH119 | Hoá chất ISE Standard high sử dụng cho hiệu chuẩn máy sinh hóa (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chỉ dùng cho 1 lần hiệu chuẩn 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 540 | [36 empty] | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | AH120 | Hoá chất ISE Standard low sử dụng cho hiệu chuẩn máy sinh hóa (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chỉ dùng cho 1 lần hiệu chuẩn 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 540 | [36 empty] | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | AH115 | Hóa chất ISE Diluent Gen.2 sử dụng cho pha loãng mẫu (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đệm HEPES: 10 mmol/L 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 27000 | [36 empty] | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | AH141 | Hóa chất PreciControl ClinChem Multi 1 sử dụng cho kiểm chuẩn máy sinh hóa (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch kiểm chuẩn 1- PreciControl ClinChem Multi 1, 4x5 ml 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 180 | [36 empty] | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | AH142 | Hóa chất PreciControl ClinChem Multi 2 sử dụng cho kiểm chuẩn máy sinh hóa (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch kiểm chuẩn 2 - PreciControl ClinChem Multi 2, 4x5 ml 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 180 | [36 empty] | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | AH149 | Hóa chất Sample Cleaner 1 sử dụng cho rửa máy sinh hóa (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch rửa cho kim hút mẫu trên hệ thống Roche/Hitachi cobas c. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1416 | [36 empty] | 0 | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | AH86 | Hóa chất sử dụng cho kiểm chuẩn RF (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch kiểm chuẩn- Controlset RF II 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 16 | [36 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | BH550 | Hóa chất sử dụng cho hiệu chuẩn xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dạng dung dịch, thành phần: dung dịch đệm, chứa: đệm amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 390 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 0 | 60 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | BH552 | Hóa chất sử dụng cho hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Zn (kẽm) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dạng lỏng, Thành phần: chứa kẽm và chất bảo quản 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lọ |  | 6 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | BH548 | Hóa chất sử dụng cho kiểm chức mức 1 xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dạng dung dịch, thành phần: dung dịch đệm, chứa: amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 660 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 60 | 45 | 0 | 0 | 90 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | BH549 | Hóa chất sử dụng cho kiểm chức mức 2 xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dạng dung dịch, thành phần: dung dịch đệm, chứa: amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 660 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 60 | 45 | 0 | 0 | 90 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | BH543 | Hóa chất sử dụng cho kiểm chứng xét nghiệm sinh hóa nước tiểu | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất kiểm chứng dạng lỏng được sản xuất từ vật liệu có nguồn gốc từ con người dùng cho các xét nghiệm nước tiểu. Sản xuất từ chất nền là nước tiểu người có thêm amylase nước tiểu của người, hCG có nguồn gốc từ nước tiểu người, albumin của người và bò, chất bảo quản và chất ổn định. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 540 | [36 empty] | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | BH547 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm Ammonia | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo: 13.0 μmol/L - 600 μmol/L, phương pháp đo: GLUTAMATE DEHYDROGENASE 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 2025 | [36 empty] | 0 | 108 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | BH551 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm Zinc cho máy hệ mỡ | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo: lên đến 400 µg/dL. Phương pháp xét nghiệm: đo màu, Đo điểm cuối, Phản ứng động học tăng, Br-PAPS. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1875 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | BH553 | QC sử dụng cho xét nghiệm sinh hóa thường quy (N) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: QC cho xét nghiệm sinh hóa thường quy. Dạng bột đông khô, thành phần: huyết thanh người 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lọ |  | 30 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | BH554 | QC sử dụng cho xét nghiệm sinh hóa thường quy (P) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: QC cho xét nghiệm sinh hóa thường quy. Dạng bột đông khô, thành phần: huyết thanh người 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lọ |  | 30 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | BH572 | Hóa chất sử dụng cho kiểm chuẩn Sinh hóa | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kiểm tra tính chính xác, sự ổn định của máy xét nghiệm sinh hóa. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 200 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | AH87 | Test sử dụng xét nghiệm Creatinin | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất thử sinh hóa-CREAJ Gen.2, 700Test, cobas c, Integra 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 20600 | [36 empty] | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | AH83 | Cốc đựng mẫu sử dụng cho máy sinh hóa tự động | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Cóng đựng mẫu dùng cho 1 số xét nghiệm đặc biệt 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 5000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | AH91 | Cóng phân tích sử dụng cho máy sinh hóa tự động | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Cóng đo - Cell Set cobas C311 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 66 | [36 empty] | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | AH25 | Hóa chất hiệu chuẩn chung các xét nghiệm sinh hóa | Thành phần: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học. | ml |  | 792 | [36 empty] | 0 | 36 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | AH132 | Hóa chất sử dụng cho pha loãng mẫu | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: NaCl 9 % 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 5000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | AH100 | Hóa chất sử dụng cho rửa máy phân tích sinh hóa | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch rửa cho máy phân tích sinh hóa - EcoTergent, cobas c311 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 8000 | [36 empty] | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | AH1 | Hóa chất sử dụng cho rửa máy phân tích sinh hóa có tính acid | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch rửa cho máy phân tích sinh hóa - Acid wash Solution 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 129600 | [36 empty] | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0
394 | AH7 | Test sử dụng xét nghiệm amylase | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất thử sinh hóa - AMYL Gen.2, 300Tests, cobas c, Integra 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 5000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | AH10 | Test sử dụng xét nghiệm AST | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất thử sinh hóa - ASTL, 500Tests, cobas c, Integra 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 30000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | AH134 | Test sử dụng xét nghiệm bán định lượng chỉ số lipid huyết, chỉ số tán huyết và chỉ số vàng da | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất thử sinh hóa - NACl 9% SI Gen.2, cobas c, Integra 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 7750 | [36 empty] | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | AH17 | Test sử dụng xét nghiệm Bilirubin toàn phần | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Khoảng đo: 2.5‑650 μmol/L Độ ổn định thuốc thử trên máy: 42 ngày 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 9000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | AH102 | Test sử dụng xét nghiệm Ethanol | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để định lượng ethanol trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Trộn mẫu bằng sóng siêu âm giúp không nhiễm chéo. Phương pháp men sử dụng alcohol dehydrogenase Khoảng đo: 2.20‑108 mmol/L (0.101‑4.98 g/L, 10.1‑498 mg/dL) 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 2000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | AH105 | Test sử dụng xét nghiệm GGT | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thành phần: TRIS: 492 mmol/L, pH 8.25; glycylglycine: 492 mmol/L; L‑γ‑glutamyl‑3‑carboxy‑4‑nitroanilide: 22.5 mmol/L; acetate: 10 mmol/L 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 34000 | [36 empty] | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | AH5 | Test sử dụng xét nghiệm GPT/ALT | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất thử sinh hóa - ALTL, 500Tests, cobas c, Integra 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 46000 | [36 empty] | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | AH108 | Test sử dụng xét nghiệm HDL-Cholesterol | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Khoảng đo: 0.08‑3.88 mmol/L (3.09‑150 mg/dL) Độ ổn định thuốc thử trên máy: 84 ngày 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 14000 | [36 empty] | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | AH154 | Test sử dụng xét nghiệm Triglycerid | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Khoảng đo: 0.1‑10.0 mmol/L (8.85‑885 mg/dL) Độ ổn định thuốc thử trên máy sau khi mở nắp: 56 ngày 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 15000 | [36 empty] | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | BH1142 | Hóa chất XL Multical sử dụng cho hiệu chuẩn máy sinh hóa tự động (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất chuẩn máy sử dụng cho nhiều test khác nhau, dạng bột, pha loãng trước khi sử dụng. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 30 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | BH1144 | Hóa chất sử dụng cho định lượng ALT/GPT | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 2 thuốc thử, dạng lỏng, sẵn sàng để sử dụng. Đóng gói dạng lọ/44ml và lọ/22ml. Sử dụng để định lượng men ALT trong huyết thanh và huyết tương (heparin, EDTA). 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1650 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | BH1145 | Hóa chất sử dụng cho định lượng AST/GOT | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 2 thuốc thử, dạng lỏng, sẵn sàng để sử dụng. Đóng gói dạng lọ/44ml và lọ/22ml. Sử dụng để định lượng men AST trong huyết thanh và huyết tương (heparin, EDTA). 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1650 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | BH1146 | Hóa chất sử dụng cho định lượng Bilirubine Direct | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 2 thuốc thử, dạng lỏng, sẵn sàng để sử dụng. Đóng gói dạng lọ/44ml và lọ/22ml. Sử dụng để định lượng Bilirubine trực tiếp trong huyết thanh hoặc huyết tương (heparin, EDTA) 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 660 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | BH1148 | Hóa chất sử dụng cho định lượng Cholesterol | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 1 thuốc thử, dạng lỏng, sẵn sàng để sử dụng. Đóng gói dạng lọ/44ml. Sử dụng để định lượng Cholesterol trong huyết thanh hoặc huyết tương (heparin, EDTA) 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1320 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | BH1149 | Hóa chất sử dụng cho định lượng Creatinine | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 2 thuốc thử, dạng lỏng, sẵn sàng để sử dụng. Đóng gói dạng lọ/44ml và lọ/11ml. Sử dụng để định lượng Creatinine trong huyết thanh hoặc huyết tương (heparin, EDTA) hoặc nước tiểu. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1375 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | BH1150 | Hóa chất sử dụng cho định lượng GGT | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 2 thuốc thử, dạng lỏng, sẵn sàng để sử dụng. Đóng gói dạng lọ/44ml và lọ/11ml. Sử dụng để định lượng men Ggt trong huyết thanh, huyết tương (EDTA). 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1100 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | BH1151 | Hóa chất sử dụng cho định lượng Glucose | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 1 thuốc thử, dạng lỏng, sẵn sàng để sử dụng. Đóng gói dạng lọ/44ml. Sử dụng để định lượng Glucose trong huyết thanh, huyết tương (heparine, EDTA) hoặc nước tiểu. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1320 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | BH1152 | Hóa chất sử dụng cho định lượng HDL Direct | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 2 thuốc thử, dạng lỏng, sẵn sàng để sử dụng. Đóng gói dạng lọ/30ml và lọ/10ml. Sử dụng để định lượng HDL Cholesterol trong huyết thanh hoặc huyết tương (heparin). 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 960 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | BH1141 | Hóa chất sử dụng cho định lượng Urea | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 2 thuốc thử, dạng lỏng, sẵn sàng để sử dụng. Đóng gói dạng lọ/44ml và lọ/11ml. Sử dụng để định lượng Ure trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1175 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | BH1154 | Hóa chất sử dụng cho hiệu chuẩn HDL/LDL Cholesterol máy sinh hóa tự động | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Mẫu thử,dạng lỏng, sẵn sàng để sử dụng Đóng gói dạng lọ/1ml.Sử dụng để hiệu chuẩn kết quả HDL/LDL Cholesterol. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 15 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | BH1159 | Hóa chất XL AutoWash AC/AL sử dụng cho rửa máy sinh hóa tự động (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch dạng lỏng (Acid/ Baso), pha loãng dùng để rửa cóng đo định kỳ. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 4400 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | BH1143 | Hóa chất XL Wash sử dụng cho rửa máy xét nghiệm sinh hóa (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch dạng lỏng, pha loãng dùng để rửa cóng đo sau mỗi chu kỳ đo. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 20000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | BH526 | Hóa chất sử dụng cho rửa hệ thống tách chiết tự động | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch rửa được sử dụng để rửa kim sau mỗi bước hút và là đệm rửa cho tách chiết DNA và acid nucleic vi rút. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 49500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | BH525 | Đầu côn lọc mẫu, sử dụng cho hút và xử lý mẫu | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đầu típ pipette sử dụng cho hệ thống tách chiết acid nucleic hoàn toàn tự động. Đầu típ pipette được cung cấp trong khay chứa có lõi lọc để ngăn việc nhiễm khí dung. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 7680 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 7680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | BH524 | Hóa chất sử dụng cho ly giải bên ngoài | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Ly giải nhiều loại nguyên liệu mẫu thử khác nhau, như: - Máu toàn phần - Huyết thanh - Huyết tương, bảo quản bằng EDTA/citrate Độ ổn định của acid nucleic với chất ly giải Tinh khiết acid nucleic bằng hệ thống MagNA Pure 96 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1300 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | BH527 | Khay chứa sản phẩm sau tách chiết sử dụng cho hệ thống tách chiết hoàn toàn tự động | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Khay chứa sản phẩm sau tách chiết sử dụng cho hệ thống tách chiết hoàn toàn tự động MagNA Pure 96 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 60 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | BH528 | Khay xử lý mẫu sử dụng cho hệ thống tách chiết hoàn toàn tự động | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Khay xử lý mẫu sử dụng cho hệ thống tách chiết hoàn toàn tự động MagNA Pure 96 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 216 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | BH523 | Test sử dụng tách chiết DNA và Viral mucleic acid | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kit được thiết kế đặc biệt để phân lập:• Acid nucleic từ tối đa 200 μl máu toàn phần, huyết tương hoặc huyết thanh.• Vi khuẩn, nấm và acid nucleic của vi khuẩn từ 200 μl mẫu thử hoặc chất ly giải có nguồn gốc từ người.• Acid nucleic từ tối đa 5 × 10e5 tế bào nuôi cấy.• Acid nucleic từ tối đa 5 mg mô tươi đông lạnh, hoặc từ các lát từ 1 - 10 μm từ mô được cố định bằng formalin, vùi trong paraffin.Acid nucleic được phân lập đạt tiêu chuẩn chất lượng cần thiết cho các quy trình phân tích định lượng PCR/RT-PCR có độ nhạy cao. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 5184 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | BH104 | Test sử dụng cho tách chiết tự động TANBead Nucleic Acid Extraction Kit (hoặc tương đương) | 1.Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ kit thích hợp để tách chiết RNA nhiều loại axit nucleic của vi rút, với nồng độ thấp nhỏ hơn 100 IU / ml. Thành phần bao gồm: Tube/Plate, Protein K, Elution Buffer, strip, Base. Thành phần hóa chất trong mỗi dãy Auto tube: Lysis buffer: 400ul, washing buffer: 800ul, magnetic Beads: 800ul, Washing Buffer 3: 800ul, Washing Buffer 3: 800ul, Elution Buffer: 80ul. Có thể xử lý tách chiết từ 1 mẫu đến 32 mẫu đồng thời. Thời gian tách chiết: 40'. Thiết bị phù hợp: SLA-32, SLA-E132 Series. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, Có chứng chỉ CE IVD | Test |  | 8840 | [36 empty] | 5000 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423 | BH103 | Test sử dụng cho tách chiết tự động TANBead Total Nucleic Acid Auto Plate (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ kit thích hợp để tách chiết DNA nhiều loại axit nucleic của vi rút, phổ biến nhất được áp dụng cho vi rút viêm gan B với nồng độ thấp nhỏ hơn 100 IU / ml. Thành phần bao gồm: Tube/Plate, Protein K, Elution Buffer, strip, Base. Thành phần hóa chất trong mỗi dãy Auto tube: Lysis buffer: 400ul, washing buffer: 800ul, magnetic Beads: 800ul, Washing Buffer 3: 800ul, Washing Buffer 3: 800ul, Elution Buffer: 80ul. Có thể xử lý tách chiết từ 1 mẫu đến 32 mẫu đồng thời. Thời gian tách chiết: 40'. Thiết bị phù hợp: SLA-32, SLA-E132 Series. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, Có chứng chỉ CE IVD | Test |  | 14132 | [36 empty] | 500 | 13632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | AH281 | Test sử dụng xét nghiệm định nhóm máu đầu giường ABO | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: O anti A chứa dung dịch đệm photphat và kháng thể đơn dòng Anti A IgM dòng Birma-1 (Hiệu giá ≥ 1:32); O anti B chứa dung dịch đệm photphat và kháng thể đơn dòng Anti B IgM dòng LB-2 (Hiệu giá ≥ 1:32); O control chỉ chứa dung dịch đệm photphat. Bảo quản 5 - 37 độ C, chịu được nhiệt độ lên tới 65 độ C trong không quá 6 tuần. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 800 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | BH197 | Cóng phân tích sử dụng cho cặn lắng nước tiểu hoàn toàn tự động | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng cho máy xét nghiệm cặn lắng nước tiểu hoàn toàn tự động Atellica UAS 800 (hoặc tương đương) Đo được 14 thông số: Tế bào hồng cầu (RBC), Tế bào bạch cầu (WBC), Cụm tế bào bạch cầu (WBCc), Vi khuẩn (BAC), Trực khuẩn (BACr), Cầu khuẩn (BACc), Tế bào biểu mô dạng vảy (EPI), Tế bào biểu mô không vảy (NEC), TRụ bệnh lý (PAT), Trụ trong suốt (HYA), Tinh thể (CRY), Nấm men (YEA), Dịch nhầy (MUC), Tinh trùng (SPRM). 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 6000 | [36 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | BH198 | Hóa chất sử dụng cho kiểm chuẩn dùng với máy phân tích nước tiểu (Control 1) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Các thông số kiểm chuẩn: Bilirubin, blood (hemoglobin), Creatine, ketones, SG, leukocytes Esterase, nitrite, pH, protein, urobilinogen, Glucose, Ascorbic Acid. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 180 | [36 empty] | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | BH199 | Hóa chất sử dụng cho kiểm chuẩn dùng với máy phân tích nước tiểu (Control 2) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Các thông số kiểm chuẩn: Bilirubin, blood (hemoglobin), Creatine, ketones, SG, leukocytes Esterase, nitrite, pH, protein, urobilinogen, Glucose, Ascorbic Acid. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 180 | [36 empty] | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | BH612 | Giấy in nhiệt sử dụng cho máy xét nghiệm điện giải | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Giấy in nhiệt sử dụng cho máy điên giải 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cuộn |  | 30 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | BH611 | Hóa chất sử dụng cho chuẩn máy xét nghiệm điện giải 3 mức | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất chuẩn máy điện giải 3 mức 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 810 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | BH610 | Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm điện giải | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất sử dụng cho máy điện giải 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 31500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | BH1287 | Hóa chất sử dụng cho chuẩn các xét nghiệm trên máy phân tích đông máu | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất dùng để chuẩn máy cho XN đông máu như Fibrinogen, các loại yếu tố,yếu tố Von Willebrand, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein S, Protein C. Dạng Bột khô. Thời gian ổn định ≥ 24 giờ nhiệt độ 2-8 độ C với XN Fibrinogen, ≥ 8 giờ nhiệt độ 2-8 độ C với các XN yếu tố 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 20 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | BH1299 | Cốc đựng mẫu sử dụng cho máy xét nghiệm đông máu | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng để chạy chuẩn, kiểm chứng và bệnh phẩm trên máy xét nghiệm đông máu 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 21000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | BH1651 | Cóng phản ứng sử dụng cho hệ thống đông máu | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Cóng phản ứng dùng trên hệ thống máy đông máu tự động. Dạng nhựa rắn 4 cóng liền khối trên một thanh. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cóng |  | 72000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | BH1289 | Hóa chất dung dịch sử dụng cho làm sạch trên hệ thống đông máu | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch trên hệ thống máy đông máu tự động. Thành phần Acid clohydric 100 mmol/L. Dạng Lỏng. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 19000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | BH1290 | Hóa chất dung dịch sử dụng cho làm sạch và tẩy nhiễm trên hệ thống đông máu | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch và tẩy nhiễm trên hệ thống máy đông máu tự động. Thành phần dung dịch natri hypoclorit chứa < 5% clo tồn tại. Dạng Lỏng. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 800 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | BH1291 | Hóa chất dung dịch sử dụng cho xúc rửa trên hệ thống đông máu | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất dung dịch dùng để xúc rửa trên hệ thống phân tích đông máu tự động. Thành phần 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride (Methylisothiazolinone hydrochloride)< 0.005 %. Dạng Lỏng. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 400000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | BH1292 | Hóa chất sử dụng cho kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng D-Dimer | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho XN định lượng D-Dimer dải đo bình thường và dải đo bất thường. Dạng Lỏng. Thời gian ổn định ≥ 30 ngày nhiệt độ 2-8 độ , ≥ 24 giờ nhiệt độ 15 độ trên máy 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 50 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | BH1293 | Hóa chất sử dụng cho kiểm chuẩn xét nghiệm đông máu như PT, APTT, Hepatocomplex ở dải đo bất thường cao | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho XN đông máu như PT,APTT, Hepatocomplex ở dải đo bất thường cao Dạng Bột khô. Thời gian ổn định ≥ 24 giờ nhiệt độ 2-8 độ C và nhiệt độ 15-25 độ C với XN PT,APTT. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 150 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | BH1295 | Hóa chất sử dụng cho kiểm chuẩn xét nghiệm đông máu như PT, APTT, TT, Fibrinogen, Antithrombin, Protein S, Protein C, Hepatocomplex ở dải đo bất thường thấp | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho XN đông máu như PT,APTT, TT,Fibrinogen, Antithrombin, Protein S, Protein C, Hepatocomplex ở dải đo bất thường thấp. Dạng Bột khô. Thời gian ổn định ≥ 24 giờ nhiệt độ 2-8 độ C và nhiệt độ 15-25 độ C với XN PT,APTT,Fibrinogen,TT. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 150 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | BH1294 | Hóa chất sử dụng cho kiểm chuẩn xét nghiệm đông máu như PT, APTT, TT, Fibrinogen, các loại yếu tố, yếu tố Von Willebrand, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein S, Protein C, Hepatocomplex ở dải đo bình thường | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho XN đông máu như PT,APTT, TT,Fibrinogen, các loại yếu tố, yếu tố Von Willebrand, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein S, Protein C, Hepatocomplex ở dải đo bình thường Dạng Bột khô. Thời gian ổn định ≥ 24 giờ nhiệt độ 2-8 độ C và nhiệt độ 15-25 độ C với XN PT,APTT,Fibrinogen,TT. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 150 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | BH1652 | Hóa chất sử dụng cho pha loãng máy xét nghiệm đông máu | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng như một dung dịch đệm pha loãng đẳng trương kết hợp với một tác nhân ly giải không chứa cyanide dùng để đếm và định cỡ các tế bào máu trên hệ thống phân tích tế bào. Thành phần: Sodium Sulfate 13.73 g/L, Sodium Chloride 1.04 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lít |  | 4000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | BH1288 | Hóa chất sử dụng cho pha loãng xét nghiệm chuẩn máy trên hệ thống đông máu | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất dùng để pha loãng xét nghiệm chuẩn máy trên hệ thống đông máu. Dạng Lỏng. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | BH1650 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng D-Dimer | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất dùng để XN định lượng D-Dimer theo phương pháp miễn dịch độ đục, loại trừ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (VTE) Ngưỡng ≥ 500 ng/mL, độ nhạy ≥ 100%, độ đặc hiệu ≥ 40%, độ tuyến tính ≥ 215 - 128000ng/ml (chế độ auto rerun) Hóa chất kèm theo chất đệm (hoặc chất pha loãng) và chất chuẩn.. Dạng Lỏng. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp): hóa chất Latex ≥ 30 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 7 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 320 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | BH1296 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định lượng Fibrinogen | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất dùng để XN định lượng Fibrinogen-Clauss. Dạng Bột khô. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) ≥ 3 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 3 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy, ≥ 1 tháng nhiệt độ -20 độ C 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 200 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | BH1297 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm thời gian APTT- SP | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất dùng để XN thời gian APTT đóng gói kèm theo Calcium Chloride. Dạng Lỏng. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) ≥ 30 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 5 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1360 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | BH1298 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm thời gian PT dạng bột khô và chất đệm | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất dùng để XN thời gian PT, ISI ≤ 1,05. Dạng Bột khô và chất đệm pha loãng. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) ≥ 10 ngày ở nhiệt độ 2-8 độ C và ≥ 10 ngày ở 15 độ C trên máy 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 3000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | BH431 | Bi từ sử dụng cho hỗ trợ máy phân tích đông máu bán tự động | 1. Thành phần: mild steel 3CR13 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bi từ hỗ trợ máy phân tích đông máu bán tự động. Sản phẩm này nên được giữ kín trong bao bì và tránh xa từ trường. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 8000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | BH430 | Cóng phân tích sử dụng cho máy xét nghiệm đông máu | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Cuvette phản ứng đông máu làm từ nhựa. Bảo quản 2-30oC. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 31000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0
449 | BH437 | Cóng phân tích sử dụng cho máy xét nghiệm đông máu | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Cuvette phản ứng đông máu làm từ nhựa. Bảo quản 2-30oC. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 12000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | BH429 | Dung dịch Canxi | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Calcium Chloride (0,02 M) chỉ sử dụng trong quá trình xác định thời gian prothrombin (PT) trong ống nghiệm, thời gian thromboplastin được kích hoạt một phần (APTT) và thời gian tái vôi hóa (đông máu) và các xét nghiệm yếu tố đông máu khác nhau. Thành phần: 0.02 M calcium chloride, 0.05% sodium azide. Ổn định đến ngày hết hạn ở 2-8oC. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 400 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | BH433 | Hóa chất sử dụng cho chuẩn đông máu | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất chuẩn đông máu PT 12.9 (S). APTT: 43.8 (S), Fibrinogen: 260mg/dl. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 10 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | BH434 | Hóa chất sử dụng cho kiểm chứng xét nghiệm đông máu mức 1 | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất kiểm chứng xét nghiệm đông máu mức 1, PT: 12.2 giây ( 10.4 - 14.0), APTT: 27.9 giây (23.7 - 32.1), TT: 18.5 giây (15.7 - 21.3). Fibrinogen: 2.47g/l (2.09 - 2.85) 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 10 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | BH435 | Hóa chất sử dụng cho kiểm chứng xét nghiệm đông máu mức 2 | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất kiểm chứng xét nghiệm đông máu mức 2, PT: 36.1 giây (30.7-41.5), APTT: 99.6 giây (84.6 - 114.6), TT: 29.7 giây (25.2 -34.2). Fibrinogen: 1.29g/l (1.09 - 1.49) 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 100 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | BH438 | Hóa chất sử dụng cho thử Thrombin | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Xét nghiệm Thrombin Time để xác định định tính Fibrinogen trong huyết tương, dạng đông khô. Thành phần bovine thrombin 50 NIH U / mL. Sau khi pha, ổn định trong 6 ngày ở 2-8oC, 4 giờ ở nhiệt độ phòng, hoặc đông lạnh đến 30 ngày. Giá trị: 5-15 giây. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 100 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | BH432 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm Fibrinogen có kèm chất chuẩn | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hoá chất xét nghiệm Fibrinogen có kèm chất chuẩn. Thành phần R1: Thrombin 46.5KU/L, Bovine serum albumin 2.0g/l, Presevative: sodium azide ≤0.1%, R2: Imidazole 3.06g/l, Sodium Chloride 5.22g/l, Chất chuẩn 1ml. Thrombo 2600 SD: 0.065 - CV%: 2.5% - 2.61g/l. Thrombo PT 4 SD: 0.068, CV%: 2.7% - 2.52g/l 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | BH428 | Test sử dụng xét nghiệm đông máu APTT | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hoá chất xét nghiệm đông máu APTT. Thành phần R1 Cephalin 1.0g/l, Ellagic acid 0.034g/l, Presevative: Phenol ≤0.48%, R2 CaCl2 25mmol/l. SD: 0.659, CV% 2.2% - 29.9. SD: 0.942, CV%: 1.82% - 51.8, SD: 1.209, CV%: 1.72% - 70.1 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 80000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | BH436 | Test sử dụng xét nghiệm đông máu PT độ nhạy cao | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hoá chất xét nghiệm đông máu PT độ nhạy cao. Thành phần R1 Calciferous Thromboplasma 1.0%, Preservative: sodium azide ≤0.1%. SD 0.47S - CV%: 4.0% - 11.83 giây. SD: 0.95S - CV%: 2.7% - 35.45 Giây. SD: 1.0S - CV%: 1.7% - 60.12 Giây. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 56000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | BH1055 | Hóa chất sử dụng cho kiểm chuẩn máy HbA1c | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để theo dõi độ chính xác và độ đúng của quy trình định lượng HbA1c 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 30 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | BH940 | Hóa chất sử dụng cho hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c và Hemoglobin | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Được sử dụng để hiệu chuẩn của xét nghiệm định lượng Hba1C theo nguyên lí ái lực (affinity) - Bột đông khô, cần hoàn nguyên trước khi sử dụng - Sử dụng cho máy Premier Hb9210. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 5 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | BH941 | Hóa chất sử dụng cho kiểm soát hiệu năng xét nghiệm định lượng HbA1c và Hemoglobin cho máy sinh hóa | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Được sử dụng để kiểm soát hiệu năng của xét nghiệm định lượng HbA1c theo nguyên lý ái lực (affinity) - Bột đông khô, cần hoàn nguyên trước khi sử dụng - Sử dụng cho máy Premier Hb9210 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 17 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | BH942 | Test sử dụng xét nghiệm định lượng HbA1c và Hemoglobin cho máy sinh hóa | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất đóng gói theo bộ, dùng cho 500 xét nghiệm. - Hóa chất sẵn sàng cho sử dụng trên máy Premier Hb9210. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 15000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | BH1200 | Hóa chất sử dụng cho hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Được sử dụng để hiệu chuẩn của xét nghiệm định lượng Hba1C theo nguyên lí ái lực (affinity) - Bột đông khô, cần hoàn nguyên trước khi sử dụng - Thành phần: Máu toàn phần 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 18 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | BH1199 | Test sử dụng xét nghiệm HbA1c trên máy sắc ký lỏng hiệu năng cao | 1. Thành phần: + Dung dịch Buffer A: Nước, Methanol, dd Ammonia, + Dung dịch Buffer B: Nước, Methanol, dd Ammonia + Dung dịch Diluent: Nước, TRITON X100, Sodium azide + Dung dịch Wash: Nước, Ethanol, Methanol, Sodium azide + Cột phân tích: Polymer gel. 2. Nồng độ: Dung dịch Buffer A: Nước 90-100%, Methanol: 0-0.5%, dd Ammonia: 0.5-1%; Dung dịch Buffer B: Nước 90-100%, Methanol: 0-0.5%, dd Ammonia: 0-0.5%; Dung dịch Diluent: Nước 90-100%, TRITON X100: 0-0.5%, Sodium azide: 0-0.5%; Dung dịch Wash: Nước 90-100%, Ethanol: 1-10%, Methanol: 0-0.5%, Sodium azide: 0-0.5%; Cột phân tích: Polymer gel: 90-100% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất sẵn sàng cho sử dụng trên máy Premier Hb9210 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 15000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | BH545 | Hóa chất sử dụng cho chuẩn 25(OH) Vitamin D (Access 2) (toàn phần) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thành phần: S0: Huyết thanh người, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 S1,S2,S3,S4,S5: Huyết thanh người với nồng độ vitamin D 25(OH) xấp xỉ 7, 18, 35, 74 và 167 ng/mL (18, 45, 88, 185 và 418 nmol/L), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 17 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | BH546 | Hóa chất sử dụng cho nội kiểm miễn dịch cao cấp 3 mức IA PREMIUM PLUS 1,2 AND 3 | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dạng đông khô tăng độ ổn định, 100% Huyết thanh người, chứa 54 thông số. Bao gồm cả β– 2 – Microglobulin, CA15- 3, CA19-9, CA125, Growth Hormone (GH), Oestradiol, Paracetamol, 1-25-(OH)2 - Vitamin D*... Ổn định đến hạn tại 2- 8ºC. Mức Ferritin và Vitamin B12 phù hợp để theo dõi bệnh thiếu máu. Nồng độ TSH rất thấp ở mức 1. Ổn định sau hoàn nguyên trong 7 ngày ở 2-8ºC hoặc 28 ngày tại -20ºC. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1560 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | BH544 | Test sử dụng xét nghiệm định lượng 25(OH) vitamin D (Access 2) (toàn phần) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phạm vi báo cáo: 2-167 ng/mL (5-418 nmol/L) - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh hai bước - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ kháng thể cừu đơn dòng kháng vitamin D 25(OH) được tạo huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, IgG dê, albumin huyết thanh bò (BSA),< 0,1% natri azit và 0,1% Proclin 300 R1b: Axit formic, Poly (vinyl alcohol) và 0,1% ProClin 300 R1c: Axit formic, Poly (vinyl alcohol) và 0,1% ProClin 300 R1d: Chất cộng hợp chất tương tự vitamin D – phophataza kiềm, ACES, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 1000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | BH387 | Hóa chất sử dụng cho rửa máy xét nghiệm huyết học | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch rửa máy. Sử dụng rửa cho nhiều loại máy khác nhau: Celldiff series, Abbott, Sysmex, Siemens, NihonKohden. Beckman coulter. Thành phần: Sodium Hypochlorite 5% 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 400 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | BH388 | Dụng cụ sử dụng cho hỗ trợ pha loãng mẫu máy xét nghiệm huyết học | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dụng cụ dùng hỗ trợ pha loãng mẫu cho máy huyết học từ nhựa và cao su. Lưu trữ nhiệt độ phòng. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 15000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | BH390 | Hóa chất sử dụng cho bách phân bạch cầu máy xét nghiệm huyết học. | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch Bách phân bạch cầu. Thành phần: Dodecyl trimethyl ammonium chloride (DTAC), 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid (HEPES). WBC blank count ≤0.5x10^9/L, HGB blank count ≤2g/l. Sử dụng 1.2ml dung dịch cho 1 test xét nghiệm 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 20000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | BH389 | Hóa chất sử dụng cho nhuộm huỳnh quang máy xét nghiệm huyết học. | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch nhuộm huỳnh quang. Thành phần: Fluorescent dye, WBC blank count ≤0.5x10^9/L. Sử dụng 0.03ml dung dịch cho 1 test xét nghiệm 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 420 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | BH391 | Hóa chất sử dụng cho phá hồng cầu máy xét nghiệm huyết học. | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch phá hồng cầu. Thành phần: Dodecyl trimethyl ammonium chloride (DTAC), Hydrochloric acid, WBC blank count ≤0.5x10^9/L, HGB blank count ≤2g/l. Sử dụng 0.32ml dung dịch cho 1 test xét nghiệm 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 10000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | BH1300 | Hóa chất sử dụng cho kiểm chuẩn máy huyết học | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất kiểm chuẩn huyết học được sử dụng để theo dõi sự hoạt động của máy huyết học. Thành phần: gồm hồng cầu được ổn định trong môi trường đẳng trương, thành phần giống tiểu cầu và hồng cầu cố định mô phỏng bạch cầu và hồng cầu có nhân. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 294 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | BH1301 | Hóa chất dùng để chuẩn bị mẫu (ly giải hồng cầu và bảo vệ bạch cầu) cho xét nghiệm huyết học | - Mục đích sử dụng: hóa chất để thực hiện phân tích năm thành phần bạch cầu trong một mẫu máu, sử dụng công nghệ phân tích đồng thời thể tích, độ dẫn và độ tán xạ. -Thành phần gồm hai loại hóa chất: - Hóa chất Erythrolyse gồm: yếu tố làm ẩm 0.3-1.5g/L, Formic Acid 1.2 mL/L -Hóa chất StaliLyse gồm: Sodium Carbonate 6.0 g/L, Sodium Chloride 14.5 g/L, Sodium Sulfate 31.3 g/L | ml |  | 231000 | [36 empty] | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | BH1666 | Hóa chất sử dụng cho pha loãng máy xét nghiệm huyết học | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng như một dung dịch đệm pha loãng đẳng trương kết hợp với một tác nhân ly giải không chứa cyanide dùng để đếm và định cỡ các tế bào máu trên hệ thống phân tích tế bào. Thành phần: Sodium Sulfate 13.73 g/L, Sodium Chloride 1.04 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lít |  | 1800 | [36 empty] | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | BH1303 | Hóa chất sử dụng cho rửa máy phân tích huyết học | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Để sử dụng như một chất làm sạch cho các bộ phận của máy phân tích huyết học khi tiếp xúc với máu. Thành phần: Dung dịch chứa enzym phân giải protein 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lít |  | 150 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | BH1302 | Ly giải hồng cầu, để đo tổng số bạch cầu và HGB | - Mục đích sử dụng: Chất ly giải hồng cầu để định lượng hemoglobin, đếm NRBC, đếm và đo kích thước bạch cầu trên hệ thống phân tích tế bào huyết học. - Thành phần: Quaternary Ammonium Salts 5-80 g/L, Sodium Sulfite 1-5 g/L, Chất ổn định, Chất đệm | ml |  | 245000 | [36 empty] | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
477 | BH570 | Chất chứng cho xét nghiệm huyết học bao gồm hồng cầu lưới (high) | - Mục đích sử dụng: Vật liệu tham chiếu huyết học được dùng để theo dõi độ chụm và độ chính xác của các hệ thống Huyết học - Thành phần: Hồng cầu và bạch cầu người, tiểu cầu mô phỏng và hồng cầu lưới mô phỏng trong môi trường bảo quản - Sử dụng trên máy xét nghiệm huyết học tự động công suất >= 120 mẫu/ giờ, 46 thông số. Hóa chất và thiết bị phải cùng 1 hãng. - Hộp gồm 4 lọ x 4 ml/lọ | Lọ |  | 41 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | BH571 | Chất chứng cho xét nghiệm huyết học bao gồm hồng cầu lưới (low) | - Mục đích sử dụng: Vật liệu tham chiếu huyết học được dùng để theo dõi độ chụm và độ chính xác của các hệ thống Huyết học - Thành phần: Hồng cầu và bạch cầu người, tiểu cầu mô phỏng và hồng cầu lưới mô phỏng trong môi trường bảo quản - Sử dụng trên máy xét nghiệm huyết học tự động công suất >= 120 mẫu/ giờ, 46 thông số. Hóa chất và thiết bị phải cùng 1 hãng. - Hộp gồm 4 lọ x 4 ml/lọ | Lọ |  | 41 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | BH569 | Chất chứng cho xét nghiệm huyết học bao gồm hồng cầu lưới (normal) | - Mục đích sử dụng: Vật liệu tham chiếu huyết học được dùng để theo dõi độ chụm và độ chính xác của các hệ thống Huyết học - Thành phần: Hồng cầu và bạch cầu người, tiểu cầu mô phỏng và hồng cầu lưới mô phỏng trong môi trường bảo quản - Sử dụng trên máy xét nghiệm huyết học tự động công suất >= 120 mẫu/ giờ, 46 thông số. Hóa chất và thiết bị phải cùng 1 hãng. - Hộp gồm 4 lọ x 4 ml/lọ | Lọ |  | 41 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | BH567 | Chất chứng cho xét nghiệm huyết học không bao gồm hồng cầu lưới (high) | - Mục đích sử dụng: Vật liệu tham chiếu huyết học được dùng để theo dõi độ chụm và độ chính xác của các hệ thống Huyết học - Thành phần: Hồng cầu và bạch cầu người, tiểu cầu mô phỏng trong môi trường bảo quản - Sử dụng trên máy xét nghiệm huyết học tự động công suất >= 120 mẫu/ giờ, 46 thông số. Hóa chất và thiết bị phải cùng 1 hãng. - Hộp gồm 4 lọ x 4 ml/lọ | Lọ |  | 57 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | BH568 | Chất chứng cho xét nghiệm huyết học không bao gồm hồng cầu lưới (low) | - Mục đích sử dụng: Vật liệu tham chiếu huyết học được dùng để theo dõi độ chụm và độ chính xác của các hệ thống Huyết học - Thành phần: Hồng cầu và bạch cầu người, tiểu cầu mô phỏng trong môi trường bảo quản - Sử dụng trên máy xét nghiệm huyết học tự động công suất >= 120 mẫu/ giờ, 46 thông số. Hóa chất và thiết bị phải cùng 1 hãng. - Hộp gồm 4 lọ x 4 ml/lọ | Lọ |  | 57 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | BH566 | Chất chứng cho xét nghiệm huyết học không bao gồm hồng cầu lưới (normal) | - Mục đích sử dụng: Vật liệu tham chiếu huyết học được dùng để theo dõi độ chụm và độ chính xác của các hệ thống Huyết học - Thành phần: Hồng cầu và bạch cầu người, tiểu cầu mô phỏng trong môi trường bảo quản - Sử dụng trên máy xét nghiệm huyết học tự động công suất >= 120 mẫu/ giờ, 46 thông số. Hóa chất và thiết bị phải cùng 1 hãng. - Hộp gồm 4 lọ x 4 ml/lọ | Lọ |  | 57 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | BH560 | Hoá chất pha sẵn định lượng cùng lúc các chỉ số huyết học HGB, RBC/PLT, BASO trong máu | - Mục đích sử dụng: sử dụng trong phương pháp hemoglobin, ly giải các tế bào hồng cầu và tế bào chất của tất cả các loại tế bào bạch cầu trừ bạch cầu ái kiềm, giúp bạch cầu được phân loại thành ba nhóm: bạch cầu ái kiềm, tế bào đơn nhân (MN) và tế bào đa nhân (PMN), giúp tạo thành khối cầu cho các tế bào hồng cầu và tiểu cầu và giảm bọt hình thành trong thùng chứa chất thải. - Thành phần: Sodium dodecyl sulfate; Sorbitol; Sodium chlorid; Formaldehyde; BRIJ-35; Chất đệm, 4-Chloro-1-naphthol; Diethylene glycol, Chất ổn định; Hydrogen peroxide, Propylene glycol; Chất hoạt động bề mặt - Sử dụng trên máy xét nghiệm huyết học tự động công suất 120 mẫu/ giờ, 46 thông số. Hóa chất và thiết bị phải cùng 1 hãng. - Thùng 9875 ml | Thùng |  | 71 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | BH561 | Hóa chất pha sẵn định lượng tế bào bạch cầu và các tiểu quần thể trong máu | - Mục đích sử dụng: Ly giải các tế bào hồng cầu và cố định các tế bào bạch cầu, nhuộm các hạt trong bạch cầu trung tính, bạch cầu ái toan và bạch cầu đơn nhân, thu hẹp dòng dẫn mẫu sao cho một lần chỉ một tế bào đi qua khu vực quan sát; ngăn ngừa tiếp xúc giữa dòng dẫn mẫu và thành cóng đo lưu chuyển; ngăn ngừa khối đông và nhuộm màu cóng đo lưu chuyển; mang đến môi trường trong suốt quang học đi qua dòng dẫn mẫu để có thể tập trung rõ ràng - Thành phần: Silicone emulsion: Sodium dodecyl sulfate; Disodium EDTA dihydrate; Tetrasodium EDTA dihydrate ; Sodium chloride; Glutaraldehyde; Chất đệm; Dimethyl laurylamine oxide; Axit clohydric; Axit phthalic; Chất bảo quản; Chất hoạt động bề mặt - Sử dụng trên máy xét nghiệm huyết học tự động công suất >= 120 mẫu/ g- iờ, 46 thông số. Hóa chất và thiết bị phải cùng 1 hãng. - Thùng 9070 ml | Thùng |  | 68 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | BH564 | Hoá chất pha sẵn định lượng tỷ lệ tế bào hồng cầu lưới trong máu | - Mục đích sử dụng: Tham gia vào quá trình phân tích hồng cầu lưới: Tạo khối cầu đẳng tích tế bào erythroid và và nhuộm tế bào RNA - Thành phần: Oxazine 750 11,4 mg/L; Chất đệm; N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propane sulfonate 0,023 mmol/L; N,N-dimethylformamide 0,38% - Sử dụng trên máy xét nghiệm huyết học tự động công suất >= 120 mẫu/ giờ, 46 thông số. Hóa chất và thiết bị phải cùng 1 hãng. - Bình x 820 ml. | Bình |  | 31 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | BH1196 | Hóa chất pha sẵn dùng để giảm bọt hình thành trong thùng chứa chất thải | - Mục đích sử dụng: Giảm bọt hình thành trong thùng chứa chất thải. - Thành phần: Silicone emulsion - Sử dụng trên máy xét nghiệm huyết học tự động công suất >= 120 mẫu/ giờ, 46 thông số. Hóa chất và thiết bị phải cùng 1 hãng. - Hộp gồm 4 bình x 125 ml/bình | Hộp |  | 2 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | BH565 | Hóa chất pha sẵn dùng để rữa các đường ống, đường dẫn và các buồng đo | - Mục đích sử dụng: Tẩy sạch các vết bám trong đường dẫn thủy lực, vệ sinh các buồng và đường dẫn liên quan đến perox, rửa cóng đo lưu chuyển perox. - Thành phần: Natri hydroxit; 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol; Chất hoạt động bề mặtHóa chất dạng lỏng, sử dụng trong quá trình rửa máy. - Sử dụng trên máy xét nghiệm huyết học tự động công suất >= 120 mẫu/ giờ, 46 thông số. Hóa chất và thiết bị phải cùng 1 hãng. - Thùng gồm 2 chai x 1620 ml/chai | Thùng |  | 46 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | BH563 | Hóa chất pha sẵn được dùng như dung dịch đệm pha loãng mẫu và cân bằng hệ thống | - Mục đích sử dụng: Dung dịch bao quang cho phương pháp Baso, RBC/Tiểu cầu và Hồng cầu lưới; Dung dịch rửa cho phương pháp Baso, RBC/Tiểu cầu, Peroxidase, Hồng cầu lưới, và Hemoglobin; Dung dịch chất nền cho phương pháp Hemoglobin - Thành phần: Chất bảo quản; Chất đệm; Chất hoạt động bề mặt - Sử dụng trên máy xét nghiệm huyết học tự động công suất >= 120 mẫu/ giờ, 46 thông số. Hóa chất và thiết bị phải cùng 1 hãng. - Thùng 20 Lít | Thùng |  | 177 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | BH562 | Hóa chất pha sẵn được dùng phối hợp với hóa chất định lượng cùng lúc các chỉ số huyết học HGB, RBC/PLT, BASO trong máu | - Mục đích sử dụng: Thu hẹp dòng dẫn mẫu sao cho một lần chỉ một tế bào đi qua khu vực quan sát; ngăn ngừa tiếp xúc giữa dòng dẫn mẫu và thành cóng đo lưu chuyển; ngăn ngừa khối đông và nhuộm màu cóng đo lưu chuyển; mang đến môi trường trong suốt quang học đi qua dòng dẫn mẫu để có thể tập trung rõ ràng. - Thành phần: Propylene glycol; Chất hoạt động bề mặt - Sử dụng trên máy xét nghiệm huyết học tự động công suất >= 120 mẫu/ giờ, 46 thông số. Hóa chất và thiết bị phải cùng 1 hãng. - Thùng gồm 4 bình x 2725 ml/bình | Thùng |  | 40 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | BH613 | Dung dịch pha loãng huyết học | Hóa chất pha loãng huyết học sử dụng để đếm và phân loại tế bào cho máy huyết học 27 thông số. Thành phần: Deionized water, Sodium Sulfate, Buffer, Preservative Solution | Lít |  | 500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | BH616 | Dung dịch chuẩn máy huyết học | Hóa chất chuẩn máy huyết học tự động | ml |  | 90 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | BH614 | Dung dịch ly giải | Hóa chất ly giải sử dụng cho máy huyết học 27 thông số. Thành phần: Deionized water, Sodium Sulfate, Propanetriol, Surfactant. | ml |  | 12000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | BH615 | Dung dịch rửa máy | Hóa chất rửa máy cho máy huyết học 27 thông số. Thành phần: Deionized water, Chloride Sulfate, Preservative, Solution, Buffer Solution, Surfactant. | ml |  | 150 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | BH374 | Điện cực Canxi | Điện cực Ca dùng để đo nồng độ Ca trong máy phân tích điện giải. Hộp 1 cái. | Cái |  | 4 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
495 | BH383 | Điện cực chuẩn | Điện cực Reference dùng để đo nồng độ tham chiếu trong máy phân tích điện giải. Hộp 1 cái. | Cái |  | 4 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | BH376 | Điện cực Clo | Điện cực Cl dùng để đo nồng độ Cl trong máy phân tích điện giải. Hộp 1 cái. | Cái |  | 4 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | BH378 | Điện cực Kali | Điện cực K dùng để đo nồng độ K trong máy phân tích điện giải. Hộp 1 cái. | Cái |  | 4 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | BH380 | Điện cực Natri | Điện cực Na dùng để đo nồng độ Na trong máy phân tích điện giải. Hộp 1 cái. | Cái |  | 4 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | BH381 | Điện cực pH | Điện cực pH dùng để đo nồng độ pH trong máy phân tích điện giải. Hộp 1 cái. | Cái |  | 4 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | BH386 | Dung dịch châm điện cực tham chiếu Na+, K+, Cl-, Ca2+, pH | Dung dịch châm điện cực tham chiếu Na+, K+, Cl-, Ca2+, pH. Thành phần: Buffer<0.5%, Potassium salt<6%, Deionized Water | ml |  | 400 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | BH375 | Dung dịch chuẩn Ion đồ | Dung dịch chuẩn Ion đồ. Thành phần: K+: 5.0 ±0.1 mmol/l, Na+: 145±2 mmol/l, Cl-: 105±2 mmol/l, Ca2+:1.3±0.1mmol/l | ml |  | 400 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | BH377 | Dung dịch kiểm chứng điện giải 3 mức | Dung dịch kiểm chứng điện giải 3 mức. Thành phần: Organic buffer: <0.1%, Inorganics salt:<1.0%, Preservative:<0.05%, Gồm mức 1: K+: 2.9 (±0.3) mmol/l, Na+: 115(±5.0) mmol/l , Cl-:82.0(±6.0) mmol/l, Ca2+:1.94(±0.3)mmol/l Mức 2: K+: 3.8 (±0.3)mmol/l, Na+: 140 (±5.0)mmol/l, Cl-: 101.(±5.0)mmol/l, Ca2+:1.27(±0.2)mmol/l. Mức 3: K+: 5.7 (±0.3)mmol/l, Na+: 159 (±5.0) mmol/l, Cl-:124.0(±5.0)mmol/l, Ca2+:0.82(±0.2)mmol/l | ml |  | 400 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | BH384 | Dung dịch pha loãng mẩu nước tiểu | Dung dịch pha loãng mẩu nước tiểu. Thành phần: Urine Diluent, Buffer, Preservative. Phạm vi đo Na+: 80 - 180mmol/l, K+: 1.5 - 10mmol/l. Cl-: 60 - 140mmol/l | ml |  | 400 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | BH385 | Dung dịch rửa máy Ion đồ 5 thông số Na/K/Cl/Ca/pH | Dung dịch rửa máy ion đồ 5 thông số Na/K/Cl/Ca/pH. Thành phần: Proteolytic Enzymes 100ml, Buffer, Preservative | ml |  | 400 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | BH382 | Dung dịch thuốc thử | Dung dịch thuốc thử điện giải cho kết quả phân tích 5 thông số: K+, Na+, Cl-, Ca2+, pH: STDA: 650ml, K+: 4.0mmol/l, CV: ≤1.0%, Độ tuyến tính ≤3.0% hoặc ±0.08mmol/l. Na+: 140mmol/l,CV ≤1.0%. Độ tuyến tính ≤3.0% hoặc ±2.0mmol/l. Cl-: 100mmol/l, CV ≤1.0%. Độ tuyến tính ≤3.0% hoặc ±2.0mmol/l. Ca2+:1.0mmol/l, CV: ≤3.0%, Độ tuyến tính ≤3.0% hoặc ±0.04mmol/l.pH ≤2.0%. Độ tuyến tính ≤5.0% Túi chứ thải. STDB: 350ml, K+: 8.0 mmol/l, Na+: 110mmol/l, Cl-: 70mmol/l, Ca2+:2.0mmol/l | ml |  | 50000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | BH379 | Dung dịch tráng điện cực Na | Dùng để kích hoạt điện cực Na và cải thiện độ nhạy và độ ổn định của điện cực. Thành phần: Organic buffer<0.1%, Tensioactive<1.0%, Preservative<0.05%, Deionized water | ml |  | 400 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | AH176 | Bình khí Cal/Slope | Cal: Cung cấp điểm chuẩn cho pCO2 và pO2 trong việc hiệu chuẩn 1 điểm và 2 điểm Slope: Cung cấp điểm dốc cho pCO2 và pO2 trong việc hiệu chuẩn 2 điểm | Bình |  | 47 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | BH487 | Hóa chất chạy mẫu sử dụng cho máy RapidLab 348EX | Cung cấp điểm chuẩn cho pH điện giải Hct. Hóa chất đệm cho chạy mẫu | Test |  | 7950 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | AH216 | Hóa chất chạy mẫu sử dụng cho máy RapidLab 348EX | Cung cấp điểm chuẩn cho pH điện giải Hct. Hóa chất đệm cho chạy mẫu | Test |  | 36380 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 19080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | BH488 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 cho pH, khí máu, điện giải (trên hệ thống máy Rapidpoint 500/500e, máy RapidLab 1265, máy RapidLab 348EX), Co-ox và các chất chuyển hóa: glucose, lactate (trên hệ thống máy Rapidpoint 500/500e, máy RapidLab 1265). Bảo quản ở nhiệt độ 18-25°C, tránh ánh nắng trực tiếp. | ml |  | 150 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | AH223 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 cho pH, khí máu, điện giải, trên hệ thống máy RapidLab 348EX. Bao gồm bộ đệm bicarbonate, Ca, Na, K, Cl, Carbon dioxide, oxygen, Nitơ. Bảo quản ở nhiệt độ 18-28°C, tránh ánh nắng trực tiếp. | ml |  | 300 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
512 | BH489 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 cho pH, khí máu, điện giải (trên hệ thống máy Rapidpoint 500/500e, máy RapidLab 1265, máy RapidLab 348EX), Co-ox và các chất chuyển hóa: glucose, lactate (trên hệ thống máy Rapidpoint 500/500e, máy RapidLab 1265). Bảo quản ở nhiệt độ 18-25°C, tránh ánh nắng trực tiếp. | ml |  | 150 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | AH224 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 cho pH, khí máu, điện giải, trên hệ thống máy RapidLab 348EX. Bao gồm bộ đệm bicarbonate, Ca, Na, K, Cl, Carbon dioxide, oxygen, Nitơ. Bảo quản ở nhiệt độ 18-28°C, tránh ánh nắng trực tiếp. | ml |  | 300 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | BH490 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 3 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 3 cho pH, khí máu, điện giải (trên hệ thống máy Rapidpoint 500/500e, máy RapidLab 1265, máy RapidLab 348EX), Co-ox và các chất chuyển hóa: glucose, lactate (trên hệ thống máy Rapidpoint 500/500e, máy RapidLab 1265). Bảo quản ở nhiệt độ 18-25°C, tránh ánh nắng trực tiếp. | ml |  | 150 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | AH225 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 3 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 3 cho pH, khí máu, điện giải, trên hệ thống máy RapidLab 348EX. Bao gồm bộ đệm bicarbonate, Ca, Na, K, Cl, Carbon dioxide, oxygen, Nitơ. Bảo quản ở nhiệt độ 18-28°C, tránh ánh nắng trực tiếp. | ml |  | 300 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | BH486 | Hóa chất rửa sử dụng cho máy RapidLab 348EX | Rửa kim hút và đầu dò, các bộ phận liên quan đến mẫu | Test |  | 6480 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | AH229 | Hóa chất rửa sử dụng cho máy RapidLab 348EX | Rửa kim hút và đầu dò, các bộ phận liên quan đến mẫu | Test |  | 29240 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 15840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | BH395 | CA 125 bao gồm chất chuẩn | Xét nghiệm định lượng kháng nguyên ung thư 125 (CA 125) trong máu, phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: R1: Mouse anti-CA 125 monoclonal antibody ≥8μg/mL；Magnetic microparticles ≥0.4mg/mL. R2: Mouse anti-CA 125 monoclonal antibody labeled with acridinium ester≥0.05μg/mL. Cal1: CA 125, Bovine serum albumin. Cal2: CA 125, Bovine serum albumin. Đóng gói: 2x100T đi kèm calibrator. Độ nhạy: ≤1.500U/mL. Độ tuyến tính: 2.000U/mL～1000.000U/mL. | Test |  | 120 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | BH396 | CA 15-3 bao gồm chất chuẩn | Xét nghiệm định lượng kháng nguyên ung thư 15-3 (CA 15-3) trong máu, phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: R1: Mouse anti-CA 15-3 monoclonal antibody ≥2μg/mL, magnetic microparticles ≥0.4mg/mL. R2: Mouse anti-CA 15-3 monoclonal antibody labeled with acridinium ester ≥0.05μg/mL.Cal1: CA 15-3, Casein. Cal2: CA 15-3, Casein. Đóng gói: 2x100T đi kèm calibrator. Độ nhạy: ≤0.800U/mL. Độ tuyến tính: 1.000U/mL～500.000U/mL. | Test |  | 120 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | BH397 | CA 19-9 bao gồm chất chuẩn | Xét nghiệm định lượng kháng nguyên ung thư 19-9 (CA 19-9) trong máu, phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: R1: Mouse anti-CA 19-9 monoclonal antibody ≥8μg/mL；Magnetic microparticles ≥0.4mg/mL. R2: Mouse anti-CA 19-9 monoclonal antibody labeled with acridinium ester ≥0.05μg/mL. Cal1: CA 19-9, Bovine serum albumin. Cal2: CA 19-9, Bovine serum albumin. Đóng gói: 2x100T đi kèm calibrator.Độ nhạy: ≤2.600U/mL. Độ tuyến tính: 5.000U/mL～2000.000U/mL. | Test |  | 120 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
521 | BH398 | CEA bao gồm chất chuẩn | Xét nghiệm định lượng kháng nguyên carcinoembryonic (CEA) trong máu, phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: R1: Mouse anti-CEA monoclonal antibody ≥8μg/mL；Magnetic microparticles ≥0.4mg/mL.R2: Mouse anti-CEA monoclonal antibody labeled with acridinium ester≥0.05μg/mL. Cal1: CEA, New bovine serum. Cal2: CEA, New bovine serum. Đóng gói: 2x100T đi kèm calibrator. Độ nhạy ≤0.450ng/mL. Độ tuyến tính: 0.500ng/mL～500.000ng/mL | Test |  | 240 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | BH394 | Chất kiểm chứng Anti - HCV 1-2 mức | Chất chứng Anti-HCV. Thành phần: Control 1 (Negative): Casein ≤5.0%, Control 2 (Positive): HCV antibody ≤5.0%, Casein ≤5.0%. Chất lỏng màu xanh lá. CV of Control 2 ≤ 15%. Ổn định đến ngày hết hạn hoặc 28 ngày sau mở nắp ở 2-8oC. | ml |  | 6 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | BH404 | Chất kiểm chứng Anti -HBS định lượng mức 2 | Chất chứng HBsAb mức 2. Thành phần: Level 2: Bovine serum albumin ≤10.0%, goat Anti-HBs polyclonal antibody. Chất lỏng màu vàng nhạt, CV ≤ 15%. Ổn định đến ngày hết hạn hoặc 28 ngày sau mở nắp ở 2-8oC. | ml |  | 6 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
524 | BH403 | Chất kiểm chứng Anti-HBS định lượng mức 1 | Chất chứng HBsAb mức 1. Thành phần: Level 1: Bovine serum albumin ≤10.0%, goat Anti-HBs polyclonal antibody. Chất lỏng màu vàng nhạt, CV ≤ 15%. Ổn định đến ngày hết hạn hoặc 28 ngày sau mở nắp ở 2-8oC. | ml |  | 6 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | BH406 | Chất kiểm chứng HBsAg định lượng mức 1 | Chất chứng HbsAg mức 1. Thành phần: Bovine serum albumin ≥5.0%. Chất lỏng màu xanh lá. Ổn định đến ngày hết hạn hoặc 28 ngày sau mở nắp ở 2-8oC. | ml |  | 6 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | BH407 | Chất kiểm chứng HBsAg định lượng mức 2 | Chất chứng HbsAg mức 2. Thành phần: Bovine serum albumin ≥5.0%, Hepatitis B surface antigen. Chất lỏng màu xanh lá. Ổn định đến ngày hết hạn hoặc 28 ngày sau mở nắp ở 2-8oC. | ml |  | 6 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | BH408 | Chất kiểm chứng HBsAg định lượng mức 3 | Chất chứng HbsAg mức 3. Thành phần: Bovine serum albumin ≥5.0%, Hepatitis B surface antigen. Chất lỏng màu xanh lá. Ổn định đến ngày hết hạn hoặc 28 ngày sau mở nắp ở 2-8oC. | ml |  | 6 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | BH425 | CIM Control 2 level | Chất chứng chung cho các xét nghiệm: TSH, T4, T3, FT4, FT3, FSH, LH, PRL, HCG, E2, Testosterone, Progesterone. Dạng đông khô, màu vàng. Thành phần: Human serum containing immunoanalytes, Sucrose 2%. Ổn định đến ngày hết hạn ở 2-8oC. | ml |  | 10 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | BH399 | Cortisol | Xét nghiệm Cortisol | Test |  | 120 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | BH415 | Dung dịch nền phản ứng | Dung dịch nền phản ứng | ml |  | 27000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | BH400 | Free T3 bao gồm chất chuẩn | Xét nghiệm định lượng triiodothyronine tự do (FT3) trong máu, phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: R1: Mouse anti-T3 monoclonal antibody (0.02~2 ) μg /mL, Magnetic microparticles (0.2～1) mg/mL. R2: T3 labeled with acridinium ester (0.001～0.1) μg/mL. Cal1: Triiodothyronine. Cal2: Triiodothyronine. Đóng gói: 2x100T đi kèm calibrator. Độ nhạy ≤ 0.70pmol/L. Độ tuyến tính: 1.00pmol/L～50.00pmol/L. | Test |  | 1440 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | BH401 | Free T4 bao gồm chất chuẩn | Xét nghiệm định lượng thyroxine tự do (FT4) trong máu, phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: R1: Mouse anti-T4 monoclonal antibody ( 0.04~4 ) μg /mL；Magnetic microparticles ( 0.2～1 ) mg/mL. R2: T3 labeled with acridinium ester ( 0.001～0.1 ) μg/mL. R3: Tris Buffer. Cal1: Thyroxine antigen. Cal2: Thyroxine antigen. Đóng gói: 2x100T đi kèm calibrator. Độ nhạy ≤ 3.00pmol/L. Độ tuyến tính: 4.00pmol/L~100.00pmol/L. | Test |  | 1680 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | BH421 | HBeAg | Xét nghiệm định lượng HBeAg trong máu, phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: R1:Mouse monoclonal anti-HBe≥0.4μg/mL, Magnetic microparticles≥0.2mg/mL. R2:Mouse monoclonal anti-HBe labelled with AE≥5ng/mL. Cal1: rHBeAg, Bovine serum albumin≥0.02g/mL. Cal2: rHBeAg, Bovine serum albumin≥0.02g/mL. Đóng gói: 2x100T đi kèm calibrator. Độ nhạy ≤ ≤ 0.040IU/mL. Độ tuyến tính: 0.050IU/mL~150.000IU/mL. | Test |  | 240 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | BH422 | HBeAg control Level 1 | Chất chứng HbeAg mức 1. Thành phần: Bovine serum albumin ≥0.5%, Buffer≥10mmol/L. Chất lỏng màu vàng. Ổn định đến ngày hết hạn hoặc 28 ngày sau mở nắp ở 2-8oC. | ml |  | 2 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | BH423 | HBeAg control Level 2 | Chất chứng HbeAg mức 2. Thành phần: rHBeAg(source: escherichia coli), Bovine serum albumin≥0.5%, Buffer≥10mmol/L. Chất lỏng màu vàng. Ổn định đến ngày hết hạn hoặc 28 ngày sau mở nắp ở 2-8oC. | ml |  | 2 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | BH424 | HBeAg control Level 3 | Chất chứng HbeAg mức 3. Thành phần: rHBeAg(source: escherichia coli), Bovine serum albumin≥0.5%, Buffer≥10mmol/L. Chất lỏng màu vàng. Ổn định đến ngày hết hạn hoặc 28 ngày sau mở nắp ở 2-8oC. | ml |  | 2 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | BH405 | HBsAg định lượng bao gồm chất chuẩn | Xét nghiệm định lượng nồng độ kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong máu, phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: R1: Mouse anti-HBs monoclonal antibody≥0.4μg/mL, Magnetic microparticles≥0.2mg/mL. R2: AE labeled rabbit anti-HBs polyclonal antibody≥10ng/mL. Cal1: rHBsAg, BSA≥0.02g/mL. Cal2: rHBsAg, BSA≥0.02g/mL. Đóng gói: 2x100T đi kèm calibrator. Độ nhạy: ≤0.030IU/mL. Độ tuyến tính: 0.050IU/mL~250.000IU/mL. | Test |  | 720 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | BH392 | Hóa chất định lượng AFP trong máu | Xét nghiệm định lượng alpha fetoprotein (AFP) trong máu, phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: R1: Mouse anti-AFP monoclonal antibody ≥8μg/mL；Magnetic microparticles ≥0.4mg/mL. R2: Mouse anti-AFP monoclonal antibody labeled with acridinium ester ≥0.05μg/mL. Cal1/2: Cal1: AFP, New bovine serum. Đóng gói: 2x100T đi kèm calibrator. Độ nhạy: ≤0.400IU/mL. Độ tuyến tính: 0.500IU/mL～500.000IU/mL. | Test |  | 480 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | BH402 | Hóa chất định lượng HBsAb trong máu | Xét nghiệm định lượng HBsAb trong máu, phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: R1: rHBsAg≥0.4μg/mL, Magnetic microparticles≥0.2mg/mL R2: AE labeled rHBsAg≥25ng/mL. Cal1: Rabbit HBsAg polyclonal antibody, BSA≥0.02g/mL. Cal2: Rabbit HBsAg polyclonal antibody, BSA≥0.02g/mL. Đóng gói: 2x100T đi kèm calibrator. Độ nhạy: ≤4.000mIU/mL. Độ tuyến tính: 4.000mIU/mL ~ 1000.000 mIU/mL. | Test |  | 720 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | BH393 | Hóa chất định tính HCV trong máu | Xét nghiệm định tính HCV trong máu, phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: R1: HCV recombinant antigens≥2μg/mL, magnetic microparticles≥0.4mg/mL R2：NSP-SA-NHS≥0.05μg/mL. R3: HCV recombinant antigens≥0.1μg/mL. Cal1: PBS buffer 20mmol/L. Cal2: HCV antibody, PBS buffer 20mmol/L. Đóng gói: 2x100T đi kèm calibrator. CV≤15.0%. | Test |  | 720 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | BH426 | NT-Pro BNP bao gồm chất chuẩn | Xét nghiệm định lượng NT-proBNP trong máu, phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: R1: Mouse anti-NT-proBNP monoclonal antibody 0.4~8.0 μg/mL, Magnetic microparticles 0.4~0.8 mg/mL. R2: Mouse anti-NT-proBNP monoclonal antibody labeled with acridinium ester 0.025~1.000 μg/mL. Cal1: Recombined NT-proBNP antigen. Cal2: Recombined NT-proBNP antigen. Đóng gói: 2x100T đi kèm calibrator. Độ nhạy: ≤20.0 ng/mL. Độ tuyến tính: 25.00 pg/mL~30000.00 pg/mL. | Test |  | 2760 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | BH419 | Nước rửa đậm đặc | Nước rửa đậm đặc dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: dung dịch kiềm. Ổn định đến ngày hết hạn hoặc 28 ngày ở 2-35oC. | ml |  | 98496 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | BH417 | PSA total bao gồm chất chuẩn | Xét nghiệm định lượng Kháng nguyên đặc hiệu của tuyến tiền liệt (t-PSA) trong máu, phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: R1: Mouse anti-PSA monoclonal antibody ≥8μg/mL;Magnetic microparticles ≥0.4mg/mL. R2: Mouse anti-PSA monoclonal antibody labeled with AE ≥0.05μg/mL. Cal1: PSA, Bovine serum albumin. Cal2: PSA, Bovine serum albumin. Đóng gói: 2x100T đi kèm calibrator. Độ nhạy≤0.035ng/mL. Độ tuyến tính 0.050ng/mL~100.000ng/mL. | Test |  | 240 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | BH427 | Troponin I bao gồm chất chuẩn | Xét nghiệm định lượng Cardiac troponin I (cTnI) trong máu, phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: R1: Mouse anti-cTnI monoclonal antibody (0.4~16.0)μg/mL, Magnetic microparticles (0.1~1.0)mg/mL. R2: Mouse anti-cTnI polyclonal antibody labeled with acridinium ester (0.025~5.0)μg/mL. Cal1: Recombined cTnI antigen. Cal2: Recombined cTnI antigen. Đóng gói: 2x100T đi kèm calibrator. Độ nhạy:≤0.005ng/mL. Độ tuyến tính:0.025ng/mL~50.000ng/mL. | Test |  | 9840 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | BH418 | TSH bao gồm chất chuẩn | Xét nghiệm định lượng Hormone kích thích tuyến giáp (TSH) trong máu, phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: R1: Mouse anti-TSH monoclonal antibody ( 1~5 ) μg /mL；Magnetic microparticles ( 0.2～1 ) mg/mL. R2: TSH monoclonal antibody (mouse) labeled with acridinium ester ( 0. 1～0.5 ) μg/ mL. Cal1: TSH recombinant antigen. Cal2: TSH recombinant antigen. Đóng gói: 2x100T đi kèm calibrator. Độ nhạy:≤ 0.01μIU/mL. Độ tuyến tính 0.02μIU/mL～120.00μIU/mL. | Test |  | 1680 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
546 | BH420 | Xét nghiệm định lượng beta human chorionic gonadotropin (β-HCG) trong máu, phương pháp miễn dịch hóa phát quang | Xét nghiệm định lượng beta human chorionic gonadotropin (β-HCG) trong máu, phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: R1: Mouse anti-β-HCG monoclonal antibody (0.5~10) μg /mL, Magnetic microparticles (0.1~1) mg/mL. R2: AE labelled anti-β-HCG monoclonal antibody (mouse) (0.01~1) μg/ mL. R3: Phosphate buffer 20mmoL/L.Cal: Recombinant β-HCG antigen. Đóng gói: 2x100T đi kèm calibrator. Độ nhạy ≤ 2.0 IU/L. Độ tuyến tính 3.0 IU/L～10000.0 IU/L. | Test |  | 3600 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
547 | BH409 | Xét nghiệm định lượng kháng thể IgG đặc hiệu của virus herpes simplex loại 1 trong máu, phương pháp miễn dịch hóa phát quang | Xét nghiệm định lượng kháng thể IgG đặc hiệu của virus herpes simplex loại 1 trong máu, phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: R1: HSV 1 antigen coated magnetic microparticles (minimum concentration: 0.4 mg/mL) in PBS buffer with protein (bovine) stabilizers. R2:anti-human IgG antibody (monoclonal) conjugated with HRP (minimum concentration: 0.25μg/mL) in PBS buffer with protein (bovine) stabilizers. Preservative: Proclin 300 (Effective compound concentration: 0.1%).Đóng gói: 2x100T đi kèm calibrator. Độ nhạy: 0.05 U/mL. Độ tuyến tính: 0.10 U/mL~30.000 U/mL . | Test |  | 120 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | BH410 | Xét nghiệm định lượng kháng thể IgG đặc hiệu của virus herpes simplex loại 2 trong máu, phương pháp miễn dịch hóa phát quang | Xét nghiệm định lượng kháng thể IgG đặc hiệu của virus herpes simplex loại 2 trong máu, phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: R1: HSV 2 antigen coated magnetic microparticles (minimum concentration: 0.4 mg/mL) in PBS buffer with protein (bovine) stabilizers. R2:anti-human IgG antibody (monoclonal) conjugated with HRP (minimum concentration: 0.25μg/mL) in PBS buffer with protein (bovine) stabilizers. Preservative: Proclin 300 (Effective compound concentration: 0.1%).Đóng gói: 2x100T đi kèm calibrator. Độ nhạy: 0.05 U/mL. Độ tuyến tính: 0.10 U/mL~30.000 U/mL . | Test |  | 120 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | BH412 | Xét nghiệm định lượng Progesterone (Prog) trong máu, phương pháp miễn dịch hóa phát quang | Xét nghiệm định lượng Progesterone (Prog) trong máu, phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: R1: Magnetic particles (0.01~1)mg/mL. R2: Mouse anti-progesterone monoclonal antibody lablled with AE (0.01~1)μg/ mL. R3: Biotinylated Prog (0.01~1)μg/ mL. Cal: Progesterone antigen. Đóng gói: 2x100T đi kèm calibrator. Độ nhạy≤ 0.35ng/mL. Độ tuyến tính 0.35ng/mL～50.00ng/mL. | Test |  | 120 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | BH416 | Xét nghiệm định lượng testosterone (Tes) trong máu, phương pháp miễn dịch hóa phát quang. | Xét nghiệm định lượng testosterone (Tes) trong máu, phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: R1: Magnetic microparticles ( 0.01~1.00 ) mg/mL. R2: Mouse anti-Tes monoclonal antibody labelled with acridinium ester ( 0.01~1.00 ) μg/ mL. R3: Biotinylated Tes ( 0.2~200 ) ng/ mL. Cal: Tes antigen. Đóng gói: 2x100T đi kèm calibrator. Độ nhạy 0.20ng/mL. Độ tuyến tính 0.30ng/mL~20.00ng/mL. | Test |  | 100 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | BH411 | Xét nghiệm định tính HSV-1/2 IgM, phương pháp miễn dịch hóa phát quang | Xét nghiệm định tính HSV-1/2 IgM, phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: R1: HSV-1/2 antigen coated magnetic microparticles (minimum concentration: 0.4 mg/mL) in PBS buffer with protein (bovine) stabilizers. R2: mouse anti-human IgM antibody conjugated with HRP (minimum concentration: 0.6μg/mL) in PBS buffer with protein (bovine) stabilizers. Preservative: Proclin 300 (0.1%).Đóng gói: 2x100T đi kèm calibrator. | Test |  | 120 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | BH413 | Xét nghiệm Prolactin | Xét nghiệm định lượng Prolactin trong máu, phương pháp miễn dịch hóa phát quang. Đóng gói: 2x100T đi kèm calibrator. | Test |  | 120 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | BH1323 | Chất hiệu chuẩn định tính HIV | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện định tính đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người loại 1 và/hoặc loại 2 (HIV-1/HIV-2) trong huyết thanh và huyết tương. | ml |  | 48 | [36 empty] | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | BH1192 | Chất hiệu chuẩn Vitamin D | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng 25-hydroxyvitamin D (25-OH vitamin D) trong huyết thanh và huyết tương. | ml |  | 48 | [36 empty] | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | BH1324 | Chất kiểm chứng định tính HIV | Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện định tính đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người loại 1 và/hoặc loại 2 (HIV-1/HIV-2) trong huyết thanh và huyết tương. | ml |  | 640 | [36 empty] | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | BH1193 | Chất kiểm chứng Vitamin D | Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng 25-hydroxyvitamin D (25-OH vitamin D) trong huyết thanh và huyết tương. | ml |  | 48 | [36 empty] | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | BH1325 | Cống phản ứng | Cóng phản ứng. | Cái |  | 60000 | [36 empty] | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | BH1326 | Dung dịch Pre- Trigger chạy trên máy miễn dịch | Chất tiền xử lý dùng trên máy Architect. | ml |  | 19500 | [36 empty] | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | BH1327 | Dung dịch rửa dùng trên máy miễn dịch | Nước rửa sử dụng trên máy. | ml |  | 39000 | [36 empty] | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | BH1328 | Dung dịch Trigger chạy trên máy miễn dịch | Dung dịch rửa cho kỹ thuật miễn dịch vi hạt hoá phát quang linh hoạt 2 bước rửa; chứa 1.32% hydrogen peroxide. | ml |  | 195000 | [36 empty] | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
561 | BH249 | Hóa chất chuẩn B12 | - Hoá chất chuẩn xét nghiệm yếu tố nội miễn dịch vi hạt Hoá phát quang để định lượng vitamin B12 trong huyết thanh và huyết tương. | ml |  | 336 | [36 empty] | 288 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | BH247 | Hóa chất chuẩn Ferritin | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng ferritin trong huyết thanh và huyết tương. | ml |  | 96 | [36 empty] | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | BH704 | Hóa chất chuẩn Folate | - Hoá chất chuẩn xét nghiệm Protein gắn kết Folate dạng vi hạt hóa phát quang để định lượng folate trong huyết thanh, huyết tương và tế bào hồng cầu. | ml |  | 24 | [36 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | BH243 | Hóa chất chuẩn Prolactin | - Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng prolactin trong huyết thanh và huyết tương. | ml |  | 144 | [36 empty] | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | BH255 | Hóa chất chuẩn Tg | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng thyroglobulin (Tg) trong huyết thanh và huyết tương người. | ml |  | 144 | [36 empty] | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | BH702 | Hóa chất chứng B12 | - Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm yếu tố nội miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng vitamin B12 trong huyết thanh và huyết tương. | ml |  | 336 | [36 empty] | 288 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | BH705 | Hóa chất chứng Folate | - Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm Protein gắn kết Folate dạng vi hạt hóa phát quang để định lượng folate trong huyết thanh, huyết tương và tế bào hồng cầu. | ml |  | 48 | [36 empty] | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | BH244 | Hóa chất chứng Prolactin | - Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng prolactin trong huyết thanh và huyết tương. | ml |  | 144 | [36 empty] | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | BH256 | Hóa chất chứng Tg | Hóa chất chứng xét nghiệm định lượng thyroglobulin (Tg) trong huyết thanh và huyết tương người. | ml |  | 144 | [36 empty] | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | BH259 | Hóa chất hiệu chuẩn TrAb | - Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang (CMIA) để định lượng đặc hiệu tế bào thần kinh trong huyết thanh người. | ml |  | 144 | [36 empty] | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | BH260 | Hoá chất nội kiểm TRAb | - Hóa chất chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang (CMIA) để định lượng thyroglobulin trong huyết thanh và huyết tương. | ml |  | 144 | [36 empty] | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | BH703 | Hóa chất xét nghiệm B12 | - Xét nghiệm yếu tố nội miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng vitamin B12 trong huyết thanh và huey61t tương. | Test |  | 4800 | [36 empty] | 4000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | BH1329 | Hóa chất xét nghiệm định tính HIV | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện định tính đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người loại 1 và/hoặc loại 2 (HIV-1/HIV-2) trong huyết thanh và huyết tương. | Test |  | 40000 | [36 empty] | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | BH706 | Hóa chất xét nghiệm Folate | - Xét nghiệm Protein gắn kết Folate dạng vi hạt hóa phát quang để định lượng folate trong huyết thanh, huyết tương và tế bào hồng cầu. | Test |  | 800 | [36 empty] | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | BH245 | Hóa chất xét nghiệm Prolactin | - Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng prolactin trong huyết thanh và huyết tương. | Test |  | 500 | [36 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | BH248 | Hóa chất xét nghiệm SCC | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng nguyên ung thư biểu mô tế bào vảy (squamous cell carcinoma antigen SCC Ag) trong huyết thanh và huyết tương. | Test |  | 1200 | [36 empty] | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | BH257 | Hóa chất xét nghiệm Tg | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) để định lượng thyroglobulin trong huyết thanh và huyết tương người | Test |  | 400 | [36 empty] | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | BH1194 | Hóa chất xét nghiệm Vitamin D | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng 25-hydroxyvitamin D (25-OH vitamin D) trong huyết thanh và huyết tương. | Test |  | 600 | [36 empty] | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | BH1330 | Nước rửa kim hút mẫu máy miễn dịch | Nước rửa kim, dùng cho máy Architect. | ml |  | 500 | [36 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | BH784 | Bộ xét nghiệm định lượng và định tính kháng thể IgG kháng Helicobacter pylori | Dùng để định lượng và định tính các kháng thể lớp IgG kháng Helicobacter pylori trong huyết thanh và huyết tương của người. Khoảng định lượng 0.014 – 150 DU/mL.9.3. Độ nhạy phân tích của ELISA DRG được tính bằng cách thêm 2 độ lệch chuẩn so với trung bình của 20 lần lặp lại phân tích của chứng âm và đã được tìm thấy là 0,014 DU/mL.9.4 Độ đặc hiệu lâm sàng : 100% | Test |  | 3384 | [36 empty] | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | BH781 | Bộ xét nghiệm định lượng/định tính kháng thể IgM kháng vi rút Dengue | Dùng kèm RF Absorbent được dùng để loại bỏ các yếu tố viêm khớp dạng thấp RF IgM trong huyết thanh, Định tính và định lượng kháng thể IgM kháng virus Dengue ( Dengue 1-4) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Tổng thời gian ủ là 135 phút. Độ nhạy 96,7%, độ đặc hiệu 99% | Test |  | 4920 | [36 empty] | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | BH785 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Echinococcus (Echinococcus IgG ) | Định tính kháng thể IgG kháng kháng nguyên Echinococcus trong huyết thanh người bằng kỹ thuật ELISA. Độ nhạy: ≥ 97% Độ đặc hiệu: ≥ 91% Nhiệt độ ủ: 15°C - 25°C Tổng thời gian ủ: 20 phút Đọc kết quả ở bước sóng 450/620. Bao gồm N-Control, P-Control. | Test |  | 1384 | [36 empty] | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | BH1308 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng Entamoeba histolytica ( E. histolytica IgG (Amebiasis)) | Định tính kháng thể IgG kháng kháng nguyên E. Histolytica trong huyết thanh người bằng kỹ thuật ELISA. Độ nhạy: ≥ 92% Độ đặc hiệu: ≥ 99% Nhiệt độ ủ: 15°C - 25°C Tổng thời gian ủ: 20 phút Đọc kết quả ở bước sóng 450/620. Bao gồm N-Control, P-Control. | Test |  | 1000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | BH783 | Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Helicobacter pylori | Xét nghiệm miễn dịch enzym để phát hiện kháng thể IgM với Helicobacter pylori trong huyết thanh người. Độ nhạy: 80.0% Độ đặc hiệu: 97.7% Độ chính xác: 95.4% Độ chụm nội xét nghiệm: 1.1 – 1.7% Độ chụm liên xét nghiệm: 1.8 - 3.1% Độ ổn định: ổn định 2-8 oC trong 15 tháng | Test |  | 3384 | [36 empty] | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | BH1304 | Bộ xét nghiệm giun đũa chó mèo IgG (Toxocara sp) | Định tính kháng thể IgG kháng kháng nguyên Toxocara trong huyết thanh người bằng kỹ thuật ELISA. Độ nhạy: ≥ 87% Độ đặc hiệu: ≥ 93% Nhiệt độ ủ: 15°C - 25°C Tổng thời gian ủ: 20 phút Tỷ lệ pha loãng mẫu: 1/100 Đọc kết quả ở bước sóng 450/620. Bao gồm N-Control, P-Control. | Test |  | 1000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | BH787 | Bộ xét nghiệm giun đũa IgG (Ascaris) | Định tính kháng thể IgG kháng kháng nguyên Ascaris trong huyết thanh người bằng kỹ thuật ELISA. Độ nhạy: ≥ 99% Độ đặc hiệu: ≥ 96% Nhiệt độ ủ: 15°C - 25°C Tổng thời gian ủ: 20 phút Đọc kết quả ở bước sóng 450/620. Bao gồm N-Control, P-Control. | Test |  | 1384 | [36 empty] | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
587 | BH786 | Bộ xét nghiệm giun xoắn IgG (Trichinella) | Định tính kháng thể IgG kháng kháng nguyên Trichinella trong huyết thanh người bằng kỹ thuật ELISA. Độ nhạy: ≥ 99% Độ đặc hiệu: ≥ 99% Nhiệt độ ủ: 15°C - 25°C Tổng thời gian ủ: 20 phút Đọc kết quả ở bước sóng 450/620. Bao gồm N-Control, P-Control. | Test |  | 1384 | [36 empty] | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | BH790 | Bộ xét nghiệm kháng thể IgG kháng sán lá phổi | Bán định lượng kháng thể IgG kháng Paragonimus trong huyết thanh người. Độ nhạy: ≥ 95 % Độ đặc hiệu: ≥ 99 % Nhiệt độ ủ: 15°C - 25°C Tổng thời gian ủ: 50 phút Bao gồm N-Control, P-Control | Test |  | 884 | [36 empty] | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | BH1305 | Bộ xét nghiệm sán lá gan lớn IgG (Fasciola spp) | Định tính kháng thể gG kháng kháng nguyên Fasciola trong huyết thanh người bằng kỹ thuật ELISA. Độ nhạy: ≥ 99% Độ đặc hiệu: ≥ 99% Thể tích mẫu: 5µL mẫu huyết thanh Nhiệt độ ủ: 15°C - 25°C Tổng thời gian ủ: 20 phút. Đọc kết quả ở bước sóng 450/620. Bao gồm N-Control, P-Control | Test |  | 1000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
590 | BH788 | Bộ xét nghiệm sán máng IgG(Schistosoma) | Định tính kháng thể IgG kháng kháng nguyên Schistosoma trong huyết thanh người bằng kỹ thuật ELISA. Độ nhạy: ≥ 99% Độ đặc hiệu: ≥ 85% Nhiệt độ ủ: 15°C - 25°C Tổng thời gian ủ: 25 phút Đọc kết quả ở bước sóng 450/620. Bao gồm N-Control, P-Control. | Test |  | 884 | [36 empty] | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | BH793 | Dụng cụ hút mẫu bệnh phẩm (đầu côn) chuyên dùng trong xét nghiệm ELISA (conductive tips, 1100μl, tray, DP (black-Knights)) | Có thể tích hút tối đa 1100 μl, là đầu côn hút hóa chất và mẫu dành cho các máy xét nghiệm ELISA tự động hoàn toàn, có thể hút được các thể tích nhỏ nhất và không gây nhiễm chéo. Lớp trong đầu côn có phủ tỉnh điện giúp nhận biết mức chất lỏng. kết cấu bằng nhựa PP – Polypropylene, chiều dài 97.0 mm, Đồng tâm: ≤ 1.5, Thuộc phân nhóm 3, phân loại A | Hộp |  | 20 | [36 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
592 | BH792 | Dụng cụ hút mẫu bệnh phẩm (đầu côn) chuyên dùng trong xét nghiệm ELISA (conductive tips, 300μl, tray, DP (black-Knights)) | Có thể tích hút tối đa 300 μl, là đầu côn hút hóa chất và mẫu dành cho các máy xét nghiệm ELISA tự động hoàn toàn, có thể hút được các thể tích nhỏ nhất và không gây nhiễm chéo. Lớp trong đầu côn có phủ tỉnh điện giúp nhận biết mức chất lỏng. kết cấu bằng nhựa PP – Polypropylene, chiều dài 55.0 mm, Đồng tâm: ≤ 1.5, Thuộc phân nhóm 3, phân loại A | Hộp |  | 30 | [36 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | BH782 | Dung dịch xử lý mẫu RF-Aborbent | RF Absorbent được dùng để loại bỏ các yếu tố viêm khớp dạng thấp RF IgM trong huyết thanh | ml |  | 400 | [36 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | BH753 | Hóa chất phát hiện các kháng thể với Clonorchis trong các mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người dùng cho máy xét nghiệm Elisa | Bán định lượng kháng thể IgG kháng Clonorchis trong huyết thanh người bằng kỹ thuật ELISA. Độ nhạy: ≥ 99.% Độ đặc hiệu: ≥ 92% Nhiệt độ ủ: 15°C - 25°C Tổng thời ủ: 50 phút Bao gồm N-Control, P-Control | Test |  | 1384 | [36 empty] | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | BH1306 | Hóa chất xét nghiệm ấu trùng sán lợn IgG (Cysticercosis) | Định tính kháng thể IgG kháng kháng nguyên Cysticercosis IgG (T.Solium) trong huyết thanh người bằng kỹ thuật ELISA. Độ nhạy: ≥ 88% Độ đặc hiệu: ≥ 96% Nhiệt độ ủ: 15°C - 25°C Tổng thời gian ủ: 20 phút Đọc kết quả ở bước sóng 450/620. Bao gồm N-Control, P-Control. | Test |  | 1000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | BH789 | Hóa chất xét nghiệm giun đầu gai (Gnathostoma) | Định tính kháng thể IgG kháng giun đầu gai (Gnathostoma spinigerum) trong mẫu huyết thanh người bằng kỹ thuật ELISA Độ nhạy: >98% Nhiệt độ ủ: 25°C - 37°C Phương pháp đo: độ hấp thụ OD Tổng thời gian ủ: 50 phút Bao gồm N-Control, P-Control | Test |  | 1864 | [36 empty] | 0 | 384 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
597 | BH1307 | Hóa chất xét nghiệm giun lươn IgG (Strongyloides) | Định tính kháng thể IgG kháng kháng nguyên Strongyloides trong huyết thanh người bằng kỹ thuật ELISA. Độ nhạy: ≥ 99% Độ đặc hiệu: ≥ 99% Nhiệt độ ủ: 15°C - 25°C Tổng thời gian ủ: 20 phút Đọc kết quả ở bước sóng 450/620. Bao gồm N-Control, P-Control. | Test |  | 1000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | BH555 | LIAISON XL murex Anti-HBs Plus | Miễn dịch HPQ, kẹp, một bước, định lượng. Dải đo: 3 - 90000 mIU/mL | Test |  | 1000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | BH556 | LIAISON XL murex Control Anti-HBs | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm anti-HBs. Dạng dung dịch | ml |  | 30 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | BH575 | Chất chứng PCT dùng cho máy mLabs | Phù hợp với thuốc thử của xét nghiệm nhanh PCT | ml |  | 20 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | BH574 | Test xét nghiệm PCT dùng cho máy mLabs | Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch huỳnh quang, microfludic. Ngưỡng phát hiện: 0,02 - 100 ng/ml. Sử dụng mẫu huyết thanh hoặc huyết tương EDTA, Heparin. Test dạng cassette, đóng gói từng test. Quy cách hộp 25 test. | Test |  | 5000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | BH1233 | Bán định lượng CMV IgG | - Phạm vi báo cáo:0 – 400 AU/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng nguyên CMV bất hoạt trong dung dịch muối đệm TRIS có albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 R1b: Dung dịch muối đệm TRIS có chất hoạt động bề mặt, BSA, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1c:Dung dịch muối đệm TRIS có chất hoạt động bề mặt, BSA, protein (của bò), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 R1d: Chất cộng hợp kháng thể IgG đơn dòng kháng người ở chuột – phosphatase kiềm (bò) trong dung dịch muối đệm TRIS với chất hoạt động bề mặt, glycerol, BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 | test |  | 500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | BH1262 | Chất chuẩn AFP | - Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300. Chứa 0 ng/mL AFP. S1,S2,S3,S4,S5, S6: AFP ở nồng độ xấp xỉ 2,5, 5, 25, 100, 500 và 3.000 ng/mL (2,1, 4,1, 21, 83, 413 và 2.478 IU/mL), trong chất nền đệm BSA có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | ml |  | 105 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | BH1242 | Chất chuẩn CA 125 | - Thành phần: S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: Kháng nguyên CA 125 ở các nồng độ xấp xỉ 25, 100, 500, 2.000 và 5.000 U/mL, trong BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | ml |  | 75 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | BH1245 | Chất chuẩn CA 15-3 | - Thành phần: S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: Kháng nguyên CA 15-3 ở các nồng độ xấp xỉ 10, 50, 100, 500 và 1.000 U/mL trong BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | ml |  | 45 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | BH1243 | Chất chuẩn CA 19-9 | - Thành phần: S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. S1, S2, S3, S4, S5: Kháng nguyên CA 19-9 ở các nồng độ xấp xỉ 30, 90, 300, 900 và 2.000 U/mL, trong BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | ml |  | 75 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | BH1244 | Chất chuẩn CEA | - Thành phần: S0: Dung dịch đệm photphat, protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: Kháng nguyên carcinoembryonic người ở các mức nồng độ xấp xỉ 1, 10, 100, 500, 1.000 ng/mL, trong dung dịch đệm phosphate, protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | ml |  | 75 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | BH1216 | Chất chuẩn CMV IgG | - Thành phần: S0: Huyết tương hoặc huyết thanh người đã loại bỏ tơ huyết, âm tính (không phản ứng) với kháng thể IgG đặc hiệu với CMV, < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 S1,S2,S3,S4,S5: Huyết tương hoặc huyết thanh người đã loại bỏ tơ huyết, dương tính (phản ứng) với kháng thể IgG đặc hiệu với CMV, chứa xấp xỉ 15, 50, 80, 200 và 400 AU/mL, < 0,1% natri azit, 0,25% ProClin 300 | ml |  | 30 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | BH1217 | Chất chuẩn CMV IgM | - Thành phần: C0: Huyết tương/huyết thanh người đã loại bỏ tơ huyết âm tính (không phản ứng) với kháng thể IgM đặc hiệu với CMV cùng <0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 C1: Huyết tương/huyết thanh người đã loại bỏ tơ huyết dương tính (phản ứng) với kháng thể IgM đặc hiệu với CMV có < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 | ml |  | 10 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | BH1218 | Chất chuẩn Cortisol | - Thành phần: S0: Huyết thanh người với < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. Có chứa 0 µg/dL (nmol/L) cortisol. S1,S2,S3,S4,S5: Cortisol (hợp chất hóa học tinh sạch) trong huyết thanh người lần lượt ở các mức nồng độ xấp xỉ 2, 5, 10, 25 và 60 µg/dL (55, 138, 276, 690 và 1.655 nmol/L), có < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | ml |  | 120 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | BH1114 | Chất chuẩn Ferritin | - Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,5% ProClin 300. Có chứa 0 ng/mL (mg/L) ferritin. S1, S2, S3, S4, S5: Ferritin ở gan người lần lượt ở các mức nồng độ xấp xỉ 10, 50, 200, 500 và 1.500 ng/mL (µg/L), trong chất nền BSA đệm có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | ml |  | 168 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612 | BH1249 | Chất chuẩn Free T3 | - Thành phần: S0: Dung dịch đệm HEPES, protein (bò), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% NaN3 và 0,5% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: Dung dịch đệm HEPES, protein (bò), chất hoạt tính bề mặt, T3, < 0,1% NaN3 và 0,5% ProClin 300 | ml |  | 75 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | BH1250 | Chất chuẩn Free T4 | - Thành phần: S0: Huyết thanh người với < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. Chứa 0 ng/dL (0 pmol/L) thyroxine. S1, S2, S3, S4, S5: Thyroxine tự do trong huyết thanh người ở nồng độ xấp xỉ 0,5, 1, 2, 3 và 6 ng/dL (xấp xỉ 6,4, 12,9, 25,7, 38,6 và 77,2 pmol/L), có < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | ml |  | 75 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | BH1224 | Chất chuẩn HAV Ab | - Thành phần: S0: Huyết thanh người âm tính chứa 0 mIU/mL kháng thể kháng HAV Ab và < 0,1% natri azit. S1, S2, S3, S4: Huyết tương đã loại bỏ tơ huyết và huyết thanh người chứa xấp xỉ 10, 20, 40 và 80 mIU/mL kháng thể kháng HAV Ab tương ứng và < 0,1% natri azit. | ml |  | 50 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | BH1222 | Chất chuẩn HBc Ab | - Thành phần: C0: Chất hiệu chuẩn âm tính: huyết thanh người âm tính với kháng thể kháng HBc, < 0,1% natri azit, 0,5% ProClin 300. C1: Chất hiệu chuẩn dương tính: huyết tương và huyết thanh người đã loại bỏ tơ huyết, dương tính với kháng thể kháng HBc, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | ml |  | 10 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | BH1219 | Chất chuẩn HBs Ab | - Thành phần: S0: Huyết tương đã khử xơ/huyết thanh người, có 0 mIU/mL kháng thể kháng HBs, < 0,1% natri azit, 0,25% ProClin 300 S1,S2,S3,S4,S5: Huyết tương người đã khử xơ chứa xấp xỉ 10, 20, 50, 250 và 750 mIU/mL kháng thể kháng HBs Ag, < 0,1% natri azit, 0,25% ProClin 300 | ml |  | 75 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
617 | BH1223 | Chất chuẩn HBs Ag | - Thành phần: C0: Chất hiệu chuẩn âm tính: Chất nền BSA đệm, < 0,1% NaN3, 0,25% ProClin 300 C1: Chất hiệu chuẩn dương tính: Chất nền BSA đệm, kháng nguyên HBs, < 0,1% NaN3, 0,25% ProClin 300 | ml |  | 27 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
618 | BH1264 | Chất chuẩn HCV Ab | - Thành phần: C0: Chất hiệu chuẩn âm tính: huyết thanh người âm tính (không phản ứng) dành cho kháng thể kháng HCV, với sodium azit <0.1% C1: Chất hiệu chuẩn dương tính: huyết huyết thanh người dương tính (phản ứng) dành cho kháng thể kháng HCV, với sodium azit <0.1% | ml |  | 12 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | BH499 | Chất chuẩn HIV Combo | - Thành phần: C0: Chất Hiệu Chuẩn Âm Tính: Huyết thanh người (không phản ứng) dành cho kháng nguyên HIV-1 và kháng thể HIV-1/HIV-1-O/ HIV-2 với natri azit 0,1% và ProClin 300 0,25% C1: Chất Hiệu Chuẩn Dương Tính: Huyết thanh người (phản ứng) dành cho kháng thể kháng HIV-1 với natri azit 0,1% và ProClin 300 0,25% | ml |  | 38 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | BH1280 | Chất chuẩn hsTnI | - Thành phần: S0: Chất nền đệm albumin huyết thanh bò (BSA) với chất hoạt động bề mặt < 0,1% Natri azua, và 0,1% ProClin 300 S1,S2,S3,S4,S5,S6: Hợp chất troponin tái tổ hợp ở nồng độ cTnI khoảng 30,7, 144, 567, 2.293, 9.280 và 27.027 pg/mL trong chất nền đệm albumin huyết thanh bò (BSA) với chất hoạt động bề mặt, < 0,1% Natri azua và 0,1% ProClin 300 | ml |  | 60 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | BH1247 | Chất chuẩn Hybritech Free PSA | - Thành phần: S0: BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: PSA tự do ở người ở nồng độ xấp xỉ 0,5, 2, 5, 10 và 20 ng/mL đối với hiệu chuẩn của Hybritech (hoặc 0,4, 1,6, 4,1, 8 và 16 ng/mL đối với hiệu chuẩn của WHO) trong BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300. | ml |  | 88 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622 | BH1246 | Chất chuẩn Hybritech PSA | - Thành phần: S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: PSA trong huyết thanh ở mức xấp xỉ 0,5, 2, 10, 75 và 150 ng/mL đối với hiệu chuẩn của Hybritech (hoặc 0,4, 1,7, 8, 58 và 121 ng/mL đối với hiệu chuẩn của WHO) trong BSA đệm, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | ml |  | 75 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | BH1276 | Chất chuẩn IL-6 | - Thành phần: S0: Chất nền BSA đệm, < 0,1% NaN3, 0,15% ProClin 300 S1,S2,S3,S4,S5: Chất nền BSA đệm, IL-6 tái tổ hợp ở người < 0,1% NaN3, 0,15% ProClin 300 | hộp |  | 5 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | BH1273 | Chất chuẩn PCT | - Thành phần: S0 Dung dịch đệm HEPES đông khô có protein (bò), ≤ 0,1 % natri azit và 0,1% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5, S6: Procalcitonin tái tổ hợp ở người với các mức xấp xỉ lần lượt là 0,8, 5, 10, 25, 50 và 100 ng/mL (μg/L) trong dung dịch đệm HEPES đông khô có protein (bò), ≤ 0,1 % natri azit và 0,1% ProClin 300 | ml |  | 70 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | BH1225 | Chất chuẩn Rubella IgG | - Thành phần: S0: Huyết thanh ngựa với 0 IU/mL IgG kháng rubella và < 0,1% natri azit. S1, S2, S3, S4, S5: Huyết thanh ngựa và huyết tương người đã loại bỏ tơ huyết chứa xấp xỉ 10, 25, 50, 200, và 500 IU/mL IgG kháng rubella ở người và < 0,1% natri azit. | ml |  | 30 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | BH1226 | Chất chuẩn Rubella IgM | - Thành phần C0: Huyết tương người đã loại bỏ tơ huyết âm tính (0 AU/mL) với IgM kháng vi-rút Rubella chứa < 0,1% natri azit. C1, C2, C3: Huyết tương người đã loại bỏ tơ huyết dương tính chứa xấp xỉ 5, 15 và 60 AU/mL IgM kháng vi-rút rubella và < 0,1% natri azit. | ml |  | 20 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
627 | BH1248 | Chất chuẩn Total βhCG (5th IS) | - Thành phần: S0: Chất nền đệm albumin huyết thanh bò (BSA) có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,5% ProClin 300. Chứa 0 mIU/mL (IU/L) hCG. S1,S2,S3,S4,S5: hCG ở nồng độ xấp xỉ 6, 35, 195, 620 và 1.350 mIU/mL (IU/L) trong chất nền đệm BSA có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | ml |  | 120 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | BH1220 | Chất chuẩn Toxo IgG | - Thành phần: S0: Huyết tương người đã loại bỏ tơ huyết có 0 IU/mL IgG kháng Toxoplasma gondii, và < 0,1% natri azit. S1, S2, S3, S4, S5: Huyết tương người đã loại bỏ tơ huyết chứa khoảng 10,5, 50, 120, 240 và 450 IU/mL IgG kháng Toxoplasma gondii, và < 0,1% natri azit. | ml |  | 30 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | BH1116 | Chất chuẩn Toxo IgM II | - Thành phần: C0: Chất hiệu chuẩn âm tính: huyết tương người đã loại bỏ tơ huyết, âm tính với kháng thể IgM đặc hiệu với Toxoplasma gondii, có < 0,1% natri azit. C1: Chất hiệu chuẩn dương tính: huyết tương người đã loại bỏ tơ huyết, dương tính với kháng thể IgM đặc hiệu với Toxoplasma gondii, có < 0,1% natri azit. | ml |  | 27 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | BH1263 | Chất chuẩn TSH (3rd IS) | - Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,5% ProClin 300. Chứa 0 µIU/mL (mIU/L) hTSH S1,S2,S3,S4,S5: Xấp xỉ 0,05, 0,3, 3, 15 và 50 µIU/mL (mIU/L) hTSH, trong chất nền đệm BSA có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300 | ml |  | 90 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
631 | BH1221 | Chất chuẩn Vitamin B12 | - Thành phần: S0: Chất nền đệm có albumin huyết thanh người (HSA), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300. Chứa 0 pg/mL (pmol/L) vitamin B12. S1, S2, S3, S4,S5: Vitamin B12 lần lượt ở nồng độ xấp xỉ 100, 250, 500, 900 và 1.500 pg/mL (74, 184, 369, 664 và 1.107 pmol/L), trong chất nền có đệm, có HSA, < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300. | ml |  | 120 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | BH1281 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm tim mạch mức 1,2,3 | Chất kiểm chứng dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. Nồng độ các chất phân tích được điều chỉnh với các hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ protein tái tổ hợp, mô hoặc dịch cơ thể người | ml |  | 108 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
633 | BH1265 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 1 | Chất kiểm chứng dạng lỏng được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người | ml |  | 180 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | BH1284 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 1 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | Chất kiểm chứng dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người. | ml |  | 150 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | BH1266 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 2 | Chất kiểm chứng dạng lỏng được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người | ml |  | 180 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
636 | BH1285 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 2 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | Chất kiểm chứng dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người. | ml |  | 150 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | BH1267 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3 | Chất kiểm chứng dạng lỏng được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người | ml |  | 180 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | BH1286 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | Chất kiểm chứng dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người. | ml |  | 150 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
639 | BH1283 | Chất kiểm tra xét nghiệm CMV IgM | - Thành phần: QC1: Huyết tương hoặc huyết thanh người đã loại bỏ tơ huyết, âm tính (không phản ứng) với kháng thể IgM đặc hiệu với CMV, < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 QC2: Huyết tương/huyết thanh người đã loại bỏ tơ huyết dương tính (phản ứng) với kháng thể IgM đặc hiệu với CMV có < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 | ml |  | 75 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640 | BH1231 | Chất kiểm tra xét nghiệm HBc Ab | - Thành phần: QC 1: Huyết thanh người âm tính (không phản ứng) với kháng thể kháng HBc, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. QC 2: Huyết tương và huyết thanh người đã loại bỏ tơ huyết, dương tính (phản ứng) với kháng thể kháng HBc, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. | ml |  | 96 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
641 | BH1227 | Chất kiểm tra xét nghiệm HBs Ab | - Thành phần: QC1: Huyết tương người được khử xơ, < 0,1% natri azit, 0,25% ProClin 300. Âm tính (không phản ứng) với kháng thể kháng HBs QC2: Huyết tương người đã khử xơ có các gamma globulin người đặc hiệu với HBs Ag, < 0,1% natri azit, 0,25% ProClin 300. Dương tính (phản ứng) với kháng thể kháng HBs ở nồng độ xấp xỉ 60 mIU/mL. | ml |  | 210 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
642 | BH1232 | Chất kiểm tra xét nghiệm HBs Ag | - Thành phần QC1: Huyết tương người được khử xơ, HBs Ag âm tính, < 0,1% NaN3, 0,25% ProClin 300 QC2: Huyết tương người được khử xơ, HBs Ag dương tính, < 0,1% NaN3, 0,25% ProClin 300 | ml |  | 192 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
643 | BH1268 | Chất kiểm tra xét nghiệm HCV Ab V3 | - Thành phần: QC1: QC âm tính: Huyết thanh người có natri azit < 0,1%. Âm tính (không phản ứng) đối với kháng thể kháng HCV QC2: QC dương tính : Huyết thanh người có natri azit < 0,1%. Dương tính (phản ứng) đối với kháng thể kháng HCV, không hoạt động. | ml |  | 70 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
644 | BH500 | Chất kiểm tra xét nghiệm HIV Combo | - Thành phần: QC1: QC âm tính:Huyết thanh người âm tính (không phản ứng) dành cho kháng nguyên HIV-1 và kháng thể kháng HIV- 1/HIV-1-O/HIV-2 với natri azit 0,1% và ProClin 300 0,25% QC2: Kháng HIV-1, QC dương tính: Huyết thanh người dương tính (phản ứng) dành cho kháng thể kháng HIV-1 với natri azit 0,1% và ProClin 300 0,25% QC3: HIV-1 Ag, QC dương tính: Kháng nguyên HIV-1 tinh chế đã được loại bỏ hoạt tính nhiệt bằng chất phá vỡ cấu trúc trong Dung Dịch Đệm Tris với ProClin 300 0,1% | ml |  | 264 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | BH1277 | Chất kiểm tra xét nghiệm IL-6 | - Thành phần: QC1: Chất nền PBS đệm có huyết thanh lợn, IL-6 tái tổ hợp ở người có nồng độ 8 pg/mL,< 0,1% NaN3, 0,15% ProClin 300 QC2: Chất nền PBS đệm, có huyết thanh lợn, IL-6 của người tái tổ hợp ở nồng độ xấp xỉ 300 pg/mL,< 0,1% NaN3, 0,15% ProClin 300 QC3: Chất nền PBS đệm, có huyết thanh lợn, IL-6 của người tái tổ hợp ở nồng độ xấp xỉ 800 pg/mL,< 0,1% NaN3, 0,15% ProClin 300 | ml |  | 75 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
646 | BH1228 | Chất kiểm tra xét nghiệm Rubella IgG | - Thành phần: QC 1: Huyết tương người đã loại bỏ tơ huyết chứa < 0,1% natri azit; không chứa nồng độ IgG kháng rubella có thể phát hiện như được xét nghiệm bằng xét nghiệm Access Rubella IgG QC 2: Huyết tương người đã loại bỏ tơ huyết chứa < 0,1% natri azit; chứa nồng độ IgG kháng rubella thấp (giá trị trung bình mục tiêu là 22 - 43 IU/mL như được xét nghiệm bằng xét nghiệm Access Rubella IgG. | ml |  | 120 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | BH1117 | Chất kiểm tra xét nghiệm Rubella IgM | - Thành phần QC 1: Huyết tương người đã loại bỏ tơ huyết có < 0,1% natri azit; âm tính (không phản ứng) với IgM kháng Rubella. QC 2: Huyết tương người đã loại bỏ tơ huyết chứa < 0,1% natri azit; dương tính (phản ứng) với IgM kháng Rubella. | ml |  | 150 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
648 | BH1229 | Chất kiểm tra xét nghiệm Toxo IgG | - Thành phần: QC1: Huyết tương người đã loại bỏ tơ huyết chứa < 0,1% natri azit, âm tính (không phản ứng) với IgG kháng T. gondii QC2: Huyết tương người đã loại bỏ tơ huyết có < 0,1% natri azit; dương tính (phản ứng) với IgG kháng T. gondii | ml |  | 120 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649 | BH1230 | Chất kiểm tra xét nghiệm Toxo IgM II | - Thành phần: QC 1: Huyết tương người đã loại bỏ tơ huyết, âm tính (không phản ứng) đối với kháng thể IgM đặc hiệu với Toxoplasma gondii, với < 0,1% natri azit. QC 2: Huyết tương người đã loại bỏ tơ huyết, dương tính (phản ứng) với kháng thể IgM đặc hiệu với Toxoplasma gondii, có < 0,1% natri azit. | ml |  | 168 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
650 | BH1251 | Cơ chất phát quang | - Thành phần: Dung dịch đệm chứa dioxetane Lumigen PPD, chất huỳnh quang và chất hoạt tính bề mặt | ml |  | 9360 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
651 | BH1270 | Định lượng AFP | - Phạm vi phân tích: 0,5–3.000 ng/mL [0,41–2.478 IU/mL] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng AFP đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm kháng AFP đơn dòng ở chuột (bò) được pha loãng trong dung dịch muối đệm photphat, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền BSA, protein (dê, thỏ, chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300. | test |  | 800 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | BH1253 | Định lượng CA 125 | - Phạm vi phân tích: 0,5 U/mL - 5.000 U/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng biotin ở dê, gắn biotin kháng nguyên kháng CA 125, kháng thể đơn dòng ở chuột, albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng nguyên kháng CA 125 đơn dòng ở chuột (bò), albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | test |  | 1000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | BH1254 | Định lượng CA 15-3 | - Phạm vi phân tích: 0,5–1.000 U/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng biotin ở dê, gắn biotin kháng nguyên kháng CA 15-3, kháng thể đơn dòng ở chuột, albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng nguyên kháng CA 15-3 đơn dòng ở chuột (bò), albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit, 0,25% ProClin 300. R1c: Dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột), < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300. | test |  | 1000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | BH1255 | Định lượng CA 19-9 | - Phạm vi phân tích: 0,8–2.000 U/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ, phủ kháng thể kháng biotin đa dòng ở dê, albumun huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng nguyên kháng CA 19-9 đơn dòng ở chuột (bò), albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Liên hợp biotin-kháng nguyên kháng CA 19-9 đơn dòng ở chuột, albumin huyết thanh bò, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1d: Dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | test |  | 1000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | BH1252 | Định lượng CEA | - Phạm vi báo cáo: 0,1–1.000 ng/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí “sandwich” - Thành phần: R1a: Pha rắn: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng CEA MAb ở chuột, được huyền phù trong dung dịch đệm TRIS, albumin huyết thanh bò (BSA), có < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Chất pha loãng: Dung dịch đệm photphat, protein (chuột, bò) với < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Liên hợp: Kháng thể kháng CEA MAb ở chuột được liên kết với photphataza kiềm (bò), được pha loãng trong dung dịch đệm photphat, protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | test |  | 1000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
656 | BH1234 | Định lượng Cortisol | - Phạm vi phân tích: 0,4–60 µg/dL [11–1.655 nmol/L] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh - Thành phần: R1a: Chất cộng hợp cortisol – phosphatase kiềm (bò) và các hạt thuận từ phủ kháng thể dê kháng IgG thỏ trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, chất nền BSA matrix và < 0,1% natri azit. R1b: Huyết thanh miễn dịch của thỏ kháng cortisol trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, chất nền BSA và < 0,1% natri azit. | test |  | 500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | BH1235 | Định lượng ferritin | - Phạm vi phân tích: 0,2–1.500 ng/mL (µg/L). - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể dê kháng IgG của chuột: các phức hợp kháng thể đơn dòng của chuột kháng ferritin được huyền phù hóa trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Chất cộng hợp kháng thể của dê kháng ferritin – phosphatase kiềm trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, BSA, protein (của dê, chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | test |  | 500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
658 | BH1256 | Định lượng Free PSA | - Phạm vi phân tích: 0,005–20 ng/mL (hiệu chuẩn Hybritech) hoặc 0,005–16 ng/mL (hiệu chuẩn WHO) - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng dê ở lừa, kháng thể kháng biotin ở dê và kháng thể kháng PSA đơn dòng ở chuột được gắn biotin trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm kháng PSA tự do đơn dòng ở chuột (bò) được pha loãng trong dung dịch muối đệm photphat, có chất hoạt động bề mặt, BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300. | test |  | 400 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | BH1257 | Định lượng Free T3 | - Phạm vi phân tích: 0,88–30 pg/mL [1,4–46 pmol/L] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ streptavidin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% NaN3 và 0,1% ProClin 300. R1b: Dung dịch đệm MES và 0,1% ProClin 300. R1c: Analog T3 gắn biotin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% NaN3 và 0,1% ProClin 300. R1d: Dung dịch đệm TRIS chứa protein động vật (dê, bò, chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% NaN3 và 0,5% ProClin 300. R1e: Chất cộng hợp kháng thể đơn dòng-photphataza kiềm trong dung dịch đệm ACES có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% NaN3 và 0,1% ProClin 300. | test |  | 3300 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | BH1258 | Định lượng Free T4 | - Phạm vi phân tích: 0,25–6 ng/dL [3,2–77,2 pmol/L] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ streptavidin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, 0,125% NaN3 và 0,125% ProClin 300. R1b: Dung dịch muối đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% NaN3 và 0,1% ProClin 300. R1c: Dung dịch muối đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, 0,125% NaN3 và 0,125% ProClin 300. R1d: Chất cộng hợp triiodothyronine-photphataza kiềm (bò) trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% NaN3 và 0,1% ProClin 300. R1e: Kháng thể kháng Thyroxine (T4) đơn dòng ở chuột được liên kết với biotin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim và chuột), chất hoạt tính bề mặt, 0,125% NaN3 và 0,125% ProClin 300. | test |  | 3300 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
661 | BH1237 | Định lượng HAV Ab | - Phạm vi báo cáo: 0 - 80 mIU/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng của chuột kháng vi-rút viêm gan A được huyền phù hóa trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, protein bò và < 0,1% natri azit. R1b: Chất cộng hợp: Kháng thể đơn dòng của chuột kháng vi-rút viêm gan A – phosphatase kiềm (của bò) trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, protein bò và < 0,1% natri azit. R1c: Chất pha loãng: dung dịch muối đệm TRIS có chất hoạt động bề mặt, protein (bò, chuột) và < 0,1% natri azit. R1d: Kháng nguyên: Vi-rút viêm gan A đã bất hoạt trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, protein của bò và < 0,1% natri azit. | test |  | 500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | BH1236 | Định lượng HBs Ab | - Phạm vi phân tích: 0–750 mIU/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym một bước (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng nguyên bề mặt vi-rút viêm gan B (loại phụ “ay” và “ad”, từ người, khử hoạt tính bằng nhiệt), trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, BSA, < 0,1% natri azit và 0,0025% Cosmocil. R1b: Dung dịch tiền xử lý: Dung dịch muối đệm TRIS có chất hoạt tính bề mặt, BSA, < 0,1% natri azit và 0,125% ProClin 300. R1c: Liên hợp: Kháng nguyên bề mặt vi-rút viêm gan B (loại phụ “ay” và “ad”, từ người, khử hoạt tính bằng nhiệt) — photphataza kiềm (tái tổ hợp) trong dung dịch muối đệm phosphate, có chất hoạt tính bề mặt, BSA, < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300. | test |  | 500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663 | BH1279 | Định lượng hsTnI | - Phạm vi phân tích: 2.3 - 27.027pg/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads được bao phủ bằng kháng thể đơn dòng ở chuột kháng cTnI của người được tạo huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), natri azit < 0,1% và ProClin 300 0,1% R1b: 0,1N NaOH R1c:Dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt động bề mặt, protein (chuột), natri azit < 0,1% và ProClin 300 0,1%. R1d: Chất cộng hợp giữa kháng thể đơn dòng ở cừu kháng cTnI của người với phosphatase kiềm được pha loãng trong dung dịch muối đệm ACES, có chất hoạt động bề mặt, chất nền BSA, protein (bò, cừu, chuột), natri azit < 0,1% và ProClin 300 0,25%. | test |  | 2000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | BH1275 | Định lượng IL-6 (Interleukin 6) | - Phạm vi phân tích: 0,5–1.500 pg/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym một bước đồng thời (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể dê kháng IgG chuột: kháng thể chuột đơn dòng kháng IL-6 ở người, BSA, chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,17% ProClin 300. R1b: Dung dịch muối đệm TRIS, protein (lợn, dê, bò, chuột), chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,17% ProClin 300. R1c: Chất cộng hợp giữa IL-6 kháng người ở dê và phosphatase kiềm (bò), BSA, chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,17% ProClin 300. | test |  | 900 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | BH1274 | Định lượng PCT | - Phạm vi phân tích: 0,01–100 ng/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ kháng thể đơn dòng ở chuột kháng procalcitonin người trong dung dịch đệm TRIS có chất hoạt tính bề mặt, protein (bò), ≤ 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: 0,1 N Natri Hydroxit. R1c: Dung dịch đệm MOPS có chất hoạt tính bề mặt và protein (bò, chuột), ≤ 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1d: Liên hợp photphataza kiềm tái tổ hợp kháng procalcitonin ở chuột trong dung dịch đệm MOPS có chất hoạt tính bề mặt và protein (bò, chuột, tái tổ hợp), ≤ 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | test |  | 900 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | BH1120 | Định lượng total PSA | - Phạm vi phân tích: 0,008–150 ng/mL (hiệu chuẩn Hybritech) hoặc 0,008–121 ng/mL (hiệu chuẩn WHO) - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng PSA đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm kháng PSA đơn dòng ở chuột (bò) được pha loãng trong dung dịch muối đệm photphat, có chất hoạt tính bề mặt, BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300. | Test |  | 1300 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
667 | BH1259 | Định lượng total βhCG | - Phạm vi phân tích: 0,6–1350 mIU/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ IgG kháng chuột ở dê: các phức hợp kháng βhCG đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1b: Protein (dê, chuột và tái tổ hợp) được pha loãng trong dung dịch muối đệm citrate, có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c:Liên hợp photphataza kiềm kháng βhCG ở thỏ (tái tổ hợp) được pha loãng trong dung dịch muối đệm MES, có chất hoạt tính bề mặt, BSA, protein (thỏ), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 | test |  | 1800 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | BH1271 | Định lượng TSH (3rd IS) | - Phạm vi phân tích: 0,005–50 µIU/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng TSH ở người đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1b: Dung dịch muối đệm TRIS có chất hoạt tính bề mặt, BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1c:Liên hợp photphataza kiềm kháng TSH trên người đơn dòng ở chuột trong dung dịch muối đệm ACES, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 R1d: Liên hợp photphataza kiềm kháng TSH trên người đơn dòng ở chuột trong dung dịch muối đệm ACES, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 | test |  | 1600 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | BH1115 | Định lượng Vitamin B12 | - Phạm vi phân tích: 50–1.500 pg/mL [37–1.107 pmol/L] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể dê kháng IgG chuột: các phức hợp đơn dòng kháng yếu tố nội tại ở chuột, dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Dung dịch đệm borat có chất hoạt động bề mặt, cobinamide và < 0,1% natri azit. R1c: Chất cộng hợp yếu tố nội tại của lợn – phosphatase kiềm (của bò) trong dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh người (HSA), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300. R1d: Dung dịch natri hydroxit (NaOH) 0,5N có 0,005% kali xyanua (KCN) R1e: Dung dịch axit acetic 0,02% có dithiothreitol (DTT). | Test |  | 800 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | BH1282 | Định tính CMV IgM | - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước sử dụng kỹ thuật gián tiếp - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng nguyên CMV (chủng AD169) đã bất hoạt trong dung dịch muối đệm TRIS có albumin huyết thanh bò (BSA), <0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 R1b: Dung dịch muối đệm TRIS có BSA, protein (bò), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 R1c:Dung dịch muối đệm TRIS có BSA, protein (của bò và người), chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 R1d: Chất cộng hợp kháng thể IgM đa dòng kháng người ở cừu – phosphatase kiềm (bò) trong dung dịch muối đệm TRIS với BSA, glycerol, chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 | test |  | 500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
671 | BH1272 | Định tính HCV Ab | - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym gián tiếp - Thành phần: R1a: Hạt thuận từ được bọc protein tái tổ hợp (NS3/NS4) và peptide (capsid) lơ lửng trong dung dịch đệm TRIS, với natri azit (<0,1%) R1b: Chất phụ gia mẫu: với natri azit (0,1%) R1c: Chất phụ gia cộng hợp: với chất hoạt động bề mặt, natri azit (0,1%) R1d: Chất cộng hợp: Chất cộng hợp alkaline phosphatase IgG kháng người ở dê trong dung dịch đệm TRIS, với chất hoạt động bề mặt, natri azit và ProClin 300 (< 0,1%) | test |  | 600 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
672 | BH498 | Định tính HIV (Ag/Ab) | - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp - Thành phần: R1a: Các Hạt thuận từ:được bọc protein tái tổ hợp của HIV-1 (gp 160), polypeptide HIV-1-O (gp 41) và HIV-2 (gp 36) và kháng thể đơn dòng kháng kháng nguyên p24 HIV-1, được phân tán trong nước muối sinh lý đệm TRIS, với natri azit 0,1% và ProClin 300 (0,25%). R1b: Chất phụ gia cộng hợp:Nước muối sinh lý đệm TRIS với natri azit 0,1% và ProClin 300 (0,25%). R1c: Chất phụ gia hạt: Nước muối sinh lý đệm TRIS có kháng thể đơn dòng gắn biotin kháng p24 HIV-1, với natri azit 0,1% và ProClin 300 (0,25%) R1d: Chất cộng hợp: Các polypeptide HIV-1, HIV-1-O, HIV-2 và streptavidin cộng hợp với alkaline phosphatase, với natri azit 0,1% và ProClin 300 (0,25%). | Test |  | 1300 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
673 | BH1239 | Định tính Rubella IgM | - Phạm vi báo cáo: 0–60 AU/mL - Phương pháp xét nghiệm: nguyên lý bắt giữ miễn dịch - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể đa dòng (ở cừu) kháng IgM của người được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, protein (bò) < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Chất cộng hợp phức hợp kháng nguyên rubella đã bất hoạt – kháng thể đơn dòng (của chuột) kháng vi-rút Rubella/phosphatase kiềm (của bò) trong dung dịch muối đệm TRIS có chất hoạt động bề mặt, protein (của bò, chuột), < 0,1% natri azit và 0,3% ProClin 300 R1c: Dung dịch muối đệm TRIS có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1d: Chất pha loãng: Dung dịch muối đệm TRIS có chất hoạt động bề mặt, protein (bò, người), < 0,1% natri azit và 0,2% ProClin 300 R1e: Chất pha loãng: Dung dịch muối đệm TRIS có chất hoạt động bề mặt, protein (bò, người), < 0,1% natri azit và 0,2% ProClin 300 | test |  | 500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
674 | BH1119 | Định tính Toxo IgM | - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym và sử dụng nguyên lý bắt giữ miễn dịch - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể (của cừu) kháng IgM của người được huyền phù hóa trong dung dịch nước muối sinh lý đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA) và < 0,1% natri azit. R1b: Chất pha loãng: dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, protein (bò) và < 0,1% natri azit. R1c: Chất cộng hợp: Phức hợp kháng thể chuột đơn dòng bất hoạt đặc hiệu với T. gondii Ag - T. gondii (P30) – phosphatase kiềm (bò) trong dung dịch muối đệm TRIS, BSA và < 0,1% natri azit. R1d: Chất pha loãng: dung dịch nước muối sinh lý đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, protein (bò, người và chuột) và < 0,1% natri azit. | Test |  | 1000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
675 | BH1238 | Định tính và định lượng Rubella IgG | - Phạm vi tuyến tính: 10-500 IU/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym sử dụng kỹ thuật gián tiếp - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng nguyên rubella (chủng HPV 77) đã tinh sạch trong sucrose gradient được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Dung dịch muối đệm TRIS có chất hoạt động bề mặt, BSA, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Chất cộng hợp phosphatase kiềm (bò) – kháng thể IgG đơn dòng kháng người ở chuột (dòng 125 A 15) trong dung dịch muối đệm TRIS có chất hoạt động bề mặt, glycerol, BSA, protein ở chuột, < 0,1% natri azit. | test |  | 500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
676 | BH1240 | Định tính và định lượng TOXO IgG | - Phạm vi đo: 0 - 450 IU/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzyme sử dụng kỹ thuật gián tiếp - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng nguyên màng hòa tan T. gondii (chủng RH) được tạo huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS có chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA),<0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1b: Dung dịch muối đệm TRIS có chất hoạt động bề mặt, BSA, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1c:Chất cộng hợp kháng thể đơn dòng của chuột kháng IgG của người – phosphatase kiềm (của bò) trong dung dịch muối đệm TRIS có chất hoạt động bề mặt, glycerol, BSA, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 | test |  | 500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
677 | BH1269 | Giếng phản ứng | 1. Thành phần: Polypropylene 2. Nồng độ: Dung tích tối đa 1 mL 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Giếng phản ứng dùng cho máy Access 2 hoặc tương đương. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 47040 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
678 | BH141 | Hóa chất kiểm tra máy | 1. Thành phần: Phosphatase kiềm, albumin huyết thanh bò (BSA), ProClin 300, natri azit. 2. Nồng độ: Phosphatase kiềm, 1% albumin huyết thanh bò (BSA), 0,25% ProClin 300 < 0,1% natri azit. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 168 | [36 empty] | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
679 | BH1278 | Hóa chất rửa dùng cho máy Access 2 | 1. Thành phần: Dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt tính bề mặt, natri azit 2. Nồng độ: Dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt tính bề mặt, < natri azit 0,1% và < 0,05% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: khối lượng phản ứng của: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-một và 2-methyl-4-isothiazolin-3-một (3:1). 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 546000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | BH1260 | Hóa chất rửa máy hàng ngày | 1. Thành phần: Acid hữu cơ. 2. Nồng độ: Bình 1 gallon. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 22800 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0
681 | BH1261 | Hóa chất rửa máy hàng ngày | 1. Thành phần: KOH 2. Nồng độ: KOH 1-5% 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 4000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
682 | BH1241 | Test phát hiện HBs Ag | 1. Thành phần: Dynabeads, streptavidin, albumin huyết thanh bò, natri azit, ProClin 300, BSA. 2. Nồng độ: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ streptavidin và liên kết với các kháng thể đặc hiệu HBs Ag đơn dòng (chuột) được gắn biotin trong dung dịch đệm TRIS có albumin huyết thanh bò (BSA) < 0.1% natri azit và 0,25% ProClin 300 R1b: Dung dịch đệm TRIS có chất hoạt tính bề mặt, protein (chuột, bò) < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 R1c: Kháng thể đặc hiệu HBs Ag đơn dòng (chuột) liên hợp với photphataza kiềm (tái tổ hợp) trong dung dịch đệm phosphate có chất hoạt tính bề mặt, BSA < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym một bước 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | test |  | 1500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
683 | AH359 | Đầu côn 1100µl | 1. Nồng độ: Đầu côn đen 1100µl, Hộp/960 tips 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Tương thích máy miễn dịch tự động Etimax hoặc tương đương. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tip |  | 1920 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
684 | AH360 | Đầu côn 300µl | 1. Nồng độ:Đầu côn đen 300µl, Hộp/960 tips 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Tương thích máy miễn dịch tự động Etimax hoặc tương đương. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 7680 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
685 | AH382 | Test chẩn để phát hiện kháng thể thuộc lớp IgG kháng giun đầu gai (Gnathostoma spinigerum) trong mẫu huyết thanh người. | 1. Thành phần: Dung dịch enzyme, Dung dịch cơ chất, Chứng dương, Chứng âm, Dung dịch rửa, Dung dịch dừng phản ứng, Dung dịch pha loãng mẫu. 2. Nồng độ: Dung dịch enzyme (KTE-02): 1 x 12 ml, Dung dịch cơ chất (KTE-03): 1 x 12 ml, Chứng dương (Positive Control): 1 x 1,5 ml, Chứng âm (Negative Control): 1 x 1,5 ml, Dung dịch rửa (KTE-01) 20X: 40 ml, Dung dịch dừng phản ứng (KTE-04): 1 x 15 ml, Dung dịch pha loãng mẫu (KTE-05) 2X: 1 x 60 ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kit ứng dụng kỹ thuật ELISA để phát hiện kháng thể thuộc lớp IgG kháng giun đầu gai (Gnathostoma spinigerum) trong mẫu huyết thanh người. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 672 | [36 empty] | 480 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
686 | BH794 | Test nhanh HCV | 1. Thành phần: Card và assay diluent dropper, Colloidal Gold, Recombinant HCV antigen, Goat anti-human IgG. 2. Nồng độ: card và assay diluent dropper 5 ml. Colloidal Gold 0.8±0.16µg, Recombinant HCV antigen 1.0±0.2µg, Goat anti-human IgG 0.6±0.12µg 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 99.9%. Độ đặc hiệu: 100%. Cho kết quả nhanh trong 10 phút. Tương thích máy đọc DATSR-100 hoặc tương đương. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 3800 | [36 empty] | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0
687 | AH475 | Test sán lá gan lớn (Fasciola) | 1. Thành phần: Enzyme (KTE-02), Dung dịch cơ chất (KTE-03), Chứng dương (Positive Control), Chứng âm (Negative Control), Dung dịch rửa (KTE-01), Dung dịch dừng phản ứng (KTE-04), Dung dịch pha loãng mẫu (KTE-05) 2. Nồng độ: Dung dịch enzyme (KTE-02): 1 x 12 ml, Dung dịch cơ chất (KTE-03): 1 x 12 ml, Chứng dương (Positive Control): 1 x 1,5 ml, Chứng âm (Negative Control): 1 x 1,5 ml, Dung dịch rửa (KTE-01) 20X: 40 ml, Dung dịch dừng phản ứng (KTE-04): 1 x 15 ml, Dung dịch pha loãng mẫu (KTE-05) 2X: 1 x 60 ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Độ nhạy: 95,54%; Độ đặc hiệu: 93,75%. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 960 | [36 empty] | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
688 | BH690 | Test sốt xuất huyết (IgM) | 1. Thành phần: IgM Sample Dilution Buffer, Stop Solution, Washing Buffer, Conjugate, TMB Substrate Solution, Positive Control, Cut-off Control, Negative Control. 2. Nồng độ: IgM Sample Dilution Buffer: 1 x 100 mL, Stop Solution: 1 x 15 mL, Washing Buffer (20x conc.): 1 x 50 mL; Conjugate: 1 x 20 mL; TMB Substrate Solution: 1 x 15 mL; Positive Control: 1 x 2mL; Cut-off Control: 1 x 3mL; Negative Control: 1 x 2 mL 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 12 break-apart 8-well coated Dengue Virus antigens 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 1152 | [36 empty] | 0 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
689 | BH040 | Hóa chất hồng cầu mẫu sàng lọc kháng thể bất thường | 1. Thành phần: Chứa hỗn dịch tế bào hồng cầu người nhóm máu O 2. Nồng độ: Chứa hỗn dịch tế bào hồng cầu người nhóm máu O nồng độ 0,8% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sàng lọc kháng thể bất thường 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 540 | [36 empty] | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | BH1665 | Hóa chất rửa hệ thống cho máy định nhóm máu tự động | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch được sử dụng để rửa hệ thống chất lỏng và đầu dò trong máy phân tích nhóm máu. Dung dịch phải được pha loãng trước khi sử dụng. Dung dịch chất hoạt động bề mặt đậm đặc và chất màu. Chất bảo quản: natri azide 0,1% được thêm vào ở công đoạn hòa tan cuối cùng. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 54000 | [36 empty] | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
691 | BH1664 | Hóa chất rửa kim cho máy định nhóm máu tự động | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch được sử dụng để rửa hệ thống chất lỏng và đầu dò trong máy phân tích nhóm máu. Dung dịch phải được pha loãng trước khi sử dụng. Dung dịch gốc muối đậm đặc và chất màu. Chất bảo quản: natri azide 0,1% được thêm vào ở công đoạn hòa tan cuối cùng. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 33000 | [36 empty] | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
692 | BH039 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm định tính nhóm máu ABO bằng phương pháp hồng cầu mẫu | 1. Thành phần: Bộ hồng cầu mẫu gồm 2 lọ A1 và B. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: định nhóm máu ABO bằng phương pháp hồng cầu mẫu 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 360 | [36 empty] | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
693 | BH1041 | Hóa chất kiểm chuẩn cho máy phân tích nước tiểu | 1. Thành phần: Nước tiểu người, hồng cầu, bạch cầu mô phỏng 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng chất kiểm chuẩn để đánh giá khách quan về độ chính xác của các phương pháp và kỹ thuật được sử dụng. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1584 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 864 | 144 | 0 | 0 | 0
694 | BH1040 | Que thử xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu 11 thông số | 1. Thành phần: Bilirubin, Urobilinogen, Ketones (Acetoacetic Acid), Ascorbic acid, Glucose, Protein (Albumin), máu, pH value, Nitrite, Leukocytes và tỷ trọng nước tiểu. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Xác định các thông số nước tiểu trên các máy bán tự động. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Que |  | 98000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 30000 | 20000 | 0 | 0 | 0
695 | BH920 | Hóa chất Rotor dùng cho máy phân tích sinh hóa | 1. Thành phần: Nhựa methacrylate. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 20 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
696 | BH905 | Hóa chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người | 1. Thành phần: huyết thanh người 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dạng bột đông khô 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 100 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
697 | BH910 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Alanine Aminotransferase (ALT/GPT) | 1. Thành phần: L-alanin, 2-oxoglutarat, NADH 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo: 3,1 - 500 U/L, phương pháp đo: IFCC 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 5000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
698 | BH911 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) | 1. Thành phần: L-aspartat, 2-oxoglutarat, NADH 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo: 3,39 - 500 U/L, phương pháp đo: IFCC 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 5000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
699 | BH912 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol | 1. Thành phần: cholesterol esterase, cholesterol oxidase, peroxidase, 4-aminoantipyrin 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo: 0,023 - 26 mmol/L, phương pháp đo: Cholesterol oxidase/peroxidase 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 3000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
700 | BH913 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol HDL Direct | 1. Thành phần: cholesterol oxidase, peroxidase, cholesterol esterase, 4-aminoantipyrin, N,N-bis (4-sulfobutyl) -m-toluidin (DSBmT) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo: 0,04 - 5,18 mmol/L, phương pháp đo: DIRECT 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 3000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
701 | BH914 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol LDL Direct | 1. Thành phần: cholesterol oxidase, peroxidase, cholesterol esterase, 4-aminoantipyrin, N,N-bis(4-sulfobutyl)-m-toluidin (DSBmT) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo:0,012 - 25,6 mmol/L, phương pháp: DIRECT 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
702 | BH915 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine | 1. Thành phần: Natri hydroxid, Acid picric 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo: 3,5 - 1768 µmol/L, phương pháp đo: JAFFÉ COMPENSATED 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 4000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
703 | BH916 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose | 1. Thành phần: Glucose oxidase, Peroxidase, 4 – Aminoantipyri 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo: 0,08 -27,5 mmol/L, phương pháp đo: Glucose oxidase/peroxidase 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 3000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
704 | BH917 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglycerides | 1. Thành phần: 4-chlorophenol, lipase, glycerol kinase, glycerol-3-phosphat oxidase, peroxidase, 4-aminoantipyrin, ATP 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo: 0,05 - 6,78 mmol/L, phương pháp đo: Glycerol phosphate oxidase/peroxidase 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 3000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
705 | BH918 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea/BUN-UV | 1. Thành phần: Urease, glutamat dehydrogenase, NADH, 2-oxoglutarat 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo: 0,7 - 42 mmol/L, phương pháp đo Urease / Glutamate dehydroganase 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1800 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800
706 | BH919 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid | 1. Thành phần: Uricase, peroxidase, 4-aminoantipyrin, diclorophenolsulfonat 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo: 6,5 - 1487 μmol/L, phương pháp đo: Uricase / peroxidase 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1800 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800
707 | BH906 | Hóa chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 1 | 1. Thành phần: huyết thanh người 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dạng bột đông khô. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 100 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
708 | BH907 | Hóa chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 2 | 1. Thành phần: huyết thanh người 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dạng bột đông khô. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 100 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
709 | BH908 | Hóa chất rửa hệ thống | 1. Thành phần: Triton X-100 2. Nồng độ: Triton X-100 10%. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dạng dung dịch 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 2500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
710 | BH909 | Hóa chất rửa máy | 1. Thành phần: Natri hydroxyd, Triton X-100 2. Nồng độ:Dung dịch rửa chứa Natri hydroxyd 4%, Triton X-100 10% 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 2000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
711 | BH707 | Hóa chất định lượng Na, K, Cl | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hoá chất định lượng sodium (Na), potassium (K), và chloride (Cl) trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lít |  | 16 | [36 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | BH1344 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT | 1. Thành phần: L-Аlanine, 2-Oxoglutarate, LDH, NADH 2. Nồng độ: L-Аlanine 500 mmol/L, 2-Oxoglutarate 12 mmol/L, LDH ≥ 1,8 kU/L, NADH 0,20 mmol/L. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 5040 | [36 empty] | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | BH1343 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST | 1. Thành phần: L-aspartate, 2-Oxoglutarate, LDH, MDH, NADH 2. Nồng độ: L-aspartate 240 mmol/L, 2-Oxoglutarate 12 mmol/L, LDH ≥ 0,9 kU/L, MDH ≥ 0,6 kU/L, NADH 0,20 mmol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 7200 | [36 empty] | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714 | BH1345 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine | 1. Thành phần: Natri hiđroxit, Axit picric. 2. Nồng độ: Natri hiđroxit 120 mmol/L; Axit picric 2,9 mmol/L. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo: 5-2200 μmol/L, phương pháp Kinetic Jaffe, bước sóng 520/800 nM 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 8304 | [36 empty] | 8304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | BH1341 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose | 1. Thành phần: Đệm PIPES, ATP, Hexokinase, G6P-DH 2. Nồng độ: Đệm PIPES (pH 7,6) 24,0 mmol/L, ATP ≥ 2,0 mmol/L, Hexokinase ≥ 0,59 kU/L, G6P-DH ≥ 1,58 kU/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo: 0,6-45 mmol/L, phương pháp Hexokinase, bước sóng 340 nM 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 7500 | [36 empty] | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
716 | BH1346 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglyceride | 1. Thành phần: 4-Aminoantipyrine, Lipases, Glycerol kinase, Peroxidase, Ascorbate oxidase, Glycerol-3-phosphate oxidase 2. Nồng độ:4-Aminoantipyrine 0,5 mmol/L; Lipases 1,5 kU/L (25 μkat/L); Glycerol kinase 0,5 kU/L (8,3 μkat/L); Peroxidase 0.98 kU/L (16,3 μkat/L); Ascorbate oxidase 1,48 kU/L (24,6 μkat/L); Glycerol-3-phosphate oxidase 1,48 kU/L (24,6 μkat/L); 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: GPO-POD; bước sóng 660/800 nM 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1600 | [36 empty] | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
717 | BH1342 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea/Urea nitrogen | 1. Thành phần: NADH, 2-Oxoglutarate, Urease, GLDH 2. Nồng độ: NADH ≥ 0.26 mmol/L; 2-Oxoglutarate ≥ 9,8 mmol/L ;Urease ≥ 17,76 kU/L; GLDH ≥ 0,16 kU/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea/Urea nitrogen 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 6000 | [36 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
718 | BH1653 | Hóa chất phân tích sinh hóa LDLc -D | 1. Thành phần: - R 1: PIPES Buffer pH 7,0, Cholesterol esterase (CHE), Cholesterol oxidase (CHOD), Catalase, TOOS - R2: PIPER Buffer, 4 – Aminoantipyrine, Peroxidase (POD) 2. Nồng độ:- R 1:PIPES Buffer pH 7,0 50 mmol/L Cholesterol esterase (CHE) ≥ 600 U/L Cholesterol oxidase (CHOD) ≥ 500 U/L Catalase ≥ 600 KU/L TOOS 2 mmol/L - R2: PIPER Buffer pH 7,0 50 mmol/L 4 – Aminoantipyrine (4-AA) 4 mmol/L Peroxidase (POD) ≥ 4 KU/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất phân tích sinh hóa dùng cho các loại máy xét nghiệm sinh hóa tự động và bán tự động để đo chỉ số Cholesterol LDL trong huyết thanh, huyết tương người. Phục vụ chẩn đoán y học. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 3000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
719 | BH1654 | Hóa chất phân tích sinh hóa Spintrol "H" Cal. Humano/ Human source | 1. Thành phần: Human source, Spintrol "H" Cal. Humano/ Human source 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Human source: Hóa chất phân tích sinh hóa dùng cho các loại máy xét nghiệm sinh hóa tự động và bán tự động. Spintrol "H" Cal. Humano/ Human source: là chất hiệu chuẩn huyết thanh cho các xét nghiệm hóa học lâm sàng. Phục vụ chẩn đoán y học. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 192 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | BH1655 | Hóa chất phân tích sinh hóa Spintrol "H" Normal. Humano/ Human source | 1. Thành phần: Huyết thanh người. Phụ gia sinh học. Tác nhân kìm khuẩn 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất phân tích sinh hóa dùng cho các loại máy xét nghiệm sinh hóa tự động và bán tự động. Spintrol "H" Normal. Humano/ Human source là chất kiểm soát huyết thanh đa thành phần cho các xét nghiệm hóa học lâm sàng. Phục vụ chẩn đoán y học. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 320 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | BH1656 | Hóa chất phân tích sinh hóa Spintrol "H" Patologico. Humano/ Human | 1. Thành phần: Huyết thanh người. Phụ gia sinh học. Tác nhân kìm khuẩn 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất phân tích sinh hóa dùng cho các loại máy xét nghiệm sinh hóa tự động và bán tự động. Spintrol "H" Patologico. Humano/ Human sourcelà chất kiểm soát huyết thanh đa thành phần cho các xét nghiệm hóa học lâm sàng. Phục vụ chẩn đoán y học. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 320 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | BH1387 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT | 1. Thành phần: L-Аlanine, 2-Oxoglutarate, LDH, NADH 2. Nồng độ: L-Аlanine 500 mmol/L, 2-Oxoglutarate 12 mmol/L, LDH ≥ 1,8 kU/L, NADH 0,20 mmol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo 3-500U/L, phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 10500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 4500 | 0 | 0 | 0
723 | BH1388 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST | 1. Thành phần: L-aspartate, 2-Oxoglutarate, MDH, NADH. 2. Nồng độ: L-aspartate 240 mmol/L, 2-Oxoglutarate 12 mmol/L, LDH ≥ 0,9 kU/L, MDH ≥ 0,6 kU/L, NADH 0,20 mmol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo 3-1000 U/L, phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 9000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 3000 | 0 | 0 | 0
724 | BH1401 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | 1. Thành phần: Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate 2. Nồng độ: 3,5 Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate 0,08 mmol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:dải đo: 0–171 μmol/L, phương pháp: DPD, bước sóng 570 nM. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 364 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 160 | 0 | 0 | 0
725 | BH1389 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol | 1. Thành phần: 4-Aminoantipyrine, phenol, Cholesterol esterase, Cholesterol oxidase 2. Nồng độ: 4-Aminoantipyrine 0,31 mmol/L, Phenol 5,2 mmol/L, Cholesterol esterase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L), Cholesterol oxidase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo: 0,5-18 mmol/L, phương pháp: CHO-POD; bước sóng 540/600 nM. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 3240 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1440 | 0 | 0 | 0
726 | BH1390 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine | 1. Thành phần: Natri hydroxide, Axit picric 2. Nồng độ: Natri hydroxide 120 mmol/L, Axit picric 2,9 mmol/L. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo 5-2200 μmol/L, phương pháp kinetic jaffe, bước sóng 520/800 nM. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 20808 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18360 | 2448 | 0 | 0 | 0
727 | BH1391 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose | 1. Thành phần: Đệm PIPES (pH 7,6), ATP, Hexokinase, G6P-DH 2. Nồng độ: Đệm PIPES (pH 7,6) 24,0 mmol/L, ATP ≥ 2,0 mmol/L, Hexokinase ≥ 0,59 kU/L, G6P-DH ≥ 1,58 kU/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo: 0,6-45 mmol/L, phương pháp: Hexokinase, bước sóng 340 nM 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 12800 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 6400 | 0 | 0 | 0
728 | BH1397 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HDL-Cholesterol | 1. Thành phần: Kháng thể kháng β-lipoprotein ở người nồng độ thay đổi, Cholesterol esterase (CHE), Cholesterol oxidase (CHO), Peroxidase (POD), Ascorbate Oxidase, F-DAOS 0,2 mmol/L, 4-Aminoantipyrine 2. Nồng độ: Kháng thể kháng β-lipoprotein ở người nồng độ thay đổi, Cholesterol esterase (CHE) 0,8 IU/mL, Cholesterol oxidase (CHO) 4,4 IU/mL, Peroxidase (POD) 1,7 IU/mL, Ascorbate Oxidase 2 IU/mL;F-DAOS 0,2 mmol/L, 4-Aminoantipyrine 0,67 mmol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo 0,05-4,65 mmol/L, phương pháp: Enzymatic colour). 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 8754 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5470 | 3284 | 0 | 0 | 0
729 | BH1398 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDL-Cholesterol | 1. Thành phần: Cholesterol esterase, Cholesterol oxidase , 4-aminoantipyrine. 2. Nồng độ: Cholesterol esterase 3,7 IU/mL, Cholesterol oxidase 3,7 IU/mL, 4-aminoantipyrine 0,8 mmol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo: 0,26-10,3 mmol/L, phương pháp: Enzymatic colour . 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 5334 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 3284 | 0 | 0 | 0
730 | BH1403 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Protein toàn phần | 1. Thành phần: Sodium hydroxide, Potassium sodium tartrate, Copper sulphate, Potassium iodide. 2. Nồng độ: Sodium hydroxide 200 mmol/L, Potassium sodium tartrate 32 mmol/L, Copper sulphate 18.8 mmol/L, Potassium iodide 30 mmol/L. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo: 30-120 g/L, phương pháp: Biuret. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1248 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 768 | 0 | 0 | 0
731 | BH1402 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Bilirubin | 1. Thành phần: Caffeine, dichlorophenyldiazonium, tetrafluoroborate 2. Nồng độ: Caffeine 2.1 mmol/L; 3,5-dichlorophenyldiazonium tetrafluoroborate 0,31 mmol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dải đo: 0-513 μmol/L, phương pháp: DPD, bước sóng 540 nM 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 720 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 320 | 0 | 0 | 0
732 | BH1392 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglyceride | 1. Thành phần: 4-Aminoantipyrine, Lipases, Glycerol kinase, Peroxidase, Ascorbate oxidase, Glycerol-3-phosphate oxidase 2. Nồng độ:4-Aminoantipyrine 0,5 mmol/L, Lipases 1,5 kU/L (25 μkat/L), Glycerol kinase 0,5 kU/L (8,3 μkat/L), Peroxidase 0,98 kU/L (16,3 μkat/L), Ascorbate oxidase 1,48 kU/L (24,6 μkat/L), Glycerol-3-phosphate oxidase 1,48 kU/L (24,6 μkat/L) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo 0,1-11,3 mmol/L, phương pháp GPO-POD 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 3750 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1250 | 0 | 0 | 0
733 | BH1393 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea/Urea nitrogen | 1. Thành phần: NADH , 2-Oxoglutarate, Urease, GLDH 2. Nồng độ: NADH ≥ 0.26 mmol/L, 2-Oxoglutarate ≥ 9.8 mmol/L, Urease ≥ 17.76 kU/L, GLDH ≥ 0.16 kU/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo 0.8-50 mmol/L, phương pháp Urease/GLDH 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 10600 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8480 | 2120 | 0 | 0 | 0
734 | BH1394 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid | 1. Thành phần: MADB, 4-Aminophenazone, Peroxidase, Uricase, Ascorbate Oxidase 2. Nồng độ: MADB 0,15 mmol/L, 4-Aminophenazone 0,30 mmol/L, Peroxidase ≥ 5,9 kU/L (98 μkat/L), Uricase ≥ 0,25 kU/L (4,15 μkat/L), Ascorbate Oxidase≥ 1,56 kU/L (26 μkat/L) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo: 89-1785 µmol/L, phương pháp Uricase/POD 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1200 | 0 | 0 | 0
735 | BH1399 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | 1. Thành phần: Huyết thanh người có hóa chất phụ gia và enzym thích hợp từ người, động vật và thực vật. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 275 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0
736 | BH1395 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL | 1. Thành phần: Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa HDL-Cholesterol người. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 51 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0
737 | BH1396 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL | 1. Thành phần: Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa LDL-Cholesterol người. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 42 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0
738 | BH1400 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol | 1. Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô có chứa HDL-Cholessterol và LDL-Cholesterol người. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 420 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0
739 | BH1404 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | 1. Thành phần: Huyết thanh người đông khô có hóa chất phụ gia và enzym thích hợp có nguồn gốc từ người và động vật. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 525 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 275 | 0 | 0 | 0
740 | BH1386 | Hóa chất rửa hệ thống máy sinh hóa | 1. Thành phần: Baypur, Sodium Hydroxide, Genapol; Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, muối natri. 2. Nồng độ: Baypur CX 100, Sodium Hydroxide 1 - 2%, Genapol X080 1 - 2%; Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, muối natri 1 - 5% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Rửa hệ thống máy sinh hóa 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 120000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0
741 | BH142 | Cốc đựng mẫu 0.5 ml | 1. Thành phần: Polystyrene. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Cốc đựng mẫu 0.5 ml. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Cái |  | 23000 | [36 empty] | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
742 | BH1013 | Cốc đựng mẫu 2.0 ml | 1. Thành phần: Polystyrene 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Cốc đựng mẫu 2.0 ml. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Cái |  | 12000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
743 | BH1033 | Hóa chất chuẩn điện giải mức giữa | 1. Thành phần: Na+ 4.3 mmol/L, K + 0.13 mmol/L, Cl- 3.1 mmol/L 2. Nồng độ: Na+ 4,3 mmol/L, K + 0,13 mmol/L, Cl- 3,1 mmol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất chuẩn chuẩn điện giải mức giữa. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 170000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0
744 | BH1034 | Hóa chất chuẩn huyết thanh mức cao cho xét nghiệm điện giải | 1. Thành phần: Na, K+ , Cl- 2. Nồng độ: Na+ 160 mmol/L, K+ 6 mmol/L, Cl- 120 mmol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất chuẩn huyết thanh mức cao dùng cho xét nghiệm điện giải. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 6200 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0
745 | BH1035 | Hóa chất chuẩn huyết thanh mức thấp cho xét nghiệm điện giải | 1. Thành phần: Na, K+, Cl-. 2. Nồng độ: Na+ 130 mmol/L, K+ 3,5 mmol/L, Cl- 85 mmol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất chuẩn huyết thanh mức thấp cho xét nghiệm điện giải. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 6200 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0
746 | BH1032 | Hóa chất đệm điện giải | 1. Thành phần: Triethanolamine 2. Nồng độ: Triethanolamine 0,1 mol/L 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 560000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0
747 | BH1031 | Hoá chất điện giải cho điện cực tham chiếu để định lượng (gián tiếp) nồng độ Na+, K+ và Cl- | 1. Thành phần: Kali clorua. 2. Nồng độ: Kali clorua 1.00 mol/L. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hoá chất điện giải cho điện cực tham chiếu để định lượng (gián tiếp) nồng độ Na+, K+ và Cl-. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 220000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0
748 | BH1211 | Hóa chất định lượng nồng độ Albumin trong nước tiểu/dịch não tủy | 1. Thành phần: Đệm Phosphate, Kháng thể kháng albumin dê, Polyethylen Glycol. 2. Nồng độ: Đệm Phosphate 18mMol/L, Kháng thể kháng albumin dê dao động, Polyethylen Glycol 8000 3,6% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo nước tiểu 7–450 mg/L, CSF 10–450 mg/L, phương pháp turbidimetric (đo độ đục), bước sóng 380/800 nm 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 148 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
749 | BH1202 | Hóa chất định lượng Sắt | 1. Thành phần: Glycine buffer (pH 1.7), L-ascorbic acid, Tri (2-pyridyl)-5-triazine 2. Nồng độ: Glycine buffer (pH 1.7) 215 mmol/L, L-ascorbic acid 4.7 mmol/L, 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-5-triazine 0,5 mmol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dải đo 2-179 μmol/L, phương pháp TPTZ, bước sóng 600/800 nM 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 120 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | BH1003 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CRP Latex | 1. Thành phần: Glycine buffer, Latex, phủ kháng thể kháng w/v 2. Nồng độ: Glycine buffer 100 mmol/L, Latex, phủ kháng thể kháng CRP < 0,5% w/v 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo 0,2-480 mg/L, phương pháp: Immunoturbidimetric 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 2880 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | BH1129 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Ethanol | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Ethanol mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Dải đo: 8.11 mg/dL - 300 mg/dL, phương pháp đo: ALCOHOL DEHYDROGENASE. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 8040 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 324 | 324 | 0 | 0 | 324 | 6048 | 0 | 0 | 0 | 0
752 | BH1004 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose | 1. Thành phần: Đệm PIPES (pH 7,6) 24,0 mmol/L, ATP ≥ 2,0 mmol/L, Hexokinase ≥ 0,59 kU/L, G6P-DH ≥ 1.58 kU/L 2. Nồng độ: Đệm PIPES (pH 7,6) 24,0 mmol/L, ATP ≥ 2,0 mmol/L, Hexokinase ≥ 0,59 kU/L, G6P-DH ≥ 1.58 kU/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo: 0,6-45 mmol/L, phương pháp Hexokinase, bước sóng 340 nM. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 26880 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6720 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 0 | 0 | 4800 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0
753 | BH1010 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HDL-Cholesterol | 1. Thành phần: Kháng thể kháng β-lipoprotein, Cholesterol esterase (CHE), Cholesterol oxidase (CHO), Peroxidase, Ascorbate Oxidase, F-DAOS, 4-Aminoantipyrine. 2. Nồng độ: Kháng thể kháng β-lipoprotein ở người nồng độ thay đổi, Cholesterol esterase (CHE) 0,8 IU/mL, Cholesterol oxidase (CHO) 4,4 IU/mL, Peroxidase (POD) 1,7 IU/mL, Ascorbate Oxidase 2 IU/mL, F-DAOS 0.2 mmol/L, 4-Aminoantipyrine 0.67 mmol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo 0,05-4,65 mmol/L, phương pháp Enzymatic colour. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 16413 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2463 | 0 | 0 | 0 | 821 | 0 | 0 | 2189 | 10940 | 0 | 0 | 0 | 0
754 | BH997 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Bilirubin | 1. Thành phần: Caffeine, 3,5-dichlorophenyldiazonium tetrafluoroborate 2. Nồng độ: Caffeine 2.1 mmol/L, 3,5-dichlorophenyldiazonium tetrafluoroborate 0,31 mmol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo 0-513 μmol/L, phương pháp DPD, bước sóng 540 nM 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1760 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
755 | BH1018 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid | 1. Thành phần: MADB, 4-Aminophenazone, Peroxidase, Uricase, Ascorbate Oxidase 2. Nồng độ: MADB 0,15 mmol/L, 4-Aminophenazone 0,30 mmol/L, Peroxidase ≥ 5,9 kU/L (98 μkat/L), Uricase ≥ 0,25 kU/L (4,15 μkat/L), Ascorbate Oxidase ≥ 1,56 kU/L (26 μkat/L) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo 89-1785 µmol/L, phương pháp: Uricase/POD 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 2040 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 960 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
756 | BH1212 | Hóa chất hiệu chuẩn albumin trong nước tiểu/dịch não tủy | 1. Thành phần: Albumin người và Natri azide 2. Nồng độ: Albumin người và Natri azide < 0,1 % (w/w) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Albumin trong nước tiểu/CSF 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 10 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
757 | BH1214 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm Protein đặc biệt 1 - (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1) | 1. Thành phần: Immunoglobulin G, Immunoglobulin A, Immunoglobulin M, Transferrin, C3, C4, Anti-Streptolysin O, Ferritin. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 48 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
758 | BH1206 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm Protein đặc biệt 2 - (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 2) | 1. Thành phần: α-1 acidglycoprotein, α-1 antitrypsin; β-2 microglobulin, Ceruloplasmin, Haptoglobin. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch: Các lượng khác nhau của protein ở người sau đây trong chất nền huyết thanh lỏng (pH 7). 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 20 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
759 | BH1001 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | 1. Thành phần: Huyết thanh người có hóa chất phụ gia và enzym thích hợp từ người, động vật và thực vật. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Huyết thanh hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 475 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
760 | BH1207 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CK-MB | 1. Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng có chứa các lượng khác nhau của CRP người. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP độ nhạy cao. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 20 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
761 | BH1020 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CK-MB | 1. Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất hiệu chuẩn dùng trong xét nghiệm CK-MB. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 7 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | BH1027 | Hoá chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP thường | 1. Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng có chứa các lượng khác nhau của CRP người. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP thường. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 180 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | BH1022 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL | 1. Thành phần: Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa HDL-Cholesterol. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 156 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 48 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | BH1023 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL | 1. Thành phần: Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa LDL-Cholesterol. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng LDL-Cholesterol. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 72 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
765 | BH1198 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm RF | 1. Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng chứa lượng RF ở người với các nồng độ khác nhau. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng RF. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 10 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | BH1009 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c | 1. Thành phần: Máu người. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 208 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 | 40 | 72 | 0 | 0 | 0
767 | BH1024 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol | 1. Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô có chứa HDL-Cholessterol và LDL-Cholesterol. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 350 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
768 | BH1215 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm sinh hóa trong mẫu dịch não tủy | 1. Thành phần: Chất kiểm chứng được sản xuất từ một vật liệu kiểm soát ổn định chất lỏng được điều chế từ huyết thanh người 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng cho các xét nghiệm sinh hóa trong mẫu dịch não tủy. Mức độ chất phân tích được điều chỉnh với các hóa chất tinh khiết khác nhau. Chất bảo quản và chất ổn định được thêm vào để duy trì tính toàn vẹn của sản phẩm. . Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 105 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
769 | BH994 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch | 1. Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô chứa hóa chất phụ gia và các enzyme thích hợp có nguồn gốc con người và động vật. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 1475 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 360 | 500 | 275 | 0 | 0 | 0
770 | BH1028 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch | 1. Thành phần: huyết thanh người, α-1 acidglycoprotein, Ferritin,α-1 antitrypsin, Haptoglobin, Anti-Streptolysin O, Immunoglobulin A, β-2 microglobulin, Immunoglobulin G, Ceruloplasmin, Immunoglobulin M, Complement 3, Prealbumin, Complement 4, Rheumatoid Factor, C-reactive protein, Transferrin. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất kiểm chuẩn huyết thanh người dạng lỏng. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 126 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | BH1021 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho xét nghiệm CK-MB | 1. Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng CK-MB. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 28 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
772 | BH995 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch | 1. Thành phần: Huyết thanh người đông khô có hóa chất phụ gia và enzym thích hợp có nguồn gốc từ người và động vật. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 1200 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 360 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
773 | BH1029 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch | 1. Thành phần: huyết thanh người, α-1 acidglycoprotein, Ferritin,α-1 antitrypsin, Haptoglobin, Anti-Streptolysin O, Immunoglobulin A, β-2 microglobulin, Immunoglobulin G, Ceruloplasmin, Immunoglobulin M, Complement 3, Prealbumin, Complement 4, Rheumatoid Factor, C-reactive protein, Transferrin. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hoá chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 126 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
774 | BH999 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho xét nghiệm CK-MB | 1. Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất kiểm chuẩn mức 2 cho xét nghiệm CK-MB. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 28 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | BH1030 | Hóa chất kiểm chứng mức 3 cho các xét nghiệm miễn dịch đo độ đục | 1. Thành phần: Huyết thanh người, α-1 acidglycoprotein, Ferritin, α-1 antitrypsin, Haptoglobin, Anti-Streptolysin O, Immunoglobulin A, β-2 microglobulin, Immunoglobulin G, Ceruloplasmin, Immunoglobulin M, Complement 3, Prealbumin, Complement 4, Rheumatoid Factor, C-reactive protein, Transferrin. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất kiểm chuẩn huyết thanh người dạng lỏng. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 126 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | BH1007 | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm HbA1c | 1. Thành phần: Tetradeoyltrimethylammonium bromid 2. Nồng độ: Tetradeoyltrimethylammonium bromid 9000 g/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm HbA1c 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 35000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 6000 | 20000 | 4000 | 0 | 0 | 0
777 | BH992 | Hóa chất rửa | 1. Thành phần: hypochlorite 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 26600 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 1800 | 16250 | 0 | 0 | 0 | 0
778 | BH991 | Hóa chất rửa hệ thống máy sinh hóa | 1. Thành phần: Baypur CX, Sodium Hydroxide 1 - 2%; Genapol X080 1 - 2%; Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, muối natri 1 - 5% 2. Nồng độ: 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 4. Tiêu chuẩn chất lượng: | ml |  | 320120 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 120 | 20000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
779 | BH1025 | Hóa chất xét nghiệm Albumin | 1. Thành phần: Succinate buffer , Bromocresol green. 2. Nồng độ: Succinate buffer (pH 4,2) 100 mmol/L, Bromocresol green 0,2 mmol/L. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo 15-60 g/L, phương pháp Bromocresol Green (BCG) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 870 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 348 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0
780 | BH1209 | Hóa chất xét nghiệm ALP | 1. Thành phần: 2-Amino-2-Methyl-1-Propanol (AMP) pH 10,4, p-Nitrophenyl phosphat, HEDTA, Kẽm sulfat, Magnesi acetat. 2. Nồng độ: 2-Amino-2-Methyl-1-Propanol (AMP) pH 10.4 : 0,35 mol/L, p-Nitrophenyl phosphat 16 mmol/L, HEDTA 2 mmol/L, Kẽm sulfat 1 mmol/L, Magnesi acetat 2 mmol/L. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo 5-1500 U/L, phương pháp dựa trên khuyến nghị của “Hiệp hội Hóa học Lâm sàng Quốc tế” (IFCC), bước sóng 410/480 nM 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 240 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | BH1006 | Hóa chất xét nghiệm ALT | 1. Thành phần: L-Аlanine, 2-Oxoglutarate, LDH, NADH 2. Nồng độ: L-Аlanine 500 mmol/L, 2-Oxoglutarate 12 mmol/L, LDH ≥ 1,8 kU/L, NADH 0,20 mmol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo 3-500U/L, phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 23100 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 4500 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
782 | BH1005 | Hóa chất xét nghiệm AST | 1. Thành phần: L-aspartate, 2-Oxoglutarate, LDH, MDH, NADH 2. Nồng độ: L-aspartate 240 mmol/L, 2-Oxoglutarate 12 mmol/L, LDH ≥ 0.9 kU/L, MDH ≥ 0,6 kU/L, NADH 0,20 mmol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo 3-1000 U/L, Phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 19200 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 3000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | BH996 | Hóa chất xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | 1. Thành phần: 3,5 Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate 2. Nồng độ: 3,5 Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate 0.08 mmol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo 0–171 μmol/L, phương pháp DPD, bước sóng 570 nM 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 684 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | BH1026 | Hóa chất xét nghiệm Calci | 1. Thành phần: Imidazole, Arsenazo III, Triton. 2. Nồng độ: Imidazole (pH 6,9), Arsenazo III 0,02%, Triton X-100 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo 1-5 mmol/L, phương pháp: Arsenazo 3, bước sóng 660/700 nM 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1131 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 232 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0
785 | BH998 | Hóa chất xét nghiệm Cholesterol | 1. Thành phần: 4-Aminoantipyrine, Phenol, Cholesterol esterase, Cholesterol oxidase. 2. Nồng độ: 4-Aminoantipyrine 0,31 mmol/L, Phenol 5.2 mmol/L, Cholesterol esterase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L), Cholesterol oxidase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L). 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo 0,5-18 mmol/L, phương pháp: CHO-POD; bước sóng 540/600 nM 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 4680 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 900 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0
786 | BH1203 | Hóa chất xét nghiệm Cholinesterase | 1. Thành phần: Tetra sodium diphosphate, Ferricyanide, Butyrylthiocholine 2. Nồng độ: Tetra sodium diphosphate (pH 7,6) 75 mmol/L, Ferricyanide (III) 2.0 mmol/L, Butyrylthiocholine 15 mmol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo 1-15 kU/L, phương pháp dựa trên các khuyến nghị của GSCC 1994 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 144 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | BH1208 | Hóa chất xét nghiệm CK | 1. Thành phần: Immidazole, NADP, Glucose, Creatine phosphate, N-acetylcysteine, Diadenosine pentaphosphate, G6P-DH 2. Nồng độ: Immidazole (pH 6,5, 37°C) 100 mmol/L, NADP 2.0 mmol/L, Glucose 20 mmol/L, Creatine phosphate 30 mmol/L, N-acetylcysteine 0.2 mmol/L, Diadenosine pentaphosphate 0,01 mmol/L, G6P-DH ≥ 2,8 kU/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo 10-2000 U/L, phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC cho CK (NAC), bước sóng 340/660 nM. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 128 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
788 | BH1000 | Hóa chất xét nghiệm CK-MB | 1. Thành phần: Dung dịch đệm Imidazole, Diadenosine-pentaphosphate, Glucose, G6P-DH, Creatine phosphate, N-Acetylcysteine, kháng thể kháng tiểu đơn vị CK-M. 2. Nồng độ: Dung dịch đệm Imidazole (pH 6.7) 100 mmol/L, Diadenosine-pentaphosphate 0,01 mmol/L, Glucose 20 mmol/L, G6P-DH ≥ 2,8 kU/L, Creatine phosphate 30 mmol/L, N-Acetylcysteine 0,2 mmol/L, kháng thể kháng tiểu đơn vị CK-M thay đổi. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo 10-2000 U/L, phương pháp Enzymatic immuno-inhibition (ức chế miễn dịch enzym), bước sóng 340 (nm) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 448 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
789 | BH1002 | Hóa chất xét nghiệm Creatinine | 1. Thành phần: Natri hydroxide, Axit picric. 2. Nồng độ: Natri hydroxide 120 mmol/L, Axit picric 2,9 mmol/L. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo 5-2200 μmol/L, phương pháp Kinetic Jaffe, bước sóng 520/800 nM. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 49776 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5712 | 0 | 0 | 0 | 3264 | 0 | 0 | 4080 | 36720 | 0 | 0 | 0 | 0
790 | BH1019 | Hóa chất xét nghiệm GGT | 1. Thành phần: Glycylglycine pH 7,7, L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide. 2. Nồng độ: Glycylglycine pH 7,7 (37°C) 150 mmol/L, L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 6 mmol/L. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo 5-1200 U/L, phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 5440 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 1280 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0
791 | BH1008 | Hóa chất xét nghiệm HbA1c | 1. Thành phần: Chất chuẩn HbA1c: Hemolysate (người và cừu), tetradecyltrimethylammonium bromide, Hba1c R1: Kháng thể (cừu) kháng HbA1c người, Hba1c R2: HbA1c Polyhapten, Lọ Hemoglobin toàn phần R1: Phosphate Buffer. 2. Nồng độ: Chất chuẩn HbA1c: Hemolysate (người và cừu), 0,9 % tetradecyltrimethylammonium bromide, Hba1c R1: Kháng thể (cừu) kháng HbA1c người ≥0,5 mg/mL, Hba1c R2: HbA1c Polyhapten ≥ 8 μg/mL, Lọ Hemoglobin toàn phần R1: Phosphate Buffer (pH 7,4 )0,02 mol/L. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất dùng cho xét nghiệm HbA1c, gồm chất hiệu chuẩn đi kèm hóa chất, dải đo 4-15%, phương pháp Turbidimetric Immuno-inhibition 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 20618 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5070 | 0 | 0 | 0 | 845 | 0 | 0 | 2704 | 8450 | 3549 | 0 | 0 | 0
792 | BH1213 | Hóa chất xét nghiệm Lactate | 1. Thành phần: Lactate oxidase, Peroxidase, 4-aminoantipyrine, TOOS* 2. Nồng độ: Lactate oxidase ≥ 0,2 kU/L, Peroxidase ≥ 1 kU/L, 4-aminoantipyrine 0,1 mmol/L, TOOS* ≥ 0,3 mmol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo 0,22-13,32 mmol/L, phương pháp: Enzymatic colour 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 40 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
793 | BH1204 | Hóa chất xét nghiệm LDH | 1. Thành phần: D(-)N-Methylglucamin buffer, pH 9,4, Lactate, NAD, chất bảo quản. 2. Nồng độ: D(-)N-Methylglucamin buffer, pH 9,4 (37°C) 325 mmol/L, Lactate 50 mmol/L, NAD+ 10 mmol/L, chất bảo quản. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo 25-1200 U/L, phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 240 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
794 | BH1011 | Hóa chất xét nghiệm LDL-Cholesterol | 1. Thành phần: Cholesterol esterase, Cholesterol oxidase, 4-aminoantipyrine 2. Nồng độ: Cholesterol esterase 3,7 IU/mL, Cholesterol oxidase 3,7 IU/mL, 4-aminoantipyrine 0,8 mmol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo 0,26-10,3 mmol/L, phương pháp Enzymatic colour 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 6155 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 821 | 0 | 0 | 2189 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0
795 | BH1205 | Hóa chất xét nghiệm Lipase | 1. Thành phần: 1,2-Diglyceride substrate, Monoglyceride lipase, Glycerol kinase, POD, 4-Aminophenazone, TAPS (pH 8,7), TOOS, chất hiệu chuẩn: huyết thanh người chứa lipase lợn. 2. Nồng độ: 1,2-Diglyceride substrate 0,04 mmol/L, Monoglyceride lipase > 400 U/L, Glycerol kinase > 100 U/L, POD > 500 U/L, 4-Aminophenazone 0,25 mmol/L, TAPS (pH 8,7) 50 mmol/L, TOOS 1,0 mol/L, chất hiệu chuẩn: huyết thanh người chứa lipase lợn. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo 3-600 U/L, phương pháp Kinetic colour (đo màu động học) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 166 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
796 | BH1201 | Hóa chất xét nghiệm Magnesium | 1. Thành phần: ∈-Amino-n Caproic Acid, Glycoletherdiamine -N, N, N’, N’ tetraacetic acid, Xylidyl blue 2. Nồng độ: ∈-Amino-n Caproic Acid 450 mmol/L, Glycoletherdiamine-N, N, N’, N’ tetraacetic acid 0,12 mmol/L, Xylidyl blue 0,18 mmol/L. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo: 0,2-3,3 mmol/L, phương pháp: Xylidyl Blue, bước sóng 520/800 nm. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 320 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
797 | BH1014 | Hóa chất xét nghiệm Protein toàn phần | 1. Thành phần: Sodium hydroxide, Potassium sodium tartrate, Copper sulphate, Potassium iodide. 2. Nồng độ: Sodium hydroxide 200 mmol/L, Potassium sodium tartrate 32 mmol/L, Copper sulphate 18,8 mmol/L, Potassium iodide 30 mmol/L. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo 30-120 g/L, phương pháp Biuret. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 2496 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 768 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0
798 | BH1197 | Hóa chất xét nghiệm RF Latex | 1. Thành phần: Glycine buffer (pH 8,0), Latex phủ IgG người. 2. Nồng độ: Glycine buffer (pH 8,0) 170 mmol/L, Latex phủ IgG người < 0,5% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo 10–120 lU/mL, phương pháp Immuno-turbidimetric 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 128 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | BH1210 | Hóa chất xét nghiệm Transferin | 1. Thành phần: Polyethylene glycol 6000, Kháng thể dê kháng transferrin. 2. Nồng độ: Polyethylene glycol 6000 0,8 % w/v, Kháng thể dê kháng transferrin nồng độ thay đổi 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo 0,75 -7,5 g/L, phương pháp: Immunoturbidimetric 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 60 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | BH1016 | Hóa chất xét nghiệm Triglyceride | 1. Thành phần: 4-Aminoantipyrine, Lipases, Glycerol kinase, Peroxidase, Ascorbate oxidase, Glycerol-3-phosphate oxidase. 2. Nồng độ: 4-Aminoantipyrine 0,5 mmol/L, Lipases 1,5 kU/L (25 μkat/L), Glycerol kinase 0,5 kU/L (8,3 μkat/L), Peroxidase 0,98 kU/L (16,3 μkat/L), Ascorbate oxidase 1,48 kU/L (24,6 μkat/L), Glycerol-3-phosphate oxidase 1,48 kU/L (24,6 μkat/L) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo 0,1-11,3 mmol/L, phương pháp GPO-POD, bước sóng 660/800 nM. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 9750 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 2500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0
801 | BH1017 | Hóa chất xét nghiệm Urea/Urea | 1. Thành phần: NADH, 2-Oxoglutarate, Urease, GLDH. 2. Nồng độ: NADH ≥ 0,26 mmol/L, 2-Oxoglutarate ≥ 9,8 mmol/L, Urease ≥ 17,76 kU/L, GLDH ≥ 0,16 kU/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo 0,8-50 mmol/L, phương pháp Urease/GLDH 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 27984 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4664 | 0 | 0 | 0 | 1696 | 0 | 0 | 4664 | 16960 | 0 | 0 | 0 | 0
802 | BH1015 | Hóa chất xét nghiệm Urinary/CSF Protein | 1. Thành phần: R1 Pyrogallol Red , Natri Molybdate, Axit succinic, Chất hiệu chuẩn Albumin huyết thanh người. 2. Nồng độ: R1 Pyrogallol Red 47 µmol/L, Natri Molybdate 320 µmol/L, Axit succinic 50 mmol/L, Chất hiệu chuẩn Albumin huyết thanh người 0,5 g/L. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo 0,01-2,0 g/L, phương pháp Pyrogallol Red Molybdate 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 974 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 158 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0
803 | BH993 | Hóa chất xét nghiệm α-Amylase | 1. Thành phần: Calcium acetate, Potassium thiocyanate, CNPG3 2. Nồng độ: Calcium acetate 3,60 mmol/L, Potassium thiocyanate 253 mmol/L, CNPG3 1,63 mmol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dải đo 10-2000 U/L, phương pháp CNPG3 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 3680 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 320 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0
804 | BH179 | Điện cực xét nghiệm định lượng Clorid | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Khoảng đo: Huyết thanh, huyết tương: 60-140 mmol/L; Nước tiểu: 20‑250 mmol/L. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Cái |  | 9 | [36 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
805 | BH187 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Albumin (microalbumin) | 1. Thành phần phản ứng: Đệm HEPES, chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định. 2. Nồng độ: Đệm HEPES: 20 mmol/L; pH 7.5. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Albumin (microalbumin). 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 60 | [36 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
806 | BH190 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Protein, Albumin | 1. Thành phần: Thành phần phản ứng: Đệm HEPES, chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định. 2. Nồng độ: Đệm HEPES: 20 mmol/L, pH 7.5 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Protein, Albumin. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 144 | [36 empty] | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
807 | BH183 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa | 1. Thành phần: Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Thành phần không phản ứng trong chất đông khô: Chất ổn định. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 500 | [36 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
808 | BH147 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa | 1. Thành phần: Thành phần phản ứng: Huyết thanh người với thuốc điều trị được thêm vào. Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 2120 | [36 empty] | 2000 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
809 | BH173 | Hóa chất rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng | 1. Thành phần: NaOH; chất tẩy. 2. Nồng độ: NaOH 1 mol/L (khoảng 4 %) - ml. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 5940 | [36 empty] | 5940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
810 | BH177 | Hóa chất rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng | 1. Thành phần: NaOH; chất tẩy. 2. Nồng độ: NaOH 1 mol/L (khoảng 4 %) - Lít. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lít |  | 100 | [36 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
811 | BH168 | Hóa chất rửa kim cho máy sinh hóa | 1. Thành phần: NaOH 2. Nồng độ: NaOh 1 mol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch rửa cho kim hút mẫu cho máy sinh hóa. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 2124 | [36 empty] | 2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812 | BH166 | Test xét nghiệm Acid Uric | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Khoảng đo: Huyết thanh/huyết tương: 0,2‑25,0 mg/dL (11,9‑1487 μmol/L); Nước tiểu: 2,2‑275 mg/dL (131‑16362 μmol/L). 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Test |  | 10000 | [36 empty] | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
813 | BH159 | Test xét nghiệm Ca (Calci) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Khoảng đo: Huyết thanh/huyết tương: 0,20-5,0 mmol/L (0,8-20,1 mg/dL): Nước tiểu: 0,20‑7,5 mmol/L (0,8‑30,1 mg/dL). 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 8000 | [36 empty] | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
814 | BH154 | Test xét nghiệm Ethanol | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Khoảng đo: 2,20‑108 mmol/L (0,101‑4,98 g/L, 10,1‑498 mg/dL). 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Test |  | 18000 | [36 empty] | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
815 | BH161 | Test xét nghiệm GGT | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Khoảng đo: 3‑1200 U/L (0,05‑20,0 μkat/L). 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Test |  | 8000 | [36 empty] | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
816 | BH1347 | Test xét nghiệm Lactat | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Khoảng đo: 0,2‑15,5 mmol/L (1,8‑140 mg/dL). 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Test |  | 16000 | [36 empty] | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
817 | BH144 | Test xét nghiệm Lipase | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Khoảng đo: 3-300 U/L (0,05-5,01 μkat/L). 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Test |  | 6000 | [36 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
818 | BH165 | Test xét nghiệm Ure | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Khoảng đo: Huyết thanh/huyết tương: 0,5‑40 mmol/L (3,0‑240 mg/dL urea, 1,4‑112 mg/dL urea nitrogen); Nước tiểu: 1‑2000 mmol/L (6‑12000 mg/dL urea, 2,8‑5600 mg/dL urea nitrogen). 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Test |  | 10000 | [36 empty] | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
819 | AH468 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c | 1. Thành phần: Các tế bảo hồng cầu ở người, chất bảo quản và chất ổn định. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Hộp |  | 88 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
820 | BH971 | Test xét nghiệm định lượng alpha-Amylase | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất cho xét nghiệm định lượng alpha-Amylase trong huyết thanh hoặc huyết tương tráng heparin. Phương pháp: So màu chất lỏng alpha-Amylase. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Test |  | 10000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
821 | BH443 | Hóa chất chuẩn CK/CKMB | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất chuẩn chung CK/CKMB sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 10 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
822 | BH446 | Hóa chất chuẩn D-Dimer 6 mức | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chất chuẩn D-Dimer 6 mức sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 30 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
823 | BH439 | Hóa chất chuẩn HbA1c | 1. Thành phần: Từ máu người cô đặc 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hoá chất chuẩn HbA1c máu sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 10 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
824 | BH442 | Hóa chất chuẩn HDL/LDL cholesterol | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất chuẩn chung HDL/LDL Cholesterol sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 10 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
825 | BH444 | Hóa chất kiểm chứng chung CK/CK-MB mức trung bình | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất kiểm chứng chung CK/CK-MB mức 1 sử dụng cho máy sinh xét nghiệm sinh hóa. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 10 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
826 | BH445 | Hóa chất kiểm chứng chung CK/CK-MB mức cao | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất kiểm chứng chung CK/CK-MB mức 2 sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 10 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
827 | BH447 | Hóa chất kiểm chứng D-Dimer 2 mức | 1. Thành phần: Thành phần từ máu người cô đặc. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất kiểm chứng D-Dimer 2 mức sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 10 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
828 | BH440 | Hóa chất kiểm chứng HbA1c 2 mức | 1. Thành phần: Thành phần từ máu người cô đặc. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất chứng HBA1C 2 mức sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 5 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
829 | BH448 | Test xét nghiệm D-Dimer | 1. Thành phần: R1 Tris-buffer, R2 Anti-Human D-Dimer mouse monocolonal antibody coated latex particles. 2. Nồng độ: R1 Tris-buffer 100mmol/l, R2 Anti-Human D-Dimer mouse monocolonal antibody coated latex particles 0.5%. Độ tuyến tính 0.15 - 8.0 mg/ml. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Test định lượng D-Dimer trong huyết thanh hoặc huyết tương. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Test |  | 4800 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
830 | BH441 | Test xét nghiệm HbA1c bằng phương pháp men trực tiếp | 1. Thành phần: R1: Glycine buffer, Latex; R2: Glycine buffer, Goat anti - mouse IgG antibody, Monoclonal mouse anti-human HBA1C antibody. 2. Nồng độ: R1: Glycine buffer>15mmol/l, Latex >0.05%. R2: Glycine buffer > 20mmol/l, Goat anti - mouse IgG antibody >0.05%, Monoclonal mouse anti-human HBA1C antibody >0.02mg.ml. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hoá chất xét nghiệm HBA1C. Phương pháp Latex Immunoturbidimetric. Độ tuyến tính: 16%. Blank Absorbance: ≤0.7. Bước sóng 660nm, bước sóng phụ 800nm. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 10000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
831 | BH764 | Hóa chất định lượng Vancomycin | 1. Thành phần: Thuốc thử enzim 1-Vancomycin đánh dấu bởi G6PDH vi khuẩn, albumin huyết thanh bò. Thuốc thử kháng thể/cơ chất 2- Kháng thể chuột đơn dòng với vancomycin, albumin huyết thanh bò. 2. Nồng độ: Thuốc thử enzim 1-Vancomycin đánh dấu bởi G6PDH vi khuẩn (0,21 U/mL), albumin huyết thanh bò. Thuốc thử kháng thể/cơ chất 2- Kháng thể chuột đơn dòng với vancomycin (27 μg/mL),albumin huyết thanh bò. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm Vancomycin. Dải đo: 2.0–50.0 μg/mL (1.3–34 μmol/L). Phương pháp đo: phương pháp miễn dịch enzyme đồng nhất. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 384 | [36 empty] | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
832 | BH760 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Prealbumin | 1. Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng chứa lượng prealbumin ở người. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Prealbumin. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 40 | [36 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
833 | BH763 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Vancomycin, Emit 2000 Vancomycin calibrators hoặc tương đương | 1. Thành phần: vancomycin trong dung dịch đệm, natri azit. 2. Nồng độ: ancomycin trong dung dịch đệm, natri azit 0,09%, pH 5,0. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất hiệu chuẩn được sử dụng cho xét nghiệm Vancomycin 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 75 | [36 empty] | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
834 | BH762 | Que thử xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu 11 thông số | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng trong phân tích nước tiểu bán định lượng. Được sử dụng cho xác định nhanh Bilirubin, Urobilinogen, Ketones (Acetoacetic acid), Ascorbic acid, Glucose, Protein (albumin), máu, pH, Nitrite, Leukocytes và trọng lượng riêng nước tiểu. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | que |  | 64500 | [36 empty] | 0 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
835 | AH472 | Cốc đựng mẫu | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Là dụng cụ đựng mẫu bằng nhựa dùng để chứa mẫu máu hoặc nước tiểu dùng cho xét nghiệm y tế. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Cái |  | 41700 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
836 | BH950 | Hóa chất kiểm chuẩn, AMP Multitrol Set hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kiểm tra tính chính xác, sự ổn định của máy xét nghiệm sinh hóa. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 250 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
837 | BH948 | Hóa chất rửa máy sinh hóa, Cuvette Washing Solution hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch rửa máy sinh hóa. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 31000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
838 | BH945 | Test xét nghiệm C-Reactive Protein, CRP Turb hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thuốc thử định lượng nồng độ CRP trong máu. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Test |  | 6000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
839 | BH952 | Test xét nghiệm định lượng nồng độ Bilirubin trực tiếp trong máu, Direct Bilirubin - L hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thuốc thử định lượng nồng độ bilirubin trực tiếp trong máu. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Test |  | 2000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
840 | BH944 | Test xét nghiệm nồng độ cồn Alcohol kèm chuẩn | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thuốc thử định lượng nồng độ ethanol trong máu. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Test |  | 8000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | BH951 | Test xét nghiệm Total Bilirubin - L | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thuốc thử định lượng nồng độ bilirubin toàn phần trong máu. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Test |  | 2000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | BH962 | Hóa chất chuẩn Ethanol, Ethanol Calib/Ctr Set hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kiểm tra tính chính xác, sự ổn định ethanol của máy xét nghiệm. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 80 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
843 | BH963 | Hóa chất hiệu chuẩn CKMB | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hiệu chuẩn và cài đặt lại thông số của CK MB máy xét nghiệm. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 40 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
844 | BH966 | Hóa chất rửa máy hằng ngày, Cleaning Solution hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch rửa máy xét nghiệm sinh hóa. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | ml |  | 3000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
845 | BH1331 | Test xét nghiệm vi khuẩn Lao bằng phương pháp xét nghiệm sinh học phân tử | 1. Thành phần: - TRCReady MTB, TRCR (0056101) - Purification Kit, TRCR MB (0056201) - Lysis reagent (0056202) - TRCR Tip Set (0056301) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ hóa chất xét nghiệm MTB dùng để phát hiện tổ hợp 16S rARN của MTB trong mẫu bệnh phẩm lâm sàng từ phổi và ngoài phổi hoặc trong chỉ định nuôi cấy, hỗ trợ chẩn đoán nhiễm MTB ở người. Bộ kit xét nghiệm đảm bảo cho việc xét nghiệm tự động hóa hoàn toàn để khuếch đại và phát hiện dựa trên cơ sở di truyền cấp độ phân tử ARN hoặc AND của vi khuẩn Lao ≤ 40 phút, và không biến nhiệt. Xử lý đa dạng mẫu có vi khuẩn lao: Đờm,dịch dạ dày, dịch rửa phế quản, dịch màng phổi, mô, máu, nước tiểu, phân, dịch phúc mạc... 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 1500 | [36 empty] | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
846 | BH623 | Bộ hóa chất phát hiện mô dùng màu nâu (DAB), UltraView Universal DAB Detection Kit hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chứa thuốc thử đủ cho 250 xét nghiệm. Một ống thuốc thử 25 mL: Dung dịch chứa 3% hydrogen peroxide. Một ống thuốc thử 25 mL: chứa hỗn hợp kháng thể đánh dấu HRP (IgG kháng chuột có nguồn gốc từ cừu, IgM kháng chuột từ cừu, và kháng thể kháng thỏ từ cừu) (<50 μg/mL) trong đệm chứa protein và chất bảo quản ProClin 300. Một ống thuốc thử 25 mL: Chất tạo màu chứa 0,2% 3,3’-diaminobenzidine tetrahydrochloride trong dung dịch chứa chất ổn định riêng và chất bảo quản thích hợp. Một ống thuốc thử 25 mL: chứa 0,04% hydrogen peroxide trong dung dịch đệm phosphate. Một ống thuốc thử 25 mL: chứa đồng sulfate (5g/L) trong đệm acetate với chất bảo quản riêng. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 9 | [36 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
847 | BH682 | Bộ hóa chất tăng cường độ màu phản ứng hóa mô miễn dịch, OptiView Amplification Kit hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ khuếch đại tín hiệu cho bộ phát hiện HMMD màu nâu tăng cường chứa đủ lượng thuốc thử cho 50 xét nghiệm: - Một ống hóa chất khuếch đại 5 mL chứa tyramide gắn chất kết nối mang HQ (<40 μg/mL) trong dung dịch chứa chất bảo quản ProClin 300. - Một ống hóa chất khuếch đại đa phân tử 5 mL chứa kháng thể chuột kháng HQ:HRP (<10 μg/mL) pha loãng trong dung dịch chứa chất bảo quản ProClin 300 . - Một ống H2O2 5 mL chứa dung dịch H2O2 0.04%. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 2 | [36 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
848 | BH624 | Hóa chất chẩn đoán cho xét nghiệm miễn dịch (mô, tế bào) dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam, CDX-2 (EPR2764Y) PAB hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Một ống thuốc thử kháng thể này chứa thuốc thử đã được pha loãng đủ cho 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% Vật chủ: thỏ Lớp kháng thể: IgG 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 2 | [36 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
849 | BH625 | Hóa chất chẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm mô tế bào trên lam BenchMark, BLUING REAGENT hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: điều chỉnh màu của chất nhuộm tương phản hematoxylin. Mỗi ống chứa 25 mL thuốc thử pha sẵn là dung dịch chứa 0.1 M lithium carbonate và 0.5 M natri carbonate. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 11 | [36 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
850 | BH626 | Hóa chất chuẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô, tế bào trên lam, MLH1 (M1) MM PAB-US Export hoặc tương đương | 1. Thành phần: Kháng thể đơn dòng từ chuột. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kháng thể chứa thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm. Một ống thuốc thử 5 mL chứa khoảng 5 μg kháng thể đơn dòng từ chuột. Kháng thể được pha loãng trong đệm TBS có chứa protein vận chuyển 0.3%. Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 3 mg/mL. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 1 μg/mL. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
851 | BH627 | Hóa chất chuẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô, tế bào trên lam, MSH2 (G219-1129) MM PAB-US Export hoặc tương đương | 1. Thành phần: Kháng thể đơn dòng từ thỏ. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chứa thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm. Một ống thuốc thử 5 mL của xét nghiệm chứa khoảng 100 μg kháng thể đơn dòng từ thỏ. Kháng thể được pha loãng trong đệm phosphate 0.1M (pH 7.3) với protein vận chuyển 0.3%, Brij 35 0.05%, và chất bảo quản ProClin 300 0.05%. Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 3 mg/mL. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 20 μg/mL. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
852 | BH647 | Hóa chất kiểm tra Hematoxylin II hoặc tương đương | 1. Thành phần: Thuốc thử Hematoxylin 2. Nồng độ: Hematoxylin ≤60% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: là chất nhuộm tương phản dùng để nhuộm nhân tế bào, 1 ống phân phối thuốc thử Hematoxylin dung tích 25 mL có nồng độ Hematoxylin ≤60% trong dung dịch glycol và chất ổn định là acid acetic. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 11 | [36 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
853 | BH643 | Hóa chất kiểm tra bcl-2 (124), CONFIRM bcl-2 (124) Mab hoặc tương đương | 1. Thành phần: Kháng thể đơn dòng từ chuột. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm. Một ống thuốc thử 5 mL chứa khoảng 13.1 μg kháng thể đơn dòng từ chuột. Kháng thể được pha loãng trong Tris-HCI 0.05 M với 1% protein vận chuyển, và 0.10% ProClin 300, một chất bảo quản. Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 10 mg/mL. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 2.62 μg/mL 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
854 | BH650 | Hóa chất kiểm tra bcl-6, bcl-6 - Cell Marque (GI191E/A8) hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Một ống thuốc thử kháng thể này chứa thuốc thử đã được pha loãng đủ cho 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% Vật chủ: chuột Lớp kháng thể: IgG1 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
855 | BH652 | Hóa chất kiểm tra Beta-Catenin, Beta-Catenin (14) - Cell Marque hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Một ống thuốc thử kháng thể này chứa thuốc thử đã được pha loãng đủ cho 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% Vật chủ: chuột Lớp kháng thể: IgG1 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 3 | [36 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
856 | BH651 | Hóa chất kiểm tra Calcitonin (SP17), Calcitonin (SP17) Pab hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Một ống thuốc thử kháng thể này chứa thuốc thử đã được pha loãng đủ cho 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% Vật chủ: thỏ Lớp kháng thể: IgG1 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
857 | BH653 | Hóa chất kiểm tra CD10, VENTANA anti-CD10 (SP67) hoặc tương đương | 1. Thành phần: Kháng thể đơn dòng từ thỏ. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chứa thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm. Một ống thuốc thử 5 mL chứa khoảng 24.5 µg kháng thể đơn dòng từ thỏ. Kháng thể được pha loãng trong muối đệm phosphate có chứa protein vận chuyển và ProClin 300 0.05% làm chất bảo quản. Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 3 mg/mL. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 4.9 µg/mL. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
858 | BH654 | Hóa chất kiểm tra CD15 (MMA), CD15 (MMA) PAB hoặc tương đương | 1. Thành phần: Kháng thể đơn dòng từ chuột kháng trực tiếp CD15 có trong mô. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm. Một ống thuốc thử 5 mL chứa khoảng 56 µg kháng thể đơn dòng từ chuột kháng trực tiếp CD15 có trong mô. Kháng thể được pha loãng trong Tris-HCI 0.05 M với protein vận chuyển 2%, và ProClin 300 0.10%, một chất bảo quản. Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 10 mg/mL. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 11 μg/mL 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
859 | BH638 | Hóa chất kiểm tra CD23 (SP23), CONFIRM anti-CD23 (SP23) hoặc tương đương | 1. Thành phần: kháng thể đơn dòng từ thỏ. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm. Một ống thuốc thử 5 mL chứa khoảng 2 µg kháng thể đơn dòng từ thỏ. Kháng thể được pha loãng trong Tris-HCI 0.05 M với 2% protein vận chuyển , và 0.10% ProClin 300, một chất bảo quản. Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 10 mg/mL. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 0.5 μg/mL 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
860 | BH639 | Hóa chất kiểm tra CD3 (2GV6), CONFIRM anti-CD3 (2GV6) hoặc tương đương | 1. Thành phần: Kháng thể (2GV6) đơn dòng từ thỏ. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chứa thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm. Một ống thuốc thử 5 mL chứa khoảng 2 μg kháng thể (2GV6) đơn dòng từ thỏ. Được pha loãng trong Tris-HCl 0.05 M với protein vận chuyển 1% và ProClin 300, một chất bảo quản. Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 10 mg/mL. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 0.4 μg/mL. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
861 | BH649 | Hóa chất kiểm tra CD30 (Ber-H2), anti-CD30 (Ber-H2) hoặc tương đương | 1. Thành phần: Kháng thể (Ber-H2) đơn dòng từ chuột. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm. Một ống thuốc thử 5 mL chứa khoảng 6.15 µg kháng thể (Ber-H2) đơn dòng từ chuột. Kháng thể được pha loãng trong muối đệm Tris 0.05 M, EDTA 0.01 M, Brij-35 0.05% với protein vận chuyển 0.3 % và natri azide 0.05 %, một chất bảo quản. Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 3 mg/mL. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 1.23 µg/mL. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
862 | BH655 | Hóa chất kiểm tra CD31 (JC70), CD31 (JC70) Pab hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Một ống thuốc thử kháng thể này chứa thuốc thử đã được pha loãng đủ cho 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% Vật chủ: chuột Lớp kháng thể: IgG1/k 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
863 | BH640 | Hóa chất kiểm tra CD34 (QBEnd/10), CONFIRM anti-CD34 (QBEnd/10) hoặc tương đương | 1. Thành phần: Kháng thể đơn dòng từ chuột kháng trực tiếp CD34 có trong mô. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm. Một ống thuốc thử 5 mL chứa khoảng 4 µg kháng thể đơn dòng từ chuột kháng trực tiếp CD34 có trong mô. Kháng thể được pha loãng trong đệm có chứa protein vận chuyển và chất bảo quản. Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 10 mg/mL. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 0,8 µg/mL. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
864 | BH636 | Hóa chất kiểm tra Chromogranin A (LK2H10), Anti-CHROMOGRANIN A (LK2H10) PAB hoặc tương đương | 1. Thành phần: kháng thể đơn dòng từ chuột. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm. Một ống thuốc thử 5 mL chứa khoảng 5 μg kháng thể đơn dòng từ chuột. Kháng thể được pha loãng trong muối đệm phosphate 0.1 M chứa một protein vận chuyển và ProClin 300, một chất bảo quản. Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 5 mg/mL. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 1 μg/mL 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
865 | BH637 | Hóa chất kiểm tra c-MYC (Y69), c-MYC (Y69) PAB hoặc tương đương | 1. Thành phần: Kháng thể đơn dòng từ thỏ. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm. Một ống thuốc thử 5 mL chứa khoảng 120 µg kháng thể đơn dòng từ thỏ. Kháng thể được pha loãng trong đệm TBS có chứa protein vận chuyển 0.3%. Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 3.0 mg/mL. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 24 µg/mL. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
866 | BH644 | Hóa chất kiểm tra Cytokeratin 20 (SP33), CONFIRM Cytokeratin 20 Rabbit Mono hoặc tương đương | 1. Thành phần: kháng thể đơn dòng từ thỏ (SP33). 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 tiêu bản. Một ống thuốc thử 5 mL chứa khoảng 9.5 µg kháng thể đơn dòng từ thỏ (SP33). Kháng thể được pha loãng trong Tris-HCl 0.05 M với protein vận chuyển 0,3%, và ProClin 300 0.10%, một chất bảo quản. Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 3 mg/mL. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 1.9 μg/mL. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
867 | BH645 | Hóa chất kiểm tra Cytokeratin 7 (SP52), CONFIRM anti-Cytokeratin 7 (SP52) RabbitMono hoặc tương đương | 1. Thành phần: Kháng thể đơn dòng từ thỏ. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm. Một ống thuốc thử 5 mL chứa khoảng 2.68 µg kháng thể đơn dòng từ thỏ. Kháng thể được pha loãng trong Tris HCl 0.05 M với protein vận chuyển 1% và ProClin 300 0.10%, một chất bảo quản. Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 10 mg/mL. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 0.536 μg/mL. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
868 | BH646 | Hóa chất kiểm tra DOG1 (SP31), DOG-1 (SP31) PAB hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Một ống thuốc thử kháng thể này chứa thuốc thử đã được pha loãng đủ cho 50 xét nghiệm Pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
869 | BH641 | Hóa chất kiểm tra Melanosome (HMB45), CONFIRM anti-Melanosome (HMB45) Mouse M hoặc tương đương | 1. Thành phần: Kháng thể đơn dòng từ chuột. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 tiêu bản. Ống thuốc thử 1 – 5 mL chứa khoảng 2.5 µg kháng thể đơn dòng từ chuột. Kháng thể được pha loãng trong Tris-HCI 0.05 M với protein vận chuyển 2%, và ProClin 300 0.10%, chất bảo quản chứa hoạt chất là 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one và 2-methyl-4-isothiazolin-3-one. Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 10.5 μg/mL. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 0.5 μg/mL 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
870 | BH648 | Hóa chất kiểm tra p63, VENTANA ANTI-P63 (4A4) hoặc tương đương | 1. Thành phần: kháng thể đơn dòng từ chuột. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm. Một ống thuốc thử 5 mL chứa khoảng 0.7 μg kháng thể đơn dòng từ chuột. Kháng thể được pha loãng trong Tris-HCl 0.05 M với protein vận chuyển 1% và ProClin 300, một chất bảo quản. Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 10 mg/mL. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 0,140 μg/mL 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
871 | BH642 | Hóa chất kiểm tra S100 (4C4.9), CONFIRM anti-S100 (4C4.9) hoặc tương đương | 1. Thành phần: Kháng thể đơn dòng từ chuột. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chứa thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm. Một ống thuốc thử 5 mL chứa khoảng 50 μg kháng thể đơn dòng từ chuột. Kháng thể được pha loãng trong muối đệm phosphate có chứa protein vận chuyển và chất bảo quản ProClin 300 0.05%. Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 3 mg/mL. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 10 μg/mL. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
872 | BH667 | Hóa chất thí nghiệm CD5 (SP19), dùng trong y học, CONFIRM anti-CD5 (SP19) Rabbit Mono hoặc tương đương | 1. Thành phần: kháng thể đơn dòng từ thỏ (SP19). 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm. Một ống thuốc thử 5 mL chứa khoảng 3.75 µg kháng thể đơn dòng từ thỏ (SP19). Kháng thể được pha loãng trong Tris-HCl 0.05 M với protein vận chuyển 1% và ProClin 300 0.10%, một chất bảo quản. Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 10 mg/mL. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 0,75 μg/mL 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
873 | BH668 | Hóa chất thí nghiệm Synaptophysin (SP11) dùng trong y học, CONFIRM anti-Synaptophysin (SP11) Rabbit hoặc tương đương | 1. Thành phần: Kháng thể đơn dòng từ thỏ lấy từ dịch nổi nuôi cấy tế bào. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 tiêu bản. Một ống thuốc thử 5 mL chứa khoảng 2.6µg kháng thể đơn dòng từ thỏ lấy từ dịch nổi nuôi cấy tế bào. Kháng thể được pha loãng trong đệm Phosphate với protein vận chuyển và ProClin 300 0.05%, một chất bảo quản. Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 19 mg/mL. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 0.5 μg/mL 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
874 | BH630 | Hóa chất thử kháng thể Estrogen Receptor (ER) (SP1), CONFIRM ANTI-ER (SP1) hoặc tương đương | 1. Thành phần: Kháng thể đơn dòng từ thỏ kháng trực tiếp kháng nguyên ER người. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm. Một ống thuốc thử 5 mL chứa khoảng 5 μg kháng thể đơn dòng từ thỏ kháng trực tiếp kháng nguyên ER người. Kháng thể được pha loãng trong Tris-HCl 0.05 M với protein vận chuyển 2%, và chất bảo quản ProClin 300 0.1%. Có vết huyết thanh bào thai bê (∼0.2%) có nguồn gốc từ Mỹ trong dung dịch gốc. Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 20 mg/mL. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 1 µg/mL 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
875 | BH634 | Hóa chất thử kháng thể Progesterone Receptor (PR) (1E2), CONFIRM ANTI-PR (1E2) hoặc tương đương | 1. Thành phần: Kháng thể đơn dòng từ thỏ kháng trực tiếp kháng nguyên PR người 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm. Một ống thuốc thử 5 mL chứa khoảng 5 µg kháng thể đơn dòng từ thỏ kháng trực tiếp kháng nguyên PR người Kháng thể được pha loãng trong Tris-HCl 0.05 M với protein vận chuyển 2% và chất bảo quản ProClin 300 0.1%. Có vết huyết thanh bào thai bê (~0.2%) có nguồn gốc từ Mỹ trong dung dịch gốc. Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 10 mg/mL. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 1 µg/mL 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
876 | BH633 | Hóa chất thử kháng thể Actin, Smooth Muscle (1A4), NexES, Reagent, Cell MArque, SM Actin hoặc tương đương | 1. Thành phần: 2. Nồng độ: 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 4. Tiêu chuẩn chất lượng: | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
877 | BH629 | Hóa chất thử kháng thể CD20 (L26), CONFIRM anti-CD20 (L26) PAB hoặc tương đương | 1. Thành phần: Kháng thể (L26) đơn dòng từ chuột. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chứa thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm. Một ống thuốc thử 5 mL của chứa khoảng 1.5 μg kháng thể (L26) đơn dòng từ chuột. Kháng thể được pha loãng trong Tris HCl 0.05M với protein vận chuyển 1% và ProClin 300, một chất bảo quản. Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 10 mg/mL. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 0.3 μg/mL. Không có phản ứng kháng thể không đặc hiệu đã biết quan sát thấy trong sản phẩm này. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
878 | BH635 | Hóa chất thử kháng thể Cytokeratin 5/6 (D5/16B4), anti-Cytokeratin 5/6 (D5/16B4) hoặc tương đương | 1. Thành phần: Kháng thể đơn dòng từ chuột. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm. Một ống thuốc thử 5 mL chứa khoảng 52 μg kháng thể đơn dòng từ chuột. Kháng thể được pha loãng trong muối đệm phosphate có chứa protein vận chuyển và ProClin 300, một chất bảo quản. Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 3 mg/mL. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 10.4 μg/mL. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
879 | BH632 | Hóa chất thử kháng thể Desmin (DE-R-11), CONFIRM anti-Desmin (DE-R-11) PAb hoặc tương đương | 1. Thành phần: Kháng thể đơn dòng từ chuột kháng trực tiếp desmin có trong mô. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm. Một ống thuốc thử 5 mL chứa khoảng 25 µg kháng thể đơn dòng từ chuột kháng trực tiếp desmin có trong mô. Kháng thể được pha loãng trong đệm có chứa protein vận chuyển và chất bảo quản. Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 14 mg/mL. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 5 µg/mL. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
880 | BH631 | Hóa chất thử kháng thể Ki-67 (30-9), CONFIRM ANTI-KI-67 (30-9) hoặc tương đương | 1. Thành phần: Kháng thể đơn dòng từ thỏ kháng trực tiếp Ki-67 có trong mô. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm. 1 – 5 mL ống thuốc thử chứa khoảng 10 μg (2 μg/mL) kháng thể đơn dòng từ thỏ kháng trực tiếp Ki-67 có trong mô. Kháng thể được pha loãng trong đệm có chứa protein vận chuyển và chất bảo quản. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
881 | BH628 | Hóa chất thử kháng thể Pan Keratin (AE1/AE3/PCK26), Anti-Pan Keratin (AE1/AE3/PCK26) PAB hoặc tương đương | 1. Thành phần: Hỗn hợp kháng thể đơn dòng từ chuột. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chứa thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm. Một ống thuốc thử 5 mL chứa khoảng 231.5 μg hỗn hợp kháng thể đơn dòng từ chuột. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
882 | BH664 | Hóa chất xét nghiệm Actin, MUSCLE SPECIFIC ACTIN (HFF35) hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Một ống thuốc thử kháng thể này chứa thuốc thử đã được pha loãng đủ cho 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% Vật chủ: Chuột Lớp kháng thể: IgG1/k 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
883 | BH656 | Hóa chất xét nghiệm CD56 - Confirm anti-CD56 (123C3) mAB hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Một ống thuốc thử kháng thể này chứa thuốc thử đã được pha loãng đủ cho 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% Vật chủ: thỏ Lớp kháng thể: IgG1 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
884 | BH657 | Hóa chất xét nghiệm CEA (CEA31), CEA (CEA31) PAb hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Một ống thuốc thử kháng thể này chứa thuốc thử đã được pha loãng đủ cho 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% Vật chủ: chuột Lớp kháng thể: IgG1 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
885 | BH659 | Hóa chất xét nghiệm Cyclin D1 (SP4-R), VENTANA ANTI-CYCLIN D1 (SP4-R) hoặc tương đương | 1. Thành phần: Kháng thể đơn dòng từ thỏ. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm. Một ống thuốc thử 5 mL chứa khoảng 0,33 μg kháng thể đơn dòng từ thỏ. Kháng thể được pha loãng trong Tris-HCl 0.05 M với protein vận chuyển 1% và ProClin 300, một chất bảo quản. Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 10 mg/mL. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 0,07 μg/mL. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
886 | BH660 | Hóa chất xét nghiệm EMA (E29) - CONFIRM EMA (E29) Mouse mAb hoặc tương đương | 1. Thành phần: Kháng thể đơn dòng từ chuột 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm. Một ống thuốc thử 5 mL chứa khoảng 2.7 µg kháng thể đơn dòng từ chuột. Kháng thể được pha loãng trong Tris HCI 0.05 M với protein vận chuyển 1% và ProClin 300 0.10%, một chất bảo quản. Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 10 mg/mL. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 0.54 μg/mL 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
887 | BH661 | Hóa chất xét nghiệm Her2/Neu dùng cho máy xét nghiệm mô tế bào, VEN anti-HER2/neu (4B5) RM PAB-US EXPORT hoặc tương đương | 1. Thành phần: Kháng thể đơn dòng từ thỏ kháng trực tiếp kháng nguyên c-erbB-2 người. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm. Một ống thuốc thử 5 mL chứa khoảng 30 μg kháng thể đơn dòng từ thỏ kháng trực tiếp kháng nguyên c-erbB-2 người. Kháng thể được pha loãng trong muối đệm Tris 0.05 M, EDTA 0.01 M, Brij-35 0.05% với protein vận chuyển 0.3% và natri azide 0.05%, một chất bảo quản. Có vết huyết thanh bào thai bê, khoảng 0.25% có trong dung dịch gốc. Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 16 mg/mL. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 6 µg/mL. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
888 | BH662 | Hóa chất xét nghiệm Myogenin, NexES, Reagent, Cell MArque, Myogenin hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Một ống thuốc thử kháng thể này chứa thuốc thử đã được pha loãng đủ cho 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% Vật chủ: chuột Lớp kháng thể: IgG1/k 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
889 | BH663 | Hóa chất xét nghiệm NSE, NSE (MRQ-55) PAB hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Một ống thuốc thử kháng thể này chứa thuốc thử đã được pha loãng đủ cho 50 xét nghiệm Pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
890 | BH658 | Hóa chất xét nghiệm Thyroglobulin, Thyroglobulin (2H11+6E1) hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Một ống thuốc thử kháng thể này chứa thuốc thử đã được pha loãng đủ cho 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% Vật chủ: chuột Lớp kháng thể:2H11: IgG1 Kappa + 6E1: IgG1 Kappa 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
891 | BH665 | Hóa chất xét nghiệm Thyroid Transcription Factor-1 (SP141), TTF-1 (SP141) PAB hoặc tương đương | 1. Thành phần: kháng thể đơn dòng từ thỏ. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm. Một ống thuốc thử 5 mL chứa khoảng 28.5 μg kháng thể đơn dòng từ thỏ. Kháng thể được pha loãng trong đệm Tris, pH 7.5, với protein vận chuyển, chất tẩy không ion hóa và natri azide 0.09% là chất bảo quản. Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 3 mg/mL. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 5,7 μg/mL 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
892 | BH666 | Hóa chất xét nghiệm Vimentin (Vim 3B4), CONFIRM anti-Vimentin (Vim 3B4) Primary hoặc tương đương | 1. Thành phần: Kháng thể đơn dòng từ chuột kháng trực tiếp với vimentin hiện diện trong mẫu mô. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm. Một ống thuốc thử 5 mL chứa khoảng 12.5 µg (2.5 µg/mL) kháng thể đơn dòng từ chuột kháng trực tiếp với vimentin hiện diện trong mẫu mô. Kháng thể được pha loãng trong đệm có chứa protein vận chuyển và chất bảo quản. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO. | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
893 | AH212 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh có cồn (Chlorhexidine Gluconate 0,5%; Ethanol 70%) | 1. Thành phần: Dung dịch chứa Ethanol, Chlorhexidine Gluconate , Glyceryl Cocoate, Glycerine. 2. Nồng độ: Ethanol 70%, Chlorhexidine Gluconate 0,5%, Glyceryl Cocoate 0,2%, Glycerine 0,2%; Thể tích 1L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sát khuẩn tay nhanh không cần rửa lại, không cần nước, không cần khăn, nhẹ nhàng với da. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 13485:2017 | Bình |  | 600 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
894 | AH213 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh có cồn (Chlorhexidine Gluconate 0,5%; Ethanol 70%) | 1. Thành phần: Dung dịch chứa Ethanol, Chlorhexidine Gluconate , Glyceryl Cocoate, Glycerine. 2. Nồng độ: Ethanol 70%, Chlorhexidine Gluconate 0,5%, Glyceryl Cocoate 0,2%, Glycerine 0,2%; Thể tích 500ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sát khuẩn tay nhanh không cần rửa lại, không cần nước, không cần khăn, nhẹ nhàng với da. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 | Chai |  | 8300 | [36 empty] | 3000 | 0 | 200 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 600 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 500
895 | BH229 | Dung dịch sử dụng trong bước rửa trong phương pháp miễn dịch enzyme hóa phát quang - CLEIA | 1. Thành phần: Chứa NaCl trong dung dịch đệm Tris có chứa chất tẩy rửa và chất bảo quản Natri azid. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng trong bước rửa trong phương pháp miễn dịch enzyme hóa phát quang - CLEIA 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Chai |  | 66 | [36 empty] | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
896 | BH852 | Dung dịch xà phòng sát khuẩn tay trung tính | 1. Thành phần: Dung dịch chứa Sodium lauryl ether sunphate, Coconut fatty acid, Diethanol Amide; Cocamido propyl betain 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch xà phòng rửa tay trung tính. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lít |  | 3000 | [36 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
897 | BH1575 | Hóa chất thử định danh vi sinh vật Kovac | 1. Thành phần: Dung dịch lỏng 2. Nồng độ: 5% (w/v) p-dimethylaminobenzaldehyde hòa tan trong dung dịch axit hydrocloridric 25% và isobutyl alcohol 75% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thuốc thử sử dụng để xác định khả năng sinh Indole của vi khuẩn bằng cách khử tryptophan mà chủ yếu là ở họ Enterobacteriaceae 4. Tiêu chuẩn chất lượng: Châu Âu/G7: DIN ISO, CE | ml |  | 200 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
898 | BH1558 | Môi trường nuôi cấy chọn lọc Staphylococci Baird paker agar | 1.Thành phần: Pancreatic Digest of Casein, Meat Extract, Yeast Extract, Sodium Pyruvate, L-Glycine, Lithium Chloride, Agar 2. Nồng độ: Pancreatic Digest of Casein 10,0, Meat Extract 5,0, Yeast Extract 1,0, Sodium Pyruvate 10,0, L-Glycine 12,0, Lithium Chloride 5,0, Agar 17,0, pH cuối cùng 7.2 ± 0.2 ở 25°C 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường chọn lọc để phát hiện và định lượng coagulase dương tính staphylococci trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Môi trường tổng hợp dạng bột mịn, đồng nhất. Khối lượng 500g 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Gam |  | 1000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
899 | BH124 | Môi trường nuôi cấy vi sinh Brain Heart Infusion Broth | 1.Thành phần: Brain infusion solids, Beef heart infusion solids, Proteose peptone, Glucose, Sodium chloride, Disodium phosphate 2. Nồng độ (g/l): Brain infusion solids 12,5 , Beef heart infusion solids 5,0 , Proteose peptone 10,0 , Glucose 2,0, Sodium chloride 5,0 , Disodium phosphate 2,5, pH 7,4 ±0.2 tại 25°C 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường dinh dưỡng cao dùng cho nuôi cấy Streptococci, Neisseria và những vi khuẩn khó mọc. Khối lượng 500g 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Gam |  | 2000 | [36 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | BH1118 | Test định lượng Testosterone | 1. Thành phần: R1a gồm các hạt thuận từ phủ kháng thể dê kháng IgG chuột, chất cộng hợp testosterone – phosphatase kiềm với albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b gồm Dung dịch xử lý mẫu, < 0,1% natri azit. R1c gồm kháng thể đơn dòng kháng testosterone (chuột), protein (BSA, chuột, dê), < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300. 2. Nồng độ: R1a < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300; R1b < 0,1% natri azit; R1c < 0,1% natri azit, 0,1% ProClin 300. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phương pháp xét nghiệm miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 300 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901 | AH461 | Test nhanh phát hiện ma túy tổng hợp trong nước tiểu ( Morphine - Heroin - Opiates) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng phương pháp sắc kí miễn dịch phát hiện định tính ma túy có trong mẫu nước tiểu với ngưỡng phát hiện (cut-off). MOP Morphine 300ng/ml. Thời gian đọc kết quả sau 3-5 phút. Độ nhạy: 96% - 99,9%. Độ đặc hiệu: 96% - 99,9%. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 15950 | [36 empty] | 5000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 800 | 0 | 400 | 0 | 0
902 | BH1377 | 1-Butanol (5-100 ppm) | 1.Thành phần: 1-Butanol 2. Nồng độ: 5-100 ppm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Ống |  | 300 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
903 | BH1351 | Acetone (100-2000ppm) | 1.Thành phần: Acetone 2. Nồng độ:100-2000ppm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Ống |  | 10000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
904 | BH1364 | Acid Acetic (1-50ppm) | 1.Thành phần: Acid Acetic 2. Nồng độ:1-50ppm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Ống |  | 1500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
905 | AH298 | Acid Acetic (99 %) | 1.Thành phần:Acid Acetic (CH3COOH) 2. Nồng độ: 99 % 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Acid acetic tinh khiết sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lít |  | 11 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2
906 | BH1365 | acid hydrochloric (2-20ppm) | 1. Thành phần: acid hydrochloric 2. Nồng độ: 2-20ppm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: | Ống |  | 225 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0
907 | AH299 | Acid Oxalic | 1.Thành phần: Acid Oxalic 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:Acid Oxalic tinh khiết sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm. Khối lượng 1kg 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 6 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
908 | BH1362 | Acid Sunfuaric (0,05-5mg/m3) | 1.Thành phần: Acid Sunfuaric 2. Nồng độ: 0,05-5mg/m3 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Ống |  | 3000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
909 | BH1553 | Agar Agar | 1.Thành phần: Agar 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Agar tinh khiết dạng bột khô, đồng nhất, màu be nhạt để sử dụng trong vi khuẩn học và chuẩn bị môi trường nuôi cấy. Độ trong (1,5% w/v) 8,2 NTU, pH ở 25°C 6,75 ± 0,75. Độ bền của gel tối đa 950 g/cm2. Tổn thất khi sấy tối đa 12% (trung bình 9%). Điểm tạo gel 35°C. Điểm nóng chảy 88°C. Cation hóa trị 250 ppm. Kim loại nặng (As, Pb) < 10 mg/kg. Khối lượng 500g 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO,CE | Gam |  | 2000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
910 | AH308 | Ammonium Chloride | 1.Thành phần: Ammonium Chloride 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:Ammonium chloride tinh khiết sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm. Khối lượng 1kg 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 4 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
911 | BH1368 | Amoniac (10-260ppm) | 1.Thành phần: Amoniac 2. Nồng độ: 10-260ppm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Ống |  | 3000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
912 | AH164 | Anti A .Cell line 9113D10 | 1.Thành phần: : Anti A.Cell line 9113D10, đệm Phosphate 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dùng để định tính các kháng nguyên A trên tế bào hồng cầu của con người ở máu đã được chống đông bởi EDTA hoặc heparin. Phương pháp đo phản ứng ngưng kết kháng nguyên kháng thể. Độ bền sau khi mở nắp là đến hết hạn sử dụng. Dung tích 10ml 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Lọ |  | 266 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 2 | 5
913 | AH168 | Anti B Cell line 9621A | 1.Thành phần:Anti B. Cell line 9621A8, đệm phosphate 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dùng để định tính các kháng nguyên B trên tế bào hồng cầu của con người ở máu đã được chống đông bằng EDTA hoặc heparin, theo phương pháp phản ứng ngưng kết kháng nguyên kháng thể. Độ bền sau khi mở nắp là hết hạn sử dụng. Dung tích 10ml 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Lọ |  | 237 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 2 | 5
914 | BH1363 | Axit Nitric (2-20ppm) | 1.Thành phần: Axit Nitric 2. Nồng độ: 2-20ppm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Ống |  | 1000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
915 | BH1643 | Băng keo thử nhiệt cho quá trình tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng hơi nước-formladehyde (LTSF), cỡ ≥ 50 m × 19 mm | 1. Thông số kỹ thuật: Cuộn chỉ thị có kích thước ≥ 50 m × 19 mm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Băng keo gắn chỉ thị hóa học cho quá trình tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng hơi nước-formladehyde (LTSF). Là dạng chỉ thị loại 1. Chỉ thị không chứa kim loại độc hại hay Latex. Nếu chu kỳ tiệt trùng thành công thì chỉ thị phải chuyển sang màu xanh lá. Chỉ thị phải có thời hạn sử dụng ≥ 24 tháng từ ngày sản xuất 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 11140-1 | Cuộn |  | 860 | [36 empty] | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
916 | BH1644 | Băng keo thử nhiệt loại 4 cho quá trình tiệt trùng Formaldehyde | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Que chỉ thị loại 4 cho tiệt trùng Formaldehyde. Nếu chu kỳ tiệt trùng có sự khác biệt 25% về thời gian và 2% về nhiệt độ thì chỉ thị phải hiển thị là không đạt hay FAIL. Chỉ thị không chứa nhôm hay kim loại nặng, làm bằng vật liệu không chứa cellulose có mật độ ≥ 280 g/m2, kích thước ≥ 100 mm x 20 mm. Mực chỉ thị không chứa latex, chì hay vật liệu nặng. Nếu chu kỳ tiệt trùng thành công thì chỉ thị phải chuyển từ màu. Chỉ thị phải có thời hạn sử dụng ≥ 48 tháng từ ngày sản xuất 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 11140-1, CE | Thẻ |  | 15500 | [36 empty] | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
917 | AH321 | Bari Chloride | 1.Thành phần: Bari Chloride 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bari Chloride tinh khiết sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm. Khối lượng 1 kg 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 6 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2
918 | BH1354 | Benzene (0,2-15ppm) | 1.Thành phần: Benzene 2. Nồng độ: 0,2-15ppm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Ống |  | 300 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
919 | BH884 | Bình khí Ethylen oxid (100%) | 1.Thành phần: khí Ethylen oxid 2. Nồng độ: 100% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: sử dụng đơn liều, Thiết kế tương thích với máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp EO dòng GS, XL 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bình |  | 1080 | [36 empty] | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
920 | BH1619 | Bộ chủng chuẩn vi sinh vật Enterobacter aerogenes | 1. Thành phần: có dạng viên đông khô 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường lưu trữ được chuẩn bị cùng với một chủng vi sinh vật dùng kiểm tra chất lượng môi trường nuôi cấy, thuốc nhuộm, kít chẩn đoán và các thuốc thử Mỗi chủng chuẩn đông khô có đời thế hệ F1-F3 3. Tiêu chuẩn chất lượng: Châu Âu/G7:ISO, CE | bộ |  | 1 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
921 | BH140 | Bộ hỗ trợ xét nghiệm tế bào cổ tử cung, âm đạo (lấy mẫu, bảo quản, kết nang, làm sạch) | 1.Thành phần: chất bảo quản tế bào, chất làm sạch mẫu tế bào, chất kết nang tế bào, kèm theo dụng cụ thu mẫu tế bào và ống li tâm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dụng cụ thu mẫu tế bào nhiều nhất có thể. Các tế bào thu nhận được bảo quản tốt, luôn ổn định. Dung dịch giúp ly giải các thành phần không phải tế bào; chất nhầy, hồng cầu, tế bào không bị chồng lấp. Các tế bào sau khi ly giải các tạp chất được quan sát rõ và độ chẩn đoán chính xác hơn. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 2800 | [36 empty] | 500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
922 | BH1106 | Bộ hóa chất chuẩn 5 mức cho xét nghiệm HbA1C | 1. Thành phần: Mẫu máu người đã qua ly giải 2. Nồng độ: 1mL/nồng độ. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất dùng tạo đường chuẩn cho xét nghiệm HbA1c, với 5 mức khác nhau 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Set |  | 12 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
923 | BH1104 | Bộ hóa chất chuẩn 6 mức cho xét nghiệm CRP | 1. Nồng độ: 1mL/nồng độ. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất dùng tạo đường chuẩn cho xét nghiệm CRP, với 6 mức khác nhau 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Set |  | 10 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
924 | BH1100 | Bộ hóa chất chuẩn 6 nồng độ cho xét nghiệm D-Dimer | 1. Nồng độ: 6 nồng độ, 1 mL/1 nồng độ 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất dùng để tạo đường chuẩn cho xét nghiệm D-Dimer 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 12 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
925 | BH597 | Bộ hóa chất rửa phim Xquang | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất rửa phim X-quang là một hóa chất lỏng đầy đủ ở dạng cô đặc dùng cho xử lý phim X-quang trong các máy rửa phim có trục lăn tự động. Mỗi bộ hiện hình gồm bình A: 5L, bình B: 250ml và bình C: 288ml - Mỗi bộ định hình gồm bình A: 4L và bình B: 600ml 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 74 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0
926 | BH106 | Bộ hóa chất sử dụng cho xét nghiệm phát hiện kháng thể IgG kháng giun đầu gai (Gnathostoma spinigerum) | 1. Thành phần: bộ sản phẩm gồm: - Đĩa ELISA 96 giếng - Dung dịch enzyme - Dung dịch cơ chất - Dung dịch rửa (10X) - Dung dịch dừng phản ứng - Dung dịch pha loãng (2X) - Chứng dương - Chứng âm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm kỹ thuật ELISA để phát hiện kháng thể thuộc lớp IgG kháng giun đầu gai (Gnathostoma spinigerum) trong mẫu huyết thanh người. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 578 | [36 empty] | 2 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
927 | BH105 | Bộ hóa chất sử dụng cho xét nghiệm phát hiện kháng thể IgG kháng sán lá gan (Fasciola) | 1. Thành phần: bộ sản phẩm gồm: - Đĩa ELISA 96 giếng - Dung dịch enzyme - Dung dịch cơ chất - Dung dịch rửa (10X) - Dung dịch dừng phản ứng - Dung dịch pha loãng (2X) - Chứng dương - Chứng âm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm kỹ thuật ELISA để phát hiện kháng thể thuộc lớp IgG kháng sán lá gan lớn (Fasciola) trong mẫu huyết thanh người 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 10 | [36 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
928 | AH334 | Bộ môi trường bảo quản vận chuyển mẫu virus | 1.Thành phần: Ống môi trường (Guanidine thiocyanate, TCEP, Sodium citrate, Tris, EDTA,N-Lauroyl sarcosine sodium salt, Antifoam A, Phenol red), que phết tỵ hầu, que phết hầu họng 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Có nắp vặn kín, vận chuyển được virus SARS-COV-2. Số lô và HSD được in trên thân ống. 01 ống môi trường 3ml đựng trong ống ly tâm 15ml vô trùng. Bảo quản nhiệt độ phòng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Gói |  | 21900 | [36 empty] | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 400 | 0
929 | BH768 | Bộ xét nghiệm chuẩn đoán tác nhân gây bệnh tình dục | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: phát hiện 12 tác nhân nguy cơ cao lây bệnh đường sinh dục gồm: Neisseria gonorrhea, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium, Treponema pallidum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Herpes Simplex Virus 1, Herpes Simplex Virus 2. Công nghệ: Real-time PCR. LoD 0.5-5 copies/ul. Độ nhạy 96,44% - 100%. Độ đặc hiệu 98,20% - 100%. Có hệ thống chống ngoại nhiễm Uracil-DNA Glycosylase(UDG). Các kênh màu huỳnh quang sử dụng: FAM, HEX, Cy5, Q705, Rox 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 200 | [36 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
930 | BH712 | Bộ xét nghiệm real-time PCR phát hiện virus Human Papillomaviru và định tính các tuýp HPV. | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ xét nghiệm real-time PCR phát hiện HPV (Human Papillomavirus) và xác định nhóm type nguy cơ cao, nguy cơ thấp, genotype 6, genotype 11, genotype 16 và genotype 18 có mặt trong các bệnh phẩm khác nhau lấy từ người (không bao gồm ly trích) 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 1200 | [36 empty] | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
931 | BH973 | Bộ xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung, ThinPrep hoặc tương đương | 1.Thành phần: 01 lọ dung dịch đệm bảo quản chứa methanol, 01 chổi lấy mẫu tế bào cổ tử cung nhựa PE, 01ống hình trụ plastic có gắn màng lọc đường kính 20mm có đường kính lỗ màng lọc 8µm, 01 lam kính thủy tinh có phân vùng ghi nhãn và vòng tròn xác định khu vực dán tế bào. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Ứng dụng công nghệ chuyển tế bào lên lam kính bằng màng lọc có kiểm soát. Sử dụng nguyên lý cơ - khí - lỏng để phân tán, tập hợp, và chuyển tế bào lên lam kính. Tương thích với máy Chiết tách tế bào - ThinPrep Processor 2000 (Hologic/Mỹ). Dung dịch dệm có thể bảo quản tế bào trong vòng 6 tuần. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA | Kit |  | 600 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
932 | BH578 | Bột bít ống tủy nội nha, Endomethasone | 1. Thành phần: Endomethasone 2. Hàm lượng: 14g 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bột bít ống tủy nội nha 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Gam |  | 112 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
933 | BH865 | Bột xi măng hàn ống tủy, Endomethasone N hoặc tương đương | 1. Thành phần: Hydrocortisone acetate, Thymol iodide, barium sulfate, zinc oxide, magnesium stearate 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: bột xi măng hàn ống tủy vĩnh viễn, không tiêu, không co ngót, kháng khuẩn, kháng viêm, giảm đau. Sản phẩm không chứa nhựa 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Gam |  | 210 | [36 empty] | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
934 | BH1358 | Butyl acetat (10-400ppm) | 1.Thành phần: Butyl acetat 2. Nồng độ: 10-400ppm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Ống |  | 1200 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0
935 | AH339 | CaCO3 khan | 1.Thành phần: CaCO3 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bột CaCO3 khan tinh khiết sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm. Khối lượng 250g 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 5 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2
936 | BH1339 | Canxi Clorua (0,025M) | 1. Thành phần: Canxi clorua 2. Nồng độ: 0,025M 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch Canxi Clorua dùng cho các xét nghiệm đông máu như thời gian hoạt hóa thromboplastin từng phần (APTT) hay cho các phân tích các yếu tố con đường nội sinh 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1800 | [36 empty] | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
937 | BH861 | Cao su nặng làm khuôn răng | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Lấy dấu cầu mão răng. Thời gian trộn 1 phút 30 giây. Thời gian đông trong miệng 3phút 30 giây. Dung tích 250ml/hộp 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 9 | [36 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
938 | BH862 | Cao su nhẹ làm khuôn răng | 1.Thành phần: : 1 tuýp chất nền, 1 tuýp chất xúc tác, dạng lỏng 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Cao su dạng lỏng, độ bền và chính xác cao. Có thể trộn bằng tay. Tổng thời gian làm việc 5 phút 30 giây. Thời gian trộn 2 phút. Thời gian đông trong miệng 3 phút 30 giây. Dung tích 90ml/tuýp 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 9 | [36 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
939 | BH1371 | Carbon dioxide (10-2000ppm) | 1.Thành phần: Carbon dioxide 2. Nồng độ: 10-2000ppm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Ống |  | 1000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
940 | BH508 | Chất bôi trơn tinh khiết cao cho các dụng cụ phẫu thuật hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sản phẩm bôi trơn cấp y tế. Không ngăn cản tác động tẩy rửa của hơi nước. Không nhờn dầu, không dính, không mùi, không độc, không chứa silicone, không gây cháy 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 | Chai |  | 30 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
941 | BH073 | Chất cố định tiêu bản (Fomalin pha loãng trung tính 10%) | 1. Thành phần: Formol 2. Nồng độ: 10%, pH trung tính 6,8-7.2; Thể tích 5 lít 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: sử dụng cho việc cố định bệnh phẩm tươi. Ổn định với nhiệt độ đông lạnh. Cô đặc giảm không gian lưu trữ. Có công thức AFIP pha sẵn giúp giảm tiếp xúc với formaldehyde 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lít |  | 540 | [36 empty] | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
942 | BH870 | Chất lấy dấu | 1. Nồng độ: 500gr 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất lấy dấu Aroma là loại vật liệu dễ trộn thành dạng kem, đồng nhất, không có bọt khí 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Gói |  | 5 | [36 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
943 | BH749 | Chất nhuộm tiêu bản EA-50 | 1.Thành phần: Methyl alcohol, Ethylene glycol, Acetic acid, Water, Phosphotungstic acids, Light Green SF Yellowish Dye, Eosin-Y Dye 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Màu nhuộm bào tương sáng, có thể điều chỉnh cường độ màu 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 41 | [36 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0
944 | BH750 | Chất nhuộm tiêu bản Eosin Y | 1.Thành phần: Ethyl alcohol, Water, Methyl alcohol, Isopropyl alcohol, EosinY Dye, Acetic acid 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bắt màu nhanh, phân định thành phần tế bào rõ nét, không lẫn lộn màu tế bào nhân và tế bào chất 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 33 | [36 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | BH748 | Chất nhuộm tiêu bản Hematoxylin | 1.Thành phần: Acetic acid, Iodic acid(HIO3), sodium salt, Nước, Aluminum ammonium sulfate, Benz[b]indeno[1,2-d]pyran-3,4,6a,9,10 (6H)-pentol, 7,11bdihydro-, cis-(+)-, Ethylene glycol 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Lam nhuộm sắc nét rõ ràng, nhiễm sắc thể vùng nhân được phân định rõ ràng 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 51 | [36 empty] | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0
946 | BH751 | Chất nhuộm tiêu bản OG-6 | 1.Thành phần: Phosphotungstic acid,,Orange-G Certified, Isopropyl alcohol,,Ethyl alcohol, Methyl alcohol, Water 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nhuộm keratin trong tế bào, màu nhuộm sáng, bắt màu nhanh 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 33 | [36 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0
947 | BH1317 | Chất nội kiểm dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa mức 2, Assayed Chemistry Premium Plus Level 2( Hum Asy Control 2) hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dạng đông khô dễ bảo quản. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày ở 2-8 oC hoặc 28 ngày ở -20oC. Đáp ứng trên 65 thông số bao gồm D-3-Hydroxybutyrate, Folate hoặc tương đương. Dung tích 5ml. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 40000 | [36 empty] | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
948 | BH1318 | Chất nội kiểm dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa mức 3, Assayed Chemistry Premium Plus Level 3 (Hum Asy Control 3) hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dạng đông khô dễ bảo quản. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày ở 2-8 oC hoặc 28 ngày ở -20oC. Đáp ứng trên 65 thông số bao gồm D-3-Hydroxybutyrate, Folate hoặc tương đương. Dung tích 5ml. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 40000 | [36 empty] | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
949 | BH869 | Chất sát trùng tủy sống | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch sát trùng nhanh dùng trong điều trị nhiễm trùng tuỷ và đỉnh tuỷ 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lọ |  | 2 | [36 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
950 | BH872 | Chất trám răng bít ống tủy | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bột Calcium Hydroxide sát trùng dùng trong chữa trị ống tuỷ 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lọ |  | 6 | [36 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
951 | BH1077 | Chất xét nghiệm định lượng Chlolesterol cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động và bán tự động | 1.Thành phần: PIPES, Phenol, Cholesterol esterase (CHE), Cholesterol oxidase (CHOD), Peroxidase (POD), 4 - Aminophenazone (4-AP), pH 6,9), chất hiệu chuẩn Cholesterol (Cholesterol dung dịch nước tiêu chuẩn,Triton X-114) 2. Nồng độ: Hóa chất chính (PIPES 90 mmol/L, Phenol 26 mmol/L, CHE 1000 U/L, CHOD 300 U/L, POD 650 U/L, 4-AP 0,4mmol/L, pH 6,9), chất hiệu chuẩn Cholesterol (Cholesterol dung dịch nước tiêu chuẩn 200 mg/dL,Triton X-114 10-15%) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất phân tích sinh hóa dùng cho các loại máy xét nghiệm sinh hóa tự động và bán tự động để đo chỉ số Cholesterol trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu người. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 18750 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
952 | BH684 | Chất xử lý tế bào thay thế xylene không độc, Clear-Rite 3 hoặc tương đương | 1.Thành phần: hỗn hợp Isoparaffinic aliphatic hydrocarbon 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Loại bỏ chất béo tuyệt đối trong xử lý mô. Giúp cho quá trình khử parafin được hoàn thiện và lam nhuộm trong suốt. Không làm cho mẫu bị khô cứng khi phơi nhiễm kéo dài. Sử dụng được cho tất cả các máy xử lý mô và máy nhuộm tự động. Không benzene. Không mùi 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bình |  | 164 | [36 empty] | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
953 | AH344 | Chỉ nha khoa | 1.Thành phần: sợi nhựa PTFE 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: chỉ nha khoa đơn sợi mảnh, trơn, đường kính nhỏ, dễ trượt qua kẽ răng. Chiều dài 4m. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cuộn |  | 400 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
954 | AH343 | Chỉ thị Methylred | 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chỉ thị màu Methyl đỏ, dạng bột mịn, tinh khiết dùng phân tích thí nghiệm. Khối lượng 10g 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 4 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
955 | BH1372 | Chlorine (1-40ppm) | 1.Thành phần: Chlorine 2. Nồng độ: 1-40ppm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Ống |  | 2000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
956 | BH874 | Chlorine (70%) | 1.Thành phần: Chlorin (Ca(OCl)2 2. Nồng độ: 70% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dạng bột 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 | Kg |  | 300 | [36 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
957 | BH584 | Chủng chuẩn vi sinh vật Pseudomonas aeruginosa | 1. Thành phần: dạng viên đông khô 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: môi trường lưu trữ được chuẩn bị cùng với một chủng vi sinh vật. Dùng kiểm tra chất lượng môi trường nuôi cấy, thuốc nhuộm, kít chẩn đoán và các thuốc thử. Mỗi chủng chuẩn đông khô có đời thế hệ F1-F3 Bảo quản: 2°C đến 8°C 3. Tiêu chuẩn chất lượng: Châu Âu/G7: ISO, CE | Lọ |  | 3 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
958 | AH351 | Cobalt(II) chloride hexahydrate (CoCl2.6H2O) | 1. Thành phần: Cobalt(II) chloride hexahydrate (CoCl2.6H2O) 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 1 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
959 | BH1332 | Cóng phân tích sử dụng cho máy xét nghiệm đo đông máu | 1. Thành phần: bằng nhựa dùng một lần, có bi làm bằng thép không gỉ bên trong 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 60000 | [36 empty] | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
960 | BH1128 | Cóng phân tích sử dụng chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm đông máu | 1. Thành phần: Dạng nhựa rắn 4 cóng liền khối trên một thanh 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng trên hệ thống máy đông máu tự động | Cóng |  | 96000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
961 | BH227 | Cóng phân tích sử dụng pha loãng | 1. Thành phần: polypropylene 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng để pha loãng mẫu, kiểm tra cơ chất và chất lượng nước. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Hộp |  | 112 | [36 empty] | 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
962 | AH352 | Copper(II) sulfate pentahydrate (CuSO4.5H2O) | 1. Thành phần: Copper(II) sulfate pentahydrate (CuSO4.5H2O) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dùng cho phân tích thí nghiệm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Gam |  | 2250 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 2000
963 | BH718 | Crystal Violet | 1. Thành phần: Crystal Violet 2. Thể tích: 500g 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 1 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
964 | BH604 | Dầu bôi trơn dụng cụ dạng xịt | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dầu dùng để bôi trơn dụng cụ, chai dạng xịt, dung tích 300ml 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 30 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
965 | BH864 | Dầu bôi trơn tay khoan 550ml | 1. Thể tích 550ml 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: tác dụng làm sạch nhanh, hiệu quả và bôi trơn tất cả các loại tay khoan nhanh, tay khoan chậm, motor hơi. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 31 | [36 empty] | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
966 | BH224 | Đầu côn dùng hút mẫu bệnh phẩm | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng để hút mẫu bệnh phẩm dùng cho máy LUMIPULSE G1200 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 60 | [36 empty] | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
967 | BH878 | Dầu sử dụng để bôi trơn khớp và chống gỉ sét dụng cụ phẫu thuật dạng xịt | 1. Thành phần: Dầu paraffn y tế, Propane/butane propellant 2. Nồng độ: PH trung tính, tỷ trọng 0,6 g/ml; Thể tích 400ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dầu sử dụng để bôi trơn khớp và chống gỉ sét dụng cụ phẫu thuật 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 226 | [36 empty] | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
968 | BH577 | Dầu sử dụng soi kính hiển vi 500ml | 1. Thể tích: 500ml 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch dầu lỏng, nhớt, trong suốt, dùng soi kính hiển vi, cho hình ảnh thực khi soi. Chỉ số khúc xạ khoảng 1.5 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 19 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0
969 | AH357 | Đầu tip đa năng 200ul có màng lọc sử dụng cho Micropipettes (đầu côn 200ul) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đầu tip đa năng 200ul có màng lọc (độ giữ lại chất lỏng siêu thấp), sử dụng cho Micropipettes, 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13482 | Cái |  | 41000 | [36 empty] | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 1000
970 | AH358 | Đầu tip đa năng 20ul có màng lọc sử dụng cho Micropipettes (đầu côn 20ul) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đầu tip đa năng 20ul có màng lọc (độ giữ lại chất lỏng siêu thấp), sử dụng cho Micropipettes, 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 40500 | [36 empty] | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
971 | AH361 | Đĩa Petri nhựa vô trùng 90x16mm | 1. Thành phần: Nhựa vô trùng 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: kích thước 90x16mm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Đĩa |  | 13100 | [36 empty] | 10000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 100
972 | AH305 | Đĩa thạch Alkaline peptone water | 1.Thành phần: 2. Nồng độ: 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 và ISO 13485 | Gam |  | 2500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 2000
973 | AH336 | Dung dịch đệm pH 10 | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch đệm pH 10 sử dụng trong phòng thí nghiệm. Dung tích 1 lít 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 9 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2
974 | AH337 | Dung dịch đệm pH 4 | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch đệm pH 4 sử dụng trong phòng thí nghiệm. Dung tích 1 lít 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 9 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2
975 | AH338 | Dung dịch đệm pH 7 | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch đệm pH 7 sử dụng trong phòng thí nghiệm. Dung tích 1 lít 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 9 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2
976 | BH889 | Dụng dịch dùng để phá vỡ canxi cacbonat và loại bỏ các chất cặn bã trong máu sử dụng trong tẩy rửa dụng cụ và khử trùng nhiệt hóa thiết bị lọc máu mức độ trung bình. | 1. Thành phần: axit xitric, axit lactic, axit malic và tá dược 2. Nồng độ: Hỗn hợp 100g chứa 21g gồm axit xitric, axit lactic, axit malic và tá dược; Thể tích 5L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng để khử trùng nhiệt hóa, chứa axit xitric, phá vỡ canxi cacbonat và loại bỏ các chất cặn bã trong máu, có tác dụng diệt khuẩn (bao gồm Tbc), diệt nấm men và diệt virut, phân hủy 100% 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Can |  | 70 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
977 | BH879 | Dung dich khử khuẩn dụng cụ dùng cho máy rửa khử khuẩn tự động (Tripotassium Orthophosphate 15 -30%, Dipotassium Trioxosilicate 5 - 15%) | 1. Thành phần: Tripotassium Orthophosphate, Dipotassium Trioxosilicate 2. Nồng độ: Tripotassium Orthophosphate 15 -30%, Dipotassium Trioxosilicate 5 - 15% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch làm sạch khử khuẩn dụng cụ dùng cho máy rửa khử khuẩn tự động 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lít |  | 360 | [36 empty] | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
978 | AH202 | Dung dịch khử khuẩn dùng trong ngoại khoa (Chlorhexidine digluconate 4%) | 1. Thành phần: Dung dịch xà phòng chứa Chlorhexidine digluconate 2. Nồng độ: 4%; Thể tích 500ml 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch xà phòng khử khuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa, dung dịch tắm bệnh nhân trước phẫu thuật 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 1700 | [36 empty] | 1200 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
979 | AH204 | Dung dịch khử khuẩn dùng trong ngoại khoa (Chlorhexidine digluconate 4%) | 1. Thành phần: Dung dịch xà phòng chứa Chlorhexidine digluconate 2. Nồng độ: 4% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch xà phòng khử khuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa, dung dịch tắm bệnh nhân trước phẫu thuật 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lít |  | 370 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
980 | AH260 | Dung dịch khử khuẩn qua đường không khí dạng phun sử dụng trên bề mặt TBYT (Hydrogen Peroxide 8%, Dung môi và chất phụ gia 92%) | 1. Thành phần: Hydrogen Peroxide, Dung môi và chất phụ gia 2. Nồng độ: Hydrogen Peroxide 8%, Dung môi và chất phụ gia 92%; Thể tích 5L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phun khử khuẩn bề mặt thông qua đường không khí dùng trong gia dụng và y tế. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Can |  | 110 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
981 | AH258 | Dung dịch khử khuẩn, khử trùng dụng cụ (Glutaraldehyde 2%) | 1. Thành phần: Glutaraldehyde 2. Nồng độ: Glutaraldehyde 2%, Thể tích 5L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Can |  | 440 | [36 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
982 | BH477 | Dung dịch khử trùng ống nội soi và dụng cụ y tế (Alkyl Triamine 0.3% và N,N-Didecyl-N,N- diethylammoniumchloride 0.3675%) | 1.Thành phần: Alkyl Triamine, N,N-Didecyl-N,N- diethylammoniumchloride 2. Nồng độ: Alkyl Triamine 0.3% và N,N-Didecyl-N,N- diethylammoniumchloride 0.3675% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng ngay không cần pha loãng. Không mùi, không ăn mòn, không cần hoạt hóa, ngâm tối đa 5 phút (kể cả bào tử), tái sử dụng 14 ngày. Không chứa aldehyde. Dung tích 5 lít 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, CE | Can |  | 3 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
983 | BH478 | Dung dịch khử trùng ống nội soi và dụng cụ y tế (Alkyltriamine 12,0% và N,N-Didecyl-N,N-diethylammoniumchloride 14,7%) | 1.Thành phần: Alkyltriamine và N,N-Didecyl-N,N-diethylammoniumchloride 2. Nồng độ: Alkyltriamine 12,0%, N,N-Didecyl-N,N-diethylammoniumchloride 14,7% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Tỷ lệ pha thấp. Không mùi, không ăn mòn, không cần hoạt hóa, ngâm tối đa 5 phút (kể cả bào tử), tái sử dụng 14 ngày. Không chứa aldehyde. Dung tích 1 lít 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, CE | Bình |  | 3 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
984 | BH894 | Dung dich kiểm chuẩn sử dụng cho xét nghiệm định lượng sinh hóa | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kiểm tra tính chính xác, sự ổn định của máy xét nghiệm sinh hóa. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 80 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
985 | BH1322 | Dung dịch kiểm soát sử dụng trong xét nghiệm định lượng HbA1c và Total Haemoglobin 2 mức | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nội kiểm tiểu đường Hba1C Bi-Level. 100% từ người. Đáp ứng 2 thông số HbA1c và Heamoglobin. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 120 | [36 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
986 | BH1571 | Dung dịch nhũ tương bổ trợ cho môi trường nôi cấy vi sinh, Egg Yolk Emulsion hoặc tương đương | 1. Thành phần: Nhũ tương mờ đục màu vàng, có thể chứa kết tủa chứa Egg Yolk; Saline Solution 2. Nồng độ: 500 ml + 500 ml (0.85% NaCl) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất bổ sung lỏng để xác định vi khuẩn sản xuất lecithinase (các loài Bacillus và Clostridium). 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | ml |  | 500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
987 | BH1572 | Dung dịch nhũ tương Egg Yolk tellurite bổ trợ cho môi trường nôi cấy vi sinh | 1. Thành phần: Nhũ tương mờ đục màu vàng chứa Egg Yolk; Saline Solution + kali tellurite 2. Nồng độ: 500 ml + 500 ml (0.85% NaCl) + 2 g/l 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất bổ trợ cho môi trường hoàn chỉnh được sử dụng để phân lập và định lượng Staphylococcus aureus trong thực phẩm 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | ml |  | 500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
988 | BH060 | Dung dịch nhuộm màu nâu trong hóa mô miễn dịch | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch Chromogen DAB Plus nhuộm màu nâu trong hóa mô miễn dịch, loại pha 1ml Stable DAB/Plus Buffer với 20µl Stable DAB/Plus Chromogen. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1000 | [36 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
989 | BH1340 | Dung dịch pha loãng (dung dịch đệm) cho xét nghiệm mẫu đông máu | 1. Nồng độ: pH 7,35 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch pha loãng cho xét nghiệm đông máu 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1440 | [36 empty] | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990 | AH261 | Dung dịch phun khử khuẩn bề mặt TBYT (Hydrogen Peroxide 8%, Dung môi và chất phụ gia 92%) | 1. Thành phần: Hydrogen Peroxide, Dung môi và chất phụ gia 2. Nồng độ: Hydrogen Peroxide 8%, Dung môi và chất phụ gia 92%; Thể tích 1L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phun khử khuẩn bề mặt thông qua đường không khí dùng trong gia dụng và y tế. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 1140 | [36 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
991 | BH888 | Dung dịch phun khử khuẩn phòng mổ | 1. Thành phần: Dạng sương mù khô chứa Hydrogen peroxide, Hợp chất Bạc, Alcohols C11-15 Secondary Ethoxylated Nồng độ phun: 1ml/m3. 2. Nồng độ: Hydrogen peroxide (H2O2) ổn định trong dung dịch 6% (60ml/l), Hợp chất Bạc 17 ppm, Alcohols C11-15 Secondary Ethoxylated 0,08%; Nồng độ phun: 1ml/m3. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch phun khử khuẩn phòng mổ 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lít |  | 400 | [36 empty] | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992 | AH192 | Dung dịch phun làm sạch và khử khuẩn bề mặt (Didecyldimethyl ammonium chloride, 0.3%) | 1. Thành phần: 0.3% Didecyldimethyl ammonium chloride 2. Nồng độ: ; Thể tích: 750ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Không chứa cồn, làm sạch và khử khuẩn bề mặt trang thiết bị y tế. Tương thích với Polycarbonate. Đầu phun tạo bọt. Đạt tiêu chuẩn EN 13697 trong 2 phút. Diệt virus HIV, HBV, HCV, H1N1, H5N1, Rotavirus 1 phút. Diệt Coronavirus trong thời gian 5 phút và diệt Norovirus, Adenovirus trong thời gian 30 phút theo tiêu chuẩn EN 14476. Diệt các vi khuẩn đa kháng và siêu kháng: MRSA, Klebsiella pneumoniae trong 2 phút 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 60 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
993 | BH032 | Dung dịch rửa cho máy xét nghiệm huyết học | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch rửa cho máy xét nghiệm huyết học 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 600000 | [36 empty] | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
994 | BH853 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm (chlorhexidine digluconate 4%) | 1. Thành phần: Dung dịch xà phòng chứa Chlorhexidine digluconate 2. Nồng độ: 3,9% kl/kl chlorhexidine digluconate (tương đương 4% kl/tt) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lít |  | 1700 | [36 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
995 | AH368 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm (Ethanol 50% , Isopropanol 28%, Chlorhexidine digluconate 0,5%). | 1. Thành phần: Dung dịch xà phòng chứa Ethanol, Isopropanol, Chlorhexidine digluconate. 2. Nồng độ: Ethanol 50% (w/w), Isopropanol 28% (w/w), Chlorhexidine digluconate 0,5% (w/w); Thể tích 500ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 1300 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
996 | AH367 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm (Ethanol 73,5%, Isopropanol 2,5%, Chlorhexidine digluconate 0,5%). | 1. Thành phần: Dung dịch xà phòng chứa Ethanol, Isopropanol, Chlorhexidine digluconate 2. Nồng độ: Ethanol 73,5% (w/w), Isopropanol 2,5% (w/w), Chlorhexidine digluconate 0,5% (w/w); Thể tích 500ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 1100 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
997 | AH296 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại ( Ethanol 56% (w/w), Isopropanol 18% (w/w), Chlorhexidine Digluconate 0,5 % (w/w).) | 1. Thành phần: chất lỏng 2. Nồng độ: Ethanol 56% (w/w), Isopropanol 18% (w/w), Chlorhexidine Digluconate 0,5 % (w/w) Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, Myristil alcohol. Polysaccharides... Chất tạo màu, Hương liệu, 500ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai 500ml |  | 1800 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
998 | BH061 | Dung dịch rửa trong hóa mô miễn dịch cho máy nhuộm lam, Montage DAB Away Kit hoặc tương đương | 1. Thành phần và nồng độ: 80% DI Water, 10% DAB Away 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch rửa Montage DAB Away Kit trong hóa mô miễn dịch 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 500 | [36 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999 | AH271 | Dung dịch sát khuẩn da dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm (Povidine iodine 10%, Isopropanol 10%) | 1. Thành phần: Povidone Iodine, Isopropanol , nước tinh khiết vừa đủ 2. Nồng độ: 10%, 10%, ; Thể tích 500ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 2110 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 100 | 0 | 10 | 0
1000 | AH272 | Dung dịch sát khuẩn miệng, súc họng (Chlorhexidine Gluconate 0,12%) | 1. Thành phần: Dung dịch chứa Chlorhexidine Gluconate, Sorbitol, Peg-40 hydrogenated castor Oil, Citric Acid, Sodium Saccharrin, Sodium Fluoride 0,05g, menthol, Potassium Sorbate. 2. Nồng độ: 12%; Thể tích 250ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch sát khuẩn miệng, súc họng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 300 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
1001 | BH138 | Dung dịch sát khuẩn rửa vết thương và ngăn ngừa hình thành màng biofilm (polyhexanide 0.1% và betain 0.1%) | 1. Thành phần: Dung dịch chứa polyhexanide và betain 2. Nồng độ: 0,1%, 0,1% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Làm sạch vết thương, loại bỏ và ngăn ngừa hình thành màng biofilm 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Tube |  | 400 | [36 empty] | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | BH137 | Dung dịch sát khuẩn rửa vết thương và ngăn ngừa hình thành màng biofilm (polyhexanide 0.1% và betain 0.1%) | 1. Thành phần: Dung dịch chứa polyhexanide và betain 2. Nồng độ: 0,1%, 0,1%; Thể tích 350ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Làm sạch vết thương, loại bỏ và ngăn ngừa hình thành màng biofilm 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 400 | [36 empty] | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 | AH208 | Dung dịch sát khuẩn tay có chứa cồn dạng gel dùng trong vệ sinh tay thường quy, vệ sinh tay ngoại khoa ( Ethanol 70 % + Propanol-2-ol 1,74%) | 1. Thành phần: Dung dịch dạng gel Ethanol + Propanol-2-ol, không chứa chất tạo màu, không mùi, không chứa chất gây dị ứng da 2. Nồng độ: 70% +1,74%; Thể tích 500ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch vệ sinh tay chứa cồn dùng trong vệ sinh tay thường quy, vệ sinh tay ngoại khoa. Diệt vi khuẩn (bao gồm MRSA, ESBL...), diệt nấm, diệt vi khuẩn lao trong 30 giây. Diệt virus HIV, Rotavirus, H1N1, virus gây bệnh tay chân miệng, SARS trong 30 giây 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, WHO | Chai |  | 3050 | [36 empty] | 2500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 50
1004 | AH210 | Dung dịch sát khuẩn tay có chứa cồn dạng gel dùng trong vệ sinh tay thường quy, vệ sinh tay ngoại khoa ( Ethanol 70 % + Propanol-2-ol 1,74%) | 1. Thành phần: Dung dịch dạng gel Ethanol + Propanol-2-ol, không chứa chất tạo màu, không mùi, không chứa chất gây dị ứng da 2. Nồng độ: 70% +1,74%; 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch vệ sinh tay chứa cồn dùng trong vệ sinh tay thường quy, vệ sinh tay ngoại khoa. Diệt vi khuẩn (bao gồm MRSA, ESBL...), diệt nấm, diệt vi khuẩn lao trong 30 giây. Diệt virus HIV, Rotavirus, H1N1, virus gây bệnh tay chân miệng, SARS trong 30 giây 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, WHO | Lít |  | 2900 | [36 empty] | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
1005 | AH274 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm (Chlorhexidine gluconate 0,5%, Ethanol 70%) | 1. Thành phần: Dung dịch chứa Chlorhexidine gluconate, Ethanol, Isopropyl Alcohol hương liệu vừa đủ. 2. Nồng độ: 0,5%, 70%, 8%; Thể tích 100ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch sát khuẩn tay nhanh dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 2000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1006 | AH276 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm (Chlorhexidine gluconate 0,5%, Ethanol 70%) | 1. Thành phần: Dung dịch chứa Chlorhexidine gluconate, Ethanol, Isopropyl Alcohol hương liệu vừa đủ. 2. Nồng độ: 0,5%, 70%, 8%; Thể tích 1l 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch sát khuẩn tay nhanh dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 150 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
1007 | AH275 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm (Chlorhexidine gluconate 0,5%, Ethanol 70%) | 1. Thành phần: Dung dịch chứa Chlorhexidine gluconate, Ethanol, Isopropyl Alcohol hương liệu vừa đủ. 2. Nồng độ: 0,5%, 70%, 8%; Thể tích 500ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch sát khuẩn tay nhanh dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 900 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
1008 | AH273 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm (Chlorhexidine gluconate 0,5%, Ethanol 70%) | 1. Thành phần: Chlorhexidine gluconate 0,5%, Ethanol 70%, thể tích can 5 lít 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Can |  | 500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1009 | AH206 | Dung dịch sát khuẩn tay thường quy trong bệnh viện (Cocamidopropyl betaine, Sodium C14-17 alkyl sulfonate, chất làm ẩm và mềm da) | 1. Thành phần: Cocamidopropyl betaine, Sodium C14-17 alkyl sulfonate,chất làm ẩm và mềm da. Không chứa chất tạo màu, tạo mùi 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch sát khuẩn tay thường quy trong bệnh viện. Chống sự nhiễm khuẩn trong 15 tuần kể từ ngày mở nắp chai với các vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lít |  | 200 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
1010 | AH214 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng bề mặt trong phòng xét nghiệm, buồng mổ, buồng bệnh (Benzethonium Chloride 0,4%, Cetrimide 0,45%, Polyaminopropyl biguanide 0,1 %) | 1. Thành phần: Dung dịch chứa Benzethonium Chloride, Cetrimide, Polyaminopropyl biguanide 2. Nồng độ: 0,4%; 0,45%; 0,1% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch làm sạch và khử khuẩn, dùng được cho bề mặt nhạy cảm. Có khả năng diệt khuẩn và nấm men trong vòng 1 phút, diệt SAR-COV-2 (COVID-19) trong vòng 30 giây. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 3020 | [36 empty] | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1011 | AH259 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ (Ortho - Phthalaldehyde 0,55%) | 1. Thành phần: Ortho - Phthalaldehyde 2. Nồng độ: 0,55% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lít |  | 1100 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
1012 | AH366 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng trong phòng xét nghiệm, buồng mổ, buồng bệnh (Didecyl dimethyl ammonium chloride 0,1%; Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride (PHMB) 0,1 %; Ethanol 30%). | 1. Thành phần: Didecyl dimethyl ammonium chloride, Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride (PHMB), Ethanol. 2. Nồng độ: 0,1%, 0,1%, 30%; Thể tích 1L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch sát khuẩn, khử trùng trong phòng xét nghiệm, buồng mổ, buồng bệnh 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 80 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
1013 | AH269 | Dung dịch sát khuẩn, rửa tay dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm (Chlorhexidine gluconate 2%) | 1. Thành phần: Chlorhexidine gluconate, Cetearech-60 Miristyl glycol, Isopropyl Alcohol, Lauramine oxide, hương liệu, nước tinh khiết vừa đủ. 2. Nồng độ: Chlorhexidine gluconate 2%; Thể tích 500ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 400 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
1014 | AH268 | Dung dịch sát khuẩn, rửa tay dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm (Chlorhexidine gluconate 2%) | 1. Thành phần: Chlorhexidine gluconate, Cetearech-60 Miristyl glycol, Isopropyl Alcohol, Lauramine oxide, hương liệu, nước tinh khiết vừa đủ. 2. Nồng độ: Chlorhexidine gluconate 2%; Thể tích 5l 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Can |  | 20 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1015 | AH267 | Dung dịch sát khuẩn, rửa tay dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm (Chlorhexidine gluconate 4%) | 1. Thành phần: Chlorhexidine gluconate, Cetearech-60 Miristyl glycol, Isopropyl Alcohol, Lauramine oxide, hương liệu, nước tinh khiết vừa đủ. 2. Nồng độ: Chlorhexidine gluconate 4%; Thể tích 100ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 320 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
1016 | AH266 | Dung dịch sát khuẩn, rửa tay dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm (Chlorhexidine gluconate 4%) | 1. Thành phần: Chlorhexidine gluconate, Cetearech-60 Miristyl glycol, Isopropyl Alcohol, Lauramine oxide, hương liệu, nước tinh khiết vừa đủ. 2. Nồng độ: Chlorhexidine gluconate 4%; Thể tích 500ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 650 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
1017 | AH265 | Dung dịch sát khuẩn, rửa tay dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm (Chlorhexidine gluconate 4%) | 1. Thành phần: Chlorhexidine gluconate, Cetearech-60 Miristyl glycol, Isopropyl Alcohol, Lauramine oxide, hương liệu, nước tinh khiết vừa đủ. 2. Nồng độ: Chlorhexidine gluconate 4%; Thể tích 5l 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Can |  | 300 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
1018 | AH198 | Dung dịch sử dụng để phun khử khuẩn nhanh các bề mặt | 1. Thành phần: Didecyldimethylammonium Chloride, Polyhexamethylene biguanide Chlorhydrate 2. Nồng độ: 0,05% Didecyldimethylammonium Chloride + 0,06% Polyhexamethylene biguanide Chlorhydrate 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch dùng để khử khuẩn nhanh các bề mặt, trang thiết bị phòng mổ, khu vực có nguy cơ cao, phòng thay băng, chăm sóc bệnh nhân, giường bệnh, băng ca, xe cấp cứu 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lít |  | 255 | [36 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0
1019 | AH278 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế (Protease, Lipase, Amylase, Mananase, Cellulase, tá dược và nước tinh khiết vừa đủ) | 1. Thành phần: Dung dịch chứa Protease, Lipase, Amylase, Mananase, Cellulase, tá dược và nước tinh khiết vừa đủ. 2. Thể tích: 1 lít 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai 1 lít |  | 650 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
1020 | AH277 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế (Protease, Lipase, Amylase, Mananase, Cellulase, tá dược và nước tinh khiết vừa đủ) | 1. Thành phần: Dung dịch chứa Protease, Lipase, Amylase, Mananase, Cellulase, tá dược và nước tinh khiết vừa đủ. 2. Thể tích: 5 lít 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Can |  | 100 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1021 | BH1131 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế với sự kết hợp sinh học 5 enzyme hiệu quả với mọi chất bẩn (Protease < 0,1%, Lipase < 0,1%, Amylase < 0,1%, Mannanase < 0,1%, Cellulase < 0,1% + chất hoạt động bề mặt) | 1. Thành phần: Dung dịch kết hợp 5 enzyme Protease, Lipase, Amylase, Mananase, Cellulase + chất hoạt động bề mặt 2. Nồng độ: Protease < 0,1%, Lipase < 0,1%, Amylase < 0,1%, Mannanase < 0,1%, Cellulase < 0,1%. pH trung tính ở nồng độ sử dụng. Nồng độ sử dụng: 0,1-0,5% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế với 5 enzyme. Phù hợp với máy rửa dụng cụ. Ngăn hình thành màng biofilm. Ngăn ngừa sự nhiễm khuẩn. Hiệu quả với mọi loại nước. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 11930 | Lít |  | 740 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1022 | AH215 | Dung dịch tẩy rửa và khử trùng sàn nhà và các bề mặt (Didecyldimethylammonium chloride 2,5% + N,N Bis (3Aminopropyl ) dodecylamine 5,1%) | 1. Thành phần: Dung dịch chứa Didecyldimethylammonium chloride + N,N Bis (3Aminopropyl ) dodecylamine 2. Nồng độ: 2,5% + 5,1%; Nồng độ pha 0,25% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch làm sạch và khử khuẩn sàn nhà và các bề mặt. Thành phần không chứa Aldehyde, không ăn mòn (không chứa chất oxy hóa). Tương thích với nhiều chất liệu bề mặt 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lít |  | 340 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
1023 | BH373 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (acid), HD PLUS 144 A) hoặc tương đương) | 1. Thành phần: 10 lít dd đậm đặc chứa Natri clorid + Kali clorid, Calciclorid.2H2O + Magnesi clorid.6H2O + Acid acetic băng + Glucose H2O + Nước tinh khiết vừa đủ 2. Nồng độ: 10 lít dd đậm đặc chứa 2708.69g + 67.10g + 99.24 g + 45.75g + 81.00g + 494.99g 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (acid) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE | Lít |  | 380000 | [36 empty] | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0
1024 | BH091 | Dung dịch VITEK 2 0.45% Sodium Chlorid hoặc tương đương | 1. Nồng độ: Nước muối vô trùng nồng độ 0,45% 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất pha loãng cho việc xử lý tự động các thẻ của máy Mục đích sử dụng của túi chứa dung dịch nước muối 0,45% là chất pha loãng cho việc xử lý tự động các thẻ của máy tự động 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Thùng |  | 5 | [36 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1025 | BH579 | Escherichia coli ATCC 35218 | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hộp 5 que cấy đóng gói riêng. Mỗi gói chứa 1 que cấy đầu vòng tròn gắn chủng vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lọ |  | 1 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1026 | AH376 | Ethanol (99%) | 1. Thành phần: Ethanol 2. Nồng độ: 99,9% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 37000 | [36 empty] | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 2000 | 0 | 0 | 10000
1027 | BH1355 | Ethyl Acohol (0,05-5%) | 1. Thành phần: Ethyl Acohol 2. Nồng độ: 0,05-5% | Ống |  | 200 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
1028 | BH1374 | Formaldehyde (0.1-5 ppm) | 1. Thành phần: Formaldehyde 2. Nồng độ: 0.1-5 ppm | Ống |  | 30 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
1029 | AH377 | Formaldehyde (37%) | 1. Thành phần: Formaldehyde 2. Nồng độ: 37% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng trong phòng thí nghiệm 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 54500 | [36 empty] | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2000
1030 | BH587 | Formaldehyde 37% | 1. Thành phần: Formaldehyde 2. Nồng độ: 37% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng trong phòng thí nghiệm 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lít |  | 35 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1031 | BH139 | Gel sát khuẩn, giữ ẩm vết thương, ngăn ngửa hình thành màng biofilm | 1. Thành phần: polyhexanide, betain, glycerol, hydroxyethylcellulose, nước tinh khiết 2. Nồng độ: 0,1%; 0,1%; Thể tích 30ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Làm sạch vết thương, loại bỏ và ngăn ngừa hình thành màng biofilm 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 300 | [36 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1032 | BH1360 | General Hydrocarbon (50-1400ppm) | 1. Thành phần: General Hydrocarbon 2. Nồng độ: 50-1400ppm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Ống |  | 200 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
1033 | BH709 | Giemsa (100ml) | 1. Thành phần: Giemsa 2. Thể tích: 100ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Giemsa 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 6 | [36 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1034 | BH590 | Giemsa (500ml) | 1. Thành phần: Giemsa 2. Thể tích: 500ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Giemsa 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 27 | [36 empty] | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1035 | BH120 | Giếng phản ứng sử dụng làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn Gram âm đa đề kháng | 1.Thành phần: Khay 96 giếng, Meropenem, Gentamicin, Ciprofloxacin, Amocicillin/clavalanic acid, Colistin, Tigecycline, Ceftazidime, Imipenem, Aztreonam, Ceftolozane/tazobactam, Trimethoprim/sulfamethoxazole, Piperacillin/tazobactam, Cefotaxime, Ceftazidime/avibactam, Ertapenem, Amikacin, Tobramycin 2. Nồng độ (µg/ml): Meropenem (0.12-16), Gentamicin (0.5-8), Ciprofloxacin (0.06-2), Amoxicillin/clavalanic acid liều cố định 2 (4/2-64/2), Colistin (0.25-8), Tigecycline (0.25-4), Ceftazidime (0.5-16), Imipenem (0.5-16), Aztreonam (0.5-32), Ceftolozane/tazobactam 4 (0.5/4-32/4), Trimethoprim/sulfamethoxazole (1/19-8/152), Piperacillin/tazobactam liều cố định 4 (1/4-32/4), Cefotaxime (0.5-8), Ceftazidime/avibactam (0.5/4-16/4), Ertapenem (0.12-2), Amikacin (4-32), Tobramycin (1-8) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Khay được dùng trong chuẩn đoán invitro, sử dụng phương pháp vi pha loãng, cho kết quả MIC thực thay vì kết quả ngoại suy 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA | Khay |  | 1000 | [36 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1036 | AH384 | Glycerol tinh khiết (99+%) | 1. Thành phần: Glycerol siêu tinh khiết 2. Nồng độ: 99% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 10 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2
1037 | BH099 | Gói tạo khí trường hỗ trợ tạo môi trường phân lập và nuôi cấy ban đầu cho các vi khuẩn vi hiếu khuẩn | 1. Thành phần: cacbonat vô cơ, than hoạt tính, axit ascobic và nước 2. Nồng độ: 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Gói tạo khí sẽ cung cấp khí trường phù hợp cho vi khuẩn vi hiếu khí: tạo ra khí trường vi hiếu khí với lượng oxi (6-16%) trong vòng 2 giờ và CO2 (2-10%) trong 24 giờ ủ. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 100 | [36 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1038 | BH098 | Gói tạo khí trường hỗ trợ tạo môi trường phân lập và nuôi cấy ban đầu cho các vi khuẩn vi kỵ khí | 1. Thành phần: cacbonat vô cơ, than hoạt tính, axit ascobic và nước 2. Nồng độ: 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Gói tạo khí sẽ cung cấp khí trường phù hợp cho vi khuẩn kỵ khí: tạo ra khí trường kỵ khí với ít hơn 1% oxi trong vòng 2.5 giờ và nhiều hơn hoặc bằng 13% CO2 trong 24 giờ ủ. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 300 | [36 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
1039 | BH053 | Hóa chất nhuộm tiêu bản Hematoxyline | 1. Nồng độ: 2500ml 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch chứa 5-10% Aluminium sulfate hydrate, 0,9-1% 1,4-dihydroxybenzene; hydroquinone; quinol 3. Tiêu chuẩn chất lượng: chất lượng châu âu CE, ISO 9001 | Chai |  | 57 | [36 empty] | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1040 | BH1090 | Hóa chất Acid dùng vệ sinh cho máy phân tích sinh hóa | 1. Thành phần: Chất hoạt động bề mặt và acid hữu cơ. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất rửa dùng cho các loại máy xét nghiệm sinh hóa tự động và bán tự động để làm sạch hệ thống ống dẫn, kim hút trong máy. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 25000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1041 | BH1091 | Hóa chất Alkaline dùng vệ sinh cho máy phân tích sinh hóa | 1. Thành phần: Chất hoạt động bề mặt và chất kiềm hóa. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất rửa dùng cho các loại máy xét nghiệm sinh hóa tự động và bán tự động để làm sạch hệ thống ống dẫn, kim hút trong máy. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 15000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1042 | AH435 | Hóa chất Ammonium chloride a.r hoặc tương đương | 1. Nồng độ: 1000g 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất tráng máy cho các XN đảm bảo an toàn truyền máu về mặt miễn dịch 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 3 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1043 | BH756 | Hóa chất Blood Gas Control - Level 1 (BG Control 1) | 1. Thành phần:Dạng lỏng khí 2. Nồng độ: 10 thông số Khí máu và ion đồ: Bicarbonate, Calcium, Chloride, Glucose, Lactate, pCO2, pH, pO2, Potassium, Sodium 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: độ bền mở nắp 1 phút cho pH và khí máu, 1h cho điện giải. Bảo quản 2-8oC 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 162 | [36 empty] | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1044 | BH757 | Hóa chất Blood Gas Control - Level 2 (BG Control 1) | 1. Thành phần: Dạng lỏng khí, 2. Nồng độ: 10 thông số Khí máu và ion đồ: Bicarbonate, Calcium, Chloride, Glucose, Lactate, pCO2, pH, pO2, Potassium, Sodium 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: độ bền mở nắp 1 phút cho pH và khí máu, 1h cho điện giải. Bảo quản 2-8oC 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 162 | [36 empty] | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1045 | BH758 | Hóa chất Blood Gas Control - Level 3 (BG Control 1) | 1. Thành phần: Dạng lỏng khí, 2. Nồng độ: 10 thông số Khí máu và ion đồ: Bicarbonate, Calcium, Chloride, Glucose, Lactate, pCO2, pH, pO2, Potassium, Sodium 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: độ bền mở nắp 1 phút cho pH và khí máu, 1h cho điện giải. Bảo quản 2-8oC 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 162 | [36 empty] | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1046 | BH774 | Hóa chất chỉ thị dùng trong xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn | 1.Thành phần: Redox indicator, Redox stabilizers 2. Nồng độ (g/l): Redox indicator <3g, Redox stabilizers < 20g 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 1 lọ hóa chất có thể dùng với khoảng 100 ống canh trường làm thử nghiệm nhạy cảm kháng sinh 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lọ |  | 100 | [36 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1047 | BH773 | Hóa chất chỉ thị dùng trong xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn Streptococcus | 1.Thành phần: Redox indicator, Redox stabilizers 2. Nồng độ (g/l): Redox indicator < 1,5g, Redox stabilizers < 20g 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 1 lọ hóa chất có thể dùng với khoảng 100 ống canh trường làm thử nghiệm nhạy cảm kháng sinh 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lọ |  | 20 | [36 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1048 | BH840 | Hóa chất cho các xét nghiệm Virotrol I, Class B | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: cho các xét nghiệm sau: HBsAg , Anti-HCV, Anti-HBc, Anti-HIV-1, HTLV-1 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lọ |  | 5 | [36 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1049 | BH841 | Hóa chất cho các xét nghiệm Virotrol II, Class B | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: cho các xét nghiệm sau: Anti-HAV, Anti-HBs 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lọ |  | 5 | [36 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1050 | BH1321 | Hóa chất cho chương trình ngoại kiểm kiểm tra chất lượng xét nghiệm Bộ Tim mạch định kỳ hàng tháng | 1. Thành phần: Dạng đông khô 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: thành phần 100% huyết thanh người. Sử dụng cho chương tình ngoại kiểm. 11 thông số CK Total CK-MB Activity CK-MB Mass D-Dimer Digoxin Homocysteine hsCRP Myoglobin NT-proBNP Troponin I Troponin T 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 10 | [36 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1051 | BH742 | Hóa chất cho chương trình ngoại kiểm kiểm tra chất lượng xét nghiệm đo tốc độ máu lắng | 1. Thành phần: Dạng lỏng 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: sử dụng cho chương trình ngoại kiểm. 1 thông số Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) tốc độ máu lắng 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 8 | [36 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1052 | AH184 | Hóa chất cho chương trình ngoại kiểm kiểm tra chất lượng xét nghiệm đông máu toàn phần, RIQAS Coagulation hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm đông máu toàn phần đáp ứng 17 thông số bao gồm 5 thông số cơ bản và các yếu tố đông máu aPTT, PT (including INR), TT, Fibrinogen, Antithrombin III, D-dimer*, Factor II, Factor V, Factor VII, Factor VIII, Factor IX, Factor X, Factor XI, Factor XII;,Plasminogen, Protein C, Protein S (các thông số đánh dấu * là thông số thử nghiệm, có thể thay đổi). Chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Dung tích 1ml 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 156 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
1053 | BH743 | Hóa chất cho chương trình ngoại kiểm kiểm tra chất lượng xét nghiệm Huyết Học | 1. Thành phần: Dạng lỏng 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 100% máu người toàn phần, sử dụng cho chương trình ngoại kiểm. 11 thông sô Haemoglobin (Hb) Mean Cell Volume (MCV) Mean Cell Haemoglobin Concentration (MCHC) Red Blood Cell Count (RBC) Mean Platelet Volume Plateletcrit Haematocrit (HCT) Mean Cell Haemoglobin (MCH) Platelets (PLT) Total White Blood Cell Count (WBC) Red Cell Dist. Width 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 44 | [36 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1054 | BH1348 | Hóa chất cho chương trình ngoại kiểm kiểm tra chất lượng xét nghiệm Miễn dịch Anti -TSH Receptor | 1. Thành phần: Dạng đông khô 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dạng đông khô, sử dụng cho chương trình ngoại kiểm. 1 thông số Anti TSH receptor. Bảo quản 2-8 oC 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 5 | [36 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1055 | BH1319 | Hóa chất cho chương trình ngoại kiểm kiểm tra chất lượng xét nghiệm Miễn dịch BNP | 1. Thành phần: Dạng đông khô 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: thành phần 100% huyết thanh người, sử dụng cho chương trình ngoại kiểm. 1 thông số BNP 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 5 | [36 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1056 | BH932 | Hóa chất cho chương trình ngoại kiểm kiểm tra chất lượng xét nghiệm Sinh hóa Ammonia và Ethanol | 1. Thành phần: Dạng lỏng 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: sử dụng cho chương trình ngoại kiểm. 2 thông số ammonia và ethanol 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 25 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1057 | BH744 | Hóa chất cho chương trình ngoại kiểm kiểm tra chất lượng xét nghiệm Sinh hóa dịch não tủy | 1. Thành phần: Dạng lỏng 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: sử dụng cho chương trình ngoại kiểm. 7 thông số Albumin (conc) Chloride Glucose IgG Lactate Total Protein Sodium 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 3 | [36 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1058 | AH347 | Hóa chất cho chương trình ngoại kiểm kiểm tra chất lượng xét nghiệm sinh hóa dịch não tủy, RIQAS CerebroSpinla Fluid hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:Chương trình ngoại kiểm Dịch não tủy đáp ứng 12 thông số hoặc tương đương. Chu kỳ bắt đầu tháng 3 hàng năm. Dung tích 3ml 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 972 | [36 empty] | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1059 | BH745 | Hóa chất cho chương trình ngoại kiểm kiểm tra chất lượng xét nghiệm Sinh hóa hàng tháng | 1. Thành phần: Dạng đông khô 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: sử dụng cho chương trình ngoại kiểm, 56 thông số ACE Acid phosphatase, prostatic Acid phosphatase, total Adjusted Calcium* Albumin ALP ALT (ALAT) Amylase, pancreatic Amylase, total AST Bicarbonate Bile acids Bilirubin, direct Bilirubin, total Calcium, ionised Calcium, total Chloride Cholinestease UIBC Cholesterol CK, total (CPK) Copper Creatinine D-3-hydroxybutyrate EGFR* Fructosamine Free T3 Free T4 Gamma GT GLDH Glucose HBDH HDL-Cholesterol Iron Lactate LD (LDH) LDL Cholesterol* Lipase Lithium Magnesium NEFA Non-HDL Cholesterol* Osmolality Phosphate, inorganic Potassium Protein, total PSA Sodium TIBC Total T3 Total T4 Triglycerides TSH Urea Uric acid Zinc 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 39 | [36 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
1060 | BH480 | Hóa chất cho chương trình ngoại kiểm kiểm tra chất lượng xét nghiệm sinh hóa HbA1c | 1. Thành phần: Dạng đông khô 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: thành phần 100% máu người toàn phần, 2 thông số HbA1c và total Haemoglobin. Bảo quản 2-8 oC 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 52 | [36 empty] | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
1061 | BH1320 | Hóa chất cho chương trình ngoại kiểm kiểm tra chất lượng xét nghiệm sinh hóa nước tiểu | 1. Thành phần: Dạng đông khô 2. Nồng độ: 10% nước tiểu người 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: sử dụng cho chương trình ngoại kiểm, 26 thông số Albumin / Microalbumin Albumin/Creatinine Ration Amylase Calcium Chloride Copper Cortisol Creatinine Dopamine Epinephrine Glucose Magnesium Metanephrine Norepinephrine Normetanephrine Osmolality Oxalate Phosphate, inorganic Potassium Protein, total Sodium Urea Uric acid VMA 5-HIAA. Bảo quản 2-8 oC 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 20 | [36 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1062 | BH929 | Hóa chất cho chương trình ngoại kiểm kiểm tra chất lượng xét nghiệm Sinh hóa Proteins đặc biệt hàng tháng | 1. Thành phần: Dạng lỏng 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 100% huyết thanh người, sử dụng cho chương trình ngoại kiểm. 26 thông số AFP Albumin Alpha-1-acid glycoprotein Alpha-1-antitrypsin Alpha-2-macroglobulin Anti Streptolysin O Antithrombin III Beta-2-microglobulin Ceruloplasmin Complement, C3 Complement, C4 C-Reactive Protein Ferritin Haptoglobin Immunoglobulin A Immunoglobulin E Immunoglobulin G Immunoglobulin M Free Kappa Light Chain Total Kappa Light Chain Free Lambda Light Chain Total Lambda Light Chain Prealbumin (Transthyretin) Retinol Binding Protein Rheumatoid Factor Transferrin 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 20 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1063 | BH232 | Hóa chất cho chương trình ngoại kiểm kiểm tra chất lượng xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu | 1. Thành phần: Dạng lỏng 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 100% nước tiểu người, sử dụng cho chương trình ngoại kiểm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 56 | [36 empty] | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0
1064 | BH1178 | Hóa chất cho chương trình ngoại kiểm kiểm tra chất lượng xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu, RIQAS Urinalysis hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chương trình ngoại kiểm Niệu đáp ứng 14 thông số tổng phân tích nước tiểu gồm Albumin, Bilirubin, Blood, Creatinine, Galactose, Glucose, hCG, Ketones, Leucocytes, Nitrite, pH, Protein, Specifc Gravity, Urobilinogen hoặc tương đương. Chu kỳ bắt đầu từ tháng 1-12 hàng năm. Có bài báo cáo phù hợp chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. Dung tích 12 ml 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 2052 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0
1065 | BH1625 | Hóa chất cho chương trình ngoại kiểm RIQAS Monthly General Clinical Chemistry (mẫu ngoại kiểm sinh hóa) | 1. Thành phần: Dạng đông khô 2. Nồng độ: 56 thông số ACE Acid phosphatase, prostatic Acid phosphatase, total Adjusted Calcium* Albumin ALP ALT (ALAT) Amylase, pancreatic Amylase, total AST Bicarbonate Bile acids Bilirubin, direct Bilirubin, total Calcium, ionised Calcium, total Chloride Cholinestease UIBC Cholesterol CK, total (CPK) Copper Creatinine D-3-hydroxybutyrate EGFR* Fructosamine Free T3 Free T4 Gamma GT GLDH Glucose HBDH HDL-Cholesterol Iron Lactate LD (LDH) LDL Cholesterol* Lipase Lithium Magnesium NEFA Non-HDL Cholesterol* Osmolality Phosphate, inorganic Potassium Protein, total PSA Sodium TIBC Total T3 Total T4 Triglycerides TSH Urea Uric acid Zinc 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: sử dụng cho chương trình ngoại kiểm 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 50 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0
1066 | BH1626 | Hóa chất cho chương trình ngoại kiểm RIQAS Monthly Haematology( mẫu ngoại kiểm huyết học) | 1. Thành phần: Dạng lỏng 2. Nồng độ: 100% máu người toàn phần 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: sử dụng cho chương trình ngoại kiểm, 11 thông số Haemoglobin (Hb), Mean Cell Volume (MCV), Mean Cell Haemoglobin Concentration (MCHC), Red Blood Cell Count (RBC), Mean Platelet Volume Plateletcrit Haematocrit (HCT) ,Mean Cell Haemoglobin (MCH), Platelets (PLT), Total White Blood Cell Count (WBC), Red Cell Dist. Width 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 52 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0
1067 | BH723 | Hóa chất cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Đông máu 16 thông số | 1. Thành phần: Dạng đông khô 2. Nồng độ: 100% huyết tương người 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: ử dụng cho chương trình ngoại kiểm. 16 thông số Activated Partial Thromboplastin Time (aPTT) Antithrombin III (ATIII) D-Dimer (Pilot) Factor II Factor IX Factor V Factor VII Factor VIII Factor X Factor XI Factor XII Fibrinogen Plasminogen Protein C Protein S Prothrombin Time (PT) Thrombin Time (TT) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 44 | [36 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
1068 | BH230 | Hóa chất chuẩn cho máy phân tích miễn dịch Level 1 | 1.Thành phần: dạng đông khô 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, mức 1 QC cho các xét nghiệm sau: AFP, C-Peptide, CEA, Estradiol, Ferritin, FSH, β-hCG, IgE, Insulin, LH, Progesterone, Prolactin, PSA, Free PSA, PTH, T3, T4, FT3, FT4, TSH, Testosterone 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 10 | [36 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1069 | BH231 | Hóa chất chuẩn cho máy phân tích miễn dịch Level 3 | 1. Thành phần: dạng đông khô 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm miễn dịch thường quy, mức 3 QC cho các xét nghiệm sau: AFP, C-Peptide, CEA, Estradiol, Ferritin, FSH, β-hCG, IgE, Insulin, LH, Progesterone, Prolactin, PSA, Free PSA, PTH, T3, T4, FT3, FT4, TSH, Testosterone 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lọ |  | 10 | [36 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1070 | BH1096 | Hóa chất chuẩn đa năng sử dụng cho xét nghiệm sinh hóa | 1. Thành phần: Huyết thanh người ổn định và đông khô. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hoá chất chuẩn cho các xét nghiệm Đường (Glucose), Gan (AST; ALT; GGT; ALP); Thận (Urea, Creatinine); Nội tiết (Amylase); Tim mạch (CK-MB); Tổn thương tế bào (CK;LDH); Mật (Bile Acid); Trao đổi chất (Protein; ALB; Acid Uric). Có giá trị đo cho các xét nghiệm hóa sinh so màu 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 120 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1071 | BH619 | Hóa chất chuẩn trong xét nghiệm HbA1c | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất hiệu chuẩn trong xét nghiệm HbA1c 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 25 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1072 | BH226 | Hóa chất cơ chất trong phản ứng tạo tín hiệu sáng với phức hợp kháng nguyên - kháng thể có gắn men enzyme. | 1. Thành phần: Chứa AMPPD là một chất nền trong dung dịch đệm diethanolamine với chất ổn định hóa học. Chất bảo quản là natri azid. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất sử dụng để tham gia vào các phản ứng tạo tín hiệu sáng với phức hợp kháng nguyên - kháng thể có gắn men enzyme trong công nghệ miễn dịch enzyme hóa phát quang (CLEIA) cho máy LUMIPULSE G1200. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Hộp |  | 23 | [36 empty] | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1073 | BH683 | Hóa chất cố định tiêu bản Formol (10%) | 1.Thành phần: Formol 2. Nồng độ: 10% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Độ pH ổn định 6,8-7,2, nồng độ formol 10% ổn định ở nhiệt độ đông lạnh 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lít |  | 550 | [36 empty] | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
1074 | BH1359 | Hóa chất Cyclohexanone 2-100ppm | 1. Thành phần: Cyclohexanone 2-100ppm 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Ống |  | 70 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
1075 | BH617 | Hóa chất dẫn trong xét nghiệm HbA1c | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chẫn dẫn trong xét nghiệm HbA1c 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1080 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1076 | BH1641 | Hóa chất diệt công trùng (Permethrin, 50% ± 2,5%) | 1. Thành phần: Permethrin 2. Nồng độ: 50% ± 2,5% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Diệt muỗi, côn trùng (gián, kiến, ruồi, muỗi, sâu, bọ chét, ve…) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lít |  | 1400 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1000 | 0 | 0 | 0
1077 | BH1383 | Hóa chất diệt khuẩn bề mặt, xử lý nước, Chloramin B | 1. Thành phần: Trong Cloramin B có clo hoạt tính 2. Nồng độ: cloramin B có 25% là clo hoạt tính 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng để diệt khuẩn bề mặt, xử lý nước. Hiệu quả tiêu diệt vi khuẩn phổ rộng, nha bào, nấm, virus lên đến 99,9%. Độ tinh khiết %: Tối thiểu 99 - Clo hoạt tính ppm %:Tối thiểu 24.5 - Giá trị PH%:9-11 - Sắt ppm %:Tối đa 5ppm - Kim loại nặng ppm %:Tối đa 5ppm 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | kg |  | 875 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 250 | 0 | 0 | 0
1078 | BH1597 | Hóa chất định danh vi sinh vật STERIL CONTROL GST E6 AMPOULES hoặc tương đương | 1. Thành phần: ống chứa môi trường lỏng màu tím, trong suốt 2. Nồng độ: Bào tử (CFU/ống): 1-5x106; D121°C = 1.5-3.0 phút 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chỉ thị sinh học STERIL CONTROL GST E6 được sử dụng để theo dõi thường xuyên các chu kỳ khử trùng bằng hơi nước và theo dõi quá trình hấp tiệt trùng bằng hơi nước Bảo quản: 2-8°C 4. Tiêu chuẩn chất lượng: Châu Âu/G7: ISO, CE | ống |  | 75 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0
1079 | BH1093 | Hóa chất dùng để đo nồng độ cồn trong huyết tương, huyết thanh, máu toàn phần hoặc nước tiểu người. | 1. Thành phần: R1- Enzyme coenzyme (NAD+, ADH, TRIS Buffer, Stabiliser, Preservatives); R2 - Standard. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đo nồng độ cồn trong huyết tương, huyết thanh, máu toàn phần hoặc nước tiểu người. Giá trị tuyến tính lên đến 300 mg/dL (65 mmol/L). Giới hạn phát hiện: khoảng 10 mg/dL. Độ nhạy cho 100 mg/dL: Khoảng 0.430 Abs. tại 340 nm. C.V: 1,23 % (mức cao) 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Hộp |  | 65 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1080 | BH747 | Hóa chất gắn tiêu bản Mouting Medium hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng chất thay thế xylen giúp giảm độc hại, khô nhanh, quan sát mẫu rõ, không phai màu nhuộm khi lưu trữ thời gian dài 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 133 | [36 empty] | 72 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
1081 | BH1083 | Hóa chất HDLc-D | 1. Thành phần: - R1: N,N-bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulphonic acid pH 6,6; N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxyaniline (HDAOS); Cholesterol Esterase; Cholesterol oxidase; Catalase; Ascorbic oxidase. - R2: N,N-bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulphonic acid pH 7,0: 4 – Aminoantipyrine (4-AA): Peroxidase 2. Nồng độ: - R1: 100 mM; 0.7 mM; ≥ 800 U/L; ≥ 500 U/L; ≥ 300 U/L; ≥ 3000 U/L - R2: 1.1mmol/l; 100 mM; ≥ 3500 U/L. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất phân tích sinh hóa HDLc -D dùng cho các loại máy xét nghiệm sinh hóa tự động và bán tự động để đo chỉ số HDL trong huyết thanh người. Phục vụ chẩn đoán y 4. Tiêu chuẩn chất lượng: | Test |  | 12000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1082 | BH246 | Hóa chất hiệu chuẩn đa chất sử dụng cho máy phân tích sinh hóa | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hoá chất chuẩn cho máy xét nghiệm sinh hóa các xét nghiệm Albumin, Calcium, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Iron, Lactic Acid, Magnesium, Phosphorus, Total Protein, Tryglyceride, Urea Nitrogen và Uric Acid. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 450 | [36 empty] | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1083 | BH253 | Hoá chất hiệu chuẩn sử dụng cho máy phân tích sinh hóa để định lượng ethanol trong nước tiểu, huyết thanh hoặc huyết tương | . 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hoá chất chuẩn xét nghiệm Ethanol để định lượng ethanol trong nước tiểu, huyết thanh hoặc huyết tương. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 400 | [36 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1084 | BH218 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm 25-OH Vitamin D | 1. Thành phần: NaCl trong dung dịch đệm Tris có chất ổn định protein; Chất bảo quản: natri azid. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm 25-OH Vitamin D 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Hộp |  | 7 | [36 empty] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1085 | BH220 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm C-Peptide | 1. Thành phần: NaCl trong dung dịch đệm Tris có chất ổn định protein; Chất bảo quản: natri azid. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm C-Peptide 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Hộp |  | 6 | [36 empty] | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1086 | BH825 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HBsAg-Quant | 1. Thành phần: NaCl trong dung dịch đệm Tris có chất ổn định protein; Chất bảo quản: natri azid. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất chuẩn hóa xét nghiệm HBsAb 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Hộp |  | 3 | [36 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1087 | BH1121 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng testosterone | 1.Thành phần: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA), ProClin 30, testosterone, đệm 2. Nồng độ: S0 (Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) có đệm, 0,5% ProClin 300 và < 0,1% natri azit), S1, S2, S3, S4, S5 (chất nền BSA có 0,5% ProClin 300 và < 0,1% natri azit và testosterone ở 0,5, 1,5, 4, 8 hoặc 16 ng/mL (1,7, 5,2, 13,9, 27,8, và 55,5 nmol/L)) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng testosterone 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 60 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1088 | BH206 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Estradiol | 1. Thành phần: NaCl trong dung dịch đệm Tris có chất ổn định protein; Chất bảo quản: natri azid. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Estradiol (E2) 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Hộp |  | 7 | [36 empty] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1089 | BH208 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm FSH | 1. Thành phần: Chứa hormone kích thích nang (FSH) trong NaCl trong dung dịch đệm Tris có chất ổn định protein; Chất bảo quản: natri azid. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm FSH 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Hộp |  | 7 | [36 empty] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1090 | BH817 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm HBcAb | 1. Thành phần: NaCl trong dung dịch đệm Tris có chất ổn định protein; Chất bảo quản: natri azid. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm HBcAb 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 2 | [36 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1091 | BH821 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm HBsAb | 1. Thành phần: NaCl trong dung dịch đệm Tris có chất ổn định protein; Chất bảo quản: natri azid. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm HBsAb 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 2 | [36 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1092 | BH822 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm HBsAg | 1. Thành phần: NaCl trong dung dịch đệm Tris có chất ổn định protein; Chất bảo quản: natri azid. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm HBsAg 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 3 | [36 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1093 | BH222 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm KL-6 | 1. Thành phần: NaCl trong dung dịch đệm Tris có chất ổn định protein; Chất bảo quản: natri azid. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm KL-6 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Hộp |  | 6 | [36 empty] | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1094 | BH210 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm LH | 1. Thành phần: NaCl trong dung dịch đệm Tris có chất ổn định protein; Chất bảo quản: natri azid. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm LH 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Hộp |  | 7 | [36 empty] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1095 | BH212 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Progesterone | 1. Thành phần: NaCl trong dung dịch đệm Tris có chất ổn định protein; Chất bảo quản: natri azid. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Progesterone 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Hộp |  | 7 | [36 empty] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1096 | BH214 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Prolactin | 1. Thành phần: NaCl trong dung dịch đệm Tris có chất ổn định protein; Chất bảo quản: natri azid. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Prolactin 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Hộp |  | 7 | [36 empty] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1097 | BH216 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Testosterone | 1. Thành phần: Chứa chất bảo quản natri azid trong huyết thanh người đã được xử lý. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Testosterone. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Hộp |  | 7 | [36 empty] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1098 | BH067 | Hóa chất hóa mô miễn dịch IHC liên kết Protein với. Dòng: Cytokeratin 7 OV-TL 12/31 | 1. Thành phần: Kháng thể chuột đơn dòng Cytokeratin AE1/AE3 dòng AE1 + AE3 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa mô miễn dịch IHC liên kết Protein. Kháng thể chuột đơn dòng Cytokeratin AE1/AE3 dòng AE1 + AE3. Kháng thể đã pha sẵn. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 10 | [36 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1099 | BH056 | Hóa chất hóa mô miễn dịch IHC liên kết Protein. Dòng: 8G7G3/1, PDM104 (TTF1) | 1. Thành phần: Kháng thể chuột đơn dòng Thyroid Transcription Factor-1, TTF-1, Thyroid and Lung Epithelial Marker , dòng 8G7G3/1 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa mô miễn dịch IHC liên kết Protein. Kháng thể chuột đơn dòng Thyroid Transcription Factor-1, TTF-1, Thyroid and Lung Epithelial Marker , dòng 8G7G3/1. Kháng thể đã pha sẵn, 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 50 | [36 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1100 | BH066 | Hóa chất hóa mô miễn dịch IHC liên kết Protein. Dòng: CD3 (EP41) | 1. Thành phần: Kháng thể thỏ đơn dòng CD3 dòng EP41 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa mô miễn dịch IHC liên kết Protein. Kháng thể thỏ đơn dòng CD3 dòng EP41. Kháng thể đã pha sẵn 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 10 | [36 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101 | BH068 | Hóa chất hóa mô miễn dịch IHC liên kết Protein. Dòng: Cytokeratin AE1/AE3 | 1. Thành phần: Kháng thể chuột đơn dòng Cytokeratin AE1/AE3 dòng AE1 + AE3 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa mô miễn dịch IHC liên kết Protein. Kháng thể chuột đơn dòng Cytokeratin AE1/AE3 dòng AE1 + AE3. Kháng thể đã pha sẵn. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 20 | [36 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1102 | BH064 | Hóa chất hóa mô miễn dịch IHC liên kết Protein. Dòng: SP6, RMPD004 (Ki67) | 1. Thành phần: Kháng thể thỏ đơn dòng Ki-67 antigen, dòng SP6 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa mô miễn dịch IHC liên kết Protein. Kháng thể thỏ đơn dòng Ki-67 antigen, dòng SP6. Kháng thể đã pha sẵn, 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 30 | [36 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1103 | BH069 | Hóa chất hóa mô miễn dịch IHC, Dung dịch Tris EDTA pH 6.0 | 1. Thành phần: Bộ đệm EDTA 2. Nồng độ: Ph 6.0, nồng độ 10X 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch đệm EDTA giúp bộc lộ kháng nguyên bằng phương pháp nhiệt, cho xét nghiệm hóa mô miễn dịch 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 4000 | [36 empty] | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1104 | BH070 | Hóa chất hóa mô miễn dịch IHC, Dung dịch Tris EDTA pH 8.0 | 1. Thành phần: Bộ đệm EDTA 2. Nồng độ: Ph 8.0, nồng độ 10X 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch đệm EDTA giúp bộc lộ kháng nguyên bằng phương pháp nhiệt, cho xét nghiệm hóa mô miễn dịch 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 2000 | [36 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | BH071 | Hóa chất hóa mô miễn dịch IHC, Peroxidase Block (hoặc tương đương) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất xét nghiệm hóa mô miễn dịch, Peroxidase Blocker là một giải pháp không chứa peroxidase được sử dụng để ngăn chặn các enzym peroxidase nội sinh và các kim loại chuyển tiếp xuất hiện tự nhiên trong các mô nhúng parafin, các bộ phận làm lạnh, vết máu, tế bào học và các chế phẩm tế bào. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1000 | [36 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106 | BH058 | Hóa chất hóa mô miễn dịch YHC liên kết Polymer với Montage PoluVue (hoặc tương đương) | 1. Nồng độ: pH8 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa mô miễn dịch IHC liên kết Polymer với Montage PoluVue, thời gian ủ 30 phút, pha loãng 1:25 - 1:50, Montage HIER EDTA pH8.0, Opus: 20 phút, 2ml x 10X diluent. Dòng : CK 5/6 (DBR16.1 RMPD086R) 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 20 | [36 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1107 | BH926 | Hóa chất Human Assayed MultiSera/ Assayed Chemistry Premium Plus - Level 2 (Hum Asy Control 2) hoặc tương đương | 1. Thành phần: Dạng đông khô 2. Nồng độ: 70 thông số Sinh hóa: CK (Toàn phần), Digoxin, Gentamicin, Lithium, Acetaminophen, Salicylat, Theophylline, Tobramycin, Alpha-1-Globulin, Alpha-2-Globulin, Albumin (Điện di), Beta-Globulin, Gamma Globulin, Cortisol, Folate, PSA, T3, FT4, T4, TSH, Vitamin B12, Apolipoprotein A-1, Apolipoprotein B, HDL-Cholesterol, Cholesterol, NEFA, Triglycerid, IgA, IgG, IgM, Protein toàn phần, Transferrin, Alpha-HBDH, Acid Phosphatase (Không- tuyến tiền liệt), Acid Phosphatase (Tuyến tiền liệt), Acid Phosphatase (Toàn phần), Albumin, ALP, GPT/ALT, Amylase, Amylase (Tuyến tụy), GOT/AST, Bicarbonat, Acid Bile, Bilirubin trực tiếp, Bilirubin toàn phần, Ca (Calci), Clorid, Cholinesterase, Creatinine, Beta-hydroxybutyrat, GGT, GLDH, Glucose, Fe (Sắt), Fe (TIBC), Lactate, LDH, LAP, Lipase (Đo màu), Lipase (Độ đục), Magnesi, Osmolality, Phosphate vô cơ, Kali, Natri, Ure, Acid uric, Cu (Đồng), Zn (Kẽm) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: thành phần dựa trên huyết thanh người, độ bền mở nắp 7 ngày ở 2-8oC hoặc 28 ngày ở -20oC. Bảo quản và vận chuyển ở 2-8oC 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 3 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | BH927 | Hóa chất Human Assayed MultiSera/ Assayed Chemistry Premium Plus - Level 3 (Hum Asy Control 3) hoặc tương đương | 1. Thành phần: Dạng đông khô 2. Nồng độ: 70 thông số Sinh hóa: CK (Toàn phần), Digoxin, Gentamicin, Lithium, Acetaminophen, Salicylat, Theophylline, Tobramycin, Alpha-1-Globulin, Alpha-2-Globulin, Albumin (Điện di), Beta-Globulin, Gamma Globulin, Cortisol, Folate, PSA, T3, FT4, T4, TSH, Vitamin B12, Apolipoprotein A-1, Apolipoprotein B, HDL-Cholesterol, Cholesterol, NEFA, Triglycerid, IgA, IgG, IgM, Protein toàn phần, Transferrin, Alpha-HBDH, Acid Phosphatase (Không- tuyến tiền liệt), Acid Phosphatase (Tuyến tiền liệt), Acid Phosphatase (Toàn phần), Albumin, ALP, GPT/ALT, Amylase, Amylase (Tuyến tụy), GOT/AST, Bicarbonat, Acid Bile, Bilirubin trực tiếp, Bilirubin toàn phần, Ca (Calci), Clorid, Cholinesterase, Creatinine, Beta-hydroxybutyrat, GGT, GLDH, Glucose, Fe (Sắt), Fe (TIBC), Lactate, LDH, LAP, Lipase (Đo màu), Lipase (Độ đục), Magnesi, Osmolality, Phosphate vô cơ, Kali, Natri, Ure, Acid uric, Cu (Đồng), Zn (Kẽm) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: thành phần dựa trên huyết thanh người, độ bền mở nắp 7 ngày ở 2-8oC hoặc 28 ngày ở -20oC. Bảo quản và vận chuyển ở 2-8oC 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 8 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109 | BH236 | Hóa chất Immunoassay Premium Plus Tri-Level (IA Premium Plus 1,2 and 3) | 1. Thành phần: Dạng đông khô Thành phần 100% từ người 2. Nồng độ: thông số Miễn dịch và marker ung thư: CA 15-3, CA 19-9, CA 125, 17-OH-Progesterone,1-25-(OH) 2-Vitamin D,25-OH-Vitamin D,α-Fetoprotein (AFP), ACTH+,Aldosterone+,Amikacin,Androstenedione,b-2 Microglobulin, C-Peptide,Carbamazepine, CEA, Cortisol, DHEA-Sulphate, Digoxin, Estriol, Ethosuximide, Ferritin, Folate, FSH, Gentamicin, Growth Hormone (GH), hCG, Immunoglobulin E (IgE), Insulin, Luteinising Hormone (LH), Oestradiol, Paracetamol, Phenobarbitone, Phenytoin, Primidone, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), Salicylate, Sex Hormone Binding Globulin (SHBG), T Uptake, T3 (Free), T3 (Total), T4 (Free), T4 (Total), Testosterone, Testosterone (Free), Theophylline, Thyroglobulin, Tobramycin, TSH, Valproic Acid, Vancomycin, Vitamin B12 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Độ bền mở nắp 7 ngày ở 2-8oC hoặc 28 ngày ở -20oC 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 840 | [36 empty] | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
1110 | AH415 | Hóa chất Iodine, pellets a.r. | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất thí nghiệm 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 7 | [36 empty] | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1111 | BH1103 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm CRP | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Mẫu huyết thanh dùng nội kiểm tra cho xét nghiệm CRP, với 2 mức Low/High, 1mL/nồng độ. Được điều chế từ huyết thanh người là làm ổn định 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Set |  | 10 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1112 | BH1101 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm D-Dimer | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Huyết thanh mẫu dùng làm nội kiểm tra cho xét nghiệm D-Dimer, với 2 mức Low và High, dung tích 0,5 mL/1 nồng độ 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Set |  | 12 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1113 | BH1107 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HbA1C | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Mẫu máu dùng nội kiểm tra cho xét nghiệm HbA1c, với 2 mức Low và High, dung tích 1mL/nồng độ. Được điều chế từ mẫu máu người đã qua ly giải 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Set |  | 12 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1114 | BH1097 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Sinh hóa mức 1 | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Huyết thanh mẫu dùng làm nội kiểm chuẩn được điều chế từ huyết thanh người ổn đinh hóa và đông khô. Có giá trị đo bình thường cho các xét nghiệm hóa sinh so màu, bộ mỡ (bao gồm HDL/LDL/TG/TC), bộ tuyến giáp (T3/Free T4/TSH), nội tiết tố sinh sản (Progesteron/Testosteron/Total Beta HCG....). Dung tích 5mL 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 120 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1115 | BH1098 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Sinh hóa mức 2 | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Huyết thanh mẫu dùng làm nội kiểm chuẩn được điều chế từ huyết thanh người ổn đinh hóa và đông khô. Có giá trị đo bất thường cho các xét nghiệm hóa sinh so màu, bộ mỡ (bao gồm HDL/LDL/TG/TC), bộ tuyến giáp (T3/Free T4/TSH), nội tiết tố sinh sản (Progesteron/Testosteron/Total Beta HCG....). Dung tích 5mL 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 120 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1116 | BH252 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 sử dụng cho xét nghiệm sinh hóa | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hoá chất hiệu chứng một số xét nghiệm miễn dịch trong huyết thanh. Sử dụng cho máy phân tích sinh hóa 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 300 | [36 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1117 | BH204 | Hóa chất kiểm chuẩn sử dụng cho xét nghiệm HBcrAg | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất nội kiểm chuẩn của xét nghiệm HBcrAg. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 7 | [36 empty] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1118 | BH824 | Hóa chất kiểm chuẩn sử dụng cho xét nghiệm HBsAg | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất nội kiểm chuẩn của xét nghiệm HBsAg. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 3 | [36 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1119 | BH828 | Hóa chất kiểm chuẩn sử dụng cho xét nghiệm HCV Ab | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất nội kiểm chuẩn của xét nghiệm HCV Ab. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 3 | [36 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | BH223 | Hóa chất kiểm chuẩn sử dụng cho xét nghiệm PIVKA-II và KL-6 | 1. Thành phần:Vật liệu sử dụng cho người và methyl 4-hydroxybenzonate như chất bảo quản có chất ổn định protein. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất nội kiểm chuẩn của xét nghiệm PIVKA-II và KL-6. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 6 | [36 empty] | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1121 | BH501 | Hóa chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch Sàng lọc trước sinh mức 1 | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kiểm chứng cho các xét nghiệm AFP, Free Beta hCG, Free Estriol, hCG, Inhibin A và PAPP-A 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 15 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1122 | BH502 | Hóa chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch Sàng lọc trước sinh mức 2 | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kiểm chứng cho các xét nghiệm AFP, Free Beta hCG, Free Estriol, hCG, Inhibin A và PAPP-A 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 15 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1123 | BH503 | Hóa chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch Sàng lọc trước sinh mức 3 | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kiểm chứng cho các xét nghiệm AFP, Free Beta hCG, Free Estriol, hCG, Inhibin A và PAPP-A 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 15 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1124 | BH620 | Hóa chất kiểm soát chất lượng trong xét nghiệm HbA1c | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất kiểm soát chất lượng trong xét nghiệm HbA1c 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 10 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1125 | BH754 | Hóa chất kiểm soát mức 2 dùng cho xét nghiệm định lượng Albumin (electrophoresis), Alpha – 1- globulin (electrophoresis), Alpha – 2- globulin (electrophoresis), Beta- globulin (electrophoresis), Chloride, Gamma – globulin (electrophoresis), Glucose, Immunoglobulin G (IgG), Lactate, Protein (Total), Sodium. | 1. Thành phần: Huyết thanh người, dạng đông khô 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đáp ứng 11 thông số, độ bền mở nắp 14 ngày ở 2-8oC 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 90 | [36 empty] | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1126 | BH755 | Hóa chất kiểm soát mức độ 3 dùng cho xét nghiệm định lượng Albumin (electrophoresis), Alpha – 1- globulin (electrophoresis), Alpha – 2- globulin (electrophoresis), Beta- globulin (electrophoresis), Chloride, Gamma – globulin (electrophoresis), Glucose, Immunoglobulin G (IgG), Lactate, Protein (Total), Sodium. | 1. Thành phần: Huyết thanh người, dạng đông khô 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đáp ứng 11 thông số, độ bền mở nắp 14 ngày ở 2-8oC 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 90 | [36 empty] | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1127 | BH1094 | Hóa chất kiểm soát xét nghiệm Ammonia, ethanol, CO2 | 1. Nồng độ: R1 - Normal control :Ammonia, ethanol, CO2 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để kiểm chuẩn bằng cách theo dõi độ chính xác để xác định nồng độ các chất đang được phân tích như quy định trong bảng giá trị 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Hộp |  | 10 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1128 | BH734 | Hóa chất kiểm soát xét nghiệm định lượng 6 thông số xét nghiệm sàng lọc trước sinh nồng độ thấp mức 1 | 1. Thành phần: Dạng đông khô 2. Nồng độ: 100% từ người 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đáp ứng đủ 06 thông số bao gồm Inhibin A Kiểm chuẩn mức thấp các xét nghiệm sàng lọc trước sinh bao gồm 6 thông số: Alpha-Fetoprotein (AFP); Free beta-hCG; Inhibin A; PAPP-A; Total beta-hCG; Unconjugated Oestriol. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 30 | [36 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1129 | BH483 | Hóa chất kiểm soát xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol mức 1 | 1. Thành phần: Dạng lỏng dùng ngay 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đáp ứng xét nghiệm Ammonia và Ethanol. Bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp tối thiểu 30 ngày ở 2 - 8 độ C hoặc tương đương 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 336 | [36 empty] | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
1130 | BH484 | Hóa chất kiểm soát xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol mức 2 | 1. Thành phần: Dạng lỏng dùng ngay 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đáp ứng xét nghiệm Ammonia và Ethanol. Bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp tối thiểu 30 ngày ở 2 - 8 độ C hoặc tương đương 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 336 | [36 empty] | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
1131 | BH485 | Hóa chất kiểm soát xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol mức 3 | 1. Thành phần: Dạng lỏng dùng ngay 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đáp ứng xét nghiệm Ammonia và Ethanol. Bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp tối thiểu 30 ngày ở 2 - 8 độ C hoặc tương đương 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 336 | [36 empty] | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
1132 | BH237 | Hóa chất kiểm soát xét nghiệm định lượng protein đặc hiệu mức 1 | 1. Thành phần: Dạng lỏng dùng liền dễ dàng sử dụng và bảo quản ở 2-8oC 2. Nồng độ: Thành phần 100% từ người 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để kiểm tra chất lượng huyết thanh trên hệ thống xét nghiệm miễn dịch và hóa học lâm sàng, đáp ứng 26 thông số. Độ bền mở nắp tối thiểu 30 ngày 2-8oC hoặc tương đương. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 306 | [36 empty] | 150 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1133 | BH238 | Hóa chất kiểm soát xét nghiệm định lượng protein đặc hiệu mức 2 | 1. Thành phần: Dạng lỏng dùng liền dễ dàng sử dụng và bảo quản ở 2-8oC 2. Nồng độ: Thành phần 100% từ người 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để kiểm tra chất lượng huyết thanh trên hệ thống xét nghiệm miễn dịch và hóa học lâm sàng, đáp ứng 26 thông số. Độ bền mở nắp tối thiểu 30 ngày 2-8oC hoặc tương đương. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 328 | [36 empty] | 150 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1134 | BH239 | Hóa chất kiểm soát xét nghiệm định lượng protein đặc hiệu mức 3 | 1. Thành phần: Dạng lỏng dùng liền dễ dàng sử dụng và bảo quản ở 2-8oC 2. Nồng độ: Thành phần 100% từ người 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để kiểm tra chất lượng huyết thanh trên hệ thống xét nghiệm miễn dịch và hóa học lâm sàng, đáp ứng 26 thông số. Độ bền mở nắp tối thiểu 30 ngày 2-8oC hoặc tương đương. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 654 | [36 empty] | 390 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1135 | BH1108 | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm HbA1C | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch ly dải hồng cầu dùng cho xét nghiệm HbA1c 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | ml |  | 8000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1136 | BH618 | Hóa chất ly giải sử dụng trong xét nghiệm HbA1c | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch ly giải sử dụng trong xét nghiệm HbA1c 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1800 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1137 | BH735 | Hóa chất Maternal Control - Level 2 | 1. Thành phần: Dạng đông khô 2. Nồng độ: 100% từ người 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đáp ứng đủ 06 thông số bao gồm Inhibin A Kiểm chuẩn mức trung bình các xét nghiệm sàng lọc trước sinh bao gồm 6 thông số: Alpha-Fetoprotein (AFP); Free beta-hCG; Inhibin A; PAPP-A; Total beta-hCG; Unconjugated Oestriol. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 30 | [36 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1138 | BH1627 | Hóa chất Maternal Control - Level 2 (Mẫu ngoại kiểm niệu) | 1. Thành phần: Dạng lỏng 2. Nồng độ: thành phần 100% nước tiểu người 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: sử dụng cho chương trình ngoại kiểm Thực hiện theo chương trình 6 mẫu / 1 chương trình, tần suất 1 mẫu/ 2 tháng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 32 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0
1139 | BH736 | Hóa chất Maternal Control - Level 3 | 1. Thành phần: Dạng đông khô 2. Nồng độ: 100% từ người 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đáp ứng đủ 06 thông số bao gồm Inhibin A Kiểm chuẩn mức cao các xét nghiệm sàng lọc trước sinh bao gồm 6 thông số: Alpha-Fetoprotein (AFP); Free beta-hCG; Inhibin A; PAPP-A; Total beta-hCG; Unconjugated Oestriol. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 30 | [36 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1140 | AH437 | Hóa chất Motility Nitrate (MN) Medium Base hoặc tương đương | 1. Nồng độ: 500g 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường nuôi cấy vi sinh Motility Nitrate (MN) Medium Base, có CoA 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Gam |  | 501 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1
1141 | AH433 | Hóa chất N-(1-Naphtyl)ethylenediamine dihydrochloride a.r hoặc tương đương | 1. Nồng độ: 10g 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: N-(1-Naphtyl)ethylenediamine dihydrochloride a.r. tinh khiết sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 2 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1142 | BH1378 | Hóa chất N,N-Dimethyl formamide (DMF) hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 1-15ppm 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Ống |  | 20 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
1143 | BH1357 | Hóa chất n.Hexane hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 5-200ppm 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Ống |  | 90 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
1144 | BH052 | Hóa chất nhuộm tiêu bản EA 50 | 1. Nồng độ: 2500ml 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Các giải pháp nhuộm màu cho phòng thí nghiệm có khả năng chi phí nhất định Để chuẩn bị các vết, chấm mô tế bào học Hóa chất chuyên dùng để nhuộm cho các qui trình nhuộm Papanicolaou 3. Tiêu chuẩn chất lượng: chất lượng châu âu CE, Iso 9001 | Chai |  | 46 | [36 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1145 | BH054 | Hóa chất nhuộm tiêu bản Eosin | 1. Nồng độ: 2500ml 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch chứa 1-5% ethanediol, ethylene glycol Dung dịch Eosin được thiết kế để sử dụng trong phân tích mô học của nhân tế bào 3. Tiêu chuẩn chất lượng: chất lượng châu âu CE, ISO 9001 | Chai |  | 57 | [36 empty] | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1146 | BH051 | Hóa chất nhuộm tiêu bản OG 6 | 1. Nồng độ: 2500mk 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Để chuẩn bị các vết, chấm mô tế bào học Hóa chất chuyên dùng để nhuộm cho các qui trình nhuộm Papanicolaou 3. Tiêu chuẩn chất lượng: chất lượng châu âu CE, ISO 9001 | Chai |  | 23 | [36 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1147 | AH438 | Hóa chất Nitric acid 65% a.r hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nitric acid 65% a.r. tinh khiết dùng cho phân tích thí nghiệm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 16 | [36 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1
1148 | BH1375 | Hóa chất NO&NO2 | 1. Nồng độ: 1000ml 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: NO; 2.5-200ppm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Ống |  | 50 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
1149 | BH1112 | Hóa chất nội kiểm cho máy huyết học 5 thành phần | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất nội kiểm cho máy huyết học 5 thành phần, sử dụng được cho các máy sau: Abbott Cell-Dyn 3200, Cell-Dyn Sapphire, Cell-Dyn Ruby, Cell-Dyn 3700, Cell-Dyn 3500; Analyticon Hemolyzer 5; Biocode-Hycel Xenia; Boule Quintus; Cormay Cormay Mythic 22; Diatron Abacus 5; Drew Scientific Evolution, Excell 22, Excell 2280; Erba/Lachema ELite 5; Hospitex HemaScreen v.007; Human HumaCount 5L; Medonic Medonic Quintus; Nihon Kohden Celltac MEK-8222, Celltac MEK-7222; Orphee Orphee Mythic 22; SFRI Countender 80; Siemens/Bayer ADVIA 70, ADVIA 560, ADVIA 560 AL; Spinreact SpinCell 5; Urit Medical Urit-5200, Urit-5250, Urit-5500 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 90 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1150 | BH895 | Hóa chất nội kiểm huyết học 3 mức | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch là phương pháp kiểm soát máu toàn phần đã được xét nghiệm được thiết kế để theo dõi các giá trị trên máy đếm tế bào huyết học đa thông số. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1272 | [36 empty] | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
1151 | BH975 | Hóa chất nội kiểm mức cao Qualicheck Path | 1. Nồng độ: R1: 4x5ml, R2: 1x20ml 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: <ghi công nghệ, tính năng> 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 350 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1152 | BH974 | Hóa chất nội kiểm mức trung bình Qualicheck Norm | 1. Nồng độ: R1: 4x5ml, R2: 1x20ml 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: kiểm tra độ chính xác các kết quả xét nghiệm thường quy trong xét nghiệm sinh hóa 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 450 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1153 | BH233 | Hóa chất nội kiểm soát xét nghiệm định lượng miễn dịch mức 1 (hoặc tương đương) | 1. Thành phần: Dạng đông khô, 100% từ người 2. Nồng độ: CA 15-3, CA 19-9, CA 125, 17-OH-Progesterone,1-25-(OH)2-Vitamin D,25-OH-Vitamin D,α-Fetoprotein (AFP), ACTH+,Aldosterone+,Amikacin,Androstenedione,b-2 Microglobulin, C-Peptide,Carbamazepine, CEA, Cortisol, DHEA-Sulphate, Digoxin, Estriol, Ethosuximide, Ferritin, Folate, FSH, Gentamicin, Growth Hormone (GH), hCG, Immunoglobulin E (IgE), Insulin, Luteinising Hormone (LH), Oestradiol, Paracetamol, Phenobarbitone, Phenytoin, Primidone, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), Salicylate, Sex Hormone Binding Globulin (SHBG), T Uptake, T3 (Free), T3 (Total), T4 (Free), T4 (Total), Testosterone, Testosterone (Free), Theophylline, Thyroglobulin, Tobramycin, TSH, Valproic Acid, Vancomycin, Vitamin B12 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đáp ứng trên 50 các thông số Miễn dịch thường quy . Độ bền mở nắp 7 ngày ở 2-8oC hoặc 28 ngày ở -20oC. Bảo quản và vận chuyển ở 2-8oC 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 900 | [36 empty] | 600 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1154 | BH234 | Hóa chất nội kiểm soát xét nghiệm định lượng miễn dịch mức 2 (hoặc tương đương) | 1. Thành phần: Dạng đông khô, 100% từ người 2. Nồng độ: CA 15-3, CA 19-9, CA 125, 17-OH-Progesterone,1-25-(OH)2-Vitamin D,25-OH-Vitamin D,α-Fetoprotein (AFP), ACTH+,Aldosterone+,Amikacin,Androstenedione,b-2 Microglobulin, C-Peptide,Carbamazepine, CEA, Cortisol, DHEA-Sulphate, Digoxin, Estriol, Ethosuximide, Ferritin, Folate, FSH, Gentamicin, Growth Hormone (GH), hCG, Immunoglobulin E (IgE), Insulin, Luteinising Hormone (LH), Oestradiol, Paracetamol, Phenobarbitone, Phenytoin, Primidone, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), Salicylate, Sex Hormone Binding Globulin (SHBG), T Uptake, T3 (Free), T3 (Total), T4 (Free), T4 (Total), Testosterone, Testosterone (Free), Theophy lline, Thyroglobulin, Tobramycin, TSH, Valproic Acid, Vancomycin, Vitamin B12 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đáp ứng trên 50 các thông số Miễn dịch thường quy . Độ bền mở nắp 7 ngày ở 2-8oC hoặc 28 ngày ở -20oC. Bảo quản và vận chuyển ở 2-8oC 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 900 | [36 empty] | 600 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1155 | BH235 | Hóa chất nội kiểm soát xét nghiệm định lượng miễn dịch mức 3 (hoặc tương đương) | 1. Thành phần: Dạng đông khô, 100% từ người 2. Nồng độ: CA 15-3, CA 19-9, CA 125, 17-OH-Progesterone,1-25-(OH)2-Vitamin D,25-OH-Vitamin D,α-Fetoprotein (AFP), ACTH+,Aldosterone+,Amikacin,Androstenedione,b-2 Microglobulin, C-Peptide,Carbamazepine, CEA, Cortisol, DHEA-Sulphate, Digoxin, Estriol, Ethosuximide, Ferritin, Folate, FSH, Gentamicin, Growth Hormone (GH), hCG, Immunoglobulin E (IgE), Insulin, Luteinising Hormone (LH), Oestradiol, Paracetamol, Phenobarbitone, Phenytoin, Primidone, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), Salicylate, Sex Hormone Binding Globulin (SHBG), T Uptake, T3 (Free), T3 (Total), T4 (Free), T4 (Total), Testosterone, Testosterone (Free), Theophylline, Thyroglobulin, Tobramycin, TSH, Valproic Acid, Vancomycin, Vitamin B12 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đáp ứng trên 50 các thông số Miễn dịch thường quy . Độ bền mở nắp 7 ngày ở 2-8oC hoặc 28 ngày ở -20oC. Bảo quản và vận chuyển ở 2-8oC 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 900 | [36 empty] | 600 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1156 | BH1337 | Hóa chất nội kiểm soát xét nghiệm đông máu thường quy và chuyên biệt | 1. Thành phần: Huyết tương người có citrated dạng đông khô 2. Nồng độ: gồm hai mức nồng độ khác nhau của các chỉ số: PT, aPTT, Fibrinogen, TT, yếu tố II, yếu tố V, yếu tố VII, yếu tố VIII, yếu tố IX, yếu tố X, yếu tố XI, yếu tố XII, AT III, Protein S, Protein C, Plasminogen, Antiplasmin, Reptilase 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất kiểm chuẩn cho các xét nghiệm đông máu 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 432 | [36 empty] | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1157 | BH225 | Hóa chất pha loãng mẫu bệnh phẩm dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch, LUMIPULSE G1200 hoặc tương đương | 1. Thành phần: Protein (bò), chất ổn định hóa học và chất bảo quản Natri azid. 2. Nồng độ: Chứa 0,15 M NaCl trong dung dịch đệm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng để pha loãng mẫu bệnh phẩm cho máy LUMIPULSE G1200 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 8 | [36 empty] | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1158 | BH090 | Hóa chất pha loãng mẫu polystyrene | 1. Thành phần: Ống nhựa plastic 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: để pha loãng mẫu xét nghiệm trên hệ thống Bảo quản ở nhiệt độ môi trường bình thường 3. Tiêu chuẩn chất lượng: Châu Âu hoặc tương đương | Thùng |  | 5 | [36 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1159 | AH400 | Hóa chất phiên mã ngược | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng cặp mồi và mẫu dò Taqman bắt cặp trên một vùng dài 103 bp của vùng 5’-UTR trong bộ gene HCV. Chương trình RT PCR: 1 chu kì: 25oC – 5 phút, 1 chu kì: 42oC – 30 phút, 1 chu kì 85oC – 5 phút, giữ mẫu: 4oC 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 10 | [36 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1160 | AH464 | Hóa chất Phosphoric acid 85% a.r | 1. Thành phần: Chất lỏng trong suốt, không màu 2. Nồng độ: Công thức hóa học: H3PO4; hàm lượng: 85% 1000ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: sánh, tan trong nước, có tính axit trung bình 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lít |  | 5 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1
1161 | BH1334 | Hóa chất rửa kim hệ thống máy đông máu tự động | 1. Thành phần: potassium hydroxide 2. Nồng độ: < 1 % 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất rửa kim hệ thống máy đông máu tự động, bền trên máy 5 ngày 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 11880 | [36 empty] | 11880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1162 | BH1338 | Hóa chất rửa máy hệ thống đông máu tự động | 1. Thành phần: Chất diệt nấm họ ether glycol pha loãng trong dung môi nước 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch rửa pha sẵn cho các hệ thống phân tích đông máu tự động 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 390000 | [36 empty] | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1163 | BH046 | Hóa chất sát khuẩn dạng phun mức độ cao (Hydrogen peroxide, 7,5%) | 1. Thành phần: Hydrogen peroxide 2. Nồng độ: 7,5%; Thể tích: 2,5 Lít 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Không chứa Glutaraldehyde. Không cần hoạt hóa. Có chất ức chế ăn mòn. An toàn cho mọi loại ống nội soi dẻo và thiết bị nhạy cảm với nhiệt 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 | Can |  | 80 | [36 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1164 | BH476 | Hóa chất sát khuẩn mức độ cao cho ống nội soi dẻo và thiết bị nhạy cảm với nhiệt | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất khử khuẩn mức độ cao, diệt bào tử dựa trên peroxid. Không chứa Glutaraldehyde. Không cần hoạt hóa. Có chất ức chế ăn mòn. An toàn cho mọi loại ống nội soi dẻo và thiết bị nhạy cảm với nhiệt. Có bảng tương thích vật liệu. Dung tích 2500ml 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Can |  | 3 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1165 | AH436 | Hóa chất Silver nitrate v.p hoặc tương đương | 1. Nồng độ: 100g 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất tráng máy cho các XN đảm bảo an toàn truyền máu về mặt miễn dịch 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Gam |  | 401 | [36 empty] | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1
1166 | AH476 | Hóa chất Sodium acetate (CH3COONa) khan hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất tinh khiết Sodium acetate khan sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 1 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1167 | BH594 | Hoá chất Sodium chloride a.r hoặc tương đương | 2. Nồng độ: 1000g 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Muối Nacl tinh khiết sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bịch |  | 1015 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
1168 | AH434 | Hóa chất Sodium hydroxide, pellets a.r hoặc tương đương | 1. Nồng độ: 1000g 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất tráng máy cho các XN đảm bảo an toàn truyền máu về mặt miễn dịch 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Gam |  | 6612 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 6000 | 0 | 1 | 1
1169 | AH430 | Hóa chất Sodium thiosulfate.5aq a.r | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: hóa chất thí nghiệm 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 2 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1170 | BH1175 | Hóa chất Solution Systemic for Miura hoặc tương đương | 1. Thành phần: Dung dịch dạng lỏng 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: pha loãng dùng để rửa hệ thống sau mỗi chu kỳ đo 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 2000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1171 | BH981 | Hóa chất sử dụng cho kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng Prothrombin Time,Activated Partial Thromboplastin Time, Thrombin Time, Fibrinogen, Antithrombin III, Factor II, Factor V, Factor VII, Factor VIII, Factor IX, Factor X, Factor XI, Factor XII, Plasminogen, Protein C, Protein S | 1. Thành phần: 100% từ người, dạng đông khô 2. Nồng độ: 100% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đáp ứng 16 thông số bao gồm các yếu tố đông máu II, V, VII, IX, X, XI, XII .Độ bền mở nắp lên tới 24 giờ 2-8°C 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 120 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1172 | BH982 | Hóa chất sử dụng cho kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng Prothrombin Time,Activated Partial Thromboplastin Time, Thrombin Time, Fibrinogen, Antithrombin III, Factor II, Factor V, Factor VII, Factor VIII, Factor IX, Factor X, Factor XI, Factor XII, Plasminogen, Protein C, Protein S | 1. Thành phần: 100% từ người, dạng đông khô 2. Nồng độ: 100% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đáp ứng 16 thông số bao gồm các yếu tố đông máu II, V, VII, IX, X, XI, XII .Độ bền mở nắp lên tới 24 giờ 2-8°C 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 120 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1173 | BH983 | Hóa chất sử dụng cho kiểm soát mức 3 xét nghiệm định lượng Prothrombin Time,Activated Partial Thromboplastin Time, Thrombin Time, Fibrinogen, Antithrombin III, Factor II, Factor V, Factor VII, Factor VIII, Factor IX, Factor X, Factor XI, Factor XII, Plasminogen, Protein C, Protein S | 1. Thành phần: 100% từ người, dạng đông khô 2. Nồng độ: 100% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đáp ứng 16 thông số bao gồm các yếu tố đông máu II, V, VII, IX, X, XI, XII .Độ bền mở nắp lên tới 24 giờ 2-8°C 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 120 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1174 | BH1109 | Hóa chất sử dụng cho máy phân tích huyết học, Diatro Dil CD 3.2 (hoặc tương đương) | 1. Thành phần: Natri clorua; Chất phụ gia; Chất bảo quản; Chất ổn định trong tình trạng không có ion 2. Nồng độ: <1,0%; <1,0%; <0,5%; <0,5% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất sử dụng cho máy phân tích huyết học, Diatro Dil CD 3.2. Sử dụng trong vòng 120 ngày sau khi mở hộp. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1600000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1175 | BH1110 | Hóa chất sử dụng cho máy phân tích huyết học, Diatro Globin CD 3.2 (hoặc tương đương) | 1. Thành phần: Chất hoạt động bề mặt; Chất phụ gia; Chất bảo quản; Chất ổn định trong tình trạng không có ion 2. Nồng độ: < 4,5%; <1,0%; <0,4%; <0,4% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất sử dụng cho máy phân tích huyết học, Diatro Globin CD 3.2. Sử dụng trong vòng 120 ngày sau khi mở hộp. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 160000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1176 | BH1111 | Hóa chất sử dụng cho máy phân tích huyết học, Diatro Lyse CD 3.2 (hoặc tương đương) | 1. Thành phần: Chất tẩy rửa; Chất phụ gia; Chất bảo quản; Chất ổn định trong tình trạng không có ion 2. Nồng độ: <2,2%; < 0,8%; <0,4%; <0,4% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất sử dụng cho máy phân tích huyết học, Diatro Globin CD 3.2. Sử dụng trong vòng 120 ngày sau khi mở hộp. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 185000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1177 | BH033 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm APTT | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất dùng để xác định thời gian Kaolin thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) trong huyết tương, dạng đông khô. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 14040 | [36 empty] | 8640 | 2400 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1178 | BH1336 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm Fibrinogen trong mẫu huyêt tương có heparin. | 1. Thành phần: thrombin người đã citrat hóa có chứa canxi (khoảng 100 NIH units/ml) và có chứa một chất ức chế đặc hiệu heparin inhibitor 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để phân tích fibrinogen trong mẫu huyêt tương có heparin sử dụng cho máy đo đông máu 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 576 | [36 empty] | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1179 | BH221 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm KL-6 | 1. Thành phần: - Dung dịch hạt phủ kháng thể: Chứa các hạt phủ kháng thể đơn dòng anti-KL-6, các chất ổn định protein và các chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm Tris, gelatin. Chất bảo quản: natri azid. - Dung dịch kháng thể đánh dấu enzyme: Chứa kháng thể đơn dòng anti-KL-6 đánh dấu ALP, chất ổn định protein và các chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm MES. Chất bảo quản: natri azid. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm định lượng kháng nguyên carbohydrate sialyl hóa, KL-6 trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Giới hạn đo: 50-10000 U/mL; Độ chính xác ≤4,4%; Giới hạn phát hiện (LOD): 13,47 U/mL; Giới hạn định lượng (LOQ): 13,47 U/mL; Độ nhiễu trung bình ≤20%; Tuyến tính trong khoảng 674-10000 U/mL 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Hộp |  | 15 | [36 empty] | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1180 | BH209 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm LH | 1. Thành phần: - Dung dịch hạt phủ kháng thể: Chứa các hạt phủ kháng thể đơn dòng anti-LH, các chất ổn định protein và các chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm Tris, gelatin. Chất bảo quản: natri azid. - Dung dịch kháng thể liên kết enzyme: Chứa kháng thể đơn dòng anti-LH đánh dấu ALP, các chất ổn định protein và các chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm MES. Chất bảo quản: natri azid. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng trong chẩn đoán in vitro để định lượng hormone hoàng thể (LH) trong huyết thanh hoặc huyết tương. Giới hạn đo: 0,1-250 mIU/mL; Độ chính xác ≤4,9%; Giới hạn phát hiện (LOD): 0,046 mIU/mL; Giới hạn định lượng (LOQ): 0,046 U/mL; Độ nhiễu trung bình ≤20%; Tuyến tính trong khoảng 14,4-250 mIU/mL. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Hộp |  | 17 | [36 empty] | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1181 | BH1084 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm phân tích sinh hóa LDH -LQ | 1. Thành phần: Thuốc thử 1 Buffer: Imidazol , Pyruvate; Thuốc thử 2 Substrate: NADH 2. Nồng độ: Thuốc thử 1 Buffer: 65 mmol/L, 0,6 mmol/L; Thuốc thử 2 Substrate: 0,18mmol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất phân tích sinh hóa LDH -LQ dùng cho các loại máy xét nghiệm sinh hóa tự động và bán tự động để đo chỉ số LDH trong huyết thanh người. Phục vụ chẩn đoán y học 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 8000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1182 | BH211 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm Progesterone | 1. Thành phần: - Dung dịch hạt phủ Progesterone: Chứa các hạt phủ progesterone, các chất ổn định protein và các chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm Tris, gelatin. Chất bảo quản: natri azid. - Dung dịch kháng thể liên kết enzyme: Chứa kháng thể đơn dòng anti-progesterone đánh dấu ALP, chất ổn định protein và các chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm MES. Chất bảo quản: natri azid. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm định lượng progesterone trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Giới hạn đo: 0,25 - 40 ng/mL; Độ chính xác: ≦4%; Tuyến tính trong khoảng 0,25 - 25,63 ng/mL; Giới hạn phát hiện (LoD): 0,191 ng/mL; Giới hạn định lượng (LoQ): 0,202 ng/mL. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Hộp |  | 17 | [36 empty] | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1183 | BH213 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm Prolactin | 1. Thành phần: - Dung dịch hạt phủ kháng thể: Chứa các hạt phủ kháng thể đơn dòng antiprolactin, các chất ổn định protein và các chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm Tris, gelatin. Chất bảo quản: natri azid. - Dung dịch kháng thể đánh dấu enzyme: Chứa kháng thể đơn dòng anti-prolactin đánh dấu ALP, các chất ổn định protein và các chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm MES. Chất bảo quản: natri azid. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm định lượng Prolactin trong huyết thanh hoặc huyết tương. Giới hạn đo: 0,1-400 ng/mL; Độ chính xác ≤ 4,9%; Giới hạn phát hiện (LOD): 0,047 ng/mL; Giới hạn định lượng (LOQ): 0,047 ng/mL; Độ nhiễu trung bình ≤20%; Tuyến tính trong khoảng 24,8-400 ng/mL 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Hộp |  | 27 | [36 empty] | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1184 | BH1335 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm PT | 1. Thành phần: R1: chứa thromboplastin đông khô được chiết xuất từ não thỏ. Ngoài ra còn chứa một chất ức chế heparin đặc hiệu; R2: dung môi hòa tan có chứa canxi. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất xét nghiệm PT trên máy đông máu tự động 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 3480 | [36 empty] | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1185 | BH215 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm Testosterone | 1. Thành phần: - Dung dịch hạt phủ Testosterone: Chứa các hạt phủ testosterone, những chất ổn định protein và chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm Tris, gelatin. Chất bảo quản: natri azid. - Dung dịch kháng thể đánh dấu enzyme: Chứa kháng thể đơn dòng anti-testosterone đánh dấu ALP: bê, các chất ổn định protein và các chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm MES. Chất bảo quản: natri azid. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng cho chẩn đoán in vitro để định lượng testosterone trong huyết tương hoặc huyết thanh. Giới hạn đo: 0,15-16 ng/mL; Độ chính xác≤ 8,0%; Giới hạn phát hiện (LOD): 0,0573 ng/mL; Giới hạn định lượng (LOQ): 0,0573 ng/mL; Độ nhiễu trung bình ≤ 20%; Tuyến tính trong khoảng 1,34-16 ng/mL. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Hộp |  | 27 | [36 empty] | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1186 | BH867 | Hóa chất sử dụng để bôi trơn ống tủy | 1. Thành phần: Metapaste 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bôi trơn ống tủy. Dễ dàng làm sạch và loại bỏ với độ hòa tan trong nước tốt. Khả năng chống vi khuẩn tuyệt vời và tính cản quang cao. Dạng bột trộn sẵn. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 20 | [36 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1187 | BH113 | Hóa chất sử dụng để rửa cho máy tách chiết tự động, COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® hoặc tương đương | 1. Thành phần và nồng độ: 42,5% Guanidine thiocyanate, 0,79% Sodium citrate, 0,01% Citric acid, 3,6% Polydocanol, 1,8% Dithiothreitol 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch rửa cho máy tách chiết tự động COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lít |  | 510 | [36 empty] | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1188 | BH479 | Hóa chất thử Anti-human Globulin (polycl.) | 1. Thành phần:chất lỏng 2. Nồng độ: Anti-Human Globulin. Rabbit anti-human IgG.Murine Monoclonal anti-human C3d.Stabilized buffer. Sodium azide <0.1% and dyes: Patent Blue and Tartrazine 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Định tính để phát hiện các kháng thể bất thường Loại mẫu đo: serum (ổn định dưới 1 ngày ở 2-8°C, 1 tháng ở -20°C) Phương pháp đo: Phản ứng ngưng kết kháng nguyên kháng thể Nhiệt độ bảo quản: 2-8°C Độ bền sau khi mở nắp: Đến khi hết hạn 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lọ |  | 18 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1189 | BH1353 | Hóa chất Toluene | 1. Thành phần: dạng chất lỏng trong suốt mùi thơm nhẹ và không vị 2. Nồng độ: 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 10-500ppm 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Ống |  | 500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
1190 | BH871 | Hóa chất trám răng bít ống tủy | 2. Nồng độ:110g 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Không chứa thạch tín, là oxide kẽm nguyên chất dùng trám tạm 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lọ |  | 13 | [36 empty] | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1191 | BH240 | Hóa chất Urinalysis Control - Level 1 (Urnal control 1) | 1. Thành phần: Dạng lỏng, thành phần 100% nước tiểu người 2. Nồng độ: 3 thông số tổng phân tích Nước tiểu: Albumin, Bilirubin, Blood, Creatinine, Glucose, hCG, Ketones, Leukocytes , Nitrite, pH, Protein (Total), Specific Gravity, Urobilinogen 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: độ bền mở nắp 30 ngày ở 2-8oC hoặc 20 lần nhúng. Bảo quản và vận chuyển ở 2-8oC 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1656 | [36 empty] | 576 | 216 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1192 | BH241 | Hóa chất Urinalysis Control - Level 2 (Urnal control 1) | 1. Thành phần: Dạng lỏng, thành phần 100% nước tiểu người 2. Nồng độ: 13 thông số tổng phân tích Nước tiểu: Albumin, Bilirubin, Blood, Creatinine, Glucose, hCG, Ketones, Leukocytes , Nitrite, pH, Protein (Total), Specific Gravity, Urobilinogen. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: độ bền mở nắp 30 ngày ở 2-8oC hoặc 20 lần nhúng. Bảo quản và vận chuyển ở 2-8oC 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 1656 | [36 empty] | 576 | 216 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1193 | BH837 | Hóa chất Virotrol Plus - R | 1. Thành phần: <ghi chất liệu> 2. Nồng độ: 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: <ghi công nghệ, tính năng> 4. Tiêu chuẩn chất lượng: <ghi tiêu chuẩn> | Lọ |  | 5 | [36 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1194 | BH1092 | Hóa chất WASHING SOLUTION | 1. Nồng độ: Chất hoạt động bề mặt và chất kiềm hóa 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất rửa phân tích sinh hóa WASHING SOLUTION Hóa chất rửa là thuốc thử được sử dụng để làm sạch dụng cụ. Nó cũng có thể được sử dụng để bảo trì hàng ngày. Dung dịch rửa không ảnh hưởng đến tuổi thọ sử dụng của thiết bị và sẽ không làm bẩn hoặc hỏng ống 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 10000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1195 | BH838 | Hóa chất xét nghiệm định tính kháng nguyên Hepatitis B e (HBeAg) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: HBeAg được thực hiện nhằm đánh giá sự hoạt động của virus viêm gan B. được sử dụng làm mẫu kiểm soát dương tính cho các quy trình xét nghiệm in vitro xác định kháng nguyên Hepatitis B e ( HBeAg) 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lọ |  | 5 | [36 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1196 | BH203 | Hóa chất xét nghiệm HBcrAg | 1. Thành phần: - Dung dịch Hạt phủ kháng thể đơn dòng anti-HBcrAg (HB44, HB61, HB114), gelatin. Chất bảo quản: natri azid - Dung dịch Kháng thể đánh dấu Enzym: Kháng thể đơn dòng anti-HBcrAg (HB91) đánh dấu ALP và kháng thể đơn dòng anti-HBcrAg (HB110) đánh dấu ALP. Chất bảo quản: natri azid 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm phát hiện định tính kháng nguyên liên quan đến lõi Hepatitis B virus trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ cho chẩn đoán viêm gan vi rút B và giám sát hiệu quả điều trị. Ngưỡng đo: 3,0-7,0 LogU/mL; Độ nhiễu trung bình ≤ 10%. Đóng gói kèm theo: Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng HBcrAg (1 bộx2 nồng độx1.5mL) 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 50 | [36 empty] | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1197 | BH818 | Hóa chất xét nghiệm HBeAb | 1. Thành phần: - Hỗn hợp kháng thể liên kết enzyme các hạt phủ kháng thể đơn dòngmanti-HBe và kháng thể đơn dòng anti-HBe đánh đấu ALP, gelatin. Chất bảo quản: natri azid - Kháng nguyên HBe tái tổ hợp và các chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm Tris. Chất bảo quản: natri azid 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm phát hiện định tính kháng thể với kháng nguyên e vi rút viêm gan B (anti-HBe) trong huyết tương hoặc huyết thanh người. Hỗ trợ chẩn đoán và kiểm tra nhiễm vi rút viêm gan B. Độ chính xác ≤1,2%. Các bộ khác đi kèm: Chất hiệu chuẩn: HBeAb calibrator-N (Đóng gói: 2,0mLx2 Nồng độ) 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Hộp |  | 3 | [36 empty] | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1198 | BH819 | Hóa chất xét nghiệm HBeAg | 1. Thành phần: - Dung dịch chứa hạt phủ kháng thể đơn dòng anti-HBe, gelatin. Chất bảo quản: natri azid - Dung dịch chứa kháng thể đơn dòng anti-HBe đánh dấu ALP. Chất bảo quản: natri azid 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm phát hiện định tính kháng nguyên E virus viêm gan B trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ cho chẩn đoán và kiểm tra nhiễm virus viêm gan B. Đặc tính công năng: Độ chính xác ≤ 5%; Độ nhạy lâm sàng: 99,1%; Độ đặc hiệu lâm sàng: 99,9%. Đóng gói kèm theo: Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định tính HBeAg (1 bộx2 nồng độx1.5mL). 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Hộp |  | 7 | [36 empty] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1199 | BH820 | Hóa chất xét nghiệm HBsAb | 1. Thành phần: - Chứa hạt phủ kháng nguyên HBs, gelatin. Chất bảo quản: natri azid. - Chứa kháng nguyên HBs đánh dấu ALP kiềm. Chất bảo quản: natri azid. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm phát hiện định tính và định lượng kháng thể với kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (Anti -HBs) trong huyết tương hoặc huyết thanh người; dùng cho mục đích hỗ trợ chẩn đoán virus viêm gan B, xác định hiệu quả của tiêm ngừa virus viêm gan B và giám sát hiệu quả điều trị. Ngưỡng đo: 10-1000 mIU/mL; Độ nhiễu trung bình ≤ 10% 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 7 | [36 empty] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | BH823 | Hóa chất xét nghiệm HBsAg | 1. Thành phần: - Dung dịch chứa hạt phủ kháng thể Anti-HBs, gelatin. Chất bảo quản: natri azid - Dung dịch chứa kháng thể Anti-HBs đánh dấu ALP. Chất bảo quản: natri azid 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt kháng virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ sàng lọc và chẩn đoán nhiễm virus viêm gan B. Độ nhiễu trung bình ≤ 10%. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 10 | [36 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1201 | BH827 | Hóa chất xét nghiệm HCV Ab | 1. Thành phần: - Dung dịch chứa hạt phủ kháng nguyên HCV tái tổ hợp, gelatin. Chất bảo quản: natri azid - Dung dịch chứa kháng thể đơn dòng anti-HCV IgG đánh dấu ALP . Chất bảo quản: natri azid 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ cho chẩn đoán nhiễm virus viêm gan C. Độ nhiễu trung bình ≤ 10%. Đóng gói kèm theo: Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định tính Anti-HCV (1 bộ x 2 nồng độ x 1,5mL) 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 10 | [36 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1202 | BH737 | Hóa chất xét nghiệm Tri-Level Cardiac Control (CRD Control 1,2,3) hoặc tương đương | 1. Thành phần: Dạng đông khô. Thành phần 100% từ người 2. Nồng độ: 7 thông số: CK, CK-MB (Activity), CK-MB (Mass), Homocysteine, Myoglobin, Troponin I, Troponin T 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp tối thiểu 5 ngày 2-8oC hoặc 28 ngày -20oC hoặc tương đương 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | ml |  | 72 | [36 empty] | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1203 | BH839 | Hóa chất xét nghiệm Virotrol IV | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: cho các xét nghiệm sau: Anti-Hbe 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lọ |  | 5 | [36 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1204 | BH047 | Hóa chất xử lý tế bào Clearant, Clear-Rite 3 | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất xử lý tế bào Clearant 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lít |  | 280 | [36 empty] | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1205 | BH876 | Hóa chất Xylen > 99% | 1. Thành phần: Chất lỏng, không màu, trong suốt 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng trong phòng thí nghiệm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 1960 | [36 empty] | 360 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1206 | BH1352 | Hóa chất Xylen 5-1000ppm | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 5-1000ppm 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Ống |  | 680 | [36 empty] | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
1207 | BH207 | Hóa sử dụng cho xét nghiệm FSH | 1. Thành phần: - Dung dịch hạt phủ kháng thể: Chứa các hạt phủ kháng thể đơn dòng anti-FSH, các chất ổn định protein và các chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm Tris, gelatin. Chất bảo quản: natri azid. - Dung dịch kháng thể liên kết enzyme: Chứa kháng thể đơn dòng anti-FSH đánh dấu ALP, chất ổn định protein và các chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm MES. Chất bảo quản: natri azid. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Để sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm định lượng hormone kích thích nang (FSH) trong huyết thanh hoặc huyết tương. Giới hạn đo: 0,1-250 mIU/mL; Tuyến tính trong khoảng 25,8-250 mIU/mL; Độ chính xác ≤5,0%; Giới hạn phát hiện (LOD): 0,051 mIU/mL; Giới hạn định lượng (LOQ): 0,051 mIU/mL 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Hộp |  | 17 | [36 empty] | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1208 | BH816 | Hóa sử dụng cho xét nghiệm HBcAb | 1. Thành phần: - Chứa hạt phủ kháng nguyên HBc tái tổ hợp, gelatin. Chất bảo quản: natri azid. - Chứa kháng thể đơn dòng IgG đánh dấu ALP kiềm. Chất bảo quản: natri azid. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm phát hiện định tính kháng thể kháng nguyên lõi virus viêm gan B (Anti -HBc) trong huyết tương hoặc huyết thanh người; dùng cho mục đích hỗ trợ sàng lọc và chẩn đoán nhiễm virus viêm gan B. Độ nhiễu trung bình ≤ 10% 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 5 | [36 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1209 | BH1366 | Hydro sulfua (0,5-40ppm) | 1. Thành phần: Hydro sulfua 2. Nồng độ: 0,5-40ppm 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 4. Tiêu chuẩn chất lượng: | Ống |  | 230 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0
1210 | AH411 | Hydrochloric acid 37% | 1. Thành phần: Hydrochloric acid 2. Nồng độ: 37%; 1000ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lít |  | 10 | [36 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2
1211 | AH412 | Hydrogen peroxide 30 weight % solution | 1. Thành phần: Hydrogen peroxide 2. Nồng độ: 30% H2O2; 1000ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: một chất oxy hóa dạng lỏng không màu, trong suốt, nhớt hơn so với nước một chút và có các thuộc tính oxi hóa mạnh 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 83 | [36 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
1212 | BH592 | Javel 10- 11% | 1. Thành phần: Natri hypochloride 2. Nồng độ: 10- 11%; 1000ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: trong suốt, màu vàng nhạt, mùi hắc 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lít |  | 13100 | [36 empty] | 900 | 10000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
1213 | AH418 | K2Cr2O7 500g | 1. Thành phần: K2Cr2O7 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dạng tinh thể, có màu đỏ cam rất đặc trưng, không mùi, vị đắng, tan được trong nước nhưng không hòa tan được trong alcohol, acetone 500g 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 3 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1214 | BH868 | Keo dán 1 bước Single Bond Universal hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: loại keo dán đa năng - một bước, kết hợp giữa tự xoi mòn, xoi mòn với acid và xoi mòn chọn lọc với tính linh hoạt độc đáo, dán tốt với tất cả các bề mặt, gồm men, ngà, sứ thủy tinh, sứ zirconia, hợp kim quý và bán quý, và vật liệu composite - mà không cần primer bồ sung. Kết hợp với chất kích hoạt lưỡng trùng hợp Single Bond DCA, keo dán tương thích với tất cả các loại xi măng nhựa, vật liệu tái tạo cùi và thậm chí cả vật liệu composite tự trùng hợp. Độ bền dán ổn định trên cả ngà ẩm và khô sau khi xoi mòn. Hầu như không gây ê buốt sau khi trám. Khít sát thành xoang tuyệt vời cho phục hồi thẩm mỹ cao. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lọ |  | 18 | [36 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1215 | BH050 | Keo dán lam Balsam Canada (hoặc tương đương) | 1 Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nhựa tự nhiên được sử dụng như một phương tiện gắn kết 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 18 | [36 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1216 | BH115 | Khay kháng sinh đồ Colistin | 1. Thành phần: Được đóng gói riêng trong túi giấy bạc kèm chất chống ẩm 2. Nồng độ: kháng sinh (dải nồng độ - µg/ml): Colistin (0.12-128) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Khay 96 giếng được sử dụng trong chẩn đoán in-vitro (IVD) Khay sử dụng phương pháp vi pha loãng Khay cho kết quả MIC thực thay vì kết quả ngoại suy Khay được thiết kế có thể thực hiện cùng lúc ≥ 8 mẫu/khay với kháng sinh Colistin 4. Tiêu chuẩn chất lượng: đáp ứng các yêu cầu của FDA, CLSI và EUCAST hoặc tương đương | Khay |  | 500 | [36 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1217 | BH118 | Khay kháng sinh đồ nấm | 1. Thành phần: Được đóng gói riêng trong túi giấy bạc kèm chất chống ẩm 2. Nồng độ: Micafungin (0.008-8 µg/ml), Caspofungin (0.008-8 µg/ml), 5-Flucytosine (0.06-64 µg/ml), Posaconazole (0.008-8 µg/ml), Voriconazole (0.008-8 µg/ml) Itraconazole (0.015-16 µg/ml), Fluconazole (0.12-256 µg/ml), Anidulafungin (0.015-8 µg/ml), Amphotericin B (0.12-8 µg/ml) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Khay 96 giếng được sử dụng trong chẩn đoán in-vitro (IVD) Khay sử dụng phương pháp vi pha loãng Khay cho kết quả MIC thực thay vì kết quả ngoại suy 4. Tiêu chuẩn chất lượng: đáp ứng các yêu cầu của FDA, CLSI và EUCAST hoặc tương đương | Khay |  | 500 | [36 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1218 | BH132 | Khoanh giấy kháng sinh Cefoperazone/Sulbactam 10-5mcg | 1. Thành phần: giấy 2. Nồng độ: khoanh giấy được tẩm Cefoperazone/ Sulbactam có nồng độ 105μg 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa Khoanh giấy có đường kính 6mm Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì độ ẩm ≤ 2% 4. Tiêu chuẩn chất lượng: Đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Đĩa |  | 500 | [36 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1219 | BH129 | Khoanh giấy kháng sinh Colistin 10mcg | 1. Thành phần: Khoanh giấy 2. Nồng độ: Khoanh giấy được tẩm Colistin có nồng độ 10µg 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa. Khoanh giấy có đường kính 6mm Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì độ ẩm ≤ 2% 4. Tiêu chuẩn chất lượng: Đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Đĩa |  | 250 | [36 empty] | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1220 | BH130 | Khoanh giấy kháng sinh Kanamycin 30µg | 1. Thành phần: Giấy 2. Nồng độ: Khoanh giấy được tẩm Kanamycin có nồng độ 30 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa Khoanh giấy có đường kính 6mm Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì độ ẩm ≤ 2% 4. Tiêu chuẩn chất lượng: đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Đĩa |  | 500 | [36 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1221 | BH133 | Khoanh giấy kháng sinh Metronidazol 50mcg | 1. Thành phần: Giấy 2. Nồng độ:Khoanh giấy được tẩm Metronidazole có nồng độ 50 μg 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa Khoanh giấy có đường kính 6mm Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì độ ẩm ≤ 2% 4. Tiêu chuẩn chất lượng: đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Đĩa |  | 250 | [36 empty] | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1222 | BH131 | Khoanh giấy kháng sinh Oxacillin 1 mcg | 1. Thành phần: Giấy 2. Nồng độ:Khoanh giấy được tẩm Oxacillin có nồng độ 1 μg 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa Khoanh giấy có đường kính 6mm Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì độ ẩm ≤ 2% 4. Tiêu chuẩn chất lượng: đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Đĩa |  | 500 | [36 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1223 | BH134 | Khoanh giấy kháng sinh Vancomycin 30mcg | 1. Thành phần: Giấy 2. Nồng độ:Khoanh giấy được tẩm Vancomycin có nồng độ 30 μg 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Khoanh giấy kháng sinh được sử dụng trong kĩ thuật khuếch tán đĩa Khoanh giấy có đường kính 6mm Mỗi ống được hàn kín riêng, cùng với túi hút ẩm để duy trì độ ẩm ≤ 2% 4. Tiêu chuẩn chất lượng: đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương | Đĩa |  | 200 | [36 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1224 | AH420 | Lauryl Sulphate Broth 500g | 1. Thành phần: Trạng thái: rắn Độ pH: 6.6 - 6.8 (35.5 g/l, H₂O) 2. Nồng độ: Fe (Iron): ≤ 0.02 % Calcium sulfate (CaSO₄·0.5 H₂O): 12.0 - 13.5 % 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Được sử dụng để làm thuốc thử chẩn đoán in vitro hoặc thuốc thử để phân tích 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 2 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1225 | BH228 | Lọc CO2 | 1. Nồng độ: Ca(OH)2: 80-85%, NaOH:1-5%, KOH: 1-5% 2 Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng để ngăn chặn sự hư hỏng của dung dịch cơ chất 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Hộp |  | 10 | [36 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1226 | BH1356 | Methyl Acohol | 1. Thành phần: : Không màu, trong suốt 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 20-1000ppm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Ống |  | 90 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
1227 | BH1350 | Methyl Ethyl Keton (MEK) hoặc tương đương | 1. Thành phần: : Không màu, trong suốt 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 20-1500ppm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Ống |  | 900 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0
1228 | BH1361 | Methyl Mercaptan hoặc tương đương | 1. Thành phần: : Không màu, trong suốt 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 1-10 ppm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Ống |  | 200 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
1229 | AH426 | Methyl Orange hoặc tương đương | 1. Thành phần: : Không màu, trong suốt 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Muối sodium methyl, làm chỉ thị màu cam cho các phản ứng hóa học; 0,5-5ppm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 2 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1230 | BH1593 | Môi trường bổ trợ nuôi cấy vi sinh PSEUDOMONAS AGAR BASE | 1. Thành phần: bột mịn, đồng nhất, màu be nhạt 2. Nồng độ: Gelatine Peptone 16.0; Casein Hydrolystae 10.0; Potassium Sulphate 10.0; Magnesium Chloride 1.4; Agar 15.0; pH cuối cùng 7.1 ± 0.2; 500g 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường chọn lọc để phát hiện và định lượng Pseudomonas spp, theo ISO 13720, ISO / TS 11059 và ISO 16266 Bảo quản: 10-30° C 4. Tiêu chuẩn chất lượng: Châu Âu/G7: DIN ISO, CE | Gam |  | 1000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
1231 | BH1604 | Môi trường bổ trợ để phân lập Bacillus cereus | 1.Thành phần: môi trường, Polymyxin B 2. Nồng độ: Polymyxin B 100000 IU/1 lít môi trường 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Có chất bổ sung chọn lọc để phân lập Bacillus cereus. Trạng thái sản phẩm đông khô màu trắng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO,CE | Lọ |  | 60 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
1232 | BH1585 | Môi trường bổ trợ nuôi cấy vi sinh BACILLUS CEREUS AGAR BASE (MOSSEL) | 1. Thành phần: dạng bột, đồng nhất, màu hồng be 2. Nồng độ: Enzymatic Digest of Casein 10.0, Meat Extract 1.0, D-Mannitol 10.0, Sodium Chloride 10.0, Phenol Red 0.025, Agar 14.0, pH cuối cùng 7.2 ± 0.2 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường cơ bản để phân lập và định lượng Bacillus cereus, theo ISO 7932, ISO 21871 và FDA-BAM 4. Tiêu chuẩn chất lượng: Châu Âu/G7: ISO, CE | Gam |  | 500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
1233 | BH1584 | Môi trường bổ trợ nuôi cấy vi sinh MR-VP broth | 1. Thành phần: dạng bột mịn, đồng nhất, màu be rất nhạt đến màu be nhạt 2. Nồng độ: Peptospecial 7.0; Dipotassium Phosphate 5.0; Glucose 5.0; pH cuối cùng 7.0 ± 0.2 ở 25 °C. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường để phân biệt vi khuẩn Gram âm, được khuyến nghị bởi ISO 6785: 2001 và IDF 93: 2001. Bảo quản ở 10-25 °C 4. Tiêu chuẩn chất lượng: Châu Âu/G7: ISO, CE | Gam |  | 500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
1234 | BH1590 | Môi trường bổ trợ nuôi cấy vi sinh PLATE COUNT AGAR | 1. Thành phần: Môi trường bột mịn, đồng nhất, màu be nhạt 2. Nồng độ: Enzymatic Digest of Casein 5.0; Yeast Extract 2.5; Glucose 1.0; Agar 15.0 pH cuối cùng 7.0 ± 0.2 ở 25°C; 500g 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường định lượng vi khuẩn trong thực phẩm, nước và các nguồn khác, theo APHA và ISO 4833 Bảo quản: 10-30° C 4. Tiêu chuẩn chất lượng: Châu Âu/G7: ISO, CE | Gam |  | 2500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0
1235 | BH1594 | Môi trường bổ trợ nuôi cấy vi sinh Pseudomonas CN selective supplement | 1. Thành phần: Chất bổ sung dạng đông khô, màu trắng 2. Nồng độ: Thành phần (trong 1 lít môi trường): Cetrimide 200.0 mg; Acido Nalidixico 15.0 mg 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất bổ sung có chọn lọc để phân lập Pseudomonas aeruginosa Bảo quản: 2-8°C 4. Tiêu chuẩn chất lượng: Châu Âu/G7: DIN ISO, CE | Lọ |  | 30 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
1236 | BH1617 | Môi trường bổ trợ nuôi cấy vi sinh R2A | 1. Thành phần: dạng bột mịn, đồng nhất, màu be nhạt 2. Nồng độ: Yeast Extract 0.5; Proteose Peptone 0.5; Casein Hydrolysate 0.5; Glucose 0.5; Starch 0.5; Dipotassium Hydrogen Phosphate 0.3; Magnesium Sulphate, Anhydrous 0.024; Sodium Pyruvate 0.3; Agar 15.0; pH cuối cùng 7.2 ± 0.2 ở 25°C; 500g 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường để liệt kê các sinh vật dị dưỡng trong nước, theo EP và APHA Bảo quản: 10-30 °C 4. Tiêu chuẩn chất lượng: Châu Âu/G7: ISO, CE | Gam |  | 500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
1237 | BH1595 | Môi trường bổ trợ nuôi cấy vi sinh RAPPAPORT VASSILIADIS SOY (RSV) BROTH | 1. Thành phần: bột mịn, đồng nhất, màu xanh lá cây 2. Nồng độ: Enzymatic Digest of Soya 4.5; Sodium Chloride 7.2; Potassium Dihydrogen Phosphate (KH2PO4) 1.26; Dipotassium Hydrogen Phosphate (K2HPO4) 0.18; Magnesium Chloride Anhydrous 13.4; Malachite Green 0.036; pH cuối cùng 5.2 ± 0.2 ở 25°C; 500g 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường chọn lọc để phát hiện Salmonella theo ISO 6579-1 Bảo quản bột ở 10-30 °C 4. Tiêu chuẩn chất lượng: Châu Âu/G7: ISO, CE | Gam |  | 1000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
1238 | BH1596 | Môi trường bổ trợ nuôi cấy vi sinh SIMMONS CITRATE AGAR | 1. Thành phần: dạng bột mịn, đồng nhất, màu vàng hoặc có thể hơi nhuốm màu xanh lá cây 2. Nồng độ: MgSO4 0,2; Ammonium Dihydrogen Phosphate 1,0; Dipotassium Phosphate 1,0; Sodium Citrate 2,0; NaCl 5,0; Brom Thymol Blue 0,08; Agar 15,0; pH cuối cùng 6,8 ± 0,2 ở 25°C ,500g 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường sử dụng phân biệt và định danh nhóm vi khuẩn đường ruột thuộc họ Enterobacteriaceae dựa trên cơ sở việc sử dụng citrate. Bảo quản: 10-25°C 4. Tiêu chuẩn chất lượng: Châu Âu/G7: ISO, CE | Gam |  | 500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
1239 | BH1586 | Môi trường bổ trợ nuôi cấy vi sinh SODIUM CHLORIDE | 1. Thành phần: dạng bột, đồng nhất, màu trắng 2. Nồng độ: độ hòa tan trong nước: 35.7 g/100 ml ở 0°C, 39.2 g/100 ml at 100°C Độ ẩm: ≤ 0.05 % Trọng lượng phân tử: 58,46 Điểm nóng chảy: 801°C; pH: 6.7-7.3 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Muối tinh khiết dùng để làm thành phần cho môi trường nuôi cấy 4. Tiêu chuẩn chất lượng: Châu Âu/G7: ISO, CE | kg |  | 8000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0
1240 | AH480 | Môi trường bổ trợ nuôi cấy vi sinh TCBS AGAR | 1. Thành phần: dạng bột mịn, đồng nhất, màu be nhạt đến màu be xanh 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường nuôi cấy chọn lọc phân biệt được dùng phân lập chọn lọc Vibrio. Phân biệt khả năng lên men Sucrose. Đĩa thạch dùng sẵn được sử dụng để nuôi cấy, phân lập thuộc loài Vibrio spp.đặc biệt là Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus từ các mẫu bệnh phẩm. Thành phần bao gồm: Yeast extract, Bacteriological peptone, Sodium thiosulphate, Sodium citrate, Bromothymol blue, Thymol Blue, pH: 8.6±0.2 ở 25°C 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Đĩa |  | 2550 | [36 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 50
1241 | BH1599 | Môi trường bổ trợ nuôi cấy vi sinh Thioglycolat borth | 1. Thành phần: dạng bột mịn, đồng nhất, màu be nhạt 2. Nồng Enzymatic Digest of Casein 15.0; Yeast Extract 5.0; Glucose 5.5; Sodium Chloride 2.5; Sodium Thioglycollate 0.5; L-Cystine 0.5; Resazurin 0.001; Agar 0.75; pH cuối cùng 7.1 ± 0.2 ở 25°C; 500g 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường lỏng để kiểm tra độ vô trùng và nuôi cấy kỵ khí khó tính và vi sinh vật hiếu khí, theo USP / EP / JP và ISO 7937 Bảo quản bột ở 10-25 ° C 4. Tiêu chuẩn chất lượng: Châu Âu/G7: ISO, CE | Gam |  | 500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
1242 | BH1600 | Môi trường bổ trợ nuôi cấy vi sinh TRYPTIC SOY AGAR | 1. Thành phần: hơi trắng đục, màu hổ phách nhạt 2. Nồng độ: Casein Peptone 15.0; Soy Peptone 5.0; Sodium Chloride 5.0; Agar 15.0; pH cuối cùng 7.3 ± 0.2 ở 25°C, 500gr 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường mục đích chung để nuôi trồng nhiều loại sinh vật từ các mẫu bệnh phẩm lâm sàng và không phải lâm sàng, theo EN ISO 11133 Bảo quản ở 10-25 °C 4. Tiêu chuẩn chất lượng: Châu Âu/G7: DIN ISO, CE | Gam |  | 500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
1243 | BH1609 | Môi trường bổ trợ nuôi cấy vi sinh VIOLET RED BILE LACTOSE AGAR | 1. Thành phần: dạng bột, mịn, đồng nhất, màu be đến đỏ nhạt 2. Nồng độ: Enzymatic Digest of Animal Tissues 7.0; Yeast Extract 3.0; Lactose 10.0; Sodium Chloride 5.0; Bile Salts 1.5; Neutral Red 0.03; Crystal Violet 0.002; Agar 14; Final pH 7.4 ± 0.2 tại 25°C; 500gr 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường chọn lọc để định lượng coliforms trong thực phẩm, nước và các vật liệu khác. Bảo quản: 10-30°C 4. Tiêu chuẩn chất lượng: DIN ISO, CE | Gam |  | 500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
1244 | BH119 | Môi trường canh thang cho nuôi cấy vi khuẩn | 1. Thành phần: Môi trường lỏng 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường canh thang dùng thực hiện kháng sinh đồ nấm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Ống |  | 500 | [36 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1245 | BH116 | Môi trường canh thang cho nuôi cấy vi khuẩn Sensititre MHB with TES | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường canh thang được sử dụng cho nuôi cấy vi khuẩn trong xét nghiệm kháng sinh đồ kỵ khí trên hệ thống khay kháng sinh đồ Sensititre 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 505 | [36 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1246 | AH362 | Môi trường chọn lọc định lượng vi sinh Dichloran - glycerin (DG 18) | 1. Thành phần (g/L): hóa chất là bột, mịn, đồng nhất, màu be chứa Casein Enzymatic Digest, D-Glucose, Monopotassium Phosphate, Magnesium Sulfate, Dichloran, Agar 2. Nồng độ: Casein Enzymatic Digest 5.0, D-Glucose 10.0, Monopotassium Phosphate 1.0, Magnesium Sulfate 0.5, Dichloran 0.002, Agar 15.6, pH 5.6 ± 0.2 ở 25°C 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất dùng làm môi trường chọn lọc để định lượng nấm men và nấm mốc 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Gam |  | 3500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 2000
1247 | BH602 | Môi trường Macconkey Agar | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường nuôi cấy chọn lọc phân biệt được dùng phân lập chọn lọc trực khuẩn Gram âm, dễ mọc. Phân biệt khả năng lên men lactose 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Đĩa |  | 4700 | [36 empty] | 0 | 4000 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1248 | BH603 | Môi trường nuôi cấy Blood Agar Base | 1. Thành phần: Bao gói bằng màng bán thấm NatureFlex (hay Cellophane) 2. Nồng độ: Proteose peptone, Liver digest, Yeast extract, Sodium chloride, Sheep blood, Agar; pH: 7.3 ± 0.2 ở 25°C 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đĩa thạch dùng sẵn được sử dụng để nuôi cấy phổ rộng để sử dụng nuôi cấy, phân lập hầu hết các loại vi sinh vật và phù hợp xác định loại tan máu 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Đĩa |  | 1300 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1249 | BH1565 | Môi trường nuôi cấy chọn lọc Escherichia coli Trytone bile X-glucuronide agar | 1.Thành phần: Enzymatic Digest of Casein, Bile Salts No.3, X-Glucuronide, Agar 2. Nồng độ (g/l): Enzymatic Digest of Casein 20,0, Bile Salts No.3 1,5, X-Glucuronide 0,075, Agar 15,0 pH cuối cùng 7,2 ± 0,2 ở 25°C 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: TBX Agar là một môi trường chọn lọc sắc tố được sử dụng để phân lập và xác định Escherichia coli trong thực phẩm. Môi trường tổng hợp dạng bột, đồng nhất. Khối lượng 500g 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Gam |  | 1500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
1250 | BH1560 | Môi trường nuôi cấy chọn lọc Coliform Brilliant-green bile lactose broth( 2%) | 1.Thành phần: Enzymatic Digest of Casein, Lactose, Ox Bile, Brilliant Green 2. Nồng độ (g/l): Enzymatic Digest of Casein 10,0, Lactose 10,0, Ox Bile 20,0, Brilliant Green 0,0133, pH cuối cùng 7,2 ± 0,2 ở 25°C 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường lỏng để phát hiện hoặc xác nhận vi khuẩn coliform trong nước và thực phẩm. Môi trường dạng bột mịn, đồng nhất, màu xanh lá nhạt. Khối lượng 500g 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO,CE | Gam |  | 1500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 500 | 0
1251 | BH1559 | Môi trường nuôi cấy chọn lọc Enterococci Bile aesculin azide agar | 1.Thành phần: Tryptone, Peptone, Yeast Extract, Ox-bile, Sodium Chloride, Aesculin, Ferric Ammonium Citrate, Sodium Azide, Agar 2. Nồng độ (g/l): Tryptone 17,0, Peptone 3,0, Yeast Extract 5,0, Ox-bile 10,0, Sodium Chloride 5,0, Aesculin 1,0, Ferric Ammonium Citrate 0,5, Sodium Azide 0,15, Agar 15,0, pH cuối cùng 7,1 ± 0,1 ở 25°C. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường chọn lọc để phát hiện và định lượng enterococci trong nước và các vật liệu khác, theo ISO 7899-2. Môi trường tổng hợp dạng bột mịn, đồng nhất. Khối lượng 500g 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Gam |  | 3500 | [36 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2000
1252 | AH325 | Môi trường nuôi cấy chọn lọc Streptococci nhóm D Bile Esculin Agar | 1.Thành phần: Beef Extract, Peptone, Esculin, Oxgall, Ferric Citrate, Agar 2. Nồng độ (g/l): Beef Extract 3,0 (g/l), Peptone 5,0 (g/l), Esculin 1,0 (g/l), Oxgall 40,0 (g/l), Ferric Citrate 0,5 (g/l), Agar 14,0 (g/l), pH = 6,4 ± 0,2 ở 25°C 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường phân biệt cho streptococci nhóm D được phân lập từ các mẫu thực phẩm và dược phẩm 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Ống |  | 1180 | [36 empty] | 0 | 100 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
1253 | BH1556 | Môi trường nuôi cấy chọn lọc trực khuẩn đường ruột gram âm Arnithine Decarboxylase broth | 1.Thành phần: Arnithine Decarboxylase broth 2.Thành phần (g/l): Peptone 5,0, Meat Extract 5,0, Pyridoxal 0,005, Dextrose 0,5, L-Arginine 10,0, Bromocresol Purple 0,010, Gresol Red 0,005, pH cuối cùng 6,0 ± 0,2 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: là môi trường khử nước được sử dụng để phân biệt trực khuẩn đường ruột gram âm dựa trên quá trình khử carboxyl arginine. Môi trường tổng hợp dạng bột, đồng nhất, màu be. Khối lượng 500g 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Gam |  | 100 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
1254 | BH1554 | Môi trường nuôi cấy chọn lọc Vibrio spp. Alkaline peptone water | 1.Thành phần: Alkaline peptone water 2. Thành phần (g/l): Peptone 10.0; Sodium Chloride 10.0; pH cuối cùng 8.5 ± 0.2 ở 25°C 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường tăng sinh để phân lập Vibrio spp từ vật liệu lây nhiễm. Môi trường dạng bột, mịn, đồng nhất, màu trắng kem đến nâu vàng nhạt. Khối lượng 500g 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Gam |  | 500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
1255 | BH121 | Môi trường nuôi cấy dạng bột brilliance uti agar | 1. Thành phần: Môi trường dạng bột, màu rơm 2. Nồng độ: Peptone 15.0 Chromogenic mix 26.3 Agar 15.0 Final pH 6.8 ± 0.2 tại 25°C 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường nuôi cấy sinh màu để định danh và phân biệt tất cả các vi sinh vật chính gây nhiễm trùng đường tiết niệu (UTIs) 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Gam |  | 2000 | [36 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1256 | BH125 | Môi trường nuôi cấy Mannitol Salt Agar | 1. Thành phần: Môi trường dạng bột mịn, màu hồng rơm 2. Nồng độ: Bột Lab-Lemco: 1.0g/l Peptone 10.0g/l Mannitol 10.0g/l Sodium chloride 75.0g/l Phenol red 0.025g/l Agar 15.0g/l pH 7.5 ± 0.2 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường chọn lọc nhằm phân lập các tác nhân staphylococci gây bệnh. Hầu hết các vi khuẩn khác bị ức chế, ngoại trừ một số loại ưa mặn 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Gam |  | 2000 | [36 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1257 | AH429 | Môi trường nuôi cấy Mueller Hinton Blood Agar | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường thực hiện kháng sinh đồ Staphylococcus phát hiện MRSA Dùng cho hoạt động chẩn đoán in vitro và trong kiểm tra chất lượng vi sinh. pH 7.3 ± 0.2 - 25°C. Nuôi cấy : thời gian 24h; nhiệt độ: 35 độ C ( tùy theo chủng vi sinh vật ) 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Đĩa |  | 2700 | [36 empty] | 1000 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1258 | AH322 | Môi trường nuôi cấy vi sinh Brain heart infusion broth | 1.Thành phần: : Enzymatic Digest of Animal Tissues, Dehydrated Calf Brain Infusion, Dehydrated Beef Heart Infusion, Glucose, Sodium Chloride, Disodium Hydrogen Phosphate, Anhydrous, pH 7.4 ± 0.2 ở 25ºC 2. Nồng độ: Enzymatic Digest of Animal Tissues 10,0 (g/l), Dehydrated Calf Brain Infusion 12,5 (g/l), Dehydrated Beef Heart Infusion 5,0 (g/l), Glucose 2,0 (g/l), Sodium Chloride 5,0 (g/l), Disodium Hydrogen Phosphate, Anhydrous 2,5 (g/l), pH 7,4 ± 0,2 ở 25ºC 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường lỏng được dùng để nuôi cấy các vi sinh vật khó tính và không khó tính, bao gồm vi khuẩn hiếu khí và kị khí, từ các mẫu lâm sàng, thực phẩm và các mẫu môi trường. Môi trường này đặc biệt phù hợp để nuôi cấy staphylococci dương tính coagulase cho thử nghiệm ngưng kết plasma theo ISO 6888. Khối lượng 500g 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Gam |  | 2500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 2000
1259 | AH323 | Môi trường nuôi cấy vi sinh Brain heart infusion broth | 1.Thành phần: Brain infusion solids, Beef heart infusion solids, Proteose peptone, Glucose, Sodium chloride, Disodium phosphate, pH 7,4 ± 0.2 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Ống canh thang dùng cho xét nghiệm vi sinh để tăng sinh không chọn lọc tất cả các vi khuẩn, ngoại trừ Haemophilus influenzae. Dung tích 10ml 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Lọ |  | 10800 | [36 empty] | 2000 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 500 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000
1260 | BH589 | Môi trường nuôi cấy vi sinh Brain Heart Infusion Broth, Glycerol (20%) | 1.Thành phần: Brain Heart Infusion Broth, Glycerol (20%) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Đựng trong ống nhựa dùng để bảo quản và lưu giữ vi khuẩn. Thời gian bảo quản chủng vi khuẩn - 20 độ C (1 năm), -30 độ C (2 năm), -70 độ C (10 năm). 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Ống |  | 800 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1261 | BH1588 | Môi trường nuôi cấy vi sinh Buffered peptone water | 1.Thành phần: Enzymatic Digest of Casein, Sodium Chloride, Disodium Hydrogen Phosphate, Potassium Dihydrogen Phosphate 2. Nồng độ (g/l): Enzymatic Digest of Casein 10,0, Sodium Chloride 5,0, Disodium Hydrogen Phosphate 3,5*, Potassium Dihydrogen Phosphate 1,5, pH cuối cùng 7,0 ± 02 ở 25°C 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường lỏng tăng sinh trước pha loãng và không chọn lọc cho kiểm tra vi sinh thực phẩm, theo ISO 6887,11290, 21528 và 6579.Môi trường tổng hợp dạng bột, đồng nhất. Khối lượng 500g 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Gam |  | 1000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
1262 | BH588 | Môi trường nuôi cấy vi sinh Chocolate agar (90mm) | 1.Thành phần: môi trường Chocolate Agar 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường nuôi cấy không chọn lọc được dùng phân lập vi khuẩn khó mọc 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Đĩa |  | 1000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1263 | BH591 | Môi trường nuôi cấy vi sinh Kligler Iron Agar (5ml) | 1.Thành phần: môi trường Kligler Iron Agar 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: đựng trong ống thủy tinh có nắp vặn chặt có chứa 5ml môi trường. Dùng để thực hiện thử nghiệm sinh hóa lên men glucose, lên men lactose, sinh hydrogen sulfide và sinh khí để định danh trực khuẩn Gram âm, dễ mọc 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Ống |  | 700 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1264 | BH1577 | Môi trường nuôi cấy vi sinh Lysine Decarboxylase broth | 1. Thành phần: Môi trường tổng hợp dạng bột mịn, đồng nhất, màu be sáng 2. Nồng độ: Peptone 5.0, Yeast Extract 3.0, Dextrose 1.0, L-Lysine 5.0, Bromcresol Purple 0.02, pH cuối cùng 6.8 ± 0.2 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường khử nước được sử dụng để xác định vi sinh vật, đặc biệt là trực khuẩn đường ruột, dựa trên quá trình khử cacbon của lysine 4. Tiêu chuẩn chất lượng: Châu Âu/G7: ISO, CE | Gam |  | 500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
1265 | BH1579 | Môi trường nuôi cấy vi sinh Mannitol motility nitrate | 1. Thành phần: Môi trường dạng bột, mịn, đồng nhất, màu be 2. Nồng độ: Peptone 20.0; Mannitol 2.0; Potassium Nitrate 1.0; Phenol Red 0.04; Agar 5.0; pH cuối cùng 7.3 ± 0.2 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường để phân biệt Enterobacteriaceae 4. Tiêu chuẩn chất lượng: Châu Âu/G7: ISO, CE | Gam |  | 500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
1266 | BH1583 | Môi trường nuôi cấy vi sinh MULLER KAUFFMANN TETRATHIONATE BROTH BASE | 1. Thành phần: dạng bột mịn, đồng nhất, màu xanh lá cây nhạt 2. Nồng độ: Enzymatic Digest of Casein 8.6; Meat Extract 4.3; Sodium Chloride 2.6; Calcium Carbonate 38.7; Sodium Thiosulfate anhydrous 30.5; Ox Bile 4.78; Brilliant Green 0.096; pH cuối cùng 8.2 ± 0.2 ở 25°C 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường nền để phát hiện Salmonella spp từ thực phẩm và mẫu môi trường, theo ISO 657 4. Tiêu chuẩn chất lượng: Châu Âu/G7: ISO, CE | Gam |  | 500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
1267 | AH479 | Môi trường nuôi cấy vi sinh TCBS agar | 1. Thành phần: ạng bột mịn, đồng nhất, màu be nhạt đến màu be xanh 2. Nồng độ: Peptone 10.0; Yeast Extract 5.0; Sodium Citrate 10.0; Sodium Thiosulfate 10.0; Iron(III) Citrate 1.0; Sodium Chloride 10.0; Dried Bovine Bile 8.0; Sucrose 20.0; Bromothymol Blue 0.04; Thymol Blue 0.04; Agar 15.0; pH cuối cùng 8.6 ± 0.2 ở 25°C, 500g 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường chọn lọc để phát hiện Vibrio spp gây bệnh đường ruột từ các mẫu lâm sàng và mẫu phi lâm sàng, theo ISO 21872. Bảo quản ở 10-25 °C 4. Tiêu chuẩn chất lượng: Châu Âu/G7: ISO, CE | Gam |  | 3000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 1000
1268 | BH1576 | Môi trường nuôi cấy vi sinh TERGITOL AGAR BASE | 1. Thành phần: dạng bột, đồng nhất, màu be, có thể có chút ánh xanh lục 2. Nồng độ: : Lactose 20.0;Peptone 10.0; Yeast Extract 6.0; Meat Extract 5.0; Bromothymol Blue 0.05; Agar 15.0; pH cuối cùng 7.2 ± 0.1 ở 25°C 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường cơ bản để phát hiện và định lượng E.coli và coliforms, theo ISO 9308-1 4. Tiêu chuẩn chất lượng: Châu Âu/G7: DIN ISO, CE | Gam |  | 1000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
1269 | BH1587 | Môi trường Ornithine Decarboxylase broth hoặc tương đương | 1. Thành phần: dạng bột, đồng nhất, màu be 2. Nồng độ:Peptone 5.0; Meat Extract 5.0; Pyridoxal 0.005; Dextrose 0.5; L-Ornithine 10.0; Bromocresol Purple 0.010; Cresol Red 0.005; pH cuối cùng 6.0 ± 0.2; 500gr 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường bột được sử dụng để phân biệt trực khuẩn đường ruột gram âm dựa trên quá trình khử carboxyl ornithine 4. Tiêu chuẩn chất lượng: Châu Âu/G7: DIN ISO, CE | Gam |  | 100 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
1270 | BH1574 | Môi trường thạch Hektoen chọn lọc phân lập và nuôi cấy vi khuẩn từ đường ruột | 1. Thành phần: Enzymatic Digest of Meat ; Yeast Extract 3.0; Lactose 12.0; Saccharose 12.0; Salicin 2.0; Bile Salts No. 3 9.0; Sodium Chloride 5.0; Sodium Thiosulfate 5.0; Ammonium Ferric Citrate 1.5; Acid Fuchsin 0.1; Bromothymol Blue 0.065; Agar 15.0; pH 7.5 ± 0.2 at 25°C 2. Nồng độ: 12 (g/l; 3 (g/l); 12 (g/l); 12 (g/l); 12 (g/l); 2 (g/l); 39 (g/l); 5 (g/l); 5 (g/l); 1,5 (g/l); 0,1 (g/l); 0,065 (g/l); 15 (g/l) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dạng bột mịn, đồng nhất, màu be. Môi trường chọn lọc dùng để phân lập và nuôi cấy vi khuẩn đường ruột từ mẫu thực phẩm và mẫu lâm sàng. đáp ứng các yêu cầu của APHA và ISO 21567 đối với việc phân lập và phân biệt Salmonella và Shigella spp 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Gam |  | 3000 | [36 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0
1271 | BH123 | Môi trường thạch nuôi cấy vi sinh Columbia blood | 1. Thành phần: Special peptone 23.0 g/l, Starch 1.0 g/l, Sodium chloride 5.0 g/l, Agar 10.0 g/l 2. Nồng độ: pH 7.3 ± 0.2 tại 25°C 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường dạng bột, màu rơm nuôi cấy các sinh vật khó mọc, bảo quản: 10-30°C 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Gam |  | 2000 | [36 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1272 | AH428 | Môi trường thử nghiệm tính nhạy cảm kháng sinh EcoBio Mueller-Hinton II Agar 500g | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường thử nghiệm tính nhạy cảm kháng sinh theo chuẩn EUCAST 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Gam |  | 12500 | [36 empty] | 2000 | 0 | 500 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1273 | BH122 | Môi trường thử nghiệm dạng bột MUELLER HINTON AGAR | 1. Thành phần: dạng bột mịn,màu rơm 2. Nồng độ: Beef, dehydrated infusion from 300.0g/l Casein hydrolysate 17.5 g/l Starch 1.5g/l Agar 17.0 g/l pH 7.3 ± 0.1 tại 25°C 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường thử nghiệm nhạy cảm kháng sinh có thể được sử dụng trong các qui trình tiêu chuẩn được quốc tế công nhận. Bảo quản: 10-30°C 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Gam |  | 2000 | [36 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1274 | AH341 | Môi trường thu nhận và vận chuyển mẫu bệnh phẩm Cary-Blair agar | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: khối lượng 500g 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Gam |  | 3000 | [36 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 2000
1275 | AH431 | Môi trường vi sinh Bacillus Cereus (PREP) Agar Base 500g | 1. Thành phần: dạng bột, 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dùng để đếm, phát hiện và phân lập Bacillus cereus 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Gam |  | 1500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
1276 | BH1570 | Môi trường vi sinh EC Broth | 1. Thành phần: Dạng bột, mịn, đồng nhất, màu be nhạt chứa Enzymatic Digest of Casein + Lactose + Bile Salts + Dipotassium Phosphate + Monopotassium Phosphate + Sodium Chloride. 2. Nồng độ: 20 (g/l) + 5 (g/l) + 1,5 (g/l), 4 (g/l), 1,5 (g/l), 5 (g/l); pH cuối cùng 6.9 ± 0.2 tại 25°C 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường lỏng chọn lọc để phát hiện và định lượng vi khuẩn coliform và E. coli trong nước và thực phẩm, 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 7251, CE | Gam |  | 500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
1277 | AH423 | Môi trường vi sinh Mannitol Motility Nitrate (MMN) Medium | 1> Thành phần: dạng bột 2. Nồng độ: 500g 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường xét nghiệm vi sinh 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Gam |  | 500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
1278 | AH425 | Môi trường vi sinh Meat Extract | 1. Nồng độ: 500gr 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: môi trường được sử dụng để nuôi cấy và định lượng vi sinh vật trong nước và các sản phẩm sữa 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Gam |  | 500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
1279 | AH427 | Môi trường vi sinh MRVP Broth | 1. Nồng độ: 500gr 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường xét nghiệm vi sinh 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 2 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1280 | AH454 | Môi trường vi sinh Peptone Water Base 500g | 1. Thành phần: Môi trường khô 2. Nồng độ: 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch đệm Peptone Water là môi trường nuôi cấy salmonella dùng để làm giàu trước khi được sử dụng để giúp phục hồi vi khuẩn Salmonellae bị tổn thương sau khi đưa vào môi trường chọn lọc Môi trường lỏng căn bản cho các thí nghiệm phân hủy carbohydrate 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Chai |  | 3 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
1281 | AH507 | Môi trường vi sinh Tryptone Water | 1. Thành phần: Dạng bột mịn, màu nâu sáng đến vàng 2. Nồng độ: Nitrogen >12% Amini nitrogen > 2.5% 500gr 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: là môi trường cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho các vi khuẩn hay vi sinh khác để phát triển và sinh trưởng sau khi tách ra khỏi chủ thể giúp ích rất nhiều trong quá trình nghiên cứu các vi sinh hạn chế lây nhiễm chéo lên người dùng Đây là môi trường nghiên cứu các vi sinh vật hiếu khí hợp chất sẽ cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cho vi khuẩn sau khi bị tách ra khỏi chủ thể 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Gam |  | 500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
1282 | AH508 | Môi trường vi sinh Urea Broth Kit | 1. Nồng độ: Độ tan: 39g/L 6.7 – 6.9 (39 g/l, H₂O, 37 °C) (sau khử trùng ướt), 500gr 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường này được khuyến cáo đặc biệt cho phân biệt các loài Proteus với các loài Salmonella và Shigella trong chẩn đoán viêm nhiễm đường ruột, dựa trên việc sử dụng ure. Trực khuẩn đường ruột gram âm không thể sử dụng ure bởi vì chất dinh dưỡng thấp và khả năng đệm cao của môi trường. Ure Broth trở nên kiềm hóa nếu vi sinh vật sử dụng ure trong quá trình nuôi cấy và giải phóng amoniac, hiện tượng này sẽ khiến môi trường chuyển sang màu đỏ hồng do chất chỉ thị pH. Tất cả môi trường kiểm tra ure dựa vào sự hình thành kiềm và bởi vậy chúng không đặc hiệu cho kiểm tra urease. Việc sử dụng protein có thể làm tăng pH tới trạng thái kiềm do thủy phân protein và lượng amino acid dư thừa dẫn tới phản ứng dương tính giả. Môi trường mà không có ure sẽ là đối chứng âm để loại bỏ các kết quả dương tính giả. Bảo quản: +15°C to +25°C 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
1283 | AH515 | Môi trường vi sinh XLD Agar, PH EUR - USP | 1. Nồng độ: 500gr 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Môi trường chọn lọc, phân biệt được sử dụng để phân lập vi sinh vật Gram âm, đặc biệt là Salmonella và Shigella theo PH EUR (Agar Medium K - Xylose Lysine Deoxycholate Agar - Harmonized) 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 3 | [36 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1284 | BH117 | Nước khử khoáng vô trùng | 1. Thành phần: chất lỏng 2. Nồng độ: 5ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: dùng để chuẩn bị huyền dịch vi khuẩn nồng độ chuẩn 0,5M McFlarland trong xét nghiệm kháng sinh đồ 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Ống |  | 1000 | [36 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1285 | AH442 | Ống Falcon 15ml | 1. Thành phần: Chất liệu nhựa PP, nắp nhựa PE 2. Nồng độ: dung tích 15ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: đóng gói riêng từng chiếc, tiệt trùng. Được sử dụng cùng với máy ly tâm để tách thuốc thử, tách chất rắn ra khỏi chất lỏng và chất rắn lắng đọng ở phần dưới của ống ly tâm. Chịu được lực ly tâm 6000 vòng/phút 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016, CE, FSC | Cái |  | 20500 | [36 empty] | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
1286 | BH1369 | Ống test khí CO | 1. Nồng độ: 1-50ppm 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Ống |  | 7000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0
1287 | BH1370 | Oxygen hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 2-24% 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Ống |  | 30 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
1288 | BH1373 | Ozone hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 0,05-1ppm 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISo | Ống |  | 50 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
1289 | BH1176 | Photometer Lamp hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bóng đèn halogen, sử dụng cho máy XL 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Cái |  | 10 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1290 | AH409 | Potassium dihydrogen phosphate | 1. Thành phần: Potassium dihydrogen phosphate 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Kg |  | 4 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1291 | AH467 | Pyruvate broth | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Lọ thủy tinh có nắp vặn chặt chứa 3ml môi trường Dùng để phát hiện khả năng biến dưỡng pyruvate để phân biệt vi khuẩn E. faecalis với E. faecium 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lọ |  | 100 | [36 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1292 | BH583 | Que cấy chủng chuẩn Cultiloop- Remel | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: que cấy có tẩm sẵn chủng chuẩn vi khuẩn trên đầu vòng cấy, có thể sử dụng trực tiếp trên đĩa thạch mà không cần phải cấy phục hồi 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 1 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1293 | BH128 | Que cấy chủng chuẩn Haemophilus influenzae | 1.Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Que cấy ở dạng sẵn sàng sử dụng, có đầu vòng tròn, được dùng 1 lần Không cần bù nước khi sử dụng Mỗi que cấy được đóng gói độc lập trong giấy bạc Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Bảo quản: 2–8°C 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bộ |  | 2 | [36 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1294 | BH585 | Que cấy chủng chuẩn Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Que chủng chuẩn vi sinh Culti-Loop có trình bày là que cấy nhựa được tẩm trên đầu có vòng cấy mẫu vi sinh được thu thập từ thư viện chủng chuẩn ATCC của Hoa Kỳ. Mẫu vi sinh được bảo quản trong gel khô để đảm bảo khả năng phục hồi tốt khi sử dụng. Que chủng chuẩn có thể sử dụng trực tiếp trên đĩa thạch mà không cần phải cấy phục hồi trước 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lọ |  | 3 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1295 | BH581 | Que cấy chủng chuẩn vi khuẩn Enterococcus faecalis | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Que chủng chuẩn vi sinh Culti-Loop có trình bày là que cấy nhựa được tẩm trên đầu có vòng cấy mẫu vi sinh được thu thập từ thư viện chủng chuẩn ATCC của Hoa Kỳ. Mẫu vi sinh được bảo quản trong gel khô để đảm bảo khả năng phục hồi tốt khi sử dụng. Có thể sử dụng trực tiếp trên đĩa thạch mà không cần phải cấy phục hồi trước. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lọ |  | 2 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1296 | BH582 | Que cấy chủng chuẩn vi khuẩn Escherichia coli | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Que chủng chuẩn vi sinh Culti-Loop có trình bày là que cấy nhựa được tẩm trên đầu có vòng cấy mẫu vi sinh được thu thập từ thư viện chủng chuẩn ATCC của Hoa Kỳ. Mẫu vi sinh được bảo quản trong gel khô để đảm bảo khả năng phục hồi tốt khi sử dụng. Có thể sử dụng trực tiếp trên đĩa thạch mà không cần phải cấy phục hồi trước. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lọ |  | 2 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1297 | BH1138 | Que thử chuẩn máy xét nghiệm nước tiểu (-) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để hiệu chuẩn máy 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 200 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1298 | BH1139 | Que thử chuẩn máy xét nghiệm nước tiểu (+) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để hiệu chuẩn máy 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 175 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1299 | BH044 | Que thử độ cứng của nước RO | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kiểm tra độ cứng của nước RO trong cung cấp cho máy chạy thận nhân tạo Quy trình bán định lượng độ cứng tổng của nước nằm trong khoảng 0 đến 120 ppm có thể được thực hiện bằng cách so sánh màu chỉ thị của đầu que thử với các khối màu trên nhãn lọ Que thử đưa ra kết quả độ cứng của nước ở các khoảng: 0, 10, 25, 50 và 120 ppm 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 1140 | [36 empty] | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
1300 | AH19 | Que thử đường huyết | 1.Thành phần: Que thử đường huyết và kim 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Que đo bằng phương pháp kỹ thuật hóa điện cực được thiết kế đặc biệt với 2 điện cực Vàng (Au) và điện cực Palladium (Pd). Sử dụng men (enzyme): Glucose Dehydrogenase (FAD-GDH) rất đặc hiệu với glucose (chỉ phản ứng với glucose) cho kết quả chính xác vì không bị ảnh hưởng bởi nồng độ oxy và các loại đường như maltose, galactose có trong máu. Độ chính xác cao vượt tiêu chuẩn EN ISO 15197:2015, cho kết quả đo tĩnh mạch tương đương 100% với kết quả phòng xét nghiệm. Mã hóa tự động nhận que không cần hiệu chỉnh hay cài đặt. Que thử tự thấm hút nhanh, dễ dàng thấm đủ lượng máu. Thời gian đo 5 giây, mẫu lấy máu 0,4µL. Quét mẫu máu 500 lần trong vòng 5 giây để loại bỏ các yếu tố gây nhiễu gồm oxy, maltose và 56 thành phần thông thường khác. Phạm vi đo lường Glucose 20 - 600 mg/dL (1,1 - 33,3 mmol/L. Khoảng Hematocrit 20 - 60% KIM: Thiết kế đầu vát kim cương có độ mỏng hơn so với kim thông thường giúp kim xuyên thẳng đứng hầu như không đem lại cảm giác đau. Di chuyển nhanh không gây sưng tấy và vết chai trên đầu ngón tay. Đầu kim phủ silicon có vỏ nhựa bảo vệ an toàn, tiệt trùng riêng mỗi cây. Công nghệ giảm độ rung của kim. Kích cỡ kim 30G. Điều chỉnh dễ dàng với 13 cài đặt độ sâu khi chích. Tương thích với dòng máy OT Ultra Plus Flex 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Que +kim |  | 86500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 5000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 2000 | 20000 | 0 | 7000 | 2500 | 12000
1301 | BH045 | Que thử hàm lượng Clo tổng dải thấp hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Quy trình kiềm tra bán định lượng nồng độ Chlorine tổng số giữa mức 0 và 3ppm thông qua việc so sánh màu của đầu que chỉ thị với bảng màu trên nhãn lọ. Các khối màu trên nhãn lọ sẽ đại diện cho nồng độ Chlorine tổng ở 0, 0.1, 0.5 và 3 ppm Xác định định tính chất tẩy rửa còn tồn dự trong nước rửa có thể được thực hiện thông qua việc kiểm tra màu của phần chỉ thị trên đầu que thử nếu có sự xuất hiện bất cứ màu hồng/tím/xám nào. Thời gian kiểm tra: Bán định lượng (cho nước cấp hoặc nước rửa)- 30 giây Định tính ( chỉ cho nước rửa)- 5 giây 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | que |  | 1542 | [36 empty] | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
1302 | AH242 | Que thử nước tiểu 10 thông số | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thông số xét nghiệm: Glucose, Bilirubin, Ketone, Specific Gravity, Blood, pH, Protein, Urobilinogen, Nitrite, Leukocytes 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Que |  | 95000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 5000
1303 | BH708 | Que thử nước tiểu 10 thông số tự động | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thông số xét nghiệm: Glucose, Bilirubin, Ketone, Specific Gravity, Blood, pH, Protein, Urobilinogen, Nitrite, Leukocytes 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Que |  | 78000 | [36 empty] | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0
1304 | BH074 | Sáp (paraffin hạt) đúc mẫu HistoPlast Paraffin Wax | 1. Thành phần: Dạng hạt Nồng độ: 1000g 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: được sử dụng trong ngấm và đúc mẫu và được cung cấp dưới dạng hạt Thành phần paraffin tinh khiết và polymers Không có DMSO Cắt mượt, giảm thiểu sự nén và phá vỡ tế bào Độ dày mẫu cắt xuống đến 2μm Dạng hạt tiện sự dụng, dải nhiệt độ rộng từ 56 đến 62℃ 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | kg |  | 700 | [36 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
1305 | BH1064 | Sáp Paraffin để cố định mẫu/ Paraffin Type 6 | 1. Thành phần: Tinh khiết, chất lượng cao, không polymers, dạng hạt/vảy 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Paraffin có công thức không chứa polyme nhưng vẫn đủ sự ổn định để sử dụng trong quá trình thẩm thấu và vùi mô, nhiệt độ nóng chảy ổn định 55-57ºC 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Kg |  | 305 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
1306 | BH1367 | SO2 | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 0,5-10ppm 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Ống |  | 400 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
1307 | AH410 | Sodium hydroxide | 1. Thành phần: Sodium hydroxide 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Kg |  | 4 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1308 | AH283 | Staphylococcus aureus | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chủng chuẩn có dạng viên đông khô, môi trường lưu trữ được chuẩn bị cùng với một chủng vi sinh vật. Dùng kiểm tra chất lượng môi trường nuôi cấy, thuốc nhuộm, kít chẩn đoán và các thuốc thử. Mỗi chủng chuẩn đông khô có đời thế hệ F1-F3. Bảo quản: 2°C đến 8°C 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Lọ |  | 3 | [36 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1309 | BH580 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hộp 5 que cấy đóng gói riêng. Mỗi gói chứa 1 que cấy đầu vòng tròn gắn chủng vi sinh vật có khả năng sống và phát triển ổn định 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Lọ |  | 2 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1310 | AH284 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chủng chuẩn có dạng viên đông khô, môi trường lưu trữ được chuẩn bị cùng với một chủng vi sinh vật. Dùng kiểm tra chất lượng môi trường nuôi cấy, thuốc nhuộm, kít chẩn đoán và các thuốc thử. Mỗi chủng chuẩn đông khô có đời thế hệ F1-F3. Bảo quản: 2°C đến 8°C 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Lọ |  | 4 | [36 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1311 | AH460 | Test định tính kháng thể kháng virus HIV type 1 và type 2 | 1 Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 gồm type phụ O và HIV-2 và phân biệt trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 21475 | [36 empty] | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 3000 | 875 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 3000 | 1200 | 0 | 1000 | 0
1312 | BH030 | Test phân tích 5 thành phần bạch cầu dùng cho máy xét nghiệm huyết học | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thay đổi đơn vị tính từ Test sang Bộ để phù hợp với đơn vị tính trên web 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 375000 | [36 empty] | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1313 | BH1070 | Test chuẩn sử dụng cho xét nghiệm phân tích sinh hóa Amylase (Amylase-LQ) | 1. Thành phần: MES pH 6,0; CNPG3; Sodium clorhidre, Calcium acetate, Potassium thiocyanate, Sodium azide 2. Nồng độ: 100 mmol/L; 2,25 mmol/L; 350 mmol/L; 6 mmol/L; 900 mmol/L; 0,95 gr/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất phân tích sinh hóa Amylase (Amylase-LQ). Hóa chất phân tích sinh hóa dùng cho các loại máy xét nghiệm sinh hóa tự động và bán tự động để đo chỉ số Amylase trong huyết thanh, huyết tương người. Phục vụ chẩn đoán y học. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: | Test |  | 3000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1314 | BH1072 | Test chuẩn sử dụng cho xét nghiệm phân tích sinh hóa ASO/ CRP/ RF mức cao | 1. Thành phần: Huyết thanh người với nồng độ cao ASO, CRP và RF 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất phân tích sinh hóa ASO/CRP/RF CONTROL High Level. Chất kiểm tra là huyết thanh người đông khô được sử dụng để đánh giá độ chính xác của các phép xác định ASO, CRP và RF. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 1200 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1315 | BH1073 | Test chuẩn sử dụng cho xét nghiệm phân tích sinh hóa ASO/ CRP/ RF mức thấp | 1. Thành phần: Huyết thanh người với nồng độ cao ASO, CRP và RF 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất phân tích sinh hóa ASO/CRP/RF CONTROL LOW Level. Chất kiểm tra là huyết thanh người đông khô được sử dụng để đánh giá độ chính xác của các phép xác định ASO, CRP và RF 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 1200 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1316 | AH524 | Test DENGUCHECK NS1 | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Xét nghiệm chẩn đoán in vitro dựa trên nguyên lý miễn dịch sắc ký. Nó được thiết kế để phát hiện kháng nguyên Dengue NS1 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. Mẫu ly giải, mẫu chứa yếu tố dạng thấp, mẫu mỡ máu, chứng hoàng đản không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Không phản ứng chéo với các virus chikungunya, Zika, Mayaro và sốt vàng da. Kit thử ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C Thể tích mẫu sử dụng: 100µℓ Cộng hợp: Kháng thể đơn dòng kháng Dengue NS1……….0.25 ± 0.063 µl Vạch kết quả T: Kháng thể đơn dòng kháng Dengue NS1……….0.96 ± 0.024 µl Vạch chứng C: Kháng thể dê kháng IgG chuột….…0.8 ± 0.2 µl Độ nhạy tương đối 97,9%, Độ đặc hiệu tương đối 99,0%, Độ chính xác tương đối >98% 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 61900 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 6000 | 31500 | 1200 | 7000 | 0 | 500 | 4000 | 0 | 200 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 1000
1317 | BH1074 | Test đo nồng độ Bilirubin trực tiếp trong huyết thanh, huyết tương người dùng | 1. Thành phần: R1: Sulfamic acid, R2: 2,4-DPD, Hydrochloric acid (HCL). 2. Nồng độ: R1: Sulfamic acid 10 0 mM, R2: 2,4-DPD 0,5 mM, Hydrochloric acid (HCL) 0,3 M. 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Bộ hóa chất phân tích sinh hóa Bilirubin trực tiếp dùng cho các loại máy xét nghiệm sinh hóa tự động và bán tự động để đo nồng độ Bilirubin trực tiếp trong huyết thanh, huyết tương người. Phục vụ chẩn đoán y học. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 4500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1318 | BH242 | Test EUROLINE Atopy "Venezuela 1" (IgE) hoặc tương đương | 1. Nồng độ: Dị nguyên bao gồm: lòng trắng trứng, lòng đỏ trứng, sữa bò, thành phần sữa, bột mì, các loại bột, gạo, đậu nành, bắp, gluten, đậu phộng, hạt dẻ, hạnh nhân, cá tuyết, tôm, cá ngừ, cá hồi, chocolate, sữa dê, cà chua, chanh, cam, dâu, táo, thơm, thịt heo, bò, gà, nấm men bia, men bánh mì, latex, mạt nhà, lông chó, mèo, lông gà, các loại nấm mốc 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kit xét nghiệm dị ứng Immunoblot atopy "Venezuela 1" 53 dị nguyên bằng thanh sắc ký miễn dịch 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 350 | [36 empty] | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1319 | AH487 | Test HBeAb | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phát hiện định tính sự có mặt kháng nguyên vỏ HBeAg trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,9% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C 2. Tiêu chuẩn chất lượng: SO 13485:2016 | Test |  | 1540 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 100 | 0
1320 | BH195 | Test HBsAg (5mm) | 1. Thành phần: Cộng hợp vàng kháng thể đơn dòng và một pha rắn kháng thể đơn dòng có liên kết chọn lọc với kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B với độ nhạy cao. 2. Nồng độ: Kháng thể IgG dê kháng chuộtt (2 ±O,4µl); Kháng thể kháng HBsAg (4 ±O,8µl); Chất keo vàng - kháng thể kháng HBsAg ((1 ±O,2µl 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện kháng thể HBsAb trong huyết thanh hoặc huyết tương người 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO-13485 | test |  | 500 | [36 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1321 | AH456 | Test HBsAg hoặc tương đương | 1. Thành phần: Huyết tương, Huyết thanh 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phát hiện định tính kháng nguyên virus viêm gan B. Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,9% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 21575 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 500 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 12000 | 0 | 4000 | 0
1322 | BH1179 | Test HIV 1/2 | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Định tính phân biệt kháng thể HIV loại 1 và loại 2 trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần của người Độ nhạy tương đối: 100 % , Độ đặc hiệu tương đối: 99,75 %, Giới hạn phát hiện: 1.0 s/CO 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CFS, GMP, CE | Test |  | 16400 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 5000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
1323 | AH484 | Test HIV 1/2 3.0 hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: hát hiện định tính kháng thể kháng virus HIV 1/2 3.0 Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh. Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,5%. Nhiệt độ bảo quản: 4 - 300C. Nhiệt độ bảo quản: 4 - 300C 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; WHO | Test |  | 21450 | [36 empty] | 0 | 0 | 1000 | 0 | 12000 | 1500 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 200 | 1000 | 0
1324 | BH085 | Test kháng sinh Amoxicillin/clavulanic dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu của vi khuẩn (0,016-256 µg/ml) | 1. Thành phần: Amoxicillin/clavulanic 2. Nồng độ: 0,016-256 µg/ml: 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kỹ thuật định lượng xác định tính nhạy cảm kháng sinh của vi khuẩn Gram âm và Gram dương So sánh thang kháng sinh được xác định trước để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) (µg/ml) của các loại kháng sinh khác nhau với các vi sinh vật được kiểm tra trên môi trường thạch sau khi ủ qua đêm. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE | Hộp/30 test |  | 7 | [36 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1325 | BH081 | Test kháng sinh Clarithromycin dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu của vi khuẩn | 1. Thành phần: Clarithromycin 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kỹ thuật định lượng xác định tính nhạy cảm kháng sinh của vi khuẩn Gram âm và Gram dương So sánh thang kháng sinh được xác định trước để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) (µg/ml) của các loại kháng sinh khác nhau với các vi sinh vật được kiểm tra trên môi trường thạch sau khi ủ qua đêm. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE | Hộp/30 test |  | 7 | [36 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1326 | BH086 | Test kháng sinh Colistin dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu của vi khuẩn (0,016-256 µg/ml) | 1. Thành phần: Colistin 2. Nồng độ: 0,016-256 µg/ml: 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kỹ thuật định lượng xác định tính nhạy cảm kháng sinh của vi khuẩn Gram âm và Gram dương So sánh thang kháng sinh được xác định trước để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) (µg/ml) của các loại kháng sinh khác nhau với các vi sinh vật được kiểm tra trên môi trường thạch sau khi ủ qua đêm. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE | Hộp/30 test |  | 7 | [36 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1327 | BH088 | Test kháng sinh Imipenem dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu của vi khuẩn (0,002-32 µg/ml) | 1. Thành phần: Imipenem 2. Nồng độ: 0,002-32 µg/ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kỹ thuật định lượng xác định tính nhạy cảm kháng sinh của vi khuẩn Gram âm và Gram dương So sánh thang kháng sinh được xác định trước để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) (µg/ml) của các loại kháng sinh khác nhau với các vi sinh vật được kiểm tra trên môi trường thạch sau khi ủ qua đêm. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE | Hộp/30 test |  | 7 | [36 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1328 | BH089 | Test kháng sinh Meropenem dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu của vi khuẩn (0,002-32 µg/ml) | 1. Thành phần: Meropenem 2. Nồng độ: 0,002-32 µg/ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kỹ thuật định lượng xác định tính nhạy cảm kháng sinh của vi khuẩn Gram âm và Gram dương So sánh thang kháng sinh được xác định trước để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) (µg/ml) của các loại kháng sinh khác nhau với các vi sinh vật được kiểm tra trên môi trường thạch sau khi ủ qua đêm. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE | Hộp/30 test |  | 7 | [36 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1329 | BH082 | Test kháng sinh Metronidazole dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu của vi khuẩn | 1. Thành phần: Metronidazole 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kỹ thuật định lượng xác định tính nhạy cảm kháng sinh của vi khuẩn Gram âm và Gram dương So sánh thang kháng sinh được xác định trước để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) (µg/ml) của các loại kháng sinh khác nhau với các vi sinh vật được kiểm tra trên môi trường thạch sau khi ủ qua đêm. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE | Hộp/30 test |  | 7 | [36 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1330 | BH087 | Test kháng sinh Vancomycin dùng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu của vi khuẩn (0,016-256 µg/ml) | 1. Thành phần: Colistin 2. Nồng độ: 0,002-32 µg/ml 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kỹ thuật định lượng xác định tính nhạy cảm kháng sinh của vi khuẩn Gram âm và Gram dương So sánh thang kháng sinh được xác định trước để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) (µg/ml) của các loại kháng sinh khác nhau với các vi sinh vật được kiểm tra trên môi trường thạch sau khi ủ qua đêm. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE | Hộp/30 test |  | 7 | [36 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1331 | AH497 | Test nhanh Amphetamin trong nước tiểu | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Thời gian đọc kết quả: Trong vòng 5 phút Độ chính xác: Dương tính: 98,5% (Amphetamine≥1000ng / ml) Âm tính: 100% (Amphetamine ＜ 1000ng / ml) Độ đặc hiệu: 97,5% Nhiệt độ bảo quản: 2- 30oC 2. Tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 13485:2016, CE | Test |  | 8950 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 200 | 0 | 0 | 0
1332 | BH1171 | Test nhanh Anti HbeAg hoặc tương đương | 1. Thành phần: Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Độ nhạy 96,2% Độ đặc hiệu 99,4% Phát hiện HbeAg Thành phần kít thử: Vùng cộng hợp: Kháng thể đơn dòng kháng HBe (0,16 µg); Vạch kết quả : Kháng thể đơn dòng kháng HBe (0,2 µg); Vạch chứng: Kháng thể đa dòng dê kháng chuột (0,88 µg) Bảo quản ở nhiệt độ thường 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 640 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
1333 | AH488 | Test nhanh Anti HCV hoặc tương đương | 1. Thành phần: Dạng cassette kích thước 4.5mm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Test xét nghiệm phát hiện sự hiện diện của kháng thể viêm gan C trên mẫu huyết thanh/huyết tương. Thời gian 10 phút. Độ nhạy: 99.76 %. Độ đặc hiệu: 99,62 %. Thành phần : khay xét nghiệm và dropper, sử dụng kháng nguyên đặc hiệu HCV, cộng hợp keo vàng, màng nitrocellulose. Bảo quản ở 2-30 độ C 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 13850 | [36 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 200 | 1400 | 0 | 0 | 3000 | 2000
1334 | BH600 | Test nhanh chẩn đoán hồng cầu trong phân hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phát hiện định tính hemoglobin máu trong mẫu phân người. Độ nhạy: 98%, Độ đặc hiệu: 98.5%. Không phản ứng chéo với mẫu máu động vật, Vitamin C và Sucrose. Giới hạn phát hiện 50 ng/ml hemoglobin 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 90 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
1335 | BH101 | Test nhanh chuẩn đoán nhiễm HIV | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Định tính phân biệt kháng thể HIV loại 1 và loại 2 trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần của người. Độ nhạy tương đối: 100 % , Độ đặc hiệu tương đối: 99,75 %. Cộng hợp vàng: Kháng nguyên HIV ½ tái tổ hợp - keo vàng: 1,0 ± 0,2 µg. Không phản ứng chéo với antinuclear antibody, Cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, Human anti-mouse antibody, Hepatitis A virus, Hepatitis E virus, các yếu tố viêm khớp dạng thấp. Giới hạn phát hiện: 1.0 s/CO. Test thử ổn định ít nhất 6 tuần sau khi mở 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 33400 | [36 empty] | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2000 | 1200 | 0 | 0 | 0
1336 | BH1172 | Test nhanh Dengue IgG/IgM cassette | 1. Thành phần: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Định tính phát hiện các kháng thể kháng vi rut Dengue(IgG/IgM) Độ nhạy IgG: 97,3% ; Độ đặc hiệu IgG: 99,3% Độ nhạy IgM: 96.9% ; Độ đặc hiệu IgM: 98.9% Vùng cộng hợp: Kháng nguyên Dengue(A2302) tái tổ hợp kháng kháng nguyên Dengue(A2313)tái tổ hợp&IgG thỏ Vạch kết quả M: Kháng thể chuột kháng IgM người Vạch kết quả G: Kháng thể chuột kháng IgG người Vạch chứng: Kháng thể dê kháng IgG thỏ Kít thử bảo quản nhiệt độ thường 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 25 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1337 | BH102 | Test nhanh Dengue NS1 chẩn đoán sớm sốt xuất huyết | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Định tính kháng nguyên dengue virus NS1 ở trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần của người Độ nhạy tương đối: 97.16%, Độ đặc hiệu tương đối: >99.9% Cộng hợp vàng: Kháng thể Anti-Dengue NS1 - keo vàng: 0.27±0.05 µg; , không phản ứng chéo với các virus chikungunya, Zika, Mayaro và sốt vàng da, . Các yếu tố viêm khớp dạng thấp không ảnh hưởng đến kết quả Giới hạn phát hiện: 5.8ng/ml Khay thử ổn định ít nhất 6 tuần sau khi mở túi nhôm nếu được lưu trữ ở trong túi nilon dán kín, khay thử ổn định ít nhất 6 tuần ở nhiệt độ phòng và tối đa không quá 55℃ khi được bảo quản ở điều kiện ban đầu và không mở ra 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE, CFS, KGMP | Test |  | 15000 | [36 empty] | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
1338 | AH494 | Test nhanh HAV IgG/IgM Combo Rapid Test Cassette hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phát hiện phân biệt kháng thể IgM kháng virus viêm gan A. Độ nhạy: ≥ 90,6 %, Độ đặc hiệu: ≥ 97,6%.Chỉ dùng trong chẩn đoán in vitro 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 4550 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1200 | 0 | 0 | 0
1339 | BH1164 | Test nhanh HBeAg | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 2. Tiêu chuẩn chất lượng: Giúp xác định chẩn đoán nhiễm siêu vi B. HBeAg phát hiện kháng nguyên lõi siêu vi B trong huyết tương hoặc huyết thanh 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 1880 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 100 | 0
1340 | BH1165 | Test nhanh HBsAb (4mm) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện kháng thể HBsAb trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Ngưỡng phát hiện 10mlU/ml trong 15 phút. Độ nhạy: >96,5% - Độ đặc hiệu: 97,8%." 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 2700 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
1341 | AH496 | Test nhanh Insight HEV-IgM | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: phát hiện kháng thể IgM kháng Virus viêm gan E trong huyết thanh, huyết tương người nhờ đó chẩn đoán nhiễm virus ở giai đoạn sớm và cấp. Độ nhạy: ~1.0 ncu/ml 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 1625 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1025 | 0 | 0 | 0
1342 | AH498 | Test nhanh Insight OPI hoặc MOP Morphine | 1. Thành phần: <ghi chất liệu> 2. Nồng độ: 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: <ghi công nghệ, tính năng> 4. Tiêu chuẩn chất lượng: <ghi tiêu chuẩn> | Test |  | 18300 | [36 empty] | 5000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1250 | 0 | 0 | 1000 | 1500 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 550 | 0 | 3000
1343 | BH1166 | Test nhanh kháng thể kháng virus HIV 1/2 | 1. Độ nhạy: 99,9%; Độ đặc hiệu: 99,6% 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: định tính phát hiện sự có mặt của kháng thể kháng vi rút HIV típ 1 hoặc típ 2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: WHO | Test |  | 4700 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1200 | 0 | 0 | 0
1344 | AH522 | Test nhanh kháng thể kháng virus HIV 1/2 | 1. Thành phần: Liên hợp vàng kháng nguyên HIV tái tổ hợp; Vạch kết quả 1: Kháng nguyên HIV tái tổ hợp; Vạch kết quả 2: Kháng nguyên HIV tái tổ hợp 2; Vạch chứng: Kháng thể dê kháng IgG chuột 2. Nồng độ: 10.48±0.12㎍, 0.48±0.12㎍; 0.80±0.20㎍ 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Xét nghiệm chẩn đoán in vitro dựa trên nguyên lý sắc ký miễn dịch. Xét nghiệm được thiết kế để định tính phát hiện kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 gồm type phụ O và HIV-2 trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người. Không có phản ứng chéo với các mẫu thẩm tách máu, mẫu rối loạn đông máu, mẫu chứa yếu tố dạng thấp, mẫu dương tính với kháng thể kháng HCV, viêm gan A,E và mẫu máu phụ nữ mang thai. Giới hạn phát hiện: 1.0s/CO. Độ nhạy tương đối >99%, Độ đặc hiệu tương đối >99.8%, Độ chính xác tương đối >99.9% 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 11200 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 700 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
1345 | BH1557 | Test nhanh phát hiện hoạt tính enzym cytochrome oxidase | 1.Thành phần: N, N, N ́, N ́-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Test nhanh phát hiện hoạt tính enzym cytochrome oxidase 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO,CE | Test |  | 1000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
1346 | AH342 | Test nhanh phát hiện kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B | 1.Thành phần: Khay thử, ống nhỏ giọt 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chỉ dùng trong chẩn đoán in-vitro. Độ nhạy: lớn hơn 99,9%. Độ đặc hiệu: 99,4%. Độ chính xác: 99,7% 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 11600 | [36 empty] | 0 | 0 | 1000 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 5000 | 0
1347 | BH1315 | Test nhanh phát hiện kháng thể kháng virus HIV 1/2 | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 gồm type phụ O và HIV-2 và phân biệt trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. Độ nhạy 100%; Độ đặc hiệu 99,8%. Giới hạn phát hiện: độ pha loãng 1/320. Cộng hợp vàng kháng nguyên tái tổ hợp HIV-1 gp41, p24, HIV-2 gp36 - keo vàng. Vạch thử 1 có kháng nguyên tái tổ hợp HIV-1 (gp41, p24). Vạch thử 2 có kháng nguyên tái tổ hợp HIV -2 (gp36), Vạch chứng có huyết thanh dê kháng HIV. Hạn dùng tối thiểu 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Không có phản ứng chéo với các mẫu thẩm tách máu, mẫu rối loạn đông máu, mẫu chứa yếu tố dạng thấp, mẫu dương tính với kháng thể kháng HCV và mẫu máu phụ nữ mang thai. Được ban hành trong Hướng dẫn Quản Lý, Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS của BYT hiện hành 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 57000 | [36 empty] | 40000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 11000 | 0 | 0 | 0
1348 | BH921 | Test nhanh SD Bioline Dengue NS1 Ag | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phát hiện kháng nguyên virus Dengue NS1 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần người. Độ nhạy: 92.4%, Độ đặc hiệu: 98.4% so với RT-PCR. Thể tích mẫu sử dụng: 100µl; Hạn dùng 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Các mẫu có ly giải máu, các mẫu có chứa yếu tố thấp khớp, mỡ máu, chứng hoàng đản không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Kít thử ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C. Giới hạn phát hiện: Type 1 virus Hawaii là 1.95x101.375 TCID50/ml, Type 2, 910 là 1.95x102.25 TCID50/ml và NGC-2 là 3.13x105.125 TCID50/ml, Type 3 virus S # 25 là 6.25x106.875 TCID50/ml và H87 là 1.56x102 TCID50/ml, Type 4 814669 là 1.56x101TCID50/ml và 480 là 1.95x100.75 TCID50/ml 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 700 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 500
1349 | BH922 | Test nhanh SD Bioline HBsAg | 1 Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Xác định sự có mặt của HBsAg trong mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần. Phát hiện định tính kháng nguyên HBsAg trong mẫu huyết thanh, huyết tương người. Độ nhạy: 96,2-100%, Độ đặc hiệu: 97,9-100%. Giới hạn phát hiện: 1ng/mL. Không cần dung dịch đệm (lọ Buffer). Các mẫu ly giải máu, mẫu mỡ máu, vàng da không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Không có phản ứng chéo với các mẫu chứa yếu tố dạng thấp, chứa kháng thể kháng HCV, kháng thể kháng HIV và phụ nữ mang thai. Kít thử ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 4100 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1000
1350 | BH923 | Test nhanh SD Bioline HCV | 1. Thành phần: Huyết thanh,Huyết tương,Máu toàn phần 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HCV sử dụng mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. Sử dụng kháng nguyên HCV tái tổ hợp: protein lõi, NS3, NS4, NS5; Thể tích mẫu sử dụng là 10µl; Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 99.4%; Kits xét nghiệm ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 6100 | [36 empty] | 0 | 2400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3000
1351 | AH526 | Test nhanh SDn BioNTN HBsAg (Multi) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Định tính phát hiện kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh hoặc huyết tương của người. Bảo quản ở 1 ~ 30°C 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 18700 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 3000 | 2600 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 600 | 0 | 0
1352 | AH525 | Test nhanh SDn BioNTN Syphilis (Multi) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: phát hiện định tính tất cả các lớp kháng thể (IgG, IgM và IgA) kháng Treponema pallidum (TP) trong máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương để hỗ trợ chẩn đoán bệnh giang mai 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 24300 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1500 | 2000 | 500 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2800 | 6000 | 0 | 500 | 3000
1353 | BH1189 | Test nhanh SERODIA- TP.PA hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: xét nghiệm ngưng kết Hạt thụ động in vitro phát hiện kháng thể kháng Treponema Pallidum trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Độ đặc hiệu 100% (95 % giới hạn tin cậy : 98,04-100%). Độ nhạy 100% (95 % giới hạn tin cậy : 98,04-100%). Bảo quản ở 2-10°C khi chưa sử dụng 2 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 10 | [36 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1354 | AH518 | Test nước tiểu 11 thông số hoặc tương đương | 1. Nồng độ: 5 mm (chiều rộng) x 115 mm (chiều dài) x 0.9 (chiều cao). Trọng lượng: 0.398g 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kết quả nhanh chóng, trực quan Độ chính xác và độ tái lập cao Không can thiệp vào các điều kiện khác nhau. Phương pháp đo quang phổ bằng các máy phân tích nước tiểu cùng dòng, có bước sóng 460 nm và 550 nm, 650 nm. Có thể đọc bằng mắt. Kết quả nhanh chóng (tất cả các dải test được đọc cùng một lúc, từ 1~2 phút sau khi nhúng). 3. Tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 13485:2016 | Test |  | 132000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 5000 | 0 | 60000 | 4000 | 30000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 5000
1355 | BH028 | Test pha loãng dùng cho máy xét nghiệm huyết học | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: pha loãng dùng để chạy máy xét nghiệm huyết học 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 300000 | [36 empty] | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1356 | BH029 | Test phá vỡ hồng cầu dùng cho máy xét nghiệm huyết học | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Test phá vỡ hồng cầu dùng cho máy xét nghiệm huyết học 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 300000 | [36 empty] | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1357 | BH1071 | Test phát hiện chất kháng streptolysin O (ASO) | 1. Thành phần: - Các hạt dẻo phủ streptolysin O, pH, 8,2. + Chất bảo quản - Control + nắp đỏ: Huyết thanh người có nồng độ ASO > 200 IU / mL+chất bảo quản - Control - nắp xanh: Huyết thanh động vật + Chất bảo quản 2. Nồng độ: Các hạt dẻo phủ streptolysin O, pH, 8,2; Huyết thanh người có nồng độ ASO > 200 IU / mL 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất phân tích sinh hóa dùng cho các loại máy xét nghiệm sinh hóa tự động và bán tự động để đo các kháng thể ASO trong huyết thanh, huyết tương người, rất hữu ích để chẩn đoán sốt thấp khớp, viêm cầu thận cấp và nhiễm trùng liên cầu. Phục vụ chẩn đoán y học 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 1500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1358 | BH721 | Test phát hiện đồng vị cacbon C13 trong nhiễm trùng H.pylori | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Xét nghiệm chẩn đoán nhiễm trùng Helicobacter Pylori để phát hiện đồng vị cacbon C13 trong chẩn đoán nhiễm Helicobacte pylori. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 1200 | [36 empty] | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1359 | AH463 | Test phát hiện kháng thể HIV 1&2 trong huyết tương hoặc huyết thanh | 1. Thành phần: Mẫu bệnh phẩm: huyết tương, huyết thanh 2. Nồng độ: Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,5% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phát hiện định tính kháng thể kháng virus HIV type 1 và type 2 Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Test |  | 10800 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 2000 | 0 | 800 | 0
1360 | BH576 | Test RF DIRECT LATEX | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Xét nghiệm định tính tìm các yếu tố dạng thấp (Rheumatoid factor) trong mẫu huyết thanh. Hạt latex được phủ phủ gama-globulin Độ nhạy: 99,87%. Độ đặt hiệu: 99,85 % Bảo quản 2°C - 8°C.Thành phần : lọ Latex reagent 5 mL; lọ chứng dương 0.5 mL; lọ chứng âm 0.5 mL;1 Glass slide; 100 Disposable stirrers 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 600 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1361 | BH599 | Test SD Bioline Dengue IgG/IgM | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phát hiện và phân biệt kháng thể IgG và IgM kháng các type virus Dengue 1,2,3 và 4. Sử dụng mẫu huyết thanh hoặc huyết tương. Không có phản ứng chéo với nhóm Flavivirus khác và những bệnh do muỗi truyền. Độ nhạy 94,6%, Độ đặc hiệu 96,5% . Giới hạn phát hiện: độ pha loãng 1/256 với mẫu huyết thanh dương tính Dengue IgG mạnh.Thể tích mẫu sử dụng: 5µl; Các mẫu có ly giải máu, các mẫu có chứa yếu tố thấp khớp, mỡ máu, chứng hoàng đản không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Kít thử ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Hộp |  | 130 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
1362 | BH1079 | Test sử dụng cho máy phân tích sinh hóa để đo nồng độ GGT trong huyết thanh người | 1. Thành phần: R1: Tris, Glycylglycine; R2: L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 2. Nồng độ: - R1 100 mmol/l (pH 8.25),100 mmol/l; R2: 3 mmol/l 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất phân tích sinh hóa g-GT-LQ. Hóa chất phân tích sinh hóa dùng cho các loại máy xét nghiệm sinh hóa tự động và bán tự động để đo nồng độ GGT trong huyết thanh người. Phục vụ chẩn đoán y học 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 16500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1363 | BH1080 | Test sử dụng cho máy phân tích sinh hóa để đo nồng độ Glucose trong huyết thanh, huyết tương, dịch não tủy người | 1. Thành phần: 2. Nồng độ: 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: 4. Tiêu chuẩn chất lượng: | Test |  | 35000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1364 | BH1081 | Test sử dụng cho máy phân tích sinh hóa để đo nồng độ GOT/AST trong huyết thanh, huyết tương người. | 1. Thành phần: R1: Tris, Lactate dehydrogenase (LDH) Malate dehydrogenase (MDH), L-Aspartate; R2: NADH, Α-Ketoglutarate. 2. Nồng độ: R1: (pH 8,25), 800U/L, 600U/L, 200mmol/l; R2 0,18 mmol/l, 12 mmol/l 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phân tích sinh hóa dùng cho các loại máy xét nghiệm sinh hóa tự động và bán tự động để đo nồng độ GOT trong huyết thanh, huyết tương người. Phục vụ chẩn đoán y học. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 21000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1365 | BH1082 | Test sử dụng cho máy phân tích sinh hóa để đo nồng độ GPT/ALT trong huyết thanh, huyết tương người. | 1. Thành phần: R1: Tris, Lactate dehydrogenase (LDH) Malate dehydrogenase (MDH), L-Aspartate; R2: NADH, Α-Ketoglutarate. 2. Nồng độ: R1: (pH 7,8) 100mmol/l, 1200U/L, 500U/L; R2 0,18 mmol/l, 15 mmol/l 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phân tích sinh hóa dùng cho các loại máy xét nghiệm sinh hóa tự động và bán tự động để đo nồng độ GPT trong huyết thanh, huyết tương người. Phục vụ chẩn đoán y học. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 21000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1366 | BH1069 | Test sử dụng cho phân tích Albumin | 1. Thành phần: R: Bromocresol green; Albumin Cal: Albumin chuẩn trong nước tiểu 2. Nồng độ: pH 4,2 0,12 mmol/L; 5 g/dL 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất phân tích sinh hóa dùng cho các loại máy xét nghiệm sinh hóa tự động và bán tự động để đo chỉ số Albumin trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu người. Phục vụ chẩn đoán y học. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 7700 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1367 | BH826 | Test sử dụng cho xét nghiệm định lượng HBsAg-Quant | 1. Thành phần: - Các hạt phủ kháng thể đơn dòng anti-HBs, các chất ổn định protein, các chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm Tris. Gelatin. Chất bảo quản: natri azid. - Kháng thể đơn dòng anti-HBs đánh dấu ALP, chất ổn định protein, các chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm MES. Chất bảo quản: natri azid. - Polyoxyethylene(10)octylphenylether là chất tẩy rửa trong dung dịch đệm Tris. Chất bảo quản: natri azid. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhắm phát hiện định tính và định lượng kháng nguyên bề mặt Hepatitis B virus (HBsAg) trong huyết tương hoặc huyết thanh người; dùng cho mục đích sàng lọc và chẩn đoán nhiễm vi rút viêm gan B. Ngưỡng đo: 0,005-150 IU/mL; Độ nhạy:99,8%; Độ đặc hiệu: 99,7%; Độ chính xác ≤ 4%. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Test |  | 7 | [36 empty] | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1368 | BH217 | Test sử dụng cho xét nghiệm định lượng 25- hydroxyvitamin D (25-OH vitamin D) | 1. Thành phần: - Dung dịch hạt phủ kháng thể: Chứa anti-25-OH vitamin D các hạt phủ kháng thể đơn dòng, các chất ổn định protein và các chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm Tris, gelatin. Chất bảo quản: natri azid - Dung dịch kháng thể liên kết enzyme: Chứa kháng thể đơn dòng tái tổ hợp anti- (25-OH vitamin D/anti-25-OH vitamin D phức hợp miễn dịch kháng thể đơn dòng) đánh dấu ALP, chất ổn định protein và các chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm MES. Chất bảo quản: natri azid 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Nghiệm pháp Lumipulse G 25-OH Vitamin D sử dụng để định lượng 25- hydroxyvitamin D (25-OH vitamin D) trong huyết tương hoặc huyết thanh người được sử dụng trong đánh giá đủ lượng vitamin D. Giới hạn đo: 4,0-150,0 ng/mL; Độ chính xác ≤6%; Giới hạn phát hiện (LOD): 0,839 ng/mL; Giới hạn định lượng (LOQ): 3,491 ng/mL; Độ nhiễu trung bình 10% 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Test |  | 27 | [36 empty] | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1369 | BH219 | Test sử dụng cho xét nghiệm định lượng C-Peptide | 1. Thành phần: - Dung dịch hạt phủ kháng thể: Chứa các hạt phủ kháng thể đơn dòng anti-C-peptide, các chất ổn định protein và các chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm Tris, gelatin. Chất bảo quản: natri azid. - Dung dịch kháng thể đánh dấu enzyme: Chứa kháng thể đơn dòng anti-C-peptide đánh dấu ALP, các chất ổn định protein và các chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm MES. Chất bảo quản: natri azid. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Để sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm định lượng C-peptide trong huyết tương hoặc huyết thanh. Giới hạn đo: 0,02-30 ng/mL; Độ chính xác ≤ 5,1%; Giới hạn phát hiện (LOD): 0,0109 ng/mL;Giới hạn định lượng (LOQ): 0,0109 ng/mL; Độ nhiễu trung bình ≤20%; Tuyến tính trong khoảng 0,57-30,00 ng/mL 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Test |  | 25 | [36 empty] | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1370 | BH205 | Test sử dụng cho xét nghiệm định lượng Estradiol | 1. Thành phần: - Dung dịch hạt phủ kháng thể: Chứa các hạt phủ kháng thể đơn dòng anti-E2, các chất ổn định protein và các chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm MES, gelatin. Chất bảo quản: natri azid. - Dung dịch kháng nguyên liên kết enzyme: Chứa E2 đánh dấu ALP, các chất ổn định protein và các chất ổn định hóa học trong dung dịch đệm MES. Chất bảo quản: natri azid. 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Để sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm định lượng estradiol (E2) trong huyết tương hoặc huyết thanh. Số đo E2 có thể được sử dụng để đánh giá chức năng buồng trứng, giám sát liệu pháp điều trị vô sinh và xác định thời gian rụng trứng trong quá trình thụ tinh in vitro. Giới hạn đo:19-2000 pg/mL; Độ chính xác ≤ 4%; Giới hạn phát hiện (LOD): 15 pg/mL; Giới hạn định lượng (LOQ): 17 pg/mL; Độ nhiễu trung bình ≤ 10%; Tuyến tính trong khoảng 15,0-1948,6 pg/mL. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 27 | [36 empty] | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1371 | AH404 | Test sử dụng cho xét nghiệm định lượng HVC bằng phương pháp Realtime PCR | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng cặp mồi và mẫu dò Taqman bắt cặp trên một vùng dài 103 bp của vùng 5’-UTR trong bộ gene HCV, chu trình nhiệt (1 chu kì 45oC – 10 phút - RT , 1 chu kì 95oC – 10 phút bất hoạt RT, 40 chu kì: 95oC – 15 giây, 60oC – 1 phút (Đọc tín hiệu)) 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 500 | [36 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1372 | AH406 | Test sử dụng cho xét nghiệm HPV xác định các Typ bằng phương pháp Realtime PCR | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng mẫu dò TaqMan. Cặp mồi và mẫu dò TaqMan được thiết kế để nhân bản và phát hiện HPV và xác định nhóm tyoe nguy cơ thấp, type 6, type 11, type 16 và type 18. Chu trình nhiệt (1 chu kì 95oC – 15 phút, 40 chu kì 95oC – 15 giây 60oC – 60 giây (Đọc tín hiệu)) 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 1700 | [36 empty] | 500 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1373 | BH1078 | Test sử dụng cho xét nghiệm phân tích Creatinine, Creatinine -J. Jaffé (hoặc tương đương) | 1. Thành phần: R1 Picnic acid; R2 Sodium hydroxide 2. Nồng độ: 17,5 mmol/L; 0,29 mol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất phân tích sinh hóa Creatinine -J. Jaffé dùng cho các loại máy xét nghiệm sinh hóa tự động và bán tự động để đo chỉ số Creatinine trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu người. Phục vụ chẩn đoán y học. 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 22500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1374 | BH109 | Test sử dụng cho xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho máy real-time PCR | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Kit phát hiện virus SARS-CoV 2 bằng phương pháp Realtime PCR trên các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp. Vùng gen đích N gene và ORF1a. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 1000 | [36 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1375 | AH363 | Test sử dụng để chẩn đoán nhanh phát hiện kháng thể HCV trong huyết tương hoặc huyết thanh người | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Test dùng để phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C. Không sử dụng dung dịch đệm. Độ nhạy 99% - 99,8%. Độ đặc hiệu 99,2% - 99,8%. Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 12485:2016 | Test |  | 10250 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1450 | 200 | 3000 | 0
1376 | AH520 | Test sử dụng để phát hiện định tính kháng thể Anti-Hbs trong trong huyết thanh hoặc huyết tương của người. | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Test sử dùng chẩn đoán dựa trên nguyên lý sắc ký miễn dịch để định tính phát hiện kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B (kháng thể kháng HBs) trong huyết thanh hoặc huyết tương của người. Không phản ứng chéo với anti-HIV-1/2, anti-HCV, anti-T.Pallidum, anti-Hantaan virus, anti-R.Tsutsugamushi. Độ nhạy tương đối 99%, Độ đặc hiệu tương đối > 99.5%, Độ chính xác tương đối >99.9% 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 11000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2000
1377 | AH527 | Test sử dụng để phát hiện định tính kháng thể H.pylori trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương người | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Test dùng để phát hiện định tính kháng thể kháng Helicobacter pylori trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương để hỗ trợ chẩn đoán nhiễm H.pylori. Độ nhạy tương đối: >96%, độ đặc hiệu tương đối: 91.2%, độ chính xác tương đối: 94.4% 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 15500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 5000 | 1200 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
1378 | AH402 | Test sử dụng để tách chiết RNA bằng phương pháp tủa | 1. Thành phần: phenol, chlorofom, Iso-propanol,70% Ethanol, DEPC 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Tách chiết RNA bằng phương pháp tủa phenol-chloroform trên các nền mẫu huyết thanh, mô. Sử dụng trong nghiên cứu (RUO) 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 500 | [36 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1379 | BH780 | Test thử độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram âm | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để thử nghiệm độ nhạy cảm của hầu hết các loại vi khuẩn Gram âm hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. Phân CPO thành nhóm Ambler A,B hoặc D. Kháng sinh thuộc các nhóm:Beta lactam, Aminoglycoside, Phenicol, Quinolone 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 4500 | [36 empty] | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1380 | BH450 | Test thử đường huyết | 1. Nồng độ: Glucose dehydrogenase (FAD-GDH) : 2 Units Chất trung gian (mediator) : 100 µg 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng Enzyme Glucose dehydrogenase (GDH-FAD). Không bị cản trở bởi oxi, không đọc sai kết quả từ đường không glucose (maltose/ galactose/ xylose). Khoảng giá trị đo 1.1 -33.3 mmol/L (20-600mg/dL). Đọc kết quả sau 5s. Thể tích mẫu ít: 0.5 mL. Nguyên lý đo lường: Điện hóa học GDH-FAD. Hiệu chuẩn tương đương Plasma. Sử dụng mẫu máu toàn phần mao mạch và tĩnh mạch. Phạm vi Hematocrit: 20-60% Code chip đã được tích hợp ngay trên que thử Độ chính xác trung gian CV% <3% 3. Tiêu chuẩn chất lượng: TUV, ISO13485, CE, FDA, GMP | Test |  | 153000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 30000 | 0 | 5000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 5000
1381 | BH083 | Test thử xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Etest là kỹ thuật định lượng xác định tính nhạy cảm kháng sinh của vi khuẩn Gram âm và Gram dương So sánh thang kháng sinh được xác định trước để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) (µg/ml) của các loại kháng sinh khác nhau với các vi sinh vật được kiểm tra trên môi trường thạch sau khi ủ qua đêm Tất cả đóng gói phải được bảo quản ở nhiệt độ phòng (từ 18-22°C), trong tủ lạnh (từ 4-8°C) hoặc đông lạnh (-22 đến -18°C) như tiêu chuẩn kỹ thuật trên nhãn hộp, đến khi hết hạn sử dụng 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485, CE | Hộp/30 test |  | 7 | [36 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1382 | BH084 | Test thử xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) | 1. Thành phần: Thanh plastic mỏng tẩm kháng sinh 2. Nồng độ: Thanh plastic mỏng tẩm kháng sinh xác định nồng độ ức chế tối thiểu của kháng sinh LEVOFLOXACIN LE với vi khuẩn - MIC 0,002 - 32 (μg/mL) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Etest là kỹ thuật định lượng xác định tính nhạy cảm kháng sinh của vi khuẩn Gram âm và Gram dương So sánh thang kháng sinh được xác định trước để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) (µg/ml) của các loại kháng sinh khác nhau với các vi sinh vật được kiểm tra trên môi trường thạch sau khi ủ qua đêm Tất cả đóng gói phải được bảo quản ở nhiệt độ phòng (từ 18-22°C), trong tủ lạnh (từ 4-8°C) hoặc đông lạnh (-22 đến -18°C) như tiêu chuẩn kỹ thuật trên nhãn hộp, đến khi hết hạn sử dụng 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001/ ISO 13485/ CE | Hộp/30 test |  | 7 | [36 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1383 | BH1076 | Test thử xét nghiệm định lượng Calcium toàn phần | 1. Thành phần: <ghi chất liệu> 2. Nồng độ: Imidazol Buffer pH 6.5, 100 mmol/L Arsenazo III :120 mmol/L 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất phân tích sinh hóa CALCIUM -A III Hóa chất phân tích sinh hóa dùng cho các loại máy xét nghiệm sinh hóa tự động và bán tự động để đo chỉ số Canxi trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu người 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 3750 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1384 | AH528 | Test thử xét nghiệm kháng nguyên Influenza A, Influenza B | 1. Thành phần: <ghi chất liệu> 2. Nồng độ: Cúm A: độ nhạy: 100% (47/47) (95% CI : 92.45%-100%) độ đặc hiệu: 100% (125/125) (95% CI : 97.09%-100%) Cúm B: độ nhạy: 97.73% (43/ 44 ) (95% CI : 87.98%-99.94%) độ đặc hiệu: 100% (147/147) (95% CI : 97.52%-100%) 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Định tính xác định nhiễm cúm A và cúm B (không phải loại C) bằng cách sử dụng dịch mũi họng của bệnh nhân có triệu chứng, thời gian cho kết quả là 8 phút Xét nghiệm chẩn đoán in vitro dựa trên nguyên lý sắc ký miễn dịch. Xét nghiệm được thiết kế để định tính xác định nhiễm cúm A và cúm B (không phải loại C) bằng cách sử dụng dịch mũi họng của bệnh nhân có triệu chứng, thời gian cho kết quả là 8 phút. Không phản ứng chéo với 32 chủng vi khuẩn và virus đã được chứng minh. Kít thử ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C. Cộng hợp (A) :Liên hợp vàng kháng thể chuột đơn dòng kháng vi rút cúm A………….0.212±0.058㎍ Cộng hợp (B): Liên hợp vàng kháng thể chuột đơn dòng kháng vi rút cúm B………….0.159±0.04㎍ Vạch kết quả T (A): Kháng thể chuột đơn dòng kháng vi rút cúm A…….0.64±0.16㎍ Vạch kết quả T (B): Kháng thể chuột đơn dòng kháng vi rút cúm B……..0.32±0.08㎍ Vạch chứng C: Kháng thể dê kháng IgG chuột…………………….. 1.6±0.4㎍ 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 3500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
1385 | AH256 | Test thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu | 1. Thành phần: khay nhựa ống chiết mẫu bộ ống chiết mẫu 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Không có hiệu ứng móc khi đến 1.15x107TCID50/ml (vi rút SARS-CoV-2 nuôi cấy bất hoạt) Giới hạn phát hiện: 5.07 x 102 TCID50/ml (vi rút SARS-CoV-2 nuôi cấy bất hoạt) Test thử ổn định 24 giờ ở nhiệt độ 55±1o C Test thử ổn định 72 giờ ở nhiệt độ 50±1o C Độ nhạy: 89.05%, độ đặc hiệu: 99.19%, độ chính xác: 96.44% 3. Tiêu chuẩn chất lượng: Giấy phép NK Bộ Y Tế, giấy KFDA Hàn Quốc, FDA Mỹ | Test |  | 10000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
1386 | BH1088 | Test Urea -LQ cho máy sinh hóa | 1. Nồng độ: R1 Buffer: TRIS pH 7,8: 80 mmol/L α-Ketoglutarate: 6 mmol/L Urease: 7500U/L R2 Enzymes: GLDH: 60000 U/L NADH: 0,32mmol/L 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất phân tích sinh hóa dùng cho các loại máy xét nghiệm sinh hóa tự động và bán tự động để đo chỉ số Urê trong huyết máu người 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 18750 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1387 | BH1089 | Test Uric Acid -LQ cho máy sinh hóa | 1. Nồng độ: R 1 Buffer : Phosphate pH 7,4: 50mmol/L 2-4 Dichlorophenol sulfonate (DCPS): 4mmol/L R 2 Enzymes : Uricase: 60 U/L Peroxidase (POD): 660 U/L Ascorbate oxidase: 200 U/L 4 – Aminophenazone (4-AP): 1mmol/L URIC ACID CAL : Uric acid aqueous primary standard 6mg/dL 2.Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất phân tích sinh hóa dùng cho các loại máy xét nghiệm sinh hóa tự động và bán tự động để đo chỉ số Axit uric trong huyết thanh, huyết tương, máu người 3.. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 13000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1388 | BH1169 | Test xét nghiệm HbsAg | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B Đọc kết quả trong 20 phút Ngưỡng độ nhạy: 2ng/mL Độ nhạy chẩn đoán: 99.30% Độ đặc hiệu chẩn đoán: 99.71%, 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 3500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0
1389 | BH776 | Test xét nghiệm định danh và kháng sinh đồ vi khuẩn gram âm | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm của các loại vi khuẩn Gram âm hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. Phát hiện các vi khuẩn sinh men carbapenemase (CPO): Enterobacteriaceae, Acinetobacter và Pseudomonas trong vòng 6 -11 giờ. Chứa 136 giếng hóa chất. 51 giếng (45 giếng hóa chất + 2 giếng huỳnh quang kiểm chuẩn) phần định danh và 85 giếng (84 giếng hóa chất + 1 giếng huỳnh quang kiểm chuẩn) phần kháng sinh đồ. Panel sử dụng các loại thuốc kháng sinh dòng beta-lactam, macrolide lincosamide streptogramin, lipopeptide, quinolone, oxazolidinone, tetracyline, folate antagonist. Các hóa chất bao gồm: amygdalin, d-galactose, d-mannitol, d-raffinose, n-acetyl-glucosamine, pnp-ad-galactoside, alanine-alanine-pna, thymidine, pullulan, esculin... 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 3000 | [36 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1390 | BH777 | Test xét nghiệm định danh và kháng sinh đồ vi khuẩn Strep | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm của các loài vi khuẩn Streptococcus có nguồn gốc Chứa 136 giếng hóa chất. 51 giếng (45 giếng hóa chất + 2 giếng huỳnh quang kiểm chuẩn) phần định danh và 85 giếng (84 giếng hóa chất + 1 giếng huỳnh quang kiểm chuẩn) phần kháng sinh đồ. Panel sử dụng các loại thuốc kháng sinh dòng beta-lactam, macrolide lincosamide streptogramin, lipopeptide, quinolone, oxazolidinone, tetracyline, folate antagonist. Các hóa chất bao gồm: amygdalin, d-galactose, d-mannitol, d-raffinose, n-acetyl-glucosamine, pnp-ad-galactoside, alanine-alanine-pna, thymidine, pullulan, esculin... 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 1000 | [36 empty] | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1391 | BH778 | Test xét nghiệm định danh và làm kháng sinh đồ vi khuẩn gram dương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm của các loại vi khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy nghi Chứa 136 giếng hóa chất. 51 giếng (45 giếng hóa chất + 2 giếng huỳnh quang kiểm chuẩn) phần định danh và 85 giếng (84 giếng hóa chất + 1 giếng huỳnh quang kiểm chuẩn) phần kháng sinh đồ 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 1500 | [36 empty] | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1392 | BH775 | Test xét nghiệm định danh vi nấm | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để định danh nhanh hầu hết các loại nấm men và các vi sinh vật giống nấm men Chứa 45 giếng hóa chất và 2 giếng chứa huỳnh quang kiểm chuẩn. Các hóa chất bao gồm PNP-BD-GLUCOSIDE, PNP-AD-GLUCOSIDE, ONP-BD-GLUCOSIDE, L-SORBOSE, DEXTROSE, D-MANNITOL, METHYL-AD-GLUCOPYRANOSIDE, 4MU-BD-CELLOBIOSIDE, L-GLUTAMIC ACID-AMC 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 400 | [36 empty] | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1393 | BH1099 | Test xét nghiệm định lượng D-Dimer | 1. Nồng độ: th thuốc thử R1: D-Dimer buffer R2: D-Dimer latex solution 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất xét nghiệm Định lượng D-Dimer; phương pháp đo Latex turbidity; Shelf-life 18 months; dải đo 0,5-50 ug/mL 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 2700 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1394 | BH1095 | Test xét nghiệm định lượng Creatinine kinase - MB | 1. Nồng độ: R1: Hexokinase; Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PDH); CK-MM antibody R2: Creatine phosphate 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất xét nghiệm Định lượng Creatinine kinase - MB; phương pháp đo IFCC; Shelf-life 18 months; dải đo 1 ~ 2000U/L 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | test |  | 8400 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5040 | 0 | 0 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1395 | BH1102 | Test xét nghiệm định lượng CRP | 1. Nồng độ: thuốc thử CRP Buffer Solution 1: 2-Amino-2-hydroxymethyl-1,3- propanediol buffer 1 CRP Latex Solution 2: Anti-human C-reactive protein mouse monoclonal antibody-coated latex 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất xét nghiệm Định lượng C-reactive protein; phương pháp đo Latex turbidity; Shelf-life 24 months; dải đo 0.1-420mg/L 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 6000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1396 | AH230 | Test xét nghiệm định lượng DNA virus Viêm Gan B (HBV) | 1. Thành phần: mẫu huyết thanh người bằng Real-time PCR. Hepatitis B Virus (HBV) Loại mẫu đầu vào DNA sau tách chiết từ mẫu huyết thanh, huyết tương ban đầu 2. Nồng độ: Thể tích mẫu đầu vào 10µL DNA 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Loại mẫu: mẫu huyết thanh, huyết tương Đặc hiệu phân tích: Kit chỉ phát hiện HBV Công nghệ: TaqMan Probe Kênh màu huỳnh quang: FAM, HEX HEX: chứng nội Độ nhạy 25 IU/ ml Thời gian PCR: 1giờ 30 phút Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện HBV Thành phần HBV qPCR mix, HBV standard ( E1, E2,E3,E4,E5), Chứng âm, Chứng nội (IC), Tube PCR 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 10152 | [36 empty] | 10152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1397 | BH1105 | Test xét nghiệm định lượng HbA1C | 1. Nồng độ: R1: Mouse anti-human hemoglobin A1c monoclonal antibody-sensitized latex R2: Mouse anti-human hemoglobin A1c monoclonal antibody label-goat anti-mouse IgG polyclonal antibody 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất xét nghiệm Định lượng HbA1C; phương pháp đo Latex turbidity; Shelf-life 24 months; dải đo 3 ~ 15% 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 6000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1398 | AH419 | Test xét nghiệm DNA/RNA | 1. Nồng độ: Hạt từ: Nồng độ: 10-15mg/ mL Kích thước: 0.2-5µm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng cho tách chiết DNA/RNA từ mẫu tế bào nuôi cấy, vi khuẩn, huyễn dịch (huyền phù), mẫu quét bề mặt, mẫu dịch phết (y tế) bằng hạt từ. Bộ kit dễ dàng đáp ứng trên các dòng máy tách chiết/ tinh sạch nucleic acid Loại Mẫu: Tế bào nuôi cấy, vi khuẩn gram (-), huyễn dịch (huyền phù), mẫu quét bề mặt, mẫu dịch phết dùng cho thu nhận DNA/RNA virus bao gồm SARS-CoV-2. Thu nhận đồng thời DNA và RNA Hiệu suất thu hồi hạt từ: > 95% Khả năng gắn DNA/RNA: tối đa 80 µg (phụ thuộc vào loại mẫu) Độ tinh sạch: OD 260/A280 = 1.7 - 2.2 Thời gian tách chiết: 10 phút cho 1-32 mẫu (giải pháp tách tự động); 10 phút cho 1-32 mẫu (Giải pháp tách tự động). Lượng mẫu đầu vào: 200 µl Thể tích thu nhận: 100 µl DNA/RNA Lõi: Fe3O4, Vỏ ngoài: SiO2 Thiết bị phù hợp: phù hợp với nhiều dòng máy tách chiết tự động. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 15000 | [36 empty] | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1399 | AH458 | Test xét nghiệm Giang mai hoặc Test nhanh SYPHICHECK - WB | 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Định tính kháng thể kháng giang mai trong huyết thanh hay huyết tương người. Độ nhạy tương đối: 99,3%; độ đặc hiệu tương đối: 99,5%. Nhiệt độ bảo quản: 4 - 30độ C 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 19750 | [36 empty] | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 750 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 9000 | 0 | 0 | 3000
1400 | AH521 | Test xét nghiệm HbA1c | 1. Thành phần: CM SepharoseTM chảy nhanh: 18% (v/v). Muối 3-Aminobenzeneboronic acid hemisulfate: 32mM. Đệm (HEPES): 100 mM 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sử dụng phương pháp đo quang bằng độ phản xạ khuếch tán của cảm biến quang bao gồm LED( Diode phát sáng) và PD (Diode ảnh). Loại mẫu: mao mạch toàn phần, tĩnh mạch toàn phấn với chất chống đông máu Phạm vi đo: 20~130 mmol / mol(IFCC),4.0~14.0%(NGSP) Nhiệt độ bảo quản: Khay thử: 2~32 (36~90) , nhiệt độ thường - Lượng mẫu : 4mL, thời gian đo sau 5 phút Độ chính xác trung gian CV% <3%. 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 48200 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 8000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 1000 | 4000 | 3000 | 0 | 200 | 0
1401 | AH398 | Test xét nghiệm HIV 1/2 | 1. Thành phần: card và assay diluent dropper 5 ml (HIV 1/2 antigen, gold conjugate, Recombinant HIV 1 antigen, Recombinant HIV 2 antigen,Goat anti-HIV Ag antibody) 2. Nồng độ: 99,4% - 99,9% Độ đặc hiệu: 99,5% - 99,9% 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Sinh phẩm chẩn đoán in-vitro định tính phát hiện kháng thể kháng HIV trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Test |  | 8925 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1000 | 875 | 0 | 1000 | 750 | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 800 | 0
1402 | AH257 | Test xét nghiệm Influenza A/B FIA hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Phát hiện các kháng thể đặc hiệu với virus cúm A type (H1N1, H1N1/2009, H3N2, H4N6, H5N1, H5N3, H6N5, H7N1, H7N2, H8N4, H9N2) và cúm B. Thời gian đọc kết quả 10 phút, có thể biết kết quả sớm hơn (từ 1,5 phút) với các mẫu dương tính mạnh với chỉ số COI. Độ nhạy: cúm A 97 %, cúm B 94.3%; độ đặc hiệu cúm A 97.6%, cúm B 97,6 % (so sánh với phương pháp PCR). Có đầu lọc loại bỏ chất nhày của bệnh phẩm. Test có code 2D quản lí hạn sử dụng và loại xét nghiệm thực hiện 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 100 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
1403 | BH779 | Test xét nghiệm kháng sinh đồ vi khuẩn Gram dương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để thử nghiệm độ nhạy cảm của hầu hết các loại vi khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy nghi Chứa 84 giếng hóa chất + 1 giếng huỳnh quang kiểm chuẩn. Panel sử dụng các loại thuốc kháng sinh dòng beta-lactam, phenicol, tetracycline, quinolone, aminoglycoside, glycopeptide…Các hóa chất bao gồm: 4mu-bd-cellobioside, l-pyroglutamic acid-amc, methionine-amc, arginine-arginine-amc, 4mu-n-acetyl-bd-glucosaminide, colistin, polymyxin b, alpha-ketoglutaric acid, 3-methyladipic acid, alanine-alanine-pna, beta-gentiobiose, n-acetyl-glucosamine.. 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 3000 | [36 empty] | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1404 | BH1168 | Test xét nghiệm kháng thể IgG/IgM kháng H.pylori | 1. Thành phần: card 1 lỗ, chai dung dịch đệm 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Test xét nghiệm kháng thể IgG/IgM kháng H.pylori. Độ nhạy 93.4%, độ đặc hiệu 91.2%, độ chính xác 92.4%, thời gian phút chai 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 3400 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
1405 | AH254 | Test xét nghiệm nhanh Anti - HCV | 1. Thành phần: Dạng strip kích thước 3.5mm 2. Nồng độ: sử dụng kháng nguyên đặc hiệu cộng hợp keo vàng, màng nitrocellulose 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:Test xét nghiệm phát hiện sự hiện diện của kháng thể viêm gan C trên mẫu huyết thanh/huyết tương. Thời gian 10 phút Độ nhạy: 99.76 % , Độ đặc hiệu: 99,62 % Đóng gói riêng từng test 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 22450 | [36 empty] | 0 | 2400 | 1000 | 400 | 0 | 50 | 10000 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1500 | 0 | 400 | 3000 | 2000
1406 | BH1188 | Test xét nghiệm nhanh chẩn đoán giang mai TPHA Syphilis trên mẫu huyết thanh định lượng hoặc bán định lượng | 1. Nồng độ: 8,5 ml TPHA test cells. 8,5ml TPHA control cells. 20ml TPHA diluent. 0.5ml TPHA positive control. 0.5ml TPHA negative control 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Xét nghiệm nhanh chẩn đoán giang mai TPHA Syphilis Vedalab trên mẫu huyết thanh định lượng hoặc bán định lượng Bảo quản ở nhiệt độ 2-8°C. Thời gian ủ 45 -60 phút ở nhiệt độ phòng Độ nhạy: 99,86% ; Độ đặc hiệu: 99.85% 3. Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO | Test |  | 2700 | [36 empty] | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
1407 | BH196 | Test xét nghiệm nhóm thuốc phiện Morphin-Heroin-Opiates | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: là xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh, định tính phát hiện Morphine và các chất chuyển hóa của nó trong nước tiểu người. Xét nghiệm được sử dụng để sàng lọc nước tiểu chứa Morphine, chất chuyển hóa ở ngưỡng phát hiện 300 ng/ml 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 18100 | [36 empty] | 8000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0
1408 | BH1136 | Test xét nghiệm PSA | 1. Thành phần: Thành phần gồm test PSA-CHECK-1, pippet nhựa dùng một lần, dung dịch pha loãng 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Xét nghiệm định lượng PSA trong huyết thanh/huyết tương giúp chuẩn đoán bệnh liên quan đến tuyến tiền liệt, tương thích máy Easy Reader+.Dạng cassette kích thước 6mm. Dãy đo 0.5-15ng/mL. Bảo quản 4°C - 30°C 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 25 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1409 | BH598 | Test xét nghiệm tay chân miệng Bioline EV71 IgM | 1. Thành phần: Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh, huyết tương Thể tích mẫu sử dụng: 5µl huyết thanh hoặc huyết tương 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Enterovirus 71, Phát hiện kháng thể IgM kháng Enterovirus 71 là một trong các nguyên nhân gây bệnh chân-tay-miệng Độ nhạy: 98.1%, Độ đặc hiệu: 99.1% so với RT-PCR. Giới hạn phát hiện độ pha loãng 1/128. Không có phản ứng chéo với huyết thanh bệnh nhân chứa Echovirus, Poliovirus, Pan-enterovirus, Adenovirus, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus, Influenza virus, Parainfluenza virus 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 6100 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
1410 | BH1657 | Test xét nghiệm tìm 64 dị nguyên thức ăn tích hợp trong 1 panel Protia allergy - Q64 food panel (hoặc tương đương) | 1. Thành phần: <ghi chất liệu> 2. Nồng độ: 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: <ghi công nghệ, tính năng> 4. Tiêu chuẩn chất lượng: <ghi tiêu chuẩn> | Test |  | 200 | [36 empty] | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1411 | BH1075 | Test xét nghiệm Total Bilirubin DPD hoặc tương đương | 1. Nồng độ:R 1: Surfactants < 1% Hydrochloric acid (HCI) 160 mM R 2: 2,4-DPD ≥ 2 mM Hydrochloric acid (HCI) 120 mM Surfactants < 1% 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất phân tích sinh hóa dùng cho các loại máy xét nghiệm sinh hóa tự động và bán tự động để đo chỉ số Bilirubin toàn phần trong máu toàn phần người 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 3600 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1412 | BH1085 | Test xét nghiệm Total Proteins hoặc tương đương | 1. Nồng độ: Sodium potassium tartrate: 15 mmol/L Sodium iodide: 100 mmol/L Potassium iodid: 5 mmol/L Copper (II) sulphat: 5 mmol/L Sodium hydroxide:1000 mmol/L T PROTEIN CAL: Bovine albumin primary standard: 7 g/dL 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất phân tích sinh hóa dùng cho các loại máy xét nghiệm sinh hóa tự động và bán tự động để đo tổng số protein trong huyết thanh người 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 12500 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1413 | BH1087 | Test xét nghiệm Triglycerides | 1. Nồng độ: R 1 Buffer: GOOD pH 7,5: 50 mmol/L p-Chlorophenol: 2 mmol/L - R 2 Enzymes: Lipoprotein lipase (LPL): 150000 U/L Glycerolkinase (GK): 500 U/L Glycerol-3-oxidase (GPO): 2500 U/L Peroxidase (POD): 440 U/L 4 – Aminophenazone (4-AP): 0,1 mmol/L ATP: 0,1 mmol/L 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất phân tích sinh hóa dùng cho các loại máy xét nghiệm sinh hóa tự động và bán tự động để đo chỉ số Triglycerides trong huyết thanh, huyết tương người 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 35000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1414 | BH1086 | Test xét nghiệm Triglycerides-LQ | 1. Thành phần: <ghi chất liệu> 2. Nồng độ: R: GOOD pH 6.3: 50 mmol/L p-Chlorophenol: 2 mmol/L Lipoprotein lipase (LPL): 150000 U/L Glycerol kinase (GK): 500 U/L Glycerol-3-oxidase (GPO): 3500 U/L Peroxidase (POD): 440 U/L 4 – Aminophenazone (4-AP): 0,1 mmol/L ATP: 0,1 mmol/L 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hóa chất phân tích sinh hóa dùng cho các loại máy xét nghiệm sinh hóa tự động và bán tự động để đo chỉ số Triglycerides trong huyết thanh, huyết tương người 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 10000 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1415 | AH255 | Test Xét nghiệm Widal ( Samonella) | 1. Nồng độ: gồm 8 x5ml/ lọ + 2 control (0.5ml/lọ) 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Là một thử nghiệm ngưng kết trên slide và ống để phát hiện định tính và bán định lượng các kháng thể kháng Salmonella trong huyết thanh người.. Bảo quản ở 2-8°C 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Test |  | 500 | [36 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1416 | BH866 | Thạch cao vàng | 1. Thành phần: <ghi chất liệu> 2. Nồng độ: 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: <ghi công nghệ, tính năng> 4. Tiêu chuẩn chất lượng: <ghi tiêu chuẩn> | Kg |  | 20 | [36 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1417 | BH475 | Troclosene sodium (sodium dichloroisocyanurate, NaDCC), detergent hoặc tương đương | 1. Thành phần: Viên nén dạng sủi 2. Nồng độ: iên 3.25g chứa 1.7g NaDCC + chất diện hoạt 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Vừa khử khuẩn vừa tẩy rửa. Ống đựng có nắp vặn an toàn, ngăn ngừa ngộ độc, dạng sủi tan nhanh, phân liều dễ dàng và chính xác. pH sau hòa tan: 5-7 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 | Viên |  | 400 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1418 | BH873 | Tropical 453gr (chất lấy dấu Alginate) hoặc tương đương | 1. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Chất làm khuôn răng Alginate đổi màu thông dụng Thời gian hoạt động bao gồm thời gian trộn ( 1phút 35), Thời gian trong miệng 1phút, Tổng thời gian thiết lập 2h35 2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Bịch |  | 10 | [36 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1419 | BH1642 | Túi dung dịch tiệt khuẩn sử dụng trong máy tiệt khuẩn Formaldehyde hoặc tương đương | 1. Thành phần: nhựa bằng polyetylen khả năng chịu va đập cao (LDPE) 2. Nồng độ: 2% formaldehyde; nước; chất ổn định ethanol 3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dung dịch tiệt khuẩn sử dụng trong máy tiệt khuẩn Formaldehyde LTSF Mỗi túi chứa 2.7 lít dung dịch. Dung dịch tiệt khuẩn được đựng trong 1 túi nhựa bằng polyetylen khả năng chịu va đập cao (LDPE), có độ bền cao 4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Túi |  | 840 | [36 empty] | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1420 | BH136 | Vôi soda | 1. Thành phần: Dạng hạt 2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Hấp thụ cacbon dioxyd > 20% 3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Kg |  | 910 | [36 empty] | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tổng cộng: 1.420 mặt hàng | [42 empty] | 87742850807 | 22410092770 | 594989440 | 14249066890 | 5544976445 | 5445484607 | 10712148362 | 6737960458 | 29750826393 | 334043000 | 3071929330 | 2084972834 | 3565078525 | 5630110265 | 1190711280 | 3657997190 | 24648447830 | 17611766683 | 187230000 | 579699246 | 1750969354