## G3.VTYT
PHỤ LỤC
DANH MỤC ĐỀ NGHỊ ĐẤU THẦU NĂM 2022
GÓI THẦU SỐ 03: VẬT TƯ Y TẾ
STT | STT trong HSMT 2022 | Phân nhóm TT14 | Tên vật tư y tế (hoặc tương đương) | Đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng (hoặc tương đương) | Đơn vị tính | Số lượng sử dụng trong 18 tháng trước | Số lượng dự kiến sử dụng tới ngày 30/4/2023 | Giá kế hoạch đã bao gồm VAT (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Giá trị bảo đảm dự thầu (VNĐ) | Ghi chú | Phân nhóm HSMT 2022 | Mã số | Lý do không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu | Đề xuất BMT về danh mục | Tên thương mại | Đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Hãng, nước chủ sở hữu | Ký hiệu, mã hiệu | Số lưu hành | Phân loại TTBYT | Quy cách đóng gói | Nhà thầu cung ứng | Đơn vị tính | Đơn giá kế hoạch 2022 | Đơn giá dự thầu năm 2022 | Ghi chú | Tên Bộ đấu thầu (nếu có) | Giá kê khai trên website BYT | Hiệu lực kê khai trên website BYT | Mã VTYT cấp theo QĐ5086 | Tên VTYT cấp theo QĐ5086 (tên tiếng Việt) | Tên VTYT cấp theo QĐ5086 (tên tiếng Anh nếu có) | Giá trúng thầu thấp nhất trên website | Số Quyết định công bố trúng thầu trên website | Ngày QĐ công bố trên website | Nơi công bố trên website | Giá trúng thầu thấp nhất trên website | Số Quyết định công bố trúng thầu trên website | Ngày QĐ công bố trên website | Nơi công bố trên website | Báo giá 1 | Báo giá 2 | Báo giá 3 | Công ty giá 1 | Công ty giá 2 | Công ty giá 3 | BVĐK Đồng Nai | BVĐK Thống Nhất ĐN | BV Da liễu | BV Nhi | BV Phổi | BV YDCT | BVĐK KV Định Quán | BVĐK KV Long Khánh | BVĐK KV Long Thành | TTYT TP. Biên Hòa | TTYT H. Cẩm Mỹ | TTYT H. Thống Nhất | TTYT H. Nhơn Trạch | TTYT H. Tân Phú | TTYT H. Trảng Bom | TTYT H. Vĩnh Cửu | TTYT H. Xuân Lộc | TT KSBT (CDC) | TTYT H. Định Quán | TTYT TP. Long Khánh | TTYT H. Long Thành
1 | 3215 | 1 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng | + Chiều dài đường cắt: 60 mm + Chiều dài hàng ghim: 64mm + Chiều cao ghim: 3.8mm + Chiều rộng ghim: 2.7mm + Chiều dao ghim sau khi đóng: 1.5mm + Độ dày mô yêu cầu: 1.5mm + Đường kính ghim: 0.23mm + Số lượng ghim: 64 ghim + Ghim làm bằng Titanium, được đặt thành 2 hàng so le nhau. + Tiêu chuẩn: CE, ISO 13485 | Cái | [6 empty] | 1 |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng dùng một lần 60mm, kích thước ghim 3.8mm | + Chiều dài đường cắt: 60 mm + Chiều dài hàng ghim: 64mm + Chiều cao ghim: 3.8mm + Chiều rộng ghim: 2.7mm + Chiều dao ghim sau khi đóng: 1.5mm + Độ dày mô yêu cầu: 1.5mm + Đường kính ghim: 0.23mm + Số lượng ghim: 64 ghim + Ghim làm bằng Titanium, được đặt thành 2 hàng so le nhau. + Tiêu chuẩn: CE, ISO 13485 | Evomed Group Sarl / Pháp | Pháp | Evomed Group Sarl / Pháp | OLC 60-3.8V | Giấy phép nhập khẩu số 17660NK/BYT-TB-CT ngày 03/03/2021 | D | 1 Cái / Hộp | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | Cái |  | 7500000 |  |  | 7875000 | 45657 | N08.00.360.2048.240.0001.001 | Stapler dùng một lần trong phẫu thuật các loại, các cỡ |  | 7350000 | Số: 1471/QĐ-BVVTN ngày 12 tháng 4 năm 2022 Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Chỉ phẫu thuật (đấu thầu lại) của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên | 44663 | https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/
2 | 3214 | 1 | Dụng cụ phẫu thuật trĩ bằng phương pháp Longo | - Đường kính ngoài: 32 mm - Đường kính dao cắt: 22.2 mm - Số lượng ghim dập: 32 ghim - Chiều cao của ghim: 3.8mm - Chiều rộng của ghim (Đỉnh): 3.8mm - Chiều cao ghim sau khi bấm (chữ B): 0.75- 1.5mm - Đường kính của ghim: 0.28mm - Chất liệu ghim bấm bằng Titanium - Số vòng ghim bấm: 2 vòng tròn đồng tâm bên trong đầu dập kim - Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 | Cái | [6 empty] | 1 |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Dụng cụ phẫu thuật trĩ bằng phương pháp Longo | - Đường kính ngoài: 32 mm - Đường kính dao cắt: 22.2 mm - Số lượng ghim dập: 32 ghim - Chiều cao của ghim: 3.8mm - Chiều rộng của ghim (Đỉnh): 3.8mm - Chiều cao ghim sau khi bấm (chữ B): 0.75- 1.5mm - Đường kính của ghim: 0.28mm - Chất liệu ghim bấm bằng Titanium - Số vòng ghim bấm: 2 vòng tròn đồng tâm bên trong đầu dập kim - Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 | Evomed Group Sarl / Pháp | Pháp | Evomed Group Sarl / Pháp | CSH-32V | Giấy phép nhập khẩu số 17315NK/BYT-TB-CT ngày 18/01/2021 | D | 1 Cái / Hộp | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | Cái |  | 9150000 |  |  | 9450000 | 45657 | N07.04.040.2048.240.0001 | Dụng cụ, máy khâu cắt nối tự động sử dụng trong kỹ thuật Longo các loại, các cỡ (bao gồm cả vòng, băng ghim khâu kèm theo) |  | 8925000 | Số: 1471/QĐ-BVVTN ngày 12 tháng 4 năm 2022 Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Chỉ phẫu thuật (đấu thầu lại) của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên | 44663 | https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/
3 | 3213 | 1 | Stapler dùng một lần trong phẫu thuật các loại, các cỡ | - Chiều dài dụng cụ: 44.5 cm - Độ dày đầu đe: 6.2 mm ( Đầu đe nghiêng) - Đường kính ngoài: 29 mm - Đường kính trong: 20 mm - Số lượng ghim: 24 Ghim - Số vòng ghim bấm: 2 - Chiều cao ghim trước khi bấm: 4.8 mm - Chiều cao khi dập (chữ B): 2.0 mm - Đường kính ghim: 0.28 mm - Chiều rộng của ghim: 3.8mm - Chất liệu ghim bấm: Titanium Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 | Cái | [6 empty] | 1 |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Dụng cụ khâu nối ruột đầu nghiêng | - Chiều dài dụng cụ: 44.5 cm - Độ dày đầu đe: 6.2 mm ( Đầu đe nghiêng) - Đường kính ngoài: 29 mm - Đường kính trong: 20 mm - Số lượng ghim: 24 Ghim - Số vòng ghim bấm: 2 - Chiều cao ghim trước khi bấm: 4.8 mm - Chiều cao khi dập (chữ B): 2.0 mm - Đường kính ghim: 0.28 mm - Chiều rộng của ghim: 3.8mm - Chất liệu ghim bấm: Titanium Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 | Evomed Group Sarl / Pháp | Pháp | Evomed Group Sarl / Pháp | OCS 29TT-V | Giấy phép nhập khẩu số 17317NK/BYT-TB-CT ngày 18/01/2021 | D | 1 Cái / Hộp | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | Cái |  | 9150000 |  |  | 9450000 | 45657 | N08.00.360.2048.240.0002.001 | Stapler dùng một lần trong phẫu thuật các loại, các cỡ |  | 9090000 | Số: 1471/QĐ-BVVTN ngày 12 tháng 4 năm 2022 Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Chỉ phẫu thuật (đấu thầu lại) của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên | 44663 | https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/
4 | 3224 | 2 | Đầu bút tiêm Insulin | Kim bén 32G (0.23mm)×4mm , đầu kim 3 mặt vát, phủ silicone, thành kim mỏng , kim ngắn có thể tiêm thẳng góc 90 độ, tiêm không đau, mau lành,, thiết kế theo ISO11608 tương thích với nhiều loại bút. Tiêu chuẩn EN ISO 13485 2016, CE, CFS | Cái | [9 empty] | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Đầu bút tiêm Insulin | Kim bén 32G (0.23mm)×4mm , đầu kim 3 mặt vát, phủ silicone, thành kim mỏng , kim ngắn có thể tiêm thẳng góc 90 độ, tiêm không đau, mau lành,, thiết kế theo ISO11608 tương thích với nhiều loại bút. Tiêu chuẩn EN ISO 13485 2016, CE, CFS/Đức, CFS/Mỹ. | Medexel co.,ltd | Hàn Quốc | Medexel co.,ltd | WELLFINE Insulin Pen Needles 32G (0.23mm) ×4mm | 220000202/ PCBB-BYT | B | 100 cái/hộp | Công ty TNHH Thương Mại TBYT Quang Hưng | Cái | 2200 |  |  |  | 3000 | 31/03/2023 | N03.02.080.2952.174.0002 | Đầu bút tiêm Insulin
5 | 3235 | 2 | Dây truyền dịch 20 giọt (DEHP Free) | 1.Dây dài 180cm làm bằng chất liệu PVC y tế, có vent lọc khí 2. Có màng lọc 48 microns được đặt ở cuối đường dây , lọc sạch cặn hạt, an toàn cho bệnh nhân 3. Đầu cắm spike có 3 lỗ, xuyên nắp chai nhẹ nhàng 4. Có móc treo dây trên khóa chỉnh giọt. 5. Đầu nối vặn xoắn xoay 360 độ, dễ dàng kết nối bằng một tay 6. Chịu được áp lực 200Kpa không rò rỉ. Đường kính trong 3mm, đường kính ngoài 4mm 7. Non Latex, non-Pyrogenic, Non DEHP 8. Có cổng tiêm chữ Y 9. Tiệt trùng bằng EO 10. Đạt ISO 13485, FDA | Cái | [9 empty] | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | I.V Administration set ISA-004AS_NST | 1.Dây dài 180cm làm bằng chất liệu PVC y tế, có vent lọc khí 2. Có màng lọc 48 microns được đặt ở cuối đường dây , lọc sạch cặn hạt, an toàn cho bệnh nhân 3. Đầu cắm spike có 3 lỗ, xuyên nắp chai nhẹ nhàng 4. Có móc treo dây trên khóa chỉnh giọt. 5. Đầu nối vặn xoắn xoay 360 độ, dễ dàng kết nối bằng một tay 6. Chịu được áp lực 200Kpa không rò rỉ. Đường kính trong 3mm, đường kính ngoài 4mm 7. Non Latex, non-Pyrogenic, Non DEHP 8. Có cổng tiêm chữ Y 9. Tiệt trùng bằng EO 10. Đạt ISO 13485, FDA | Amsino Medical (Kunshan) Co.,Ltd / | Trung Quốc | Amsino International., Inc / Mỹ | 0405001733 | 220000266/PCBB-HCM | C | 100 cái/hộp | Công ty TNHH Y Tế Việt Tiến | Cái | 9600 |  |  |  | 15323 | Đang hiệu lực từ ngày 07/04/2022 đến ngày 31/12/2022 | N03.05.010.0206.279.0001
6 | 3234 | 2 | Kim luồn an toàn có cánh có cửa tiêm thuốc cỡ: G18, G20, G22 | 1. Kim luồn có cánh có cổng 18G X 2 Catheter làm bằng PU (Polyurethane) 2. Đầu kim 3 mặt vát, phủ silicone, giảm lực xuyên da 3. Nòng kim không bị xoay vòng nhờ có mấu gắn chặt với catheter 4. Cái gờ ở mặt trên của đốc kim, giúp xác định mặt vát kim đang quay lên. 5. Cơ chế an toàn thụ động không đảo chiều nhờ hai lớp kim loại và nhựa bảo vệ đầu kim. 6. Buồng chứa máu làm từ polycarbonate. 7. Tiếng tách xác định cơ chế an toàn đã kích hoạt. 8. Ba đường cản quang giúp tầm soát catheter nếu catheter bị đứt và trôi trong mạch máu. 9. Đường kính ngoài: 0.62- 1.64mm, đường kính trong: 0.42- 1.27mm 10. Vận tốc dòng chảy: ≥ 162ml/ min 11. Không DEHP, LATEX, PVC. 12.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. 13. Tiệt trùng EO (artwork) | Cái | [9 empty] | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | NIPRO SAFETOUCH CATH™ Winged with Injection port IV CANNULA WITH INJECTION PORT AND SAFETY DEVICE 18G/20G/22G | 1. Kim luồn có cánh có cổng 18G X 2 Catheter làm bằng PU (Polyurethane) 2. Đầu kim 3 mặt vát, phủ silicone, giảm lực xuyên da 3. Nòng kim không bị xoay vòng nhờ có mấu gắn chặt với catheter 4. Cái gờ ở mặt trên của đốc kim, giúp xác định mặt vát kim đang quay lên. 5. Cơ chế an toàn thụ động không đảo chiều nhờ hai lớp kim loại và nhựa bảo vệ đầu kim. 6. Buồng chứa máu làm từ polycarbonate. 7. Tiếng tách xác định cơ chế an toàn đã kích hoạt. 8. Ba đường cản quang giúp tầm soát catheter nếu catheter bị đứt và trôi trong mạch máu. 9. Đường kính ngoài: 0.62- 1.64mm, đường kính trong: 0.42- 1.27mm 10. Vận tốc dòng chảy: ≥ 162ml/ min 11. Không DEHP, LATEX, PVC. 12.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. 13. Tiệt trùng EO (artwork) | Nipro (Thailand) Corporation Limited / Thái Lan | Thái lan | Nipro Corporation, Japan | C-SWCP-1850-ECE C-SWCP-1832-ECE C-SWCP-2050-ECE C-SWCP-2032-ECE C-SWCP-2232-ECE C-SWCP-2225-ECE C-SWCP-2425-ECE C-SWCP-2419-ECE | 450/200000039/PCBPL-BYT | C | 50 cái/hộp | Công ty TNHH Y Tế Việt Tiến | Cái | 14200 |  |  |  | 22704 | Đang hiệu lực từ ngày 07/04/2022 đến ngày 31/12/2022 | N03.02.070.3275.271.0005 N03.02.070.3275.271.0004 N03.02.070.3275.271.0007 N03.02.070.3275.271.0006 N03.02.070.3275.271.0008 N03.02.070.3275.271.0009 N03.02.070.3275.271.0010 N03.02.070.3275.271.0011
7 | 3238 | 2 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh không cổng 24G | 1. Kim luồn có cánh không cổng 24G X 3/4. Catheter làm bằng PU (Polyurethane). 2. Đầu kim 3 mặt vát, phủ silicone, giảm lực xuyên da 3. Nòng kim không bị xoay vòng nhờ có mấu gắn chặt với catheter 4. Cái gờ ở mặt trên của đốc kim, giúp xác định mặt vát kim đang quay lên. 5. Cơ chế an toàn thụ động không đảo chiều, đầu bảo vệ 2 lớp ( lớp kim loại bên trong và lớp nhựa bên ngoài) 6. Buồng chứa máu làm từ polycarbonate. 7. Tiếng tách xác định cơ chế an toàn đã kích hoạt. 8. Ba đường cản quang thiết kế đan xen trong lòng catheter 9. Đường kính ngoài: 0.6-0.7mm, đường kính trong: 0.4-0.5 mm 10. Vận tốc dòng chảy: ≥ 17ml/ min 11. Không DEHP, LATEX, PVC. 12.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. 13. Tiệt trùng EO (artwork) | Cái | [9 empty] | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | NIPRO SAFETOUCH CATH™ Winged IV CANNULA WINGED WITH SAFETY DEVICE 24G X 3/4"" (0.7 x 19mm) | 1. Kim luồn có cánh không cổng 24G X 3/4. Catheter làm bằng PU (Polyurethane). 2. Đầu kim 3 mặt vát, phủ silicone, giảm lực xuyên da 3. Nòng kim không bị xoay vòng nhờ có mấu gắn chặt với catheter 4. Cái gờ ở mặt trên của đốc kim, giúp xác định mặt vát kim đang quay lên. 5. Cơ chế an toàn thụ động không đảo chiều, đầu bảo vệ 2 lớp ( lớp kim loại bên trong và lớp nhựa bên ngoài) 6. Buồng chứa máu làm từ polycarbonate. 7. Tiếng tách xác định cơ chế an toàn đã kích hoạt. 8. Ba đường cản quang thiết kế đan xen trong lòng catheter 9. Đường kính ngoài: 0.6-0.7mm, đường kính trong: 0.4-0.5 mm 10. Vận tốc dòng chảy: ≥ 17ml/ min 11. Không DEHP, LATEX, PVC. 12.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, EC. 13. Tiệt trùng EO (artwork) | Nipro (Thailand) Corporation Limited / Thái Lan | Thái Lan | Nipro Corporation, Japan | C-SWC-2419-ECE |  | C | 50 cái/hộp | Công ty TNHH Y Tế Việt Tiến | Cái | 14200 |  |  |  | 22704 | Đang hiệu lực từ ngày 07/04/2022 đến ngày 31/12/2022 | N03.02.070.3275.271.0011
8 | 3192 | 2 | Que thử đường huyết | - Sử dụng Men GOD, Công nghệ cảm biến sinh học, - Que test 8 điện cực bằng bạc, Công nghệ " No coding", - Mỗi que thử chứa các hóa chất phản ứng: Glucose oxidase <25 IU, Mediator <300 μg. - Lượng máu sử dụng rất ít chỉ 0,5 μL - Giới hạn hematocrite (dải HCT) 20-70%. đo chính xác được cho Trẻ em, phụ nữ mang thai và những người bị chứng thiếu máu, - Độ chính xác ≥ 98.8 % , kết quả đo nằm trong vòng sai số ±15% với Pp chuẩn YSI plasma theo protocol của EN ISO 15197_2015. - Đạt Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485: 2016, EC. Đáp ứng tiêu chuẩn đặc biệt EN ISO 15197:2015. | Test | [6 empty] | 2 |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Que thử đường huyết VivaChek Ino | - Sử dụng Men GOD, Công nghệ cảm biến sinh học, - Que test 8 điện cực bằng bạc, Công nghệ " No coding", - Mỗi que thử chứa các hóa chất phản ứng: Glucose oxidase <25 IU, Mediator <300 μg. - Lượng máu sử dụng rất ít chỉ 0,5 μL - Giới hạn hematocrite (dải HCT) 20-70%. đo chính xác được cho Trẻ em, phụ nữ mang thai và những người bị chứng thiếu máu, - Độ chính xác ≥ 98.8 % , kết quả đo nằm trong vòng sai số ±15% với Pp chuẩn YSI plasma theo protocol của EN ISO 15197_2015. - Đạt Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485: 2016, EC. Đáp ứng tiêu chuẩn đặc biệt EN ISO 15197:2015. | VIVACHEK BIOTECH (HANGZHOU) CO., LTD | Trung Quốc | VivaChek Laboratories, Inc., (Mỹ) | VGS01-015 | 9973NK/BYT-TB-CT | C | 50 test rời / hộp | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | Test |  | 5900 |  |  | 10000 | 45383 | N00.00.000.4352.279.0002 | Que thử đường huyết |  | 5900 | Số 1080/QĐ-BVBD ngày 06 tháng 10 năm 2021 Tên gói thầu: Cung cấp Vật tư y tế - Hóa chất Gói 2 năm 2021. | 44475 | https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/
9 | 3191 | 3 | Băng cuộn lụa 2,5cm x 5m | Kích thước: 25mm x 6m; chất liệu vải không đan dệt, bột giấy polyester, keo acrylic ít dị ứng, không chứa cao su | Cuộn | [6 empty] | 3 |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Nichipore 2,5 cm x 6 m | Kích thước: 25mm x 6m; chất liệu vải không đan dệt, bột giấy polyester, keo acrylic ít dị ứng, không chứa cao su | Nichiban | Nhật Bản | Nichiban/Nhật Bản | ST21EX- 25X6 |  | A | 12 cuộn/hộp | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | cuộn |  | 24000 |  |  | 25000 | 44926 | N02.01.050.5043.232.0001 | [6 empty] | 26000 | Số 372/QĐ-BV ngày 09 tháng 3 năm 2022 Tên gói thầu: Mua vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2022 của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi | 09/03/2022 | https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/
10 | 2 | 3 | Băng keo cố đinh kim luồn 60mm x 90mm | Băng keo cố đinh kim luồn 60mm x 90mm – Euromed Fiss cannula 60mm x 90mm, chất liệu vải thun trắng đàn hồi không dệt (100% polyester). Keo Polyacrylic an toàn cho da. | Miếng | [5 empty] | 118 | 1 | 2:118 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sản phẩm dự thầu nhóm 1 nhưng không cung cấp đủ 2 CFS | Điều chỉnh nhóm 3 | Băng keo cố đinh kim luồn Euromed Fiss cannula 60mm x 90mm | Băng keo cố đinh kim luồn 60mm x 90mm – Euromed Fiss cannula 60mm x 90mm, chất liệu vải thun trắng đàn hồi không dệt (100% polyester). Keo Polyacrylic an toàn cho da. | Eurofarm S.p.A | Ý | Eurofarm S.p.A, Ý | Euromed Fiss cannula 60mm x 90mm | 170002433/ PCBA-HCM | A | Hộp/ 100 miếng | Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế Quang Hưng | Miếng | 4100 |  |  |  | 6300 | 06/04/2022 | N02.02.020. 2031.292.0010 | [22 empty] | 4000 |  |  |  | 1000 |  | 100 | 5000
11 | 3225 | 3 | Băng keo cố đinh kim luồn 60mm x 90mm | Băng keo cố đinh kim luồn 60mm x 90mm, chất liệu vải thun trắng đàn hồi không dệt (100% polyester). Keo Polyacrylic an toàn cho da. Tiêu chuẩn UNI CEI EN ISO 13485: 2016 ,CE, CFS | Miếng | [9 empty] | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Băng keo cố đinh kim luồn 60mm x 90mm – Euromed Fiss cannula 60mm x 90mm | Băng keo cố đinh kim luồn 60mm x 90mm – Euromed Fiss cannula 60mm x 90mm, chất liệu vải thun trắng đàn hồi không dệt (100% polyester). Keo Polyacrylic an toàn cho da. Tiêu chuẩn UNI CEI EN ISO 13485: 2016 ,CE, CFS/ Italia | EUROFARM S.P.A | Ý | EUROFARM S.P.A | Băng keo cố đinh kim luồn 60mm x 90mm – Euromed Fiss cannula 60mm x 90mm | 170002433/ PCBA-HCM | A | hộp 100 miếng | Công ty TNHH Thương Mại TBYT Quang Hưng | Miếng | 4100 |  |  |  | 6300 | 31/12/2022 | N02.02.020.2031.292.0010 | Băng keo cố đinh kim luồn 60mm x 90mm – Euromed Fiss cannula 60mm x 90mm
12 | 3 | 3 | Băng keo có gạc vô trùng 150mm x 80mm | Kích thước: 150mm x 80mm vải không dệt ,có độ dính tốt , miếng gạc hút dịch có lớp polyseter chống dính. | Miếng | [5 empty] | 118 | 1 | 3:118 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sản phẩm dự thầu nhóm 1 nhưng không cung cấp đủ 2 CFS | Điều chỉnh nhóm 3 | Băng keo có gạc vô trùng 150mm x 80mm | Kích thước: 150mm x 80mm vải không dệt ,có độ dính tốt , miếng gạc hút dịch có lớp polyseter chống dính. | Eurofarm S.p.A | Ý | Eurofarm S.p.A, Ý | Euromed 150mm x 80mm | 180000632/ PCBA-HCM | A | Hộp/ 50 miếng | Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế Quang Hưng | Miếng | 10000 |  |  |  | 12000 | 06/04/2022 | N02.02.020. 2031.292.0006 | [22 empty] | 500 | [5 empty] | 500
13 | 3227 | 3 | Băng keo có gạc vô trùng 150mm x 80mm | Kích thước: 150mm x 80mm vải không dệt ,có độ dính tốt , miếng gạc hút dịch có lớp polyseter chống dính. Tiêu chuẩn UNI CEI EN ISO 13485: 2016 ,CE, CFS | Miếng | [9 empty] | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Băng keo có gạc vô trùng 150mm x 80mm | Kích thước: 150mm x 80mm vải không dệt ,có độ dính tốt , miếng gạc hút dịch có lớp polyseter chống dính. Tiêu chuẩn UNI CEI EN ISO 13485: 2016 ,CE, CFS/Italia | EUROFARM S.P.A | Ý | EUROFARM S.P.A | Euromed 150mm x 80mm | 180000632/ PCBA-HCM | A | hộp 50 miếng | Công ty TNHH Thương Mại TBYT Quang Hưng | Miếng | 10000 |  |  |  | 12000 | 31/12/2022 | N02.02.020.2031.292.0006 | Băng keo có gạc vô trùng 150mm x 80mm
14 | 4 | 3 | Băng keo có gạc vô trùng 200mm x 100mm | Kích thước: 200mm x 100mm vải không dệt ,có độ dính tốt , miếng gạc hút dịch có lớp polyseter chống dính. | Miếng | [5 empty] | 118 | 1 | 4:118 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sản phẩm dự thầu nhóm 1 nhưng không cung cấp đủ 2 CFS | Điều chỉnh nhóm 3 | Băng keo có gạc vô trùng 200mm x 100mm | Kích thước: 200mm x 100mm vải không dệt ,có độ dính tốt , miếng gạc hút dịch có lớp polyseter chống dính. | Eurofarm S.p.A | Ý | Eurofarm S.p.A, Ý | Euromed 200mm x 100mm | 180000632/ PCBA-HCM | A | Hộp/ 50 miếng | Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế Quang Hưng | Miếng | 12000 |  |  |  | 15000 | 06/04/2022 | N02.02.020. 2031.292.0007 | [16 empty] | 14000 | [5 empty] | 0 |  | 500 |  |  |  | 2000
15 | 3228 | 3 | Băng keo có gạc vô trùng 200mm x 100mm | Kích thước: 200mm x 100mm vải không dệt ,có độ dính tốt , miếng gạc hút dịch có lớp polyseter chống dính. Tiêu chuẩn UNI CEI EN ISO 13485: 2016 ,CE, CFS | Miếng | [9 empty] | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Băng keo có gạc vô trùng 200mm x 100mm | Kích thước: 200mm x 100mm vải không dệt ,có độ dính tốt , miếng gạc hút dịch có lớp polyseter chống dính. Tiêu chuẩn UNI CEI EN ISO 13485: 2016 ,CE, CFS/Italia | EUROFARM S.P.A | Ý | EUROFARM S.P.A | Euromed 200mm x 100mm | 180000632/ PCBA-HCM | A | hộp 50 miếng | Công ty TNHH Thương Mại TBYT Quang Hưng | Miếng | 12000 |  |  |  | 15000 | 31/12/2022 | N02.02.020.2031.292.0007 | Băng keo có gạc vô trùng 200mm x 100mm
16 | 5 | 3 | Băng keo có gạc vô trùng 250mm x 100mm | Kích thước: 250mm x 100mm vải không dệt ,có độ dính tốt , miếng gạc hút dịch có lớp polyseter chống dính | Miếng | [5 empty] | 118 | 1 | 5:118 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sản phẩm dự thầu nhóm 1 nhưng không cung cấp đủ 2 CFS | Điều chỉnh nhóm 3 | Băng keo có gạc vô trùng 250mm x 100mm | Kích thước: 250mm x 100mm vải không dệt ,có độ dính tốt , miếng gạc hút dịch có lớp polyseter chống dính | Eurofarm S.p.A | Ý | Eurofarm S.p.A, Ý | Euromed 250mm x 100mm | 180000632/ PCBA-HCM | A | Hộp/ 50 miếng | Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế Quang Hưng | Miếng | 14000 |  |  |  | 16500 | 06/04/2022 | N02.02.020. 2031.292.0008 | [16 empty] | 15000 | [5 empty] | 0 |  | 500 |  | 120 |  | 1000
17 | 3229 | 3 | Băng keo có gạc vô trùng 250mm x 100mm | Kích thước: 250mm x 100mm vải không dệt ,có độ dính tốt , miếng gạc hút dịch có lớp polyseter chống dính. Tiêu chuẩn UNI CEI EN ISO 13485: 2016 ,CE, CFS | Miếng | [9 empty] | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Băng keo có gạc vô trùng 250mm x 100mm | Kích thước: 250mm x 100mm vải không dệt ,có độ dính tốt , miếng gạc hút dịch có lớp polyseter chống dính. Tiêu chuẩn UNI CEI EN ISO 13485: 2016 ,CE, CFS/Italia | EUROFARM S.P.A | Ý | EUROFARM S.P.A | Euromed 250mm x 100mm | 180000632/ PCBA-HCM | A | hộp 50 miếng | Công ty TNHH Thương Mại TBYT Quang Hưng | Miếng | 14000 |  |  |  | 16500 | 31/12/2022 | N02.02.020.2031.292.0008 | Băng keo có gạc vô trùng 250mm x 100mm
18 | 6 | 3 | Băng keo có gạc vô trùng 50mm x 70mm | Kích thước: 50mm x 70mm Vải không dệt , có độ dính tốt , miếng gạc hút dịch có lớp polyseter chống dính. | Miếng | [5 empty] | 118 | 1 | 6:118 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sản phẩm dự thầu nhóm 1 nhưng không cung cấp đủ 2 CFS | Điều chỉnh nhóm 3 | Băng keo có gạc vô trùng 70mm x 50mm | Kích thước: 50mm x 70mm Vải không dệt , có độ dính tốt , miếng gạc hút dịch có lớp polyseter chống dính. | Eurofarm S.p.A | Ý | Eurofarm S.p.A, Ý | Euromed 50mm x 70mm | 180000632/ PCBA-HCM | A | Hộp/ 100 miếng | Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế Quang Hưng | Miếng | 4000 |  |  |  | 5500 | 06/04/2022 | N02.02.020. 2031.292.0005 | [22 empty] | 0 | [5 empty] | 600
19 | 3230 | 3 | Băng keo có gạc vô trùng 70mm x 50mm | Kích thước: 50mm x 70mm Vải không dệt , có độ dính tốt , miếng gạc hút dịch có lớp polyseter chống dính. Tiêu chuẩn UNI CEI EN ISO 13485: 2016 ,CE, CFS/Italia | Miếng | [9 empty] | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Băng keo có gạc vô trùng 70mm x 50mm | Kích thước: 50mm x 70mm Vải không dệt , có độ dính tốt , miếng gạc hút dịch có lớp polyseter chống dính. Tiêu chuẩn UNI CEI EN ISO 13485: 2016 ,CE, CFS/Italia | EUROFARM S.P.A | Ý | EUROFARM S.P.A | Euromed 50mm x 70mm | 180000632/ PCBA-HCM | A | hộp 100 miếng | Công ty TNHH Thương Mại TBYT Quang Hưng | Miếng | 4000 |  |  |  | 5500 | 45081 | N02.02.020.2031.292.0005 | Băng keo có gạc vô trùng 70mm x 50mm
20 | 7 | 3 | Băng keo lụa 2.5cm x 5m | Keo polyvinyl acetate (100%) không dị ứng. Polymer trong phân tán nước, dính tốt. Dễ xé | Cuộn | [5 empty] | 118 | 1 | 7:118 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sản phẩm dự thầu nhóm 1 nhưng không cung cấp đủ 2 CFS | Điều chỉnh nhóm 3 | Băng keo lụa Eurosilk 2.5cm x 5m | Keo polyvinyl acetate (100%) không dị ứng. Polymer trong phân tán nước, dính tốt. Dễ xé | Eurofarm S.p.A | Ý | Eurofarm S.p.A, Ý | Eurosilk 2.5cm x 5m | 170001603/ PCBA-HCM | A | Hộp/ 24 cuộn | Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế Quang Hưng | Cuộn | 16800 |  |  |  | 21000 | 06/04/2022 | N02.01.040. 2031.292.0001 | [16 empty] | 5000 | 10000 |  |  |  | 1000 | 6000 |  |  | 96 | 2000 |  | 1000 | 2500 |  | 1000 | 3000
21 | 3222 | 3 | Băng keo lụa 2.5cm x 5m | - Keo polyvinyl acetate (100%) không dị ứng - Polymer trong phân tán nước, dính tốt - Dễ xé - Tiêu chuẩn: UNI CEI EN ISO 13485: 2016 ,CE, CFS=> sử dụng một lần tránh nhiễm trùng | Cuộn | [9 empty] | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Băng keo lụa Eurosilk 2.5cm x 5m | - Keo polyvinyl acetate (100%) không dị ứng - Polymer trong phân tán nước, dính tốt - Dễ xé - Tiêu chuẩn: UNI CEI EN ISO 13485: 2016 ,CE, CFS/Nhật, Italia => sử dụng một lần tránh nhiễm trùng | EUROFARM S.P.A | Ý | EUROFARM S.P.A | Eurosilk 2.5cm x 5m | 170001603/ PCBA-HCM | A | hộp 24 cuộn | Công ty TNHH Thương Mại TBYT Quang Hưng | Cuộn | 16800 |  |  |  | 21000 | 31/12/2022 | N02.01.040.2031.292.0001 | Băng keo lụa Eurosilk 2.5cm x 5m
22 | 3226 | 3 | Băng keo trong suốt cố định kim luồn 6cm x7cm | Băng keo dính trong suốt cố định kim luồn 6cm x 7cm.Thành phần: Polyurethane 100%, có rãnh, màng phim trong suốt dễ quan sát, chống thấm. Tiêu chuẩn UNI CEI EN ISO 13485: 2016 ,CE, CFS | Miếng | [9 empty] | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Băng keo trong suốt cố định kim luồn - Euroderm IV 6 x7cm | Băng keo dính trong suốt cố định kim luồn - Euroderm IV 6 x 7cm.Thành phần: Polyurethane 100%, có rãnh, màng phim trong suốt dễ quan sát, chống thấm. Tiêu chuẩn UNI CEI EN ISO 13485: 2016 ,CE, CFS/ Italia | EUROFARM S.P.A | Ý | EUROFARM S.P.A | Băng keo trong suốt cố định kim luồn - Euroderm IV 6 x7cm | 170002432/ PCBA-HCM | A | hộp 100 miếng | Công ty TNHH Thương Mại TBYT Quang Hưng | Miếng | 10000 |  |  |  | 12600 | 31/12/2022 | N02.02.020.2031.292.0009 | Băng keo trong suốt cố định kim luồn - Euroderm IV 6 x7cm
23 | 3205 | 3 | Bơm tiêm điện 20ml | + Bơm tiêm làm từ vật liệu Polypropylene + Thể tích: 20ml + Đường kính bơm: 21.36 mm + Đầu khóa Luer-lock + Không chứa Pyrogen, không cao su (latex), không DEHP, không chứa PVC và không độc hại | Cái | [6 empty] | 3 |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bơm tiêm 20ml | + Bơm tiêm làm từ vật liệu Polypropylene + Thể tích: 20ml + Đường kính bơm: 21.36 mm + Đầu khóa Luer-lock + Không chứa Pyrogen, không cao su (latex), không DEHP, không chứa PVC và không độc hại | Chirana T.Injecta | Slovakia | Chirana T.Injecta / Slovakia | CH03020PT | Công bố tiêu chuẩn áp dụng loại B số 220000307/PCBB-HCM ngày 27/01/2022 | B | 100 Cái / Hộp | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | Cái |  | 8500 |  |  | 9450 | 45657 | N03.01.040.0740.258.0001 | Bơm tiêm dùng cho máy tiêm điện tự động các loại, các cỡ |  | 8500 | Số: 1527/QĐ-BVVTN ngày 19 tháng 4 năm 2022 Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Vật tư chuyên dụng của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên | 44663 | https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/
24 | 3206 | 3 | Bơm tiêm điện 50ml | + Bơm tiêm làm từ vật liệu Polypropylene + Thể tích: 50ml + Đường kính bơm: 30.91 mm + Đầu khóa Luer-lock + Không chứa Pyrogen, không cao su (latex), không DEHP, không chứa PVC và không độc hại | Cái | [6 empty] | 3 |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bơm tiêm 50ml | + Bơm tiêm làm từ vật liệu Polypropylene + Thể tích: 50ml + Đường kính bơm: 30.91 mm + Đầu khóa Luer-lock + Không chứa Pyrogen, không cao su (latex), không DEHP, không chứa PVC và không độc hại | Chirana T.Injecta | Slovakia | Chirana T.Injecta / Slovakia | CH03050PT | Công bố tiêu chuẩn áp dụng loại B số 220000307/PCBB-HCM ngày 27/01/2022 | B | 100 Cái / Hộp | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | Cái |  | 11000 |  |  | 14700 | 44926 | N03.01.040.0740.258.0002 | Bơm tiêm dùng cho máy tiêm điện tự động các loại, các cỡ |  | 11970 | Số 522 /QĐ-SYT ngày 20 tháng 4 năm 2021 Tên gói thầu: GÓI THẦU SỐ 01: VẬT TƯ Y TẾ của Sở Y tế Đồng Nai | 44306 | https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/
25 | 3211 | 3 | Bóng nong mạch máu áp lực cao | Thông số kỹ thuật: + Vật liệu: Được làm từ Nilon 11 + Kiểu thiết kế: Rapid Exchange + Kiểu giãn nở của bóng: Non-compliant + Số vạch đánh dấu: 2 + Đường kính đầu xa : 2.7F + Đường kính đầu gần: 2.3F + Kích thước đầu nong: 0.018" + Đường kính trong tối thiểu của catheter: 5.0 Fr + Đường kính ngoài tối đa của guide wire: 0.014" (0.36mm) + Chiều dài catheter: 135 cm + Áp suất tối thiểu: 14 atm + Áp suất tối đa: 22 atm + Đường kính bóng nong: 2.0mm/2.5mm/2.75mm/3.0mm/3.25mm/3.5mm/3.75mm/4.0mm/4.5mm/5.0mm + Chiều dài bóng nong: 6 mm/8mm/10mm/12mm/15mm/20mm/25mm/30mm Tiêu chuẩn: FDA | Cái | [6 empty] | 3 |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bóng nong mạch máu TOPPLE, các số | Thông số kỹ thuật: + Vật liệu: Được làm từ Nilon 11 + Kiểu thiết kế: Rapid Exchange + Kiểu giãn nở của bóng: Non-compliant + Số vạch đánh dấu: 2 + Đường kính đầu xa : 2.7F + Đường kính đầu gần: 2.3F + Kích thước đầu nong: 0.018" + Đường kính trong tối thiểu của catheter: 5.0 Fr + Đường kính ngoài tối đa của guide wire: 0.014" (0.36mm) + Chiều dài catheter: 135 cm + Áp suất tối thiểu: 14 atm + Áp suất tối đa: 22 atm + Đường kính bóng nong: 2.0mm/2.5mm/2.75mm/3.0mm/3.25mm/3.5mm/3.75mm/4.0mm/4.5mm/5.0mm + Chiều dài bóng nong: 6 mm/8mm/10mm/12mm/15mm/20mm/25mm/30mm Tiêu chuẩn: FDA | Medas Inc | Hoa Kỳ | Medas Inc / Hoa Kỳ | M92250006, M92220008, M92225008, M92227008, M92230008, M92232008, M92235008, M92237008, M92240008, M92245008, M92250008, M92220010, M92225010, M92227010, M92230010, M92232010, M92235010, M92237010, M92240010, M92245010, M92250010, M92220012, M92225012, M92227012, M92230012, M92232012, M92235012, M92237012, M92240012, M92245012, M92250012, M92220015, M92225015, M92227015, M92230015, M92232015, M92235015, M92237015, M92240015, M92245015, M92250015, M92220020, M92225020, M92227020, M92230020, M92232020, M92235020, M92237020, M92240020, M92245020, M92250020, M92220025, M92225025, M92227025, M92230025, M92232025, M92235025, M92237025, M92240025, M92245025, M92250025, M92220030, M92225030, M92227030, M92230030, M92232030, M92235030, M92237030, M92240030, M92245030, M92250030 | Giấy phép nhập khẩu số 15970NK/BYT-TB-CT ngày 24/07/2020 | D | 5 Cái / Hộp | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | Cái |  | 7200000 |  |  | 8400000 | 45657 | N07.01.240.2941.175.0002 | Bóng nong (balloon), bóng bơm ngược dòng động mạch chủ, bóng tách rời, bóng chẹn các loại, các cỡ |  | 7200000 | Số 476/QĐ-SYT ngày 08 tháng 04 năm 2021 Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Vật tư y tế của SYT Đồng Nai | 44294 | https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/
26 | 3210 | 3 | Bóng nong mạch máu áp lực thường | Vật liệu: Được làm từ Nylon 12 (Poly(dodecano-12-lactam)) + Kiểu thiết kế: Rapid Exchange + Kiểu giãn nở của bóng: Semi compliant + Số vạch maker: 2 vạch chắn bức xạ (bằng Platinum) + Đường kính đoạn xa : 2.8F + Đường kính đoạn gần: 2.3F + Đường kính trong tối thiểu của catheter: 5.0 Fr + Đường kính ngoài tối đa của guide wire: 0.014" (0.36mm) + Kích thước đầu nong: 0.017" + Chiều dài catheter: 135 cm + Áp suất tối thiểu: 8 atm (Ø1.5mm-3.0mm) / 6atm (Ø 3.5mm-4.0mm) + Áp suất tối đa: 16 atm (Ø1.5mm-3.5mm) / 14atm (Ø 4.0mm) + Ống hypotube làm bằng thép không gỉ, được phủ bề mặt bằng vật liệu Pebax + Thời hạn sử dụng: 2 năm + Đường kính bóng nong: 1.5 mm/1.75mm/2.0mm/2.5mm/2.75mm/3.0mm/3.5mm/4.0mm + Chiều dài bóng nong: 9mm/11mm/12mm/14mm/16mm/18mm/20mm/22mm/24mm/26mm/30mm Tiêu chuẩn: FDA | Cái | [6 empty] | 3 |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bóng nong mạch máu ENCOURAGE các số | Thông số kỹ thuật: Vật liệu: Được làm từ Nylon 12 (Poly(dodecano-12-lactam)) + Kiểu thiết kế: Rapid Exchange + Kiểu giãn nở của bóng: Semi compliant + Số vạch maker: 2 vạch chắn bức xạ (bằng Platinum) + Đường kính đoạn xa : 2.8F + Đường kính đoạn gần: 2.3F + Đường kính trong tối thiểu của catheter: 5.0 Fr + Đường kính ngoài tối đa của guide wire: 0.014" (0.36mm) + Kích thước đầu nong: 0.017" + Chiều dài catheter: 135 cm + Áp suất tối thiểu: 8 atm (Ø1.5mm-3.0mm) / 6atm (Ø 3.5mm-4.0mm) + Áp suất tối đa: 16 atm (Ø1.5mm-3.5mm) / 14atm (Ø 4.0mm) + Ống hypotube làm bằng thép không gỉ, được phủ bề mặt bằng vật liệu Pebax + Thời hạn sử dụng: 2 năm + Đường kính bóng nong: 1.5 mm/1.75mm/2.0mm/2.5mm/2.75mm/3.0mm/3.5mm/4.0mm + Chiều dài bóng nong: 9mm/11mm/12mm/14mm/16mm/18mm/20mm/22mm/24mm/26mm/30mm Tiêu chuẩn: FDA | Medas Inc | Hoa Kỳ | Medas Inc / Hoa Kỳ | M92115009, M92115011, M92115012, M92115014, M92115016, M92115018, M92115020, M92115022, M92115024, M92115026, M92115030, M92117009, M92117011, M92117012, M92117014, M92117016, M92117018, M92117020, M92117022, M92117024, M92117026, M92117030, M92120009, M92120011, M92120012, M92120014, M92120016, M92120018, M92120020, M92120022, M92120024, M92120026, M92120030, M92125009, M92125011, M92125012, M92125014, M92125016, M92125018, M92125020, M92125022, M92125024, M92125026, M92125030, M92127009, M92127011, M92127012, M92127014, M92127016, M92127018, M92127020, M92127022, M92127024, M92127026, M92127030, M92130009, M92130011, M92130012, M92130014, M92130016, M92130018, M92130020, M92130022, M92130024, M92130026, M92130030, M92135009, M92135011, M92135012, M92135014, M92135016, M92135018, M92135020, M92135022, M92135024, M92135026, M92135030, M9214009, M92140011, M92140012, M92140014, M92140016, M92140018, M92140020, M92140022, M92140024, M92140026, M92140030, M92220006, M92225006, M92227006, M92230006, M92232006, M92235006, M92237006, M92240006, M92245006 | Giấy phép nhập khẩu số 15970NK/BYT-TB-CT ngày 24/07/2020 | D | 5 Cái / Hộp | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | Cái |  | 7000000 |  |  | 8400000 | 45657 | N07.01.240.2941.175.0001 | Bóng nong (balloon), bóng bơm ngược dòng động mạch chủ, bóng tách rời, bóng chẹn các loại, các cỡ |  | 7000000 | Số 476/QĐ-SYT ngày 08 tháng 04 năm 2021 Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Vật tư y tế của SYT Đồng Nai | 44294 | https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/
27 | 554 | 3 | Buồng tiêm tĩnh mạch cấy dưới da bằng Titanium và Polysulphone cỡ 6,5F chịu áp lực đến 325psi | Buồng tiêm tĩnh mạch cấy dưới da 6,5F. + Vỏ ngoài bằng chất liệu Polysulphone và buồng chứa thuốc bên trong bằng Titanium, có thể chịu được áp lực lên đến 325 psi (22,4 bar). + Trọng lượng: 4 g, thể tích buồng: 0,25 ml. Diện tích đáy buồng 30 x 22 mm, đường kính nắp buồng 9,5 mm, chiều cao 10,6 mm. + Tương thích với chụp MRI. Không chứa Latex, DEHP và PVC. + Ống thông (catheter) bằng vật liệu Silicone dài 800 mm được đánh dấu cách nhau mỗi 1 cm. + Đường kính ngoài 6,5 F (2,2 mm), đường kính trong 1,0 mm, lưu lượng cao. + Luồn theo phương pháp Seldinger. + Lưu lượng đạt 10 ml/phút đối với kim 22 G và 24 ml/phút với kim 19 G - Đóng gói riêng lẻ, tiệt trùng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | Bộ | [5 empty] | 172 | 3 | 554:172 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Đường kính trong 1.1mm nhà thầu tham dự 1.0mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | CELSITE ST305 SM SET SIL 6,5F IV | Buồng tiêm tĩnh mạch cấy dưới da 6,5F. + Vỏ ngoài bằng chất liệu Polysulphone và buồng chứa thuốc bên trong bằng Titanium, có thể chịu được áp lực lên đến 325 psi (22,4 bar). + Trọng lượng: 4 g, thể tích buồng: 0,25 ml. Diện tích đáy buồng 30 x 22 mm, đường kính nắp buồng 9,5 mm, chiều cao 10,6 mm. + Tương thích với chụp MRI. Không chứa Latex, DEHP và PVC. + Ống thông (catheter) bằng vật liệu Silicone dài 800 mm được đánh dấu cách nhau mỗi 1 cm. + Đường kính ngoài 6,5 F (2,2 mm), đường kính trong 1,0 mm, lưu lượng cao. + Luồn theo phương pháp Seldinger. + Lưu lượng đạt 10 ml/phút đối với kim 22 G và 24 ml/phút với kim 19 G - Đóng gói riêng lẻ, tiệt trùng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE | B. Braun Medical | Pháp | B. Braun Medical - Pháp | 04433750 | 10497NK/BYT-TB-CT | D | Hộp/1 bộ | Công Ty TNHHThương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng | Bộ | 6990000 |  |  |  | 6990000 | 01/04/2022 | N08.00.150.4607.240.0005 | [16 empty] | 25
28 | 3208 | 3 | Catheter chạy thận nhân tạo | Thông số kỹ thuật + Catheter làm từ vật liệu Thermoplastic polyurethane + Chiều dài catheter: 20 cm, + Đường kính đầu nong: 12Fx15cm/10Fx15cm, bằng polypropylene + Đường kính catheter: 12Fr + Guide wire bằng thép không gỉ, Đường kính 0.038'', chiều dài 60 cm + Kim dẫn đường chữ Y | Cái | [6 empty] | 3 |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Catheter chạy thận nhân tạo | Thông số kỹ thuật + Catheter làm từ vật liệu Thermoplastic polyurethane + Chiều dài catheter: 20 cm, + Đường kính đầu nong: 12Fx15cm/10Fx15cm, bằng polypropylene + Đường kính catheter: 12Fr + Guide wire bằng thép không gỉ, Đường kính 0.038'', chiều dài 60 cm + Kim dẫn đường chữ Y | Medas Inc | Hoa Kỳ | Medas Inc / Hoa Kỳ | M216 | Giấy phép nhập khẩu số 15769NK/BYT-TB-CT ngày 24/06/2020 | D | Bịch/ 1 cái | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | Cái |  | 720000 |  |  | 735000 | 45657 | N04.04.010.2941.175.0001 | Ống thông (catheter) các loại, các cỡ |  | 714000 | Số: 688/QĐ-BV ngày 03 tháng 11 năm 2020 Tên gói thầu: Mua vật tư y tế, vật tư tiêu hao cho các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh Kiên Giang năm 2020 – 2022 | 44138 | https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/
29 | 3209 | 3 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nhánh | Thông số kỹ thuật + Catheter làm từ vật liệu Thermoplastic polyurethane + Chiều dài catheter: 20 cm, + Đường kính đầu nong: 8F, chiều dài 10 cm, bằng polypropylene + Đường kính catheter: 7 Fr + Guide wire bằng thép không gỉ, đường kính 0.035'', chiều dài 60 cm + Kim dẫn đường chữ Y/ thẳng, đường kính 18 Ga | Cái | [6 empty] | 3 |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nhánh | Thông số kỹ thuật + Catheter làm từ vật liệu Thermoplastic polyurethane + Chiều dài catheter: 20 cm, + Đường kính đầu nong: 8F, chiều dài 10 cm, bằng polypropylene + Đường kính catheter: 7 Fr + Guide wire bằng thép không gỉ, đường kính 0.035'', chiều dài 60 cm + Kim dẫn đường chữ Y/ thẳng, đường kính 18 Ga | Medas Inc | Hoa Kỳ | Medas Inc / Hoa Kỳ | M208 | Giấy phép nhập khẩu số 15971NK/BYT-TB-CT ngày 24/07/2020 | D | Bịch/ 1 cái | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | Cái |  | 720000 |  |  | 735000 | 45657 | N04.04.010.2941.175.0004 | Ống thông (catheter) các loại, các cỡ
30 | 3195 | 3 | Chỉ phẫu thuật không tan, đa sợi số 2/0 | Chỉ phẫu thuật silk, không hấp thụ, số 2/0, dài 75cm, kim tam giác ngược dài 24 mm, 3/8 vòng tròn, kim được làm từ công nghệ PRIMIPASS (bằng thép X-STEELMAX, được cắt bằng công nghệ X-LASER PLUS và được mài bằng công nghệ X-POLISH) giúp xuyên qua mô dễ dàng và tăng khả năng đàn hồi của kim, màu đen | Tép | [6 empty] | 3 |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Chỉ phẫu thuật SILK số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 24 mm, 3/8 vòng tròn | Chỉ phẫu thuật silk, không hấp thụ, số 2/0, dài 75cm, kim tam giác ngược dài 24 mm, 3/8 vòng tròn, kim được làm từ công nghệ PRIMIPASS (bằng thép X-STEELMAX, được cắt bằng công nghệ X-LASER PLUS và được mài bằng công nghệ X-POLISH) giúp xuyên qua mô dễ dàng và tăng khả năng đàn hồi của kim, màu đen | LINXobere Medizintechnik GmbH | Đức | LINXobere Medizintechnik GmbH/ Đức | S2C24C75 | Giấy phép nhập khẩu số 17563NK/BYT-TB-CT ngày 08/02/2021 | C | 12 Tép / Hộp | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | Tép |  | 26000 |  |  | 37800 | 45657 | N05.02.030.2851.155.0031 | Chỉ khâu tiêu chậm các loại, các cỡ
31 | 3196 | 3 | Chỉ phẫu thuật không tan, đa sợi số 3/0 | Chỉ phẫu thuật silk, không hấp thụ, số 3/0, dài 75cm, kim tam giác ngược dài 24 mm, 3/8 vòng tròn, kim được làm từ công nghệ PRIMIPASS (bằng thép X-STEELMAX, được cắt bằng công nghệ X-LASER PLUS và được mài bằng công nghệ X-POLISH) giúp xuyên qua mô dễ dàng và tăng khả năng đàn hồi của kim, màu đen | Tép | [6 empty] | 3 |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Chỉ phẫu thuật SILK số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 24 mm, 3/8 vòng tròn | Chỉ phẫu thuật silk, không hấp thụ, số 3/0, dài 75cm, kim tam giác ngược dài 24 mm, 3/8 vòng tròn, kim được làm từ công nghệ PRIMIPASS (bằng thép X-STEELMAX, được cắt bằng công nghệ X-LASER PLUS và được mài bằng công nghệ X-POLISH) giúp xuyên qua mô dễ dàng và tăng khả năng đàn hồi của kim, màu đen | LINXobere Medizintechnik GmbH | Đức | LINXobere Medizintechnik GmbH/ Đức | S3C24C75 | Giấy phép nhập khẩu số 17563NK/BYT-TB-CT ngày 08/02/2021 | C | 12 Tép / Hộp | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | Tép |  | 26000 |  |  | 37800 | 45657 | N05.02.030.2851.155.0032 | Chỉ khâu tiêu chậm các loại, các cỡ
32 | 3193 | 3 | Chỉ phẫu thuật tổng hợp không tan, đơn sợi số 2/0 | Chỉ phẫu thuật nylon, không hấp thụ, được tổng hợp từ chuỗi polyamid của Nylon 6 và Nylon 6.6, số 2/0, dài 75cm, kim tam giác ngược dài 24mm, 3/8 vòng tròn, kim được làm từ công nghệ PRIMIPASS (bằng thép X-STEELMAX, được cắt bằng công nghệ X-LASER PLUS và được mài bằng công nghệ X-POLISH) giúp xuyên qua mô dễ dàng và tăng khả năng đàn hồi của kim, màu đen | Tép | [6 empty] | 3 |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Chỉ phẫu thuật NYLON số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 24 mm, 3/8 vòng tròn. | Chỉ phẫu thuật nylon, không hấp thụ, được tổng hợp từ chuỗi polyamid của Nylon 6 và Nylon 6.6, số 2/0, dài 75cm, kim tam giác ngược dài 24mm, 3/8 vòng tròn, kim được làm từ công nghệ PRIMIPASS (bằng thép X-STEELMAX, được cắt bằng công nghệ X-LASER PLUS và được mài bằng công nghệ X-POLISH) giúp xuyên qua mô dễ dàng và tăng khả năng đàn hồi của kim, màu đen | LINXobere Medizintechnik GmbH | Đức | LINXobere Medizintechnik GmbH/ Đức | N2C24C75B | Giấy phép nhập khẩu số 17563NK/BYT-TB-CT ngày 08/02/2021 | C | 12 Tép / Hộp | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | Tép |  | 26000 |  |  | 37800 | 45657 | N05.02.030.2851.155.0027 | Chỉ khâu không tiêu các loại, các cỡ |  | 24000 | Số: 1605 /QĐ-BVTWTN ngày 02 tháng 11 năm 2021 Tên gói thầu: gói 1. Cung cấp vật tư hoá chất y tế thông dụng phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2021 bằng nguồn thu dịch vụ kỹ thuật y tế của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi | 44502 | https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/
33 | 3194 | 3 | Chỉ phẫu thuật tổng hợp không tan, đơn sợi số 3/0 | Chỉ phẫu thuật nylon, không hấp thụ, được tổng hợp từ chuỗi polyamid của Nylon 6 và Nylon 6.6, số 3/0, dài 75cm, kim tam giác ngược dài 24mm, 3/8 vòng tròn, kim được làm từ công nghệ PRIMIPASS (bằng thép X-STEELMAX, được cắt bằng công nghệ X-LASER PLUS và được mài bằng công nghệ X-POLISH) giúp xuyên qua mô dễ dàng và tăng khả năng đàn hồi của kim, màu xanh dương | Tép | [6 empty] | 3 |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Chỉ phẫu thuật NYLON số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 24 mm, 3/8 vòng tròn. | Chỉ phẫu thuật nylon, không hấp thụ, được tổng hợp từ chuỗi polyamid của Nylon 6 và Nylon 6.6, số 3/0, dài 75cm, kim tam giác ngược dài 24mm, 3/8 vòng tròn, kim được làm từ công nghệ PRIMIPASS (bằng thép X-STEELMAX, được cắt bằng công nghệ X-LASER PLUS và được mài bằng công nghệ X-POLISH) giúp xuyên qua mô dễ dàng và tăng khả năng đàn hồi của kim, màu xanh dương | LINXobere Medizintechnik GmbH | Đức | LINXobere Medizintechnik GmbH/ Đức | N3C24C75B | Giấy phép nhập khẩu số 17563NK/BYT-TB-CT ngày 08/02/2021 | C | 12 Tép / Hộp | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | Tép |  | 26000 |  |  | 37800 | 45657 | N05.02.030.2851.155.0028 | Chỉ khâu không tiêu các loại, các cỡ
34 | 3197 | 3 | Chỉ phẫu thuật tự tan, đa sợi polyglactin 910 số 1/0 | Chỉ phẫu thuật polyglactin 910 được tổng hợp từ 90% glycolide và 10 % L-lactide. Và được phủ bằng lớp phủ polyglactin 370 và calcium stearate, số 1, dài 90cm, kim tròn dài 40mm, 1/2 vòng tròn, kim được làm từ công nghệ PRIMIPASS (bằng thép X-STEELMAX, được cắt bằng công nghệ X-LASER PLUS và được mài bằng công nghệ X-POLISH) giúp xuyên qua mô dễ dàng và tăng khả năng đàn hồi của kim, màu tím, hời gian hấp thụ hoàn toàn sau 56-70 ngày, sức căng duy trì 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày và 25% sau 28 ngày | Tép | [6 empty] | 3 |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Chỉ phẫu thuật VIPRONE 910, số 1, dài 90 cm, kim tròn dài 40 mm, 1/2 vòng tròn. | Chỉ phẫu thuật polyglactin 910 được tổng hợp từ 90% glycolide và 10 % L-lactide. Và được phủ bằng lớp phủ polyglactin 370 và calcium stearate, số 1, dài 90cm, kim tròn dài 40mm, 1/2 vòng tròn, kim được làm từ công nghệ PRIMIPASS (bằng thép X-STEELMAX, được cắt bằng công nghệ X-LASER PLUS và được mài bằng công nghệ X-POLISH) giúp xuyên qua mô dễ dàng và tăng khả năng đàn hồi của kim, màu tím, hời gian hấp thụ hoàn toàn sau 56-70 ngày, sức căng duy trì 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày và 25% sau 28 ngày | LINXobere Medizintechnik GmbH | Đức | LINXobere Medizintechnik GmbH/ Đức | H1R40U90 | Giấy phép nhập khẩu số 17563NK/BYT-TB-CT ngày 08/02/2022 | D | 12 Tép / Hộp | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | Tép |  | 64000 |  |  | 98700 | 45657 | N05.02.050.2851.155.0001.001 | Chỉ khâu tiêu chậm các loại, các cỡ |  | 64000 | Số 2138/QĐ-BVT ngày 30 tháng 08 năm 2022 Tên gói thầu: Mua chỉ phẫu thuật y tế phục vụ chuyên môn Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định | 44803 | https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/
35 | 3198 | 3 | Chỉ phẫu thuật tự tan, đa sợi polyglactin 910 số 2/0 | Chỉ phẫu thuật polyglactin 910 được tổng hợp từ 90% glycolide và 10 % L-lactide. Và được phủ bằng lớp phủ polyglactin 370 và calcium stearate, số 2/0, dài 70cm, kim tròn dài 26mm, 1/2 vòng tròn, kim được làm từ công nghệ PRIMIPASS (bằng thép X-STEELMAX, được cắt bằng công nghệ X-LASER PLUS và được mài bằng công nghệ X-POLISH) giúp xuyên qua mô dễ dàng và tăng khả năng đàn hồi của kim, màu tím, thời gian hấp thụ hoàn toàn sau 56-70 ngày, sức căng duy trì 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày và 25% sau 28 ngày | Tép | [6 empty] | 3 |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Chỉ phẫu thuật VIPRONE 910, số 2/0, dài 70 cm, kim tròn dài 26 mm, 1/2 vòng tròn. | Chỉ phẫu thuật polyglactin 910 được tổng hợp từ 90% glycolide và 10 % L-lactide. Và được phủ bằng lớp phủ polyglactin 370 và calcium stearate, số 2/0, dài 70cm, kim tròn dài 26mm, 1/2 vòng tròn, kim được làm từ công nghệ PRIMIPASS (bằng thép X-STEELMAX, được cắt bằng công nghệ X-LASER PLUS và được mài bằng công nghệ X-POLISH) giúp xuyên qua mô dễ dàng và tăng khả năng đàn hồi của kim, màu tím, thời gian hấp thụ hoàn toàn sau 56-70 ngày, sức căng duy trì 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày và 25% sau 28 ngày | LINXobere Medizintechnik GmbH | Đức | LINXobere Medizintechnik GmbH/ Đức | H2R26U70 | Giấy phép nhập khẩu số 17563NK/BYT-TB-CT ngày 08/02/2023 | D | 12 Tép / Hộp | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | Tép |  | 64000 |  |  | 98700 | 45657 | N05.02.050.2851.155.0002.001 | Chỉ khâu tiêu chậm các loại, các cỡ |  | 64000 | Số 2138/QĐ-BVT ngày 30 tháng 08 năm 2022 Tên gói thầu: Mua chỉ phẫu thuật y tế phục vụ chuyên môn Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định | 44803 | https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/
36 | 3199 | 3 | Chỉ phẫu thuật tự tan, đa sợi polyglycolic acid số 1/0 | Chỉ phẫu thuật polyglycolic acid, được tổng hợp từ 100% glycolide, số 1, dài 90cm, kim tròn dài 40mm, 1/2 vòng tròn, kim được làm từ công nghệ PRIMIPASS (bằng thép X-STEELMAX, được cắt bằng công nghệ X-LASER PLUS và được mài bằng công nghệ X-POLISH) giúp xuyên qua mô dễ dàng và tăng khả năng đàn hồi của kim, không nhuộm, thời gian hấp thụ hoàn toàn từ 60-90 ngày, sức căng duy trì 80% sau 14 ngày | Tép | [6 empty] | 3 |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Chỉ phẫu thuật VIPRONE, số 1, dài 90 cm, kim tròn dài 40 mm, 1/2 vòng tròn. | Chỉ phẫu thuật polyglycolic acid, được tổng hợp từ 100% glycolide, số 1, dài 90cm, kim tròn dài 40mm, 1/2 vòng tròn, kim được làm từ công nghệ PRIMIPASS (bằng thép X-STEELMAX, được cắt bằng công nghệ X-LASER PLUS và được mài bằng công nghệ X-POLISH) giúp xuyên qua mô dễ dàng và tăng khả năng đàn hồi của kim, không nhuộm, thời gian hấp thụ hoàn toàn từ 60-90 ngày, sức căng duy trì 80% sau 14 ngày | LINXobere Medizintechnik GmbH | Đức | LINXobere Medizintechnik GmbH/ Đức | G1R40U90 | Giấy phép nhập khẩu số 17563NK/BYT-TB-CT ngày 08/02/2021 | D | 12 Tép / Hộp | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | Tép |  | 64000 |  |  | 98700 | 45657 | N05.02.050.2851.155.0004.001 | Chỉ khâu tiêu chậm các loại, các cỡ
37 | 3200 | 3 | Chỉ phẫu thuật tự tan, đa sợi Polyglycolic acid số2/0 | Chỉ phẫu thuật polyglycolic acid, được tổng hợp từ 100% glycolide, số 2/0, dài 70cm, kim tròn dài 26mm, 1/2 vòng tròn, kim được làm từ công nghệ PRIMIPASS (bằng thép X-STEELMAX, được cắt bằng công nghệ X-LASER PLUS và được mài bằng công nghệ X-POLISH) giúp xuyên qua mô dễ dàng và tăng khả năng đàn hồi của kim, màu tím, thời gian hấp thụ hoàn toàn từ 60-90 ngày, sức căng duy trì 80% sau 14 ngày | Tép | [6 empty] | 3 |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Chỉ phẫu thuật VIPRONE, số 2/0, dài 70 cm, kim tròn dài 26 mm, 1/2 vòng tròn. | Chỉ phẫu thuật polyglycolic acid, được tổng hợp từ 100% glycolide, số 2/0, dài 70cm, kim tròn dài 26mm, 1/2 vòng tròn, kim được làm từ công nghệ PRIMIPASS (bằng thép X-STEELMAX, được cắt bằng công nghệ X-LASER PLUS và được mài bằng công nghệ X-POLISH) giúp xuyên qua mô dễ dàng và tăng khả năng đàn hồi của kim, màu tím, thời gian hấp thụ hoàn toàn từ 60-90 ngày, sức căng duy trì 80% sau 14 ngày | LINXobere Medizintechnik GmbH | Đức | LINXobere Medizintechnik GmbH/ Đức | G2R26U70 | Giấy phép nhập khẩu số 17563NK/BYT-TB-CT ngày 08/02/2021 | D | 12 Tép / Hộp | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | Tép |  | 64000 |  |  | 98700 | 45657 | N05.02.050.2851.155.0005.001 | Chỉ khâu tiêu chậm các loại, các cỡ
38 | 3212 | 3 | Dây truyền dịch | + Dây truyền dịch DEHP Free: được định lượng 20 giọt/ml + Dây dài 180 cm, đầu nối Luer lock. + Cổng tiêm Y needleless (Y port) + Bộ lọc chất lỏng (kích thước lỗ: 15 μm) | Cái | [6 empty] | 3 |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Dây truyền dịch | + Dây truyền dịch DEHP Free: được định lượng 20 giọt/ml + Dây dài 180 cm, đầu nối Luer lock. + Cổng tiêm Y needleless (Y port) + Bộ lọc chất lỏng (kích thước lỗ: 15 μm) | Medas Inc | Hoa Kỳ | Medas Inc / Hoa Kỳ | M109 | Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn loại A số 200000680/PCBA-HCM ngày 28/04/2020 | A | 100 Cái / Hộp | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | Cái |  | 9800 |  |  | 10500 | 45657 | N03.05.010.2941.175.0001 | Dây dẫn, dây truyền dịch các loại, các cỡ (bao gồm cả chạc nối, bộ phân phối, cổng chia, ống nối đi kèm) | [5 empty] | 9786 | 1286/QĐ-SYT ngày 04/10/2022 | 04/10/2022
39 | 753 | 3 | Đĩa đệm cột sống lưng loại cong reCreo TLIF Banana các cỡ | Vật liệu: PEEK, 2 điểm đánh dấu bằng tantalum. Độ dày của răng cưa: 0.7mm. Đĩa đệm có kích thước: chiều dài 28mm x chiều rộng 11mm x độ nghiêng 4 độ x chiều cao: 8-10-12-14mm. Đóng gói tiệt trùng sẵn | Cái | [5 empty] | 165 | 3 | 753:165 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : TSKT KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU HSMT HSMT:Chiều cao 7 đến 13mm, bước tăng 1mm ; Góc nghiêng 6°,3 điểm đánh dấu cản quang HSDT:Chiều cao 8 đến 14mm, bước tăng 1mm ; Góc nghiêng 4°;2 điểm đánh dấu cản quang. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Đĩa đệm trong phẫu thuật cột sống thắt lưng JULIET TL lối bên | Vật liệu: PEEK, 2 điểm đánh dấu bằng tantalum. Độ dày của răng cưa: 0.7mm. Đĩa đệm có kích thước: chiều dài 28mm x chiều rộng 11mm x độ nghiêng 4 độ x chiều cao: 8-10-12-14mm. Đóng gói tiệt trùng sẵn | Spineart | Thụy Sĩ | Spineart/ Thụy Sĩ | DYN-TL0408-S-> DYN-TL0414-S | GPNK 11306NK/BYT-TB-CT ngày 12/11/2018 | C | Hộp/1 cái | Công ty TNHH TM-DV và SX Việt Tường | Cái | 13500000 |  |  |  | 12650000 | 01/04/2022 | N06.04.020.3928.274.0007.001; N06.04.020.3928.274.0007.038; N06.04.020.3928.274.0007.039; N06.04.020.3928.274.0007.040 | [16 empty] | 20
40 | 780 | 3 | Dụng cụ khâu nối ruột tự động dạng vòng EEA 21-25-28-31-33 mm , công nghệ ghim dập chuẩn DST, đầu đe thiết kế mỏng và chức năng nghiêng đỉnh (Tilt-Top) giúp tháo mở sau khi cắt-nối. | - Chiều dài dụng cụ: 44.5 cm - Độ dày đầu đe: 6.2 mm - Đầu đe nghiêng, có thể tháo rời - Đường kính ngoài: 29 mm - Đường kính trong: 20 mm - Số lượng ghim: 24 ghim - Số vòng ghim bấm: 2 - Chiều cao ghim trước khi bấm: 4.8 mm - Chiều cao khi dập (chữ B): 2.0 mm - Đường kính ghim: 0.28 mm - Chiều rộng của ghim: 3.8mm - Chất liệu ghim bấm: Titanium Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 | Cái | [5 empty] | 62 | 3 | 780:62 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không đáp ứng tính năng kĩ thuật: HSMT:đường kính khác nhau 21mm, 25mm, 28mm, 31mm, 33mm HSDT: 24mm, 26mm, 29mm, 32mm. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Dụng cụ khâu nối ruột đầu nghiêng | - Chiều dài dụng cụ: 44.5 cm - Độ dày đầu đe: 6.2 mm - Đầu đe nghiêng, có thể tháo rời - Đường kính ngoài: 29 mm - Đường kính trong: 20 mm - Số lượng ghim: 24 ghim - Số vòng ghim bấm: 2 - Chiều cao ghim trước khi bấm: 4.8 mm - Chiều cao khi dập (chữ B): 2.0 mm - Đường kính ghim: 0.28 mm - Chiều rộng của ghim: 3.8mm - Chất liệu ghim bấm: Titanium Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 | Evomed Group Sarl | Pháp | Evomed Group Sarl / Pháp | OCS 29TT-V | 17317NK/BYT-TB-CT | D | 1 Cái / Hộp | Công ty TNHH TMDV KT TBYT Hoàng Long | Cái | 9495000 |  |  |  | 9450000 | 01/04/2022 | N08.00.360.2048.240.0002 | [16 empty] | 9 | 30 |  |  |  |  | 0 | 5
41 | 3237 | 3 | Khóa chạc ba dịch truyền không dây nối | 1. Chịu được áp lực cao lên đến 1.23MPa (12.3bar, 178psi) tương thích với các loại dịch truyền 2. Thân làm bằng Polycarbonate. Khóa làm bằng polyethylene. Nút đậy làm bằng Polypropylene 3. Không Pyrogenic, non Toxic 4. 1 đầu kết nối dương, 2 đầu kết nối âm, khóa xoay 360 độ 5. Tiệt trùng bằng EO 6. Tiêu chuẩn ISO/EC | Cái | [9 empty] | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | "NIPRO STOPCOCK 3W-R - L" | 1. Chịu được áp lực cao lên đến 1.23MPa (12.3bar, 178psi) tương thích với các loại dịch truyền 2. Thân làm bằng Polycarbonate. Khóa làm bằng polyethylene. Nút đậy làm bằng Polypropylene 3. Không Pyrogenic, non Toxic 4. 1 đầu kết nối dương, 2 đầu kết nối âm, khóa xoay 360 độ 5. Tiệt trùng bằng EO 6. Xuất xứ Nhật Bản ( G7) 7. Tiêu chuẩn ISO/EC | Nipro Corporation Odate Factory Nhật Bản | Nhật Bản | Nipro Corporation / Nhật Bản | 408000603 |  | C | 50 cái/hộp | Công ty TNHH Y Tế Việt Tiến | Cái | 9000 |  |  |  | 15323 | Đang hiệu lực từ ngày 13/04/2022 đến ngày 31/12/2022 | N03.05.060.3277.232.0001
42 | 3231 | 3 | Màng mổ kháng khuẩn 30cm x 26cm | Polyurethane trong suốt, có viền dính cố định. Tiêu chuẩn UNI CEI EN ISO 13485: 2016 ,CE, CFS | Miếng | [9 empty] | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Màng mổ kháng khuẩn 30cm x 26cm | Polyurethane trong suốt, có viền dính cố định. Tiêu chuẩn UNI CEI EN ISO 13485: 2016 ,CE, CFS/ Italia | EUROFARM S.P.A | Ý | EUROFARM S.P.A | Euroderm Incise 30cm x 26cm | 180000635/ PCBA-HCM | A | hộp 10 miếng | Công ty TNHH Thương Mại TBYT Quang Hưng | Miếng | 115000 |  |  |  | 150000 | 31/12/2022 | N02.02.020.2031.292.0002 | Màng mổ kháng khuẩn 30cm x 26cm
43 | 3232 | 3 | Màng mổ kháng khuẩn 44cm x 26cm | Polyurethane trong suốt, có viền dính cố định. Tiêu chuẩn UNI CEI EN ISO 13485: 2016 ,CE, CFS | Miếng | [9 empty] | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Màng mổ kháng khuẩn 44cm x 26cm | Polyurethane trong suốt, có viền dính cố định. Tiêu chuẩn UNI CEI EN ISO 13485: 2016 ,CE, CFS/Italia | EUROFARM S.P.A | Ý | EUROFARM S.P.A | Euroderm Incise 44cm x 26cm | 180000635/ PCBA-HCM | A | hộp 10 miếng | Công ty TNHH Thương Mại TBYT Quang Hưng | Miếng | 170000 |  |  |  | 220000 | 31/12/2022 | N02.02.020.2031.292.0003 | Màng mổ kháng khuẩn 44cm x 26cm
44 | 3233 | 3 | Màng mổ kháng khuẩn 45cm x 55cm | Polyurethane trong suốt, có viền dính cố định. Tiêu chuẩn UNI CEI EN ISO 13485: 2016 ,CE, CFS | Miếng | [9 empty] | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Màng mổ kháng khuẩn 45cm x 55cm | Polyurethane trong suốt, có viền dính cố định. Tiêu chuẩn UNI CEI EN ISO 13485: 2016 ,CE, CFS/Italia | EUROFARM S.P.A | Ý | EUROFARM S.P.A | Euroderm Incise 45cm x 55cm | 180000635/ PCBA-HCM | A | hộp 10 miếng | Công ty TNHH Thương Mại TBYT Quang Hưng | Miếng | 250000 |  |  |  | 320000 | 31/12/2022 | N02.02.020.2031.292.0004 | Màng mổ kháng khuẩn 45cm x 55cm
45 | 3204 | 3 | Miếng cầm máu mũi | Kích thức: 80 nn x 15mm x 20 mm Chất liệu: 100% Polyvinyl Alcohol (PVA) | Miếng | [6 empty] | 3 |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Miếng cầm máu mũi | Kích thức: 80 nn x 15mm x 20 mm Chất liệu: 100% Polyvinyl Alcohol (PVA) | Spiggle & Theis Medizintechnik GmbH | Đức | Spiggle & Theis Medizintechnik GmbH / Đức | 66110 | Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn áp dụng loại A số 170000036/PCBA-HCM ngày 10/05/2017 | A | 20 Miếng / Hộp | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | Miếng |  | 120000 |  |  | 126000 | 45657 | N02.04.040.3927.155.0001 | Miếng cầm máu mũi các loại, các cỡ |  | 120000 | Số: 1471/QĐ-BVVTN ngày 12 tháng 4 năm 2022 Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Chỉ phẫu thuật (đấu thầu lại) của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên | 44663 | https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/
46 | 3240 | 3 | Tay dao hàn mạch loại Maryland, đường kính 5mm, dài 170mm | Tay dao hàn mạch loại Maryland, đường kính 5mm, dài 170mm | Cái | [9 empty] | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | CAIMAN MARYLAND NON ARTICULAT.D5/170MM | Tay dao hàn mạch Caiman loại Maryland, đường kính 5mm, dài 170mm | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG Đức | PL775SU | 2100780ĐKLH/BYT-TB-CT | C | 6 Cái/Hộp | Công ty TNHH Y Tế Việt Tiến | Cái | 20833000 |  |  |  | 22488550 | Đang hiệu lực từ ngày 01/04/2022 đến ngày 31/12/2022 | N08.00.210.0092.155.0002
47 | 3239 | 3 | Tay dao hàn mạch loại Maryland, đường kính 5mm, dài 360mm | Tay dao hàn mạch loại Maryland, đường kính 5mm, dài 360mm | Cái | [9 empty] | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | CAIMAN MARYLAND NON ARTICULAT.D5/360MM | Tay dao hàn mạch Caiman loại Maryland, đường kính 5mm, dài 360mm | Aesculap AG | Đức | Aesculap AG Đức | PL770SU | 2100780ĐKLH/BYT-TB-CT | C | 6 Cái/Hộp | Công ty TNHH Y Tế Việt Tiến | Cái | 20833000 |  |  |  | 24134250 | 2Đang hiệu lực từ ngày 01/04/2022 đến ngày 31/12/2022 | N08.00.210.0092.155.0001
48 | 3216 | 3 | Túi ép tiệt trùng dẹp 200mm x 200m sử dụng tiệt trùng dụng cụ y tế bằng phương pháp EtO hoặc tiệt trùng bằng hơi nước | - Túi ép tiệt trùng dẹp 200MM x 200M sử dụng tiệt trùng dụng cụ y tế bằng phương pháp E.O Gas hoặc tiệt trùng bằng hơi nước; - Chất liệu: Lớp giấy y tế dày 83 µm, định lượng 60 gr/m2 và lớp film gồm Polyethylene Terephthalate 12 micron và polypropylene có độ dày 40 micron (PET12 + PP40) có tổng độ dày 52 μm; định lượng 45 gr/ m2; - Giấy y tế có độ thẩm thấu không khí Bendtsen 1000 (+/- 250); Độ nhám Bendtsen: 375 (+/- 125); Hiệu suất không khí: 11.4 (+/- 2.8) Pa.s; Kích thước lỗ hổng: 21 (+ 14) µm; Độ chịu bục: 350 (- 120) kPa; Độ chịu bục lúc ướt: 150 (- 80) kPa; Khả năng chống thấm: 35 (-15) S; khả năng hút nước: 15 (+ 5) g/m2; Độ bền kéo dài lúc ướt (MD): 2.1 (-1.1) kN/m; Độ bền kéo chịu ướt (CD): 1.1 (-0.1) kN/m; - Lớp Polyethylene Terephthalate và polypropylene có độ thẩm thấu oxy: 130 cc/m²/24h; Lực giãn do kéo MD: >35 N/15mm; Lực giãn do kéo TD: >30 N/15mm; Lực kéo đứt: 12 g/m²/24h - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn UNI EN 868:5-2019, UNI EN ISO 11607:1-2 và ISO 11140-1 | Cuộn | [6 empty] | 3 |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | - SterilEasy Sterilization Roll 200mm x 200m | - Túi ép tiệt trùng dẹp 200MM x 200M sử dụng tiệt trùng dụng cụ y tế bằng phương pháp E.O Gas hoặc tiệt trùng bằng hơi nước; - Chất liệu: Lớp giấy y tế dày 83 µm, định lượng 60 gr/m2 và lớp film gồm Polyethylene Terephthalate 12 micron và polypropylene có độ dày 40 micron (PET12 + PP40) có tổng độ dày 52 μm; định lượng 45 gr/ m2; - Giấy y tế có độ thẩm thấu không khí Bendtsen 1000 (+/- 250); Độ nhám Bendtsen: 375 (+/- 125); Hiệu suất không khí: 11.4 (+/- 2.8) Pa.s; Kích thước lỗ hổng: 21 (+ 14) µm; Độ chịu bục: 350 (- 120) kPa; Độ chịu bục lúc ướt: 150 (- 80) kPa; Khả năng chống thấm: 35 (-15) S; khả năng hút nước: 15 (+ 5) g/m2; Độ bền kéo dài lúc ướt (MD): 2.1 (-1.1) kN/m; Độ bền kéo chịu ướt (CD): 1.1 (-0.1) kN/m; - Lớp Polyethylene Terephthalate và polypropylene có độ thẩm thấu oxy: 130 cc/m²/24h; Lực giãn do kéo MD: >35 N/15mm; Lực giãn do kéo TD: >30 N/15mm; Lực kéo đứt: 12 g/m²/24h - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn UNI EN 868:5-2019, UNI EN ISO 11607:1-2 và ISO 11140-1 | Euronda S.P.A | Ý | Euronda S.P.A Ý | 20430221 | 210000214/PCBA-HCM | A | 2 Cuộn/ thùng | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | Cuộn |  | 1770000 |  |  | 1951250 | 31/12/2024 |  | Túi ép tiệt trùng dẹp 200mm x 200m sử dụng tiệt trùng dụng cụ y tế bằng phương pháp EtO hoặc tiệt trùng bằng hơi nước | - SterilEasy Sterilization Roll 200mm x 200m | 1770000 | 704/2021/QĐ-BV ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Bệnh viện ĐK Huyện Củ Chi | 03/12/2021 | https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/
49 | 3217 | 3 | Túi ép tiệt trùng dẹp 250mm x 200m sử dụng tiệt trùng dụng cụ y tế bằng phương pháp EtO hoặc tiệt trùng bằng hơi nước. | - Túi ép tiệt trùng dẹp 250MM x 200M sử dụng tiệt trùng dụng cụ y tế bằng phương pháp E.O Gas hoặc tiệt trùng bằng hơi nước; - Chất liệu: Lớp giấy y tế dày 83 µm, định lượng 60 gr/m2 và lớp film gồm Polyethylene Terephthalate 12 micron và polypropylene có độ dày 40 micron (PET12 + PP40) có tổng độ dày 52 μm; định lượng 45 gr/ m2; - Giấy y tế có độ thẩm thấu không khí Bendtsen 1000 (+/- 250); Độ nhám Bendtsen: 375 (+/- 125); Hiệu suất không khí: 11.4 (+/- 2.8) Pa.s; Kích thước lỗ hổng: 21 (+ 14) µm; Độ chịu bục: 350 (- 120) kPa; Độ chịu bục lúc ướt: 150 (- 80) kPa; Khả năng chống thấm: 35 (-15) S; khả năng hút nước: 15 (+ 5) g/m2; Độ bền kéo dài lúc ướt (MD): 2.1 (-1.1) kN/m; Độ bền kéo chịu ướt (CD): 1.1 (-0.1) kN/m; - Lớp Polyethylene Terephthalate và polypropylene có độ thẩm thấu oxy: 130 cc/m²/24h; Lực giãn do kéo MD: >35 N/15mm; Lực giãn do kéo TD: >30 N/15mm; Lực kéo đứt: 12 g/m²/24h - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn UNI EN 868:5-2019, UNI EN ISO 11607:1-2 và ISO 11140-1 | Cuộn | [6 empty] | 3 |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | - SterilEasy Sterilization Roll 250mm x 200m | - Túi ép tiệt trùng dẹp 250MM x 200M sử dụng tiệt trùng dụng cụ y tế bằng phương pháp E.O Gas hoặc tiệt trùng bằng hơi nước; - Chất liệu: Lớp giấy y tế dày 83 µm, định lượng 60 gr/m2 và lớp film gồm Polyethylene Terephthalate 12 micron và polypropylene có độ dày 40 micron (PET12 + PP40) có tổng độ dày 52 μm; định lượng 45 gr/ m2; - Giấy y tế có độ thẩm thấu không khí Bendtsen 1000 (+/- 250); Độ nhám Bendtsen: 375 (+/- 125); Hiệu suất không khí: 11.4 (+/- 2.8) Pa.s; Kích thước lỗ hổng: 21 (+ 14) µm; Độ chịu bục: 350 (- 120) kPa; Độ chịu bục lúc ướt: 150 (- 80) kPa; Khả năng chống thấm: 35 (-15) S; khả năng hút nước: 15 (+ 5) g/m2; Độ bền kéo dài lúc ướt (MD): 2.1 (-1.1) kN/m; Độ bền kéo chịu ướt (CD): 1.1 (-0.1) kN/m; - Lớp Polyethylene Terephthalate và polypropylene có độ thẩm thấu oxy: 130 cc/m²/24h; Lực giãn do kéo MD: >35 N/15mm; Lực giãn do kéo TD: >30 N/15mm; Lực kéo đứt: 12 g/m²/24h - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn UNI EN 868:5-2019, UNI EN ISO 11607:1-2 và ISO 11140-1 | Euronda S.P.A | Ý | Euronda S.P.A Ý | 20430222 | 210000214/PCBA-HCM | A | 1 Cuộn/ thùng | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | Cuộn |  | 2170000 |  |  | 2439989 | 31/12/2024 |  | Túi ép tiệt trùng dẹp 250mm x 200m sử dụng tiệt trùng dụng cụ y tế bằng phương pháp EtO hoặc tiệt trùng bằng hơi nước. | - SterilEasy Sterilization Roll 250mm x 200m | 2170000 | 704/2021/QĐ-BV ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Bệnh viện ĐK Huyện Củ Chi | 03/12/2021 | https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/
50 | 3218 | 3 | Túi ép tiệt trùng dẹp 300mm x 200m sử dụng tiệt trùng dụng cụ y tế bằng phương pháp EtO hoặc tiệt trùng bằng hơi nước; chất liệu Polyester / polypropylene có độ dày 42 μm; định lượng 45 gr/ m2; | - Túi ép tiệt trùng dẹp 300mm x 200m sử dụng tiệt trùng dụng cụ y tế bằng phương pháp E.O Gas hoặc tiệt trùng bằng hơi nước; - Chất liệu: Lớp giấy y tế dày 83 µm, định lượng 60 gr/m2 và lớp film gồm Polyethylene Terephthalate 12 micron và polypropylene có độ dày 40 micron (PET12 + PP40) có tổng độ dày 52 μm; định lượng 45 gr/ m2; - Giấy y tế có độ thẩm thấu không khí Bendtsen 1000 (+/- 250); Độ nhám Bendtsen: 375 (+/- 125); Hiệu suất không khí: 11.4 (+/- 2.8) Pa.s; Kích thước lỗ hổng: 21 (+ 14) µm; Độ chịu bục: 350 (- 120) kPa; Độ chịu bục lúc ướt: 150 (- 80) kPa; Khả năng chống thấm: 35 (-15) S; khả năng hút nước: 15 (+ 5) g/m2; Độ bền kéo dài lúc ướt (MD): 2.1 (-1.1) kN/m; Độ bền kéo chịu ướt (CD): 1.1 (-0.1) kN/m; - Lớp Polyethylene Terephthalate và polypropylene có độ thẩm thấu oxy: 130 cc/m²/24h; Lực giãn do kéo MD: >35 N/15mm; Lực giãn do kéo TD: >30 N/15mm; Lực kéo đứt: 12 g/m²/24h - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn UNI EN 868:5-2019, UNI EN ISO 11607:1-2 và ISO 11140-1 | Cuộn | [6 empty] | 3 |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | - SterilEasy Sterilization Roll 300mm x 200m | - Túi ép tiệt trùng dẹp 300MM x 200M sử dụng tiệt trùng dụng cụ y tế bằng phương pháp E.O Gas hoặc tiệt trùng bằng hơi nước; - Chất liệu: Lớp giấy y tế dày 83 µm, định lượng 60 gr/m2 và lớp film gồm Polyethylene Terephthalate 12 micron và polypropylene có độ dày 40 micron (PET12 + PP40) có tổng độ dày 52 μm; định lượng 45 gr/ m2; - Giấy y tế có độ thẩm thấu không khí Bendtsen 1000 (+/- 250); Độ nhám Bendtsen: 375 (+/- 125); Hiệu suất không khí: 11.4 (+/- 2.8) Pa.s; Kích thước lỗ hổng: 21 (+ 14) µm; Độ chịu bục: 350 (- 120) kPa; Độ chịu bục lúc ướt: 150 (- 80) kPa; Khả năng chống thấm: 35 (-15) S; khả năng hút nước: 15 (+ 5) g/m2; Độ bền kéo dài lúc ướt (MD): 2.1 (-1.1) kN/m; Độ bền kéo chịu ướt (CD): 1.1 (-0.1) kN/m; - Lớp Polyethylene Terephthalate và polypropylene có độ thẩm thấu oxy: 130 cc/m²/24h; Lực giãn do kéo MD: >35 N/15mm; Lực giãn do kéo TD: >30 N/15mm; Lực kéo đứt: 12 g/m²/24h - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn UNI EN 868:5-2019, UNI EN ISO 11607:1-2 và ISO 11140-1 - Hạn sử dụng 5 năm; | Euronda S.P.A | Ý | Euronda S.P.A Ý | 20430223 | 210000214/PCBA-HCM | A | 1 Cuộn/ thùng | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | Cuộn |  | 2600000 |  |  | 2928727 | 31/12/2024 |  | Túi ép tiệt trùng dẹp 300mm x 200m sử dụng tiệt trùng dụng cụ y tế bằng phương pháp EtO hoặc tiệt trùng bằng hơi nước; chất liệu Polyester / polypropylene có độ dày 42 μm; định lượng 45 gr/ m2; | - SterilEasy Sterilization Roll 300mm x 200m | 2600000 | 704/2021/QĐ-BV ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Bệnh viện ĐK Huyện Củ Chi | 03/12/2021 | https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/
51 | 225 | 3 | Túi hậu môn nhân tạo loại kín, màu nâu,Đế dán Hydrocolloid mỏng, an toàn và bảo vệ da. Túi là lớp Plastic mỏng. Thanh lọc khử mùi , ko phồng túi. | Túi hậu môn nhân tạo loại kín, màu nâu,Đế dán Hydrocolloid mỏng, an toàn và bảo vệ da. Túi là lớp Plastic mỏng. Thanh lọc khử mùi , ko phồng túi. | Cái | [5 empty] | 47 | 1 | 225:47 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Dự thầu sai nhóm. Không đủ 2 CFS thuộc nước tham chiếu. | Điều chỉnh nhóm 3 | Proxima Closed | Túi hậu môn nhân tạo loại kín, màu nâu,Đế dán Hydrocolloid mỏng, an toàn và bảo vệ da. Túi là lớp Plastic mỏng. Thanh lọc khử mùi , ko phồng túi. | B. Braun Medical SAS | Pháp | B. Braun Medical SAS Pháp | 55010A | 170000153/PCBA-HN Ngày 28/06/2017 | A | Hộp 30 cái | Công Ty Cổ Phần Globalpharma | Cái | 35070 |  |  |  | 45465 | 13/04/2022 | N03.07.080.0341.240.0005 | [17 empty] | 300 |  | 200 |  |  | 0 | 2000 | 100
52 | 227 | 3 | Túi hậu môn nhân tạo loại xả với đường kính: 20mm đến 60mm, trong suốt. Đế dán Hydrocolloid hình hoa khóa cuốn | Túi hậu môn nhân tạo loại xả, màu trong. Đế dán hydrocolloid, an toàn và bảo vệ da. Túi là lớp Plastic mỏng. Miệng xả rộng 70mm đi kèm thanh kẹp mềm. | Cái | [5 empty] | 47 | 1 | 227:47 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Dự thầu sai nhóm. Không đủ 2 CFS thuộc nước tham chiếu. | Điều chỉnh nhóm 3 | Proxima Drainable | Túi hậu môn nhân tạo loại xả, màu trong. Đế dán hydrocolloid, an toàn và bảo vệ da. Túi là lớp Plastic mỏng. Miệng xả rộng 70mm đi kèm thanh kẹp mềm. | B. Braun Medical SAS | Pháp | B. Braun Medical SAS Pháp | 55510A | 170000154/PCBA-HN Ngày 28/06/2017 | A | Hộp 30 cái | Công Ty Cổ Phần Globalpharma | Cái | 42798 |  |  |  | 52500 | 13/04/2022 | N03.07.080.0341.240.0007 | [17 empty] | 300 |  |  |  |  | 0 | 400 | 100
53 | 3223 | 4 | Bơm tiêm Insulin 1.0ml, 30G 5/16'' | 100IU/1ml, Kim ngắn 8mm (5/16'') có thể tiêm thẳng góc 90 độ, đầu kim 3 mặt vát, phủ silicone, thành kim siêu mỏng 0.075mm tiêm không đau, mau lành, không khoảng chết (≤0.0035ml), không dịch tồn dư, ống tiêm trong suốt, mực black pigment sắc nét. Tiêu chuẩn EN ISO 13485 2016, CE, CFS/Australia. | Cái | [9 empty] | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bơm tiêm Insulin 1.0ml, 30G 5/16'' | 100IU/1ml, Kim ngắn 8mm (5/16'')có thể tiêm thẳng góc 90 độ, đầu kim 3 mặt vát, phủ silicone, thành kim siêu mỏng 0.075mm tiêm không đau, mau lành, không khoảng chết (≤0.0035ml), không dịch tồn dư, ống tiêm trong suốt, mực black pigment sắc nét. Tiêu chuẩn EN ISO 13485 2016, CE, CFS/Australia. | PT. Nipro Indonesia Jaya | Indonesia | PT. Nipro Indonesia Jaya | Nipro Syringe U-100 Insulin with needle 1ml | 220000154/ PCBMB-HCM | B | 100 cái /hộp | Công ty TNHH Thương Mại TBYT Quang Hưng | Cái | 2400 |  |  |  | 3500 | 31/03/2023 | N03.01.060.3560.180.0004 | Bơm tiêm Insulin 1.0ml, 30G 5/16''
54 | 3202 | 4 | Lưới điều trị thoát vị 5 x 10 | Lưới điều trị thoát vị Polypropylene SP, 5 x 10 cm, trọng lượng 97g/m2 | Miếng | [6 empty] | 4 |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Lưới điều trị thoát vị Vigimesh SP 5cm x 10cm, 6 miếng/hộp RM5100SP | Lưới điều trị thoát vị Polypropylene SP, 5 x 10 cm, trọng lượng 97g/m2 | Vigilenz | Malaysia | Vigilenz/ Malaysia | RM5100SP | GPNK số: 12085NK-BYT-TB-CT | D | Hộp/ 6 miếng | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | Miếng |  | 400000 |  |  | 408511 | 44926 | N06.05.020.4331.205.0002 | Lưới điều trị thoát vị
55 | 3203 | 4 | Lưới điều trị thoát vị 7.5 x 15 | Lưới điều trị thoát vị Polypropylene SP, 7.5x 15cm, trọng lượng 97g/m2 | Miếng | [6 empty] | 4 |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Lưới điều trị thoát vị Vigimesh SP, 7.5cm x 15cm 6 miếng/hộp RM7150SP | Lưới điều trị thoát vị Polypropylene SP, 7.5x 15cm, trọng lượng 97g/m2 | Vigilenz | Malaysia | Vigilenz/ Malaysia | RM7150SP | GPNK số: 12085NK-BYT-TB-CT | D | Hộp/ 6 miếng | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | Miếng |  | 550000 |  |  | 550088 | 44926 | N06.05.020.4331.205.0002 | Lưới điều trị thoát vị
56 | 349 | 4 | Nẹp khóa Canwell đầu trên xương quay, chỏm quay chất liệu titanium | "Đóng gói tiệt trùng sẵn. Chất liệu : Titanium Nẹp khoá LCP chỏm quay, sử dụng vít khoá 2.4/2.7mm, vít xương cứng 2.4mm - Loại cong ngữa, đặt dưới mặt khớp - proximal radius Arch (collum radii) locking plate Kích thước : đầu nẹp 5 lỗ, thân nẹp 2/3/4 lỗ, tương ứng chiều dài 32/41/50mm Nẹp dày : đầu nẹp dày 1.6mm, thân nẹp dày 1.6mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 16mm, thân nẹp rộng 8mm - Loại cong vòm, đặt sát mặt khớp - proximal radius Arch (collum radii) locking plate Kích thước : đầu nẹp 5 lỗ, thân nẹp 2/3/4 lỗ, tương ứng chiều dài 37.5/ 46.5/ 55.5mm, trái/ phải Nẹp dày : đầu nẹp dày 1.6mm, thân nẹp dày 1.6mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 15.3mm, thân nẹp rộng 8mm Đóng gói tiệt trùng sẵn Tương thích hệ thống vít khoá và trợ cụ canwell Đạt tiêu chuẩn : ISO, CE" | Cái | [5 empty] | 19 | 2 | 349:19 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Thiếu sử dụng vít khóa 3.5mm;vít vỏ 3,5mm ;Thiếu 1 CFS | Điều chỉnh nhóm 4 | Nẹp khóa chỏm quay Canwell các cỡ | "Đóng gói tiệt trùng sẵn. Chất liệu : Titanium Nẹp khoá LCP chỏm quay, sử dụng vít khoá 2.4/2.7mm, vít xương cứng 2.4mm - Loại cong ngữa, đặt dưới mặt khớp - proximal radius Arch (collum radii) locking plate Kích thước : đầu nẹp 5 lỗ, thân nẹp 2/3/4 lỗ, tương ứng chiều dài 32/41/50mm Nẹp dày : đầu nẹp dày 1.6mm, thân nẹp dày 1.6mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 16mm, thân nẹp rộng 8mm - Loại cong vòm, đặt sát mặt khớp - proximal radius Arch (collum radii) locking plate Kích thước : đầu nẹp 5 lỗ, thân nẹp 2/3/4 lỗ, tương ứng chiều dài 37.5/ 46.5/ 55.5mm, trái/ phải Nẹp dày : đầu nẹp dày 1.6mm, thân nẹp dày 1.6mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 15.3mm, thân nẹp rộng 8mm Đóng gói tiệt trùng sẵn Tương thích hệ thống vít khoá và trợ cụ canwell Đạt tiêu chuẩn : ISO, CE" | CANWELL MEDICAL CO., LTD. | Trung Quốc | CANWELL MEDICAL CO., LTD./ Trung Quốc | 121236002 --> 121236004 (Model: BCS41); 121237002 --> 121237104 (Model: BCS40) | GPNK số: 13374NK/BYT-TB-CT | C | Cái / gói | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha | Cái | 6000000 |  |  |  | 7200000 | 17/05/2022 | N07.06.040.0633.279.0017 | [17 empty] | 10
57 | 3219 | 4 | Que thử đường huyết 0.4ul, GDH-FAD hạn dùng kéo dài | - Sử dụng enzym GDH-FAD Công nghệ CoreSignal, CoreSense cho kết quả chính xác - Hạn sử dụng sau khi mở nắp bằng hạn sản xuất (24 tháng) - 5 giây cho kết quả - Lấy mẫu chỉ 0.4ul, có cửa sổ báo máu - Không giới hạn thời gian nạp máu - Không ảnh hưởng bởi nồng độ máu loãng hay đặc - Không bị sai số bởi thức ăn: có chế độ đo trước ăn, sau ăn *Tiêu chuẩn: CE, EN ISO 13485: 2016 | Que | [9 empty] | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Que thử đường huyết 0.4ul, GDH-FAD hạn dùng kéo dài | - Sử dụng enzym GDH-FAD Công nghệ CoreSignal, CoreSense cho kết quả chính xác - Hạn sử dụng sau khi mở nắp bằng hạn sản xuất (24 tháng) - 5 giây cho kết quả - Lấy mẫu chỉ 0.4ul, có cửa sổ báo máu - Không giới hạn thời gian nạp máu - Không ảnh hưởng bởi nồng độ máu loãng hay đặc - Không bị sai số bởi thức ăn: có chế độ đo trước ăn, sau ăn *Tiêu chuẩn: CE, EN ISO 13485: 2016, CFS/Đức | Nipro | i-Sens, Inc. Hàn Quốc | i-Sens, Inc. Hàn Quốc | NIPRO PREMIER Blood Glucose Test Strips | 220000085/ PCBB-HCM | B | 25 que/hộp | Công ty TNHH Thương Mại TBYT Quang Hưng | Que | 7000 |  |  |  | 10000 | 31/03/2023 | N00.00.000.2582.174.0001 | Que thử đường huyết
58 | 3221 | 6 | Băng keo cá nhân 19mm x 72mm | Băng cá nhân 19mm x 72mm: sợi vải gồm 70% viscose và 30% polyamine mềm mại, co giãn tốt. Keo Acrylic độ dính cao và an toàn cho mọi loại da. Tiêu chuẩn: EN ISO 13485 2016, CFS | Miếng | [9 empty] | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Băng keo cá nhân Innoplast - Plus | Băng cá nhân 19mm x 72mm: sợi vải gồm 70% viscose và 30% polyamine mềm mại, co giãn tốt. Keo Acrylic độ dính cao và an toàn cho mọi loại da. Tiêu chuẩn: EN ISO 13485 2016, CFS | Thái Adhesive Tapes Industry Co., Ltd | Thái Lan | Thái Adhesive Tapes Industry Co., Ltd | Innoplast - Plus | 200000671/ PCBA-HCM | A | 100 miếng/Hộp | Công ty TNHH Thương Mại TBYT Quang Hưng | Miếng | 490 |  |  |  | 600 | 31/12/2022 | N02.01.040.4160.271.0001 | Băng keo cá nhân Innoplast - Plus
59 | 390 | 6 | Bộ bơm áp lực đồng hồ dùng trong tạo hình bơm xi măng vào thân đốt sống có bóng | "Bộ bơm áp lực đồng hồ kiểm soát ( Pump) dùng tạo hình thân sống có bóng. ''- Dạng xilanh Carlon có đồng hồ thể hiện áp lực thể hiện qua màn hình LCD cho biết mức áp suất được sử dụng để phục hồi xương cột sống. Áp suất tối đa cho phép 300psi. - Có khóa điều chỉnh tăng, giảm áp - Bộ xử lý áp suất cách tân xử lý ổn định và chính xác - Có thang đánh dấu mạch đo lường giúp dự doán lượng xi măng theo yêu cầu với lượng chất lỏng bơm vào thân sống. • Nhỏ gọn và một số thành phần đơn giản trong bộ • Dễ sử dụng" | Cái | [5 empty] | 19 | 3 | 390:19 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Biên bản thẩm định không đạt. không có cfs | Điều chỉnh nhóm 6 | Bộ bơm áp lực đồng hồ kiểm soát dùng tạo hình thân cột sống Carlon Kyphoplasty System (Pump) | "Bộ bơm áp lực đồng hồ kiểm soát ( Pump) dùng tạo hình thân sống có bóng. ''- Dạng xilanh Carlon có đồng hồ thể hiện áp lực thể hiện qua màn hình LCD cho biết mức áp suất được sử dụng để phục hồi xương cột sống. Áp suất tối đa cho phép 300psi. - Có khóa điều chỉnh tăng, giảm áp - Bộ xử lý áp suất cách tân xử lý ổn định và chính xác - Có thang đánh dấu mạch đo lường giúp dự doán lượng xi măng theo yêu cầu với lượng chất lỏng bơm vào thân sống. • Nhỏ gọn và một số thành phần đơn giản trong bộ • Dễ sử dụng" | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Hungary | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft, Hungary | 71751300, S71751300 | GPNK số: 16000NK/BYT-TB-CT | C | Hộp/ 1 cái | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha | Cái | 9450000 | 9450000 |  |  | 10206000 | 04/03/2022 | N07.06.030.4997.177.0001 | [16 empty] | 15
60 | 281 | 6 | Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ não thất vào màng bụng có phủ kháng sinh, van thanh có bộ điều chỉnh áp lực từ bên ngoài thích hợp người lớn và trẻ em có 5 mức áp lực | Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ não thất vào màng bụng -Chất liệu: lớp nền bằng polypropylene và acetalplastic, lớp vòm bằng silicone. Phần vòm có in mũi tên đánh dấu cản quang bằng tantalum chỉ hướng dòng chảy. - Van có 5 mức áp lực: 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5 . Có thể điều chỉnh mức áp lực sau mổ bên ngoài bằng bộ điều chỉnh điện tử hoặc nam châm. - Van có kích cỡ phù hợp với bệnh nhân: 35x13x7mm - Tương thích với Hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) lên đến 3.0 Tesla. - Catheter dẫn lưu não thất gồm 1 que thông bằng thép không gỉ và ghim góc vuông - Catheter phủ thuốc kháng sinh Rifampicin và clindamycin,đường kính ngoài 2.5mm; đường kính trong 1.3mm. Catheter não thất chiều dài: 23cm. Catheter ổ bụng chiều dài: 120cm - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Bộ | [5 empty] | 44 | 2 | 281:44 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : """CÔNG TY KHÔNG BỔ SUNG: 65001 không có CFS. MÃ SỐ BYT; GIÁ KÊ KHAI THEO YÊU CẦU LÀM RÕ CỦA HSMT". Đã được cấp mã theo CV6436 | Điều chỉnh nhóm 6 | Strata II Valve & Ares Antibiotic Impregnated Catheter Kit (Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ não thất vào màng bụng có phủ kháng sinh, van có bộ điều chỉnh áp lực từ bên ngoài thích hợp người lớn và trẻ em có 5 mức áp lực) | Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ não thất vào màng bụng -Chất liệu: lớp nền bằng polypropylene và acetalplastic, lớp vòm bằng silicone. Phần vòm có in mũi tên đánh dấu cản quang bằng tantalum chỉ hướng dòng chảy. - Van có 5 mức áp lực: 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5 . Có thể điều chỉnh mức áp lực sau mổ bên ngoài bằng bộ điều chỉnh điện tử hoặc nam châm. - Van có kích cỡ phù hợp với bệnh nhân: 35x13x7mm - Tương thích với Hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) lên đến 3.0 Tesla. - Catheter dẫn lưu não thất gồm 1 que thông bằng thép không gỉ và ghim góc vuông - Catheter phủ thuốc kháng sinh Rifampicin và clindamycin,đường kính ngoài 2.5mm; đường kính trong 1.3mm. Catheter não thất chiều dài: 23cm. Catheter ổ bụng chiều dài: 120cm - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Medtronic Neurosurgery/ Covidien/ Medtronic Ireland | Mỹ/ Dominican Republic/ Ireland | Medtronic Inc - Mỹ | 42856 +95001 +48409 | 15986NK/BYT-TB-CT; 9823NK/BYT-TB-CT | D | 1 Bộ/ Hộp | Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Đức Tín | Bộ | 33679000 |  |  |  | 33789000 | 01/04/2022 | N06.01.020.1712.151.0001.094 | [16 empty] | 20
61 | 289 | 6 | Bộ nẹp bản rộng 6-12 lỗ, chất liệu titanium | Chất liệu titanium 6/7/8/10/12 lỗ tương ứng chiều dài 106/124/142/178/214mm, dày 4.4mm, rộng 13.5mm. Dùng vít xương cứng 4.5mm, chất liệu titanium | Bộ | [5 empty] | 32 | 2 | 289:32 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT dày 4.4mm, rộng 13.5mm; HSDT;dày 6mm, rộng 17.5mm; không có CFS | Điều chỉnh nhóm 6 | Bộ nẹp bản rộng 6-12 lỗ, chất liệu titanium | Chất liệu titanium 6/7/8/10/12 lỗ tương ứng chiều dài 106/124/142/178/214mm, dày 4.4mm, rộng 13.5mm. Dùng vít xương cứng 4.5mm, chất liệu titanium | Beijing Libeier Bio-engineering Institute Co., Ltd | Trung Quốc | Beijing Libeier Bio-engineering Institute Co., Ltd - Trung Quốc | B00300xxx B00000xxx | 10487NK/BYT-TB-CT | C | Cái/gói | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Duy Anh | Bộ | 3300000 |  |  |  | 5500000 | 19/05/2022 | N07.06.040.0435.279.0225 | [22 empty] | 0 | 10
62 | 302 | 6 | Bộ nẹp khóa DHS 3/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12 lỗ, chất liệu titanium | Chất liệu titanium, góc 135 độ, nòng dài 38mm, 3/4/6/8/10/12 lỗ tương ứng chiều dài 77/94/128/162/196/230mm, thân xương dùng vít khóa 4.0mm, chất liệu titanium | Bộ | [5 empty] | 32 | 2 | 302:32 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT thân xương dùng vít khóa 4.0mm;HSDT thân xương dùng vít khóa 12,5mm;Không có cfs | Điều chỉnh nhóm 6 | Bộ nẹp khóa DHS 3-12 lỗ, chất liệu titanium | Chất liệu titanium, góc 135 độ, nòng dài 38mm, 3/4/6/8/10/12 lỗ tương ứng chiều dài 77/94/128/162/196/230mm, thân xương dùng vít khóa 4.0mm, chất liệu titanium | Beijing Libeier Bio-engineering Institute Co., Ltd | Trung Quốc | Beijing Libeier Bio-engineering Institute Co., Ltd - Trung Quốc | B090000xx B010000xx | 10487NK/BYT-TB-CT | C | Cái/gói | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Duy Anh | Bộ | 10500000 |  |  |  | 13000000 | 27/04/2022 | N07.06.040.0435.279.0241 | [16 empty] | 25 | [5 empty] | 0 | 10
63 | 308 | 6 | Bộ nẹp khóa nén ép đầu xa xương đùi 6-14 lỗ, bằng titanium. | Chất liệu titanium, 6/ 8/ 10/ 12/ 14 lỗ tương ứng chiều dài 169/ 209/ 249/ 288/ 328mm. Dùng vít khóa 5.0mm và vít xương cứng 4.5mm, chất liệu titanium | Bộ | [5 empty] | 32 | 2 | 308:32 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT 6/ 8/ 10/ 12/ 14 lỗ tương ứng chiều dài 169/ 209/ 249/ 288/ 328mm;HSDT 6/ 8/ 10/ 12/ 14 lỗ tương ứng chiều dài 169/ 208/ 247/ 287/ 326 mm, không có CFS | Điều chỉnh nhóm 6 | Bộ nẹp khóa nén ép đầu xa xương đùi 6-14 lỗ, bằng titanium. | Chất liệu titanium, 6/ 8/ 10/ 12/ 14 lỗ tương ứng chiều dài 169/ 209/ 249/ 288/ 328mm. Dùng vít khóa 5.0mm và vít xương cứng 4.5mm, chất liệu titanium | Beijing Libeier Bio-engineering Institute Co., Ltd | Trung Quốc | Beijing Libeier Bio-engineering Institute Co., Ltd - Trung Quốc | B00400xxx B00200xxx B00000xxx | 10487NK/BYT-TB-CT | C | Cái/gói | Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Duy Anh | Bộ | 14000000 |  |  |  | 18200000 | 26/04/2022 | N07.06.040.0435.279.0182 | [16 empty] | 10 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 20
64 | X.503 | 6 | Bóng nong dùng trong tạo hình bơm xi măng vào thân đốt sống có bóng | "Bóng nong (Ballon) (dùng trong tạo hình bơm xi măng vào thân đốt sống có bóng) '- Bóng Carlon chịu lực tối đa 300psi - Kích thước: từ 10- 20 x 3mm - Có 2 điểm cản quang - Qủa bóng phục hồi hình thái học đốt sống nguyên vẹn và tạo một khoang để bơm xi măng chát lỏng từ thiết bị điều áp sau khi chèn ở thân đốt sống bị tổn thương. • Nhỏ gọn và một số thành phần đơn giản trong bộ • Dễ sử dụng" | Cái | [5 empty] | 19 | 3 | 503:19 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không có cfs. Biên bản thẩm định | Điều chỉnh nhóm 6 | Bóng nong dùng trong tạo hình thân đốt sống Carlon Kyphoplasty System Balloon | "Bóng nong (Ballon) (dùng trong tạo hình bơm xi măng vào thân đốt sống có bóng) '- Bóng Carlon chịu lực tối đa 300psi - Kích thước: từ 10- 20 x 3mm - Có 2 điểm cản quang - Qủa bóng phục hồi hình thái học đốt sống nguyên vẹn và tạo một khoang để bơm xi măng chát lỏng từ thiết bị điều áp sau khi chèn ở thân đốt sống bị tổn thương. • Nhỏ gọn và một số thành phần đơn giản trong bộ • Dễ sử dụng" | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Hungary | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft, Hungary | 71711510, S71711510, 71711512, S71711512, 71711514, S71711514 | GPNK số: 16000NK/BYT-TB-CT | C | Hộp/ 1 cái | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha | Cái | 11500000 | 11500000 |  |  | 12906000 | 04/03/2022 | N07.06.030.4997.177.0012
65 | X.516 | 6 | Bóng nong mạch vành | Thiết kế ống P-Tech tăng lực đẩy, chống xoắn vặn. Đường kính thân bóng nhỏ: 0.0216 inch (bóng 1 mm). Thiết kế đầu tip sub-zero thuôn lại dành cho tổn thương hẹp nhất. Tiết diện thâm nhập đầu tip (tip entry profile): 0.0164 inch. Đường kính bóng: 1 – 4 mm. Chiều dài bóng: 5 – 30 mm. Chiều dài khả dụng của ống thông: 140 cm. Áp lực thường: 6 atm. Áp lực gây vỡ bóng: 14 atm, 16 atm (đối với bóng có đường kính 1-1.5 mm) Chứng nhận chất lượng: ISO, CE, FDA. | Cái | [5 empty] | 115 | 3 | 516:115 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không đạt nhóm vì không cung cấp được CFS từ mã 220-103-5U đến 240-203-5U. | Điều chỉnh nhóm 6 | Bóng nong mạch vành Sapphire II PRO(Tất cả các cỡ) | Thiết kế ống P-Tech tăng lực đẩy, chống xoắn vặn. Đường kính thân bóng nhỏ: 0.0216 inch (bóng 1 mm). Thiết kế đầu tip sub-zero thuôn lại dành cho tổn thương hẹp nhất. Tiết diện thâm nhập đầu tip (tip entry profile): 0.0164 inch. Đường kính bóng: 1 – 4 mm. Chiều dài bóng: 5 – 30 mm. Chiều dài khả dụng của ống thông: 140 cm. Áp lực thường: 6 atm. Áp lực gây vỡ bóng: 14 atm, 16 atm (đối với bóng có đường kính 1-1.5 mm) Chứng nhận chất lượng: ISO, CE, FDA. | OrbusNeich Medical B.V. | Hà Lan | OrbusNeich Medical B.V./Hà Lan | 210-053-5U/210-083-5U/210-103-5U/210-153-5U/212-053-5U/212-083-5U/212-103-5U/212-153-5U/215-103-5U/215-123-5U/215-153-5U/215-203-5U/217-103-5U/217-153-5U/217-203-5U/220-103-5U/220-123-5U/220-153-5U/220-203-5U/222-103-5U/222-153-5U/222-203-5U/225-103-5U/225-123-5U/225-153-5U/225-203-5U/225-303-5U/227-103-5U/227-153-5U/227-203-5U/230-103-5U/230-123-5U/230-153-5U/230-203-5U/230-303-5U/232-103-5U/232-153-5U/232-203-5U/235-103-5U/235-153-5U/235-203-5U/235-303-5U/240-103-5U/240-153-5U/240-203-5U | 3967NK/BYT-TB-CT | D | Cái/ Hộp | Công ty TNHH TM và DVKT Phúc Tín | Cái | 8300000 |  |  |  | 8400000 | 31/03/2022 | N07.01.240.3377.173.0004
66 | 538 | 6 | Bóng nong mạch vành dây dẫn kép Scoreflex NC (Tất cả các cỡ) | Hệ thống dây dẫn kép (dây dẫn đính kèm bằng Nitinol 0.011"") nong bóng tập trung lực hiệu quả. Lớp phủ: Hydro-X hydrophilic ở đoạn xa và đầu tip, Invio trong lòng ống. Tiết diện thâm nhập (crossing profile): 0.0313 inch. Đường kính bóng: 1.75 - 4 mm. Chiều dài: 10, 15, 20 mm. Áp lực thường: 12 atm. Áp lực vỡ bóng: 20 atm. | Cái | [5 empty] | 115 | 3 | 538:115 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không đạt nhóm vì không cung cấp được CFS | Điều chỉnh nhóm 6 | Bóng nong mạch vành dây dẫn képScoreflex NC (Tất cả các cỡ) | Hệ thống dây dẫn kép (dây dẫn đính kèm bằng Nitinol 0.011"") nong bóng tập trung lực hiệu quả. Lớp phủ: Hydro-X hydrophilic ở đoạn xa và đầu tip, Invio trong lòng ống. Tiết diện thâm nhập (crossing profile): 0.0313 inch. Đường kính bóng: 1.75 - 4 mm. Chiều dài: 10, 15, 20 mm. Áp lực thường: 12 atm. Áp lực vỡ bóng: 20 atm. | OrbusNeich Medical B.V. | Hà Lan | OrbusNeich Medical B.V./Hà Lan | 617-104-1/617-154-1/617-204-1/620-104-1/620-154-1/620-204-1/622-104-1/622-154-1/622-204-1/625-104-1/625-154-1/625-204-1/627-104-1/627-154-1/627-204-1/630-104-1/630-154-1/630-204-1/635-104-1/635-154-1/635-204-1/640-104-1/640-154-1/640-204-1 | 11348NK/BYT-TB-CT | D | Cái/ Hộp | Công ty TNHH TM và DVKT Phúc Tín | Cái | 10000000 |  |  |  | 10500000 | 31/03/2022 | N07.01.240.3377.173.0008 | [16 empty] | 25 | 15 |  |  |  |  | 0
67 | X.614 | 6 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene có phụ gia polyethylene glycol chống xước chỉ, số 7/0 dài 60cm, 2 kim tròn đầu nhọn CV-351, 3/8C dài 8mm | Chỉ không tan, tổng hợp, đơn sợi, màu xanh, chất liệu Polypropylene và thêm Polyethylenglycol giúp sợi chỉ bền chắc và mượt mà. Sợi chỉ số 7-0, dài 60cm, 2 kim tròn, đầu nhọn CV-351, dài 8mm, kim cong 3/8 vòng tròn, loại kim CARDIOPOINT linh hoạt, sắc bén, được phủ silicon theo công nghệ Nucoat. Đóng gói theo công nghệ NuPack tối thiểu nhớ hình. Tiêu chuẩn FDA. | Tép | [5 empty] | 117 | 3 | 614:117 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Dự thầu sai nhóm:Có 1 CFS (Mỹ) + nước sản xuất Dominica (Không thuộc nước tham chiếu) | Điều chỉnh nhóm 6 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Surgipro số 7-0, 2 kim tròn đầu nhọn CV-351 | Chỉ không tan, tổng hợp, đơn sợi, màu xanh, chất liệu Polypropylene và thêm Polyethylenglycol giúp sợi chỉ bền chắc và mượt mà. Sợi chỉ số 7-0, dài 60cm, 2 kim tròn, đầu nhọn CV-351, dài 8mm, kim cong 3/8 vòng tròn, loại kim CARDIOPOINT linh hoạt, sắc bén, được phủ silicon theo công nghệ Nucoat. Đóng gói theo công nghệ NuPack tối thiểu nhớ hình. Tiêu chuẩn FDA. | Covidien | Dominica | Covidien LLC/ Mỹ | VP-630-X | 11234NK/BYT-TB-CT Ngày 23/10/2018 | D | 36 tép/hộp | Công ty TNHH Dược Phẩm Phương Phương | Tép | 147000 |  |  |  | 290880 | 01/04/2022 | N05.02.030.1712.151.0100
68 | 622 | 6 | Chỉ không tan sợi bện tổng hợp polyester phủ silicone, số 3/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn 1/2C dài 20mm | Chỉ phẫu thuật tổng hợp không tiêu đa sợi tiệt trùng, thành phần polyester, được bao phủ bởi silicone giúp chỉ mượt mà, số 3/0, sợi chỉ dài 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn CV-316 sắc bén, được phủ silicon theo công nghệ Nucoat, kim Cardiopoint chống gãy dài 20mm, cong 1/2 vòng tròn. Tiêu chuẩn FDA. | Tép | [5 empty] | 117 | 3 | 622:117 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Dự thầu sai nhóm 3:Có 1 CFS (Mỹ) + nước sản xuất Dominica (Không thuộc nước tham chiếu) | Điều chỉnh nhóm 6 | Chỉ không tan tổng hợp sợi bên Ticron số 3-0, 2 kim tròn đầu nhọn CV-316 | Chỉ phẫu thuật tổng hợp không tiêu đa sợi tiệt trùng, thành phần polyester, được bao phủ bởi silicone giúp chỉ mượt mà, số 3/0, sợi chỉ dài 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn CV-316 sắc bén, được phủ silicon theo công nghệ Nucoat, kim Cardiopoint chống gãy dài 20mm, cong 1/2 vòng tròn. Tiêu chuẩn FDA. | Covidien | Dominica | Covidien LLC/ Mỹ | 88863369-41 | 16802NK/BYT-TB-CT Ngày 26/10/2020 | D | 36 tép/hộp | Công ty TNHH Dược Phẩm Phương Phương | Tép | 84945 |  |  |  | 91910 | 01/04/2022 | N05.02.030.1712.151.0027 | [17 empty] | 60 |  |  |  |  | 0
69 | 3201 | 6 | Chỉ phẫu thuật tự tan Catgut Chrom số 2/0 | Chỉ tan chậm sinh học USP 2/0, chỉ dài 75cm, kim tròn, 1/2 vòng tròn, chiều dài kim 26mm. Kim làm bằng thép không rỉ Series 300 được bao phủ lớp NanoSil. | Tép | [6 empty] | 6 |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Chỉ phẫu thuật CATGUT CHROM USP 2/0, 75cm, RH, 26mm | Chỉ tan chậm sinh học USP 2/0, chỉ dài 75cm, kim tròn, 1/2 vòng tròn, chiều dài kim 26mm. Kim làm bằng thép không rỉ Series 300 được bao phủ lớp NanoSil. | Vigilenz | Malaysia | Vigilenz/ Malaysia | C27RH260 | GPNK số: 12043NK-BYT-TB-CT | D | 12 Tép / Hộp | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | Tép |  | 35000 |  |  | 51005 | 44926 | N05.02.050.4331.205.0001 | Chỉ khâu tiêu các loại, các cỡ |  | 29000 | Số: 1471/QĐ-BVVTN ngày 12 tháng 4 năm 2022 Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Chỉ phẫu thuật (đấu thầu lại) của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên | 44663 | https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/
70 | 687 | 6 | Coil lông tắc mạch Nester, Tornado chất liệu platinum được phủ bằng sợi fiber, dùng để trong thuyên tắc mạch máu ngoại biên | Coil lông tắc mạch điều trị trong thuyên tắc mạch máu loại Nester, Tornado, đường kính 0.018" và 0.035". Vòng xoắn kim loại bằng platinum, phủ sợi Fiber, chiều dài Tornado từ 2.6 - 12.5cm. Chiều dài Nester từ 3 - 20cm và đường kính cuộn coil từ 2 - 20 mm | Cái | [5 empty] | 77 | 3 | 687:77 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) của Australian thiếu mã hàng hóa: MWCE-38-7-10-NESTER; MWCE-38-7-14-NESTER; MWCE-38-7-16-NESTER; MWCE-38-7-18-NESTER; MWCE-38-7-8-NESTER | Điều chỉnh nhóm 6 | Dụng cụ bít mạch máu ngoại biên (coil), Tornado Embolization Microcoil/ Dụng cụ bít mạch máu ngoại biên (coil), Tornado Embolization Coil/ Dụng cụ bít mạch máu ngoại biên (coil), Micro Nester Embolization Coil/ Dụng cụ bít mạch máu ngoại biên (coil), Nester Embolization Coil | Coil lông tắc mạch điều trị trong thuyên tắc mạch máu loại Nester, Tornado, đường kính 0.018" và 0.035". Vòng xoắn kim loại bằng platinum, phủ sợi Fiber, chiều dài Tornado từ 2.6 - 12.5cm. Chiều dài Nester từ 3 - 20cm và đường kính cuộn coil từ 2 - 20 mm | Cook Incorporated | Mỹ | Cook Incorporated/ Mỹ | MWCE-18S-10/4-TORNADO; MWCE-18S-10/5-TORNADO; MWCE-18S-3/2-TORNADO; MWCE-18S-4/2-TORNADO; MWCE-18S-4/3-TORNADO; MWCE-18S-5/2-TORNADO; MWCE-18S-6/2-TORNADO; MWCE-18S-7/2-TORNADO; MWCE-18S-7/3-TORNADO; MWCE-18S-8/4-TORNADO; MWCE-18S-8/5-TORNADO; MWCE-35-10/3-TORNADO; MWCE-35-10/4-TORNADO; MWCE-35-10/5-TORNADO; MWCE-35-4/3-TORNADO; MWCE-35-5/3-TORNADO; MWCE-35-6/3-TORNADO; MWCE-35-7/3-TORNADO; MWCE-35-8/4-TORNADO; MWCE-35-8/5-TORNADO; MWCE-38-4/3-TORNADO; MWCE-38-7/3-TORNADO; MWCE-18-14-10-NESTER; MWCE-18-14-3-NESTER; MWCE-18-14-4-NESTER; MWCE-18-14-5-NESTER; MWCE-18-14-6-NESTER; MWCE-18-14-8-NESTER; MWCE-18-3-2-NESTER; MWCE-18-3-3-NESTER; MWCE-18-5-2-NESTER; MWCE-18-5-3-NESTER; MWCE-18-5-5-NESTER; MWCE-18-7-10-NESTER; MWCE-18-7-2-NESTER; MWCE-18-7-3-NESTER; MWCE-18-7-4-NESTER; MWCE-18-7-5-NESTER; MWCE-18-7-6-NESTER; MWCE-18-7-8-NESTER; MWCE-35-14-10-NESTER; MWCE-35-14-12-NESTER; MWCE-35-14-14-NESTER; MWCE-35-14-16-NESTER; MWCE-35-14-18-NESTER; MWCE-35-14-20-NESTER; MWCE-35-14-3-NESTER; MWCE-35-14-4-NESTER; MWCE-35-14-5-NESTER; MWCE-35-14-6-NESTER; MWCE-35-14-8-NESTER; MWCE-35-20-10-NESTER; MWCE-35-20-12-NESTER; MWCE-35-20-14-NESTER; MWCE-35-20-16-NESTER; MWCE-35-20-18-NESTER; MWCE-35-20-20-NESTER; MWCE-35-20-5-NESTER; MWCE-35-20-6-NESTER; MWCE-35-20-8-NESTER; MWCE-35-6-6-NESTER; MWCE-35-7-10-NESTER; MWCE-35-7-12-NESTER; MWCE-35-7-14-NESTER; MWCE-35-7-3-NESTER; MWCE-35-7-4-NESTER; MWCE-35-7-5-NESTER; MWCE-35-7-6-NESTER; MWCE-35-7-8-NESTER; MWCE-38-7-10-NESTER; MWCE-38-7-14-NESTER; MWCE-38-7-16-NESTER; MWCE-38-7-18-NESTER; MWCE-38-7-8-NESTER | GPNK số: 16385NK/BYT-TB-CT, ngày 01/09/2020 | C | Hộp/ 1 cái | Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Khải Vinh | Cái | 7500000 |  |  |  | 7500000 | 30/03/2022 | N07.01.470.1696.175.0004 (ppp: 001-018); N07.01.470.1696.175.0001 (ppp: 001- 024); N07.01.470.1696.175.0002 (ppp: 001-015); N07.01.470.1696.175.0003 (ppp: 001-034) | [16 empty] | 50
71 | 689 | 6 | Cuộn nút mạch não Coil | Đường kính sợi coil 0.0115", 0.0125", 0.0135", 0.0145", đường kính coil từ 1.5-25mm, chiều dài cuộn coil từ 1-50 cm. Có các kích cỡ đường kính half size như là: 1.5cm, 2.5cm, 3.5cm. Được sử dụng để nút túi phình mạch thần kinh. | Cái | [5 empty] | 97 | 3 | 689:97 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : công ty bổ sung CFS của Hà Lan của nhà sản Micro Therapeutics, nước sản xuất Mỹ | Điều chỉnh nhóm 6 | Cuộn nút mạch não Axium | Đường kính sợi coil 0.0115", 0.0125", 0.0135", 0.0145", đường kính coil từ 1.5-25mm, chiều dài cuộn coil từ 1-50 cm. Có các kích cỡ đường kính half size như là: 1.5cm, 2.5cm, 3.5cm. Được sử dụng để nút túi phình mạch thần kinh. | Medtronic Mexico S. de RL. de CV | Mexico | Ev3, Mỹ | QC- x-x-3D QC-x-x-Helix QC-x-xx-3D QC-x-xx-Helix QC-xx-xx-3D QC-xx-xx-Helix | GPNK số 16785NK/BYT-TB-CT | D | 01 cái/hộp | Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Minh Phương | Cái | 13500000 |  |  |  | 14000000 | 01/04/2022 | N07.01.470.3107.213.0002 | [16 empty] | 150 | [5 empty] | 0
72 | 3236 | 6 | Dây nối bơm tiêm tự động 150cm | 1. Dây làm bằng PVC y tế, dài 1500mm, đường kính trong 1mm, đường kính ngoài 2.1mm 2. Đầu nối vặn xoắn chống rò rỉ, thuận tiện kết nối 1 tay, chống xoắn dây, dây có khóa áp lực dương chống trào ngược dịch, máu, có màu đỏ phân biệt đầu ra đầu vô 3. Thể tích mồi 1ml, chịu được áp lực nén 1.3kgf/cm2 (18.5psi), áp lực hút 450mmHg (8.7psi) 4. Hệ số dẫn truyền ánh sáng: trên 93% 5. Non-Toxic, Non-Pyrogenic 6. Tiệt trùng ETO 7. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | [9 empty] | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | "NIPRO EXTENSION TUBE (NN- ET 1500)" | 1. Dây làm bằng PVC y tế, dài 1500mm, đường kính trong 1mm, đường kính ngoài 2.1mm 2. Đầu nối vặn xoắn chống rò rỉ, thuận tiện kết nối 1 tay, chống xoắn dây, dây có khóa áp lực dương chống trào ngược dịch, máu, có màu đỏ phân biệt đầu ra đầu vô 3. Thể tích mồi 1ml, chịu được áp lực nén 1.3kgf/cm2 (18.5psi), áp lực hút 450mmHg (8.7psi) 4. Hệ số dẫn truyền ánh sáng: trên 93% 5. Non-Toxic, Non-Pyrogenic 6. Tiệt trùng ETO 7. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Nipro (Thailand) Corporation Limited / Thái Lan | Thái lan | Nipro (Thailand) Corporation Limited / Thái Lan | 406000501 |  | C | 100 cái/hộp | Công ty TNHH Y Tế Việt Tiến | Cái | 9200 |  |  |  | 13479 | Đang hiệu lực từ ngày 07/04/2022 đến ngày 31/12/2022 | N03.05.040.3275.271.0001
73 | 745 | 6 | Đĩa đệm có ngăn nhồi xương các cỡ cong tương ứng vít rỗng (HT46) | Chất liệu peek, các cỡ từ 7-15mm( mỗi cỡ tăng 1mm): rộng 10mm, dài 27-36mm, Góc lệch : 0 độ và 6 độ. Miếng ghép thiết kế cong hình trái chuối.Đầu dạng hình shaped hỗ trợ dễ chèn và cấy ghép. Trên thân có bước răng lệch góc cao 0.5mm cố định đúng vị trí và chống dịch chuyển. Thân đĩa lồi có 2 khoang lớn ghép xương giúp hàn xương tối đa. Radiograph X - quang dạng tantalum rất dễ thấy. | Cái | [5 empty] | 11 | 3 | 745:11 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không có CFS thuộc nước tham chiếu có mã hàng hóa dự thầu :30-T-xxxx-x-x; 30-T-xxxx-x; 30-T-xxxx-xx-x HSMT: Kích thước: rộng 12mm, dài: 26, 28mm, cao từ 8-13mm HSDT: Kích thước: rộng 10mm, dài: 27, 36mm, cao từ 8-13mm | Điều chỉnh nhóm 6 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại cong | Chất liệu peek, các cỡ từ 7-15mm( mỗi cỡ tăng 1mm): rộng 10mm, dài 27-36mm, Góc lệch : 0 độ và 6 độ. Miếng ghép thiết kế cong hình trái chuối.Đầu dạng hình shaped hỗ trợ dễ chèn và cấy ghép. Trên thân có bước răng lệch góc cao 0.5mm cố định đúng vị trí và chống dịch chuyển. Thân đĩa lồi có 2 khoang lớn ghép xương giúp hàn xương tối đa. Radiograph X - quang dạng tantalum rất dễ thấy. | Pioneer Surgical Technology, Inc. | Mỹ | Pioneer Surgical Technology, Inc., Mỹ | 30-T-xxxx-x-x; 30-T-xxxx-x; 30-T-xxxx-xx-x | 18491NK/BYT-TB-CT ngày 09/08/2021 | C | Cái/gói | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế B.M.S | Cái | 11400000 |  |  |  | 15500000 | 01/04/2022 | N06.04.020.3493.175.0009 | [17 empty] | 15 |  |  |  |  | 0
74 | 3220 | 6 | Găng tay laxtex có bột dài 240mm | Găng tay cao su có bột Latex-Sgloves, đầu ngón tay nhám, được phủ bột bắp có thể thấm hút, xử lý U.S.P, trọng lượng 4.9 g. Size S,M . Chiều dài 240 mm.Tiêu chuẩn ISO 22000:2005, EN ISO 13485:2016,GMP, CFS, CE. | Đôi | [9 empty] | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Găng tay khám cao su có bột | Găng tay cao su có bột Latex-Sgloves ,đầu ngón tay nhám ,được phủ bột bắp có thể thắm hút ,xử lý U.S.P, trọng lượng 4.9 g. Size S,M . Chiều dài 240 mm.Tiêu chuẩn ISO 22000:2005, EN ISO 13485:2016,GMP,CFS,CE. | SRI TRANG | Thái Lan | SRI TRANG. Thái Lan | Sgloves -Latex Powedered Examination Gloves | 200002217/ PCBA-HCM | A | 50 đôi/hộp | Công ty TNHH Thương Mại TBYT Quang Hưng | Đôi | 1600 |  |  |  | 3000 | 31/12/2022 | N03.06.030.5228.271.006 | Găng tay khám cao su có bột
75 | 1011 | 6 | Mũi khoan SIGN đường kính 3.5mm | Đường kính 3.5 dài 280mm. | Cái | [5 empty] | 29 | 3 | 1011:29 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Dự thầu sai nhóm: có 1 CFS của nước tham chiếu + nước sản xuất: Trung quốc ( không thuộc nước tham chiếu) | Điều chỉnh nhóm 6 | Mũi khoan SIGN đường kính 3.5mm | Đường kính 3.5 dài 280mm. | SIGN Fracture Care International | Mỹ | SIGN Fracture Care International/ Mỹ | 4008-00466 | PTN HSCB TTBYT loại A: 170000735/PCBA-HN | A | 1 cái/1 gói | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh | Cái | 1300000 |  |  |  | 1339000 | 01/04/2022 | [23 empty] | 10 | [9 empty] | 20
76 | 1144 | 6 | Ốc khóa trong dùng để bắt vít qua và bơm xi măng | "Ốc khóa trong dùng để bắt vít qua và bơm xi măng Vật liệu: Titanium - Medi *Kích cỡ: Nhỏ, đơn giản, đường kính nhỏ 3.7mm x 9;10mm - Ren vít được thiết kế bên ngoài, đảo ngược nhằm chống bung ra ngoài - Đầu vít khóa dạng hình ngôi sao dùng trong phẫu thuật cột sống ít xâm lấn, tương thích với hệ thống theo dõi chức năng thần kinh tủy sống, - Sử dụng với vít đa trục rỗng nòng qua da, bơm xi măng " | Cái | [5 empty] | 19 | 3 | 1144:19 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không có CFS ,tr 2451 q7. Biên bản thẩm định. | Điều chỉnh nhóm 6 | Ốc khóa tự gãy dùng cho bắt vít qua da, bơm xi măng CTS 5.5 MIS Set Screw | "Ốc khóa trong dùng để bắt vít qua và bơm xi măng Vật liệu: Titanium - Medi *Kích cỡ: Nhỏ, đơn giản, đường kính nhỏ 3.7mm x 9;10mm - Ren vít được thiết kế bên ngoài, đảo ngược nhằm chống bung ra ngoài - Đầu vít khóa dạng hình ngôi sao dùng trong phẫu thuật cột sống ít xâm lấn, tương thích với hệ thống theo dõi chức năng thần kinh tủy sống, - Sử dụng với vít đa trục rỗng nòng qua da, bơm xi măng " | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Hungary | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft, Hungary | 50095000 | GPNK số: 16000NK/BYT-TB-CT | C | Gói /1 cái | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha | Cái | 1250000 | 1200000 |  |  | 1350000 | 04/03/2022 | N07.06.040.4997.177.0008 | [16 empty] | 90
77 | 1148 | 6 | Ống dẫn lưu Multipurpose và Dawson-Mueller sử dụng để dẫn lưu dịch qua da trong các ứng dụng dẫn lưu (ví dụ: dẫn lưu thận, đường mật và áp xe) | 1. Nguyên liệu: Polyurethane, có phủ lớp ái nước, loại Skater single step 2. Sử dụng kỹ thuật Seldinger, có vạch cản quang, lòng ống thông lớn, có lổ thoát 1 bên kích cỡ lớn, có khoá pigtail, có khoá Snap-off tab. 3. Kích cỡ: 6F, 7F, 8F, 10F, 12F, 14F dài 15, 20, 25, 30cm, 1 cannula kim loại, 1 cannula nhựa cứng, 1 kim dẫn đường troca (tuỳ option) 4. Tiêu chuẩn: CE,ISO | Cái | [5 empty] | 66 | 3 | 1148:66 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : CFS Thiếu mã 7586xx Không có loại đường kính 5Fr | Điều chỉnh nhóm 6 | Ống thông dẫn lưu có khóa Pigtail Skater | 1. Nguyên liệu: Polyurethane, có phủ lớp ái nước, loại Skater single step 2. Sử dụng kỹ thuật Seldinger, có vạch cản quang, lòng ống thông lớn, có lổ thoát 1 bên kích cỡ lớn, có khoá pigtail, có khoá Snap-off tab. 3. Kích cỡ: 6F, 7F, 8F, 10F, 12F, 14F dài 15, 20, 25, 30cm, 1 cannula kim loại, 1 cannula nhựa cứng, 1 kim dẫn đường troca (tuỳ option) 4. Tiêu chuẩn: CE,ISO | Argon Medical Devices Inc | Mỹ | Argon Medical Devices Inc / Mỹ | 7565xxxxx; 7566xxxxx; 7586xxxxx | 220001141/PCBB-HCM | B | Hộp 5 cái | Công ty TNHH TTB Và Vật Tư Y Tế Hoàng Việt Long | Cái | 5500000 |  |  |  | 2500000 | 01/04/2022 | N04.02.030.0257.175.0001 | [16 empty] | 100
78 | 1190 | 6 | Ống thông mang bóng nong động mạch phổi | - Bóng nong Van Động Mạch Phổi chất liệu Thermoplastic Elastomer, không giãn nở và siêu mỏng. Không chứa DEHP, không chứa Latex. - Đường kính: 2-30mm - Áp lực: 1.5-10 atm | Cái | [5 empty] | 61 | 3 | 1190:61 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Đường kính bóng 2 -25 mm. Yêu cầu kĩ thuật đường kính bóng lag 2 - 30mm. Không có CFS và bản chụp màng hình mã VTYT của BYT, không có catatog tiếng anh | Điều chỉnh nhóm 6 | Ống thông mang bóng nong động mạch phổi (Tyshak Mini Pediatric Valvuloplasty Catheter/ Tyshak II Percutaneous Transluminal Valvuloplasty Catheter) | - Bóng nong Van Động Mạch Phổi chất liệu Thermoplastic Elastomer, không giãn nở và siêu mỏng. Không chứa DEHP, không chứa Latex. - Đường kính: 2-30mm - Áp lực: 1.5-10 atm | NuMED Canada, Inc. | Canada | NuMED Canada., Inc, Canada/NuMED Inc/ Mỹ | PDC400; PDC401; PDC402; PDC403; PDC404; PDC405; PDC406; PDC407; PDC408; PDC409 PDC500; PDC501; PDC502; PDC503; PDC504; PDC505; PDC506; PDC507; PDC508; PDC509; PDC510; PDC511; PDC512; PDC513; PDC514; PDC515; PDC516; PDC517; PDC518; PDC519; PDC520; PDC521; PDC522; PDC523; PDC524; PDC525; PDC526; PDC527; PDC528; PDC529; PDC530; PDC531; PDC532; PDC533; PDC534; PDC535; PDC536; PDC537; PDC538; PDC539; PDC540; PDC541; PDC542; PDC543; PDC544; PDC545; PDC546; PDC547; PDC548; PDC549; PDC550; PDC551; PDC552. | 12039NK/BYT-TB-CT | D | Hộp 1 cái | Công Ty TNHH Dược Phẩm và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức | Cái | 13230000 |  |  |  | 13500000 | 01/04/2022 | N07.01.240.3323.140.0003/ N07.01.240.3323.140.0002 | [16 empty] | 30
79 | 1191 | 6 | Ống thông mang bóng nong động mạch phổi (Z-MED Percutaneous Transluminal Valvuloplasty Catheter/ Z-MED II Percutaneous Transluminal Valvuloplasty Catheter) | '- Bóng nong Van Động Mạch Phổi chất liệu Thermoplastic Elastomer, không giãn nở và siêu mỏng. Không chứa DEHP, không chứa Latex. Có điểm đánh dấu cản quang bằng Platinum. - Đường kính: 2.0 - 40.0 mm. - Áp lực: 1 - 15 atm | Cái | [5 empty] | 61 | 3 | 1191:61 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : áp lực bơm tối đa của sản phẩm là 1-10 atm. Yêu cầu kĩ thuật là 1-15 atm. Không có CFS và bản chụp màng hình mã VTYT của BYT, không có catatog tiếng anh | Điều chỉnh nhóm 6 | Ống thông mang bóng nong động mạch phổi (Z-MED Percutaneous Transluminal Valvuloplasty Catheter/ Z-MED II Percutaneous Transluminal Valvuloplasty Catheter) | '- Bóng nong Van Động Mạch Phổi chất liệu Thermoplastic Elastomer, không giãn nở và siêu mỏng. Không chứa DEHP, không chứa Latex. Có điểm đánh dấu cản quang bằng Platinum. - Đường kính: 2.0 - 40.0 mm. - Áp lực: 1 - 15 atm | NuMED Canada., Inc, /NuMED Inc. | Canada/ Mỹ | NuMED Canada., Inc, Canada/NuMED Inc/ Mỹ | PDZ300, PDZ301, PDZ302, PDZ303, PDZ304, PDZ305, PDZ306, PDZ307, PDZ308, PDZ309, PDZ310, PDZ311, PDZ312, PDZ313, PDZ314, PDZ315, PDZ316, PDZ317, PDZ318, PDZ319, PDZ320, PDZ322, PDZ323, PDZ324, PDZ325, PDZ326, PDZ327, PDZ328, PDZ329, PDZ330, PDZ331, PDZ332, PDZ333, PDZ334, PDZ335, PDZ336, PDZ337, PDZ338, PDZ339, PDZ341, PDZ342, PDZ344,PDZ346,PDZ347,PDZ348,PDZ349,PDZ351,PDZ354,PDZ355,PDZ356,PDZ357, PDZ358,PDZ359,PDZ360,PDZ361,PDZ362,PDZ363,PDZ364,PDZ365,PDZ366,PDZ367,PDZ368,PDZ369,PDZ370,PDZ371,PDZ372,PDZ373,PDZ374, PDZ377,PDZ378,PDZ379,PDZ380,PDZ381,PDZ382,PDZ383,PDZ384,PDZ386,PDZ387,PDZ393,PDZ394,PDZ395,PDZ396,PDZ397,SN020,SN021, SN022,SN023,SN024,SN025,SN026,SN027,SN028,SN029,SN030,SN031,SO005,SO006,SO013,SO016,SO022,SO023, SO024, SO025,SO026,SO027,SO041,SO043,SO046,SO047,SO048,SO049,SO050,SO051,SO052,SO053,SO054,SO055,SO056, SO057,SO058,SO059,SO060,SO061,SO062,SO063,SO064,SO065,SO066,SO067,SO073,SO074,SO075,SO076,SO077,SO078, SO080, SO081,SO082,SO083,SO084,SO085,SO087,SO088,SO089,SO090,SO091,SO092,SO094,SO096,SO099./ PDZ600,PDZ601,PDZ602,PDZ603,PDZ604,PDZ605,PDZ606,PDZ607,PDZ608,PDZ609,PDZ610,PDZ611,PDZ612,PDZ613,PDZ614,PDZ615,PDZ616,PDZ617,PDZ618,PDZ619,PDZ620,PDZ621,PDZ622,PDZ623,PDZ624,PDZ625,PDZ626,PDZ627,PDZ628,PDZ629,PDZ630,PDZ631,PDZ632,PDZ633,PDZ634,PDZ635,PDZ636,PDZ637,PDZ638,PDZ639,PDZ640PDZ641,PDZ642,PDZ643,PDZ644,PDZ645,PDZ646,PDZ647,PDZ648,PDZ649,PDZ650, PDZ651,PDZ652,PDZ653,PDZ654,PDZ655,PDZ656,PDZ657,PDZ658,PDZ659,PDZ660,PDZ661,PDZ662,PDZ663,PDZ664,PDZ665,PDZ666,PDZ667,PDZ668,PDZ669,PDZ670,PDZ671,PDZ672,PDZ673,PDZ674,PDZ675,PDZ676,PDZ677,PDZ678,PDZ679,PDZ680,PDZ681,PDZ682,PDZ683,PDZ684,PDZ685,PDZ686,SN015,SN016,SN017,SN018,SN019,SN033,SN034,SN035,SN036,SN037,SN038,SN039,SN040,SN041,SN042,SN043,SN044,SN045,SN046,SN047,SN048,SO028,SO039,SO040,SO042,SO044,SO045,SO068,SO070,SO071,SO072,SO079,SO093. | 12039NK/BYT-TB-CT | D | Hộp 1 cái | Công Ty TNHH Dược Phẩm và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức | Cái | 13230000 |  |  |  | 13230000 | 01/04/2022 | N07.01.240.3323.140.0005/ N07.01.240.3323.140.0006 | [16 empty] | 7
80 | 3207 | 6 | Sonde JJ dẫn lưu nước tiểu | Thông dẫn lưu niệu quản dạng hai đầu cong: - Thông có các size số 5/6/7/8 Fr, dài 18 đến 26 cm, mở hai đầu. - Đóng gói gồm thông JJ, kèm cây đẩy đơn. | Cái | [6 empty] | 6 |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Thông JJ dẫn lưu nước tiểu bể thận bàng quang số 5/6/7/8 Fr dài 18 -26cm | Thông dẫn lưu niệu quản dạng hai đầu cong: - Thông có các size số 5/6/7/8 Fr, dài 18 đến 26 cm, mở hai đầu. - Đóng gói gồm thông JJ, kèm cây đẩy đơn. | Ameco (Amecath) | Ai Cập | Ameco (Amecath) - Ai Cập | DLU-0526-SP-O/O-0 DLU-0626-SP-O/O-0 DLU-0726-SP-O/O-0 | Công bố TBYT loại B số 220000993/PCBB-HCM | B | Bịch/ 1 cái | Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 | Cái |  | 420000 |  |  | 650000 | 44926 | N04.01.090.0183.102.0001 | Sonde JJ dẫn lưu |  | 420000 | Số: 1527/QĐ-BVVTN ngày 19 tháng 4 năm 2022 Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Vật tư chuyên dụng của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên | 44670 | https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/
81 | 1347 | 6 | Vít chẩm Cổ CTS - 3.5 Cortex Occipital Screws | "Vít chẩm Cổ CTS - 3.5 Cortex Occipital Screws - Vật liệu: Titanium Atlantic - Kích thước: + Đường kính: 3.5mm dài 6-18mm; + Đường kính 4.0mm, dài 6-20mm - Dùng với nẹp chẩm cổ uốn sẳn 3.5mm * Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016; EC93/42 EEC" | Cái | [5 empty] | 19 | 3 | 1347:19 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt. Biên bản thẩm định. không có cfs | Điều chỉnh nhóm 6 | Vít chẩm Cổ CTS - 3.5 Cortex Occipital Screws | "Vít chẩm Cổ CTS - 3.5 Cortex Occipital Screws - Vật liệu: Titanium Atlantic - Kích thước: + Đường kính: 3.5mm dài 6-18mm; + Đường kính 4.0mm, dài 6-20mm - Dùng với nẹp chẩm cổ uốn sẳn 3.5mm * Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016; EC93/42 EEC" | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Hungary | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft, Hungary | 50633506; 50633508; 50633510; 50633512; 50633514; 50633516; 50633518; 50634006; 50634008; 50634010; 50634012; 50634014; 50634016; 50634018; 50634020 | GPNK số: 16000NK/BYT-TB-CT | C | Gói /1 cái | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha | Cái | 3250000 | 3250000 |  |  | 3650000 | 25/04/2022 | N07.06.040.4997.177.0147 | [16 empty] | 15 | [5 empty] | 0
82 | 1625 | 6 | Vít xương xốp đường kính 4.0mm, các cỡ | "Chất liệu: thép không gỉ chuẩn y tế 316L tương thích sinh học Đđkt: vít xương xốp 4.0mm, ren ngắn, đầu vít tròn OD/ID 6/2.5mm TCCL: ISO, CE" | Cái | [5 empty] | 63 | 4 | 1625:63 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sai nhóm: CFS Ấn Độ cấp | Điều chỉnh nhóm 6 | Vít xốp 4.0mm ren đầy, dài 12 ~ 60mm | "Chất liệu: thép không gỉ chuẩn y tế 316L tương thích sinh học Đđkt: vít xương xốp 4.0mm, ren ngắn, đầu vít tròn OD/ID 6/2.5mm TCCL: ISO, CE" | Shakti | Ấn Độ | Shakti/Ấn Độ | Shakti | GPNK:7737NK/BYT-TB-CT | C | 5 ~ 10c/ hộp | Công ty TNHH TM DV KT Hoàng Lộc | Cái | 70000 |  |  |  | 84000 | 04/07/2022 | N07.06.040.3758.115.0001 | [22 empty] | 270 | 500
83 | 1461 | 6 | Xương nhân tạo Neobone Blocks dạng chêm các size | Xương tổng hợp 2 pha chứa 75 % HA ( hydroxyapatite) và 25% β-TCP ( β Tricalcium Phosphate [Ca3(PO)4 ]. Cấu trúc 3D liên hợp vĩ và vi mô tương tự cấu trúc thành phần vô cơ xương người, thúc đẩy sự dẫn tạo xương mới. Tỉ trọng 0,7g/cm³. Tổng độ xốp 60-80%. Kích thước đơn vị tế bào 200-500µm. Lực nén >0,2MPa. Đóng gói tiệt trùng, dạng chêm 15x15x2 các cỡ | Cái | [5 empty] | 91 | 3 | 1461:91 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : NHÀ THẦU ĐÃ BỔ SUNG LẠI BẢN GỐC CFS CỦA SP DỰ THẦU NHƯNG KO CÓ MÃ CỦA MẶT HÀNG DỰ THẦU TRONGNKHI Ở BẢN DỊCH(T13)LẠI CÓ. KÍCH THƯỚC GỒM CÓ:20*15*8mm;20*15*10mm;20*15*12mm;20*15*14mm>>KO ĐẠT | Điều chỉnh nhóm 6 | Xương nhân tạo Neobone Wedge dạng chêm các size | Xương tổng hợp 2 pha chứa 75 % HA ( hydroxyapatite) và 25% β-TCP ( β Tricalcium Phosphate [Ca3(PO)4 ]. Cấu trúc 3D liên hợp vĩ và vi mô tương tự cấu trúc thành phần vô cơ xương người, thúc đẩy sự dẫn tạo xương mới. Tỉ trọng 0,7g/cm³. Tổng độ xốp 60-80%. Kích thước đơn vị tế bào 200-500µm. Lực nén >0,2MPa. Đóng gói tiệt trùng, dạng chêm 15x15x2 các cỡ | Ceramed | Bồ Đào Nha | Ceramed, Bồ Đào Nha | 356396 | GPNK: 12362NK/BYT-TB-CT ngày 26/03/2019 | C | Cái/Hộp | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật MG | Cái | 8000000 |  |  |  | 9000000 | 01/04/2022 | N06.04.090.0691.129.0021 | [23 empty] | 20
84 | 10 | 1 | Bình chứa dịch hút áp lực âm KCI | Chất liệu: bình nhựa có gel đông. Kích thước : bình 300ml/ 500ml. Có đầu tich hợp lắp nhanh vào máy hút ActiVac/ InfoVac/ Ulta kèm dây nối, kẹp dây. Có gel làm đặc dịch tiết & chất lỏng chứa trong bình, có sensor cảnh báo bình đầy, máy sẽ phát tín hiệu cảnh báo. Sử dụng với VAC Ulta/ InfoVAC/ ActiVAC. | Cái | [5 empty] | 4 | 1 | 10:4 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Bình chứa dịch hút áp lực âm kci 300ml/500ml | Chất liệu: bình nhựa có gel đông. Kích thước : bình 300ml/ 500ml. Có đầu tich hợp lắp nhanh vào máy hút ActiVac/ InfoVac/ Ulta kèm dây nối, kẹp dây. Có gel làm đặc dịch tiết & chất lỏng chứa trong bình, có sensor cảnh báo bình đầy, máy sẽ phát tín hiệu cảnh báo. Sử dụng với VAC Ulta/ InfoVAC/ ActiVAC. | KCI Manufacturing | Ireland | KCI/ Mỹ | M8275063/10; M8275058/10 | BPL số: 401/190000021/PCBPL-BYT | C | Cái/ gói | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật An Pha | Cái | 1000000 | 1300000 |  |  | 1300000 | 01/04/2022 | N02.04.060.2710.183.0002 | [17 empty] | 75 |  |  |  |  | 0
85 | 12 | 1 | Bộ bơm bóng áp lực cao làm bằng chất liệu polycarbonate, áp lực 30 atm, có kèm theo 3 phụ kiện bao gồm van cầm máu chữ Y | Bộ bơm bóng áp lực cao dùng trong tim mạch can thiệp - Bơm bóng áp lực cao có đính sẵn dây tubing dài 13 inches - Áp lực 30atm - Thể tích 20ml - Vật liệu làm bằng Polycarbonate - Phụ kiện kèm theo: Van cầm máu, dụng cụ Insertion, torque, khóa 3 ngã - Kèm tubing nối dài 20cm ( mã IN4352) - Khóa Prime hỗ trợ kỹ thuật viên sử dụng 1 tay đuổi khí trong bơm. - Hạn dùng 3 năm. | Bộ | [5 empty] | 70 | 1 | 12:70 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT: Kích thước 5F, 6F, dài 120cm, có 10 điện cực, có nhiều cấu hình độ cong và khoảng cách điện cực, có sẵn phần lựa chọn đầu xa mềm NHÀ THẦU BỔ SUNG: Kích thước 7F, 9F (Không đúng kích thước như HSMT) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Basix Compak | Bộ bơm bóng áp lực cao dùng trong tim mạch can thiệp - Bơm bóng áp lực cao có đính sẵn dây tubing dài 13 inches - Áp lực 30atm - Thể tích 20ml - Vật liệu làm bằng Polycarbonate - Phụ kiện kèm theo: Van cầm máu, dụng cụ Insertion, torque, khóa 3 ngã - Kèm tubing nối dài 20cm ( mã IN4352) - Khóa Prime hỗ trợ kỹ thuật viên sử dụng 1 tay đuổi khí trong bơm. - Hạn dùng 3 năm. | Merit Medical Ireland Ltd - Ireland & Merit Maquiladora Mexico, S. DE R.L. DE C.V - Mexico | Ireland/ Mexico | Merit Medical Systems, Inc - Mỹ | Inxxxx, Inxxxx | Phiếu tiếp nhận loại B số 220000447/PCBB-HCM | B | 5 bộ/ Hộp | Công Ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam | Bộ | 1414000 |  |  |  | 1555400 | 01/04/2022 | N07.01.220.3079.213.0001, N07.01.220.3080.183.0003 | [17 empty] | 300 |  |  |  |  | 0
86 | 17 | 1 | Bộ kim que thử đường huyết | Bộ Que thử đường huyết Accu-Chek Active và thiết bị lấy máu dùng một lần đã tích hợp kim sử dụng cho máy Accu-Chek Active cho kết quả đúng (theo protocol của ISO 15197:2013) 99,4% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±10 mg/dL và 100% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±15 mg/dL với Pp chuẩn ở nồng độ <100mg/dL hoặc 5.55 mmol/L 96,0% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±10% và 99,8% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±15% với Pp chuẩn ở nồng độ ≥100mg/dL hoặc 5.55 mmol/L -Công nghệ "" không thẻ mã hóa"" (không dùng code) - Phạm vi đo Glucose là 10 - 600 mg/dL, hoặc 0,6 - 33,3mmol/L - Giới hạn hematocrite là 20-70% (đo ngoài), - Đo được 4 loại máu (mao mạch, tĩnh mạch, động mạch, máu trẻ sơ sinh). - Thử được ở những vị trí khác nhau như: đầu ngón tay, lòng bàn tay, cánh tay hoặc bắp tay - Thời gian đo 5-10 giây - Mẫu máu đo 1-2 µL, -Vùng nhận máu tự động thấm hút mẫu máu - Lấy máu trong hoặc lấy máu ngoài, thêm được giọt máu thứ hai trong vòng 10 giây nếu không đủ máu - Có chỉ thị màu khoảng nồng độ đường huyết trên que - Sử dụng men thử Mut. Q-GDH không bị ảnh hưởng bởi Oxy, đường Maltose. Thiết bị lấy máu đã tích hợp kim Accu-Chek Safe-T-Pro Uno là sản phẩm chuyên biệt dành cho việc lấy máu trên bệnh nhân tại cơ sở y tế với các đặc tính kỹ thuật tối ưu, an toàn và hoàn toàn tránh lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế và bệnh nhân. - Công nghệ Clixmotion độc quyền giúp chuyển động đâm kim rất nhanh (dưới 3/1000 giây) và ổn định hơn, giảm đau tối đa cho bệnh nhân -Đầu kim bằng thép không gỉ được được vát 3 mặt cắt và phủ Silicon giúp đâm qua da một cách nhẹ nhàng, đường kính kim nhỏ (0.36mm - 28G). Độ đâm sâu được kiểm soát 1.5mm. '-Chỉ sử dụng một lần, sau khi đâm kim thì Đầu kim sẽ thụt vào vỏ bảo vệ thuận tiện và an toàn cho việc loại thải. Tránh lây nhiễm chéo cho người sử dụng. -Được tiệt trùng với bức xạ Gamma và đảm bảo vô trùng trong thời gian 4 năm kể từ khi tiệt trùng -Đạt tiêu chuẩn ISO 13485-2016. FSC, EC | Bộ (1 que & 1 kim) | [5 empty] | 13 | 1 | 17:13 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không cung cấp được mã vật tư theo quyết định 5086 của BYT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ kim que thử đường huyết Accu-chek Active | Bộ Que thử đường huyết Accu-Chek Active và thiết bị lấy máu dùng một lần đã tích hợp kim sử dụng cho máy Accu-Chek Active cho kết quả đúng (theo protocol của ISO 15197:2013) 99,4% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±10 mg/dL và 100% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±15 mg/dL với Pp chuẩn ở nồng độ <100mg/dL hoặc 5.55 mmol/L 96,0% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±10% và 99,8% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±15% với Pp chuẩn ở nồng độ ≥100mg/dL hoặc 5.55 mmol/L -Công nghệ "" không thẻ mã hóa"" (không dùng code) - Phạm vi đo Glucose là 10 - 600 mg/dL, hoặc 0,6 - 33,3mmol/L - Giới hạn hematocrite là 20-70% (đo ngoài), - Đo được 4 loại máu (mao mạch, tĩnh mạch, động mạch, máu trẻ sơ sinh). - Thử được ở những vị trí khác nhau như: đầu ngón tay, lòng bàn tay, cánh tay hoặc bắp tay - Thời gian đo 5-10 giây - Mẫu máu đo 1-2 µL, -Vùng nhận máu tự động thấm hút mẫu máu - Lấy máu trong hoặc lấy máu ngoài, thêm được giọt máu thứ hai trong vòng 10 giây nếu không đủ máu - Có chỉ thị màu khoảng nồng độ đường huyết trên que - Sử dụng men thử Mut. Q-GDH không bị ảnh hưởng bởi Oxy, đường Maltose. Thiết bị lấy máu đã tích hợp kim Accu-Chek Safe-T-Pro Uno là sản phẩm chuyên biệt dành cho việc lấy máu trên bệnh nhân tại cơ sở y tế với các đặc tính kỹ thuật tối ưu, an toàn và hoàn toàn tránh lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế và bệnh nhân. - Công nghệ Clixmotion độc quyền giúp chuyển động đâm kim rất nhanh (dưới 3/1000 giây) và ổn định hơn, giảm đau tối đa cho bệnh nhân -Đầu kim bằng thép không gỉ được được vát 3 mặt cắt và phủ Silicon giúp đâm qua da một cách nhẹ nhàng, đường kính kim nhỏ (0.36mm - 28G). Độ đâm sâu được kiểm soát 1.5mm. '-Chỉ sử dụng một lần, sau khi đâm kim thì Đầu kim sẽ thụt vào vỏ bảo vệ thuận tiện và an toàn cho việc loại thải. Tránh lây nhiễm chéo cho người sử dụng. -Được tiệt trùng với bức xạ Gamma và đảm bảo vô trùng trong thời gian 4 năm kể từ khi tiệt trùng -Đạt tiêu chuẩn ISO 13485-2016. FSC, EC | Roche Diabetes Care GmbH | Đức, Ba Lan | Roche Diabetes Care GmbH, Đức | 08184984001 | 527NK/BYT-TB-CT | C | Hộp 200 kim lấy máu + 2 hộp x 100 que thử | Công ty CP TBYT Bách Việt | Bộ (1 que & 1 kim) | 7500 |  |  |  | 2160000 | 01/04/2022 | [17 empty] | 350000 |  |  |  | 1500 |  | 0 |  |  |  | 2020 |  | 12000 | 3000 |  | 1000 |  |  | 5000 |  | 3000
87 | 52 | 1 | Bộ stent graft dùng cho bổ sung điều trị phình và bóc tách động mạch chủ ngực, 22­46mm. Không có thanh kim loại chạy dọc trên lưng stent. Có 8 mắt stent ở đầu gần không có lớp phủ, dài 12 mm. Có 4 marker hình số 8 ở đầu gần. | Stent graft động mạch chủ ngực loại bổ sung - Khung giá đỡ bằng hợp kim Nitinol. - Lớp phủ bằng polyester Cấu tạo: Không có thanh kim loại chạy dọc trên lưng stent. Có Marker hình số ""8"" ở đầu và giữa, một marker hình ""O"" ở đoạn cuối. - Đường kính khung giá đỡ: 22 ­> 46 mm, chiều dài 100 -> 205 mm - Đường kính dụng cụ: 22 -> 25 Fr, - Tiêu chuẩn CE | Cái | [5 empty] | 75 | 1 | 52:75 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kĩ thuật: Đường kính dụng cụ: 20->25F, | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Stent graft cho động mạch chủ ngực miếng phụ Valiant Captivia | Stent graft động mạch chủ ngực loại bổ sung - Khung giá đỡ bằng hợp kim Nitinol. - Lớp phủ bằng polyester Cấu tạo: Không có thanh kim loại chạy dọc trên lưng stent. Có Marker hình số ""8"" ở đầu và giữa, một marker hình ""O"" ở đoạn cuối. - Đường kính khung giá đỡ: 22 ­> 46 mm, chiều dài 100 -> 205 mm - Đường kính dụng cụ: 22 -> 25 Fr, - Tiêu chuẩn CE | Medtronic Ireland | Ireland | Medtronic Inc/ Mỹ | VAMCxxxxCxxxTE | 9133NK/BYT-TB-CT | D | Cái/ hộp | Công ty cổ phần công nghệ sinh học Kim Hoà Phát | Cái | 78000000 |  |  |  | 85000000 | 31/03/2022 | N06.02.060.3046.183.0003 | [16 empty] | 25 | 8 |  |  |  |  | 0
88 | 60 | 1 | Cáp nối Catheter chẩn đoán dùng lập bản đồ 3D. Chiều dài 150cm, tương thích với catheter 10 - 20 điện cực | Chiều dài 150cm, tương thích với catheter 10 - 24 điện cực | Cái | [5 empty] | 77 | 1 | 60:77 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : "HSMT: Catheter 10 - 20 điện cực DỰ THẦU: Catheter 10 - 24 điện cực KHÔNG CÓ CỞ 20 ĐIỆN CỰC" | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Cáp nối cho ống thông chẩn đoán, Electrophysiology Cable | Chiều dài 150cm, tương thích với catheter 10 - 24 điện cực | Irvine Biomedical Inc (a St. Jude Medical Company) | Mỹ | Irvine Biomedical Inc (a St. Jude Medical Company)/ Mỹ | IBI-85954; IBI-85931 | PCB số: 220000883/PCBA-HCM, ngày 21/04/2022 | A | Hộp/ 1 cái | Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Khải Vinh | Cái | 11000000 |  |  |  | 12000000 | 16/03/2022 | N07.01.060.2581.175.0005 | [17 empty] | 3 |  |  |  |  | 0
89 | 61 | 1 | Cáp nối Catheter chẩn đoán lái chuyển hướng, tương thích với catheter 10 điện cực. Chiều dài 150cm | Chiều dài 150cm, tương thích với catheter 10 điện cực, chân mạ vàng 24k | Cái | [5 empty] | 77 | 1 | 61:77 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Cáp nối cho ống thông chẩn đoán điều khiển được 6, 8, 10 điện cực Response Electrophysiology Extension Cable | Chiều dài 150cm, tương thích với catheter 10 điện cực, chân mạ vàng 24k | St. Jude Medical | Mỹ | St. Jude Medical/ Mỹ | 401972; 401977 | PCB số: 220000109/PCBA-HCM, ngày 18/01/2022 | A | Hộp/ 1 cái | Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Khải Vinh | Cái | 5500000 | 6300000 |  |  | 6600000 | 31/03/2022 | N07.01.150.3935.175.0002 | [17 empty] | 8 |  |  |  |  | 0
90 | 63 | 1 | Cáp nối cho Catheter chẩn đoán điện sinh lý, độ cong cố định | Cáp nối Catheter chẩn đoán 4-6-8-10 điện cực, dài 150 cm, nhiều màu. Ký hiệu rõ ràng, kênh chỉ dẫn kết nối nhanh, thuận tiện | Cái | [5 empty] | 77 | 1 | 63:77 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Cáp nối cho ống thông chẩn đoán độ cong cố định 2, 4 điện cực, Supreme Electrophysiology Extension Cable/ Cáp nối cho ống thông chẩn đoán độ cong cố định 6 điện cực, Supreme Electrophysiology Extension Cable/ Cáp nối cho ống thông chẩn đoán độ cong cố định 8, 10 điện cực, Supreme Electrophysiology Extension Cable | Cáp nối Catheter chẩn đoán 4-6-8-10 điện cực, dài 150 cm, nhiều màu. Ký hiệu rõ ràng, kênh chỉ dẫn kết nối nhanh, thuận tiện | St. Jude Medical | Mỹ | St. Jude Medical/ Mỹ | 401980; 401983; 401984; 401985 | PCB số: 220000109/PCBA-HCM, ngày 18/01/2022 | A | Hộp/ 1 cái | Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Khải Vinh | Cái | 5500000 | 6300000 |  |  | 7000000 | 31/03/2022 | N07.01.150.3935.175.0004; N07.01.150.3935.175.0005; N07.01.150.3935.175.0006 | [17 empty] | 15 |  |  |  |  | 0
91 | 71 | 1 | Chỉ khâu tiêu trung bình đa sợi Polyglycolic acid số 3/0, dài 75cm, phủ Polycaprolactone và Calcium Stearate, kim tròn 26mm, 1/2C, bằng thép không rỉ 302, được bọc Silicon | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 3/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn SH Plus, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, CFS. | Tép | [5 empty] | 150 | 1 | 71:150 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 3/0 dài 75cm, kim taper point plus 26mm, 1/2C | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 3/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn SH Plus, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, CFS. | Johnson & Johnson MEDICAL GmbH | Đức | Johnson & Johnson International, Belgium | W9120 | 12828NK/BYT-TB-CT | D | Hộp/12 tép | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | Tép | 59850 | 67389 |  |  | 70780 | 03/01/2022 | N05.02.040.2652.155.0003 | [19 empty] | 596 |  |  | 400
92 | 79 | 1 | Chỉ không tan tổng hợp đa sợi Polyester, áo bao silicone số 2/0, tép 08 sợi 04 xanh + 04 trắng, dài 75cm, 2 kim tròn, 1/2 vòng tròn HR 17mm | Chỉ không tan tổng hợp đa sợi polyester, gồm 16 bó sợi được bện với nhau xung quanh 1 lõi trung tâm tạo nên cấu trúc chắc chắn, được bao phủ bằng polybutylate số 2/0 dài 75cm, 2 kim tròn đầu tròn bằng hợp kim Ethalloy RB-1 dài 17 mm 1/2 vòng tròn, miếng đệm pledget 3mm x 3mm x 1,5mm. Hộp 12 tép, tép 8 sợi: 4 xanh lá, 4 trắng. | Tép | [5 empty] | 150 | 1 | 79:150 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Chưa bổ sung tài liệu chứng minh sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật: Lực căng kéo nút thắt 28.06N | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Chỉ phẫu thuật ETHIBOND EXCEL số 2/0 dài 75cm, 2 kim tròn đầu tròn 17mm 1/2C, pledget 3mm x 3mm x 1,5mm. | Chỉ không tan tổng hợp đa sợi polyester, gồm 16 bó sợi được bện với nhau xung quanh 1 lõi trung tâm tạo nên cấu trúc chắc chắn, được bao phủ bằng polybutylate số 2/0 dài 75cm, 2 kim tròn đầu tròn bằng hợp kim Ethalloy RB-1 dài 17 mm 1/2 vòng tròn, miếng đệm pledget 3mm x 3mm x 1,5mm. Hộp 12 tép, tép 8 sợi: 4 xanh lá, 4 trắng. | Ethicon, Inc. | Mexico | Ethicon, LLC-Mỹ | PXX43N | 10097NK/BYT-TB-CT | D | Hộp/6 tép | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | Tép | 832878 |  |  |  | 1005020 | 03/01/2022 | N05.02.030.2024.213.0031.007 | [16 empty] | 100
93 | 83 | 1 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 2/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu cắt V-7 dài 26mm 1/2 vòng tròn | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 2/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu cắt V-7, hợp kim Ethalloy dài 26mm 1/2 vòng tròn. Thân kim có rãnh giúp cố định kìm kẹp kim tốt hơn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn. | Tép | [5 empty] | 150 | 1 | 83:150 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Chỉ phẫu thuật PROLENE số 2/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu cắt 26mm, 1/2C | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 2/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu cắt V-7, hợp kim Ethalloy dài 26mm 1/2 vòng tròn. Thân kim có rãnh giúp cố định kìm kẹp kim tốt hơn. Hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn. | Ethicon, LLC | Mỹ | Ethicon, LLC-Mỹ | W8977 | 9406NK/BYT-TB-CT | D | Hộp/12 tép | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | Tép | 123584 | 139818 |  |  | 146816 | 03/01/2022 | N05.02.030.2025.175.0050 | [19 empty] | 24 |  |  | 200 | [7 empty] | 60
94 | 85 | 1 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn Irgacare MP số 0 dài 90cm, kim tròn đầu tròn taper CT dài 40 mm 1/2 vòng tròn. | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn Irgacare MP số 0 dài 90cm, kim tròn đầu tròn taper CT, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 40mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. | Tép | [5 empty] | 150 | 1 | 85:150 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Chỉ phẫu thuật VICRYL PLUS kháng khuẩn Iragacare MP số 0, dài 90cm, kim tròn CT 40mm, 1/2C | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn Irgacare MP số 0 dài 90cm, kim tròn đầu tròn taper CT, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 40mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. | Ethicon, Inc. | Mỹ | Ethicon, Inc.-Mỹ | VCP358H | 9405NK/BYT-TB-CT | D | Hộp/36 tép | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | Tép | 88200 | 102543 |  |  | 107683 | 03/01/2022 | N05.02.040.2024.175.0007 | [16 empty] | 100 |  |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 24
95 | 86 | 1 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn Irgacare MP số 1 dài 90cm, kim tròn đầu tròn taper CT dài 40 mm 1/2 vòng tròn. | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn Irgacare MP số 1 dài 90cm, kim tròn đầu tròn taper CT, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 40mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. | Tép | [5 empty] | 150 | 1 | 86:150 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Chỉ phẫu thuật VICRYL PLUS kháng khuẩn Iragacare MP số 1, dài 90cm, kim tròn CT 40mm, 1/2C | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn Irgacare MP số 1 dài 90cm, kim tròn đầu tròn taper CT, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 40mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. | Ethicon, Inc. | Mỹ | Ethicon, Inc.-Mỹ | VCP359H | 9405NK/BYT-TB-CT | D | Hộp/36 tép | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | Tép | 76881 | 98427 |  |  | 103363 | 03/01/2022 | N05.02.040.2024.175.0008 | [16 empty] | 100 |  |  | 768 |  |  | 0
96 | 87 | 1 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn Irgacare MP số 2/0 dài 70cm, kim tròn đầu tròn SH dài 26 mm 1/2 vòng tròn. | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn Irgacare MP số 2/0 dài 70cm, kim tròn đầu tròn SH , có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. | Tép | [5 empty] | 150 | 1 | 87:150 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Chỉ phẫu thuật VICRYL PLUS kháng khuẩn Iragacare MP số 2/0, dài 70cm, kim tròn SH 26mm, 1/2C | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn Irgacare MP số 2/0 dài 70cm, kim tròn đầu tròn SH , có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. | Ethicon, Inc. | Mỹ | Ethicon, Inc.-Mỹ | VCP317H | 9405NK/BYT-TB-CT | D | Hộp/36 tép | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | Tép | 59850 | 81900 |  |  | 86009 | 03/01/2022 | N05.02.040.2024.175.0009 | [16 empty] | 100 |  |  | 1140 |  |  | 0
97 | 88 | 1 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn Irgacare MP số 3/0 dài 70cm, kim tròn đầu tròn SH -plus dài 26 mm 1/2 vòng tròn. | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn Irgacare MP số 3/0 dài 70cm, kim tròn đầu tròn SH -plus, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. | Tép | [5 empty] | 150 | 1 | 88:150 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Chỉ phẫu thuật VICRYL PLUS kháng khuẩn Iragacare MP số 3/0, dài 70cm, kim tròn SH plus 26mm, 1/2C | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn Irgacare MP số 3/0 dài 70cm, kim tròn đầu tròn SH -plus, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26mm 1/2 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. | Ethicon, Inc. | Mỹ | Ethicon, Inc.-Mỹ | VCP316H | 9405NK/BYT-TB-CT | D | Hộp/36 tép | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | Tép | 59850 | 77532 |  |  | 81417 | 03/01/2022 | N05.02.040.2024.175.0006 | [16 empty] | 100 |  |  | 588 |  |  | 0 |  |  |  | 24
98 | 89 | 1 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polysorb số 1 dài 90cm, kim tròn đầu nhọn GS-24 1/2C, 40mm | Chỉ phẫu thuật tổng hợp, tiệt trùng, đa sợi, tan trung bình, thành phần Lactomer 9-1 gồm glycolide và lactide được bao phủ bởi caprolactone và calcium stearoyl lactylate, đạt lực khỏe nút buộc ban đầu bằng 140% tiêu chuẩn dược điển Mỹ, số 1, dài 90cm, kim tròn đầu nhọn GS-24 dài 40mm, cong 1/2 vòng tròn, kim sắc bén, được phủ silicon theo công nghệ Nucoat. Tiêu chuẩn FDA. | Tép | [5 empty] | 117 | 1 | 89:117 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polysorb số 1 dài 90cm, kim tròn đầu nhọn GS-24 1/2C, 40mm | Chỉ phẫu thuật tổng hợp, tiệt trùng, đa sợi, tan trung bình, thành phần Lactomer 9-1 gồm glycolide và lactide được bao phủ bởi caprolactone và calcium stearoyl lactylate, đạt lực khỏe nút buộc ban đầu bằng 140% tiêu chuẩn dược điển Mỹ, số 1, dài 90cm, kim tròn đầu nhọn GS-24 dài 40mm, cong 1/2 vòng tròn, kim sắc bén, được phủ silicon theo công nghệ Nucoat. Tiêu chuẩn FDA. | Covidien | Mỹ | Covidien LLC/ Mỹ | CL-915 | 11234NK/BYT-TB-CT Ngày 23/10/2018 | D | 36 tép/hộp | Công ty TNHH Dược Phẩm Phương Phương | Tép | 75000 | 84000 |  |  | 95950 | 01/04/2022 | N05.02.040.1712.175.0045 | [17 empty] | 300
99 | 91 | 1 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polysorb số 3-0 dài 75cm, kim tròn đầu nhọn V-20 1/2C, 26mm | Chỉ phẫu thuật tổng hợp, tiệt trùng, đa sợi, tan trung bình, thành phần Lactomer 9-1 gồm glycolide và lactide được bao phủ bởi caprolactone và calcium stearoyl lactylate, đạt lực khỏe nút buộc ban đầu bằng 140% tiêu chuẩn dược điển Mỹ, số 3/0, dài 75m, kim tròn đầu nhọn V-20 dài 26mm, cong 1/2 vòng tròn, kim sắc bén, được phủ silicon theo công nghệ Nucoat. Tiêu chuẩn FDA. | Tép | [5 empty] | 117 | 1 | 91:117 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polysorb số 3-0 dài 75cm, kim tròn đầu nhọn V-20 1/2C, 26mm | Chỉ phẫu thuật tổng hợp, tiệt trùng, đa sợi, tan trung bình, thành phần Lactomer 9-1 gồm glycolide và lactide được bao phủ bởi caprolactone và calcium stearoyl lactylate, đạt lực khỏe nút buộc ban đầu bằng 140% tiêu chuẩn dược điển Mỹ, số 3/0, dài 75m, kim tròn đầu nhọn V-20 dài 26mm, cong 1/2 vòng tròn, kim sắc bén, được phủ silicon theo công nghệ Nucoat. Tiêu chuẩn FDA. | Covidien | Mỹ | Covidien LLC/ Mỹ | GL-122 | 11234NK/BYT-TB-CT Ngày 23/10/2018 | D | 36 tép/hộp | Công ty TNHH Dược Phẩm Phương Phương | Tép | 65000 | 78750 |  |  | 101000 | 01/04/2022 | N05.02.040.1712.175.0058 | [17 empty] | 300
100 | 94 | 1 | Chỉ thị hóa học kiểm tra gói hấp | "Sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hơi nước ở 121°C và 132 - 134°C. - Thời gian tiệt trùng: 9.5 phút tại 121°C , 3.5 phút tại 132°C , 3 phút tại 134°C - Các thông số tiệt trùng kiểm tra: Thời gian, nhiệt độ và hơi nước. - Màu sắc biến đổi sau khi sử dụng: trắng sang nâu/đen khi đạt điều kiện tiệt trùng hơi nước. - Kích thước: L 101 mm x W 16 mm - Lưu trữ: 10 - 38 độ C, Độ ẩm 10 - 60%." | Cái | [5 empty] | 30 | 1 | 94:30 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : - yêu cầu: thời gian tiệt trùng: 9.5 phút tại 121°C - sản phẩm dự thầu : 121°C : 30 min (trang 548) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Giấy tẩm chất thử (chỉ thị hóa học) dùng cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế bằng hơi nước | "Sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hơi nước ở 121°C và 132 - 134°C. - Thời gian tiệt trùng: 9.5 phút tại 121°C , 3.5 phút tại 132°C , 3 phút tại 134°C - Các thông số tiệt trùng kiểm tra: Thời gian, nhiệt độ và hơi nước. - Màu sắc biến đổi sau khi sử dụng: trắng sang nâu/đen khi đạt điều kiện tiệt trùng hơi nước. - Kích thước: L 101 mm x W 16 mm - Lưu trữ: 10 - 38 độ C, Độ ẩm 10 - 60%." | 3M Company | Mỹ | 3M Company- Mỹ | 1243A | 200001949/PCBA-HCM | A | "500 miếng / gói 2 gói / thùng" | Công ty TNHH thương mại Diên Niên | Cái | 2700 |  |  |  | 5313 | 07/04/2022 | N00.00.000.0005.175.0015 | [16 empty] | 21960 |  | 500 | 3000 |  |  | 0 | 45000 |  | 960 | 500 |  | 500 |  |  | 480 | 1500 | 6000
101 | 107 | 1 | Điện cực tim hình Oval | - Hình dạng : Oval - Loại Gel : Gel ướt - Cảm biến : Thủy tinh chứa ABS - phủ Ag / AgCl - Chất kết dính : Chất kết dính Y tế nhạy cảm với áp lực - Điện áp DC offset < 1 mV - Độ dốc SDR < 0.2 mV/s - Trở kháng lặp lại < 150 Ohm - COIIN (Điện áp offset không ổn định và nhiễu trong) < 23µV - Dung sai (Điện áp DC offset sau khi sử dụng) < 1.7 mV | Miếng | [5 empty] | 41 | 1 | 107:41 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt yêu cầu kỹ thuật: HSMT: Loại Gel : Gel ướt HSDT: Loại Gel : Gel Khô | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Điện cực tim hình Oval | - Hình dạng : Oval - Loại Gel : Gel ướt - Cảm biến : Thủy tinh chứa ABS - phủ Ag / AgCl - Chất kết dính : Chất kết dính Y tế nhạy cảm với áp lực - Điện áp DC offset < 1 mV - Độ dốc SDR < 0.2 mV/s - Trở kháng lặp lại < 150 Ohm - COIIN (Điện áp offset không ổn định và nhiễu trong) < 23µV - Dung sai (Điện áp DC offset sau khi sử dụng) < 1.7 mV | NISSHA Medical Technologies Ltd | Anh | NISSHA Medical Technologies Ltd/ Anh | 4036 | 200002010/PCBA-HCM ngày 16/11/2020 | A | 50 Miếng/ bịch | Công ty TNHH Thương Mại-Dịch Vụ-Y Tế Định Giang | Miếng | 1630 |  |  |  | 2100 | 01/04/2022 | N08.00.250.5050.107.0003 | [17 empty] | 2000
102 | 108 | 1 | Điện cực tim hình tròn | - Hình dạng : Hình tròn - Loại Gel : Gel ướt - Cảm biến : Thủy tinh chứa ABS - phủ Ag / AgCl - Chất kết dính : Chất kết dính Y tế nhạy cảm với áp lực - Điện áp DC offset < 1 mV - Độ dốc SDR < 0.2 mV/s - Trở kháng lặp lại < 150 Ohm - COIIN (Điện áp offset không ổn định và nhiễu trong) < 23µV - Dung sai (Điện áp DC offset sau khi sử dụng) < 1.7 mV | Miếng | [5 empty] | 41 | 1 | 108:41 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt yêu cầu kỹ thuật: HSMT: Loại Gel : Gel ướt HSDT: Loại Gel : Gel Khô | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Điện cực tim hình tròn | - Hình dạng : Hình tròn - Loại Gel : Gel ướt - Cảm biến : Thủy tinh chứa ABS - phủ Ag / AgCl - Chất kết dính : Chất kết dính Y tế nhạy cảm với áp lực - Điện áp DC offset < 1 mV - Độ dốc SDR < 0.2 mV/s - Trở kháng lặp lại < 150 Ohm - COIIN (Điện áp offset không ổn định và nhiễu trong) < 23µV - Dung sai (Điện áp DC offset sau khi sử dụng) < 1.7 mV | NISSHA Medical Technologies Ltd | Anh | NISSHA Medical Technologies Ltd/ Anh | 4009 | 200002010/PCBA-HCM ngày 16/11/2020 | A | 50 Miếng/ bịch | Công ty TNHH Thương Mại-Dịch Vụ-Y Tế Định Giang | Miếng | 1630 |  |  |  | 2100 | 01/04/2022 | N08.00.250.5050.107.0001 | [17 empty] | 2000
103 | 112 | 1 | Đốt sống nhân tạo cột sống Ngực lưng điều chỉnh được độ cao | -Thân đốt sống nhân tạo điều chỉnh được độ cao bao gồm: - một thân trung tâm và hai nắp tương ứng dạng thẳng hoặc dạng nghiêng. - kích cỡ khác nhau được sơn các màu khác nhau . - đường kính chuẩn của thân đốt sống là 20mm. - loại nhỏ nhất được gắn sẵn 2 nắp đậy. Loại nhỏ thứ 2 được cố định 1 đầu nắp đậy và 1 đầu còn lại có thể lựa chọn đường kính khác nhau (20mm, 24mm, 26mm, 29mm, 32mm), chiều dài có 3 loại 35mm, 45mm, 55mm, có nhiều loại góc khác nhau ( 0°, 5°, 10°, 15°). Nắp có loại hình oval (32x26mm) với các góc khác nhau 0°, 5°, 10°, 15° & 20° - Chiều cao có thể điều chỉnh được trong khoảng 17-132mm - Nắp đậy có dạng hình tròn hoặc hình oval. - chiều cao của thân điều chỉnh được: 17mm- 23mm; 16mm - 24mm; 15mm-23mm; 19mm-30mm; 24mm - 39mm; 32mm-54mm; 45mm-79mm; 68mm -124mm - chiều cao nắp đậy: mặt thấp là 4mm và mặt cao là 4mm-12mm - chiều cao nắp đậy lối bên: mặt thấp là 3mm-4mm; mặt cao là 4mm-8mm - Chất liệu: hợp kim Titanium | Cái | [5 empty] | 24 | 1 | 112:24 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Đốt sống nhân tạo cột sống Ngực lưng điều chỉnh được độ cao, Obelisc Pro | -Thân đốt sống nhân tạo điều chỉnh được độ cao bao gồm: - một thân trung tâm và hai nắp tương ứng dạng thẳng hoặc dạng nghiêng. - kích cỡ khác nhau được sơn các màu khác nhau . - đường kính chuẩn của thân đốt sống là 20mm. - loại nhỏ nhất được gắn sẵn 2 nắp đậy. Loại nhỏ thứ 2 được cố định 1 đầu nắp đậy và 1 đầu còn lại có thể lựa chọn đường kính khác nhau (20mm, 24mm, 26mm, 29mm, 32mm), chiều dài có 3 loại 35mm, 45mm, 55mm, có nhiều loại góc khác nhau ( 0°, 5°, 10°, 15°). Nắp có loại hình oval (32x26mm) với các góc khác nhau 0°, 5°, 10°, 15° & 20° - Chiều cao có thể điều chỉnh được trong khoảng 17-132mm - Nắp đậy có dạng hình tròn hoặc hình oval. - chiều cao của thân điều chỉnh được: 17mm- 23mm; 16mm - 24mm; 15mm-23mm; 19mm-30mm; 24mm - 39mm; 32mm-54mm; 45mm-79mm; 68mm -124mm - chiều cao nắp đậy: mặt thấp là 4mm và mặt cao là 4mm-12mm - chiều cao nắp đậy lối bên: mặt thấp là 3mm-4mm; mặt cao là 4mm-8mm - Chất liệu: hợp kim Titanium | ulrich GmbH & Co.,KG | Đức | ulrich GmbH & Co.,KG - Đức | CS 290x; CS 2920-xx ; CS 29xx-xx | 14805NK/BYT-TB-CT | C | Cái/ Gói | Tổng Cty Thiết Bị Y Tế Việt Nam-CTCP | Cái | 54600000 | 56000000 |  |  | 55200000 | 04/04/2022 | N06.04.020.4256.155.0007 N06.04.020.4256.155.0008 N06.04.020.4256.155.0004 N06.04.020.4256.155.0001 | [16 empty] | 5 | [5 empty] | 0
104 | 117 | 1 | Dụng cụ hỗ trợ bung dù đóng vách ngăn liên nhĩ; liên thất, ống động mạch và lỗ tiểu nhĩ (Amplatzer TorqVue Delivery System (Amplatzer TorqVue 45o Delivery System)) | '- Với ống đẩy gồm đầu tip cản quang, van plastic, cáp chuyển tải và dụng cụ tải, van cầm máu áp suất cao với khớp nối xoay. - Chống giập gẫy trong những giải phẫu sinh lý phức tạp. - Với thiết kế mới nhỏ nhất để thích ứng với dụng cụ tương ứng, ít xâm lấn và hiệu quả điều trị cao nhất. - Kích thước: 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 12F, 13F | Cái | [5 empty] | 61 | 1 | 117:61 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : kích thước không đạt yêu cầu. Mời thầu kích thước: 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 12F, 13F. Công ty dự thầu kích thước: 5F, 6F, 7F, 8F, 9F. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Dụng cụ hỗ trợ bung dù đóng vách ngăn liên nhĩ; liên thất, ống động mạch và lỗ tiểu nhĩ (Amplatzer TorqVue Delivery System (Amplatzer TorqVue 45o Delivery System)) | '- Với ống đẩy gồm đầu tip cản quang, van plastic, cáp chuyển tải và dụng cụ tải, van cầm máu áp suất cao với khớp nối xoay. - Chống giập gẫy trong những giải phẫu sinh lý phức tạp. - Với thiết kế mới nhỏ nhất để thích ứng với dụng cụ tương ứng, ít xâm lấn và hiệu quả điều trị cao nhất. - Kích thước: 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 12F, 13F | Abbott Medical | Hoa Kỳ | Abbott Medical/ Hoa Kỳ | 9-ITV06F45/60; 9-ITV07F45/60; 9-ITV08F45/60; 9-ITV07F45/80; 9-ITV08F45/80; 9-ITV09F45/80; 9-ITV10F45/80; 9-ITV12F45/80; 9-ITV13F45/80; | 14580NK/BYT-TB-CT | D | Hộp 1 cái | Công Ty TNHH Dược Phẩm và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức | Cái | 8950000 |  |  |  | 9850000 | 01/04/2022 | N07.01.190.0048.175.0006 | [16 empty] | 5 | 2
105 | 118 | 1 | Dụng cụ hỗ trợ bung dù đóng vách ngăn liên nhĩ; liên thất, ống động mạch và lỗ tiểu nhĩ (Amplatzer TorqVue LP Delivery System) | Với ống đẩy gồm đầu tip cản quang, van plastic, cáp chuyển tải và dụng cụ tải, van cầm máu áp suất cao với khớp nối xoay. - Chống giập gẫy trong những giải phẫu sinh lý phức tạp. - Với thiết kế mới nhỏ nhất để thích ứng với dụng cụ tương ứng, ít xâm lấn và hiệu quả điều trị cao nhất. - Kích thước: 4F, 5F. | Cái | [5 empty] | 61 | 1 | 118:61 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : kích thước không đạt yêu cầu. Mời thầu Kích thước: 4F, 5F. Công ty dự thầu kích thước: 5F, 6F, 7F, 8F, 9F. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Dụng cụ hỗ trợ bung dù đóng vách ngăn liên nhĩ; liên thất, ống động mạch và lỗ tiểu nhĩ (Amplatzer TorqVue LP Delivery System) | Với ống đẩy gồm đầu tip cản quang, van plastic, cáp chuyển tải và dụng cụ tải, van cầm máu áp suất cao với khớp nối xoay. - Chống giập gẫy trong những giải phẫu sinh lý phức tạp. - Với thiết kế mới nhỏ nhất để thích ứng với dụng cụ tương ứng, ít xâm lấn và hiệu quả điều trị cao nhất. - Kích thước: 4F, 5F. | Abbott Medical | Hoa Kỳ | Abbott Medical/ Hoa Kỳ | 9-TVLP4F90/060, 9-TVLP4F90/080, 9-TVLP5F90/060, 9-TVLP5F90/080. | 14580NK/BYT-TB-CT | D | Hộp 1 cái | Công Ty TNHH Dược Phẩm và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức | Cái | 8950000 |  |  |  | 9850000 | 01/04/2022 | N07.01.190.0048.175.0009 | [16 empty] | 3 | 2
106 | 119 | 1 | Dụng cụ hỗ trợ bung dù đóng vách ngăn liên thất, liên nhỉ và ống động mạch | Với ống đẩy gồm đầu tip cản quang, van plastic, cáp chuyển tải và dụng cụ tải, van cầm máu áp suất cao với khớp nối xoay. - Chống giập gẫy trong những giải phẫu sinh lý phức tạp. - Với thiết kế đầu cong 45 độ, dài 60 hoặc 80cm. - Kích thước: 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 12F, 13F | Cái | [5 empty] | 61 | 1 | 119:61 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không có giấy ủy quyền của cty abbott medical với công ty Hoàng Đức, không có mã VTYT của BYT (bảng chụp màng hình), catalogue tiếng anh và tiếng việt | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Dụng cụ hỗ trợ bung dù đóng vách ngăn liên thất, liên nhỉ và ống động mạch (Amplatzer Trevisio Intravascular Delivery System) | Với ống đẩy gồm đầu tip cản quang, van plastic, cáp chuyển tải và dụng cụ tải, van cầm máu áp suất cao với khớp nối xoay. - Chống giập gẫy trong những giải phẫu sinh lý phức tạp. - Với thiết kế đầu cong 45 độ, dài 60 hoặc 80cm. - Kích thước: 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 12F, 13F | Abbott Medical | Hoa Kỳ | Abbott Medical/ Hoa Kỳ | 9-ATV06F45/60; 9-ATV07F45/60; 9-ATV08F45/60; 9-ATV07F45/80; 9-ATV08F45/80; 9-ATV09F45/80; 9-ATV10F45/80; 9-ATV12F45/80; 9-ATV13F45/80; | 17882NK/BYT-TB-CT | D | Hộp 1 cái | Công Ty TNHH Dược Phẩm và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức | Cái | 8950000 |  |  |  | 9850000 | 01/04/2022 | N07.01.190.0048.175.0007 | [16 empty] | 30
107 | 132 | 1 | Hạt nút mạch không tải thuốc chất liệu Polyvinyl Alcohol, các cỡ từ 45-1180 micron | "Hạt nút mạch Contour PVA không tải thuốc chất liệu Polyvinyl Alcohol. - Giúp ngăn chặn mạch, giảm lưu lượng máu trong mạch tùy theo việc đặt có chọn lọc thông qua nhiều loại ống thông truyền. - Hạt nút mạch được đóng gói vô trùng 1cm3 (1cc) thể tích khô mỗi lọ, trong túi vô trùng Có các cỡ từ 45-1180 micron, có nhiều kích thước phân theo màu sắc khác nhau để dễ dàng sử dụng. - Được chỉ định để nút mạch các khối u tăng sinh mạch máu ngoại biên, bao gồm các u xơ tử cung và dị dạng động tỉnh mạch ngoại biên( AVMs) " | Lọ | [5 empty] | 19 | 1 | 132:19 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Hạt nút mạch Contour™ Embolization Particles | "Hạt nút mạch Contour PVA không tải thuốc chất liệu Polyvinyl Alcohol. - Giúp ngăn chặn mạch, giảm lưu lượng máu trong mạch tùy theo việc đặt có chọn lọc thông qua nhiều loại ống thông truyền. - Hạt nút mạch được đóng gói vô trùng 1cm3 (1cc) thể tích khô mỗi lọ, trong túi vô trùng Có các cỡ từ 45-1180 micron, có nhiều kích thước phân theo màu sắc khác nhau để dễ dàng sử dụng. - Được chỉ định để nút mạch các khối u tăng sinh mạch máu ngoại biên, bao gồm các u xơ tử cung và dị dạng động tỉnh mạch ngoại biên( AVMs) " | "Boston Scientific Limited " | Ireland | Boston Scientific, Mỹ | "M0017600121, M0017600151, M0017600221, M0017600251, M0017600321, M0017600351, M0017600421, M0017600451, M0017600621, M0017600651, M0017600821, M0017600851, M0017601151" | GPNK số: 16733NK/BYT-TB-CT | C | "2 lọ/Hộp, 5 Lọ/Hộp" | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha | Lọ | 216000 | 2080000 |  |  | 2500000 | 01/04/2022 | N07.01.430.0587.183.0006 | [16 empty] | 100
108 | 140 | 1 | Khớp háng bán phần không dùng xi măng | 1. Cuống xương đùi: Ti-6Al-4v , toàn bộ bề mặt được phủ lớp Porous Plasma Spray + HA có độ xốp tối ưu; cổ được đánh bóng và dạng taper nhằm tăng biên độ vận động và giảm nguy cơ tì cấn; Tiết diện hình thang , kích thích mọc xương, tiết diện vuông ở cuối chuôi với rảnh dọc nhằm chống xoay và không tiếp xúc với vỏ xương; Thân xương đùi thiết kế gắn với chỏm B-One TM 12/14 . Kích cỡ: từ 1 đến 11 cỡ với cổ 127 độ và 132 độ, chiều dài cổ 27mm - 40mm; Kích thước thân 96mm - 126mm. 2. Đầu xương đùi: vật liệu Cobalt Chrome đường kính 22mm (0, +2, +4),28mm (-3.5, 0, +3.5, +7), 32mm (-4, 0, +4, +7), 36mm (-4, 0, +4, +8) | Bộ | [5 empty] | 11 | 1 | 140:11 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT: Đầu xương đùi: vật liệu Cobalt Chrome đường kính 22mm (0, +2, +4),28mm (-3.5, 0, +3.5, +7), 32mm (-4, 0, +4, +7), 36mm (-4, 0, +4, +8) HSDT: Đầu xương đùi: vật liệu Cobalt Chrome đường kính 28mm (-3.5, 0, +3.5, +7), 32mm (-4, 0, +4, +7), 36mm (-4, 0, +4, +8) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Khớp háng bán phần không dùng xi măng | 1. Cuống xương đùi: Ti-6Al-4v , toàn bộ bề mặt được phủ lớp Porous Plasma Spray + HA có độ xốp tối ưu; cổ được đánh bóng và dạng taper nhằm tăng biên độ vận động và giảm nguy cơ tì cấn; Tiết diện hình thang , kích thích mọc xương, tiết diện vuông ở cuối chuôi với rảnh dọc nhằm chống xoay và không tiếp xúc với vỏ xương; Thân xương đùi thiết kế gắn với chỏm B-One TM 12/14 . Kích cỡ: từ 1 đến 11 cỡ với cổ 127 độ và 132 độ, chiều dài cổ 27mm - 40mm; Kích thước thân 96mm - 126mm. 2. Đầu xương đùi: vật liệu Cobalt Chrome đường kính 22mm (0, +2, +4),28mm (-3.5, 0, +3.5, +7), 32mm (-4, 0, +4, +7), 36mm (-4, 0, +4, +8) | B-One Ortho, Corp.; Microport Orthopedics Inc. | Mỹ | B-One Ortho, Corp., Mỹ; Microport Orthopedics Inc., Mỹ | 88110xxxxx; 881000xxxx; 260xxxxx | 17346NK/BYT-TB-CT ngày 27/01/2021; 14501NK/BYT-TB-CT ngày 03/02/2020; 17777NK/BYT-TB-CT ngày 20/04/2021; 11405NK/BYT-TB-CT ngày 12/11/2018 | C | 3 cái/ bộ | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế B.M.S | Bộ | 58000000 |  |  |  | 56208789 | 01/04/2022 | N06.04.052.0580.175.0001 | [16 empty] | 10 | [5 empty] | 0
109 | 142 | 1 | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài Profemur Z | 1. Đầu khớp háng lưỡng cực (Bipolar head): - Gồm vỏ kim loại bên ngoài làm bằng CoCr và lớp đệm bên trong bằng Polyethylene cao phân tử, có vòng khóa đàn hồi; kích cỡ từ 36mm-59mm 2. Chỏm xương đùi: - Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome có đường kính các cỡ từ ϕ28, 32, 36mm. Lõi (+0mm, ±3,5mm, ±7mm, ±10mm) - 2 loại góc cổ ngắn và cổ dài độ nghiêng 8º; 15º điều chỉnh nhiều chiều dài ; chất liệu Ti Alloy hoặc Ti Alloy. 3. Chuôi khớp háng: - Chuôi xương đùi bằng Titanium. Kích cỡ: 10 - 22 cỡ, chiều dài có 3 cỡ: 135;175; 215mm, - Thân chuôi di động điều chỉnh có 8 kích cỡ; X-Small monoblock; X-S modular; Smallmall, chiều dài từ 50 - 80 mm, góc 127, 135, 143 độ chất liệu Ti-Alloy loại thường hoặc phủ hydroxyapatite với độ dày 500 ± 50 µm; hoặc lớp Plasma với độ dày 500 ± 100 µm. | Bộ | [5 empty] | 11 | 1 | 142:11 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT: 2. Chỏm xương đùi: - Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome có đường kính các cỡ từ ϕ28, 32, 36mm. Lõi (+0mm, ±3,5mm, ±7mm, ±10mm) HSDT: 2. Chỏm xương đùi: - Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome có đường kính các cỡ từ ϕ28, 32, 36mm. Lõi (+0mm, ±3,5mm, ±7mm) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ khớp háng bán phần chuôi dài cổ rời không xi măng | 1. Đầu khớp háng lưỡng cực (Bipolar head): - Gồm vỏ kim loại bên ngoài làm bằng CoCr và lớp đệm bên trong bằng Polyethylene cao phân tử, có vòng khóa đàn hồi; kích cỡ từ 36mm-59mm 2. Chỏm xương đùi: - Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome có đường kính các cỡ từ ϕ28, 32, 36mm. Lõi (+0mm, ±3,5mm, ±7mm, ±10mm) - 2 loại góc cổ ngắn và cổ dài độ nghiêng 8º; 15º điều chỉnh nhiều chiều dài ; chất liệu Ti Alloy hoặc Ti Alloy. 3. Chuôi khớp háng: - Chuôi xương đùi bằng Titanium. Kích cỡ: 10 - 22 cỡ, chiều dài có 3 cỡ: 135;175; 215mm, - Thân chuôi di động điều chỉnh có 8 kích cỡ; X-Small monoblock; X-S modular; Smallmall, chiều dài từ 50 - 80 mm, góc 127, 135, 143 độ chất liệu Ti-Alloy loại thường hoặc phủ hydroxyapatite với độ dày 500 ± 50 µm; hoặc lớp Plasma với độ dày 500 ± 100 µm. | Microport Orthopedics Inc. | Mỹ | Microport Orthopedics Inc., Mỹ | 260xxxxx; GLBPxxxx; PHA0xxxx ;PHA012xx | 17777NK/BYT-TB-CT ngày 20/04/2021; 11405NK/BYT-TB-CT ngày 12/11/2018 | C | 4 cái/ bộ | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế B.M.S | Bộ | 67500000 |  |  |  | 75480374 | 01/04/2022 | N06.04.052.3115.175.0026 | [16 empty] | 14 | [5 empty] | 0
110 | 151 | 1 | Khớp háng toàn phần không xi măng loại chuôi dài | 1. Ổ cối nhân tạo: - Chất liệu Titanium phủ chất kích thích xương Procoty L HA, có lỗ bắt vít đa hướng 11h, 12h, 13h đóng trước trong 1 góc 1/4 ổ cối, có vòng nhẫn khóa lớp lót, gồm đường kính các cỡ từ ϕ 44mm - ϕ 70mm, bước tăng 2mm. 2. Vít cố định ổ cối khớp háng: - Chất liệu Titanium tự Taro có chiều dài từ 15-50mm. 3. Lớp đệm ổ cối: - Lớp lót bằng chất liệu Rim-Lock X-linked Polyethylene (UHMWPE) cao phân tử, liên kết ngang, có bờ chống trật 0 độ; 15 độ. 4. Chỏm xương đùi: - Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome có đường kính các cỡ từ ϕ28, 32, 36mm. Lõi (+0mm, ±3,5mm, ±7mm, ±10mm) - 2 loại góc cổ ngắn và cổ dài độ nghiêng 8º; 15º điều chỉnh nhiều chiều dài ; chất liệu Ti Alloy hoặc Ti Alloy. 5. Chuôi khớp háng: - Chuôi xương đùi bằng Titanium. Kích cỡ: 10 - 22 cỡ, chiều dài có 3 cỡ: 135;175; 215mm, - Thân chuôi di động điều chỉnh có 8 kích cỡ; X-Small monoblock; X-S modular; Smallmall, chiều dài từ 50 - 80 mm, góc 127, 135, 143 độ chất liệu Ti-Alloy loại thường hoặc phủ hydroxyapatite với độ dày 500 ± 50 µm; hoặc lớp Plasma với độ dày 500 ± 100 µm. | Bộ | [5 empty] | 11 | 1 | 151:11 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT:4. Chỏm xương đùi: - Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome có đường kính các cỡ từ ϕ28, 32, 36mm. Lõi (+0mm, ±3,5mm, ±7mm, ±10mm) HSDT:4. Chỏm xương đùi: - Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome có đường kính các cỡ từ ϕ28, 32, 36mm. Lõi (+0mm, ±3,5mm, ±7mm) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ khớp háng toàn phần cổ rời chuôi dài không xi măng | 1. Ổ cối nhân tạo: - Chất liệu Titanium phủ chất kích thích xương Procoty L HA, có lỗ bắt vít đa hướng 11h, 12h, 13h đóng trước trong 1 góc 1/4 ổ cối, có vòng nhẫn khóa lớp lót, gồm đường kính các cỡ từ ϕ 44mm - ϕ 70mm, bước tăng 2mm. 2. Vít cố định ổ cối khớp háng: - Chất liệu Titanium tự Taro có chiều dài từ 15-50mm. 3. Lớp đệm ổ cối: - Lớp lót bằng chất liệu Rim-Lock X-linked Polyethylene (UHMWPE) cao phân tử, liên kết ngang, có bờ chống trật 0 độ; 15 độ. 4. Chỏm xương đùi: - Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome có đường kính các cỡ từ ϕ28, 32, 36mm. Lõi (+0mm, ±3,5mm, ±7mm, ±10mm) - 2 loại góc cổ ngắn và cổ dài độ nghiêng 8º; 15º điều chỉnh nhiều chiều dài ; chất liệu Ti Alloy hoặc Ti Alloy. 5. Chuôi khớp háng: - Chuôi xương đùi bằng Titanium. Kích cỡ: 10 - 22 cỡ, chiều dài có 3 cỡ: 135;175; 215mm, - Thân chuôi di động điều chỉnh có 8 kích cỡ; X-Small monoblock; X-S modular; Smallmall, chiều dài từ 50 - 80 mm, góc 127, 135, 143 độ chất liệu Ti-Alloy loại thường hoặc phủ hydroxyapatite với độ dày 500 ± 50 µm; hoặc lớp Plasma với độ dày 500 ± 100 µm. | Microport Orthopedics Inc. | Mỹ | Microport Orthopedics Inc., Mỹ | 2600xxxx; 180803xx; PHA06xxx; PHA04xxx; PHA0xxxx ;PHA012xx | 17777NK/BYT-TB-CT ngày 20/04/2021; 11405NK/BYT-TB-CT ngày 12/11/2018 | C | 6 cái/ bộ | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế B.M.S | Bộ | 67500000 |  |  |  | 106529038 | 01/04/2022 | N06.04.051.3115.175.0036 | [16 empty] | 225 | [5 empty] | 0
111 | 161 | 1 | Miếng dán phẫu thuật vô khuẩn, Opsite incise 55cm x 45cm | "Tấm dán phẫu thuật, 60cm x 45cm (băng) 50cm x 45cm (dính) là tấm dán trong suốt, vật liệu: polyurethane, giúp hơi nước có thể bốc hơi qua đồng thời ngăn ngừa nước và vi khuẩn xâm nhập. Chỉ số SSI (mức độ nhiễm trùng phẫu thuật) từ 40-60% có thể phòng ngừa được. Sử dụng cho bệnh nhân trước phẫu thuật hoặc băng cố định cho vết thương. | Cái | [5 empty] | 30 | 1 | 161:30 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không cung cấp được GPLH/GPNK-TKHQ | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Màng dán vô khuẩn dùng trong phẫu thuật Steri - Drape, 50cm x 45cm | "Tấm dán phẫu thuật, 60cm x 45cm (băng) 50cm x 45cm (dính) là tấm dán trong suốt, vật liệu: polyurethane, giúp hơi nước có thể bốc hơi qua đồng thời ngăn ngừa nước và vi khuẩn xâm nhập. Chỉ số SSI (mức độ nhiễm trùng phẫu thuật) từ 40-60% có thể phòng ngừa được. Sử dụng cho bệnh nhân trước phẫu thuật hoặc băng cố định cho vết thương. | 3M Company | Mỹ | 3M Company- Mỹ | 2045 | 582-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT | B | "10 miếng / hộp 4 hộp / thùng" | Công ty TNHH thương mại Diên Niên | Cái | 128100 |  |  |  | 148900 | 24/04/2022 | N00.00.000.0005.175.0033 | [22 empty] | 0 | 600
112 | 163 | 1 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng ngực dạng thẳng, có đầu nhọn và phẳng | - Chất liệu: PEEK - Miếng ghép dạng thẳng, phần đầu miếng ghép thon nhọn và phẳng. - Bề mặt có các răng bám dạng nghiêng. - Có 3 điểm đánh dấu chất liệu Tantalum không thấu xạ. - Khoang ghép xương lớn - Kích thước: có 2 loại kích thước dài x rộng: 24x10mm và 29x10mm, chiều cao từ 7 đến 14mm (mỗi size tăng 1mm), góc 5° và 12°. | Cái | [5 empty] | 24 | 1 | 163:24 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt:do nhà thầu không có loại 24x10mm góc 12 độ và 29x10mm không có loại chiều cao 7mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng Pezo P | - Chất liệu: PEEK - Miếng ghép dạng thẳng, phần đầu miếng ghép thon nhọn và phẳng. - Bề mặt có các răng bám dạng nghiêng. - Có 3 điểm đánh dấu chất liệu Tantalum không thấu xạ. - Khoang ghép xương lớn - Kích thước: có 2 loại kích thước dài x rộng: 24x10mm và 29x10mm, chiều cao từ 7 đến 14mm (mỗi size tăng 1mm), góc 5° và 12°. | Gsell Medical Plastics AG | Thụy Sĩ | ulrich GmbH & Co.,KG - Đức | CS 3301-XX ; CS 3302-XX ; CS 3303-XX | 14805NK/BYT-TB-CT | C | Cái/ Gói | Tổng Cty Thiết Bị Y Tế Việt Nam-CTCP | Cái | 13000000 |  |  |  | 13650000 | 04/04/2022 | N06.04.020.2300.274.0001 | [16 empty] | 20 | [5 empty] | 0
113 | 177 | 1 | Nẹp xương sườn thẳng | Chất liệu titan, thẳng 8 lỗ, màu xanh, dày 1.6mm, lỗ bắt vít chìm | Cái | [5 empty] | 148 | 1 | 177:148 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Nẹp xương sườn 8 lỗ (thuộc Bộ cố định và chỉnh hình xương sườn) | Chất liệu titan, thẳng 8 lỗ, màu xanh, dày 1.6mm, lỗ bắt vít chìm | Biomet Microfixation | Mỹ | Biomet Microfixation, Mỹ | 76-2601 | Số 10123NK/BYT-TB-CT | D | 1 cái/túi | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thiên Y | Cái | 3600000 | 3800000 |  |  | 3900000 | 13/04/2022 | N07.06.040.0506.175.0040.001 | [16 empty] | 250 | 60 |  |  |  |  | 0
114 | 178 | 1 | Nẹp xương sườn uốn sẵn | Chất liệu titan, 12 lỗ, màu xanh, dày 1.6mm, lỗ bắt vít chìm, uốn sẵn, bán kính cong trong mặt phẳng 30cm, bán kính cong ngoài mặt phẳng 20cm | Cái | [5 empty] | 148 | 1 | 178:148 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Nẹp xương sườn 12 lỗ (thuộc Bộ cố định và chỉnh hình xương sườn) | Chất liệu titan, 12 lỗ, màu xanh, dày 1.6mm, lỗ bắt vít chìm, uốn sẵn, bán kính cong trong mặt phẳng 30cm, bán kính cong ngoài mặt phẳng 20cm | Biomet Microfixation | Mỹ | Biomet Microfixation, Mỹ | 76-2602 | Số 10123NK/BYT-TB-CT | D | 1 cái/túi | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thiên Y | Cái | 5150000 | 5300000 |  |  | 5400000 | 13/04/2022 | N07.06.040.0506.175.0040.002 | [16 empty] | 250 | 60 |  |  |  |  | 0
115 | 195 | 1 | Quả lọc thận nhân tạo HightFlux Cellulose Triacetate PEPA 1,5 - 1,6m2 | "* Diện tích màng: 1,5m2 - 1,6m2* Chất liệu màng: Polyester - Polymer Alloy * KUF mL/h/mmHg (Hệ số siêu lọc) : 50 * Thể tích mồi: 91 ml - Độ dày màng (µm): 30 - Đường kính trong (µm): 210 - Độ thanh thải (ml/phút): Ure: 190, Creatinine: 183, Phosphate: 177, Vitamin B12: 142.- Tiệt trùng: Gamma Rays." | Cái | [5 empty] | 42 | 1 | 195:42 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không có mã VTYT 5086 CV6436 | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Màng lọc thận nhân tạo PEPA | "* Diện tích màng: 1,5m2 - 1,6m2* Chất liệu màng: Polyester - Polymer Alloy * KUF mL/h/mmHg (Hệ số siêu lọc) : 50 * Thể tích mồi: 91 ml - Độ dày màng (µm): 30 - Đường kính trong (µm): 210 - Độ thanh thải (ml/phút): Ure: 190, Creatinine: 183, Phosphate: 177, Vitamin B12: 142.- Tiệt trùng: Gamma Rays." | Nikkiso | Nhật Bản | Nikkiso / Nhật Bản | FDX-15 |  | C | Thùng 12 cái | Công ty TNHH TM_DV Đồng Hữu | Cái | 375950 | 375950 |  |  | 490000 | 08/04/2022 | [18 empty] | 9000 |  |  |  |  | 0
116 | 196 | 1 | Que thử đường huyết | Que thử đường huyết dùng cho máy Accu-Chek Active cho kết quả đúng (theo protocol của ISO 15197:2013) 99,4% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±10 mg/dL và 100% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±15 mg/dL với Pp chuẩn ở nồng độ <100mg/dL hoặc 5.55 mmol/L 96,0% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±10% và 99,8% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±15% với Pp chuẩn ở nồng độ ≥100mg/dL hoặc 5.55 mmol/L - Kết quả tương ứng với nồng độ đường trong huyết tương theo IFCC và được hiệu chuẩn với các giá trị tham chiếu thu được bằng phương pháp Hexokinase (phương pháp định lượng Glucose máu chính xác nhất hiện nay) - Công nghệ "" không thẻ mã hóa"" (không dùng code) - Phạm vi đo Glucose là 10 - 600 mg/dL, hoặc 0,6 - 33,3mmol/L - Giới hạn hematocrite là 20-70% (đo ngoài), - Đo được 4 loại máu (mao mạch, tĩnh mạch, động mạch, máu trẻ sơ sinh). - Thử được ở những vị trí khác nhau như: đầu ngón tay, lòng bàn tay, cánh tay hoặc bắp tay - Thời gian đo 5-10 giây - Mẫu máu đo 1-2 µL, -Vùng nhận máu tự động thấm hút mẫu máu - Lấy máu trong hoặc lấy máu ngoài, thêm được giọt máu thứ hai trong vòng 10 giây nếu không đủ máu - Có chỉ thị màu khoảng nồng độ đường huyết trên lọ que thử - Sử dụng men thử Mut. Q-GDH không bị ảnh hưởng bởi Oxy, đường Maltose. - Hạn sử dụng 21 tháng. Sau khi mở nắp sử dụng được đến hết ngày ghi trên hộp - Công nghệ Failsafes đảm bảo chất lượng và độ chính xác trên mỗi lần đo | Que | [5 empty] | 13 | 1 | 196:13 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không cung cấp được mã vật tư theo quyết định 5086 của BYT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Que thử đường huyết Accu-chek Active | Que thử đường huyết Accu-Chek Active dùng cho máy Accu-Chek Active cho kết quả đúng (theo protocol của ISO 15197:2013) 99,4% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±10 mg/dL và 100% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±15 mg/dL với Pp chuẩn ở nồng độ <100mg/dL hoặc 5.55 mmol/L 96,0% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±10% và 99,8% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±15% với Pp chuẩn ở nồng độ ≥100mg/dL hoặc 5.55 mmol/L - Kết quả tương ứng với nồng độ đường trong huyết tương theo IFCC và được hiệu chuẩn với các giá trị tham chiếu thu được bằng phương pháp Hexokinase (phương pháp định lượng Glucose máu chính xác nhất hiện nay) - Công nghệ "" không thẻ mã hóa"" (không dùng code) - Phạm vi đo Glucose là 10 - 600 mg/dL, hoặc 0,6 - 33,3mmol/L - Giới hạn hematocrite là 20-70% (đo ngoài), - Đo được 4 loại máu (mao mạch, tĩnh mạch, động mạch, máu trẻ sơ sinh). - Thử được ở những vị trí khác nhau như: đầu ngón tay, lòng bàn tay, cánh tay hoặc bắp tay - Thời gian đo 5-10 giây - Mẫu máu đo 1-2 µL, -Vùng nhận máu tự động thấm hút mẫu máu - Lấy máu trong hoặc lấy máu ngoài, thêm được giọt máu thứ hai trong vòng 10 giây nếu không đủ máu - Có chỉ thị màu khoảng nồng độ đường huyết trên lọ que thử - Sử dụng men thử Mut. Q-GDH không bị ảnh hưởng bởi Oxy, đường Maltose. - Hạn sử dụng 21 tháng. Sau khi mở nắp sử dụng được đến hết ngày ghi trên hộp - Công nghệ Failsafes đảm bảo chất lượng và độ chính xác trên mỗi lần đo - Xuất xứ: Đức | Roche Diabetes Care GmbH | Đức | Roche Diabetes Care GmbH, Đức | 07124287033 | 527NK/BYT-TB-CT | B | Hộp/ 2 lọ 50 que | Công ty CP TBYT Bách Việt | Que | 5500 |  |  |  | 8627.51 | 01/04/2022 | [17 empty] | 250000 |  |  |  | 500 | 300 | 0 |  |  |  | 4000 | 36000 | 7500 | [6 empty] | 15000 | 5000
117 | 201 | 1 | Sáp xương 24x2.5G | Miếng sáp cầm máu xương 2.5 gram. Đóng gói tiệt trùng bằng tia gama từng miếng. Thành phần: Sáp ong trắng (85%), Isopropyl Palmitate (15%) | Tép | [5 empty] | 150 | 1 | 201:150 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : "Sản phẩm W31C trang 207 Thành phần: Sáp ong trắng 85%, Isopropyl Palmitate 15% Thông tin kỹ thuật (Mời thầu): 70% Sáp ong và 30% Vaselin" | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Sáp cầm máu xương BONEWAX 2.5 gram | Miếng sáp cầm máu xương 2.5 gram. Đóng gói tiệt trùng bằng tia gama từng miếng. Thành phần: Sáp ong trắng (85%), Isopropyl Palmitate (15%) | Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda. | Brazil | Ethicon, LLC-Mỹ | W31C | 9902NK/BYT-TB-CT | C | Hộp/12 miếng | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | Tép | 51300 |  |  |  | 33114 | 03/01/2022 | N02.04.050.2648.131.0001 | [16 empty] | 1000 |  |  | 100
118 | 202 | 1 | Shunt mạch vành các cỡ, 1.0-3.0mm | "Shunt trong mạch vành giúp duy trì lưu lượng máu mạch vành khi phẫu thuật bắc cầu mạch vành tim đập - Chất liệu polyurethane - Kích cỡ 1.0 -> 3.0mm - Tiêu chuẩn FDA" | Cái | [5 empty] | 177 | 1 | 202:177 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Yêu cầu mời thầu : Kích cỡ 1.0 -> 3.0mm . Hàng dự thầu : Kích cỡ 1.25 -> 2.0mm ( mã 31125; 31150 ;31175 ;31200) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Ống thông động mạch vành CLEARVIEW™ | "Shunt trong mạch vành giúp duy trì lưu lượng máu mạch vành khi phẫu thuật bắc cầu mạch vành tim đập - Chất liệu polyurethane - Kích cỡ 1.0 -> 3.0mm - Tiêu chuẩn FDA" | Medtronic Perfusion Systems/ Viant Medical, Inc. | Mỹ | Medtronic Inc, Mỹ | "31125; 31150 ;31175 ;31200" | 16498NK/BYT-TB-CT | D | Hộp/05 cái | Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế An Pha | Cái | 2793000 |  |  |  | 3500000 | 01/04/2022 | N04.01.010.4321.175.0048 | [16 empty] | 200
119 | 203 | 1 | STEELEX STE SET 5(7)4X45CM HRC48 (M) LP | Chỉ thép khâu xương ức Stainless Steel Wire số 5 bằng thép không gỉ dài 45cm, kim tròn đầu cắt tapercut V-40 dài 48mm 1/2 vòng tròn. Hộp 12 tép, tép 4 sợi đóng gói thẳng. | Tép | [5 empty] | 150 | 1 | 203:150 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Chưa bổ sung tài liệu chứng minh sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật: Chất liệu 316L, Kim Short Cutting, Giá trị trung bình lực căng kéo ≥ 11.40 Kgf | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Chỉ thép STAINLESS STEEL WIRE số 5, dài 45cm, kim tròn đầu cắt 48mm, 1/2C. | Chỉ thép khâu xương ức Stainless Steel Wire số 5 bằng thép không gỉ dài 45cm, kim tròn đầu cắt tapercut V-40 dài 48mm 1/2 vòng tròn. Hộp 12 tép, tép 4 sợi đóng gói thẳng. | Ethicon, LLC | Mỹ | Ethicon, LLC-Mỹ | M650G | 9406NK/BYT-TB-CT | C | Hộp/12 tép | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | Tép | 454697 |  |  |  | 399881 | 03/01/2022 | N05.02.070.2025.175.0001 | [16 empty] | 200
120 | 209 | 1 | Thanh nâng ngực | Chất liệu thép không gỉ ASTM F 138. Có khắc chiều dài ngay trên thanh. Đầu thanh: được bo tròn, ở giữa có đục lỗ và 2 cạnh có khía răng cưa. Mép thanh cùn. Giữa thanh có đánh dấu giúp uốn chính xác. Chiều dài 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 , 17 inches và 8.5, 9.5, 10.5, 11.5, 12.5, 13.5, 14.5, 15.5, 16.5 inches | Cái | [5 empty] | 148 | 1 | 209:148 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Thanh nâng ngực (thuộc Bộ cố định và chỉnh hình lồng ngực) | Chất liệu thép không gỉ ASTM F 138. Có khắc chiều dài ngay trên thanh. Đầu thanh: được bo tròn, ở giữa có đục lỗ và 2 cạnh có khía răng cưa. Mép thanh cùn. Giữa thanh có đánh dấu giúp uốn chính xác. Chiều dài 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 , 17 inches và 8.5, 9.5, 10.5, 11.5, 12.5, 13.5, 14.5, 15.5, 16.5 inches | Biomet Microfixation | Mỹ | Biomet Microfixation, Mỹ | 01-3707(…-3717) | Số 9710NK/BYT-TB-CT | D | 1 cái/túi | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thiên Y | Cái | 14200000 | 14500000 |  |  | 15000000 | 07/04/2022 | N07.06.040.0506.175.0051.001(...-021) | [16 empty] | 75 | [5 empty] | 0
121 | 239 | 1 | Vít cổ sau đa trục có mũ vít dạng chụp kèm ốc khóa trong | Vít cổ sau đa trục tự taro . Vít có bước ren cao 1.25mm, chiều rộng vòng ren 0,7mm, vòng ren nghiêng góc 55 độ. Vòng ren cuối cách mũi vít 1.67mm, đầu vít mở góc 20 độ. Vít đường kính 3.5mm, dài 10 đến 30mm, góc xoay ±48 độ. Vít đường kính 4.0mm, dài 10 đến 50mm, góc xoay ±46 độ. Vít đường kính 4.5mm, dài 25 đến 50mm, góc xoay ±30 độ Vít đường kính 5.5mm, dài 25 đến 55mm, góc xoay ±30 độ Vít đường kính 4.0mm, rỗng nòng, dài từ 20 đến 36mm, góc xoay ±38 độ. 'Ốc khóa trong bước ren vuông, đường ren dạng bo tròn phần đầu với bán kính 0.2mm và nghiêng góc 45 độ. Ốc khóa có thêm phần chụp đầu mũ vít. Chất liệu hợp kim titanium | Cái | [5 empty] | 24 | 1 | 239:24 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng YCKT: Vít đường kính 3.5mm, dài 10 đến 30mm Vít đường kính 4.0mm, dài 10 đến 50mm Nhà thầu tham dự: Vít đường kính 3.5mm, dài 10 đến 20mm Vít đường kính 4.0mm, dài 10 đến 40mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vít đa trục cổ sau Neon3 rỗng nòng các cỡ kèm ốc khóa trong | Vít cổ sau đa trục tự taro . Vít có bước ren cao 1.25mm, chiều rộng vòng ren 0,7mm, vòng ren nghiêng góc 55 độ. Vòng ren cuối cách mũi vít 1.67mm, đầu vít mở góc 20 độ. Vít đường kính 3.5mm, dài 10 đến 30mm, góc xoay ±48 độ. Vít đường kính 4.0mm, dài 10 đến 50mm, góc xoay ±46 độ. Vít đường kính 4.5mm, dài 25 đến 50mm, góc xoay ±30 độ Vít đường kính 5.5mm, dài 25 đến 55mm, góc xoay ±30 độ Vít đường kính 4.0mm, rỗng nòng, dài từ 20 đến 36mm, góc xoay ±38 độ. 'Ốc khóa trong bước ren vuông, đường ren dạng bo tròn phần đầu với bán kính 0.2mm và nghiêng góc 45 độ. Ốc khóa có thêm phần chụp đầu mũ vít. Chất liệu hợp kim titanium | ulrich GmbH & Co.,KG | Đức | ulrich GmbH & Co.,KG - Đức | CS 3902-xx-xx; CS 3903-xx-xx; CS 3904-xx-xx ; CS 3905-xx-xx ; CS 3906-xx-xx ; CS 3907-xx-xx ; CS 3909-xx-xx ; CS 3901-01 | 14805NK/BYT-TB-CT | C | Cái/ Gói | Tổng Cty Thiết Bị Y Tế Việt Nam-CTCP | Cái | 6247500 |  |  |  | 7400000 | 04/04/2022 | N07.06.040.4256.155.0058/N07.06.040.4256.155.0061 N07.06.040.4256.155.0028 | [16 empty] | 100 | [5 empty] | 0
122 | 249 | 1 | Vít đa trục nắn trượt cánh dài 25mm S4 Polyaxial Screw các cỡ | "* Thân vít đa trục, góc xoay 42° giúp tối đa hóa góc chuyển động để đặt nẹp dọc, tự taro. Bước ren 2.75mm. Đầu vít tù * Đuôi vít cực nhỏ (Ø = 10.5mm; L = 25mm), giúp giảm tổn thương cơ. * Có cánh dài (extended tabs) dễ giữ nẹp dọc, chuyên dùng cho nắn trượt. * Có cơ chế áp lực lòng mạch (pressure vessel effect) tạo sự kết nối cố định và chắc chắn giữa thân vít và đầu vít. * Đường kính: 4.5/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10mm; Chiều dài: 25-60mm * Vật liệu: Hợp kim Titanium" | Cái | [5 empty] | 155 | 1 | 249:155 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hồ sơ tham dự không đáp ứng yêu cầu kt: Đường kính: mời thầu 4.5/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10mm Nhà thầu Đường kính: 4.5 /5.5/6.5/7.5/8.5/9.5. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vít đa trục hai ren DIPLOMAT, đuôi vít rời, các cỡ | "* Thân vít đa trục, góc xoay 42° giúp tối đa hóa góc chuyển động để đặt nẹp dọc, tự taro. Bước ren 2.75mm. Đầu vít tù * Đuôi vít cực nhỏ (Ø = 10.5mm; L = 25mm), giúp giảm tổn thương cơ. * Có cánh dài (extended tabs) dễ giữ nẹp dọc, chuyên dùng cho nắn trượt. * Có cơ chế áp lực lòng mạch (pressure vessel effect) tạo sự kết nối cố định và chắc chắn giữa thân vít và đầu vít. * Đường kính: 4.5/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10mm; Chiều dài: 25-60mm * Vật liệu: Hợp kim Titanium" | Signus Medizintechnik GMBH | Germany | Signus Medizintechnik GMBH / Germany | AB0221-45025-AB0321-95100 + AB0010-55001 | GPNK số: 17819NK/BYT-TB-CT ngày 20/04/2021 | C | 1 cái / gói | Công Ty Cổ Phần Trang Y | Cái | 4980000 |  |  |  | 6000000 | 01/04/2022 | [17 empty] | 225 | 120 |  |  |  |  | 0
123 | 257 | 1 | Vít khóa trong S4 Set Screw New Version | "* Đi kèm với S4 Spinal System * Đường kính cực nhỏ Ø=10mm; Chiều cao 4.52mm * Có thiết kế ren vít bên ngoài ăn khớp với ren trong của đầu vít, tránh tự tháo * Đầu vặn lục giác Ø=4.0mm * Vật liệu: Hợp kim Titanium" | Cái | [5 empty] | 155 | 1 | 257:155 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hồ sơ tham dự không đáp ứng yêu cầu kt:Đường kính cực nhỏ Ø=10mm; Chiều cao 4.52mm * Có thiết kế ren vít bên ngoài ăn khớp với ren trong của đầu vít, tránh tự tháo * Đầu vặn lục giác Ø=4.0mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vít khóa trong DIPLOMAT | "* Đi kèm với S4 Spinal System * Đường kính cực nhỏ Ø=10mm; Chiều cao 4.52mm * Có thiết kế ren vít bên ngoài ăn khớp với ren trong của đầu vít, tránh tự tháo * Đầu vặn lục giác Ø=4.0mm * Vật liệu: Hợp kim Titanium" | Signus Medizintechnik GMBH | Germany | Signus Medizintechnik GMBH / Germany | AB0140-55000 | GPNK số: 17819NK/BYT-TB-CT ngày 20/04/2021 | C | 1 cái / gói | Công Ty Cổ Phần Trang Y | Cái | 980000 | [22 empty] | 225 | [5 empty] | 0
124 | 263 | 1 | Vít xương sườn | Chất liệu titanium, màu xanh, loại tự khoan, thiết kế vít có khóa, dài từ 7 - 16mm. | Cái | [5 empty] | 148 | 1 | 263:148 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của mặt hàng mời thầu Mời thầu: - Cung xoay 60 độ, xoay đa chiều - Vật liệu: Hợp kim Titan (Ti - 6Al-4V) - Đường kính: 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.5mm. - Chiều dài: 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm. - Tương thích với hệ thống theo dõi thần kinh trong phẫu thuật cột sống(NVM5) Dự thầu: - Vít cỡ 2.4 x 7mm; 2.4 x 8mm; 2.4 x 10mm; 2.4 x 12mm; 2.4 x 14mm; 2.4 x 16mm. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vít xương sườn (thuộc Bộ cố định và chỉnh hình xương sườn) | Chất liệu titanium, màu xanh, loại tự khoan, thiết kế vít có khóa, dài từ 7 - 16mm. | Biomet Microfixation | Mỹ | Biomet Microfixation, Mỹ | 76-2407(…-2416) | Số 10123NK/BYT-TB-CT | D | 10 cái/túi | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thiên Y | Cái | 1200000 |  |  |  | 1280000 | 13/04/2022 | N07.06.040.0506.175.0041.001(...-006) | [16 empty] | 5000 | 450 |  |  |  |  | 0
125 | 321 | 2 | Bơm tiêm không kim 20ml đầu khóa - Luer Lock, dùng cho máy bơm tiêm điện (tiệt trùng bằng chùm tia điện tử) | - Bơm tiêm không kim, đầu khóa/xoắn (Luer Lock Tip). Thân bơm tiêm làm bằng chất liệu Polypropylen (PP) trong suốt, vạch chia thể tích rõ ràng (1.0cc). Đệm pitong bằng chất liệu Thermoplastic Elastomer - một loại chất liệu nhiệt dẻo có tính đàn hồi chịu nhiệt tốt, không Latex. Đệm pit-tông gioăng kép giúp kín khí, giảm nguy cơ rò rỉ thuốc. Sử dụng được với máy bơm tiêm điện. - Sản phẩm không Latex & PVC. Không gây độc. Không sinh nhiệt/sốt. Đóng gói riêng lẻ từng cái trong bao bì nhựa. Tiệt trùng bằng (chùm) tia điện tử. - Dung tích 20ml (tổng dung tích 25ml) | Cái | [5 empty] | 77 | 2 | 321:77 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Terumo Syringe | - Bơm tiêm không kim, đầu khóa/xoắn (Luer Lock Tip). Thân bơm tiêm làm bằng chất liệu Polypropylen (PP) trong suốt, vạch chia thể tích rõ ràng (1.0cc). Đệm pitong bằng chất liệu Thermoplastic Elastomer - một loại chất liệu nhiệt dẻo có tính đàn hồi chịu nhiệt tốt, không Latex. Đệm pit-tông gioăng kép giúp kín khí, giảm nguy cơ rò rỉ thuốc. Sử dụng được với máy bơm tiêm điện. - Sản phẩm không Latex & PVC. Không gây độc. Không sinh nhiệt/sốt. Đóng gói riêng lẻ từng cái trong bao bì nhựa. Tiệt trùng bằng (chùm) tia điện tử. - Dung tích 20ml (tổng dung tích 25ml) | Terumo (Philippines) Corporation | Philippines | Terumo (Philippines) Corporation/ Phillipines | SS+20L | GPLH số: 2100723ĐKLH/BYT-TB-CT, ngày 31/12/2021 | B | Hộp/ 50 cái | Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Khải Vinh | Cái | 3360 | 8500 |  |  | 8500 | 05/04/2022 | N03.01.040.4145.242.0001 | [16 empty] | 200 |  |  | 96100 |  |  | 0 | [5 empty] | 500 |  |  | 100
126 | 333 | 2 | Dây dẫn (vi dây dẫn) can thiệp ngoại biên | Dây dẫn đa lõi theo công nghệ ACT ONE (thiết kế vòng xoắn kép) tăng độ bền đầu tip, khả năng phản hồi momen xoắn và chống giựt. Tip load 3 gf hỗ trợ rất tốt cho các trường hợp can thiệp CTO. Lớp phủ: silicon, SLIP-COAT hoặc SLIP-COAT trên nền polymer. Đầu tip: straight, J, pre-shape. Chiều dài: 190 cm, 200 cm, 300 cm | Cái | [5 empty] | 115 | 2 | 333:115 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : yêu cầu sản phẩm tiêu chuẩn ISO, CE. Nhà dự thầu không cung cấp được CE của ASAHI INTECC (THAILAND) CO., LTD. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vi dây dẫn can thiệp ngoại biên (Treasure 12, Treasure Floppy, Astato 30, Astato XS 20, Astato XS 40, Regalia XS 1.0, Gladius, Halberd, Gaia PV) | Dây dẫn đa lõi theo công nghệ ACT ONE (thiết kế vòng xoắn kép) tăng độ bền đầu tip, khả năng phản hồi momen xoắn và chống giựt. Tip load 3 gf hỗ trợ rất tốt cho các trường hợp can thiệp CTO. Lớp phủ: silicon, SLIP-COAT hoặc SLIP-COAT trên nền polymer. Đầu tip: straight, J, pre-shape. Chiều dài: 190 cm, 200 cm, 300 cm | ASAHI INTECC (THAILAND) CO., LTD. | Thái Lan | ASAHI INTECC CO.,LTD./ Nhật Bản | "PAGH18M070, PAGH18M370, PAGH18M071, PAGH18M371, PAGP140000, PAGP140300, PAGH18M072, PAGH18M372, PAGH143092, PAGH143392, PPW14R100S, PPW14R200S, PPW14R300S, PPW18R100S, PPW18R200S,PPW18R300S, PPW14R100P, PPW14R200P, PPW14R300P, PHW14R101S, PHW14R201S, PHW14R301S, PHW18R101S, PHW18R201S, PHW18R301S, PHW14R101P, PHW14R201P, PHW14R301P, PHW18R101P, PHW18R201P, PHW18R301P, PHW18R102S, PHW18R202S, PHW18R302S, PHW18R102P,PHW18R202P, PHW18R302P, PAGHW143094, PAGHW143394" | 6084NK/BYT-TB-CT | D | Cái/ Gói | Công ty TNHH TM và DVKT Phúc Tín | Cái | 5500000 |  |  |  | 6500000 | 01/04/2022 | N07.01.460.0272.271.0020;N07.01.460.0272.271.0021;N07.01.460.0272.271.0022;N07.01.460.0272.271.0023;N07.01.460.0272.271.0024;N07.01.460.0272.271.0025;N07.01.460.0272.271.0026;N07.01.460.0272.271.0027;N07.01.460.0272.271.0028 | [16 empty] | 75 | 10
127 | 376 | 3 | Băng đạn Endo Gia loại nghiêng các cỡ 45mm công nghệ Tri staple , lưỡi dao tiệt trùng mới trong mỗi lần bắn, thanh đe lớn, đầu đe cố định, mạnh mẽ và thon gọn. | "Băng đạn (ghim khâu) nội soi Endo Gia loại nghiêng cỡ 45mm, công nghệ Tri-Staple, lưỡi dao tiệt trùng mới trong mỗi lần bắn, thanh đe lớn, đầu đe cố định, mạnh mẽ và thon gọn dùng cho mô trung bình đến mô dày, thiết kế 3 hàng ghim dập có chiều cao ghim khác nhau trong mỗi băng đạn, giúp gia tăng khả năng tiếp cận trên mô có độ dày mỏng khác nhau, tăng cường hiệu quả cầm máu. - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA" | Cái | [5 empty] | 165 | 3 | 376:165 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Băng đạn (ghim khâu) Endo GIA dùng cho dụng cụ khâu cắt nội soi đa năng cỡ 45mm, công nghệ Tri-staple | "Băng đạn (ghim khâu) nội soi Endo Gia loại nghiêng cỡ 45mm, công nghệ Tri-Staple, lưỡi dao tiệt trùng mới trong mỗi lần bắn, thanh đe lớn, đầu đe cố định, mạnh mẽ và thon gọn dùng cho mô trung bình đến mô dày, thiết kế 3 hàng ghim dập có chiều cao ghim khác nhau trong mỗi băng đạn, giúp gia tăng khả năng tiếp cận trên mô có độ dày mỏng khác nhau, tăng cường hiệu quả cầm máu. - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA" | Covidien | Mỹ | Covidien LLC/ Mỹ | EGIA45AVM, EGIA45AMT | GPNK số: 11467NK/BYT-TB-CT ngày 23/11/2018 | D | 6 cái/ Hộp | Công ty TNHH TM-DV và SX Việt Tường | Cái | 5125000 | 5470000 |  |  | 7070000 | 04/04/2022 | "EGIA45AVM: N08.00.010.1712.175.0021; EGIA45AMT: N08.00.010.1712.175.0020" | [17 empty] | 165 |  |  |  |  | 0
128 | 377 | 3 | Băng đạn Endo Gia loại nghiêng các cỡ 60mm công nghệ Tri staple , lưỡi dao tiệt trùng mới trong mỗi lần bắn, thanh đe lớn, đầu đe cố định, mạnh mẽ và thon gọn. | "Băng đạn (ghim khâu) nội soi Endo Gia loại nghiêng cỡ 60mm, công nghệ Tri-Staple, lưỡi dao tiệt trùng mới trong mỗi lần bắn, thanh đe lớn, đầu đe cố định, mạnh mẽ và thon gọn dùng cho mô trung bình đến mô dày, thiết kế 3 hàng ghim dập có chiều cao ghim khác nhau trong mỗi băng đạn, giúp gia tăng khả năng tiếp cận trên mô có độ dày mỏng khác nhau, tăng cường hiệu quả cầm máu. - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA" | Cái | [5 empty] | 165 | 3 | 377:165 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Băng đạn (ghim khâu) Endo GIA dùng cho dụng cụ khâu cắt nội soi đa năng cỡ 60mm, công nghệ Tri-staple | "Băng đạn (ghim khâu) nội soi Endo Gia loại nghiêng cỡ 60mm, công nghệ Tri-Staple, lưỡi dao tiệt trùng mới trong mỗi lần bắn, thanh đe lớn, đầu đe cố định, mạnh mẽ và thon gọn dùng cho mô trung bình đến mô dày, thiết kế 3 hàng ghim dập có chiều cao ghim khác nhau trong mỗi băng đạn, giúp gia tăng khả năng tiếp cận trên mô có độ dày mỏng khác nhau, tăng cường hiệu quả cầm máu. - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA" | Covidien | Mỹ | Covidien LLC/ Mỹ | EGIA60AVM, EGIA60AMT | GPNK số: 11467NK/BYT-TB-CT ngày 23/11/2018 | D | 6 cái/ Hộp | Công ty TNHH TM-DV và SX Việt Tường | Cái | 5150000 | 5470000 |  |  | 7070000 | 04/04/2022 | "EGIA60AVM: N08.00.010.1712.175.0026; EGIA60AMT: N08.00.010.1712.175.0025" | [17 empty] | 330 |  |  |  |  | 0
129 | 388 | 3 | Bình dẫn lưu áp lực dẫn lưu ngoài phúc mạc, tuyến vú dùng trong dẫn lưu sau phẫu thuật chỉnh hình, bao gồm 01 bình 400ml, 01 drain và 01 trocar | * Dung tích 400ml * Ống nối Redon với bình dẫn lưu dài 125cm * Có vạch chia mức dịch dẫn lưu * Áp lực hút 900mbar * Đóng gói, tiệt trùng riêng từng bộ phận (bình, drain, trocar và dây nối) * Kết nối dây dẫn lưu redon và dây nối bằng khóa universal * Bộ dẫn lưu bao gồm bình, drain và trocar * Chiều dài dây dẫn lưu 800mm, chiều dài đóng lỗ 150mm * Kết nối bình dẫn lưu và dây nối bằng khóa large lock connector | Bình | [5 empty] | 68 | 3 | 388:68 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Pri Vac Set | * Dung tích 400ml * Ống nối Redon với bình dẫn lưu dài 125cm * Có vạch chia mức dịch dẫn lưu * Áp lực hút 900mbar * Đóng gói, tiệt trùng riêng từng bộ phận (bình, drain, trocar và dây nối) * Kết nối dây dẫn lưu redon và dây nối bằng khóa universal * Bộ dẫn lưu bao gồm bình, drain và trocar * Chiều dài dây dẫn lưu 800mm, chiều dài đóng lỗ 150mm * Kết nối bình dẫn lưu và dây nối bằng khóa large lock connector * Sản xuất tại Đức | Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH | Đức | Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH - Đức | 400ml | 220000947/PCBB-HCM | B | Bao / bộ | Công ty TNHH Huy Thông | Bình | 157500 | 210000 |  |  | 283500 | 06/04/2022 | N04.02.030.5106.155.0002 | [16 empty] | 7200 | [5 empty] | 100
130 | X.390 | 3 | Bộ bơm áp lực đồng hồ dùng trong tạo hình bơm xi măng vào thân đốt sống có bóng | "- Vật liệu: nhựa y tế - Dạng xilanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực bóng, dạng xilanh có đồng hồ thể hiện áp lực qua màn hình LCD, áp lực bơm tối đa 400psi - Có 02 chế độ hiển thị là psi và atm" | Cái | [5 empty] | 154 | 3 | 390:154 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Nhà thầu chưa chứng minh được sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật: Có khóa điều chỉnh tăng, giảm áp - Bộ xử lý áp suất cách tân xử lý ổn định và chính xác | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | KYPHON-Xi lanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực | "- Vật liệu: nhựa y tế - Dạng xilanh bơm phồng bóng có đồng hồ đo áp lực bóng, dạng xilanh có đồng hồ thể hiện áp lực qua màn hình LCD, áp lực bơm tối đa 400psi - Có 02 chế độ hiển thị là psi và atm" | Merit Medical system, Inc | Mỹ | Merit Medical system. Inc_Mỹ | A08A | SCB 220001322/PCBB-BYT | B | cái/ hộp | Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Tràng Thi | Cái | 9450000 |  |  |  | 10400000 | 01/04/2022 | N07.06.030.3082.175.0001
131 | 396 | 3 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng (loại bóng đơn) 11G Cifopack | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng (loại bóng đơn) 11G gồm: - 01 Kim chọc dò đốt sống, dạng mũi vát nghiêng và 01 mũi khoan thân đốt sống. - 01 Bóng nong thân đốt sống ; chiều dài bóng 10,15,20mm tương ứng thể tích bóng bơm phồng tối đa là 3, 4, 5ml ; áp lực tối đa là ≥400 psi. Trên thân của bóng nong có điểm đánh dấu khúc xạ - 01 Xilanh bơm phồng bóng nong, có đồng hồ thể hiện áp lực. - 03 Dụng cụ đưa xi măng vào thân sống. - 04 Xi lanh đơn để lấy xi măng (2.5 ml) | Bộ | [5 empty] | 11 | 3 | 396:11 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT:thể tích bóng bơm phồng tối đa là 3, 4, 6ml ; áp lực tối đa là 400 psi. HSDT:thể tích bóng bơm phồng tối đa là 3, 4, 5ml ; áp lực tối đa là 700 psi. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ dụng cụ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng (loại bóng đơn) 11G gồm: - 01 Kim chọc dò đốt sống, dạng mũi vát nghiêng và 01 mũi khoan thân đốt sống. - 01 Bóng nong thân đốt sống ; chiều dài bóng 10,15,20mm tương ứng thể tích bóng bơm phồng tối đa là 3, 4, 5ml ; áp lực tối đa là ≥400 psi. Trên thân của bóng nong có điểm đánh dấu khúc xạ - 01 Xilanh bơm phồng bóng nong, có đồng hồ thể hiện áp lực. - 03 Dụng cụ đưa xi măng vào thân sống. - 04 Xi lanh đơn để lấy xi măng (2.5 ml) | Teknimed S.A.S; Imedicom Co.,Ltd. | Pháp; Hàn Quốc | Teknimed S.A.S, Pháp; Imedicom Co.,Ltd., Hàn Quốc | T0604xx; PIBE-xx; PIBE-B00; PICD-xxx / PICD-xxxx; PICD-Cxx / PICD-Cxx | 7747NK/BYT-TB-CT ngày 19/01/2018; 2021162/170000164/PCBPL-BYT ngày 18/05/2021 | B | Cái/ bộ | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế B.M.S | Bộ | 22000000 |  |  |  | 58500000 | 01/04/2022 | N07.06.030.1612.000.0006 | [16 empty] | 3
132 | 400 | 3 | Bộ catheter động mạch để nối vào bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn, 20G-22G/80 MM. |  | Bộ | [5 empty] | 149 | 3 | 400:149 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt: Mời thầu: Catheter bằng Fluorinated ethylene propylene (FEP) Dự thầu: Catheter bằng Polytetrafluoroethylene (PTFE)) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Ống thông động mạch |  | Prodimed | Pháp | Prodimed, Pháp | Seldicath | 220002095/PCBB-HCM | B | Gói/ Bộ | Công Ty TNHH Thiết Bị Tốt | Bộ | 262500 |  |  |  | 420000 | 23/04/2022 | N04.04.010.5833.240.0001 | [16 empty] | 3000 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 80
133 | 413 | 3 | Bộ dụng cụ bơm xi măng 11G Cifopack | Bộ dụng cụ bơm xi măng bao gồm: - 06 Kim đưa xi măng vào thân sống. - 04 Xi lanh đơn để lấy xi măng (2.5 ml) | Bộ | [5 empty] | 11 | 3 | 413:11 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng được số lượng Bộ dụng cụ bơm xi măng bao gồm: - 06 Kim đưa xi măng vào thân sống. - 04 Xi lanh đơn để lấy xi măng (2.5 ml) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Kim chọc dò cuống sống | Bộ dụng cụ bơm xi măng bao gồm: - 06 Kim đưa xi măng vào thân sống. - 04 Xi lanh đơn để lấy xi măng (2.5 ml) | Imedicom Co., Ltd. | Hàn Quốc | Imedicom Co., Ltd., Hàn Quốc | PICD-CAx / PICD-NDxx; PICD-SP1 | 2021162/170000164/PCBPL-BYT ngày 18/05/2021 | B | Cái/ bộ | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế B.M.S | Bộ | 8000000 |  |  |  | 13000000 | 01/04/2022 | N07.06.030.2505.174.0009 | [16 empty] | 3
134 | 438 | 3 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng | 1.Chuôi xương đùi (cuống xương đùi): Góc cổ chuôi 135 độ. Vật liệu: hợp kim Titanium Aluminium Vanadium, được phủ 2 lớp gồm 1 lớp bột titanium và 1 lớp hydroxyapatite. Cổ chuôi 12/14, 5 độ 40 phút, hình ê-líp và được đánh bóng gương. Kích thước: size x chiều dài: 9 x 130mm; 10 x 140mm; 11 x 145mm; 12 x 150mm; 13 x 155mm; 14 x 160mm; 15 x 165mm; 16 x 170mm. Tiệt trùng sẵn bằng tia gamma. 2. Ổ cối bán phần: Bề mặt ngoài bằng thép ko gỉ, đánh bóng gương. Bề mặt bên trong bằng polyethylene. ĐK 42-58 bước tăng 2 tương ứng chỏm đk 22.2mm; Đk 42-60 bước tăng 2 tương ứng chỏm đk 28mm. Ổ cối có cơ chế khóa ràng chống trật khớp. 3.Đầu xương đùi (chỏm): Chất liệu: Thép không rỉ. Kích cỡ: 12/14 đk 22.2mm: có các size: 0; +3, 12/14 đk 28mm: có các size: -3.5; 0; +3.5; +7 | Bộ | [5 empty] | 165 | 3 | 438:165 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : TSKT T19-36(Q7/8)>>TSKT KO ĐẠT YÊU CẦU HSMT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Khớp háng bán phần không xi măng UHL - PAVI | 1.Chuôi xương đùi (cuống xương đùi): Góc cổ chuôi 135 độ. Vật liệu: hợp kim Titanium Aluminium Vanadium, được phủ 2 lớp gồm 1 lớp bột titanium và 1 lớp hydroxyapatite. Cổ chuôi 12/14, 5 độ 40 phút, hình ê-líp và được đánh bóng gương. Kích thước: size x chiều dài: 9 x 130mm; 10 x 140mm; 11 x 145mm; 12 x 150mm; 13 x 155mm; 14 x 160mm; 15 x 165mm; 16 x 170mm. Tiệt trùng sẵn bằng tia gamma. 2. Ổ cối bán phần: Bề mặt ngoài bằng thép ko gỉ, đánh bóng gương. Bề mặt bên trong bằng polyethylene. ĐK 42-58 bước tăng 2 tương ứng chỏm đk 22.2mm; Đk 42-60 bước tăng 2 tương ứng chỏm đk 28mm. Ổ cối có cơ chế khóa ràng chống trật khớp. 3.Đầu xương đùi (chỏm): Chất liệu: Thép không rỉ. Kích cỡ: 12/14 đk 22.2mm: có các size: 0; +3, 12/14 đk 28mm: có các size: -3.5; 0; +3.5; +7 | Groupe Lepine | Pháp | Groupe Lepine/ Pháp | H015 0008 -> H015 0016; UHL-22-38 -> UHL-28-60; HIT CC422; HIT CC428; HIT CM422; HIT CM428; HIT CL422; HIT CL428 | GPNK 9737NK/BYT-TB-CT ngày 11/06/2018 | C | Hộp/1 cái | Công ty TNHH TM-DV và SX Việt Tường | Bộ | 49990000 |  |  |  | 49830000 | 01/04/2022 | N06.04.052.2294.240.0001 | [23 empty] | 4
135 | 441 | 3 | Bộ khớp háng toàn phần Ceramic on ceramic không xi măng các cỡ | 1. Ổ cối: hình cầu bán kính đơn 152° với mái vòm phẳng 14°, chất liệu Titanium phủ lớp hạt titan HA độ xốp 30% độ dày 114µm, có lỗ bắt 3 vít , 7 vít, 8 vít, 10 vít tùy thuộc vào kích thước ổ cối, có vòng nhẫn khóa lớp lót, gồm đường kính các cỡ từ 46mm - 68mm và 46-76mm, bước tăng 2mm 2.Lớp lót bằng Rim-Lock Ceramic, có bờ chống trật 0 độ. Lớp lót được khóa an toàn bởi hệ thống cố định Rim-Lock. Đường kính 42-68mm 3. Đầu xương đùi làm bằng Biolox Delta đường kính các cỡ 28,32,36,40mm. Lõi điều chỉnh được (+0mm, ±3,5mm,±4mm). 4.Cuống xương đùi Titanium Alloy có rãnh dọc chống xoay, rãnh ngang chống lún, phun lớp HA độ dày 180µm hoặc phun lớp Plasma (0.5mm). Kích cỡ: 1-10, chiều dài: 125-175mm. Độ di lệch cổ chuôi (Offset): Cổ ngắn (35- 42mm), cổ trung ( 37-44mm), cổ dài (42 - 49mm) . M/L Width 27-36mm; A/P Thick 12-19mm. Cổ 5°42'30'' côn 12/14. Góc cổ 127, 135 độ 5.Vít bắt ổ cối Titanium tự Taro có chiều dài từ 15-50mm. | Bộ | [5 empty] | 11 | 3 | 441:11 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT: Góc cổ chuôi 135°. Chiều dài cổ chuôi 33.2 mm. Kích cỡ chuôi tùy chọn trong các cỡ chuôi từ 0 đến 8 với bước chênh bằng 1. Cỡ chuôi 0: dài 125.5 mm. Cỡ chuôi 1 đến 8: dài từ 131.5 đến 159.5 mm với bước chênh 4 mm HSDT: Góc cổ chuôi 135°. Chiều dài cổ chuôi 28-41 mm. Kích cỡ chuôi tùy chọn trong các cỡ chuôi từ 1 đến 8 với bước chênh bằng 1. Cỡ chuôi 1: dài 125 mm. Cỡ chuôi 1 đến 8: dài từ 125 đến 165 mm với bước chênh 5 mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng cổ liền Ceramic on Ceramic | 1. Ổ cối: hình cầu bán kính đơn 152° với mái vòm phẳng 14°, chất liệu Titanium phủ lớp hạt titan HA độ xốp 30% độ dày 114µm, có lỗ bắt 3 vít , 7 vít, 8 vít, 10 vít tùy thuộc vào kích thước ổ cối, có vòng nhẫn khóa lớp lót, gồm đường kính các cỡ từ 46mm - 68mm và 46-76mm, bước tăng 2mm 2.Lớp lót bằng Rim-Lock Ceramic, có bờ chống trật 0 độ. Lớp lót được khóa an toàn bởi hệ thống cố định Rim-Lock. Đường kính 42-68mm 3. Đầu xương đùi làm bằng Biolox Delta đường kính các cỡ 28,32,36,40mm. Lõi điều chỉnh được (+0mm, ±3,5mm,±4mm). 4.Cuống xương đùi Titanium Alloy có rãnh dọc chống xoay, rãnh ngang chống lún, phun lớp HA độ dày 180µm hoặc phun lớp Plasma (0.5mm). Kích cỡ: 1-10, chiều dài: 125-175mm. Độ di lệch cổ chuôi (Offset): Cổ ngắn (35- 42mm), cổ trung ( 37-44mm), cổ dài (42 - 49mm) . M/L Width 27-36mm; A/P Thick 12-19mm. Cổ 5°42'30'' côn 12/14. Góc cổ 127, 135 độ 5.Vít bắt ổ cối Titanium tự Taro có chiều dài từ 15-50mm. | Microport Orthopedics Inc. | Mỹ | Microport Orthopedics Inc., Mỹ | PHA044xx; 180803xx; PHA06xxx; PHA04xxx; PRxxxxxx | 17777NK/BYT-TB-CT ngày 20/04/2021; 11405NK/BYT-TB-CT ngày 12/11/2018 | C | 5 cái/bộ | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế B.M.S | Bộ | 88980000 |  |  |  | 148462579 | 01/04/2022 | N06.04.051.3115.175.0039 | [23 empty] | 3
136 | 466 | 3 | Bộ sản phẩm kiểm tra máy hấp - Bowie Dick Test Sheet 134°C | "Tờ chỉ thị hóa học Bowie-Dick thời gian test 3.5 phút ở nhiệt độ 134°C. Không chì, không có kim loại nặng độc hại. Chỉ thị chuyển từ màu xanh dương sang màu đen là đạt. - Đạt tiêu chuẩn: EN ISO 11140-1, EN ISO 11140-3. - Kích thước: D 279mm x R 216mm" | Cái | [5 empty] | 153 | 3 | 466:153 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : "Nhà thầu không bổ sung giá kê khai theo yêu cầu hồ sơ làm rõ:Cam kết du kiến hoàn thành GPNK trong tháng 10/2022 Không cung cấp mã số BYT " | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ sản phẩm kiểm tra máy hấp - Bowie Dick Test Sheet 134°C | "Tờ chỉ thị hóa học Bowie-Dick thời gian test 3.5 phút ở nhiệt độ 134°C. Không chì, không có kim loại nặng độc hại. Chỉ thị chuyển từ màu xanh dương sang màu đen là đạt. - Đạt tiêu chuẩn: EN ISO 11140-1, EN ISO 11140-3. - Kích thước: D 279mm x R 216mm" | Steritec Products Mfg | Mỹ | Getinge Infection Control AB / Thụy Điển | 6005500010 | TKHQ: 102132078201 | B | 100 Cái/ Gói | Công Ty Cổ phần Thương mại Cổng Vàng | Cái | 19000 |  |  |  | 28373 | 18/04/2022 | N08.00.030 | [16 empty] | 1950 |  |  | 1000 |  |  | 0 | 5000 |  | 400 |  | 2000 | 200 |  |  | 200 | 400
137 | 469 | 3 | Bộ tim phổi nhân tạo (ECMO) trong hồi sức cấp cứu cho người bệnh dưới 20 kg | Thời gian sử dụng phổi liên tục 14 ngày. Lưu lượng máu: 0,2 – 2,8 lít/phút. Lưu lượng khí: tối đa 5,6 lít/phút. Thể tích mồi (priming): ≤ 90 ml. Diện tích bề mặt trao đổi khí: 0,8 m2. Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt: 0,15 m2 | Cái | [5 empty] | 162 | 3 | 469:162 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sai TNKT: Thời gian sử dụng phổi. Không có thông tin của Đầu nối nước. Không có Giấy Uỷ quyền của Công ty Maquet Cardiopulmonary GmbH cho Công ty GETINGE South East Asia Pte Ltd. Không có bản thông tin kê khai giá của Bộ Y tế. Không có mã VTYT của mặt hàng dự thầu theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Phổi nhân tạo ECMO dùng cho bệnh nhân dưới 20kg (không kèm bộ dây dẫn tuần hoàn) | Thời gian sử dụng phổi liên tục 14 ngày. Lưu lượng máu: 0,2 – 2,8 lít/phút. Lưu lượng khí: tối đa 5,6 lít/phút. Thể tích mồi (priming): ≤ 90 ml. Diện tích bề mặt trao đổi khí: 0,8 m2. Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt: 0,15 m2 | Maquet Cardiopulmonary GmbH | Đức | Maquet Cardiopulmonary GmbH/ Đức | BE-HMOD 30000 | 13996NK/BYT-TB-CT | D | Hộp/ bộ | Công Ty CP Thiết Bị Y Tế Việt Gia | Cái | 57700000 |  |  |  | 59900000 | 06/04/2022 | N07.01.212.2910.155.0002 | [17 empty] | 10
138 | 485 | 3 | Bóng bơm ngược dòng động mạch chủ, dùng cho máy datascop , cỡ 7.5Fr | Đường kính catheter 7.5Fr. Có ba kích cỡ bóng dựa theo chiều cao bệnh nhân: Loại 40cc dùng cho người có chiều cao từ 162cm - 183cm; Loại 34cc dùng cho người có chiều cao từ 152cm - 162cm; Loại 25cc dùng cho người có chiều cao < 152cm | Cái | [5 empty] | 162 | 3 | 485:162 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Bóng đối xung động mạch chủ Linear 7.5Fr các cỡ (25cc, 34cc, 40cc) | Đường kính catheter 7.5Fr. Có ba kích cỡ bóng dựa theo chiều cao bệnh nhân: Loại 40cc dùng cho người có chiều cao từ 162cm - 183cm; Loại 34cc dùng cho người có chiều cao từ 152cm - 162cm; Loại 25cc dùng cho người có chiều cao < 152cm | Datascope Corporation | Hoa Kỳ | Datascope Corporation/ Hoa Kỳ | 0684-00-0478-01; 0684-00-0479-01; 0684-00-0480-01 | 13293NK/BYT-TB-CT | D | Hộp/ cái | Công Ty CP Thiết Bị Y Tế Việt Gia | Cái | 19500000 | 20500000 |  |  | 20500000 | 06/04/2022 | N07.01.240.1766.175.0001 | [17 empty] | 5
139 | 489 | 3 | Bóng kéo sỏi đường mật 4 mức Fusion Quattro | "Bóng kéo sỏi đường mật 4 mức đường kính bóng Fusion Quattro Tùy chọn bơm cản quang phía trên bóng hoặc phía dưới bóng Có vòng cản quang Có điểm đánh dấu trên ống bơm bóng thể hiện đường kính Đường kính catheter 6.6Fr Chiều dài 200cm Đường kính: 8.5, 10, 12, 15, 18, 20 mm Tương thích dây dẫn .035inch Đóng gói vô trùng bằng EO" | Cái | [5 empty] | 137 | 3 | 489:137 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Đã bổ sung mã BYT theo CV 6436/SYT-BMT. Không có số công bố tiêu chuẩn hoặc GPLH | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bóng kéo sỏi đường mật 4 mức Fusion Quattro | "Bóng kéo sỏi đường mật 4 mức đường kính bóng Fusion Quattro Tùy chọn bơm cản quang phía trên bóng hoặc phía dưới bóng Có vòng cản quang Có điểm đánh dấu trên ống bơm bóng thể hiện đường kính Đường kính catheter 6.6Fr Chiều dài 200cm Đường kính: 8.5, 10, 12, 15, 18, 20 mm Tương thích dây dẫn .035inch Đóng gói vô trùng bằng EO" | Wilson-Cook Medical, Inc | Mỹ | Cook Medical Incorporated/ Mỹ | FS-QEB-A; FS-QEB-XL-A; | BPL: TD20-00070-CBPL-CK | B | Cái/ Túi | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG | Cái | 7200000 |  |  |  | 9000000 | 23/04/2022 | N07.01.490.5334.175.0002 | [16 empty] | 30 | [5 empty] | 0
140 | 494 | 3 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên áp lực cao, kỹ thuật xếp: 3 cạnh/5 cạnh, dây dẫn: 0.035". | Passeo-35 HP là bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên áp lực cao. Thiết kế hệ thống: Over The Wire. Kỹ thuật xếp bóng: 3 cạnh (đường kính 3mm-9mm), 5 cạnh (10mm-12mm). Chất liệu bóng: Nylon/Pebax. Đường kính bóng: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm Chiều dài bóng: 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm. Chiều dài hệ thống: 40cm, 75cm. Marker: 2 marker chắn bức xạ, đảm bảo chính xác vị trí bóng. Áp suất tối đa: 27atm. Hệ thống dây dẫn: 0.035". | Cái | [5 empty] | 61 | 3 | 494:61 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : giấy ủy quyền của công ty Biotronik VN cho cty TNHH DP & TTBYT Hoàng Đức ghi chỉ tham gia đấu thầu tại BV trường đại học Y-Dược Huế, không có bản chụp mã số VTYT của BYT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bóng nong can thiệp mạch máu áp lực cao Passeo-35 HP | Passeo-35 HP là bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên áp lực cao. Thiết kế hệ thống: Over The Wire. Kỹ thuật xếp bóng: 3 cạnh (đường kính 3mm-9mm), 5 cạnh (10mm-12mm). Chất liệu bóng: Nylon/Pebax. Đường kính bóng: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm Chiều dài bóng: 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm. Chiều dài hệ thống: 40cm, 75cm. Marker: 2 marker chắn bức xạ, đảm bảo chính xác vị trí bóng. Áp suất tối đa: 27atm. Hệ thống dây dẫn: 0.035". | Creagh Medical Limited | Ireland | Creagh Medical Limited/ Ireland | 399056; 399057; ….; 399096; 399097 | 17334NK/BYT-TB-CT | D | Hộp/1 cái | Công Ty TNHH Dược Phẩm và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức | Cái | 8400000 |  |  |  | 8400000 | 01/04/2022 | N07.01.240.1717.183.0003 | [16 empty] | 20
141 | 497 | 3 | Bóng nong động mạch ngoại biên chất liệu polyamide | "- Chất liệu: Polyamide, có phủ lớp ái nước giúp dễ đi qua sang thương - Catheter loại OTW. Tương thích dây dẫn 0.018"" - Có marker làm bằng Platinum-Iridium - Đường kính: 2.0, 3.0, 4.0, 5.0mm tương thích ống thông 4F. Đường kính: 6.0, 7.0mm tương thích ống thông 5F. Độ dài ống thông 85, 150cm. - Độ dài bóng: lên đến 150mm - Áp lực thường là 8 atm, áp lực tối đa từ 11 đến 19 atm" | Cái | [5 empty] | 153 | 3 | 497:153 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : "1.Nhà thầu Không cung cấp mã số BYT 2.Catalog( nhà thầu bổ sung Độ dài ống thông 85, 135cm." | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bóng nong động mạch ngoại biên FlexiTrack-018 | "- Chất liệu: Polyamide, có phủ lớp ái nước giúp dễ đi qua sang thương - Catheter loại OTW. Tương thích dây dẫn 0.018"" - Có marker làm bằng Platinum-Iridium - Đường kính: 2.0, 3.0, 4.0, 5.0mm tương thích ống thông 4F. Đường kính: 6.0, 7.0mm tương thích ống thông 5F. Độ dài ống thông 85, 150cm. - Độ dài bóng: lên đến 150mm - Áp lực thường là 8 atm, áp lực tối đa từ 11 đến 19 atm" | L2MTech GmbH | Đức | L2MTech GmbH/ Đức | FTMxxxxxxxxx | GPNK số:18299NK/BYT-TB-CT, Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2021 | D | Hộp/1 cái | Công Ty Cổ phần Thương mại Cổng Vàng | Cái | 7500000 |  |  |  | 7500000 | 01/04/2022 | N07.01.240 | [17 empty] | 20
142 | 502 | 3 | Bóng nong động mạch vành phủ thuốc dành cho tổn thương vôi hóa | - Ái nước, dễ luồn vào tới tổn thương - Thân khỏe, dễ đẩy, đưa bóng tới tổn thương - Xì hơi nhanh, có thể nong lại tổn thương khi cần thiết. - Đường kính từ 1,5mm đến 4,5mm - Dài từ 10mm đến 40mm. - Phủ thuốc Palitaxel. - Phù hợp tổn thương. | Cái | [5 empty] | 14 | 3 | 502:14 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn: Dài từ 20mm đến 35m. (HSDT không có kích thước 35mm, có 30mm và 40mm). | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bóng nong mạch vành phủ thuốc Paclitaxel loại Essential | - Ái nước, dễ luồn vào tới tổn thương - Thân khỏe, dễ đẩy, đưa bóng tới tổn thương - Xì hơi nhanh, có thể nong lại tổn thương khi cần thiết. - Đường kính từ 1,5mm đến 4,5mm - Dài từ 10mm đến 40mm. - Phủ thuốc Palitaxel. - Phù hợp tổn thương. | Life Vascular Devices Biotech, S.L. | Tây Ban Nha | Life Vascular Devices Biotech, S.L. - Tây Ban Nha | BC DPR14 xxx xxx xxx | GPNK: 13668NK/BYT-TB-CT | D | Hộp/ 1 cái | Công ty Cổ Phần Vật Tư y tế Bảo Tâm | Cái | 30615900 |  |  |  | 25000000 | 01/04/2022 | N07.01.240.2839.269.0005 | [16 empty] | 20 | [5 empty] | 0
143 | 503 | 3 | Bóng nong dùng trong tạo hình bơm xi măng vào thân đốt sống có bóng | Bóng nong (Ballon) (dùng trong tạo hình bơm xi măng vào thân đốt sống có bóng) '- Bóng Carlon chịu lực tối đa ≥300psi - Kích thước: từ 10- 20 x 3mm - Có 2 điểm cản quang - Qủa bóng phục hồi hình thái học đốt sống nguyên vẹn và tạo một khoang để bơm xi măng chát lỏng từ thiết bị điều áp sau khi chèn ở thân đốt sống bị tổn thương. • Nhỏ gọn và một số thành phần đơn giản trong bộ • Dễ sử dụng | Cái | [5 empty] | 11 | 3 | 503:11 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Tài liệu làm rõ không chứng minh Kích thước: từ 10- 20 x 3mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bóng nong thân đốt sống | Bóng nong (Ballon) (dùng trong tạo hình bơm xi măng vào thân đốt sống có bóng) '- Bóng Carlon chịu lực tối đa ≥300psi - Kích thước: từ 10- 20 x 3mm - Có 2 điểm cản quang - Qủa bóng phục hồi hình thái học đốt sống nguyên vẹn và tạo một khoang để bơm xi măng chát lỏng từ thiết bị điều áp sau khi chèn ở thân đốt sống bị tổn thương. • Nhỏ gọn và một số thành phần đơn giản trong bộ • Dễ sử dụng | Imedicom Co., Ltd. | Hàn Quốc | Imedicom Co., Ltd., Hàn Quốc | PIBE-xx | 2021162/170000164/PCBPL-BYT ngày 18/05/2021 | B | Cái/ gói | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế B.M.S | Cái | 11500000 |  |  |  | 15000000 | 01/04/2022 | N00.00.000.2505.174.0001 | [16 empty] | 15
144 | 504 | 3 | Bóng nong đường mật Fusion titan | "Bóng nong đường mật Fusion titan vật liệu tổng hợp siêu chắc Tương thích guidewire .035inch, kênh ống soi 3.2mm Chiều dài 190cm Có nhiều đường kính: 4mm-10mm Chiều dài bóng: 4cm Áp lực đỉnh 160psi hoặc 11atm" | Cái | [5 empty] | 137 | 3 | 504:137 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không có số công bố tiêu chuẩn hoặc GPLH | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bóng nong đường mật Fusion titan | "Bóng nong đường mật Fusion titan vật liệu tổng hợp siêu chắc Tương thích guidewire .035inch, kênh ống soi 3.2mm Chiều dài 190cm Có nhiều đường kính: 4mm-10mm Chiều dài bóng: 4cm Áp lực đỉnh 160psi hoặc 11atm" | Wilson-Cook Medical, Inc | Mỹ | Cook Medical Incorporated/ Mỹ | FS-BDB-6x4; FS-BDB-8x4; Fs-BDB-10x4; | BPL: TD20-00073-CBPL-CK | B | Cái/ Túi | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG | Cái | 12500000 |  |  |  | 16500000 | 01/06/2022 | N07.04.100.5334.175.0002 | [16 empty] | 10 | [5 empty] | 0
145 | 507 | 3 | Bóng nong mạch máu ngoại biên có phủ thuốc 2 μg/mm2 paclitaxel và chất polysorbate / sorbitol sử dụng dây dẫn 0.014" hoặc 0.035". | Bóng nong mạch máu ngoại biên có phủ thuốc 2 μg/mm2 paclitaxel và chất polysorbate / sorbitol sử dụng dây dẫn 0.014"" hoặc 0.035"". _ Áp suất làm việc bình thường 6 - 7 atm; Áp lực tối đa lên tới 12 atm. _ Kích thước đường kính bóng 2 - 12 mm; _ Chiều dài bóng 2 - 15 cm. _ Chiều dài Catheter 75 / 130 cm. _ Sử dụng dụng cụ mở đường (sheath) có chiều dài 4F,5F, 6F, 7F. _ GeoAliGn ™ Marker Bands được thiết kế trên trục của ống thông khoảng cách 1 cm, làm tăng hiệu quả trong quá trình phẫu thuật. | Cái | [5 empty] | 162 | 3 | 507:162 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sai TNKT: Sai chiều dài bóng (HSMT: 2-15cm; HSDT: 4-15cm); Sai đường kính bóng (HSMT: 2-12mm; HSDT: 4-12mm); Dụng cụ mở đường thiếu chiều dài 4F (Đã làm rõ). | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Lutonix | Bóng nong mạch máu ngoại biên có phủ thuốc 2 μg/mm2 paclitaxel và chất polysorbate / sorbitol sử dụng dây dẫn 0.014"" hoặc 0.035"". _ Áp suất làm việc bình thường 6 - 7 atm; Áp lực tối đa lên tới 12 atm. _ Kích thước đường kính bóng 2 - 12 mm; _ Chiều dài bóng 2 - 15 cm. _ Chiều dài Catheter 75 / 130 cm. _ Sử dụng dụng cụ mở đường (sheath) có chiều dài 4F,5F, 6F, 7F. _ GeoAliGn ™ Marker Bands được thiết kế trên trục của ống thông khoảng cách 1 cm, làm tăng hiệu quả trong quá trình phẫu thuật. | Lutonix , INC | USA | Lutonix , INC. USA | 9090475 400020; …..; 9090xxxxxxxxxx;9090410 120040 | 5032NK/ BYT-TB-CT | D | 01 Cái/ hộp | Công Ty CP Thiết Bị Y Tế Việt Gia | Cái | 26000000 |  |  |  | 30500000 | 01/01/2022 | N07.01.240.2889.175.0001 N07.01.240.2889.175.0002 | [16 empty] | 50
146 | 511 | 3 | Bóng nong mạch máu Ngoại biên sử dụng dây dẫn 0.035", có lớp phủ ái nước (Hydrophilic) kép | _ Bóng nong mạch máu Ngoại biên sử dụng dây dẫn 0.035"". _ Áp suất làm việc bình thường 8 atm, Áp lực vỡ bóng tối đa 21 atm. _ Đường kính bóng 3 - 12 mm. _ Chiều dài bóng: 2 - 30 cm. _ Chiều dài Catheter 75 / 130 cm. _ Sử dụng các dụng cụ mở đường (sheath) 5F / 6F / 7F. _ Lớp phủ ái nước (Hydrophilic) kép Ultra-Cross™ được thiết kế để giảm ma sát. _ GeoAliGn ™ Marker Bands được thiết kế trên trục của ống thông khoảng cách 1 cm, làm tăng hiệu quả trong quá trình phẫu thuật. | Cái | [5 empty] | 162 | 3 | 511:162 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sai TNKT: Sản phẩm không có lớp phủ ái nước (Hydrophilic) kép Ultra-Cross™ (Đã làm rõ). | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Ultraverse 035 | _ Bóng nong mạch máu Ngoại biên sử dụng dây dẫn 0.035"". _ Áp suất làm việc bình thường 8 atm, Áp lực vỡ bóng tối đa 21 atm. _ Đường kính bóng 3 - 12 mm. _ Chiều dài bóng: 2 - 30 cm. _ Chiều dài Catheter 75 / 130 cm. _ Sử dụng các dụng cụ mở đường (sheath) 5F / 6F / 7F. _ Lớp phủ ái nước (Hydrophilic) kép Ultra-Cross™ được thiết kế để giảm ma sát. _ GeoAliGn ™ Marker Bands được thiết kế trên trục của ống thông khoảng cách 1 cm, làm tăng hiệu quả trong quá trình phẫu thuật. | ClearStream Technologies LTD | Ireland | Bard Peripheral Vascular, INC | U357532; U3575xxx; .. U351301210 | 9428NK/BYT-TB-CT | D | 01 Cái/ hộp | Công Ty CP Thiết Bị Y Tế Việt Gia | Cái | 8200000 |  |  |  | 9000000 | 01/01/2022 | N07.01.240.0759.183.0004 | [16 empty] | 50
147 | 516 | 3 | Bóng nong mạch vành | Đường kính thân bóng nhỏ: 0.0228 inch (0.58mm) (bóng 1 mm). Thiết kế đầu tip sub-zero thuôn lại dành cho tổn thương hẹp nhất. Đầu bóng (tip profile): 0.0157 inch. Đường kính bóng: 1 – 4 mm. Chiều dài bóng: 6 – 40 mm. Chiều dài khả dụng của ống thông: 146 cm. Áp lực thường: 6 atm. Áp lực gây vỡ bóng: 14 atm. | Cái | [5 empty] | 165 | 3 | 516:165 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : TSKT KHÔNG ĐÁP ỨNG HSMT. HSMT:Đầu bóng (tip profile): 0.0164 inch. Đường kính bóng: 1 – 4 mm. Chiều dài bóng: 5 – 30 mm. Chiều dài khả dụng của ống thông: 140 cm. Áp lực thường: 6 atm. Áp lực gây vỡ bóng: 14, 16 atm. HSDT:Đầu bóng (tip profile): 0.0157inch. Đường kính bóng: 1,5-3,5mm. Chiều dài bóng: 6– 30 mm. Chiều dài khả dụng của ống thông: 146 cm. Áp lực thường: 6 atm. Áp lực gây vỡ bóng: 14, 16 atm. : | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bóng nong mạch vành IKAZUCHI Zero | Đường kính thân bóng nhỏ: 0.0228 inch (0.58mm) (bóng 1 mm). Thiết kế đầu tip sub-zero thuôn lại dành cho tổn thương hẹp nhất. Đầu bóng (tip profile): 0.0157 inch. Đường kính bóng: 1 – 4 mm. Chiều dài bóng: 6 – 40 mm. Chiều dài khả dụng của ống thông: 146 cm. Áp lực thường: 6 atm. Áp lực gây vỡ bóng: 14 atm. | Kaneka Corporation | Nhật Bản | Kaneka Corporation/ Nhật Bản | ZE-xx-xxx | 18339NK/BYT-TB-CT ngày 09/7/2021 | D | Hộp/ 1 cái | Công ty TNHH TM-DV và SX Việt Tường | Cái | 8300000 |  |  |  | 8300000 | 06/04/2022 | N07.01.240.2685.232.0005 | [16 empty] | 200 | 30 |  |  |  |  | 0 | 100
148 | 526 | 3 | Bóng nong mạch vành áp lực cao trục thép không gỉ AISI 304 phủ Teflon các cỡ với hạn sử dụng 5 năm. | Khẩu kính đầu vào 0.017" (entry profile) với hệ thống đưa bóng Rx. Ống thông tương thích 5F và dây dẫn 0.014". Áp lực thường 6atm, áp lực tối đa 14atm, áp lực vỡ trung bình 20atm. Trục gần đường kính 1.78F được làm bằng thép không gỉ AISI 304, giảm thiểu ma sát bằng lớp phủ Teflon. Cấu tạo trục xa được kết hợp giữa Polyamide và Pebax. Chất liệu bóng bằng Polyamide. Đầu tip chất liệu Pebax. Đường kính bóng 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0mm với các chiều dài 10; 15; 20; 30mm. Chiều dài khả dụng 142cm. Phù hợp kỹ thuật Kissing Balloon. Hạn sử dụng: 5 năm | Cái | [5 empty] | 158 | 3 | 526:158 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : mời thầu: áp lực tối đa 18/20atm, áp lực vỡ trung bình 24/26atm, Trục gần đường kính 1.9F được làm bằng thép không gỉ AISI 304, giảm thiểu ma sát bằng lớp phủ Teflon cty dự thầu: áp lực tối đa 14atm, áp lực nổ trung bình 20atm, ko thông báo đường kính trục gần | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bóng nong mạch vành Fluydo | Khẩu kính đầu vào 0.017" (entry profile) với hệ thống đưa bóng Rx. Ống thông tương thích 5F và dây dẫn 0.014". Áp lực thường 6atm, áp lực tối đa 14atm, áp lực vỡ trung bình 20atm. Trục gần đường kính 1.78F được làm bằng thép không gỉ AISI 304, giảm thiểu ma sát bằng lớp phủ Teflon. Cấu tạo trục xa được kết hợp giữa Polyamide và Pebax. Chất liệu bóng bằng Polyamide. Đầu tip chất liệu Pebax. Đường kính bóng 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0mm với các chiều dài 10; 15; 20; 30mm. Chiều dài khả dụng 142cm. Phù hợp kỹ thuật Kissing Balloon. Hạn sử dụng: 5 năm | CID S.p.A | Ý | CID S.p.A, Ý | ICV83xx | 15319NK/BYT-TB-CT | D | 1 Cái/ Hộp | Công ty TNHH TTBYT TRUNG HIẾU | Cái | 7900000 |  |  |  | 7800000 | 01/04/2022 | N07.01.240.0748.292.0001 | [16 empty] | 20 | 30 |  |  |  |  | 0
149 | 528 | 3 | Bóng nong mạch vành áp lực thường ái nước, entry profile 0.41mm. Đầu tip được đánh dấu đỏ. | Cấu trúc: - Bóng nong được làm bằng vật liệu Polyamide. - Số điểm cản quang định vị bóng: đơn hoặc đôi - Áp lực định mức: 6atm. Áp lực tối đa 14atm (với cỡ bóng ≤ 3.0mm) - Entry profile: 0.41mm rất linh hoạt. Đầu tip được đánh dấu đỏ, làm bằng vật liệu Elastomer. Lõi dây dẫn bằng thép không gỉ. - Crossing Profile: 0.58mm - Đoạn xa được phủ lớp ái nước M Coat -Đoạn kết nối giữa bóng và đầu tip (bonding part) chỉ 0.4mm. -Điểm đánh dấu cản quang dài 0.8mm và dày 25µm - Đường kính trục: 1.9Fr đoạn gần, 2.4Fr - 2.7Fr đoạn xa - Độ dài trục: 145 cm Kích thước bóng: Đường kính: 1.0mm, 1.25mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm; 3.25mm, 3.5mm, 3.75mm, 4.0mm. Chiều dài 5mm, 10mm,15mm, 20mm, 30mm, 40mm | Cái | [5 empty] | 77 | 3 | 528:77 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Ryurei | Cấu trúc: - Bóng nong được làm bằng vật liệu Polyamide. - Số điểm cản quang định vị bóng: đơn hoặc đôi - Áp lực định mức: 6atm. Áp lực tối đa 14atm (với cỡ bóng ≤ 3.0mm) - Entry profile: 0.41mm rất linh hoạt. Đầu tip được đánh dấu đỏ, làm bằng vật liệu Elastomer. Lõi dây dẫn bằng thép không gỉ. - Crossing Profile: 0.58mm - Đoạn xa được phủ lớp ái nước M Coat -Đoạn kết nối giữa bóng và đầu tip (bonding part) chỉ 0.4mm. -Điểm đánh dấu cản quang dài 0.8mm và dày 25µm - Đường kính trục: 1.9Fr đoạn gần, 2.4Fr - 2.7Fr đoạn xa - Độ dài trục: 145 cm Kích thước bóng: Đường kính: 1.0mm, 1.25mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm; 3.25mm, 3.5mm, 3.75mm, 4.0mm. Chiều dài 5mm, 10mm,15mm, 20mm, 30mm, 40mm | Ashitaka Factory of Terumo Corporation | Nhật Bản | Terumo Corporation/ Nhật Bản | DC-RR1005HH; DC-RR1210HH; DC-RR1215HH; DC-RR2010HHW; DC-RR2015HHW; DC-RR2020HHW; DC-RR2510HHW; DC-RR2515HHW; DC-RR2520HHW | GPNK số: 16651NK/BYT-TB-CT, ngày 14/10/2020 | D | Hộp/ 1 cái | Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Khải Vinh | Cái | 5250000 | 5900000 |  |  | 9093000 | 12/04/2022 | N07.01.240.0280.232.0001 | [16 empty] | 10 | 30 |  |  |  |  | 0 | 50
150 | 533 | 3 | Bóng nong mạch vành bán đáp ứng vật liệu Polyamide | Cấu trúc: - Bóng có cấu trúc 3 lớp: lớp giữa là polyamide, lớp trong và lớp ngoài là elastomer - Số điểm cản quang định vị bóng ngắn và mỏng: 2 - Vai bóng ngắn 3.0mm, dễ thực hiện kỹ thuật POT - Áp lực định mức: 12atm. Áp lực tối đa 22atm (với bóng từ 2.0mm đến 4.0mm) hoặc 20atm (với bóng 4.5mm và 5.0mm) Thông số trục đẩy bóng - Entry profile 0.43mm - Đường kính trục: 1.9Fr đoạn gần dễ dàng thực hiện kỹ thuật Kissing Balloon; 2.5Fr đoạn giữa; 2.6Fr đoạn xa - Độ dài trục: 145 cm - Lớp phủ ái nước Hydrophilic Kích thước: - Đường kính 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.25mm, 3.5mm, 3.75mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm. - Chiều dài 6mm, 8mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm | Cái | [5 empty] | 77 | 3 | 533:77 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : "HSMT: + Đường kính bóng 1.25mm-4.5mm, dài từ 10mm-40mm + chiều dài ống thông 140cm + Áp dụng kỹ thuật Kissing Balloon, vách bóng mỏng 0.008 mm, đầu vai bóng được vát góc 42◦ dễ dàng đi qua tổn thương phức tạp. DỰ THẦU: + Đường kính bóng 2.00mm-5.00mm, dài từ 6mm-30mm + chiều dài ống thông 145cm + Áp dụng kỹ thuật Kissing Balloon, vách bóng mỏng 0.008 mm, đầu vai bóng được vát góc 42◦ dễ dàng đi qua tổn thương phức tạp: KHÔNG ĐÁP ỨNG" - Đảm bảo đáp ứng về thời gian giao hàng: Thời gian giao hàng trễ nhất là 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu giao hàng của bệnh viện : "HSMT: + Đường kính bóng 1.25mm-4.5mm, dài từ 10mm-40mm + chiều dài ống thông 140cm + Áp dụng kỹ thuật Kissing Balloon, vách bóng mỏng 0.008 mm, đầu vai bóng được vát góc 42◦ dễ dàng đi qua tổn thương phức tạp. DỰ THẦU: + Đường kính bóng 2.00mm-5.00mm, dài từ 6mm-30mm + chiều dài ống thông 145cm + Áp dụng kỹ thuật Kissing Balloon, vách bóng mỏng 0.008 mm, đầu vai bóng được vát góc 42◦ dễ dàng đi qua tổn thương phức tạp: KHÔNG ĐÁP ỨNG" | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Accuforce | Cấu trúc: - Bóng có cấu trúc 3 lớp: lớp giữa là polyamide, lớp trong và lớp ngoài là elastomer - Số điểm cản quang định vị bóng ngắn và mỏng: 2 - Vai bóng ngắn 3.0mm, dễ thực hiện kỹ thuật POT - Áp lực định mức: 12atm. Áp lực tối đa 22atm (với bóng từ 2.0mm đến 4.0mm) hoặc 20atm (với bóng 4.5mm và 5.0mm) Thông số trục đẩy bóng - Entry profile 0.43mm - Đường kính trục: 1.9Fr đoạn gần dễ dàng thực hiện kỹ thuật Kissing Balloon; 2.5Fr đoạn giữa; 2.6Fr đoạn xa - Độ dài trục: 145 cm - Lớp phủ ái nước Hydrophilic Kích thước: - Đường kính 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.25mm, 3.5mm, 3.75mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm. - Chiều dài 6mm, 8mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm | Ashitaka Factory of Terumo Corporation | Nhật Bản | Terumo Corporation/ Nhật Bản | DC-RM2512HHW; DC-RM2515HHW; DC-RM2712HHW; DC-RM2715HHW; DC-RM3012HHW; DC-RM3015HHW; DC-RM3020HHW; DC-RM3212HHW; DC-RM3215HHW; DC-RM3512HHW; DC-RM3515HHW; DC-RM3520HHW; DC-RM3712HHW; DC-RM3715HHW; DC-RM4012HHW; DC-RM4015HHW; DC-RM4512HSW; DC-RM4515HSW; DC-RM5012HSW | GPLH số: 210188ĐKLH/BYT-TB-CT, ngày 26/07/2021 | D | Hộp/ 1 cái | Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Khải Vinh | Cái | 7300000 |  |  |  | 8599500 | 12/04/2022 | N07.01.240.0280.232.0003 | [16 empty] | 30 | 30 |  |  |  |  | 0 | 100
151 | 534 | 3 | Bóng nong mạch vành các cỡ | Chất liệu: Polyamide resin. - Khẩu kính đầu xa (entry profile): 0.4mm - Khẩu kính bóng (crossing profile): 0.58mm - Tráng phủ Hydrophilic thế hệ mới TR2 - Đường kính nhỏ nhất từ Ø1.0 - Ø4.0mm (có loại Ø .25 và Ø .75) - Áp lực tối đa: 14 bar; Áp lực bơm bóng: 6 bar - Thời gian xẹp bóng: 12 giây - Markers cản quang: 1 marker (φ1.0mm và 1.5 mm); 2 markers (> φ2.00mm) - Nếp gấp bóng: 2 gấp (φ1.0mm, 1.5mm); 3 gấp (> φ2.0mm) - Chiều dài khả dụng Catheter: 146cm | Cái | [5 empty] | 165 | 3 | 534:165 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : XIN THÊM Ý KIẾN TỔ THẨM ĐỊNH VÀ HỘI ĐỒNG XEM ĐẠT TƯƠNG ĐƯƠNG ĐƯỢC KHÔNG: HSMT:- Khẩu kính đầu xa (entry profile): 0.386mm;Khẩu kính bóng (crossing profile): 0.585mm HSDT:entry profile): 0.0157 inch=0.398mm;Khẩu kính bóng (crossing profile): 0.58mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bóng nong mạch vành IKAZUCHI Zero | Chất liệu: Polyamide resin. - Khẩu kính đầu xa (entry profile): 0.4mm - Khẩu kính bóng (crossing profile): 0.58mm - Tráng phủ Hydrophilic thế hệ mới TR2 - Đường kính nhỏ nhất từ Ø1.0 - Ø4.0mm (có loại Ø .25 và Ø .75) - Áp lực tối đa: 14 bar; Áp lực bơm bóng: 6 bar - Thời gian xẹp bóng: 12 giây - Markers cản quang: 1 marker (φ1.0mm và 1.5 mm); 2 markers (> φ2.00mm) - Nếp gấp bóng: 2 gấp (φ1.0mm, 1.5mm); 3 gấp (> φ2.0mm) - Chiều dài khả dụng Catheter: 146cm | Kaneka Corporation | Nhật Bản | Kaneka Corporation/ Nhật Bản | ZE-xx-xxx | 18339NK/BYT-TB-CT ngày 09/7/2021 | D | Hộp/ 1 cái | Công ty TNHH TM-DV và SX Việt Tường | Cái | 7500000 |  |  |  | 8300000 | 06/04/2022 | N07.01.240.2685.232.0005 | [16 empty] | 30 | 45 |  |  |  |  | 0 | 100
152 | 542 | 3 | Bóng nong mạch vành phủ thuốc áp lực thấp, đường kính 2.0-> 4.0mm, dài 10-> 30mm | Bóng nong mạch vành tẩm thuốc: - Bóng phủ thuốc Paclitaxel (3.0µg/mm2). Vùng phủ thuốc là khoảng giữa 2 marker. - Thuốc Paclitaxel được hấp thu trên Butyryl-tri-hexyl citrate (BTHC) - Sau một lần nong bóng, thuốc phóng thích nhanh chóng, duy trì nồng độ thuốc trong mô hơn 7 ngày - Profile:0.017", tri-fold(3 nếp gấp). - Guiding tương thích nhỏ nhất 5F. Dây dẫn tương thích 0.014" - Chiều dài catheter bóng 140 cm. Catheter bóng loại Fast-Exchange - Đủ kích thuốc khác nhau: đường kính 2.0 -> 4.0 mm, chiều dài: 10 -> 30 mm - Áp suất bình thường 7atm - Áp lực vỡ bóng 13atm (riêng 4.0 là 12atm). Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE - Hạn dùng 2 năm | Cái | [5 empty] | 44 | 3 | 542:44 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : "KHÔNG ĐẠT THÔNG SỐ VỀ KT :Q5/T1441 HSMT: Chiều dài catheter bóng 140 cm. Catheter bóng loại Fast-Exchange - Đủ kích thuốc khác nhau: đường kính 2.0 - 4.0 mm; chiều dài: 10-30 mm HSDT: Theo catalog sản phẩm Chiều dài catheter bóng 154cm. Catheter bóng loại Fast-Exchange - Đủ kích thuốc khác nhau: đường kính 2.5 - 4.5 mm; chiều dài: 10-20 mm " BỔ SUNG GIẤY ỦY QUYỀN TỪ CTY TRỌNG MINH CHO CTY ĐỨC TÍN, MÃ SP, MÃ SỐ BỘ YT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Protégé | Bóng nong mạch vành tẩm thuốc: - Bóng phủ thuốc Paclitaxel (3.0µg/mm2). Vùng phủ thuốc là khoảng giữa 2 marker. - Thuốc Paclitaxel được hấp thu trên Butyryl-tri-hexyl citrate (BTHC) - Sau một lần nong bóng, thuốc phóng thích nhanh chóng, duy trì nồng độ thuốc trong mô hơn 7 ngày - Profile:0.017", tri-fold(3 nếp gấp). - Guiding tương thích nhỏ nhất 5F. Dây dẫn tương thích 0.014" - Chiều dài catheter bóng 140 cm. Catheter bóng loại Fast-Exchange - Đủ kích thuốc khác nhau: đường kính 2.0 -> 4.0 mm, chiều dài: 10 -> 30 mm - Áp suất bình thường 7atm - Áp lực vỡ bóng 13atm (riêng 4.0 là 12atm). Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE - Hạn dùng 2 năm | Blue Medical Devices B.V. | Hà Lan | Blue Medical Devices B.V.- Hà Lan | PROxxxx | 2100584ĐKLH/BYT-TB-CT | D | 1 Cái/hộp | Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Đức Tín | Cái | 24000000 |  |  |  | 17325000 | 01/04/2022 | N07.01.240.0562.173.0009 | [17 empty] | 10
153 | 543 | 3 | Bóng nong mạch vành semi - compliance ái nước kissing balloon. Profile 0.41mm, đường kính thân hệ thống dẫn đoạn gần 1.9Fr. Thân bóng đoạn sát tay cầm có cấu tạo kiểu PTFE coated Hypo Tube. | Mô tả: Bóng nong mạch vành Semi-compliance phủ lớp ái nước hydrophilic. Kích cỡ: đường kính 1.5mm- 4.0mm. Chiều dài 10mm- 50mm. Đường kính thân hệ thống dẫn đoạn gần 1.9Fr Tiêu chuẩn kỹ thuật: profile >0.41mm. Thân bóng đoạn sát tay cầm có cấu tạo kiểu PTFE coated. | Cái | [5 empty] | 44 | 3 | 543:44 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : "KHÔNG ĐẠT THÔNG SỐ KT: HSMT: đường kính 1.25 mm- 2.5mm. Chiều dài 10 mm- 20 mm HSDT: : đường kính 1.5mm- 4.0mm. Chiều dài 10mm- 50mm." | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | MSM PTCA Balloon | Mô tả: Bóng nong mạch vành Semi-compliance phủ lớp ái nước hydrophilic. Kích cỡ: đường kính 1.5mm- 4.0mm. Chiều dài 10mm- 50mm. Đường kính thân hệ thống dẫn đoạn gần 1.9Fr Tiêu chuẩn kỹ thuật: profile >0.41mm. Thân bóng đoạn sát tay cầm có cấu tạo kiểu PTFE coated. | Micro Science Medical AG | Đức | Micro Science Medical AG - Đức | PTCAxxxxx | 15720NK/BYT-TB-CT | D | 1 Cái/ Hộp | Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Đức Tín | Cái | 8400000 |  |  |  | 6900000 | 01/04/2022 | N07.01.240.3106.155.0001 | [16 empty] | 30 | 45 |  |  |  |  | 0 | 40
154 | 559 | 3 | Cannulae động mạch chủ đầu cong nhựa các cỡ | "Cannula động mạch chủ đầu cong nhựa 90 độ dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể - Chất liệu chính PVC và Silicon - Kích thước: Các cỡ 20-22 Fr (6,7 - 7.3 mm), co nối 3/8 (0.95cm) có cổng chiều dài cannula 10 in (25.4 cm) - Có đường đánh dấu ở ống giúp xác định hướng đầu cannula, có cổng ở đầu co nối, có cổng Luer-lock - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA" | Cái | [5 empty] | 177 | 3 | 559:177 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Yêu cầu mời thầu : các cỡ 20,22,24 (6.7mm;7.3mm; 8.0 mm). Hàng dự thầu : các cỡ 20,22 (6.7mm;7.3mm) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Cannula động mạch đầu cong DLP | "Cannula động mạch chủ đầu cong nhựa 90 độ dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể - Chất liệu chính PVC và Silicon - Kích thước: Các cỡ 20-22 Fr (6,7 - 7.3 mm), co nối 3/8 (0.95cm) có cổng chiều dài cannula 10 in (25.4 cm) - Có đường đánh dấu ở ống giúp xác định hướng đầu cannula, có cổng ở đầu co nối, có cổng Luer-lock - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA" | Medtronic Perfusion Systems/ Viant Medical, Inc. | Mỹ | Medtronic Inc, Mỹ | "81020 , 81022 | 16328NK/BYT-TB-CT | D | Hộp/20 cái | Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế An Pha | Cái | 1289925 |  |  |  | 1200000 | 01/04/2022 | N04.01.010.4321.175.0056 | [16 empty] | 30 | 30 |  |  |  |  | 0
155 | 566 | 3 | Cannulae tĩnh mạch 2 tầng các cỡ | "Cannula dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể - Chất liệu chính PVC và Silicon - Các cỡ 32/40Fr (10.7/13.3mm), 36/46Fr(12.0/15.3mm), đầu nối có thông khí 1/2 in (1.27cm), chiều dài cannula 15 in (38.1cm) - Cannulae tĩnh mạch 2 tầng đặt tại nhĩ phải có nhiều lỗ chia 2 tầng phân biệt, hệ thống dây chằng lò xo chống xoắn, thiết kế o-val. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA, ISO" | Cái | [5 empty] | 177 | 3 | 566:177 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu mời thầu: công nghệ DLP các cỡ 28-51 Fr (9-17mm) 38.1cm trong hồ sơ làm rõ. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Cannula tĩnh mạch 2 tầng MC2™ | "Cannula dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể - Chất liệu chính PVC và Silicon - Các cỡ 32/40Fr (10.7/13.3mm), 36/46Fr(12.0/15.3mm), đầu nối có thông khí 1/2 in (1.27cm), chiều dài cannula 15 in (38.1cm) - Cannulae tĩnh mạch 2 tầng đặt tại nhĩ phải có nhiều lỗ chia 2 tầng phân biệt, hệ thống dây chằng lò xo chống xoắn, thiết kế o-val. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA, ISO" | Medtronic Perfusion Systems/ Viant Medical, Inc. | Mỹ | Medtronic Inc, Mỹ | 912xx | 16328NK/BYT-TB-CT | D | Hộp/10 cái | Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế An Pha | Cái | 1319955 |  |  |  | 1790000 | 01/04/2022 | N04.01.010.4321.175.0040 | [16 empty] | 3 | 5 |  |  |  |  | 0
156 | 568 | 3 | Cannulae tĩnh mạch đùi, 1 tầng cỡ 08,10,12,14Fr | "Cannula tĩnh mạch dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể - Chất liệu chính PVC và Silicon không chứa DEHP - Các cỡ 08-10-12-14 Fr (2.7-4.7mm) với chiều dài đầu tip 10-11.5 cm, chiều dài cannula 22.9cm, cổng kết nối dây dẫn 1/4 (6.35mm) - Cannulae động mạch đùi trẻ em có vòng lo xo chống xoắn, thành mỏng cho dòng chảy cao, đầu tip thích hợp cho sử dụng kỹ thuật Seldinger Bio-Medicus, - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA, ISO" | Cái | [5 empty] | 177 | 3 | 568:177 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không cung cấp được mã BYT theo Quyết định 5086/QĐ-BYT trong hồ sơ làm rõ. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Cannula tĩnh mạch đùi một mảnh | "Cannula tĩnh mạch dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể - Chất liệu chính PVC và Silicon không chứa DEHP - Các cỡ 08-10-12-14 Fr (2.7-4.7mm) với chiều dài đầu tip 10-11.5 cm, chiều dài cannula 22.9cm, cổng kết nối dây dẫn 1/4 (6.35mm) - Cannulae động mạch đùi trẻ em có vòng lo xo chống xoắn, thành mỏng cho dòng chảy cao, đầu tip thích hợp cho sử dụng kỹ thuật Seldinger Bio-Medicus, - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA, ISO" | Medtronic Perfusion Systems/ Viant Medical, Inc. | Mỹ | Medtronic Inc, Mỹ | 96830-0xx | 16328NK/BYT-TB-CT | D | Hộp/1 cái | Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế An Pha | Cái | 5899950 |  |  |  | 11500000 | 01/04/2022 | Bộ y tế chưa cấp | [17 empty] | 8 |  |  |  |  | 0
157 | 573 | 3 | Canula truyển dung dịch liệt tim chọn lọc 10,12,14 | "Cannula truyền dung dịch liệt tim trực tiếp xuôi dòng vào lỗ vành - Cannula bằng thép không gỉ , dễ uốn cong, đầu silicon mềm có gờ chăn bức xạ - Kích thước: 10,12,14Fr ,Loại đầu cong loại 45o và 90o , chiều dài cannnula 7.5 in (19.1cm). Đầu nối female Leur - lock - Tiêu chuẩn FDA, ISO" | Cái | [5 empty] | 177 | 3 | 573:177 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Yêu cầu mời thầu : cỡ 10,12,14 (3.3;4.0;4.7). Hàng dự thầu : cỡ 12 (4.0) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Cannula lỗ vành tốc độ dòng cao DLP™ | "Cannula truyền dung dịch liệt tim trực tiếp xuôi dòng vào lỗ vành - Cannula bằng thép không gỉ , dễ uốn cong, đầu silicon mềm có gờ chăn bức xạ - Kích thước: 10,12,14Fr ,Loại đầu cong loại 45o và 90o , chiều dài cannnula 7.5 in (19.1cm). Đầu nối female Leur - lock - Tiêu chuẩn FDA, ISO" | Medtronic Perfusion Systems/ Viant Medical, Inc. | Mỹ | Medtronic Inc, Mỹ | "30112 ; 30212" | 16328NK/BYT-TB-CT | D | Hộp/20 cái | Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế An Pha | Cái | 1155000 |  |  |  | 1250000 | 01/04/2022 | N04.01.010.4321.175.0055 | [17 empty] | 15 |  |  |  |  | 0
158 | 576 | 3 | Catheter dần đượng ERCP 2 kênh Glo-Tip | "Catheter dần đượng ERCP 2 kênh Glo-Tip Đầu thiết kế dometip, Đường kính 6Fr Chiều dài 200cm Chiều dài stylet 100cm Tương thích guidewire .035inch" | Cái | [5 empty] | 137 | 3 | 576:137 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không có số công bố tiêu chuẩn hoặc GPLH | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Catheter dần đường ERCP 2 kênh Glo-Tip | "Catheter dần đượng ERCP 2 kênh Glo-Tip Đầu thiết kế dometip, Đường kính 6Fr Chiều dài 200cm Chiều dài stylet 100cm Tương thích guidewire .035inch" | Wilson-Cook Medical, Inc | Mỹ | Cook Medical Incorporated/ Mỹ | GT-2-T | BPL: TD20-00085-CBPL-CK | B | Cái/ Túi | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG | Cái | 2700000 |  |  |  | 3500000 | 21/04/2022 | N04.04.020.5334.175.0003 | [16 empty] | 20 | 6 |  |  |  |  | 0
159 | 585 | 3 | Catheter tĩnh mạch trung ương 3 nòng, kim V, cỡ 720 | + Catheter làm từ vật liệu Thermoplastic polyurethane + Ba nhánh + Chiều dài catheter: 20 cm, + Đường kính đầu nong: 8F, chiều dài 10 cm, bằng polypropylene + Đường kính catheter: 7 Fr + Guide wire bằng thép không gỉ, đường kính 0.035'', chiều dài 60 cm + Kim dẫn đường chữ Y/ thẳng, đường kính 18 Ga Đặc điểm: + Có vạch đánh dấu độ sâu giúp việc đặt catheter chính xác + Có đường chỉ chắn bức xạ | Cái | [5 empty] | 62 | 3 | 585:62 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt tính năng kĩ thuật: HSMT: G16, G18 ; Kim dẫn đường chữ V; alve ngăn chặn máu trào ngược và tránh tắc mạch do khí HSDT: G18; Kim dẫn đường chữ Y; | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nhánh | + Catheter làm từ vật liệu Thermoplastic polyurethane + Ba nhánh + Chiều dài catheter: 20 cm, + Đường kính đầu nong: 8F, chiều dài 10 cm, bằng polypropylene + Đường kính catheter: 7 Fr + Guide wire bằng thép không gỉ, đường kính 0.035'', chiều dài 60 cm + Kim dẫn đường chữ Y/ thẳng, đường kính 18 Ga Đặc điểm: + Có vạch đánh dấu độ sâu giúp việc đặt catheter chính xác + Có đường chỉ chắn bức xạ | Medas Inc | Mỹ | Medas Inc / Mỹ | M2011 | 15971NK/BYT-TB-CT | D | 10 Cái / Hộp | Công ty TNHH TMDV KT TBYT Hoàng Long | Cái | 631995 |  |  |  | 735000 | 01/04/2022 | N04.04.010.2941.175.0005 | [16 empty] | 450 | [5 empty] | 40 | 200
160 | 594 | 3 | Chỉ khâu không tiêu polypropylene số 2/0, dài 90 cm | Chỉ không tan tổng hợp polypropylene số 2/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 1/2c, dài 26 mm | Sợi | [5 empty] | 22 | 3 | 594:22 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không có kim tròn 26mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Chỉ Polypropylene (2/0) dài 90cm | Chỉ không tan tổng hợp polypropylene số 2/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 1/2c, dài 26 mm | SMI AG | BỈ | SMI AG - BỈ | Polypropylene (2/0) dài 90cm | 8466NK/BYT-TB-CT | C | 12 sợi/ hộp | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1 | Sợi | 58000 |  |  |  | 63000 | 01/04/2022 | N05.02.030.3881.125.0079 | [22 empty] | 100 |  | 240 | [5 empty] | 120
161 | 596 | 3 | Chỉ khâu liền kim các loại, các cỡ | Chỉ kháng khuẩn Triclosan số 1 dài 90cm, kim tròn 40mm, 1/2C, kim Premium, theo công nghệ U- filo, phủ silicon và thép không gỉ AISI 302. Chất liệu Polyglactin (hợp chât Glycolyc acid và Lactide acid), được bao phủ Polycaprolactone and Calcium Stearate. Tiêu chuẩn FDA, FSC, ISO, CE. | Sợi | [5 empty] | 22 | 3 | 596:22 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đúng yêu cầu của HSMT: Chỉ kháng khuẩn Triclosan số 1 dài 90cm, kim tròn 40mm, 1/2C, kim Premium, theo công nghệ U- filo, phủ silicon và thép không gỉ AISI 302. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Chỉ Surgicryl 910 (1) dài 90cm | Chỉ kháng khuẩn Triclosan số 1 dài 90cm, kim tròn 40mm, 1/2C, kim Premium, theo công nghệ U- filo, phủ silicon và thép không gỉ AISI 302. Chất liệu Polyglactin (hợp chât Glycolyc acid và Lactide acid), được bao phủ Polycaprolactone and Calcium Stearate. Tiêu chuẩn FDA, FSC, ISO, CE. | SMI AG | BỈ | SMI AG - BỈ | Surgicryl 910 (1) dài 90cm | 8466NK/BYT-TB-CT | D | 12 sợi/ hộp | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1 | Sợi | 58000 |  |  |  | 73500 | 01/04/2022 | N05.02.050.3881.125.0027 | [22 empty] | 0 | [7 empty] | 200 | [5 empty] | 300
162 | 605 | 3 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene có phụ gia polyethylene glycol chống xước chỉ, số 2/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu cắt KV-7, 1/2C dài 26mm | "Chỉ không tan đơn sợi Polypropylene số 2-0, dài 90 cm, 2 kim tròn đầu cắt 25mm 1/2c Chất liệu chỉ: Được làm từ đồng phân lập thể tinh thể đẳng hướng của polypropylene (polyolefin mạch thẳng tổng hợp). Có tính linh hoạt và dễ thắt nút. Dung nạp tốt, bề mặt nhẵn và đồng nhất cao, cho phép dễ dàng đi qua mô với chấn thương tối thiểu. - Chỉ nhuộm màu xanh dương, được tiệt trùng bằng khí EO, từng sợi được đóng gói bằng 2 lớp túi PET/ PE Tyvek hạn chế nhớ hình. Kim thép không gỉ 302 phủ silicone. - Tiêu chuẩn CE, ISO." | Tép | [5 empty] | 153 | 3 | 605:153 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : "KHÔNG ĐẠT THÔNG SỐ KT: Q2/T702 HSMT: có phụ gia polyethylene glycol chống xước chỉ,, 2 kim tròn đầu cắt KV-7, 1/2C dài 26mm, kim Surgalloy siêu bền phủ silicone sắc bén bằng công nghệ NuCoat, HSMT: Được làm từ đồng phân lập thể tinh thể đẳng hướng của polypropylene (polyolefin mạch thẳng tổng hợp). 2 kim tròn đầu cắt 25mm 1/2c,LỚP ÁO PHỦ KHÔNG THỂ HIỆN." | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Chỉ khâu không tiêu Polypropylene, đơn sợi số 2/0, dài 90 cm, kim tròn 1/2c, dài 25mm | "Chỉ không tan đơn sợi Polypropylene số 2-0, dài 90 cm, 2 kim tròn đầu cắt 25mm 1/2c Chất liệu chỉ: Được làm từ đồng phân lập thể tinh thể đẳng hướng của polypropylene (polyolefin mạch thẳng tổng hợp). Có tính linh hoạt và dễ thắt nút. Dung nạp tốt, bề mặt nhẵn và đồng nhất cao, cho phép dễ dàng đi qua mô với chấn thương tối thiểu. - Chỉ nhuộm màu xanh dương, được tiệt trùng bằng khí EO, từng sợi được đóng gói bằng 2 lớp túi PET/ PE Tyvek hạn chế nhớ hình. Kim thép không gỉ 302 phủ silicone. - Xuất xứ Châu Âu. Tiêu chuẩn CE, ISO." | Assut Medical Sarl | Thụy Sỹ | Assut Medical Sarl / Thụy Sỹ | 99485N | GPNK:: 18292NK/BYT-TB-CT. Hà Nội ngày 9 tháng 7 năm 2021 | D | 12 Tép/ Hộp | Công Ty Cổ phần Thương mại Cổng Vàng | Tép | 108150 |  |  |  | 105600 | 05/05/2022 | N05.02.040.4599.274.0095 | [16 empty] | 250 | [5 empty] | 50
163 | 606 | 3 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene có phụ gia polyethylene glycol chống xước chỉ, số 2/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn V-20, 1/2C dài 26mm | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene có phụ gia polyethylene glycol chống xước chỉ, số 2/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn V-20, 1/2C dài 26mm, kim Surgalloy siêu bền phủ silicone sắc bén bằng công nghệ NuCoat , đóng gói Nupack tối thiểu nhớ hình, tiêu chuẩn FDA | Tép | [5 empty] | 22 | 3 | 606:22 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt do ko phù hợp HSMT: 2 kim tròn đầu nhọn V-20, 1/2C dài 26mm (dự thầu 25mm), kim Surgalloy siêu bền phủ silicone sắc bén bằng công nghệ NuCoat , đóng gói Nupack tối thiểu nhớ hình, tiêu chuẩn FDA (không có tài liệu chứng minh) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Chỉ Polypropylene (2/0) 2 kim tròn đầu nhọn | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene có phụ gia polyethylene glycol chống xước chỉ, số 2/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn V-20, 1/2C dài 26mm, kim Surgalloy siêu bền phủ silicone sắc bén bằng công nghệ NuCoat , đóng gói Nupack tối thiểu nhớ hình, tiêu chuẩn FDA | SMI AG | BỈ | SMI AG - BỈ | Polypropylene (2/0) 2 kim tròn đầu nhọn | 8466NK/BYT-TB-CT | C | 12 tép/ hộp | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1 | Tép | 99750 |  |  |  | 63000 | 01/04/2022 | N05.02.030.3881.125.0079 | [16 empty] | 250 | [5 empty] | 0
164 | 609 | 3 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene có phụ gia polyethylene glycol chống xước chỉ, số 4/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn CV-25, 1/2C dài 22mm | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene có phụ gia polyethylene glycol chống xước chỉ, số 4/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn CV-25, 1/2C dài 22mm, kim Surgalloy siêu bền phủ silicone sắc bén bằng công nghệ NuCoat, đóng gói Nupack tối thiểu nhớ hình, tiêu chuẩn FDA | Tép | [5 empty] | 22 | 3 | 609:22 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt do ko phù hợp HSMT: 2 kim tròn đầu nhọn CV-25, 1/2C dài 22mm (dự thầu không có loại 22mm), kim Surgalloy siêu bền phủ silicone sắc bén bằng công nghệ NuCoat, đóng gói Nupack tối thiểu nhớ hình, tiêu chuẩn FDA (không có tài liệu chứng minh) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Chỉ Polypropylene (4/0) | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene có phụ gia polyethylene glycol chống xước chỉ, số 4/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn CV-25, 1/2C dài 22mm, kim Surgalloy siêu bền phủ silicone sắc bén bằng công nghệ NuCoat, đóng gói Nupack tối thiểu nhớ hình, tiêu chuẩn FDA | SMI AG | BỈ | SMI AG - BỈ | Polypropylene (4/0) | 8466NK/BYT-TB-CT | C | 12 tép/ hộp | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1 | Tép | 109200 |  |  |  | 63000 | 01/04/2022 | N05.02.030.3881.125.0075 | [16 empty] | 750 | [5 empty] | 0
165 | 610 | 3 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene có phụ gia polyethylene glycol chống xước chỉ, số 5/0 dài 75cm, 2 kim tròn đầu nhọn CV-11, 1/2C dài 13mm | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene có phụ gia polyethylene glycol chống xước chỉ, số 5/0 dài 75cm, 2 kim tròn đầu nhọn CV-11, 1/2C dài 13mm, kim Surgalloy siêu bền phủ silicone sắc bén bằng công nghệ NuCoat, đóng gói Nupack tối thiểu nhớ hình, tiêu chuẩn FDA | Tép | [5 empty] | 22 | 3 | 610:22 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt do không bổ sung tài liệu theo văn bản yêu cầu làm rõ của BMT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Chỉ Polypropylene (5/0) 2 kim tròn đầu nhọn | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene có phụ gia polyethylene glycol chống xước chỉ, số 5/0 dài 75cm, 2 kim tròn đầu nhọn CV-11, 1/2C dài 13mm, kim Surgalloy siêu bền phủ silicone sắc bén bằng công nghệ NuCoat, đóng gói Nupack tối thiểu nhớ hình, tiêu chuẩn FDA | SMI AG | BỈ | SMI AG - BỈ | Polypropylene (5/0) 2 kim tròn đầu nhọn | 8466NK/BYT-TB-CT | C | 12 tép/ hộp | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1 | Tép | 93450 |  |  |  | 105000 | 01/04/2022 | N05.02.030.3881.125.0073 | [16 empty] | 500 | [5 empty] | 0
166 | 614 | 3 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene có phụ gia polyethylene glycol chống xước chỉ, số 7/0 dài 60cm, 2 kim tròn đầu nhọn CV-351, 3/8C dài 8mm | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene có phụ gia polyethylene glycol chống xước chỉ, số 7/0 dài 60cm, 2 kim tròn đầu nhọn CV-351, 3/8C dài 8mm, kim Cardiopoint phủ silicone sắc bén bằng công nghệ NuCoat, đóng gói Nupack tối thiểu nhớ hình | Tép | [5 empty] | 22 | 3 | 614:22 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt do ko phù hợp HSMT: chỉ số 7/0 dài 60cm, 2 kim tròn đầu nhọn CV-351, 3/8C dài 8mm (mã 5052608-2 có sợi chỉ dài 75cm), kim Cardiopoint phủ silicone sắc bén bằng công nghệ NuCoat, đóng gói Nupack tối thiểu nhớ hình không có tài liệu chứng minh) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Chỉ Polypropylene (7/0) | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene có phụ gia polyethylene glycol chống xước chỉ, số 7/0 dài 60cm, 2 kim tròn đầu nhọn CV-351, 3/8C dài 8mm, kim Cardiopoint phủ silicone sắc bén bằng công nghệ NuCoat, đóng gói Nupack tối thiểu nhớ hình | SMI AG | BỈ | SMI AG - BỈ | Polypropylene (7/0) |  | C | 12 tép/ hộp | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1 | Tép | 147000 |  |  |  | 205000 | 01/04/2022 | N05.02.030.3881.125.0070 | [16 empty] | 400 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 60
167 | 624 | 3 | Chỉ không tan tổng hợp đa sợi bện polyester Tape, khâu hở eo cổ tử cung, sợi rộng 5mm, dài 45cm, màu trắng, 2 kim tròn đầu tù, dài 48mm | Băng khâu hở eo cổ tử cung bằng polyester bao phù bằng polybutylate dài 40cm dầy 5mm, 2 kim tròn thân dầy CTX dài 48mm 1/2 vòng tròn. | Sợi | [5 empty] | 150 | 3 | 624:150 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : "Sản phẩm RS22 trang 208 Tính năng kỹ thuật sản phẩm: Dài 40cm Tính năng kỹ thuật(Mời thầu) Dài 45cm" | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Chỉ phẫu thuật MERSILENE dài 40cm, thân dầy 5mm, 2 kim tròn 48mm, 1/2C | Băng khâu hở eo cổ tử cung bằng polyester bao phù bằng polybutylate dài 40cm dầy 5mm, 2 kim tròn thân dầy CTX dài 48mm 1/2 vòng tròn. | Ethicon, LLC | Mỹ | Ethicon, LLC-Mỹ | RS22 | 9406NK/BYT-TB-CT | C | Hộp/6 tép | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | Sợi | 102000 |  |  |  | 448499 | 03/01/2022 | N05.02.030.2025.175.0040 | [22 empty] | 0 | 300
168 | 632 | 3 | Chỉ không tan tự nhiên silk số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm | Chỉ không tan tự nhiên silk số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde | Tép | [5 empty] | 22 | 3 | 632:22 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt do ko phù hợp HSMT: Không có kim tam giác 3/8c, dài 18 mm (chỉ có 19mm) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Chỉ Silk (4/0) | Chỉ không tan tự nhiên silk số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn UltraGlyde | SMI AG | BỈ | SMI AG - BỈ | Silk (4/0) | 8466NK/BYT-TB-CT | C | 12 tép/ hộp | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1 | Tép | 17795 | 17790 |  |  | 29400 | 01/04/2022 | N05.02.030.3881.125.0047 | [16 empty] | 1200 |  |  |  | 48 |  | 0 | 3000 | 480 |  | 200 |  | 240 | 600 |  | 200 | 720
169 | 636 | 3 | Chỉ nâng đỡ mô bằng silicone, dài 75cm, rộng 2.5mm, màu xanh | Chỉ nâng đỡ mô bằng silicone, dài 75cm, rộng 2.5mm, màu xanh | Tép | [5 empty] | 30 | 3 | 636:30 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : yêu cầu : chỉ màu xanh. Sản phẩm tham dự có màu đỏ | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | SURG LOOP SILIC AZUL 2.5MM 75CM ADCE | Chỉ nâng đỡ mô bằng silicone, dài 75cm, rộng 2.5mm, màu xanh | B. Braun Surgical | Tây Ban Nha | B. Braun Surgical S.A, Tây Ban Nha | B1095528 | 10022NK/BYT-TB-CT | B | Hộp/24 tép | Công ty TNHH thương mại Diên Niên | Tép | 100253 |  |  |  | 118615 | 14/04/2022 | N05.02.030.0349.269 | [16 empty] | 500
170 | 640 | 3 | Chỉ tan chậm tổng hợp đơn sợi polydioxanone số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 20 mm | "Chỉ tan đơn sợi Polydioxanone DemeDIOX số 3/0, dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim bằng thép không gỉ. Chất liệu của kim chứa > 7% Niken, phủ silicon. Lực giữ vết thương sau 42 ngày: ~ 55%-60%, tự tiêu sau sáu tháng. - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA." | Sợi | [5 empty] | 165 | 3 | 640:165 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : KO ĐẠT VỀ TSKT:HSDT KIM DÀI 26mm(trang 311 và 315 Q4/8). | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Chỉ tan chậm tổng hợp đơn sợi Polydioxanone DemeDIOX số 3/0, 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C. | "Chỉ tan đơn sợi Polydioxanone DemeDIOX số 3/0, dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim bằng thép không gỉ. Chất liệu của kim chứa > 7% Niken, phủ silicon. Lực giữ vết thương sau 42 ngày: ~ 55%-60%, tự tiêu sau sáu tháng. - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA." | DemeTECH | Mỹ | DemeTECH/ Mỹ | PX283026B0P | GPNK số:11203NK/BYT-TB-CT ngày 23/10/2018 | D | 12 sợi/ Hộp | Công ty TNHH TM-DV và SX Việt Tường | Sợi | 68000 |  |  |  | 79000 | 20/04/2022 | N05.02.050.1789.175.0017 | [22 empty] | 0 |  |  |  | 2
171 | 666 | 3 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910 số 7/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang, dài 6 mm | Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910, phủ Poly(glycolide-co-L-lactide) (30/70) và Calcium Stearate, số 7/0, dài 30 cm, (duy trì sức căng > 65% sau 14 ngày, tan hoàn toàn 56-70 ngày), 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm. Kim thép 302 phủ silicon | Sợi | [5 empty] | 21 | 3 | 666:21 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không có mã vật tư y tế theo quy định tại quyết định 5086 của bộ y tế | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910 số 7/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang, dài 6 mm | Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910, phủ Poly(glycolide-co-L-lactide) (30/70) và Calcium Stearate, số 7/0, dài 30 cm, (duy trì sức căng > 65% sau 14 ngày, tan hoàn toàn 56-70 ngày), 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm. Kim thép 302 phủ silicon | Unilene S.A.C | Peru | Unilene S.A.C/ Peru | Polyglactin 7/0 | "12079NK/BYT-TB-CT " | C | 12 sợi/hộp | Liên Danh CP Sinh – Đất Việt Thành | Sợi | 105000 |  |  |  | 240000 | 22/04/2022 | [23 empty] | 0 | [9 empty] | 60
172 | 679 | 3 | Clip kẹp mạch máu bằng titanium cỡ trung bình lớn (ML) | Clip kẹp mạch máu bằng titanium nguyên chất, thân hình chữ V - Mặt trong được cắt thành những hình thoi (diamond) xếp chồng hình kim tự tháp. Có cấu trúc răng khóa giúp clip không trượt trên mạch máu. Thân clip có tiết diện tam giác giúp bám chặt vào ngàm kìm mang - Chiều cao clip mở 7,8mm. Chiều cao clip đóng 9,0mm - Vỉ 6 cái - Tiêu chuẩn FDA - Công ty hỗ trợ ký gởi kìm mang mổ mở tương thích clip | Cái | [5 empty] | 40 | 3 | 679:40 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kĩ thuật: Độ mở clip 5.73mm, chiều dài clip khi đóng 9.05mm. HSDT: chiều cao clip mở 7,8 mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Clip kẹp mạch máu SLS-Clip Vitalitec cỡ trung bình - lớn | Clip kẹp mạch máu bằng titanium nguyên chất, thân hình chữ V - Mặt trong được cắt thành những hình thoi (diamond) xếp chồng hình kim tự tháp. Có cấu trúc răng khóa giúp clip không trượt trên mạch máu. Thân clip có tiết diện tam giác giúp bám chặt vào ngàm kìm mang - Chiều cao clip mở 7,8mm. Chiều cao clip đóng 9,0mm - Vỉ 6 cái - Tiêu chuẩn FDA - Công ty hỗ trợ ký gởi kìm mang mổ mở tương thích clip | Peters Surgical | Pháp | Peters Surgical / Pháp | V3120-1 | 8946NK/BYT-TB-CT | D | Hộp/ 20 vỉ x 6 cái | Công ty TNHH thiết bị y tế Đỉnh Cao | Cái | 31985 |  |  |  | 33668 | 04/06/2022 | N08.00.260.3463.240.0012 | [17 empty] | 300 |  |  |  |  | 0 |  | 240
173 | 681 | 3 | Clip Titan kẹp mạch máu các cỡ ( trúng thầu công ty hỗ trợ kềm kẹp clip) | Clip kẹp mạch máu bằng titanium nguyên chất, thân hình chữ V - Mặt trong được cắt thành những hình thoi (diamond) xếp chồng hình kim tự tháp. Có cấu trúc răng khóa giúp clip không trượt trên mạch máu. Thân clip có tiết diện tam giác giúp bám chặt vào ngàm kìm mang - Chiều cao clip mở 3,0mm. Chiều cao clip đóng 3,6mm - Vỉ 6 cái - Tiêu chuẩn FDA - Công ty hỗ trợ ký gởi kìm mang mổ mở tương thích clip | Cái | [5 empty] | 40 | 3 | 681:40 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kĩ thuật: Clip khi mở dài 8.0mm, rộng 5.2mm. Clip khi đóng dài: 9.0mm. HSDT: chiều rộng clip mở: 4.2 mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Clip kẹp mạch máu SLS-Clip Vitalitec cỡ nhỏ | Clip kẹp mạch máu bằng titanium nguyên chất, thân hình chữ V - Mặt trong được cắt thành những hình thoi (diamond) xếp chồng hình kim tự tháp. Có cấu trúc răng khóa giúp clip không trượt trên mạch máu. Thân clip có tiết diện tam giác giúp bám chặt vào ngàm kìm mang - Chiều cao clip mở 3,0mm. Chiều cao clip đóng 3,6mm - Vỉ 6 cái - Tiêu chuẩn FDA - Công ty hỗ trợ ký gởi kìm mang mổ mở tương thích clip | Peters Surgical | Pháp | Peters Surgical / Pháp | J1180-1 | 8946NK/BYT-TB-CT | D | Hộp/ 30 vỉ x 6 cái | Công ty TNHH thiết bị y tế Đỉnh Cao | Cái | 24500 |  |  |  | 30000 | 04/06/2022 | N08.00.260.3463.240.0009 | [16 empty] | 500 | 900 |  |  |  |  | 0
174 | 683 | 3 | Clip Titan kẹp mạch máu cỡ M | Clip kẹp mạch máu bằng titanium nguyên chất, thân hình chữ V - Mặt trong được cắt thành những hình thoi (diamond) xếp chồng hình kim tự tháp. Có cấu trúc răng khóa giúp clip không trượt trên mạch máu. Thân clip có tiết diện tam giác giúp bám chặt vào ngàm kìm mang - Chiều cao clip mở 4,8mm. Chiều rộng: 5,8mm. Chiều cao clip đóng 5,6mm - Vỉ 6 cái - Tiêu chuẩn FDA - Công ty hỗ trợ ký gởi kìm mang mổ mở tương thích clip | Cái | [5 empty] | 40 | 3 | 683:40 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kĩ thuật: Clip khi mở dài 4.7mm, rộng 2.9mm. Clip khi đóng dài 5.4mm. HSDT: clip mở rộng 5.8 mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Clip kẹp mạch máu SLS-Clip Vitalitec cỡ trung bình | Clip kẹp mạch máu bằng titanium nguyên chất, thân hình chữ V - Mặt trong được cắt thành những hình thoi (diamond) xếp chồng hình kim tự tháp. Có cấu trúc răng khóa giúp clip không trượt trên mạch máu. Thân clip có tiết diện tam giác giúp bám chặt vào ngàm kìm mang - Chiều cao clip mở 4,8mm. Chiều rộng: 5,8mm. Chiều cao clip đóng 5,6mm - Vỉ 6 cái - Tiêu chuẩn FDA - Công ty hỗ trợ ký gởi kìm mang mổ mở tương thích clip | Peters Surgical | Pháp | Peters Surgical / Pháp | B2180-1 | 8946NK/BYT-TB-CT | D | Hộp/ 30 vỉ x 6 cái | Công ty TNHH thiết bị y tế Đỉnh Cao | Cái | 24500 |  |  |  | 30000 | 04/06/2022 | N08.00.260.3463.240.0011 | [16 empty] | 500 | 900 |  |  |  |  | 0
175 | 686 | 3 | Clip Titan kẹp mạch máu cỡ S () | Clip kẹp mạch máu bằng titanium nguyên chất, thân hình chữ V - Mặt trong được cắt thành những hình thoi (diamond) xếp chồng hình kim tự tháp. Có cấu trúc răng khóa giúp clip không trượt trên mạch máu. Thân clip có tiết diện tam giác giúp bám chặt vào ngàm kìm mang - Chiều cao clip mở 3,0mm. Rộng 4,2mm. Chiều cao clip đóng 3,6mm - Vỉ 6 cái - Tiêu chuẩn FDA - Công ty hỗ trợ ký gởi kìm mang mổ mở tương thích clip | Cái | [5 empty] | 40 | 3 | 686:40 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kĩ thuật: Clip khi mở dài 3.2mm, rộng 2.1mm. Clip khi đóng dài 3.7mm. HSDT: chiều rộng clip mở: 4.2 mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Clip kẹp mạch máu SLS-Clip Vitalitec cỡ nhỏ | Clip kẹp mạch máu bằng titanium nguyên chất, thân hình chữ V - Mặt trong được cắt thành những hình thoi (diamond) xếp chồng hình kim tự tháp. Có cấu trúc răng khóa giúp clip không trượt trên mạch máu. Thân clip có tiết diện tam giác giúp bám chặt vào ngàm kìm mang - Chiều cao clip mở 3,0mm. Rộng 4,2mm. Chiều cao clip đóng 3,6mm - Vỉ 6 cái - Tiêu chuẩn FDA - Công ty hỗ trợ ký gởi kìm mang mổ mở tương thích clip | Peters Surgical | Pháp | Peters Surgical / Pháp | J1180-1 | 8946NK/BYT-TB-CT | D | Hộp/ 30 vỉ x 6 cái | Công ty TNHH thiết bị y tế Đỉnh Cao | Cái | 24500 |  |  |  | 30000 | 04/06/2022 | N08.00.260.3463.240.0009 | [16 empty] | 500 | 900 |  |  |  |  | 0
176 | 688 | 3 | Cuộn dây nút, gây tắc túi phình Mạch Não với cấu trúc 360 độ, 3D, Helical, Nano, XL, XXL với các loại tiêu chuẩn, mềm, siêu mềm, siêu nhỏ, các cỡ. | Cuộn dây nút, gây tắc túi phình mạch não loại Target với cấu trúc đa dạng 360 độ, 3D, Helical, XL, XXL - Chất liệu: Platinum - Đường kính cuộn dây sau khi bung: từ 1 đến 24 mm - Chiều dài khi duỗi thẳng cuộn dây: từ 1 đến 50 cm - Cấu trúc đa dạng với các loại: tiêu chuẩn, siêu mềm, mềm, siêu nhỏ. | Cái | [5 empty] | 61 | 3 | 688:61 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Chưa nhập lý do KHÔNG ĐẠT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vòng xoắn kim loại điều trị túi phình mạch não (ORBIT GALAXY, ORBIT GALAXY Complex Xtrasoft, ORBIT GALAXY Helical Xtrasoft) | Cuộn dây nút, gây tắc túi phình mạch não loại Target với cấu trúc đa dạng 360 độ, 3D, Helical, XL, XXL - Chất liệu: Platinum - Đường kính cuộn dây sau khi bung: từ 1 đến 24 mm - Chiều dài khi duỗi thẳng cuộn dây: từ 1 đến 50 cm - Cấu trúc đa dạng với các loại: tiêu chuẩn, siêu mềm, mềm, siêu nhỏ. | 'Codman and Shurtleff, Inc. | Mexico | Medos International SARL/ Thuỵ Sĩ | 640CX0201, 640CX0202, 640HX0204, 640HX0206, 640HX0208, 640CX2525, 640CX2535, 640CX2505, 640CX0303, 640CX0304, 640CX0306, 640CX0308, 640CX3505, 640CX3575, 640CX3509, 640CX0404, 640CX0406, 640CX0408, 640CX0410, 640CF0201, 640CF0202, 640CF0304, 640CF0306, 640CF0308, 640CF0404, 640CF0407, 640CF0410, 640CF0412, 640CF0505, 640CF0510, 640CF0515, 640CF0610, 640CF0615, 640CF0620,640CF0715, 640CF0721, 640CF0815, 640CF0824, 640CF0915, 640CF0925, 640CF1030, 640CF1230 | 18877NK/BYT-TB-CT | D | Hộp/1 cái | Công Ty TNHH Dược Phẩm và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức | Cái | 15950000 |  |  |  | 16275000 | 03/01/2022 | [17 empty] | 100 | [5 empty] | 0
177 | 701 | 3 | Dây bơm áp lực cao, dây bơm cản quang áp lực cao các loại, các cỡ | _Dây bơm thuốc áp lực cao bằng vật liệu Polyurethane, được bện, áp lực tối đa dòng chảy 1200psi. _Chiều dài từ 30cm-150cm _Cổng kết nối dạng luer lock hoặc dạng xoay. _Hạn dùng: 36 tháng | Cái | [5 empty] | 54 | 3 | 701:54 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT: chịu áp lực đến 84 BAR ( 1218 psi). Dài 25, 30, 60, 90,120 cm HSDT: chịu áp lực 1200 psi, dài 30, 60, 90, 120, 150 cm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Dây bơm thuốc áp lực cao | _Dây bơm thuốc áp lực cao bằng vật liệu Polyurethane, được bện, áp lực tối đa dòng chảy 1200psi. _Chiều dài từ 30cm-150cm _Cổng kết nối dạng luer lock hoặc dạng xoay. _Hạn dùng: 36 tháng | MedK GmbH | Đức | MedK GmbH/ Đức | 98241xxx373 98241xxx370 98241xxx374 | Số công bố: 220000415/PCBB-HCM ngày 16/02/2022 | B | Cái/ Gói | Công ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Hạnh Nguyên | Cái | 115000 |  |  |  | 210000 | 01/04/2022 | N07.01.250.3024.155.0001 | [16 empty] | 1300 | 450 |  |  |  |  | 0
178 | 704 | 3 | Dây dẫn can thiệp lõi đôi DuoCore, đường kính 0.014", công nghệ nối không mối nối (Superb seamless tech), lõi đầu xa làm bằng hợp kim Nickel-Titanium , có lớp ái nước M coat, kiểu NS. | - Cấu tạo trục với công nghệ nối trực tiếp DuoCore mang lại khả năng điều khiển và truyền chuyển động xoay ấn tượng, không mối hàn (Superb seamless joint technology) - Kích thước: 0.014'' x 180cm - Chiều dài đoạn xa có lớp cuộn phía ngoài: 25 cm - Chiều dài phần đầu cản quang: 3 cm Vật liệu: - Phần lõi: Nickel - Titanium mang lại độ linh hoạt và độ bền cao - Đoạn đầu của lớp cuộn: Platinum - Đoạn sau của lớp cuộn: thép không gỉ Lớp phủ: - Cho lớp cuộn: Hydrophilic coating (M coat) - Cho đoạn gần và đoạn giữa: PTFE coating và Silicone coating Đầu gần được đánh dấu giúp dễ phân biệt loại dây dẫn: - Floppy: không đánh dấu - Extra Floppy: một dấu - Hypercoat: hai dấu | Cái | [5 empty] | 77 | 3 | 704:77 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : "HSMT: Lớp cuộn bên ngoài là Platinum ở đoạn xa, Stainless Steel ở đoạn gần DỰ THẦU: lớp cuộn bên ngoài là Platinum ở đoạn xa, PTFE coating và Silicone coatingl ở đoạn gần" | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Runthrough NS PTCA Guide Wire | - Cấu tạo trục với công nghệ nối trực tiếp DuoCore mang lại khả năng điều khiển và truyền chuyển động xoay ấn tượng, không mối hàn (Superb seamless joint technology) - Kích thước: 0.014'' x 180cm - Chiều dài đoạn xa có lớp cuộn phía ngoài: 25 cm - Chiều dài phần đầu cản quang: 3 cm Vật liệu: - Phần lõi: Nickel - Titanium mang lại độ linh hoạt và độ bền cao - Đoạn đầu của lớp cuộn: Platinum - Đoạn sau của lớp cuộn: thép không gỉ Lớp phủ: - Cho lớp cuộn: Hydrophilic coating (M coat) - Cho đoạn gần và đoạn giữa: PTFE coating và Silicone coating Đầu gần được đánh dấu giúp dễ phân biệt loại dây dẫn: - Floppy: không đánh dấu - Extra Floppy: một dấu - Hypercoat: hai dấu | Ashitaka Factory of Terumo Corporation | Nhật Bản | Terumo Corporation/ Nhật Bản | TW-AS418FA; TW-DS418FH; TW-AS418XA | GPNK số: 16457NK/BYT-TB-CT, ngày 18/09/2020 | D | Hộp/ 5 cái | Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Khải Vinh | Cái | 2400000 |  |  |  | 2887500 | 12/04/2022 | N07.01.460.0280.232.0001 | [16 empty] | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 0 | 300
179 | 711 | 3 | Dây dẫn chuẩn đoán mạch vành lõi thép không gỉ với công nghệ phủ PTFE( (pre-coating) phủ Heparin dài 80-260 cm | Dây dẫn chẩn đoán - Lõi làm bằng thép không gỉ dùng trong thủ thuật chẩn đoán. - Công nghệ phủ PTFE (pre-coating) giúp có thể di chuyển uốn khúc để tối ưu hóa độ linh hoạt của dây dẫn. - Lớp Heparin giúp giảm ngưng tập huyết khối ( tùy mã sản phẩm) - Vòng flush giúp dễ dàng áo nước cho dây dẫn, cổng Flush xoay được giúp bảo vệ đầu típ - Đầu dây dạng chữ J: 1,5; 3; 6; 15 mm. - Đủ các kích cỡ 0.038"", 0.035”, 0.025”, 0.021"", 0.018” dài 80cm, 150cm, 180cm và 260cm | Cái | [5 empty] | 70 | 3 | 711:70 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT: Đủ các kích cỡ 0.038", 0.035”, 0.025”, 0.021", 0.018” dài 80cm, 150cm, 180cm và 260cm DỰ THẦU: KHÔNG ĐỦ các kích cỡ như yêu cầu của HSMT. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | InQwire | Dây dẫn chẩn đoán - Lõi làm bằng thép không gỉ dùng trong thủ thuật chẩn đoán. - Công nghệ phủ PTFE (pre-coating) giúp có thể di chuyển uốn khúc để tối ưu hóa độ linh hoạt của dây dẫn. - Lớp Heparin giúp giảm ngưng tập huyết khối ( tùy mã sản phẩm) - Vòng flush giúp dễ dàng áo nước cho dây dẫn, cổng Flush xoay được giúp bảo vệ đầu típ - Đầu dây dạng chữ J: 1,5; 3; 6; 15 mm. - Đủ các kích cỡ 0.038"", 0.035”, 0.025”, 0.021"", 0.018” dài 80cm, 150cm, 180cm và 260cm | Merit Medical Ireland Ltd - Ireland | Ireland | Merit Medical Systems, Inc - Mỹ | IQ35Fxxxxx | Giấy phép nhập khẩu của BYT số 8337NK/BYT-TB-CT | D | 10 cái/ Hộp | Công Ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam | Cái | 423475 |  |  |  | 462000 | 01/04/2022 | N07.01.270.3080.183.0003 | [16 empty] | 1200 | 150 |  |  |  |  | 0 | 250
180 | 721 | 3 | Dây dẫn hướng đường mật Acrobat 2 | "Dây dẫn hướng đường mật Acrobat 2 Đầu giảm chấn dạng cuộn xoắn chất liệu platinum cản quang dài 4cm Phủ hydrophilic 5.8cm Bao gồm torque điều chỉnh hướng dây dẫn 1:1 Có đánh dấu Mark V hiển thị tốt qua nội soi Chiều dài: 205, 260, 450 cm Loại thẳng hoặc đầu cong Đường kính .025 và .035 inch Đóng gói vô trùng bằng EO" | Cái | [5 empty] | 137 | 3 | 721:137 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Cty tham dự 2 mã AWG2-35-450; AWG2-35-450-A" chỉ có đường kính dây dẫn 0.35 và chiều dài dây 450cm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Dây dẫn hướng đường mật Acrobat 2 | "Dây dẫn hướng đường mật Acrobat 2 Đầu giảm chấn dạng cuộn xoắn chất liệu platinum cản quang dài 4cm Phủ hydrophilic 5.8cm Bao gồm torque điều chỉnh hướng dây dẫn 1:1 Có đánh dấu Mark V hiển thị tốt qua nội soi Chiều dài: 205, 260, 450 cm Loại thẳng hoặc đầu cong Đường kính .025 và .035 inch Đóng gói vô trùng bằng EO" | Wilson-Cook Medical, Inc | Mỹ | Cook Medical Incorporated/ Mỹ | "AWG2-35-450; AWG2-35-450-A" | BPL: TD20-00029-CBPL-CK | B | Cái/ Túi | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG | Cái | 7500000 |  |  |  | 9000000 | 09/05/2022 | N07.01.270.5334.175.0003 | [16 empty] | 10 | 9 |  |  |  |  | 0
181 | 730 | 3 | Dây lọc chậm mode CVVH/ CVVHD/CVVHFD dành cho máy Diapact | Tương thích với máy Diapact | Cái | [5 empty] | 42 | 3 | 730:42 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Bộ dây dẫn máu cho liệu pháp thẩm tách | Tương thích với máy Diapact | B.Braun | Ý | B.Braun / Đức | DIAPACT KIT HD/HF | 220000255/PCBB-BYT ngày 5/1/2022 | B | Thùng 4 cái | Công ty TNHH TM_DV Đồng Hữu | Cái | 1505000 | 1748250 |  |  | 1751238 | 01/04/2022 | [18 empty] | 150 |  |  |  |  | 0
182 | 758 | 3 | Đĩa đệm nhân tạo cột sống thắt lưng loại cong PLATEAU ® góc nghiêng 0 độ ,đầu thường | '- Chất liệu PEEK OPTIMA - Góc nghiêng 0 độ. - Chiều cao đĩa đệm từ 8-14mm - Chiều dài đĩa đệm từ 27 và 32mm, chiều rộng 11mm - Khoang nhồi xương rộng từ 0,6cc đến 1,4cc - Có 2 vạch cản quang Tantalum - Răng đĩa đệm có chiều cao 0,6mm-0,7mm - Đầu thường, thân hình răng cưa, có rảnh chống trượt | Cái | [5 empty] | 44 | 3 | 758:44 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : NHÀ THẦU BỔ SUNG CATALOG THỂ HIỆN: Chiều dài đĩa đệm 32mm, " MÃ SỐ BYT Theo yêu cầu Nội dung làm rõ của HSMT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Đĩa đệm nhân tạo cột sống thắt lưng loại cong PLATEAU ® góc nghiêng 0 độ ,đầu thường | '- Chất liệu PEEK OPTIMA - Góc nghiêng 0 độ. - Chiều cao đĩa đệm từ 8-14mm - Chiều dài đĩa đệm từ 27 và 32mm, chiều rộng 11mm - Khoang nhồi xương rộng từ 0,6cc đến 1,4cc - Có 2 vạch cản quang Tantalum - Răng đĩa đệm có chiều cao 0,6mm-0,7mm - Đầu thường, thân hình răng cưa, có rảnh chống trượt | Life Spine | Mỹ | Life Spine - Mỹ | 35-1027-06/ 35-1027-07/ 35-1027-08/ 35-1027-09/ 35-1027-10/ 35-1027-11/ 35-1027-12/ 35-1027-13/ 35-1027-14 | 12822NK/BYT-TB-CT | C | 1 Cái/hộp | Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Đức Tín | Cái | 6305250 |  |  |  | 6305250 | 01/04/2022 | N06.04.020.2836.175.0004.001/ N06.04.020.2836.175.0004.033/ N06.04.020.2836.175.0004.034/ N06.04.020.2836.175.0004.035/ N06.04.020.2836.175.0004.036/ N06.04.020.2836.175.0004.037/ N06.04.020.2836.175.0004.038/ N06.04.020.2836.175.0004.039/N06.04.020.2836.175.0004.040 | [16 empty] | 5 | [5 empty] | 0
183 | 773 | 3 | Dụng cụ cầm máu dạng phun | Dụng cụ cầm máu dùng để cầm máu trong xuất huyết tiêu hóa Bao gồm 2 catheter 7Fr và 10Fr, dài 200 → 220cm, dùng cho kênh ống soi 2.8mm hoặc 3.7mm Tay cầm gồm: Bình Co2, bình bột khoáng cầm máu. Cầm máu bằng bột khoáng không thẩm thấu vào cơ thể người, không dùng nhiệt, không gây tổn thương nơi chảy máu, không tiếp xúc với điểm chảy máu, không cần tìm chính xác điểm chảy máu. Tương đương loại Hemospray Tiệt khuẩn. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC, FDA | Bộ | [5 empty] | 137 | 3 | 773:137 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : nhà thầu không cấp GPLH | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Dụng cụ cầm máu dạng phun | Dụng cụ cầm máu dùng để cầm máu trong xuất huyết tiêu hóa Bao gồm 2 catheter 7Fr và 10Fr, dài 200 → 220cm, dùng cho kênh ống soi 2.8mm hoặc 3.7mm Tay cầm gồm: Bình Co2, bình bột khoáng cầm máu. Cầm máu bằng bột khoáng không thẩm thấu vào cơ thể người, không dùng nhiệt, không gây tổn thương nơi chảy máu, không tiếp xúc với điểm chảy máu, không cần tìm chính xác điểm chảy máu. Tương đương loại Hemospray Tiệt khuẩn. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, EC, FDA | Wilson-Cook Medical, Inc | Mỹ | Cook Medical Incorporated/ Mỹ | HEMO-7-EU | BPL: TD20-00017-CBPL-CK | B | Bộ/ Hộp | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG | Bộ | 22000000 |  |  |  | 23000000 | 21/04/2022 | N02.04.050.5334.175.0001 | [16 empty] | 5 | [5 empty] | 0
184 | 781 | 3 | Dụng cụ khâu nối thẳng TA dùng trong phẫu thuật mổ hở công nghệ DST | "Dụng cụ khâu cắt nối thẳng TA dùng trong mổ hở các cỡ từ 30mm - 60mm. Cán cầm có bọc cao su Thiết kế có thể sử dụng bằng 1 tay Hàm đóng song song Có cần khóa để đảm bảo an toàn, sử dụng được nhiều loại băng đạn khác nhau. Các chiều cao đóng ghim khác nhau, công nghệ định hướng ghim gập đúng chiều DST giúp cầm máu tốt hơn. - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA." | Cái | [5 empty] | 165 | 3 | 781:165 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Dụng cụ khâu nối thẳng TA dùng trong phẫu thuật mổ hở công nghệ DST, dài 30mm, 45mm, 60mm - chiều cao ghim 3.5mm, 4.8mm. | "Dụng cụ khâu cắt nối thẳng TA dùng trong mổ hở các cỡ từ 30mm - 60mm. Cán cầm có bọc cao su Thiết kế có thể sử dụng bằng 1 tay Hàm đóng song song Có cần khóa để đảm bảo an toàn, sử dụng được nhiều loại băng đạn khác nhau. Các chiều cao đóng ghim khác nhau, công nghệ định hướng ghim gập đúng chiều DST giúp cầm máu tốt hơn. - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA." | Covidien | Mỹ | Covidien LLC/ Mỹ | TA30V3S, TA3035S, TA3048S, TA4535S, TA4548S, TA6035S, TA6048S | GPNK số: 11468NK/BYT-TB-CT ngày 23/11/2018 | D | 3 cái/ Hộp | Công ty TNHH TM-DV và SX Việt Tường | Cái | 5300000 | 5870000 |  |  | 6049900 | 04/04/2022 | "TA30V3S: N07.04.050.1712.175.0021; TA3035S: N07.04.050.1712.175.0019; TA3048S: N07.04.050.1712.175.0020; TA4535S: N07.04.050.1712.175.0022; TA4548S: N07.04.050.1712.175.0023; TA6035S: N07.04.050.1712.175.0024; TA6048S: N07.04.050.1712.175.0025 TA9035S: N07.04.050.1712.175.0017 TA9048S: N07.04.050.1712.175.0018" | [22 empty] | 0 | 5
185 | 783 | 3 | Dụng cụ lấy huyết khối tương thích dây dẫn 0,014" | Bộ hút huyết khối có đường kính 6F, 7F; Chiều dài sử dụng: 145cm; Tốc độ hút (khai thác 60ml nước): 45 giây cho loại 6F, 22 giây cho loại 7F; tương thích dây dẫn 0.014''; Tương thích ống thông: 6F, 7F. | Bộ | [5 empty] | 44 | 3 | 783:44 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : "KHÔNG ĐẠT THÔNG SỐ KT: Q4/1102 HSMT: Lòng ống hút: 0.93 mm² cho loại 6F; 1.43 mm² cho loại 7F; Tốc độ hút (khai thác 20ml nước): 12.5 giây cho loại 6F, 7 giây cho loại 7F; HSDT: THEO CATALOG: 1.30 mm² cho loại 6F; 1.60 mm² cho loại 7F; 45 giây cho loại 6F, 22 giây cho loại 7F; " BỔ SUNG MÃ SỐ BYT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | XTRAC EC | Bộ hút huyết khối có đường kính 6F, 7F; Chiều dài sử dụng: 145cm; Tốc độ hút (khai thác 60ml nước): 45 giây cho loại 6F, 22 giây cho loại 7F; tương thích dây dẫn 0.014''; Tương thích ống thông: 6F, 7F. | SIS Medical AG | Thụy Sỹ | SIS Medical AG-Thụy Sỹ | 0403027x | 4380NK/BYT-TB-CT | D | 1 Bộ/ Hộp | Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Đức Tín | Bộ | 9450000 |  |  |  | 8000000 | 01/04/2022 | N07.01.100.3868.274.0001 | [16 empty] | 20 | 8 |  |  |  |  | 0
186 | 789 | 3 | Dung dịch rửa vết thương dạng tưới rửa có thành phần là axit hypochlorous (HOCl-) 500ml | Dung dịch rửa vết thương dạng tưới rửa, có thành phần là axit hypochlorous (HOCl-), bảo toàn cân bằng với tỷ lệ 50 ppm natri hypoclorite (NAOCl-) và 50 ppm axit hypochlorous (HOCl-), không gây độc tế bào mô; ngăn ngừa các vi khuẩn Gram +/-, vi-rút, nấm và mầm bệnh, kể cả: MRSA, ORSA, VRSA, VRE. Sử dụng cho vết thương mạn tính; vết thương cấp tính; vết thương phẫu thuật; vết thương lộ sụn, gân, dây chằng, xương; bỏng độ 1 và 2; lỗ rò và áp xe. | Chai | [5 empty] | 85 | 3 | 789:85 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : VTYT đang chờ cấp mã NSX để tiến hành đăng kí mã BYT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Dung dịch rửa vết thương 360101 Granudacyn 500ml | Dung dịch rửa vết thương dạng tưới rửa, có thành phần là axit hypochlorous (HOCl-), bảo toàn cân bằng với tỷ lệ 50 ppm natri hypoclorite (NAOCl-) và 50 ppm axit hypochlorous (HOCl-), không gây độc tế bào mô; ngăn ngừa các vi khuẩn Gram +/-, vi-rút, nấm và mầm bệnh, kể cả: MRSA, ORSA, VRSA, VRE. Sử dụng cho vết thương mạn tính; vết thương cấp tính; vết thương phẫu thuật; vết thương lộ sụn, gân, dây chằng, xương; bỏng độ 1 và 2; lỗ rò và áp xe. | Mölnlycke Health Care AB | Áo | Mölnlycke Health Care AB, Thụy Điển | 360101 | Số đăng kí lưu hành: 05-2022/TMT-ĐKLH-BYT Ngày 21/08/2018 | C | 1 Chai/ hộp | Công Ty TNHH Trang Thiết Bị - Dụng Cụ Y Khoa Tân Mai Thành | Chai | 615000 |  |  |  | 738000 | 01/04/2022 | Chưa có | [23 empty] | 20
187 | 790 | 3 | Dung dịch rửa vết thương dạng xịt có thành phần là axit hypochlorous (HOCl-) 250ml | Dung dịch rửa vết thương dạng xịt có thành phần là axit hypochlorous (HOCl-), bảo toàn cân bằng với tỷ lệ 50 ppm natri hypoclorite (NAOCl-) và 50 ppm axit hypochlorous (HOCl-), không gây độc tế bào mô; ngăn ngừa các vi khuẩn Gram +/-, vi-rút, nấm và mầm bệnh, kể cả: MRSA, ORSA, VRSA, VRE. Sử dụng cho vết thương mạn tính; vết thương cấp tính; vết thương phẫu thuật; vết thương lộ sụn, gân, dây chằng, xương; bỏng độ 1 và 2; lỗ rò và áp xe. | Chai | [5 empty] | 85 | 3 | 790:85 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : VTYT đang chờ cấp mã NSX để tiến hành đăng kí mã BYT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Dung dịch rửa vết thương 360100 Granudacyn 250ml | Dung dịch rửa vết thương dạng xịt có thành phần là axit hypochlorous (HOCl-), bảo toàn cân bằng với tỷ lệ 50 ppm natri hypoclorite (NAOCl-) và 50 ppm axit hypochlorous (HOCl-), không gây độc tế bào mô; ngăn ngừa các vi khuẩn Gram +/-, vi-rút, nấm và mầm bệnh, kể cả: MRSA, ORSA, VRSA, VRE. Sử dụng cho vết thương mạn tính; vết thương cấp tính; vết thương phẫu thuật; vết thương lộ sụn, gân, dây chằng, xương; bỏng độ 1 và 2; lỗ rò và áp xe. | Mölnlycke Health Care AB | Áo | Mölnlycke Health Care AB, Thụy Điển | 360100 | Số ĐKLH: 05-2022/TMT-ĐKLH-BYT Ngày 21/08/2018 | C | 1 chai/ hộp | Công Ty TNHH Trang Thiết Bị - Dụng Cụ Y Khoa Tân Mai Thành | Chai | 455000 |  |  |  | 546000 | 01/04/2022 | Chưa có | [23 empty] | 20
188 | 809 | 3 | Giá đỡ (Stent) mạch vành phủ thuốc Sirolimus, polymer tự tiêu poly (DL-lactide-co-CAPROLACTONE) chỉ phủ ở mặt tiếp xúc với thành mạch, không phủ ở đỉnh và các điểm nối, mắt cáo xếp dạng vẩy rắn. Hàm lượng thuốc 3,9mcg/mm, thuốc và polymer phân hủy đồng thời với nhau, thời gian phân hủy sinh học từ 3-4 tháng. Độ dày thanh stent 80µm. Entry profile 0.45mm, crossing profile 1.12mm. Đầu tip được đánh dấu đỏ. | Cấu trúc: - Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Sirolimus với liều lượng: 3.9 µg/mm chiều dài khung giá đỡ, polymer tự tiêu Poly (DL-lactide-co-caprolactone) phủ mặt áp thành mạch kiểu Abluminal & Gradient. Nghiên cứu lâm sàng trên hơn 37.000 bệnh nhân, tại 378 trung tâm của 50 quốc gia ( MASTER DAPT),Tỷ lệ TLF < 5% và huyết khối trong stent < 1% tại thời điểm 1 năm sau khi đặt stent ở nhánh chia đôi. Thời gian hấp thụ và phân giải thuốc: 3-4 tháng.- Thiết kế mắt cáo sắp xếp theo hình vảy rắn, có khả năng mở nhánh với 2 link liên kết. Độ mở nhánh (cho stent có đường kính 3.5mm): 14.5mm². -Vật liệu: Cobalt-Chromium L605. Độ dày 80 µm. Thông số hệ thống đẩy stent: - Vật liệu bóng: Nylon 12. - Áp lực tham chiếu: 9atm.- Áp lực tối đa: 16atm (với cỡ từ 2.25mm đến 3.0mm); 14atm (với cỡ từ 3.5mm đến 4.0mm).- Entry profile: 0.017''/0.43mm.- Crossing profile: 0.044''(1.12 mm) cho stent 3.0 mm.- Độ dài trục: 144 cm.- Đường kính trục: max size - 2.6Fr ; min size - 2.0Fr. - Lớp phủ: Hydrophilic - đoạn xa; Silicone - đoạn gần.- Kích cỡ stent: đường kính 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm. Chiều dài 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 24mm, 28mm, 33mm, 38mm. | Cái | [5 empty] | 77 | 3 | 809:77 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : "HSMT: Entry profile 0.45mm Đường kính mắt cáo 4.57 mm² DỰ THẦU: Entry profile 0.43mm Đường kính mắt cáo: KHÔNG thể hiện thông số." | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Ultimaster Sirolimus Eluting Coronary Stent System | Cấu trúc: - Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Sirolimus với liều lượng: 3.9 µg/mm chiều dài khung giá đỡ, polymer tự tiêu Poly (DL-lactide-co-caprolactone) phủ mặt áp thành mạch kiểu Abluminal & Gradient. Nghiên cứu lâm sàng trên hơn 37.000 bệnh nhân, tại 378 trung tâm của 50 quốc gia ( MASTER DAPT),Tỷ lệ TLF < 5% và huyết khối trong stent < 1% tại thời điểm 1 năm sau khi đặt stent ở nhánh chia đôi. Thời gian hấp thụ và phân giải thuốc: 3-4 tháng.- Thiết kế mắt cáo sắp xếp theo hình vảy rắn, có khả năng mở nhánh với 2 link liên kết. Độ mở nhánh (cho stent có đường kính 3.5mm): 14.5mm². -Vật liệu: Cobalt-Chromium L605. Độ dày 80 µm. Thông số hệ thống đẩy stent: - Vật liệu bóng: Nylon 12. - Áp lực tham chiếu: 9atm.- Áp lực tối đa: 16atm (với cỡ từ 2.25mm đến 3.0mm); 14atm (với cỡ từ 3.5mm đến 4.0mm).- Entry profile: 0.017''/0.43mm.- Crossing profile: 0.044''(1.12 mm) cho stent 3.0 mm.- Độ dài trục: 144 cm.- Đường kính trục: max size - 2.6Fr ; min size - 2.0Fr. - Lớp phủ: Hydrophilic - đoạn xa; Silicone - đoạn gần.- Kích cỡ stent: đường kính 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm. Chiều dài 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 24mm, 28mm, 33mm, 38mm. | Ashitaka Factory of Terumo Corporation | Nhật Bản | Terumo Europe N.V./ Bỉ | DE-RD2218KSM; DE-RD2224KSM; DE-RD2228KSM; DE-RD2233KSM; DE-RD2238KSM; DE-RD2509KSM; DE-RD2512KSM; DE-RD2515KSM; DE-RD2518KSM; DE-RD2524KSM; DE-RD2209KSM; DE-RD2212KSM; DE-RD2215KSM; DE-RD2528KSM; DE-RD2533KSM; DE-RD2538KSM; DE-RD2709KSM; DE-RD2712KSM; DE-RD2715KSM; DE-RD2718KSM; DE-RD2724KSM; DE-RD2728KSM; DE-RD2733KSM; DE-RD2738KSM; DE-RD3009KSM; DE-RD3012KSM; DE-RD3015KSM; DE-RD3018KSM; DE-RD3024KSM; DE-RD3028KSM; DE-RD3033KSM; DE-RD3038KSM; DE-RD3509KSM; DE-RD3512KSM; DE-RD3515KSM; DE-RD3518KSM; DE-RD3524KSM; DE-RD3528KSM; DE-RD3533KSM; DE-RD3538KSM; DE-RD4009KSM; DE-RD4012KSM; DE-RD4015KSM; DE-RD4018KSM; DE-RD4024KSM; DE-RD4028KSM; DE-RD4033KSM; DE-RD4038KSM | GPNK số: 16458NK/BYT-TB-CT, ngày 18/09/2020 | D | Hộp/ 1 cái | Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Khải Vinh | Cái | 39000000 |  |  |  | 43974000 | 12/04/2022 | N06.02.020.0280.232.0002 (ppp: từ 001-048) | [16 empty] | 20 | 30 |  |  |  |  | 0 | 18
189 | 812 | 3 | Giá đỡ động mạch có lớp bao PTFE, bung bằng bóng (Cover Stent) | Giá đỡ động mạch có lớp bao PTFE, bung bằng bóng (covered Stent), Làm bằng vật liệu thép không rỉ mới và được bao phủ bởi hai lớp ePTFE với độ dày 203+25 µm; _ Lớp ePTFE dạng vi xốp cải tiến giúp hạn chế sự tăng sinh của tầng sinh lớp nội mạc của mạnh máu; _ Thiết kế nón bóng ngắn để giảm thiểu các nguy cơ của ống thông bị rối trong kỉ thuật kissing stent; _ Đường kính Cover Stent : 5 - 10 mm _ Chiều dài Cover Stent: 16 - 58 mm _ Chiều dài Catheter: 75 / 120 cm; _ Bóng có áp lực làm việc bình thường 8 atm và áp lực vỡ bóng 12 atm; _ Sử dụng dụng cụ mở đường (Sheath) 6F / 7F | Cái | [5 empty] | 75 | 3 | 812:75 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: _ Đường kính Cover Stent : 5 - 12 mm _ Chiều dài Cover Stent: 16 - 58 mm _ Chiều dài Catheter: 80 / 135 cm; _ Bóng có áp lực làm việc bình thường 8 atm và áp lực vỡ bóng 12 atm; _ Sử dụng dụng cụ mở đường (Sheath) 6F / 7F / 8F | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Stent dùng cho can thiệp tim mạch Begraft Peripheral Stent Graft System | Giá đỡ động mạch có lớp bao PTFE, bung bằng bóng (covered Stent), Làm bằng vật liệu thép không rỉ mới và được bao phủ bởi hai lớp ePTFE với độ dày 203+25 µm; _ Lớp ePTFE dạng vi xốp cải tiến giúp hạn chế sự tăng sinh của tầng sinh lớp nội mạc của mạnh máu; _ Thiết kế nón bóng ngắn để giảm thiểu các nguy cơ của ống thông bị rối trong kỉ thuật kissing stent; _ Đường kính Cover Stent : 5 - 10 mm _ Chiều dài Cover Stent: 16 - 58 mm _ Chiều dài Catheter: 75 / 120 cm; _ Bóng có áp lực làm việc bình thường 8 atm và áp lực vỡ bóng 12 atm; _ Sử dụng dụng cụ mở đường (Sheath) 6F / 7F | Bentley Innomed GmbH | Đức | Bentley Innomed GmbH/ Đức | BGPxxxx_x | 9849NK/BYT-TB-CT | D | Cái/ hộp | Công ty cổ phần công nghệ sinh học Kim Hoà Phát | Cái | 66000000 |  |  |  | 66000000 | 01/04/2022 | N06.02.090.0454.155.0003 | [16 empty] | 25
190 | 815 | 3 | Giá đỡ mạch máu ngoại biên tự bung sử dụng dây dẫn 0.035", thiết kế dạng lưới xoắn ốc, được chỉ định sử dụng cho mạch khoeo | _ Giá đỡ mạch máu ngoại biên tư bung sử dụng dây dẫn 0.035"", được làm bằng hợp kim nitinol (nickel, titanium) với thiết kế dạng lưới xoắn ốc tạo khả năng linh động. _ Thiết kế đặc biệt 12 marker bằng Tantalum ở đầu xa và gần của stent giúp dễ dàng quan sát khi thao tác. _ Đường kính Stent: 5 - 7 mm. _ Chiều dài Stent: 20 - 200 mm _ Chiều dài catheter: 80 / 100 / 130 / 135 cm | Cái | [5 empty] | 162 | 3 | 815:162 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : TNKT thiếu Chiều dài Catheter 100cm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | LifeStent | _ Giá đỡ mạch máu ngoại biên tư bung sử dụng dây dẫn 0.035"", được làm bằng hợp kim nitinol (nickel, titanium) với thiết kế dạng lưới xoắn ốc tạo khả năng linh động. _ Thiết kế đặc biệt 12 marker bằng Tantalum ở đầu xa và gần của stent giúp dễ dàng quan sát khi thao tác. _ Đường kính Stent: 5 - 7 mm. _ Chiều dài Stent: 20 - 200 mm _ Chiều dài catheter: 80 / 100 / 130 / 135 cm | Angiomed GmbH & Co. Medizintechnik KG | Germany | Angiomed GmbH & Co. Medizintechnik KG . Germany | EX050201C; EXxxxxxxx;…….. ;EX072003L | 8652NK/BYT-TB-CT | D | 01 cái/ Hộp | Công Ty CP Thiết Bị Y Tế Việt Gia | Cái | 29200000 |  |  |  | 31200000 | 01/01/2022 | N06.02.100.0216.155.0003 N06.02.100.0216.155.0004 N06.02.100.0216.155.0006 | [16 empty] | 50
191 | 819 | 3 | Giá đỡ mạch ngoại biên tự bung đường kình: 6-14mm; chiều dài: 40-100mm. | Là loại stent ngoại biên tự bung, sử dụng dây dẫn 0.035”, marker Tantalum tăng cường khả năng hiển thị Đường kính: 9,10,12,14mm Chiều dài 20-30-40-60-80mm, Chiều dài hệ thống: 80 và 135cm Sử dụng công nghệ EX.P.R.T trong hệ thống bung stent giúp stent bung chính xác ở vị trí mong muốn. | Cái | [5 empty] | 40 | 3 | 819:40 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kĩ thuật: Chiều dài hệ thống: 80 và 135cm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Khung giá đỡ mạch ngoại biên Protégé GPS | Là loại stent ngoại biên tự bung, sử dụng dây dẫn 0.035”, marker Tantalum tăng cường khả năng hiển thị Đường kính: 9,10,12,14mm Chiều dài 20-30-40-60-80mm, Chiều dài hệ thống: 80 và 135cm Sử dụng công nghệ EX.P.R.T trong hệ thống bung stent giúp stent bung chính xác ở vị trí mong muốn. | EV3 Inc | Mỹ | EV3 Inc/Mỹ | " SERP65-xx-xx-xxx" | 16331NK/BYT-TB-CT | D | 01 Cái/Hộp | Công ty TNHH thiết bị y tế Đỉnh Cao | Cái | 20000000 |  |  |  | 31500000 | 31/03/2022 | N06.02.040.2043.175.0006 | [16 empty] | 25
192 | 820 | 3 | Giá đỡ mạch ngoại vi | "Là loại stent tự bung, làm bằng nitinol nhớ hình, với thiết kế ba trục để tăng độ chính xác cho giá đỡ, Open-cell, đường kính 5,6,7,8 mm, chiều dài 20-40-60-80-100-120-150mm, chiều dài ống thông có gắn stent 80cm, 120cm và 150cm, sử dụng dây dẫn 0.035”, marker tantalum tăng cường khả năng hiển thị Sử dụng để mở thông hẹp động mạch ngoại vi (chậu, đùi, dưới đòn…), dễ đẩy, cản quang tốt, độ căng áp sát thành mạch tốt" | Cái | [5 empty] | 40 | 3 | 820:40 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kĩ thuật:chiều dài ống thông có gắn stent 80cm, 120cm và 150cmChiều dài hệ thống: 80 và 135cm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Khung giá đỡ mạch ngoại biên Protégé Everflex | "Là loại stent tự bung, làm bằng nitinol nhớ hình, với thiết kế ba trục để tăng độ chính xác cho giá đỡ, Open-cell, đường kính 5,6,7,8 mm, chiều dài 20-40-60-80-100-120-150mm, chiều dài ống thông có gắn stent 80cm, 120cm và 150cm, sử dụng dây dẫn 0.035”, marker tantalum tăng cường khả năng hiển thị Sử dụng để mở thông hẹp động mạch ngoại vi (chậu, đùi, dưới đòn…), dễ đẩy, cản quang tốt, độ căng áp sát thành mạch tốt" | EV3 Inc | Mỹ | EV3 Inc/Mỹ | PRP35-xx-xxx-xxx | 16331NK/BYT-TB-CT | D | 01 Cái/Hộp | Công ty TNHH thiết bị y tế Đỉnh Cao | Cái | 31500000 |  |  |  | 31500000 | 31/03/2022 | N06.02.040.2043.175.0005 | [17 empty] | 38 |  |  |  |  | 0
193 | 830 | 3 | Giá đỡ Tĩnh mạch ngoại biên tự bung sử dụng dây dẫn 0.035" | _ Stent tĩnh mạch được thiết kế để điều trị tĩnh mạch chậu đùi không huyết khối và sau huyết khối _ Đầu loe 3 mm độc đáo được thiết kế để giảm di chuyển stent và tối đa hóa vị trí áp sát thành mạch _ Được thiết kế để sử dụng trong tắc nghẽn tĩnh mạch chậu _ Kết cấu mở, thiết kế linh hoạt để phù hợp với độ cong của mạch trong khi duy trì đường kính _ Đường kính Stent : 10 - 20 mm _ Chiều dài Cover Stent: 40 - 160 mm _ Chiều dài Catheter: 80 / 120 cm; | Cái | [5 empty] | 162 | 3 | 830:162 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sai Mã hàng hóa sản phẩm dự thầu so với Mã hàng hóa trong Giấy lưu hành tự do và bảng kê khai giá của Bộ Y tế (Đã làm rõ). | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Venovo | _ Stent tĩnh mạch được thiết kế để điều trị tĩnh mạch chậu đùi không huyết khối và sau huyết khối _ Đầu loe 3 mm độc đáo được thiết kế để giảm di chuyển stent và tối đa hóa vị trí áp sát thành mạch _ Được thiết kế để sử dụng trong tắc nghẽn tĩnh mạch chậu _ Kết cấu mở, thiết kế linh hoạt để phù hợp với độ cong của mạch trong khi duy trì đường kính _ Đường kính Stent : 10 - 20 mm _ Chiều dài Cover Stent: 40 - 160 mm _ Chiều dài Catheter: 80 / 120 cm; | Angiomed GmbH & Co. Medizintechnik KG | Germany | Angiomed GmbH & Co. Medizintechnik KG . Germany | VENUM10040; VENUMxxxxx …. VENULxxxxx; VENUL20160 | 15818NK/BYT-TB-CT | D | 01 cái/ Hộp | Công Ty CP Thiết Bị Y Tế Việt Gia | Cái | 44800000 |  |  |  | 50400000 | 01/01/2022 | N06.02.100.0216.155.0005 | [16 empty] | 50
194 | 843 | 3 | Hệ thống máy cắt coils không cần cable, kim, không thay đổi pin. | Hệ thống cắt coil Inzone, vỏ bằng nhựa được thiết kế để cắt coil Target không cần cable, kim, không thay đổi pin. | Cái | [5 empty] | 61 | 3 | 843:61 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Chưa nhập lý do KHÔNG ĐẠT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Ống bơm dùng trong can thiệp mạch máu não (TRUFILL DCS II) | Hệ thống cắt coil Inzone, vỏ bằng nhựa được thiết kế để cắt coil Target không cần cable, kim, không thay đổi pin. | Atrion Medical Products Inc | Mỹ | Medos International SARL/ Thuỵ Sĩ | 635002 |  | A | Hộp 1 cái | Công Ty TNHH Dược Phẩm và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức | Cái | 4606000 |  |  |  | 3858750 | 03/01/2022 | [17 empty] | 30 | [5 empty] | 0
195 | 845 | 3 | Hũ đựng mẫu chạy xét nghiệm HPV | Hủ đựng mẫu chạy xét nghiệm HPV; tiêu chuẩn: ISO 13485 | Bộ | [5 empty] | 131 | 3 | 845:131 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không có mã VTYT theo 5086 CV6436 | Điều chỉnh giá kế hoạch | Roche Cell Collection Medium Kit | Hủ đựng mẫu chạy xét nghiệm HPV; tiêu chuẩn: ISO 13485 | Thermo Fisher Scientific, Inc., Mỹ | Mỹ | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 07994745190 | 170002875/PCBA-HCM | A | 250 lọ | Công Ty TNHH Thiết bị y tế Bình Minh | Bộ | 37800 | 39690 |  |  | 43659 | 05/04/2022 | [17 empty] | 1000 | [5 empty] | 0 | 1000
196 | 848 | 3 | Kềm sinh thiết khí phế quản | "Kềm sinh thiết khí phế quản . Đường kính 1.8mm. Chiều dài 120cm. Ngoàm oval không phủ" | Cái | [5 empty] | 95 | 3 | 848:95 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : KHÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ KT: HSMT: Đường kính 1.8mm Chiều dài 120cm - 280cm HSDT: Đường kính 1.8mm. Chiều dài 120cm. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Kiềm sinh thiết | "Kềm sinh thiết khí phế quản . Đường kính 1.8mm. Chiều dài 120cm. Ngoàm oval không phủ" | G-Flex Europe SPRL | Bỉ | G-Flex Europe SPRL, Bỉ | U120C | PCB loại B số 220001092/PCBB-HCM | B | 01 cái/ gói | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Minh Khoa | Cái | 405000 |  |  |  | 425000 | 15/04/2022 | N08.00.260.2253.125.0001 | [16 empty] | 10 | [5 empty] | 0
197 | 852 | 3 | Kẹp titan túi phình mạch máu não dạng gập góc/ cong các cỡ | Độ dài hàm kẹp 5; 7; 9; 11 mm. Độ mở rộng hàm 4,9 và 5,5 mm lực kẹp tối thiểu 150 gms Loại có lỗ tròn đường kính 5,0 mm Hàm kẹp cong nhẹ/ cong mạnh/ gập góc 90 độ Có chốt chống kẹt mạch máu vào góc hàm clip, bề mặt clip có rãng chéo tăng ma sát, chất liệu titanium. | Cái | [5 empty] | 179 | 3 | 852:179 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sai TNKT: Thiếu độ mở rộng hàm 4,9mm (Trang 92, Q.4), (Đã làm rõ). | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Kẹp titan túi phình mạch máu não dạng gập góc/ cong loại standard các cỡ Anton Hipp | Độ dài hàm kẹp 5; 7; 9; 11 mm. Độ mở rộng hàm 4,9 và 5,5 mm lực kẹp tối thiểu 150 gms Loại có lỗ tròn đường kính 5,0 mm Hàm kẹp cong nhẹ/ cong mạnh/ gập góc 90 độ Có chốt chống kẹt mạch máu vào góc hàm clip, bề mặt clip có rãng chéo tăng ma sát, chất liệu titanium. | Anton Hipp GmbH | Đức | Anton Hipp GmbH, Đức | 20.656.44T 20.657.44T 20.656.54T 20.657.44T 20.657.52T 20.657.54T 20.657.64T | GPNK số 11131NK/BYT-TB-CT ngày 13/10/2018 | D | cái/ hộp | Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng | Cái | 5800000 |  |  |  | 6437500 | 01/04/2022 | N08.00.260.4573.155.0002 | [16 empty] | 3 | [5 empty] | 0
198 | 853 | 3 | Kẹp titan túi phình mạch máu não dạng thẳng các cỡ | "Độ dài hàm kẹp 3; 4; 5; 7; 9; 12 mm Độ mở rộng hàm tối thiểu 6,2 mm lực kẹp tối thiểu 150 gms Loại có lỗ tròn đường kính 3,5 hoặc 5,0 mm Có chốt chống kẹt mạch máu vào góc hàm clip, bề mặt clip có rãng chéo tăng ma sát, chất liệu titanium nguyên chất." | Cái | [5 empty] | 72 | 3 | 853:72 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không cung cấp được tài liệu làm rõ các tính năng kỹ thuật "Loại có lỗ tròn đường kính 3,5 mm hoặc 5,0 mm, có chốt chống kẹt mạch máu vào góc hàm clip, bề mặt clip có rãng chéo tăng ma sát" của sản phẩm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Kẹp titan túi phình mạch máu não dạng thẳng các cỡ | "Độ dài hàm kẹp 3; 4; 5; 7; 9; 12 mm Độ mở rộng hàm tối thiểu 6,2 mm lực kẹp tối thiểu 150 gms Loại có lỗ tròn đường kính 3,5 hoặc 5,0 mm Có chốt chống kẹt mạch máu vào góc hàm clip, bề mặt clip có rãng chéo tăng ma sát, chất liệu titanium nguyên chất." | Rebstock Instsruments GmbH | Đức | Rebstock Instsruments GmbH - Đức | "06-05-740T … 06-05-660T" | GPNK số: 10495NK/BYT-TB-CT | D | Hộp 1 cái | Công Ty TNHH K.A.L.H.U | Cái | 5600000 |  |  |  | 6500000 | 13/04/2022 | "N08.00.260.3599.155.0021 N08.00.260.3599.155.0022 N08.00.260.3599.155.0024 N08.00.260.3599.155.0025 N08.00.260.3599.155.0026 N08.00.260.3599.155.0029 N08.00.260.3599.155.0032 N08.00.260.3599.155.0033 N08.00.260.3599.155.0035 N08.00.260.3599.155.0036 N08.00.260.3599.155.0005 N08.00.260.3599.155.0007 N08.00.260.3599.155.0008 " | [16 empty] | 6 | [5 empty] | 0
199 | 856 | 3 | Khẩu trang N95 (sử dụng trong phẫu thuật và phòng chống dịch bệnh) | Khẩu trang 03 lớp: Vải Spunbond + Vải lọc Meltblown + Vải không dệt PET (Needle Punching) Khẩu trang được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Korea 1st Class Respirator (tiêu chuẩn KMOEL-2017-64) bởi Viện Chứng nhận An toàn lao động và Sức khỏe Hàn Quốc KOSHA. Giấy chứng nhận số 18-AV4CT-0023. Khẩu trang đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010 Được dùng cho kỹ thuật viên xét nghiệm, nhân viên y tế, người tiếp xúc trực tiếp để khám, điều trị, chăm sóc người bệnh Covid-19 (Quyết định số 1444/QĐ-BYT ngày 29/03/2020 của Bộ Y tế về Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng khẩu trang trong phòng chống dịch Covid-19)) - Chiều dài dây thun: Trên: 340mm (±10) Dưới: 280mm (±10) - Mút xốp mũi: 95mm - Chiều dài thanh nẹp mũi: 90mm - Hiệu quả lọc bụi: ≥ 94% đối với bụi, sương mù, khói, ... - Hiệu quả lọc muối (Nacl) ≥ 98.45% - Hiệu quả lọc sương dầu (Paraffin oil) ≥ 98.65% - Không tiệt trùng - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485, EC | Cái | [5 empty] | 164 | 3 | 856:164 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Yêu cầu mời thầu : * Hiệu quả lọc Muối (Nacl) ≥ 99% * Hiệu quả lọc sương Dầu (Paraffin Oil) ≥ 99%. Hàng dự thầu : - Hiệu quả lọc muối (Nacl) ≥ 98.45% ( hs giấy >98%). - Hiệu quả lọc sương dầu (Paraffin oil) ≥ 98.65% (hs giấy 98%). | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Khẩu trang y tế VN95 (Anysafe) | Khẩu trang 03 lớp: Vải Spunbond + Vải lọc Meltblown + Vải không dệt PET (Needle Punching) Khẩu trang được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Korea 1st Class Respirator (tiêu chuẩn KMOEL-2017-64) bởi Viện Chứng nhận An toàn lao động và Sức khỏe Hàn Quốc KOSHA. Giấy chứng nhận số 18-AV4CT-0023. Khẩu trang đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010 Được dùng cho kỹ thuật viên xét nghiệm, nhân viên y tế, người tiếp xúc trực tiếp để khám, điều trị, chăm sóc người bệnh Covid-19 (Quyết định số 1444/QĐ-BYT ngày 29/03/2020 của Bộ Y tế về Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng khẩu trang trong phòng chống dịch Covid-19)) - Chiều dài dây thun: Trên: 340mm (±10) Dưới: 280mm (±10) - Mút xốp mũi: 95mm - Chiều dài thanh nẹp mũi: 90mm - Hiệu quả lọc bụi: ≥ 94% đối với bụi, sương mù, khói, ... - Hiệu quả lọc muối (Nacl) ≥ 98.45% - Hiệu quả lọc sương dầu (Paraffin oil) ≥ 98.65% - Không tiệt trùng - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485, EC | Công ty TNHH NTI VINA | Việt Nam | Công ty TNHH NTI VINA/Việt Nam | SG9010V (Không van) | 210000077/PCBA-BD | A | 20 cái/hộp | Công ty TNHH Y Tế Việt Tiến | Cái | 20000 |  |  |  | 18888 | 12/04/2022 | N00.00.000.1360.000.0153 | [22 empty] | 0 | 20000 | [11 empty] | 0 | 100
200 | 860 | 3 | Khớp gối toàn phần | Khớp gối di động toàn phần mâm chày không đối xứng gồm: 1. Lồi cầu đùi vật liệu bằng Cobalt-Chrome (CoCr), đa trục. Thiết kế dạng cong chữ J: trục R1 giúp tiếp xúc tối đa với lớp đệm, giúp gối vững hơn; R2 giảm mức độ gối trượt về phía sau; R3 làm giảm bề mặt tiếp xúc khi gập gối hoàn toàn, 4° chêm mặt cắt trước. Độ dày trước sau 8mm, gập 140°, khoảng cách trước sau 38-58mm. GMK PS có thể điều chỉnh độ xoay trục +/-10 độ chống lại việc cấn 2 bên lồi cầu. Có 14 cỡ: 7 cỡ Standard và 7 cỡ Narrow. 2. Mâm chày di động: vật liệu bằng Cobalt-Chrome (CoCr) bề mặt được đánh bóng. Thiết kế không đối xứng trái-phải nhằm tăng cường tối đa độ che phủ xương. Cuống dài 34mm dạng vay cá 130°. Kích cỡ (size): gồm 6 cỡ trái và 6 cỡ phải, các cỡ được đánh số từ 1-6. 3. Lớp đệm mâm chày di động: vật liệu làm bằng vật liệu Polyethylene cao phân tử. Cuống lớp đệm có kích thước dồng nhất cho tất cả các cỡ, dài J=25,5mm. Có 6 cỡ khác nhau mỗi cỡ có độ dày: 10, 12, 14, 17, 20mm Hoặc dày 6,8,10,13,16 mm. 4. Xương bánh chè nhân tạo: thiết kế 2 dạng đối xứng và không đối xứng, rãnh bánh chè 6°. Kích cỡ (size): 4 cỡ gồm S1, S2, S3, S4.Tương thích với bộ trợ cụ GMK ALL IN ONE | Bộ | [5 empty] | 73 | 3 | 860:73 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: Lồi cầu đùi Có 14 cỡ: 7 cỡ Standard và 7 cỡ Narrow. Xương bánh chè nhân tạo Kích cỡ (size): 4 cỡ gồm S1, S2, S3, S4 | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Khớp gối toàn phần MOBILE GK | Khớp gối di động toàn phần mâm chày không đối xứng gồm: 1. Lồi cầu đùi vật liệu bằng Cobalt-Chrome (CoCr), đa trục. Thiết kế dạng cong chữ J: trục R1 giúp tiếp xúc tối đa với lớp đệm, giúp gối vững hơn; R2 giảm mức độ gối trượt về phía sau; R3 làm giảm bề mặt tiếp xúc khi gập gối hoàn toàn, 4° chêm mặt cắt trước. Độ dày trước sau 8mm, gập 140°, khoảng cách trước sau 38-58mm. GMK PS có thể điều chỉnh độ xoay trục +/-10 độ chống lại việc cấn 2 bên lồi cầu. Có 14 cỡ: 7 cỡ Standard và 7 cỡ Narrow. 2. Mâm chày di động: vật liệu bằng Cobalt-Chrome (CoCr) bề mặt được đánh bóng. Thiết kế không đối xứng trái-phải nhằm tăng cường tối đa độ che phủ xương. Cuống dài 34mm dạng vay cá 130°. Kích cỡ (size): gồm 6 cỡ trái và 6 cỡ phải, các cỡ được đánh số từ 1-6. 3. Lớp đệm mâm chày di động: vật liệu làm bằng vật liệu Polyethylene cao phân tử. Cuống lớp đệm có kích thước dồng nhất cho tất cả các cỡ, dài J=25,5mm. Có 6 cỡ khác nhau mỗi cỡ có độ dày: 10, 12, 14, 17, 20mm Hoặc dày 6,8,10,13,16 mm. 4. Xương bánh chè nhân tạo: thiết kế 2 dạng đối xứng và không đối xứng, rãnh bánh chè 6°. Kích cỡ (size): 4 cỡ gồm S1, S2, S3, S4.Tương thích với bộ trợ cụ GMK ALL IN ONE | Medacta International SA | Thụy Sĩ | Medacta International SA; Thụy Sĩ | 02.07.xxxxL/ 02.07.xxxxR; 02.07.1xxxL/ 02.07.1xxxR; 02.07.xxxxMUC; 02.07.xxxxRP | GPNK số: 6828NK/BYT-TB-CT ngày 28 tháng 2 năm 2018 | C | Hộp/bộ | Công ty TNHH Dược phẩm Thiết bị y Tế Ki Ta Pi Da | Bộ | 83900000 |  |  |  | 85200000 | 19/04/2022 | N06.04.053.2940.274.0002 | [16 empty] | 10 | [5 empty] | 0
201 | 864 | 3 | Khớp gối toàn phần di động loại K-MOD | Khớp gối toàn phần di động (Knee Module) bảo tồn xương, kiểu hy sinh dây chằng chéo sau; lồi cầu đùi CoCr nghiêng trước 4° để giảm notching. Rãnh bánh chè 6 độ; bề mặt mâm chày CoCr bóng như gương giảm tối đa mài mòn lớp đệm đoạn cuối có nút mâm chày (Tibial Plug), tương thích với tất cả các lớp đệm: hy sinh dây chằng chéo; giữ lại dây chằng chéo hoặc kiểu Dynamic. Mâm chày tương thích với 21 cỡ cuống xương chày (Tibial stem) Lớp đệm Polyethylene cao phân tử, kiểu di động UC/CR/Dynamic mặt trong lớp đệm hình cầu cho phép lồi cầu đùi xoay quanh trục trong lúc gập gối. Dạng hy sinh dây chằng chéo sau, mặt trước nhô cao nhằm tránh khớp gối trượt ra phía trước, mỗi lớp đệm đều phù hợp với tất cả các cỡ của mâm chày, Lồi cầu đùi và lớp đệm luôn cùng kích thước.Tương thích với bộ trợ cụ của GB và đặc biệt phải phù hợp với hệ thống định vị cắt thông minh kết nối bằng Bluetooth và cảm biến PERSEUS (Perseus Intelligent Guiding System and Sensor). | Bộ | [5 empty] | 73 | 3 | 864:73 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kĩ thuật : Dạng hy sinh dây chằng chéo sau, mặt trước nhô cao nhằm tránh khớp gối trượt ra phía trước, khóa vào mâm chày bằng cơ chế Biolock độc nhất và vít tăng cường. Vít được thiết kế đặc biệt nhằm ngăn chặn vít bung ra khỏi lớp đệm. Lực xoắn tháo vít tương đương 3.4Nm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Khớp gối toàn phần di động K-MOD,UC-MB | Khớp gối toàn phần di động (Knee Module) bảo tồn xương, kiểu hy sinh dây chằng chéo sau; lồi cầu đùi CoCr nghiêng trước 4° để giảm notching. Rãnh bánh chè 6 độ; bề mặt mâm chày CoCr bóng như gương giảm tối đa mài mòn lớp đệm đoạn cuối có nút mâm chày (Tibial Plug), tương thích với tất cả các lớp đệm: hy sinh dây chằng chéo; giữ lại dây chằng chéo hoặc kiểu Dynamic. Mâm chày tương thích với 21 cỡ cuống xương chày (Tibial stem) Lớp đệm Polyethylene cao phân tử, kiểu di động UC/CR/Dynamic mặt trong lớp đệm hình cầu cho phép lồi cầu đùi xoay quanh trục trong lúc gập gối. Dạng hy sinh dây chằng chéo sau, mặt trước nhô cao nhằm tránh khớp gối trượt ra phía trước, mỗi lớp đệm đều phù hợp với tất cả các cỡ của mâm chày, Lồi cầu đùi và lớp đệm luôn cùng kích thước.Tương thích với bộ trợ cụ của GB và đặc biệt phải phù hợp với hệ thống định vị cắt thông minh kết nối bằng Bluetooth và cảm biến PERSEUS (Perseus Intelligent Guiding System and Sensor). | Gruppo Bioimpianti S.r.l. | Ý | Gruppo Bioimpianti S.r.l., Ý | 120701xxx; 1207005xx; 1207015xx; 1207017xx | GPNK số: 8246NK/BYT-TB-CT ngày 9 tháng 3 năm 2018 | C | Hộp/bộ | Công ty TNHH Dược phẩm Thiết bị y Tế Ki Ta Pi Da | Bộ | 84900000 |  |  |  | 85100000 | 19/04/2022 | N06.04.053.2296.292.0002 | [16 empty] | 35 | [5 empty] | 0
202 | 866 | 3 | Khớp háng bán phần có xi măng chuôi dài 182 - 212mm Generic Revision, taper 10/12. | 1. Cuống xương đùi (Stem): có 7 kích cỡ 1-7, chiều dài từ 182mm đến 212mm, bước nhảy 5mm, đường kính đầu xa Ø8 với size 1, 2; Ø10 với size 3,4,5; Ø11 với size 6,7. - Vật liệu: hợp kim M30NW - Góc cổ chuôi (Neck Angle) : 135 độ, taper 10/12. 2. Đầu xương đùi (Femoral head) : - Chất liệu : M30NW Metallic 22.2mm, 28mm. 3.Đầu lưỡng cực (Chỏm) : - Chất liệu : Vỏ Titanium TA6V + lớp đệm polyethylene - UHMWPE nằm cố định với khóa chống trật đầu xương đùi. | Bộ | [5 empty] | 126 | 3 | 866:126 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : "Sản phẩm SPHERIC Biolar cup: Trang 865 Mã code sản phẩm: 1-0102... Thông số kỹ thuật Đầu lưỡng cực: Chất liệu: Thép không gỉ và polyethylene - UHMWPE Tính năng kỹ thuật ( Mời thầu): Vỏ Titanium TA6V + lớp đệm polyethylene - UHMWPE" | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Khớp háng bán phần có xi măng chuôi dài Generic Revision - Spheric. | 1. Cuống xương đùi (Stem): có 7 kích cỡ 1-7, chiều dài từ 182mm đến 212mm, bước nhảy 5mm, đường kính đầu xa Ø8 với size 1, 2; Ø10 với size 3,4,5; Ø11 với size 6,7. - Vật liệu: hợp kim M30NW - Góc cổ chuôi (Neck Angle) : 135 độ, taper 10/12. 2. Đầu xương đùi (Femoral head) : - Chất liệu : M30NW Metallic 22.2mm, 28mm. 3.Đầu lưỡng cực (Chỏm) : - Chất liệu : Vỏ Titanium TA6V + lớp đệm polyethylene - UHMWPE nằm cố định với khóa chống trật đầu xương đùi. | Amplitude/ Teknimed SAS | Pháp | Amplitude - Teknimed SAS/ Pháp | 1-01004.…/1-0102…/1-01011…/ 1-0101838 1-0400203 (Các kích cỡ) | GPNK: 7074NK/BYT-TB-CT ngày 23/08/2018 GPNK: 7073NK/BYT-TB-CT ngày 15/08/2018 GPNK: 19048NK/BYT-TB-CT ngày 14/12/2021 | C | Hộp/ Cái | Công ty TNHH trang thiết bị y tế và tư vấn môi trường Tâm Thy | Bộ | 56000000 |  |  |  | 57500000 | 01/04/2022 | N06.04.052.0202.240.0004 | [16 empty] | 20 | 10 |  |  |  |  | 0
203 | 867 | 3 | Khớp háng bán phần có xi măng góc cổ chuôi 135 độ | 1. Chuôi có xi măng: Góc cổ chuôi: 135độ. Vật liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn ISO 5832-9. Cổ chuôi 12/14 5 độ 40 phút, hình ê-líp và được đánh bóng gương. Kích cỡ: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tiệt trùng sẵn bằng tia gamma. 2. Ổ cối bán phần: Bề mặt ngoài bằng thép ko gỉ, đánh bóng gương. Bề mặt bên trong bằng polyethylene. ĐK 42-58 bước tăng 2 tương ứng chỏm đk 22.2mm; Đk 42-60 bước tăng 2 tương ứng chỏm đk 28mm. Ổ cối có cơ chế khóa ràng chống trật khớp. 3.Đầu xương đùi (chỏm): Chất liệu: Thép không rỉ. Kích cỡ: 12/14 đk 22.2mm: có các size: 0; +3, 12/14 đk 28mm: có các size: -3.5; 0; +3.5; +7 4.Nút chặn 5.Xi măng | Bộ | [5 empty] | 165 | 3 | 867:165 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : TSKT KO ĐẠT YÊU CẦU HSMT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Khớp háng bán phần có xi măng UHL - PAVI | 1. Chuôi có xi măng: Góc cổ chuôi: 135độ. Vật liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn ISO 5832-9. Cổ chuôi 12/14 5 độ 40 phút, hình ê-líp và được đánh bóng gương. Kích cỡ: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tiệt trùng sẵn bằng tia gamma. 2. Ổ cối bán phần: Bề mặt ngoài bằng thép ko gỉ, đánh bóng gương. Bề mặt bên trong bằng polyethylene. ĐK 42-58 bước tăng 2 tương ứng chỏm đk 22.2mm; Đk 42-60 bước tăng 2 tương ứng chỏm đk 28mm. Ổ cối có cơ chế khóa ràng chống trật khớp. 3.Đầu xương đùi (chỏm): Chất liệu: Thép không rỉ. Kích cỡ: 12/14 đk 22.2mm: có các size: 0; +3, 12/14 đk 28mm: có các size: -3.5; 0; +3.5; +7 4.Nút chặn 5.Xi măng | Groupe Lepine | Pháp | Groupe Lepine/ Pháp | H015 0208 -> H015 0215; UHL-22-38 -> UHL-28-60; HIT CC422; HIT CC428; HIT CM422; HIT CM428; HIT CL422; HIT CL428; PLUG08 -> PLUG16; FIX1/FIX3 | GPNK 9737NK/BYT-TB-CT ngày 11/06/2018; 7896NK/BYT-TB-CT ngày 06/02/2018 | C | Hộp/1 cái | Công ty TNHH TM-DV và SX Việt Tường | Bộ | 37500000 |  |  |  | 41250000 | 01/04/2022 | N06.04.052.2294.240.0004 | [16 empty] | 2 | 20 |  |  |  |  | 0 | 4
204 | 869 | 3 | Khớp háng bán phần không xi măng | "1.Chuôi xương đùi (Stem): - Làm bằng hợp kim Titanium (Ti6AL4V) bên ngoài được phủ lớp Hydroxy apatite (HA) ≥70% , Độ kết dính ≥ 80% độ dày 120-190µm trên nền Titanium lỗ tổ ong. - Có 2 loại cổ Standard và Hight Offset, cho phép chèn dễ dàng trong kỹ thuật xâm lấn tối thiểu phù hợp cho đường mổ nhỏ lối trước. - Cổ chuôi (Taper) 12/14mm được đánh bóng gương. - Độ đi lệch cổ chuôi với chỏm +0 (Offset (+0): 38.2, 38.5, 39.5, 40.0, 41.0, 41.5, 42.0, 43.0, 43.5, 44.5. - Chiều dài cổ chuôi với chỏm +0 (Standard Offset (+0): 38.5, - Góc cổ thân 125º đến 135º - Chuôi hình ê-líp tăng biên độ chuyển động. có Rãnh ngang chóng lún, rãnh dọc chống xoay - Có 10 size với mỗi bước tăng 1 size - chiều dài thân chuôi: 116, 131, 141, 146, 151, 156, 161, 166, 171,181. - Độ bền kéo >15MPA, Ca/P1.67 2. Chỏm xương đùi (Femoral Head): - Vật liệu : Cobalt-Chrome (CoCr) / Stainless Steel. - Kích cỡ: 22mm, 28mm, có các size -3,5; 0; +3,5; +4; +7; +8 - Thiết kế: Dạng hình cầu chính xác bề mặt được đánh bóng nhằm làm giảm hệ số ma sát chống lại sự mài mòn vật liệu. 3. Đầu lưỡng cực (Bipolar): - Có hai lớp, lớp ngoài cùng làm bằng vật liệu Stainless Steel, lớp trong làm bằng Polyethylene cao phân tử (UHMWPE) với vòng khóa khép kín. Đường kính trong 22mm & 28mm. Đừơng kính ngoài từ 38mm - 59mm, mỗi Size tăng 1mm." | Bộ | [5 empty] | 139 | 3 | 869:139 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Do nhà thầu không đáp ứng: - Có 10 size với mỗi bước tăng 1 size . YCKT:Chỏm xương đùi: Kích cỡ: 22mm, 28mm, có các size -3,5; 0; +3,5; +4; +7; +8 nhà thầu tham dự:Kích cỡ: 28mm, có các size -4;0;+4;+8 không có cỡ 22mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi phủ HA | "1.Chuôi xương đùi (Stem): - Làm bằng hợp kim Titanium (Ti6AL4V) bên ngoài được phủ lớp Hydroxy apatite (HA) ≥70% , Độ kết dính ≥ 80% độ dày 120-190µm trên nền Titanium lỗ tổ ong. - Có 2 loại cổ Standard và Hight Offset, cho phép chèn dễ dàng trong kỹ thuật xâm lấn tối thiểu phù hợp cho đường mổ nhỏ lối trước. - Cổ chuôi (Taper) 12/14mm được đánh bóng gương. - Độ đi lệch cổ chuôi với chỏm +0 (Offset (+0): 38.2, 38.5, 39.5, 40.0, 41.0, 41.5, 42.0, 43.0, 43.5, 44.5. - Chiều dài cổ chuôi với chỏm +0 (Standard Offset (+0): 38.5, - Góc cổ thân 125º đến 135º - Chuôi hình ê-líp tăng biên độ chuyển động. có Rãnh ngang chóng lún, rãnh dọc chống xoay - Có 10 size với mỗi bước tăng 1 size - chiều dài thân chuôi: 116, 131, 141, 146, 151, 156, 161, 166, 171,181. - Độ bền kéo >15MPA, Ca/P1.67 2. Chỏm xương đùi (Femoral Head): - Vật liệu : Cobalt-Chrome (CoCr) / Stainless Steel. - Kích cỡ: 22mm, 28mm, có các size -3,5; 0; +3,5; +4; +7; +8 - Thiết kế: Dạng hình cầu chính xác bề mặt được đánh bóng nhằm làm giảm hệ số ma sát chống lại sự mài mòn vật liệu. 3. Đầu lưỡng cực (Bipolar): - Có hai lớp, lớp ngoài cùng làm bằng vật liệu Stainless Steel, lớp trong làm bằng Polyethylene cao phân tử (UHMWPE) với vòng khóa khép kín. Đường kính trong 22mm & 28mm. Đừơng kính ngoài từ 38mm - 59mm, mỗi Size tăng 1mm." | Signature | Ireland | Signature/Ireland | "111-18-xx0x 111-152-0xx 111-21-2xxx " | "Số 14744NK/BYT-TB-CT Số 16876NK/BYT-TB-CT " | C | 3 Hộp/Bộ | Công Ty cổ phần Y tế Thành Ân | Bộ | 51282000 |  |  |  | 56043900 | 01/04/2022 | N06.04.052.3858.183.0008 | [16 empty] | 5 | [5 empty] | 0
205 | 870 | 3 | Khớp háng bán phần không xi măng | "Khớp háng bán phần không xi măng vòng khóa đàn hồi cạnh vuông gồm: 1. Chuôi khớp háng (Stem): hợp kim Titanium (Ti6AL4V), toàn bộ bề mặt được phun nhám lỗ tổ ong và phủ 1 lớp Hydroxy apatite (HA) ≥70% , độ kết dính ≥ 80% độ dày 120-190µm; dạng thẳng, có cấu trúc thân rãnh dọc chống xoay, rãnh ngang chống lún; bờ cạnh vuông, tiết diện chuôi hình ê-líp tăng biên độ chuyển động. - Cổ chuôi đầu gắn chỏm đường kính Taper 12/14 được đánh bóng gương. - Góc cổ thân 125° đến 135°; chiều dài110, 116, 131, 141, 146, 151, 156, 161, 166, 171,181mm - Có 2 loại cổ Standard và Hight Offset, chiều dài cổ chuôi (Standard Offset): 38.5mm - Kích cỡ: 11 cỡ với mỗi bước tăng 1 size. - Độ bền kéo >15MPA, Ca/P1.67 - Có chuôi nhỏ phù hợp với những ca có bệnh lý lồng tủy nhỏ. 2. Chỏm xương đùi (Femoral Head): vật liệu Cobalt-Chrome (CoCr) / Stainless Steel. - Đường kính 22, 28mm; gồm các cỡ S(-3.5; -4), M(+0), L(+3.5; +4), XL(+7; +8). - Thiết kế: Dạng hình cầu chính xác bề mặt được đánh bóng nhằm làm giảm hệ số ma sát chống lại sự mài mòn vật liệu. 3. Đầu khớp háng lưỡng cực (Bipolar head): gồm vỏ kim loại bên ngoài làm bằng Stainless Steel và lớp đệm bên trong bằng Polyethylene cao phân tử (UHMWPE), có vòng khóa khép kín. - Kích cỡ từ 38mm-59mm mỗi size tăng 1mm. Đường kính trong 22mm & 28mm. Tương thích với với Bộ trợ cụ, kỹ thuật mổ lối trước ít xâm lấn." | Bộ | [5 empty] | 139 | 3 | 870:139 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Do yckt: Chuôi khớp háng: hợp kim Titanium-Niobium (Ti6Al7Nb) cty tham dự:Ti6AI4V) Chỏm xương đùi:đường kính 22 cty không có. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Khớp háng bán phần không xi măng, chuôi Corel | "Khớp háng bán phần không xi măng vòng khóa đàn hồi cạnh vuông gồm: 1. Chuôi khớp háng (Stem): hợp kim Titanium (Ti6AL4V), toàn bộ bề mặt được phun nhám lỗ tổ ong và phủ 1 lớp Hydroxy apatite (HA) ≥70% , độ kết dính ≥ 80% độ dày 120-190µm; dạng thẳng, có cấu trúc thân rãnh dọc chống xoay, rãnh ngang chống lún; bờ cạnh vuông, tiết diện chuôi hình ê-líp tăng biên độ chuyển động. - Cổ chuôi đầu gắn chỏm đường kính Taper 12/14 được đánh bóng gương. - Góc cổ thân 125° đến 135°; chiều dài110, 116, 131, 141, 146, 151, 156, 161, 166, 171,181mm - Có 2 loại cổ Standard và Hight Offset, chiều dài cổ chuôi (Standard Offset): 38.5mm - Kích cỡ: 11 cỡ với mỗi bước tăng 1 size. - Độ bền kéo >15MPA, Ca/P1.67 - Có chuôi nhỏ phù hợp với những ca có bệnh lý lồng tủy nhỏ. 2. Chỏm xương đùi (Femoral Head): vật liệu Cobalt-Chrome (CoCr) / Stainless Steel. - Đường kính 22, 28mm; gồm các cỡ S(-3.5; -4), M(+0), L(+3.5; +4), XL(+7; +8). - Thiết kế: Dạng hình cầu chính xác bề mặt được đánh bóng nhằm làm giảm hệ số ma sát chống lại sự mài mòn vật liệu. 3. Đầu khớp háng lưỡng cực (Bipolar head): gồm vỏ kim loại bên ngoài làm bằng Stainless Steel và lớp đệm bên trong bằng Polyethylene cao phân tử (UHMWPE), có vòng khóa khép kín. - Kích cỡ từ 38mm-59mm mỗi size tăng 1mm. Đường kính trong 22mm & 28mm. Tương thích với với Bộ trợ cụ, kỹ thuật mổ lối trước ít xâm lấn." | Signature | Ireland | Signature/Ireland | "111-18-xx0x 111-152-0xx 111-21-2xxx " | "Số 14744NK/BYT-TB-CT Số 16876NK/BYT-TB-CT " | C | 3 Hộp/ Bộ | Công Ty cổ phần Y tế Thành Ân | Bộ | 59000000 |  |  |  | 56043900 | 01/04/2022 | N06.04.052.3858.183.0008 | [16 empty] | 20 | [5 empty] | 0
206 | 871 | 3 | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài 182 - 212mm Integrale Revision, taper 10/12. | 1. Cuống xương đùi (Stem): có 7 kích cỡ 1-7, chiều dài từ 182mm đến 212mm, bước nhảy 5mm, đường kính đầu xa Ø8 với size 1, 2; Ø10 với size 3,4,5; Ø11 với size 6,7. - Vật liệu: anodized TA6V, phủ 80µm Hydroxyapatite toàn thân (HAP) - Góc cổ chuôi (Neck Angle) : 135 độ, taper 10/12. 2. Đầu xương đùi (Femoral head) : - Chất liệu : M30NW Metallic 22.2mm, 28mm. 3.Đầu lưỡng cực (Chỏm) : - Chất liệu : Vỏ Titanium TA6V + lớp đệm polyethylene - UHMWPE nằm cố định với khóa chống trật đầu xương đùi. | Bộ | [5 empty] | 126 | 3 | 871:126 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : "Sản phẩm SPHERIC Biolar cup: Trang 865 Mã code sản phẩm: 1-0102... Thông số kỹ thuật Đầu lưỡng cực: Chất liệu: Thép không gỉ và polyethylene - UHMWPE Tính năng kỹ thuật ( Mời thầu): Vỏ Titanium TA6V + lớp đệm polyethylene - UHMWPE" | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài Integrale Revision - Spheric. | 1. Cuống xương đùi (Stem): có 7 kích cỡ 1-7, chiều dài từ 182mm đến 212mm, bước nhảy 5mm, đường kính đầu xa Ø8 với size 1, 2; Ø10 với size 3,4,5; Ø11 với size 6,7. - Vật liệu: anodized TA6V, phủ 80µm Hydroxyapatite toàn thân (HAP) - Góc cổ chuôi (Neck Angle) : 135 độ, taper 10/12. 2. Đầu xương đùi (Femoral head) : - Chất liệu : M30NW Metallic 22.2mm, 28mm. 3.Đầu lưỡng cực (Chỏm) : - Chất liệu : Vỏ Titanium TA6V + lớp đệm polyethylene - UHMWPE nằm cố định với khóa chống trật đầu xương đùi. | Amplitude | Pháp | Amplitude/ Pháp | 1-01003…/1-0102…/1-01011…/ (Các kích cỡ) | GPNK: 7074NK/BYT-TB-CT ngày 23/08/2018 | C | Hộp/ Cái | Công ty TNHH trang thiết bị y tế và tư vấn môi trường Tâm Thy | Bộ | 56000000 |  |  |  | 57500000 | 01/04/2022 | N06.04.052.0202.240.0003 | [16 empty] | 20 | 30 |  |  |  |  | 0
207 | 872 | 3 | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài, phủ Titanium CP và Purefix HA | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài vòng khóa đàn hồi cạnh vuông gồm: 1. Chuôi khớp háng: làm bằng hợp kim Titanium-Niobium (Ti6Al7Nb), toàn bộ bề mặt được phun nhám và phủ 1 lớp Hydroxyapatite (HA) có độ dày 80µm; dạng thẳng, có cấu trúc thân rãnh dọc, rãnh ngang; bờ cạnh vuông, tiết diện hình chữ nhật/hình thang; dạng chêm 3 chiều (Triple Taper), Taper 12/14 Eurocone (góc 5°42'30') và dài 12mm; có các răng nhỏ, góc cổ thân 127°; có 10 cỡ từ 0-9, dài 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215mm. 2. Chỏm xương đùi: vật liệu Cobalt Chrome, đường kính 22, 28mm; gồm các cỡ S(-3.5), M(+0), L(+3.5), XL(+7), XXL(+10.5). 3. Đầu khớp háng lưỡng cực (Bipolar head): gồm vỏ kim loại bên ngoài làm bằng Stainless Steel và lớp đệm bên trong bằng Polyethylene cao phân tử (UHMWPE), có vòng khóa đàn hồi; kích cỡ từ 39mm-60mm.Tương thích với Bộ trợ cụ định vị di động AMIS, kỹ thuật mổ lối trước ít xâm lấn | Bộ | [5 empty] | 73 | 3 | 872:73 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: 1. huôi khớp háng: có 10 cỡ từ 0-9, dài 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215mm. 2. Chỏm xương đùi: vật liệu Cobalt Chrome, đường kính 22, 28mm; gồm các cỡ S(-3.5), M(+0), L(+3.5), XL(+7), XXL(+10.5). | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Khớp háng bán phần không xi măng QUADRA REVISION chuôi dài | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài vòng khóa đàn hồi cạnh vuông gồm: 1. Chuôi khớp háng: làm bằng hợp kim Titanium-Niobium (Ti6Al7Nb), toàn bộ bề mặt được phun nhám và phủ 1 lớp Hydroxyapatite (HA) có độ dày 80µm; dạng thẳng, có cấu trúc thân rãnh dọc, rãnh ngang; bờ cạnh vuông, tiết diện hình chữ nhật/hình thang; dạng chêm 3 chiều (Triple Taper), Taper 12/14 Eurocone (góc 5°42'30') và dài 12mm; có các răng nhỏ, góc cổ thân 127°; có 10 cỡ từ 0-9, dài 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215mm. 2. Chỏm xương đùi: vật liệu Cobalt Chrome, đường kính 22, 28mm; gồm các cỡ S(-3.5), M(+0), L(+3.5), XL(+7), XXL(+10.5). 3. Đầu khớp háng lưỡng cực (Bipolar head): gồm vỏ kim loại bên ngoài làm bằng Stainless Steel và lớp đệm bên trong bằng Polyethylene cao phân tử (UHMWPE), có vòng khóa đàn hồi; kích cỡ từ 39mm-60mm.Tương thích với Bộ trợ cụ định vị di động AMIS, kỹ thuật mổ lối trước ít xâm lấn | Medacta International SA | Thụy Sĩ | Medacta International SA, Thụy Sĩ | 01.1x.xxx/ 01.1x.xxSN; 01.xx.xxx; 25060.xxxx | GPNK số: 6717NK/BYT-TB-CT ngày 6 tháng 2 năm 2018 | C | Hộp/bộ | Công ty TNHH Dược phẩm Thiết bị y Tế Ki Ta Pi Da | Bộ | 70900000 |  |  |  | 77000000 | 19/04/2022 | N06.04.052.2940.274.0001 | [16 empty] | 20 | [5 empty] | 0
208 | 873 | 3 | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài, thiết kế bảo tồn xương Stemsys Revision - Moonstone | 1. Cuống xương đùi (Stem): + Vật liệu: Titanium Alloy TA6V theo tiêu chuẩn ISO5832-3, bên ngoài được phủ đồng thời 2 lớp T40 titanium và Calcium Hydroxylapatide, thiết kế có rãnh dọc chống xoay và rãnh ngang chống lún. Thiết kế khe dọc tại đầu xa để xương tăng tiết diện xương bám vào chuôi, tăng độ vững thân chuôi. + Kích thước: có 6 size từ 10 đến 20, dài từ 200mm đến 240mm. Đường kính đầu xa: Ø10mm với size 10; Ø12mm với size 12, 14; Ø13mm với size 16, 18; Ø14mm với size 20. + Góc cổ thân: 135° hoặc 128°, taper 12/14mm. 2. Đầu xương đùi (Head): + Vật liệu: Co-Cr theo tiêu chuẩn ISO5832-12, kích thước 22mm (-2, +0, +2), 28mm (-3, +0, +3, +7mm). 3. Chỏm xương đùi (Shell): + Vật liệu: thép không rỉ theo tiêu chuẩn ISO5832-1, lớp đệm PE bên trong làm bằng UHMWPE theo tiêu chuẩn ISO5834-1&2. Có thiết kế vòng khóa chống trật. + Kích cỡ: từ 39mm đến 59mm. | Bộ | [5 empty] | 126 | 3 | 873:126 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : "Sản phẩm SPHERIC Biolar cup: Trang 865 Mã code sản phẩm: 1-0102... Thông số kỹ thuật Đầu lưỡng cực: Chất liệu: Thép không gỉ và polyethylene - UHMWPE Tính năng kỹ thuật ( Mời thầu): Vỏ Titanium TA6V + lớp đệm polyethylene - UHMWPE" | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài, thiết kế bảo tồn xương Stemsys Revision - Moonstone | 1. Cuống xương đùi (Stem): + Vật liệu: Titanium Alloy TA6V theo tiêu chuẩn ISO5832-3, bên ngoài được phủ đồng thời 2 lớp T40 titanium và Calcium Hydroxylapatide, thiết kế có rãnh dọc chống xoay và rãnh ngang chống lún. Thiết kế khe dọc tại đầu xa để xương tăng tiết diện xương bám vào chuôi, tăng độ vững thân chuôi. + Kích thước: có 6 size từ 10 đến 20, dài từ 200mm đến 240mm. Đường kính đầu xa: Ø10mm với size 10; Ø12mm với size 12, 14; Ø13mm với size 16, 18; Ø14mm với size 20. + Góc cổ thân: 135° hoặc 128°, taper 12/14mm. 2. Đầu xương đùi (Head): + Vật liệu: Co-Cr theo tiêu chuẩn ISO5832-12, kích thước 22mm (-2, +0, +2), 28mm (-3, +0, +3, +7mm). 3. Chỏm xương đùi (Shell): + Vật liệu: thép không rỉ theo tiêu chuẩn ISO5832-1, lớp đệm PE bên trong làm bằng UHMWPE theo tiêu chuẩn ISO5834-1&2. Có thiết kế vòng khóa chống trật. + Kích cỡ: từ 39mm đến 59mm. | Evolutis S.A.S | Pháp | Evolutis S.A.S/Pháp | H45 R../H10…/H35…/(các kích cỡ) | GPNK: 16646NK/BYT-TB-CT ngày 14/10/2020 | C | Hộp/ Cái | Công ty TNHH trang thiết bị y tế và tư vấn môi trường Tâm Thy | Bộ | 65000000 |  |  |  | 69500000 | 01/04/2022 | N06.04.052.2047.240.0002 | [16 empty] | 8 | 15 |  |  |  |  | 0
209 | 875 | 3 | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài. | "Thông số kỹ thuật chi tiết: 1. Cuống khớp loại dài có phủ toàn bộ HAP ( hydroxyl apatide) làm tăng khả năng kích thích tạo xương, đồng thời một phần chuôi được phủ lớp siêu tinh thể titan xốp tăng độ bám dính, chất liệu titanium TA6V ELI ISO 5832-3 cổ 5°42'30'' côn 12/14, Có 3 chốt đầu dưới bắt vít chống lún chống xoay. Vai chuôi có hai lỗ bắt chỉ thép ghép xương vững chắc. Có 4 kích cở size và 4 cở chiều dài , cho chân trái và chân phải riêng biệt. Chân trái: các cỡ từ 10,12,14,16. đường kính 10; 12 mm cho chân trái chiều dài từ 190;240;290;340 mm Chân phải : Các cỡ 10;12;14;16 đường kính 10;12 mm chiều dài từ 190;240;290;340 mm 2. Vỏ đầu chỏm+ Lót đầu chỏm : Vỏ đầu chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn iso 5832-1D đường kính từ 38 đến 62 mm + Đường kính ngoài: 25 cỡ từ 38-62 mm với mỗi bước tăng 1mm + Lót đầu chỏm Vật liệu : Polyetylene cao phân tử (UHMWPE). theo tiêu chuẩn iso 5834-1/2 + 1.4441 3. Chỏm khớp: có hai loại: Đường kính 22 mm : dùng với vỏ đầu chỏm đường kính 38;39;40 mm, Đường kính chỏm 28 mm: dùng với vỏ đầu chỏm đường kính từ 41 đến 62 mm mỗi bước tăng 1 mm. Chiều dài cổ : - 3.5, -4 ; +0; +3.5; +4, +7 mm" | Bộ | [5 empty] | 18 | 3 | 875:18 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không đạt về tính năng kĩ thuật: đường kính chỏm khớp trong catolog là 22,22 mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài TTHR EASY | "Thông số kỹ thuật chi tiết: 1. Cuống khớp loại dài có phủ toàn bộ HAP ( hydroxyl apatide) làm tăng khả năng kích thích tạo xương, đồng thời một phần chuôi được phủ lớp siêu tinh thể titan xốp tăng độ bám dính, chất liệu titanium TA6V ELI ISO 5832-3 cổ 5°42'30'' côn 12/14, Có 3 chốt đầu dưới bắt vít chống lún chống xoay. Vai chuôi có hai lỗ bắt chỉ thép ghép xương vững chắc. Có 4 kích cở size và 4 cở chiều dài , cho chân trái và chân phải riêng biệt. Chân trái: các cỡ từ 10,12,14,16. đường kính 10; 12 mm cho chân trái chiều dài từ 190;240;290;340 mm Chân phải : Các cỡ 10;12;14;16 đường kính 10;12 mm chiều dài từ 190;240;290;340 mm 2. Vỏ đầu chỏm+ Lót đầu chỏm : Vỏ đầu chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn iso 5832-1D đường kính từ 38 đến 62 mm + Đường kính ngoài: 25 cỡ từ 38-62 mm với mỗi bước tăng 1mm + Lót đầu chỏm Vật liệu : Polyetylene cao phân tử (UHMWPE). theo tiêu chuẩn iso 5834-1/2 + 1.4441 3. Chỏm khớp: có hai loại: Đường kính 22 mm : dùng với vỏ đầu chỏm đường kính 38;39;40 mm, Đường kính chỏm 28 mm: dùng với vỏ đầu chỏm đường kính từ 41 đến 62 mm mỗi bước tăng 1 mm. Chiều dài cổ : - 3.5, -4 ; +0; +3.5; +4, +7 mm" | Biotechni | Pháp | Biotechni; Pháp | REF: - CI60XX, - INXX.0XX /CCXX-00X - EASY1xxx-yyyy | GPNK số 18563 NK/BYT-TB-CT ngày 09/08/2021 | C | Bộ/ 3 món | Công Ty TNHH TMDV TBYT Cao Minh | Bộ | 56900000 |  |  |  | 65000000 | 05/04/2022 | N06.04.052.0544.240.0011 | [16 empty] | 5 | [5 empty] | 0 | 7
210 | 876 | 3 | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi phủ HA | "Thông số kỹ thuật chi tiết: 1. Cuống khớp phủ HA( hydroxyl apatide) làm tăng khả năng kích thích tạo xương, chất liệu titanium alloy TA6V ELI, ASTM F136 + TI+HA coating.Góc cổ chuôi, 130 độ, 135 độ , côn 5°42'30'' (12/14) - 60 (9/11) các cỡ: 6,7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20. chiều dài từ 125 mm đến 190 mm. 2. Vỏ đầu chỏm+ Lót đầu chỏm : Vỏ đầu chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn iso 5832-1D đường kính từ 38 đến 62 mm + Đường kính ngoài: 25 cỡ từ 38-62 mm với mỗi bước tăng 1mm + Lót đầu chỏm Vật liệu : Polyetylene cao phân tử (UHMWPE). theo tiêu chuẩn iso 5834-1/2 + 1.4441 3. Chỏm khớp: có hai loại: Đường kính 22 mm : dùng với vỏ đầu chỏm đường kính 38;39;40 mm, Đường kính chỏm 28 mm: dùng với vỏ đầu chỏm đường kính từ 41 đến 62 mm mỗi bước tăng 1 mm. Chiều dài cổ: - 3.5, -4 ; +0; +3.5; +4, +7 mm" | Bộ | [5 empty] | 18 | 3 | 876:18 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không đạt tính năng kĩ thuật. HSMT: chuôi xương đùi góc cổ thân 125º đến 135º, có 11 size với mỗi bước tăng 1 size, chiều dài thân chuôi: 116, 131, 141, 146, 151, 156, 161, 166, 171,181. HSDT: chuôi xương đùi góc cổ chuôi, 130 độ, 135 độ, có 11 size các cỡ: 6,7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20, chiều dài: 125,130,140,145,150,155,162, 165,170,180,190 mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Khớp háng bán phần bipolar không xi măng chuôi Filler phủ HA | "Thông số kỹ thuật chi tiết: 1. Cuống khớp phủ HA( hydroxyl apatide) làm tăng khả năng kích thích tạo xương, chất liệu titanium alloy TA6V ELI, ASTM F136 + TI+HA coating.Góc cổ chuôi, 130 độ, 135 độ , côn 5°42'30'' (12/14) - 60 (9/11) các cỡ: 6,7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20. chiều dài từ 125 mm đến 190 mm. 2. Vỏ đầu chỏm+ Lót đầu chỏm : Vỏ đầu chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn iso 5832-1D đường kính từ 38 đến 62 mm + Đường kính ngoài: 25 cỡ từ 38-62 mm với mỗi bước tăng 1mm + Lót đầu chỏm Vật liệu : Polyetylene cao phân tử (UHMWPE). theo tiêu chuẩn iso 5834-1/2 + 1.4441 3. Chỏm khớp: có hai loại: Đường kính 22 mm : dùng với vỏ đầu chỏm đường kính 38;39;40 mm, Đường kính chỏm 28 mm: dùng với vỏ đầu chỏm đường kính từ 41 đến 62 mm mỗi bước tăng 1 mm. Chiều dài cổ: - 3.5, -4 ; +0; +3.5; +4, +7 mm" | Biotechni | Pháp | Biotechni; Pháp | REF: - CI60XX - INXX.0XX/ CCXX-00X - FI040XX | GPNK số 18563 NK/BYT-TB-CT ngày 09/08/2021 | C | Bộ/ 3 món | Công Ty TNHH TMDV TBYT Cao Minh | Bộ | 51282000 |  |  |  | 48500000 | 05/04/2022 | N06.04.052.0544.240.0010 | [16 empty] | 5 | [5 empty] | 0
211 | 877 | 3 | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi Titanium | 1. Cuống xương đùi (Stem): - Vật liệu: Hợp kim Titanium (Ti6AL4V), phủ bên ngoài Titanium-Plasma rỗ tổ ong. Độ dày của lớp phủ 195 - 255 µm. - Có 2 loại cuống cổ Standard và Hight Offset, góc cổ chuôi 132°, cho phép chèn dễ dàng trong kỹ thuật xâm lấn tối thiểu phù hợp cho đường mổ nhỏ lối trước. - Cổ chuôi (Taper) 12/14mm được đánh bóng gương. - Độ di lệch cổ chuôi (Offset): 35.6, 38.7, 40.1, 40.7, 42.1, 42.7, 43.3, 43.9, 46.8, 47.4, 48.0, 49.3, 50.5. - Chiều dài cổ chuôi (Standard Offset): 35.7, 38.5, 39.3, 39.4, 40.4, 43.4, 43.6. - Có 13 size: từ 0 - 12, chiều dài chuôi từ 128mm, 130mm, 133mm, 136mm, 138mm, 140mm, 143mm, 145mm, 148mm, 151mm, 153mm, 158mm, 163mm, có chuôi nhỏ phù hợp với những ca bệnh lý lồng tủy nhỏ. - Độ bền kéo > 22 MPA, độ bền cắt > 22 MPA. - Thân khớp hình thon, có rãnh dọc chống xoay, rãnh ngang chống lún. 2. Đầu xương đùi (Femoral Head): - Vật liệu: Cobalt-Chrome (CoCr) / Stainless Steel. - Kích cỡ: 22mm, 28mm, 32mm có các size -3,5; 0; +3,5; +4; +7; +8 - Thiết kế: Dạng hình cầu chính xác bề mặt được đánh bóng nhằm làm giảm hệ số ma sát chống lại sự mài mòn vật liệu. 3. Đầu lưỡng cực (Bipolar): Có hai lớp, lớp ngoài cùng làm bằng vật liệu Stainless Steel, lớp trong làm bằng Polyethylene cao phân tử (UHMWPE) với vòng khóa khép kín. Đường kính trong 22mm & 28mm. Đường kính ngoài từ 38mm - 59mm, mỗi Size tăng 1mm. | Bộ | [5 empty] | 139 | 3 | 877:139 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : cty tham dự không có Đầu xương đùi 22mm Kích cỡ:yêu cầu 22mm, 28mm, 32mm có các size -3,5; 0; +3,5; +4; +7; +8 cty tham dự 28mm, 32mm có các size -3,5; 0; +4; +7; +8 Đầu lưỡng cực cty không có cỡ 39 | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi Titanium | 1. Cuống xương đùi (Stem): - Vật liệu: Hợp kim Titanium (Ti6AL4V), phủ bên ngoài Titanium-Plasma rỗ tổ ong. Độ dày của lớp phủ 195 - 255 µm. - Có 2 loại cuống cổ Standard và Hight Offset, góc cổ chuôi 132°, cho phép chèn dễ dàng trong kỹ thuật xâm lấn tối thiểu phù hợp cho đường mổ nhỏ lối trước. - Cổ chuôi (Taper) 12/14mm được đánh bóng gương. - Độ di lệch cổ chuôi (Offset): 35.6, 38.7, 40.1, 40.7, 42.1, 42.7, 43.3, 43.9, 46.8, 47.4, 48.0, 49.3, 50.5. - Chiều dài cổ chuôi (Standard Offset): 35.7, 38.5, 39.3, 39.4, 40.4, 43.4, 43.6. - Có 13 size: từ 0 - 12, chiều dài chuôi từ 128mm, 130mm, 133mm, 136mm, 138mm, 140mm, 143mm, 145mm, 148mm, 151mm, 153mm, 158mm, 163mm, có chuôi nhỏ phù hợp với những ca bệnh lý lồng tủy nhỏ. - Độ bền kéo > 22 MPA, độ bền cắt > 22 MPA. - Thân khớp hình thon, có rãnh dọc chống xoay, rãnh ngang chống lún. 2. Đầu xương đùi (Femoral Head): - Vật liệu: Cobalt-Chrome (CoCr) / Stainless Steel. - Kích cỡ: 22mm, 28mm, 32mm có các size -3,5; 0; +3,5; +4; +7; +8 - Thiết kế: Dạng hình cầu chính xác bề mặt được đánh bóng nhằm làm giảm hệ số ma sát chống lại sự mài mòn vật liệu. 3. Đầu lưỡng cực (Bipolar): Có hai lớp, lớp ngoài cùng làm bằng vật liệu Stainless Steel, lớp trong làm bằng Polyethylene cao phân tử (UHMWPE) với vòng khóa khép kín. Đường kính trong 22mm & 28mm. Đường kính ngoài từ 38mm - 59mm, mỗi Size tăng 1mm. | Signature | Ireland | Signature/Ireland | "111-20-60xx 111-152-0xx 111-21-2xxx" | "Số 14744NK/BYT-TB-CT Số 16876NK/BYT-TB-CT " | C | 3 Hộp/Bộ | Công Ty cổ phần Y tế Thành Ân | Bộ | 50866200 |  |  |  | 53519400 | 01/04/2022 | N06.04.052.3858.183.0008 | [16 empty] | 5 | [5 empty] | 0
212 | 878 | 3 | Khớp háng bán phần không xi măng góc cổ chuôi 137 độ, taper 10/12 phủ HA toàn phần Integrale - Spheric | 1. Cuống xương đùi (Stem): có 7 kích cỡ 1-7. - Vật liệu: anodized TA6V, phủ 80µm Hydroxyapatite toàn thân (HAP) - Góc cổ chuôi (Neck Angle): 137 độ, taper 10/12. 2. Đầu xương đùi (Femoral Head) M30NW Metallic 22.2mm, 28mm. 3. Đầu lưỡng cực (Chỏm) Vỏ Titanium TA6V + lớp đệm polyethylene - UHMWPE nằm cố định với khóa chống trật đầu xương đùi. | Bộ | [5 empty] | 126 | 3 | 878:126 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : "Sản phẩm SPHERIC Biolar cup: Trang 865 Mã code sản phẩm: 1-0102... Thông số kỹ thuật Đầu lưỡng cực: Chất liệu: Thép không gỉ và polyethylene - UHMWPE Tính năng kỹ thuật ( Mời thầu): Vỏ Titanium TA6V + lớp đệm polyethylene - UHMWPE" | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Khớp háng bán phần không xi măng Integrale - Spheric | 1. Cuống xương đùi (Stem): có 7 kích cỡ 1-7. - Vật liệu: anodized TA6V, phủ 80µm Hydroxyapatite toàn thân (HAP) - Góc cổ chuôi (Neck Angle): 137 độ, taper 10/12. 2. Đầu xương đùi (Femoral Head) M30NW Metallic 22.2mm, 28mm. 3. Đầu lưỡng cực (Chỏm) Vỏ Titanium TA6V + lớp đệm polyethylene - UHMWPE nằm cố định với khóa chống trật đầu xương đùi. | Amplitude | Pháp | Amplitude/ Pháp | 1-01001../1-0102…/1-01011…/ (Các kích cỡ) | GPNK: 7074NK/BYT-TB-CT ngày 23/08/2018 | C | Hộp/ Cái | Công ty TNHH trang thiết bị y tế và tư vấn môi trường Tâm Thy | Bộ | 49000000 |  |  |  | 49000000 | 01/04/2022 | N06.04.052.0202.240.0001 | [16 empty] | 30 | 25 |  |  |  |  | 0
213 | 888 | 3 | Khớp háng lưỡng cực không xi măng. | "Thông số kỹ thuật chi tiết: 1. Cuống khớp phủ HA( hydroxyl apatide) làm tăng khả năng kích thích tạo xương, chất liệu titanium alloy TA6V ELI, ASTM F136 + TI+HA coating.Góc cổ chuôi, 130 độ, 135 độ , côn 5°42'30'' (12/14) - 60 (9/11) các cỡ: 6,7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20. chiều dài từ 125 mm đến 190 mm. 2. Vỏ đầu chỏm+ Lót đầu chỏm : Vỏ đầu chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn iso 5832-1D đường kính từ 38 đến 62 mm + Đường kính ngoài: 25 cỡ từ 38-62 mm với mỗi bước tăng 1mm + Lót đầu chỏm Vật liệu : Polyetylene cao phân tử (UHMWPE). theo tiêu chuẩn iso 5834-1/2 + 1.4441 3. Chỏm khớp: có hai loại: Đường kính 22 mm : dùng với vỏ đầu chỏm đường kính 38;39;40 mm, Đường kính chỏm 28 mm: dùng với vỏ đầu chỏm đường kính từ 41 đến 62 mm mỗi bước tăng 1 mm. Chiều dài cổ: - 3.5, -4 ; +0; +3.5; +4, +7 mm" | Bộ | [5 empty] | 18 | 3 | 888:18 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không đạt tính năng kĩ thuật. HSMT: Cuống khớp có 13 cỡ: 6,7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20. Chỏm khớp đường kính 22mm HSDT: Cuống khớp có 11 cỡ: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20. chỏm khớp có đường kính 22,22mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Khớp háng bán phần bipolar không xi măng chuôi Filler phủ HA | "Thông số kỹ thuật chi tiết: 1. Cuống khớp phủ HA( hydroxyl apatide) làm tăng khả năng kích thích tạo xương, chất liệu titanium alloy TA6V ELI, ASTM F136 + TI+HA coating.Góc cổ chuôi, 130 độ, 135 độ , côn 5°42'30'' (12/14) - 60 (9/11) các cỡ: 6,7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20. chiều dài từ 125 mm đến 190 mm. 2. Vỏ đầu chỏm+ Lót đầu chỏm : Vỏ đầu chất liệu thép không gỉ theo tiêu chuẩn iso 5832-1D đường kính từ 38 đến 62 mm + Đường kính ngoài: 25 cỡ từ 38-62 mm với mỗi bước tăng 1mm + Lót đầu chỏm Vật liệu : Polyetylene cao phân tử (UHMWPE). theo tiêu chuẩn iso 5834-1/2 + 1.4441 3. Chỏm khớp: có hai loại: Đường kính 22 mm : dùng với vỏ đầu chỏm đường kính 38;39;40 mm, Đường kính chỏm 28 mm: dùng với vỏ đầu chỏm đường kính từ 41 đến 62 mm mỗi bước tăng 1 mm. Chiều dài cổ: - 3.5, -4 ; +0; +3.5; +4, +7 mm" | Biotechni | Pháp | Biotechni; Pháp | REF: - CI60XX - INXX.0XX/ CCXX-00X - FI040XX | GPNK số 18563 NK/BYT-TB-CT ngày 09/08/2021 | C | Bộ/ 3 món | Công Ty TNHH TMDV TBYT Cao Minh | Bộ | 46900000 |  |  |  | 48500000 | 05/04/2022 | N06.04.052.0544.240.0010 | [16 empty] | 5 | [5 empty] | 0 | 7
214 | 892 | 3 | Khớp háng toàn phần không xi măng | "Thông số kỹ thuật: 1. Cuống khớp không xi măng: Vật liệu titanium TA6V ELLI phủ HA ( hydroxyl apatide) đạt tiêu chuẩn iso 5832-3/ASTM F136. cổ 5°42'30'' các cỡ: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20. chiều dài từ 125 mm đến 190 mm. 2. Ổ cối không xi măng: Vật liệu TA6V ELI đạt tiêu chuẩn iso 5832-3, phủ HA ( hydroxyl apatite) theo tiêu chuẩn iso 13779-2, ASTM F118. Có 10 cỡ đường kính: 44 - 62 mm có 5 lỗ để bắt vít. Ổ cối 48/50 dùng chung một lót ổ cối, ổ cối 52/54/56 dùng chung 1 lót ổ cối, ổ cối 58/60/62 dùng chung một lót ổ cối. 3. Lót ổ cối: Chất liệu UHMWPE bờ chống trật khớp 8 độ. 4. Vít ổ cối: Chất liệu titanium TA6V ELI đường kính 6.5mm dài từ 15 mm đến 50 mm tiêu chuẩn iso 5832-3/ASTM F136 5. Chỏm khớp: Đường kính 28 mm, chất liệu thép không gỉ hoặc cobalt chrome ( CoCr) chiều dài cổ: - 3.5 ; +0; +3.5; +7 mm." | Bộ | [5 empty] | 18 | 3 | 892:18 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không đạt yêu cầu về tính năng kĩ thuật. HSMT: Chuôi khớp háng: hợp kim Titanium-Niobium (Ti6Al7Nb), 11 cỡ dài dài 123.5, 127.5, 131.5, 135.5, 139.5, 143.5, 147.5, 151.5, 155.5, 159.5, 163.5, 167.5mm. Ổ cối có kích thước từ: 42mm-64mm. HSDT: Chuôi khớp háng Vật liệu titanium (TA6V ELLI), 11 cỡ dài 125,130,140,145,150,155,162, 165,170,180,190 mm. Ổ cối có kích thước từ 44-66 | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi Filler phủ HA kích thích tạo xương | "Thông số kỹ thuật: 1. Cuống khớp không xi măng: Vật liệu titanium TA6V ELLI phủ HA ( hydroxyl apatide) đạt tiêu chuẩn iso 5832-3/ASTM F136. cổ 5°42'30'' các cỡ: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20. chiều dài từ 125 mm đến 190 mm. 2. Ổ cối không xi măng: Vật liệu TA6V ELI đạt tiêu chuẩn iso 5832-3, phủ HA ( hydroxyl apatite) theo tiêu chuẩn iso 13779-2, ASTM F118. Có 10 cỡ đường kính: 44 - 62 mm có 5 lỗ để bắt vít. Ổ cối 48/50 dùng chung một lót ổ cối, ổ cối 52/54/56 dùng chung 1 lót ổ cối, ổ cối 58/60/62 dùng chung một lót ổ cối. 3. Lót ổ cối: Chất liệu UHMWPE bờ chống trật khớp 8 độ. 4. Vít ổ cối: Chất liệu titanium TA6V ELI đường kính 6.5mm dài từ 15 mm đến 50 mm tiêu chuẩn iso 5832-3/ASTM F136 5. Chỏm khớp: Đường kính 28 mm, chất liệu thép không gỉ hoặc cobalt chrome ( CoCr) chiều dài cổ: - 3.5 ; +0; +3.5; +7 mm." | Biotechni | Pháp | Biotechni; Pháp | "REF: - MU-TXX, - MU-DB28-XX, - INXX.0XX/ CCXX-00X - FI040XX, - MU-VIS XX" | GPNK số 18563 NK/BYT-TB-CT ngày 09/08/2021 | C | Bộ/ 5 món | Công Ty TNHH TMDV TBYT Cao Minh | Bộ | 84500000 |  |  |  | 60000000 | 05/04/2022 | N06.04.051.0544.240.0017 | [16 empty] | 10 | [5 empty] | 0
215 | 901 | 3 | Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic On Poly loại Integrale/ Evok - Freeliner, góc cổ chuôi 137 độ, taper 10/12. | "1. Cuống xương đùi (Stem): có 11 kích cỡ từ 6, 8-16, 16 Vật liệu: hợp kim Titanium (Ti6AL4V), phủ lớp Hydroxy apatite (HA) ≥70%, độ dày 120-190µm - Góc cổ chuôi (Neck Angle): 125 đến 135 độ, taper 12/14 được đánh bóng gương. - Chuôi hình ê-líp tăng biên độ chuyển động, có rãnh ngang chống lún, rãnh dọc chống xoay. - Chiều dài thân chuôi: 116, 131, 141, 146, 151, 156, 161, 166, 171,181. - Độ bền kéo >15MPA, Ca/P1.67 - Có chuôi nhỏ phù hợp với những ca có bệnh lý lồng tủy nhỏ. 2. Đầu xương đùi (Femoral Head): - Chất liệu: BIOLOX® Delta Ceramic cao cấp thế hệ mới màu hồng tím, không ăn mòn, không giải phóng Ion kim loại - Kích cỡ: 28mm, 32mm, 36mm, 40mm phù hợp với đường kính trong Liner, có các size S (-3,5); M (0); L (+3,5; +4); XL (+7; +8). 3. Ổ cối (Cup) : - Chất liệu: Titanium, bên ngoài được phủ lớp Titanium lỗ tổ ong độ dày 100µm và một lớp Hidroxy apatite (HA) với độ dày 40µm. Hàm lượng HA (%HAP) > 70%. Độ kết dính ≥ 80% ; Ca/P 1.67. - Chén ổ cối có 12 gờ tự định vị, tự khóa và chống xoay Liner trong viền ổ cối. - Thiết kế 3 hoặc nhiều lỗ bắt vít nhằm cố định ổ cối. - Kích cỡ: từ 44-72mm mỗi bước tăng 2mm. Đường kính ổ cối nhỏ phù hợp với bệnh nhân bị trật khớp bẩm sinh, nghịch sản ổ chảo. - Đáy ổ cối có vít chống thấm dịch. 4. Lớp đệm (Liner) : - Chất liệu: UHMWPE crosslinked, liên kết chéo chiếu xạ tia Grama ở 7.5, khử trùng ETO. - Đường kính trong tương ứng 28mm, 32mm, 36mm, 40mm. - Thiết kế kiểu nghiêng 0°, 10°, 20° để chống trật. 5. Vít cố định ổ cối: - Chất liệu Titanium, tự taro - Đường kính vít 6.5mm, chiều dài 15-70mm, có thể bắt tối đa 4 vít trên 1 ổ cối." | Bộ | [5 empty] | 139 | 3 | 901:139 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Cty không đáp ứng: Góc cổ chuôi (Neck Angle): 137 độ, taper 10/12. của cty Phi cổ 12/14 Góc cổ chuôi:125-135 độ | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic On Poly, chuôi Corel | "1. Cuống xương đùi (Stem): có 11 kích cỡ từ 6, 8-16, 16 Vật liệu: hợp kim Titanium (Ti6AL4V), phủ lớp Hydroxy apatite (HA) ≥70%, độ dày 120-190µm - Góc cổ chuôi (Neck Angle): 125 đến 135 độ, taper 12/14 được đánh bóng gương. - Chuôi hình ê-líp tăng biên độ chuyển động, có rãnh ngang chống lún, rãnh dọc chống xoay. - Chiều dài thân chuôi: 116, 131, 141, 146, 151, 156, 161, 166, 171,181. - Độ bền kéo >15MPA, Ca/P1.67 - Có chuôi nhỏ phù hợp với những ca có bệnh lý lồng tủy nhỏ. 2. Đầu xương đùi (Femoral Head): - Chất liệu: BIOLOX® Delta Ceramic cao cấp thế hệ mới màu hồng tím, không ăn mòn, không giải phóng Ion kim loại - Kích cỡ: 28mm, 32mm, 36mm, 40mm phù hợp với đường kính trong Liner, có các size S (-3,5); M (0); L (+3,5; +4); XL (+7; +8). 3. Ổ cối (Cup) : - Chất liệu: Titanium, bên ngoài được phủ lớp Titanium lỗ tổ ong độ dày 100µm và một lớp Hidroxy apatite (HA) với độ dày 40µm. Hàm lượng HA (%HAP) > 70%. Độ kết dính ≥ 80% ; Ca/P 1.67. - Chén ổ cối có 12 gờ tự định vị, tự khóa và chống xoay Liner trong viền ổ cối. - Thiết kế 3 hoặc nhiều lỗ bắt vít nhằm cố định ổ cối. - Kích cỡ: từ 44-72mm mỗi bước tăng 2mm. Đường kính ổ cối nhỏ phù hợp với bệnh nhân bị trật khớp bẩm sinh, nghịch sản ổ chảo. - Đáy ổ cối có vít chống thấm dịch. 4. Lớp đệm (Liner) : - Chất liệu: UHMWPE crosslinked, liên kết chéo chiếu xạ tia Grama ở 7.5, khử trùng ETO. - Đường kính trong tương ứng 28mm, 32mm, 36mm, 40mm. - Thiết kế kiểu nghiêng 0°, 10°, 20° để chống trật. 5. Vít cố định ổ cối: - Chất liệu Titanium, tự taro - Đường kính vít 6.5mm, chiều dài 15-70mm, có thể bắt tối đa 4 vít trên 1 ổ cối." | Signature | Ireland | Signature/ Ireland | "111-18-xx0x 111-152-6xx 111-12-3xxx 111-12-6xxx 111-12-91xx" | "Số 14744NK/BYT-TB-CT Số 16876NK/BYT-TB-CT " | C | 5 Hộp/ Bộ | Công Ty cổ phần Y tế Thành Ân | Bộ | 79000000 |  |  |  | 89619750 | 01/04/2022 | N06.04.051.3858.183.0014 | [17 empty] | 10 |  |  |  |  | 0
216 | 906 | 3 | Khớp háng toàn phần không xi măng Dual Mobility I, thiết kế bảo tồn xương Stemsys - Capitole I. | "Thông số kỹ thuật: 1. Cuống khớp không xi măng: Vật liệu titanium TA6V ELI phủ HA ( hydroxyl apatide) đạt tiêu chuẩn iso 5832-3/ASTM F136. cổ 5°42'30'' các cỡ: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20. chiều dài từ 125 mm đến 190 mm. 2. Ổ cối không xi măng Apogee: Vật liệu TA6V ELI đạt tiêu chuẩn iso 5832-3, phủ HA ( hydroxyl apatite) theo tiêu chuẩn iso 13779-2, ASTM F118. Có 10 cỡ đường kính: 44 - 62 mm: CAP44/ CAP46/ CAP48, CAP50/ CAP52/ CAP54/ CAP56/ CAP58/ CAP60/ CAP62 không dùng vít. 3. Lót ổ cối: Chất liệu PE dùng cho head đường kính 22.22 và 28 mm , môi lót ổ cối dùng với một ổ cối. 4. Chỏm khớp: Đường kính 22.22/ 28 mm chiều dài cổ chỏm 22.22mm: -4 ; +0; +4 mm; Chỏm 28: - 3.5 ; +0; +3.5; +7 mm." | Bộ | [5 empty] | 18 | 3 | 906:18 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không đạt yêu cầu về tính năng kĩ thuật. HSMT: Cuống xương đùi: Vật liệu: Titanium Alloy TA6V, phủ đồng thời 2 lớp T40 titanium và Calcium Hydroxylapatide, 12 size, dài từ 7 đến 20, dài từ 110mm đến 190mm. Ổ cối (Cup): Kích cỡ: từ 45-63mm. HSDT: Cuống khớp không xi măng: Vật liệu titanium TA6V ELI phủ HA ( hydroxyl apatide) , 11 cỡ: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,dài 125,130,140,145,150,155,162, 165,170,180,190 mm. Ổ cối có kích thước từ 44-66 | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Khớp háng toàn phần không xi măng hai trục linh động Apogee Dual Mobility | "Thông số kỹ thuật: 1. Cuống khớp không xi măng: Vật liệu titanium TA6V ELI phủ HA ( hydroxyl apatide) đạt tiêu chuẩn iso 5832-3/ASTM F136. cổ 5°42'30'' các cỡ: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20. chiều dài từ 125 mm đến 190 mm. 2. Ổ cối không xi măng Apogee: Vật liệu TA6V ELI đạt tiêu chuẩn iso 5832-3, phủ HA ( hydroxyl apatite) theo tiêu chuẩn iso 13779-2, ASTM F118. Có 10 cỡ đường kính: 44 - 62 mm: CAP44/ CAP46/ CAP48, CAP50/ CAP52/ CAP54/ CAP56/ CAP58/ CAP60/ CAP62 không dùng vít. 3. Lót ổ cối: Chất liệu PE dùng cho head đường kính 22.22 và 28 mm , môi lót ổ cối dùng với một ổ cối. 4. Chỏm khớp: Đường kính 22.22/ 28 mm chiều dài cổ chỏm 22.22mm: -4 ; +0; +4 mm; Chỏm 28: - 3.5 ; +0; +3.5; +7 mm." | Biotechni | Pháp | Biotechni; Pháp | "REF: - FI040XX - CAPXX, - IDMXX-XX, - INXX.0XX/CCXX-00X" | GPNK số 18563 NK/BYT-TB-CT ngày 09/08/2021 | C | Bộ/ 4 món | Công Ty TNHH TMDV TBYT Cao Minh | Bộ | 63000000 |  |  |  | 65000000 | 05/04/2022 | N06.04.051.0544.240.0020 | [17 empty] | 15 |  |  |  |  | 0
217 | 907 | 3 | Khớp háng toàn phần không xi măng góc cổ chuôi 137 độ, taper 10/12 | * Khớp háng toàn phần không xi măng cạnh vuông Ceramic On Ceramic Quadra gồm: 1. Chuôi khớp háng: hợp kim Titanium-Niobium (Ti6Al7Nb), toàn bộ bề mặt được phun nhám và phủ 1 lớp Hydroxyapatite (HA) có độ dày 80µm; dạng thẳng, có cấu trúc thân rãnh dọc, rãnh ngang; bờ cạnh vuông, tiết diện hình chữ nhật/hình thang; dạng chêm 3 chiều (Triple Taper), cổ chuôi đầu gắn chỏm đường kính Taper 12/14 Eurocone (góc 5°42'30'') và dài 12mm; có các răng nhỏ, góc cổ thân 127° hoặc 135°; dài 123.5, 127.5, 131.5, 135.5, 139.5, 143.5, 147.5, 151.5, 155.5, 159.5, 163.5, 167.5mm, cổ ngắn, offset 35.4mm-55.5mm; kích cỡ: 11 cỡ standard , 12 cỡ cổ ngắn và 10 cỡ lateralised. 2. Chỏm xương đùi: vật liệu Biolox Delta , đường kính 28, 32, 36mm; gồm các cỡ S(-3.5), S(-4), M(+0), L(+3.5), L(+4), XL(+7). 3. Ổ cối nhân tạo: có kích thước từ 42mm-64mm, thiết kế hình dạng Ellip có đáy bằng ngang, cấu trúc rãnh tròn đường kính 0.7mm tăng diện tích tiếp xúc với xương lên 30-40%, phù hợp cho lớp đệm hệ thống khớp đôi; 2 lỗ vít ở vị trí 11h và 13h. Bờ sau ổ cối được thiết kế cao lên 5°, bờ chống trật trên ổ cối.. Head 32 bắt đầu từ ổ cối 46mm; Head 36 bắt đầu từ ổ cối 50mm; Head 40 bắt đầu từ ổ cối 56mm. Vật liệu hợp kim Titanium-Vanadium, bao phủ bên ngoài bằng 2 lớp: Titan có độ dày 100µm và lớp Hydroxyapatite (HA) có độ dày 90µm, khóa kẹp vòng đa răng. 4. Lớp đệm ổ cối: vật liệu Biolox Delta đường kính trong 28, 32, 36mm 5. Vít cố định ổ cối khớp háng: làm bằng Titanium, đường kính 6.5mm và chiều dài 20-45mm. Tương thích với với Bộ trợ cụ định vị di động AMIS, kỹ thuật mổ lối trước ít xâm lấn | Bộ | [5 empty] | 126 | 3 | 907:126 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sản phẩm DT Stemsys Mã code sản phẩm: H45…/H73… Trang 1071 Tính năng kỹ thuật: Vật liệu: TA6V + phủ HAP hoặc T40 phủ HAP | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Ceramic, thiết kế bảo tồn xương Stemsys - Freeliner - Composite Ceramic Head. | * Khớp háng toàn phần không xi măng cạnh vuông Ceramic On Ceramic Quadra gồm: 1. Chuôi khớp háng: hợp kim Titanium-Niobium (Ti6Al7Nb), toàn bộ bề mặt được phun nhám và phủ 1 lớp Hydroxyapatite (HA) có độ dày 80µm; dạng thẳng, có cấu trúc thân rãnh dọc, rãnh ngang; bờ cạnh vuông, tiết diện hình chữ nhật/hình thang; dạng chêm 3 chiều (Triple Taper), cổ chuôi đầu gắn chỏm đường kính Taper 12/14 Eurocone (góc 5°42'30'') và dài 12mm; có các răng nhỏ, góc cổ thân 127° hoặc 135°; dài 123.5, 127.5, 131.5, 135.5, 139.5, 143.5, 147.5, 151.5, 155.5, 159.5, 163.5, 167.5mm, cổ ngắn, offset 35.4mm-55.5mm; kích cỡ: 11 cỡ standard , 12 cỡ cổ ngắn và 10 cỡ lateralised. 2. Chỏm xương đùi: vật liệu Biolox Delta , đường kính 28, 32, 36mm; gồm các cỡ S(-3.5), S(-4), M(+0), L(+3.5), L(+4), XL(+7). 3. Ổ cối nhân tạo: có kích thước từ 42mm-64mm, thiết kế hình dạng Ellip có đáy bằng ngang, cấu trúc rãnh tròn đường kính 0.7mm tăng diện tích tiếp xúc với xương lên 30-40%, phù hợp cho lớp đệm hệ thống khớp đôi; 2 lỗ vít ở vị trí 11h và 13h. Bờ sau ổ cối được thiết kế cao lên 5°, bờ chống trật trên ổ cối.. Head 32 bắt đầu từ ổ cối 46mm; Head 36 bắt đầu từ ổ cối 50mm; Head 40 bắt đầu từ ổ cối 56mm. Vật liệu hợp kim Titanium-Vanadium, bao phủ bên ngoài bằng 2 lớp: Titan có độ dày 100µm và lớp Hydroxyapatite (HA) có độ dày 90µm, khóa kẹp vòng đa răng. 4. Lớp đệm ổ cối: vật liệu Biolox Delta đường kính trong 28, 32, 36mm 5. Vít cố định ổ cối khớp háng: làm bằng Titanium, đường kính 6.5mm và chiều dài 20-45mm. Tương thích với với Bộ trợ cụ định vị di động AMIS, kỹ thuật mổ lối trước ít xâm lấn | Evolutis S.A.S | Pháp | Evolutis S.A.S/ Pháp | H45../ H73.../ H14…/ H75.…/ H75 C…./ H15 SB…./ (các kích cỡ) | GPNK: 16646NK/BYT-TB-CT ngày 14/10/2020 | C | Hộp/ Cái | Công ty TNHH trang thiết bị y tế và tư vấn môi trường Tâm Thy | Bộ | 89000000 |  |  |  | 95500000 | 01/04/2022 | N06.04.051.2047.240.0001 | [16 empty] | 39 | 25 |  |  |  |  | 0
218 | 908 | 3 | Khớp háng toàn phần không xi măng góc cổ chuôi 137 độ, taper 10/12 Freeliner - Integrale/ Evok. | 1. Cuống xương đùi (Stem): có 7 kích cỡ từ 1-7. - Vật liệu: anodized TA6V, phủ 80µm Hydroxyapatite toàn thân (HAP) - Góc cổ chuôi (Neck Angle): 137 độ, taper 10/12. 2. Đầu xương đùi (Femoral head) : - Chất liệu: Hợp kim M30NW, kích cỡ 32mm, 36mm. 3. Ổ cối (Cup) : - Chất liệu: Titanium, bên ngoài được phủ 2 lớp Plasma Sprayed Titanium (400µm - 600µm) và HydroxyApatite (HA) 80µm. - Chén ổ cối có vành xích đạo cao hơn chén lót 2.6mm nhằm phòng tránh va chạm giữa cổ xương đùi và mép chén sứ lót bên trong, duy trì sự định hướng của chén lót PEXEL - E. - Thiết kế 4 lỗ bắt vít với nhiều hướng khác nhau. - Kích cỡ: từ 46-62mm. 4. Lớp đệm (Insert) : - Chất liệu: Vitamin E highly crosslinked (PEXEL-E®) ngăn ngừa oxy hóa và giảm độ mài mòn. - Đường kính trong 32mm, 36mm. 5. Vít cố định ổ cối: - Chất liệu Titanium, đường kính vít 6mm, chiều dài 20-50mm, có thể bắt tối đa 4 vít trên 1 ổ cối. | Bộ | [5 empty] | 126 | 3 | 908:126 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sản phẩm Stemsys Mã code sản phẩm: H45…/H73... Trang 1092. Thông tin kỹ thuật của sản phẩm: Góc cổ chuôi 135 độ hoặc 128 độ, taper 12/14, kích cỡ từ 7 đến 20. Không đạt yêu cầu kỹ thuật | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Khớp háng toàn phần không xi măng, thiết kế bảo tồn xương Stemsys - Freeliner - Chrome-Cobalt Head | 1. Cuống xương đùi (Stem): có 7 kích cỡ từ 1-7. - Vật liệu: anodized TA6V, phủ 80µm Hydroxyapatite toàn thân (HAP) - Góc cổ chuôi (Neck Angle): 137 độ, taper 10/12. 2. Đầu xương đùi (Femoral head) : - Chất liệu: Hợp kim M30NW, kích cỡ 32mm, 36mm. 3. Ổ cối (Cup) : - Chất liệu: Titanium, bên ngoài được phủ 2 lớp Plasma Sprayed Titanium (400µm - 600µm) và HydroxyApatite (HA) 80µm. - Chén ổ cối có vành xích đạo cao hơn chén lót 2.6mm nhằm phòng tránh va chạm giữa cổ xương đùi và mép chén sứ lót bên trong, duy trì sự định hướng của chén lót PEXEL - E. - Thiết kế 4 lỗ bắt vít với nhiều hướng khác nhau. - Kích cỡ: từ 46-62mm. 4. Lớp đệm (Insert) : - Chất liệu: Vitamin E highly crosslinked (PEXEL-E®) ngăn ngừa oxy hóa và giảm độ mài mòn. - Đường kính trong 32mm, 36mm. 5. Vít cố định ổ cối: - Chất liệu Titanium, đường kính vít 6mm, chiều dài 20-50mm, có thể bắt tối đa 4 vít trên 1 ổ cối. | Evolutis S.A.S | Pháp | Evolutis S.A.S/ Pháp | H45../ H73.../ H10…/ H75.…/ H75 XE…./ H15 SB…./ (các kích cỡ) | GPNK: 16646NK/BYT-TB-CT ngày 14/10/2020 | C | Hộp/ Cái | Công ty TNHH trang thiết bị y tế và tư vấn môi trường Tâm Thy | Bộ | 69000000 |  |  |  | 69500000 | 01/04/2022 | N06.04.051.2047.240.000 | [17 empty] | 25 |  |  |  |  | 0
219 | 920 | 3 | Khớp háng toàn phần không xi măng. | "Thông số kỹ thuật: 1. Cuống khớp không xi măng: Vật liệu titanium TA6V ELLI phủ HA ( hydroxyl apatide) đạt tiêu chuẩn iso 5832-3/ASTM F136. cổ 5°42'30'' các cỡ: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20. chiều dài từ 125 mm đến 190 mm. 2. Ổ cối không xi măng: Vật liệu TA6V ELI đạt tiêu chuẩn iso 5832-3, phủ HA ( hydroxyl apatite) theo tiêu chuẩn iso 13779-2, ASTM F118. Có 10 cỡ đường kính: 44 - 62 mm có 5 lỗ để bắt vít. Ổ cối 48/50 dùng chung một lót ổ cối, ổ cối 52/54/56 dùng chung 1 lót ổ cối, ổ cối 58/60/62 dùng chung một lót ổ cối. 3. Lót ổ cối: Chất liệu UHMWPE bờ chống trật khớp 8 độ. 4. Vít ổ cối: Chất liệu titanium TA6V ELI đường kính 6.5mm dài từ 15 mm đến 50 mm tiêu chuẩn iso 5832-3/ASTM F136 5. Chỏm khớp: Đường kính 28 mm, chất liệu thép không gỉ hoặc cobalt chrome ( CoCr) chiều dài cổ: - 3.5 ; +0; +3.5; +7 mm." | Bộ | [5 empty] | 18 | 3 | 920:18 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không đạt yêu cầu về đặc tính kĩ thuật: HSMT: cuống khớp 13 cỡ: 6,7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20. Chỏm khớp đường kính 28 chiều dài cổ: - 3.5, -4 ; +0; +3.5; +4, +7 mm. HSDT: cuống khớp 11 cỡ: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20. Chỏm khớp đường kính 28 chiều dài cổ: - 3.5, +0; +3.5; +7 mm. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi Filler phủ HA kích thích tạo xương | "Thông số kỹ thuật: 1. Cuống khớp không xi măng: Vật liệu titanium TA6V ELLI phủ HA ( hydroxyl apatide) đạt tiêu chuẩn iso 5832-3/ASTM F136. cổ 5°42'30'' các cỡ: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20. chiều dài từ 125 mm đến 190 mm. 2. Ổ cối không xi măng: Vật liệu TA6V ELI đạt tiêu chuẩn iso 5832-3, phủ HA ( hydroxyl apatite) theo tiêu chuẩn iso 13779-2, ASTM F118. Có 10 cỡ đường kính: 44 - 62 mm có 5 lỗ để bắt vít. Ổ cối 48/50 dùng chung một lót ổ cối, ổ cối 52/54/56 dùng chung 1 lót ổ cối, ổ cối 58/60/62 dùng chung một lót ổ cối. 3. Lót ổ cối: Chất liệu UHMWPE bờ chống trật khớp 8 độ. 4. Vít ổ cối: Chất liệu titanium TA6V ELI đường kính 6.5mm dài từ 15 mm đến 50 mm tiêu chuẩn iso 5832-3/ASTM F136 5. Chỏm khớp: Đường kính 28 mm, chất liệu thép không gỉ hoặc cobalt chrome ( CoCr) chiều dài cổ: - 3.5 ; +0; +3.5; +7 mm." | Biotechni | Pháp | Biotechni; Pháp | REF: - MU-TXX, - MU-DB28-XX, - INXX.0XX/ CCXX-00X - FI040XX, - MU-VIS XX | GPNK số 18563 NK/BYT-TB-CT ngày 09/08/2021 | C | Bộ/ 5 món | Công Ty TNHH TMDV TBYT Cao Minh | Bộ | 56900000 |  |  |  | 48500000 | 05/04/2022 | N06.04.051.0544.240.0017 | [16 empty] | 5 | [5 empty] | 0 | 5
220 | 924 | 3 | Khung giá đỡ (stent) hỗ trợ điều trị hẹp mạch nội sọ Credo (hoặc tương đương) | "- Dây dẫn Nitinol, là stent cắt laser để điều trị bệnh sơ vữa động mạch nọi sọ (ICAD) - Kết hợp với vi ống thông mang bóng NeuroSpeed có đường kính trong: 0.0165"" - Đầu guidewire hình chữ J mạ vàng. - Thích hợp với đường kính mạch máu: 2.0 - 4.0 mm - Thiết kế lỗ mắt lưới bất đối xứng tối ưu hóa - Sử dụng công nghệ s.e.c.u.r.e GP hổ trợ việc chống nhảy stent - 3 marker cản quang ở mỗi đầu stent hỗ trợ việc đặt stent chính xác - Chiều dài: 15; 20 mm - Đường kính: 3.0; 3.5; 4.0; 4.5 mm" | Cái | [5 empty] | 19 | 3 | 924:19 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT đường kính 4,5mm - HSDT đường kính 5mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Khung giá đỡ hẹp mạch nội sọ - Credo | "- Dây dẫn Nitinol, là stent cắt laser để điều trị bệnh sơ vữa động mạch nọi sọ (ICAD) - Kết hợp với vi ống thông mang bóng NeuroSpeed có đường kính trong: 0.0165"" - Đầu guidewire hình chữ J mạ vàng. - Thích hợp với đường kính mạch máu: 2.0 - 4.0 mm - Thiết kế lỗ mắt lưới bất đối xứng tối ưu hóa - Sử dụng công nghệ s.e.c.u.r.e GP hổ trợ việc chống nhảy stent - 3 marker cản quang ở mỗi đầu stent hỗ trợ việc đặt stent chính xác - Chiều dài: 15; 20 mm - Đường kính: 3.0; 3.5; 4.0; 4.5 mm" | Acandis GmbH & Co. KG | Đức | Acandis GmbH, Đức | 01-000930, 01-000931, 01-000932, 01-000933, 01-000940, 01-000941, 01-000942, 01-000943, 01-000950, 01-000951, 01-000952, 01-000953 | GPNK số: 12252NK/BYT-TB-CT | D | Cái/ Hộp | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha | Cái | 71500000 |  |  |  | 75756500 | 02/04/2022 | N06.02.100.0057.155.0004.001, N06.02.100.0057.155.0004.002, N06.02.100.0057.155.0004.003, N06.02.100.0057.155.0004.004, N06.02.100.0057.155.0004.005, N06.02.100.0057.155.0004.006, N06.02.100.0057.155.0004.007, N06.02.100.0057.155.0004.008, N06.02.100.0057.155.0004.009, N06.02.100.0057.155.0004.010, N06.02.100.0057.155.0004.011, N06.02.100.0057.155.0004.012 | [16 empty] | 5 | [5 empty] | 0
221 | 935 | 3 | Kim chọc dò tạo đường dẫn xi măng 11G | "Kim chọc dò đốt sống có nòng rỗng - Vật liệu: Hợp kim y tế (Stanless Steel ) với tay cầm bằng nhựa có cây lõi bên trong, mũi vát, dùng để dùi chân cung và bơm xi măng - Kích thước: chiều dài 125mm, có 2 kích cỡ 11G và 13G. - Dùng để xuyên qua lớp vỏ xương cứng của cuống nhỏ của phần đốt sống bị tổn thương. - Phát hiện cảm quang trên thân kim khi chụp tia-X - Tiêu chuẩn dành cho thủ thuật đốt sống dưới da. - Góc xiên được thiết kế để dễ dàng thâm nhập qua vỏ xương. - Tay cầm chuck có thể khóa. - Một dấu laser cho phép kiểm soát độ sâu thâm nhập" | Bộ | [5 empty] | 91 | 3 | 935:91 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : KHÔNG ĐẠT: TSKT HSDT chiều dài 125mm;HSMT:185mm>>Xin ý kiến hội đồng | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Kim trọc dò bơm thân đốt sống Trocar Teknimed | "Kim chọc dò đốt sống có nòng rỗng - Vật liệu: Hợp kim y tế (Stanless Steel ) với tay cầm bằng nhựa có cây lõi bên trong, mũi vát, dùng để dùi chân cung và bơm xi măng - Kích thước: chiều dài 125mm, có 2 kích cỡ 11G và 13G. - Dùng để xuyên qua lớp vỏ xương cứng của cuống nhỏ của phần đốt sống bị tổn thương. - Phát hiện cảm quang trên thân kim khi chụp tia-X - Tiêu chuẩn dành cho thủ thuật đốt sống dưới da. - Góc xiên được thiết kế để dễ dàng thâm nhập qua vỏ xương. - Tay cầm chuck có thể khóa. - Một dấu laser cho phép kiểm soát độ sâu thâm nhập" | Adria S.R.L | Ý | Teknimed, Pháp | "T060430 T060431" | Số: 220000885/PCBB-HCM ngày 21/03/2022 | B | Cái/Gói | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật MG | Bộ | 1800000 |  |  |  | 2500000 | 14/04/2022 | N03.03.010.0079.292.0003 | [16 empty] | 3
222 | 937 | 3 | Kim chọc dò tủy sống G29 X 3 1/2" | "Đầu kim Quinke 3 mặt vát dài 3 1/2"" G29, sắc bén Chuôi kim trong suốt, có phản quang, giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra" | Cái | [5 empty] | 33 | 3 | 937:33 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | 4501900-13SPINOCAN 29GX31/2"(88MM) | "Đầu kim Quinke 3 mặt vát dài 3 1/2"" G29, sắc bén Chuôi kim trong suốt, có phản quang, giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra" | B.Braun | Nhật | B.Braun, Đức | 4501900-13 | 25/170000047/PCBPL-BYT | D | Hộp/25 cái | Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng | Cái | 36750 | 39090 |  |  | 46500 | 01/04/2022 | N03.03.070.0327.232.0006 | [22 empty] | 0 | 300 |  |  |  |  | 500
223 | 939 | 3 | Kim chọc động tĩnh mạch, 18G, dài 70mm | Kim chọc động mạch theo phương pháp seldinger làm bằng thép không rỉ - Đường kính 18G (1.3 mm), dài 70 mm. - Thiết kế đầu chọc thon nhọn, giúp dễ dàng luồn dây dẫn có đường kính 0.035” (0.089 mm) vào lòng kim. - Khóa cố định Luer - Đóng gói riêng lẻ, tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE | Cái | [5 empty] | 172 | 3 | 939:172 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không đạt do đường kính yêu cầu 0.038 nhà thầu tham dự 0.035 | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | INTRADYN PUNCTURE NEEDLE 18G 1.3 X 70MM | Kim chọc động mạch theo phương pháp seldinger làm bằng thép không rỉ - Đường kính 18G (1.3 mm), dài 70 mm. - Thiết kế đầu chọc thon nhọn, giúp dễ dàng luồn dây dẫn có đường kính 0.035” (0.089 mm) vào lòng kim. - Khóa cố định Luer - Đóng gói riêng lẻ, tiệt trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE | Aesculap Chifa Sp.z o.o. | Ba Lan | B.Braun Melsungen AG - Đức | 5208505 | 10436NK/BYT-TB-CT | B | Hộp/50 cái | Công Ty TNHHThương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng | Cái | 37800 |  |  |  | 58000 | 01/04/2022 | N03.03.010.0093.118.0001 | [16 empty] | 900 | 450 |  |  |  |  | 0 | 500
224 | 943 | 3 | Kim đẩy xi măng vào thân sống dùng trong tạo hình thân đốt sống có bóng | Bộ ống thông dẫn đường số 2 vào thân sống '- Vật liệu: Hợp kim y tế, Bộ ống thông, cán chữ T, kim định vị và nòng (Trocar Expandor). - Kích thước: 3.6 x ≥120mm. - Dùng để dẫn đường mở rộng và định vị chính xác đến phần đốt sống bị tổn thương. - Phát hiện cảm quang trên thân kim khi chụp tia-X - Tiêu chuẩn dành cho thủ thuật đốt sống dưới da. - Góc xiên được thiết kế để dễ dàng thâm nhập qua vỏ xương. - Tay cầm chuck có thể khóa. - Một dấu laser cho phép kiểm soát độ sâu thâm nhập | Cái | [5 empty] | 11 | 3 | 943:11 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Chưa nhập lý do KHÔNG ĐẠT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Kim chọc bơm xi măng | Bộ ống thông dẫn đường số 2 vào thân sống '- Vật liệu: Hợp kim y tế, Bộ ống thông, cán chữ T, kim định vị và nòng (Trocar Expandor). - Kích thước: 3.6 x ≥120mm. - Dùng để dẫn đường mở rộng và định vị chính xác đến phần đốt sống bị tổn thương. - Phát hiện cảm quang trên thân kim khi chụp tia-X - Tiêu chuẩn dành cho thủ thuật đốt sống dưới da. - Góc xiên được thiết kế để dễ dàng thâm nhập qua vỏ xương. - Tay cầm chuck có thể khóa. - Một dấu laser cho phép kiểm soát độ sâu thâm nhập | Imedicom Co., Ltd. | Hàn Quốc | Imedicom Co., Ltd., Hàn Quốc | PICD-xxx / PICD-xxxx | 2021162/170000164/PCBPL-BYT ngày 18/05/2021 | B | Cái/ gói | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế B.M.S | Cái | 2250000 |  |  |  | 5000000 | 01/04/2022 | N07.06.030.2505.174.0007 | [16 empty] | 30
225 | 959 | 3 | Lưỡi bào khớp đường kính các cỡ kiểu incisor | Lưỡi bào khớp: đóng gói tiệt trùng, dùng 1 lần Lưỡi bào kiểu Incisor, Rapid blade phù hợp với các tay bào. Đường kính lưỡi bào: 2.9/ 3.5/4.5/5.5 mm. Mỗi mã được đánh dấu một màu khác nhau. | Cái | [5 empty] | 18 | 3 | 959:18 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không đạt yêu cầu về tính năng kĩ thuật theo HSMT. HSMT: Kiểu lưỡi incisor đường kính từ 2.5, 3.4, 4.2 đến 5.5mm HSDT: kiểu lưỡi đường kính 2.9/ 3.5/4.5/5.5 mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Lưỡi bào khớp kiểu fastcut đường kính các cỡ, các loại | Lưỡi bào khớp: đóng gói tiệt trùng, dùng 1 lần Lưỡi bào kiểu Incisor, Rapid blade phù hợp với các tay bào. Đường kính lưỡi bào: 2.9/ 3.5/4.5/5.5 mm. Mỗi mã được đánh dấu một màu khác nhau. | Velocity Orthopedics, Inc. | Hoa kỳ | Velocity Orthopedics, Inc.- Hoa kỳ | REF: 6XXX | GPLH số: 220001966/PCBB-HN ngày 07/06/2022 | B | Cái/ gói | Công Ty TNHH TMDV TBYT Cao Minh | Cái | 5200000 |  |  |  | 6000000 | 06/04/2022 | N05.03.060.5307.175.0001 | [16 empty] | 200 | 75 |  |  |  |  | 0 | 20
226 | 960 | 3 | Lưỡi bào nội soi khớp DR các loại 2.0 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm | Lưỡi bào khớp: Đường kính 4.2mm, 4.8mm, 5.5mm chiều dài làm việc: 13 cm, tiệt trùng, phù hợp với các tay bào của hãng: Linvatec, Arthrex, Stryker, Eberle, đóng gói 5 cái/hộp. | Cái | [5 empty] | 18 | 3 | 960:18 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt yêu cầu về tính năng kĩ thuật. HSMT: Đường kính từ 2.0 mm, 3.0 mm, 4.0 mm và 5.0, Có nhiều kích thước dài: 85 mm, 130 mm, 155 mm, 174 mm. HSDT: Lưỡi bào khớp: Đường kính 4.2mm, 4.8mm, 5.5mm chiều dài làm việc: 130mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Lưỡi bào khớp dùng một lần đường kính các cỡ, các loại | Lưỡi bào khớp: Đường kính 4.2mm, 4.8mm, 5.5mm chiều dài làm việc: 13 cm, tiệt trùng, phù hợp với các tay bào của hãng: Linvatec, Arthrex, Stryker, Eberle, đóng gói 5 cái/hộp. | Eberle GmbH & Co. KG | Đức | Eberle GmbH & Co. KG - Đức | 91XXXXX; 02XXXXX; 21XXX; | GPLH số 220000090/PCBB-HN ngày 14/01/2022 | B | Cái/ gói | Công Ty TNHH TMDV TBYT Cao Minh | Cái | 6500000 |  |  |  | 6000000 | 05/04/2022 | N05.03.060.1928.155.0002 | [16 empty] | 50 | 50 |  |  |  |  | 0
227 | 966 | 3 | Lưỡi dao mổ plasmablade | Tay dao plasma nạo VA, cắt Amidal. Cùng lúc cắt và cầm máu. Nhiệt độ hoạt động từ 40-170 độ C.Chiều rộng điện cực: 4.1 – 4.45 mmChiều dài: 8.6 - 9.4 inches | Cái | [5 empty] | 61 | 3 | 966:61 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không bổ sung những nội dung cần làm rõ | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Tay dao plasma Tonsil and adenoid tip | Tay dao plasma nạo VA, cắt Amidal. Cùng lúc cắt và cầm máu. Nhiệt độ hoạt động từ 40-170 độ C.Chiều rộng điện cực: 4.1 – 4.45 mmChiều dài: 8.6 - 9.4 inches | Medtronic Powered Surgical Solutions | Hoa Kỳ | Medtronic Navigation Inc /Hoa Kỳ | PS300-002 | 2100575ĐKLH/BYT-TB-CT | D | Hộp 1 cái | Công Ty TNHH Dược Phẩm và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức | Cái | 5200000 |  |  |  | 7725000 | 20/04/2022 | N05.03.040.3052.175.0009 | [19 empty] | 10 |  |  | 0
228 | 968 | 3 | Lưỡi mài khớp đường kính các cỡ | Lưỡi bào, mài khớp: đóng gói tiệt trùng, dùng 1 lần kiểu Rapid blade phù hợp với các tay máy. Đường kính lưỡi : 2.9/ 3.5/4.5/5.5 mm. Mỗi mã được đánh dấu một màu khác nhau. | Cái | [5 empty] | 18 | 3 | 968:18 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt yêu cầu về tính năng kĩ thuật. HSMT: Đường kính từ 2.5, 3.4, 4.2 đến 5.5mm chiều dài 130mm HSDT: Đường kính lưỡi : 2.9/ 3.5/4.5/5.5 mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Lưỡi mài xương đường kính các cỡ, các loại | Lưỡi bào, mài khớp: đóng gói tiệt trùng, dùng 1 lần kiểu Rapid blade phù hợp với các tay máy. Đường kính lưỡi : 2.9/ 3.5/4.5/5.5 mm. Mỗi mã được đánh dấu một màu khác nhau. | Velocity Orthopedics, Inc. | Hoa kỳ | Velocity Orthopedics, Inc.- Hoa kỳ | REF: 6XXX | GPLH số: 220000038/PCBB-HN ngày 10/01/2022 | B | Cái/ gói | Công Ty TNHH TMDV TBYT Cao Minh | Cái | 5200000 |  |  |  | 6000000 | 06/04/2022 | N05.03.060.5307.175.0002 | [16 empty] | 150 | 8 |  |  |  |  | 0 | 10
229 | 979 | 3 | Mạch máu nhân tạo loại thẳng, công nghệ dệt kim, cấu trúc nhung đôi, tẩm Gelatin bò, đường kính 6 đến 38 mm, dài 30 cm | Mạch máu nhân tạo loại thằng được sản xuất từ công nghệ dệt kim sợi cuộn, cấu trúc nhung đôi - Chất liệu sợi polyester (polyethylene terephthalate), - Được ngâm tẩm với Gelatin bò biến tính có thể hấp thụ được, - Mật độ gelatin (Polygelin): 3.4-6.5 mg/cm² thành mạch. - Độ xốp ban đầu bằng 0 ml/min/cm² - Không bị rỗ/ lỗ trên bề mặt. Kỹ thuật tẩm không chứa aldehydes, tương thích sinh học. - Lực lưu giữ vết khâu cao - Kích cỡ: đường kính 6 - 38 MM, chiều dài 30 CM - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE" | Cái | [5 empty] | 172 | 3 | 979:172 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt: do nhà thầu không có loại đường kính 38mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | UNI - GRAFT K DV STRAIGHT TUBES 30CM DIA. 6 - 38 MM | Mạch máu nhân tạo loại thằng được sản xuất từ công nghệ dệt kim sợi cuộn, cấu trúc nhung đôi - Chất liệu sợi polyester (polyethylene terephthalate), - Được ngâm tẩm với Gelatin bò biến tính có thể hấp thụ được, - Mật độ gelatin (Polygelin): 3.4-6.5 mg/cm² thành mạch. - Độ xốp ban đầu bằng 0 ml/min/cm² - Không bị rỗ/ lỗ trên bề mặt. Kỹ thuật tẩm không chứa aldehydes, tương thích sinh học. - Lực lưu giữ vết khâu cao - Kích cỡ: đường kính 6 - 38 MM, chiều dài 30 CM - Đóng gói tiệt khuẩn từng cái. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE" | Aesculap A.G / Aesculap Chifa Sp.o.o | Đức/ Balan | Aesculap A.G , Đức | 1102060, 1102079, 1102087, 1102109, 1101137, 1104187, 1102xxx, 11011xx; 110xxxx, ( các cỡ) | 15310NK/BYT-TB-CT | D | Hộp/ 1 cái | Công Ty TNHHThương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xuất Nhập Khẩu Huy Hoàng | Cái | 13095000 |  |  |  | 11200000 | 01/04/2022 | N06.01.010.0093.118.0006 | [16 empty] | 20
230 | 985 | 3 | Mảnh ghép thoát vị bẹn Polypropylene kích thước 10 x 15cm | Mảnh ghép Polypropylene loại nặng, kích thước 7,6 x 15cm | Miếng | [5 empty] | 157 | 3 | 985:157 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : >>TSKT KHÔNG ĐÁP ỨNG THEO HSMT:KÍCH THƯỚC 7,6*15cm(HSMT 10*15cm) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Lưới điều trị thoát vị LinX Regular Mesh 7.6x15cm | Mảnh ghép Polypropylene loại nặng, kích thước 7,6 x 15cm | Linxobere | Đức | Linxobere Medizintechnik GmbH/ Đức | RM7615 | 11412NK/BYT-TB-CT Ngày 12/11/2018 | C | 1 miếng/ gói | Công Ty Cp TTBYT Trọng Tín | Miếng | 485000 |  |  |  | 449999 | 01/04/2022 | N07.04.070.2851.155.0002 | [16 empty] | 450 | 375 |  |  |  |  | 0 |  | 100 |  |  |  | 10 |  | 10
231 | 990 | 3 | Máy tạo nhịp 2 buồng | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng đáp ứng tần số , Chương trình MRI tự động phục hồi chương trình sau chụp,tương thích MRI toàn thân 1.5T và 3T Tính năng theo dõi từ nhà qua hệ thống LATITUDE NXT Chương trình tự động phát hiện nhận cảm (AGC), tự động dò tìm ngưỡng nhĩ phải (RA), thất phải (RV) có chương trình Rate Hysteresys và AV Search+ giảm tạo nhịp thất ,thể tích: 12,2 cc, tuổi thọ máy 11,5 năm,dây điện cực phủ lớp Iridium oxit giúp tăng biên độ sóng ,giảm ngưỡng,đường kính 6F | Bộ | [5 empty] | 75 | 3 | 990:75 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: có chương trình Vp Suppression và IRS+ giảm tạo nhịp ở thất, thể tích 11 cm3,Thời gian hoạt động > 11 năm. Dây điện cực có lớp phủ fractal Iridium, dùng kim chọc 6F. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ máy tạo nhịp tim 2 buồng không phá rung kèm dây dẫn tín hiệu INGEVITY MRI - Essentio MRI (L111) | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng đáp ứng tần số , Chương trình MRI tự động phục hồi chương trình sau chụp,tương thích MRI toàn thân 1.5T và 3T Tính năng theo dõi từ nhà qua hệ thống LATITUDE NXT Chương trình tự động phát hiện nhận cảm (AGC), tự động dò tìm ngưỡng nhĩ phải (RA), thất phải (RV) có chương trình Rate Hysteresys và AV Search+ giảm tạo nhịp thất ,thể tích: 12,2 cc, tuổi thọ máy 11,5 năm,dây điện cực phủ lớp Iridium oxit giúp tăng biên độ sóng ,giảm ngưỡng,đường kính 6F | Boston Scientific Limited | Ireland | Boston Scientific Corporation/ Mỹ | L111 | 13213NK/BYT-TB-CT | D | Cái/ hộp | Công ty cổ phần công nghệ sinh học Kim Hoà Phát | Bộ | 103600000 |  |  |  | 123000000 | 01/04/2022 | N07.01.402.0587.183.0003 | [16 empty] | 3 | 8 |  |  |  |  | 0
232 | 1008 | 3 | Mũ điện não | Điện cực dạng cốc 10mm, không bị rối, có thể tái sử dụng - Lựa chọn cốc vàng, bạc hoặc Ag / AgCl - Trung tâm điện cực bằng nhựa được đúc để đảm bảo độ bám và vị trí điện cực dễ dàng - Đầu nối bằng nhựa dẻo 1.5mm - Sáu màu dây dẫn: cặp màu: xanh lá, xanh dương, vàng, xám, hồng, tím - Dây dài 59""(1.5m), bịch 12 dây. - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO,CE, FDA | Bịch | [5 empty] | 179 | 3 | 1008:179 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sai TNKT: Chất liệu của đầu nối (Trang 697-698, Q.4) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Dây điện cực đĩa vàng đo điện não | Điện cực dạng cốc 10mm, không bị rối, có thể tái sử dụng - Lựa chọn cốc vàng, bạc hoặc Ag / AgCl - Trung tâm điện cực bằng nhựa được đúc để đảm bảo độ bám và vị trí điện cực dễ dàng - Đầu nối bằng nhựa dẻo 1.5mm - Sáu màu dây dẫn: cặp màu: xanh lá, xanh dương, vàng, xám, hồng, tím - Dây dài 59""(1.5m), bịch 12 dây. - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO,CE, FDA | Natus Neurology Incorporated | Mỹ | Natus Medical Incorporated / Mỹ | 019-413900 | "Số công bố: 220001121/PCBB-HCM Ngày công bố: 13/04/2022" | B | 12 Cái/ Bịch | Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng | Bịch | 3775200 |  |  |  | 3888465 | 07/04/2022 | N08.00.250.3212.175.0007 | [21 empty] | 2 | 0 |  | 2 | [6 empty] | 2 | 1
233 | 1010 | 3 | Mũi khoan ngược sử dụng cho kỹ thuật all inside, đường kính đủ cỡ từ 6mm đến 13mm với bước tăng 0.5mm | Mũi khoan nội soi kỹ thuật tất cả bên trong, dùng cho phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước: đường kính đủ cỡ từ 6 -> 13mm với bước tăng 0.5mm. - Thiết kế: thay đổi từ mũi khoan thẳng sang mũi khoan lùi ngay trên đầu mũi khoan bằng nút bấm. - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Cái | [5 empty] | 11 | 3 | 1010:11 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hồ sơ làm rõ không cung cấp được FDA | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Mũi khoan đường hầm | Mũi khoan nội soi kỹ thuật tất cả bên trong, dùng cho phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước: đường kính đủ cỡ từ 6 -> 13mm với bước tăng 0.5mm. - Thiết kế: thay đổi từ mũi khoan thẳng sang mũi khoan lùi ngay trên đầu mũi khoan bằng nút bấm. - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | Arthrex Inc. | Mỹ | Arthrex Inc., Mỹ | AR-1204AF-xx | 170002338/PCBA-HCM ngày 07/11/2017 | A | Cái/ gói | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế B.M.S | Cái | 4752000 |  |  |  | 6409060 | 01/04/2022 | N08.00.330.0270.175.0004 | [16 empty] | 1500 | 30 |  |  |  |  | 0
234 | 1015 | 3 | Nẹp bản rộng các cỡ | Bề dày nẹp 3.5mm, nẹp rộng 16mm, khoảng cách giữa các lỗ là 16mm duy nhất khoảng cách giữa hai lỗ bắt vít giữa nẹp là 25mm, nẹp có từ 5 đến 18 lỗ, chiều dài nẹp từ 87 đến 295 mm. Tiêu chuẩn ISO, CE, chất liệu thép không gỉ. | Cái | [5 empty] | 72 | 3 | 1015:72 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : yêu cầu: Bề dày nẹp 3.5mm. Sản phẩm tham dự thầu có bề dày nẹp là 4.8mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Nẹp bản rộng các cỡ | Bề dày nẹp 3.5mm, nẹp rộng 16mm, khoảng cách giữa các lỗ là 16mm duy nhất khoảng cách giữa hai lỗ bắt vít giữa nẹp là 25mm, nẹp có từ 5 đến 18 lỗ, chiều dài nẹp từ 87 đến 295 mm. Tiêu chuẩn ISO, CE, chất liệu thép không gỉ. | Ortho Select GmbH | Đức | Ortho Select GmbH - Đức | "6013-0-6006 … 6013-0-6020" | GPNK số: 8509NK/BYT-TB-CT | C | Bì 1 cái | Công Ty TNHH K.A.L.H.U | Cái | 1245000 |  |  |  | 950000 | 16/04/2022 | "N07.06.040.3387.155.0039.001 N07.06.040.3387.155.0039.002 N07.06.040.3387.155.0039.003 N07.06.040.3387.155.0039.004 N07.06.040.3387.155.0039.005 N07.06.040.3387.155.0039.006 N07.06.040.3387.155.0039.007 N07.06.040.3387.155.0039.008 N07.06.040.3387.155.0039.009 N07.06.040.3387.155.0039.010 N07.06.040.3387.155.0039.011 N07.06.040.3387.155.0039.012 N07.06.040.3387.155.0039.013 N07.06.040.3387.155.0039.014 " | [22 empty] | 20
235 | 1036 | 3 | Nẹp khóa đa hướng 4.5 đầu trên ngoài xương chày | Nẹp có 5; 7; 9; 11 lỗ, trái/phải, tương ứng chiều dài 137mm; 169mm; 201mm; 233mm, chiều rộng nẹp 17 mm, khoảng cách giữa các lỗ 16 mm, độ dày nẹp 4 mm. - Thiết kế mang tính giải phẫu làm tăng tối đa khả năng thích hợp với xương: nẹp bản nhỏ, hạn chế bóc tách mô mềm, bề mặt trơn láng với các góc cong, tránh dính gân và mô mềm lên bề mặt nẹp. - Chất liệu bằng titanium (ISO 5832-2. ASTMF67), hợp kim Ti6AI4V (ISO 5832-3. ASTM F1472) tăng khả năng chịu lực uốn bẻ so với nẹp khóa thông thường 23%, tăng khả năng chống gãy mỏi 31%. - Lỗ vít hình giọt nước với vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm, vít khóa đa hướng đường kính 5.5mm, vít xốp đường kính 5.5mm, vít vỏ đường kính 4.5mm. - Tiêu chuẩn CE/ISO 13485 Tiệt trùng | Cái | [5 empty] | 52 | 3 | 1036:52 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: Nẹp có 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16 lỗ, trái/phải, tương ứng chiều dài 82mm; 100mm; 118mm; 136mm; 154mm; 172mm; 190mm; 208mm; 226mm; 262mm; 298mm, chiều rộng nẹp 13 mm, khoảng cách giữa các lỗ 18 mm, độ dày nẹp 4.2 mm. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Nẹp khóa đa hướng 4.5 đầu trên ngoài xương chày thế hệ II | Nẹp có 5; 7; 9; 11 lỗ, trái/phải, tương ứng chiều dài 137mm; 169mm; 201mm; 233mm, chiều rộng nẹp 17 mm, khoảng cách giữa các lỗ 16 mm, độ dày nẹp 4 mm. - Thiết kế mang tính giải phẫu làm tăng tối đa khả năng thích hợp với xương: nẹp bản nhỏ, hạn chế bóc tách mô mềm, bề mặt trơn láng với các góc cong, tránh dính gân và mô mềm lên bề mặt nẹp. - Chất liệu bằng titanium (ISO 5832-2. ASTMF67), hợp kim Ti6AI4V (ISO 5832-3. ASTM F1472) tăng khả năng chịu lực uốn bẻ so với nẹp khóa thông thường 23%, tăng khả năng chống gãy mỏi 31%. - Lỗ vít hình giọt nước với vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm, vít khóa đa hướng đường kính 5.5mm, vít xốp đường kính 5.5mm, vít vỏ đường kính 4.5mm. - Tiêu chuẩn CE/ISO 13485 Tiệt trùng | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Hungary | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft, Hungary | 9922051xx; (x = 0 → 9) | • GPNK số: 13417NK/BYT-TB-CT ngày 13/08/2019 | C | 1 cái/túi | Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hải Đăng Vàng | Cái | 10000000 |  |  |  | 10200000 | 05/04/2022 | N07.06.040.4997.177.0082 | [16 empty] | 50 | 25 |  |  |  |  | 0 | 20
236 | 1037 | 3 | Nẹp khóa đa hướng 4.5 đầu trên ngoài xương chày () | - Nẹp có 5; 7; 9; 11 lỗ, trái/phải, tương ứng chiều dài 137mm; 169mm; 201mm; 233mm, chiều rộng nẹp 17 mm, khoảng cách giữa các lỗ 16 mm, độ dày nẹp 4 mm. - Thiết kế mang tính giải phẫu làm tăng tối đa khả năng thích hợp với xương: nẹp bản nhỏ, hạn chế bóc tách mô mềm, bề mặt trơn láng với các góc cong, tránh dính gân và mô mềm lên bề mặt nẹp. - Chất liệu bằng titanium (ISO 5832-2. ASTMF67), hợp kim Ti6AI4V (ISO 5832-3. ASTM F1472) tăng khả năng chịu lực uốn bẻ so với nẹp khóa thông thường 23%, tăng khả năng chống gãy mỏi 31%. - Lỗ vít hình giọt nước với vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm, vít khóa đa hướng đường kính 5.5mm, vít xốp đường kính 5.5mm, vít vỏ đường kính 4.5mm. - Tiêu chuẩn CE/ISO 13485 Tiệt trùng | Cái | [5 empty] | 52 | 3 | 1037:52 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: Nẹp có 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16 lỗ, trái/phải, tương ứng chiều dài 82mm; 100mm; 118mm; 136mm; 154mm; 172mm; 190mm; 208mm; 226mm; 262mm; 298mm, chiều rộng nẹp 13 mm, khoảng cách giữa các lỗ 18 mm, độ dày nẹp 4.2 mm. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Nẹp khóa đa hướng 4.5 đầu trên ngoài xương chày thế hệ II | - Nẹp có 5; 7; 9; 11 lỗ, trái/phải, tương ứng chiều dài 137mm; 169mm; 201mm; 233mm, chiều rộng nẹp 17 mm, khoảng cách giữa các lỗ 16 mm, độ dày nẹp 4 mm. - Thiết kế mang tính giải phẫu làm tăng tối đa khả năng thích hợp với xương: nẹp bản nhỏ, hạn chế bóc tách mô mềm, bề mặt trơn láng với các góc cong, tránh dính gân và mô mềm lên bề mặt nẹp. - Chất liệu bằng titanium (ISO 5832-2. ASTMF67), hợp kim Ti6AI4V (ISO 5832-3. ASTM F1472) tăng khả năng chịu lực uốn bẻ so với nẹp khóa thông thường 23%, tăng khả năng chống gãy mỏi 31%. - Lỗ vít hình giọt nước với vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm, vít khóa đa hướng đường kính 5.5mm, vít xốp đường kính 5.5mm, vít vỏ đường kính 4.5mm. - Tiêu chuẩn CE/ISO 13485 Tiệt trùng | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Hungary | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft, Hungary | 9922051xx; (x = 0 → 9) | • GPNK số: 13417NK/BYT-TB-CT ngày 13/08/2019 | C | 1 cái/túi | Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hải Đăng Vàng | Cái | 10000000 |  |  |  | 10200000 | 05/04/2022 | N07.06.040.4997.177.0082 | [17 empty] | 20
237 | 1040 | 3 | Nẹp khóa đa hướng đầu dưới ngoài xương đùi | - Tương đương mặt hàng Distal Lateral Femur Plates. Nẹp có 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 lỗ trái; phải, tương ứng chiều dài 158mm; 176mm; 194mm; 212mm; 230mm; 248mm; 266mm; 284mm; 302mm, chiều rộng nẹp 17 mm, khoảng cách giữa các lỗ 18mm, độ dày nẹp 5.6 mm. - Thiết kế mang tính giải phẫu làm tăng tối đa khả năng thích hợp với xương: nẹp bản nhỏ, hạn chế bóc tách mô mềm, bề mặt trơn láng với các góc cong, tránh dính gân và mô mềm lên bề mặt nẹp. - Chất liệu bằng titanium (ISO 5832-2. ASTMF67), hợp kim Ti6AI4V (ISO 5832-3. ASTM F1472) tăng khả năng chịu lực uốn bẻ so với nẹp khóa thông thường 23%, tăng khả năng chống gãy mỏi 31%. - Lỗ vít hình giọt nước với vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm, vít khóa đa hướng đường kính 5.5mm, vít xốp đường kính 5.5mm, vít vỏ đường kính 4.5mm. - Tiêu chuẩn CE/ISO 13485 Tiệt trùng | Cái | [5 empty] | 52 | 3 | 1040:52 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: vít vỏ đường kính 4.5mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Nẹp khóa đa hướng đầu dưới ngoài xương đùi | - Tương đương mặt hàng Distal Lateral Femur Plates. Nẹp có 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 lỗ trái; phải, tương ứng chiều dài 158mm; 176mm; 194mm; 212mm; 230mm; 248mm; 266mm; 284mm; 302mm, chiều rộng nẹp 17 mm, khoảng cách giữa các lỗ 18mm, độ dày nẹp 5.6 mm. - Thiết kế mang tính giải phẫu làm tăng tối đa khả năng thích hợp với xương: nẹp bản nhỏ, hạn chế bóc tách mô mềm, bề mặt trơn láng với các góc cong, tránh dính gân và mô mềm lên bề mặt nẹp. - Chất liệu bằng titanium (ISO 5832-2. ASTMF67), hợp kim Ti6AI4V (ISO 5832-3. ASTM F1472) tăng khả năng chịu lực uốn bẻ so với nẹp khóa thông thường 23%, tăng khả năng chống gãy mỏi 31%. - Lỗ vít hình giọt nước với vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm, vít khóa đa hướng đường kính 5.5mm, vít xốp đường kính 5.5mm, vít vỏ đường kính 4.5mm. - Tiêu chuẩn CE/ISO 13485 Tiệt trùng | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft | Hungary | Mediox Orvosi Műszergyártó Kft, Hungary | 9922027xx; (x = 0 → 9) | • GPNK số: 13417NK/BYT-TB-CT ngày 13/08/2019; • GPNK số: 16780NK/BYT-TB-CT ngày 26/10/2020 | C | 1 cái/túi | Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hải Đăng Vàng | Cái | 11000000 |  |  |  | 11200000 | 05/04/2022 | N07.06.040.4997.177.0060 | [16 empty] | 60 | 30 |  |  |  |  | 0 | 10
238 | 1145 | 3 | Ống chỉ thị sinh học kiểm soát tiệt trùng vi sinh 24 phút bằng hơi nước | Ống chỉ thị sinh học có chứa bào tử khô đã bất họat dùng để kiểm chứng chất lượng tiệt khuẩn sau khi hấp tiệt trùng. | Ống | [5 empty] | 30 | 3 | 1145:30 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Chỉ thị sinh học 3M Attest™ Biological Indicators 6cm x 1cm | Ống chỉ thị sinh học có chứa bào tử khô đã bất họat dùng để kiểm chứng chất lượng tiệt khuẩn sau khi hấp tiệt trùng. | 3M Company | Mỹ | 3M Company- Mỹ | 1492V | 190001074/PCBA-HCM | A | "50 ống / hộp 4 hộp / thùng" | Công ty TNHH thương mại Diên Niên | Ống | 90000 | 94000 |  |  | 116572 | 07/04/2022 | N00.00.000.0005.175.0010 | [16 empty] | 2550 | 3750 |  | 2500 |  |  | 0 |  | 50
239 | 1159 | 3 | Ống thông (Sonde) JJ niệu quản 6-7Fr, mềm thời gian lưu 12 tháng | Mục đích sử dụng: Dùng để thông niệu quản từ thận xuống bàng quang. Đặc điểm: -Kích cỡ: dài 26cm. +AJ4C64: 6 Fr +AJ4C84: 7 Fr -Chất liệu: 100% Silicone. -Tiêu chuẩn kỹ thuật: Ống thông màu vàng có móc loại O/O, thân có vạch chia đánh dấu, có lỗ 2 bên thân, tương thích với guidewire 0.035”, tiệt trùng, đặt trong cơ thể tối đa 12 tháng. -Cung cấp bao gồm: 01 ống thông, 01 cây đẩy (đường kính 2mm, dài 40 cm) -Hạn sử dụng: 20 tháng Chứng nhận chất lượng: - Công bố phù hợp với tiêu chuẩn EU chỉ thị 93/42/EEC - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 | Cái | [5 empty] | 134 | 3 | 1159:134 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Yêu cầu mời thầu : Các cở từ 6Fr đến 8Fr. Hàng dự thầu : mã AJ4C64 : 6Fr, mã AJ4C74 : 7Fr. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Ống thông niệu quản ImaJin ™ 100% Silicone | Mục đích sử dụng: Dùng để thông niệu quản từ thận xuống bàng quang. Đặc điểm: -Kích cỡ: dài 26cm. +AJ4C64: 6 Fr +AJ4C84: 7 Fr -Chất liệu: 100% Silicone. -Tiêu chuẩn kỹ thuật: Ống thông màu vàng có móc loại O/O, thân có vạch chia đánh dấu, có lỗ 2 bên thân, tương thích với guidewire 0.035”, tiệt trùng, đặt trong cơ thể tối đa 12 tháng. -Cung cấp bao gồm: 01 ống thông, 01 cây đẩy (đường kính 2mm, dài 40 cm) -Hạn sử dụng: 20 tháng Chứng nhận chất lượng: - Công bố phù hợp với tiêu chuẩn EU chỉ thị 93/42/EEC - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 | Coloplast Manufacturing France SAS | Pháp | Coloplast A/S, Đan Mạch | AJ4C64; AJ4C74 | 170000027/PCBPL-BYT, ngày 09 tháng 07 năm 2021 | C | 5 cái/hộp | Công Ty TNHH Toàn Ánh | Cái | 1100000 |  |  |  | 2100000 | 23/06/2022 | N04.01.090.0779.240.0002 | [16 empty] | 30 |  |  | 18 |  |  | 0 | 100
240 | 1180 | 3 | Ống thông dẫn đường dùng trong can thiệp động mạch, dây dẫn: 0.035". | Chất liệu: Polymer tăng cường vòng xoắn Stainless Steel, lớp trong PTFE. Đường kính: 4F, 5F, 6F. Chiều dài: 45cm, 65cm, 90cm. Hình dạng ống thông: đầu cong và đầu thẳng. Lớp phủ: Hydrophobic (30cm đầu xa, chỉ 5F và 6F). Marker: Platinum (thấy rõ dưới cản quang). Dây dẫn: 0.035". | Cái | [5 empty] | 61 | 3 | 1180:61 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : giấy ủy quyền của công ty Biotronik VN cho cty TNHH DP & TTBYT Hoàng Đức ghi chỉ tham gia đấu thầu tại BV trường đại học Y-Dược Huế, không có bản chụp mã số VTYT của BYT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Fortress | Chất liệu: Polymer tăng cường vòng xoắn Stainless Steel, lớp trong PTFE. Đường kính: 4F, 5F, 6F. Chiều dài: 45cm, 65cm, 90cm. Hình dạng ống thông: đầu cong và đầu thẳng. Lớp phủ: Hydrophobic (30cm đầu xa, chỉ 5F và 6F). Marker: Platinum (thấy rõ dưới cản quang). Dây dẫn: 0.035". | Contract Medical International spol. s.r.o. | Cộng hòa Séc | Contract Medical International GmpH/ Đức | 358813;…; 358815;386590;…; 386595;444481;…; 444486 | 16223NK/BYT-TB-CT | D | Hộp 1 cái | Công Ty TNHH Dược Phẩm và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức | Cái | 4050000 |  |  |  | 4050000 | 01/04/2022 | N04.04.020.1688.252.0001 | [16 empty] | 50
241 | 1183 | 3 | Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên, sử dụng dây dẫn 0.014", 0.018" và 0.035" | _ Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên, sử dụng dây dẫn 0.014"", 0.018"" và 0.035"". _ Chiều dài catheter 65 / 150 cm. _ Sử dụng dụng cụ mở đường (sheath): 5F, 6F, 7F. _ Tối ưu hóa khả năng đẩy và khả năng đo chiều dài tổn thương một cách độc đáo. Mỗi vạch trắng và đen trên trục của ống thông cách nhau 1 cm, mỗi 10 cm có 1 vạch kép. | Cái | [5 empty] | 162 | 3 | 1183:162 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sai TNKT: Dụng dụng cụ mở đường (sheath): HSMT 5F, 6F, 7F; HSDT 4F,5F (Đã làm rõ). | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Seeker | _ Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên, sử dụng dây dẫn 0.014"", 0.018"" và 0.035"". _ Chiều dài catheter 65 / 150 cm. _ Sử dụng dụng cụ mở đường (sheath): 5F, 6F, 7F. _ Tối ưu hóa khả năng đẩy và khả năng đo chiều dài tổn thương một cách độc đáo. Mỗi vạch trắng và đen trên trục của ống thông cách nhau 1 cm, mỗi 10 cm có 1 vạch kép. | Bard Peripheral Vascular, INC | USA | Bard Peripheral Vascular, INC. USA | SK13514; SKxxxxx; SKxxxxxM; SK15035M | 9428NK/BYT-TB-CT | B | 05 cái/ Hộp | Công Ty CP Thiết Bị Y Tế Việt Gia | Cái | 5400000 |  |  |  | 6500000 | 01/01/2022 | N04.04.010.0366.175.0001 | [16 empty] | 150
242 | 1216 | 3 | Phin lọc động mạch (bẫy khí) dùng trong TPNT - Arterial Filter >50kg | Vật liệu: Vỏ ngoài làm bằng Polycarbonate, màng lọc làm bằng polyester, lỗ màng lọc 37 micromet. Thể tích mồi máu : 125 ml Đặc điểm nổi bật: Thể tích dịch mồi thấp. Lưu lượng tối đa có thể đạt tới 7 Lít/phút. Thiết kế vỏ ngoài trong suốt giúp dễ dàng quan sát từ mọi hướng và sử dụng lực ly tâm nhằm làm tăng hiệu suất loại bỏ bọt khí. | Cái | [5 empty] | 77 | 3 | 1216:77 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Capiox Arterial Filter | Vật liệu: Vỏ ngoài làm bằng Polycarbonate, màng lọc làm bằng polyester, lỗ màng lọc 37 micromet. Thể tích mồi máu : 125 ml Đặc điểm nổi bật: Thể tích dịch mồi thấp. Lưu lượng tối đa có thể đạt tới 7 Lít/phút. Thiết kế vỏ ngoài trong suốt giúp dễ dàng quan sát từ mọi hướng và sử dụng lực ly tâm nhằm làm tăng hiệu suất loại bỏ bọt khí. | Ashitaka Factory of Terumo Corporation | Nhật Bản | Terumo Corporation/ Nhật Bản | CX*AF125X | PCB số: 220000223/PCBB-BYT, ngày 05/01/2022 | D | Hộp/1 cái | Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Khải Vinh | Cái | 1312500 | 1950000 |  |  | 1950000 | 04/04/2022 | N07.01.211.0280.232.0001 | [17 empty] | 30 |  |  |  |  | 0
243 | 1224 | 3 | Phổi nhân tạo cho trẻ em và người lớn từ 20-40kg có X coating với màng lọc có lỗ siêu nhỏ. | Phổi nhân tạo có vỏ bằng polycarbonate, sợi bằng microporous polypropylene, bộ phận trao đổi nhiệt bằng thép không ghỉ. Bình trữ máu có vỏ bằng polycarbonate, phin lọc tĩnh mạch polyester kiểu lưới, phin lọc tâm vị polyester kiểu sâu, chất khử bọt polyurethane. Tráng X-coating giúp làm giảm tối đa sự kết dính tiểu cầu nhằm ngăn ngừa phản ứng đông máu. Diện tích màng trao đổi oxy 1,5m² Thể tích mồi máu : 135 ml Diện tích bộ phận trao đổi nhiệt : 0.14m² Dung tích bình chứa : 3000ml Lưu lượng tối đa là 4 Lít/phút. Thể tích hoạt động tối thiểu 70ml. | Cái | [5 empty] | 77 | 3 | 1224:77 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT: Lưu lượng tối đa là 5 Lít/phút DỰ THẦU: Lưu lượng tối đa là 4 Lít/phút | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Phổi nhân tạo dùng cho phẫu thuật tim người lớn và trẻ em - Capiox RX | Phổi nhân tạo có vỏ bằng polycarbonate, sợi bằng microporous polypropylene, bộ phận trao đổi nhiệt bằng thép không ghỉ. Bình trữ máu có vỏ bằng polycarbonate, phin lọc tĩnh mạch polyester kiểu lưới, phin lọc tâm vị polyester kiểu sâu, chất khử bọt polyurethane. Tráng X-coating giúp làm giảm tối đa sự kết dính tiểu cầu nhằm ngăn ngừa phản ứng đông máu. Diện tích màng trao đổi oxy 1,5m² Thể tích mồi máu : 135 ml Diện tích bộ phận trao đổi nhiệt : 0.14m² Dung tích bình chứa : 3000ml Lưu lượng tối đa là 4 Lít/phút. Thể tích hoạt động tối thiểu 70ml. | Ashitaka Factory of Terumo Corporation | Nhật Bản | Terumo Corporation/ Nhật Bản | CX*RX15RW30 | GPLH số: 2100297ĐKLH/BYT-TB-CT, ngày 30/09/2021 | D | Hộp/ 1 cái | Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Khải Vinh | Cái | 8200000 |  |  |  | 12000000 | 04/04/2022 | N07.01.211.0280.232.0004 | [17 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
244 | 1239 | 3 | Rọ lấy sỏi (đường mật 4 sợi dài 195cm/60mm hấp được) | Rọ lấy sỏi loại 4 dây dùng trong ERCP trong nội soi tiêu hóa. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao 1/ Rọ tích hợp tay cầm tay cầm có thể tháo rời 2/ Chiều dài làm việc đến 2000mm. Tương thích với kênh dụng cụ từ 2.8mm 3/ Độ mở rọ đến 25mm, dài 60mm. | Cái | [5 empty] | 26 | 3 | 1239:26 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt: không đáp ứng yckt: mời thầu chiều dài 195 mm cty tham dự 200mm.đường kính dây dẫn chào thầu 2.2mm cty tham dự 2.8mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Rọ lấy sỏi đường mật 4 nhánh hấp được | Rọ lấy sỏi loại 4 dây dùng trong ERCP trong nội soi tiêu hóa. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao 1/ Rọ tích hợp tay cầm tay cầm có thể tháo rời 2/ Chiều dài làm việc đến 2000mm. Tương thích với kênh dụng cụ từ 2.8mm 3/ Độ mở rọ đến 25mm, dài 60mm. | Maslanka | Đức | Maslanka/ Đức | 104....; 114....; 204....; 214....; 206....; 216....; | Số 02/MASLANKA/CVS | B | Cái | Công Ty TNHH MTV CVS Medical | Cái | 6580000 |  |  |  | 7500000 | 15/06/2022 | N07.04.100.2317.155.0001 | [16 empty] | 40 | 15 |  |  |  |  | 0
245 | 1240 | 3 | Rọ lấy sỏi 3.0 Fr, 4 wires, dài 90 cm (stone basket), có adapter | Ống được làm từ PTFE. Rọ và dây dẫn được làm từ Nitinol. Chiều dài: 90; 120 cm; cỡ 3, 4 Fr; 4 dây hình xoắn ốc; tay cầm sử dụng 3 ngón tay có thể tháo rời ra và tái sử dụng lại được. | Cái | [5 empty] | 13 | 3 | 1240:13 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kĩ thuật : Rọ được làm bằng titanium. HSDT : vật liệu bằng SS304, Nitinol, nylon, PTFE | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Rọ lấy sỏi niệu quản | Ống được làm từ PTFE. Rọ và dây dẫn được làm từ Nitinol. Chiều dài: 90; 120 cm; cỡ 3, 4 Fr; 4 dây hình xoắn ốc; tay cầm sử dụng 3 ngón tay có thể tháo rời ra và tái sử dụng lại được. | Marflow AG | Thụy Sỹ | Marflow AG/ Thụy Sỹ | SE 3-490-H | 220000707/PCBB-HCM | B | Bao/ cái | Công ty CP TBYT Bách Việt | Cái | 2050000 |  |  |  | 2990000 | 01/04/2022 | N07.05.100.2915.274.0007 | [16 empty] | 250 | [5 empty] | 80 | 100 |  |  |  |  | 2
246 | 1243 | 3 | Rọ lấy sỏi và dị vật, mở 40/55mm | Dùng lấy sỏi/ tán sỏi. Rọ 4 dây xoắn. Độ mở 50/60mm. Đường kính dây dẫn 2,6mm dài 215cm. Có ngã luồn guidewire tương thích 0.035 inch. Tay cầm có thể tháo rời. Tiêu chuẩn sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được | Cái | [5 empty] | 137 | 3 | 1243:137 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Nhà thầu không cung cấp GPLH | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Rọ lấy sỏi và dị vật, mở 40/55mm | Dùng lấy sỏi/ tán sỏi. Rọ 4 dây xoắn. Độ mở 50/60mm. Đường kính dây dẫn 2,6mm dài 215cm. Có ngã luồn guidewire tương thích 0.035 inch. Tay cầm có thể tháo rời. Tiêu chuẩn sử dụng nhiều lần, hấp tiệt trùng được | Endo-Flex GmbH | Đức | Endo-Flex GmbH/ Đức | "122266N; 122265N" | BPL: 2022-11/PLTTBYT | B | Cái/ Túi | CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG | Cái | 6800000 |  |  |  | 14000000 | 26/05/2022 | N07.04.100.1989.155.0002 | [16 empty] | 20 | [5 empty] | 0
247 | 1252 | 3 | Stent động mạch vành phủ thuốc Biolimus A9 (không phủ lớp polymer) | Giá đỡ mạch vành có phủ thuốc Biolimus A9 không phủ lớp polymer. Công nghệ phủ thuốc trực tiếp trên bề mặt thanh giá đỡ. Hàm lượng thuốc: 15.6µg/mm chiều dài. Đường kính từ 2.25mm đến 4.0mm, chiều dài từ 8mm đến 36 mm, 42mm, 48mm. Chất liệu: thép không gỉ 316 L. Tiêu chuẩn kỹ thuật: Độ dày thanh giá đỡ 0.0047". Độ co rút: ≤0.96%. Độ đàn hồi: ≤ 3.02%. Đoạn nối cong dạng cải tiến giúp stent linh hoạt hơn. Đường kính mắt cáo: ≥1.68mm. Tương thích dây dẫn 0.014" và ống thông 5F. Tính chịu lực xuyên tâm > 0.67 bar hay 500 mmHg | Cái | [5 empty] | 38 | 3 | 1252:38 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về: Độ co rút: ≤0.39%. Độ đàn hồi: ≤ 2.46%. HSDT: Độ co rút: ≤0.96%. Độ đàn hồi: ≤ 3.02% | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Hệ stent mạch vành phủ thuốc Biofreedom | Giá đỡ mạch vành có phủ thuốc Biolimus A9 không phủ lớp polymer. Công nghệ phủ thuốc trực tiếp trên bề mặt thanh giá đỡ. Hàm lượng thuốc: 15.6µg/mm chiều dài. Đường kính từ 2.25mm đến 4.0mm, chiều dài từ 8mm đến 36 mm, 42mm, 48mm. Chất liệu: thép không gỉ 316 L. Tiêu chuẩn kỹ thuật: Độ dày thanh giá đỡ 0.0047". Độ co rút: ≤0.96%. Độ đàn hồi: ≤ 3.02%. Đoạn nối cong dạng cải tiến giúp stent linh hoạt hơn. Đường kính mắt cáo: ≥1.68mm. Tương thích dây dẫn 0.014" và ống thông 5F. Tính chịu lực xuyên tâm > 0.67 bar hay 500 mmHg | Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd. | Singapore | Biosensors Europe SA - Thụy Sỹ | BFR1-xxxx | 18024NK/BYT-TB-CT | D | Hộp/ 1 cái | Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đan Thanh | Cái | 42000000 |  |  |  | 46200000 | 30/03/2022 | N06.02.020.0537.257.0006 | [16 empty] | 40 | [5 empty] | 0
248 | 1253 | 3 | Stent động mạch vành phủ thuốc Biolimus A9 (không phủ lớp polymer) () | Giá đỡ mạch vành có phủ thuốc Biolimus A9 không phủ lớp polymer. Công nghệ phủ thuốc trực tiếp trên bề mặt thanh giá đỡ. Hàm lượng thuốc: 15.6µg/mm chiều dài. Đường kính từ 2.25mm đến 4.0mm, chiều dài từ 8mm đến 36 mm, 42mm, 48mm. Chất liệu: thép không gỉ 316 L. Tiêu chuẩn kỹ thuật: Độ dày thanh giá đỡ 0.0047". Độ co rút: ≤0.96%. Độ đàn hồi: ≤ 3.02%. Đoạn nối cong dạng cải tiến giúp stent linh hoạt hơn. Đường kính mắt cáo: ≥1.68mm. Tương thích dây dẫn 0.014" và ống thông 5F. Tính chịu lực xuyên tâm > 0.67 bar hay 500 mmHg | Cái | [5 empty] | 38 | 3 | 1253:38 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về: Độ co rút: ≤0.39%. Độ đàn hồi: ≤ 2.46%. HSDT: Độ co rút: ≤0.96%. Độ đàn hồi: ≤ 3.02% | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Hệ stent mạch vành phủ thuốc Biofreedom | Giá đỡ mạch vành có phủ thuốc Biolimus A9 không phủ lớp polymer. Công nghệ phủ thuốc trực tiếp trên bề mặt thanh giá đỡ. Hàm lượng thuốc: 15.6µg/mm chiều dài. Đường kính từ 2.25mm đến 4.0mm, chiều dài từ 8mm đến 36 mm, 42mm, 48mm. Chất liệu: thép không gỉ 316 L. Tiêu chuẩn kỹ thuật: Độ dày thanh giá đỡ 0.0047". Độ co rút: ≤0.96%. Độ đàn hồi: ≤ 3.02%. Đoạn nối cong dạng cải tiến giúp stent linh hoạt hơn. Đường kính mắt cáo: ≥1.68mm. Tương thích dây dẫn 0.014" và ống thông 5F. Tính chịu lực xuyên tâm > 0.67 bar hay 500 mmHg | Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd. | Singapore | Biosensors Europe SA - Thụy Sỹ | BFR1-xxxx | 18024NK/BYT-TB-CT | D | Hộp/ 1 cái | Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đan Thanh | Cái | 42000000 |  |  |  | 46200000 | 30/03/2022 | N06.02.020.0537.257.0006 | [16 empty] | 10 | [5 empty] | 0 | 25
249 | 1255 | 3 | Stent động mạch vành phủ thuốc các loại, các cỡ | Chất liệu Cocr L605, phủ thuốc Sirolimus, Thiết kế hình xoắn ốc đôi theo chiều dọc. khung giá đỡ bung đa chiều, làm trên nền công nghệ MSM. Mắt cáo mở, có 3 liên kết, 9 đỉnh trong một phân đoạn, chiều rộng của liên kết 0.0023"(58µm).Nền stent công nghệ MSM có các thanh chống mỏng. Độ dày thanh chống 0.0026"(65µm), chiều rộng thanh chống 0.0028"(72µm).Lớp phủ polyamide tự tiêu gắn liền với lớp thuốc sirolimus, lớp phủ bất đối xứng.Chiều dài GW lumen 27cm Hệ thống bóng PTCA. Bóng polyamide 2 nếp gấp đường kính 2.25 - 2/50; 4 nếp gấp đường kính 2.75 - 4.00. Marker Platinum/ Iridium. Khẩu kính đầu tip: 0.017" (0.43mm). Khẩu kính băng qua tổn thương nhỏ nhất 0.035" (0.90mm) Chiều dài Catheter 138 cm. Đầu xa phủ lớp ái nước 1.9F | Cái | [5 empty] | 44 | 3 | 1255:44 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : "KHÔNG ĐẠT THÔNG SỐ KT: Q5/T1641 HSMT: chiều rộng của liên kết 0.0023"" (58µm), Độ dày thanh chống 0.0026"" (65µm), chiều rộng thanh chống 0.0028"" (72µm). HSDT: theo catalog: chiều rộng của liên kết 0.00213"" (54µm), Độ dày thanh chống 0.00253"" (64µm), chiều rộng thanh chống 0.00276(70µm). CÔNG TY BỔ SUNG: KÊ KHAI GIÁ MÃ SỐ BYT " | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | MSM DES | Chất liệu Cocr L605, phủ thuốc Sirolimus, Thiết kế hình xoắn ốc đôi theo chiều dọc. khung giá đỡ bung đa chiều, làm trên nền công nghệ MSM. Mắt cáo mở, có 3 liên kết, 9 đỉnh trong một phân đoạn, chiều rộng của liên kết 0.0023"(58µm).Nền stent công nghệ MSM có các thanh chống mỏng. Độ dày thanh chống 0.0026"(65µm), chiều rộng thanh chống 0.0028"(72µm).Lớp phủ polyamide tự tiêu gắn liền với lớp thuốc sirolimus, lớp phủ bất đối xứng.Chiều dài GW lumen 27cm Hệ thống bóng PTCA. Bóng polyamide 2 nếp gấp đường kính 2.25 - 2/50; 4 nếp gấp đường kính 2.75 - 4.00. Marker Platinum/ Iridium. Khẩu kính đầu tip: 0.017" (0.43mm). Khẩu kính băng qua tổn thương nhỏ nhất 0.035" (0.90mm) Chiều dài Catheter 138 cm. Đầu xa phủ lớp ái nước 1.9F | Micro Science Medical AG | Đức | Micro Science Medical AG - Đức | DESxxxxx | 13399NK/BYT-TB-CT | D | 1 Cái/hộp | Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Đức Tín | Cái | 39500000 |  |  |  | 34000000 | 01/04/2022 | N06.02.020.3106.155.0003 | [16 empty] | 10 | [5 empty] | 0 | 12
250 | 1258 | 3 | Stent graft bổ sung động mạch chủ ngực các loại, các cỡ | "Mô tả: Stent bổ sung E-vita sử dụng cho phình, bóc tách động mạch chủ ngực. Có 2 thiết kế Straight Open và Twin Stent làm cho đầu gần của stent bám chắc hơn, giảm thiểu di lệch. Có thiết kế duy nhất đầu to đầu nhỏ với đường kính khác nhau tương thích với giải phẩu bệnh hơn. Có marker hình 0 ở đoạn đầu, một marker hình E ngược ở đoạn cuối Kích cỡ: Đường kính của Stent từ 14mm đến 44mm dài 80mm - 230mm Chất liệu: Stent: Nitinol Graft: Polyester đa sợi mật độ cao. Tiêu chuẩn kỹ thuật: CE" | Cái | [5 empty] | 115 | 3 | 1258:115 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Tính năng kỹ thuật yêu cầu: đường kính của Stent từ 14mm đến 44mm. Sản phẩm dự thầu có đường kính từ 24-44mm (theo catalogue) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Stent graft bổ sung cho động mạch chủ ngực loại E-vita | "Mô tả: Stent bổ sung E-vita sử dụng cho phình, bóc tách động mạch chủ ngực. Có 2 thiết kế Straight Open và Twin Stent làm cho đầu gần của stent bám chắc hơn, giảm thiểu di lệch. Có thiết kế duy nhất đầu to đầu nhỏ với đường kính khác nhau tương thích với giải phẩu bệnh hơn. Có marker hình 0 ở đoạn đầu, một marker hình E ngược ở đoạn cuối Kích cỡ: Đường kính của Stent từ 14mm đến 44mm dài 80mm - 230mm Chất liệu: Stent: Nitinol Graft: Polyester đa sợi mật độ cao. Tiêu chuẩn kỹ thuật: CE" | JOTEC GmbH | Đức | JOTEC GmbH/ Đức | "70SO2424S13-00; 70SO2424S17-00; 70SO2626S10-00; 70SO2626S13-00; 70SO2626S17-00; 70SO2828S10-00; 70SO2828S13-00; 70SO2828S17-00; 70SO3030S10-00; 70SO3030S13-00; 70SO3030S17-00; 70SO3030S23-00; 70SO3333S10-00; 70SO3333S13-00; 70SO3333S17-00; 70SO3333S23-00; 70SO3636S10-00; 70SO3636S13-00; 70SO3636S17-00; 70SO3636S23-00; 70SO3838S10-00; 70SO3838S17-00; 70SO3838S23-00; 70SO4040S10-00; 70SO4040S13-00; 70SO4040S17-00; 70SO4040S23-00; 70SO4242S17-00; 70SO4444S13-00; 70SO4444S17-00; 70ST2424S15-00; 70ST2626S09-00; 70ST2626S15-00; 70ST2828S09-00; 70ST2828S15-00; 70ST3030S09-00; 70ST3030S15-00; 70ST3333S08-00; 70ST3333S15-00; 70ST3636S08-00; 70ST3636S15-00; 70ST4040S08-00; 70ST4040S15-00; 70ST3330S15-00; 70ST3633S15-00; 70ST4036S15-00 70ST4440S15-00; 70ST2626F15-00; 70ST2828F15-00; 70ST3030F15-00; 70ST3333F15-00; 70ST3636F15-00; 70ST4040F15-00; 70ST3330F15-00; 70ST3633F15-00; 70ST4036F15-00; 70ST4440F15-00; 70SO2824S17-00; 70SO3026S17-00; 70SO3330S13-00; 70SO3326S17-00; 70SO3330S17-00; 70SO3330S23-00; 70SO3628S17-00; 70SO3628S23-00; 70SO3630S17-00; 70SO3633S13-00; 70SO3633S17-00; 70SO3633S23-00; 70SO3830S17-00; 70SO3830S23-00; 70SO3833S17-00; 70SO3833S23-00; 70SO4030S17-00; 70SO4030S23-00; 70SO4033S17-00; 70SO4033S23-00; 70SO4036S17-00; 70SO4036S23-00; 70SO4230S23-00; 70SO4233S17-00; 70SO4236S17-00; 70SO4236S23-00; 70SO4433S17-00; 70SO4433S23-00; 70SO4436S17-00; 70SO4436S23-00; 70SO4440S13-00; 70SO4440S17-01" | 17629NK/BYT-TB-CT | D | Hộp 1 cái | Công ty TNHH TM và DVKT Phúc Tín | Cái | 70000000 |  |  |  | 85000000 | 22/04/2022 | N06.02.070.2665.155.0003 | [16 empty] | 5
251 | 1259 | 3 | Stent graft can thiệp phình động mạch chủ ngực chất liệu nitinol, được tải sẵn trên dụng cụ dẫn đường 16Fr - 20Fr | Chất liệu khung stent bằng nitinol, bọc graft bằng chất liệu polyester và khâu bằng chỉ polyprolylene và polyester. Ống ghép được tải sẵn trên dụng cụ dẫn đường dài 85cm, đường kính 16F; 18F hay 20F. Dạng thẳng: đường kính từ 24mm - 46mm; chiều dài từ 105mm - 233mm. Dạng thuôn có độ chênh lệch đường kính 4mm; đường kính đầu gần từ 30/46mm; đường kính đầu xa từ 26/42mm; chiều dài từ 108mm - 233mm. | Bộ | [5 empty] | 144 | 3 | 1259:144 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt yêu cầu về đặc tính kĩ thuật. HSMT: Ống ghép được tải sẵn trên dụng cụ dẫn đường dài 85cm, đường kính 16F; 18F hay 20F. Dạng thuôn: chiều dài từ 108mm - 233mm. HSDT: Ống ghép được tải sẵn trên dụng cụ dẫn đường dài 90 cm, đường kính 22-46 F. Dạng thuôn: chiều dài từ 150mm - 253mm. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Relay Plus/ Relay NBS Plus/Relay Pro | Chất liệu khung stent bằng nitinol, bọc graft bằng chất liệu polyester và khâu bằng chỉ polyprolylene và polyester. Ống ghép được tải sẵn trên dụng cụ dẫn đường dài 85cm, đường kính 16F; 18F hay 20F. Dạng thẳng: đường kính từ 24mm - 46mm; chiều dài từ 105mm - 233mm. Dạng thuôn có độ chênh lệch đường kính 4mm; đường kính đầu gần từ 30/46mm; đường kính đầu xa từ 26/42mm; chiều dài từ 108mm - 233mm. | Bolton Medical | Mỹ | Terumo Aortic | "28-M3…; 28-N2…; 28-M4..; 28-N4..; 28-L2.." | 1706/NK/BYT-TB-CT | D | Bộ/Hộp | Công ty TNHH thiết bị y tế Thăng Long | Bộ | 280000000 |  |  |  | 259500000 |  | ''N06.02.060.0575.175.0001.001 N06.02.060.0575.175.0002.001 N06.02.060.0575.175.0003.001 N06.02.060.0575.175.0003.001 N06.02.060.0575.175.0004.001'' | [16 empty] | 10
252 | 1276 | 3 | Stent nitinol tự bung dùng cho can thiệp mạch ngoại biên, thiết kế chống gập góc, được định vị bằng 8 điểm tantalum, có độ dài đặc biệt 120-150mm | Stent ngoại biên tự bung bằng Nitinol OTW 0.035''. Hệ thống bung stent bằng một tay. Thiết kế mắt stent mở giúp stent áp sát thành mạch máu, chống gập góc, được định vị bằng 4 điểm tantalum. Kích thước: đường kính 5 - 11mm, dài 20 - 200mm. Chiều dài hệ thống mang stent có 2 loại là 80 và 120cm. | Cái | [5 empty] | 165 | 3 | 1276:165 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : NHÀ THẦU BỔ SUNG LÀM RÕ:NHÀ THẦU CHÀO MẶT HÀNG TƯƠNG ĐƯƠNG.SẢN PHẨM CÓ 4 MARKER>>KHÔNG ĐẠT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Stent ngoại biên nitinol tự bung FACILE-pp | Stent ngoại biên tự bung bằng Nitinol OTW 0.035''. Hệ thống bung stent bằng một tay. Thiết kế mắt stent mở giúp stent áp sát thành mạch máu, chống gập góc, được định vị bằng 4 điểm tantalum. Kích thước: đường kính 5 - 11mm, dài 20 - 200mm. Chiều dài hệ thống mang stent có 2 loại là 80 và 120cm. | amg International GmbH | Đức | amg International GmbH/ Đức | xxx APF xxx-xxx | 17708NK/BYT-TB-CT ngày 23/3/2021 | D | Hộp/ 1 cái | Công ty TNHH TM-DV và SX Việt Tường | Cái | 25000000 |  |  |  | 28000000 | 04/04/2022 | N06.02.040.0188.155.0003.001 -> N06.02.040.0188.155.0003.114 | [16 empty] | 50 | 8 |  |  |  |  | 0
253 | 1284 | 3 | Tay dao cắt, đốt Plasma chuyên dùng trong cắt Amidal, nạo VA | Cùng lúc cắt và cầm máu. Nhiệt độ hoạt động từ 40-170 độ C.Trục có thể uốn congChiều rộng điện cực: 2.0 mmChiều dài thiết bị: 10,5 inch | Cái | [5 empty] | 61 | 3 | 1284:61 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không bổ sung những nội dung cần làm rõ | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Tay dao Plasma đầu hút | Cùng lúc cắt và cầm máu. Nhiệt độ hoạt động từ 40-170 độ C.Trục có thể uốn congChiều rộng điện cực: 2.0 mmChiều dài thiết bị: 10,5 inch | Medtronic Powered Surgical Solutions | Hoa Kỳ | Medtronic Navigation Inc /Hoa Kỳ | PS300-004 | 2100575ĐKLH/BYT-TB-CT | D | Hộp 1 cái | Công Ty TNHH Dược Phẩm và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức | Cái | 5400000 |  |  |  | 1785000 | 06/06/2022 | N05.03.040.3052.175.0011 | [16 empty] | 40
254 | 1298 | 3 | Thủy Tinh Thể nhân tạo mềm | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh: Basis Z Hydrophobic Acrylic, chất liệu Acrylic không ngậm nước, đơn tiêu cự, phi cầu, bờ vuông 360 độ tránh rủi ro đục bao sau (PCO), lọc tia UV và ánh sáng xanh (+Chromophore). Chứa nước không quá 0.5%. Thiết kế càng chữ: Z, Góc càng: 0 độ. Chỉ số ABBE: 57. Optic 6.0mm, chiều dài 13.0mm. Hằng số A: 118.9 (SRK/T); SF: 1.70, Haigis a0: 1.320 a1: 0.400 a2: 0.100. Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.46. Chỉ số khúc xạ (Refractive Index): 1.47. Vết mổ nhỏ 2.2-2.4mm. Kèm theo Injector+Cartridge sử dụng 1 lần. Dãy diop: Model: B1ADY0 Từ 0.0D đến +9.0D bước nhảy 1.0D, Từ +10.0D đến +30.0D bước nhảy 0.5D và Model: S1ADY0 từ +31.0D đến +35.0D bước nhảy 1.0D. Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng. | Cái | [5 empty] | 96 | 3 | 1298:96 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không đạt về yêu cầu kĩ thuật: - HSMT: Thủy tinh thể thiết kế càng chữ C, chỉ số khúc xạ: 1,5; Hằng số A: 118.7 - HSDT: Thiết kế càng chữ: Z; Chỉ số khúc xạ: 1.47 Hằng số A: 118.9 (SRK/T) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Thủy tinh thể nhân tạo, Model: B1ADY0/ S1ADY0 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh: Basis Z Hydrophobic Acrylic, chất liệu Acrylic không ngậm nước, đơn tiêu cự, phi cầu, bờ vuông 360 độ tránh rủi ro đục bao sau (PCO), lọc tia UV và ánh sáng xanh (+Chromophore). Chứa nước không quá 0.5%. Thiết kế càng chữ: Z, Góc càng: 0 độ. Chỉ số ABBE: 57. Optic 6.0mm, chiều dài 13.0mm. Hằng số A: 118.9 (SRK/T); SF: 1.70, Haigis a0: 1.320 a1: 0.400 a2: 0.100. Độ sâu tiền phòng (ACD): 5.46. Chỉ số khúc xạ (Refractive Index): 1.47. Vết mổ nhỏ 2.2-2.4mm. Kèm theo Injector+Cartridge sử dụng 1 lần. Dãy diop: Model: B1ADY0 Từ 0.0D đến +9.0D bước nhảy 1.0D, Từ +10.0D đến +30.0D bước nhảy 0.5D và Model: S1ADY0 từ +31.0D đến +35.0D bước nhảy 1.0D. Hộp 01 cái được đóng gói vô trùng. | 1stQ GmbH | Đức | 1stQ GmbH, Đức | B1ADY0/ S1ADY0 | GPNK số 13902NK/BYT-TB-CT ngày 01/11/2019 | C | Hộp 1 cái | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Minh Nhi | Cái | 3400000 |  |  |  | 3200000 | 01/05/2021 | N06.03.010.0001.155.0007 | [22 empty] | 0 | 100
255 | 1312 | 3 | Van dẫn lưu dịch não tủy từ não thất xuống ổ bụng VP Shunt áp lực cao/trung bình/thấp , đường kính van 16 mm. Kèm bộ phận chống hiện tượng siphon SX | Bộ phận chống hiện tượng Siphon áp lực 200 mm H2O, dài 23 mm, đường kính 5,9 mm. Có 03 loại van tương ứng với 03 mức áp lực: áp lực thấp 50 mm H2O; áp lực trung bình 110 mm H2O; áp lực cao 170 mm H2O. Vỏ van bằng Polysulfone trong suốt Đường kính van 16 mm; đường kính ống dẫn dịch 1.8 mm Cơ chế hoạt động dạng bóng trong ống hình côn Catheter não thất, dài 23 cm; đường kính trong 1.3 mm; đường kính ngoài 2.5 mm Dây dẫn lưu xuống ổ bụng dài 110 cm; đường kính trong 1.1mm; đường kính ngoài 2.5 mm. | Bộ | [5 empty] | 179 | 3 | 1312:179 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sai TNKT: Đường kính ống dẫn dịch (Đã làm rõ). | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Van dẫn lưu dịch não tủy từ não thất xuống ổ bụng VP Shunt SM1+SX áp lực cao/trung bình/thấp , đường kính van 16 mm. Kèm bộ phận chống hiện tượng siphon - Sophysa | Bộ phận chống hiện tượng Siphon áp lực 200 mm H2O, dài 23 mm, đường kính 5,9 mm. Có 03 loại van tương ứng với 03 mức áp lực: áp lực thấp 50 mm H2O; áp lực trung bình 110 mm H2O; áp lực cao 170 mm H2O. Vỏ van bằng Polysulfone trong suốt Đường kính van 16 mm; đường kính ống dẫn dịch 1.8 mm Cơ chế hoạt động dạng bóng trong ống hình côn Catheter não thất, dài 23 cm; đường kính trong 1.3 mm; đường kính ngoài 2.5 mm Dây dẫn lưu xuống ổ bụng dài 110 cm; đường kính trong 1.1mm; đường kính ngoài 2.5 mm. | SOPHYSA S.A | Pháp | SOPHYSA S.A, Pháp | SM1-2010H + SX-200/ SM1-2010M + SX-200/ SM1-2010L + SX-200 | GPNK số 15122NK/BYT-TB-CT ngày 13/4/2020 | D | Bộ/ hộp | Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng | Bộ | 18500000 |  |  |  | 19795000 | 06/04/2022 | N06.01.020.3902.240.0009 N6.01.020.3902.240.0010, N06.01.020.3902.240.0011 | [17 empty] | 38 |  | 0 |  |  | 0
256 | 1328 | 3 | Vi dây dẫn can thiệp mạch vành các cỡ | "Dây dẫn đa lõi theo công nghệ ACT ONE (thiết kế vòng xoắn kép) tăng độ bền đầu tip, khả năng phản hồi momen xoắn và chống giựt. Dây dẫn đơn lõi one-piece core. Tip load từ 0.3 - 20 gf hỗ trợ rất tốt cho các trường hợp can thiệp CTO. Lớp phủ: silicon, SLIP-COAT hoặc SLIP-COAT trên nền polymer. Đầu tip: straight, J, pre-shape. Chiều dài: 180, 190, 300 cm / 330cm (RG3). Chứng nhận chất lượng: ISO, CE." | Cái | [5 empty] | 115 | 3 | 1328:115 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : yêu cầu: Tip load yêu cầu từ 0.3-20gf . Sản phẩm dự thầu có tip load từ 0.3-12gf theo catalogue. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vi dây dẫn can thiệp tim mạch (Miracle 3, Miracle 6, Miracle 12, ULTIMATE bros 3, Conquest Pro, Conquest Pro 12, Conquest Pro 8-20, Fielder XT, Fielder XT-A, Fielder XT-R, Gaia First, Gaia Second, Gaia Third, Sion Black, SUOH 03) | "Dây dẫn đa lõi theo công nghệ ACT ONE (thiết kế vòng xoắn kép) tăng độ bền đầu tip, khả năng phản hồi momen xoắn và chống giựt. Dây dẫn đơn lõi one-piece core. Tip load từ 0.3 - 20 gf hỗ trợ rất tốt cho các trường hợp can thiệp CTO. Lớp phủ: silicon, SLIP-COAT hoặc SLIP-COAT trên nền polymer. Đầu tip: straight, J, pre-shape. Chiều dài: 180, 190, 300 cm / 330cm (RG3). Chứng nhận chất lượng: ISO, CE." | ASAHI INTECC (THAILAND) CO., LTD. | Thái Lan | ASAHI INTECC CO., LTD./ Nhật Bản | "AG14M050, AG14M060, AG14M070 AHW14S003S, AHW14S303S, AHW14S003J, AHW14S303J, AGH143090, AGH143091, AGH143092 AGP140002, AGP140302, APW14R009S, APW14R309S, APW14R005S, APW14R305S, AHW14R007P, AHW14R307P, AHW14R008P, AHW14R308P AHW14R011P, AHW14R311P, AHW14R011P, AHW14R311P, AHW14R013S, AHW14R013P, AHW14R313S, AHW14R313P" | 9773NK/BYT-TB-CT | D | Cái/ Gói | Công ty TNHH TM và DVKT Phúc Tín | Cái | 5500000 |  |  |  | 6050000 |  | "N07.01.460.0272.271.0010, N07.01.460.0272.271.0011 N07.01.460.0272.271.0029, N07.01.460.0272.271.0042 N07.01.460.0272.271.0001, N07.01.460.0272.271.0002 N07.01.460.0272.271.0040, N07.01.460.0272.271.0006 N07.01.460.0272.271.0039, N07.01.460.0272.271.0007 N07.01.460.0272.271.0030, N07.01.460.0272.271.0031 N07.01.460.0272.271.0032, N07.01.460.0272.271.0036 N07.01.460.0272.271.0033" | [16 empty] | 70 | 15 |  |  |  |  | 0
257 | 1330 | 3 | Vi dây dẫn đường can thiệp mạch vành các cỡ | "Dây dẫn đa lõi theo công nghệ ACT ONE (thiết kế vòng xoắn kép) tăng độ bền đầu tip, khả năng phản hồi momen xoắn và chống giựt. Dây dẫn đơn lõi one-piece core. Lớp phủ: silicon hoặc SLIP-COAT. Tip load: 0.5 gf, 0.7gf, 0.8 gf. Đầu tip: straight, J. Đường kính: 0.014 inch. Chiều dài: 180 cm / 150, 165 cm (extension wire). Chứng nhận chất lượng: ISO, CE." | Cái | [5 empty] | 115 | 3 | 1330:115 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : yêu cầu: Tip load: 0.5gf; 0.7gf; 0.8gf. Sản phẩm tham dự thầu chỉ có đầu tip load 0.5gf và 0.7gf | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vi dây dẫn can thiệp tim mạch (Extension, SION, SION blue, SION blue ES ) | "Dây dẫn đa lõi theo công nghệ ACT ONE (thiết kế vòng xoắn kép) tăng độ bền đầu tip, khả năng phản hồi momen xoắn và chống giựt. Dây dẫn đơn lõi one-piece core. Lớp phủ: silicon hoặc SLIP-COAT. Tip load: 0.5 gf, 0.7gf, 0.8 gf. Đầu tip: straight, J. Đường kính: 0.014 inch. Chiều dài: 180 cm / 150, 165 cm (extension wire). Chứng nhận chất lượng: ISO, CE." | ASAHI INTECC (THAILAND) CO., LTD. | Thái Lan | ASAHI INTECC CO.,LTD./ Nhật Bản | AG149000, AG149001, AHW14R001S, AHW14R301S, AHW14R001J, AHW14R301J, AHW14R004S, AHW14R304S, AHW14R004J, AHW14R304J, AHW14R017S, AHW14R317S, AHW14R017J, AHW14R317J | 9773NK/BYT-TB-CT | D | Cái/ Gói | Công ty TNHH TM và DVKT Phúc Tín | Cái | 2300000 |  |  |  | 2680000 | 01/04/2022 | "N07.01.460.0272.271.0035 N07.01.460.0272.271.0037 N07.01.460.0272.271.0038 N07.01.460.0272.271.0041" | [16 empty] | 50 | 75 |  |  |  |  | 0 | 200
258 | 1335 | 3 | Vi ống thông can thiệp các cỡ | - Corsair Pro có thiết kế ống Shinka: lõi ống được bện từ 10 dây dẫn bằng thép không gỉ giúp thao tác vừa xoay vừa đẩy. Có bảo vệ hình xoắn ốc tăng tính chống xoắn giúp bảo vệ thân ống. Đầu tip thuôn mềm, đường kính 1.3F Đường kính ngoài (prox/ distal): 2.8, 2.6 F. Chiều dài khả dụng: 135, 150 cm Chứng nhận chất lượng: ISO, CE. - Corsair Pro XS Thiết kế trục mới với lõi ống được bện từ 14 dây dẫn bằng thép không gỉ và đầu tip linh hoạt tạo điều kiện tiếp cận từ xa trong quá trình tiếp cận ngược dòng. Có bảo vệ hình xoắn ốc tăng tính chống xoắn giúp bảo vệ thân ống. Đường kính ngoài (tip/ prox): 1.3/ 2.1 F. Lớp phủ hydrophilic tính từ đầu tip: 700 mm (dây 135cm)/ 850 mm (dây 150 cm). Chiều dài khả dụng: 135, 150 cm Chứng nhận chất lượng: ISO, CE. | Cái | [5 empty] | 115 | 3 | 1335:115 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : yêu cầu: Tornus có thiết kế ống bằng stainless steel coil cho phép xoay ống thông qua tổn thương. Đường kính ngoài (tip/ distal): 1.8/ 2.1 F. Chiều dài khả dụng: 135 cm. Nhà dự thầu không tham gia mã Tornus. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vi ống thông can thiệp tim mạch ASAHI Corsair Pro, Corsair Pro XS | - Corsair Pro có thiết kế ống Shinka: lõi ống được bện từ 10 dây dẫn bằng thép không gỉ giúp thao tác vừa xoay vừa đẩy. Có bảo vệ hình xoắn ốc tăng tính chống xoắn giúp bảo vệ thân ống. Đầu tip thuôn mềm, đường kính 1.3F Đường kính ngoài (prox/ distal): 2.8, 2.6 F. Chiều dài khả dụng: 135, 150 cm Chứng nhận chất lượng: ISO, CE. - Corsair Pro XS Thiết kế trục mới với lõi ống được bện từ 14 dây dẫn bằng thép không gỉ và đầu tip linh hoạt tạo điều kiện tiếp cận từ xa trong quá trình tiếp cận ngược dòng. Có bảo vệ hình xoắn ốc tăng tính chống xoắn giúp bảo vệ thân ống. Đường kính ngoài (tip/ prox): 1.3/ 2.1 F. Lớp phủ hydrophilic tính từ đầu tip: 700 mm (dây 135cm)/ 850 mm (dây 150 cm). Chiều dài khả dụng: 135, 150 cm Chứng nhận chất lượng: ISO, CE. | ASAHI INTECC (THAILAND) CO., LTD. | Thái Lan | ASAHI INTECC CO.,LTD./ Nhật Bản | CSR090-26P/ CSR135-26P/ CSR150-26P/ CSR135-21S/ CSR150-21S | 9437NK/BYT-TB-CT; 15453NK/BYT-TB-CT | D | Cái/ Gói | Công ty TNHH TM và DVKT Phúc Tín | Cái | 15500000 |  |  |  | 17000000 | 01/04/2022 | N04.04.030.0272.271.0012; N04.04.030.0272.271.0011 | [16 empty] | 15 | 8 |  |  |  |  | 0
259 | 1336 | 3 | Vi ống thông can thiệp mạch máu kèm vi dây dẫn | Vi ống thông can thiệp mạch máu kích cỡ 2.1F-2.4F-2.8F-2.9F (Có 3 loại đầu típ: thẳng, cong 45 độ, cong cổ thiên nga) kèm vi dây dẫn | Cái | [5 empty] | 36 | 3 | 1336:36 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Vi ống thông can thiệp mạch máu Merit Maestro® Microcatheter | Vi ống thông can thiệp mạch máu kích cỡ 2.1F-2.4F-2.8F-2.9F (Có 3 loại đầu típ: thẳng, cong 45 độ, cong cổ thiên nga) kèm vi dây dẫn | Merit Medical Systems, Inc | Mỹ | Merit Medical Systems, Inc/ Mỹ | xxMCxxxxx45; xxMCxxxxxST; xxMCxxxxxSN | 9618NK/BYT-TB-CT | D | Hộp 1 cái | Công Ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Đại Trường Sơn | Cái | 9050000 | 9950000 |  |  | 13982250 | 31/12/2022 | N04.04.030.3082.175.0002 | [16 empty] | 10 | [5 empty] | 0 | 30
260 | 1342 | 3 | Vi ống thông can thiệp toce siêu nhỏ các cỡ | "- Bộ vi ống thông (có kèm dây dẫn, torque rời) với đầu tip ống thông nhỏ 2.6F dành cho mạch máu chọn lọc. - Lòng ống rộng 0.69 mm. - Ống thông được viền bằng sợi bện Tungsten tăng khả năng hiển thị và duy trì hình dạng lòng trong ống. - Áp lực bơm lên tới 1000 psi. - Lớp phủ Hydrophilic: 65 cm. - Dây dẫn đi kèm 0.021 inch với hình dạng đầu tip: angle hoặc multi curve. - Chiều dài khả dụng 105, 125 cm. -Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO, CE" | Cái | [5 empty] | 115 | 3 | 1342:115 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : các mã sản phẩm WMST105-27HFK/ WMST125-27HFK/ WMST105- 27HFKM/ WMST125-27HFKM không đạt các tính năng kỹ thuật sau: - Lớp phủ Hydrophilic: 100 cm. - ID Ống: 0.022" (Soft), - Dây dẫn tối đa: 0.018" (Soft). - Chiều dài khả dụng 150cm. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vi ống thông can thiệp Asahi Masters PARKWAY HF KIT | "- Bộ vi ống thông (có kèm dây dẫn, torque rời) với đầu tip ống thông nhỏ 2.6F dành cho mạch máu chọn lọc. - Lòng ống rộng 0.69 mm. - Ống thông được viền bằng sợi bện Tungsten tăng khả năng hiển thị và duy trì hình dạng lòng trong ống. - Áp lực bơm lên tới 1000 psi. - Lớp phủ Hydrophilic: 65 cm. - Dây dẫn đi kèm 0.021 inch với hình dạng đầu tip: angle hoặc multi curve. - Chiều dài khả dụng 105, 125 cm. -Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO, CE" | ASAHI INTECC (THAILAND) CO., LTD. | Thái Lan | ASAHI INTECC CO.,LTD./ Nhật Bản | WMST105-27HFK/ WMST125-27HFK/ WMST105- 27HFKM/ WMST125-27HFKM | 17519NK/BYT-TB-CT | D | Cái/ Gói | Công ty TNHH TM và DVKT Phúc Tín | Cái | 10000000 |  |  |  | 11000000 | 31/03/2022 | N04.04.030.0272.271.0017 | [16 empty] | 120 | [5 empty] | 0
261 | 1346 | 3 | Vi ống thông dẫn đường dùng can thiệp CTO, đường kính ngoài 1.8 Fr, đường kính trong 0.021", chiều dài 130, 150cm | Cấu tạo: Đầu vào dài 0.7mm. Sau đoạn đầu vào là điểm đánh dấu bằng vàng dài 0.7mm để tăng cường khả năng nhận diện. Cấu trúc lõi là lớp bện bằng thép không gỉ (SUS braid) xuyên suốt thành ống giúp tăng độ bền. Mặt trong phủ PTFE, mặt ngoài phủ lớp ái nước Hydrophilic giúp tiếp cận mượt mà các mạch máu xoắn vặn đoạn xa. Kính thước: - Đường kính ngoài: đoạn xa 1.8Fr, đoạn gần 2.6Fr - Đường kính trong: đoạn xa 0.018'', đoạn gần 0.021'' - Chiều dài: 130 cm hoặc 150 cm - Tương thích guidewire 0.014'' | Cái | [5 empty] | 77 | 3 | 1346:77 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Finecross MG | Cấu tạo: Đầu vào dài 0.7mm. Sau đoạn đầu vào là điểm đánh dấu bằng vàng dài 0.7mm để tăng cường khả năng nhận diện. Cấu trúc lõi là lớp bện bằng thép không gỉ (SUS braid) xuyên suốt thành ống giúp tăng độ bền. Mặt trong phủ PTFE, mặt ngoài phủ lớp ái nước Hydrophilic giúp tiếp cận mượt mà các mạch máu xoắn vặn đoạn xa. Kính thước: - Đường kính ngoài: đoạn xa 1.8Fr, đoạn gần 2.6Fr - Đường kính trong: đoạn xa 0.018'', đoạn gần 0.021'' - Chiều dài: 130 cm hoặc 150 cm - Tương thích guidewire 0.014'' | Ashitaka Factory of Terumo Corporation | Nhật Bản | Terumo Corporation/ Nhật Bản | NC-F863A; NC-F865A | GPLH số: 2100347ĐKLH/BYT-TB-CT, ngày 04/10/2021 | D | Hộp/ 1 cái | Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Khải Vinh | Cái | 11000000 | 11500000 |  |  | 13230000 | 12/04/2022 | N04.04.030.0280.232.0001 | [16 empty] | 30 | 8 |  |  |  |  | 0
262 | 1348 | 3 | Vít chỉ đường kính 4.75 BioComposite | - Vật liệu: Bioabsorbable (PLLA), BioComposite & Peek - Kích cỡ: 3.5x19.5 & 4.75x19.1mm | Cái | [5 empty] | 11 | 3 | 1348:11 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Mã dựa thầu AR-2324xxxx có thông số không đáp ứng tính năng kỹ thuật mời thầu | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vít chỉ neo khâu chóp xoay chất liệu BioComposite | - Vật liệu: Bioabsorbable (PLLA), BioComposite & Peek - Kích cỡ: 3.5x19.5 & 4.75x19.1mm | Arthrex Inc. | Mỹ | Arthrex Inc., Mỹ | AR-2324xxxx | 8647NK/BYT-TB-CT ngày 02/04/2018 | D | Cái/ gói | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế B.M.S | Cái | 17000000 |  |  |  | 17098457 | 01/04/2022 | N07.06.040.0270.175.0039 | [17 empty] | 20
263 | 1350 | 3 | Vít chỉ neo neo đôi 5.5mm tự tiêu | - Dùng để khâu tổn thương trong nội soi khớp. - Vật liệu: Chỉ Fiber Wire, Neo làm bằng Bioabsorbable (PLLA) - Kích cỡ: 5.5mm x 14.7mm | Cái | [5 empty] | 11 | 3 | 1350:11 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT: Chỉ Fiber Wire, Kích cỡ: 5.5mm x 24.5mm HSDT: Kích cỡ: 5.5mm x 14.7mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vít chỉ neo đôi tự tiêu | - Dùng để khâu tổn thương trong nội soi khớp. - Vật liệu: Chỉ Fiber Wire, Neo làm bằng Bioabsorbable (PLLA) - Kích cỡ: 5.5mm x 14.7mm | Arthrex Inc. | Mỹ | Arthrex Inc., Mỹ | AR-19xxBCT | 17888NK/BYT-TB-CT ngày 22/04/2021 | D | Cái/ gói | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế B.M.S | Cái | 17000000 |  |  |  | 19456075 | 01/04/2022 | N07.06.040.0270.175.0049 | [17 empty] | 30
264 | 1352 | 3 | Vít chỉ neo sinh học tổng hợp cỡ nhỏ, các cỡ | Vít chỉ neo khâu băng ca thế hệ mới dung cho phẫu thuật nội soi khớp. - Vật liệu: Chỉ Fiber Wire, Neo làm bằng PLDLA - Kích cỡ: 3.0mm x 14.5mm | Cái | [5 empty] | 11 | 3 | 1352:11 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT: kích thước 2.4 x 8.5mm; 3.0 x 14 mm HSDT: kích thước 3.0 x 14.5 mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vít chỉ neo khâu băng ca thế hệ mới | Vít chỉ neo khâu băng ca thế hệ mới dung cho phẫu thuật nội soi khớp. - Vật liệu: Chỉ Fiber Wire, Neo làm bằng PLDLA - Kích cỡ: 3.0mm x 14.5mm | Arthrex Inc. | Mỹ | Arthrex Inc., Mỹ | AR-1934BF | 8647NK/BYT-TB-CT ngày 02/04/2018 | D | Cái/ gói | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế B.M.S | Cái | 14000000 |  |  |  | 14603501 | 01/04/2022 | N07.06.040.0270.175.0056 | [17 empty] | 8 |  |  |  |  | 0
265 | 1360 | 3 | Vít chốt neo tightrope cố định gọng chày mác (Vòng treo tightrope cố định gọng chày mác) | Vít chốt neo cố định gọng chày mác, vật liệu Titan / thép y tế, kèm chỉ số 5 UHWMPE dùng trong phẫu thuật cố định gọng chày mác, gãy mắt cá Weber B và C | Cái | [5 empty] | 11 | 3 | 1360:11 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không cung cấp tài liệu chứng kèm chỉ số 5 UHWMPE | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vít dây chằng giữ mảnh ghép gân có thể điều chỉnh độ ngắn dài | Vít chốt neo cố định gọng chày mác, vật liệu Titan / thép y tế, kèm chỉ số 5 UHWMPE dùng trong phẫu thuật cố định gọng chày mác, gãy mắt cá Weber B và C | Arthrex Inc. | Mỹ | Arthrex Inc., Mỹ | AR-1588RT | 8647NK/BYT-TB-CT ngày 02/04/2018 | C | Cái/ gói | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế B.M.S | Cái | 18000000 |  |  |  | 17510468 | 01/04/2022 | N07.06.040.0270.175.0042 | [17 empty] | 8 |  |  |  |  | 0 | 5
266 | 1367 | 3 | Vít đa trục / đơn trục thế hệ mới 3 trong 1 nắn chỉnh gù vẹo, bơm xi măng, bắt vít qua da, kèm vít khóa trong, kèm ống đẩy xi măng | Có ren xương xốp ở mũi vít,ren xương cứng ở đuôi vít. Khóa PolyLock chuyển đổi vít đa thành vít đơn kết hợp FRI chuyên nắn trượt gù vẹo.Vít rỗng có lỗ bơm xi măng, có thể dùng mổ qua da. Vít mono Ø=4.5-8.5mm, dài 25-80mm. | Cái | [5 empty] | 155 | 3 | 1367:155 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt cty đang chờ nhà cung cấp gủi thêm tài liệu. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vít đa trục cột sống lưng bắt vít qua da, loại hai ren, đuôi vít rời DIPLOMAT kèm ốc khóa trong | Có ren xương xốp ở mũi vít,ren xương cứng ở đuôi vít. Khóa PolyLock chuyển đổi vít đa thành vít đơn kết hợp FRI chuyên nắn trượt gù vẹo.Vít rỗng có lỗ bơm xi măng, có thể dùng mổ qua da. Vít mono Ø=4.5-8.5mm, dài 25-80mm. | Signus Medizintechnik GMBH | Germany | Signus Medizintechnik GMBH / Germany | "Thân vít đa trục: AB0221-45025 -- AB0321-95100 Đuôi vít MIS: AB0030-55001 Ốc khóa trong: AB0140-55000" | GPNK số: 15798NK/BYT-TB-CT ngày 24/06/2020 | C | 1 cái / gói | Công Ty Cổ Phần Trang Y | Cái | 8950000 |  |  |  | 9845000 | 01/04/2022 | N07.06.040.3860.155.0037 | [16 empty] | 75 | [5 empty] | 0
267 | 1369 | 3 | Vít đa trục cột sống lưng có ren bén, nhuyễn đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng kèm vít khóa trong | Vít đa trục: Vật liệu bằng titanium, góc xoay 50 độ, đầu vít thon nhỏ, ren vít bén, nhuyễn tạo điều kiện dễ dàng cho việc xâm nhập. Chiều dài của đầu vít 14mm x đk đầu vít 13.5mm x chiều dài thân vít 11.7mm. Vít có các kích cỡ: đk ngoài 4mm x đk trong 3.25mm x khoảng cách ren vít 2.2mm x chiều dài 25-45mm; đk ngoài 5mm x đk trong 3.55mm x khoản cách ren vít 2.7mm x chiều dài 25-50mm; đk ngoài 6mm x đk trong 4.55mm x khoảng cách ren vít 2.7mm x chiều dài 30-90mm; đk ngoài 7mm x đk trong 5.30mm x khoảng cách ren vít 2.7mm x chiều dài 30-90mm; đk ngoài 8mm x đk trong 5.95mm x khoảng cách ren vít 2.7mm x chiều dài 30-90mm. Vít khóa trong: Vật liệu titanium, hình lục giác size 4. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng | Cái | [5 empty] | 165 | 3 | 1369:165 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Vít đa trục ROMEO cột sống thắt lưng đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng + Vít khóa trong ROMEO cột sống thắt lưng đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng | Vít đa trục: Vật liệu bằng titanium, góc xoay 50 độ, đầu vít thon nhỏ, ren vít bén, nhuyễn tạo điều kiện dễ dàng cho việc xâm nhập. Chiều dài của đầu vít 14mm x đk đầu vít 13.5mm x chiều dài thân vít 11.7mm. Vít có các kích cỡ: đk ngoài 4mm x đk trong 3.25mm x khoảng cách ren vít 2.2mm x chiều dài 25-45mm; đk ngoài 5mm x đk trong 3.55mm x khoản cách ren vít 2.7mm x chiều dài 25-50mm; đk ngoài 6mm x đk trong 4.55mm x khoảng cách ren vít 2.7mm x chiều dài 30-90mm; đk ngoài 7mm x đk trong 5.30mm x khoảng cách ren vít 2.7mm x chiều dài 30-90mm; đk ngoài 8mm x đk trong 5.95mm x khoảng cách ren vít 2.7mm x chiều dài 30-90mm. Vít khóa trong: Vật liệu titanium, hình lục giác size 4. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng | Spineart | Thụy Sĩ | Spineart/ Thụy Sĩ | ELL-PS0425-S -> ELL-PS0750-S; ELL-SC0000-S | GPNK 11306NK/BYT-TB-CT ngày 12/11/2018 | C | Hộp/1 cái | Công ty TNHH TM-DV và SX Việt Tường | Cái | 5300000 | 6200000 |  |  | 6820000 | 01/04/2022 | N07.06.040.3928.274.0009.001; N07.06.040.3928.274.0009.042 -> N07.06.040.3928.274.0009.062; N07.06.040.3928.274.0009.125 -> N07.06.040.3928.274.0009.130; N07.06.040.3928.274.0011 | [16 empty] | 225 | [5 empty] | 0 | 10
268 | 1384 | 3 | Vít khóa các loại, đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng | Vật liệu titanium. Vít tự khóa, tự taro, đầu vít hình nón 2 độ. Đường kính 2.5mm, dài 8-50mm. Đường kính 3.5mm, dài 10-90mm. Đường kính 5.0mm, dài 12-110mm. Đường kính 7.0mm, dài 60-120mm. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng | Cái | [5 empty] | 165 | 3 | 1384:165 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : KO ĐẠT VỀ TSKT:HSDT:Đường kính 7.0mm, dài 60-115mm,KHÔNG CÓ TSKT VÍT TỰ TARO | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vít khóa các loại, đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng | Vật liệu titanium. Vít tự khóa, tự taro, đầu vít hình nón 2 độ. Đường kính 2.5mm, dài 8-50mm. Đường kính 3.5mm, dài 10-90mm. Đường kính 5.0mm, dài 12-110mm. Đường kính 7.0mm, dài 60-120mm. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng | Intrauma S.P.A | Ý | Intrauma S.P.A/ Ý | 120.2508 -> 120.2550; 130.3210 -> 130.3270; 150.4512 -> 150.4598 | GPNK 12607NK/BYT-TB-CT ngày 04/05/2019 | C | Hộp/1 cái | Công ty TNHH TM-DV và SX Việt Tường | Cái | 1450000 |  |  |  | 1650000 | 01/04/2022 | N07.06.040.2567.292.0002.001 -> N07.06.040.2567.292.0002.018; N07.06.040.2567.292.0016.001 -> N07.06.040.2567.292.0016.031; N07.06.040.2567.292.0027.001; N07.06.040.2567.292.0027.034 -> N07.06.040.2567.292.0027.063 | [16 empty] | 800 | [5 empty] | 0 | 30
269 | 1401 | 3 | Vít mini 2.0 các cỡ, nguyên liệu titan loại 6AL4V ELI, bước ren dài 1.0 mm | Kích thước 2.0x6 mm Nguyên liệu titan loại 6AL4V ELI, bước ren dài 0,75 mm, sâu 0, 33 mm Khe vặn vít chữ thập kích thước dài, rộng, sâu 3.0x0,9x0,55mm, Tương thích với dụng cụ hệ mini 2.0 mm. | Cái | [5 empty] | 179 | 3 | 1401:179 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sai TNKT: Bước ren (Trang 180, Q.4) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vít titan mini ESD tự khoan kích thước 2.0x6 mm, Anton Hipp | Kích thước 2.0x6 mm Nguyên liệu titan loại 6AL4V ELI, bước ren dài 0,75 mm, sâu 0, 33 mm Khe vặn vít chữ thập kích thước dài, rộng, sâu 3.0x0,9x0,55mm, Tương thích với dụng cụ hệ mini 2.0 mm. | Anton Hipp GmbH | Đức | Anton Hipp GmbH, Đức | 12.516.06 | GPNK số 14247NK/BYT-TB-CT ngày 09/12/2019 | D | 5 cái/ gói | Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng | Cái | 335000 |  |  |  | 345050 | 06/04/2022 | N07.06.040.4573.155.0022.002 | [16 empty] | 1500 | 750 |  |  |  |  | 0
270 | 1406 | 3 | Vít neo sinh học tổng hợp Pushlock 2.9mm | -Vít neo pushlock vật liệu sinh học tổng hợp tự tiêu dùng trong phẫu thuật nội soi khớp vai - Vật liệu: ß-TCP, BioComposite & PLLA/PEEK - Kích cỡ: 2.9mm x 12.5mm | Cái | [5 empty] | 11 | 3 | 1406:11 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSDT:kích thước 2.9 x 12 mm HSMT:kích thước 2.9 x 12.5 mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vít chỉ neo chóp xoay và sụn viền tự tiêu | -Vít neo pushlock vật liệu sinh học tổng hợp tự tiêu dùng trong phẫu thuật nội soi khớp vai - Vật liệu: ß-TCP, BioComposite & PLLA/PEEK - Kích cỡ: 2.9mm x 12.5mm | Arthrex Inc. | Mỹ | Arthrex Inc., Mỹ | AR-2923BC | 8647NK/BYT-TB-CT ngày 02/04/2018 | D | Cái/ gói | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế B.M.S | Cái | 18000000 |  |  |  | 18000000 | 01/04/2022 | N07.06.040.0270.175.0059 | [17 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
271 | 1408 | 3 | Vít neo Swivelock 3.5mm | Vít neo swivelock 3.5 x 13.5 mm, vật liệu PEEK; tiệt trùng sẵn; sử dụng trong phẫu thuật cổ bàn tay, khuỷu tay, cổ bàn chân | Cái | [5 empty] | 11 | 3 | 1408:11 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSDT:3.5 x 13.5 mm HSMT:4.75 x 19.1 mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vít chỉ neo khâu chóp xoay khớp vai | Vít neo swivelock 3.5 x 13.5 mm, vật liệu PEEK; tiệt trùng sẵn; sử dụng trong phẫu thuật cổ bàn tay, khuỷu tay, cổ bàn chân | Arthrex Inc. | Mỹ | Arthrex Inc., Mỹ | AR-2324xxx | 18619NK/BYT-TB-CT ngày 23/08/2021 | D | Cái/ gói | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế B.M.S | Cái | 16000000 |  |  |  | 17098457 | 01/04/2022 | N07.06.040.0270.175.0054 | [17 empty] | 10 |  |  |  |  | 0
272 | 1417 | 3 | Vít titan mini, tự cắt, ultra fit, đường kính 2.0 mm dài 5mm/ 6mm, bước ren 1.0 mm | Đường kính 2.0 mm dài 5 mm/ 6 mm Mũ vít có lỗ docking guide để giữ vít chặt hơn khi thao tác và hướng trọng tâm lực khi vặn. Cổ vít có ren khóa bảo đảm lực giữ xương mạnh tối đa, ổn định. Bước ren dài 0.75 mm Thiết kế bước ren cải tiến giúp vít vặn vào xương nhanh chóng. | Cái | [5 empty] | 179 | 3 | 1417:179 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sai TNKT: Bước ren (Trang 372, Q.4) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vít titan mini tự cắt, Ago - drive đường kính 2.0 mm dài 5 mm/ 6 mm (bước ren 0.75 mm), 5016005/ 5016006 - AGOMED | Đường kính 2.0 mm dài 5 mm/ 6 mm Mũ vít có lỗ docking guide để giữ vít chặt hơn khi thao tác và hướng trọng tâm lực khi vặn. Cổ vít có ren khóa bảo đảm lực giữ xương mạnh tối đa, ổn định. Bước ren dài 0.75 mm Thiết kế bước ren cải tiến giúp vít vặn vào xương nhanh chóng. | AGOMED Medizin -Technick GmbH | Đức | AGOMED Medizin -Technick GmbH, Đức | 5016005/ 5016006 | GPNK số 13907NK/BYT-TB-CT ngày 01/11/2019 | D | 10 cái/ gói | Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng | Cái | 170000 |  |  |  | 131250 | 06/04/2022 | N07.06.040.4547.155.0026 , N07.06.040.4547.155.0027 | [16 empty] | 200 | [5 empty] | 0 | 500
273 | 1431 | 3 | Vít vỏ xương đường kính 2.7mm; 3.5mm, đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng | Có 2 loại: Vật liệu titanium. Đường kính 2.7mm, dài 6-40mm. Vật liệu thép không gỉ. Đường kính 3.5mm, dài 12-70mm. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng | Cái | [5 empty] | 165 | 3 | 1431:165 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : KO ĐẠT VỀ TSKT: HSDT: Đường kính 2.7mm, dài 10-40mm. HSMT: Đường kính 2.7mm, dài 6-40mm. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vít vỏ xương đường kính 2.7mm; 3.5mm, đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng | Có 2 loại: Vật liệu titanium. Đường kính 2.7mm, dài 6-40mm. Vật liệu thép không gỉ. Đường kính 3.5mm, dài 12-70mm. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng | Intrauma S.P.A | Ý | Intrauma S.P.A/ Ý | 120.2710 -> 120.2740 130.3312 -> 130.3370 | GPNK 12607NK/BYT-TB-CT ngày 04/05/2019 | C | Hộp/1 cái | Công ty TNHH TM-DV và SX Việt Tường | Cái | 1100000 |  |  |  | 1320000 | 01/04/2022 | N07.06.040.2567.292.0001.001 -> N07.06.040.2567.292.0001.016; N07.06.040.2567.292.0007.001 -> N07.06.040.2567.292.0007.025 | [16 empty] | 188 | [5 empty] | 0 | 30
274 | 1447 | 3 | Vòng van tim nhân tạo có cản quang, lõi metal, lớp vỏ ngoài bằng polyester các cỡ | "Vòng van tim 2, 3 lá mềm - Các cỡ 23 -> 35mm - Được thiết kế để duy trì kích cỡ trong việc điều trị van hai lá và van ba lá nhưng vẫn duy trì sự dịch chuyển sinh lý học - Tiêu chuẩn FDA " | Cái | [5 empty] | 177 | 3 | 1447:177 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không cung cấp được hồ sơ chứng minh tính năng kỹ thuật: Vòng van tim nhân tạo có cản quang, lõi metal trong hồ sơ làm rõ. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vòng van kín Duran Ancore loại mềm | "Vòng van tim 2, 3 lá mềm - Các cỡ 23 -> 35mm - Được thiết kế để duy trì kích cỡ trong việc điều trị van hai lá và van ba lá nhưng vẫn duy trì sự dịch chuyển sinh lý học - Tiêu chuẩn FDA " | "Medtronic Perfusion Systems Mỹ và Medtronic Mexico S. de R.L de CV" | Mỹ/Mexico | Medtronic Inc, Mỹ | 620RGxx | 11400NK/BYT-TB-CT | D | Hộp/ 01 cái | Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế An Pha | Cái | 16000000 |  |  |  | 19400000 | 01/04/2022 | N06.01.040.3047.213.0007 | [16 empty] | 10 | 15 |  |  |  |  | 0
275 | 1450 | 3 | Xi măng sinh học dùng trong tạo hình thân cột sống | "Xi măng xương (Xi măng cột sống) dùng trong tạo hình thân đốt sống - Xi măng sinh học dùng trong cột sống đóng gói 20 g Cemad là một xi măng xương, độ nhớt thấp và xi măng xương dựa trên acrylic (polymethylmethacrylate). Nó chứa một túi với bột radiopaque được khử trùng bằng ethylene oxide và một ống với chất lỏng được khử trùng bằng ﬁltration. Bột nên ở dạng gói 20 gram và sản phẩm lỏng nên ở dạng ống 10 ml. Hàm lượng gói bột: 13,84 g Polymethyl Methacrylate, 0,16 g Benzoyl Peroxide, 6,0 g Barium Sulfate. Thời gian hoạt động của xi măng là 16 -18 phút * Thành phần hóa học của xi măng xương PMMA ( polymetyl-metaacrylat) gồm: Bột Polimer chứa hạt HA (Hydroxyapatite) và dung dịch microdispersed. * Tính tương hợp sinh học cao nhờ thành phần Hydroxyapatite * Sản phẩm có độ nhớt đã được chứng minh để kiểm soát tuyệt vời trong giai đoạn tiêm phù hợp và an toàn để tránh rò rỉ vào vùng nhạy cảm khi bơm vào xương sống. * Tác nhân cản quang : 35% (25% BaSO4 + 10% HA) * Kháng nén tuyệt vời" | Gói | [5 empty] | 91 | 3 | 1450:91 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : KHÔNG ĐẠT VỀ TSKT(T85-105 HSDT) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Xi măng sinh học dùng trong tạo hình thân đốt sống Spine Fix | "Xi măng xương (Xi măng cột sống) dùng trong tạo hình thân đốt sống - Xi măng sinh học dùng trong cột sống đóng gói 20 g Cemad là một xi măng xương, độ nhớt thấp và xi măng xương dựa trên acrylic (polymethylmethacrylate). Nó chứa một túi với bột radiopaque được khử trùng bằng ethylene oxide và một ống với chất lỏng được khử trùng bằng ﬁltration. Bột nên ở dạng gói 20 gram và sản phẩm lỏng nên ở dạng ống 10 ml. Hàm lượng gói bột: 13,84 g Polymethyl Methacrylate, 0,16 g Benzoyl Peroxide, 6,0 g Barium Sulfate. Thời gian hoạt động của xi măng là 16 -18 phút * Thành phần hóa học của xi măng xương PMMA ( polymetyl-metaacrylat) gồm: Bột Polimer chứa hạt HA (Hydroxyapatite) và dung dịch microdispersed. * Tính tương hợp sinh học cao nhờ thành phần Hydroxyapatite * Sản phẩm có độ nhớt đã được chứng minh để kiểm soát tuyệt vời trong giai đoạn tiêm phù hợp và an toàn để tránh rò rỉ vào vùng nhạy cảm khi bơm vào xương sống. * Tác nhân cản quang : 35% (25% BaSO4 + 10% HA) * Kháng nén tuyệt vời" | Teknimed | Pháp | Teknimed, Pháp | T040320S | GPNK: 16558NK/BYT-TB-CT ngày 05/10/2020 | C | Cái/Hộp | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật MG | Gói | 8350000 |  |  |  | 10000000 | 01/04/2022 | " N07.06.070.4132.240.0008" | [16 empty] | 20
276 | 1453 | 3 | Xi măng xương ngoại khoa Orthocem 3G các loại | "Cấu tạo: -Xi măng thành phần bao gồm bột polyme và chất lỏng đơn phân có chứa chất kháng sinh Gentamicin phổ rộng. -Độ nhớp thấp - Độ nhớp trung bình -Dùng cho khớp háng, khớp gối và các khớp khác. -Thành phần: Polymethyl Methacrylate, Zirconium dioxide, Benzoyl peroxide, N.N-dimethyl-p-toluidine, Hydroquinone, độ nhớt cao, thời gian làm việc >6 phút, sử dụng tại nhiệt độ phòng (20-30) độ C - Sự tỏa nhiệt: có tính lỏng thấp nên nhiệt độ tối đa trong một phản ứng hóa học xảy ra không đáng kể. Sản phẩm đóng gói tiệt trùng sẵn: một ống chứa chất lỏng tiệt trùng đặt trong một vỉ và một túi đôi tiệt trùng chứa bột. Tiêu chuẩn: ISO, CE" | Cái | [5 empty] | 91 | 3 | 1453:91 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : KHÔNG ĐẠT VỀ TSKT(T107-115 HSDT) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Xi măng xương ngoại khoa Orthocem 3G các loại | "Cấu tạo: -Xi măng thành phần bao gồm bột polyme và chất lỏng đơn phân có chứa chất kháng sinh Gentamicin phổ rộng. -Độ nhớp thấp - Độ nhớp trung bình -Dùng cho khớp háng, khớp gối và các khớp khác. -Thành phần: Polymethyl Methacrylate, Zirconium dioxide, Benzoyl peroxide, N.N-dimethyl-p-toluidine, Hydroquinone, độ nhớt cao, thời gian làm việc >6 phút, sử dụng tại nhiệt độ phòng (20-30) độ C - Sự tỏa nhiệt: có tính lỏng thấp nên nhiệt độ tối đa trong một phản ứng hóa học xảy ra không đáng kể. Sản phẩm đóng gói tiệt trùng sẵn: một ống chứa chất lỏng tiệt trùng đặt trong một vỉ và một túi đôi tiệt trùng chứa bột. Tiêu chuẩn: ISO, CE" | Teknimed | Pháp | Teknimed, Pháp | C0403xxG | GPNK: 16558NK/BYT-TB-CT ngày 05/10/2020 | C | Cái/Hộp | Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật MG | Cái | 4200000 |  |  |  | 4500000 | 01/04/2022 | " N07.06.070.4132.240.0012 N07.06.070.4132.240.0011" | [23 empty] | 20
277 | 1458 | 3 | Xương nhân tạo exabone HA/TCP dạng paste bơm dễ định hình, 5cc | xương dạng bơm cấu tạo gồm các hạt nano-hydroxyapatite tổng hợp dễ dàng định hình, không cần trộn, thuận tiện để sử dụng. Độ phủ ~100m²/g. Diện tích bề mặt nano 50, lớn hơn 100 lần các loại xương tổng hợp truyền thống Bộ gồm : - 1 xilanh xương paste dạng bơm, dung tích 5cc - 1 ống bơm ngắn, 1 ống bơm dài - 1 cây đẩy tiệt trùng bằng Gamma 25-35 kGy đạt chuẩn BS EN ISO 11137 | Hộp | [5 empty] | 4 | 3 | 1458:4 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Xương nhân tạo HA dạng gel bơm (paste) | xương dạng bơm cấu tạo gồm các hạt nano-hydroxyapatite tổng hợp dễ dàng định hình, không cần trộn, thuận tiện để sử dụng. Độ phủ ~100m²/g. Diện tích bề mặt nano 50, lớn hơn 100 lần các loại xương tổng hợp truyền thống Bộ gồm : - 1 xilanh xương paste dạng bơm, dung tích 5cc - 1 ống bơm ngắn, 1 ống bơm dài - 1 cây đẩy tiệt trùng bằng Gamma 25-35 kGy đạt chuẩn BS EN ISO 11137 | Exabone GmbH | Thụy Sĩ | Exabone GmbH/ Thụy Sĩ | 08000050 | GPNK số: 15683NK/BYT-TB-CT | D | Hộp/ ống | Công ty TNHH thương mại kỹ thuật An Pha | Hộp | 4500000 | 5000000 |  |  | 6000000 | 20/05/2022 | N06.04.090.2051.274.0006 | [17 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
278 | 1483 | 4 | Bộ nẹp khóa LC-LCP Titanium thế hệ mới bản hẹp loại ngắn, 11-14 lỗ, dài 188-260mm, gồm nẹp + vít khóa 5.0mm. | "Đóng gói tiệt trùng sẵn. Chất liệu : Titanium Nẹp khoá nén ép ít tiếp xúc bản hẹp, sử dụng vít khoá 5.0mm chiều dài 20 - 100 mm, vít xương cứng 4.5mm chiều dài 20 - 60 mm Kích thước : dài 5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16 lỗ, tương ứng chiều dài 98/116/134/152/170/184/206/ 224/242/260/278/296mm Nẹp dày : đầu nẹp dày 2.8mm, thân nẹp dày 4.8mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 13.5mm, thân nẹp rộng 13.5mm Tương thích hệ thống vít khoá và trợ cụ Canwell Đạt tiêu chuẩn : ISO, CE, FDA. 1 Bộ: gồm 1 nẹp, 10 vít các loại" | Bộ | [5 empty] | 19 | 4 | 1483:19 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT lỗ 11-14 tương ứng với chiều dài 188-260mm.HSDT lỗ 11-14 tương ứng với chiều dài 206-260 | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ nẹp khóa bản hẹp Canwell các cỡ | "Đóng gói tiệt trùng sẵn. Chất liệu : Titanium Nẹp khoá nén ép ít tiếp xúc bản hẹp, sử dụng vít khoá 5.0mm chiều dài 20 - 100 mm, vít xương cứng 4.5mm chiều dài 20 - 60 mm Kích thước : dài 5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16 lỗ, tương ứng chiều dài 98/116/134/152/170/184/206/ 224/242/260/278/296mm Nẹp dày : đầu nẹp dày 2.8mm, thân nẹp dày 4.8mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 13.5mm, thân nẹp rộng 13.5mm Tương thích hệ thống vít khoá và trợ cụ Canwell Đạt tiêu chuẩn : ISO, CE, FDA. 1 Bộ: gồm 1 nẹp, 10 vít các loại" | CANWELL MEDICAL CO., LTD. | Trung Quốc | CANWELL MEDICAL CO., LTD./ Trung Quốc | 123222005 --> 123222016 (Model: ZSQ22) | GPNK số: 13374NK/BYT-TB-CT | C | Bộ / gói | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha | Bộ | 11000000 |  |  |  | 11400000 | 27/05/2022 | N07.06.040.0633.279.0013 | [16 empty] | 20 | 30 |  |  |  |  | 0
279 | 1489 | 4 | Bộ nẹp khóa LCP Titanium thế hệ mới xương đòn có móc 3-7 lỗ, chiều dài nẹp 41 - 74mm, chiều dài móc 15mm, trái/phải, gồm nẹp + vít khóa 3.5mm titanium. | "Đóng gói tiệt trùng sẵn. Chất liệu : Titanium Nẹp khoá xương đòn có móc, sử dụng vít khoá 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm Kích thước : nẹp dài 4/5/6/7 lỗ, tương ứng chiều dài 41/53/64/74mm. Chiều dài móc 15mm/ 18mm, trái/ phải Nẹp dày : đầu nẹp dày 2.5mm, thân nẹp dày 3.6mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 25.6mm, thân nẹp rộng 11mm Tương thích hệ thống vít khoá và trợ cụ Canwell Đạt tiêu chuẩn : ISO, CE, FDA 1 Bộ: gồm 1 nẹp, 5 vít các loại " | Bộ | [5 empty] | 19 | 4 | 1489:19 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT *3-7 lỗ, chiều dài nẹp 41 - 74mm, chiều dài móc 15mm;HSDT 4-7 lỗ ,chiều dài 47-74mm, không có thông số chiều dài móc 15mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ nẹp khóa xương đòn có móc Canwell các cỡ | "Đóng gói tiệt trùng sẵn. Chất liệu : Titanium Nẹp khoá xương đòn có móc, sử dụng vít khoá 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm Kích thước : nẹp dài 4/5/6/7 lỗ, tương ứng chiều dài 41/53/64/74mm. Chiều dài móc 15mm/ 18mm, trái/ phải Nẹp dày : đầu nẹp dày 2.5mm, thân nẹp dày 3.6mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 25.6mm, thân nẹp rộng 11mm Tương thích hệ thống vít khoá và trợ cụ Canwell Đạt tiêu chuẩn : ISO, CE, FDA 1 Bộ: gồm 1 nẹp, 5 vít các loại " | CANWELL MEDICAL CO., LTD. | Trung Quốc | CANWELL MEDICAL CO., LTD./ Trung Quốc | 122236104 --> 122236407 (Model: BCS44) | GPNK số: 13374NK/BYT-TB-CT | C | Bộ / gói | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha | Bộ | 10000000 |  |  |  | 11000000 | 29/06/2022 | N07.06.040.0633.279.0024 | [16 empty] | 20 | 30 |  |  |  |  | 0
280 | 1493 | 4 | Bơm tiêm insulin 6mm 100UI kim 31Gx0.25mm các thể tích 0,5ml; 1ml | "- Dạng syringe Ultra-Fine với kim vát 3 mặt - Đường kính nhỏ 31G, đầu kim phủ silicone - Chiều dài kim ngắn: 6mm với đường kính lòng kim lớn 0.25mm -Vạch chia từng đơn vị đậm và rõ nét - 0.5ml và 1ml đóng gói riêng lẻ từng cái." | Cái | [5 empty] | 115 | 4 | 1493:115 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | BD Ultra-Fine™II Insulin Syringes U100 6MM, 31G 0.5ML(1BLS), 1ML(1BLS) | "- Dạng syringe Ultra-Fine với kim vát 3 mặt - Đường kính nhỏ 31G, đầu kim phủ silicone - Chiều dài kim ngắn: 6mm với đường kính lòng kim lớn 0.25mm -Vạch chia từng đơn vị đậm và rõ nét - 0.5ml và 1ml đóng gói riêng lẻ từng cái." | Becton, Dickinson and Company | Mỹ | Becton Dickinson and Company/ Mỹ | "326675, 326674" | 2100401ĐKLH/BYT-TB-CT | B | 100 cái/hộp | Công ty TNHH TM và DVKT Phúc Tín | Cái | 2800 | 3200 |  |  | 3500 | 01/04/2022 | "N03.01.060.0389.175.0013 N03.01.060.0389.175.0012" | [16 empty] | 20000 | 10000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1000 |  | 500 |  |  | 20000
281 | 1496 | 4 | Bóng nong mạch máu ngoại biên siêu cứng sử dụng dây dẫn 0.035", áp lực cao 40 ATM | _ Bóng nong mạch máu ngoại biên siêu cứng, sử dụng dây dẫn 0.035"". _ Áp suất làm việc bình thường 8 atm. Áp lực vỡ bóng tối đa lên tới 40 atm. _ Đường kính bóng 4 - 12 mm; Chiều dài bóng 2 - 10 cm. _ Sử dụng dụng cụ mở đường (sheath) có chiều dài 6F, 7F, 8F. _ Bóng làm bằng vật liệu composite với thiết kế dạng sợi bền hơn. _ Công nghệ ultra non-compliance ( siêu không đề kháng ) tạo lực căng tối ưu (8 – 40 ATM) để điều trị các vị trí tổn thương khó trị nhưng không làm vỡ bóng. _ Chiều dài Catheter 50 / 75 cm. | Cái | [5 empty] | 162 | 4 | 1496:162 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sai TNKT: Thiếu mã ký hiệu CQF502 trong Giấy lưu hành tự do và bảng kê khai giá của Bộ Y tế. Mã VTYT của mặt hàng dự thầu theo QĐ 5086/QĐ-BYT chưa được BYT duyệt. (Đã làm rõ). | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Conquest® 40 | _ Bóng nong mạch máu ngoại biên siêu cứng, sử dụng dây dẫn 0.035"". _ Áp suất làm việc bình thường 8 atm. Áp lực vỡ bóng tối đa lên tới 40 atm. _ Đường kính bóng 4 - 12 mm; Chiều dài bóng 2 - 10 cm. _ Sử dụng dụng cụ mở đường (sheath) có chiều dài 6F, 7F, 8F. _ Bóng làm bằng vật liệu composite với thiết kế dạng sợi bền hơn. _ Công nghệ ultra non-compliance ( siêu không đề kháng ) tạo lực căng tối ưu (8 – 40 ATM) để điều trị các vị trí tổn thương khó trị nhưng không làm vỡ bóng. _ Chiều dài Catheter 50 / 75 cm. | Bard Reynosa S.A.DE C.V | Mexico | Bard Peripheral Vascular, INC. USA | CQF5022; CQF50xxx;..CQF75xxx; CQF75124 | 9428NK/BYT-TB-CT | D | 01 cái/ Hộp | Công Ty CP Thiết Bị Y Tế Việt Gia | Cái | 9400000 |  |  |  | 9555000 | 01/01/2022 | N07.01.240.0367.213.0001 | [16 empty] | 50
282 | 1505 | 4 | Cannula ECMO tĩnh mạch 1 nòng các cỡ | Phủ chất chống đông máu Bioline. Thời gian sử dụng lên đến 30 ngày khi dùng với bộ phổi HLS hoặc PLS. Các cỡ đường kính từ 19Fr đến 29Fr, chiều dài 38cm hay 55cm | Cái | [5 empty] | 162 | 4 | 1505:162 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Cannula ECMO tĩnh mạch 1 nòng các cỡ | Phủ chất chống đông máu Bioline. Thời gian sử dụng lên đến 30 ngày khi dùng với bộ phổi HLS hoặc PLS. Các cỡ đường kính từ 19Fr đến 29Fr, chiều dài 38cm hay 55cm | Maquet Cardiopulmonary Medikal Teknik San. Tic. Ltd. Sti. | Thổ Nhĩ Kỳ | Maquet Cardiopulmonary GmbH/ Đức | BE-PVS: 1938, 2138, 2338, 2538 (loại ngắn); BE-PVL: 2155, 2355, 2555, 2955 (loại dài) | 13997NK/BYT-TB-CT | D | Hộp/ cái | Công Ty CP Thiết Bị Y Tế Việt Gia | Cái | 16500000 | 16800000 |  |  | 16800000 | 06/04/2022 | N04.01.010.2911.272.0004 | [16 empty] | 1 | 5 |  | 10 |  |  | 0
283 | 1510 | 4 | Chỉ khâu không tan đa sợi tự nhiên silk 2/0, 75 cm kim tròn 26 mm 1/2c. | Chỉ silk không tan tự nhiên đa sợi số 2/0 dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm được phủ ngoài bằng silicone Nusil Med 2174. Đóng gói bằng giấy thân thiện môi trường, bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả và tiệt trùng bằng Ethylene Oxide. Kim làm bằng thép không gỉ AISI 420, 302 và được bao phủ silicon giúp kim trơn láng hơn và ít làm tổn thương mô. Mũi vuốt nhọn (Reverse Cutting) giúp xuyên qua mô dễ dàng. Tiêu chuẩn CE - Châu Âu và ISO 13485 | Sợi | [5 empty] | 40 | 4 | 1510:40 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kĩ thuật: Độ bền kéo nút thắt hơn 20-50% so với USP. Lực tách kim và chỉ cao hơn 20-60% so với USP | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Chỉ phẫu thuật Sterisil 2/0 dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm | Chỉ silk không tan tự nhiên đa sợi số 2/0 dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm được phủ ngoài bằng silicone Nusil Med 2174. Đóng gói bằng giấy thân thiện môi trường, bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả và tiệt trùng bằng Ethylene Oxide. Kim làm bằng thép không gỉ AISI 420, 302 và được bao phủ silicon giúp kim trơn láng hơn và ít làm tổn thương mô. Mũi vuốt nhọn (Reverse Cutting) giúp xuyên qua mô dễ dàng. Tiêu chuẩn CE - Châu Âu và ISO 13485 | Peters Surgical India | Ấn Độ | Peters Surgical India / Ấn Độ | SFS6151 | 7713NK/BYT-TB-CT | D | Hộp / 12 tép | Công ty TNHH thiết bị y tế Đỉnh Cao | Sợi | 17010 |  |  |  | 13463 | 01/04/2022 | N05.02.040.5097.115.0037 | [18 empty] | 10 |  |  |  | 200 |  | 240 | 120 |  |  | 240
284 | 1512 | 4 | Chỉ khâu không tan đa sợi tự nhiên silk số 3/0, 75 cm kim tròn 26 mm 1/2c. | Chỉ silk không tan tự nhiên đa sợi số 3/0 dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm được phủ ngoài bằng silicone Nusil Med 2174. Đóng gói bằng giấy thân thiện môi trường, bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả và tiệt trùng bằng Ethylene Oxide. Kim làm bằng thép không gỉ AISI 420, 302 và được bao phủ silicon giúp kim trơn láng hơn và ít làm tổn thương mô. Mũi vuốt nhọn (Reverse Cutting) giúp xuyên qua mô dễ dàng. Tiêu chuẩn CE - Châu Âu và ISO 13485 | Sợi | [5 empty] | 40 | 4 | 1512:40 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kĩ thuật: Độ bền kéo nút thắt hơn 20-50% so với USP. Lực tách kim và chỉ cao hơn 20-60% so với USP | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Chỉ phẫu thuật Sterisil 3/0 dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm | Chỉ silk không tan tự nhiên đa sợi số 3/0 dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm được phủ ngoài bằng silicone Nusil Med 2174. Đóng gói bằng giấy thân thiện môi trường, bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả và tiệt trùng bằng Ethylene Oxide. Kim làm bằng thép không gỉ AISI 420, 302 và được bao phủ silicon giúp kim trơn láng hơn và ít làm tổn thương mô. Mũi vuốt nhọn (Reverse Cutting) giúp xuyên qua mô dễ dàng. Tiêu chuẩn CE - Châu Âu và ISO 13485 | Peters Surgical India | Ấn Độ | Peters Surgical India / Ấn Độ | SFS6150 | 7713NK/BYT-TB-CT | D | Hộp / 12 tép | Công ty TNHH thiết bị y tế Đỉnh Cao | Sợi | 16905 |  |  |  | 13463 | 01/04/2022 | N05.02.040.5097.115.0034 | [18 empty] | 10 |  |  |  | 300 |  | 1000 | 120 | [6 empty] | 24
285 | 1522 | 4 | Chỉ không tiêu đơn sợi tổng hợp polypropylene 4/0, dài 90cm, 2 kim tròn 20mm, 1/2 vòng tròn. | Polypropylene 4/0, dài 90cm, 2 kim tròn 20mm, 1/2 vòng tròn. Kim bằng thép không rỉ 301, bọc Silicon. Độ bền kéo nút thắt hơn 20-50% so với USP. Lực tách kim và chỉ cao hơn 20-60% so với USP. Đóng gói bằng tyvek- polyethylene. Tiêu chuẩn CE- Châu Âu. | Sợi | [5 empty] | 22 | 4 | 1522:22 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt do không bổ sung tài liệu theo văn bản yêu cầu của HSMT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Chỉ Polypropylene (4/0) 90cm, 2xHR 20mm 1/2C | Polypropylene 4/0, dài 90cm, 2 kim tròn 20mm, 1/2 vòng tròn. Kim bằng thép không rỉ 301, bọc Silicon. Độ bền kéo nút thắt hơn 20-50% so với USP. Lực tách kim và chỉ cao hơn 20-60% so với USP. Đóng gói bằng tyvek- polyethylene. Tiêu chuẩn CE- Châu Âu. | SMI AG | BỈ | SMI AG - BỈ | Polypropylene (4/0) 90cm, 2xHR 20mm 1/2C | 8466NK/BYT-TB-CT | C | 12 sợi/ hộp | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1 | Sợi | 51345 |  |  |  | 63000 | 01/04/2022 | N05.02.030.3881.125.0075 | [22 empty] | 0 |  | 360
286 | 1527 | 4 | Chỉ phẫu thuật số 6/0 dài 45 cm không nhuộm màu, 2 kim đầu hình thang dài 8mm, 1/4C | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 6/0 dài 45cm, 2 kim đầu hình thang S-14 bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 8mm 1/4 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày .Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, CFS | Sợi | [5 empty] | 150 | 4 | 1527:150 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 6/0 dài 45cm, 2 kim đầu hình thang dài 8mm, 1/4C | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 6/0 dài 45cm, 2 kim đầu hình thang S-14 bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 8mm 1/4 vòng tròn. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày .Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, CFS | Ethicon, Inc. | Mexico | Ethicon, LLC-Mỹ | W9552 | 10097NK/BYT-TB-CT | D | Hộp/12 tép | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | Sợi | 105000 | 181356 |  |  | 190435 | 03/01/2022 | N05.02.040.2024.213.0026 | [16 empty] | 70 | [5 empty] | 0
287 | 1546 | 4 | Cuộn nút mạch máu não (coils) | Chất liệu Platinum, đường kính sợi cơ bản của coil là 0.0013'' nhỏ hơn 25% so với coils thế hệ trước; vòng xoắn nút mạch não có các loại 3D, Helix, Frame 3D. - Đường kính của Coils 1 mm đến 25 mm; có các kích cỡ coil nhỏ và half size như: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1.5-1, 1.5-2, 1.5-3, 1.5-4, 2.5-3, 2.5-4, 2.5-6, 2.5-8, 3.5-6, 3.5-8, 3.5-10.... | Cái | [5 empty] | 97 | 4 | 1546:97 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không đạt về yêu cầu về đặc tính kĩ thuật. HSMT: các loại 3D, Helix, Frame 3D. Đường kính của Coils 1 mm đến 25 mm. HSDT: có 02 loại: các loại 3D, Helix. Đường kính Coils 1,5 mm đến 25 mm. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Cuộn nút mạch não Axium Prime | Chất liệu Platinum, đường kính sợi cơ bản của coil là 0.0013'' nhỏ hơn 25% so với coils thế hệ trước; vòng xoắn nút mạch não có các loại 3D, Helix, Frame 3D. - Đường kính của Coils 1 mm đến 25 mm; có các kích cỡ coil nhỏ và half size như: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1.5-1, 1.5-2, 1.5-3, 1.5-4, 2.5-3, 2.5-4, 2.5-6, 2.5-8, 3.5-6, 3.5-8, 3.5-10.... | Medtronic Mexico S. de RL. de CV | Mexico | Ev3, Mỹ | APB-x-x-HX-ES APB-x-xx-HX-ES APB-x-x-3D-ES APB-x-xx-3D-ES FC-x-xx-3D | GPNK số 16785NK/BYT-TB-CT | D | 01 cái/hộp | Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Minh Phương | Cái | 14000000 |  |  |  | 14500000 | 01/04/2022 | N07.01.470.3107.175.0002 | [16 empty] | 150 | [5 empty] | 0
288 | 1547 | 4 | Dẫn lưu dịch não tủy ổ bụng VP Shunt áp lực Cao/ thấp/ trung bình BMI, kích thước van 7x26/ 5x20 mm | - Van bằng Sillicone có tính linh hoạt tránh bị tình trạng dính và biến dạng. - Đế van bằng vật liệu Polypropylene ngăn kim đâm xuyên qua van khi lấy dịch. - Vòm van bằng sillicone có tính đàn hồi cao giúp sử dụng với các loại kim cỡ 25 hặc nhỏ hơn. - Có 3 loại lực: thấp/ trung bình/ cao. - Kích thước van 6x26mm. - Các catheter có tẩm chất cản quang, đường kính ngoài 2.5 mm và trong 1.3 mm. - Dây thoát dịch não thất dài 20 cm, có 4 hàng lỗ, mỗi hàng 4 lỗ thoát dịch, có 3 điểm đánh dấu chiều dài, cách nhau 5 cm. - Dây thoát dịch ổ bụng có 4 khe thoát dịch ở cuối dây dẫn, dài từ 90 - 100 cm. | Bộ | [5 empty] | 179 | 4 | 1547:179 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sai TNKT: kích thước van (Trang 595) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ van dẫn lưu dịch não tủy ổ bụng VP Shunt áp lực Cao/ thấp/ trung bình BMI, kích thước van 6x26 mm/ 5x20 mm | - Van bằng Sillicone có tính linh hoạt tránh bị tình trạng dính và biến dạng. - Đế van bằng vật liệu Polypropylene ngăn kim đâm xuyên qua van khi lấy dịch. - Vòm van bằng sillicone có tính đàn hồi cao giúp sử dụng với các loại kim cỡ 25 hặc nhỏ hơn. - Có 3 loại lực: thấp/ trung bình/ cao. - Kích thước van 6x26mm. - Các catheter có tẩm chất cản quang, đường kính ngoài 2.5 mm và trong 1.3 mm. - Dây thoát dịch não thất dài 20 cm, có 4 hàng lỗ, mỗi hàng 4 lỗ thoát dịch, có 3 điểm đánh dấu chiều dài, cách nhau 5 cm. - Dây thoát dịch ổ bụng có 4 khe thoát dịch ở cuối dây dẫn, dài từ 90 - 100 cm. | WELLONG Instrument Co.,Ltd | Đài Loan | WELLONG Instrument Co.,Ltd, Đài Loan | 01101; 03105(H/L/M); 02812/ 04120 | GPNK số 10148NK/BYT-TB-CT ngày 13/7/2018 | D | Bộ/ hộp | Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng | Bộ | 6250000 |  |  |  | 6500000 | 06/04/2022 | N06.01.020.4391.296.0001 N06.01.020.4391.296.0002 | [19 empty] | 10 |  |  | 0
289 | 1548 | 4 | Dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài EVD - BMI | - Dẫn dịch não tủy (CSF) từ não thất ra ngoài. - Theo dõi áp lực và tỷ lệ chảy của dịch não tủy từ não thất - Giảm áp lực nội sọ (ICP) - Van lọc khí một chiều ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập và hiệu ứng áp lực âm - Hai vị trí lấy dịch và tiêm thuốc não thất - Bình chứa dịch di chuyển theo dõi dòng chảy, có khóa tạm để điều chỉnh áp lực nhanh chóng, chính xác. - Bảng theo rõi và điều chỉnh áp lực nội sọ kích thước 110x630 mm, túi chưa dịch 700 ml có thể tái sử dụng. Catheter não thất 06118 dài 35 cm. | Bộ | [5 empty] | 179 | 4 | 1548:179 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Bộ Catheter dẫn lưu dịch não tủy từ não thất ra ngoài EVD - BMI | - Dẫn dịch não tủy (CSF) từ não thất ra ngoài. - Theo dõi áp lực và tỷ lệ chảy của dịch não tủy từ não thất - Giảm áp lực nội sọ (ICP) - Van lọc khí một chiều ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập và hiệu ứng áp lực âm - Hai vị trí lấy dịch và tiêm thuốc não thất - Bình chứa dịch di chuyển theo dõi dòng chảy, có khóa tạm để điều chỉnh áp lực nhanh chóng, chính xác. - Bảng theo rõi và điều chỉnh áp lực nội sọ kích thước 110x630 mm, túi chưa dịch 700 ml có thể tái sử dụng. Catheter não thất 06118 dài 35 cm. | WELLONG Instrument Co.,Ltd | Đài Loan | WELLONG Instrument Co.,Ltd, Đài Loan | 06128; 06118 | GPNK số 10148NK/BYT-TB-CT ngày 13/7/2018 | D | Bộ/ hộp | Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng | Bộ | 3450000 | 3600000 |  |  | 3708000 | 06/04/2022 | N06.01.020.4391.296.0003 | [16 empty] | 60 | [5 empty] | 0 | 10
290 | 1550 | 4 | Dây dẫn đường phủ Hydrophilic | Dây dẫn đường mềm Nitinol, phủ Hydrophilic, chiều dài 150cm, đường kính 0,035" | Cái | [5 empty] | 13 | 4 | 1550:13 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Dây dẫn đường phủ Hydrophilic | Dây dẫn đường mềm Nitinol, phủ Hydrophilic, chiều dài 150cm, đường kính 0,035" | Marflow AG | Thụy Sỹ | Marflow AG/ Thụy Sỹ | GTHS 150-35 | 220000571/PCBB-HCM | B | Bao/ cái | Công ty CP TBYT Bách Việt | Cái | 508000 | 713000 |  |  | 1280000 | 01/04/2022 | N07.01.270.2915.274.0009 | [16 empty] | 1500 | 150 |  | 10 |  |  | 0 | 100
291 | 1573 | 4 | Kim sinh thiết có độ sâu cắt 11mm hoặc 22mm, lên nòng 2 lần bằng cách xoay đuôi kim | Kim sinh thiết mô mềm Temno Evolution dùng trong thủ thuật sinh thiết vú, gan, phổi, thận, tuyến giáp. Thiết kế nhỏ gọn, nhẹ cho phép thao tác bằng 1 tay dễ dàng. Hai kích thước rãnh 10mm hay 20mm cung cấp khả năng lấy mẫu chính xác. Những điểm đánh dấu theo centimet. Điểm phản xạ trên ống thông và kim cắt cung cấp khả năng hiển thị dưới máy siêu âm. Đầu tip vát 4 cạnh sắc bén giúp tiếp cận mô dễ dàng, nhanh chóng. Kích cỡ kim sinh thiết: + Độ dài của kim: 11cm, 15cm, 20cm. + Độ lớn của kim: 20G, 18G, 16G, 14G. Đạt chứng nhận: ISO, CFS. | Hộp | [5 empty] | 61 | 4 | 1573:61 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : yêu cầu kĩ thuật: Độ sâu cắt 11mm hoặc 22mm, Kích thước: đường kính 12g, 14g, 16g, 18g, 20g và độ dài 10, 16, 20cm. Cty dự thầu: kích thước rãnh 10 hoặc 20 mm, kích thước: đường kính 14g, 16g, 18g,20g độ dài 6cm, 11cm, 15cm, 20cm. Không có giấy phép lưu hành, không có bản chụp mã VTYT của BYT, không có giấy ủy quyền | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Temno Evolution | Kim sinh thiết mô mềm Temno Evolution dùng trong thủ thuật sinh thiết vú, gan, phổi, thận, tuyến giáp. Thiết kế nhỏ gọn, nhẹ cho phép thao tác bằng 1 tay dễ dàng. Hai kích thước rãnh 10mm hay 20mm cung cấp khả năng lấy mẫu chính xác. Những điểm đánh dấu theo centimet. Điểm phản xạ trên ống thông và kim cắt cung cấp khả năng hiển thị dưới máy siêu âm. Đầu tip vát 4 cạnh sắc bén giúp tiếp cận mô dễ dàng, nhanh chóng. Kích cỡ kim sinh thiết: + Độ dài của kim: 11cm, 15cm, 20cm. + Độ lớn của kim: 20G, 18G, 16G, 14G. Đạt chứng nhận: ISO, CFS. | Merit Maquiladora Mexico, S. DE R.L. DE C.V. | Mexico | Merit Medical Systems, Inc./ Hoa Kỳ | TT206, TT2011, TT2015, TT2020, TT186, TT1811, TT1815, TT1820, TT166, TT1611, TT1615, TT1620, TT146, TT1411, TT1415, TT1420 | 220001534/PCBB-HCM | D | Hộp 5 cái | Công Ty TNHH Dược Phẩm và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức | Hộp | 14000000 |  |  |  | 4325000 | 11/05/2022 | N03.03.090.3079.213.0005 | [16 empty] | 20 | [5 empty] | 0
292 | 1576 | 4 | Lưỡi bào khớp bằng sóng Radio các loại | Mô tả: Cắt đốt bằng sóng Radio frequency. Có đầu dây hút nước ra, Kích thước: Chiều dài làm việc 13 cm. Có các đường kính lưỡi 2.5, 3.5, 3.6, 3.75, 4.5 mm với đầu có góc cong 90 độ. Sử dụng cho các loại phẫu thuật nội soi khớp nhỏ, khớp gối, khớp háng và khớp vai. | Cái | [5 empty] | 11 | 4 | 1576:11 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Chưa nhập lý do KHÔNG ĐẠT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Đầu đốt bằng sóng cao tần dùng cho phẫu thuật nội soi khớp | Mô tả: Cắt đốt bằng sóng Radio frequency. Có đầu dây hút nước ra, Kích thước: Chiều dài làm việc 13 cm. Có các đường kính lưỡi 2.5, 3.5, 3.6, 3.75, 4.5 mm với đầu có góc cong 90 độ. Sử dụng cho các loại phẫu thuật nội soi khớp nhỏ, khớp gối, khớp háng và khớp vai. | Arthrex Inc. | Mỹ | Arthrex Inc., Mỹ | AR-98xx | 220000233/PCBB-HCM ngày 24/01/2022 | B | Cái/ gói | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế B.M.S | Cái | 9400000 |  |  |  | 9956933 | 01/04/2022 | N05.03.060.0270.175.0012 | [16 empty] | 350 | [5 empty] | 0
293 | 1578 | 4 | Mảnh Ghép Luxylene 10x15cm | Mảnh ghép Polypropylene Mesh 10x15cm, kích thước lỗ 0.8-2mm, khối lượng 32-37g/m2, dày 0.32-0.48mm | Tép | [5 empty] | 22 | 4 | 1578:22 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt do trọng lượng không phù hợp HSMT (mời thầu 32-37g/m2; dự thầu 50-140g/cm2  500kg-1400kg/m2) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Mảnh ghép Polypropylene Mesh 10x15cm | Mảnh ghép Polypropylene Mesh 10x15cm, kích thước lỗ 0.8-2mm, khối lượng 32-37g/m2, dày 0.32-0.48mm | SMI AG | BỈ | SMI AG - BỈ | Polypropylene Mesh 10x15cm | 8466NK/BYT-TB-CT | C | 5 tép/ hộp | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1 | Tép | 945000 |  |  |  | 580000 | 01/04/2022 | N06.05.020.3881.125.0004 | [22 empty] | 0 | [5 empty] | 10
294 | 1586 | 4 | Nẹp khóa bàn ngón tay chữ T, Y 4-8 lỗ, 25.5 - 54.5mm, dùng vít 2.0mm | Đóng gói tiệt trùng sẵn. Chất liệu : titanium Nẹp dùng vít khoá 2.0mm, vít xương cứng 2.0mm - Loại chữ T, đầu 3 lỗ, thân 4-8 lỗ, dài 29.5-54.5, dày 0.8mm, rộng 5mm - Loại hình ống, thân 2-7 lỗ, dài 11-41mm, dày 1.2mm, rộng 5.5mm - Loại chữ T, dầu 2 lỗ, thân 2-5 lỗ, dài 19-36mm, dày 0.8mm, rộng 5.5mm - Loại chữ L, đầu 2 lỗ, thân 4-5 lỗ, dài 19-25mm, dày 0.8mm, rộng 5.5mm, trái/phải - Loại chữ L xiên, đầu 2 lỗ, thân 4-5 lỗ, dài 19-25mm, dày 0.8mm, rộng 5.5mm, trái/ phải - Loại chữ T, đầu 3 lỗ, thân 4-7 lỗ, dài 35.2-57mm, nẹp dày 1.8mm, rộng 5mm - Loại chữ Y, đầu 3 lỗ, thân 4-7 lỗ, dài 38.2-60mm, nẹp dày 1.8mm, rộng 5mm - Loại condylar, đầu 2 lỗ, thân 3-7 lỗ, dài 30-59mm, nẹp dày 1.8mm, rộng 5mm - Loại nẹp thẳng có lỗ khoá, thân 4-10 lỗ, dài 36-84mm, dày 1.3mm, rộng 5.5mm - Loại nẹp khoá thích ứng, 12 lỗ, dài 88mm, dày 1.3mm, rộng 5mm Tương thích hệ thống vít khoá và trợ cụ canwell. Đạt tiêu chuẩn : ISO, CE, FDA | Cái | [5 empty] | 19 | 4 | 1586:19 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty làm rõ : HSDT nẹp T4-8 lỗ : 29.5-54.5( HSMT : T4-8 lỗ : 25.5-54.5) HSDT nẹp I4-6 lỗ : 25.5-38.5 (HSMT I4-8 lỗ : 25.5-54.5) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Nẹp khóa bàn ngón tay Canwell các cỡ | Đóng gói tiệt trùng sẵn. Chất liệu : titanium Nẹp dùng vít khoá 2.0mm, vít xương cứng 2.0mm - Loại chữ T, đầu 3 lỗ, thân 4-8 lỗ, dài 29.5-54.5, dày 0.8mm, rộng 5mm - Loại hình ống, thân 2-7 lỗ, dài 11-41mm, dày 1.2mm, rộng 5.5mm - Loại chữ T, dầu 2 lỗ, thân 2-5 lỗ, dài 19-36mm, dày 0.8mm, rộng 5.5mm - Loại chữ L, đầu 2 lỗ, thân 4-5 lỗ, dài 19-25mm, dày 0.8mm, rộng 5.5mm, trái/phải - Loại chữ L xiên, đầu 2 lỗ, thân 4-5 lỗ, dài 19-25mm, dày 0.8mm, rộng 5.5mm, trái/ phải - Loại chữ T, đầu 3 lỗ, thân 4-7 lỗ, dài 35.2-57mm, nẹp dày 1.8mm, rộng 5mm - Loại chữ Y, đầu 3 lỗ, thân 4-7 lỗ, dài 38.2-60mm, nẹp dày 1.8mm, rộng 5mm - Loại condylar, đầu 2 lỗ, thân 3-7 lỗ, dài 30-59mm, nẹp dày 1.8mm, rộng 5mm - Loại nẹp thẳng có lỗ khoá, thân 4-10 lỗ, dài 36-84mm, dày 1.3mm, rộng 5.5mm - Loại nẹp khoá thích ứng, 12 lỗ, dài 88mm, dày 1.3mm, rộng 5mm Tương thích hệ thống vít khoá và trợ cụ canwell. Đạt tiêu chuẩn : ISO, CE, FDA | CANWELL MEDICAL CO., LTD. | Trung Quốc | CANWELL MEDICAL CO., LTD./ Trung Quốc | "121133004 --> 121133008 (Model: BC58); 121121002 --> 121121007 (Model: ZSQ01) 121130102 --> 121130105 (Model: BC54); 121131004 --> 121131105 (Model: BC55); 121132004 --> 121132105 (Model: BCS56); 121234104 --> 121234107 (Model: BCS99); 121233104 --> 121233107 (Model: BCS96); 121224103 --> 121224107 (Model: BCS57); 121222104 --> 121222110 (Model: ZSQ39); 121223112 (Model: ZSQ40)" | GPNK số: 13374NK/BYT-TB-CT | C | Cái / gói | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha | Cái | 4000000 |  |  |  | 4800000 | 17/05/2022 | N07.06.040.0633.279.0011 | [17 empty] | 30 |  | 5 |  |  | 30 | [9 empty] | 100
295 | 1587 | 4 | Nẹp khóa bản nhỏ 5-12 lỗ, tương ứng với chiều dài 63-161mm, sử dụng vít khoá 3.5mm | "Đóng gói tiệt trùng sẵn. Chất liệu : Titanium Nẹp khoá nén ép ít tiếp xúc LC-LCP bản nhỏ, sử dụng vít khoá 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm, vít xốp 4.0mm Kích thước : dài 4/5/6/7/8/9/10/11/12 lỗ, tương ứng chiều dài 59/72/85/98/111/124/137/150/163mm Nẹp dày : đầu nẹp dày 3.2mm, thân nẹp dày 3.2mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 11.5mm, thân nẹp rộng 11.5mm Tương thích hệ thống vít khoá và trợ cụ canwell Đạt tiêu chuẩn : ISO, CE, FDA" | Cái | [5 empty] | 19 | 4 | 1587:19 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT 5-12 lỗ, tương ứng với chiều dài 63-161mm.HSDT 4-12 lỗ,chiều dài 59;72,85,98,111,124,137,150,163 | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Nẹp khóa bản nhỏ Canwell các cỡ | "Đóng gói tiệt trùng sẵn. Chất liệu : Titanium Nẹp khoá nén ép ít tiếp xúc LC-LCP bản nhỏ, sử dụng vít khoá 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm, vít xốp 4.0mm Kích thước : dài 4/5/6/7/8/9/10/11/12 lỗ, tương ứng chiều dài 59/72/85/98/111/124/137/150/163mm Nẹp dày : đầu nẹp dày 3.2mm, thân nẹp dày 3.2mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 11.5mm, thân nẹp rộng 11.5mm Tương thích hệ thống vít khoá và trợ cụ canwell Đạt tiêu chuẩn : ISO, CE, FDA" | CANWELL MEDICAL CO., LTD. | Trung Quốc | CANWELL MEDICAL CO., LTD./ Trung Quốc | 122226004 --> 122226012 (Model: ZSQ24) | GPNK số: 13374NK/BYT-TB-CT | C | Cái / gói | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha | Cái | 4500000 |  |  |  | 5400000 | 17/05/2022 | N07.06.040.0633.279.0020 | [17 empty] | 30 |  |  |  |  | 0
296 | 1590 | 4 | Nẹp khóa đầu trên xương chày, 5 -13 lỗ, dài từ 141 đến 301mm, sử dụng vít khóa đường kính 5.0mm | "Đóng gói tiệt trùng sẵn. Chất liệu : Titanium Nẹp khoá LCP đầu trên xương chày mặt ngoài, sử dụng vít khoá 5.0mm, vít khoá 5.0mm tự khoan, tự taro, vít xương cứng 4.5mm, vít chêm 5.0mm - Loại đầu trên xương chày mặt ngoài - proximal tibial locking plate Kích thước : đầu nẹp 5 lỗ, thân nẹp dài 3/5/7/9/11/13 lỗ, tương ứng chiều dài 105/145/185/225/265/305mm, trái/ phải Nẹp dày : đầu nẹp dày 3mm, thân nẹp dày 4.8mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 39.3mm, thân nẹp rộng 15.5mm - Loại đầu trên xương chày mặt ngoài mổ ít xâm lấn LISS - proximal lateral Tibial LISS Plate Kích thước : nẹp dài 5/7/9/11/13 lỗ, tương ứng chiều dài 141/181/221/261/301mm, trái/ phải Nẹp dày : đầu nẹp dày 3mm, thân nẹp dày 4.8mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 21.5mm, thân nẹp dày 16mm Tương thích hệ thống vít khoá và trợ cụ canwell Đạt tiêu chuẩn : ISO, CE, FDA" | Cái | [5 empty] | 19 | 4 | 1590:19 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT thân nẹp có từ 5 -13 lỗ, dài từ 141 đến 301mm;HSDT dài 145-305 | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài Canwell các cỡ | "Đóng gói tiệt trùng sẵn. Chất liệu : Titanium Nẹp khoá LCP đầu trên xương chày mặt ngoài, sử dụng vít khoá 5.0mm, vít khoá 5.0mm tự khoan, tự taro, vít xương cứng 4.5mm, vít chêm 5.0mm - Loại đầu trên xương chày mặt ngoài - proximal tibial locking plate Kích thước : đầu nẹp 5 lỗ, thân nẹp dài 3/5/7/9/11/13 lỗ, tương ứng chiều dài 105/145/185/225/265/305mm, trái/ phải Nẹp dày : đầu nẹp dày 3mm, thân nẹp dày 4.8mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 39.3mm, thân nẹp rộng 15.5mm - Loại đầu trên xương chày mặt ngoài mổ ít xâm lấn LISS - proximal lateral Tibial LISS Plate Kích thước : nẹp dài 5/7/9/11/13 lỗ, tương ứng chiều dài 141/181/221/261/301mm, trái/ phải Nẹp dày : đầu nẹp dày 3mm, thân nẹp dày 4.8mm Nẹp rộng : đầu nẹp rộng 21.5mm, thân nẹp dày 16mm Tương thích hệ thống vít khoá và trợ cụ canwell Đạt tiêu chuẩn : ISO, CE, FDA" | CANWELL MEDICAL CO., LTD. | Trung Quốc | CANWELL MEDICAL CO., LTD./ Trung Quốc | 123233103 --> 123233213 (Model: BCS101); 123420105 --> 123420213 (Model: BCS23) | GPNK số: 13374NK/BYT-TB-CT | C | Cái / gói | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha | Cái | 8500000 |  |  |  | 10200000 | 17/05/2022 | N07.06.040.0633.279.0035 | [16 empty] | 100 | 30 |  |  |  |  | 10
297 | 1595 | 4 | Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc | Cho kết quả đo trong 60s-120s, độ chính xác ± 0,1°C | Cái | [5 empty] | 165 | 4 | 1595:165 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : KHÔNG ĐẠT VỀ TSKT:Cho kết quả đo trong 80s đường miệng),60 giây(hậu môn) và nách(120 giây) độ chính xác ± 0,1°C | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Nhiệt kế điện tử đo trực tràng, nách Digital Thermometer MC-246 | Cho kết quả đo trong 60s-120s, độ chính xác ± 0,1°C | Omron Dalian Co., Ltd | Trung Quốc | Omron Healthcare Co., Ltd/ Nhật Bản | MC-246 | 220000439/PCBB-BYT ngày 10/01/2022 | B | Hộp/ 1 cái | Công ty TNHH TM-DV và SX Việt Tường | Cái | 110000 |  |  |  | 140800 | 03/06/2022 | N00.00.000.3358.279.0002 | [16 empty] | 300 |  |  |  | 50 |  |  | 500 |  | 40 | 10 |  |  |  |  | 50 | 80
298 | 1607 | 4 | Stent động mạch vành phủ thuốc Biolimus A9 (có phủ lớp polymer) | Giá đỡ mạch vành có phủ thuốc Biolimus A9 có phủ lớp polymer tự tiêu sinh học. Đường kính từ 2,25mm đến 4,0mm, chiều dài từ 9mm đến 36mm. Chất liệu: Cobalt Chromium (CoCr). Tiêu chuẩn kỹ thuật: Bề dày thanh giá đỡ: ≤ 88µm (thiết kế 9 vành), ≤ 84µm (thiết kế 6 vành). Độ rút ngắn: ≤ 2,29%. Độ co lại đàn hồi: ≤ 3,87%. Đoạn nối S và đoạn nối thẳng. Đường kính mắt cáo: ≥ 1,58mm. Tương thích dây dẫn 0,014" và ống thông 5F. Tính chịu lực xuyên tâm: > 0,67bar hay 500mmHg. | Cái | [5 empty] | 38 | 4 | 1607:38 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về: chiều dài từ 11mm đến 36mm; Độ dày thanh giá đỡ 0.0035". Độ co rút: ≤3.85%. Độ đàn hồi: ≤2.95%. Đoạn nối cong và thẳng xen kẽ. Đường kính mắt cáo: ≥1.37mm. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Hệ stent mạch vành phủ thuốc Biomatrix Alpha | Giá đỡ mạch vành có phủ thuốc Biolimus A9 có phủ lớp polymer tự tiêu sinh học. Đường kính từ 2,25mm đến 4,0mm, chiều dài từ 9mm đến 36mm. Chất liệu: Cobalt Chromium (CoCr). Tiêu chuẩn kỹ thuật: Bề dày thanh giá đỡ: ≤ 88µm (thiết kế 9 vành), ≤ 84µm (thiết kế 6 vành). Độ rút ngắn: ≤ 2,29%. Độ co lại đàn hồi: ≤ 3,87%. Đoạn nối S và đoạn nối thẳng. Đường kính mắt cáo: ≥ 1,58mm. Tương thích dây dẫn 0,014" và ống thông 5F. Tính chịu lực xuyên tâm: > 0,67bar hay 500mmHg. | Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd. | Singapore | Biosensors Europe SA - Thụy Sỹ | BMX6-xxxx | 3994NK/BYT-TB-CT | D | Hộp/ 1 cái | Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đan Thanh | Cái | 42000000 |  |  |  | 46200000 | 30/03/2022 | N06.02.020.0537.257.0002 | [16 empty] | 45 | 30 |  |  |  |  | 0 | 40
299 | 1674 | 5 | Bông y tế thấm nước 3cm x 3cm/ Miếng | Bông y tế làm từ bông xơ tự nhiên 100% cotton, chỉ có sợi bông không có loại sợi nào khác; có màu trắng tự nhiên; không dùng chất tạo màu trắng; khả năng hút giữ nước : 5g bông giữ được ≥100 gram nước, tốc độ chìm ≤ 8s, chất tan trong nước: không quá 0,5%. Kích thước 3cm x 3cm | Gói | [5 empty] | 16 | 5 | 1674:16 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSDT không đáp ứng ĐTKT: Độ thắm hút >18 lần | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bông Miếng Quick Nurse 3x3 | Bông y tế làm từ bông xơ tự nhiên 100% cotton, chỉ có sợi bông không có loại sợi nào khác; có màu trắng tự nhiên; không dùng chất tạo màu trắng; khả năng hút giữ nước : 5g bông giữ được ≥100 gram nước, tốc độ chìm ≤ 8s, chất tan trong nước: không quá 0,5%. Kích thước 3cm x 3cm | Yahon | Việt Nam | Yahon, Việt Nam | Quick Nurse 3x3 | 180000052/PCBA-ĐN | A | Thùng/ 24 gói | Công ty cổ phần dược phẩm Bến Thành | Gói | 75600 |  |  |  | 120000 | 01/04/2022 | N01.01.010.1675.000.0007 | [16 empty] | 12000 | 7500 |  | 3000 |  |  | 0 | 1500 |  | 100 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 200 |  | 200
300 | 1689 | 5 | Chỉ không tan tổng hợp nylon số 10/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm. | Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 10/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon | Tép | [5 empty] | 21 | 5 | 1689:21 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không cung cấp bản cấp mã vật tư y tế theo quy định tại quyết định 5086/QĐ-BYT của mặt hàng dự thầu | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Chỉ không tan tổng hợp nylon số 10/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm. | Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polyamide số 10/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon | Unilene S.A.C | Peru | Unilene S.A.C/ Peru | Nylon 10/0 | "12079NK/BYT-TB-CT " | C | 12 sợi/hộp | Liên Danh CP Sinh – Đất Việt Thành | Tép | 121485 |  |  |  | 150000 | 01/07/2022 | [18 empty] | 60 |  | 12 |  |  | 0 | 150
301 | 1696 | 5 | Chỉ không tan tổng hợp nylon số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm | Chỉ không tan đơn sợi polyamide 6.6 (Nylon) số 5/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 16mm. Đóng gói bằng giấy thân thiện môi trường, bền dai, chống rách, ngăn ngừa nhiễm khuẩn và tiệt trùng bằng Ethylene Oxide. Kim làm bằng thép không gỉ AISI 420, 302 và kim được bao phủ silicon giúp kim trơn láng hơn và ít làm tổn thương mô. Mũi vuốt nhọn (Reverse Cutting) giúp xuyên qua mô dễ dàng. Tiêu chuẩn ISO 13485 và CE | Tép | [5 empty] | 40 | 5 | 1696:40 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Chỉ phẫu thuật Sterilon 5/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 16mm | Chỉ không tan đơn sợi polyamide 6.6 (Nylon) số 5/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 16mm. Đóng gói bằng giấy thân thiện môi trường, bền dai, chống rách, ngăn ngừa nhiễm khuẩn và tiệt trùng bằng Ethylene Oxide. Kim làm bằng thép không gỉ AISI 420, 302 và kim được bao phủ silicon giúp kim trơn láng hơn và ít làm tổn thương mô. Mũi vuốt nhọn (Reverse Cutting) giúp xuyên qua mô dễ dàng. Tiêu chuẩn ISO 13485 và CE | Peters Surgical India | Ấn Độ | Peters Surgical India / Ấn Độ | SFN3605 | 7713NK/BYT-TB-CT | C | Hộp / 12 tép | Công ty TNHH thiết bị y tế Đỉnh Cao | Tép | 15290 | 15396 |  |  | 17107 | 01/04/2022 | N05.02.040.5097.115.0044 | [22 empty] | 0 | 1500 |  |  | 500 | 2000 | 360
302 | 1702 | 5 | Chỉ không tan tổng hợp polypropylene số 4/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 1/2c, dài 26 mm | Chỉ không tan tổng hợp polypropylene số 4/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat | Tép | [5 empty] | 22 | 5 | 1702:22 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt do kim dự thầu không có chiều dài 26mm theo yêu cầu HSMT (dự thầu chỉ có kim 25mm) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Chỉ Polypropylene (4/0) 2 kim tròn 1/2C | Chỉ không tan tổng hợp polypropylene số 4/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat | SMI AG | BỈ | SMI AG - BỈ | Polypropylene (4/0) 2 kim tròn | 8466NK/BYT-TB-CT | C | 12 tép/ hộp | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1 | Tép | 65100 |  |  |  | 63000 | 01/04/2022 | N05.02.030.3881.125.0040 | [16 empty] | 600 | 240 |  |  |  |  | 40 |  | 360
303 | 1704 | 5 | Chỉ không tan tổng hợp polypropylene số 5/0, dài 75 cm, 2 kim tròn 3/8c, dài 12 mm | Chỉ không tan tổng hợp polypropylene số 5/0, dài 75 cm, 2 kim tròn 3/8c, dài 12 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon | Tép | [5 empty] | 22 | 5 | 1704:22 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Chiều dài kim không đúng, mã mặt hàng theo bản thông tin kê khai là kim tròn 1/2c (trong khi HSMT mời kim 3/8c) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Chỉ Polypropylene (5/0) | Chỉ không tan tổng hợp polypropylene số 5/0, dài 75 cm, 2 kim tròn 3/8c, dài 12 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon | SMI AG | BỈ | SMI AG - BỈ | Polypropylene (5/0) | 8466NK/BYT-TB-CT | C | 12 tép/ hộp | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1 | Tép | 68250 |  |  |  | 105000 | 01/04/2022 | N05.02.030.3881.125.0073 | [16 empty] | 480 | [5 empty] | 48 |  | 360
304 | 1709 | 5 | Chỉ không tan tự nhiên silk số 0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm | Chỉ không tan tự nhiên silk số 0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon | Tép | [5 empty] | 84 | 5 | 1709:84 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : NHÀ THẦU KHÔNG BỔ SUNG ĐƯỢC CHẤT LIỆU CỦA KIM THEO HSMT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Black Silk 3,5(0)75cm 1/2HR26 | Chỉ không tan tự nhiên silk số 0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Kim thép 302 phủ silicon | Mebiphar | Việt Nam | Mebiphar Việt Nam | Black Silk | 2100099/ĐKLH-BYT-TB-CT | B | Hộp / 30 Tép | Công Ty TNHH Dược Phẩm Long Xuyên | Tép | 16380 |  |  |  | 16875 | 03/06/2021 | N05.02.030.0875.000.0003.024 | [16 empty] | 3000 | [5 empty] | 0 | 1000 |  |  |  |  | 120
305 | 1719 | 5 | Chỉ không tan tự nhiên silk số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm | Chỉ silk không tan tự nhiên đa sợi số 4/0 dài 75cm, kim tam giác 1/2C 18mm được phủ ngoài bằng silicone Nusil Med 2174. Đóng gói bằng giấy thân thiện môi trường, bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả và tiệt trùng bằng Ethylene Oxide. Kim làm bằng thép không gỉ AISI 420, 302 và được bao phủ silicon giúp kim trơn láng hơn và ít làm tổn thương mô. Mũi vuốt nhọn (Reverse Cutting) giúp xuyên qua mô dễ dàng. Tiêu chuẩn ISO 13485 và CE | Tép | [5 empty] | 40 | 5 | 1719:40 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Chỉ phẫu thuật Sterisil 4/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 18mm | Chỉ silk không tan tự nhiên đa sợi số 4/0 dài 75cm, kim tam giác 1/2C 18mm được phủ ngoài bằng silicone Nusil Med 2174. Đóng gói bằng giấy thân thiện môi trường, bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả và tiệt trùng bằng Ethylene Oxide. Kim làm bằng thép không gỉ AISI 420, 302 và được bao phủ silicon giúp kim trơn láng hơn và ít làm tổn thương mô. Mũi vuốt nhọn (Reverse Cutting) giúp xuyên qua mô dễ dàng. Tiêu chuẩn ISO 13485 và CE | Peters Surgical India | Ấn Độ | Peters Surgical India / Ấn Độ | SFS5141A | 7713NK/BYT-TB-CT | D | Hộp / 12 tép | Công ty TNHH thiết bị y tế Đỉnh Cao | Tép | 13850 | 15094 |  |  | 16771 | 01/04/2022 | N05.02.040.5097.115.0028 | [17 empty] | 600 |  |  | 48 |  | 250 | 3000 |  |  | 300 |  |  |  |  | 200
306 | 1767 | 5 | Dây dẫn, dây truyền dịch các loại, các cỡ | Được làm bằng nhựa y tế, khử vô trùng bằng khí EO. Không độc, không gây sốt, cỡ kim 22GX1.1/4, định lượng giọt : 20 giot ~ 1ml, nắp thông khí có màng lọc khí. Đóng gói bao bì Blister sau khi tiệt trùng chỉ thị mầu trên bao bì chuyển từ mầu hồng sang mầu vàng. Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 6591 - 4 | Cái | [5 empty] | 24 | 5 | 1767:24 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt: yêu cầu Dây dẫn từ nhựa nguyên sinh +Silicon.nhà thầu tham dự: nhự dẻo PVC | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Dây truyền dịch | Được làm bằng nhựa y tế, khử vô trùng bằng khí EO. Không độc, không gây sốt, cỡ kim 22GX1.1/4, định lượng giọt : 20 giot ~ 1ml, nắp thông khí có màng lọc khí. Đóng gói bao bì Blister sau khi tiệt trùng chỉ thị mầu trên bao bì chuyển từ mầu hồng sang mầu vàng. Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 6591 - 4 | Tổng Cty TBYT Việt Nam - CTCP | Việt Nam | Tổng Cty TBYT Việt Nam - CTCP, Việt Nam | DTD.01 | 220000344/ PCBB - BYT | B | Hộp 30 cái x 16 hộp / kiện | Tổng Cty Thiết Bị Y Tế Việt Nam-CTCP | Cái | 2920 |  |  |  | 5100 | 23/06/2022 | N03.05.010.4199.000.0002 | [17 empty] | 700000 |  |  | 3000 |  | 0 |  | 30000 |  |  |  | 3000
307 | 1839 | 5 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cổng bơm thuốc các cỡ 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G | "• Kim luồn tĩnh mạch, có cánh, có cửa • Có 4 đường cản quang • Catheter kháng xoắn ống, chắn bức xạ đặc biệt để dễ truyền với lưu lượng tối ưu. • Kim bén với ba mặt vát giúp chích nhẹ không đau • Catheter sản xuất từ nguyên liệu sinh học tương thích cao giúp thời gian lưu kim dài hơn, đến 72h • Catheter ôm sát thân kim tránh tè và đùn khi đi xuyên qua da • Cửa chích thuốc nằm trung tâm kim giúp kim không bị dịch chuyển khi bơm thuốc, có van một chiều chất lượng cao tránh xì rỉ dịch,máu.. • Dễ sử dụng. • Nguyên liệu FEP • Tiệt trùng bằng khí EO TCCL: ISO, CE • Thông số kĩ thuật: Size kim - lưu lượng chảy 10701: 16G: 1.7x45mm - 200ml/min 10703: 18G: 1.3x45mm - 90ml/min 10705: 20G: 1.1x32mm - 56ml/min 10706: 22G: 0.9x25mm - 36ml/min 10707: 24G: 0.7x19mm - 23ml/min" | Cây | [5 empty] | 93 | 5 | 1839:93 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt do không đáp ứng yckt: yêu cầu thời gian lưu 96h cty tham dự 72h.không có cỡ 14G | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | "Kim luồn tĩnh mạch - Polyflon (4 strips)" | "• Kim luồn tĩnh mạch, có cánh, có cửa • Có 4 đường cản quang • Catheter kháng xoắn ống, chắn bức xạ đặc biệt để dễ truyền với lưu lượng tối ưu. • Kim bén với ba mặt vát giúp chích nhẹ không đau • Catheter sản xuất từ nguyên liệu sinh học tương thích cao giúp thời gian lưu kim dài hơn, đến 72h • Catheter ôm sát thân kim tránh tè và đùn khi đi xuyên qua da • Cửa chích thuốc nằm trung tâm kim giúp kim không bị dịch chuyển khi bơm thuốc, có van một chiều chất lượng cao tránh xì rỉ dịch,máu.. • Dễ sử dụng. • Nguyên liệu FEP • Tiệt trùng bằng khí EO TCCL: ISO, CE • Thông số kĩ thuật: Size kim - lưu lượng chảy 10701: 16G: 1.7x45mm - 200ml/min 10703: 18G: 1.3x45mm - 90ml/min 10705: 20G: 1.1x32mm - 56ml/min 10706: 22G: 0.9x25mm - 36ml/min 10707: 24G: 0.7x19mm - 23ml/min" | Poly Medicure Limited | Ấn Độ | Poly Medicure Limited/Ấn Độ | 10701 10703 10705 10706 10707 | 220000010/PCBB-BD | C | 100 cái/ hộp | Công ty TNHH TTBYT Minh Hoàng | Cây | 3800 |  |  |  | 6152 | 01/04/2022 | N03.02.070.3520.115.0013 | [16 empty] | 60000 | [5 empty] | 0 | 60000 |  |  | 2000 |  | 5000
308 | 1840 | 5 | Kim luồn tĩnh mạch có cửa bơm thuốc các số | "Làm từ chất liệu FEP/PUR/PTFE/ETFE; côn luer 6%; chiều dài ống thông: 14G,16G,17G,18G (45mm+/-0.5mm); 20G (32mm+/-0.5mm); 22G (25mm+/-0.5mm), 24G và 26G (19mm+/-0.5mm); đường kính ngoài 14G (2.1+/-0.5mm), 16G (1.8+/-0.5mm), 17G (1.5+/-0.5mm), 18G (1.3+/-0.5mm); 20G (1.1+/-0.05mm), 22G (0.9+/-0.04mm), 24G (0.72+/-0.03mm), 26G (0.6+/-0.03mm) Lưu lượng dòng 15 - 270ml/phút, thời gian lưu kim tối đa 72h, 3 đường ngầm cản quang " | Cây | [5 empty] | 24 | 5 | 1840:24 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt:Chất liệu Vialon thành mỏng đàn hồi ,có 6 đường cản quang ngầm Nhà thầu:Chất liệu FEP có 3 đường cản quang ngầm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cổng, ống thông cản quang làm bằng vật liệu FEP (Tiệt trùng) kim các số | "Làm từ chất liệu FEP/PUR/PTFE/ETFE; côn luer 6%; chiều dài ống thông: 14G,16G,17G,18G (45mm+/-0.5mm); 20G (32mm+/-0.5mm); 22G (25mm+/-0.5mm), 24G và 26G (19mm+/-0.5mm); đường kính ngoài 14G (2.1+/-0.5mm), 16G (1.8+/-0.5mm), 17G (1.5+/-0.5mm), 18G (1.3+/-0.5mm); 20G (1.1+/-0.05mm), 22G (0.9+/-0.04mm), 24G (0.72+/-0.03mm), 26G (0.6+/-0.03mm) Lưu lượng dòng 15 - 270ml/phút, thời gian lưu kim tối đa 72h, 3 đường ngầm cản quang " | Polybond | Ấn Độ | Polybond, Ấn Độ | ETHISAFE | 220000769/PCBB-HN | B | 100 cái/hộp x 10 hộp/kiện | Tổng Cty Thiết Bị Y Tế Việt Nam-CTCP | Cây | 17997 |  |  |  | 6000 | 01/04/2022 | N03.02.070.3521.115.0004 | [17 empty] | 25000 |  |  |  |  | 0 | 2000 |  |  | 7000 |  | 2000 |  | 5000 |  | 2400
309 | 1844 | 5 | Lọ nhựa đựng mẫu PS 55ml HTM nắp đỏ, có nhãn | Lọ nhựa PS trắng trong, nắp màu đỏ, dung tích 55ml. Kích thước: chiều cao 60mm, đường kính 35mm. Sử dụng nhựa y tế trung tính, tinh khiết 100% không phản ứng với hoá chất, bệnh phẩm bên trong Dùng trong khoa xét nghiệm, trường học y khoa, trong phòng khám, bệnh viện, môi trường đựng các mẫu bệnh phẩm chung để thực nghiệm, xét nghiệm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. | Lọ | [5 empty] | 143 | 5 | 1844:143 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : chưa có | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Lọ đựng mẫu bệnh phẩm TMX | Lọ nhựa PS trắng trong, nắp màu đỏ, dung tích 55ml. Kích thước: chiều cao 60mm, đường kính 35mm. Sử dụng nhựa y tế trung tính, tinh khiết 100% không phản ứng với hoá chất, bệnh phẩm bên trong Dùng trong khoa xét nghiệm, trường học y khoa, trong phòng khám, bệnh viện, môi trường đựng các mẫu bệnh phẩm chung để thực nghiệm, xét nghiệm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. | Công ty Cổ phần Thảo Mộc Xanh Long An | Việt Nam | Công ty Cổ phần Thảo Mộc Xanh Long An, Việt Nam | TMX01 | 220000036/PCBA-LA | A | 100 cái/ túi | Công ty cổ phần Thảo Mộc Xanh | Lọ | 1029 | [22 empty] | 150000 | 40000 | 500 | 9000 |  |  | 64000 | 20000 | 50000 | 10000 | 25000 | 10000 | 2000 | 45000 | 42000 | 200 | 15000 | 30000 |  | 20000 | 5000
310 | 1846 | 5 | Lọ nhựa đựng mẫu PS tiệt trùng 50ml HTM nắp đỏ, có nhãn | Lọ nhựa PS trắng trong, nắp màu đỏ, dung tích 50ml. Kích thước: chiều cao 65mm, đường kính 34mm. Sử dụng nhựa y tế trung tính, tinh khiết 100% không phản ứng với hoá chất, bệnh phẩm bên trong Tiệt trùng bằng tia Gamma Dùng trong khoa xét nghiệm, trường học y khoa, trong phòng khám, bệnh viện, môi trường đựng các mẫu bệnh phẩm chung để thực nghiệm, xét nghiệm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. | Lọ | [5 empty] | 143 | 5 | 1846:143 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : chưa có | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Lọ đựng mẫu bệnh phẩm tiệt trùng TMX | Lọ nhựa PS trắng trong, nắp màu đỏ, dung tích 50ml. Kích thước: chiều cao 65mm, đường kính 34mm. Sử dụng nhựa y tế trung tính, tinh khiết 100% không phản ứng với hoá chất, bệnh phẩm bên trong Tiệt trùng bằng tia Gamma Dùng trong khoa xét nghiệm, trường học y khoa, trong phòng khám, bệnh viện, môi trường đựng các mẫu bệnh phẩm chung để thực nghiệm, xét nghiệm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. | Công ty Cổ phần Thảo Mộc Xanh Long An | Việt Nam | Công ty Cổ phần Thảo Mộc Xanh Long An, Việt Nam | TMX03 | 220000034/PCA-LA | A | 1 cái/ túi | Công ty cổ phần Thảo Mộc Xanh | Lọ | 1560 | [22 empty] | 150000 | 40000 |  | 20850 | 4000 |  | 9000 | 20000 |  |  |  | 20000 | 10000
311 | 1870 | 5 | Ống nghiệm nhựa PS 5ml không nắp, không nhãn | "* Sử dụng nhựa tinh khiết trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong. *có phiếu kiểm nghiệm của đơn vị kiểm chứng" | Cái | [5 empty] | 21 | 5 | 1870:21 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không có phiếu kiểm nghiệm của đơn vị kiểm chứng (đã yêu cầu làm rõ) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Ống nghiệm nhựa PS 5ml không nắp, không nhãn | "* Sử dụng nhựa tinh khiết trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong. *có phiếu kiểm nghiệm của đơn vị kiểm chứng" | Đất Việt Thành | Việt Nam | Đất Việt Thành/ Việt Nam | ONGPS_ĐVT | 220001332/PCBA-HN | A | 500 cái/ túi | Liên Danh CP Sinh – Đất Việt Thành | Cái | 215 |  |  |  | 900 | 25/04/2022 | [17 empty] | 20000 | 210000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5000 |  |  | 2000 |  |  |  | 10000
312 | 1871 | 5 | Ống nghiệm nhựa PS 5ml nắp trắng, có nhãn | "* Sử dụng nhựa tinh khiết trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong. *có phiếu kiểm nghiệm của đơn vị kiểm chứng" | Ống | [5 empty] | 21 | 5 | 1871:21 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không có phiếu kiểm nghiệm của đơn vị kiểm chứng của mặt hàng dự thầu | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Ống nghiệm nhựa PS 5ml nắp trắng, có nhãn | "* Sử dụng nhựa tinh khiết trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong. *có phiếu kiểm nghiệm của đơn vị kiểm chứng" | Đất Việt Thành | Việt Nam | Đất Việt Thành/ Việt Nam | ONGPS_ĐVT | 220001332/PCBA-HN | A | 500 ống/ túi | Liên Danh CP Sinh – Đất Việt Thành | Ống | 429 |  |  |  | 900 | 25/04/2022 | N00.00.000.5482.000.0020 | [16 empty] | 5000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  | 6000 | 4000
313 | 1894 | 5 | Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus, Polymer tự tiêu sinh học PLGA 85/15, thiết kế 9 đỉnh - 3 kết nối giữa các vòng, Độ dày thanh chống: 65μm. | Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus, Polymer tự tiêu sinh học PLGA 85/15, thiết kế 9 đỉnh - 3 kết nối giữa các vòng, Độ dày thanh chống: 65μm. đường kính 2.25mm: dài từ 8, 10, 13, 16, 18, 23, 28mm. Đường kính 2.50mm: dài từ 8, 10, 13, 16, 18, 23, 28, 33, 38, 43mm. Đường kính từ 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00 mm, dài 08, 10, 13, 16, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48 mm, có 2 dấu cản quang platinum-iridium, số nếp gấp bóng 2.25mm-2.50mm: 2 cánh; 2.75mm-4.00mm: 4 cánh. | Cái | [5 empty] | 105 | 5 | 1894:105 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không đạt vì tính năng kỹ thuật mời thầu: số nếp gấp bóng yêu cầu 2.25-2.5mm: 2 cánh, từ 2.75 - 4.00 mm: 4 cánh. Thông số kỹ thuật sản phẩm của nhà thầu là số nếp gấp bóng: 3 cánh cho tất cả kích thước. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus, XPLOSION+ | Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus, Polymer tự tiêu sinh học PLGA 85/15, thiết kế 9 đỉnh - 3 kết nối giữa các vòng, Độ dày thanh chống: 65μm. đường kính 2.25mm: dài từ 8, 10, 13, 16, 18, 23, 28mm. Đường kính 2.50mm: dài từ 8, 10, 13, 16, 18, 23, 28, 33, 38, 43mm. Đường kính từ 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00 mm, dài 08, 10, 13, 16, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48 mm, có 2 dấu cản quang platinum-iridium, số nếp gấp bóng 2.25mm-2.50mm: 2 cánh; 2.75mm-4.00mm: 4 cánh. | USM Healthcare | Việt Nam | USM Healthcare Việt Nam | XPSaaabb | 2100033ĐKLH/BYT-TB-CT | D | Hộp/1 cái | Liên Danh Nguyên Phương - Ly Bi | Cái | 25750000 |  |  |  | 30000000 | 30/03/2022 | N06.02.020.0972.000.0006.(001; 296-369; 373-384; 397) | [16 empty] | 25 | 45 |  |  |  |  | 0
314 | 1928 | 6 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt thẳng 55mm mổ mở, công nghệ kim 3D, kim bằng titanium alloy - SR55 | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở 55mm Ethicon Endo - Surgery - SR55 | Cái | [5 empty] | 150 | 6 | 1928:150 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng 55mm, công nghệ kim 3D, kim bằng Titanium Alloy | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở 55mm Ethicon Endo - Surgery - SR55 | Nypro Healthcare Baja Inc. | Mexico | Ethicon Endo Surgery - LLC/ Mỹ | SR55 | 9473NK/BYT-TB-CT | D | Hộp 12 cái | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | Cái | 1062600 | 1083810 |  |  | 1138045 | 03/01/2022 | N08.00.010.3330.213.0006 | [17 empty] | 36 |  |  |  |  | 0
315 | 1929 | 6 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt thẳng 75mm mổ mở, công nghệ kim 3D, kim bằng titanium alloy - SR75 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng 75mm công nghệ kim 3D, kim bằng Titanium Alloy, SR75 | Cái | [5 empty] | 150 | 6 | 1929:150 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng 75mm mổ mở loại mới, công nghệ kim 3D, 6 hàng kim, kim bằng Titanium Alloy | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng 75mm công nghệ kim 3D, kim bằng Titanium Alloy, SR75 | Nypro Healthcare Baja Inc. | Mexico | Ethicon Endo Surgery - LLC/ Mỹ | SR75 | 9473NK/BYT-TB-CT | D | Hộp 12 cái | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | Cái | 1540770 | 1571577 |  |  | 1650165 | 03/01/2022 | N08.00.010.3330.213.0006 | [17 empty] | 72 |  |  |  |  | 0
316 | 1931 | 6 | Băng đạn xanh dương cho dụng cụ khâu cắt nội soi loại thẳng và cong dài 60mm - ECR60B | Băng đạn màu trắng/xanh dương/ vàng/ xanh lá cây cho dụng cụ khâu cắt nội soi loại thẳng và cong dài 60mm | Cái | [5 empty] | 150 | 6 | 1931:150 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi đa năng Echelon 60mm, có 88 kim, tạo thành 6 hàng kim, màu trắng/ xanh dương/ vàng/ xanh lá cây, kim đóng 1.0/ 1.5/ 1.8/ 2.0 mm, kim bằng Titanium Alloy | Băng đạn màu trắng/xanh dương/ vàng/ xanh lá cây cho dụng cụ khâu cắt nội soi loại thẳng và cong dài 60mm | Nypro Healthcare Baja Inc. | Mexico | Ethicon Endo Surgery - LLC/ Mỹ | ECR60W; ECR60B ; ECR60D; ECR60G | 14820NK/BYT-TB-CT | D | Hộp 12 cái | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | Cái | 2641004 | 2693817 |  |  | 2828515 | 03/01/2022 | N08.00.010.3330.213.0002 | [17 empty] | 330 |  |  |  |  | 0
317 | 1936 | 6 | Băng gạc vô trùng không thấm nước 6cm x 7cm | Băng Polyurethane (P.U) không chứa chất cao su, trong suốt, mỏng và co giãn, dễ dàng theo dõi vùng vết thương, không thấm nước trong mọi trường hợp. Màng film thông thoáng, cho phép trao đổi Oxy thoát hơi ẩm. Gạc thấm hút dịch tốt và có lớp màng PE (polyethylene) không dính vào vết thương. Keo Acrylic độ dính cao và an toàn cho mọi loại da. Mỗi miếng được tiệt trùng bằng ethylene oxide (E.O Gas) và đựng trong một gói riêng biệt. Độ dính: 440g/12mm ± 30g Độ bền kéo: 2.0kg/12mm ± 200g | Miếng | [5 empty] | 178 | 6 | 1936:178 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không có mã vật tư y tế theo QĐ 5086 | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Miếng dán cố định kim luồn | Băng Polyurethane (P.U) không chứa chất cao su, trong suốt, mỏng và co giãn, dễ dàng theo dõi vùng vết thương, không thấm nước trong mọi trường hợp. Màng film thông thoáng, cho phép trao đổi Oxy thoát hơi ẩm. Gạc thấm hút dịch tốt và có lớp màng PE (polyethylene) không dính vào vết thương. Keo Acrylic độ dính cao và an toàn cho mọi loại da. Mỗi miếng được tiệt trùng bằng ethylene oxide (E.O Gas) và đựng trong một gói riêng biệt. Độ dính: 440g/12mm ± 30g Độ bền kéo: 2.0kg/12mm ± 200g | Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd | Trung Quốc | Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd/ Trung Quốc | Ký mã hiệu: Không có Nhãn mác sản phẩm: I.V. Cannula Dressing PU, |  | B | Túi 1 miếng | Liên danh nhà thầu Bình Minh | Miếng | 4950 |  |  |  | 6500 | 02/07/2022 | [23 empty] | 0 | [5 empty] | 500
318 | 1937 | 6 | Băng ghim màu trắng/ xanh dương/ vàng/ xanh lá cây cho dụng cụ khâu cắt nội soi loại thẳng và cong dài 45mm - ECR45W/ ECR45B /ECR45D /ECR45G | Băng đạn màu trắng/xanh dương/ vàng/ xanh lá cây cho dụng cụ khâu cắt nội soi loại thẳng và cong dài 45mm | Cái | [5 empty] | 150 | 6 | 1937:150 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi đa năng Echelon 45mm, tạo thành 6 hàng kim, màu trắng/ xanh dương/ vàng/ xanh lá cây, kim đóng 1.0/ 1.5/ 1.8/ 2.0 mm, kim bằng Titanium Alloy | Băng đạn màu trắng/xanh dương/ vàng/ xanh lá cây cho dụng cụ khâu cắt nội soi loại thẳng và cong dài 45mm | Nypro Healthcare Baja Inc. | Mexico | Ethicon Endo-Surgery, LLC/ Mỹ | ECR45W/ ECR45B /ECR45D /ECR45G | 14820NK/BYT-TB-CT | D | Hộp 12 cái | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | Cái | 2641004 | 2693817 |  |  | 2828515 | 03/01/2022 | N08.00.010.3330.213.0005 | [16 empty] | 250 | 15 |  |  |  |  | 0
319 | 1938 | 6 | Băng ghim màu trắng/ xanh dương/ vàng/ xanh lá cây, công nghệ GST, dùng cho dụng cụ khâu cắt nội soi sử dụng pin 60mm - GST60W/ GST60B /GST60D /GST60G | Băng đạn màu trắng/xanh dương/ vàng/ xanh lá cây/đen, công nghệ GST, cho dụng cụ khâu cắt nội soi loại thẳng và cong dài 60mm | Cái | [5 empty] | 150 | 6 | 1938:150 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi đa năng Echelon 60mm, công nghệ GST tạo thành 6 hàng kim, màu trắng, kim đóng 1.0- 2.3 mm, kim bằng Titanium Alloy | Băng đạn màu trắng/xanh dương/ vàng/ xanh lá cây/đen, công nghệ GST, cho dụng cụ khâu cắt nội soi loại thẳng và cong dài 60mm | Nypro Healthcare Baja Inc. | Mexico | Ethicon Endo-Surgery, LLC | GST60W/ GST60B /GST60D /GST60G | 14615NK/BYT-TB-CT | D | Hộp 12 cái | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | Cái | 2641004 | 2693817 |  |  | 2828515 | 03/01/2022 | N08.00.010.3330.213.0004 | [16 empty] | 25 | [5 empty] | 0
320 | 1952 | 6 | Băng thun có keo cố định khớp 6cm x 4.5m | Băng thun màu trắng, cotton 100%, keo Zinc oxide không dùng dung môi, lực dính 2-9 N/cm, co giãn ≥ 90%, có kiểm tra vi sinh. Chứng nhận MD 92825 | Cuộn | [5 empty] | 74 | 6 | 1952:74 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Urgocrepe 6cm x 4.5m | Băng thun màu trắng, cotton 100%, keo Zinc oxide không dùng dung môi, lực dính 2-9 N/cm, co giãn ≥ 90%, có kiểm tra vi sinh. Chứng nhận MD 92825 | Urgo Healthcare Products Co., Ltd | Thái Lan | Urgo Healthcare Products Co., Ltd - Thái Lan | Urgocrepe | 170000205/PCBA-HCM | A | Hộp 1 cuộn | Công Ty TNHH Dược Kim Đô | Cuộn | 85800 | 87500 |  |  | 116090 | 01/04/2022 | N02.01.030.4278.271.0002 | [16 empty] | 300 |  |  | 600 |  |  | 0
321 | 1956 | 6 | Băng y tế vô trùng | "Miếng dán sát khuẩn có chứa Chlohexidine Gloconate 2% dạng Gel pad kháng khuẩn cao, thấm hút máu và dịch tiết., có lớp film Polyurethane trong suốt chống thấm nước và vi khuẩn/ virus có đường kính 27nm hoặc lớn hơn (HIV-1 và HBV), có thể quan sát vùng tiêm. Viền vải xung quanh giúp cố định chắc chắn hơn. Nền keo Acrylate, độ dính tốt và hạn chế kích ứng da. Có khung viền giấy giúp dễ thao tác. Có nhãn ghi chú ngày giờ dán băng. Có tích hợp sẵn các đoạn băng keo cố định đi kèm dùng cho cố định dây truyền dịch. Lưu 7 ngày Chất liệu/ thành phần : Gel CHG kháng khuẩn : 35 - 45%. Giấy lót phủ Silicon : 12 - 22%. Viền Polypropylene: 15 - 25%. Vải không dệt: 3 - 8%. Film Polyurethane : 3 - 8%. Keo Acrylate : 5 - 15%. Nhãn ghi ngày giờ: 1 - 2% Kích thước: Miếng dán sát khuẩn 10x12cm, gel CHG 2% 3x4cm Đóng gói tiệt khuẩn từng miếng Tiêu chuẩn chất lượng : ISO, CE (hoặc tương đương)" | Miếng | [5 empty] | 30 | 6 | 1956:30 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Băng cố định 3M Tegaderm CHG I.V. Securement Dressing 10cm x 12cm | "Miếng dán sát khuẩn có chứa Chlohexidine Gloconate 2% dạng Gel pad kháng khuẩn cao, thấm hút máu và dịch tiết., có lớp film Polyurethane trong suốt chống thấm nước và vi khuẩn/ virus có đường kính 27nm hoặc lớn hơn (HIV-1 và HBV), có thể quan sát vùng tiêm. Viền vải xung quanh giúp cố định chắc chắn hơn. Nền keo Acrylate, độ dính tốt và hạn chế kích ứng da. Có khung viền giấy giúp dễ thao tác. Có nhãn ghi chú ngày giờ dán băng. Có tích hợp sẵn các đoạn băng keo cố định đi kèm dùng cho cố định dây truyền dịch. Lưu 7 ngày Chất liệu/ thành phần : Gel CHG kháng khuẩn : 35 - 45%. Giấy lót phủ Silicon : 12 - 22%. Viền Polypropylene: 15 - 25%. Vải không dệt: 3 - 8%. Film Polyurethane : 3 - 8%. Keo Acrylate : 5 - 15%. Nhãn ghi ngày giờ: 1 - 2% Kích thước: Miếng dán sát khuẩn 10x12cm, gel CHG 2% 3x4cm Đóng gói tiệt khuẩn từng miếng Tiêu chuẩn chất lượng : ISO, CE (hoặc tương đương)" | 3M Company | Mỹ | 3M Company- Mỹ | 1658R | 3M-PL-017-2021 | D | "25 miếng/hộp 4 hộp/thùng" | Công ty TNHH thương mại Diên Niên | Miếng | 157500 | 185000 |  |  | 240631 | 07/04/2022 | N02.03.100.0005.175.0002 | [16 empty] | 6000 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 200
322 | 1968 | 6 | Bộ bảo dưỡng PM Kit 1 dùng cho máy Sterrad 100NX - 05534414001 | Bộ bảo dưỡng định kỳ mỗi 6 tháng cho máy Sterrad 100NX | Bộ | [5 empty] | 150 | 6 | 1968:150 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Chưa bổ sung tài liệu chứng minh sản phẩm đã được kê khai giá | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ bảo dưỡng 1 máy STERRAD 100NX | Bộ bảo dưỡng định kỳ mỗi 6 tháng cho máy Sterrad 100NX | Jabil Circuits, Inc. | Mỹ | Advanced Sterilization Products Inc./ Mỹ | 05534414001 | Hàng hóa thông thường | Không Phân Loại | Hộp 1 bộ | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | Bộ | 70840000 | [22 empty] | 2 | [5 empty] | 0
323 | 1969 | 6 | Bộ bảo dưỡng PM Kit 2 dùng cho máy Sterrad 100NX - 05534415002 | Bộ bảo dưỡng định kỳ mỗi 12 tháng cho máy Sterrad 100NX | Bộ | [5 empty] | 150 | 6 | 1969:150 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Chưa bổ sung tài liệu chứng minh sản phẩm đã được kê khai giá | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ bảo dưỡng PM Kit 2 dùng cho máy Sterrad 100NX | Bộ bảo dưỡng định kỳ mỗi 12 tháng cho máy Sterrad 100NX | Jabil Circuits, Inc. | Mỹ | Advanced Sterilization Products Inc./ Mỹ | 05534415002 | Hàng hóa thông thường | Không Phân Loại | Hộp 1 bộ | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | Bộ | 137610000 | [22 empty] | 2 | [5 empty] | 0
324 | 1970 | 6 | Bộ bảo dưỡng PM Kit 2 máy tiệt khuẩn STERRAD 100S - 05068992200 | Bộ bảo dưỡng định kỳ mỗi 12 tháng cho máy Sterrad 100S | Bộ | [5 empty] | 150 | 6 | 1970:150 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Chưa bổ sung tài liệu chứng minh sản phẩm đã được kê khai giá | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ bảo dưỡng PM Kit 2 dùng cho máy Sterrad 100S | Bộ bảo dưỡng định kỳ mỗi 12 tháng cho máy Sterrad 100S | Exact Industries, Inc. | Mỹ | Advanced Sterilization Products Inc./ Mỹ | 05068992200 | Hàng hóa thông thường | Không Phân Loại | Hộp 1 bộ | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | Bộ | 27665000 | [22 empty] | 3 | 3 |  | 5 |  |  | 0
325 | 1971 | 6 | Bộ bảo dưỡng PM kit1 máy tiệt khuẩn STERRAD 100S - 05068992100 | Bộ bảo dưỡng định kỳ mỗi 6 tháng cho máy Sterrad 100S | Bộ | [5 empty] | 150 | 6 | 1971:150 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Chưa bổ sung tài liệu chứng minh sản phẩm đã được kê khai giá | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ bảo dưỡng PM Kit 1 dùng cho máy Sterrad 100S | Bộ bảo dưỡng định kỳ mỗi 6 tháng cho máy Sterrad 100S | Exact Industries, Inc. | Mỹ | Advanced Sterilization Products Inc./ Mỹ | 05068992100 | Hàng hóa thông thường | Không Phân Loại | Hộp 1 bộ | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | Bộ | 17930000 | [22 empty] | 2 | 3 |  | 5 |  |  | 0
326 | 1975 | 6 | Bộ BĐN Muller cẳng tay (gồm nẹp, vít) | Gồm 2 thanh ren thép 316 đường kính 6mm, 8 khối chữ nhật, 8 bu lông, 16 đai ốc thép không rỉ. Bộ gồm 1 khung + 4 đinh Schanz 3.5mm | Bộ | [5 empty] | 1 | 6 | 1975:1 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Chào thầu: 4 đinh Schanz 3.5x160mm cty tham dự 4 đinh Schanz 3.5x 120-130 | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ cố định ngoài tay L.S | Gồm 2 thanh ren thép 316 đường kính 6mm, 8 khối chữ nhật, 8 bu lông, 16 đai ốc thép không rỉ. Bộ gồm 1 khung + 4 đinh Schanz 3.5mm | Cao Khả | Việt Nam | Cao Khả, Việt Nam | CDN-CK8.1.4 | 2100017ĐKLH/BYT-TB-CT | B | 1 Bộ/ Gói | Công ty TNHH Vật tư y tế 2A | Bộ | 785000 | [22 empty] | 100 |  |  | 3 |  |  | 0 | 40
327 | 1976 | 6 | Bộ BĐN Xương quay (Tay) | Gồm 1 thanh trơn thép 316 đường kính 6mm, 2 hệ thống cặp đinh thép không rỉ và nhôm. Bộ gồm 1 khung và 4 đinh Schanz 3.5mm. | Bộ | [5 empty] | 1 | 6 | 1976:1 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Chào thầu:4 đinh Schanz 3.5x160mm cty tham dự 4 đinh Schanz 3.5x 120-130 | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ cố định ngoài tay đầu dưới xương quay L.S | Gồm 1 thanh trơn thép 316 đường kính 6mm, 2 hệ thống cặp đinh thép không rỉ và nhôm. Bộ gồm 1 khung và 4 đinh Schanz 3.5mm. | Cao Khả | Việt Nam | Cao Khả, Việt Nam | CDN-CK8.2.4 | 2100017ĐKLH/BYT-TB-CT | B | 1 Bộ/ Gói | Công ty TNHH Vật tư y tế 2A | Bộ | 1185000 | [22 empty] | 100 |  |  | 3 |  |  | 0 | 60
328 | 1985 | 6 | Bộ dây chạy thận nhân tạo | Chất liệu: Nhựa sử dụng được trong lĩnh vực y tế. Có túi báo thay đổi áp lực máu động mạch. Kích cỡ dây phần tiếp xúc bơm máu (đường kính trong x đường kính ngoài) 8 x 12 mm. | Bộ | [5 empty] | 129 | 6 | 1985:129 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kĩ thuật: Kích cỡ dây phần tiếp xúc bơm máu (đường kính trong x đường kính ngoài) 8,25 x 12,55 mm. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ dây lọc thận | Chất liệu: Nhựa sử dụng được trong lĩnh vực y tế. Có túi báo thay đổi áp lực máu động mạch. Kích cỡ dây phần tiếp xúc bơm máu (đường kính trong x đường kính ngoài) 8 x 12 mm. | Công ty CP TTB-VTYT TMC | Việt Nam | Công ty CP TTB-VTYT TMC/ Việt Nam | TMC-BL-16 | 2100103ĐKLH/ BYT-TB-CT | B | 01 bộ/bao | Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Tân Thành | Bộ | 49500 |  |  |  | 68000 | 02/04/2022 | N04.03.020.1079.000.0001 | [17 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 |  | 5000 |  | 17250 |  |  |  | 5000
329 | 2002 | 6 | Bộ dụng cụ đổ xi măng thân đốt sống có bóng | "Một bộ gồm: - 02 bóng balex - 02 bơm áp lực bằng tay có đồng hồ cơ - 02 bộ dụng cụ kim dò, nong lỗ, dẫn hướng, khoan tay - 06 ống phân phối và thanh đẩy xi măng - 01 hộp xi măng xương sinh học Kim chọc dò cán chữ T, 11G Mũi vát 1 bên: Bao gồm kim mũi vát, cán chữ T và nòng (trocar) vật liệu nhựa và thép không gỉ. Ống dẫn hướng trong dạng rỗng nòng để dẫn mũi khoan, vật liệu nhựa và thép không gỉ. Ống dẫn hướng ngoài dạng rỗng nòng để dẫn mũi khoan, vật liệu nhựa và thép không gỉ. Thanh định vị (chốt dây) dạng tròn bằng thép không gỉ, có tác dụng chốt dẫn hướng cho ống dẫn hướng sau khi dò cuống sống bằng kim dò. Mũi khoan dạng vát đầu bằng thép không gỉ. Bơm áp lực có đồng hồ đo áp suất dạng Xi lanh có đồng hồ cơ thể hiện áp lực. Áp lực bơm tối đa 350 psi. Bóng nong thân đốt sống các cỡ bóng chịu lực tối đa 300 psi, có hai điểm cản quang kiểm soát độ sâu. Kích thước bóng nong tối đa 7cc. Xi măng sinh học kèm dung dịch pha: Thành phần Xi-măng: Poly-methylmethacrylate: 13,80g; Zirconium dioxide: 6.0g; Benzoyl Peroxide: 0,2g. Đóng gói bao gồm: 20g xi-măng sinh học và 8.5g dung dịch pha. Thời gian đông cứng: từ 7 - 14 phút tùy theo nhiệt độ phòng. Dụng cụ đẩy Xi - măng vào thân đốt sống các cỡ. Vật liệu nhựa và thép không gỉ bao gồm: Ống rỗng nòng và dụng cụ đẩy có vạch đo độ sâu dung tích: 1,5cc" | Bộ | [5 empty] | 21 | 6 | 2002:21 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Mời thầu: Thành phần Xi-măng: Poly-methylmethacrylate: 13,80g; Zirconium dioxide: 6.0g; Benzoyl Peroxide: 0,2g Dự thầu: Thành phần Xi-măng: Poly-methylmethacrylate: 7.70g; Zirconium dioxide: 12.00g; Benzoyl Peroxide: 0,30g | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ dụng cụ đổ xi măng thân đốt sống có bóng | "Một bộ gồm: - 02 bóng balex - 02 bơm áp lực bằng tay có đồng hồ cơ - 02 bộ dụng cụ kim dò, nong lỗ, dẫn hướng, khoan tay - 06 ống phân phối và thanh đẩy xi măng - 01 hộp xi măng xương sinh học Kim chọc dò cán chữ T, 11G Mũi vát 1 bên: Bao gồm kim mũi vát, cán chữ T và nòng (trocar) vật liệu nhựa và thép không gỉ. Ống dẫn hướng trong dạng rỗng nòng để dẫn mũi khoan, vật liệu nhựa và thép không gỉ. Ống dẫn hướng ngoài dạng rỗng nòng để dẫn mũi khoan, vật liệu nhựa và thép không gỉ. Thanh định vị (chốt dây) dạng tròn bằng thép không gỉ, có tác dụng chốt dẫn hướng cho ống dẫn hướng sau khi dò cuống sống bằng kim dò. Mũi khoan dạng vát đầu bằng thép không gỉ. Bơm áp lực có đồng hồ đo áp suất dạng Xi lanh có đồng hồ cơ thể hiện áp lực. Áp lực bơm tối đa 350 psi. Bóng nong thân đốt sống các cỡ bóng chịu lực tối đa 300 psi, có hai điểm cản quang kiểm soát độ sâu. Kích thước bóng nong tối đa 7cc. Xi măng sinh học kèm dung dịch pha: Thành phần Xi-măng: Poly-methylmethacrylate: 13,80g; Zirconium dioxide: 6.0g; Benzoyl Peroxide: 0,2g. Đóng gói bao gồm: 20g xi-măng sinh học và 8.5g dung dịch pha. Thời gian đông cứng: từ 7 - 14 phút tùy theo nhiệt độ phòng. Dụng cụ đẩy Xi - măng vào thân đốt sống các cỡ. Vật liệu nhựa và thép không gỉ bao gồm: Ống rỗng nòng và dụng cụ đẩy có vạch đo độ sâu dung tích: 1,5cc" | Taeyeon; Meta | Hàn Quốc | Taeyeon; Meta/ Hàn Quốc | TYP-0510; TYP-0520; TYP-0530; TYP-0515 TYP-0525; TYP-ND1; TYP-WP1; TYP-CA1; TYP-EX1; TYP-S01; TYP-CP11; TYP-CP31; TYP-CP12; TYP-ND2; TYP-WP2; TYP-CA2; TYP-EX2; TYP-S02; TYP-CP21; TYP-CP41; TYP-CP22; TYP-CP32; A(TYP-PCDA); TYP-CC1; B(TYP-PCDB); OpaCem. | "220000240/PCBB-BYT; 14628NK/BYT-TB-CT" | B | 01 bộ/ thùng | Liên Danh CP Sinh – Đất Việt Thành | Bộ | 44000000 |  |  |  | 46000000 | 08/04/2022 | N07.06.030.4084.174.0001; N07.06.030.3091.174.0005 | [16 empty] | 20 | [5 empty] | 0
330 | 2003 | 6 | Bộ dụng cụ đổ xi măng thân đốt sống không bóng | "- Vật liệu: nhựa y tế cao cấp. - Hệ thống bơm xi măng không bóng gồm 06 bộ phận : + 01 bộ trộn được trang bị lưỡi dao trộn với vòng xoay ngoại luân, có cửa sổ mở phía bên để lắp xylanh + 01 phễu đổ xi măng và dung dịch trộn + 01 pittong đẩy xi măng vào xylanh + 01 xylanh chứa xi măng được kết nối với bộ trộn + 01 tay cầm được sử dụng với xylanh + 01 ống nối kéo dài tránh tiếp xúc trực tiếp với tia X - Hệ thống bơm được trang bị van an toàn, được kích hoạt khi áp lực bên trong xylanh quá cao hoặc khi bơm đẩy đi quá nhanh. - Bộ bơm có thiết bị đo và kiểm soát xi măng với áp lực bơm cao (120 bars) - Có chức năng tự động điều chỉnh áp lực bơm. - Dung tích bơm tối đa hơn 10cc '- Mũi vát 2 bên - Bao gồm: Kim mũi vát và nòng (trocar) - Vật liệu : Hợp kim y tế '- Là loại xi măng có độ nhớt cao - Bao gồm xi măng dạng bột và dung dịch pha - Xi măng tiệt trùng dạng bột có trọng lượng 20g gồm: + Methyl methacrylate-Styrence-copolymer 68% + Barium sulphate 30% + Benzonyl peroxide 2% - Dung dịch pha có trọng lượng 9g gồm: + Methyl methacrylate (mono-mer): 99.1% + N, N-dimethyl-p-toluidine: 0.9% + Hydroquinone 75ppm - Thời gian làm việc trung bình khoảng 8 phút ở nhiệt độ 22 độ C - Độ kết dính cao, có cản quang - Chỉ định dùng cho bệnh lý về gãy xương thân sống trong các trường hợp loãng xương, ung thư hoặc thương tổn lành tính dùng trong kỹ thuật bơm xi măng có bóng hoặc không bóng, ung thư bao gồm đa u tủy xương hoặc ung thư do di căn từ ngực hoặc phổi - Bảo quản nhiệt độ dưới 25 độ C" | Bộ | [5 empty] | 154 | 6 | 2003:154 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Chưa nhập lý do KHÔNG ĐẠT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ dụng cụ bơm áp lực đẩy xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng MedV+ | "- Vật liệu: nhựa y tế cao cấp. - Hệ thống bơm xi măng không bóng gồm 06 bộ phận : + 01 bộ trộn được trang bị lưỡi dao trộn với vòng xoay ngoại luân, có cửa sổ mở phía bên để lắp xylanh + 01 phễu đổ xi măng và dung dịch trộn + 01 pittong đẩy xi măng vào xylanh + 01 xylanh chứa xi măng được kết nối với bộ trộn + 01 tay cầm được sử dụng với xylanh + 01 ống nối kéo dài tránh tiếp xúc trực tiếp với tia X - Hệ thống bơm được trang bị van an toàn, được kích hoạt khi áp lực bên trong xylanh quá cao hoặc khi bơm đẩy đi quá nhanh. - Bộ bơm có thiết bị đo và kiểm soát xi măng với áp lực bơm cao (120 bars) - Có chức năng tự động điều chỉnh áp lực bơm. - Dung tích bơm tối đa hơn 10cc '- Mũi vát 2 bên - Bao gồm: Kim mũi vát và nòng (trocar) - Vật liệu : Hợp kim y tế '- Là loại xi măng có độ nhớt cao - Bao gồm xi măng dạng bột và dung dịch pha - Xi măng tiệt trùng dạng bột có trọng lượng 20g gồm: + Methyl methacrylate-Styrence-copolymer 68% + Barium sulphate 30% + Benzonyl peroxide 2% - Dung dịch pha có trọng lượng 9g gồm: + Methyl methacrylate (mono-mer): 99.1% + N, N-dimethyl-p-toluidine: 0.9% + Hydroquinone 75ppm - Thời gian làm việc trung bình khoảng 8 phút ở nhiệt độ 22 độ C - Độ kết dính cao, có cản quang - Chỉ định dùng cho bệnh lý về gãy xương thân sống trong các trường hợp loãng xương, ung thư hoặc thương tổn lành tính dùng trong kỹ thuật bơm xi măng có bóng hoặc không bóng, ung thư bao gồm đa u tủy xương hoặc ung thư do di căn từ ngực hoặc phổi - Bảo quản nhiệt độ dưới 25 độ C" | "Teknimed A.a.s., /1. Tecres spa 2. Medtronic Sofamor Danek USA Inc" | Pháp/ Mỹ / Italy | Teknimed S.a.s., /Medtronic Sofamor Danek USA, Inc_Pháp/Mỹ | MedV+ (T060417 Mã con gồm T060418/T060419) / C01A / T060430 | "SCB 220000879/PCBB-BYT; 220000878/PCBB-BYT GPNK 11915NK/BYT-TB-CT" | C | "1 BỘ GỒM CÓ: 2 Kim chọc dò T060430 1 Bộ bơm T060417 1 Xi măng sinh học kèm dung dịch pha C01A" | Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Tràng Thi | Bộ | 22500000 |  |  |  | 23250000 | 01/04/2022 | N07.06.030.4132.240.0009; N07.06.030.4127.292.0002; N03.03.010.0079.292.0001 | [16 empty] | 100 | [5 empty] | 0
331 | 2007 | 6 | Bộ hút đàm kín 72h, các cỡ | "Chất liệu: ống bằng nhựa PVC, không DEHP Kích cỡ: CH14, CH16 Đđkt: ống bằng nhựa PVC, không DEHP; thân trơn nhẵn, cản quang; đầu ống hút bo tròn. Ống hút được bảo vệ bằng vỏ bọc mỏng trong suốt; có 1 cổng bơm + 1 cổng súc rửa, Nút bấm hút đàm được mã màu theo size, có nắp mở/đóng để hút và đậy lại bảo vệ. Sử dụng trong 72 giờ Đóng gói tiệt trùng 1c/gói TCCL: ISO, CE" | Bộ | [5 empty] | 63 | 6 | 2007:63 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Nhà thầu không đáp ứng: kích thước 5-10Fr, chiều dài catheter 305/540/595mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Dây hút đàm kín | "Chất liệu: ống bằng nhựa PVC, không DEHP Kích cỡ: CH14, CH16 Đđkt: ống bằng nhựa PVC, không DEHP; thân trơn nhẵn, cản quang; đầu ống hút bo tròn. Ống hút được bảo vệ bằng vỏ bọc mỏng trong suốt; có 1 cổng bơm + 1 cổng súc rửa, Nút bấm hút đàm được mã màu theo size, có nắp mở/đóng để hút và đậy lại bảo vệ. Sử dụng trong 72 giờ Đóng gói tiệt trùng 1c/gói TCCL: ISO, CE" | Ecan Medical | Trung Quốc | Ecan Medical/Trung Quốc | Ecan | TKHQ:104239323230 | B | 1bộ /gói | Công ty TNHH TM DV KT Hoàng Lộc | Bộ | 119700 |  |  |  | 218000 | 05/05/2022 | [17 empty] | 3200 | [5 empty] | 120 | 1000 | [8 empty] | 400
332 | 2018 | 6 | Bộ khớp bán phần không xi măng cổ rời, chuôi dài | 1. Đầu khớp háng lưỡng cực (Bipolar head): - Gồm vỏ kim loại bên ngoài làm bằng CoCr và lớp đệm bên trong bằng Polyethylene cao phân tử, có vòng khóa đàn hồi; kích cỡ từ 36mm-59mm. 2. Chỏm xương đùi: - Vật liệu bằng Cobalt Chrome (CoCr), có đường kính 22mm, 28mm;32mm gồm các cỡ S(-3.5), M(+0), XL(+3.5), XL(+7), XXL(+10.5). 3. Cổ rời - Có 10 cỡ cổ modular điều chỉnh 8 hoặc 15 độ góc vẹo trong/vẹo ngoài; 8 hoặc 14 độ nghiêng trước/sau, cổ chuôi đầu gắn chỏm đường kính Taper 12/14 Eurocone (góc 5°42'30''). 4. Chuôi khớp háng: - Chuôi xương đùi bằng Titanium. Kích cỡ: 10 - 22 cỡ, chiều dài có 3 cỡ: 135;175; 215mm, - Thân chuôi di động điều chỉnh có 8 kích cỡ; X-Small monoblock; X-S modular; Smallmall, chiều dài từ 50 - 80 mm, góc 127, 135, 143 độ chất liệu Ti-Alloy loại thường hoặc phủ hydroxyapatite với độ dày 500 ± 50 µm; hoặc lớp Plasma với độ dày 500 ± 100 µm. | Bộ | [5 empty] | 11 | 6 | 2018:11 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT: - Vật liệu bằng Cobalt Chrome (CoCr), có đường kính 22mm, 28mm;32mm HSDT: - Vật liệu bằng Cobalt Chrome (CoCr), có đường kính 28mm;32mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ khớp háng bán phần chuôi dài cổ rời không xi măng | 1. Đầu khớp háng lưỡng cực (Bipolar head): - Gồm vỏ kim loại bên ngoài làm bằng CoCr và lớp đệm bên trong bằng Polyethylene cao phân tử, có vòng khóa đàn hồi; kích cỡ từ 36mm-59mm. 2. Chỏm xương đùi: - Vật liệu bằng Cobalt Chrome (CoCr), có đường kính 22mm, 28mm;32mm gồm các cỡ S(-3.5), M(+0), XL(+3.5), XL(+7), XXL(+10.5). 3. Cổ rời - Có 10 cỡ cổ modular điều chỉnh 8 hoặc 15 độ góc vẹo trong/vẹo ngoài; 8 hoặc 14 độ nghiêng trước/sau, cổ chuôi đầu gắn chỏm đường kính Taper 12/14 Eurocone (góc 5°42'30''). 4. Chuôi khớp háng: - Chuôi xương đùi bằng Titanium. Kích cỡ: 10 - 22 cỡ, chiều dài có 3 cỡ: 135;175; 215mm, - Thân chuôi di động điều chỉnh có 8 kích cỡ; X-Small monoblock; X-S modular; Smallmall, chiều dài từ 50 - 80 mm, góc 127, 135, 143 độ chất liệu Ti-Alloy loại thường hoặc phủ hydroxyapatite với độ dày 500 ± 50 µm; hoặc lớp Plasma với độ dày 500 ± 100 µm. | Microport Orthopedics Inc. | Mỹ | Microport Orthopedics Inc., Mỹ | 260xxxxx; GLBPxxxx; PHA0xxxx; PHA012xx | 17777NK/BYT-TB-CT ngày 20/04/2021; 11405NK/BYT-TB-CT ngày 12/11/2018 | C | 4 cái/ bộ | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế B.M.S | Bộ | 59895000 |  |  |  | 75480374 | 01/04/2022 | N06.04.052.3115.175.0026 | [16 empty] | 10 | [5 empty] | 0
333 | 2021 | 6 | Bộ máy tạo nhịp 2 buồng nhịp thích ứng theo thông khí phút và gia tốc,đo nhịp thở hàng ngày,MRI 3T | • Tạo nhịp tim 2 buồng, đáp ứng nhịp theo vận động. • Thể tích máy ≤ 13.1cc, trọng lượng ≤ 31,3gram. • Cho phép chụp MRI toàn thân 1.5T và 3T không giới hạn thời gian chụp và chiều cao của bệnh nhân. • Tự động chuyển chế độ tạo nhịp về AAI/ AAIR khi bệnh nhân có dẫn truyền nhĩ thất bình thường. • Quản lý tạo nhịp nhĩ và thất, cho phép lập trình biên độ tạo nhịp an toàn lên tới 4 lần ngưỡng tạo nhịp. • Tính năng tự động tạo nhịp với tần số cao sau loạn nhịp nhĩ giúp giảm tái phát nhanh/ rung nhĩ. • Tính năng ngăn ngừa ngất do phản xạ thần kinh. • Chức năng gợi ý các thông số lập trình máy thích hợp cho bệnh nhân. • Tần số đáp ứng với nam châm khi còn pin ≤ 85 chu kỳ/ phút. • Tuổi thọ pin trung bình ≥ 13.3 năm | Bộ | [5 empty] | 50 | 6 | 2021:50 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sai TNKT MỜI THẦU: Dung lượng pin dài (EL) > 14 năm. Kích cỡ: 4.45cm x 5.88 cm x 0.75 cm ;khối lượng 29.2g; thể tích 15.8 cc. TNKT NHÀ THẦU: Tuổi thọ pin trung bình ≥ 13.3 năm. Kích cỡ: 45.4 x 52.3 x 7.5 mm, khối lượng 31.3g, thể tích 13.1 cm3 | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ Máy tạo nhịp vĩnh viễn 2 buồng ATTESTA L DR, có đáp ứng, SureScan MRI và phụ kiện chuẩn | • Tạo nhịp tim 2 buồng, đáp ứng nhịp theo vận động. • Thể tích máy ≤ 13.1cc, trọng lượng ≤ 31,3gram. • Cho phép chụp MRI toàn thân 1.5T và 3T không giới hạn thời gian chụp và chiều cao của bệnh nhân. • Tự động chuyển chế độ tạo nhịp về AAI/ AAIR khi bệnh nhân có dẫn truyền nhĩ thất bình thường. • Quản lý tạo nhịp nhĩ và thất, cho phép lập trình biên độ tạo nhịp an toàn lên tới 4 lần ngưỡng tạo nhịp. • Tính năng tự động tạo nhịp với tần số cao sau loạn nhịp nhĩ giúp giảm tái phát nhanh/ rung nhĩ. • Tính năng ngăn ngừa ngất do phản xạ thần kinh. • Chức năng gợi ý các thông số lập trình máy thích hợp cho bệnh nhân. • Tần số đáp ứng với nam châm khi còn pin ≤ 85 chu kỳ/ phút. • Tuổi thọ pin trung bình ≥ 13.3 năm | Medtronic Singapore Operations Pte Ltd | Singapore | Medtronic, Inc/Hoa Kỳ | ATDRL1 | 17992NK/BYT-TB-CT ngày cấp: 22/4/2021 | D | 1 món/hộp | Công ty TNHH TMDV H.T.L | Bộ | 157000000 |  |  |  | 154200000 | 31/03/2022 | N07.01.402.3056.257.0016 | [16 empty] | 2 | 5 |  |  |  |  | 0
334 | 2026 | 6 | Bộ Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay thép Y tế 316L,trái phải các cỡ, tiêu chuẩn FDA | Bộ nẹp bao gồm 1 nẹp và số vít tương ứng số lỗ.Nẹp chất liệu thép Y tế Grade 316L,không gỉ, không bị ăn mòn, thiết kế tương thích với cấu trúc của xương.Tiêu chuẩn FDA,CE, ISO 13485-2016, ASTM A240/A240M, sức kéo 4% trong 50mm-đàn hồi 193GPa-chịu nhiệt tới 870-925°C.Độ dày nẹp: 2.5mm, bề rộng nẹp: 11.0mm,rộng đầu 15.6mm và 14.1mm. Số lỗ của nẹp: 3, 5, …, 10 lỗ(từ 64-155mm) . Sử dụng loại vít khóa,vít vỏ, làm từ Thép y tế 316L ko gỉ ,tự taro, đường kính 2.7( lõi 2.1mm, đầu vít 3.5mm,dài từ 8-60mm) và 3.5 mm( lõi 2.9/2.4mm, đầu vít 5.0/6.0mm,dài 10-80mm). Dụng cụ chuyên dụng đi kèm nẹp vít. | Bộ | [5 empty] | 79 | 6 | 2026:79 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không đạt về đặc tính yêu cầu về kĩ thuật theo HSMT. HSMT: Sử dụng vít Sử dụng loại vít khóa,vít vỏ đường kính 2.7 ( lõi 2.1mm, đầu vít 3.5mm,dài từ 8-60mm); đường kính 3.5mm, lõi 2.4mm, dài từ 10-80mm HSDT: mã 075-xx , 076-xx có đường kính 2.7 ( lõi 2.0 mm, đầu vít 5 mm,dài từ 8-40mm); mã 451-xx có đường kính 3,5mm, lõi 2.4mm, dài từ 10-70mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay thép Y tế 316L,trái phải các cỡ, tiêu chuẩn FDA | Bộ nẹp bao gồm 1 nẹp và số vít tương ứng số lỗ.Nẹp chất liệu thép Y tế Grade 316L,không gỉ, không bị ăn mòn, thiết kế tương thích với cấu trúc của xương.Tiêu chuẩn FDA,CE, ISO 13485-2016, ASTM A240/A240M, sức kéo 4% trong 50mm-đàn hồi 193GPa-chịu nhiệt tới 870-925°C.Độ dày nẹp: 2.5mm, bề rộng nẹp: 11.0mm,rộng đầu 15.6mm và 14.1mm. Số lỗ của nẹp: 3, 5, …, 10 lỗ(từ 64-155mm) . Sử dụng loại vít khóa,vít vỏ, làm từ Thép y tế 316L ko gỉ ,tự taro, đường kính 2.7( lõi 2.1mm, đầu vít 3.5mm,dài từ 8-60mm) và 3.5 mm( lõi 2.9/2.4mm, đầu vít 5.0/6.0mm,dài 10-80mm). Dụng cụ chuyên dụng đi kèm nẹp vít. | Hardik | Ấn Độ | Hardik/Ấn Độ | 157-xx, 158-xx 159-xx (075-xx 076-xx 199-xx 146-xx 451-xx) | Số:12445NK/BYT-TB-CT | C | Cái/Túi | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Khởi Tâm | Bộ | 6250000 |  |  |  | 6250000 | 01/04/2022 | N07.06.040.4859.115.0016 | [23 empty] | 10
335 | 2027 | 6 | Bộ Nẹp khóa đầu dưới xương chày, thép Y tế 316L, trái phải, các cỡ, tiêu chuẩn FDA | Bộ nẹp bao gồm 1 nẹp và số vít tương ứng số lỗ.Nẹp chất liệu thép Y tế Grade 316L,không gỉ, không bị ăn mòn, thiết kế tương thích với cấu trúc của xương.Tiêu chuẩn FDA,CE, ISO 13485-2016, ASTM A240/A240M, sức kéo 4% trong 50mm-đàn hồi 193GPa-chịu nhiệt tới 870-925°C. Có 2 loại: Đầu dưới xương chày ngoài: Độ dày nẹp:4.6 mm, bề rộng nẹp:16.5 mm, rộng đầu nẹp 26.51mm. Số lỗ của nẹp: 4, …, 13 lỗ. Khoảng cách giữa các lỗ 20.0mm. Sử dụng loại vít khóa,vít vỏ,vít xốp làm từ hợp kim TiAl6V4 ,tự taro, đường kính 4.5(lõi 3.0mm, đầu vít 8.0mm,dài từ 14-80mm)/5.0 mm(lõi 4.4mm,đầu vít 6.6mm,dài từ 14-110mm),xốp 5.5mm( lõi 3.0mm, đầu vít 6.6mm,dài từ 30-110mm). Đầu dưới xương chày trong: Độ dày nẹp: 4.7mm, bề rộng thân nẹp:11.0 mm. Rộng đầu nẹp: 22.2mm Số lỗ của nẹp: 4, …, 14 lỗ. Sử dụng loại vít khóa,vít vỏ,vít xốp làm từ Thép y tế 316L ko gỉ ,tự taro, đường kính 3.5 mm( lõi 2.9/2.4mm, đầu vít 5.0/6.0mm,dài 10-80mm),vít xốp 4.0mm(lõi 2.4mm,đầu vít 5.0mm,dài từ 14-80mm).Dụng cụ chuyên dụng đi kèm theo nẹp vít. | Bộ | [5 empty] | 79 | 6 | 2027:79 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không đạt về đặc tính yêu cầu về kĩ thuật theo HSMT. HSMT: Sử dụng vít đường kính 3.5mm, lõi 2.4mm, dài từ 10-80mm HSDT: mã 451xx đường kính 3,5mm, lõi 2,4mm, dài 10-70mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ Nẹp khóa đầu dưới xương chày, thép Y tế 316L, trái phải, các cỡ, tiêu chuẩn FDA | Bộ nẹp bao gồm 1 nẹp và số vít tương ứng số lỗ.Nẹp chất liệu thép Y tế Grade 316L,không gỉ, không bị ăn mòn, thiết kế tương thích với cấu trúc của xương.Tiêu chuẩn FDA,CE, ISO 13485-2016, ASTM A240/A240M, sức kéo 4% trong 50mm-đàn hồi 193GPa-chịu nhiệt tới 870-925°C. Có 2 loại: Đầu dưới xương chày ngoài: Độ dày nẹp:4.6 mm, bề rộng nẹp:16.5 mm, rộng đầu nẹp 26.51mm. Số lỗ của nẹp: 4, …, 13 lỗ. Khoảng cách giữa các lỗ 20.0mm. Sử dụng loại vít khóa,vít vỏ,vít xốp làm từ hợp kim TiAl6V4 ,tự taro, đường kính 4.5(lõi 3.0mm, đầu vít 8.0mm,dài từ 14-80mm)/5.0 mm(lõi 4.4mm,đầu vít 6.6mm,dài từ 14-110mm),xốp 5.5mm( lõi 3.0mm, đầu vít 6.6mm,dài từ 30-110mm). Đầu dưới xương chày trong: Độ dày nẹp: 4.7mm, bề rộng thân nẹp:11.0 mm. Rộng đầu nẹp: 22.2mm Số lỗ của nẹp: 4, …, 14 lỗ. Sử dụng loại vít khóa,vít vỏ,vít xốp làm từ Thép y tế 316L ko gỉ ,tự taro, đường kính 3.5 mm( lõi 2.9/2.4mm, đầu vít 5.0/6.0mm,dài 10-80mm),vít xốp 4.0mm(lõi 2.4mm,đầu vít 5.0mm,dài từ 14-80mm).Dụng cụ chuyên dụng đi kèm theo nẹp vít. | Hardik | Ấn Độ | Hardik/Ấn Độ | 235-xx, 154-xx 174.xx (452-xx 225-xx 246-xx 146-xx 451-xx 148-xx) | Số:12445NK/BYT-TB-CT | C | Cái/Túi | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Khởi Tâm | Bộ | 6950000 |  |  |  | 6950000 | 01/04/2022 | N07.06.040.4859.115.0005 | [23 empty] | 10
336 | 2029 | 6 | Bộ Nẹp khóa đầu dưới xương quay mặt lòng Volar đa hướng thép Y tế 316L,trái phải các cỡ, tiêu chuẩn FDA | Bộ nẹp bao gồm 1 nẹp và số vít tương ứng số lỗ.Nẹp chất liệu thép Y tế Grade 316L,không gỉ, không bị ăn mòn, thiết kế tương thích với cấu trúc của xương.Tiêu chuẩn FDA,CE, ISO 13485-2016, ASTM A240/A240M, sức kéo 4% trong 50mm-đàn hồi 193GPa-chịu nhiệt tới 870-925°C.Đầu nẹp có 6 lỗ,có lỗ xuyên đinh Kickner.Độ dày nẹp: 2.0mm, bề rộng nẹp: 7.5mm, rộng đầu 22.6mm. Số lỗ của nẹp:2, 3,4,5 lỗ tương ứng 50/58.5/70.5/79/87.5mm . Sử dụng loại vít khóa,vít vỏ, làm từ Thép y tế 316L ko gỉ ,tự taro, đường kính 2.4mm đầu cánh sao lõi 1.8mm, đầu vít 3.5mm), 2.7 mm( lõi 2.1mm, đầu vít 3.5mm,dài từ 8-60mm). Dụng cụ chuyên dụng đi kèm nẹp vít. | Bộ | [5 empty] | 79 | 6 | 2029:79 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt về thông số kĩ thuật: HSMT: vít 2.7 mm ( lõi 2.1mm, đầu vít 3.5mm,dài từ 8-60mm) HSDT: vít 2.7mm dài từ 10-60mm (mã 199), vít 2.7 lõi 2.0 (mã 075) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ Nẹp khóa đầu dưới xương quay mặt lòng Volar đa hướng thép Y tế 316L,trái phải các cỡ, tiêu chuẩn FDA | Bộ nẹp bao gồm 1 nẹp và số vít tương ứng số lỗ.Nẹp chất liệu thép Y tế Grade 316L,không gỉ, không bị ăn mòn, thiết kế tương thích với cấu trúc của xương.Tiêu chuẩn FDA,CE, ISO 13485-2016, ASTM A240/A240M, sức kéo 4% trong 50mm-đàn hồi 193GPa-chịu nhiệt tới 870-925°C.Đầu nẹp có 6 lỗ,có lỗ xuyên đinh Kickner.Độ dày nẹp: 2.0mm, bề rộng nẹp: 7.5mm, rộng đầu 22.6mm. Số lỗ của nẹp:2, 3,4,5 lỗ tương ứng 50/58.5/70.5/79/87.5mm . Sử dụng loại vít khóa,vít vỏ, làm từ Thép y tế 316L ko gỉ ,tự taro, đường kính 2.4mm đầu cánh sao lõi 1.8mm, đầu vít 3.5mm), 2.7 mm( lõi 2.1mm, đầu vít 3.5mm,dài từ 8-60mm). Dụng cụ chuyên dụng đi kèm nẹp vít. | Hardik | Ấn Độ | Hardik/Ấn Độ | 168A-xx, 168B-xx (198-xx 075-xx 076-xx 199-xx ) | Số:12445NK/BYT-TB-CT | C | Cái/ Túi | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Khởi Tâm | Bộ | 5950000 |  |  |  | 5950000 | 01/04/2022 | N07.06.040.4859.115.0036 | [23 empty] | 10
337 | 2042 | 6 | Bộ Nẹp khóa mõm khuỷu thép Y tế 316L,trái phải các cỡ, tiêu chuẩn FDA | Bộ nẹp bao gồm 1 nẹp và số vít tương ứng số lỗ.Nẹp chất liệu thép Y tế Grade 316L,không gỉ, không bị ăn mòn, thiết kế tương thích với cấu trúc của xương.Tiêu chuẩn FDA,CE, ISO 13485-2016, ASTM A240/A240M, sức kéo 4% trong 50mm-đàn hồi 193GPa-chịu nhiệt tới 870-925°C. Độ dày nẹp: 3.0mm, bề rộng nẹp: 10.0mm,rộng đầu 15.5mm. Số lỗ của nẹp: 2, 5, …, 12 lỗ(dài từ 110-188mm), Sử dụng loại vít khóa,vít vỏ, làm từ Thép y tế 316L ko gỉ ,tự taro, đường kính 2.7( lõi 2.1mm, đầu vít 3.5mm,dài từ 8-60mm)/3.5( lõi 2.9/2.4mm, đầu vít 5.0/6.0mm,dài 10-80mm)/4.0mm(lõi 2.4mm,đầu vít 5.0mm,dài từ 14-80mm). Dụng cụ chuyên dụng đi kèm nẹp vít. | Bộ | [5 empty] | 101 | 6 | 2042:101 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: Số lỗ của nẹp: 2, 5, …, 12 lỗ(dài từ 110-188mm), Sử dụng loại vít khóa,vít vỏ, làm từ Thép y tế 316L ko gỉ ,tự taro, đường kính 2.7( lõi 2.1mm, đầu vít 3.5mm,dài từ 8-60mm)/3.5( lõi 2.9/2.4mm, đầu vít 5.0/6.0mm,dài 10-80mm)/4.0mm(lõi 2.4mm,đầu vít 5.0mm,dài từ 14-80mm). Dụng cụ chuyên dụng đi kèm nẹp vít. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ nẹp khóa mỏm khuỷu các cỡ | Bộ nẹp bao gồm 1 nẹp và số vít tương ứng số lỗ.Nẹp chất liệu thép Y tế Grade 316L,không gỉ, không bị ăn mòn, thiết kế tương thích với cấu trúc của xương.Tiêu chuẩn FDA,CE, ISO 13485-2016, ASTM A240/A240M, sức kéo 4% trong 50mm-đàn hồi 193GPa-chịu nhiệt tới 870-925°C. Độ dày nẹp: 3.0mm, bề rộng nẹp: 10.0mm,rộng đầu 15.5mm. Số lỗ của nẹp: 2, 5, …, 12 lỗ(dài từ 110-188mm), Sử dụng loại vít khóa,vít vỏ, làm từ Thép y tế 316L ko gỉ ,tự taro, đường kính 2.7( lõi 2.1mm, đầu vít 3.5mm,dài từ 8-60mm)/3.5( lõi 2.9/2.4mm, đầu vít 5.0/6.0mm,dài 10-80mm)/4.0mm(lõi 2.4mm,đầu vít 5.0mm,dài từ 14-80mm). Dụng cụ chuyên dụng đi kèm nẹp vít. | Sharma Pharmaceutical Pvt. Ltd., | Ấn Độ | Sharma Pharmaceutical Pvt. Ltd.,Ấn Độ | S23.SS00xxx; S23.SS01xxx; S23.SS04xxx; S23.SS15xxx; S23.SS17xxx; S23.SS18xxx; S23.SS19xxx; S23.SS21xxx; S23.SS28xxx | 13616NK/BYT-TB-CT | C | Bịch/ 1 bộ | Công ty TNHH Nipexco | Bộ | 6350000 |  |  |  | 6400000 | 04/07/2022 | N07.06.040.5195.115.0077 | [23 empty] | 10
338 | 2046 | 6 | Bộ Nẹp khóa xương đòn nối dài thép Y tế 316L,trái phải các cỡ, tiêu chuẩn FDA | Bộ nẹp bao gồm 1 nẹp và số vít tương ứng số lỗ.Nẹp chất liệu thép Y tế Grade 316L,không gỉ, không bị ăn mòn, thiết kế tương thích với cấu trúc của xương.Tiêu chuẩn FDA,CE, ISO 13485-2016, ASTM A240/A240M, sức kéo 4% trong 50mm-đàn hồi 193GPa-chịu nhiệt tới 870-925°C.Độ dày nẹp: 3.4mm, bề rộng nẹp: 10.1mm, rộng đầu 17.4. Số lỗ của nẹp:3, 4, 5, …, 8 lỗ(từ 66-132mm). Sử dụng loại vít khóa,vít vỏ, làm từ Thép y tế 316L ko gỉ ,tự taro, đường kính 2.7( lõi 2.1mm, đầu vít 3.5mm,dài từ 8-60mm) và 3.5 mm( lõi 2.9/2.4mm, đầu vít 5.0/6.0mm,dài 10-80mm). Dụng cụ chuyên dụng đi kèm nẹp vít. | Bộ | [5 empty] | 79 | 6 | 2046:79 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không đạt về đặc tính yêu cầu về kĩ thuật theo HSMT. HSMT: Sử dụng vít đường kính 3.5mm, lõi 2.4mm, dài từ 10-80mm và vít có đường kính 2.7( lõi 2.1mm, đầu vít 3.5mm,dài từ 8-60mm HSDT: vít có đường kính 3,5mm, lõi 2,4mm, dài 10-70mm (mã 451xx ); vít có đường kính 2.7, lõi 2mm, đầu vít 5mm, dài 8-50mm (mã 075) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ Nẹp khóa xương đòn nối dài thép Y tế 316L,trái phải các cỡ, tiêu chuẩn FDA | Bộ nẹp bao gồm 1 nẹp và số vít tương ứng số lỗ.Nẹp chất liệu thép Y tế Grade 316L,không gỉ, không bị ăn mòn, thiết kế tương thích với cấu trúc của xương.Tiêu chuẩn FDA,CE, ISO 13485-2016, ASTM A240/A240M, sức kéo 4% trong 50mm-đàn hồi 193GPa-chịu nhiệt tới 870-925°C.Độ dày nẹp: 3.4mm, bề rộng nẹp: 10.1mm, rộng đầu 17.4. Số lỗ của nẹp:3, 4, 5, …, 8 lỗ(từ 66-132mm). Sử dụng loại vít khóa,vít vỏ, làm từ Thép y tế 316L ko gỉ ,tự taro, đường kính 2.7( lõi 2.1mm, đầu vít 3.5mm,dài từ 8-60mm) và 3.5 mm( lõi 2.9/2.4mm, đầu vít 5.0/6.0mm,dài 10-80mm). Dụng cụ chuyên dụng đi kèm nẹp vít. | Hardik | Ấn Độ | Hardik/Ấn Độ | 161-xx (075-xx 076-xx 199-xx 146-xx 451-xx ) | Số:12445NK/BYT-TB-CT | C | Cái/Túi | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Khởi Tâm | Bộ | 5450000 |  |  |  | 5450000 | 01/04/2022 | N07.06.040.4859.115.0034 | [23 empty] | 10
339 | 2053 | 6 | Bộ Xilanh 200ml dùng cho máy bơm cản quang Envision,vistron | Bộ xilanh 200ml dùng cho máy bơm thuốc cản quang 1 nòng Medrad/Bayer Envision, Vistron. Bộ sản phẩm đóng gói gồm 1 ống tiêm 200ml, 1 ống hút nhanh chữ J và 1 dây nối áp lực cao dài 150cm với van một chiều có đường kính trong 2,5mm và đường kính ngoài 4,0mm. Chịu áp lực cao 350psi, luer lock, nạp thuốc bằng ống hút nhanh, chất liệu PET trong suốt, không chứa DEHP. Tương thích hoàn toàn với máy bơm tiêm, có dấu chỉ phát hiện nhanh ống bơm đã được mồi thuốc. Đạt chuẩn ISO 13485, CE, FDA. Tiệt khuẩn bằng công nghệ E.O. | Bộ | [5 empty] | 180 | 6 | 2053:180 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không đáp ứng tính năng kĩ thuật: HSMT:2 xilanh 200ml HSDT:1 xilanh 200ml | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Xilanh 200ml dùng cho máy bơm cản quang Envision, Vistron | Bộ xilanh 200ml dùng cho máy bơm thuốc cản quang 1 nòng Medrad/Bayer Envision, Vistron. Bộ sản phẩm đóng gói gồm 1 ống tiêm 200ml, 1 ống hút nhanh chữ J và 1 dây nối áp lực cao dài 150cm với van một chiều có đường kính trong 2,5mm và đường kính ngoài 4,0mm. Chịu áp lực cao 350psi, luer lock, nạp thuốc bằng ống hút nhanh, chất liệu PET trong suốt, không chứa DEHP. Tương thích hoàn toàn với máy bơm tiêm, có dấu chỉ phát hiện nhanh ống bơm đã được mồi thuốc. Đạt chuẩn ISO 13485, CE, FDA. Tiệt khuẩn bằng công nghệ E.O. | Shenzhen Antmed Co.,Ltd. | Trung Quốc | Shenzhen Antmed Co.,Ltd. - Trung Quốc | 100101 | MSLH số 220001365/PCBB-HCM ngày 27/04/2022 | B | 50 bộ/ thùng | Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Dịch Vụ Hợp Lực | Bộ | 267000 |  |  |  | 420000 | 20/04/2022 | N07.01.220.3800.279.0002 | [17 empty] | 20 |  |  |  |  | 0 | 300
340 | 2069 | 6 | Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml | Dung tích 5ml kèm kim 25G. Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP y tế, khử vô trùng bằng khí EO, Silicon Y tế dùng bôi trơn. Đóng gói bao bì Blister sau khi tiệt trùng chỉ thị mầu trên bao bì chuyển từ mầu hồng sang mầu vàng. Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | [5 empty] | 24 | 6 | 2069:24 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Có 2 loại kim: 1. Kim khóa vặn 2. Kim khóa trượt | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bơm tiêm 05ml Kim 25G | Dung tích 5ml kèm kim 25G. Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP y tế, khử vô trùng bằng khí EO, Silicon Y tế dùng bôi trơn được nhà sản xuất đăng ký với ban quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ (FDA). Đóng gói bao bì Blister sau khi tiệt trùng chỉ thị mầu trên bao bì chuyển từ mầu hồng sang mầu vàng. Tiêu chuẩn ISO 13485 | Tổng Cty TBYT Việt Nam - CTCP | Việt Nam | Tổng Cty TBYT Việt Nam - CTCP, Việt Nam | BT.05 | 220000213/ PCBB - BYT | B | Hộp 100 cái x 16 hộp/ kiện | Tổng Cty Thiết Bị Y Tế Việt Nam-CTCP | Cái | 567 |  |  |  | 950 | 23/06/2022 | N03.01.070.4199.000.0018 | [16 empty] | 500000 | [5 empty] | 0 | 300000 |  | 20000 |  |  | 75000 | 60000 | 50000 |  |  |  |  | 19000 | 2500
341 | 2071 | 6 | Bóng bóp gây mê (0.5L) | Chất liệu PVC, không latex, các số 0.5L; 1L; 2L; 3L. Tiêu chuẩn: ISO, FDA | Cái | [5 empty] | 140 | 6 | 2071:140 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt yêu cầu về: chất liệu latex. HSDT: Không latex. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Ballon gây mê VentiPro số 0.5L | Chất liệu PVC, không latex, các số 0.5L; 1L; 2L; 3L. Tiêu chuẩn: ISO, FDA | Non-Change Enterprise Co., Ltd. | Đài Loan | Non-Change Enterprise Co., Ltd.-Đài Loan | NCS-861 | 220002161/PCBB-HCM | B | Gói/ 01 Cái | Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế Thành Khoa | Cái | 55000 |  |  |  | 73500 | 21/04/2022 | N08.00.310.3287.296.0005 | [22 empty] | 0 | 150 | 5 |  |  |  |  | 30
342 | 2079 | 6 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên, dây dẫn 0.035", chất liệu Nybax, phủ Medi-Glide. Có 2 maker đánh dấu rộng 1.5mm bằng Platinum Iridium. | Thiết kế hệ thống: Over the Wire. Dạng bóng: Non-Compliant (gấp 3 cạnh ở bóng 3-5mm, gấp 5 cạnh từ bóng 6mm trở lên). Chất liệu bóng: Nybax. Sheath tương thích: 5F, 6F, 7F. Lớp phủ: Medi-Glide ái nước. Maker: Có 2 maker đánh dấu rộng 1.5mm bằng Platinum Iridium. Đường kính bóng: 3mm-12mm. Chiều dài bóng: 20mm-200mm. Chiều dài trục thân: 40cm, 75cm, 135cm. Dây dẫn tương thích: 0.035". Áp suất tối đa: 24 atm. Entry Profile: 0.040". Crossing Profile: 0.070". | Cái | [5 empty] | 102 | 6 | 2079:102 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : NHÀ THẦU BỔ SUNG TÀI LIỆU LÀM RÕ LÀ TRANG 627 HSDT KHÔNG CÓ TSKT 0.0070 INCH(CHỈ CÓ 0.064;0.065;0.066;0.073;0.076)>>XIN Ý KIẾN HỘI ĐỒNG XEM CÓ THỂ CHẤM TƯƠNG ĐƯƠNG ĐƯỢC KHÔNG??? | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bóng nong dùng can thiệp mạch máu ngoại biên Mustang Balloon Dilatation Catheter | Thiết kế hệ thống: Over the Wire. Dạng bóng: Non-Compliant (gấp 3 cạnh ở bóng 3-5mm, gấp 5 cạnh từ bóng 6mm trở lên). Chất liệu bóng: Nybax. Sheath tương thích: 5F, 6F, 7F. Lớp phủ: Medi-Glide ái nước. Maker: Có 2 maker đánh dấu rộng 1.5mm bằng Platinum Iridium. Đường kính bóng: 3mm-12mm. Chiều dài bóng: 20mm-200mm. Chiều dài trục thân: 40cm, 75cm, 135cm. Dây dẫn tương thích: 0.035". Áp suất tối đa: 24 atm. Entry Profile: 0.040". Crossing Profile: 0.070". | Boston Scientific Limited/ Boston Scientific Medical Devica (Malaysia) SDN BHD | Ireland/ Malaysia | Boston Scientific Corporation, Mỹ | H74939171XXXXXX | 15847NK/BYT-TB-CT/17397NK/BYT-TB-CT | D | Hộp/1 cái | Công ty Cổ phần Novamedic Việt Nam | Cái | 8400000 |  |  |  | 8550000 | 31/03/2022 | N07.01.240.0587.183.0010/N07.01.240.0588.205.0001 | [16 empty] | 50 | [5 empty] | 0
343 | 2088 | 6 | Bóng nong mạch vành MOZEC NC, chất liệu Nylon không đàn hồi, phủ lớp MeriGlide, chất liệu dây trục MeriStem, dài từ 8 đến 45mm | - Chất liệu: Nylon không dàn hồi - Dây dẫn cấu tạo liền khối theo công nghệ FeatherGlide hiệu chỉnh lực đẩy lên đến 0.35N, đoạn dây trục chất liệu MeriStem. - Độ dày đầu mũi: 0.0160 ± 0.0005"". - Độ dày xuyên qua tổn thương với bóng nhỏ nhất: ≤ 0.90"". - Gấp nếp 2 lần đối với đường kính 2.00, gấp nếp 3 lần đối với đường kính 2.25 tới 4.50mm. - Đường kính: 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50mm. - Chiều dài: 8, 13, 15, 18, 23, 28, 30, 35, 38mm. | Cái | [5 empty] | 179 | 6 | 2088:179 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sai TNKT: Đường kính, chiều dài (Trang 510, 742). Độ dày xuyên tổn thương (Trang 510). Không có thông tin về "Dây dẫn cấu tạo liền khối theo công nghệ FeatherGlide". | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bóng nong mạch vành MOZEC NC, chất liệu Nylon không đàn hồi, phủ lớp MeriGlide, chất liệu dây trục MeriStem, dài từ 8 đến 45mm | - Chất liệu: Nylon không dàn hồi - Dây dẫn cấu tạo liền khối theo công nghệ FeatherGlide hiệu chỉnh lực đẩy lên đến 0.35N, đoạn dây trục chất liệu MeriStem. - Độ dày đầu mũi: 0.0160 ± 0.0005"". - Độ dày xuyên qua tổn thương với bóng nhỏ nhất: ≤ 0.90"". - Gấp nếp 2 lần đối với đường kính 2.00, gấp nếp 3 lần đối với đường kính 2.25 tới 4.50mm. - Đường kính: 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50mm. - Chiều dài: 8, 13, 15, 18, 23, 28, 30, 35, 38mm. | Meril Life Sciences Pvt. Ltd, | Ấn Độ | Meril Life Sciences Pvt. Ltd, Ấn Độ | MNCxxxxx | GPNK số 10535NK/ BYT-TB-CT ngày 15/8/2018 | D | Cái / Hộp | Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng | Cái | 6489000 |  |  |  | 7570500 | 05/04/2022 | N07.01.240.3078.115.0004 | [16 empty] | 20 | 23 |  |  |  |  | 0 | 70
344 | 2091 | 6 | Cảm biến SpO2 (loại kẹp ngón tay dùng cho máy monitor, dài 1.1m) | Tương thích với tất cả các chuẩn của máy | Cái | [5 empty] | 95 | 6 | 2091:95 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Nhà thầu không bổ sung giá kê khai theo yêu cầu hồ sơ làm rõ | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Cảm biến SpO2 | Tương thích với tất cả các chuẩn của máy | Shenzhen Lontek | Trung Quốc | Shenzhen Lontek, Trung Quốc | KxxxxAF-S; KxxxxPF-S; KxxxxAS-S; | BPL số 35.20/170000083/PCBPL-BYT | C | 01 cái/ gói | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Minh Khoa | Cái | 1150000 | [5 empty] | N08.00.100.3812.279.0002 | [19 empty] | 60 |  |  | 0 | [8 empty] | 4
345 | 2098 | 6 | Catheter động mạch 18G, 20G dài 4.5-12cm |  | Cái | [5 empty] | 149 | 6 | 2098:149 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Mời thầu: *Catheter động mạch quay 18G x 8cm/12cm, catheter nguyên liệu Polyurethan, kim dẫn đường 18G x 7cm, dây dẫn 0.035" x 40cm *Catheter động mạch Artline 20G x 8cm, dây dẫn guide wire luồn sẵn trong catheter trong hộp, chỗ catheter bắt đầu đi ra có ống nhựa bảo vệ chống gập (anti kinking sleeve), dây dẫn 0.021''x 20cm, kim dẫn đường 20Ga x 4cm Dự thầu: - Nguyên liệu: PTFE (polytetrafluoroethylene) Gồm: 1 Catheter đường kính 0.8 mm, chiều dài 50cm, 1 dây dẫn thẳng nguyên liệu bằng thép không gỉ, 1 kim chọc 22G/20G dài 80cm. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Ống thông động mạch |  | Prodimed | Pháp | Prodimed, Pháp | Seldicath | 220002095/PCBB-HCM | B | Gói/ cái | Công Ty TNHH Thiết Bị Tốt | Cái | 319200 |  |  |  | 420000 | 23/04/2022 | [18 empty] | 400 |  | 100 |  |  | 0
346 | 2118 | 6 | Chỉ khâu không tiêu POLYPROPYLENE các số | Chỉ khâu không tiêu Polypropylene, Kim tam giác 17mm dài 70cm, 80cm | Sợi | [5 empty] | 22 | 6 | 2118:22 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không có kim tam giác dài 17mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Chỉ Polypropylene (các số) | Chỉ khâu không tiêu Polypropylene, Kim tam giác 17mm dài 70cm, 80cm | SMI AG | BỈ | SMI AG - BỈ | Polypropylene (các số) | 8466NK/BYT-TB-CT | C | 12 sợi/ hộp | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1 | Sợi | 68000 |  |  |  | 63000 | 01/04/2022 | N05.02.030.3881.125.0026 | [16 empty] | 480 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 500 |  | 120
347 | 2127 | 6 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polypropylene số 4/0, dài 90cm, 2 kim tròn 26mm, 1/2 vòng tròn | Chỉ không tan tổng hợp polypropylene số 4/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 1/2c, dài 26 mm | Tép | [5 empty] | 22 | 6 | 2127:22 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt do không có kim dài 26mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Chỉ Polypropylene (4/0) dài 90cm, 2 kim tròn 1/2C | Chỉ không tan tổng hợp polypropylene số 4/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 1/2c, dài 26 mm | SMI AG | BỈ | SMI AG - BỈ | Polypropylene (4/0) dài 90cm, 2 kim tròn 1/2C | 8466NK/BYT-TB-CT | C | 12 tép/ hộp | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1 | Tép | 50000 |  |  |  | 63000 | 01/04/2022 | N05.02.030.3881.125.0040 | [17 empty] | 960 |  |  |  |  | 0 |  | 480
348 | 2192 | 6 | Cố định ngoài Tay (kiểu Muller) | Gồm 1 thanh trơn thép 316 đường kính 6mm, 2 hệ thống cặp đinh thép không rỉ và nhôm. Bộ gồm 1 khung và 4 đinh Schanz 3.5mm. | Bộ | [5 empty] | 1 | 6 | 2192:1 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Chào thầu: 4 đinh Schanz 3.5x160mm cty tham dự 4 đinh Schanz 3.5x 120-130mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ cố định ngoài tay đầu dưới xương quay L.S | Gồm 1 thanh trơn thép 316 đường kính 6mm, 2 hệ thống cặp đinh thép không rỉ và nhôm. Bộ gồm 1 khung và 4 đinh Schanz 3.5mm. | Cao Khả | Việt Nam | Cao Khả, Việt Nam | CDN-CK8.2.4 | 2100017ĐKLH/BYT-TB-CT | B | 1 Bộ/ Gói | Công ty TNHH Vật tư y tế 2A | Bộ | 1185000 | [22 empty] | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30
349 | 2199 | 6 | Dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài EVD - BMI | - Dẫn dịch não tủy (CSF) từ não thất ra ngoài. - Theo dõi áp lực và tỷ lệ chảy của dịch não tủy từ não thất - Giảm áp lực nội sọ (ICP) - Van lọc khí một chiều ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập và hiệu ứng áp lực âm - Hai vị trí lấy dịch và tiêm thuốc não thất - Bình chứa dịch di chuyển theo dõi dòng chảy, có khóa tạm để điều chỉnh áp lực nhanh chóng, chính xác. - Bảng theo rõi và điều chỉnh áp lực nội sọ kích thước 110x630 mm, túi chưa dịch 700 ml có thể tái sử dụng. Catheter não thất 06118 dài 35 cm. | Bộ | [5 empty] | 179 | 6 | 2199:179 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Bộ Catheter dẫn lưu dịch não tủy từ não thất ra ngoài EVD - BMI | - Dẫn dịch não tủy (CSF) từ não thất ra ngoài. - Theo dõi áp lực và tỷ lệ chảy của dịch não tủy từ não thất - Giảm áp lực nội sọ (ICP) - Van lọc khí một chiều ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập và hiệu ứng áp lực âm - Hai vị trí lấy dịch và tiêm thuốc não thất - Bình chứa dịch di chuyển theo dõi dòng chảy, có khóa tạm để điều chỉnh áp lực nhanh chóng, chính xác. - Bảng theo rõi và điều chỉnh áp lực nội sọ kích thước 110x630 mm, túi chưa dịch 700 ml có thể tái sử dụng. Catheter não thất 06118 dài 35 cm. | WELLONG Instrument Co.,Ltd | Đài Loan | WELLONG Instrument Co.,Ltd, Đài Loan | 06128; 06118 | GPNK số 10148NK/BYT-TB-CT ngày 13/7/2018 | D | Bộ/ hộp | Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng | Bộ | 3465000 | 3600000 |  |  | 3708000 | 06/04/2022 | N06.01.020.4391.296.0003 | [17 empty] | 300 |  | 10 |  |  | 0 | 5
350 | 2220 | 6 | Đầu đốt OPES bằng sóng cao tần | - Cắt đốt bằng sóng Radio Frequency, có đầu dây hút nước ra, khi cắt tạo được dòng Plasma giúp cắt đốt nhanh hơn nhưng không làm hại đến mô lành. - Đường kính lưỡi 3,75mm, góc cong 90 độ, chiều dài 160mm. - Ứng dụng: Cắt đốt, cầm máu co rút dây chằng, bao khớp trong nội soi khớp. | Cái | [5 empty] | 11 | 6 | 2220:11 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Chưa nhập lý do KHÔNG ĐẠT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Đầu đốt bằng sóng cao tần dùng cho phẫu thuật nội soi khớp | - Cắt đốt bằng sóng Radio Frequency, có đầu dây hút nước ra, khi cắt tạo được dòng Plasma giúp cắt đốt nhanh hơn nhưng không làm hại đến mô lành. - Đường kính lưỡi 3,75mm, góc cong 90 độ, chiều dài 160mm. - Ứng dụng: Cắt đốt, cầm máu co rút dây chằng, bao khớp trong nội soi khớp. | Arthrex Inc. | Mỹ | Arthrex Inc., Mỹ | AR-98xx | 220000233/PCBB-HCM ngày 24/01/2022 | B | Cái/ gói | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế B.M.S | Cái | 7500000 |  |  |  | 9956933 | 01/04/2022 | N05.03.060.0270.175.0012 | [16 empty] | 30 | 45 |  |  |  |  | 0 | 40
351 | 2229 | 6 | Dây cáp điện tim | Tương thích với tất cả các chuẩn của máy | Cái | [5 empty] | 95 | 6 | 2229:95 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Nhà thầu không bổ sung giá kê khai theo yêu cầu hồ sơ làm rõ | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Dây cáp điện tim | Tương thích với tất cả các chuẩn của máy | Shenzhen Lontek | Trung Quốc | Shenzhen Lontek, Trung Quốc | GxxxxC0I ; GxxxxC1I | BPL số 35.20/170000083/PCBPL-BYT | C | 01 cái/ gói | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Minh Khoa | Cái | 1980000 | [5 empty] | N07.01.150.3812.279.0001 | [16 empty] | 50 | [5 empty] | 0 |  | 5 |  | 5
352 | 2231 | 6 | Dây cưa sọ não Olivecrona, dài 40 cm | dây bền,3 vòng xoắn dễ sử dụng | Cái | [5 empty] | 67 | 6 | 2231:67 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Tài liệu làm rõ không bổ sung được hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại B | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Dây cưa xương | dây bền,3 vòng xoắn dễ sử dụng | Dimeda | Đức | Dimeda, Đức | 40cm | 220000836/PCBB-HCM | B | Gói/ Sợi | Công Ty TNHH Một Thành Viên Huệ Chi | Cái | 147000 |  |  |  | 440000 | 21/04/2022 | [17 empty] | 1200 | 430 |  |  |  |  | 10 | 60
353 | 2273 | 6 | Dây truyền dịch (có khóa, có cổng tiêm Y connector) | Được làm bằng nhựa y tế, khử vô trùng bằng khí EO. Không độc, không gây sốt, cỡ kim 22GX1.1/4, định lượng giọt : 20 giot ~ 1ml, nắp thông khí có màng lọc khí, có 4 màng lọc dịch. Đóng gói bao bì Blister sau khi tiệt trùng chỉ thị mầu trên bao bì chuyển từ mầu hồng sang mầu vàng. Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 6591 - 4 | Sợi | [5 empty] | 24 | 6 | 2273:24 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt:Độ dài dây dẫn =170cm Nhà thầu 150cm.Nhà thầu bổ sung không có khóa vặn Luer-lock không có cổng bơm thuốc chữ Y | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ dây truyền dịch 04 có màng lọc dich kèm kim 2232, Blister | Được làm bằng nhựa y tế, khử vô trùng bằng khí EO. Không độc, không gây sốt, cỡ kim 22GX1.1/4, định lượng giọt : 20 giot ~ 1ml, nắp thông khí có màng lọc khí, có 4 màng lọc dịch. Đóng gói bao bì Blister sau khi tiệt trùng chỉ thị mầu trên bao bì chuyển từ mầu hồng sang mầu vàng. Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 6591 - 4 | Tổng Cty TBYT Việt Nam - CTCP | Việt Nam | Tổng Cty TBYT Việt Nam - CTCP, Việt Nam | DTD.04 | 220000344/ PCBB - BYT | B | Hộp 30 cái x 16 hộp / kiện | Tổng Cty Thiết Bị Y Tế Việt Nam-CTCP | Sợi | 3048 |  |  |  | 5100 | 23/06/2022 | N03.05.010.4199.000.0001 | [22 empty] | 0 | [5 empty] | 10000 |  |  |  | 9000
354 | 2276 | 6 | Dây truyền dịch áp lực dùng cho máy truyền dịch Terumo (LM700/730/830) | Dây truyền dịch dùng cho máy máy truyền dịch. Dây có đường kính đồng đều. Có độ cứng và mềm dẻo phù hợp, và có độ bền. Đặc biệt dây giữ vững hình dạng ngay cả khi nhiệt độ thay đổi. Sử dụng chất liệu Polybutadience. Không chất DEHP và PVC, nên hạn chế tối đa việc hấp thụ các hoạt chất của thuốc. Đầu cắm nhựa 1 lỗ, kiểu L. Không có van thông khí. 20 giọt/ml. Kích thước (mắt) lưới lọc 40μm. Đầu nối dạng trượt (Luer). Tổng chiều dài: 213cm. TIệt trùng bằng khí EO | Sợi | [5 empty] | 77 | 6 | 2276:77 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | TERUFUSION Solution Administration Set for Infusion Pump-213cm | Dây truyền dịch dùng cho máy máy truyền dịch. Dây có đường kính đồng đều. Có độ cứng và mềm dẻo phù hợp, và có độ bền. Đặc biệt dây giữ vững hình dạng ngay cả khi nhiệt độ thay đổi. Sử dụng chất liệu Polybutadience. Không chất DEHP và PVC, nên hạn chế tối đa việc hấp thụ các hoạt chất của thuốc. Đầu cắm nhựa 1 lỗ, kiểu L. Không có van thông khí. 20 giọt/ml. Kích thước (mắt) lưới lọc 40μm. Đầu nối dạng trượt (Luer). Tổng chiều dài: 213cm. TIệt trùng bằng khí EO | Terumo Medical Products (Hangzhou) | Trung Quốc | Terumo Medical Products (Hangzhou)/ Trung Quốc | TI*PU200L | PCB số: 220000917/PCBB-BYT, ngày 21/01/2022 | B | Hộp/ 20 sợi | Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Khải Vinh | Sợi | 29652 | 31500 |  |  | 35077 | 05/04/2022 | N03.05.050.4153.279.0001 | [22 empty] | 0 |  | 500
355 | 2278 | 6 | Dây truyền dịch đếm giọt có bầu pha thuốc 150ml | •Có dây treo burette trên cây dịch truyền → tiện lợi. • Bầu pha thuốc 150ml trong suốt, mềm, hình trụ và hiệu chỉnh buồng đo khối lượng với quy mô đánh dấu đậm. • Vi khuẩn hút gió lưu lại bởi Màng lọc khí lọc vi khuẩn 0.2 µm và màng lọc dịch 15 µm. •Cổng tiêm thuốc cho phép truyền liên tục. •Tự động đóng van ngăn cản không khí bẫy trong dòng chất lỏng khi buồng khối lượng đo là trống rỗng, và nó cũng cho thấy mức độ của chất lỏng. •Bộ lọc 15 µm để giảm các hạt vật chất •Định mức 60 giọt / ml. •Ống PVC mềm, kháng xoắn vặn. •Độ dài dây tiêu chuẩn: 150 cm •Đường kính ống: I Ø 3,0 mm. & O Ø 4,1 mm | Sợi | [5 empty] | 132 | 6 | 2278:132 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Chưa nhập lý do KHÔNG ĐẠT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Dây truyền dịch đếm giọt có bầu pha thuốc 150ml | •Có dây treo burette trên cây dịch truyền → tiện lợi. • Bầu pha thuốc 150ml trong suốt, mềm, hình trụ và hiệu chỉnh buồng đo khối lượng với quy mô đánh dấu đậm. • Vi khuẩn hút gió lưu lại bởi Màng lọc khí lọc vi khuẩn 0.2 µm và màng lọc dịch 15 µm. •Cổng tiêm thuốc cho phép truyền liên tục. •Tự động đóng van ngăn cản không khí bẫy trong dòng chất lỏng khi buồng khối lượng đo là trống rỗng, và nó cũng cho thấy mức độ của chất lỏng. •Bộ lọc 15 µm để giảm các hạt vật chất •Định mức 60 giọt / ml. •Ống PVC mềm, kháng xoắn vặn. •Độ dài dây tiêu chuẩn: 150 cm •Đường kính ống: I Ø 3,0 mm. & O Ø 4,1 mm | Công ty tnhh công nghệ y tế Perfect Việt Nam | Việt Nam | Perfect/ Việt Nam | A50 | 2100136ĐKLH/BYT-TB-CT | B | Thùng 50 | Công Ty TNHH Kỹ Thuật Trang Thiết Bị Y Tế Tín Uy | Sợi | 28000 |  |  |  | 32000 | 30/05/2022 | N03.05.010.1154.000.0002 | [19 empty] | 635 | 500 |  | 800 | [5 empty] | 3000
356 | 2279 | 6 | Dây truyền dịch tránh ánh sáng | - Chiều dài dây 180cm, dây màu cam có khả năng tránh ánh sáng - Đường kính trong dây: 3 mm. đường kính ngoài 4.1 mm - Có chức năng đuổi khí tự động và khóa dịch tự động - Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm - Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí - Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock - Chất liệu PUR, Không có chất phụ gia DEHP - Cửa chích thuốc an toàn | Sợi | [5 empty] | 80 | 6 | 2279:80 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt về đạt yêu cầu đặc tính kĩ thuật: - HSMT: chiều dài dây 180 cm, chất liệu PUR (Polyurethane) - HSDT: chiều dài dây 150 cm, chất liệu PVC | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | PhotoFusion Set | - Chiều dài dây 180cm, dây màu cam có khả năng tránh ánh sáng - Đường kính trong dây: 3 mm. đường kính ngoài 4.1 mm - Có chức năng đuổi khí tự động và khóa dịch tự động - Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm - Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí - Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock - Chất liệu PUR, Không có chất phụ gia DEHP - Cửa chích thuốc an toàn | Poly Medicure Limited | Ấn Độ | Ấn Độ | 14230 |  | B | Thùng 150 sợi | Công Ty TNHH Kỹ Thuật Y Tế La Vang | Sợi | 21000 |  |  |  | 19824 | 01/04/2022 | N03.05.010.3520.115.0003 | [16 empty] | 2000 | [5 empty] | 0
357 | 2286 | 6 | Đĩa đệm cột sống lưng dạng cong | - Vật liệu: PEEK (ASTM F2026) và Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI (ASTM F136). - Thiết kế dạng cong (hình trái chuối/ hạt đậu…) - Mặt trên và mặt dưới có răng cưa (độ cao răng từ 0.5mm – 0.8mm) giúp đĩa đệm bám chắc vào bề mặt xương, chống dịch chuyển. - Góc nghiêng giữa mặt trên và mặt dưới đĩa đệm từ 0 độ đến 8 độ, độ ưỡn từ 0 độ đến 10 độ, giúp đĩa đệm tương thích với cấu trúc sinh lý cột sống khi đặt vào cơ thể bệnh nhân. - Hai đầu đĩa đệm được vát góc 30 độ giúp dễ dàng đặt đĩa đệm vào giữa hai đốt sống lưng. - Đĩa đệm có thể xoay một góc từ 10 độ đến 90 độ khi đặt. Kỹ thuật này giúp giảm chấn động lên thân sống và đảm bảo đĩa đệm được đặt đúng vị trí. - Khoang nhồi xương lớn từ: 0.4cc đến 1.95cc tùy size giúp chứa được nhiều xương ghép. - Thân đĩa đệm có các lỗ suốt giúp tăng tốc độ lành xương. - Đĩa đệm có 3 điểm đánh dấu làm bằng Titanium có thể dễ dàng quan sát trên phim X-quang hoặc C-Arm. - Chiều rộng: 10mm đến 13mm - Độ dài: 24mm đến 32mm. - Đường kính/ Độ cao: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm. - Bán kính cong từ 28mm đến 34mm. - Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 - Đã tiệt trùng sẵn, đóng gói riêng lẻ theo hộp, hạn sử dụng lâu dài (5 năm). - Dùng tương thích với bộ trợ cụ hãng. | Cái | [5 empty] | 71 | 6 | 2286:71 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không đạt về yêu cầu kĩ thuật HSMT: Chiều dài 24mm, 28mm, 32mm; thể tích nhồi xương 0,55cc - 1,91cc HSDT: Chiều dài từ 24mm đến 32mm; Khoang nhồi xương lớn từ: 0.4cc đến 1.95cc | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Đĩa đệm TLIF-KIDNEY | - Vật liệu: PEEK (ASTM F2026) và Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI (ASTM F136). - Thiết kế dạng cong (hình trái chuối/ hạt đậu…) - Mặt trên và mặt dưới có răng cưa (độ cao răng từ 0.5mm – 0.8mm) giúp đĩa đệm bám chắc vào bề mặt xương, chống dịch chuyển. - Góc nghiêng giữa mặt trên và mặt dưới đĩa đệm từ 0 độ đến 8 độ, độ ưỡn từ 0 độ đến 10 độ, giúp đĩa đệm tương thích với cấu trúc sinh lý cột sống khi đặt vào cơ thể bệnh nhân. - Hai đầu đĩa đệm được vát góc 30 độ giúp dễ dàng đặt đĩa đệm vào giữa hai đốt sống lưng. - Đĩa đệm có thể xoay một góc từ 10 độ đến 90 độ khi đặt. Kỹ thuật này giúp giảm chấn động lên thân sống và đảm bảo đĩa đệm được đặt đúng vị trí. - Khoang nhồi xương lớn từ: 0.4cc đến 1.95cc tùy size giúp chứa được nhiều xương ghép. - Thân đĩa đệm có các lỗ suốt giúp tăng tốc độ lành xương. - Đĩa đệm có 3 điểm đánh dấu làm bằng Titanium có thể dễ dàng quan sát trên phim X-quang hoặc C-Arm. - Chiều rộng: 10mm đến 13mm - Độ dài: 24mm đến 32mm. - Đường kính/ Độ cao: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm. - Bán kính cong từ 28mm đến 34mm. - Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 - Đã tiệt trùng sẵn, đóng gói riêng lẻ theo hộp, hạn sử dụng lâu dài (5 năm). - Dùng tương thích với bộ trợ cụ hãng. | Công ty Cổ phần IQ-LIFE | Việt Nam | Công ty Cổ phần IQ-LIFE/ Việt Nam | IQ177-XXXX; IQ187-XXXX | 18/2020/BYT-TB-CT Ngày: 21/8/2020 | C | Cái/Gói | Công Ty Cổ Phần IQ-Life | Cái | 8560000 |  |  |  | 9416000 | 01/04/2022 | N06.04.020.0942.000.0001 | [17 empty] | 20 |  |  |  |  | 0
358 | 2299 | 6 | Đinh chốt nội tủy xương cẳng chân các cỡ | Đinh chốt rỗng dùng cho xương chày ,chất liệu SS, 2 lỗ vít đầu gần 1 hình tròn và 1 hình bầu dục và 3 lỗ vít đầu xa hình tròn, L 240 - 340mm. ĐK 8,9,10mm, tương thích với bộ khung ngắm định vị | Cây | [5 empty] | 83 | 6 | 2299:83 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: 2 lỗ vít đầu gần 1 hình tròn và 1 hình bầu dục và 3 lỗ vít đầu xa hình tròn, L 240 - 340mm. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Intramedullary Nails, Tibial Upper Bend Nail | Đinh chốt rỗng dùng cho xương chày ,chất liệu SS, 2 lỗ vít đầu gần 1 hình tròn và 1 hình bầu dục và 3 lỗ vít đầu xa hình tròn, L 240 - 340mm. ĐK 8,9,10mm, tương thích với bộ khung ngắm định vị | Matrix Meditec | Ấn Độ | Matrix Meditec, Ấn Độ | 336.A.xxx/338.A.xxx/340.A.xxx | 1999NK/BYT-TB-CT | C | Gói/1 cây | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha | Cây | 2200000 |  |  |  | 3500000 | 09/04/2022 | N07.06.040.4978.115.0058 | [16 empty] | 200 | [5 empty] | 20 | 400 |  |  |  |  | 7
359 | 2302 | 6 | Đinh chốt xương đùi | "Đóng gói tiệt trùng sẵn. Chất liệu Titanium, đinh lòng rỗng, tương đương loại canefn, Kích thước : Ø9,10,11,12mm, L 300 --> 460mm Lag screw : Ф7.0, L 60 --> 150mm Locking screw : Ф4.9, L 20 --> 80mm End cap : L 5,10,15,20,25,30mm Tương thích trợ cụ canwell Tiêu chuẩn ISO, CE" | Bộ | [5 empty] | 19 | 6 | 2302:19 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty làm rõ :HSMT(đường kính 4.9 mm, chất liệu titan, dài 32-100mm);HSDT (đường kính 4.9 mm, chất liệu titan, dài 32-80mm) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ đinh xương đùi Canwell các cỡ | "Đóng gói tiệt trùng sẵn. Chất liệu Titanium, đinh lòng rỗng, tương đương loại canefn, Kích thước : Ø9,10,11,12mm, L 300 --> 460mm Lag screw : Ф7.0, L 60 --> 150mm Locking screw : Ф4.9, L 20 --> 80mm End cap : L 5,10,15,20,25,30mm Tương thích trợ cụ canwell Tiêu chuẩn ISO, CE" | CANWELL MEDICAL CO., LTD. | Trung Quốc | CANWELL MEDICAL CO., LTD./ Trung Quốc | 135503530 --> 135504846 (Model: SDG06) | GPNK số: 13374NK/BYT-TB-CT | C | Bộ / gói | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha | Bộ | 12000000 |  |  |  | 14400000 | 17/05/2022 | N07.06.040.0633.279.0038 | [16 empty] | 50 | 30 |  |  |  |  | 10
360 | 2308 | 6 | Đinh nội tủy Kuntscher TREU các loại, các cỡ (hoặc tương đương) | Chất liệu : Thép y tế Đường kính : 7 mm --> 13mm Có 1 lỗ rút đinh, thân đinh có thiết kế dạng hình lá Cloverleaf tạo 3 tiếp điểm trong lòng tủy Đinh dùng cho xương đùi : thẳng Đinh dùng cho xương chày : cong 1 đầu | Cái | [5 empty] | 83 | 6 | 2308:83 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: Đường kính : 7 mm --> 13mm; Đinh dùng cho xương chày : cong 1 đầu HSDT: Đường kinh 8mm đếbv 13mm. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Intramedullary Nails, Universal Femoral Nail, K nail for femur | Chất liệu : Thép y tế Đường kính : 7 mm --> 13mm Có 1 lỗ rút đinh, thân đinh có thiết kế dạng hình lá Cloverleaf tạo 3 tiếp điểm trong lòng tủy Đinh dùng cho xương đùi : thẳng Đinh dùng cho xương chày : cong 1 đầu | Matrix Meditec | Ấn Độ | Matrix Meditec, Ấn Độ | 288.xxx/289.xxx/290.xxx/291.xxx/292.xxx/293.xxx | 1999NK/BYT-TB-CT | C | Gói/1 cái | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha | Cái | 210000 |  |  |  | 300000 | 04/07/2022 | N07.06.040.4978.115.0103 | [22 empty] | 0 | 200
361 | 2311 | 6 | Đinh nội tủy xương chày/ xương đùi | "Đinh rỗng, chất liệu Titanium, dùng vít lag screw/ hoặc lưỡi chốt helical blade nén ép cổ xương đùi, đóng gói tiệt trùng sẵn Kích thước : Đinh ngắn : Ø9,10,11,12,13mm, L 170, 200, 240mm Đinh dài : Ø9,10,11mm, L360, 400, 420mm Vít Lag screw : Ф10.4, L 70 --> 120mm Lưỡi Helical Blade : Ф10.4, L 75 --> 120mm Locking screw : Ф4.9, L 20 --> 80mm End cap : L 5, 10, 15mm Bộ gồm : Đinh + Vít lag screw/ Lưỡi Helical Blade + Vít khóa + Nắp. Tương thích trợ cụ canwell Tiêu chuẩn ISO, CE" | Bộ | [5 empty] | 19 | 6 | 2311:19 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT : chiều dài 280-460mm;HSDT 300-420;HSDT không thể hiện Chất liệu : Titanium Đinh đùi: Góc cổ thân : 135° Gập cong trong ngoài 5°, nghiêng trước 12° Đường kính đầu đinh : 13mm cho cỡ đinh 9,10,11,12mm Chiều dài : 280-460mm, trái/phải, bước tăng 20mm Vít cổ xương đường kính : 7.0mm, dài 60-150mm Vít khóa chốt đầu gần/ đầu xa tự taro, đường kính 5mm, Nắp đinh : 0mm, 5mm, 10mm, 15mm, 20mm, 25mm Đầu đinh đến vít nén ép cổ xương đùi : 31mm Đầu đinh đến vít khóa chốt dưới : 15mm, 20mm, 40mm Vít khóa chốt : 4.9mm, dài 20 - 80mm Đinh chày : Kích thước : 8mm - 11mm Dài đinh: 255mm - 375mm Chốt khóa 3 hướng linh hoạt Nắp đinh : 0mm, 5mm, 10mm, 15mm Vít khóa chốt: 3.9mm, 4.9mm, 5.0mm; không thể hiện mã số (BYT) đối với mã sản phẩm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ đinh đầu trên xương đùi Canwell các cỡ | "Đinh rỗng, chất liệu Titanium, dùng vít lag screw/ hoặc lưỡi chốt helical blade nén ép cổ xương đùi, đóng gói tiệt trùng sẵn Kích thước : Đinh ngắn : Ø9,10,11,12,13mm, L 170, 200, 240mm Đinh dài : Ø9,10,11mm, L360, 400, 420mm Vít Lag screw : Ф10.4, L 70 --> 120mm Lưỡi Helical Blade : Ф10.4, L 75 --> 120mm Locking screw : Ф4.9, L 20 --> 80mm End cap : L 5, 10, 15mm Bộ gồm : Đinh + Vít lag screw/ Lưỡi Helical Blade + Vít khóa + Nắp. Tương thích trợ cụ canwell Tiêu chuẩn ISO, CE" | CANWELL MEDICAL CO., LTD. | Trung Quốc | CANWELL MEDICAL CO., LTD./ Trung Quốc | 135406517 --> 135404742 (Model: SDG04) | GPNK số: 13374NK/BYT-TB-CT | C | Bộ / gói | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha | Bộ | 12000000 |  |  |  | 14400000 | 17/05/2022 | N07.06.040.0633.279.0039 | [17 empty] | 30 |  |  |  |  | 0
362 | 2314 | 6 | Đinh Stecman đường kính 4,0-5.0, đội dài 180->350mm | Đinh Steinmann không ren, một đầu nhọn, đường kính từ 4.0 đến 5.0mm, dài từ 180 đến 350 mm, chất liệu thép y khoa. | Cái | [5 empty] | 101 | 6 | 2314:101 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt yêu cầu kỹ thuật về: dài từ 180 đến 350 mm HSDT: 180mm-300mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Đinh Steinman | Đinh Steinmann không ren, một đầu nhọn, đường kính từ 4.0 đến 5.0mm, dài từ 180 đến 350 mm, chất liệu thép y khoa. | Sharma Pharmaceutical Pvt. Ltd., | Ấn Độ | Sharma Pharmaceutical Pvt. Ltd.,Ấn Độ | S23.SS04xxx | 13616NK/BYT-TB-CT | C | Bịch/ 5 Cái | Công ty TNHH Nipexco | Cái | 70000 |  |  |  | 110000 | 26/04/2022 | N07.06.040.5195.115.0053 | [16 empty] | 100 | 200 |  | 30 |  |  | 5 | 350
363 | 2315 | 6 | Đinh xương đùi dài | "Đinh rỗng, chất liệu Titanium, dùng vít lag screw/ hoặc lưỡi chốt helical blade nén ép cổ xương đùi, đóng gói tiệt trùng sẵn Kích thước : Đinh ngắn : Ø9,10,11,12,13mm, L 170, 200, 240mm Đinh dài : Ø9,10,11mm, L360, 400, 420mm Vít Lag screw : Ф10.4, L 70 --> 120mm Lưỡi Helical Blade : Ф10.4, L 75 --> 120mm Locking screw : Ф4.9, L 20 --> 80mm End cap : L 5, 10, 15mm Bộ gồm : Đinh + Vít lag screw/ Lưỡi Helical Blade + Vít khóa + Nắp. Tương thích trợ cụ canwell Tiêu chuẩn ISO, CE" | Bộ | [5 empty] | 19 | 6 | 2315:19 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT Vít nén ép cổ xương đùi tự taro đường kính : 10.5mm,Vít chốt đầu xa tự taro, đường kính 5mm, dài 25-120m---- HSDT : Vít nén ép cổ xương đùi tự taro đường kính : 10.4mm;ít chốt đầu xa tự taro, đường kính 4.9mm; dài 20-80mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ đinh đầu trên xương đùi Canwell các cỡ | "Đinh rỗng, chất liệu Titanium, dùng vít lag screw/ hoặc lưỡi chốt helical blade nén ép cổ xương đùi, đóng gói tiệt trùng sẵn Kích thước : Đinh ngắn : Ø9,10,11,12,13mm, L 170, 200, 240mm Đinh dài : Ø9,10,11mm, L360, 400, 420mm Vít Lag screw : Ф10.4, L 70 --> 120mm Lưỡi Helical Blade : Ф10.4, L 75 --> 120mm Locking screw : Ф4.9, L 20 --> 80mm End cap : L 5, 10, 15mm Bộ gồm : Đinh + Vít lag screw/ Lưỡi Helical Blade + Vít khóa + Nắp. Tương thích trợ cụ canwell Tiêu chuẩn ISO, CE" | CANWELL MEDICAL CO., LTD. | Trung Quốc | CANWELL MEDICAL CO., LTD./ Trung Quốc | 135406517 --> 135404742 (Model: SDG04) | GPNK số: 13374NK/BYT-TB-CT | C | Bộ / gói | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha | Bộ | 12000000 |  |  |  | 14400000 | 17/05/2022 | N07.06.040.0633.279.0039 | [17 empty] | 30 |  |  |  |  | 0
364 | 2320 | 6 | Dụng cụ cắt trĩ Longo đường kính ngoài 34mm | Dụng cụ cắt trĩ Longo đường kính ngoài 34mm, đường kính vòng cắt 26mm, số lượng ghim 34, có 2 hàng ghim, chiều cao ghim khi mở 3.8mm, chiều cao ghim khi đòng 0.75- | Bộ | [5 empty] | 51 | 6 | 2320:51 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng YCKT: đường kính ngoài 34mm, đường kính vòng cắt 26mm, số lượng ghim 34, có 2 hàng ghim, chiều cao ghim khi mở 3.8mm, chiều cao ghim khi đòng 0.75-1.5mm, ghim bằng titanium. Nhà thầu tham dự:đường kính ngoài 34mm, đường kính vòng cắt 24.2mm, số lượng ghim 32, có 2 hàng ghim, chiều cao ghim khi mở 3.8mm, chiều cao ghim khi đòng 0.8-1.5mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ dụng cụ cắt trĩ bằng phương pháp Longo | Dụng cụ cắt trĩ Longo đường kính ngoài 34mm, đường kính vòng cắt 26mm, số lượng ghim 34, có 2 hàng ghim, chiều cao ghim khi mở 3.8mm, chiều cao ghim khi đòng 0.75- | Jiangsu Brightness Medical Devices Co.,Ltd | Trung quốc | Jiangsu Brightness Medical Devices Co.,Ltd/ Trung quốc | PAH32; PAH34; PAH36 | 8528NK/BYT-TB-CT | C | Bộ/ Hộp | Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Kỹ Thuật Cao Hà Anh Anh | Bộ | 2950000 |  |  |  | 4000000 | 31/03/2022 | Chờ BYT cấp mã tháng 6/2022 | [22 empty] | 0 | [5 empty] | 10
365 | 2329 | 6 | Dụng cụ khâu cắt nội soi đa năng 60mm, dài 34cm, gập góc 45 độ,dao theo máy hình chữ C bằng thép đúc 400 không rỉ, công nghệ 3 điểm tiếp xúc - EC60A | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi đa năng 60mm,dài 34cm, gập góc 45 độ, EC60A | Cái | [5 empty] | 150 | 6 | 2329:150 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi đa năng Echelon Flex 60mm, cán dài 34cm, gập góc 45 độ, đe bằng thép đúc không gỉ, dao hình chữ C làm bằng thép đúc 400 không rỉ, công nghệ 3 điểm tiếp xúc | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi đa năng 60mm,dài 34cm, gập góc 45 độ, EC60A | Nypro Healthcare Baja Inc. | Mexico | Ethicon Endo Surgery - LLC/ Mỹ | EC60A | 220000902/PCBB-BYT | B | Hộp 3 cái | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | Cái | 13149675 | 13412658 |  |  | 14083302 | 03/01/2022 | N07.04.050.3330.213.0002 | [17 empty] | 36 |  |  |  |  | 0
366 | 2338 | 6 | Epicutaneo 2Fr | - Catheter chất liệu silicone, - Chiều dài 30cm, - Cỡ 24G/2Fr - Tốc độ truyền dịch 3.0ml/phút | Cái | [5 empty] | 116 | 6 | 2338:116 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Epicutaneo cava | - Catheter chất liệu silicone, - Chiều dài 30cm, - Cỡ 24G/2Fr - Tốc độ truyền dịch 3.0ml/phút | VYGON Gmbh & Co.KG | Đức | VYGON Gmbh & Co.KG/ Đức | 218400 | Hàng hóa loại D không thuộc danh mục cần xin GPNK, TKHQ 104080645100 | D | 30 cái/ hộp | Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông | Cái | 1600000 | 1800000 |  |  | 1800000 | 01/04/2022 | N04.04.010.4364.155.0007 | [19 empty] | 148 |  |  | 0
367 | 2351 | 6 | Găng tiệt trùng y tế, không bột | "- Găng tay phẫu thuật tiệt trùng không bột - Chất liệu chính: Mủ cao su tự thiên cô đặc - Loại: Găng tay không bột, tiệt trùng bằng phương pháp chiếu xạ Gamma - Phủ một lớp polymer để tạo ra bề mặt mịn màng để hỗ trợ người sử dụng, được thiết kế các ngón tay thẳng mượt, phù hợp hình dáng bàn tay người sử dụng, viền gân ở cổ tay. - Màu sắc: trắng tự nhiên - Kích cỡ : Số 6; 6,5; 7; 7,5 - Độ dài găng tay tối thiểu khoảng: 290 ± 10 mm, độ dày lòng bàn tay 0.13 ± 0.02mm, chiều rộng từ 77 ± 5 mm đến 95 ± 5mm; hàm lượng protein < 30qg/g - Độ bền kéo tối thiểu trước khi sử dụng: 24MPa; sau khi sử dụng: 18 MPa. - Độ giãn dài tối thiểu trước khi sử dụng: tối thiểu 750%, sau khi sử dụng: 560% -Tiêu chuẩn chất lượng CE00742; ISO 9001 :2015 và ISO 13485: 2016" | Đôi | [5 empty] | 59 | 6 | 2351:59 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: không khử trùng bằng clo. công nghệ rửa găng P.E.A.R.L | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Găng tay cao su tự nhiên cô đặc phẫu thuật tiệt trùng không bột Profeel DHD Platinum các số 6; 6.5; 7; 7.5 | "- Găng tay phẫu thuật tiệt trùng không bột - Chất liệu chính: Mủ cao su tự thiên cô đặc - Loại: Găng tay không bột, tiệt trùng bằng phương pháp chiếu xạ Gamma - Phủ một lớp polymer để tạo ra bề mặt mịn màng để hỗ trợ người sử dụng, được thiết kế các ngón tay thẳng mượt, phù hợp hình dáng bàn tay người sử dụng, viền gân ở cổ tay. - Màu sắc: trắng tự nhiên - Kích cỡ : Số 6; 6,5; 7; 7,5 - Độ dài găng tay tối thiểu khoảng: 290 ± 10 mm, độ dày lòng bàn tay 0.13 ± 0.02mm, chiều rộng từ 77 ± 5 mm đến 95 ± 5mm; hàm lượng protein < 30qg/g - Độ bền kéo tối thiểu trước khi sử dụng: 24MPa; sau khi sử dụng: 18 MPa. - Độ giãn dài tối thiểu trước khi sử dụng: tối thiểu 750%, sau khi sử dụng: 560% -Tiêu chuẩn chất lượng CE00742; ISO 9001 :2015 và ISO 13485: 2016" | WRP | Malaysia | WRP/ Malaysia | KHÔNG CÓ | 220001619/PCBB-BYT | B | Thùng/4 hộp/50 đôi | Công ty TNHH trang thiết bị y tế Hoàng Ánh Dương | Đôi | 17850 |  |  |  | 16800 | 01/01/2022 | N03.06.050.4417.205.0001 | [17 empty] | 500 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 20000
368 | 2357 | 6 | Gel siêu âm | "Kích cỡ: 5kg/ bình Đđkt: gel hòa tan không chứa muối, không dính nhầy, không gây dị ứng, đảm bảo độ đậm đặc đồng dạng đồng màu, độ nhớt 80.000cp (80.000 RPMS, STD 18º), dẫn truyền tín hiệu tốt và tốc độ truyền nhanh (1.48). Sử dụng với tất cả các loại máy siêu âm Đóng gói 5L/bình TCCL: ISO, CE, made in Italia" | Can | [5 empty] | 63 | 6 | 2357:63 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Gel siêu âm bình/5kg | "Kích cỡ: 5kg/ bình Đđkt: gel hòa tan không chứa muối, không dính nhầy, không gây dị ứng, đảm bảo độ đậm đặc đồng dạng đồng màu, độ nhớt 80.000cp (80.000 RPMS, STD 18º), dẫn truyền tín hiệu tốt và tốc độ truyền nhanh (1.48). Sử dụng với tất cả các loại máy siêu âm Đóng gói 5L/bình TCCL: ISO, CE, made in Italia" | Ceracarta | Ý | Ceracarta/Ý | Ceracarta | 170001115/PCBA-HCM | A | Can/ 5kg | Công ty TNHH TM DV KT Hoàng Lộc | Can | 20000 | 199500 |  |  | 304800 | 26/04/2022 | N00.00.000.0690.292.0008 | [16 empty] | 200 |  |  |  | 5 |  | 0 | 500 |  | 8 | 100 | 60 | 300 | 60 | 200 | 5 |  | 50 |  | 30 | 10
369 | 2377 | 6 | Giấy in kết quả dùng cho máy STERRAD 100S - 4003175002 | Giấy in 2 lớp dùng in kết quả tiệt trùng máy Sterrrad 100S | Cuộn | [5 empty] | 150 | 6 | 2377:150 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Chưa bổ sung tài liệu chứng minh sản phẩm đã được kê khai giá | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Giấy in 2 liên dùng cho máy STERRAD 100S | Giấy in 2 lớp dùng in kết quả tiệt trùng máy Sterrrad 100S | Exact Industries, Inc. | Mỹ | Advanced Sterilization Products Inc./ Mỹ | 4003175002 | Hàng hóa thông thường | Không Phân Loại | Hộp 1 cuộn | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | Cuộn | 316800 | [22 empty] | 60 | 15 |  | 5 |  |  | 0 | 50
370 | 2379 | 6 | Giấy in nhiệt dùng cho máy Sterrad 100 NX - 10305 | Giấy in nhiệt dùng in kết quả tiệt trùng máy Sterrrad NX và 100NX | Cuộn | [5 empty] | 150 | 6 | 2379:150 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Chưa bổ sung tài liệu chứng minh sản phẩm đã được kê khai giá | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | GIẤY IN NHIỆT CHO MÁY TIỆT KHUẨN STERRAD | Giấy in nhiệt dùng in kết quả tiệt trùng máy Sterrrad NX và 100NX | O'Neil Product Development, Inc. | Mỹ | Advanced Sterilization Products Inc./ Mỹ | 10305 | Hàng hóa thông thường | Không Phân Loại | Hộp/ 12 cuộn | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | Cuộn | 341891 | [22 empty] | 18 | [5 empty] | 0
371 | 2386 | 6 | Giấy y tế 40cmx50cm | Kích thước: Kích thước 40cmx50cm | Kg | [5 empty] | 108 | 6 | 2386:108 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Nhà thầu KHÔNG bổ sung mã VTYT theo Quyết định 5086/QĐ - BYT của mặt hàng tham dự thầu: Giấy y tế 40cmx50cm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Giấy y tế 40cmx50cm | Kích thước: Kích thước 40cmx50cm | Linh Xuân | Việt Nam | Linh Xuân - Việt Nam | G.LX |  | Không Phân Loại | 1kg/gói | Công ty TNHH thương mại và thiết bị y tế Nhật Minh | Kg | 38300 |  |  |  | 42000 | 28/06/2022 | [17 empty] | 20000 | 3000 | 400 |  |  | 300 | 150 |  | 150 | 200 | 200 | 200 | 500 | 1500 | 400 | 200 | 200 | 300 |  | 5 | 5
372 | 2389 | 6 | Gọng mũi cho máy NF5, size L | "Chất liệu silicone Có khớp xoay 360 độ Đường kính trong 5.1 mm Phù hợp với bệnh nhân từ 70 kg trở lên Trở kháng ở lưu lượng 60 lít/phút: 8 cmH2O" | Chiếc | [5 empty] | 24 | 6 | 2389:24 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không có mã VTYT. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Gọng mũi cho máy NF5, size L | "Chất liệu silicone Có khớp xoay 360 độ Đường kính trong 5.1 mm Phù hợp với bệnh nhân từ 70 kg trở lên Trở kháng ở lưu lượng 60 lít/phút: 8 cmH2O" | Beijing Rongrui-Century Science & Technology | Trung Quốc | Beijing Rongrui-Century Science & Technology / Trung Quốc | RVL001L | 0 | C | 1 Chiếc / Hộp | Tổng Cty Thiết Bị Y Tế Việt Nam-CTCP | Chiếc | 500000 |  |  |  | 690000 | 01/04/2022 | 0 | [16 empty] | 300
373 | 2393 | 6 | HBsAg Hepatitis B Surface Antigen Rapid Test (Cassette) | *Giúp xác định chẩn đoán nhiễm siêu vi B. HBsAg phát hiện kháng nguyên bề mặt siêu vi B trong huyết tương hoặc huyết thanh bằng phương pháp sắc ký miễn dịch. *Ngưỡng phát hiện: 5 ng/ml trong 15 phút 1 ng/ml trong 30 phút *Độ nhạy: >99% , Độ đặc hiệu 97 %. " | Test | [5 empty] | 21 | 6 | 2393:21 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Mặ hàng tham dự thầu không có phiếu kiểm nghiệm (đá yêu cầu làm rõ) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | HBsAg Hepatitis B Rapid Test (Cassette) | *Giúp xác định chẩn đoán nhiễm siêu vi B. HBsAg phát hiện kháng nguyên bề mặt siêu vi B trong huyết tương hoặc huyết thanh bằng phương pháp sắc ký miễn dịch. *Ngưỡng phát hiện: 5 ng/ml trong 15 phút 1 ng/ml trong 30 phút *Độ nhạy: >99% , Độ đặc hiệu 97 %. " | Biotest | Trung Quốc | Biotest/ Trung Quốc | IHBSG-C31 | 220000019/PCBB-HN | B | 25 test/ hộp | Liên Danh CP Sinh – Đất Việt Thành | Test | 9400 |  |  |  | 20000 | 20/04/2022 | N00.00.000.2341.279.0012 | [18 empty] | 3000 |  |  | 500 | 3000 |  |  |  | 2000 |  | 2000 | [6 empty] | 5000
374 | 2401 | 6 | Hộp phân liều thuốc | Kích thước75x45cm, nhựa PPC | Cái | [5 empty] | 108 | 6 | 2401:108 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT: Kích thước75x45cm DỰ THẦU: Kích thước7cm x 45cm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Hộp phân liều thuốc 3 ngăn | Kích thước75x45cm, nhựa PPC | Nhật Minh | Việt Nam | Nhật Minh - Việt Nam | NM09 | 180000514/BCBA-HCM | A | 1 cái/túi | Công ty TNHH thương mại và thiết bị y tế Nhật Minh | Cái | 3570 |  |  |  | 4800 | 06/04/2022 | N00.00.000.1563.000.0005 | [17 empty] | 300 |  |  |  |  | 7500 |  | 300 |  |  |  |  | 1500
375 | 2410 | 6 | Kẹp kim bấm da | - Dụng cụ khâu da cỡ vừa, rộng dùng trong đóng da. - Có 2 loại kích thước: + Gồm 35 ghim đường kính 5,7mm x 3,9mm bằng thép k gỉ. + Gồm 35 ghim đường kính 6,5mm x 4,7mm bằng thép không gỉ . - Với thiết kế cửa sổ nhìn trong suốt để dễ dàng thao tác. | Cái | [5 empty] | 117 | 6 | 2410:117 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt yêu cầu kĩ thuật. HSMT: kích thước 5.5x3.5/7.5x4.5mm HSDT: 6,5 x 4,7mm & 5,7 x 3,9 mm" | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Ghim khâu da | - Dụng cụ khâu da cỡ vừa, rộng dùng trong đóng da. - Có 2 loại kích thước: + Gồm 35 ghim đường kính 5,7mm x 3,9mm bằng thép k gỉ. + Gồm 35 ghim đường kính 6,5mm x 4,7mm bằng thép không gỉ . - Với thiết kế cửa sổ nhìn trong suốt để dễ dàng thao tác. | Hudson Respiratory Care Tecate S. de R.L. de C.V. (A Teleflex Medical Company) | Mexico | Teleflex Medical / Mỹ | 528135; 528235 | 220000791/PCBB-BYT ngày 18/01/2022 | B | 6 cái/ hộp | Công ty TNHH Dược Phẩm Phương Phương | Cái | 320000 |  |  |  | 350000 | 01/04/2022 | N08.00.010.2450.213.0001 | [17 empty] | 50 |  |  |  |  | 0
376 | 2417 | 6 | Khóa ba ngã có dây nối 25 cm | Nguyên liệu khóa: Poly carbonat. Khóa điều chỉnh dễ dàng, trơn không bị rít. Chịu được áp lực cao, không rò rĩ . Dây nối dài 25cm trong suốt, mềm, đầu dây có khóa vặn để nối tiếp chắc chắn. Chống nứt gãy và chịu áp lực cao. khớp với dây truyền dịch. Ống kết nối có ID đến 3.0mm, OD đến 4.1mm. Áp suất được kiểm tra bằng khí động học và thủy tĩnh học lên đến 7 bars. Cho phép xoay vòng 360 độ. | Cái | [5 empty] | 171 | 6 | 2417:171 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: Nguyên liệu : Poly carbonat; Áp suất được kiểm tra bằng khí động học và thủy tĩnh học. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Khóa 3 ngã 25cm | Nguyên liệu khóa: Poly carbonat. Khóa điều chỉnh dễ dàng, trơn không bị rít. Chịu được áp lực cao, không rò rĩ . Dây nối dài 25cm trong suốt, mềm, đầu dây có khóa vặn để nối tiếp chắc chắn. Chống nứt gãy và chịu áp lực cao. khớp với dây truyền dịch. Ống kết nối có ID đến 3.0mm, OD đến 4.1mm. Áp suất được kiểm tra bằng khí động học và thủy tĩnh học lên đến 7 bars. Cho phép xoay vòng 360 độ. | Huaian | Trung quốc | Huaian, Trung quốc | 25cm | 170001873/PCBA-HCM | A | Gói/1 cái | Công ty TNHH thương mại dịch vụ Vũ Thuận | Cái | 3780 |  |  |  | 4725 | 05/04/2022 | N04.03.100.2446.279.0001 | [16 empty] | 58140 | 4680 |  |  | 200 |  | 1000 | 15000 |  |  | 200 |  | 1000
377 | 2420 | 6 | Khớp gối toàn phần với hệ thống khóa mâm chày chống trật khớp Vitamin E | Thiết kế BALAN SEE bán kính đơn ( 0-95º) hạn chế cắt bỏ xương đùi xa và sau bằng nhau định hình và tái tạo cân bằng dây chằng. - Thiết kế kiểu patellofemoral bảo tồn xương, Cơ chế khóa chèn xương chày đa hướng mạnh mẽ. 1. Lồi cầu đùi (Femoral Component) : chất liệu hợp kim CoCr, Loại lồi cầu đùi trái/ phải với 15 size, 10 kiểu chuẩn (PS) và 5 kiểu mở rộng (PS+) đối với size 3N,4N,5N,6N,7N. 2. Mâm chày (Tibial Plate) : chất liệu Ti-6Al-4V với 9 kích cỡ sử dụng 3. Lớp đệm mâm chày (Tibial Bearing): thiết kể kiểu PS và PS +; chất liệu Vitamin E highly crosslinked, kích thước từ 9 -25mm với 8 độ dày khác nhau. 4. Bánh chè (Patellar Component) : chất liệu polyethylene gồm 7 kích cỡ 26; 27; 29; 32; 35; 38; 41mm | Bộ | [5 empty] | 11 | 6 | 2420:11 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT: Bánh chè (Patellar Component) : chất liệu polyethylene gồm 7 kích cỡ 26; 27; 29; 32; 35; 38; 41mm HSDT: Bánh chè (Patellar Component) : chất liệu polyethylene gồm 6 kích cỡ 27; 29; 32; 35; 38; 41mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ khớp gối toàn phần có xi Mobio với lót đệm mâm chày Vitamin E | Thiết kế BALAN SEE bán kính đơn ( 0-95º) hạn chế cắt bỏ xương đùi xa và sau bằng nhau định hình và tái tạo cân bằng dây chằng. - Thiết kế kiểu patellofemoral bảo tồn xương, Cơ chế khóa chèn xương chày đa hướng mạnh mẽ. 1. Lồi cầu đùi (Femoral Component) : chất liệu hợp kim CoCr, Loại lồi cầu đùi trái/ phải với 15 size, 10 kiểu chuẩn (PS) và 5 kiểu mở rộng (PS+) đối với size 3N,4N,5N,6N,7N. 2. Mâm chày (Tibial Plate) : chất liệu Ti-6Al-4V với 9 kích cỡ sử dụng 3. Lớp đệm mâm chày (Tibial Bearing): thiết kể kiểu PS và PS +; chất liệu Vitamin E highly crosslinked, kích thước từ 9 -25mm với 8 độ dày khác nhau. 4. Bánh chè (Patellar Component) : chất liệu polyethylene gồm 7 kích cỡ 26; 27; 29; 32; 35; 38; 41mm | B-One Ortho, Corp.; Teknimed S.A.S | Mỹ; Pháp | B-One Ortho, Corp., Mỹ; Teknimed S.A.S, Pháp | 88211xxxxx; 88213331xx; 88212xxxxx; 88214xxxxx; T04xxxx | 17346NK/BYT-TB-CT ngày 27/01/2021; 14501NK/BYT-TB-CT ngày 03/02/2020 | C | 5 cái/ bộ | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế B.M.S | Bộ | 58500000 |  |  |  | 98439731 | 01/04/2022 | N06.04.053.0580.175.0005 | [16 empty] | 5 | [5 empty] | 0
378 | 2421 | 6 | Khớp háng bán phần cổ rời có xi măng | 1. Đầu khớp háng lưỡng cực (Bipolar head): - Gồm vỏ kim loại bên ngoài làm bằng CoCr và lớp đệm bên trong bằng Polyethylene cao phân tử, có vòng khóa đàn hồi; kích cỡ từ 36mm-59mm với mỗi kích cỡ tăng 1mm. 2. Chỏm xương đùi: - Vật liệu bằng Cobalt Chrome (CoCr), có đường kính 22mm, 28mm;32mm và 36mm gồm lõi tăng giảm các cỡ M(+0), XL(+3.5), XL(+7), XXL(+10.). 3. Cổ rời - Có thể điều chỉnh chiều dài và thay đổi góc chuôi động từ 127 độ, 135 độ, 143 độ. Chiều dài cổ chuôi 29mm - 42mm. 4. Chuôi khớp háng: - Được làm bằng hợp kim COCR Material, chuôi dạng hình nêm có rãnh ngang chống lún và rãnh dọc chống xoay, góc cổ chuôi 127°, 135°, 143 độ, phần cổ chuôi được đánh bóng gương. - Kích cỡ chuôi: Có 5 kích cỡ từ 4, 6, 8, 10, 12. chiều dài: 107-175mm. - Độ lệch cổ chuôi (Offset): 35 - 53mm. - Là loại khớp đặc biệt chuyên sử dụng kỹ thuật đường mổ nhỏ Superpath. | Bộ | [5 empty] | 11 | 6 | 2421:11 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HDMT:Khớp háng bán phần cổ rời có xi măng HSDT:Bộ khớp háng bán phần không xi măng cổ rời | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ khớp háng bán phần không xi măng cổ rời | 1. Đầu khớp háng lưỡng cực (Bipolar head): - Gồm vỏ kim loại bên ngoài làm bằng CoCr và lớp đệm bên trong bằng Polyethylene cao phân tử, có vòng khóa đàn hồi; kích cỡ từ 36mm-59mm với mỗi kích cỡ tăng 1mm. 2. Chỏm xương đùi: - Vật liệu bằng Cobalt Chrome (CoCr), có đường kính 22mm, 28mm;32mm và 36mm gồm lõi tăng giảm các cỡ M(+0), XL(+3.5), XL(+7), XXL(+10.). 3. Cổ rời - Có thể điều chỉnh chiều dài và thay đổi góc chuôi động từ 127 độ, 135 độ, 143 độ. Chiều dài cổ chuôi 29mm - 42mm. 4. Chuôi khớp háng: - Được làm bằng hợp kim COCR Material, chuôi dạng hình nêm có rãnh ngang chống lún và rãnh dọc chống xoay, góc cổ chuôi 127°, 135°, 143 độ, phần cổ chuôi được đánh bóng gương. - Kích cỡ chuôi: Có 5 kích cỡ từ 4, 6, 8, 10, 12. chiều dài: 107-175mm. - Độ lệch cổ chuôi (Offset): 35 - 53mm. - Là loại khớp đặc biệt chuyên sử dụng kỹ thuật đường mổ nhỏ Superpath. | Microport Orthopedics Inc. | Mỹ | Microport Orthopedics Inc., Mỹ | 260xxxxx; GLBPxxxx; PHA0xxxx; PHA012xx; | 17777NK/BYT-TB-CT ngày 20/04/2021; 11405NK/BYT-TB-CT ngày 12/11/2018 | C | 4 cái/bộ | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế B.M.S | Bộ | 47025000 |  |  |  | 76253616 | 01/04/2022 | N06.04.052.3115.175.0024 | [16 empty] | 5 | [5 empty] | 0
379 | 2424 | 6 | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài | 1. Đầu khớp háng lưỡng cực (Bipolar head): - Chất liệu: Cobalt - Chrome, Polyetylene cao phân tử. Đường kính trong : 22, 28 mm. Đường kính ngoài từ 36-41 sử dụng chỏm 22mm, từ 44-45 sử dụng chỏm 28mm - Kích cỡ : Đường kính 36 – 59 mm với mỗi bước tăng 1 mm, 2. Chỏm xương đùi: - Vật liệu Cobalt Chrome (CoCr) Alloy. Đường kính đầu (head) : 22( -3.5, 0, +3)mm; 28 (0, ±3.5, +7, +10.5)mm 3. Chuôi khớp háng: - Chuôi xương đùi bằng Titanium. Kích cỡ: 10 - 22 cỡ, chiều dài có 3 cỡ: 135;175; 215mm, - Thân chuôi di động điều chỉnh có 8 kích cỡ; X-Small monoblock; X-S modular; Smallmall, chiều dài từ 50 - 80 mm, góc 127, 135, 143 độ chất liệu Ti-Alloy loại thường hoặc phủ hydroxyapatite với độ dày 500 ± 50 µm; hoặc lớp Plasma với độ dày 500 ± 100 µm. | Bộ | [5 empty] | 11 | 6 | 2424:11 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT:2. Chỏm xương đùi: - Vật liệu Cobalt Chrome (CoCr) Alloy. Đường kính đầu (head) : 22( -3.5, 0, +3)mm; 28 (0, ±3.5, +7, +10.5)mm HSDT:2. Chỏm xương đùi: - Vật liệu Cobalt Chrome (CoCr) Alloy. Đường kính đầu (head) : 28 (0, ±3.5, +7, +10.5)mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ khớp háng bán phần chuôi dài cổ rời không xi măng | 1. Đầu khớp háng lưỡng cực (Bipolar head): - Chất liệu: Cobalt - Chrome, Polyetylene cao phân tử. Đường kính trong : 22, 28 mm. Đường kính ngoài từ 36-41 sử dụng chỏm 22mm, từ 44-45 sử dụng chỏm 28mm - Kích cỡ : Đường kính 36 – 59 mm với mỗi bước tăng 1 mm, 2. Chỏm xương đùi: - Vật liệu Cobalt Chrome (CoCr) Alloy. Đường kính đầu (head) : 22( -3.5, 0, +3)mm; 28 (0, ±3.5, +7, +10.5)mm 3. Chuôi khớp háng: - Chuôi xương đùi bằng Titanium. Kích cỡ: 10 - 22 cỡ, chiều dài có 3 cỡ: 135;175; 215mm, - Thân chuôi di động điều chỉnh có 8 kích cỡ; X-Small monoblock; X-S modular; Smallmall, chiều dài từ 50 - 80 mm, góc 127, 135, 143 độ chất liệu Ti-Alloy loại thường hoặc phủ hydroxyapatite với độ dày 500 ± 50 µm; hoặc lớp Plasma với độ dày 500 ± 100 µm. | Microport Orthopedics Inc. | Mỹ | Microport Orthopedics Inc., Mỹ | 260xxxxx; GLBPxxxx; PHA0xxxx; PHA012xx | 17777NK/BYT-TB-CT ngày 20/04/2021; 11405NK/BYT-TB-CT ngày 12/11/2018 | C | 4 cái/ bộ | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế B.M.S | Bộ | 59895000 |  |  |  | 75480374 | 01/04/2022 | N06.04.052.3115.175.0026 | [16 empty] | 8 | [5 empty] | 0
380 | 2425 | 6 | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài Z chuôi bằng Titan- | 1. Đầu khớp háng lưỡng cực (Bipolar head): - Gồm vỏ kim loại bên ngoài làm bằng CoCr và lớp đệm bên trong bằng Polyethylene cao phân tử, có vòng khóa đàn hồi; kích cỡ từ 36mm-59mm. 2. Chỏm xương đùi: - Vật liệu bằng Cobalt Chrome (CoCr), có đường kính 22mm, 28mm;32mm gồm các cỡ S(-3.5), M(+0), XL(+3.5), XL(+7), XXL(+10.5). 3. Cổ rời - Có 10 cỡ cổ modular điều chỉnh 8 hoặc 15 độ góc vẹo trong/vẹo ngoài; 8 hoặc 14 độ nghiêng trước/sau, cổ chuôi đầu gắn chỏm đường kính Taper 12/14 Eurocone (góc 5°42'30''). 4. Chuôi khớp háng: - Chuôi xương đùi bằng Titanium. Kích cỡ: 10 - 22 cỡ, chiều dài có 3 cỡ: 135;175; 215mm, - Thân chuôi di động điều chỉnh có 8 kích cỡ; X-Small monoblock; X-S modular; Smallmall, chiều dài từ 50 - 80 mm, góc 127, 135, 143 độ chất liệu Ti-Alloy loại thường hoặc phủ hydroxyapatite với độ dày 500 ± 50 µm; hoặc lớp Plasma với độ dày 500 ± 100 µm. | Bộ | [5 empty] | 11 | 6 | 2425:11 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT:2. Chỏm xương đùi: - Vật liệu bằng Cobalt Chrome (CoCr), có đường kính 22mm, 28mm;32mm gồm các cỡ S(-3.5), M(+0), XL(+3.5), XL(+7), XXL(+10.5). HSDT:2. Chỏm xương đùi: - Vật liệu bằng Cobalt Chrome (CoCr), có đường kính 28mm;32mm gồm các cỡ S(-3.5), M(+0), XL(+3.5), XL(+7), XXL(+10.5). | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ khớp háng bán phần chuôi dài cổ rời không xi măng | 1. Đầu khớp háng lưỡng cực (Bipolar head): - Gồm vỏ kim loại bên ngoài làm bằng CoCr và lớp đệm bên trong bằng Polyethylene cao phân tử, có vòng khóa đàn hồi; kích cỡ từ 36mm-59mm. 2. Chỏm xương đùi: - Vật liệu bằng Cobalt Chrome (CoCr), có đường kính 22mm, 28mm;32mm gồm các cỡ S(-3.5), M(+0), XL(+3.5), XL(+7), XXL(+10.5). 3. Cổ rời - Có 10 cỡ cổ modular điều chỉnh 8 hoặc 15 độ góc vẹo trong/vẹo ngoài; 8 hoặc 14 độ nghiêng trước/sau, cổ chuôi đầu gắn chỏm đường kính Taper 12/14 Eurocone (góc 5°42'30''). 4. Chuôi khớp háng: - Chuôi xương đùi bằng Titanium. Kích cỡ: 10 - 22 cỡ, chiều dài có 3 cỡ: 135;175; 215mm, - Thân chuôi di động điều chỉnh có 8 kích cỡ; X-Small monoblock; X-S modular; Smallmall, chiều dài từ 50 - 80 mm, góc 127, 135, 143 độ chất liệu Ti-Alloy loại thường hoặc phủ hydroxyapatite với độ dày 500 ± 50 µm; hoặc lớp Plasma với độ dày 500 ± 100 µm. | Microport Orthopedics Inc. | Mỹ | Microport Orthopedics Inc., Mỹ | 260xxxxx; GLBPxxxx; PHA0xxxx; PHA012xx | 17777NK/BYT-TB-CT ngày 20/04/2021; 11405NK/BYT-TB-CT ngày 12/11/2018 | C | 4 cái/ bộ | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế B.M.S | Bộ | 59895000 |  |  |  | 75480374 | 01/04/2022 | N06.04.052.3115.175.0026 | [16 empty] | 5 | [5 empty] | 0
381 | 2426 | 6 | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi nhỏ, ổ cối nhỏ | 1. Cuống xương đùi (stem): Neck Taper 12/14 mm. - Thiết kế CORAIL ,có rãnh chống lún, chống xoay - Vật liệu: Bên ngoài phủ lớp HA Hydroxyapatite, bên trong là lớp Titanium 6Al-4V (Ti6A14V). - Góc cổ chuôi (CCD): 131 - 134 độ. - Có 11 kích cỡ (stem size): 8-18 2. Đầu xương đùi (Femoral Head): Taper12/14. Chất liệu CoCrMo - Kích cỡ (Size): 22, 28 mm.S (-3.5mm); M (0mm); L (+3.5mm); XL (+7mm) - Góc xoay (range of motion (ROM)) lên tới 76 độ. Vòng khóa khép kín chống trật khớp. 3.Đầu lưỡng cực (Chỏm) :38 -57mm - Chất liệu : CoCrMo + UHMWPE nằm cố định với khóa chống trật đầu xương đùi. | Bộ | [5 empty] | 70 | 6 | 2426:70 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT: 1.Chuôi xương đùi (Stem): Góc cổ thân 125º đến 135º Có 10 size với mỗi bước tăng 1 size 2. Chỏm xương đùi (Femoral Head): - Kích cỡ: 22mm, 28mm, có các size -3,5; 0; +3,5; +4; +7; +8 3. Đầu lưỡng cực (Bipolar): Đừơng kính ngoài từ 38mm - 59mm, mỗi Size tăng 1mm. DỰ THẦU: 1.Chuôi xương đùi (Stem): Góc cổ chuôi (CCD): 131 - 134 độ Có 11 kích cỡ (stem size): 8-18 2. Chỏm xương đùi (Femoral Head): - Kích cỡ: 22mm, 28mm, Các Size KHÔNG PHÙ HỢP như yêu cầu. 3. Đầu lưỡng cực (Bipolar): Đừơng kính ngoài từ 38mm - 57mm, mỗi Size tăng 1mm. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Khớp háng bán phần không xi măng H-MAX S Bipolar chỏm CoCrMo | 1. Cuống xương đùi (stem): Neck Taper 12/14 mm. - Thiết kế CORAIL ,có rãnh chống lún, chống xoay - Vật liệu: Bên ngoài phủ lớp HA Hydroxyapatite, bên trong là lớp Titanium 6Al-4V (Ti6A14V). - Góc cổ chuôi (CCD): 131 - 134 độ. - Có 11 kích cỡ (stem size): 8-18 2. Đầu xương đùi (Femoral Head): Taper12/14. Chất liệu CoCrMo - Kích cỡ (Size): 22, 28 mm.S (-3.5mm); M (0mm); L (+3.5mm); XL (+7mm) - Góc xoay (range of motion (ROM)) lên tới 76 độ. Vòng khóa khép kín chống trật khớp. 3.Đầu lưỡng cực (Chỏm) :38 -57mm - Chất liệu : CoCrMo + UHMWPE nằm cố định với khóa chống trật đầu xương đùi. | Lima Corporate S.p.A – Ý | Ý | Lima Corporate S.p.A – Ý | 4250.20.xxx 5010.09.xxx 5527.0x.xxx/5030.0x.xxx | 14893NK/BYT-TB-CT | C | Cái/ Gói | Công Ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam | Bộ | 52800000 |  |  |  | 54615000 | 01/04/2022 | N06.04.052.2846.292.0001 | [16 empty] | 5 | [5 empty] | 0
382 | 2427 | 6 | Khớp háng bán phần không xi măng cổ 127; 135 độ, ổ cối có vành chống trật đầu xương đùi | 1.Đầu lưỡng cực: Làm bằng Cobalt - Chrome, đường kính bao gồm các cỡ từ 36mm đến 65mm với mỗi kích cỡ tăng 1mm. 2. Lớp lót được làm bằng Polyethylene (UHMWPE) cao phân tử, liên kết ngang, có vòng nhẫn khóa chống trật. 3. cuống xương đùi: chất liệu Titanium/ Cobalt Chrome Alloy thân phủ lớp chất kích thích xương HA độ dày 180µm, có rãnh dọc chống xoay. Kích cỡ: 1-10, chiều dài: 125-175mm, bề ngang M/L: 27-39mm. Độ di lệch cổ chuôi (Offset): 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53mm, góc cổ chuôi 127 độ, 135 độ, 143 độ, 4. Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome có đường kính các cỡ từ đường kính 22, 28, 32, 36mm. Lõi tăng giảm (+0mm,±3,5mm,+7mm, +10.5mm). .Dùng cho kỹ thuật mổ Super Path | Bộ | [5 empty] | 11 | 6 | 2427:11 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT: 3. cuống xương đùi:bề ngang M/L: 27-39mm 4. Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome có đường kính các cỡ từ đường kính 22, 28, 32, 36mm. HSDT: 3. cuống xương đùi:bề ngang M/L: 27-36mm 4. Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome có đường kính các cỡ từ đường kính 28, 32, 36mm. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ khớp háng bán phần không xi măng cổ liền | 1.Đầu lưỡng cực: Làm bằng Cobalt - Chrome, đường kính bao gồm các cỡ từ 36mm đến 65mm với mỗi kích cỡ tăng 1mm. 2. Lớp lót được làm bằng Polyethylene (UHMWPE) cao phân tử, liên kết ngang, có vòng nhẫn khóa chống trật. 3. cuống xương đùi: chất liệu Titanium/ Cobalt Chrome Alloy thân phủ lớp chất kích thích xương HA độ dày 180µm, có rãnh dọc chống xoay. Kích cỡ: 1-10, chiều dài: 125-175mm, bề ngang M/L: 27-39mm. Độ di lệch cổ chuôi (Offset): 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53mm, góc cổ chuôi 127 độ, 135 độ, 143 độ, 4. Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome có đường kính các cỡ từ đường kính 22, 28, 32, 36mm. Lõi tăng giảm (+0mm,±3,5mm,+7mm, +10.5mm). .Dùng cho kỹ thuật mổ Super Path | Microport Orthopedics Inc. | Mỹ | Microport Orthopedics Inc., Mỹ | 260xxxxx; GLBPxxxx; PRxxxxxx | 17777NK/BYT-TB-CT ngày 20/04/2021; 11405NK/BYT-TB-CT ngày 12/11/2018 | C | 3 cái/ bộ | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế B.M.S | Bộ | 50000000 |  |  |  | 65500000 | 01/04/2022 | N06.04.052.3115.175.0023 | [16 empty] | 5 | [5 empty] | 0
383 | 2428 | 6 | Khớp háng bán phần không xi măng loại chuôi dài Profemur | 1. Đầu khớp háng lưỡng cực (Bipolar head): - Gồm vỏ kim loại bên ngoài làm bằng CoCr và lớp đệm bên trong bằng Polyethylene cao phân tử, có vòng khóa đàn hồi; kích cỡ từ 36mm-59mm 2. Chỏm xương đùi: - Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome có đường kính các cỡ từ ϕ28, 32, 36mm. Lõi (+0mm, ±3,5mm, ±7mm, ±10mm) - 2 loại góc cổ ngắn và cổ dài độ nghiêng 8º; 15º điều chỉnh nhiều chiều dài ; chất liệu Ti Alloy hoặc Ti Alloy. 3. Chuôi khớp háng: - Chuôi xương đùi bằng Titanium. Kích cỡ: 10 - 22 cỡ, chiều dài có 3 cỡ: 135;175; 215mm, - Thân chuôi di động điều chỉnh có 8 kích cỡ; X-Small monoblock; X-S modular; Smallmall, chiều dài từ 50 - 80 mm, góc 127, 135, 143 độ chất liệu Ti-Alloy loại thường hoặc phủ hydroxyapatite với độ dày 500 ± 50 µm; hoặc lớp Plasma với độ dày 500 ± 100 µm. | Bộ | [5 empty] | 11 | 6 | 2428:11 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT: 2. Chỏm xương đùi: - Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome có đường kính các cỡ từ ϕ28, 32, 36mm. Lõi (+0mm, ±3,5mm, ±7mm, ±10mm) HSDT: 2. Chỏm xương đùi: - Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome có đường kính các cỡ từ ϕ28, 32, 36mm. Lõi (+0mm, ±3,5mm, ±7mm,) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bộ khớp háng bán phần chuôi dài cổ rời không xi măng | 1. Đầu khớp háng lưỡng cực (Bipolar head): - Gồm vỏ kim loại bên ngoài làm bằng CoCr và lớp đệm bên trong bằng Polyethylene cao phân tử, có vòng khóa đàn hồi; kích cỡ từ 36mm-59mm 2. Chỏm xương đùi: - Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome có đường kính các cỡ từ ϕ28, 32, 36mm. Lõi (+0mm, ±3,5mm, ±7mm, ±10mm) - 2 loại góc cổ ngắn và cổ dài độ nghiêng 8º; 15º điều chỉnh nhiều chiều dài ; chất liệu Ti Alloy hoặc Ti Alloy. 3. Chuôi khớp háng: - Chuôi xương đùi bằng Titanium. Kích cỡ: 10 - 22 cỡ, chiều dài có 3 cỡ: 135;175; 215mm, - Thân chuôi di động điều chỉnh có 8 kích cỡ; X-Small monoblock; X-S modular; Smallmall, chiều dài từ 50 - 80 mm, góc 127, 135, 143 độ chất liệu Ti-Alloy loại thường hoặc phủ hydroxyapatite với độ dày 500 ± 50 µm; hoặc lớp Plasma với độ dày 500 ± 100 µm. | Microport Orthopedics Inc. | Mỹ | Microport Orthopedics Inc., Mỹ | 260xxxxx; GLBPxxxx; PHA0xxxx; PHA012xx | 17777NK/BYT-TB-CT ngày 20/04/2021; 11405NK/BYT-TB-CT ngày 12/11/2018 | C | 4 Cái/ bộ | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế B.M.S | Bộ | 59895000 |  |  |  | 75480374 | 01/04/2022 | N06.04.052.3115.175.0026 | [16 empty] | 5 | [5 empty] | 0
384 | 2429 | 6 | Khớp háng bán phần không xi măng phủ HA 180µm | 1.Đầu lưỡng cực: Làm bằng Cobalt - Chrome, đường kính bao gồm các cỡ từ 36mm đến 65mm với mỗi kích cỡ tăng 1mm. 2. Lớp lót được làm bằng Polyethylene (UHMWPE) cao phân tử, liên kết ngang, có vòng nhẫn khóa chống trật. 3. cuống xương đùi: chất liệu Titanium/ Cobalt Chrome Alloy thân phủ lớp chất kích thích xương HA độ dày 180µm, có rãnh dọc chống xoay. Kích cỡ: 1-10, chiều dài: 125-175mm, bề ngang M/L: 27-39mm. Độ di lệch cổ chuôi (Offset): 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53mm, góc cổ chuôi 127 độ, 135 độ, 143 độ, 4. Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome có đường kính các cỡ từ đường kính 22, 28, 32, 36mm. Lõi tăng giảm (+0mm,±3,5mm,+7mm, +10.5mm). .Dùng cho kỹ thuật mổ Super Path | Bộ | [5 empty] | 11 | 6 | 2429:11 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt thông số kỹ thuật: HSMT: Cuống xương đùi:bề ngang M/L: 27-39mm Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome có đường kính các cỡ từ đường kính 22, 28, 32, 36mm HSDT: Cuống xương đùi:bề ngang M/L: 27-36mm Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome có đường kính các cỡ từ đường kính 28, 32, 36mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Khớp háng bán phần không xi măng phủ HA 180pm | 1.Đầu lưỡng cực: Làm bằng Cobalt - Chrome, đường kính bao gồm các cỡ từ 36mm đến 65mm với mỗi kích cỡ tăng 1mm. 2. Lớp lót được làm bằng Polyethylene (UHMWPE) cao phân tử, liên kết ngang, có vòng nhẫn khóa chống trật. 3. cuống xương đùi: chất liệu Titanium/ Cobalt Chrome Alloy thân phủ lớp chất kích thích xương HA độ dày 180µm, có rãnh dọc chống xoay. Kích cỡ: 1-10, chiều dài: 125-175mm, bề ngang M/L: 27-39mm. Độ di lệch cổ chuôi (Offset): 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53mm, góc cổ chuôi 127 độ, 135 độ, 143 độ, 4. Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome có đường kính các cỡ từ đường kính 22, 28, 32, 36mm. Lõi tăng giảm (+0mm,±3,5mm,+7mm, +10.5mm). .Dùng cho kỹ thuật mổ Super Path | Microport Orthopedics Inc. | Mỹ | Microport Orthopedics Inc., Mỹ | 260xxxxx; GLBPxxxx; PRxxxxxx | 17777NK/BYT-TB-CT ngày 20/04/2021; 11405NK/BYT-TB-CT ngày 12/11/2018 | C | 3 cái/ bộ | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế B.M.S | Bộ | 50000000 |  |  |  | 65500000 | 01/04/2022 | N06.04.052.3115.175.0023 | [16 empty] | 5 | [5 empty] | 0
385 | 2430 | 6 | Khớp háng bán phần không xi măng S (gồm ổ cối, đầu xương đùi, cuống xương đùi) | 1. Cuống xương đùi (stem): Neck Taper 12/14 mm. - Thiết kế CORAIL ,có rãnh chống lún, chống xoay - Vật liệu: Bên ngoài phủ lớp HA Hydroxyapatite, bên trong là lớp Titanium 6Al-4V (Ti6A14V). - Góc cổ chuôi (CCD): 131 - 134 độ. - Có 11 kích cỡ (stem size): 8-18 2. Đầu xương đùi (Femoral Head): Taper12/14. Chất liệu CoCrMo - Kích cỡ (Size): 22, 28 mm.S (-3.5mm); M (0mm); L (+3.5mm); XL (+7mm) - Góc xoay (range of motion (ROM)) lên tới 76 độ. Vòng khóa khép kín chống trật khớp. 3.Đầu lưỡng cực (Chỏm) :38 -57mm - Chất liệu : CoCrMo + UHMWPE nằm cố định với khóa chống trật đầu xương đùi. | Bộ | [5 empty] | 70 | 6 | 2430:70 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT: 1. Đầu khớp háng lưỡng cực (Bipolar head): kích cỡ từ 36mm-59mm. 2. Chỏm xương đùi: Có đường kính 22mm, 28mm;32mm gồm các cỡ S(-3.5), M(+0), XL(+3.5), XL(+7), XXL(+10.5). 3.cuống xương đùi: Góc cổ chuôi 127°, 135°, 143 độ . Kích cỡ chuôi: có 10 kích cỡ từ 1-10, chiều dài: 125-170mm. DỰ THẦU: 1. Đầu khớp háng lưỡng cực (Bipolar head): kích cỡ từ 38mm-57mm. 2. Chỏm xương đùi: Đường kính và các Size KHÔNG phù hợp 3.cuống xương đùi: Góc cổ chuôi (CCD): 131 - 134 độ. Có 11 kích cỡ (stem size): 8-18 | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Khớp háng bán phần không xi măng H-MAX S Bipolar chỏm CoCrMo | 1. Cuống xương đùi (stem): Neck Taper 12/14 mm. - Thiết kế CORAIL ,có rãnh chống lún, chống xoay - Vật liệu: Bên ngoài phủ lớp HA Hydroxyapatite, bên trong là lớp Titanium 6Al-4V (Ti6A14V). - Góc cổ chuôi (CCD): 131 - 134 độ. - Có 11 kích cỡ (stem size): 8-18 2. Đầu xương đùi (Femoral Head): Taper12/14. Chất liệu CoCrMo - Kích cỡ (Size): 22, 28 mm.S (-3.5mm); M (0mm); L (+3.5mm); XL (+7mm) - Góc xoay (range of motion (ROM)) lên tới 76 độ. Vòng khóa khép kín chống trật khớp. 3.Đầu lưỡng cực (Chỏm) :38 -57mm - Chất liệu : CoCrMo + UHMWPE nằm cố định với khóa chống trật đầu xương đùi. | Lima Corporate S.p.A – Ý | Ý | Lima Corporate S.p.A – Ý | 4250.20.xxx 5010.09.xxx 5527.0x.xxx/5030.0x.xxx | 14893NK/BYT-TB-CT | C | Cái/ Gói | Công Ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam | Bộ | 51000000 |  |  |  | 54615000 | 01/04/2022 | N06.04.052.2846.292.0001 | [16 empty] | 5 | [5 empty] | 0 | 5
386 | 2439 | 6 | Khung giá đỡ đường niệu quản, bằng kim loại phủ polymer toàn bộ, các loại, các cỡ | - Đường kính stent: 8mm (24Fr), 10mm (30Fr) - Chiều dài stent: 80mm, 100mm, 120mm - Thiết kế thân stent lực hướng tâm cao và lòng bên trong lớn, thời gian lưu stent lên đến 3 năm - Lớp phủ độc đáo - được bao phủ hoàn toàn bởi một polyme lớp phủ được thiết kế để ngăn ngừa quá trình tăng trưởng lớp niêm mạc, giảm sự đóng cặn, hỉnh thành sỏi và vôi hóa. - Dễ dàng đặt với marker chắn bức xạ ở trên stent cho phép đặt dưới nội soi hoặc huỳnh quang - Loại bỏ dễ dàng và an toàn bằng cách kéo stent ra ngoài giống như 1 sợi chỉ - Thiết kế mỏ neo giảm dịch chuyển - Cho phép đặt qua nội soi (ngược dòng), qua da (xuôi dòng) hoặc kết hợp | Cái | [5 empty] | 34 | 6 | 2439:34 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSDT không đáp ứng yêu cầu ĐTKT: Không có cỡ chiều dài stent 80mm cho loại thiết kế có mỏ neo | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Khung giá đỡ đường niệu quản, bằng kim loại phủ polymer toàn bộ, các loại, các cỡ - Antegrade Ureteral Stent (URS) System with anchor/ Retrograde Ureteral Stent (URS) System with anchor/ Retrograde Ureteral Stent (URS) System without anchor | - Đường kính stent: 8mm (24Fr), 10mm (30Fr) - Chiều dài stent: 80mm, 100mm, 120mm - Thiết kế thân stent lực hướng tâm cao và lòng bên trong lớn, thời gian lưu stent lên đến 3 năm - Lớp phủ độc đáo - được bao phủ hoàn toàn bởi một polyme lớp phủ được thiết kế để ngăn ngừa quá trình tăng trưởng lớp niêm mạc, giảm sự đóng cặn, hỉnh thành sỏi và vôi hóa. - Dễ dàng đặt với marker chắn bức xạ ở trên stent cho phép đặt dưới nội soi hoặc huỳnh quang - Loại bỏ dễ dàng và an toàn bằng cách kéo stent ra ngoài giống như 1 sợi chỉ - Thiết kế mỏ neo giảm dịch chuyển - Cho phép đặt qua nội soi (ngược dòng), qua da (xuôi dòng) hoặc kết hợp | Allium Ltd | Israel | Allium Ltd/ Israel | URS-x-x-xxx; URS-x-xx-xxx; URS-x-x-x-xx; URS-x-x-x-xxx; URS-x-x-xx-xx; URS-x-x-xx-xxx | GPNK số 7871NK/BYT-TB-CT; GPNK số 10201NK/BYT-TB-CT | B | 1 Cái/ Hộp | Công ty Cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | Cái | 25000000 |  |  |  | 28000000 | 08/04/2022 | N06.02.090.0157.184.0005 | [16 empty] | 5
387 | 2462 | 6 | Kim luồn lase nội mạch | Kim luồn tiêu chuẩn 22G*1" dùng trong thủ thuật Laser nội mạch, có thể dùng cho máy DoctorHome DH18 và Wonder MF5-08 | Cái | [5 empty] | 171 | 6 | 2462:171 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sản phẩm dự thầu chưa được cấp mã VTYT theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Kim quang laser nội mạch | Kim luồn tiêu chuẩn 22G*1" dùng trong thủ thuật Laser nội mạch, có thể dùng cho máy DoctorHome DH18 và Wonder MF5-08 | Guilin | Trung quốc | Guilin, Trung quốc | 22G |  | C | Gói/1 cái | Công ty TNHH thương mại dịch vụ Vũ Thuận | Cái | 33500 |  |  |  | 45000 | 20/04/2022 | Chưa có | [21 empty] | 200 | 0 |  | 300 | [7 empty] | 400
388 | 2464 | 6 | Kim luồn tĩnh mạch ACCU-VEIN, có cổng và có cánh 18G-22G (hoặc tương đương) | Làm từ chất liệu FEP/PUR/PTFE/ETFE; côn luer 6%; chiều dài ống thông: 24G (19mm+/-0.5mm); đường kính ngoài 24G (0.72+/-0.03mm) Lưu lượng dòng 15 - 270ml/phút, thời gian lưu kim tối đa 72h, 3 đường ngầm cản quang | Cái | [5 empty] | 24 | 6 | 2464:24 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Nhà thầu không đáp ứng :Catheter làm bằng chất liệu ETFE (Ethylen Tetra Flour Ethylen) nhà thầu tham dự :Catheter làm bằng chất liệu FEP | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cổng, ống thông cản quang làm bằng vật liệu FEP (Tiệt trùng). 24G | Làm từ chất liệu FEP/PUR/PTFE/ETFE; côn luer 6%; chiều dài ống thông: 24G (19mm+/-0.5mm); đường kính ngoài 24G (0.72+/-0.03mm) Lưu lượng dòng 15 - 270ml/phút, thời gian lưu kim tối đa 72h, 3 đường ngầm cản quang | Polybond | Ấn Độ | Polybond, Ấn Độ | ETHISAFE | 220000769/PCBB-HN | B | 100 cái/hộp x 10 hộp/kiện | Tổng Cty Thiết Bị Y Tế Việt Nam-CTCP | Cái | 7000 |  |  |  | 6000 | 01/04/2022 | N03.02.070.3521.115.0004 | [23 empty] | 10000
389 | 2465 | 6 | Kim luồn tĩnh mạch ACCU-VEIN, có cổng và có cánh 24G (hoặc tương đương) | Làm từ chất liệu FEP/PUR/PTFE/ETFE; côn luer 6%; chiều dài ống thông: 18G (45mm+/-0.5mm); 20G (32mm+/-0.5mm); 22G (25mm+/-0.5mm); đường kính ngoài 18G (1.3+/-0.5mm); 20G (1.1+/-0.05mm), 22G (0.9+/-0.04mm), Lưu lượng dòng 15 - 270ml/phút, thời gian lưu kim tối đa 72h, 3 đường ngầm cản quang | Cái | [5 empty] | 24 | 6 | 2465:24 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Nhà thầu không đáp ứng :Catheter làm bằng chất liệu ETFE (Ethylen Tetra Flour Ethylen) nhà thầu tham dự Catheter làm bằng chất liệu FEP | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cổng, ống thông cản quang làm bằng vật liệu FEP (Tiệt trùng). 18G-22G | Làm từ chất liệu FEP/PUR/PTFE/ETFE; côn luer 6%; chiều dài ống thông: 18G (45mm+/-0.5mm); 20G (32mm+/-0.5mm); 22G (25mm+/-0.5mm); đường kính ngoài 18G (1.3+/-0.5mm); 20G (1.1+/-0.05mm), 22G (0.9+/-0.04mm), Lưu lượng dòng 15 - 270ml/phút, thời gian lưu kim tối đa 72h, 3 đường ngầm cản quang | Polybond | Ấn Độ | Polybond, Ấn Độ | ETHISAFE | 220000769/PCBB-HN | B | 100 cái/hộp x 10 hộp/kiện | Tổng Cty Thiết Bị Y Tế Việt Nam-CTCP | Cái | 13000 |  |  |  | 6000 | 01/04/2022 | N03.02.070.3521.115.0004 | [23 empty] | 10000
390 | 2476 | 6 | Kim luồn tĩnh mạch số: 18G, 20G, 22G | Kim luồn có cánh, có cửa; Chất liệu PTFE / FEP; Sử dụng một lần; Tiệt trùng EO | Cái | [5 empty] | 5 | 6 | 2476:5 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa | Kim luồn có cánh, có cửa; Chất liệu PTFE / FEP; Sử dụng một lần; Tiệt trùng EO | Mediplus (India) Limited | Cộng hòa Ấn Độ | Mediplus (India) Limited, Cộng hòa Ấn Độ | PLUSFLEX | 220000001/PCBB-TH | B | 100 cái/hộp | Liên danh nhà thầu ANSINHMED | Cái | 2415 | 2915 |  |  | 3830 | 01/01/2022 | N03.02.070.3001.115.0005 | [17 empty] | 5000 |  |  | 1000 |  | 0 | [9 empty] | 14000
391 | 2488 | 6 | Lentulo 21mm, 25mm | Dài 21,25mm, nhiều size có màu đặc trưng riêng : Số 25 : màu đỏ / Số 30 : màu xanh biển / Số 35 : màu xanh lá / Số 40 : màu đen | Cây | [5 empty] | 171 | 6 | 2488:171 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sản phẩm dự thầu chưa được cấp mã VTYT theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Lentulo(PASTE CARRIERS) | Dài 21,25mm, nhiều size có màu đặc trưng riêng : Số 25 : màu đỏ / Số 30 : màu xanh biển / Số 35 : màu xanh lá / Số 40 : màu đen | Mani | Việt Nam | Mani, Nhật bản | 21-25mm | 220001804/PCBB-BYT | B | Hộp/4 cây | Công ty TNHH thương mại dịch vụ Vũ Thuận | Cây | 26500 |  |  |  | 100000 | 18/04/2022 | Chưa có | [22 empty] | 0 | 300 | 1000 | [6 empty] | 20
392 | 2489 | 6 | Lentulo số 25-30 dài 21mm-25mm | Dài 21,25,29mm, nhiều size có màu đặc trưng riêng : Số 25 : màu đỏ / Số 30 : màu xanh biển / Số 35 : màu xanh lá / Số 40 : màu đen | Cây | [5 empty] | 171 | 6 | 2489:171 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sản phẩm dự thầu chưa được cấp mã VTYT theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Lentulo(PASTE CARRIERS) | Dài 21,25,29mm, nhiều size có màu đặc trưng riêng : Số 25 : màu đỏ / Số 30 : màu xanh biển / Số 35 : màu xanh lá / Số 40 : màu đen | Mani | Việt Nam | Mani, Nhật bản | 21-25mm | 220001804/PCBB-BYT | B | Hộp/4 cây | Công ty TNHH thương mại dịch vụ Vũ Thuận | Cây | 33000 |  |  |  | 100000 | 18/04/2022 | Chưa có | [19 empty] | 17 |  |  | 0 | 300 | 1000 | 20 | [5 empty] | 50
393 | 2496 | 6 | Lồng titan đk 13mm x 70mm dùng cho bộ thay thân sống cổ 2 tầng(HT32) | Lồng xương ECO sử dụng như đốt sống nhân tạo - Vật liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI theo tiêu chuẩn ASTM F136. - Thiết kế hình trụ tròn dạng lưới hình tam giác hoặc hình tròn giúp tăng độ bám và phục hồi của xương. - Chiều dài có thể thay đổi tùy theo kích thước của thân đốt sống cần thay thế. - Phần trung tâm rỗng tạo khoảng trống để chứa xương ghép vào trong dễ dàng. -Thành ngoài có các khoảng hở, tạo mặt tiếp xúc để xương ghép kết dính với xương xung quanh. - Đường kính: từ 12mm đến 14mm - Độ dài: từ 20mm đến 70 mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 - Đã tiệt trùng sẵn, đóng gói riêng lẻ theo hộp, hạn sử dụng lâu dài (5 năm). - Dùng tương thích với bộ trợ cụ hãng. | Cái | [5 empty] | 71 | 6 | 2496:71 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : loại. HSLR thông tin kê khai giá không có kê khai giá đường kính 13 | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Lồng xương ECO (Đường kính 12mm - 14mm) | Lồng xương ECO sử dụng như đốt sống nhân tạo - Vật liệu: Titanium Alloy Ti-6Al-4V ELI theo tiêu chuẩn ASTM F136. - Thiết kế hình trụ tròn dạng lưới hình tam giác hoặc hình tròn giúp tăng độ bám và phục hồi của xương. - Chiều dài có thể thay đổi tùy theo kích thước của thân đốt sống cần thay thế. - Phần trung tâm rỗng tạo khoảng trống để chứa xương ghép vào trong dễ dàng. -Thành ngoài có các khoảng hở, tạo mặt tiếp xúc để xương ghép kết dính với xương xung quanh. - Đường kính: từ 12mm đến 14mm - Độ dài: từ 20mm đến 70 mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 - Đã tiệt trùng sẵn, đóng gói riêng lẻ theo hộp, hạn sử dụng lâu dài (5 năm). - Dùng tương thích với bộ trợ cụ hãng. | Công ty Cổ phần IQ-LIFE | Việt Nam | Công ty Cổ phần IQ-LIFE/ Việt Nam | IQ 115-XXXX | Số 18/2020/BYT -TB-CT Ngày 21/08/2020 | C | Cái/Gói | Công Ty Cổ Phần IQ-Life | Cái | 12260000 |  |  |  | 13486000 | 01/04/2022 | N06.04.020.0942.000.0006 | [16 empty] | 8 | [5 empty] | 0
394 | 2499 | 6 | Lưỡi cắt đốt bằng sóng radio các cỡ | "Loại lưỡi cắt đốt đường kính 3.0mm/3.5mm/3.75mm chiều dài làm việc 15cm đầu lưỡi cong các góc: 90 độ/45 độ/ 30 độ. Các tính năng của lưỡi cắt đốt bằng sóng radio: Lưỡi sử dụng sóng radio lưỡng cực an toàn và hiệu quả. Tỷ lệ khoảng cách hoạt động và trở lại của sóng radio là xuất sắc, lỗ hút dịch kích thước lớn, Cách điện với cường độ điện cao duy trì hoạt động chọn lọc ở đầu lưỡi, Nhiệt độ tương đối thấp (40-70 độ C) với tổn thương nhiệt tối thiểu đối với các mô khỏe mạnh xung quanh, giảm đau hiệu quả. Lưỡi cắt đa chức năng kết hợp cắt bỏ, hút và đông máu. Có nhiều loại lưỡi để chọn tạo với cấu trúc một lớp plasma ổn định góp phần vào hiệu suất đáp ứng. " | Cái | [5 empty] | 18 | 6 | 2499:18 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không đạt về tính năng kĩ thuật: HSMT: lưỡi cắt đường kính 3,0 mm có chiều dài 15cm; có chức năng hút dịch. HSDT: lưỡi cắt đường kính 3,0 mm có chiều dài 13cm; không có chức năng hút dịch. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Lưỡi cắt đốt bằng sóng radio các cỡ | "Loại lưỡi cắt đốt đường kính 3.0mm/3.5mm/3.75mm chiều dài làm việc 15cm đầu lưỡi cong các góc: 90 độ/45 độ/ 30 độ. Các tính năng của lưỡi cắt đốt bằng sóng radio: Lưỡi sử dụng sóng radio lưỡng cực an toàn và hiệu quả. Tỷ lệ khoảng cách hoạt động và trở lại của sóng radio là xuất sắc, lỗ hút dịch kích thước lớn, Cách điện với cường độ điện cao duy trì hoạt động chọn lọc ở đầu lưỡi, Nhiệt độ tương đối thấp (40-70 độ C) với tổn thương nhiệt tối thiểu đối với các mô khỏe mạnh xung quanh, giảm đau hiệu quả. Lưỡi cắt đa chức năng kết hợp cắt bỏ, hút và đông máu. Có nhiều loại lưỡi để chọn tạo với cấu trúc một lớp plasma ổn định góp phần vào hiệu suất đáp ứng. " | Shanghai Forerunner Medical Technology Co., Ltd | Trung Quốc | Shanghai Forerunner Medical Technology Co., Ltd - Trung Quốc | REF: FA XXXX-XXXX | GPLH số: 220000834/PCBB-HN ngày 19/03/2022 | B | Cái/ hộp | Công Ty TNHH TMDV TBYT Cao Minh | Cái | 7500000 |  |  |  | 7500000 | 06/08/2022 | N05.03.090.5189.279.0001 | [17 empty] | 50
395 | 2504 | 6 | Lưỡi dao mổ các cỡ | Bằng thép carbon không gỉ. Mỗi lưỡi dao được đóng gói trong lớp giấy bạc chống gỉ. Đóng gói tiệt trùng phương pháp chiếu xạ Gamma. | Cái | [5 empty] | 76 | 6 | 2504:76 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : tài liệu làm rõ do nhà dự thầu cung cấp "không có mã số BYT" | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Lưỡi dao mổ các cỡ | Bằng thép carbon không gỉ. Mỗi lưỡi dao được đóng gói trong lớp giấy bạc chống gỉ. Đóng gói tiệt trùng phương pháp chiếu xạ Gamma. | Ribbel | Ấn độ | Ribbel/Ấn Độ | Surgical Blades | 928A/180000028/PCBPL-BYT | B | Hộp/100 cái | Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh | Cái | 840 |  |  |  | 115000 | 15/04/2022 | số 10 : N05.03.080.198.000001 ,số 11:N05.03.080.198.000002 , số 15: N05.03.080.198.000003 , số 20: N05.03.080.198.000004 , số 21: N05.03.080.198.000005 | [16 empty] | 80000 | 50000 | 10000 |  |  | 500 | 10000 |  | 20000 | 1000 |  | 3000 | 5000 | 1000 | 15000 | 300 | 3000
396 | 2505 | 6 | Lưới điều trị thoát vị 15x15cm | Nặng 51,60g/m2; Pore là 1,25mm; Thickness là 0,50mm | Miếng | [5 empty] | 22 | 6 | 2505:22 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không bổ sung tài liệu làm rõ | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Lưới điều trị thoát vị Polypropylene Mesh, các cỡ | Nặng 51,60g/m2; Pore là 1,25mm; Thickness là 0,50mm | SMI AG | BỈ | SMI AG - BỈ | Polypropylene Mesh | 8466NK/BYT-TB-CT | C | 5 miếng/ hộp | Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1 | Miếng | 405000 |  |  |  | 720000 | 01/04/2022 | N06.05.020.3881.125.0007 | [16 empty] | 50 | 375 |  |  |  |  | 0 |  | 100 |  | 5 |  |  |  | 10 |  | 20
397 | 2506 | 6 | Lưới điều trị thoát vị 6x11cm | Mảnh ghép loại nhẹ dùng trong thoát vị 6,4cm x 11,4cm, thành phần polypropylen không tiêu. Trọng lượng: 45g/m2, Kích thước lỗ lưới: 2,38 ± 0,03mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485-FDA | Miếng | [5 empty] | 150 | 6 | 2506:150 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sản phẩm SPMH trang 209 Tính năng kỹ thuật sản phẩm: Trọng lượng 45g/m2 Tính năng kỹ thuật(Mời thầu): 51,60g/m2 | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Lưới điều trị thoát vị PROLENE SOFT MESH 6.4cm x 11.4cm | Mảnh ghép loại nhẹ dùng trong thoát vị 6,4cm x 11,4cm, thành phần polypropylen không tiêu. Trọng lượng: 45g/m2, Kích thước lỗ lưới: 2,38 ± 0,03mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485-FDA | Ethicon, LLC | Mỹ | Ethicon, LLC-Mỹ | SPMS | 8826NK/BYT-TB-CT | C | Hộp/6 miếng | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | Miếng | 315000 |  |  |  | 788383 | 03/01/2022 | N06.05.020.2025.175.0001.002 | [17 empty] | 150 |  |  |  |  | 90 | 200 | 100 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 20
398 | 2508 | 6 | Lưỡi mài dùng cho nội soi khớp | - Lưỡi mài dùng cho phẫu thuật nội soi khớp vai & gối. Đường kính: 3.0mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm Chất liệu làm bằng thép không gỉ | Cái | [5 empty] | 11 | 6 | 2508:11 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT:- Lưỡi mài dùng cho phẫu thuật nội soi khớp vai & gối. Đường kính: 3.0mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm Chất liệu làm bằng thép không gỉ HSDT:- Lưỡi mài dùng cho phẫu thuật nội soi khớp vai & gối. Đường kính: 4.0mm, Chất liệu làm bằng thép không gỉ | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Lưỡi mài dùng cho nội soi khớp | - Lưỡi mài dùng cho phẫu thuật nội soi khớp vai & gối. Đường kính: 3.0mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm Chất liệu làm bằng thép không gỉ | Arthrex Inc. | Mỹ | Arthrex Inc., Mỹ | AR-84xxOBE | 220000236/PCBB-HCM ngày 24/01/2022 | B | Cái/ gói | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế B.M.S | Cái | 4800000 |  |  |  | 7152969 | 01/04/2022 | N05.03.060.0270.175.0011 | [16 empty] | 200 | 8 |  |  |  |  | 0 | 20
399 | 2509 | 6 | Ly nhựa 399 | Kích thước Ø75 x H75mm, dung tích 220ml | Cái | [5 empty] | 171 | 6 | 2509:171 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sản phẩm dự thầu chưa được cấp mã VTYT theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Ly nhựa 399 | Kích thước Ø75 x H75mm, dung tích 220ml | THH | Việt Nam | THH, Việt Nam | 399 | TCCS 07/THH/2019 | Không Phân Loại | Bao/500 cái | Công ty TNHH thương mại dịch vụ Vũ Thuận | Cái | 530 |  |  |  | 800 | 01/04/2022 | Chưa có | [16 empty] | 300000 | 300000 |  | 46000 |  |  | 0 |  |  | 4000 | 1700 |  |  |  | 30000 | 4000 | 3000
400 | 2513 | 6 | Màng mổ chống nhiễm khuẩn 10x20cm, kích thước sản phẩm: 15x20cm (Miếng áp vô trùng dùng trong phẫu thuật). Chất liệu keo phủ Iodophur (0.117 - 0.197 mg/cm²) | "Kích thước băng dính : 10cm x 20cm Kích thước tổng thể : 15cm x 20cm Chất liệu: Lớp film Polyester resin phủ Iodophur hàm lượng 0.117 -> 0.197 mg/cm² kháng khuẩn phổ rộng, lớp giấy lót Miếng dán sát dùng trong phẫu thuật, phủ Iodophor, kháng khuẩn. Lớp film mỏng, thông thoáng, co giãn tốt và dính chặt trên da và rìa vết mổ, cung cấp phẫu trường vô khuẩn, có tính kháng khuẩn phổ rộng, tăng hiệu quả ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết mổ. | Miếng | [5 empty] | 30 | 6 | 2513:30 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : yêu cầu: phủ Iodophur hàm lượng 0.117 -> 0.197 mg/cm² kháng khuẩn phổ rộng. Nhà thầu không cung cấp được tài liệu làm rõ hàm lượng phủ iodophur | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Màng phẫu thuật Ioban 2 10cm x 20cm | "Kích thước băng dính : 10cm x 20cm Kích thước tổng thể : 15cm x 20cm Chất liệu: Lớp film Polyester resin phủ Iodophur hàm lượng 0.117 -> 0.197 mg/cm² kháng khuẩn phổ rộng, lớp giấy lót Miếng dán sát dùng trong phẫu thuật, phủ Iodophor, kháng khuẩn. Lớp film mỏng, thông thoáng, co giãn tốt và dính chặt trên da và rìa vết mổ, cung cấp phẫu trường vô khuẩn, có tính kháng khuẩn phổ rộng, tăng hiệu quả ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết mổ. | 3M Edumex S.A de C.V | Mexico | 3M Company- Mỹ | 6635 | 1474/170000074/PCBPL-BYT | D | "10 miếng / hộp 4 hộp / thùng | Công ty TNHH thương mại Diên Niên | Miếng | 123200 |  |  |  | 160420 | 07/04/2022 | N02.03.100.0007.213.0001 | [22 empty] | 100
401 | 2514 | 6 | Màng mổ chống nhiễm khuẩn 34x35cm, kích thước sản phẩm: 60 x 35cm (Miếng áp vô trùng dùng trong phẫu thuật). Chất liệu keo phủ Iodophur (0.117 - 0.197 mg/cm²) | Kích thước băng dính : 34x35cm Kích thước tổng thể : 60 x 35cm Chất liệu: Lớp film Polyester resin phủ Iodophur hàm lượng 0.117 -> 0.197 mg/cm² kháng khuẩn phổ rộng, lớp giấy lót Miếng dán sát dùng trong phẫu thuật, phủ Iodophor, kháng khuẩn. Lớp film mỏng, thông thoáng, co giãn tốt và dính chặt trên da và rìa vết mổ, cung cấp phẫu trường vô khuẩn, có tính kháng khuẩn phổ rộng, tăng hiệu quả ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết mổ. | Miếng | [5 empty] | 30 | 6 | 2514:30 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : yêu cầu: phủ Iodophur hàm lượng 0.117 -> 0.197 mg/cm² kháng khuẩn phổ rộng. Nhà thầu không cung cấp được tài liệu làm rõ hàm lượng phủ iodophur | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Màng phẫu thuật Ioban 2 34cm x 35cm | Kích thước băng dính : 34x35cm Kích thước tổng thể : 60 x 35cm Chất liệu: Lớp film Polyester resin phủ Iodophur hàm lượng 0.117 -> 0.197 mg/cm² kháng khuẩn phổ rộng, lớp giấy lót Miếng dán sát dùng trong phẫu thuật, phủ Iodophor, kháng khuẩn. Lớp film mỏng, thông thoáng, co giãn tốt và dính chặt trên da và rìa vết mổ, cung cấp phẫu trường vô khuẩn, có tính kháng khuẩn phổ rộng, tăng hiệu quả ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết mổ. | 3M Edumex S.A de C.V | Mexico | 3M Company- Mỹ | 6640 | 1474/170000074/PCBPL-BYT | D | "10 miếng / hộp 4 hộp / thùng" | Công ty TNHH thương mại Diên Niên | Miếng | 165000 |  |  |  | 208547 | 07/04/2022 | N02.03.100.0005.175.0005 | [17 empty] | 1500 |  |  |  |  | 0
402 | 2523 | 6 | Mask khí dung người lớn và trẻ em, sơ sinh, sinh non | Các thông số kỹ thuật: - Nhựa PVC y tế mềm - Có Mask mask người lớn hoặc trẻ em - Liều lượng cố định (dùng với venturies) - Không sắc nhọn, vô trùng - Có bầu chứa thuốc - Có dây oxy dài 1.8 m -2.1 m - Nhựa y tế, | Cái | [5 empty] | 69 | 6 | 2523:69 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không chứng minh được tính năng kỹ thuật trong hồ sơ làm rõ: Yêu cầu mời thầu: Nhựa y tế, Không chứa DEHP Mặt hàng dự thầu: Nhựa PVC y tế mềm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Mask xông khí dung người lớn, trẻ em | Các thông số kỹ thuật: - Nhựa PVC y tế mềm - Có Mask mask người lớn hoặc trẻ em - Liều lượng cố định (dùng với venturies) - Không sắc nhọn, vô trùng - Có bầu chứa thuốc - Có dây oxy dài 1.8 m -2.1 m - Nhựa y tế, | Zibo Eastmed | Trung Quốc | Zibo Eastmed, Trung Quốc | DMNM-A | 200000095/PCBA-HCM | A | g/1 cái | Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hưng Phát | Cái | 11626 |  |  |  | 16000 | 05/04/2022 | N08.00.310.4495.279.0002 | [16 empty] | 20000 | 8000 |  | 8000 |  | 30 | 1300 | 8000 | 300 | 300 | 200 | 1000 | 500 | 300 | 2700 | 1500 | 200
403 | 2539 | 6 | Miếng cầm máu tự tiêu cellulose, oxy hóa tái tổng hợp, 10cm x 20cm | Vật liệu cầm máu dạng lưới mềm tự tiêu, bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose), nguồn gốc thực vật, kích thước 10 x 20cm, có tính kháng khuẩn, độ pH thấp (2.4) giúp co mạch tại chỗ, đẩy nhanh quá trình hình thành nút tiểu cầu, lưới mềm, dễ thao tác, bám tốt vào bề mặt không bằng phẳng, tự tiêu sau 7 - 14 ngày, tiêu chuẩn CE | Miếng | [5 empty] | 150 | 6 | 2539:150 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Vật liệu cầm máu SURGICEL tự tiêu, có tính kháng khuẩn, bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose), kích thước 10 x 20 cm (W1912) | Vật liệu cầm máu dạng lưới mềm tự tiêu, bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose), nguồn gốc thực vật, kích thước 10 x 20cm, có tính kháng khuẩn, độ pH thấp (2.4) giúp co mạch tại chỗ, đẩy nhanh quá trình hình thành nút tiểu cầu, lưới mềm, dễ thao tác, bám tốt vào bề mặt không bằng phẳng, tự tiêu sau 7 - 14 ngày, tiêu chuẩn CE | Ethicon SARL | Thụy Sĩ | Ethicon SARL - Thụy Sỹ | W1912 | 10362NK/BYT-TB-CT | D | Hộp/12 miếng | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | Miếng | 278250 | 434427 |  |  | 456167 | 03/01/2022 | N02.04.050.2023.274.0001 | [22 empty] | 80 | 100
404 | 2541 | 6 | Miếng ghép lưng nhân tạo có thể giãn mở rộng các cỡ | "Miếng ghép lưng có thể giãn mở rộng - Chất liệu: PEEK (PolyEtherEtherKetone) và Titanium alloy Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 13485-2016 - Kích cỡ: độ dài 24mm, 28mm, 32mm , độ rộng 10mm, độ cao 7mm đến 13mm (tùy theo độ rộng) - Trục bằng chất liệu Ti6Al4V được thiết kế đặc biệt đặt ở giữa lồng, có thể xoay 90 độ tạo cơ chế giãn rộng miếng ghép ra, định hình hoàn hảo khi lắp ghép - Có 3 điểm đánh dấu (3 Marker) - Trên thân có hệ thống răng ngược giúp ngăn cản sự dịch chuyển của đĩa. - Phù hợp nhất với cấu trúc giải phẫu. - Tiệt trùng sẵn." | Miếng | [5 empty] | 139 | 6 | 2541:139 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Nhà thầu tham dự: không có độ rộng 9mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Miếng ghép lưng loại thẳng giãn mở rộng, chất liệu Peek | "Miếng ghép lưng có thể giãn mở rộng - Chất liệu: PEEK (PolyEtherEtherKetone) và Titanium alloy Ti6Al4V theo tiêu chuẩn ISO 13485-2016 - Kích cỡ: độ dài 24mm, 28mm, 32mm , độ rộng 10mm, độ cao 7mm đến 13mm (tùy theo độ rộng) - Trục bằng chất liệu Ti6Al4V được thiết kế đặc biệt đặt ở giữa lồng, có thể xoay 90 độ tạo cơ chế giãn rộng miếng ghép ra, định hình hoàn hảo khi lắp ghép - Có 3 điểm đánh dấu (3 Marker) - Trên thân có hệ thống răng ngược giúp ngăn cản sự dịch chuyển của đĩa. - Phù hợp nhất với cấu trúc giải phẫu. - Tiệt trùng sẵn." | Aero Medikal | Turkey | Aero Medikal/ Turkey | ABCxxxx | " Số 161266NK/BYT-TB-CT " | C | Cái/Gói | Công Ty cổ phần Y tế Thành Ân | Miếng | 12975000 |  |  |  | 13130000 | 13/04/2022 | N06.04.020.0090.272.0001 | [23 empty] | 10
405 | 2544 | 6 | Mũi gate số 2,3 | dài 28-32mm: có 6 size với kich thước tương ứng : số 1(0,50mm)-số 2(0,70mm), số 3 (0,90mm), số 4 (1,1mm) , số 5(1,3mm), số 6 (1,5mm) | Cái | [5 empty] | 171 | 6 | 2544:171 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sản phẩm dự thầu chưa được cấp mã VTYT theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Mũi gate drills | dài 28-32mm: có 6 size với kich thước tương ứng : số 1(0,50mm)-số 2(0,70mm), số 3 (0,90mm), số 4 (1,1mm) , số 5(1,3mm), số 6 (1,5mm) | Mani | Việt Nam | Mani, Nhật bản | 28-32mm | 220001804/PCBB-BYT | B | Vỉ/6 cái | Công ty TNHH thương mại dịch vụ Vũ Thuận | Cái | 29800 |  |  |  | 25000 | 18/04/2022 | Chưa có | [19 empty] | 17 |  |  | 0 | 100
406 | 2546 | 6 | Mũi khoan gates drill các loại từ 1 - 6 dài 28mm, 32mm | dài 28-32mm: có 6 size với kich thước tương ứng : số 1(0,50mm)-số 2(0,70mm), số 3 (0,90mm), số 4 (1,1mm) , số 5(1,3mm), số 6 (1,5mm) | Bộ | [5 empty] | 171 | 6 | 2546:171 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sản phẩm dự thầu chưa được cấp mã VTYT theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Mũi gates drill | dài 28-32mm: có 6 size với kich thước tương ứng : số 1(0,50mm)-số 2(0,70mm), số 3 (0,90mm), số 4 (1,1mm) , số 5(1,3mm), số 6 (1,5mm) | Mani | Việt Nam | Mani, Nhật bản | 28mm, 32mm | 220001804/PCBB-BYT | B | Bộ/6 cây | Công ty TNHH thương mại dịch vụ Vũ Thuận | Bộ | 178800 |  |  |  | 25000 | 18/04/2022 | Chưa có | [17 empty] | 500 |  | 0 |  |  | 0 | 50 | [7 empty] | 20
407 | 2551 | 6 | Nẹp bản nhỏ 5-8 lỗ vít 3.5mm | "Chất liệu: thép không gỉ chuẩn y tế 316L tương thích sinh học Đđkt: nẹp bản nhỏ kiểu DCP dùng vít 3.5mm TCCL: ISO" | Cái | [5 empty] | 63 | 6 | 2551:63 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng YCKT:Có từ 3 đến 8 lỗ chiều dài nẹp từ 38 đến 98 mm.cty tham dự:có từ 3 đến 8 lỗ chiều dài nẹp từ 37 đến 97 mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Nẹp DCP, vít 3.5mm, 5~7 lỗ | "Chất liệu: thép không gỉ chuẩn y tế 316L tương thích sinh học Đđkt: nẹp bản nhỏ kiểu DCP dùng vít 3.5mm TCCL: ISO" | Shakti | Ấn Độ | Shakti/Ấn Độ | Shakti | GPNK:7737NK/BYT-TB-CT | C | 1c/ gói | Công ty TNHH TM DV KT Hoàng Lộc | Cái | 286000 |  |  |  | 572000 | 04/07/2022 | N07.06.040.3758.115.0004 | [22 empty] | 0 | 40
408 | 2565 | 6 | Nẹp chữ T, 3-5 lỗ, chất liệu thép không rỉ (các loại) | "Chất liệu: thép không gỉ chuẩn y tế 316L tương thích sinh học Đđkt: nẹp kiểu chữ T nghiêng phải/ trái, dày 1.5mm, rộng 10mm, 3 lỗ đầu 3/4/5/6 lỗ thân, dài 49mm - 64mm TCCL: ISO" | Cái | [5 empty] | 63 | 6 | 2565:63 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Nhà thầu không đáp ứng YCKT: đầu chữ T rộng 34mm, thân nẹp rộng 16mm, có từ 3 đến 8 lỗ, dài từ 68 đến 148mm nhà thầu tham dự đầu chữ T rộng 36mm, thân nẹp rộng 15.2mm, có từ 3 đến 8 lỗ, dài từ 88 đến 148mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Nẹp chữ T, vít 3.5mm, nghiêng phải/trái, 3 ~6 lỗ | "Chất liệu: thép không gỉ chuẩn y tế 316L tương thích sinh học Đđkt: nẹp kiểu chữ T nghiêng phải/ trái, dày 1.5mm, rộng 10mm, 3 lỗ đầu 3/4/5/6 lỗ thân, dài 49mm - 64mm TCCL: ISO" | Shakti | Ấn Độ | Shakti/Ấn Độ | Shakti | GPNK:7737NK/BYT-TB-CT | C | 1c/ gói | Công ty TNHH TM DV KT Hoàng Lộc | Cái | 290000 |  |  |  | 458000 | 04/07/2022 | N07.06.040.3758.115.0006 | [22 empty] | 0 | 100
409 | 2566 | 6 | Nẹp cố định 18 lỗ, vít 2.0mm, L98mm | 1. Nẹp titan 3 (ASTM-F67:13) màu vàng, dày 1mm, khoảng cách 2 lỗ 5.5mm, 18 lỗ, dài 98mm 2. Tương thích với vít titan 2.0mm | Cái | [5 empty] | 106 | 6 | 2566:106 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Nẹp cố định | 1. Nẹp titan 3 (ASTM-F67:13) màu vàng, dày 1mm, khoảng cách 2 lỗ 5.5mm, 18 lỗ, dài 98mm 2. Tương thích với vít titan 2.0mm | Osteonic Co., Ltd. | Hàn Quốc | Osteonic Co., Ltd., Hàn Quốc | OST310M18 | 10922NK/ BYT-TB-CT | C | 1 cái/gói | Công ty TNHH Y Nha Khoa 3D | Cái | 900000 | 920000 |  |  | 1398000 | 01/04/2022 | N07.06.040.3402.174.0064.003 | [16 empty] | 100 | 300 |  |  |  |  | 0 | 10
410 | 2574 | 6 | Nẹp cổ lối trước | "- Dùng để cố định đốt sống cổ. - Chất liệu: Hợp kim Titanium Alloy cho phép nẹp mỏng và độ bền cực cao, dễ dàng uốn cong. - Trên thân nẹp có khóa. - Chiều dài nẹp từ 17mm - 90mm (bước tăng 5mm)" | Cái | [5 empty] | 139 | 6 | 2574:139 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt do cty từ 30-46 không có bước tăng 5 | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Nẹp cổ lối trước, hợp kim Titanium | "- Dùng để cố định đốt sống cổ. - Chất liệu: Hợp kim Titanium Alloy cho phép nẹp mỏng và độ bền cực cao, dễ dàng uốn cong. - Trên thân nẹp có khóa. - Chiều dài nẹp từ 17mm - 90mm (bước tăng 5mm)" | Aero Medikal | Turkey | Aero Medikal/ Turkey | ACAPxxxx | " Số 16126NK/BYT-TB-CT " | B | Cái/Gói | Công Ty cổ phần Y tế Thành Ân | Cái | 12150000 |  |  |  | 15000000 | 24/12/2020 | N07.06.040.0090.272.0001 | [16 empty] | 15 | [5 empty] | 0
411 | 2584 | 6 | Nẹp DHS các cỡ (gồm 1 nẹp DHS và 1 vít DHS) | Nẹp nòng ngắn, gập góc 135/140/145 độ Độ dày 5.8mm Chiều rộng 19.0mm Khoảng cách giữa các lỗ vít 16.0mm Đường kính đầu nẹp 12.6mm Chất liệu thép y khoa, dùng vít DHS, vít xốp 6.5 và vít vỏ 4.5 | Cái | [5 empty] | 83 | 6 | 2584:83 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt yêu cầu về kỹ thuật: vít xốp 6.5 và vít vỏ 4.5 HSDT: chỉ có 6.5mm. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bone Plates, DHS Plate DC Hole | Nẹp nòng ngắn, gập góc 135/140/145 độ Độ dày 5.8mm Chiều rộng 19.0mm Khoảng cách giữa các lỗ vít 16.0mm Đường kính đầu nẹp 12.6mm Chất liệu thép y khoa, dùng vít DHS, vít xốp 6.5 và vít vỏ 4.5 | Matrix Meditec | Ấn Độ | Matrix Meditec, Ấn Độ | 262.xxx | 1999NK/BYT-TB-CT | C | Gói/1 cái | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha | Cái | 1250000 |  |  |  | 1725000 | 15/04/2022 | N07.06.040.4978.115.0054 | [22 empty] | 0 | 20
412 | 2613 | 6 | Nẹp khóa đa hướng đầu trên xương cánh tay các cỡ | '3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10lỗ ứng với chiều dài 103/ 116/ 129/ 142/ 155/ 168/ 181/ 194mm.Dùng vít 4.0 mm, đầu nẹp có 9 lỗ vít khóa đa hướng và 1 lỗ vít hình tròn.Thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa và vít nén ép).Chất liệu: pure titanium | Cái | [5 empty] | 55 | 6 | 2613:55 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT: kỹ Thuật: 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8 lỗ ứng với chiều dài 74/86/ mm.Dùng vít 4.0 mm, đầu nẹp có 9 lỗ vít khóa đa hướng HSDT: Kỹ thuật: 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10lỗ ứng với chiều dài 103/ 116/ 129/ 142/ 155/ 168/ 181/ 194mm.Dùng vít 4.0 mm, đầu nẹp có 9 lỗ vít khóa đa hướng và 1 lỗ vít hình tròn.Thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa và vít nén ép) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Nẹp khoá đa hướng đầu trên xương cánh tay các cỡ | '3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10lỗ ứng với chiều dài 103/ 116/ 129/ 142/ 155/ 168/ 181/ 194mm.Dùng vít 4.0 mm, đầu nẹp có 9 lỗ vít khóa đa hướng và 1 lỗ vít hình tròn.Thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa và vít nén ép).Chất liệu: pure titanium | Jiangsu Jinlu | Trung Quốc | Jiangsu Jinlu Group Medical Device Co., Ltd. | 315 | 11127NK/BYT-TB-CT ngày 13/10/2018 | C | 1 cái/gói | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hào Nam | Cái | 11500000 |  |  |  | 11500000 | 05/04/2022 | N07.06.040.2626.279.0074 | [19 empty] | 2
413 | 2615 | 6 | Nẹp khóa đầu dưới cẳng chân các cỡ* (HT04) | Nẹp khóa trong đầu xa cẳng chân II, có trái/phải, chất liệu thép y khoa, cỡ gồm 4~13 lổ, dài 122mm~239mm, đầu nẹp có móc nhọn luôn có 9 lổ vít khóa tròn, dùng vít khóa 3.5mm/4.0mm, thân nẹp lổ hình số tám, tích hợp chung lổ vít khóa có ren và lổ vít thường, có lổ xuyên kim Kirschner, dùng vít khóa đường kính 5.0mm và vít vỏ đường kính 4.5mm | Cái | [5 empty] | 83 | 6 | 2615:83 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: cỡ gồm 4~13 lổ, dài 122mm~239mm HSDT: cỡ gồm 5~13 lổ, dài 148mm~292mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bone Plates, LCP Medial Distal Tibia 4.5 mm | Nẹp khóa trong đầu xa cẳng chân II, có trái/phải, chất liệu thép y khoa, cỡ gồm 4~13 lổ, dài 122mm~239mm, đầu nẹp có móc nhọn luôn có 9 lổ vít khóa tròn, dùng vít khóa 3.5mm/4.0mm, thân nẹp lổ hình số tám, tích hợp chung lổ vít khóa có ren và lổ vít thường, có lổ xuyên kim Kirschner, dùng vít khóa đường kính 5.0mm và vít vỏ đường kính 4.5mm | Matrix Meditec | Ấn Độ | Matrix Meditec, Ấn Độ | 259.R.xxx/259.L.xxx | 1999NK/BYT-TB-CT | C | Gói/1 cái | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha | Cái | 2650000 |  |  |  | 3620000 | 09/04/2022 | N07.06.040.4978.115.0045 | [22 empty] | 0 | 100
414 | 2617 | 6 | Nẹp khóa đầu dưới phía trước xương chày, phải trái, các cỡ, titanium | Rộng 16mm; dày 3mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương ở vị trí đầu trên đầu dưới xương chày - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 5.0 mm + vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm - Đạt chất lượng ISO13485; CE 2292 - chất liệu Titan Ti-6Al-4V ELI, tiêu chuẩn : ISO 5832-3 và ASTM F136. Độ bền kéo 860N/mm2 - Trợ cụ tương thích: Normmed | Cái | [5 empty] | 72 | 6 | 2617:72 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : yêu cầu: dùng kết hợp với: Vít khóa xốp Ø 5.0 mm. Độ bền kéo 860N/mm2 - Trợ cụ tương thích: Normmed Sản phẩm dự thầu: " sử dụng vít xương kim loại HB6.5". Không cung cấp thông tin độ bền kéo của sản phẩm, không cam kết dùng được với trợ cụ Normmed | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Nẹp khóa đầu dưới phía trước xương chày, phải trái, các cỡ, titanium | Rộng 16mm; dày 3mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương ở vị trí đầu trên đầu dưới xương chày - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 5.0 mm + vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm - Đạt chất lượng ISO13485; CE 2292 - chất liệu Titan Ti-6Al-4V ELI, tiêu chuẩn : ISO 5832-3 và ASTM F136. Độ bền kéo 860N/mm2 - Trợ cụ tương thích: Normmed | Suzhou Xinrong Best Medical Instrument Co.,Ltd | Trung Quốc | Suzhou Xinrong Best Medical Instrument Co.,Ltd - Trung Quốc | YJYL02 | GPNK số: 9935NK/BYT-TB-CT | C | 1 cái/túi | Công Ty TNHH K.A.L.H.U | Cái | 6930000 |  |  |  | 8600000 | 01/04/2022 | "N07.06.040.5248.279.0156.001 …. N07.06.040.5248.279.0156.005" | [17 empty] | 30 |  |  |  |  | 0
415 | 2629 | 6 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay 6 lỗ đầu, chất liệu titanium các cỡ | "Nẹp khóa đầu dưới xương quay mặt lòng dùng vít 2.4/2.7mm, 6 lỗ đầu, phải/trái, chất liệu titanium - Độ dày 2.25mm, độ rộng 8.2mm - Số lỗ từ 2-5 lỗ tương ứng với độ dài 36/45/54/63mm - Kết hợp lỗ khóa và lỗ thường giúp linh hoạt trong việc lựa chọn vít - Dùng vít xương cứng 2.4mm tự taro (6-50mm), vít xương cứng 2.7mm (6-50mm) và vít khóa xương cứng 2.7mm(6-40mm) " | Cái | [5 empty] | 79 | 6 | 2629:79 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không đạt về tính năng kĩ thuật. HSMT: Dùng vít xương cứng 2.4mm tự taro (6-50mm), vít xương cứng 2.7mm (6-50mm) và vít khóa xương cứng 2.7mm(6-40mm) HSDT: sử dụng vít 2,4mm dài 10-40mm; vít vỏ 2,7mm dài 8-50mm; vít vỏ 2,7mm dài 10-60mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Nẹp khóa đầu dưới xương quay 6 lỗ đầu, chất liệu titanium các cỡ | "Nẹp khóa đầu dưới xương quay mặt lòng dùng vít 2.4/2.7mm, 6 lỗ đầu, phải/trái, chất liệu titanium - Độ dày 2.25mm, độ rộng 8.2mm - Số lỗ từ 2-5 lỗ tương ứng với độ dài 36/45/54/63mm - Kết hợp lỗ khóa và lỗ thường giúp linh hoạt trong việc lựa chọn vít - Dùng vít xương cứng 2.4mm tự taro (6-50mm), vít xương cứng 2.7mm (6-50mm) và vít khóa xương cứng 2.7mm(6-40mm) " | Hardik | Ấn Độ | Hardik/Ấn Độ | T168A-xx T168B-xx | Số:12445NK/BYT-TB-CT | C | Cái/Túi | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Khởi Tâm | Cái | 6550000 |  |  |  | 6600000 | 01/04/2022 | N07.06.040.4859.115.0067 | [23 empty] | 20
416 | 2631 | 6 | Nẹp khóa đầu dưới, phía ngoài đằng sau xương cánh tay, phải trái, các cỡ, titanium | - Rộng 11mm; dày 3.0mm; - Số lỗ từ 7/ 9/ 11/ 13/ 15/ 17/ 19 - Chiều dài tương ứng số lỗ: 83.96/ 107.96/ 131.96/ 155.96/ 179.96/ 203.96/ 227.96 mm. - Loại trái/ phải - Chất liệu Titanium - Dùng kết hợp với: Vít khóa Ø 3.5 mm + Vít vỏ Ø 3.5 mm | Cái | [5 empty] | 56 | 6 | 2631:56 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Mời thầu: - Số lỗ từ 7/ 9/ 11/ 13/ 15/ 17/ 19. Chiều dài tương ứng số lỗ: 83.96/ 107.96/ 131.96/ 155.96/ 179.96/ 203.96/ 227.96 mm. Dự thầu: - Số lỗ từ 7/ 9/ 11/ 13. Chiều dài tương ứng số lỗ: 83.96/ 107.96/ 131.96/ 155.96 mm. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Nẹp khóa đầu dưới mặt ngoài xương cánh tay | - Rộng 11mm; dày 3.0mm; - Số lỗ từ 7/ 9/ 11/ 13/ 15/ 17/ 19 - Chiều dài tương ứng số lỗ: 83.96/ 107.96/ 131.96/ 155.96/ 179.96/ 203.96/ 227.96 mm. - Loại trái/ phải - Chất liệu Titanium - Dùng kết hợp với: Vít khóa Ø 3.5 mm + Vít vỏ Ø 3.5 mm | Normmed Medikal Ve Makina Sanayi Ticaret Limited Sirketi | Thổ Nhĩ Kỳ | Normmed Medikal Ve Makina Sanayi Ticaret Limited Sirketi/ Thổ Nhĩ Kỳ | PNM1006-xxx | GPNK số 17159NK/BYT-TB-CT ngày 21 tháng 12 năm 2020 | C | Cái/ Gói | Công Ty CP TBYT Và TM Hoa Cẩm Chướng | Cái | 7100000 |  |  |  | 9400000 | 31/03/2022 | N07.06.040.5053.272.0041 | [17 empty] | 30 |  |  |  |  | 0
417 | 2632 | 6 | Nẹp khóa đầu gần xương trụ có móc, chất liệu Ti6Al4V | - Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á - Kết hợp xương mõm vẹt và mõm khuỷa, cải thiện sự ổn định trong kết hợp xương cổ tay, vít khóa đầu gần đi dọc theo xương, thân nẹp được thiết kế dài phù hợp với giải phẫu xương trụ, thân nẹp có 1 lỗ nén ép cũng là lỗ chuyển đổi tùy thuộc vào loại vít được sử dụng, móc ở trên nẹp cho phép cố định tối ưu các mảnh xương nhỏ và tăng tính ổn định. - Loại trái/ phải - Có 2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14 lỗ ứng với chiều dài 73/ 96/ 118/ 141/ 163/ 186/ 208mm - Chất liệu Ti6Al4V - Dùng kết hợp với: Vít khóa Ø 3.5 m + Vít vỏ Ø 3.5 mm | Cái | [5 empty] | 56 | 6 | 2632:56 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Mời thầu: - Có 2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14 lỗ ứng với chiều dài 73/ 96/ 118/ 141/ 163/ 186/ 208mm Dự thầu: - Có 2/ 4/ 6/ 8 lỗ ứng với chiều dài 73/ 96/ 118/ 141mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Nẹp khóa mỏm khuỷu | - Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á - Kết hợp xương mõm vẹt và mõm khuỷa, cải thiện sự ổn định trong kết hợp xương cổ tay, vít khóa đầu gần đi dọc theo xương, thân nẹp được thiết kế dài phù hợp với giải phẫu xương trụ, thân nẹp có 1 lỗ nén ép cũng là lỗ chuyển đổi tùy thuộc vào loại vít được sử dụng, móc ở trên nẹp cho phép cố định tối ưu các mảnh xương nhỏ và tăng tính ổn định. - Loại trái/ phải - Có 2/ 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14 lỗ ứng với chiều dài 73/ 96/ 118/ 141/ 163/ 186/ 208mm - Chất liệu Ti6Al4V - Dùng kết hợp với: Vít khóa Ø 3.5 m + Vít vỏ Ø 3.5 mm | Normmed Medikal Ve Makina Sanayi Ticaret Limited Sirketi | Thổ Nhĩ Kỳ | Normmed Medikal Ve Makina Sanayi Ticaret Limited Sirketi/ Thổ Nhĩ Kỳ | PNM1042-xxx | GPNK số 17159NK/BYT-TB-CT ngày 21 tháng 12 năm 2020 | C | Cái/ Gói | Công Ty CP TBYT Và TM Hoa Cẩm Chướng | Cái | 16500000 |  |  |  | 8000000 | 31/03/2022 | N07.06.040.5053.272.0016 | [17 empty] | 8 |  |  |  |  | 0
418 | 2644 | 6 | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt bên chân phải/trái, chất liệu titanium các cỡ | - Chất liệu titanium - Độ dày 4.5mm, độ rộng 11.2mm - Số lỗ 5/7/9/11/13 tương ứng độ dài 140/180/220/260/300mm - Kết hợp lỗ khóa và lỗ thường giúp linh hoạt trong việc lựa chọn vít - Dùng vít khóa 5.0mm tự taro (chiều dài vít từ 14mm đến 90mm.) và vít xương cứng 4.5mm tự taro (chiều dài vít từ 22mm đến 70mm) - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE | Cái | [5 empty] | 83 | 6 | 2644:83 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt yêu cầu kỹ thuật về: Độ dày 4.5mm. HSDT: 5.0mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bone Plates, LCP Proximal Lateral Tibia 4.5mm, titanium | - Chất liệu titanium - Độ dày 4.5mm, độ rộng 11.2mm - Số lỗ 5/7/9/11/13 tương ứng độ dài 140/180/220/260/300mm - Kết hợp lỗ khóa và lỗ thường giúp linh hoạt trong việc lựa chọn vít - Dùng vít khóa 5.0mm tự taro (chiều dài vít từ 14mm đến 90mm.) và vít xương cứng 4.5mm tự taro (chiều dài vít từ 22mm đến 70mm) - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE | Matrix Meditec | Ấn Độ | Matrix Meditec, Ấn Độ | 684.xxx/685.xxx | 1999NK/BYT-TB-CT | C | Gói/1 cái | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha | Cái | 5000000 |  |  |  | 10310000 | 25/04/2022 | N07.06.040.4978.115.0078 | [22 empty] | 0 | 10
419 | 2645 | 6 | Nẹp khóa đầu trên xương chày thép Y tế 316L,trái phải, các cỡ, tiêu chuẩn FDA | Nẹp chất liệu thép Y tế Grade 316L,không gỉ, không bị ăn mòn, thiết kế tương thích với cấu trúc của xương, sức kéo 4% trong 50mm-đàn hồi 193GPa-chịu nhiệt tới 870-925°C. Có 3 loại: Đầu trên xương chày ngoài: Độ dày nẹp: 3.5 mm, bề rộng nẹp: 12 mm. đầu nẹp rộng 31.3mm Số lỗ của nẹp: 4, …, 13 lỗ, tương ứng từ 87-204mm .Vít 3.5 và 4.0mm. Đầu trên xương chày giữa: Độ dày nẹp: 2.0mm, bề rộng thân nẹp: 17mm,.rộng đầu nẹp 33mm Số lỗ của nẹp: 3. …, 12 lỗ, tương ứng 67-179mm. Khoảng cách giữa các lỗ : 16mm, vít 4.5/ 5.0/5.5mm. Đầu trên xương chày trong: Độ dày nẹp: 3.7mm, bề rộng nẹp: 13.5mm, đầu nẹp 34.5mm. Số lỗ của nẹp: 4, …, 14 lỗ, ,tương ứng 84-264mm. Khoảng cách giữa các lỗ 18.0mm. Sử dụng loại vít khóa,vít vỏ,vít xốp làm từ Thép y tế 316L ko gỉ ,tự taro, đường kính 4.5/5.0/5.5 và 6.5mm. Dụng cụ chuyên dụng đi kèm. | Cái | [5 empty] | 79 | 6 | 2645:79 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Chưa nhập lý do KHÔNG ĐẠT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Nẹp khóa đầu trên xương chày thép Y tế 316L,trái phải, các cỡ, tiêu chuẩn FDA | Nẹp chất liệu thép Y tế Grade 316L,không gỉ, không bị ăn mòn, thiết kế tương thích với cấu trúc của xương, sức kéo 4% trong 50mm-đàn hồi 193GPa-chịu nhiệt tới 870-925°C. Có 3 loại: Đầu trên xương chày ngoài: Độ dày nẹp: 3.5 mm, bề rộng nẹp: 12 mm. đầu nẹp rộng 31.3mm Số lỗ của nẹp: 4, …, 13 lỗ, tương ứng từ 87-204mm .Vít 3.5 và 4.0mm. Đầu trên xương chày giữa: Độ dày nẹp: 2.0mm, bề rộng thân nẹp: 17mm,.rộng đầu nẹp 33mm Số lỗ của nẹp: 3. …, 12 lỗ, tương ứng 67-179mm. Khoảng cách giữa các lỗ : 16mm, vít 4.5/ 5.0/5.5mm. Đầu trên xương chày trong: Độ dày nẹp: 3.7mm, bề rộng nẹp: 13.5mm, đầu nẹp 34.5mm. Số lỗ của nẹp: 4, …, 14 lỗ, ,tương ứng 84-264mm. Khoảng cách giữa các lỗ 18.0mm. Sử dụng loại vít khóa,vít vỏ,vít xốp làm từ Thép y tế 316L ko gỉ ,tự taro, đường kính 4.5/5.0/5.5 và 6.5mm. Dụng cụ chuyên dụng đi kèm. | Hardik | Ấn Độ | Hardik/Ấn Độ | 196-xx, 197-xx 182-xx 184-xx 233-xx, 235-xx 236-xx | Số:12445NK/BYT-TB-CT | C | Cái/Túi | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Khởi Tâm | Cái | 4790000 |  |  |  | 4950000 | 01/04/2022 | N07.06.040.4859.115.0069 | [17 empty] | 45 |  |  |  |  | 0
420 | 2660 | 6 | Nẹp khóa đầu xa xương quay, mặt khớp 12 lỗ vít 2.4, thân vít 3.5, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á Đầu mặt khớp 12 lỗ và 9 lỗ, có vít hướng vào mõm trâm quay Thiết kế hình quạt giúp tái tạo lại hình dáng giải phẫu ban đầu. Dùng vít khóa 2.4mm/3.5mm, vít vỏ 3.5mm Loại trái/ phải Có 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14/ 16/ 18/ 20 lỗ ứng với chiều dài 66/ 76/ 85/ 95/ 104/ 123/ 142/ 161/ 180/ 199/ 218/ 237mm | Cái | [5 empty] | 16 | 6 | 2660:16 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSDT không đáp ứng yêu cầu TSKT: Nẹp khóa không có cỡ 14-20 lỗ tương ứng với chiều dài 180-237mm) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Nẹp khóa đầu xa xương quay R.A.F (A Plus) | Chất liệu Ti6Al4V Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á Đầu mặt khớp 12 lỗ và 9 lỗ, có vít hướng vào mõm trâm quay Thiết kế hình quạt giúp tái tạo lại hình dáng giải phẫu ban đầu. Dùng vít khóa 2.4mm/3.5mm, vít vỏ 3.5mm Loại trái/ phải Có 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14/ 16/ 18/ 20 lỗ ứng với chiều dài 66/ 76/ 85/ 95/ 104/ 123/ 142/ 161/ 180/ 199/ 218/ 237mm | A Plus Biotechnology Co., Ltd | Đài Loan | A Plus Biotechnology Co., Ltd/Đài Loan | 1400-0000(1)-02 -->1400-0000(1)-12 | "9030NK/BYT-TB-CT 15400NK/BYT-TB-CT" | C | Cái/gói | Công ty cổ phần dược phẩm Bến Thành | Cái | 12500000 |  |  |  | 12500000 | 18/04/2022 | N07.06.040.0029.296.0015 | [16 empty] | 50 | 30 |  |  |  |  | 0
421 | 2668 | 6 | Nẹp khóa khớp cùng đòn II trái, phải 4/5/6 lỗ (HT09) | Nẹp khóa khớp cùng đòn, có trái/phải, chất liệu thép y khoa, cỡ gồm 5~7 lỗ, dài 85mm~112mm, đầu nẹp luôn có 3 lỗ vít khóa hình số tám, thân nẹp lỗ hình số tám, tích hợp chung lổ vít khóa có ren và lỗ vít thường, dùng vít khóa đường kính 3.5mm và vít vỏ đường kính 3.5mm. | Cái | [5 empty] | 101 | 6 | 2668:101 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không đạt yêu cầu kỹ thuật: đầu nẹp luôn có 3 lổ vít khóa hình số tám, thân nẹp lổ hình số tám. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Nẹp khóa xương đòn có móc (Trái & Phải) | Nẹp khóa khớp cùng đòn, có trái/phải, chất liệu thép y khoa, cỡ gồm 5~7 lỗ, dài 85mm~112mm, đầu nẹp luôn có 3 lỗ vít khóa hình số tám, thân nẹp lỗ hình số tám, tích hợp chung lổ vít khóa có ren và lỗ vít thường, dùng vít khóa đường kính 3.5mm và vít vỏ đường kính 3.5mm. | Sharma Pharmaceutical Pvt. Ltd. | ,Ấn Độ | Sharma Pharmaceutical Pvt. Ltd.,Ấn Độ | S23.SS00xxx; S23.SS28xxx; S23.SS29xxx | 13616NK/BYT-TB-CT | C | Bịch/ 1 Cái | Công ty TNHH Nipexco | Cái | 2400000 |  |  |  | 3700000 | 24/06/2022 | N07.06.040.5195.115.0019 | [22 empty] | 10 | 15
422 | 2684 | 6 | Nẹp khóa mâm chày chữ T, 4~8 lỗ, chất liệu thường (HT17) | Nẹp khóa nén ép T, chất liệu thép y tế, đường kính 4.5-5mm, trái. phải, dài 4-8 lỗ, vis 4.5, 5.0, 6.5mm có lỗ nén ép kết hợp | Cái | [5 empty] | 83 | 6 | 2684:83 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt yêu cầu về thông số: trái. phải | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bone Plates, LCP T-Buttress 4.5mm | Nẹp khóa nén ép T, chất liệu thép y tế, đường kính 4.5-5mm, trái. phải, dài 4-8 lỗ, vis 4.5, 5.0, 6.5mm có lỗ nén ép kết hợp | Matrix Meditec | Ấn Độ | Matrix Meditec, Ấn Độ | 233.xxx | 1999NK/BYT-TB-CT | C | Gói/1 cái | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha | Cái | 1102000 |  |  |  | 3620000 | 09/04/2022 | N07.06.040.4978.115.0001 | [22 empty] | 0 | 40 | [8 empty] | 30
423 | 2687 | 6 | Nẹp khóa mặt bên đầu xa xương chày, đầu mặt khớp 4 lỗ vít 3.5, thân vít 5.0, tương thích với các ổ gãy, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á Nẹp được đặt mặt bên giúp hạn chế tổn thương mô mềm Có lỗ khóa và lỗ nén phù hợp với giải phẫu học Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi chống trờn ren Đầu mặt khớp 4 lỗ, vòng xoay 36 độ từ mặt trước ra mặt bên cho phù hợp giải phẫu. Dùng vít khóa 3.5mm/5.0, vít vỏ 4.5mm; đầu vít chống trượt Loại trái/ phải Có 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14 lỗ ứng với chiều dài 112/ 144/ 176/ 208/ 240/ 272mm | Cái | [5 empty] | 16 | 6 | 2687:16 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSDT không đáp ứng yêu cầu TSKT: Nẹp khóa không có cỡ 14 lỗ tương ứng với chiều dài 272mm) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Nẹp khóa mặt bên đầu xa xương chày (A Plus) | Chất liệu Ti6Al4V Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á Nẹp được đặt mặt bên giúp hạn chế tổn thương mô mềm Có lỗ khóa và lỗ nén phù hợp với giải phẫu học Lỗ vít trên thân nẹp có ren khóa đôi chống trờn ren Đầu mặt khớp 4 lỗ, vòng xoay 36 độ từ mặt trước ra mặt bên cho phù hợp giải phẫu. Dùng vít khóa 3.5mm/5.0, vít vỏ 4.5mm; đầu vít chống trượt Loại trái/ phải Có 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14 lỗ ứng với chiều dài 112/ 144/ 176/ 208/ 240/ 272mm | A Plus Biotechnology Co., Ltd | Đài Loan | A Plus Biotechnology Co., Ltd/Đài Loan | "0702-0000(1)-04 --> 0702-0000(1)-12" | "9030NK/BYT-TB-CT 15400NK/BYT-TB-CT" | C | cái/gói | Công ty cổ phần dược phẩm Bến Thành | Cái | 19900000 |  |  |  | 19900000 | 18/04/2022 | N07.06.040.0029.296.0009 | [16 empty] | 1
424 | 2688 | 6 | Nẹp khóa mắt cá ngoài, đầu mặt khớp 7 lỗ vít 2.4, thân vít 3.5, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á Đầu mặt khớp có 7 lỗ, đầu nẹp có 2 móc để giữ đầu xa xương trụ Dùng vít khóa 2.4mm/3.5, vít vỏ 3.5mm Loại trái/ phải Có 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14 lỗ ứng với chiều dài 74/ 87/ 100/ 113/ 126/ 139/ 152/ 165/ 178/ 191/ 204/ 217/ 230mm | Cái | [5 empty] | 16 | 6 | 2688:16 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSDT không đáp ứng yêu cầu TSKT: Nẹp khóa không có cỡ 3, 5,7, 9, 11, 13 lỗ tương ứng với chiều dài 87, 113, 139, 165, 191, 217 mm) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Nẹp khóa mắt cá ngoài F.D.H (A Plus) | Chất liệu Ti6Al4V Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á Đầu mặt khớp có 7 lỗ, đầu nẹp có 2 móc để giữ đầu xa xương trụ Dùng vít khóa 2.4mm/3.5, vít vỏ 3.5mm Loại trái/ phải Có 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14 lỗ ứng với chiều dài 74/ 87/ 100/ 113/ 126/ 139/ 152/ 165/ 178/ 191/ 204/ 217/ 230mm | A Plus Biotechnology Co., Ltd | Đài Loan | A Plus Biotechnology Co., Ltd/Đài Loan | "0602-0000(1)-02 --> 0602-0000(1)-14" | "9030NK/BYT-TB-CT 15400NK/BYT-TB-CT" | C | Cái/gói | Công ty cổ phần dược phẩm Bến Thành | Cái | 21000000 |  |  |  | 21000000 | 18/04/2022 | N07.06.040.0029.296.0020 | [16 empty] | 30 | 5 |  |  |  |  | 0
425 | 2694 | 6 | Nẹp khóa mắt xích tái tạo thẳng các cỡ, titanium | "Chất liệu Titanium - Thân nẹp 2 bên có rãnh cắt hình mắt xích * Nẹp 3.5mm: có 5/6/7/8/9/10/12/14 lỗ vít khóa 3.5mm, ứng với chiều dài 58/70/82/94/106/118/142/166mm, rộng 10mm, dày 3.0mm." | Cái | [5 empty] | 19 | 6 | 2694:19 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : thiếu số lỗ 4, các số lỗ 5,6,7,8,9,10 không tương thích với chiều dài theo HSMT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Nẹp khóa titan lcp tạo hình mắt xích | "Chất liệu Titanium - Thân nẹp 2 bên có rãnh cắt hình mắt xích * Nẹp 3.5mm: có 5/6/7/8/9/10/12/14 lỗ vít khóa 3.5mm, ứng với chiều dài 58/70/82/94/106/118/142/166mm, rộng 10mm, dày 3.0mm." | IRENE (TianJin) | Trung Quốc | IRENE (TianJin), Trung Quốc | A72490505->A72491416 | GPNK số: 9304NK/BYT-TB-CT | C | Cái/Gói | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha | Cái | 5880000 |  |  |  | 5400000 | 14/04/2022 | N07.06.040.5269.279.0024 | [17 empty] | 30 |  |  |  |  | 0
426 | 2704 | 6 | Nẹp khóa nén ép cổ phẫu thuật, chất liệu thường (HT13) | Nẹp khóa cổ phẩu thuật, chất liệu thép y khoa, cỡ gồm 3-12 lổ, dài 90mm-198mm, đầu nẹp luôn có 8 lổ vít khóa tròn, thân nẹp lổ hình số tám, tích hợp chung lổ vít khóa có ren và lổ vít thường, có lổ xuyên kim Kirschner, dùng vít khóa đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 3.5mm, vít xốp 4.0mm | Cái | [5 empty] | 83 | 6 | 2704:83 | - Đảm bảo đáp ứng về yêu cầu về số lượng: Cam kết cung ứng đầy đủ số lượng hàng hóa trúng thầu theo nhu cầu sử dụng của bệnh viện : Không đạt yêu cầu về thông số: dùng vít khóa đường kính 4.0mm. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bone Plates, LCP Proximal Humerus Philos 3.5mm | Nẹp khóa cổ phẩu thuật, chất liệu thép y khoa, cỡ gồm 3-12 lổ, dài 90mm-198mm, đầu nẹp luôn có 8 lổ vít khóa tròn, thân nẹp lổ hình số tám, tích hợp chung lổ vít khóa có ren và lổ vít thường, có lổ xuyên kim Kirschner, dùng vít khóa đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 3.5mm, vít xốp 4.0mm | Matrix Meditec | Ấn Độ | Matrix Meditec, Ấn Độ | 245.xxx | 1999NK/BYT-TB-CT | C | Gói/1 cái | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha | Cái | 2200000 |  |  |  | 3146000 | 16/05/2022 | N07.06.040.4978.115.0009 | [22 empty] | 0 | 40
427 | 2710 | 6 | Nẹp khóa nén ép xương đòn, có móc, dài 4-6 lỗ, vit 3.5mm có lỗ nén ép kết hợp, tiêu chuẩn AO (HT58) | Nẹp nén ép xương đòn có móc, có trái/phải, chất liệu thép y khoa, cỡ gồm 4-6 lổ, đầu nẹp luôn có 3 lổ vít khóa hình số tám, thân nẹp lổ hình số tám, tích hợp chung lổ vít khóa có ren và lổ vít thường, dùng vít khóa đường kính 3.5mm và vít vỏ đường kính 3.5mm | Cái | [5 empty] | 83 | 6 | 2710:83 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt yêu cầu kỹ thuật về thông số: dùng vít khóa đường kính 3.5mm và vít vỏ đường kính 3.5mm. HSDT: chỉ dùng vít vỏ 3.5mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bone Plates, LCP Clavicle Hook Plate 3.5mm | Nẹp nén ép xương đòn có móc, có trái/phải, chất liệu thép y khoa, cỡ gồm 4-6 lổ, đầu nẹp luôn có 3 lổ vít khóa hình số tám, thân nẹp lổ hình số tám, tích hợp chung lổ vít khóa có ren và lổ vít thường, dùng vít khóa đường kính 3.5mm và vít vỏ đường kính 3.5mm | Matrix Meditec | Ấn Độ | Matrix Meditec, Ấn Độ | 089.R.xxx/089.L.xxx | 1999NK/BYT-TB-CT | C | Gói/1 cái | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha | Cái | 2500000 |  |  |  | 4057000 | 15/04/2022 | N07.06.040.4978.115.0032 | [22 empty] | 0 | 40 | [8 empty] | 40
428 | 2719 | 6 | Nẹp khóa titan nén ép đa hướng đầu dưới xương quay 2.4/2.7mm | "Chất liệu Titanium - Thân nẹp có lỗ kép hình số 8 * Nẹp tiêu chuẩn: Đầu nẹp cong mở rộng, có 6 lỗ khóa đa hướng 2.4/2.7mm, 5 lỗ cố định K-wire, cửa sổ tam giác giúp kiểm soát ổ gãy, thân nẹp 2/3/4/5 lỗ dài 45/54/66/75mm, dày 2mm * Nẹp bản hẹp: Đầu nẹp cong mở rộng, có 6 lỗ khóa đa hướng 2.4/2.7mm, 5 lỗ cố định K-wire, cửa sổ tam giác giúp kiểm soát ổ gãy, thân nẹp 2/3/4/5 lỗ dài 42/51/63/72mm, dày 2mm và 47/55/68/77mm với bản rộng, dày 2mm. * Nẹp bản rộng: Đầu nẹp cong mở rộng, có 7 lỗ khóa đa hướng 2.4/2.7mm, 5 lỗ cố định K-wire, cửa sổ tam giác giúp kiểm soát ổ gãy, thân nẹp 2/3/4/5 lỗ dài 47/55/68/77mm, dày 2mm " | Cái | [5 empty] | 19 | 6 | 2719:19 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng được số lỗ thân nẹp theo HSMT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Nẹp khóa titan nén ép đa hướng đầu dưới xương quay 2.4/2.7mm | "Chất liệu Titanium - Thân nẹp có lỗ kép hình số 8 * Nẹp tiêu chuẩn: Đầu nẹp cong mở rộng, có 6 lỗ khóa đa hướng 2.4/2.7mm, 5 lỗ cố định K-wire, cửa sổ tam giác giúp kiểm soát ổ gãy, thân nẹp 2/3/4/5 lỗ dài 45/54/66/75mm, dày 2mm * Nẹp bản hẹp: Đầu nẹp cong mở rộng, có 6 lỗ khóa đa hướng 2.4/2.7mm, 5 lỗ cố định K-wire, cửa sổ tam giác giúp kiểm soát ổ gãy, thân nẹp 2/3/4/5 lỗ dài 42/51/63/72mm, dày 2mm và 47/55/68/77mm với bản rộng, dày 2mm. * Nẹp bản rộng: Đầu nẹp cong mở rộng, có 7 lỗ khóa đa hướng 2.4/2.7mm, 5 lỗ cố định K-wire, cửa sổ tam giác giúp kiểm soát ổ gãy, thân nẹp 2/3/4/5 lỗ dài 47/55/68/77mm, dày 2mm " | IRENE (TianJin) | Trung Quốc | IRENE (TianJin), Trung Quốc | TC949708045 ->TC949811075, TC948708042->TC948811072, TC950709047->TC950812077 | GPNK số: 9304NK/BYT-TB-CT | C | Cái/Gói | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha | Cái | 7500000 |  |  |  | 8800000 | 14/04/2022 | N07.06.040.5269.279.0103 | [16 empty] | 60 | 25 |  |  |  |  | 0
429 | 2728 | 6 | Nẹp khóa titan nén ép lcp đầu trên xương chày mặt trong 3.5mm | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong 3.5 mm: Thân nẹp được thiết kế với các lỗ có ren hoặc không ren , có lỗ kép hình số 8 kết hợp nhằm lắp đặt hệ vít phù hợp với chỉ định của bác sĩ đối với từng ca phẫu thuật thực tế. - Số lỗ khóa phần đầu nẹp: 3 lỗ - Thân nẹp sử dụng vít khóa chống tuôn đường kính 3.5 mm và vít vỏ 3.5 mm - Độ dày nẹp 4.0 mm, Chiều rộng thân nẹp 11.7 mm, Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 13.0 mm - Chiều dài nẹp từ 80 - 184 mm Vật liệu Titanium-64AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136 Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. | Cái | [5 empty] | 174 | 6 | 2728:174 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : DỰ THẦU: + Độ dày nẹp KHÔNG phù hợp + Số lỗ nẹp và chiều dài KHÔNG tương thích như HSMT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | 3.5 mm Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong ARSENIO | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong 3.5 mm: Thân nẹp được thiết kế với các lỗ có ren hoặc không ren , có lỗ kép hình số 8 kết hợp nhằm lắp đặt hệ vít phù hợp với chỉ định của bác sĩ đối với từng ca phẫu thuật thực tế. - Số lỗ khóa phần đầu nẹp: 3 lỗ - Thân nẹp sử dụng vít khóa chống tuôn đường kính 3.5 mm và vít vỏ 3.5 mm - Độ dày nẹp 4.0 mm, Chiều rộng thân nẹp 11.7 mm, Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 13.0 mm - Chiều dài nẹp từ 80 - 184 mm Vật liệu Titanium-64AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136 Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. | USM Healthcare | Việt Nam | USM Healthcare/ Việt Nam | IMA-LP041abb | 17/2020/BYT-TB-CT | C | 1 cái / gói | Công ty TNHH Xuân Vy | Cái | 8000000 |  |  |  | 9200000 | 27/06/2022 | N07.06.040.0972.000.0001.(001-008) | [16 empty] | 50 | 20 |  |  |  |  | 0
430 | 2740 | 6 | Nẹp khóa xương đòn đầu rắn C.A.S, đầu mặt khớp 8 lỗ vít 2.4, thân vít 3.5, chất liệu Ti6Al4V | Chất liệu Ti6Al4V Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á Đầu mặt khớp có 8 lỗ, thân nẹp cong hình chữ S Dùng vít khóa 2.4/3.5mm, vít vỏ 3.5mm Có 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14 lỗ ứng với chiều dài 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 110/ 120/ 130/ 140/ 150/ 160/ 170mm | Cái | [5 empty] | 16 | 6 | 2740:16 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSDT không đáp ứng yêu cầu TSKT: Nẹp khóa không có cỡ, 3,5,7,9,11,12,13,14 lỗ tương ứng với chiều dài 60,80,100,120,140-170mm) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Nẹp khóa xương đòn đầu rắn C.A.S (A Plus) | Chất liệu Ti6Al4V Nẹp được thiết kế theo tiêu chuẩn xương của người Châu Á Đầu mặt khớp có 8 lỗ, thân nẹp cong hình chữ S Dùng vít khóa 2.4/3.5mm, vít vỏ 3.5mm Có 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14 lỗ ứng với chiều dài 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 110/ 120/ 130/ 140/ 150/ 160/ 170mm | A Plus Biotechnology Co., Ltd | Đài Loan | A Plus Biotechnology Co., Ltd/Đài Loan | "0002-0000(1)-02 --> 0002-0000(1)-10" | "9030NK/BYT-TB-CT 15400NK/BYT-TB-CT" | C | Cái/gói | Công ty cổ phần dược phẩm Bến Thành | Cái | 14500000 |  |  |  | 14500000 | 18/04/2022 | N07.06.040.0029.296.0013 | [16 empty] | 45 | 15 |  |  |  |  | 0
431 | 2741 | 6 | Nẹp khóa xương đòn mặt trước; trái/phải, chất liệu thép không gỉ các cỡ | - Chất liệu thép không gỉ - Dày 3.4mm, rộng 10mm - Số lỗ 6/7/8 lỗ tương ứng độ dài là 94/110/120 mm - Kết hợp lỗ khóa và lỗ thường giúp linh hoạt trong việc lựa chọn vít - Dùng vít khóa 3.5mm tự taro (10mm đến 80mm) và vít xương cứng 3.5mm tự taro (14mm đến 50mm.) - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE | Cái | [5 empty] | 83 | 6 | 2741:83 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt yêu cáu kỹ thuật về: Số lỗ 6/7/8 lỗ tương ứng độ dài là 94/110/120 mm HSDT: Số lỗ 6/7/8 lỗ tương ứng độ dài là 92/106/120 mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bone Plates, LCP Superior Anterior Clavicle 3.5 mm | - Chất liệu thép không gỉ - Dày 3.4mm, rộng 10mm - Số lỗ 6/7/8 lỗ tương ứng độ dài là 94/110/120 mm - Kết hợp lỗ khóa và lỗ thường giúp linh hoạt trong việc lựa chọn vít - Dùng vít khóa 3.5mm tự taro (10mm đến 80mm) và vít xương cứng 3.5mm tự taro (14mm đến 50mm.) - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016, CE | Matrix Meditec | Ấn Độ | Matrix Meditec, Ấn Độ | 184.R.xxx/184.L.xxx | 1999NK/BYT-TB-CT | C | Gói/1 cái | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha | Cái | 1920000 |  |  |  | 2995000 | 09/04/2022 | N07.06.040.4978.115.0040 | [22 empty] | 0 | 40
432 | 2752 | 6 | Nẹp mắc xích các cỡ (từ 4-7 lỗ) | Nẹp mắt xích thẳng, dày 2.8mm, dùng vít 3.5mm, chất liệu thép không gỉ, từ 4-7 lỗ | Cái | [5 empty] | 83 | 6 | 2752:83 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: từ 4-7 lỗ, HSDT: từ 5 -12 lỗ | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bone Plates, Reconstruction Plate 3.5 mm | Nẹp mắt xích thẳng, dày 2.8mm, dùng vít 3.5mm, chất liệu thép không gỉ, từ 4-7 lỗ | Matrix Meditec | Ấn Độ | Matrix Meditec, Ấn Độ | 222.xxx | 1999NK/BYT-TB-CT | C | Gói/1 cái | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha | Cái | 312000 |  |  |  | 497000 | 24/05/2022 | N07.06.040.4978.115.0047 | [22 empty] | 0 | 100
433 | 2757 | 6 | Nẹp Micro cong 6-8 lỗ | 1. Nẹp titanium Grade 3 (ASTM-F67:13) cong 6-8 lỗ, màu xanh, khoảng cách lỗ 4.5mm, chiều rộng nẹp 3.6mm, đường kính trong 1.9mm, độ dày 0.5mm 2. Tương thích với vít 1.5mm | Cái | [5 empty] | 106 | 6 | 2757:106 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không có mã 5086 CV6436 | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Nẹp cố định | 1. Nẹp titanium Grade 3 (ASTM-F67:13) cong 6-8 lỗ, màu xanh, khoảng cách lỗ 4.5mm, chiều rộng nẹp 3.6mm, đường kính trong 1.9mm, độ dày 0.5mm 2. Tương thích với vít 1.5mm | Osteonic Co., Ltd. | Hàn Quốc | Osteonic Co., Ltd., Hàn Quốc | FOR305M06A | 10922NK/ BYT-TB-CT | C | 1 cái/gói | Công ty TNHH Y Nha Khoa 3D | Cái | 620000 | 620000 |  |  | 775000 | 01/04/2022 | [23 empty] | 0 | 10
434 | 2765 | 6 | Nẹp nối ngang cột sống lưng đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng, dài 35; 38; 42; 50mm | Vật liệu: Titanium. Kích thước: dài 35; 38; 42; 50mm. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng | Cái | [5 empty] | 165 | 6 | 2765:165 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Nẹp nối ngang cột sống thắt lưng GSS đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng | Vật liệu: Titanium. Kích thước: dài 35; 38; 42; 50mm. Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng | GS Medical | Hàn Quốc | GS Medical/ Hàn Quốc | GS0120-0035S -> GS0120-0050S | GPNK 11219NK/BYT-TB-CT ngày 23/10/2018 | C | Hộp/1 cái | Công ty TNHH TM-DV và SX Việt Tường | Cái | 3000000 | 4500000 |  |  | 4950000 | 01/04/2022 | N07.06.040.2299.174.0023.001; N07.06.040.2299.174.0023.554; N07.06.040.2299.174.0023.555; N07.06.040.2299.174.0023.556 | [17 empty] | 8 |  |  |  |  | 0
435 | 2768 | 6 | Nẹp ốp đầu trên cẳng chân trái, phải, rộng 18mm, dày 4.6mm, 5-11 lỗ ứng với chiều dài 123-219 mm, +/-4mm (HT24) | Nẹp ốp đầu trên cẳng chân trái, phải, rộng 18mm, dày 4.6mm, 5-11 lỗ ứng với chiều dài 120-216 | Cái | [5 empty] | 83 | 6 | 2768:83 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: dày 4.6mm HSDT: bề dày 4.0mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bone Plates, Lateral Tibial Head Buttress Plate 4.5mm | Nẹp ốp đầu trên cẳng chân trái, phải, rộng 18mm, dày 4.6mm, 5-11 lỗ ứng với chiều dài 120-216 | Matrix Meditec | Ấn Độ | Matrix Meditec, Ấn Độ | 243.xxx/244.xxx | 1999NK/BYT-TB-CT | C | Gói/1 cái | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha | Cái | 1010000 |  |  |  | 1600000 | 15/04/2022 | N07.06.040.4978.115.0053 | [22 empty] | 0 | 60
436 | 2794 | 6 | Ống ngậm đo chức năng hô hấp | "* Ống ngậm giấy thổi đo chức năng hô hấp đường kính ngoài 28mm. Đóng gói 100c/hộp * Tiêu chuẩn CE, ISO" | Cái | [5 empty] | 21 | 6 | 2794:21 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : - Không cung cấp giấy phép lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế của mặt hàng dự thầu. - Không cung cấp bản cấp mã vật tư y tế theo quy định tại quyết định 5086/QĐ-BYT của mặt hàng dự thầu | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Ống ngậm đo chức năng hô hấp | "* Ống ngậm giấy thổi đo chức năng hô hấp đường kính ngoài 28mm. Đóng gói 100c/hộp * Tiêu chuẩn CE, ISO" | Hitec | Trung Quốc | Hitec/ Trung Quốc | HTOT01 |  | B | 100 cái/ hộp | Liên Danh CP Sinh – Đất Việt Thành | Cái | 7350 |  |  |  | 7000 | 19/04/2022 | [17 empty] | 2000 | [5 empty] | 0 | 200 | [9 empty] | 30000
437 | 2800 | 6 | Ống nội khí quản sử dụng một lần các loại, cỡ 2.5 đến 8.0 | Chất liệu PVC; Có bóng; Tiệt trùng EO. | Cái | [5 empty] | 69 | 6 | 2800:69 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Ống thông nội khí quản, có bóng các số | Chất liệu PVC; Có bóng; Tiệt trùng EO. | Zibo Eastmed | Trung Quốc | Zibo Eastmed, Trung Quốc | DOM002-B | 200000087/PCBA-HCM | A | g/1 sợi | Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Hưng Phát | Cái | 9030 | 9324 |  |  | 12000 | 05/04/2022 | N04.01.030.4495.279.0001 | [16 empty] | 1000 | 20000 |  |  | 50 |  | 2400 | 16000 | 2000 |  | 100 |  |  | 300 | 300 | 400 | 500
438 | 2804 | 6 | Ống thông điều trị suy, giãn tĩnh mạch hiển, đk đầu đốt 600µm | "Điện cực điều trị giãn TM Hiển đường kính 1.8mm. Kích cỡ: đường kính kim 6F, chiều dài kim 50mm, chiều dài ống thông 260cm Chất liệu: thủy tinh, lớp PTFE phủ ngoài" | Cái | [5 empty] | 75 | 6 | 2804:75 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Giấy phép nhập khẩu không có mã mặt hàng dự thầu (OFxxxxx) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Ống thông (dây đốt) tĩnh mạch Corona 360 | "Điện cực điều trị giãn TM Hiển đường kính 1.8mm. Kích cỡ: đường kính kim 6F, chiều dài kim 50mm, chiều dài ống thông 260cm Chất liệu: thủy tinh, lớp PTFE phủ ngoài" | G.N.S NeoLaser Ltd | Israel | G.N.S NeoLaser Ltd/ Israel | OFxxxxx | 8943NK/BYT-TB-CT | C | 10 cái/ hộp | Công ty cổ phần công nghệ sinh học Kim Hoà Phát | Cái | 12126000 |  |  |  | 13500000 | 01/04/2022 | N03.03.140.2173.184.0002 | [16 empty] | 300 | 6 |  |  |  |  | 0
439 | 2826 | 6 | Premicath 1Fr | - Catheter chất liệu PUR: + Cỡ 1Fr /28G +dài 20 cm + Tốc độ truyền dịch 0.7ml/phút | Cái | [5 empty] | 116 | 6 | 2826:116 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đap ứng tính năng kĩ thuật: HSMT:Đường kính 28G HSDT: 24G | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | PREMICATH | - Catheter chất liệu PUR: + Cỡ 1Fr /28G +dài 20 cm + Tốc độ truyền dịch 0.7ml/phút | VYGON Gmbh & Co.KG | Đức | VYGON Gmbh & Co.KG/ Đức | 126120 | Hàng hóa loại C không thuộc danh mục cần xin GPNK, TKHQ 103333826741 | C | 10 cái /hộp | Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông | Cái | 1700000 |  |  |  | 1800000 | 01/04/2022 | N04.04.010.4364.155.0003 | [19 empty] | 400 |  |  | 0
440 | 2831 | 6 | Quả lọc thân nhân tạo | * Diện tích màng: 1,4m2 * Chất liệu màng: 3M PUREMA Polyethersulfone * KUF mL/h/mmHg (Hệ số siêu lọc) : 19 * Thể tích mồi: 78 ml - Độ dày màng (µm): 35 - Đường kính trong (µm): 200 - Áp suất xuyên màng tối đa (mmHg): 500 - Độ thanh thải (300 ml/phút): Ure: 242, Creatinine: 216, Phosphate: 179, Vitamin B12: 92. - Tiệt trùng: Gamma irradiation | Quả | [5 empty] | 67 | 6 | 2831:67 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không cung cấp hồ sơ làm rõ | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Quả lọc thận | * Diện tích màng: 1,4m2 * Chất liệu màng: 3M PUREMA Polyethersulfone * KUF mL/h/mmHg (Hệ số siêu lọc) : 19 * Thể tích mồi: 78 ml - Độ dày màng (µm): 35 - Đường kính trong (µm): 200 - Áp suất xuyên màng tối đa (mmHg): 500 - Độ thanh thải (300 ml/phút): Ure: 242, Creatinine: 216, Phosphate: 179, Vitamin B12: 92. - Tiệt trùng: Gamma irradiation | CHENGDU OCI MEDICAL | Trung Quốc | CHENGDU OCI MEDICAL, Trung Quốc | OCI-HD150; OCI-HD180; OCI-HD200; OCI-HD13M; OCI-HD15M; OCI-HD16M; OCI-HD17M; OCI-HD18M; OCI-HD19M; OCI-HD20M; OCI-HD21M; OCI-HD23M; OCI-HD25M; OCI-HD14L; OCI-HD16L; OCI-HD18L; OCI-HD20L; OCI-HD110L; OCI-HD130L; OCI-HD140L; OCI-HD150L; OCI-HD160L; OCI-HD170L; OCI-HD180L; OCI-HD190L; OCI-HD200L; OCI-HD210L; OCI-HD230L; OCI-HD160; OCI-HD170; OCI-HD180; OCI-HD200; OCI-HD230; OCI-HD250; OC-100 (A); OC-130 (A); OC-160 (A); OC-200 (A); OC-230 (A). |  | B | Gói/ Quả | Công Ty TNHH Một Thành Viên Huệ Chi | Quả | 295000 | [28 empty] | 0 |  | 1000
441 | 2832 | 6 | Quả lọc thân nhân tạo 1,6m2 | - Diện tích bề mặt màng (m2): 1,6 - Thành phần cấu tạo: + Màng lọc làm từ sợi Polyethersulfone + Vỏ: polycarbonate - Hệ số siêu lọc (mL/h*mmHg): 23 - Thể tích mồi (mL): 98 - Độ dày màng: 40µm - Đường kính trong: 200µm - Áp lực xuyên màng tối đa: 500mmHg, 66kPa - Độ thanh thải (mL/phút) khi lưu lượng máu Qb=300mL/phút và dịch Qd=500mL/phút: của ure là 259, creatinine là 244, phosphate là 240, vitamin B12 là 148 - Tiệt trùng: Gamma Radiation | Quả | [5 empty] | 110 | 6 | 2832:110 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: Độ thanh thải (300ml/phút): Ure: 247, Creatinine: 223, Phosphate: 183, Vitamin B12: 104 | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Quả lọc thận (16LS) | - Diện tích bề mặt màng (m2): 1,6 - Thành phần cấu tạo: + Màng lọc làm từ sợi Polyethersulfone + Vỏ: polycarbonate - Hệ số siêu lọc (mL/h*mmHg): 23 - Thể tích mồi (mL): 98 - Độ dày màng: 40µm - Đường kính trong: 200µm - Áp lực xuyên màng tối đa: 500mmHg, 66kPa - Độ thanh thải (mL/phút) khi lưu lượng máu Qb=300mL/phút và dịch Qd=500mL/phút: của ure là 259, creatinine là 244, phosphate là 240, vitamin B12 là 148 - Tiệt trùng: Gamma Radiation | Dialife SA | Thụy Sỹ | Dialife SA/ Thụy Sỹ | Dia 16LS | Sản phẩm không thuộc danh mục xin GPNK | C | Túi/ 1 Quả | Công ty TNHH Khoa Học Và Kỹ Thuật Olympic | Quả | 300000 |  |  |  | 335382 | 07/04/2022 | N07.02.080.1839.274.0004 | [22 empty] | 0 | [9 empty] | 1000
442 | 2839 | 6 | Que giấy Chỉ thị hóa học nhóm 4 – 2 thông số ComplyTM Steam Chemical Indicator strip 1,5 cm x 20cm | Test chỉ thị hóa học thời gian test 3 phút ở nhiệt độ 134°C, thời gian 9.5 phút ở nhiệt độ 121°C . Không chì, không có kim loại nặng độc hại. Chỉ thị chuyển từ màu trắng sang màu đen đối chứng là đạt, đạt tiêu chuẩn class 4. Kích thước: 101mm x 16mm. Dùng để test cho gói đồ vải. | Cái | [5 empty] | 153 | 6 | 2839:153 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sai TNKT: Kích thước sản phẩm (Trang 204, Q.1). Mã VTYT theo QĐ 5086 của BYT chưa được phê duyệt (Trang 217). | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Chỉ thị hóa học kiểm tra gói hấp class 4 - Multicritical Process Variable Indicator (Steam) | Test chỉ thị hóa học thời gian test 3 phút ở nhiệt độ 134°C, thời gian 9.5 phút ở nhiệt độ 121°C . Không chì, không có kim loại nặng độc hại. Chỉ thị chuyển từ màu trắng sang màu đen đối chứng là đạt, đạt tiêu chuẩn class 4. Kích thước: 101mm x 16mm. Dùng để test cho gói đồ vải. | Steritec Products Mfg | Mỹ | Getinge/ Singapore | 504051700 | Phiếu tiếp nhận: 170001938/PCBA-HN ngày 17 tháng 10 năm 2017 | A | 250 cái/gói | Công Ty Cổ phần Thương mại Cổng Vàng | Cái | 1500 |  |  |  | 3000 | 14/04/2022 | N08.00.030 | [17 empty] | 35000 |  | 7000 |  |  | 0 | 5000 | [7 empty] | 250 | 1500
443 | 2846 | 6 | Reagent reservoirs 200ml | Phù hợp máy cobas 4800 | Cái | [5 empty] | 131 | 6 | 2846:131 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không có mã VTYT theo 5086 CV6436 | Điều chỉnh giá kế hoạch | Reagent Reservoir 200 ml | Phù hợp máy cobas 4800 | Nolato Treff AG, Thụy Sỹ / Hamilton Bonaduz AG, Thụy Sỹ | Thụy Sỹ | Hamilton Bonaduz AG, Thụy Sỹ | 05232759001 | 180001531/PCBA-HCM | A | 100 Cái | Công Ty TNHH Thiết bị y tế Bình Minh | Cái | 220000 | 220500 |  |  | 242550 | 05/04/2022 | [23 empty] | 0 | 600
444 | 2847 | 6 | Reagent reservoirs 50ml | Phù hợp máy cobas 4800 | Cái | [5 empty] | 131 | 6 | 2847:131 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không có mã VTYT theo 5086 CV6436 | Điều chỉnh giá kế hoạch | Reagent Reservoir 50 ml | Phù hợp máy cobas 4800 | Nolato Treff AG, Thụy Sỹ / Hamilton Bonaduz AG, Thụy Sỹ | Thụy Sỹ | Hamilton Bonaduz AG, Thụy Sỹ | 05232732001 | 180001531/PCBA-HCM | A | 200 Cái | Công Ty TNHH Thiết bị y tế Bình Minh | Cái | 220000 | 220500 |  |  | 242550 | 05/04/2022 | [23 empty] | 0 | 600
445 | 2848 | 6 | Rovers Cervex-Brush sterile | Phù hợp máy cobas 4800 | Cái | [5 empty] | 131 | 6 | 2848:131 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không có mã VTYT theo 5086 CV6436 | Điều chỉnh giá kế hoạch | Rovers® Cervex-Brush® sterile | Phù hợp máy cobas 4800 | Rovers Medical Devices B.V., Hà Lan | Hà Lan | Rovers Medical Devices B. V., Hà Lan | 08779040190 | 190001318/PCBA-HCM | A | 100 Cái | Công Ty TNHH Thiết bị y tế Bình Minh | Cái | 5700 | 5789 |  |  | 9792 | 05/04/2022 | [23 empty] | 0 | 1000
446 | 2856 | 6 | Sonde jj các cỡ, các số | Kích thước: 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr. Có khả năng chống ngập ống thông, cản quang tốt. Ống thông có chỉ ở 1 đầu. Chiều dài 26cm, chất liệu polyurethane. Gồm: Ống thông J có chỉ, kẹp và cây đẩy | Cái | [5 empty] | 145 | 6 | 2856:145 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT: Các kích thước ngoài- đường kính trong: 5Fr-1.15mm, 6Fr-1.36mm, 7Fr-1.6mm HSDT: Các kích thước ngoài: 5Fr, 6Fr, 7Fr | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Sonde JJ | Kích thước: 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr. Có khả năng chống ngập ống thông, cản quang tốt. Ống thông có chỉ ở 1 đầu. Chiều dài 26cm, chất liệu polyurethane. Gồm: Ống thông J có chỉ, kẹp và cây đẩy | Well Lead Medical Co., Ltd | Trung Quốc | Well Lead Medical Co., Ltd, Trung Quốc | U05A31xxxx | 18460NK/BYT-TB-CT | C | Cái/Gói | Công ty TNHH đầu tư và thương mại Thăng Long Quốc Tế | Cái | 285000 |  |  |  | 224142 | 26/04/2022 | N04.01.090.4389.279.0001 | [16 empty] | 30 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 10
447 | 2872 | 6 | Test EV71(Tay chân miệng) | * Phân loại C, có giấy phép lưu hành do Bộ Y Tế cấp, có phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT B,C,D * Có phiếu kiểm nghiệm. * Phát hiện kháng thể IgM kháng Enterovirus 71. * Chẩn đoán sớm nhiễm virus EV71 cấp tính. * Hạn dùng 18 tháng kể từ ngày sản xuất . | Test | [5 empty] | 3 | 6 | 2872:3 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng: Hạn dùng 24 tháng kể từ ngày sản xuất Cty 18 tháng | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | SD Bioline EV71 IgM | * Phân loại C, có giấy phép lưu hành do Bộ Y Tế cấp, có phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT B,C,D * Có phiếu kiểm nghiệm. * Phát hiện kháng thể IgM kháng Enterovirus 71. * Chẩn đoán sớm nhiễm virus EV71 cấp tính. * Hạn dùng 18 tháng kể từ ngày sản xuất . | Standard Diagnostics, InC | Hàn Quốc | Standard Diagnostics, InC - Hàn Quốc | 43FK50 | SPCĐ-TTB-0221-16 | C | Hộp 25 test | Công ty cổ phần y tế AMVGROUP | Test | 66800 |  |  |  | 66780 | 01/04/2022 | [23 empty] | 500 | [5 empty] | 500 |  | 500 | 100 | 160
448 | 2873 | 6 | Test kiểm soát gói đồ hấp 5.1cm x 1.9cm | "Test chỉ thị hóa học Multicritical Process Variable Indicator (Steam) thời gian test 2.5 phút ở nhiệt độ 134°C, thời gian 9 phút ở nhiệt độ 121°C . Không chì, không có kim loại nặng độc hại. Có thể xé đôi ở giữ để ra làm 2 miếng chỉ thị. Chỉ thị chuyển từ màu trắng sang màu đen đối chứng là đạt, đạt tiêu chuẩn class 4, EN ISO 11140-1. Kích thước: 195mm x 14mm" | Miếng | [5 empty] | 153 | 6 | 2873:153 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sai TNKT: Kích thước sản phẩm (Trang 208, Q.1). Mã VTYT theo QĐ 5086 của BYT chưa được phê duyệt (Trang 217) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Chỉ thị hóa học kiểm tra gói hấp class 4 - Multicritical Process Variable Indicator L (Steam) | "Test chỉ thị hóa học Multicritical Process Variable Indicator (Steam) thời gian test 2.5 phút ở nhiệt độ 134°C, thời gian 9 phút ở nhiệt độ 121°C . Không chì, không có kim loại nặng độc hại. Có thể xé đôi ở giữ để ra làm 2 miếng chỉ thị. Chỉ thị chuyển từ màu trắng sang màu đen đối chứng là đạt, đạt tiêu chuẩn class 4, EN ISO 11140-1. Kích thước: 195mm x 14mm" | Steritec Products Mfg | Mỹ | Getinge/ Singapore | 504051800 | Phiếu tiếp nhận: 170001938/PCBA-HN ngày 17 tháng 10 năm 2017 | A | 250 miếng/ gói | Công Ty Cổ phần Thương mại Cổng Vàng | Miếng | 2940 |  |  |  | 3250 | 14/04/2022 | N08.00.030 | [22 empty] | 0 |  |  | 250 | 36 |  | 300 |  | 10500 |  | 600
449 | 2875 | 6 | Test kiểm soát tiệt trùng bằng hơi nước | "Test chỉ thị hóa học Multicritical Process Variable Indicator (Steam) thời gian test 2.5 phút ở nhiệt độ 134°C, thời gian 9 phút ở nhiệt độ 121°C . Không chì, không có kim loại nặng độc hại. Có thể xé đôi ở giữ để ra làm 2 miếng chỉ thị. Chỉ thị chuyển từ màu trắng sang màu đen đối chứng là đạt, đạt tiêu chuẩn class 4, EN ISO 11140-1. Kích thước: 1,4cm x 19,5cm" | Test | [5 empty] | 153 | 6 | 2875:153 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sai TNKT: Kích thước sản phẩm (Trang 208, Q.1). Mã VTYT theo QĐ 5086 của BYT chưa được phê duyệt (Trang 217) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Chỉ thị hóa học kiểm tra gói hấp class 4 - Multicritical Process Variable Indicator L (Steam) | "Test chỉ thị hóa học Multicritical Process Variable Indicator (Steam) thời gian test 2.5 phút ở nhiệt độ 134°C, thời gian 9 phút ở nhiệt độ 121°C . Không chì, không có kim loại nặng độc hại. Có thể xé đôi ở giữ để ra làm 2 miếng chỉ thị. Chỉ thị chuyển từ màu trắng sang màu đen đối chứng là đạt, đạt tiêu chuẩn class 4, EN ISO 11140-1. Kích thước: 1,4cm x 19,5cm" | Steritec Products Mfg | Mỹ | Getinge/ Singapore | 504051800 | Phiếu tiếp nhận: 170001938/PCBA-HN ngày 17 tháng 10 năm 2017 | A | 250 test/ gói | Công Ty Cổ phần Thương mại Cổng Vàng | Test | 3080 |  |  |  | 3250 | 14/04/2022 | N08.00.030 | [16 empty] | 25500 |  | 300 | 3000 |  |  | 0 | 45000 |  |  | 960 |  | 500 |  |  |  |  | 720
450 | 2884 | 6 | Tip Core Tips with Filter 1ml | Phù hợp máy cobas 4800 | Cái | [5 empty] | 131 | 6 | 2884:131 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không có mã VTYT theo 5086 CV6436 | Điều chỉnh giá kế hoạch | Hamilton HIGH VOL. CO-RE TIPS, FILTER, 1 ml | Phù hợp máy cobas 4800 | Nypro Healthcare GmbH, Đức / Nolato Treff AG, Thụy Sỹ / Hamilton Bonaduz AG, Thụy Sỹ | Đức/ Thụy Sỹ | Hamilton Bonaduz AG, Thụy Sỹ | 04639642001 | 180001531/PCBA-HCM | A | 40 x 96 Cái | Công Ty TNHH Thiết bị y tế Bình Minh | Cái | 4300 | 4365 |  |  | 4800 | 05/04/2022 | [23 empty] | 0 | 30000
451 | 2904 | 6 | Túi hấp tiệt trùng 150mmx100m | Chất liệu: Giấy y tế màu trắng, không mùi, không độc, không tơ sợi, đã được tẩy sạch, và nhựa plastic PET/PP, chịu nhiệt 121 -140oC -chất chỉ thị: có hình chữ nhật hoặc hình bình hành: chỉ thị màu Hồng chuyển sang màu nâu nếu tiệt trùng bằng khí EO, chỉ thị màu Xanh chuyển sang màu Xanh đậm nếu tiệt trùng bằng hơi nước từ nhiệt độ 121oC-134oC. | Cuộn | [5 empty] | 11 | 6 | 2904:11 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Túi cuộn tiệt trùng loại phồng 150mm x 100m | Chất liệu: Giấy y tế màu trắng, không mùi, không độc, không tơ sợi, đã được tẩy sạch, và nhựa plastic PET/PP, chịu nhiệt 121 -140oC -chất chỉ thị: có hình chữ nhật hoặc hình bình hành: chỉ thị màu Hồng chuyển sang màu nâu nếu tiệt trùng bằng khí EO, chỉ thị màu Xanh chuyển sang màu Xanh đậm nếu tiệt trùng bằng hơi nước từ nhiệt độ 121oC-134oC. | Công ty TNHH TTBYT B.M.S | Việt Nam | Công ty TNHH TTBYT B.M.S, Việt Nam | BMS 150-100 | 170002850/PCBA-HCM ngày 16/12/2017 | A | 6 cuộn/ thùng | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế B.M.S | Cuộn | 364000 | 425000 |  |  | 1082259 | 01/04/2022 | N03.07.030.1612.000.0015 | [16 empty] | 20 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 2
452 | 2918 | 6 | Van dẫn lưu khí kiểu Heimlich (thuộc bộ dẫn lưu ngực) | Gồm 1 đoạn ống cao su đặt trong 1 ống plastic, tích hợp cố định 1 tiếp hợp catheter dẫn lưu đa bậc và 1 van lọc khí. | Cái | [5 empty] | 148 | 6 | 2918:148 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Van Heimlich (thuộc Bộ dẫn lưu ngực) | Gồm 1 đoạn ống cao su đặt trong 1 ống plastic, tích hợp cố định 1 tiếp hợp catheter dẫn lưu đa bậc và 1 van lọc khí. | Biometrix Ltd | Israel | Biometrix Ltd, Israel | NP-0010 | Số 220000807/PCBB-HN | B | 1 cái/túi | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Thiên Y | Cái | 550000 | 600000 |  |  | 630000 | 06/04/2022 | N04.02.030.0511.184.0003 | [16 empty] | 250 | [5 empty] | 0
453 | 2920 | 6 | Vật liệu cầm máu 10x20cm | Vật liệu cầm máu dạng lưới mềm tự tiêu, bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose), nguồn gốc thực vật, kích thước 10 x 20cm, có tính kháng khuẩn, độ pH thấp (2.4) giúp co mạch tại chỗ, đẩy nhanh quá trình hình thành nút tiểu cầu, lưới mềm, dễ thao tác, bám tốt vào bề mặt không bằng phẳng, tự tiêu sau 7 - 14 ngày, tiêu chuẩn CE | Miếng | [5 empty] | 150 | 6 | 2920:150 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Vật liệu cầm máu SURGICEL tự tiêu, có tính kháng khuẩn, bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose), kích thước 10 x 20 cm (W1912) | Vật liệu cầm máu dạng lưới mềm tự tiêu, bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose), nguồn gốc thực vật, kích thước 10 x 20cm, có tính kháng khuẩn, độ pH thấp (2.4) giúp co mạch tại chỗ, đẩy nhanh quá trình hình thành nút tiểu cầu, lưới mềm, dễ thao tác, bám tốt vào bề mặt không bằng phẳng, tự tiêu sau 7 - 14 ngày, tiêu chuẩn CE | Ethicon SARL | Thụy Sĩ | Ethicon SARL - Thụy Sỹ | W1912 | 10362NK/BYT-TB-CT | D | Hộp/12 miếng | Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội | Miếng | 273000 | 434427 |  |  | 456167 | 03/01/2022 | N02.04.050.2023.274.0001 | [22 empty] | 10 | 200 | 1000
454 | 2948 | 6 | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu các cỡ | - Cố định mảnh ghép dây chằng chéo trong khớp gối. - Bioabsorbable Wedge Interference Screw :7x23, 7x28, 8x23, 8x28, 9x23, 9x28, 9x35, 10x28, 10x35, 11x35, 12x35 mm | Cái | [5 empty] | 11 | 6 | 2948:11 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT: Bioabsorbable Wedge Interference Screw :7x23, 7x28, 8x23, 8x28, 9x23, 9x28, 9x35, 10x28, 10x35, 11x35, 12x35 mm HSDT: Bioabsorbable Wedge Interference Screw : 7x28, 8x28, 9x28. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu | - Cố định mảnh ghép dây chằng chéo trong khớp gối. - Bioabsorbable Wedge Interference Screw :7x23, 7x28, 8x23, 8x28, 9x23, 9x28, 9x35, 10x28, 10x35, 11x35, 12x35 mm | Arthrex Inc. | Mỹ | Arthrex Inc., Mỹ | AR-13xxTB | 8647NK/BYT-TB-CT ngày 02/04/2018 | D | Cái/ gói | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế B.M.S | Cái | 4800000 |  |  |  | 7500000 | 01/04/2022 | N07.06.040.0270.175.0045 | [16 empty] | 150 | 45 |  |  |  |  | 0 | 40
455 | 2950 | 6 | Vít cột sống đa trục | Vật liệu: Titanium, góc xoay 40 độ (±20 độ). Vít có 2 loại ren bén và ren tù trên cùng 1 con vít. Đầu gần ren tù cho vỏ xương, đầu xa ren bén cho xương xốp. Thiết diện tiếp xúc nhỏ. Kích thước: đk: 4.5; 5.5; 6.5; 7.5mm, dài: 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60mm. | Cái | [5 empty] | 165 | 6 | 2950:165 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSDT TSKT KO ĐẠT(Kích thước: đk: 4.5; 5.5; 6.5; 7.5mm, dài: 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60mm.) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vít đa trục cột sống thắt lưng GSS | Vật liệu: Titanium, góc xoay 40 độ (±20 độ). Vít có 2 loại ren bén và ren tù trên cùng 1 con vít. Đầu gần ren tù cho vỏ xương, đầu xa ren bén cho xương xốp. Thiết diện tiếp xúc nhỏ. Kích thước: đk: 4.5; 5.5; 6.5; 7.5mm, dài: 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60mm. | GS Medical | Hàn Quốc | GS Medical/ Hàn Quốc | GS0102-4525 -> GS0102-7560 | GPNK 8801NK/BYT-TB-CT ngày 07/04/2018 | C | Bịch/1 cái | Công ty TNHH TM-DV và SX Việt Tường | Cái | 3400000 |  |  |  | 3355000 | 01/04/2022 | N07.06.040.2299.174.0029.001; N07.06.040.2299.174.0029.646 -> N07.06.040.2299.174.0029.680 | [17 empty] | 75 |  |  |  |  | 0
456 | 2951 | 6 | Vít cột sống đơn trục | Vật liệu: Titanium. Vít có 2 loại ren bén và ren tù trên cùng 1 con vít. Đầu gần ren tù dành cho vỏ xương, đầu xa ren bén dành cho xương xốp. Kích thước: đk: 4.5; 5.5; 6.5; 7.5; 8.5mm, dài 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60mm | Cái | [5 empty] | 165 | 6 | 2951:165 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSDT TSKT KO ĐẠT(Kích thước: đk: 4.5; 5.5; 6.5; 7.5; 8.5mm, dài 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60mm). | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vít đơn trục cột sống thắt lưng GSS | Vật liệu: Titanium. Vít có 2 loại ren bén và ren tù trên cùng 1 con vít. Đầu gần ren tù dành cho vỏ xương, đầu xa ren bén dành cho xương xốp. Kích thước: đk: 4.5; 5.5; 6.5; 7.5; 8.5mm, dài 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60mm | GS Medical | Hàn Quốc | GS Medical/ Hàn Quốc | GS0101-4525 -> GS0101-7560 | GPNK 8801NK/BYT-TB-CT ngày 07/04/2018 | C | Bịch/1 cái | Công ty TNHH TM-DV và SX Việt Tường | Cái | 2800000 |  |  |  | 2805000 | 01/04/2022 | N07.06.040.2299.174.0031.001; N07.06.040.2299.174.0031.717 -> N07.06.040.2299.174.0031.760 | [17 empty] | 120 |  |  |  |  | 0
457 | 2952 | 6 | Vít đa trục các cỡ (bao gồm ốc khóa trong) | Vít đa trục: Titanium, góc xoay 40 độ (±20 độ). Vít có 2 loại ren bén và ren tù trên cùng 1 con vít. Đầu gần ren tù cho vỏ xương, đầu xa ren bén cho xương xốp. Thiết diện tiếp xúc nhỏ. Kích thước: đk: 4.5; 5.5; 6.5; 7.5mm, dài: 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60mm + Vít khóa trong: Vật liệu titanium, hình lục giác/ ngôi sao, chiều cao (H) 5.3mm, đk ngoài (O.D) 10mm | Cái | [5 empty] | 165 | 6 | 2952:165 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : TSKT KO ĐẠT(Kích thước: đk: 4.5; 5.5; 6.5; 7.5mm, dài: 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60mm). | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vít đa trục cột sống thắt lưng GSS + Vít khóa trong cột sống thắt lưng GSS | Vít đa trục: Titanium, góc xoay 40 độ (±20 độ). Vít có 2 loại ren bén và ren tù trên cùng 1 con vít. Đầu gần ren tù cho vỏ xương, đầu xa ren bén cho xương xốp. Thiết diện tiếp xúc nhỏ. Kích thước: đk: 4.5; 5.5; 6.5; 7.5mm, dài: 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60mm + Vít khóa trong: Vật liệu titanium, hình lục giác/ ngôi sao, chiều cao (H) 5.3mm, đk ngoài (O.D) 10mm | GS Medical | Hàn Quốc | GS Medical/ Hàn Quốc | GS0102-4525 -> GS0102-7560; GS0104-0010 | GPNK 8801NK/BYT-TB-CT ngày 07/04/2018 | C | Bịch/1 cái | Công ty TNHH TM-DV và SX Việt Tường | Cái | 3990000 |  |  |  | 3795000 | 01/04/2022 | N07.06.040.2299.174.0029.001; N07.06.040.2299.174.0029.646 -> N07.06.040.2299.174.0029.680; N07.06.040.2299.174.0028 | [23 empty] | 20
458 | 2953 | 6 | Vít đa trục cột sống cổ kèm vít khóa trong, đk 3.5-4.0-4.5mm | Vít đa trục: Vật liệu: Titanium. Góc xoay: 50 độ, biên độ di dộng của vít đa trục cao. Kích thước: đk: 3.5mm dài 8-40mm; đk4.0mm, dài 8-52mm; đk: 4.5mm, dài 8-50mm. Vít khóa trong: Vật liệu titanium. Đk 3.5mm | Cái | [5 empty] | 165 | 6 | 2953:165 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Vít đa trục cột sống cổ SKY + Vít khóa trong cột sống cổ SKY | Vít đa trục: Vật liệu: Titanium. Góc xoay: 50 độ, biên độ di dộng của vít đa trục cao. Kích thước: đk: 3.5mm dài 8-40mm; đk4.0mm, dài 8-52mm; đk: 4.5mm, dài 8-50mm. Vít khóa trong: Vật liệu titanium. Đk 3.5mm | GS Medical | Hàn Quốc | GS Medical/ Hàn Quốc | 0821-3512 -> 0821-3530; 0821-4018 -> 0821-4032; 0850-0001 | GPNK 8801NK/BYT-TB-CT ngày 07/04/2018 | C | Bịch/1 cái | Công ty TNHH TM-DV và SX Việt Tường | Cái | 3450000 | 3900000 |  |  | 4290000 | 01/04/2022 | N07.06.040.2299.174.0003.001 -> N07.06.040.2299.174.0003.062; N07.06.040.2299.174.0004.001 | [16 empty] | 150 | 150 |  |  |  |  | 0 | 20
459 | 2954 | 6 | Vít đa trục cột sống lưng kèm vít khóa trong, đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng | Vít đa trục: Titanium. Vít có 2 loại ren bén và ren tù trên cùng 1 con vít. Đầu gần ren tù cho vỏ xương, đầu xa ren bén cho xương xốp, góc xoay 40 độ (±20 độ). Kích thước: đk: 4.5; 5.5; 6.5; 7.5mm, dài: 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60mm. Vít khóa trong: titanium, chiều cao (H) 5.3mm, đk ngoài (O.D) 10mm Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng | Cái | [5 empty] | 165 | 6 | 2954:165 | Vượt giá kế hoạch | Điều chỉnh giá kế hoạch | Vít đa trục cột sống thắt lưng GSS đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng + Vít khóa trong cột sống thắt lưng GSS đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng | Vít đa trục: Titanium. Vít có 2 loại ren bén và ren tù trên cùng 1 con vít. Đầu gần ren tù cho vỏ xương, đầu xa ren bén cho xương xốp, góc xoay 40 độ (±20 độ). Kích thước: đk: 4.5; 5.5; 6.5; 7.5mm, dài: 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60mm. Vít khóa trong: titanium, chiều cao (H) 5.3mm, đk ngoài (O.D) 10mm Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng | GS Medical | Hàn Quốc | GS Medical/ Hàn Quốc | GS0102-4525S -> GS0102-7560S; GS0104-0010S | GPNK 5819NK/BYT-TB-CT ngày 13/07/2018 | C | Hộp/1 cái | Công ty TNHH TM-DV và SX Việt Tường | Cái | 2890000 | 4500000 |  |  | 4950000 | 01/04/2022 | N07.06.040.2299.174.0020.001; N07.06.040.2299.174.0020.533 -> N07.06.040.2299.174.0020.590; N07.06.040.2299.174.0021 | [16 empty] | 40 | 150 |  |  |  |  | 0 | 20
460 | 2964 | 6 | Vít khóa 3.5 các cỡ (double lead) đầu chống trờn ren | - Thép không gỉ (stainless steel) - Đầu vít hình sao, có ren khóa đôi, tự taro - Đường kính 3.5mm, dài 10-50mm với bước tăng 2mm, và từ 50-140mm với bước tăng 5mm | Cái | [5 empty] | 56 | 6 | 2964:56 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Mời thầu: Đường kính 3.5mm, dài 50-140mm với bước tăng 5mm Dự thầu: Đường kính 3.5mm, dài 50-60mm với bước tăng 5mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vít khóa tự taro đường kính 3.5mm | - Thép không gỉ (stainless steel) - Đầu vít hình sao, có ren khóa đôi, tự taro - Đường kính 3.5mm, dài 10-50mm với bước tăng 2mm, và từ 50-140mm với bước tăng 5mm | Aysam Ortopedi ve Tibbi Aletler San. Tic. Ltd. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | Aysam Ortopedi ve Tibbi Aletler San. Tic. Ltd. Sti/ Thổ Nhĩ Kỳ | A19935xx | GPNK số 15176NK/BYT-TB-CT ngày 13 tháng 4 năm 2020 | C | 10 Cái/ Gói | Công Ty CP TBYT Và TM Hoa Cẩm Chướng | Cái | 281000 |  |  |  | 440000 | 31/03/2022 | N07.06.040.0324.272.0054 | [17 empty] | 1050 |  |  |  |  | 80
461 | 2971 | 6 | Vít khóa 5.0 các cỡ (double lead) đầu chống trờn ren | - Thép không gỉ (stainless steel) - Đầu vít hình sao, có ren khóa đôi, tự taro - Đường kính 5.0mm, dài 14-50mm với bước tăng 2mm, và từ 50-140mm với bước tăng 5mm | Cái | [5 empty] | 56 | 6 | 2971:56 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Mời thầu: Đường kính 5.0mm, dài 50-140mm với bước tăng 5mm Dự thầu: Đường kính 5.0mm, dài 50-90mm với bước tăng 5mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vít khóa tự taro đường kính 5.0 mm | - Thép không gỉ (stainless steel) - Đầu vít hình sao, có ren khóa đôi, tự taro - Đường kính 5.0mm, dài 14-50mm với bước tăng 2mm, và từ 50-140mm với bước tăng 5mm | Aysam Ortopedi ve Tibbi Aletler San. Tic. Ltd. Sti | Thổ Nhĩ Kỳ | Aysam Ortopedi ve Tibbi Aletler San. Tic. Ltd. Sti/ Thổ Nhĩ Kỳ | A20950xx | GPNK số 15176NK/BYT-TB-CT ngày 13 tháng 4 năm 2020 | C | 10 Cái/ Gói | Công Ty CP TBYT Và TM Hoa Cẩm Chướng | Cái | 400000 |  |  |  | 560000 | 31/03/2022 | N07.06.040.0324.272.0134; N07.06.040.0324.272.0055 | [17 empty] | 1050 |  |  |  |  | 0
462 | 2983 | 6 | Vít khóa tianium 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ | Vít khóa đường kính 2.4mm và 2.7mm: Đường kính mũ vít 4mm,đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 1.5mm, đường kính thân vít lần lượt là 2.4mm và 2.7mm, dài từ 6mm đến 40mm. Đối với vít khóa đường kính 3.5mm: Đường kính mũ vít là 6mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 2.5mm, đường kính thân vít 3.5mm, dài từ 10 đến 60mm. Cổ mũ vít có ren. Chất liệu titanium. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa titanium | Cái | [5 empty] | 79 | 6 | 2983:79 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không đạt về thông số kĩ thuật: HSMT: vít khóa đường kính 2.4mm; đường kính đầu mũ 4mm, dài từ 6-40mm. HSDT: vít khóa đường kính 2.4mm; đường kính đầu mũ 3.5 mm, dài từ 10-40mm. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vít khóa tianium 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ | Vít khóa đường kính 2.4mm và 2.7mm: Đường kính mũ vít 4mm,đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 1.5mm, đường kính thân vít lần lượt là 2.4mm và 2.7mm, dài từ 6mm đến 40mm. Đối với vít khóa đường kính 3.5mm: Đường kính mũ vít là 6mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 2.5mm, đường kính thân vít 3.5mm, dài từ 10 đến 60mm. Cổ mũ vít có ren. Chất liệu titanium. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa titanium | Hardik | Ấn Độ | Hardik/Ấn Độ | T198 .xx T165.xx T146.xx | Số:12445NK/BYT-TB-CT | C | Cái/Túi | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Khởi Tâm | Cái | 550000 |  |  |  | 485000 | 01/04/2022 | N07.06.040.4859.115.0xxx | [22 empty] | 0 | 200
463 | 2986 | 6 | Vít khóa titanium 4,5; 5.0 các cỡ | Vít khóa tự ta ro 5.0 mm: Thiết kế của đầu Vít tương thích với bộ dụng cụ phẫu thuật (Instrument Set) dành riêng trong chấn thương chỉnh hình - Đường kính vít (đường kính ren) 5.0 mm ± 0.05 mm - Đường kính lõi vít 4.2 mm ± 0.05 mm - Đường kính mũ vít (đầu vít) 6.4 mm ± 0.05 mm - Chiều dài từ 12-90 mm Góc ren vít 60°, bước ren 1.00 mm ± 0.05 mm Mũi vít chiều sâu rãnh vác 2.5mm ± 0.1 mm chiều dài rãnh vác 5.4mm ± 0.1mm - Chiều dài từ 12-50 mm bước tăng 2 mm, từ 50-90 mm bước tăng 5 mm. Vật liệu Titanium-64AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136. Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. | Cái | [5 empty] | 174 | 6 | 2986:174 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT: Đường kính mũ vít đều là 8mm Vít khóa titanium 4,5 DỰ THẦU: Đường kính mũ vít đều là 6.4mm -+ 0.05 mm Thiếu kích cở: Vít khóa titanium 4,5 | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | 5.0 mm Vít khóa tự taro ARSENIO | Vít khóa tự ta ro 5.0 mm: Thiết kế của đầu Vít tương thích với bộ dụng cụ phẫu thuật (Instrument Set) dành riêng trong chấn thương chỉnh hình - Đường kính vít (đường kính ren) 5.0 mm ± 0.05 mm - Đường kính lõi vít 4.2 mm ± 0.05 mm - Đường kính mũ vít (đầu vít) 6.4 mm ± 0.05 mm - Chiều dài từ 12-90 mm Góc ren vít 60°, bước ren 1.00 mm ± 0.05 mm Mũi vít chiều sâu rãnh vác 2.5mm ± 0.1 mm chiều dài rãnh vác 5.4mm ± 0.1mm - Chiều dài từ 12-50 mm bước tăng 2 mm, từ 50-90 mm bước tăng 5 mm. Vật liệu Titanium-64AL-4V phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F 136. Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde. | USM Healthcare | Việt Nam | USM Healthcare/ Việt Nam | IMA-50LOTaaa | 17/2020/BYT-TB-CT | C | 1 cái / gói | Công ty TNHH Xuân Vy | Cái | 650000 |  |  |  | 572000 | 27/06/2022 | N07.06.040.0972.000.0010.(001-028) | [22 empty] | 0 | [9 empty] | 300
464 | 2990 | 6 | Vít khóa tự taro 2.7 các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | - Chất liệu Ti6Al4V - Đường kính ren 2.7mm, tự taro - Đầu vít hình sao - Dài 8-30mm với bước tăng 2mm | Cái | [5 empty] | 56 | 6 | 2990:56 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Mời thầu: - Dài 8-30mm với bước tăng 2mm Dự thầu: - Dài 10-40mm với bước tăng 2mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vít khóa (Ti) đường kính 2.7mm | - Chất liệu Ti6Al4V - Đường kính ren 2.7mm, tự taro - Đầu vít hình sao - Dài 8-30mm với bước tăng 2mm | Normmed Medikal Ve Makina Sanayi Ticaret Limited Sirketi | Thổ Nhĩ Kỳ | Normmed Medikal Ve Makina Sanayi Ticaret Limited Sirketi/ Thổ Nhĩ Kỳ | PNM2001-xxx | GPNK số 17082NK/BYT-TB-CT ngày 8 tháng 12 năm 2020 | C | 10 Cái/ Gói | Công Ty CP TBYT Và TM Hoa Cẩm Chướng | Cái | 400000 |  |  |  | 600000 | 31/03/2022 | N07.06.040.5053.272.0087 | [17 empty] | 300 |  |  |  |  | 0
465 | 2995 | 6 | Vít khóa tương ứng nẹp khóa cẳng chân các cỡ (HT01) | Vít khóa đường kính mũ vít 8.0mm, thân 5.0mm, thân toàn ren, tương thích với các lổ bắt vít khóa của các nẹp khóa dùng cho chi dưới, , dài từ 16mm đến 90mm, đầu vít có ren khóa, dùng tua vít lục giác, mũi vít có xẻ rãnh để tự khoan, chất liệu thép y khoa | Cái | [5 empty] | 83 | 6 | 2995:83 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: đường kính mũ vít 8.0mm. HSDT: 6.5mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bone Screws, Locking Head Screw (LHS) 5.0 mm | Vít khóa đường kính mũ vít 8.0mm, thân 5.0mm, thân toàn ren, tương thích với các lổ bắt vít khóa của các nẹp khóa dùng cho chi dưới, , dài từ 16mm đến 90mm, đầu vít có ren khóa, dùng tua vít lục giác, mũi vít có xẻ rãnh để tự khoan, chất liệu thép y khoa | Matrix Meditec | Ấn Độ | Matrix Meditec, Ấn Độ | 134.xxx | 1999NK/BYT-TB-CT | C | Gói/5 cái | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha | Cái | 175000 |  |  |  | 270000 | 09/04/2022 | N07.06.040.4978.115.0013 | [22 empty] | 0 | 300
466 | 2998 | 6 | Vít khóa tương ứng nẹp khóa đầu trên xương đùi (HT55) | Vít khóa đường kính 5.0mm thân toàn ren, tương thích với các lổ bắt vít khóa của các nẹp khóa dùng cho chi dưới, , dài từ 16mm đến 90mm, đầu vít có ren khóa, dùng tua vít lục giác, mũi vít có xẻ rãnh để tự khoan, chất liệu thép y khoa | Cái | [5 empty] | 83 | 6 | 2998:83 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: mũi vít có xẻ rãnh để tự khoan. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bone Screws, Locking Head Screw (LHS) 5.0 mm | Vít khóa đường kính 5.0mm thân toàn ren, tương thích với các lổ bắt vít khóa của các nẹp khóa dùng cho chi dưới, , dài từ 16mm đến 90mm, đầu vít có ren khóa, dùng tua vít lục giác, mũi vít có xẻ rãnh để tự khoan, chất liệu thép y khoa | Matrix Meditec | Ấn Độ | Matrix Meditec, Ấn Độ | 134.xxx | 1999NK/BYT-TB-CT | C | Gói/5 cái | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha | Cái | 175000 |  |  |  | 270000 | 09/04/2022 | N07.06.040.4978.115.0013 | [22 empty] | 0 | 300
467 | 2999 | 6 | Vít khóa tương ứng nẹp khóa lồi cầu đùi các loại (HT10) | Vít khóa đường kính 5.0mm thân toàn ren, tương thích với các lổ bắt vít khóa của các nẹp khóa dùng cho chi dưới, , dài từ 16mm đến 90mm, đầu vít có ren khóa, dùng tua vít lục giác, mũi vít có xẻ rãnh để tự khoan, chất liệu thép y khoa | Cái | [5 empty] | 83 | 6 | 2999:83 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về: mũi vít có xẻ rãnh để tự khoan | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bone Screws, Locking Head Screw (LHS) 5.0 mm | Vít khóa đường kính 5.0mm thân toàn ren, tương thích với các lổ bắt vít khóa của các nẹp khóa dùng cho chi dưới, , dài từ 16mm đến 90mm, đầu vít có ren khóa, dùng tua vít lục giác, mũi vít có xẻ rãnh để tự khoan, chất liệu thép y khoa | Matrix Meditec | Ấn Độ | Matrix Meditec, Ấn Độ | 134.xxx | 1999NK/BYT-TB-CT | C | Gói/5 cái | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha | Cái | 175000 |  |  |  | 270000 | 09/04/2022 | N07.06.040.4978.115.0013 | [22 empty] | 0 | 300
468 | 3000 | 6 | Vít khóa tương ứng nẹp khóa mâm chày chữ T, 4~8 lỗ, chất liệu thường (HT17) | Vít khóa đường kính 5.0mm thân toàn ren, tương thích với các lổ bắt vít khóa của các nẹp khóa dùng cho chi dưới, , dài từ 16mm đến 90mm, đầu vít có ren khóa, dùng tua vít lục giác, mũi vít có xẻ rãnh để tự khoan, chất liệu thép y khoa | Cái | [5 empty] | 83 | 6 | 3000:83 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về: mũi vít có xẻ rãnh để tự khoan | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bone Screws, Locking Head Screw (LHS) 5.0 mm | Vít khóa đường kính 5.0mm thân toàn ren, tương thích với các lổ bắt vít khóa của các nẹp khóa dùng cho chi dưới, , dài từ 16mm đến 90mm, đầu vít có ren khóa, dùng tua vít lục giác, mũi vít có xẻ rãnh để tự khoan, chất liệu thép y khoa | Matrix Meditec | Ấn Độ | Matrix Meditec, Ấn Độ | 134.xxx | 1999NK/BYT-TB-CT | C | Gói/5 cái | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha | Cái | 175000 |  |  |  | 270000 | 09/04/2022 | N07.06.040.4978.115.0013 | [22 empty] | 0 | 300
469 | 3001 | 6 | Vít khóa tương ứng Nẹp khóa nén ép lồi cầu đùi (HT64) | Vít khóa đường kính mũ vít 8.0mm, thân 5.0mm, thân toàn ren, tương thích với các lổ bắt vít khóa của các nẹp khóa dùng cho chi dưới, , dài từ 16mm đến 90mm, đầu vít có ren khóa, dùng tua vít lục giác, mũi vít có xẻ rãnh để tự khoan, chất liệu thép y khoa | Cái | [5 empty] | 83 | 6 | 3001:83 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về: đường kính mũ vít 8.0mm. HSDT: 6.5mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bone Screws, Locking Head Screw (LHS) 5.0 mm | Vít khóa đường kính mũ vít 8.0mm, thân 5.0mm, thân toàn ren, tương thích với các lổ bắt vít khóa của các nẹp khóa dùng cho chi dưới, , dài từ 16mm đến 90mm, đầu vít có ren khóa, dùng tua vít lục giác, mũi vít có xẻ rãnh để tự khoan, chất liệu thép y khoa | Matrix Meditec | Ấn Độ | Matrix Meditec, Ấn Độ | 134.xxx | 1999NK/BYT-TB-CT | C | Gói/5 cái | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha | Cái | 175000 |  |  |  | 270000 | 09/04/2022 | N07.06.040.4978.115.0013 | [22 empty] | 0 | 300
470 | 3002 | 6 | Vít khóa tương ứng Nẹp khóa nén ép mâm chày mặt ngoài (HT65) | Vít khóa đường kính mũ vít 8.0mm, thân 5.0mm, thân toàn ren, tương thích với các lổ bắt vít khóa của các nẹp khóa dùng cho chi dưới, , dài từ 16mm đến 90mm, đầu vít có ren khóa, dùng tua vít lục giác, mũi vít có xẻ rãnh để tự khoan, chất liệu thép y khoa | Cái | [5 empty] | 83 | 6 | 3002:83 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: đường kính mũ vít 8.0mm HSDT: 6.5mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bone Screws, Locking Head Screw (LHS) 5.0 mm | Vít khóa đường kính mũ vít 8.0mm, thân 5.0mm, thân toàn ren, tương thích với các lổ bắt vít khóa của các nẹp khóa dùng cho chi dưới, , dài từ 16mm đến 90mm, đầu vít có ren khóa, dùng tua vít lục giác, mũi vít có xẻ rãnh để tự khoan, chất liệu thép y khoa | Matrix Meditec | Ấn Độ | Matrix Meditec, Ấn Độ | 134.xxx | 1999NK/BYT-TB-CT | C | Gói/5 cái | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha | Cái | 175000 |  |  |  | 270000 | 09/04/2022 | N07.06.040.4978.115.0013 | [22 empty] | 0 | 300
471 | 3003 | 6 | Vít khóa tương ứng nẹp khóa trong đầu dưới cẳng chân, 4-13 lỗ, chất liệu thường (HT37) | Vít khóa đường kính mũ vít 8.0mm, thân 5.0mm, thân toàn ren, tương thích với các lổ bắt vít khóa của các nẹp khóa dùng cho chi dưới, , dài từ 16mm đến 90mm, đầu vít có ren khóa, dùng tua vít lục giác, mũi vít có xẻ rãnh để tự khoan, chất liệu thép y khoa | Cái | [5 empty] | 83 | 6 | 3003:83 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật:đường kính mũ vít 8.0mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bone Screws, Locking Head Screw (LHS) 5.0 mm | Vít khóa đường kính mũ vít 8.0mm, thân 5.0mm, thân toàn ren, tương thích với các lổ bắt vít khóa của các nẹp khóa dùng cho chi dưới, , dài từ 16mm đến 90mm, đầu vít có ren khóa, dùng tua vít lục giác, mũi vít có xẻ rãnh để tự khoan, chất liệu thép y khoa | Matrix Meditec | Ấn Độ | Matrix Meditec, Ấn Độ | 134.xxx | 1999NK/BYT-TB-CT | C | Gói/5 cái | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha | Cái | 175000 |  |  |  | 270000 | 09/04/2022 | N07.06.040.4978.115.0013 | [22 empty] | 0 | 300
472 | 3004 | 6 | Vít khóa tương ứng Nẹp khóa xương đùi các cỡ (HT14) | Vít khóa đường kính 5.0mm thân toàn ren, tương thích với các lổ bắt vít khóa của các nẹp khóa dùng cho chi dưới, , dài từ 16mm đến 90mm, đầu vít có ren khóa, dùng tua vít lục giác, mũi vít có xẻ rãnh để tự khoan, chất liệu thép y khoa | Cái | [5 empty] | 83 | 6 | 3004:83 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về: mũi vít có xẻ rãnh để tự khoan. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bone Screws, Locking Head Screw (LHS) 5.0 mm | Vít khóa đường kính 5.0mm thân toàn ren, tương thích với các lổ bắt vít khóa của các nẹp khóa dùng cho chi dưới, , dài từ 16mm đến 90mm, đầu vít có ren khóa, dùng tua vít lục giác, mũi vít có xẻ rãnh để tự khoan, chất liệu thép y khoa | Matrix Meditec | Ấn Độ | Matrix Meditec, Ấn Độ | 134.xxx | 1999NK/BYT-TB-CT | C | Gói/5 cái | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha | Cái | 175000 |  |  |  | 270000 | 09/04/2022 | N07.06.040.4978.115.0013 | [22 empty] | 0 | 300
473 | 3019 | 6 | Vít nén ép xương cứng dùng cho nẹp khóa 2.4/2.7mm | "Chất liệu Titanium, đầu gài ngôi sao. - Đồng bộ chất liệu, bước ren với nẹp khóa nén ép cùng hệ thống, mũi vít tự tạo ren, đầu gài ngôi sao chống trượt/tuôn. * Vít 2.4mm: dài 6-30mm với bước tăng 2mm * Vít 2.7mm: dài 6-30mm với bước tăng 2mm" | Cái | [5 empty] | 19 | 6 | 3019:19 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Vít 2.4mm: không có thông số kỹ thuật chiều dài 6mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vít nén ép xương cứng dùng cho nẹp khóa 2.4/2.7mm | "Chất liệu Titanium, đầu gài ngôi sao. - Đồng bộ chất liệu, bước ren với nẹp khóa nén ép cùng hệ thống, mũi vít tự tạo ren, đầu gài ngôi sao chống trượt/tuôn. * Vít 2.4mm: dài 6-30mm với bước tăng 2mm * Vít 2.7mm: dài 6-30mm với bước tăng 2mm" | IRENE (TianJin) | Trung Quốc | IRENE (TianJin), Trung Quốc | T50022408 -> T50022430, T50022706 -> T50022730 | GPNK số: 9304NK/BYT-TB-CT | C | Cái/Gói | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha | Cái | 200000 |  |  |  | 300000 | 07/04/2022 | N07.06.040.5269.279.0003 | [16 empty] | 200 | 75 |  |  |  |  | 0
474 | 3023 | 6 | Vít rỗng đa trục kèm ốc khóa trong để bơm xi măng dùng cho bộ làm cứng cột sống thắt lưng loãng xương (HT46) | - Vít đa trục cột sống lưng rỗng có lỗ bơm xi măng, vật liệu Ti6Al-4V ELI per ASTM F136. Cánh ren ngược, cơ chế khóa vít tuyến tính, góc xoay dao động lên đến 60 độ, đường kính đầu vít: 13.80 mm. Mô men giữ nắp ốc khóa trong lên đến 30Nm. - Đường kính 6.5 dài 25 đến 60mm - Đường kính 7.5 dài 30 đến 60mm - Đường kính 8.5 dài 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90mm. - Ốc khóa trong đường kính 10mm. | Cái | [5 empty] | 70 | 6 | 3023:70 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT: Đường kính 6.5 dài 25 đến 60mm - Đường kính 7.5 dài 30 đến 60mm - Đường kính 8.5 dài 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90mm. Mô men giữ nắp ốc khóa trong lên đến 30Nm. DỰ THẦU: Đường kính 6.5 dài 20 đến 120mm - Đường kính 7.5 dài 20 đến 120mm - Đường kính 8.5 dài 20 đến 120mm.( THIẾU Chiều dài 45,50,60, 70, 80, 90mm) Mô men giữ nắp ốc khóa trong lên đến 30Nm. KHÔNG THỂ HIỆN | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vít đa trục có lỗ (để bơm xi măng) | - Vít đa trục cột sống lưng rỗng có lỗ bơm xi măng, vật liệu Ti6Al-4V ELI per ASTM F136. Cánh ren ngược, cơ chế khóa vít tuyến tính, góc xoay dao động lên đến 60 độ, đường kính đầu vít: 13.80 mm. Mô men giữ nắp ốc khóa trong lên đến 30Nm. - Đường kính 6.5 dài 25 đến 60mm - Đường kính 7.5 dài 30 đến 60mm - Đường kính 8.5 dài 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90mm. - Ốc khóa trong đường kính 10mm. | Medyssey Co., Ltd. /Hàn Quốc | Hàn Quốc | Medyssey Co., Ltd. /Hàn Quốc | HPOxxxx, SA100 | 17911NK/BYT-TB-CT ngày 22/4/2021 | C | Cái/ Gói | Công Ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam | Cái | 6950000 |  |  |  | 7140000 | 01/04/2022 | N07.06.040.5007.174.0004 | [17 empty] | 120 |  |  |  |  | 0
475 | 3025 | 6 | Vít rỗng titan 3.0/4.0 các cỡ | 'đường kính 3.0mm x chiều dài 14-30mm với mỗi bước tăng 2mm. đường kính 4.0mm x chiều dài 26-50mm với mỗi bước tăng 2mm.Chất liệu: Titanium. | Cái | [5 empty] | 55 | 6 | 3025:55 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Thông tin kê khai TTBYT không đúng mã dự thầu ( Mã dự thầu 472, Tờ khai mã 473) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vít rỗng titan 3.0/4.0 các cỡ | 'đường kính 3.0mm x chiều dài 14-30mm với mỗi bước tăng 2mm. đường kính 4.0mm x chiều dài 26-50mm với mỗi bước tăng 2mm.Chất liệu: Titanium. | Jiangsu Jinlu | Trung Quốc | Jiangsu Jinlu Group Medical Device Co., Ltd. | 472 | 14163NK/BYT-TB-CT | C | 1 cái/gói | Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hào Nam | Cái | 5400000 |  |  |  | 5400000 | 05/04/2022 | N07.06.040.2626.279.0021/ N07.06.040.2626.279.0022 | [22 empty] | 10
476 | 3044 | 6 | Vít vỏ 4.5 các cỡ , thép Y tế 316L | Chất liệu vít: thép y tế 316L không gỉ, vít xương cứng, tự taro, độ dài 14-80mm, đường kính ren 4.5mm, đường kính lõi 3.0mm, đầu vít 8.0mm,,fix cùng hệ thống nẹp | Cái | [5 empty] | 72 | 6 | 3044:72 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không cung cấp được tài liệu chứng minh thông số " tự taro" của sản phẩm tham dự thầu | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vít vỏ 4.5 các cỡ , thép Y tế 316L | Chất liệu vít: thép y tế 316L không gỉ, vít xương cứng, tự taro, độ dài 14-80mm, đường kính ren 4.5mm, đường kính lõi 3.0mm, đầu vít 8.0mm,,fix cùng hệ thống nẹp | Suzhou Xinrong Best Medical Instrument Co.,Ltd | Trung Quốc | Suzhou Xinrong Best Medical Instrument Co.,Ltd - Trung Quốc | HA4.5 | GPNK số: 9935NK/BYT-TB-CT | C | 10 cái/túi | Công Ty TNHH K.A.L.H.U | Cái | 120000 |  |  |  | 150000 |  | "N07.06.040.5248.279.0079.001 … N07.06.040.5248.279.0079.032" | [16 empty] | 250 | [5 empty] | 480
477 | 3051 | 6 | Vít vỏ tự taro 4.5 các cỡ, chất liệu Ti6Al4V | - Chất liệu Ti6Al4V - Đường kính ren 4.5mm, tự taro - Đầu vít hình sao - Dài 12-50mm với bước tăng 2mm, từ 50-95mm với bước tăng 5mm | Cái | [5 empty] | 56 | 6 | 3051:56 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Mời thầu: - Dài 12-50mm với bước tăng 2mm, từ 50-95mm với bước tăng 5mm Dự thầu: - Dài 14-60mm với bước tăng 2mm, từ 60-95mm với bước tăng 5mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vít xương cứng (Ti) đường kính 4.5mm | - Chất liệu Ti6Al4V - Đường kính ren 4.5mm, tự taro - Đầu vít hình sao - Dài 12-50mm với bước tăng 2mm, từ 50-95mm với bước tăng 5mm | Normmed Medikal Ve Makina Sanayi Ticaret Limited Sirketi | Thổ Nhĩ Kỳ | Normmed Medikal Ve Makina Sanayi Ticaret Limited Sirketi/ Thổ Nhĩ Kỳ | PNM2006-xxx | GPNK số 17082NK/BYT-TB-CT ngày 8 tháng 12 năm 2020 | C | 10 Cái/ Gói | Công Ty CP TBYT Và TM Hoa Cẩm Chướng | Cái | 350000 |  |  |  | 404000 | 31/03/2022 | N07.06.040.5053.272.0071 | [17 empty] | 600 |  |  |  |  | 0
478 | 3062 | 6 | Vít xốp đường kính 4.0mm các cỡ | Chất liệu vít: thép y tế 316L không gỉ, vít xương xốp, tự taro, độ dài 14-80mm, đường kính ren 4.0mm, đường kính lõi 2.4mm, đầu vít 4.0mm,,fix cùng hệ thống nẹp | Cái | [5 empty] | 72 | 6 | 3062:72 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : yêu cầu: đầu vít 4.0 mm. Sản phẩm dự thầu có đường kính 6-8 mm. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vít xốp đường kính 4.0mm các cỡ | Chất liệu vít: thép y tế 316L không gỉ, vít xương xốp, tự taro, độ dài 14-80mm, đường kính ren 4.0mm, đường kính lõi 2.4mm, đầu vít 4.0mm,,fix cùng hệ thống nẹp | Suzhou Xinrong Best Medical Instrument Co.,Ltd | Trung Quốc | Suzhou Xinrong Best Medical Instrument Co.,Ltd - Trung Quốc | HB4.0 | GPNK số: 9935NK/BYT-TB-CT | C | 10 cái/túi | Công Ty TNHH K.A.L.H.U | Cái | 50000 |  |  |  | 180000 | 01/04/2022 | "N07.06.040.5248.279.0051.001 … N07.06.040.5248.279.0051.032" | [22 empty] | 200
479 | 3066 | 6 | Vít xương cứng 3.5mm, dài 10-110mm | Đường kính mũ vít 6mm, đầu mũ bắt tuốc nơ vít hình lục giác. Đường kính lõi vít 1.9mm, đường kính thân vít có ren 3.5mm, dài 10-110mm | Cái | [5 empty] | 72 | 6 | 3066:72 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : yêu cầu: vít dài 10-110mm. sản phẩm tham dự thầu có chiều dài 10-90mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vít xương cứng 3.5mm, dài 10-110mm | Đường kính mũ vít 6mm, đầu mũ bắt tuốc nơ vít hình lục giác. Đường kính lõi vít 1.9mm, đường kính thân vít có ren 3.5mm, dài 10-110mm | Suzhou Xinrong Best Medical Instrument Co.,Ltd | Trung Quốc | Suzhou Xinrong Best Medical Instrument Co.,Ltd - Trung Quốc | HA3.5 | GPNK số: 9935NK/BYT-TB-CT | C | 10 cái/túi | Công Ty TNHH K.A.L.H.U | Cái | 37000 |  |  |  | 130000 | 01/04/2022 | "N07.06.040.5248.279.0071.001 … N07.06.040.5248.279.0071.031" | [22 empty] | 500
480 | 3070 | 6 | Vít xương xốp 4.0mm x 55mm->60mm, đầy ren | Đường kính mũ vít 6mm, đầu mũ bắt tuốc nơ vít hình lục giác. Đường kính lõi vít 1.9mm, đường kính thân vít có ren 4.0mm, chiều dài đoạn vít có ren từ 7 đến 15mm, chiều dài vít từ 14 đến 70mm | Cái | [5 empty] | 83 | 6 | 3070:83 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về: chiều dài vít từ 14 đến 70mm | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Bone Screws, Cancellous Screw 4.0mm & short thread | Đường kính mũ vít 6mm, đầu mũ bắt tuốc nơ vít hình lục giác. Đường kính lõi vít 1.9mm, đường kính thân vít có ren 4.0mm, chiều dài đoạn vít có ren từ 7 đến 15mm, chiều dài vít từ 14 đến 70mm | Matrix Meditec | Ấn Độ | Matrix Meditec, Ấn Độ | 110.xxx | 1999NK/BYT-TB-CT | C | Gói/5 cái | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha | Cái | 78000 |  |  |  | 120000 | 09/04/2022 | N07.06.040.4978.115.0038 | [22 empty] | 0 | 500
481 | 3190 | 6 | Vít xương xốp titan 4.0mm dùng cho nẹp khóa | "Chất liệu Titanium, đầu gài ngôi sao. - Đồng bộ chất liệu, bước ren với nẹp khóa nén ép cùng hệ thống, đầu gài ngôi sao chống trượt/tuôn. * Vít toàn ren ứng với chiều dài 10-60 mm, bước tăng 2 mm. * Vít bán phần ren ứng với chiều dài 20-60mm bước tăng 5mm." | Cái | [5 empty] | 72 | 6 | 3074:72 | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : yêu cầu: Vit toàn ren với chiều dài 10-60mm. Sản phẩm dự thầu không có mã vít xốp toàn ren với chiều dài tương ứng. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật phù hợp với mặt hàng dự thầu | Vít xương xốp titan 4.0mm dùng cho nẹp khóa | "Chất liệu Titanium, đầu gài ngôi sao. - Đồng bộ chất liệu, bước ren với nẹp khóa nén ép cùng hệ thống, đầu gài ngôi sao chống trượt/tuôn. * Vít toàn ren ứng với chiều dài 10-60 mm, bước tăng 2 mm. * Vít bán phần ren ứng với chiều dài 20-60mm bước tăng 5mm." | Suzhou Xinrong Best Medical Instrument Co.,Ltd | Trung Quốc | Suzhou Xinrong Best Medical Instrument Co.,Ltd - Trung Quốc | HB4.0 | GPNK số: 9935NK/BYT-TB-CT | C | 10 cái/túi | Công Ty TNHH K.A.L.H.U | Cái | 200000 |  |  |  | 180000 | 01/04/2022 | "N07.06.040.5248.279.0102.001 … N07.06.040.5248.279.0102.016"
Tổng cộng: 481 mặt hàng | [26 empty] | #N/A

## G4.HC
PHỤ LỤC
DANH MỤC ĐỀ NGHỊ ĐẤU THẦU NĂM 2022
GÓI THẦU SỐ 04: HÓA CHẤT, THUỐC THỬ, CHẤT HIỆU CHUẨN IN VITRO
STT | STT trong HSMT 2022 | Phân nhóm TT14 | Tên hóa chất (hoặc tương đương) | Đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng (hoặc tương đương) | Đơn vị tính | Số lượng sử dụng trong 18 tháng trước | Số lượng dự kiến sử dụng tới ngày 30/4/2023 | Giá kế hoạch đã bao gồm VAT (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Giá trị bảo đảm dự thầu (VNĐ) | Ghi chú | Phân nhóm HSMT 2022 | Mã số | Kết quả đánh giá HSDT | Lý do không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu | Đề xuất BMT về danh mục | Tên thương mại | Đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Hãng, nước chủ sở hữu | Ký hiệu, mã hiệu | Số lưu hành | Phân loại TTBYT | Quy cách đóng gói | Nhà thầu cung ứng | Đơn vị tính | Đơn giá kế hoạch 2022 | Đơn giá dự thầu năm 2022 | Ghi chú | Tên Máy xét nghiệm đấu thầu (nếu có) | Mã Máy xét nghiệm đấu thầu (nếu có) | Giá kê khai trên website BYT | Hiệu lực kê khai trên website BYT | Giá trúng thầu thấp nhất trên website | Nơi công bố trên website | Số Quyết định công bố trúng thầu trên website | Ngày QĐ công bố trên website | Giá trúng thầu thấp nhất trên website | Nơi công bố trên website | Số Quyết định công bố trúng thầu trên website | Ngày QĐ công bố trên website | Báo giá 1 | Báo giá 2 | Báo giá 3 | Công ty giá 1 | Công ty giá 2 | Công ty giá 3 | BVĐK Đồng Nai | BVĐK Thống Nhất ĐN | BV Da liễu | BV Nhi | BV Phổi | BV YDCT | BVĐK KV Định Quán | BVĐK KV Long Khánh | BVĐK KV Long Thành | TTYT TP. Biên Hòa | TTYT H. Cẩm Mỹ | TTYT H. Thống Nhất | TTYT H. Nhơn Trạch | TTYT H. Tân Phú | TTYT H. Trảng Bom | TTYT H. Vĩnh Cửu | TTYT H. Xuân Lộc | TT KSBT (CDC) | TTYT H. Định Quán | TTYT TP. Long Khánh | TTYT H. Long Thành
1 | 284 | 1 | Acid wash Solution | Dung dịch rửa cho máy phân tích sinh hóa - Acid wash Solution 2x1,8 L (04880307190) | ml | [6 empty] | 1 | 284:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Cell Wash Solution II / Acid Wash | Dung dịch rửa cho máy phân tích sinh hóa - Acid wash Solution 2x1,8 L (04880307190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 04880307190 | 220000428/PCBA-HCM | A | 2 x 1.8 L | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 935 | 930 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy sinh hóa tự động cobas c311 (hoặc tương đương) | M18 | 1073 | 05/04/2022 | 929.16 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 929.16 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [7 empty] | 7200 | 36000 | [7 empty] | 86400
2 | 806 | 1 | Acid wash Solution | Dung dịch rửa cho máy phân tích sinh hóa - Acid wash Solution 2x1,8 L (04880307190) | ml | [6 empty] | 1 | 806:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Cell Wash Solution II / Acid Wash | Dung dịch rửa cho máy phân tích sinh hóa - Acid wash Solution 2x1,8 L (04880307190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 04880307190 | 220000428/PCBA-HCM | A | 2 x 1.8 L | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 935 | 930 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 1073 | 05/04/2022 | 929 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 929 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 15000
3 | 807 | 1 | ALB | Chất thử sinh hóa - ALB BCG Gen.2, 300Tests, cobas c, Int. (03183688122) | Test | [6 empty] | 1 | 807:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | ALB2 | Chất thử sinh hóa - ALB BCG Gen.2, 300Tests, cobas c, Int. (03183688122) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 03183688122 | 220001631/PCBB-HCM | B | 300 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 978 | 906 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 1046 | 05/04/2022 | 905 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 905 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 1500 | 8000
4 | 808 | 1 | ALP2, 200T, cobas c, Integra | Chất thử sinh hóa- ALP IFCC Gen.2 S, 200T, cobas c, Int. (03333752190) | Test | [6 empty] | 1 | 808:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | ALP2S | Chất thử sinh hóa- ALP IFCC Gen.2 S, 200T, cobas c, Int. (03333752190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 03333752190 | 220002235/PCBB-BYT | B | 200 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 2827 | 2600 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 3002 | 05/04/2022 | 1733 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 1733 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [7 empty] | 3000
5 | 285 | 1 | ALT | Chất thử sinh hóa - ALTL, 500Tests, cobas c, Integra (20764957322) | Test | [6 empty] | 1 | 285:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | ALTL | Chất thử sinh hóa - ALTL, 500Tests, cobas c, Integra (20764957322) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 20764957322 | 220001757/PCBB-HCM | B | 500 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 3043 | 2714 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy sinh hóa tự động cobas c311 (hoặc tương đương) | M18 | 3134 | 05/04/2022 | 2713 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 2713 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [7 empty] | 0 | 16000 | [7 empty] | 30000
6 | 809 | 1 | ALTL | Chất thử sinh hóa - ALTL, 500Tests, cobas c, Integra (20764957322) | Test | [6 empty] | 1 | 809:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | ALTL | Chất thử sinh hóa - ALTL, 500Tests, cobas c, Integra (20764957322) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 20764957322 | 220001757/PCBB-HCM | B | 500 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 3043 | 2714 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 3134 | 05/04/2022 | 1733 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 1733 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 30000 | 5000
7 | 286 | 1 | AMYL | Chất thử sinh hóa - AMYL Gen.2, 300Tests, cobas c, Integra (03183742122) | Test | [6 empty] | 1 | 286:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | AMYL2 | Chất thử sinh hóa - AMYL Gen.2, 300Tests, cobas c, Integra (03183742122) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 03183742122 | 220002302/PCBB-BYT | B | 300 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 6957 | 6352 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy sinh hóa tự động cobas c311 (hoặc tương đương) | M18 | 7337 | 05/04/2022 | 6352 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 6352 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 5000
8 | 810 | 1 | AMYL2 | Chất thử sinh hóa - AMYL Gen.2, 300Tests, cobas c, Integra (03183742122) | Test | [6 empty] | 1 | 810:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | AMYL2 | Chất thử sinh hóa - AMYL Gen.2, 300Tests, cobas c, Integra (03183742122) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 03183742122 | 220002302/PCBB-BYT | B | 300 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 6957 | 6352 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 7337 | 05/04/2022 | 6352 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 6352 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 12000 | 3000
9 | 811 | 1 | ASLO | Chất thử sinh hóa- ASLO TQ, 150Tests, cobas c (04489403190) | Test | [6 empty] | 1 | 811:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | ASLOT | Chất thử sinh hóa- ASLO TQ, 150Tests, cobas c (04489403190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 04489403190 | 660NK/BYT-TB-CT | B | 150 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 26990 | 26679 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 29346 | 05/04/2022 | 25408 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 25408 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 1000 | 900 | 0 |  |  |  |  | 1500
10 | 287 | 1 | AST | Chất thử sinh hóa - ASTL, 500Tests, cobas c, Integra (20764949322) | Test | [6 empty] | 1 | 287:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | ASTL | Chất thử sinh hóa - ASTL, 500Tests, cobas c, Integra (20764949322) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 20764949322 | 220002475/PCBB-BYT | B | 500 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 3043 | 2714 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy sinh hóa tự động cobas c311 (hoặc tương đương) | M18 | 3134 | 05/04/2022 | 2713 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 2713 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 30000
11 | 812 | 1 | AST | Chất thử sinh hóa - ASTL, 500Tests, cobas c, Integra (20764949322) | Test | [6 empty] | 1 | 812:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | ASTL | Chất thử sinh hóa - ASTL, 500Tests, cobas c, Integra (20764949322) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 20764949322 | 220002475/PCBB-BYT | B | 500 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 3043 | 2714 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 3134 | 05/04/2022 | 2713 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 2713 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 40000 | 7500 | 16000 |  |  |  |  | 24000 |  |  | 20000
13 | 813 | 1 | B2 MICROGLOBULIN CONTROL | Dung dịch chuẩn - 08362785190 B2MG control | ml | [6 empty] | 1 | 813:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  | Điều chỉnh giá kế hoạch | Control Set β2-Microglobulin | Dung dịch chuẩn - 08362785190 B2MG control | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 08362785190 | 12490NK/BYT-TB-CT | B | 2 x 2 x 1 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 654084 | 684397 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 752836 | 05/04/2022 | 651806 | Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên | Số: 1780/QĐ-BVVTN | 25/05/2022 | 651806 | Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên | Số: 1780/QĐ-BVVTN | 25/05/2022 | [6 empty] | 16 | 36 | 0 |  |  |  |  | 192
14 | 814 | 1 | B2 MICROGLOBULIN CONTROL (2) | Dung dịch chuẩn - 08362785190 B2MG control | ml | [6 empty] | 1 | 814:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  | Điều chỉnh giá kế hoạch | Control Set β2-Microglobulin | Dung dịch chuẩn - 08362785190 B2MG control | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 08362785190 | 12490NK/BYT-TB-CT | B | 2 x 2 x 1 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 654084 | 684397 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 752836 | 05/04/2022 | 651806 | Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên | Số: 1780/QĐ-BVVTN | 25/05/2022 | 651806 | Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên | Số: 1780/QĐ-BVVTN | 25/05/2022 | [7 empty] | 48
15 | 815 | 1 | B2MG, 140T, cobas c 311, cobas c 501/502 | Chất thử sinh hóa- B2MG, 140T, cobas c 311, cobas c 501/502 (08047430190) | Test | [6 empty] | 1 | 815:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | B2MG | Chất thử sinh hóa- B2MG, 140T, cobas c 311, cobas c 501/502 (08047430190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 08047430190 | 220002408/PCBB-BYT | B | 140 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 53120 | 51312 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 56442 | 13/04/2022 | 48680 | Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên | Số: 1780/QĐ-BVVTN | 25/05/2022 | 48680 | Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên | Số: 1780/QĐ-BVVTN | 25/05/2022 | [6 empty] | 700 | 3000
16 | 816 | 1 | BIL-D | Chất thử sinh hóa - BIL-D Gen.2, 350Tests cobas c, Integra (05589061190) | Test | [6 empty] | 1 | 816:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | BILD2 | Chất thử sinh hóa - BIL-D Gen.2, 350Tests cobas c, Integra (05589061190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 05589061190 | 220002355/PCBB-BYT | B | 350 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 1848 | 1632 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 1885 | 05/04/2022 | 1632 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 1632 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 22000 | 10500 | 0 |  |  |  |  | 8400 |  |  | 9000
17 | 288 | 1 | BIL-T | Chất thử sinh hóa - BIL-T Gen.3, 250Tests cobas c,Integra (05795397190) | Test | [6 empty] | 1 | 288:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | BILT3 | Chất thử sinh hóa - BIL-T Gen.3, 250Tests cobas c,Integra (05795397190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 05795397190 | 220002356/PCBB-BYT | B | 250 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 1848 | 1632 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy sinh hóa tự động cobas c311 (hoặc tương đương) | M18 | 1885 | 05/04/2022 | 1632 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 1632 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 9000
18 | 817 | 1 | BILT3 | Chất thử sinh hóa - BIL-T Gen.3, 250Tests cobas c,Integra (05795397190) | Test | [6 empty] | 1 | 817:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | BILT3 | Chất thử sinh hóa - BIL-T Gen.3, 250Tests cobas c,Integra (05795397190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 05795397190 | 220002356/PCBB-BYT | B | 250 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 1848 | 1632 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 1885 | 05/04/2022 | 1632 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 1632 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 20000 | 7000
19 | 68 | 1 | Bộ kim que thử đường huyết Accu-Check Active (hoặc tương đương) | "QUE: - Đo bằng phương pháp: Kỹ thuật hóa điện cực được thiết kế đặc biệt với 2 điện cực Vàng (Au) và điện cực Palladium (Pd). - Sử dụng men (enzyme): Glucose Dehydrogenase (FAD-GDH) rất đặc hiệu với glucose (chỉ phản ứng với glucose) cho kết quả chính xác vì không bị ảnh hưởng bởi nồng độ oxy và các loại đường như maltose, galactose có trong máu. - Độ chính xác cao vượt tiêu chuẩn EN ISO 15197:2015, cho kết quả đo tĩnh mạch tương đương 100% với kết quả phòng xét nghiệm. - Mã hóa tự động nhận que không cần hiệu chỉnh hay cài đặt. - Que thử tự thấm hút nhanh, dễ dàng thấm đủ lượng máu. - Thời gian đo: 5 giây, mẫu lấy máu: 0,4µL. - Ứng dụng thuật toán được cấp bằng sáng chế: quét mẫu máu 500 lần trong vòng 5 giây để loại bỏ các yếu tố gây nhiễu gồm oxy, maltose và 56 thành phần thông thường khác. - Phạm vi đo lường Glucose: 20 - 600 mg/dL (1,1 - 33,3 mmol/L) - Khoảng Hematocrit: 20 - 60% - Sử dụng cho dòng máy OT Ultra Plus Flex KIM: - Thiết kế đầu vát kim cương có độ mỏng hơn so với kim thông thường giúp kim xuyên thẳng đứng hầu như không đem lại cảm giác đau giúp việc lấy máu dễ dàng. Di chuyển nhanh không gây sưng tấy và vết chai trên đầu ngón tay. - Đầu kim phủ silicon có vỏ nhựa bảo vệ an toàn, tiệt trùng riêng mỗi cây, an toàn tuyệt đối. Đóng gói 25 kim/hộp, phù hợp cho sử dụng trong bệnh viện, đảm bảo an toàn tuyệt đối. - Công nghệ Precision Guidance giúp giảm độ rung của kim giúp lấy máu nhẹ êm và chính xác hơn. - Kích cỡ kim: 30G - Điều chỉnh dễ dàng với 13 cài đặt độ sâu khi chích. - Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016. - Sử dụng cho bút lấy máu của máy OneTouch Ultra Plus Flex, OneTouch Select Plus Simple." | Que +kim | [6 empty] | 1 | 68:12 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sản phẩm QUE ULTRA PLUS trang 37 Tính năng kỹ thuật: Sử dụng men thử GDH-FDA Tinh năng kỹ thuật(Mời thầu): Sử dụng men thử Mut Q GDH2 | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | BO QUE ULTRA PLUS + KIM DELICA PLUS 25 | "QUE: - Đo bằng phương pháp: Kỹ thuật hóa điện cực được thiết kế đặc biệt với 2 điện cực Vàng (Au) và điện cực Palladium (Pd). - Sử dụng men (enzyme): Glucose Dehydrogenase (FAD-GDH) rất đặc hiệu với glucose (chỉ phản ứng với glucose) cho kết quả chính xác vì không bị ảnh hưởng bởi nồng độ oxy và các loại đường như maltose, galactose có trong máu. - Độ chính xác cao vượt tiêu chuẩn EN ISO 15197:2015, cho kết quả đo tĩnh mạch tương đương 100% với kết quả phòng xét nghiệm. - Mã hóa tự động nhận que không cần hiệu chỉnh hay cài đặt. - Que thử tự thấm hút nhanh, dễ dàng thấm đủ lượng máu. - Thời gian đo: 5 giây, mẫu lấy máu: 0,4µL. - Ứng dụng thuật toán được cấp bằng sáng chế: quét mẫu máu 500 lần trong vòng 5 giây để loại bỏ các yếu tố gây nhiễu gồm oxy, maltose và 56 thành phần thông thường khác. - Phạm vi đo lường Glucose: 20 - 600 mg/dL (1,1 - 33,3 mmol/L) - Khoảng Hematocrit: 20 - 60% - Sử dụng cho dòng máy OT Ultra Plus Flex KIM: - Thiết kế đầu vát kim cương có độ mỏng hơn so với kim thông thường giúp kim xuyên thẳng đứng hầu như không đem lại cảm giác đau giúp việc lấy máu dễ dàng. Di chuyển nhanh không gây sưng tấy và vết chai trên đầu ngón tay. - Đầu kim phủ silicon có vỏ nhựa bảo vệ an toàn, tiệt trùng riêng mỗi cây, an toàn tuyệt đối. Đóng gói 25 kim/hộp, phù hợp cho sử dụng trong bệnh viện, đảm bảo an toàn tuyệt đối. - Công nghệ Precision Guidance giúp giảm độ rung của kim giúp lấy máu nhẹ êm và chính xác hơn. - Kích cỡ kim: 30G - Điều chỉnh dễ dàng với 13 cài đặt độ sâu khi chích. - Đạt chứng chỉ ISO 13485:2016. - Sử dụng cho bút lấy máu của máy OneTouch Ultra Plus Flex, OneTouch Select Plus Simple." | "Que: Lifescan Scotland Ltd. Kim: Asahi Polyslider Company Limited" | "Que: Anh, Kim : Nhật" | Lifescan Europe GmbH, Thụy Sỹ | 02386602, 02400602 | "Que: 15144NK/BYT-TB-CT Kim: miễn trừ nhập khẩu" | C | "Bộ gồm (Hộp 25 que & Hộp 25 kim)" | Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng | Que +kim | 7500 |  |  |  |  | 10000 | 04/08/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 5000 | [8 empty] | 2000 |  |  | 5000 | 1600 | 2000
20 | 752 | 1 | Bộ thử phát hiện mô dùng màu nâu (DAB) - ultraView Universal DAB Detection Kit (05269806001) | Bộ thử phát hiện mô dùng màu nâu (DAB) - ultraView Universal DAB Detection Kit (05269806001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 752:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | ultraView Universal DAB Detection Kit | Bộ thử phát hiện mô dùng màu nâu (DAB) - ultraView Universal DAB Detection Kit (05269806001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 05269806001 | 15055NK/BYT-TB-CT | B | 250 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 25549230 | 25549230 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 29509361 | 06/04/2022 | 25549230 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 25549230 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [7 empty] | 9
21 | 818 | 1 | C3 | Chất thử sinh hóa-C3c, 100Tests, cobas c, Integra (03001938322) | Test | [6 empty] | 1 | 818:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | C3C-2 | Chất thử sinh hóa-C3c, 100Tests, cobas c, Integra (03001938322) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 03001938322 | 659NK/BYT-TB-CT | B | 100 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 30435 | 29347 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 32281 | 05/04/2022 | [14 empty] | 700 | 500 | 0
22 | 819 | 1 | C4, 100Tests, cobas c, Integra | Chất thử sinh hóa-C4, 100Tests, cobas c, Integra (03001962322) | Test | [6 empty] | 1 | 819:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | C4-2 | Chất thử sinh hóa-C4, 100Tests, cobas c, Integra (03001962322) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 03001962322 | 659NK/BYT-TB-CT | B | 100 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 30380 | 29347 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 32281 | 05/04/2022 | [14 empty] | 500 | 400
23 | 248 | 1 | Cartridge K | Điện cực nhận biết và định lượng kali K+ có trong máu, (K electrode), dùng cho máy khí máu điện giải (10825441001) | Cái | [6 empty] | 1 | 248:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | K Electrode | Điện cực nhận biết và định lượng kali K+ có trong máu, (K electrode), dùng cho máy khí máu điện giải (10825441001) | Hitachi High-Technologies Corporation, Nhật | Nhật | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 10825441001 | 220000185/PCBB-HCM | B | 1 PC | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Cái | 7415133 | 7078082 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: máy sinh hóa cobas Pure C303 (hoặc tương đương) | M16 | 8175185 | 05/04/2022 | 7078082 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 7078082 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [13 empty] | 1
24 | 249 | 1 | Cartridge NA | Điện cực nhận biết và định lượng natri Na+ có trong máu, (Na electrode), dùng cho máy khí máu điện giải (10825468001) | Cái | [6 empty] | 1 | 249:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | Na Electrode | Điện cực nhận biết và định lượng natri Na+ có trong máu, (Na electrode), dùng cho máy khí máu điện giải (10825468001) | Hitachi High-Technologies Corporation, Nhật | Nhật | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 10825468001 | 220000298/PCBB-BYT | B | 1 PC | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Cái | 7753350 | 7400925 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: máy sinh hóa cobas Pure C303 (hoặc tương đương) | M16 | 8548069 | 05/04/2022 | 7400925 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 7400925 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [13 empty] | 1
25 | 289 | 1 | CFAS | Chất định chuẩn- Cfas 12x3ML (10759350190) | ml | [6 empty] | 1 | 289:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | C.f.a.s. | Chất định chuẩn- Cfas 12x3ML (10759350190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 10759350190 | 659NK/BYT-TB-CT | B | 12 x 3 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 46029 | 42347 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy sinh hóa tự động cobas c311 (hoặc tương đương) | M18 | 48910 | 05/04/2022 | 42347 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 42347 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [7 empty] | 0 | 360 | [7 empty] | 648
26 | 250 | 1 | Cfas 12x3ML | Chất định chuẩn- Cfas 12x3ML (10759350190) | ml | [6 empty] | 1 | 250:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | C.f.a.s. | Chất định chuẩn- Cfas 12x3ML (10759350190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 10759350190 | 659NK/BYT-TB-CT | B | 12 x 3 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 46582 | 42347 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: máy sinh hóa cobas Pure C303 (hoặc tương đương) | M16 | 48910 | 05/04/2022 | 42347 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 42347 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [13 empty] | 360
27 | 820 | 1 | CFAS CK.MB | Dung dịch định chuẩn - Cfas CK.MB 3x1ML (11447394216) | ml | [6 empty] | 1 | 820:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | C.f.a.s. CK-MB | Dung dịch định chuẩn - Cfas CK.MB 3x1ML (11447394216) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 11447394216 | 663NK/BYT-TB-CT | C | 3 x 1 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 276173 | 254079 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 293461 | 05/04/2022 | 254079 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 254079 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 120 | 15 | 0 |  |  |  |  | 36 |  |  | 108
28 | 821 | 1 | CFAS PAC | Dung dịch định chuẩn - Cfas PAC 3x1ML (03555941190) | ml | [6 empty] | 1 | 821:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | C.f.a.s. PAC | Dung dịch định chuẩn - Cfas PAC 3x1ML (03555941190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 03555941190 | 661NK/BYT-TB-CT | B | 3 x 1 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 921421 | 890093 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 979102 | 05/04/2022 | 847707 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 847707 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 21 | 9 | 0 |  |  |  |  | 36
29 | 822 | 1 | Cfas Pac F | Dung dịch định chuẩn - Cfas PAC 3x1ML (03555941190) | ml | [6 empty] | 1 | 822:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | C.f.a.s. PAC | Dung dịch định chuẩn - Cfas PAC 3x1ML (03555941190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 03555941190 | 661NK/BYT-TB-CT | B | 3 x 1 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 921421 | 890093 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 979102 | 05/04/2022 | 847707 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 847707 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 180
30 | 823 | 1 | CFAS PROTEIN | Dung dịch định chuẩn - Cfas Proteins (11355279216) | ml | [6 empty] | 1 | 823:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | C.f.a.s. Proteins | Dung dịch định chuẩn - Cfas Proteins (11355279216) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 11355279216 | 663NK/BYT-TB-CT | B | 5 x 1 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 283774 | 274126 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 301538 | 05/04/2022 | 261072 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 261072 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 120 | 60 | 0 |  |  |  |  | 60 |  |  | 54
31 | 824 | 1 | Cfas Proteins U | Chất định chuẩn- C.f.a.s. PUC (03121305122) | ml | [6 empty] | 1 | 824:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | C.f.a.s PUC | Chất định chuẩn- C.f.a.s. PUC (03121305122) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 03121305122 | 661NK/BYT-TB-CT | B | 5 x 1 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 424901 | 410455 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 451500 | 05/04/2022 | 390909 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 390909 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 30 | 30 | 0
32 | 753 | 1 | Chất thử chẩn đoán cho xét nghiệm miễn dịch (mô, tế bào) dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam - CDX-2 (EPR2764Y) PAb, Cell Marque (05463491001) | Chất thử chẩn đoán cho xét nghiệm miễn dịch (mô, tế bào) dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam - CDX-2 (EPR2764Y) PAb, Cell Marque (05463491001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 753:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | CDX-2 (EPR2764Y) Rabbit Monoclonal Antibody | Chất thử chẩn đoán cho xét nghiệm miễn dịch (mô, tế bào) dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam - CDX-2 (EPR2764Y) PAb, Cell Marque (05463491001) | Cell Marque Corporation, Mỹ | Mỹ | Cell Marque Corporation, Mỹ | 05463491001 | 3741NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 7350000 | 7350000 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 8489250 | 05/04/2022 | 7350000 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | 7350000 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | [7 empty] | 3
33 | 754 | 1 | Chất thử chẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm mô tế bào trên lam BenchMark - BLUING REAGENT (05266769001) | Chất thử chẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm mô tế bào trên lam BenchMark - BLUING REAGENT (05266769001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 754:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | Bluing Reagent | Chất thử chẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm mô tế bào trên lam BenchMark - BLUING REAGENT (05266769001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 05266769001 | 220001222/PCBA-HCM | A | 250 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 2363550 | 2363550 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 2729901 | 09/06/2022 | 2363550 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 2363550 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [7 empty] | 11
34 | 755 | 1 | Chất thử chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam-Rabbit Mono Neg Ctl lg (06683380001) | Chất thử chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam-Rabbit Mono Neg Ctl lg (06683380001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 755:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | Rabbit Monoclonal Negative Control Ig | Chất thử chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam-Rabbit Mono Neg Ctl lg (06683380001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 06683380001 | 3960NK/BYT-TB-CT | B | 250 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 5250000 | 5250000 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 6063750 | 19/04/2022 | 5250000 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | 5250000 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | [7 empty] | 1
35 | 20 | 1 | Chất thử chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam-VENTANA Anti-E Cadherin (36) (05905290001) | Chất thử chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam-VENTANA Anti-E Cadherin (36) (05905290001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 20:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | VENTANA anti-E-cadherin (36) Mouse Monoclonal Primary Antibody | Chất thử chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam-VENTANA Anti-E Cadherin (36) (05905290001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 05905290001 | 4571NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 9374200 | 8948100 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 10335056 | 05/04/2022 | 8948100 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | 8948100 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | [7 empty] | 1
36 | 756 | 1 | Chất thử chuẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô, tế bào trên lam - MLH1 (M1) MM PAB-US Export (08033668001) | Chất thử chuẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô, tế bào trên lam - MLH1 (M1) MM PAB-US Export (08033668001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 756:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | VENTANA anti-MLH1 (M1) Mouse Monoclonal Primary Antibody | Chất thử chuẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô, tế bào trên lam - MLH1 (M1) MM PAB-US Export (08033668001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 08033668001 | 16215NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 9882600 | 9882390 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 11414161 | 05/04/2022 | 9882390 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | 9882390 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | [7 empty] | 1
37 | 21 | 1 | Chất thử chuẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô, tế bào trên lam - MSH2 (G219-1129) MM PAB-US Export (08033684001) | Chất thử chuẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô, tế bào trên lam - MSH2 (G219-1129) MM PAB-US Export (08033684001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 21:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | VENTANA anti-MSH2 (G219-1129) Mouse Monoclonal Primary Antibody | Chất thử chuẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô, tế bào trên lam - MSH2 (G219-1129) MM PAB-US Export (08033684001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 08033684001 | 16215NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 10376600 | 9882390 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 11414161 | 05/04/2022 | 9882390 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | 9882390 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | [7 empty] | 1
38 | 757 | 1 | Chất thử kháng thể - Anti-Keratin, Pan (AE1/AE3 & PCK26) PAB (05267145001) | Chất thử kháng thể - Anti-Keratin, Pan (AE1/AE3 & PCK26) PAB (05267145001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 757:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | anti- Pan Keratin (AE1/AE3 & PCK26) Primary Antibody (50 Tests) | Chất thử kháng thể - Anti-Keratin, Pan (AE1/AE3 & PCK26) PAB (05267145001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 05267145001 | 17706NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 6928100 | 6598200 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 7620921 | 05/04/2022 | 6598200 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | 6598200 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | [7 empty] | 1
39 | 758 | 1 | Chất thử kháng thể - CONFIRM anti-CD20 (L26) PAB (05267099001) | Chất thử kháng thể - CONFIRM anti-CD20 (L26) PAB (05267099001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 758:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | CONFIRM anti-CD20 (L26) Primary Antibody | Chất thử kháng thể - CONFIRM anti-CD20 (L26) PAB (05267099001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 05267099001 | 3959NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 8287650 | 8287650 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 9572236 | 05/04/2022 | 8287650 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | 8287650 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | [7 empty] | 1
40 | 759 | 1 | Chất thử kháng thể - CONFIRM ANTI-ER (SP1) (05278406001) | Chất thử kháng thể - CONFIRM ANTI-ER (SP1) (05278406001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 759:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | CONFIRM anti-Estrogen Receptor (ER) (SP1) Rabbit Monoclonal Primary Antobody (50 tests) | Chất thử kháng thể - CONFIRM ANTI-ER (SP1) (05278406001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 05278406001 | 3960NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 7749000 | 7749000 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 8950095 | 05/04/2022 | 7749000 | Bệnh viện Hùng Vương | Số 353/QĐ-BVHV | 26/01/2022 | 7749000 | Bệnh viện Hùng Vương | Số 353/QĐ-BVHV | 26/01/2022 | [7 empty] | 1
41 | 760 | 1 | Chất thử kháng thể - CONFIRM ANTI-KI-67 (30-9) RABBIT MONOCLO (05278384001) | Chất thử kháng thể - CONFIRM ANTI-KI-67 (30-9) RABBIT MONOCLO (05278384001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 760:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | CONFIRM anti-Ki-67 (30-9) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Chất thử kháng thể - CONFIRM ANTI-KI-67 (30-9) RABBIT MONOCLO (05278384001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 05278384001 | 3960NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 9694300 | 9232650 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 10663711 | 05/04/2022 | 9232650 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | 9232650 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | [7 empty] | 1
42 | 761 | 1 | Chất thử kháng thể - Desmin (DE-R-11)- CONFIRM anti-Desmin (DE-R-11) PAb (05267005001) | Chất thử kháng thể - Desmin (DE-R-11)- CONFIRM anti-Desmin (DE-R-11) PAb (05267005001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 761:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | CONFIRM anti-Desmin (DE-R-11) Primary Antibody | Chất thử kháng thể - Desmin (DE-R-11)- CONFIRM anti-Desmin (DE-R-11) PAb (05267005001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 05267005001 | 3959NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 4607350 | 4387950 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 5068083 | 05/04/2022 | 4387950 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | 4387950 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | [7 empty] | 1
43 | 762 | 1 | Chất thử kháng thể - NexES, Reagent, Cell MArque, SM Actin (05268303001) | Chất thử kháng thể - NexES, Reagent, Cell MArque, SM Actin (05268303001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 762:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | Actin, Smooth Muscle (1A4) Mouse Monoclonal Antibody | Chất thử kháng thể - NexES, Reagent, Cell MArque, SM Actin (05268303001) | Cell Marque Corporation, Mỹ | Mỹ | Cell Marque Corporation, Mỹ | 05268303001 | 220002419/PCBB-BYT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 7779450 | 7779450 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 8985265 | 05/04/2022 | 7779450 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | 7779450 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | [7 empty] | 1
44 | 763 | 1 | Chất thử kháng thể- CONFIRM ANTI-PR (1E2) (05277990001) | Chất thử kháng thể- CONFIRM ANTI-PR (1E2) (05277990001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 763:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | CONFIRM anti Progesterone Receptor (PR) (1E2) Rabbit Monoclonal Primary Antobody (50 tests) | Chất thử kháng thể- CONFIRM ANTI-PR (1E2) (05277990001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 05277990001 | 3960NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 12792150 | 12792150 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 14774934 | 05/04/2022 | 12792150 | Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh | Số: 237/QĐ-BVĐHYD | 18/02/2022 | 12792150 | Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh | Số: 237/QĐ-BVĐHYD | 18/02/2022 | [7 empty] | 1
45 | 764 | 1 | Chất thử kháng thể- Cytokeratin 5/6 (D5/16B4) (06478441001) | Chất thử kháng thể- Cytokeratin 5/6 (D5/16B4) (06478441001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 764:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | anti-Cytokeratin 5/6 (D5/16B4) Mouse Monoclonal Primary Antibody | Chất thử kháng thể- Cytokeratin 5/6 (D5/16B4) (06478441001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 06478441001 | 3457NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 9631450 | 9172800 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 10594584 | 05/04/2022 | 9172800 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | 9172800 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | [7 empty] | 1
46 | 765 | 1 | Chất thử kiểm tra - Anti-CHROMOGRANIN A (LK2H10) PAB (05267056001) | Chất thử kiểm tra - Anti-CHROMOGRANIN A (LK2H10) PAB (05267056001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 765:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | Anti-Chromogranin A (LK2H10) Primary Antibody | Chất thử kiểm tra - Anti-CHROMOGRANIN A (LK2H10) PAB (05267056001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 05267056001 | 17706NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 4387950 | 4387950 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 5068083 | 05/04/2022 | 4387950 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | 4387950 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | [7 empty] | 1
47 | 22 | 1 | Chất thử kiểm tra - c-MYC (Y69) PAB (06504612001) | Chất thử kiểm tra - c-MYC (Y69) PAB (06504612001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 22:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | anti-c-MYC (Y69) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Chất thử kiểm tra - c-MYC (Y69) PAB (06504612001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 06504612001 | 3457NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 11550000 | 11550000 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 13340250 | 05/04/2022 | 11550000 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 174/QĐ-BVĐHYHN | 26/02/2022 | 11550000 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 174/QĐ-BVĐHYHN | 26/02/2022 | [7 empty] | 1
48 | 766 | 1 | Chất thử kiểm tra - CONFIRM anti-CD23 (SP23) Rabbit Monoclon (05479258001) | Chất thử kiểm tra - CONFIRM anti-CD23 (SP23) Rabbit Monoclon (05479258001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 766:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | CONFIRM anti-CD23 (SP23) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Chất thử kiểm tra - CONFIRM anti-CD23 (SP23) Rabbit Monoclon (05479258001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 05479258001 | 3959NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 7862400 | 7862400 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 9081072 | 05/04/2022 | 7862400 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | 7862400 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | [7 empty] | 1
49 | 767 | 1 | Chất thử kiểm tra - CONFIRM anti-CD3 (2GV6) Rabbit Monoclona (05278422001) | Chất thử kiểm tra - CONFIRM anti-CD3 (2GV6) Rabbit Monoclona (05278422001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 767:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | CONFIRM anti-CD3 (2GV6) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Chất thử kiểm tra - CONFIRM anti-CD3 (2GV6) Rabbit Monoclona (05278422001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 05278422001 | 8871NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 8287650 | 8287650 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 9572236 | 05/04/2022 | 8287650 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | 8287650 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | [7 empty] | 1
50 | 768 | 1 | Chất thử kiểm tra - CONFIRM anti-CD34 (QBEnd/10) Primary Ant (05278210001) | Chất thử kiểm tra - CONFIRM anti-CD34 (QBEnd/10) Primary Ant (05278210001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 768:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | CONFIRM anti-CD34 (QBEnd/10) Primary Antibody | Chất thử kiểm tra - CONFIRM anti-CD34 (QBEnd/10) Primary Ant (05278210001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 05278210001 | 3959NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 11817750 | 11817750 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 13649502 | 05/04/2022 | 11817750 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | 11817750 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | [7 empty] | 1
51 | 769 | 1 | Chất thử kiểm tra - CONFIRM anti-Melanosome (HMB45) Mouse M (05479282001) | Chất thử kiểm tra - CONFIRM anti-Melanosome (HMB45) Mouse M (05479282001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 769:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | CONFIRM anti-Melanosome (HMB45) Mouse Monoclonal Primary Antibody | Chất thử kiểm tra - CONFIRM anti-Melanosome (HMB45) Mouse M (05479282001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 05479282001 | 8871NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 7025550 | 7025550 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 8114511 | 05/04/2022 | 7025550 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | 7025550 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | [7 empty] | 1
52 | 770 | 1 | Chất thử kiểm tra - CONFIRM anti-S100 (4C4.9) Primary Antibo (05278104001) | Chất thử kiểm tra - CONFIRM anti-S100 (4C4.9) Primary Antibo (05278104001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 770:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | CONFIRM anti-S100 (4C4.9) Primary Antibody | Chất thử kiểm tra - CONFIRM anti-S100 (4C4.9) Primary Antibo (05278104001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 05278104001 | 8871NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 6532050 | 6532050 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 7544518 | 05/04/2022 | 6532050 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2022 | 6532050 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2022 | [7 empty] | 1
53 | 771 | 1 | Chất thử kiểm tra - CONFIRM bcl-2 (124) Mab (05986826001) | Chất thử kiểm tra - CONFIRM bcl-2 (124) Mab (05986826001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 771:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | CONFIRM anti-bcl-2 (124) Mouse Monoclonal Primary Antibody | Chất thử kiểm tra - CONFIRM bcl-2 (124) Mab (05986826001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 05986826001 | 3959NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 13650000 | 13650000 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 15765750 | 05/04/2022 | 13650000 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | 13650000 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | [7 empty] | 1
54 | 772 | 1 | Chất thử kiểm tra - CONFIRM Cytokeratin 20 Rabbit Mono (05587760001) | Chất thử kiểm tra - CONFIRM Cytokeratin 20 Rabbit Mono (05587760001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 772:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | CONFIRM anti-Cytokeratin 20 (SP33) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Chất thử kiểm tra - CONFIRM Cytokeratin 20 Rabbit Mono (05587760001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 05587760001 | 8871NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 11760000 | 11760000 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 13582800 | 05/04/2022 | 11760000 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | 11760000 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | [7 empty] | 3
55 | 773 | 1 | Chất thử kiểm tra - CONFIRM Cytokeratin7 RabbitMono (05986818001) | Chất thử kiểm tra - CONFIRM Cytokeratin7 RabbitMono (05986818001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 773:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | Confirm anti-Cytokeratin 7 (SP52) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Chất thử kiểm tra - CONFIRM Cytokeratin7 RabbitMono (05986818001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 05986818001 | 3959NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 11817750 | 11817750 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 13649502 | 05/04/2022 | 11817750 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | 11817750 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | [7 empty] | 3
56 | 774 | 1 | Chất thử kiểm tra - DOG-1 (SP31) PAB(06433189001) | Chất thử kiểm tra - DOG-1 (SP31) PAB(06433189001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 774:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | DOG1 (SP31) Rabbit Monoclonal Antibody | Chất thử kiểm tra - DOG-1 (SP31) PAB(06433189001) | Cell Marque Corporation, Mỹ | Mỹ | Cell Marque Corporation, Mỹ | 06433189001 | 220002434/PCBB-BYT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 9135000 | 9135000 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 10550925 | 05/04/2022 | 9135000 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | 9135000 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | [7 empty] | 1
57 | 775 | 1 | Chất thử kiểm tra - Hematoxylin II (05277965001) | Chất thử kiểm tra - Hematoxylin II (05277965001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 775:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | Hematoxylin II | Chất thử kiểm tra - Hematoxylin II (05277965001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 05277965001 | 220001223/PCBA-HCM | A | 250 test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 3471300 | 3471300 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 4009352 | 09/06/2022 | 3471300 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 3471300 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [7 empty] | 11
58 | 776 | 1 | Chất thử kiểm tra - VENTANA ANTI-P63 (4A4) (05867061001) | Chất thử kiểm tra - VENTANA ANTI-P63 (4A4) (05867061001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 776:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | VENTANA anti-p63 (4A4) Mouse Monoclonal Primary Antibody | Chất thử kiểm tra - VENTANA ANTI-P63 (4A4) (05867061001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 05867061001 | 3960NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 8117550 | 8117550 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 9375771 | 05/04/2022 | 8117550 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | 8117550 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | [7 empty] | 1
59 | 777 | 1 | Chất thử kiểm tra- anti-CD30 (Ber-H2) (07007841001) | Chất thử kiểm tra- anti-CD30 (Ber-H2) (07007841001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 777:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | anti-CD30 (Ber-H2) Mouse Monoclonal Primary Antibody | Chất thử kiểm tra- anti-CD30 (Ber-H2) (07007841001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 07007841001 | 3457NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 11550000 | 11550000 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 13340250 | 05/04/2022 | 11550000 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | 11550000 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | [7 empty] | 1
60 | 778 | 1 | Chất thử kiểm tra bcl-6 - Cell Marque, bcl-6 (05269008001) | Chất thử kiểm tra bcl-6 - Cell Marque, bcl-6 (05269008001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 778:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | bcl-6 (GI191E/A8) Mouse Monoclonal Antibody | Chất thử kiểm tra bcl-6 - Cell Marque, bcl-6 (05269008001) | Cell Marque Corporation, Mỹ | Mỹ | Cell Marque Corporation, Mỹ | 05269008001 | 220002421/PCBB-BYT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 8117550 | 8117550 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 9375771 | 05/04/2022 | 8117550 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | 8117550 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | [7 empty] | 1
61 | 779 | 1 | Chất thử kiểm tra Calcitonin (SP17) Pab- Calcitonin (SP17) PAb, Cell Marque (06586554001) | Chất thử kiểm tra Calcitonin (SP17) Pab- Calcitonin (SP17) PAb, Cell Marque (06586554001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 779:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | anti-Calcitonin (SP17) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Chất thử kiểm tra Calcitonin (SP17) Pab- Calcitonin (SP17) PAb, Cell Marque (06586554001) | Cell Marque Corporation, Mỹ | Mỹ | Cell Marque Corporation, Mỹ | 06586554001 | 220002447/PCBB-BYT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 8085000 | 8085000 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 9338175 | 05/04/2022 | 8085000 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | 8085000 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | [7 empty] | 1
62 | 780 | 1 | Chất thử kiểm tra Catenin - Cell Marque, Beta-Catenin (05269016001) | Chất thử kiểm tra Catenin - Cell Marque, Beta-Catenin (05269016001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 780:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | Beta-Catenin (14) Mouse Monoclonal Antibody | Chất thử kiểm tra Catenin - Cell Marque, Beta-Catenin (05269016001) | Cell Marque Corporation, Mỹ | Mỹ | Cell Marque Corporation, Mỹ | 05269016001 | 220002422/PCBB-BYT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 7386750 | 7386750 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 8531697 | 05/04/2022 | 7386750 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | 7386750 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | [7 empty] | 3
63 | 781 | 1 | Chất thử kiểm tra CD10 (SP67)- VENTANA anti-CD10 (SP67) (05857856001) | Chất thử kiểm tra CD10 (SP67)- VENTANA anti-CD10 (SP67) (05857856001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 781:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | VENTANA anti-CD10 (SP67) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Chất thử kiểm tra CD10 (SP67)- VENTANA anti-CD10 (SP67) (05857856001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 05857856001 | 3960NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 14034300 | 14034300 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 16209617 | 05/04/2022 | 14034300 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | 14034300 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | [7 empty] | 1
64 | 782 | 1 | Chất thử kiểm tra CD15 (MMA) - CONFIRM anti-CD15 (MMA) PAB, IVD (05266904001) | Chất thử kiểm tra CD15 (MMA) - CONFIRM anti-CD15 (MMA) PAB, IVD (05266904001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 782:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | CONFIRM anti-CD15 (MMA) Mouse Monoclonal Primary Antibody | Chất thử kiểm tra CD15 (MMA) - CONFIRM anti-CD15 (MMA) PAB, IVD (05266904001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 05266904001 | 3959NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 5991300 | 5991300 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 6919952 | 05/04/2022 | 5991300 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | 5991300 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | [7 empty] | 1
65 | 783 | 1 | Chất thử kiểm tra CD31 (JC70) - CD31 (JC70) PAb, Cell Marque (05463475001) | Chất thử kiểm tra CD31 (JC70) - CD31 (JC70) PAb, Cell Marque (05463475001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 783:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | CD31 (JC70) Mouse Monoclonal Antibody | Chất thử kiểm tra CD31 (JC70) - CD31 (JC70) PAb, Cell Marque (05463475001) | Cell Marque Corporation, Mỹ | Mỹ | Cell Marque Corporation, Mỹ | 05463475001 | 220002433/PCBB-BYT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 11817750 | 11817750 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 13649502 | 05/04/2022 | 11817750 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | 11817750 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | [7 empty] | 1
66 | 784 | 1 | Chất thử kiểm tra CD56 - Confirm anti-CD56 (123C3) mAB (05878519001) | Chất thử kiểm tra CD56 - Confirm anti-CD56 (123C3) mAB (06433359001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 784:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | CD56 (MRQ-42) Rabbit Monoclonal Antibody | Chất thử kiểm tra CD56 - Confirm anti-CD56 (123C3) mAB (06433359001) | Cell Marque Corporation, Mỹ | Mỹ | Cell Marque Corporation, Mỹ | 06433359001 | 17253NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 10483200 | 10483200 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 12108096 | 05/04/2022 | 10483200 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | 10483200 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | [7 empty] | 1
67 | 23 | 1 | Chất thử kiểm tra CEA (CEA31) PAB - CEA (CEA31) PAb, Cell Marque (06433316001) | Chất thử kiểm tra CEA (CEA31) PAB - CEA (CEA31) PAb, Cell Marque (06433316001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 23:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | CEA (CEA31) Mouse Monoclonal Antibody | Chất thử kiểm tra CEA (CEA31) PAB - CEA (CEA31) PAb, Cell Marque (06433316001) | Cell Marque Corporation, Mỹ | Mỹ | Cell Marque Corporation, Mỹ | 06433316001 | 220001899/PCBB-HCM | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 7386750 | 7386750 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 8531697 | 05/04/2022 | 7386750 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | 7386750 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | [7 empty] | 1
68 | 785 | 1 | Chất thử kiểm tra- CELL MARQUE, THYROGLOBULIN (05267820001) | Chất thử kiểm tra- CELL MARQUE, THYROGLOBULIN (05267820001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 785:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | Thyroglobulin (2H11+6E1) Mouse Monoclonal Antibody | Chất thử kiểm tra- CELL MARQUE, THYROGLOBULIN (05267820001) | Cell Marque Corporation, Mỹ | Mỹ | Cell Marque Corporation, Mỹ | 05267820001 | 220002444/PCBB-BYT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 10597650 | 10597650 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 12240286 | 05/04/2022 | 10597650 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | 10597650 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | [7 empty] | 1
69 | 786 | 1 | Chất thử kiểm tra Cyclin D1 (SP4-R) - VENTANA ANTI-CYCLIN D1 (SP4-R) (05862949001) | Chất thử kiểm tra Cyclin D1 (SP4-R) - VENTANA ANTI-CYCLIN D1 (SP4-R) (05862949001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 786:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | VENTANA anti-Cyclin D1 (SP4-R) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Chất thử kiểm tra Cyclin D1 (SP4-R) - VENTANA ANTI-CYCLIN D1 (SP4-R) (05862949001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 05862949001 | 3960NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 10999800 | 10999800 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 12704769 | 05/04/2022 | 10999800 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | 10999800 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | [7 empty] | 1
70 | 787 | 1 | Chất thử kiểm tra EMA (E29) - CONFIRM EMA (E29) Mouse mAb (05878900001) | Chất thử kiểm tra EMA (E29) - CONFIRM EMA (E29) Mouse mAb (05878900001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 787:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | CONFIRM anti-EMA (E29) Mouse Monoclonal Primary Antibody | Chất thử kiểm tra EMA (E29) - CONFIRM EMA (E29) Mouse mAb (05878900001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 05878900001 | 3959NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 8864100 | 8864100 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 10238036 | 05/04/2022 | 8864100 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | 8864100 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | [7 empty] | 1
71 | 788 | 1 | Chất thử kiểm tra Her2/Neu dùng cho máy xét nghiệm mô tế bào- VEN anti-HER2/neu (4B5) RM PAB-US EXPORT (05999570001) | Chất thử kiểm tra Her2/Neu dùng cho máy xét nghiệm mô tế bào- VEN anti-HER2/neu (4B5) RM PAB-US EXPORT (05999570001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 788:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Chất thử kiểm tra Her2/Neu dùng cho máy xét nghiệm mô tế bào- VEN anti-HER2/neu (4B5) RM PAB-US EXPORT (05999570001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 05999570001 | 17537NK/BYT-TB-CT | C | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 19552050 | 19552050 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 22582618 | 05/04/2022 | 19552050 | Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh | Số: 237/QĐ-BVĐHYD | 18/02/2022 | 19552050 | Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh | Số: 237/QĐ-BVĐHYD | 18/02/2022 | [7 empty] | 1
72 | 789 | 1 | Chất thử kiểm tra Myogenin - NexES, Reagent, Cell MArque, Myogenin (05268290001) | Chất thử kiểm tra Myogenin - NexES, Reagent, Cell MArque, Myogenin (05268290001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 789:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | Myogenin (F5D) Mouse Monoclonal Antibody | Chất thử kiểm tra Myogenin - NexES, Reagent, Cell MArque, Myogenin (05268290001) | Cell Marque Corporation, Mỹ | Mỹ | Cell Marque Corporation, Mỹ | 05268290001 | 220001933/PCBB-HCM | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 7854000 | 7854000 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 9071370 | 05/04/2022 | 7854000 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | 7854000 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | [7 empty] | 1
73 | 790 | 1 | Chất thử kiểm tra NSE - NSE (MRQ-55) PAB (06648568001) | Chất thử kiểm tra NSE - NSE (MRQ-55) PAB (06648568001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 790:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | anti-NSE (MRQ-55) Mouse Monoclonal Antibody | Chất thử kiểm tra NSE - NSE (MRQ-55) PAB (06648568001) | Cell Marque Corporation, Mỹ | Mỹ | Cell Marque Corporation, Mỹ | 06648568001 | 17705NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 8085000 | 8085000 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 9338175 | 05/04/2022 | 8085000 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | 8085000 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | [7 empty] | 1
74 | 791 | 1 | Chất thử kiểm tra SMA - CELL MARQUE, MUSCLE SPECIFIC ACTIN (05267161001) | Chất thử kiểm tra SMA - CELL MARQUE, MUSCLE SPECIFIC ACTIN (05267161001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 791:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | Actin, Muscle Specific (HHF35) Mouse Monoclonal Antibody | Chất thử kiểm tra SMA - CELL MARQUE, MUSCLE SPECIFIC ACTIN (05267161001) | Cell Marque Corporation, Mỹ | Mỹ | Cell Marque Corporation, Mỹ | 05267161001 | 220001783/PCBB-HCM | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 7386750 | 7386750 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 8531697 | 05/04/2022 | [15 empty] | 1
75 | 792 | 1 | Chất thử kiểm tra TTF-1 (SP141) PAB- TTF-1 (SP141) PAB (06640613001) | Chất thử kiểm tra TTF-1 (SP141) PAB- TTF-1 (SP141) PAB (06640613001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 792:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | anti-Thyroid Transcription Factor-1 (SP141) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Chất thử kiểm tra TTF-1 (SP141) PAB- TTF-1 (SP141) PAB (06640613001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 06640613001 | 3457NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 6899550 | 6899550 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 7968981 | 05/04/2022 | 6899550 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | 6899550 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | [7 empty] | 1
76 | 793 | 1 | Chất thử kiểm tra Vimentin (Vim 3B4) - CONFIRM anti-Vimentin (Vim 3B4) Primary (05266998001) | Chất thử kiểm tra Vimentin (Vim 3B4) - CONFIRM anti-Vimentin (Vim 3B4) Primary (05278139001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 793:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | CONFIRM anti-Vimentin (V9) Primary Antibody | Chất thử kiểm tra Vimentin (Vim 3B4) - CONFIRM anti-Vimentin (Vim 3B4) Primary (05278139001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 05278139001 | 3960NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 8288700 | 7238700 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 8360699 | 05/04/2022 | 7238700 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | 7238700 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | [7 empty] | 1
77 | 794 | 1 | Chất thử thí nghiệm , dùng trong y học - CONFIRM anti-CD5 (SP19) Rabbit Mono(05929903001) | Chất thử thí nghiệm , dùng trong y học - CONFIRM anti-CD5 (SP19) Rabbit Mono(05929903001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 794:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | CONFIRM anti-CD5 (SP19) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Chất thử thí nghiệm , dùng trong y học - CONFIRM anti-CD5 (SP19) Rabbit Mono(05929903001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 05929903001 | 3959NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 5991300 | 5991300 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 6919952 | 05/04/2022 | 5991300 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | 5991300 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | [7 empty] | 1
78 | 795 | 1 | Chất thử thí nghiệm dùng trong y học - CONFIRM anti-Synaptophysin (SP11) Rabbit (05479304001) | Chất thử thí nghiệm dùng trong y học - CONFIRM anti-Synaptophysin (SP11) Rabbit (05479304001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 795:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | CONFIRM anti-Synaptophysin (SP11) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Chất thử thí nghiệm dùng trong y học - CONFIRM anti-Synaptophysin (SP11) Rabbit (05479304001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 05479304001 | 8871NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 8494500 | 8494500 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 9811148 | 05/04/2022 | 8494500 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | 8494500 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | [7 empty] | 1
79 | 825 | 1 | CHE Gen.2, 200Tests, cobas c, Integra | Chất thử sinh hóa - CHE Gen.2, 200Tests, cobas c, Integra (04498577190) | Test | [6 empty] | 1 | 825:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | CHE2 | Chất thử sinh hóa - CHE Gen.2, 200Tests, cobas c, Integra (04498577190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Roche Diagnostics GmbH, Đức | 04498577190 | 660NK/BYT-TB-CT | B | 200 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 6860 | 6352 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 7337 | 05/04/2022 | 6352 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 174/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | 6352 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 174/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | [6 empty] | 1000 | 600
80 | 826 | 1 | CHO | Chất thử sinh hóa- CHOL HiCo Gen.2, 400Tests, cobas c, Int. (03039773190) | Test | [6 empty] | 1 | 826:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | CHOL2 | Chất thử sinh hóa- CHOL HiCo Gen.2, 400Tests, cobas c, Int. (03039773190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 03039773190 | 220002353/PCBB-BYT | B | 400 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 1957 | 1749 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 2019 | 05/04/2022 | 1748 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 1748 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [7 empty] | 6000
81 | 827 | 1 | CK | Chất thử chẩn đoán dùng cho máy phân tích sinh hóa-CK 200 Tests, cobas c/Integra (07190794190) | Test | [6 empty] | 1 | 827:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | CK | Chất thử chẩn đoán dùng cho máy phân tích sinh hóa-CK 200 Tests, cobas c/Integra (07190794190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 07190794190 | 220002472/PCBB-BYT | B | 200 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 8232 | 5775 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 6670 | 05/04/2022 | 5775 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 5775 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 700 | 0 | 0 |  |  |  |  | 600
82 | 828 | 1 | CK-MB | Chất thử chẩn đoán dùng cho máy phân tích sinh hóa-CK-MB 100Tests, cobas c/Integra (07190808190) | Test | [6 empty] | 1 | 828:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | CKMB | Chất thử chẩn đoán dùng cho máy phân tích sinh hóa-CK-MB 100Tests, cobas c/Integra (07190808190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 07190808190 | 9247NK/BYT-TB-CT | C | 100 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 32929 | 24150 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 27893 | 05/04/2022 | 24150 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 24150 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 1000 | 4000
83 | 290 | 1 | Cobas sample cup 5000pcs | Cốc đựng thuốc thử - Cobas sample cup 5000pcs (10394246001) | Cái | [6 empty] | 1 | 290:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Sample Cup | Cốc đựng thuốc thử - Cobas sample cup 5000pcs (10394246001) | Greiner Bio-One GmbH, Áo | Áo | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 10394246001 | 220000864/PCBA-HCM | A | 5000 cái | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Cái | 348 | 336 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy sinh hóa tự động cobas c311 (hoặc tương đương) | M18 | 353 | 05/04/2022 | 305.36 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 305.36 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 5000
84 | 829 | 1 | Cobas sample cup 5000pcs | Cốc đựng thuốc thử - Cobas sample cup 5000pcs (10394246001) | Cái | [6 empty] | 1 | 829:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Sample Cup | Cốc đựng thuốc thử - Cobas sample cup 5000pcs (10394246001) | Greiner Bio-One GmbH, Áo | Áo | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 10394246001 | 220000864/PCBA-HCM | A | 5000 cái | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Cái | 348 | 336 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 353 | 05/04/2022 | 305 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 305 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 50000 | 30000 | 0 |  |  |  |  | 60000 |  |  | 5000
85 | 251 | 1 | Control-Set b2-MICROGLOBULIN | Dung dịch định chuẩn - Control-Set b2-MICROGLOBULIN | ml | [6 empty] | 1 | 251:56 | KHÔNG ĐẠT |  | Điều chỉnh giá kế hoạch | Control Set β2-Microglobulin | Dung dịch định chuẩn - Control-Set b2-MICROGLOBULIN | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 08362785190 | 12490NK/BYT-TB-CT | B | 2 x 2 x 1 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 651788 | 684397 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: máy sinh hóa cobas Pure C303 (hoặc tương đương) | M16 | 752836 | 05/04/2022 | 651806 | Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên | Số: 1780/QĐ-BVVTN | 25/05/2022 | 651806 | Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên | Số: 1780/QĐ-BVVTN | 25/05/2022 | [13 empty] | 16
86 | 252 | 1 | Controlset RF II | Dung dịch kiểm chuẩn- Controlset RF II (03005496122) | ml | [6 empty] | 1 | 252:56 | KHÔNG ĐẠT |  | Điều chỉnh giá kế hoạch | RF Control Set | Dung dịch kiểm chuẩn- Controlset RF II (03005496122) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 03005496122 | 661NK/BYT-TB-CT | B | L1: 2 x 1 mL L2: 2 x 1 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 699009 | 733960 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: máy sinh hóa cobas Pure C303 (hoặc tương đương) | M16 | 807355 | 06/04/2022 | 699009 | Bệnh viện Nhi TW | Số 218/ QĐ-BVNTW | 27/01/2022 | 699009 | Bệnh viện Nhi TW | Số 218/ QĐ-BVNTW | 27/01/2022 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 16
87 | 291 | 1 | CREA | Chất thử sinh hóa-CREAJ Gen.2, 700Test, cobas c, Integra (04810716190) | Test | [6 empty] | 1 | 291:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | CREJ2 | Chất thử sinh hóa-CREAJ Gen.2, 700Test, cobas c, Integra (04810716190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 04810716190 | 220002354/PCBB-BYT | B | 700 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 1957 | 1749 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy sinh hóa tự động cobas c311 (hoặc tương đương) | M18 | 2019 | 05/04/2022 | 1748 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 1748 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [7 empty] | 7000 | 5600 | [7 empty] | 15000
88 | 830 | 1 | CREJ2 | Chất thử sinh hóa-CREAJ Gen.2, 700Test, cobas c, Integra (04810716190) | Test | [6 empty] | 1 | 830:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | CREJ2 | Chất thử sinh hóa-CREAJ Gen.2, 700Test, cobas c, Integra (04810716190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 04810716190 | 220002354/PCBB-BYT | B | 700 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 1957 | 1749 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 2019 | 05/04/2022 | 1748 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 1748 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 40000 | 7000
89 | 831 | 1 | CRP LX | Chất thử miễn dịch - 07876033190 CRP4 250T COBAS C | Test | [6 empty] | 1 | 831:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | CRP4 | Chất thử miễn dịch - 07876033190 CRP4 250T COBAS C | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 07876033190 | 220002476/PCBB-BYT | B | 250 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 17500 | 16500 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 19058 | 05/04/2022 | 16500 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 16500 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [7 empty] | 5250 | 0 |  |  |  |  | 12000 |  |  | 4000
90 | 832 | 1 | CRP LX HS | Chất thử sinh hóa - CRP LX HS, 300Tests, cobas c, Integra (04628918190) | Test | [6 empty] | 1 | 832:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | CRPHS | Chất thử sinh hóa - CRP LX HS, 300Tests, cobas c, Integra (04628918190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 04628918190 | 2100812ĐKLH/BYT-TB-CT | B | 300 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 27441 | 26679 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 29346 | 05/04/2022 | 26015 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | 26015 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 3600
91 | 292 | 1 | cuvette c311 | Cóng đo - Cell Set cobas C311 (04555040001) | Cái | [6 empty] | 1 | 292:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Reaction Cell for c 311 | Cóng đo - Cell Set cobas C311 (04555040001) | Hitachi High-Technologies Corporation, Nhật | Nhật | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 04555040001 | 210000452/PCBA-HCM | A | 18 cái | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Cái | 1098900 | 1019813 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy sinh hóa tự động cobas c311 (hoặc tương đương) | M18 | 1121794 | 05/04/2022 | 1068389 | Bệnh viện đa khoa Hạ Long | Số: 197 /QĐ-BVĐKHL | 25/08/2021 | 1068389 | Bệnh viện đa khoa Hạ Long | Số: 197 /QĐ-BVĐKHL | 25/08/2021 | [7 empty] | 0 | 18 | [7 empty] | 48
92 | 833 | 1 | Cuvette c501 | Khay đựng mẩu + Thuốc thử - Reaction cell sets for cobas c 501 (04854241001) | Cái | [6 empty] | 1 | 833:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  | Điều chỉnh giá kế hoạch | Reaction Cell for c501/c502 | Khay đựng mẩu + Thuốc thử - Reaction cell sets for cobas c 501 (04854241001) | Hitachi High-Technologies Corporation, Nhật | Nhật | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 04854241001 | 210000457/PCBA-HCM | A | 24 cái | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Cái | 1119500 | 1121794 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 1233973 | 05/04/2022 | 1068375 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ |  | 1068375 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | [7 empty] | 96 | 36 | 0 |  |  |  |  | 288
93 | 834 | 1 | Điệc cực K | Điện cực nhận biết và định lượng kali K+ có trong máu, (K electrode), dùng cho máy khí máu điện giải (10825441001) | Cái | [6 empty] | 1 | 834:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | K Electrode | Điện cực nhận biết và định lượng kali K+ có trong máu, (K electrode), dùng cho máy khí máu điện giải (10825441001) | Hitachi High-Technologies Corporation, Nhật | Nhật | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 10825441001 | 220000185/PCBB-HCM | B | 1 PC | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Cái | 7415133 | 7078082 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 8175185 | 05/04/2022 | 7078082 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 7078082 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
94 | 835 | 1 | Điệc cực Na | Điện cực nhận biết và định lượng natri Na+ có trong máu, (Na electrode), dùng cho máy khí máu điện giải (10825468001) | Cái | [6 empty] | 1 | 835:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Na Electrode | Điện cực nhận biết và định lượng natri Na+ có trong máu, (Na electrode), dùng cho máy khí máu điện giải (10825468001) | Hitachi High-Technologies Corporation, Nhật | Nhật | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 10825468001 | 220000298/PCBB-BYT | B | 1 PC | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Cái | 7753350 | 7400925 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 8548069 | 05/04/2022 | 7400925 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 7400925 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
95 | 836 | 1 | Điện cực tham chiếu | Điện cực quy chiếu - REFERENCE ELECTRODE(03149501001) | Cái | [6 empty] | 1 | 836:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | REF Electrode | Điện cực quy chiếu - REFERENCE ELECTRODE(03149501001) | Hitachi High-Technologies Corporation, Nhật | Nhật | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 03149501001 | 200001914/PCBA-HCM | A | 1 PC | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Cái | 10693518 | 10207449 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 11789604 | 05/04/2022 | 10207449 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 10207449 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3
96 | 796 | 1 | Dung dịch EZ Prep - 10X EZ PREP SOLUTION, 2L (05279771001) (Bình / 2 LUt) | Dung dịch EZ Prep - 10X EZ PREP SOLUTION, 2L (05279771001) (Bình / 2 Lit) | Bình | [6 empty] | 1 | 796:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | EZ Prep Concentrate (10X) | Dung dịch EZ Prep - 10X EZ PREP SOLUTION, 2L (05279771001) (Bình / 2 Lit) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ/ Roche Diagnostics GmbH, Đức | Mỹ/ Đức | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 05279771001 | 180000430/PCBA-HCM | A | 2L | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Bình | 11880015 | 11880015 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 13721418 | 06/04/2022 | 11880015 | Bệnh viện Hùng Vương | Số 353/QĐ-BVHV | 26/01/2022 | 11880015 | Bệnh viện Hùng Vương | Số 353/QĐ-BVHV | 26/01/2022 | [7 empty] | 11
97 | 24 | 1 | Dung dịch phản ứng , 10X - Reaction Buffer Concentrate (10X) (05353955001) | Dung dịch phản ứng , 10X - Reaction Buffer Concentrate (10X) (05353955001) | Bình | [6 empty] | 1 | 24:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | Reaction Buffer Concentrate (10X) | Dung dịch phản ứng , 10X - Reaction Buffer Concentrate (10X) (05353955001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ/ Roche Diagnostics GmbH, Đức | Mỹ/ Đức | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 05353955001 | 180000430/PCBA-HCM | A | 2L | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Bình | 2338900 | 2227470 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 2572728 | 06/04/2022 | 2227250 | Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh | Số: 237/QĐ-BVĐHYD | 18/02/2022 | 2227250 | Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh | Số: 237/QĐ-BVĐHYD | 18/02/2022 | [7 empty] | 14
98 | 797 | 1 | Dung dịch phủ lam - LCS (05264839001) (Bình / 2 LUt) | Dung dịch phủ lam - LCS (05264839001) (Bình / 2 Lít) | Bình | [6 empty] | 1 | 797:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | LCS (Predilute) | Dung dịch phủ lam - LCS (05264839001) (Bình / 2 Lít) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 05264839001 | 220001160/PCBA-HCM | A | 2L | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Bình | 1930530 | 1930530 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 2229763 | 09/06/2022 | 1930530 | Bệnh viện Hùng Vương | Số 353/QĐ-BVHV | 26/01/2022 | 1930530 | Bệnh viện Hùng Vương | Số 353/QĐ-BVHV | 26/01/2022 | [7 empty] | 35
99 | 25 | 1 | Dung dịch xử lý mô - CELL CONDITIONING SOLUTION, CC1, 2L (05279801001) (Bình / 2 LUt) | Dung dịch xử lý mô - CELL CONDITIONING SOLUTION, CC1, 2L (05279801001) (Bình / 2 Lít) | Bình | [6 empty] | 1 | 25:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | Cell Conditioning Solution (CC1) | Dung dịch xử lý mô - CELL CONDITIONING SOLUTION, CC1, 2L (05279801001) (Bình / 2 Lít) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ/ Roche Diagnostics GmbH, Đức | Mỹ/ Đức | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 05279801001 | 180000430/PCBA-HCM | A | 2L | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Bình | 20790000 | 20790000 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 24012450 | 06/04/2022 | 20790000 | Bệnh viện Hùng Vương | Số 353/QĐ-BVHV | 26/01/2022 | 20790000 | Bệnh viện Hùng Vương | Số 353/QĐ-BVHV | 26/01/2022 | [7 empty] | 6
100 | 293 | 1 | ECOTERGENT C311 | Dung dịch rửa cho máy phân tích sinh hóa - EcoTergent, cobas c311 (05422485190) | ml | [6 empty] | 1 | 293:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | ECO-D | Dung dịch rửa cho máy phân tích sinh hóa - EcoTergent, cobas c311 (05422485190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 05422485190 | 200001600/PCBA-HCM | A | 60 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 7648 | 6760 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy sinh hóa tự động cobas c311 (hoặc tương đương) | M18 | 8948 | 05/04/2022 | 6760 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương | Số 1643/QĐ-NĐTW | 22/12/2021 | 6760 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương | Số 1643/QĐ-NĐTW | 22/12/2021 | [7 empty] | 4320 | 6000 | [7 empty] | 2000
101 | 837 | 1 | EcoTergent, cobas c501/502, 12x59 ml | Dung dịch rửa - EcoTergent, cobas c501/502, 12x59 ml (06544410190) | ml | [6 empty] | 1 | 837:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | ECO-D | Dung dịch rửa - EcoTergent, cobas c501/502, 12x59 ml (06544410190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 06544410190 | 220000514/PCBA-HCM | A | 12 x 59 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 3498 | 3072 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 8899 | 05/04/2022 | 3072 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 3072 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 4248 | 3540 | 0 |  |  |  |  | 42480
102 | 294 | 1 | ETOH | Chất thử sinh hóa - ETOH Gen.2, 100Tests, cobas c, Integra (03183777190) | Test | [6 empty] | 1 | 294:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  |  | Chất thử sinh hóa - ETOH Gen.2, 100Tests, cobas c, Integra (03183777190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 03183777190 | 660NK/BYT-TB-CT | B | 100 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 27174 | 25700 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy sinh hóa tự động cobas c311 (hoặc tương đương) | M18 | 28269 | 05/04/2022 | 24476 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | 24476 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 2000
103 | 838 | 1 | ETOH | Chất thử sinh hóa - ETOH Gen.2, 100Tests, cobas c, Integra (03183777190) | Test | [6 empty] | 1 | 838:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | ETOH2 | Chất thử sinh hóa - ETOH Gen.2, 100Tests, cobas c, Integra (03183777190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 03183777190 | 660NK/BYT-TB-CT | B | 100 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 27174 | 25700 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 28269 | 05/04/2022 | 24476 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | 24476 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | [7 empty] | 10800
104 | 839 | 1 | FERR Gen.4, 250Tests cobas c | Chất thử sinh hóa - FERR Gen.4, 250Tests cobas c (04885317190) | Test | [6 empty] | 1 | 839:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | FERR4 | Chất thử sinh hóa - FERR Gen.4, 250Tests cobas c (04885317190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 04885317190 | 661NK/BYT-TB-CT | B | 250 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 41420 | 40017 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 44018 | 05/04/2022 | 38111 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | 38111 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | [6 empty] | 2500 | 12000
105 | 295 | 1 | GGT | Chất thử sinh hóa - GGT Gen.2, 400Tests, cobas c, Integra (03002721122) | Test | [6 empty] | 1 | 295:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | GGT-2 | Chất thử sinh hóa - GGT Gen.2, 400Tests, cobas c, Integra (03002721122) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 03002721122 | 220002305/PCBB-BYT | B | 400 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 2500 | 2262 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy sinh hóa tự động cobas c311 (hoặc tương đương) | M18 | 2612 | 05/04/2022 | 2261 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 2261 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [7 empty] | 0 | 4000 | [7 empty] | 30000
106 | 840 | 1 | GGT | Chất thử sinh hóa - GGT Gen.2, 400Tests, cobas c, Integra (03002721122) | Test | [6 empty] | 1 | 840:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | GGT-2 | Chất thử sinh hóa - GGT Gen.2, 400Tests, cobas c, Integra (03002721122) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 03002721122 | 220002305/PCBB-BYT | B | 400 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 2500 | 2262 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 2612 | 05/04/2022 | 2261 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 2261 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [7 empty] | 4000
107 | 841 | 1 | GLUC | Chất thử sinh hóa - GLUC HK Gen.3, 800Tests, cobas c, Int. (04404483190) | Test | [6 empty] | 1 | 841:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | GLUC3 | Chất thử sinh hóa - GLUC HK Gen.3, 800Tests, cobas c, Int. (04404483190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 04404483190 | 220002379/PCBB-BYT | B | 800 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 1957 | 1749 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 2019 | 05/04/2022 | 1748 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 1748 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 80000 | 12000 | 1600 |  |  |  |  | 24000 |  |  | 30000
108 | 297 | 1 | HDL-C | Chất thử chẩn đoán dùng cho máy phân tích sinh hóa - HDL-C Gen.4, 350Tests cobas c,Integra (07528566190) | Test | [6 empty] | 1 | 297:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | HDLC4 | Chất thử chẩn đoán dùng cho máy phân tích sinh hóa - HDL-C Gen.4, 350Tests cobas c,Integra (07528566190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 07528566190 | 220002349/PCBB-BYT | B | 350 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 10976 | 10164 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy sinh hóa tự động cobas c311 (hoặc tương đương) | M18 | 11738 | 05/04/2022 | 10163 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 10163 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [7 empty] | 0 | 600 | [7 empty] | 12000
109 | 843 | 1 | HDL-C | Chất thử chẩn đoán dùng cho máy phân tích sinh hóa - HDL-C Gen.4, 350Tests cobas c,Integra (07528566190) | Test | [6 empty] | 1 | 843:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | HDLC4 | Chất thử chẩn đoán dùng cho máy phân tích sinh hóa - HDL-C Gen.4, 350Tests cobas c,Integra (07528566190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 07528566190 | 220002349/PCBB-BYT | B | 350 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 11087 | 10164 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 11738 | 05/04/2022 | 10163 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 10163 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [7 empty] | 4050
110 | 253 | 1 | HITACHI I PRECISET TDM 2 | Dung dịch định chuẩn - HITACHI I PRECISET TDM 2 (03375781190) | Hộp | [6 empty] | 1 | 253:56 | KHÔNG ĐẠT |  | Điều chỉnh giá kế hoạch | Preciset TDM II | Dung dịch định chuẩn - HITACHI I PRECISET TDM 2 (03375781190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 03375781190 | 9243NK/BYT-TB-CT | B | A-F:6 x 5 mL, Dil:1 x 10 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 4700462 | 4946499 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: máy sinh hóa cobas Pure C303 (hoặc tương đương) | M16 | 5441149 | 05/04/2022 | [21 empty] | 22
111 | 798 | 1 | Hóa chất xét nghiệm (chất thử tạo màu) - OptiView DAB Detection Kit (06396500001) | Hóa chất xét nghiệm (chất thử tạo màu) - OptiView DAB Detection Kit (06396500001) | Hộp | [6 empty] | 1 | 798:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | OptiView DAB IHC Detection Kit | Hóa chất xét nghiệm (chất thử tạo màu) - OptiView DAB Detection Kit (06396500001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 06396500001 | 15055NK/BYT-TB-CT | B | 250 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 27300000 | 27300000 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 31531500 | 14/04/2022 | 27300000 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 27300000 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [7 empty] | 2
112 | 844 | 1 | IRON | Chất thử sinh hóa - IRON Gen.2, 200Tests, cobas c, Integra (03183696122) | Test | [6 empty] | 1 | 844:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | IRON2 | Chất thử sinh hóa - IRON Gen.2, 200Tests, cobas c, Integra (03183696122) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 03183696122 | 220002396/PCBB-BYT | B | 200 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 4802 | 4447 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 5136 | 05/04/2022 | 4446 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 4446 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 16000 | 12000 | 0 |  |  |  |  | 6000
113 | 254 | 1 | ISE cleaning solution Sys Clean | Dung dịch rửa cho máy phân tích sinh hóa - ISE cleaning solution Sys Clean(11298500316) | ml | [6 empty] | 1 | 254:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | ISE Cleaning Solution / Elecsys SysClean | Dung dịch rửa cho máy phân tích sinh hóa - ISE cleaning solution Sys Clean(11298500316) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Roche Diagnostics GmbH, Đức | 11298500316 | 220000551/PCBA-HCM | A | 5 x 100 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 3416 | 3262 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: máy sinh hóa cobas Pure C303 (hoặc tương đương) | M16 | 3767 | 05/04/2022 | 3261 | Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên | Số: 1916/QĐ-BVVTN | 15/06/2022 | 3261 | Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên | Số: 1916/QĐ-BVVTN | 15/06/2022 | [13 empty] | 30000
114 | 845 | 1 | ISE cleaning solution/ Sys Clean (2) | Dung dịch rửa cho máy phân tích sinh hóa - ISE cleaning solution Sys Clean(11298500316) | ml | [6 empty] | 1 | 845:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | ISE Cleaning Solution / Elecsys SysClean | Dung dịch rửa cho máy phân tích sinh hóa - ISE cleaning solution Sys Clean(11298500316) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 11298500316 | 220000551/PCBA-HCM | A | 5 x 100 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 3435 | 3262 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 3767 | 05/04/2022 | 3261 | Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên | Số: 1916/QĐ-BVVTN | 15/06/2022 | 3261 | Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên | Số: 1916/QĐ-BVVTN | 15/06/2022 | [6 empty] | 3500 | 0 | 0 |  |  |  | 2000 | 30000
115 | 255 | 1 | ISE Diluent Gen.2, cobas c, Hitachi | Chất thử sinh hóa - ISE Diluent Gen.2, cobas c, Hitachi (04522630190) | ml | [6 empty] | 1 | 255:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | ISE Diluent Gen.2 | Chất thử sinh hóa - ISE Diluent Gen.2, cobas c, Hitachi (04522630190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Roche Diagnostics GmbH, Đức | 04522630190 | 220000427/PCBA-HCM | A | 5 x 300 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 2868 | 2868 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: máy sinh hóa cobas Pure C303 (hoặc tương đương) | M16 | 3312 | 05/04/2022 | 2867 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương | Số 1643/QĐ-NĐTW | 22/12/2021 | 2867 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương | Số 1643/QĐ-NĐTW | 22/12/2021 | [6 empty] | 12000 | [6 empty] | 30000
116 | 846 | 1 | ISE Int.Stand | Chất thử sinh hóa - ISE Int.Stand. Gen.2, cobas c, Hitachi (04522320190) | ml | [6 empty] | 1 | 846:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | ISE Internal Standard Gen.2 | Chất thử sinh hóa - ISE Int.Stand. Gen.2, cobas c, Hitachi (04522320190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 04522320190 | 663NK/BYT-TB-CT | B | 5 x 600 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 1825 | 1690 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 1952 | 06/04/2022 | 1690 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | 1690 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | [6 empty] | 100000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90000
117 | 256 | 1 | ISE Internal Stand Gen.2, 2x2 Liter | Chất thử điện giải - ISE Internal Stand Gen.2, 2x2 Liter (04880455190) | Lít | [6 empty] | 1 | 256:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | ISE Internal Standard Gen.2 | Chất thử điện giải - ISE Internal Stand Gen.2, 2x2 Liter (04880455190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 04880455190 | 812NK/BYT-TB-CT | B | 2 x 2000 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Lít | 463000 | 437063 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: máy sinh hóa cobas Pure C303 (hoặc tương đương) | M16 | 504807 | 06/04/2022 | 437063 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 437063 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [13 empty] | 90
118 | 847 | 1 | ISE Reference Electrolyte | Dung dịch quy chiOu - ISE Reference Electrolyte 300ML (11360981216) | ml | [6 empty] | 1 | 847:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | ISE Reference Electrolyte | Dung dịch quy chiOu - ISE Reference Electrolyte 300ML (11360981216) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 11360981216 | 220000545/PCBA-HCM | A | 5 x 300 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 2255 | 2075 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 2396 | 05/04/2022 | 2075 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 2075 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 27000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 22500
119 | 257 | 1 | ISE Standard high 10x3ML | Dung dịch kiểm chuẩn điện cực - ISE Standard high 10x3ML (11183982216) | ml | [6 empty] | 1 | 257:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | ISE Standard high | Dung dịch kiểm chuẩn điện cực - ISE Standard high 10x3ML (11183982216) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 11183982216 | 663NK/BYT-TB-CT | B | 10 x 3 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 10878 | 10878 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: máy sinh hóa cobas Pure C303 (hoặc tương đương) | M16 | 12564 | 05/04/2022 | 10878 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 10878 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 180
120 | 258 | 1 | ISE Standard low 10x3ML | Dung dịch kiểm chuẩn - ISE Standard low 10x3ML (11183974216) | ml | [6 empty] | 1 | 258:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | ISE Standard low | Dung dịch kiểm chuẩn - ISE Standard low 10x3ML (11183974216) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 11183974216 | 663NK/BYT-TB-CT | B | 10 x 3 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 11550 | 10878 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: máy sinh hóa cobas Pure C303 (hoặc tương đương) | M16 | 12564 | 05/04/2022 | 10878 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 10878 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 500 | [6 empty] | 180
121 | 26 | 1 | Kháng thể anti-CD117 (EP10) | Chất thử chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam-VENTANA CD117 (EP10) | Hộp | [6 empty] | 1 | 26:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | anti-CD117 (EP10) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Chất thử chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam-VENTANA CD117 (EP10) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 08763909001 | 15897NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 12252100 | 11668650 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 13477291 | 05/04/2022 | 11668650 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | 11668650 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | [7 empty] | 1
122 | 27 | 1 | Kháng thể anti-MUC1 (H23) | Chất thử chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam-VENTANA MUC1 (H23) | Hộp | [6 empty] | 1 | 27:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | anti-MUC1 (H23) Mouse Monoclonal Primary Antibody | Chất thử chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam-VENTANA MUC1 (H23) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 06316514001 | 5281NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 8820000 | 8400000 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 9702000 | 05/04/2022 | 8400000 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | 8400000 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | [7 empty] | 1
123 | 29 | 1 | Kháng thể anti-P53 (DO-7) | Chất thử chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam-VENTANA P53 | Hộp | [6 empty] | 1 | 29:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | CONFIRM anti-P53 (DO-7) Primary Antibody | Chất thử chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam-VENTANA P53 | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 05278775001 | 5281NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 6615000 | 6300000 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 7276500 | 05/04/2022 | 6600000 | Bệnh viện Ung Bướu | Số 3825/QĐ-BVUB | 10/08/2021 | 6600000 | Bệnh viện Ung Bướu | Số 3825/QĐ-BVUB | 10/08/2021 | [7 empty] | 3
124 | 28 | 1 | Kháng thể anti-SOX-2 (SP76) | Chất thử chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam-VENTANA SOX-2 (SP76) | Hộp | [6 empty] | 1 | 28:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | anti-SOX-2 (SP76) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Chất thử chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam-VENTANA SOX-2 (SP76) | Cell Marque Corporation, Mỹ | Mỹ | Cell Marque Corporation, Mỹ | 06523943001 | 5035NK/BYT-TB-CT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 8820000 | 8400000 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 9702000 | 05/04/2022 | 8800000 | Bệnh viện Ung Bướu | Số 3825/QĐ-BVUB | 10/08/2021 | 8800000 | Bệnh viện Ung Bướu | Số 3825/QĐ-BVUB | 10/08/2021 | [7 empty] | 1
125 | 799 | 1 | Kháng thể MUC5AC (MRQ-19) | Chất thử chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam-VENTANA MUC5AC (MRQ-19) | Hộp | [6 empty] | 1 | 799:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | MUC5AC (MRQ-19) Mouse Monoclonal Antibody | Chất thử chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam-VENTANA MUC5AC (MRQ-19) | Cell Marque Corporation, Mỹ | Mỹ | Cell Marque Corporation, Mỹ | 05463564001 | 220001932/PCBB-HCM | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 7875000 | 7875000 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 9095625 | 05/04/2022 | 7875000 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | 7875000 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | [7 empty] | 1
126 | 800 | 1 | Kháng thể SOX-10 (SP267) | Chất thử chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam-VENTANA | Hộp | [6 empty] | 1 | 800:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | SOX-10 (SP267) Rabbit Monoclonal Primary Antibody | Chất thử chẩn đoán dùng trên máy xét nghiệm mô tế bào trên lam-VENTANA | Cell Marque Corporation, Mỹ | Mỹ | Cell Marque Corporation, Mỹ | 07560389001 | 220001937/PCBB-HCM | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 9882390 | 9882390 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 11414161 | 05/04/2022 | 9882390 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | 9882390 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | [7 empty] | 1
127 | 848 | 1 | LACT | Chất thử sinh hóa - LACT Gen.2, 100Tests, cobas c, Integra (03183700190) | Test | [6 empty] | 1 | 848:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | LACT2 | Chất thử sinh hóa - LACT Gen.2, 100Tests, cobas c, Integra (03183700190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 03183700190 | 660NK/BYT-TB-CT | B | 100 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 6957 | 6352 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 7337 | 05/04/2022 | 6352 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | 6352 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | [6 empty] | 14000 | 8000 | 0 |  |  |  |  | 7500 |  |  | 5000
128 | 849 | 1 | LDH | Chất thử sinh hóa -LDHI Gen.2 acc.IFCC, 300T, cobas c, Int. (03004732122) | Test | [6 empty] | 1 | 849:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | LDHI2 | Chất thử sinh hóa -LDHI Gen.2 acc.IFCC, 300T, cobas c, Int. (03004732122) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 03004732122 | 220002331/PCBB-BYT | B | 300 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 3043 | 2712 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 3132 | 05/04/2022 | 2712 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 2712 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 12000 | 6000 | 0 |  |  |  |  | 4500
129 | 850 | 1 | LDL-C | Chất thử sinh hóa - LDL-C Gen.3, 200Tests, cobas c,Int (07005717190) | Test | [6 empty] | 1 | 850:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | LDLC3 | Chất thử sinh hóa - LDL-C Gen.3, 200Tests, cobas c,Int (07005717190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 07005717190 | 220002380/PCBB-BYT | B | 200 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 16631 | 15298 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 17668 | 05/04/2022 | 15297 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 15297 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [7 empty] | 2000
130 | 851 | 1 | MG | Chất thử sinh hóa -MG Gen.2, 250Tests, cobas c (06481647190) | Test | [6 empty] | 1 | 851:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | MG2 | Chất thử sinh hóa -MG Gen.2, 250Tests, cobas c (06481647190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 06481647190 | 661NK/BYT-TB-CT | B | 250 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 2609 | 2325 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 2685 | 05/04/2022 | 2324.28 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 2324.28 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 3000 | 5000 | 0 |  |  |  |  | 15000
131 | 801 | 1 | MUC6 (MRQ-20) Mouse Monoclonal Antibody | MUC6 (MRQ-20) Mouse Monoclonal Antibody | Hộp | [6 empty] | 1 | 801:56 | KHÔNG ĐẠT |  | Điều chỉnh giá kế hoạch | MUC6 (MRQ-20) Mouse MonoclonalAntibody | MUC6 (MRQ-20) Mouse Monoclonal Antibody | Cell Marque Corporation, Mỹ | Mỹ | Cell Marque Corporation, Mỹ | 05463572001 | 220002439/PCBB-BYT | B | 50 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Hộp | 211050 | 10552500 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 12188138 | 05/04/2022 | 11055000 | Bệnh viện Ung Bướu | Số 3825/QĐ-BVUB | 10/08/2021 | 11055000 | Bệnh viện Ung Bướu | Số 3825/QĐ-BVUB | 10/08/2021 | [7 empty] | 1
132 | 298 | 1 | NACl 9% Dil | Chất thử sinh hóa - NACl 9% Dil, cobas c (04489357190) | ml | [6 empty] | 1 | 298:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | NACL | Chất thử sinh hóa - NACl 9% Dil, cobas c (04489357190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 04489357190 | 220000422/PCBA-HCM | A | 50 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 4966 | 4798 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy sinh hóa tự động cobas c311 (hoặc tương đương) | M18 | 5277 | 05/04/2022 | 4569 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 4569 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [7 empty] | 200 | 0 | [7 empty] | 5000
133 | 852 | 1 | NACl 9% Dil | Chất thử sinh hóa - NACl 9% Dil, cobas c (04489357190) | ml | [6 empty] | 1 | 852:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | NACL | Chất thử sinh hóa - NACl 9% Dil, cobas c (04489357190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 04489357190 | 220000422/PCBA-HCM | A | 50 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 4966 | 4798 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 5277 | 05/04/2022 | 4568.76 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 4568.76 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 900 | 3000 | 300 |  |  |  |  | 1500 |  |  | 5000
134 | 299 | 1 | NACL 9% SI GEN.2 | Chất thử sinh hóa - NACl 9% SI Gen.2, cobas c, Integra (04489365190) | Test | [6 empty] | 1 | 299:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | SI2 | Chất thử sinh hóa - NACl 9% SI Gen.2, cobas c, Integra (04489365190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 04489365190 | 220000536/PCBA-HCM | A | 2750 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 181 | 167 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy sinh hóa tự động cobas c311 (hoặc tương đương) | M18 | 192 | 05/04/2022 | 166 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1154/QĐ-BVĐHYHN | 02/11/2021 | 166 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1154/QĐ-BVĐHYHN | 02/11/2021 | [7 empty] | 0 | 2750 | [7 empty] | 5000
135 | 853 | 1 | NH3 | Chất thử miễn dịch - 07229593190 NH3L2 150T cobas c | Test | [6 empty] | 1 | 853:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | NH3L2 | Chất thử miễn dịch - 07229593190 NH3L2 150T cobas c | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 07229593190 | 13878NK/BYT-TB-CT | B | 150 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 19697 | 15245 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 17608 | 05/04/2022 | 15244.74 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 15244.74 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 600 | 3150 | 0 |  |  |  |  | 6750
136 | 854 | 1 | NH3/ETH/CO2 Cal | Dung dịch định chuẩn -NH3/ETH/CO2 Calibrator (20751995190) | ml | [6 empty] | 1 | 854:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Ammonia/Ethanol/CO2 Calibrator | Dung dịch định chuẩn -NH3/ETH/CO2 Calibrator (20751995190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 20751995190 | 663NK/BYT-TB-CT | B | 2 x 4 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 178467 | 164190 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 189639 | 05/04/2022 | 164189.87 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 164189.87 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 80 | 72 | 0 |  |  |  |  | 96
137 | 259 | 1 | NH3/ETH/CO2 Calibrator | Dung dịch định chuẩn -NH3/ETH/CO2 Calibrator (20751995190) | ml | [6 empty] | 1 | 259:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | Ammonia/Ethanol/CO2 Calibrator | Dung dịch định chuẩn -NH3/ETH/CO2 Calibrator (20751995190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 20751995190 | 663NK/BYT-TB-CT | B | 2 x 4 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 180500 | 164190 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: máy sinh hóa cobas Pure C303 (hoặc tương đương) | M16 | 189639 | 05/04/2022 | 164190 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 164190 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [13 empty] | 96
138 | 855 | 1 | NH3/ETH/CO2 Control A | Dung dịch định chuẩn -NH3/ETH/CO2 Control A (20753009190) | ml | [6 empty] | 1 | 855:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Ammonia/Ethanol/CO2 Control Abnormal | Dung dịch định chuẩn -NH3/ETH/CO2 Control A (20753009190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 20753009190 | 663NK/BYT-TB-CT | B | 5 x 4 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 110469 | 101632 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 117385 | 05/04/2022 | 101631.6 | Bệnh viện Nhi TW | Số 218/ QĐ-BVNTW | 24/01/2021 | 101631.6 | Bệnh viện Nhi TW | Số 218/ QĐ-BVNTW | 24/01/2021 | [6 empty] | 200 | 180 | 0 |  |  |  |  | 300
139 | 856 | 1 | NH3/ETH/CO2 Control N | Dung dịch định chuẩn -NH3/ETH/CO2 Control N (20752401190) | ml | [6 empty] | 1 | 856:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Ammonia/Ethanol/CO2 Control Normal | Dung dịch định chuẩn -NH3/ETH/CO2 Control N (20752401190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 20752401190 | 663NK/BYT-TB-CT | B | 5 x 4 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 110469 | 101632 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 117385 | 05/04/2022 | 101631.6 | Bệnh viện Nhi TW | Số 218/ QĐ-BVNTW | 27/01/2022 | 101631.6 | Bệnh viện Nhi TW | Số 218/ QĐ-BVNTW | 27/01/2022 | [6 empty] | 200 | 180 | 0 |  |  |  |  | 300
140 | 857 | 1 | PHOS Gen.2, 250Tests, cobas c, Integra | Chất thử sinh hóa- PHOS Gen.2, 250Tests, cobas c, Integra (03183793122) | Test | [6 empty] | 1 | 857:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | PHOS2 | Chất thử sinh hóa- PHOS Gen.2, 250Tests, cobas c, Integra (03183793122) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 03183793122 | 220002274/PCBB-BYT | B | 250 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 1610 | 1525 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 1761 | 05/04/2022 | 1524.48 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 1524.48 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 2000 | 2000
141 | 260 | 1 | PreciControl ClinChem Multi 1, 4x5 ml | Dung dịch kiểm chuẩn 1- PreciControl ClinChem Multi 1, 4x5 ml (05947626190) | ml | [6 empty] | 1 | 260:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | PreciControl ClinChem Multi 1 | Dung dịch kiểm chuẩn 1- PreciControl ClinChem Multi 1, 4x5 ml (05947626190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 05947626190 | 661NK/BYT-TB-CT | C | 4 x 5 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 101588 | 101588 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: máy sinh hóa cobas Pure C303 (hoặc tương đương) | M16 | 117334 | 05/04/2022 | 101588 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 101588 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 80 | [6 empty] | 2000
142 | 261 | 1 | PreciControl ClinChem Multi 2, 4x5 ml | Dung dịch kiểm chuẩn 2 - PreciControl ClinChem Multi 2, 4x5 ml (05947774190) | ml | [6 empty] | 1 | 261:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | PreciControl ClinChem Multi 2 | Dung dịch kiểm chuẩn 2 - PreciControl ClinChem Multi 2, 4x5 ml (05947774190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 05947774190 | 661NK/BYT-TB-CT | C | 4 x 5 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 107700 | 101588 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: máy sinh hóa cobas Pure C303 (hoặc tương đương) | M16 | 117334 | 05/04/2022 | 101588 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 101588 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 80 | [6 empty] | 2000
143 | 858 | 1 | PRECINORM PUC | Chất thử kiểm chuẩn - Precinorm PUC (03121313122) | ml | [6 empty] | 1 | 858:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Precinorm PUC | Chất thử kiểm chuẩn - Precinorm PUC (03121313122) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 03121313122 | 661NK/BYT-TB-CT | B | 4 x 3 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 341310 | 314006 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 362676 | 05/04/2022 | 314005.17 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 314005.17 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 144 | 0 | 0 |  |  |  |  | 720
144 | 859 | 1 | PRECIPATH PUC | Dung dịch kiểm chuẩn - Precipath PUC (03121291122) | ml | [6 empty] | 1 | 859:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Precipath PUC | Dung dịch kiểm chuẩn - Precipath PUC (03121291122) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 03121291122 | 661NK/BYT-TB-CT | B | 4 x 3 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 341310 | 314006 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 362676 | 05/04/2022 | 314005.17 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 314005.17 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 120 | 0 | 0 |  |  |  |  | 720
145 | 860 | 1 | PRECISET TDM 1 | Chất thử định chuẩn - HITACHI I PRECISET TDM 1 (03375790190) | ml | [6 empty] | 1 | 860:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Preciset TDM I | Chất thử định chuẩn - HITACHI I PRECISET TDM 1 (03375790190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 03375790190 | 661NK/BYT-TB-CT | C | A-F: 6 x 5 mL, Dil:1 x 10 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 340613 | 123388 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 135726 | 05/04/2022 |  |  |  | 13/09/2021 |  |  |  | 13/09/2021 | [6 empty] | 120 | 105 | 0 |  |  |  |  | 900
146 | 262 | 1 | REFERENCE ELECTRODE | Điện cực quy chiếu - REFERENCE ELECTRODE(03149501001) | Cái | [6 empty] | 1 | 262:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | REF Electrode | Điện cực quy chiếu - REFERENCE ELECTRODE(03149501001) | Hitachi High-Technologies Corporation, Nhật | Nhật | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 03149501001 | 200001914/PCBA-HCM | A | 1 PC | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Cái | 10693518 | 10207449 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: máy sinh hóa cobas Pure C303 (hoặc tương đương) | M16 | 11789604 | 05/04/2022 | 10207449 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 10207449 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [13 empty] | 1
147 | 861 | 1 | RF | Chất thử sinh hóa- RFII, 100Tests, cobas c, Integra (20764574322) | Test | [6 empty] | 1 | 861:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | RF-II | Chất thử sinh hóa- RFII, 100Tests, cobas c, Integra (20764574322) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 20764574322 | 659NK/BYT-TB-CT | B | 100 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 16160 | 16007 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 17608 | 05/04/2022 | 15244.74 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | 15244.74 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | [6 empty] | 800 | 4500 | 0 |  |  |  |  | 1200
148 | 862 | 1 | RF CAL | Dung dịch định chuẩn -PRECISET RF (12172828322) | ml | [6 empty] | 1 | 862:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Preciset RF | Dung dịch định chuẩn -PRECISET RF (12172828322) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 12172828322 | 663NK/BYT-TB-CT | B | 5 x 1 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 869058 | 839510 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 923461 | 05/04/2022 | 799533 | Bệnh viện Nhi TW | Số 218/ QĐ-BVNTW | 27/01/2022 | 799533 | Bệnh viện Nhi TW | Số 218/ QĐ-BVNTW | 27/01/2022 | [6 empty] | 30 | 30 | 0 |  |  |  |  | 60
149 | 263 | 1 | Sample Cleaner 1 | Dung dịch rửa cho máy phân tích sinh hóa- Sample Cleaner 1, cobas c (04708725190) | ml | [6 empty] | 1 | 263:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | Sample Cleaner 1 | Dung dịch rửa cho máy phân tích sinh hóa- Sample Cleaner 1, cobas c (04708725190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 04708725190 | 220000424/PCBA-HCM | A | 12 x 59 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 1696 | 1472 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: máy sinh hóa cobas Pure C303 (hoặc tương đương) | M16 | 1700 | 05/04/2022 | 1472 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương | Số 1643/QĐ-NĐTW | 22/12/2021 | 1472 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương | Số 1643/QĐ-NĐTW | 22/12/2021 | [13 empty] | 4200
150 | 264 | 1 | Sample cleaner 2 | Dung dịch rửa - Sample Cleaner 2, cobas 6000 (05958024190) | ml | [6 empty] | 1 | 264:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | Sample Cleaner 2 | Dung dịch rửa - Sample Cleaner 2, cobas 6000 (05958024190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 05958024190 | 220000512/PCBA-HCM | A | 12 x 68 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 1117 | 1066 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: máy sinh hóa cobas Pure C303 (hoặc tương đương) | M16 | 1231 | 05/04/2022 | 1116 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1154/QĐ-BVĐHYHN | 02/11/2021 | 1116 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1154/QĐ-BVĐHYHN | 02/11/2021 | [13 empty] | 4900
151 | 863 | 1 | Sample cleaner 2 | Dung dịch rửa - Sample Cleaner 2, cobas 6000 (05958024190) | ml | [6 empty] | 1 | 863:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Sample Cleaner 2 | Dung dịch rửa - Sample Cleaner 2, cobas 6000 (05958024190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 05958024190 | 220000512/PCBA-HCM | A | 12 x 68 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 1213 | 1066 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 1231 | 05/04/2022 | 1118.85 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | 1118.85 | Bệnh viện Đại học Y Hà Nội | Số: 1302/QĐ-BVĐHYHN | 30/11/2021 | [6 empty] | 13000 | 2448 | 0 |  |  |  |  | 4896
152 | 864 | 1 | SMS, cobas c | Dung dịch rữa cho máy phân tích sinh hóa- SMS, cobas c (04489225190) | ml | [6 empty] | 1 | 864:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | SMS | Dung dịch rữa cho máy phân tích sinh hóa- SMS, cobas c (04489225190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 04489225190 | 220000421/PCBA-HCM | A | 50 mL | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 4619 | 4056 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 4685 | 05/04/2022 | 4055.94 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 4055.94 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 1200 | 1500 | 0 |  |  |  |  | 6000
153 | 865 | 1 | TP Gen.2, 300Tests, cobas c, Integra | Chất thử sinh hóa- TP Gen.2, 300Tests, cobas c, Integra(03183734190) | Test | [6 empty] | 1 | 865:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | TP2 | Chất thử sinh hóa- TP Gen.2, 300Tests, cobas c, Integra(03183734190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 03183734190 | 220002381/PCBB-BYT | B | 300 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 1900 | 1749 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 2019 | 05/04/2022 | 1748.25 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 1748.25 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 1500 | 3000
154 | 300 | 1 | TRIGL | Chất thử sinh hóa - TRIGL, 250Tests, cobas c, Integra (20767107322) | Test | [6 empty] | 1 | 300:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | TRIGL | Chất thử sinh hóa - TRIGL, 250Tests, cobas c, Integra (20767107322) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 20767107322 | 220002388/PCBB-BYT | B | 250 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 3152 | 2896 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy sinh hóa tự động cobas c311 (hoặc tương đương) | M18 | 3344 | 05/04/2022 | 2895 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 2895 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [7 empty] | 0 | 3000 | [7 empty] | 12000
155 | 866 | 1 | TRIGL | Chất thử sinh hóa - TRIGL, 250Tests, cobas c, Integra (20767107322) | Test | [6 empty] | 1 | 866:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | TRIGL | Chất thử sinh hóa - TRIGL, 250Tests, cobas c, Integra (20767107322) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 20767107322 | 220002388/PCBB-BYT | B | 250 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 3153 | 2896 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 3344 | 05/04/2022 | 2895.1 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 2895.1 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [7 empty] | 6000
156 | 867 | 1 | TRSF | Chất thử sinh hóa -TRSF Gen.2, 100Tests, cobas c, Integra(03015050122) | Test | [6 empty] | 1 | 867:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  | Điều chỉnh giá kế hoạch | TRSF2 | Chất thử sinh hóa -TRSF Gen.2, 100Tests, cobas c, Integra(03015050122) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 03015050122 | 659NK/BYT-TB-CT | B | 100 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 19440 | 20009 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 22010 | 05/04/2022 | 19055.93 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 19055.93 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 3600 | 7500 | 0 |  |  |  |  | 3000
157 | 498 | 1 | U calibration strip | Que chuẩn máy - cobas U Calibration Strip, 25 Str. (06390579001) | Test | [6 empty] | 1 | 498:56 | KHÔNG ĐẠT |  | Điều chỉnh giá kế hoạch | cobas U Calibration Strip | Que chuẩn máy - cobas U Calibration Strip, 25 Str. (06390579001) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 06390579001 | 220001781/PCBB-HCM | B | 25 que | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 3318 | 27342 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Roche Cobas C501 (hoặc tương đương) | M32 | 30076 | 05/04/2022 | 26040 | Bệnh viện Hữu nghị | Số: 57/QĐ-BVHN | 27/01/2022 | 26040 | Bệnh viện Hữu nghị | Số: 57/QĐ-BVHN | 27/01/2022 | [7 empty] | 25 | 0
158 | 499 | 1 | U pack | Que thử nước tiểu- cobas u pack (400 strips) (06334601001) | Test | [6 empty] | 1 | 499:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | cobas u pack | Que thử nước tiểu- cobas u pack (400 strips) (06334601001) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 06334601001 | 220001759/PCBB-HCM | B | 400 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 7348 | 7145 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Roche Cobas C501 (hoặc tương đương) | M32 | 7859 | 05/04/2022 | 6804 | Bệnh viện Hữu nghị | Số: 57/QĐ-BVHN | 27/01/2022 | 6804 | Bệnh viện Hữu nghị | Số: 57/QĐ-BVHN | 27/01/2022 | [7 empty] | 30000 | 0
159 | 868 | 1 | UIBC | Chất thử sinh hóa- UIBC , 100 Tests, cobas c, Integra (04536355190) | Test | [6 empty] | 1 | 868:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | UIBC | Chất thử sinh hóa- UIBC , 100 Tests, cobas c, Integra (04536355190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 04536355190 | 2100821ĐKLH/BYT-TB-CT | B | 100 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 6522 | 5653 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 6529 | 05/04/2022 | [14 empty] | 3600 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15000
160 | 869 | 1 | UREAL | Chất thử sinh hóa - UREAL, 500Tests, cobas c, Integra (04460715190) | Test | [6 empty] | 1 | 869:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | UREAL | Chất thử sinh hóa - UREAL, 500Tests, cobas c, Integra (04460715190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 04460715190 | 220002385/PCBB-BYT | B | 500 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 3804 | 3049 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 3522 | 05/04/2022 | 3048.95 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 3048.95 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 80000 | 7500 | 2000 |  |  |  |  | 30000 |  |  | 15000
161 | 870 | 1 | Uric Acid | Chất thử sinh hóa - UA Gen.2, 400Tests, cobas c, Integra (03183807190) | Test | [6 empty] | 1 | 870:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | UA2 | Chất thử sinh hóa - UA Gen.2, 400Tests, cobas c, Integra (03183807190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 03183807190 | 220002384/PCBB-BYT | B | 400 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 2232 | 2034 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 2349 | 05/04/2022 | 2033.8 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 2033.8 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [7 empty] | 4000
162 | 871 | 1 | VANCOMYCIN | Chất thử chẩn đoán dùng cho máy phân tích sinh hóa - Vancomycin Gen.3 100Test cobas c (06779336190) | Test | [6 empty] | 1 | 871:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | VANC3 | Chất thử chẩn đoán dùng cho máy phân tích sinh hóa - Vancomycin Gen.3 100Test cobas c (06779336190) | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 06779336190 | 4839NK/BYT-TB-CT | B | 100 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 47832 | 46504 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 | 51154 | 05/04/2022 | 44289 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | 44289 | Bệnh viện Phổi Trung ương | Số 680/QĐ-BVPTƯ | 05/08/2022 | [6 empty] | 7000 | 1800 | 0
163 | 1342 | 3 | Anti A | 1. Công dụng: Định tính các kháng nguyên A trên tế bào hồng cầu của con người 2. Số lượng test: 250 3. Loại mẫu đo: Máu đã được chống đông bởi EDTA hoặc heparin 4. Phương pháp đo: Phản ứng ngưng kết kháng nguyên kháng thể 5. Thành phần: Anti A.Cell line 9113D10. Phosphate buffer. Sodium azide <0.1%. Blue colour. Dye used: Patent Blue 6. Dạng sử dụng: chất lỏng 7. Nhiệt độ bảo quản: 2-8C 8. Hạn sử dụng: 24 tháng 9. Độ bền sau khi mở nắp: Đến khi hết hạn 10. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE, FDA | Lọ | [6 empty] | 3 | 1342:41 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không cung cấp được CE, FDA của sản phẩm |  | Anti-A (monoclonal) | 1. Công dụng: Định tính các kháng nguyên A trên tế bào hồng cầu của con người 2. Số lượng test: 250 3. Loại mẫu đo: Máu đã được chống đông bởi EDTA hoặc heparin 4. Phương pháp đo: Phản ứng ngưng kết kháng nguyên kháng thể 5. Thành phần: Anti A.Cell line 9113D10. Phosphate buffer. Sodium azide <0.1%. Blue colour. Dye used: Patent Blue 6. Dạng sử dụng: chất lỏng 7. Nhiệt độ bảo quản: 2-8C 8. Hạn sử dụng: 24 tháng 9. Độ bền sau khi mở nắp: Đến khi hết hạn 10. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE, FDA | Linear Chemicals | Spain | Linear Chemicals/ Spain | 3420010 | PTN số 200001670/PCBA-HCM | A | Lọ 10 mL | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín | Lọ | 85000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích huyết học CD Ruby + CD 3200 + DIATON-SHEATH-CD 3.2 (hoặc tương đương) | M83 | 160000 | 31/05/2022 | [14 empty] | 8000 | 0 | 0 | 200 | [6 empty] | 20 | 20 |  |  |  |  | 10 |  | 2 | 2 | 5
164 | 2037 | 3 | Anti A | 1. Công dụng: Định tính các kháng nguyên A trên tế bào hồng cầu của con người 2. Số lượng test: 250 3. Loại mẫu đo: Máu đã được chống đông bởi EDTA hoặc heparin 4. Phương pháp đo: Phản ứng ngưng kết kháng nguyên kháng thể 5. Thành phần: Anti A.Cell line 9113D10. Phosphate buffer. Sodium azide <0.1%. Blue colour. Dye used: Patent Blue 6. Dạng sử dụng: chất lỏng 7. Nhiệt độ bảo quản: 2-8C 8. Hạn sử dụng: 24 tháng 9. Độ bền sau khi mở nắp: Đến khi hết hạn 10. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Lọ | [6 empty] | 3 | 2037:41 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không cung cấp được chứng nhận CE, FDA | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Anti-A (monoclonal) | 1. Công dụng: Định tính các kháng nguyên A trên tế bào hồng cầu của con người 2. Số lượng test: 250 3. Loại mẫu đo: Máu đã được chống đông bởi EDTA hoặc heparin 4. Phương pháp đo: Phản ứng ngưng kết kháng nguyên kháng thể 5. Thành phần: Anti A.Cell line 9113D10. Phosphate buffer. Sodium azide <0.1%. Blue colour. Dye used: Patent Blue 6. Dạng sử dụng: chất lỏng 7. Nhiệt độ bảo quản: 2-8C 8. Hạn sử dụng: 24 tháng 9. Độ bền sau khi mở nắp: Đến khi hết hạn 10. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Linear Chemicals | Spain | Linear Chemicals/ Spain | 3420010 | PTN số 200001670/PCBA-HCM | A | Lọ 10 mL | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín | Lọ | 85000 |  |  |  |  | 160000 | 17/06/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 50 |  | 3 |  |  | 25 | 4 |  | 3 | 24
165 | 1343 | 3 | Anti AB | 1. Công dụng: Định tính các kháng nguyên AB trên tế bào hồng cầu của con người 2. Số lượng test: 250 3. Loại mẫu đo: Máu đã được chống đông bởi EDTA hoặc heparin 4. Phương pháp đo: Phản ứng ngưng kết kháng nguyên kháng thể 5. Thành phần: Anti A+B. Cell line 152D12+9113D10. Phosphate buffer. Sodium azide <0.1%. Colourless. 6. Dạng sử dụng: chất lỏng 7. Nhiệt độ bảo quản: 2-8C 8. Hạn sử dụng: 24 tháng 9. Độ bền sau khi mở nắp: Đến khi hết hạn 10. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Lọ | [6 empty] | 3 | 1343:41 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Anti-A+B (monoclonal) | 1. Công dụng: Định tính các kháng nguyên AB trên tế bào hồng cầu của con người 2. Số lượng test: 250 3. Loại mẫu đo: Máu đã được chống đông bởi EDTA hoặc heparin 4. Phương pháp đo: Phản ứng ngưng kết kháng nguyên kháng thể 5. Thành phần: Anti A+B. Cell line 152D12+9113D10. Phosphate buffer. Sodium azide <0.1%. Colourless. 6. Dạng sử dụng: chất lỏng 7. Nhiệt độ bảo quản: 2-8C 8. Hạn sử dụng: 24 tháng 9. Độ bền sau khi mở nắp: Đến khi hết hạn 10. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Linear Chemicals | Spain | Linear Chemicals/ Spain | 3450010 | PTN số 200001670/PCBA-HCM | A | Lọ 10 mL | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín | Lọ | 95000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích huyết học CD Ruby + CD 3200 + DIATON-SHEATH-CD 3.2 (hoặc tương đương) | M83 | 165000 | 31/05/2022 | [14 empty] | 6000 | 0 | 0 | 150 | [6 empty] | 20 |  | 25 |  |  |  | 10 |  | 2 |  | 5
166 | 1344 | 3 | Anti B | 1. Công dụng: Định tính các kháng nguyên B trên tế bào hồng cầu của con người 2. Số lượng test: 250 3. Loại mẫu đo: EDTA or heparin (ổn định trong 2 ngày ở 2-8C, 1 tháng ở -20C) 4. Phương pháp đo: Phản ứng ngưng kết kháng nguyên kháng thể 5. Thành phần: Anti B. Cell line 9621A8. Phosphate buffer. Sodium azide <0.1%. Yellow colour. Dye used: Tartrazine. 6. Dạng sử dụng: chất lỏng 7. Nhiệt độ bảo quản: 2-8C 8. Hạn sử dụng: 24 tháng 9. Độ bền sau khi mở nắp: Đến khi hết hạn 10. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Lọ | [6 empty] | 3 | 1344:41 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không cung cấp được chứng nhận CE, FDA |  | Anti-B (monoclonal) | 1. Công dụng: Định tính các kháng nguyên B trên tế bào hồng cầu của con người 2. Số lượng test: 250 3. Loại mẫu đo: EDTA or heparin (ổn định trong 2 ngày ở 2-8C, 1 tháng ở -20C) 4. Phương pháp đo: Phản ứng ngưng kết kháng nguyên kháng thể 5. Thành phần: Anti B. Cell line 9621A8. Phosphate buffer. Sodium azide <0.1%. Yellow colour. Dye used: Tartrazine. 6. Dạng sử dụng: chất lỏng 7. Nhiệt độ bảo quản: 2-8C 8. Hạn sử dụng: 24 tháng 9. Độ bền sau khi mở nắp: Đến khi hết hạn 10. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Linear Chemicals | Spain | Linear Chemicals/ Spain | 3430010 | PTN số 200001670/PCBA-HCM | A | Lọ 10 mL | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín | Lọ | 85000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích huyết học CD Ruby + CD 3200 + DIATON-SHEATH-CD 3.2 (hoặc tương đương) | M83 | 130000 | 31/05/2022 | [14 empty] | 8000 | 0 | 0 | 220 | [6 empty] | 20 | 20 | 25 |  |  |  | 10 |  | 2 | 2 | 5
168 | 2039 | 3 | Anti B | 1. Công dụng: Định tính các kháng nguyên B trên tế bào hồng cầu của con người 2. Số lượng test: 250 3. Loại mẫu đo: EDTA or heparin (ổn định trong 2 ngày ở 2-8C, 1 tháng ở -20C) 4. Phương pháp đo: Phản ứng ngưng kết kháng nguyên kháng thể 5. Thành phần: Anti B. Cell line 9621A8. Phosphate buffer. Sodium azide <0.1%. Yellow colour. Dye used: Tartrazine. 6. Dạng sử dụng: chất lỏng 7. Nhiệt độ bảo quản: 2-8C 8. Hạn sử dụng: 24 tháng 9. Độ bền sau khi mở nắp: Đến khi hết hạn 10. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Lọ | [6 empty] | 3 | 2039:41 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không cung cấp được chứng nhận CE, FDA | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Anti-B (monoclonal) | 1. Công dụng: Định tính các kháng nguyên B trên tế bào hồng cầu của con người 2. Số lượng test: 250 3. Loại mẫu đo: EDTA or heparin (ổn định trong 2 ngày ở 2-8C, 1 tháng ở -20C) 4. Phương pháp đo: Phản ứng ngưng kết kháng nguyên kháng thể 5. Thành phần: Anti B. Cell line 9621A8. Phosphate buffer. Sodium azide <0.1%. Yellow colour. Dye used: Tartrazine. 6. Dạng sử dụng: chất lỏng 7. Nhiệt độ bảo quản: 2-8C 8. Hạn sử dụng: 24 tháng 9. Độ bền sau khi mở nắp: Đến khi hết hạn 10. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Linear Chemicals | Spain | Linear Chemicals/ Spain | 3430010 | PTN số 200001670/PCBA-HCM | A | Lọ 10 mL | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín | Lọ | 85000 |  |  |  |  | 130000 | 31/05/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 25 | 50 | 3 |  |  |  | 4 |  | 3 | 24 |  |  |  | 5
170 | 1345 | 3 | Anti D (IgM) | 1. Công dụng: Định tính các kháng nguyên D trên tế bào hồng cầu của con người 2. Số lượng test: 50 3. Loại mẫu đo: Máu đã được chống đông bởi EDTA hoặc heparin 5. Phương pháp đo: Phản ứng ngưng kết kháng nguyên kháng thể 7. Thành phần: Anti D. Cell Line IgG MS-26, IgM RUM-1. Phosphate buffer containing sodium chloride 0.9 g%, bovine albumin 3 g%, Sodium Azide <0,1% and macromolecular potentiators. 8. Dạng sử dụng: chất lỏng 9. Nhiệt độ bảo quản: 2-8C 10. Hạn sử dụng: 24 tháng 11. Độ bền sau khi mở nắp: Đến khi hết hạn 12. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Lọ | [6 empty] | 3 | 1345:41 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Anti-D (IgG+IgM monocl.) | 1. Công dụng: Định tính các kháng nguyên D trên tế bào hồng cầu của con người 2. Số lượng test: 50 3. Loại mẫu đo: Máu đã được chống đông bởi EDTA hoặc heparin 5. Phương pháp đo: Phản ứng ngưng kết kháng nguyên kháng thể 7. Thành phần: Anti D. Cell Line IgG MS-26, IgM RUM-1. Phosphate buffer containing sodium chloride 0.9 g%, bovine albumin 3 g%, Sodium Azide <0,1% and macromolecular potentiators. 8. Dạng sử dụng: chất lỏng 9. Nhiệt độ bảo quản: 2-8C 10. Hạn sử dụng: 24 tháng 11. Độ bền sau khi mở nắp: Đến khi hết hạn 12. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | Linear Chemicals | Spain | Linear Chemicals/ Spain | 3440010 | PTN số 200001670/PCBA-HCM | A | Lọ 10 mL | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín | Lọ | 117000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích huyết học CD Ruby + CD 3200 + DIATON-SHEATH-CD 3.2 (hoặc tương đương) | M83 | 230000 | 31/05/2022 | [14 empty] | 6000 | 0 | 0 | 150 | [6 empty] | 20 | 15 | 20 |  |  |  | 10 |  | 2 | 2 | 5
171 | 1078 | 3 | BD FACSClean | ''-Dung dịch rửa, khử nhiễm cho máy đếm tế bào CD4. - Thành phần: nước và các dung môi hữu cơ - Hạn dùng: 24 tháng | Thùng | [6 empty] | 3 | 1078:50 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : NHÀ THẦU KHÔNG BỔ SUNG TÀI LIỆU LÀM RÕ |  | BD FACS™ Clean Solution | ''-Dung dịch rửa, khử nhiễm cho máy đếm tế bào CD4. - Thành phần: nước và các dung môi hữu cơ - Hạn dùng: 24 tháng | Avantor Performance Materials Poland S.A. | Ba Lan | Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences - Mỹ | 340345 | Hàng LUO, Không áp dụng | Không Phân Loại | 5 lít/thùng | Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Sài Gòn | Thùng | 3730000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy đếm tế bào CD4 BD FACSCount (hoặc tương đương) | M49 | [33 empty] | 2
172 | 1079 | 3 | BD FACSCount Control Kit | ' - Hạt bead có 4 nồng độ : zero, thấp, trung bình và cao. - 2 cặp ống với các màu trên nắp: zero (màu vàng), thấp (đỏ), trung bình (xanh dương), cao (tím). - Dùng để thiết lập đường tuyến tính trước khi chạy mẫu. - Tương thích sử dụng với máy phân tích tế bào dòng chảy BD Facscount của hãng Becton, Dickinson and company. - Hạn dùng: 24 tháng | Hộp | [6 empty] | 3 | 1079:50 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | BD FACSCount™ Control Kit | ' - Hạt bead có 4 nồng độ : zero, thấp, trung bình và cao. - 2 cặp ống với các màu trên nắp: zero (màu vàng), thấp (đỏ), trung bình (xanh dương), cao (tím). - Dùng để thiết lập đường tuyến tính trước khi chạy mẫu. - Tương thích sử dụng với máy phân tích tế bào dòng chảy BD Facscount của hãng Becton, Dickinson and company. - Hạn dùng: 24 tháng | Becton, Dickinson and Company, BD Biosciense | Mỹ | Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences - Mỹ | 340166 | 210000623/PCBA-HCM | A | 25 test/Hộp | Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Sài Gòn | Hộp | 7463400 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy đếm tế bào CD4 BD FACSCount (hoặc tương đương) | M49 | 5721000 | 01/04/2022 | [31 empty] | 2
173 | 1080 | 3 | BD FACSCount Reagent Kit | '- CD4 clone SK3, kháng thể mouse BALB / c , IgG1 , kappa gắn màu PE - CD14 clone MϕP9, kháng thể mouse BALB / c , IgG2b , kappa gắn màu PE-Cy ™ 5 - CD15 clone MMA, kháng thể mouse BALB / c , IgM , kappa gắn màu PE-Cy5 - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACSCount - Hạn dùng: 24 tháng | Hộp | [6 empty] | 3 | 1080:50 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | BD FACSCount™ CD4 | '- CD4 clone SK3, kháng thể mouse BALB / c , IgG1 , kappa gắn màu PE - CD14 clone MϕP9, kháng thể mouse BALB / c , IgG2b , kappa gắn màu PE-Cy ™ 5 - CD15 clone MMA, kháng thể mouse BALB / c , IgM , kappa gắn màu PE-Cy5 - Dạng dung dịch, bảo quản 2°C–8°C - Tương thích sử dụng với các loại máy đếm tế bào dòng chảy của BD FACSCount - Hạn dùng: 24 tháng | Becton, Dickinson and Company, BD Biosciense | Mỹ | Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences - Mỹ | 339010 | 19094NK/BYT-TB-CT | C | 50 test/Hộp | Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Sài Gòn | Hộp | 12922000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy đếm tế bào CD4 BD FACSCount (hoặc tương đương) | M49 | 10402000 | 01/04/2022 | [31 empty] | 30
174 | 1081 | 3 | BD FACSFlow | ''- Dung dịch chạy máy - Thành phần: có sodium fluoride - Hạn dùng: 36 tháng | Thùng | [6 empty] | 3 | 1081:50 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : NHÀ THẦU KHÔNG BỔ SUNG TÀI LIỆU LÀM RÕ |  | BD FACSFlow™ Sheath Fluid | ''- Dung dịch chạy máy - Thành phần: có sodium fluoride - Hạn dùng: 36 tháng | Avantor Performance Materials Poland S.A. | Ba Lan | Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences - Mỹ | 342003 | Hàng LUO, Không áp dụng | Không Phân Loại | 20 lít/thùng | Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Sài Gòn | Thùng | 3520000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy đếm tế bào CD4 BD FACSCount (hoặc tương đương) | M49 | [33 empty] | 10
175 | 1082 | 3 | BD FACSRíne | ''- Dung dịch chạy khi tắt hay rửa định kỳ máy đếm tế bào CD4 - Thành phần: chứa nước và các dung môi hữu cơ - Hạn dùng: 36 tháng | Thùng | [6 empty] | 3 | 1082:50 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : NHÀ THẦU KHÔNG BỔ SUNG TÀI LIỆU LÀM RÕ |  | BD FACS Rinse Solution | ''- Dung dịch chạy khi tắt hay rửa định kỳ máy đếm tế bào CD4 - Thành phần: chứa nước và các dung môi hữu cơ - Hạn dùng: 36 tháng | Avantor Performance Materials Poland S.A. | Ba Lan | Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences - Mỹ | 340346 | Hàng LUO, Không áp dụng | Không Phân Loại | 5 lít/thùng | Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Sài Gòn | Thùng | 2845000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy đếm tế bào CD4 BD FACSCount (hoặc tương đương) | M49 | [33 empty] | 2
176 | 1718 | 3 | Bình khí Cal/Slope | Cal: Cung cấp điểm chuẩn cho pCO2 và pO2 trong việc hiệu chuẩn 1 điểm và 2 điểm Slope: Cung cấp điểm dốc cho pCO2 và pO2 trong việc hiệu chuẩn 2 điểm | Bình | [6 empty] | 3 | 1718:48 | KHÔNG ĐẠT |  | Điều chỉnh giá kế hoạch | Gas Cartridge Pack | Cal: Cung cấp điểm chuẩn cho pCO2 và pO2 trong việc hiệu chuẩn 1 điểm và 2 điểm Slope: Cung cấp điểm dốc cho pCO2 và pO2 trong việc hiệu chuẩn 2 điểm | Air Liquide Healthcare America Corporation | Mỹ | Siemens Healthcare Diagnostics, Inc./ Mỹ | 10309768 | 9409NK/BYT-TB-CT | C | Hộp / 2 Bình | Công ty TNHH TM và DVKT Phúc Tín | Bình | 20250000 | 22750000 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm khí máu RapidLab 348EX của hãng SIEMENS (hoặc tương đương) | M111 | 25125000 | 30/03/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | 8 |  |  |  | 16 | 20 |  | 7
177 | 1096 | 3 | Bộ ống chuẩn cho máy đo độ đục | '- Dùng để hiệu chuẩn máy đo độ đục BD PhoenixSpec Nephelometer. - Mỗi bộ gồm 4 ống chuẩn với độ đục lần lượt là: 0.25, 0.5, 1.0, 4.0 McF | Bộ | [6 empty] | 3 | 1096:50 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : NHÀ THẦU KHÔNG BỔ SUNG: 1. Giá kê khai trang thiết bị y tế theo đúng như HSMT: BD PhoenixSpec™ Calibrator Kit (Mã hàng hóa: 440911) 2. Giấy phép nhập khẩu của mặt hàng tham dự thầu: BD PhoenixSpec™ Calibrator Kit (Mã hàng hóa: 440911) |  | BD PhoenixSpec™ Calibrator Kit | '- Dùng để hiệu chuẩn máy đo độ đục BD PhoenixSpec Nephelometer. - Mỗi bộ gồm 4 ống chuẩn với độ đục lần lượt là: 0.25, 0.5, 1.0, 4.0 McF | Becton, Dickinson and Company (BD) | Mỹ | Becton, Dickinson and Company (BD)/Mỹ | 440911 |  | A | 4 ống/bộ | Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Sài Gòn | Bộ | 9000000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy định danh vi khuẩn tự động, Model: Phoenix TM100, BD - Mỹ (hoặc tương đương) | M5 | [16 empty] | 5 | 1 | 0 | 2 |  |  |  | 2
178 | 1018 | 3 | C13 Urea 75mg hoặc tương đương | Mỗi Test thuốc chứa 13C-urea 75 mg dạng bột. Bột thử mới (Reflex®) cho bệnh nhân mắc chứng khó tiêu sử dụng PPI. Độ nhạy: 97,9%; Độ đặc hiệu: 98.5%. | Hộp | [6 empty] | 3 | 1018:46 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Nhà thầu không có CFS.đang xin cấp kê khai giá | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Helicobacter Test INFAI CLINIPAC 50 | Mỗi Test thuốc chứa 13C-urea 75 mg dạng bột. Bột thử mới (Reflex®) cho bệnh nhân mắc chứng khó tiêu sử dụng PPI. Độ nhạy: 97,9%; Độ đặc hiệu: 98.5%. | INFAI GmbH | Đức | INFAI GmbH - Đức | CLINIPAC 50 | VN3-313-21 | Không Phân Loại | Hộp chứa: 50 lọ x 75mg bột pha dung dịch uống, 100 túi thở và 50 ống thở | Công Ty TNHH Thương Mại Y Tế Phú Gia | Hộp | 28140000 |  |  |  |  | 510000 | 15/04/2022 | [15 empty] | 24 | 0
179 | 1061 | 3 | Chai cấy máu kị khí người lớn | (Chai plastic) Thể tích mẫu 3-10 ml. Columbia broth powder 28g/l, peptone 5g/l, potassium dihydrogen phosphate 1.5g/l, glucose 5g/l, sodium citrate 3g/l, resin 4g/l, Brucella broth 28g/l, vitamin K 0.002g/l, L-cysteine 0.5g/l, SPS 0.2g/l | Chai | [6 empty] | 3 | 1061:71 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt nhóm |  | II-1 Anaerobic Blood Culture Bottle | (Chai plastic) Thể tích mẫu 3-10 ml. Columbia broth powder 28g/l, peptone 5g/l, potassium dihydrogen phosphate 1.5g/l, glucose 5g/l, sodium citrate 3g/l, resin 4g/l, Brucella broth 28g/l, vitamin K 0.002g/l, L-cysteine 0.5g/l, SPS 0.2g/l | DL | Trung Quốc | Zhuhai DL Biotech/Trung Quốc | 2610002007 | 170002412/PCBA-HCM | A | Hộp/40 chai | Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Vimec | Chai | 85050 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy cấy máu DL tự động (DL-BT64, hãng: DL) (hoặc tương đương) | M47 | 127000 | 08/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 10
180 | 1062 | 3 | Chai cấy máu trẻ em | (Chai plastic) Thể tích mẫu 1-3ml. Columbia broth powder 35g/l, peptone 10g/l, potassium dihydrogen phosphate 1.5g/l, glucose 5g/l, mannitol 2g/l, sodium citrate 3g/l, resin 4g/l | Chai | [6 empty] | 3 | 1062:71 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt nhóm |  | III-1 Children’s Blood Culture Bottle | (Chai plastic) Thể tích mẫu 1-3ml. Columbia broth powder 35g/l, peptone 10g/l, potassium dihydrogen phosphate 1.5g/l, glucose 5g/l, mannitol 2g/l, sodium citrate 3g/l, resin 4g/l | DL | Trung Quốc | Zhuhai DL Biotech/Trung Quốc | 2610003004 | 170002412/PCBA-HCM | A | Hộp/40 chai | Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Vimec | Chai | 85050 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy cấy máu DL tự động (DL-BT64, hãng: DL) (hoặc tương đương) | M47 | 127000 | 08/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 10
181 | 1063 | 3 | Chi cấy máu hiếu khí người lớn | (Chai plastic) Thể tích mẫu 3-10 ml. Columbia broth powder 35g/l, peptone 10g/l, potassium dihydrogen phosphate 1.5g/l, glucose 5g/l, mannitol 2g/l, sodium citrate 3g/l, resin 4g/l, SPS 0.2g/l | Chai | [6 empty] | 3 | 1063:71 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt nhóm |  | I-1 Aerobic Blood Culture Bottle | (Chai plastic) Thể tích mẫu 3-10 ml. Columbia broth powder 35g/l, peptone 10g/l, potassium dihydrogen phosphate 1.5g/l, glucose 5g/l, mannitol 2g/l, sodium citrate 3g/l, resin 4g/l, SPS 0.2g/l | DL | Trung Quốc | Zhuhai DL Biotech/Trung Quốc | 2610001011 | 170002412/PCBA-HCM | A | Hộp/40 chai | Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Vimec | Chai | 85050 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy cấy máu DL tự động (DL-BT64, hãng: DL) (hoặc tương đương) | M47 | 127000 | 08/04/2022 | [15 empty] | 800 | 0
182 | 1097 | 3 | Chỉ thị kháng sinh đồ cho vi khuẩn Strep | '- Thành phần: (công thức trên 1 Lít nước tinh khiết): Redox indicator < 1.5g, Redox stabilizers < 20g - Bảo quản ở 2 - 8ºC. - Đóng gói: 10 lọ/hộp, thể tích 6ml/lọ. - Mỗi lọ 6mL có thể dùng với khoảng 100 ống canh trường làm kháng sinh đồ AST-S broth. Một hộp (10 lọ) có thể dùng cho 1000 ống AST- S broth. | Lọ | [6 empty] | 3 | 1097:50 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | BD Phoenix™ AST-S Indicator Solution | '- Thành phần: (công thức trên 1 Lít nước tinh khiết): Redox indicator < 1.5g, Redox stabilizers < 20g - Bảo quản ở 2 - 8ºC. - Đóng gói: 10 lọ/hộp, thể tích 6ml/lọ. - Mỗi lọ 6mL có thể dùng với khoảng 100 ống canh trường làm kháng sinh đồ AST-S broth. Một hộp (10 lọ) có thể dùng cho 1000 ống AST- S broth. | Becton, Dickinson and Company (BD) | Mỹ | Becton, Dickinson and Company (BD)/Mỹ | 246009 | 210000621/PCBA-HCM | A | 6mL/lọ x 10 lọ/hộp | Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Sài Gòn | Lọ | 343000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy định danh vi khuẩn tự động, Model: Phoenix TM100, BD - Mỹ (hoặc tương đương) | M5 | 356543 | 01/04/2022 | [14 empty] | 10 | 0 | 0 | 15
183 | 1098 | 3 | Chỉ thị làm kháng sinh đồ vi khuẩn | '- Thành phần: (công thức trên 1 Lít nước tinh khiết): Redox indicator <3g, Redox stabilizers < 20g - Bảo quản ở 2 - 8ºC. - Đóng gói: 10 lọ/hộp, thể tích 6ml/lọ. - Mỗi lọ 6mL có thể dùng với khoảng 100 ống canh trường làm kháng sinh đồ AST broth. Một hộp (10 lọ) có thể dùng cho 1000 ống AST broth | Lọ | [6 empty] | 3 | 1098:50 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | BD Phoenix™ AST Indicator Solution | '- Thành phần: (công thức trên 1 Lít nước tinh khiết): Redox indicator <3g, Redox stabilizers < 20g - Bảo quản ở 2 - 8ºC. - Đóng gói: 10 lọ/hộp, thể tích 6ml/lọ. - Mỗi lọ 6mL có thể dùng với khoảng 100 ống canh trường làm kháng sinh đồ AST broth. Một hộp (10 lọ) có thể dùng cho 1000 ống AST broth | Becton, Dickinson and Company (BD) | Mỹ | Becton, Dickinson and Company (BD)/Mỹ | 246004 | 210000607/PCBA-HCM | A | 6mL/lọ x 10 lọ/hộp | Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Sài Gòn | Lọ | 343000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy định danh vi khuẩn tự động, Model: Phoenix TM100, BD - Mỹ (hoặc tương đương) | M5 | 356543 | 01/04/2022 | [14 empty] | 300 | 100 | 0 | 25 |  |  |  | 32
184 | 2062 | 3 | Chương trình ngoại kiểm Riqas Đông Máu 17 thông số (hoặc tương đương) | Chương trình ngoại kiểm Đông máu đáp ứng 17 thông số bao gồm 5 thông số cơ bản và các yếu tố đông máu hoặc tương đương. Chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. | Hộp | [6 empty] | 3 | 2062:65 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kĩ thuật: 17 thông số. HSDT: 16 thông số | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | RIQAS Coagulation (Chương trình Ngoại kiểm Riqas Đông Máu) | Chương trình ngoại kiểm Đông máu đáp ứng 17 thông số bao gồm 5 thông số cơ bản và các yếu tố đông máu hoặc tương đương. Chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. | Randox | Anh | Randox-Anh | RQ9135 | 200000567/PCBA-HCM | A | Hộp/6 x 1 ml | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế Trần Danh | Hộp | 9500000 |  |  |  |  | 11865000 | 08/04/2022 | [20 empty] | 4 | 4
186 | 1369 | 3 | Cuvettes dùng cho máy phân tích cặn lắng nước tiểu hoàn toàn tự động | Đo được 14 thông số : Tế bào hồng cầu (RBC), Tế bào bạch cầu (WBC), Cụm tế bào bạch cầu (WBCc), Vi khuẩn (BAC), Trực khuẩn (BACr), Cầu khuẩn (BACc), Tế bào biểu mô dạng vảy (EPI), Tế bào biểu mô không vảy (NEC), TRụ bệnh lý (PAT), Trụ trong suốt (HYA), Tinh thể (CRY), Nấm men (YEA), Dịch nhầy (MUC), Tinh trùng (SPRM). | Test | [6 empty] | 3 | 1369:45 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | Atellica UAS 800 Cuvettes | Đo được 14 thông số : Tế bào hồng cầu (RBC), Tế bào bạch cầu (WBC), Cụm tế bào bạch cầu (WBCc), Vi khuẩn (BAC), Trực khuẩn (BACr), Cầu khuẩn (BACc), Tế bào biểu mô dạng vảy (EPI), Tế bào biểu mô không vảy (NEC), TRụ bệnh lý (PAT), Trụ trong suốt (HYA), Tinh thể (CRY), Nấm men (YEA), Dịch nhầy (MUC), Tinh trùng (SPRM). | 77 Elektronika Muszeripari Kft. | Hungary | Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Mỹ | 11065553 - Atellica UAS 800 Cuvettes | 200000498/PCBA-HCM | A | Hộp/ 600 Test | Công ty cổ phần phát triển Nhịp Cầu Vàng | Test | 25000 | 25000 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích nước tiểu tự động 10 thông số (Model: Clinitek Status) Siemens Healthcare Diagnostics -Anh (hoặc tương đương) | M87 | 31000 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 21600
188 | 1064 | 3 | Đầu cone hút mẫu phù hợp cho máy CAP/CTM48 hoặc tương đương | Ống hút mẫu - Tip-K 1,2 mm ID Box of 12 x36 (03287343001) | Cái | [6 empty] | 3 | 1064:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | K-tip | Ống hút mẫu - Tip-K 1,2 mm ID Box of 12 x36 (03287343001) | Nypro Healthcare GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 03287343001 | 170002288/PCBA-HCM | A | 12 rack (36) | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Cái | 7639 | 6279 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy cobas Ampliprep/cobas Taqman48 (CAP/CTM48) (hoặc tương đương) | M48 | 6906 | 05/04/2022 | 5979.17 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 5979.17 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 27216 | 0 | 0
190 | 1065 | 3 | Đơn vị xử lý mẫu phù hợp cho máy CAP/CTM48 hoặc tương đương |  | Cái | [6 empty] | 3 | 1065:55 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không tham dự sản phẩm |  | CAP |  | CN | CN | CN | CAP |  | Không Phân Loại | CN | Công ty cổ phần công nghệ TBR | Cái | 53472 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy cobas Ampliprep/cobas Taqman48 (CAP/CTM48) (hoặc tương đương) | M48 | [16 empty] | 20736 | 0 | 0
192 | 912 | 3 | Dung dịch làm sạch và khử khuẩn dạng bọt sử dụng cho các bề mặt có diện tích nhỏ: đèn mổ, bàn mổ, máy gây mê, bàn sanh, lồng ấp sơ sinh, các thiết bị phòng xét nghiệm | Dung dịch làm sạch và khử khuẩn các bề mặt có diện tích nhỏ: đèn mổ, bàn mổ, máy gây mê, bàn sanh, lồng ấp sơ sinh, các thiết bị phòng xét nghiệm. Không mùi, không chứa cồn Đầu phun dạng bọt (0.6ml/ phun). Lượng phun tiết kiệm: 6ml/m2 Diệt khuẩn, diệt nấm theo tiêu chuẩn EN 16615 trong 2 phút. Diệt virus HIV, HBV, HCV, H1N1, H5N1, Rotavirus theo tiêu chuẩn EN 14476 trong 2 phút. Diệt các vi khuẩn đa kháng: MRSA, Klebsiella pneumoniae trong 2 phút ** Thành phần: 0,14% didecyldimethylammonium chloride + 0,096% Polyhexamethylene biguanide hydrochloride" | Chai | [6 empty] | 3 | 912:7 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không phân loại, không kê khai | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | SURFA’SAFE | Dung dịch làm sạch và khử khuẩn các bề mặt có diện tích nhỏ: đèn mổ, bàn mổ, máy gây mê, bàn sanh, lồng ấp sơ sinh, các thiết bị phòng xét nghiệm. Không mùi, không chứa cồn Đầu phun dạng bọt (0.6ml/ phun). Lượng phun tiết kiệm: 6ml/m2 Diệt khuẩn, diệt nấm theo tiêu chuẩn EN 16615 trong 2 phút. Diệt virus HIV, HBV, HCV, H1N1, H5N1, Rotavirus theo tiêu chuẩn EN 14476 trong 2 phút. Diệt các vi khuẩn đa kháng: MRSA, Klebsiella pneumoniae trong 2 phút ** Thành phần: 0,14% didecyldimethylammonium chloride + 0,096% Polyhexamethylene biguanide hydrochloride" | Laboratoires Anios | Pháp | Laboratoires Anios/Pháp | 1568.544 | VNDP-HC-748-03-14 | Không Phân Loại | Chai 750 ml | Tổng Cty Thiết Bị Y Tế Việt Nam-CTCP | Chai | 354970 | [21 empty] | 150 | 0 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10
194 | 1132 | 3 | Dung dịch ly giải | Hóa chất ly giải huyết học không chứa cyanide sử dụng để đếm và phân loại tế bào cho máy huyết học. Thành phần: Muối ammonium bậc 4 < 0,5% Muối < 1,5% Hạn sử dụng: 36 tháng từ ngày sản xuất. Độ bền sau khi mở nắp: 3 tháng | ml | [6 empty] | 3 | 1132:41 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | M-series Lyse | Hóa chất ly giải huyết học không chứa cyanide sử dụng để đếm và phân loại tế bào cho máy huyết học. Thành phần: Muối ammonium bậc 4 < 0,5% Muối < 1,5% Hạn sử dụng: 36 tháng từ ngày sản xuất. Độ bền sau khi mở nắp: 3 tháng | Boule Medical AB | Sweden | Boule Medical AB/ Sweden | 1504123 | PTN số 180000588/PCBA-HCM | A | Thùng 5 lít | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín | ml | 1000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy huyết học 3 thành phần, 22 thông số - M32M (hoặc tương đương) | M58 | 1512 | 31/05/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [17 empty] | 30000
196 | 1133 | 3 | Dung dịch pha loãng | Hóa chất pha loãng huyết học sử dụng để đếm và phân loại tế bào cho máy huyết học. Thành phần: Muối đẳng trương < 2% Chất kháng khuẩn < 0,1% Chất đệm < 0,5% Hạn sử dụng: 36 tháng từ ngày sản xuất. Độ bền sau khi mở nắp: 3 tháng | ml | [6 empty] | 3 | 1133:41 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | M-series Diluent | Hóa chất pha loãng huyết học sử dụng để đếm và phân loại tế bào cho máy huyết học. Thành phần: Muối đẳng trương < 2% Chất kháng khuẩn < 0,1% Chất đệm < 0,5% Hạn sử dụng: 36 tháng từ ngày sản xuất. Độ bền sau khi mở nắp: 3 tháng | Boule Medical AB | Sweden | Boule Medical AB/ Sweden | 1504122 | PTN số 180000588/PCBA-HCM | A | Thùng 20 lít | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín | ml | 200 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy huyết học 3 thành phần, 22 thông số - M32M (hoặc tương đương) | M58 | 345 | 17/06/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [17 empty] | 120000
198 | 917 | 3 | Dung dịch phun khử khuẩn nhanh các bề mặt, có chứa cồn | "Khử khuẩn nhanh các bề mặt, trang thiết bị phòng mổ, khu vực có nguy cơ cao, phòng thay băng, chăm sóc bệnh nhân, giường bệnh, băng ca, xe cấp cứu… Diệt khuẩn (MRSA, ESBL) theo tiêu chuẩn EN 13727 trong 5 phút Diệt virus (H1N1, Rotavirus...) trong 5 phút. Tương thích với hầu hết chất liệu bề mặt và thiết bị. ** Thành phần: 0,05% Didecyldimethylammonium Chloride + 0,06% Polyhexamethylene biguanide Chlorhydrate" | Lít | [6 empty] | 3 | 917:7 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không phân loại, không kê khai | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | ANIOSPRAY 29 | "Khử khuẩn nhanh các bề mặt, trang thiết bị phòng mổ, khu vực có nguy cơ cao, phòng thay băng, chăm sóc bệnh nhân, giường bệnh, băng ca, xe cấp cứu… Diệt khuẩn (MRSA, ESBL) theo tiêu chuẩn EN 13727 trong 5 phút Diệt virus (H1N1, Rotavirus...) trong 5 phút. Tương thích với hầu hết chất liệu bề mặt và thiết bị. ** Thành phần: 0,05% Didecyldimethylammonium Chloride + 0,06% Polyhexamethylene biguanide Chlorhydrate" | Laboratoires Anios | Pháp | Laboratoires Anios/Pháp | 1135.073 | VNDP-HC-310-01-12 | Không Phân Loại | Chai 1 lít | Tổng Cty Thiết Bị Y Tế Việt Nam-CTCP | Lít | 250688 | [21 empty] | 120 | 5 | 300 |  |  |  | 50 | [7 empty] | 10
200 | 1066 | 3 | Dung dịch rửa máy (Wash Reagent). | Dung dịch rửa cho máy tách chiết tự động- KIT CAP-G/CTM WASH RGT 5.1L IVD(03587797190) | ml | [6 empty] | 3 | 1066:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® Wash Reagent | Dung dịch rửa cho máy tách chiết tự động- KIT CAP-G/CTM WASH RGT 5.1L IVD(03587797190) | Roche Molecular Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Roche Molecular Systems, Inc., Mỹ | 03587797190 | 170002650/PCBA-HCM | A | 5.1lit | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | ml | 216 | 216 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy cobas Ampliprep/cobas Taqman48 (CAP/CTM48) (hoặc tương đương) | M48 | 238 | 05/04/2022 | 205.9 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 205.9 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 1652400 | 0 | 0
202 | 918 | 3 | Dung dịch rửa tay diệt khuẩn dùng trong ngoại khoa | "Dung dịch xà phòng khử khuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa, dung dịch tắm bệnh nhân trước phẫu thuật Đạt tiêu chuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa theo yêu cầu của WHO: EN 12791 Diệt virus theo tiêu chuẩn EN 14476 ** Thành phần: Chlorhexidine digluconate 4% (1,1 Hexamethylenebis (5-(4-Chlorophenyl)- biguanide) digluconate 4%)" | Chai | [6 empty] | 3 | 918:7 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không phân loại, không kê khai | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | DERMANIOS SCRUB CHLORHEXIDINE 4% | "Dung dịch xà phòng khử khuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa, dung dịch tắm bệnh nhân trước phẫu thuật Đạt tiêu chuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa theo yêu cầu của WHO: EN 12791 Diệt virus theo tiêu chuẩn EN 14476 ** Thành phần: Chlorhexidine digluconate 4% (1,1 Hexamethylenebis (5-(4-Chlorophenyl)- biguanide) digluconate 4%)" | Laboratoires Anios | Pháp | Laboratoires Anios/Pháp | 2173.270 | VNDP-HC-778-08-14 | Không Phân Loại | Chai 500 ml | Tổng Cty Thiết Bị Y Tế Việt Nam-CTCP | Chai | 128000 | [20 empty] | 1500 | 960 | 0 |  |  |  |  | 150
204 | 919 | 3 | Dung dịch rửa tay diệt khuẩn dùng trong ngoại khoa | "Dung dịch xà phòng khử khuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa, dung dịch tắm bệnh nhân trước phẫu thuật Đạt tiêu chuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa theo yêu cầu của WHO: EN 12791 Diệt virus theo tiêu chuẩn EN 14476 ** Thành phần: Chlorhexidine digluconate 4% (1,1 Hexamethylenebis (5-(4-Chlorophenyl)- biguanide) digluconate 4%)" | Lít | [6 empty] | 3 | 919:7 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt do: Không phân loại, không kê khai | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | DERMANIOS SCRUB CHLORHEXIDINE 4% | "Dung dịch xà phòng khử khuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa, dung dịch tắm bệnh nhân trước phẫu thuật Đạt tiêu chuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa theo yêu cầu của WHO: EN 12791 Diệt virus theo tiêu chuẩn EN 14476 ** Thành phần: Chlorhexidine digluconate 4% (1,1 Hexamethylenebis (5-(4-Chlorophenyl)- biguanide) digluconate 4%)" | Laboratoires Anios | Pháp | Laboratoires Anios/Pháp | 2173.028 | VNDP-HC-778-08-14 | Không Phân Loại | Can 5 lít | Tổng Cty Thiết Bị Y Tế Việt Nam-CTCP | Lít | 187440 | [21 empty] | 400 | 0 |  |  |  |  | 800 | [7 empty] | 20
206 | 920 | 3 | Dung dịch rửa tay thường quy trong bệnh viện | "Dung dịch xà phòng thường dùng trong vệ sinh tay thường quy. Thành phần không chứa chất tạo màu, tạo mùi, không gây dị ứng hay kích ứng da. Thích hợp tắm cho trẻ dưới 3 tuổi Chống sự nhiễm khuẩn trong 15 tuần kể từ ngày mở nắp chai với các vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Aspergillus niger. ** Thành phần: Cocamidopropyl betaine, Sodium C14-17 alkyl sulfonate,chất làm ẩm và mềm da." | Lít | [6 empty] | 3 | 920:7 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt do: Không phân loại, không kê khai | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF | "Dung dịch xà phòng thường dùng trong vệ sinh tay thường quy. Thành phần không chứa chất tạo màu, tạo mùi, không gây dị ứng hay kích ứng da. Thích hợp tắm cho trẻ dưới 3 tuổi Chống sự nhiễm khuẩn trong 15 tuần kể từ ngày mở nắp chai với các vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Aspergillus niger. ** Thành phần: Cocamidopropyl betaine, Sodium C14-17 alkyl sulfonate,chất làm ẩm và mềm da." | Laboratoires Anios | Pháp | Laboratoires Anios/Pháp | 1921.034 | 120758/20/CBMP-QLD | Không Phân Loại | Can 5 lít | Tổng Cty Thiết Bị Y Tế Việt Nam-CTCP | Lít | 110990 | [22 empty] | 20
208 | 921 | 3 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh dạng gel | "Dung dịch vệ sinh tay chứa cồn dùng trong vệ sinh tay thường quy, vệ sinh tay ngoại khoa. Dạng chế phẩm: Thixotropic gel: vừa tiết kiệm hơn so với dạng cồn nước vừa không gây bết dính, nhờn da tay. Thành phần không chứa chất tạo màu, không mùi, không chứa chất gây dị ứng da. Đạt tiêu chuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa theo yêu cầu của WHO: EN 12791 Đạt tiêu chuẩn dùng trong vệ sinh tay thường quy theo yêu cầu của WHO: EN 1500 Diệt vi khuẩn (bao gồm MRSA, ESBL...), diệt nấm, diệt vi khuẩn lao trong 30 giây. Diệt virus HIV, Rotavirus, H1N1, virus gây bệnh tay chân miệng, SARS trong 30 giây ** Thành phần: 70 % Ethanol+ 1,74% Propanol-2-ol (mg/g)" | Chai 500ml | [6 empty] | 3 | 921:7 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không phân loại, không kê khai | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | ANIOSGEL 85 NPC | "Dung dịch vệ sinh tay chứa cồn dùng trong vệ sinh tay thường quy, vệ sinh tay ngoại khoa. Dạng chế phẩm: Thixotropic gel: vừa tiết kiệm hơn so với dạng cồn nước vừa không gây bết dính, nhờn da tay. Thành phần không chứa chất tạo màu, không mùi, không chứa chất gây dị ứng da. Đạt tiêu chuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa theo yêu cầu của WHO: EN 12791 Đạt tiêu chuẩn dùng trong vệ sinh tay thường quy theo yêu cầu của WHO: EN 1500 Diệt vi khuẩn (bao gồm MRSA, ESBL...), diệt nấm, diệt vi khuẩn lao trong 30 giây. Diệt virus HIV, Rotavirus, H1N1, virus gây bệnh tay chân miệng, SARS trong 30 giây ** Thành phần: 70 % Ethanol+ 1,74% Propanol-2-ol (mg/g)" | Laboratoires Anios | Pháp | Laboratoires Anios/Pháp | 1644.636 | VNDP-HC-426-06-14 | Không Phân Loại | Chai 500ml | Tổng Cty Thiết Bị Y Tế Việt Nam-CTCP | Chai 500ml | 123200 | [20 empty] | 3000 | 360 | 200 | [17 empty] | 50
210 | 922 | 3 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh dạng gel chứa 70% ethanol | "Dung dịch vệ sinh tay chứa cồn dùng trong vệ sinh tay thường quy, vệ sinh tay ngoại khoa. Dạng chế phẩm: Thixotropic gel: vừa tiết kiệm hơn so với dạng cồn nước vừa không gây bết dính, nhờn da tay. Thành phần không chứa chất tạo màu, không mùi, không chứa chất gây dị ứng da. Đạt tiêu chuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa theo yêu cầu của WHO: EN 12791 Đạt tiêu chuẩn dùng trong vệ sinh tay thường quy theo yêu cầu của WHO: EN 1500 Diệt vi khuẩn (bao gồm MRSA, ESBL...), diệt nấm, diệt vi khuẩn lao trong 30 giây. Diệt virus HIV, Rotavirus, H1N1, virus gây bệnh tay chân miệng, SARS trong 30 giây ** Thành phần: 70 % Ethanol+ 1,74% Propanol-2-ol (mg/g)" | Lít | [6 empty] | 3 | 922:7 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt do: Không phân loại, không kê khai | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | ANIOSGEL 85 NPC | "Dung dịch vệ sinh tay chứa cồn dùng trong vệ sinh tay thường quy, vệ sinh tay ngoại khoa. Dạng chế phẩm: Thixotropic gel: vừa tiết kiệm hơn so với dạng cồn nước vừa không gây bết dính, nhờn da tay. Thành phần không chứa chất tạo màu, không mùi, không chứa chất gây dị ứng da. Đạt tiêu chuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa theo yêu cầu của WHO: EN 12791 Đạt tiêu chuẩn dùng trong vệ sinh tay thường quy theo yêu cầu của WHO: EN 1500 Diệt vi khuẩn (bao gồm MRSA, ESBL...), diệt nấm, diệt vi khuẩn lao trong 30 giây. Diệt virus HIV, Rotavirus, H1N1, virus gây bệnh tay chân miệng, SARS trong 30 giây ** Thành phần: 70 % Ethanol+ 1,74% Propanol-2-ol (mg/g)" | Laboratoires Anios | Pháp | Laboratoires Anios/Pháp | 1644.034 | VNDP-HC-426-06-14 | Không Phân Loại | Can 5 lít | Tổng Cty Thiết Bị Y Tế Việt Nam-CTCP | Lít | 181016 | [20 empty] | 4000 | 0 | 0
212 | 2079 | 3 | Dung dịch sát khuẩn tay và da dựa trên cồn | """Ethanol 70% w/w, Chlorhexidine Gluconate 0,5% w/w, Glyceryl Cocoate 0,2% w/w, Glycerine 0,2% w/w Sát khuẩn tay nhanh không cần rửa lại, không cần nước, không cần khăn, nhẹ nhàng với da""" | Bình 1 lít | [6 empty] | 3 | 2079:6 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty làm rõ : đang xin đã nộp xin đăng ký với Cục Quản lý môi trường y tế thể hiện thành phần, hàm lượng hoạt chất và phụ gia. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | VIRUSAN 1lit | """Ethanol 70% w/w, Chlorhexidine Gluconate 0,5% w/w, Glyceryl Cocoate 0,2% w/w, Glycerine 0,2% w/w Sát khuẩn tay nhanh không cần rửa lại, không cần nước, không cần khăn, nhẹ nhàng với da""" | Amity Limited | Vương Quốc Anh | Amity Limited, Vương Quốc Anh | J38BB | VNDP-HC-044-05-18 | Không Phân Loại | Bình 1 lít | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha | Bình 1 lít | 250500 |  |  |  |  | 291360 | 07/04/2022 | [14 empty] | 0 | 2500 |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100
213 | 2080 | 3 | Dung dịch sát khuẩn tay và da dựa trên cồn | """Ethanol 70% w/w, Chlorhexidine Gluconate 0,5% w/w, Glyceryl Cocoate 0,2% w/w, Glycerine 0,2% w/w Sát khuẩn tay nhanh không cần rửa lại, không cần nước, không cần khăn, nhẹ nhàng với da""" | Chai 500ml | [6 empty] | 3 | 2080:6 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty làm rõ : đã nộp xin đăng ký với Cục Quản lý môi trường y tế thể hiện thành phần, hàm lượng hoạt chất và phụ gia Glyceryl Cocoate 0,2% w/w, Glycerine 0,2% w/w KHÔNG ĐẠT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | VIRUSAN 500ml | """Ethanol 70% w/w, Chlorhexidine Gluconate 0,5% w/w, Glyceryl Cocoate 0,2% w/w, Glycerine 0,2% w/w Sát khuẩn tay nhanh không cần rửa lại, không cần nước, không cần khăn, nhẹ nhàng với da""" | Amity Limited | Vương Quốc Anh | Amity Limited, Vương Quốc Anh | J38A | VNDP-HC-044-05-18 | Không Phân Loại | Chai 500 ml | Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha | Chai 500ml | 162200 |  |  |  |  | 188040 | 07/04/2022 | [14 empty] | 3000 | 3000 | 500 |  | 1000 |  |  |  | 5000 |  | 600 |  | 1000 |  | 200 |  | 500 |  | 500 |  | 500
214 | 927 | 3 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng trong phòng xét nghiệm, buồng mổ, buồng bệnh các loại | "Dung dịch làm sạch và khử khuẩn, dùng được cho bề mặt nhạy cảm, chứa dung dịch Clinicare Alcohol Free Hospital Grade Disinfectant (Benzethonium Chloride 0.40% w/v, Cetrimide 0.45% w/v, Polyaminopropyl biguanide 0.10 % w/v). Có khả năng diệt khuẩn và nấm men trong vòng 1 phút, diệt SAR-COV-2 (COVID-19) trong vòng 30 giây. Đạt tiêu chuẩn EN13727, EN16615, EN13624, EN14476. Dạng bình xịt 750ml. Hạn sử dụng 36 tháng" | Chai | [6 empty] | 3 | 927:48 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt nhóm(CFS & nước sản xuất Thái Lan không thuộc nước tham chiếu) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | CLINICARE ALCOHOL FREE DISINFECTANT | "Dung dịch làm sạch và khử khuẩn, dùng được cho bề mặt nhạy cảm, chứa dung dịch Clinicare Alcohol Free Hospital Grade Disinfectant (Benzethonium Chloride 0.40% w/v, Cetrimide 0.45% w/v, Polyaminopropyl biguanide 0.10 % w/v). Có khả năng diệt khuẩn và nấm men trong vòng 1 phút, diệt SAR-COV-2 (COVID-19) trong vòng 30 giây. Đạt tiêu chuẩn EN13727, EN16615, EN13624, EN14476. Dạng bình xịt 750ml. Hạn sử dụng 36 tháng" | Pharmadesign Co., Ltd | Thái Lan | Pharmadesign Co., Ltd./ Thái Lan | DL2303 | 220001160/PCBB-HCM | B | 12 chai/thùng | Công ty TNHH TM và DVKT Phúc Tín | Chai | 262070 |  |  |  |  | 248000 | 04/01/2022 | [14 empty] | 2500 | 0 | 0
215 | 932 | 3 | Dung dịch tẩy rửa và khử trùng sàn nhà và các bề mặt | "Dung dịch làm sạch và khử khuẩn sàn nhà và các bề mặt. Thành phần không chứa Aldehyde, không ăn mòn (không chứa chất oxy hóa). Tương thích với nhiều chất liệu bề mặt. Diệt khuẩn theo tiêu chuẩn EN 13727 trong 5 phút Diệt virus HIV, HBV, HCV, H1N1 trong 5 phút Nồng độ pha: 0.25% ** Thành phần: 2,5% Didecyldimethylammonium chloride + 5,1% N,N Bis (3Aminopropyl ) dodecylamine" | Lít | [6 empty] | 3 | 932:7 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không phân loại, không kê khai | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | SURFANIOS | "Dung dịch làm sạch và khử khuẩn sàn nhà và các bề mặt. Thành phần không chứa Aldehyde, không ăn mòn (không chứa chất oxy hóa). Tương thích với nhiều chất liệu bề mặt. Diệt khuẩn theo tiêu chuẩn EN 13727 trong 5 phút Diệt virus HIV, HBV, HCV, H1N1 trong 5 phút Nồng độ pha: 0.25% ** Thành phần: 2,5% Didecyldimethylammonium chloride + 5,1% N,N Bis (3Aminopropyl ) dodecylamine" | Laboratoires Anios | Pháp | Laboratoires Anios/Pháp | 350.036 | VNDP-HC-103-04-12 | Không Phân Loại | Can 5 lít | Tổng Cty Thiết Bị Y Tế Việt Nam-CTCP | Lít | 290048 | [21 empty] | 80 | 0 |  |  |  |  | 20 | 200 |  |  |  | 300 |  |  |  | 14
216 | 1719 | 3 | Hóa chất chạy mẫu sử dụng cho máy RapidLab 348EX | Cung cấp điểm chuẩn cho pH điện giải Hct. Hóa chất đệm cho chạy mẫu | Test | [6 empty] | 3 | 1719:48 | KHÔNG ĐẠT |  | Điều chỉnh giá kế hoạch | 6.8/7.3 Buffer | Cung cấp điểm chuẩn cho pH điện giải Hct. Hóa chất đệm cho chạy mẫu | Siemens Healthcare Diagnostics Manufacturing Ltd | Anh | Siemens Healthcare Diagnostics, Inc./ Mỹ | 10309757 | 7026NK/BYT-TB-CT | C | 4 Bộ / Hộp / 1060 test | Công ty TNHH TM và DVKT Phúc Tín | Test | 29700 | 35377 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm khí máu RapidLab 348EX của hãng SIEMENS (hoặc tương đương) | M111 | 39245 | 25/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | 19080 |  |  |  | 12190 | 21200 |  | 5300
217 | 1134 | 3 | Hóa chất chuẩn | Hóa chất nội kiểm Huyết học cho tất cả các dòng máy 3-diff và 5-diff trên thị trường với các đặc điểm ưu việt như sau : Hạn sử dụng từ 3 – 6 tháng kể từ ngày sản xuất. Sau khi mở nắp, mẫu bền vững từ 2-3 tuần hoặc tương đương với 25 chạy mẫu. Mẫu có thể bảo quản trong vòng 48h ở tối đa 18°C mà không ảnh hưởng đến chất lượng. Đóng gói linh hoạt, từng lọ riêng biệt trong mỗi hộp theo từng mức nồng độ. | ml | [6 empty] | 3 | 1134:41 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không có CFS theo hồ sơ làm rõ nên sản phẩm tham dự không đạt nhóm 3 |  | D CHECK D 2.5mL (Hạn sử dụng 180 ngày, độ bền 30 ngày sau khi mở nắp) | Hóa chất nội kiểm Huyết học cho tất cả các dòng máy 3-diff và 5-diff trên thị trường với các đặc điểm ưu việt như sau : Hạn sử dụng từ 3 – 6 tháng kể từ ngày sản xuất. Sau khi mở nắp, mẫu bền vững từ 2-3 tuần hoặc tương đương với 25 chạy mẫu. Mẫu có thể bảo quản trong vòng 48h ở tối đa 18°C mà không ảnh hưởng đến chất lượng. Đóng gói linh hoạt, từng lọ riêng biệt trong mỗi hộp theo từng mức nồng độ. | Diagon | Hungary | Diagon/ Hungary | DDC-18T2.5 | Số công bố 220000819/PCBA-HCM | A | Bộ 3x2,5mL | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín | ml | 373000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy huyết học 3 thành phần, 22 thông số - M32M (hoặc tương đương) | M58 | 5650000 | 31/05/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [17 empty] | 81
218 | 1323 | 3 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học | Mô tả hàng hóa: Là một chất pha loãng huyết học được sử dụng để đếm và định cỡ tế bào cho máy xét nghiệm huyết học tự động 26 thông số công nghệ laser Quintus Có mã vạch tương thích với máy. Thành phần phản ứng: Muối để ổn định Isotonic < 1.5 %, Chất chống vi trùng < 0.2 %, Dung dịch đệm < 0.5 %. Thời hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. | Test | [6 empty] | 3 | 1323:41 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không có CFS theo hồ sơ làm rõ nên sản phẩm tham dự không đạt nhóm 3 |  | Quintus 5-Part Diluent 20 liters | Mô tả hàng hóa: Là một chất pha loãng huyết học được sử dụng để đếm và định cỡ tế bào cho máy xét nghiệm huyết học tự động 26 thông số công nghệ laser Quintus Có mã vạch tương thích với máy. Thành phần phản ứng: Muối để ổn định Isotonic < 1.5 %, Chất chống vi trùng < 0.2 %, Dung dịch đệm < 0.5 %. Thời hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. | Boule Medical AB | Sweden | Boule Medical AB / Sweden | 1504291 | PTN số 180000588/PCBA-HCM | A | Thùng 20 lít (380 cycle) | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín | Test | 7500 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích huyết học 26 thông số công nghệ lazer- Quintus (hoặc tương đương) | M79 | 2530000 | 31/05/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 3055
219 | 1324 | 3 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học | Quintus 5-part Lyse là loại hóa chất ly giải hồng cầu, không chứa cyanide lytic dùng để đếm và định cỡ tế bào cho dòng máy phân tích huyết học tự động 26 thông số công nghệ laser Quintus, Có mã vạch tương thích với máy. Thành phần phản ứng: Hoạt tính bề mặt < 1.8 %, Muối < 0.5 %. Thời hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất. | Test | [6 empty] | 3 | 1324:41 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không có CFS theo hồ sơ làm rõ nên sản phẩm tham dự không đạt nhóm 3 |  | Quintus 5-Part Lyse 5 liters | Quintus 5-part Lyse là loại hóa chất ly giải hồng cầu, không chứa cyanide lytic dùng để đếm và định cỡ tế bào cho dòng máy phân tích huyết học tự động 26 thông số công nghệ laser Quintus, Có mã vạch tương thích với máy. Thành phần phản ứng: Hoạt tính bề mặt < 1.8 %, Muối < 0.5 %. Thời hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất. | Boule Medical AB | Sweden | Boule Medical AB/ Sweden | 1504292 | PTN số 180000588/PCBA-HCM | A | Thùng 5 lít (870 cycle) | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín | Test | 6800 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích huyết học 26 thông số công nghệ lazer- Quintus (hoặc tương đương) | M79 | 6200000 | 17/06/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 4375
220 | 1325 | 3 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học | Quintus Stopper là thuốc thử huyết học sử dụng để đếm và định cỡ tế bào cho máy phân tích huyết học tự động 26 thông số công nghệ laser Quintus, Có mã vạch tương thích với máy. Thành phần phản ứng: Muối để ổn định Isotonic < 2.5%, Chất chống vi trùng < 0.1%, Chất đệm < 1.0 %. Thời hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. ISO 13485 : 2016 | Test | [6 empty] | 3 | 1325:41 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không có CFS theo hồ sơ làm rõ nên sản phẩm tham dự không đạt nhóm 3 |  | Quintus 5-Part Stopper 1 liter | Quintus Stopper là thuốc thử huyết học sử dụng để đếm và định cỡ tế bào cho máy phân tích huyết học tự động 26 thông số công nghệ laser Quintus, Có mã vạch tương thích với máy. Thành phần phản ứng: Muối để ổn định Isotonic < 2.5%, Chất chống vi trùng < 0.1%, Chất đệm < 1.0 %. Thời hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. ISO 13485 : 2016 | Boule Medical AB Sweden | Boule Medical AB Sweden | Boule Medical AB Sweden | 1504373 |  | Chưa Phân Loại | Bình 1 Lít (1420 cycle) | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín | Test | 810 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích huyết học 26 thông số công nghệ lazer- Quintus (hoặc tương đương) | M79 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 4278
221 | 1370 | 3 | Hóa chất kiểm chuẩn dùng với máy phân tích nước tiểu (Control 1) | Các thông số kiểm chuẩn: Bilirubin, blood (hemoglobin), Creatine, ketones, SG, leukocytes Esterase, nitrite, pH, protein, urobilinogen, Glucose, Ascorbic Acid. | ml | [6 empty] | 3 | 1370:45 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | Kova Liquatrol Abnormal Urinalysis Control - Level I | Các thông số kiểm chuẩn: Bilirubin, blood (hemoglobin), Creatine, ketones, SG, leukocytes Esterase, nitrite, pH, protein, urobilinogen, Glucose, Ascorbic Acid. | KOVA International Inc | Mỹ | KOVA International Inc, Mỹ | 87122E - Kova Liquatrol Abnormal Urinalysis Control - Level I | 11846NK/BYT-TB-CT | B | Hộp/ 2x120 ml | Công ty cổ phần phát triển Nhịp Cầu Vàng | ml | 56000 | 56000 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích nước tiểu tự động 10 thông số (Model: Clinitek Status) Siemens Healthcare Diagnostics -Anh (hoặc tương đương) | M87 | 35000 | 01/04/2022 | 61530 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Kiên Giang | Số 05/QĐ-BV ngày 05 tháng 01 năm 2022 | 05/01/2022 | 61530 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Kiên Giang | Số 05/QĐ-BV ngày 05 tháng 01 năm 2022 | 05/01/2022 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 240 | [5 empty] | 1440
222 | 1371 | 3 | Hóa chất kiểm chuẩn dùng với máy phân tích nước tiểu (Control 2) | Các thông số kiểm chuẩn: Bilirubin, blood (hemoglobin), Creatine, ketones, SG, leukocytes Esterase, nitrite, pH, protein, urobilinogen, Glucose, Ascorbic Acid. | ml | [6 empty] | 3 | 1371:45 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | Kova Liqua - Trol with Microscopics (Normal with hCG) Urinalysis Control - Level II | Các thông số kiểm chuẩn: Bilirubin, blood (hemoglobin), Creatine, ketones, SG, leukocytes Esterase, nitrite, pH, protein, urobilinogen, Glucose, Ascorbic Acid. | KOVA International Inc | Mỹ | KOVA International Inc, Mỹ | 87176E - Kova Liqua - Trol with Microscopics (Normal with hCG) Urinalysis Control - Level II | 11846NK/BYT-TB-CT | B | Hộp/ 2x120 ml | Công ty cổ phần phát triển Nhịp Cầu Vàng | ml | 56000 | 56000 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích nước tiểu tự động 10 thông số (Model: Clinitek Status) Siemens Healthcare Diagnostics -Anh (hoặc tương đương) | M87 | 35000 | 01/04/2022 | 61530 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Kiên Giang | Số 05/QĐ-BV ngày 05 tháng 01 năm 2022 | 05/01/2022 | 61530 | Bệnh viện đa khoa Tỉnh Kiên Giang | Số 05/QĐ-BV ngày 05 tháng 01 năm 2022 | 05/01/2022 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 240 | [5 empty] | 1440
223 | 1720 | 3 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 cho pH, khí máu, điện giải, trên hệ thống máy RapidLab 348EX. Bao gồm bộ đệm bicarbonate, Ca, Na, K, Cl, Carbon dioxide, oxygen, Nitơ. Bảo quản ở nhiệt độ 18-28°C, tránh ánh nắng trực tiếp. | ml | [6 empty] | 3 | 1720:48 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | Rapid QC Plus Level 1 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 cho pH, khí máu, điện giải, trên hệ thống máy RapidLab 348EX. Bao gồm bộ đệm bicarbonate, Ca, Na, K, Cl, Carbon dioxide, oxygen, Nitơ. Bảo quản ở nhiệt độ 18-28°C, tránh ánh nắng trực tiếp. | Bionostics, Inc | Mỹ | Siemens Healthcare Diagnostics, Inc./ Mỹ | 10323692 | 9409NK/BYT-TB-CT | C | 30 Lọ / Hộp / 75ml | Công ty TNHH TM và DVKT Phúc Tín | ml | 56000 | 56000 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm khí máu RapidLab 348EX của hãng SIEMENS (hoặc tương đương) | M111 | 2259 | 25/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | 112.5 |  |  |  | 150 | 750
224 | 1721 | 3 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 cho pH, khí máu, điện giải, trên hệ thống máy RapidLab 348EX. Bao gồm bộ đệm bicarbonate, Ca, Na, K, Cl, Carbon dioxide, oxygen, Nitơ. Bảo quản ở nhiệt độ 18-28°C, tránh ánh nắng trực tiếp. | ml | [6 empty] | 3 | 1721:48 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | Rapid QC Plus Level 2 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 cho pH, khí máu, điện giải, trên hệ thống máy RapidLab 348EX. Bao gồm bộ đệm bicarbonate, Ca, Na, K, Cl, Carbon dioxide, oxygen, Nitơ. Bảo quản ở nhiệt độ 18-28°C, tránh ánh nắng trực tiếp. | Bionostics, Inc | Mỹ | Siemens Healthcare Diagnostics, Inc./ Mỹ | 10341140 | 9409NK/BYT-TB-CT | C | 30 Lọ / Hộp / 75ml | Công ty TNHH TM và DVKT Phúc Tín | ml | 56000 | 56000 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm khí máu RapidLab 348EX của hãng SIEMENS (hoặc tương đương) | M111 | 2259 | 25/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | 112.5 |  |  |  | 150 | 750
225 | 1722 | 3 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 3 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 3 cho pH, khí máu, điện giải, trên hệ thống máy RapidLab 348EX. Bao gồm bộ đệm bicarbonate, Ca, Na, K, Cl, Carbon dioxide, oxygen, Nitơ. Bảo quản ở nhiệt độ 18-28°C, tránh ánh nắng trực tiếp. | ml | [6 empty] | 3 | 1722:48 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | Rapid QC Plus Level 3 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 3 cho pH, khí máu, điện giải, trên hệ thống máy RapidLab 348EX. Bao gồm bộ đệm bicarbonate, Ca, Na, K, Cl, Carbon dioxide, oxygen, Nitơ. Bảo quản ở nhiệt độ 18-28°C, tránh ánh nắng trực tiếp. | Bionostics, Inc | Mỹ | Siemens Healthcare Diagnostics, Inc./ Mỹ | 10325104 | 9409NK/BYT-TB-CT | C | 30 Lọ / Hộp / 75ml | Công ty TNHH TM và DVKT Phúc Tín | ml | 56000 | 56000 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm khí máu RapidLab 348EX của hãng SIEMENS (hoặc tương đương) | M111 | 2259 | 25/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | 112.5 |  |  |  | 150 | 750
226 | 1300 | 3 | Hóa chất nhuộm Gram B Iodine | Dung dịch sẵn dùng, Iodine <1%; Potassium Iodide <1% Tương thích máy Aerospray 7322, công nghệ nhuộm phun | Test | [6 empty] | 3 | 1300:71 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Gram Reagent B Iodine | Dung dịch sẵn dùng, Iodine <1%; Potassium Iodide <1% Tương thích máy Aerospray 7322, công nghệ nhuộm phun | Elitech | Mỹ | Elitech/Mỹ | SS-041B | 170000172/PCBA-HCM | A | 996 test/Chai (500ml) | Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Vimec | Test | 8505 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm Gram Elitech (Model: 7322, hãng: Elitech - Mỹ) (hoặc tương đương) | M74 | 13403 | 07/04/2022 | [14 empty] | 150508 | 996 | 0
227 | 1301 | 3 | Hóa chất nhuộm Gram C Crystal Violet | Dung dịch sẵn dùng, Crystal Violet 0.1-0.2%. Tương thích máy Aerospray 7322, công nghệ nhuộm phun | Test | [6 empty] | 3 | 1301:71 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Gram Reagent C Crystal | Dung dịch sẵn dùng, Crystal Violet 0.1-0.2%. Tương thích máy Aerospray 7322, công nghệ nhuộm phun | Elitech | Mỹ | Elitech/Mỹ | SS-041C | 170000172/PCBA-HCM | A | 1032 test/ Chai (500ml) | Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Vimec | Test | 8190 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm Gram Elitech (Model: 7322, hãng: Elitech - Mỹ) (hoặc tương đương) | M74 | 12936 | 07/04/2022 | [14 empty] | 159132 | 1032 | 0
228 | 1302 | 3 | Hóa chất nhuộm Gram Reagent A | Đậm đặc không cồn, pha thành 4500 ml dung dịch , Safranine <1%; Isopropyl Alcohol 55-65%; 35-45% Methyl Alcohol Tương thích máy Aerospray 7322, công nghệ nhuộm phun | Test | [6 empty] | 3 | 1302:71 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT:Safranine <1%; Isopropyl Alcohol 70% - 80%; Acetone 20% -30%. HSDT:Safranine <1%; Isopropyl Alcohol 55-65%; 35-45% Methyl Alcohol |  | Gram Reagent A Safranine | Đậm đặc không cồn, pha thành 4500 ml dung dịch , Safranine <1%; Isopropyl Alcohol 55-65%; 35-45% Methyl Alcohol Tương thích máy Aerospray 7322, công nghệ nhuộm phun | Elitech | Mỹ | Elitech/Mỹ | SS-141A | 170000172/PCBA-HCM | A | 9 x 1032 test/Chai (chai/210ml) | Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Vimec | Test | 2520 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm Gram Elitech (Model: 7322, hãng: Elitech - Mỹ) (hoặc tương đương) | M74 | 3633 | 07/04/2022 | [14 empty] | 94320 | 1032 | 0
229 | 1723 | 3 | Hóa chất rửa sử dụng cho máy RapidLab 348EX | Rửa kim hút và đầu dò, các bộ phận liên quan đến mẫu | Test | [6 empty] | 3 | 1723:48 | KHÔNG ĐẠT |  | Điều chỉnh giá kế hoạch | Wash and CD Pack | Rửa kim hút và đầu dò, các bộ phận liên quan đến mẫu | Siemens Healthcare Diagnostics Manufacturing Ltd | Anh | Siemens Healthcare Diagnostics, Inc./ Mỹ | 10309756 | 7026NK/BYT-TB-CT | C | 4 Bộ / Hộp / 720 test | Công ty TNHH TM và DVKT Phúc Tín | Test | 43750 | 48611 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm khí máu RapidLab 348EX của hãng SIEMENS (hoặc tương đương) | M111 | 52777 | 25/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | 15840 |  |  |  | 9360 | 14400 |  | 5400
230 | 1067 | 3 | Kit định lượng DNA HBV | Mục đích: Bộ kit định lượng DNA virus Viêm Gan B (HBV) trong mẫu huyết thanh người bằng Real-time PCR Mục tiêu Hepatitis B Virus (HBV) Loại mẫu đầu vào DNA sau tách chiết từ mẫu huyết thanh, huyết tương ban đầu Thể tích mẫu đầu vào 10µL DNA Kênh màu phát hiện FAM: phát hiện tác nhân HBV HEX: chứng nội Độ nhạy 25 IU/ ml Khoảng tuyến tính 10⁹ – 2.5×10 copies/mL Công nghệ TaqMan probe Đường chuẩn (E1: 10¹) (E2: 10²) (E3: 10³) (E4: 10⁴)(E5: 10⁵) Thời gian PCR 1 giờ 30 phút Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện HBV Thành phần HBV qPCR mix, HBV standard ( E1, E2,E3,E4,E5), Chứng âm, Chứng nội (IC), Tube PCR. Bảo quản 12 tháng, nhiệt độ -20oC | Test | [6 empty] | 3 | 1067:55 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không có CFS thuộc nước tham chiếu, |  | TopSENSI ® HBV qPCR KIT | Mục đích: Bộ kit định lượng DNA virus Viêm Gan B (HBV) trong mẫu huyết thanh người bằng Real-time PCR Mục tiêu Hepatitis B Virus (HBV) Loại mẫu đầu vào DNA sau tách chiết từ mẫu huyết thanh, huyết tương ban đầu Thể tích mẫu đầu vào 10µL DNA Kênh màu phát hiện FAM: phát hiện tác nhân HBV HEX: chứng nội Độ nhạy 25 IU/ ml Khoảng tuyến tính 10⁹ – 2.5×10 copies/mL Công nghệ TaqMan probe Đường chuẩn (E1: 10¹) (E2: 10²) (E3: 10³) (E4: 10⁴)(E5: 10⁵) Thời gian PCR 1 giờ 30 phút Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện HBV Thành phần HBV qPCR mix, HBV standard ( E1, E2,E3,E4,E5), Chứng âm, Chứng nội (IC), Tube PCR. Bảo quản 12 tháng, nhiệt độ -20oC | ABT | VIỆT NAM | ABT- VIỆT NAM | SQH-101.C |  | Chưa Phân Loại | 50 TEST/HỘP | Công ty cổ phần công nghệ TBR | Test | 809375 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy cobas Ampliprep/cobas Taqman48 (CAP/CTM48) (hoặc tương đương) | M48 | [16 empty] | 9072 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1080
231 | 1068 | 3 | Kit định lượng HCV | Chất thử xét nghiệm định lượng real-time PCR phát hiện HCV RNA- KIT CAP/CTM HCV QUANT 72T v2.0 CE-IVD (05532264190) | Test | [6 empty] | 3 | 1068:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HCV Quantitative Test, version 2.0 | Chất thử xét nghiệm định lượng real-time PCR phát hiện HCV RNA- KIT CAP/CTM HCV QUANT 72T v2.0 CE-IVD (05532264190) | Roche Molecular Systems, Inc., Mỹ | Mỹ | Roche Molecular Systems, Inc., Mỹ | 05532264190 | 6290/BYT-TB-CT | C | 72 Test | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 984375 | 838542 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy cobas Ampliprep/cobas Taqman48 (CAP/CTM48) (hoặc tương đương) | M48 | 968516 | 05/04/2022 | 838541.7 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 838541.7 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 3240 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1080
232 | 1069 | 3 | Kit định lượng HIV |  | Test | [6 empty] | 3 | 1069:55 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không tham dự sản phẩm |  | HIV |  | CN | CN | CN | CN |  | Không Phân Loại | CN | Công ty cổ phần công nghệ TBR | Test | 350000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy cobas Ampliprep/cobas Taqman48 (CAP/CTM48) (hoặc tương đương) | M48 | [16 empty] | 1728 | 0 | 0
233 | 1070 | 3 | LC Multi RNA Virus Master (Hỗn hợp phản ứng chạy đa mồi 200 phản ứng) | Dùng để xét nghiệm hóa chất CoV | Test | [6 empty] | 3 | 1070:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Ko có CFS. Thẩm định |  | LC Multiplex RNA Virus Master, 200 | Dùng để xét nghiệm hóa chất CoV | Roche Diagnostics GmbH, Đức | Đức | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 06754155001 | TKHQ số 103846544760 | Không Phân Loại | 200 Reactions | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 49775 | 49775 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy cobas Ampliprep/cobas Taqman48 (CAP/CTM48) (hoặc tương đương) | M48 |  |  | 49775 | Bệnh viện Nhi TW | Số 218/ QĐ-BVNTW | 27/01/2022 | 49775 | Bệnh viện Nhi TW | Số 218/ QĐ-BVNTW | 27/01/2022 | [6 empty] | 380000 | 50000 | 0 | 27000 |  |  |  | 43200
234 | 1071 | 3 | LC480 MWPlate 96 White 50 pc |  | Cái | [6 empty] | 3 | 1071:55 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không tham dự sản phẩm |  | LC |  | CN | CN | CN | CN |  | Không Phân Loại | CN | Công ty cổ phần công nghệ TBR | Cái | 132000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy cobas Ampliprep/cobas Taqman48 (CAP/CTM48) (hoặc tương đương) | M48 | [16 empty] | 100 | 300 | 0
235 | 1072 | 3 | LightCycler 8-Tube Strips (white) | Dùng để xét nghiệm hóa chất CoV | Cái | [6 empty] | 3 | 1072:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Ko có CFS. Thẩm định không đạt |  | LightCycler 8-Tube Strips (white) | Dùng để xét nghiệm hóa chất CoV | Roche - Mexico | Mexico | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 06612601001 | TKHQ số 104019350520 | Không Phân Loại | 120 strips, 1 strips 8 cái | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Cái | 3465 | 3402 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy cobas Ampliprep/cobas Taqman48 (CAP/CTM48) (hoặc tương đương) | M48 |  |  | 3465 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh | Số 172 /QĐ-KSBT | 07/10/2021 | 3465 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh | Số 172 /QĐ-KSBT | 07/10/2021 | [6 empty] | 380000 | 45000 | 0 | 26880
236 | 1073 | 3 | LightMix Modular EAV RNA Extract. Contr. |  | Test | [6 empty] | 3 | 1073:55 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không tham dự sản phẩm |  | LM |  | CN | CN | CN | CN |  | Không Phân Loại | CN | Công ty cổ phần công nghệ TBR | Test | 57292 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy cobas Ampliprep/cobas Taqman48 (CAP/CTM48) (hoặc tương đương) | M48 | [16 empty] | 200000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 41472
237 | 1074 | 3 | LightMix Modular Wuhan CoV RdRP-gene | Dùng để xét nghiệm hóa chất CoV | Test | [6 empty] | 3 | 1074:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không có CFS, Thẩm định không đạt |  | LightMix® Modular SARS-CoV-2 (COVID19) RdRP | Dùng để xét nghiệm hóa chất CoV | TIB MOLBIOL Syntheselabor GmbH - Đức | Đức | TIB MOLBIOL Syntheselabor GmbH - Đức | 09155376001 | TKHQ số 103831946410 | Không Phân Loại | 96 PCR Reactions | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Test | 68750 | 68750 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy cobas Ampliprep/cobas Taqman48 (CAP/CTM48) (hoặc tương đương) | M48 |  |  | 68750 | Sở Y tế Sóc Trăng | 1142.1/QĐ-SYT | 20/12/2021 | 68750 | Sở Y tế Sóc Trăng | 1142.1/QĐ-SYT | 20/12/2021 | [6 empty] | 10000 | 0 | 0
238 | 1075 | 3 | LightMix SarbecoV E-gene plus EAV control |  | Test | [6 empty] | 3 | 1075:55 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không tham dự sản phẩm |  | LS |  | CN | CN | CN | CN |  | Không Phân Loại | CN | Công ty cổ phần công nghệ TBR | Test | 126042 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy cobas Ampliprep/cobas Taqman48 (CAP/CTM48) (hoặc tương đương) | M48 | [16 empty] | 200000 | 49920 | 0 | 25920 |  |  |  | 41472
239 | 958 | 3 | Nội kiểm Protein đặc hiệu level 1 | Nội kiểm miễn dịch/ protein Level 1. Thành phần 100% từ người.Đáp ứng 27 thông số. Độ bền mở nắp tối thiểu 30 ngày 2-8oC | ml | [6 empty] | 3 | 958:65 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kĩ thuật: 27 thông số. HSDT: 26 thông số | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Liquid Specific Proteins Control Level 1 (SP Control 1) (Nội kiểm Protein đặc hiệu mức 1) | Nội kiểm miễn dịch/ protein Level 1. Thành phần 100% từ người.Đáp ứng 27 thông số. Độ bền mở nắp tối thiểu 30 ngày 2-8oC | Randox | Anh | Randox-Anh | PS2682 | 16168NK/BYT-TB-CT | B | 3 x 1 ml | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế Trần Danh | ml | 1040000 |  |  |  |  | 1833333 | 12/04/2022 | [14 empty] | 300 | 108 | 0 | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 12
240 | 959 | 3 | Nội kiểm Protein đặc hiệu level 2 | Nội kiểm miễn dịch/ protein Level 2. Thành phần 100% từ người.Đáp ứng 27 thông số. Độ bền mở nắp tối thiểu 30 ngày 2-8oC | ml | [6 empty] | 3 | 959:65 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kĩ thuật: 27 thông số. HSDT: 26 thông số | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Liquid Specific Proteins Control Level 2 (SP Control 2) (Nội kiểm Protein đặc hiệu mức 2) | Nội kiểm miễn dịch/ protein Level 2. Thành phần 100% từ người.Đáp ứng 27 thông số. Độ bền mở nắp tối thiểu 30 ngày 2-8oC | Randox | Anh | Randox-Anh | PS2683 | 16168NK/BYT-TB-CT | B | 3 x 1 ml | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế Trần Danh | ml | 1040000 |  |  |  |  | 1833333 | 12/04/2022 | [14 empty] | 300 | 108 | 0 | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 12
241 | 960 | 3 | Nội kiểm Protein đặc hiệu level 3 | Nội kiểm miễn dịch/ protein Level 3. Thành phần 100% từ người.Đáp ứng 27 thông số. Độ bền mở nắp tối thiểu 30 ngày 2-8oC | ml | [6 empty] | 3 | 960:65 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kĩ thuật: 27 thông số. HSDT: 26 thông số | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Liquid Specific Proteins Control Level 3 (SP Control 3) (Nội kiểm Protein đặc hiệu mức 3) | Nội kiểm miễn dịch/ protein Level 3. Thành phần 100% từ người.Đáp ứng 27 thông số. Độ bền mở nắp tối thiểu 30 ngày 2-8oC | Randox | Anh | Randox-Anh | PS2684 | 16168NK/BYT-TB-CT | B | 3 x 1 ml | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế Trần Danh | ml | 1040000 |  |  |  |  | 1833333 | 12/04/2022 | [14 empty] | 300 | 108 | 0 | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 12
242 | 1890 | 3 | Que thử cho xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu 10 thông số | Thông số xét nghiệm: Glucose, Bilirubin, Ketone, Specific Gravity, Blood, pH, Protein, Urobilinogen, Nitrite, Leukocytes. | Que | [6 empty] | 3 | 1890:2 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Yêu cầu mời thầu: Dải đo 1. glucose (neg, 50, 100, 200, 500, ≥1000 mg/dL) 2. protein (neg, 10, 50, 100, 300, ≥600 mg/dL) 4. Ascorbic acid (neg, 20, 40 mg/dL). Mặt hàng dự thầu: Dải đo 1. glucose (neg, 100, 250, 500, 1000, 2000 mg/dL) 2. protein (neg, 10, 30, 100, 300, 1000 mg/dL) 4. Ascorbic acid (neg, 10, 25, 50 mg/dL). (T368) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | SD Urocolor 11 | Thông số xét nghiệm: Glucose, Bilirubin, Ketone, Specific Gravity, Blood, pH, Protein, Urobilinogen, Nitrite, Leukocytes. | Standard Diagnostics, InC | Hàn Quốc | Standard Diagnostics, InC - Hàn Quốc | 10UK11 | 5065NK/BYT-TB-CT | B | Hộp 100 test | Liên danh Công ty Cổ phần Y tế AMVGROUP - Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh | Que | 7387 |  |  |  |  | 4977 | 05/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [15 empty] | 5000
243 | 1372 | 3 | Que thử chuẩn máy xét nghiệm nước tiểu (-) | Dùng để hiệu chuẩn máy | Test | [6 empty] | 3 | 1372:45 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | Clinitek Atlas Negative Control Strips | Dùng để hiệu chuẩn máy | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Mỹ | Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Mỹ | 5037 - Clinitek Atlas Negative Control Strips - | 9235NK/BYT-TB-CT | B | Hộp/ 25 test | Công ty cổ phần phát triển Nhịp Cầu Vàng | Test | 61600 | 61600 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích nước tiểu tự động 10 thông số (Model: Clinitek Status) Siemens Healthcare Diagnostics -Anh (hoặc tương đương) | M87 | 76000 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 25 |  | 50 | [5 empty] | 150 |  | 100
244 | 1373 | 3 | Que thử chuẩn máy xét nghiệm nước tiểu (+) | Dùng để hiệu chuẩn máy | Test | [6 empty] | 3 | 1373:45 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) |  |  | Clinitek Atlas Positive Control Strips | Dùng để hiệu chuẩn máy | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | Mỹ | Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Mỹ | 5019 - Clinitek Atlas Positive Control Strips + | 9235NK/BYT-TB-CT | B | Hộp/25 test | Công ty cổ phần phát triển Nhịp Cầu Vàng | Test | 61600 | 61600 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích nước tiểu tự động 10 thông số (Model: Clinitek Status) Siemens Healthcare Diagnostics -Anh (hoặc tương đương) | M87 | 76000 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 25 |  | 50 | [5 empty] | 150 |  | 100
245 | 1374 | 3 | Que thử nước tiểu 10 thông số | Thông số xét nghiệm: Glucose, Bilirubin, Ketone, Specific Gravity, Blood, pH, Protein, Urobilinogen, Nitrite, Leukocytes. | Que | [6 empty] | 3 | 1374:45 | KHÔNG ĐẠT |  | Điều chỉnh giá kế hoạch | Multistix 10SG 100 | Thông số xét nghiệm: Glucose, Bilirubin, Ketone, Specific Gravity, Blood, pH, Protein, Urobilinogen, Nitrite, Leukocytes. | Kimball Electronics Poland Sp. z o.o. | Ba Lan | Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Mỹ | 10334754 - Multistix 10 SG 100 | 9519NK/BYT-TB-CT | B | Hộp/ 100 Que | Công ty cổ phần phát triển Nhịp Cầu Vàng | Que | 6300 | 7014 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích nước tiểu tự động 10 thông số (Model: Clinitek Status) Siemens Healthcare Diagnostics -Anh (hoặc tương đương) | M87 | 7800 | 01/04/2022 | [15 empty] | 65000 | 0 |  |  | 500 |  | 80000 | [5 empty] | 20000 |  | 2000 | 20000 |  |  | 100 | 5000
246 | 1099 | 3 | Thẻ định danh nấm | - Dùng để định danh nhanh hầu hết các loại nấm men và các vi sinh vật giống nấm men. - Panel bao gồm 45 giếng cơ chất hoá sinh và 2 giếng huỳnh quang kiểm chuẩn. - Các cơ chất hoá sinh bao gồm:pnp-bd-glucoside, pnp-ad-glucoside, onp-bd-glucoside, l-sorbose, dextrose, d-mannitol, d-sucrose, methyl-ad-glucopyranoside, n-acetyl-bd-glucosaminide, dextrose, d-fructose, d-galactose, sucrose, d-trehalose, maltotriose, esculin, fluorescent positive control, gamma-l-glutamyl-na, l-proline-pna, asparagine-amc, l-arginine-amc, l-glutamine-amc, l-tyrosine-amc, l-histidine-amc, ornithine-amc, threonine-amc, hydroxy proline-amc, 4mu-n-acetyl-bd-glucosamine, 4mu-ad-glucoside, 4mu-phosphate, lysine-alanine-amc, glycine-arginine-amc, alanine-afc, glycine-amc, l-citrulline-amc, l-glutamic acid-amc, l-valine-amc, l-alanine-amc, l-proline-amc, l-tryptophan-amc, h-b-alanine-amc, 4mu-bd-cellobioside, 4mu-bd-glucoside, glycine-proline-amc, lysine-proline-amc, benzyl-l-cysteine-amc, amino acid, urea. - Bảo quản ở 15 - 25oC. - Dùng để định danh nhanh hầu hết các loại nấm men và các vi sinh vật giống nấm men. - Panel bao gồm 45 giếng cơ chất hoá sinh và 2 giếng huỳnh quang kiểm chuẩn. - Các cơ chất hoá sinh bao gồm:pnp-bd-glucoside, pnp-ad-glucoside, onp-bd-glucoside, l-sorbose, dextrose, d-mannitol, d-sucrose, methyl-ad-glucopyranoside, n-acetyl-bd-glucosaminide, dextrose, d-fructose, d-galactose, sucrose, d-trehalose, maltotriose, esculin, fluorescent positive control, gamma-l-glutamyl-na, l-proline-pna, asparagine-amc, l-arginine-amc, l-glutamine-amc, l-tyrosine-amc, l-histidine-amc, ornithine-amc, threonine-amc, hydroxy proline-amc, 4mu-n-acetyl-bd-glucosamine, 4mu-ad-glucoside, 4mu-phosphate, lysine-alanine-amc, glycine-arginine-amc, alanine-afc, glycine-amc, l-citrulline-amc, l-glutamic acid-amc, l-valine-amc, l-alanine-amc, l-proline-amc, l-tryptophan-amc, h-b-alanine-amc, 4mu-bd-cellobioside, 4mu-bd-glucoside, glycine-proline-amc, lysine-proline-amc, benzyl-l-cysteine-amc, amino acid, urea. - Bảo quản ở 15 - 25oC. | Test | [6 empty] | 3 | 1099:50 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | BD Phoenix™ Yeast ID | - Dùng để định danh nhanh hầu hết các loại nấm men và các vi sinh vật giống nấm men. - Panel bao gồm 45 giếng cơ chất hoá sinh và 2 giếng huỳnh quang kiểm chuẩn. - Các cơ chất hoá sinh bao gồm:pnp-bd-glucoside, pnp-ad-glucoside, onp-bd-glucoside, l-sorbose, dextrose, d-mannitol, d-sucrose, methyl-ad-glucopyranoside, n-acetyl-bd-glucosaminide, dextrose, d-fructose, d-galactose, sucrose, d-trehalose, maltotriose, esculin, fluorescent positive control, gamma-l-glutamyl-na, l-proline-pna, asparagine-amc, l-arginine-amc, l-glutamine-amc, l-tyrosine-amc, l-histidine-amc, ornithine-amc, threonine-amc, hydroxy proline-amc, 4mu-n-acetyl-bd-glucosamine, 4mu-ad-glucoside, 4mu-phosphate, lysine-alanine-amc, glycine-arginine-amc, alanine-afc, glycine-amc, l-citrulline-amc, l-glutamic acid-amc, l-valine-amc, l-alanine-amc, l-proline-amc, l-tryptophan-amc, h-b-alanine-amc, 4mu-bd-cellobioside, 4mu-bd-glucoside, glycine-proline-amc, lysine-proline-amc, benzyl-l-cysteine-amc, amino acid, urea. - Bảo quản ở 15 - 25oC. - Dùng để định danh nhanh hầu hết các loại nấm men và các vi sinh vật giống nấm men. - Panel bao gồm 45 giếng cơ chất hoá sinh và 2 giếng huỳnh quang kiểm chuẩn. - Các cơ chất hoá sinh bao gồm:pnp-bd-glucoside, pnp-ad-glucoside, onp-bd-glucoside, l-sorbose, dextrose, d-mannitol, d-sucrose, methyl-ad-glucopyranoside, n-acetyl-bd-glucosaminide, dextrose, d-fructose, d-galactose, sucrose, d-trehalose, maltotriose, esculin, fluorescent positive control, gamma-l-glutamyl-na, l-proline-pna, asparagine-amc, l-arginine-amc, l-glutamine-amc, l-tyrosine-amc, l-histidine-amc, ornithine-amc, threonine-amc, hydroxy proline-amc, 4mu-n-acetyl-bd-glucosamine, 4mu-ad-glucoside, 4mu-phosphate, lysine-alanine-amc, glycine-arginine-amc, alanine-afc, glycine-amc, l-citrulline-amc, l-glutamic acid-amc, l-valine-amc, l-alanine-amc, l-proline-amc, l-tryptophan-amc, h-b-alanine-amc, 4mu-bd-cellobioside, 4mu-bd-glucoside, glycine-proline-amc, lysine-proline-amc, benzyl-l-cysteine-amc, amino acid, urea. - Bảo quản ở 15 - 25oC. | Becton, Dickinson and Company | Mỹ | Becton, Dickinson and Company/Mỹ | 448316 | 18536NK/BYT-TB-CT | B | 25 test/hộp | Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Sài Gòn | Test | 136680 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy định danh vi khuẩn tự động, Model: Phoenix TM100, BD - Mỹ (hoặc tương đương) | M5 | 133591 | 01/04/2022 | [14 empty] | 700 | 200 | 0
247 | 1100 | 3 | Thẻ định danh và kháng sinh đồ vi khuẩn gram âm | - Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm của các loại vi khuẩn Gram âm hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. - Chứa 136 giếng hóa chất bao gồm: 51 giếng phần định danh (45 giếng cơ chất sinh hóa khô và 2 giếng chất đối chứng huỳnh quang) và 85 giếng phần kháng sinh đồ (84 giếng hóa chất + 1 giếng huỳnh quang kiểm chuẩn). - Các cơ chất hoá sinh bao gồm: l-phenylalanine-amc, 4mu-n-acetyl-bd-glucosaminide, l-glutamic acid-amc, l-tryptophan-amc, l-pyroglutamic acid-amc, l-proline-amc, l-arginine-amc, arginine-arginine-amc, glycine-amc, l-leucine-amc, lysine-alanine-amc, glutaryl-glycine-arginine-amc, glycine-proline-amc, colistin, polymyxin b, d-mannitol, citrate, acetate, adonitol, malonate, alpha-ketoglutaric acid, tiglic acid, fluorescent positive control, l-proline-na, gamma-l-glutamyl-na, bis (pnp) phosphate, pnp-bd-glucoside, beta-allose, n-acetyl-galactosamine, n-acetyl-glucosamine, sorbitol, sucrose, galacturonic acid, maltulose, l-rhamnose, beta-gentiobiose, dextrose, d-galactose, d-fructose, d-gluconic acid, d-melibiose, l-arabinose, methyl-b-glucoside, ornithine, urea, esculin; - Các kháng sinh thuộc các nhóm: Beta-lactam, Aminoglycoside, Quinolone, Cyclic peptide, Tetracycline, Glycylcycline, Folate Antagonist. - Phát hiện các vi khuẩn sinh men carbapenemase (CPO): Enterobacteriaceae, Acinetobacter và Pseudomonas trong vòng 6 -11 giờ. - Có kháng sinh Ceftazidime/Avibactam - Bảo quản ở 15 - 25ºC. | Test | [6 empty] | 3 | 1100:50 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | BD Phoenix™ NMIC/ID-504 | - Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm của các loại vi khuẩn Gram âm hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. - Chứa 136 giếng hóa chất bao gồm: 51 giếng phần định danh (45 giếng cơ chất sinh hóa khô và 2 giếng chất đối chứng huỳnh quang) và 85 giếng phần kháng sinh đồ (84 giếng hóa chất + 1 giếng huỳnh quang kiểm chuẩn). - Các cơ chất hoá sinh bao gồm: l-phenylalanine-amc, 4mu-n-acetyl-bd-glucosaminide, l-glutamic acid-amc, l-tryptophan-amc, l-pyroglutamic acid-amc, l-proline-amc, l-arginine-amc, arginine-arginine-amc, glycine-amc, l-leucine-amc, lysine-alanine-amc, glutaryl-glycine-arginine-amc, glycine-proline-amc, colistin, polymyxin b, d-mannitol, citrate, acetate, adonitol, malonate, alpha-ketoglutaric acid, tiglic acid, fluorescent positive control, l-proline-na, gamma-l-glutamyl-na, bis (pnp) phosphate, pnp-bd-glucoside, beta-allose, n-acetyl-galactosamine, n-acetyl-glucosamine, sorbitol, sucrose, galacturonic acid, maltulose, l-rhamnose, beta-gentiobiose, dextrose, d-galactose, d-fructose, d-gluconic acid, d-melibiose, l-arabinose, methyl-b-glucoside, ornithine, urea, esculin; - Các kháng sinh thuộc các nhóm: Beta-lactam, Aminoglycoside, Quinolone, Cyclic peptide, Tetracycline, Glycylcycline, Folate Antagonist. - Phát hiện các vi khuẩn sinh men carbapenemase (CPO): Enterobacteriaceae, Acinetobacter và Pseudomonas trong vòng 6 -11 giờ. - Có kháng sinh Ceftazidime/Avibactam - Bảo quản ở 15 - 25ºC. | Becton, Dickinson and Company | Mỹ | Becton, Dickinson and Company/Mỹ | 449027 | 18536NK/BYT-TB-CT | B | 25 test/hộp | Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Sài Gòn | Test | 226000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy định danh vi khuẩn tự động, Model: Phoenix TM100, BD - Mỹ (hoặc tương đương) | M5 | 234687 | 01/04/2022 | [14 empty] | 4000 | 500 | 0 | 2000 |  |  |  | 900
248 | 1101 | 3 | Thẻ định danh và kháng sinh đồ vi khuẩn Strep | ''-Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm của các loài vi khuẩn Streptococcus có nguồn gốc. - Các cơ chất hoá sinh bao gồm:amygdalin, d-galactose, d-mannitol, d-raffinose, d-sorbitol, d-trehalose, dextrin, n-acetyl-glucosamine, phenyl glucoside, salicin, onp-bd-glucoside, pnp-ad-galactoside, pnp-bd-cellobioside, pnp-bd-galactoside, pnp-ad-glucoside, pnp-phosphate, alanine-alanine-pna, valine-alanine-pna, l-lysine-pna, fluorescent positive control, thymidine, pullulan, d-trehalose, d-lactose, lysine-amc, serine-tyrosine-amc, l-citrulline-amc, l-pyroglutamic acid-amc, isoleucine-amc, l-tryptophan-amc, l-valine-amc, arginine-arginine-amc, lysine-alanine-amc, asparagine-amc, l-arginine-amc, l-histidine-amc, alanine-afc, 4mu-bd-cellobioside, 4mu-bd-glucoside, 4mu-phosphate, 4mu-ad-glucoside, 4mu-bd-glucuronide, 4mu-n-acetyl-bd-glucosamine, 4mu-phosphate (with trehalose), 4mu-bd-galactoside, esculin; '- Có chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. Các kháng sinh thuộc các nhóm: Beta-lactam, Phenicol, Macrolides Lincosamides Streptogramins, Cyclic lipopeptide, Quinolone, Aminoglycoside, Oxazolidinone, Glycopeptide, Ketolide, Tetracycline, Folate Antagonist, - Bảo quản ở 15 - 25ºC. | Test | [6 empty] | 3 | 1101:50 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | BD Phoenix™ SMIC/ID-2 | ''-Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm của các loài vi khuẩn Streptococcus có nguồn gốc. - Các cơ chất hoá sinh bao gồm:amygdalin, d-galactose, d-mannitol, d-raffinose, d-sorbitol, d-trehalose, dextrin, n-acetyl-glucosamine, phenyl glucoside, salicin, onp-bd-glucoside, pnp-ad-galactoside, pnp-bd-cellobioside, pnp-bd-galactoside, pnp-ad-glucoside, pnp-phosphate, alanine-alanine-pna, valine-alanine-pna, l-lysine-pna, fluorescent positive control, thymidine, pullulan, d-trehalose, d-lactose, lysine-amc, serine-tyrosine-amc, l-citrulline-amc, l-pyroglutamic acid-amc, isoleucine-amc, l-tryptophan-amc, l-valine-amc, arginine-arginine-amc, lysine-alanine-amc, asparagine-amc, l-arginine-amc, l-histidine-amc, alanine-afc, 4mu-bd-cellobioside, 4mu-bd-glucoside, 4mu-phosphate, 4mu-ad-glucoside, 4mu-bd-glucuronide, 4mu-n-acetyl-bd-glucosamine, 4mu-phosphate (with trehalose), 4mu-bd-galactoside, esculin; '- Có chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. Các kháng sinh thuộc các nhóm: Beta-lactam, Phenicol, Macrolides Lincosamides Streptogramins, Cyclic lipopeptide, Quinolone, Aminoglycoside, Oxazolidinone, Glycopeptide, Ketolide, Tetracycline, Folate Antagonist, - Bảo quản ở 15 - 25ºC. | Becton, Dickinson and Company (BD) | Mỹ | Becton, Dickinson and Company (BD)/Mỹ | 448851 | 18536NK/BYT-TB-CT | B | 25 test/hộp | Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Sài Gòn | Test | 212520 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy định danh vi khuẩn tự động, Model: Phoenix TM100, BD - Mỹ (hoặc tương đương) | M5 | 234687 | 01/04/2022 | [14 empty] | 1000 | 0 | 0 | 150
249 | 1102 | 3 | Thẻ định danh và làm kháng sinh đồ vi khuẩn gram dương | - Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm của các loại vi khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. - Chứa 136 giếng hóa chất bao gồm: 51 giếng phần định danh (45 giếng cơ chất sinh hóa khô và 2 giếng chất đối chứng huỳnh quang) và 85 giếng phần kháng sinh đồ (84 giếng hóa chất + 1 giếng huỳnh quang kiểm chuẩn). -Các cơ chất hoá sinh bao gồm:4mu-bd-cellobioside, l-alanine-amc, 4mu-bd-glucoside, l-proline-amc, l-pyroglutamic acid-amc, l-phenylalanine-amc, l-tryptophan-amc, 4mu-phosphate, methionine-amc, 4mu-ad-glucoside, arginine-arginine-amc, glycine-proline-amc, 4mu-bd-glucuronide, l-leucine-amc, 4mu-n-acetyl-bd-glucosaminide, l-arginine-amc, 4mu-phosphate (with trehalose), l-histidine-amc, l-isoleucine-amc, 4mu-bd-galactoside, colistin, polymyxin b, d-gluconic acid, 3-methyl glutaric acid, d-fructose, iminodiacetic acid, alpha-ketoglutaric acid, d-mannitol, 3-methyladipic acid, thymidine, fluorescent positive control, alanine-alanine-pna, l-proline-pna, valine-alanine-pna, pnp-ad-glucoside, pnp-phosphate, beta-gentiobiose, d-sucrose, maltotriose, n-acetyl-glucosamine, d-trehalose, d-tagatose, maltose, dextrose, methyl-α-d-glucoside, urea, esculin, nitrocefin - Các kháng sinh thuộc các nhóm: Beta-lactam, Aminoglycoside, Macrolides Lincosmides Streptogramins, Quinolone, Tetracycline, Fusidane, Oxazolidinone, Nitrofuran, Glycopeptide, Folate Antagonist. - Bảo quản ở 15 - 25ºC. | Test | [6 empty] | 3 | 1102:50 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | BD Phoenix™ PMIC/ID-95 | - Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm của các loại vi khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. - Chứa 136 giếng hóa chất bao gồm: 51 giếng phần định danh (45 giếng cơ chất sinh hóa khô và 2 giếng chất đối chứng huỳnh quang) và 85 giếng phần kháng sinh đồ (84 giếng hóa chất + 1 giếng huỳnh quang kiểm chuẩn). -Các cơ chất hoá sinh bao gồm:4mu-bd-cellobioside, l-alanine-amc, 4mu-bd-glucoside, l-proline-amc, l-pyroglutamic acid-amc, l-phenylalanine-amc, l-tryptophan-amc, 4mu-phosphate, methionine-amc, 4mu-ad-glucoside, arginine-arginine-amc, glycine-proline-amc, 4mu-bd-glucuronide, l-leucine-amc, 4mu-n-acetyl-bd-glucosaminide, l-arginine-amc, 4mu-phosphate (with trehalose), l-histidine-amc, l-isoleucine-amc, 4mu-bd-galactoside, colistin, polymyxin b, d-gluconic acid, 3-methyl glutaric acid, d-fructose, iminodiacetic acid, alpha-ketoglutaric acid, d-mannitol, 3-methyladipic acid, thymidine, fluorescent positive control, alanine-alanine-pna, l-proline-pna, valine-alanine-pna, pnp-ad-glucoside, pnp-phosphate, beta-gentiobiose, d-sucrose, maltotriose, n-acetyl-glucosamine, d-trehalose, d-tagatose, maltose, dextrose, methyl-α-d-glucoside, urea, esculin, nitrocefin - Các kháng sinh thuộc các nhóm: Beta-lactam, Aminoglycoside, Macrolides Lincosmides Streptogramins, Quinolone, Tetracycline, Fusidane, Oxazolidinone, Nitrofuran, Glycopeptide, Folate Antagonist. - Bảo quản ở 15 - 25ºC. | Becton, Dickinson and Company | Mỹ | Becton, Dickinson and Company/Mỹ | 448614 | 18536NK/BYT-TB-CT | B | 25 test/hộp | Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Sài Gòn | Test | 244120 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy định danh vi khuẩn tự động, Model: Phoenix TM100, BD - Mỹ (hoặc tương đương) | M5 | 234687 | 01/04/2022 | [14 empty] | 2000 | 500 | 0 | 1500 |  |  |  | 450
250 | 1103 | 3 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram âm | '- Dùng để thử nghiệm độ nhạy cảm của hầu hết các loại vi khuẩn Gram âm hiếu khí và kỵ khí tùy nghi . - Gồm 84 giếng có nồng độ chất kháng sinh khác nhau và 1 giếng đối chất sinh trưởng - Có chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. Các kháng sinh thuộc các nhóm: Beta-lactam, Aminoglycoside, Phenicol, Quinolone, Cyclic peptide, Tetracycline, Fosfomycin, Nitrofuran, Glycylcycline, Folate Antagonist. - Các cơ chất hóa sinh bao gồm: l-phenylalanine-amc, 4mu-n-acetyl-bd-glucosaminide, l-glutamic acid-amc, l-pyroglutamic acid-amc, colistin, d-mannitol, alpha-ketoglutaric acid, gamma-l-glutamyl-na, n-acetyl-galactosamine, sorbitol, sucrose, beta-gentiobiose - Bảo quản ở 15 - 25ºC. | Test | [6 empty] | 3 | 1103:50 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | BD Phoenix™ NMIC-203 | '- Dùng để thử nghiệm độ nhạy cảm của hầu hết các loại vi khuẩn Gram âm hiếu khí và kỵ khí tùy nghi . - Gồm 84 giếng có nồng độ chất kháng sinh khác nhau và 1 giếng đối chất sinh trưởng - Có chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. Các kháng sinh thuộc các nhóm: Beta-lactam, Aminoglycoside, Phenicol, Quinolone, Cyclic peptide, Tetracycline, Fosfomycin, Nitrofuran, Glycylcycline, Folate Antagonist. - Các cơ chất hóa sinh bao gồm: l-phenylalanine-amc, 4mu-n-acetyl-bd-glucosaminide, l-glutamic acid-amc, l-pyroglutamic acid-amc, colistin, d-mannitol, alpha-ketoglutaric acid, gamma-l-glutamyl-na, n-acetyl-galactosamine, sorbitol, sucrose, beta-gentiobiose - Bảo quản ở 15 - 25ºC. | Becton, Dickinson and Company (BD) | Mỹ | Becton, Dickinson and Company (BD)/Mỹ | 448764 | 2100453ĐKLH/BYT-TB-CT | B | 25 test/hộp | Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Sài Gòn | Test | 116000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy định danh vi khuẩn tự động, Model: Phoenix TM100, BD - Mỹ (hoặc tương đương) | M5 | 144423 | 01/04/2022 | [14 empty] | 6000 | 4500 | 0 |  |  |  |  | 825
251 | 1104 | 3 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn Gram dương | '- Dùng để thử nghiệm độ nhạy cảm của hầu hết các loại vi khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. - Gồm 84 giếng có nồng độ chất kháng sinh khác nhau và 1 giếng đối chất sinh trưởng - Có chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. Các kháng sinh thuộc các nhóm: Beta-lactam, Aminoglycoside, Macrolides Lincosmides Streptogramins, Phenicol, Quinolone, Tetracycline, Fosfomycin, Fusidane, Oxazolidinone, Pseudomonic acid, Nitrofuran, Glycopeptide, Folate Antagonist, Cyclic lipopeptide, Rifamycin, Macrolides Lincosmides Streptogramin. - Các cơ chất hóa sinh bao gồm: 4mu-bd-cellobioside, l-pyroglutamic acid-amc, methionine-amc, arginine-arginine-amc, 4mu-n-acetyl-bd-glucosaminide, colistin, polymyxin b, alpha-ketoglutaric acid, 3-methyladipic acid, alanine-alanine-pna, beta-gentiobiose, n-acetyl-glucosamine - Bảo quản ở 15 - 25ºC. | Test | [6 empty] | 3 | 1104:50 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | BD Phoenix™ PMIC- 84 | '- Dùng để thử nghiệm độ nhạy cảm của hầu hết các loại vi khuẩn Gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy nghi. - Gồm 84 giếng có nồng độ chất kháng sinh khác nhau và 1 giếng đối chất sinh trưởng - Có chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. Các kháng sinh thuộc các nhóm: Beta-lactam, Aminoglycoside, Macrolides Lincosmides Streptogramins, Phenicol, Quinolone, Tetracycline, Fosfomycin, Fusidane, Oxazolidinone, Pseudomonic acid, Nitrofuran, Glycopeptide, Folate Antagonist, Cyclic lipopeptide, Rifamycin, Macrolides Lincosmides Streptogramin. - Các cơ chất hóa sinh bao gồm: 4mu-bd-cellobioside, l-pyroglutamic acid-amc, methionine-amc, arginine-arginine-amc, 4mu-n-acetyl-bd-glucosaminide, colistin, polymyxin b, alpha-ketoglutaric acid, 3-methyladipic acid, alanine-alanine-pna, beta-gentiobiose, n-acetyl-glucosamine - Bảo quản ở 15 - 25ºC. | Becton, Dickinson and Company | Mỹ | Becton, Dickinson and Company/Mỹ | 448420 | 18536NK/BYT-TB-CT | B | 25 test/hộp | Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Sài Gòn | Test | 122040 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy định danh vi khuẩn tự động, Model: Phoenix TM100, BD - Mỹ (hoặc tương đương) | M5 | 144423 | 01/04/2022 | [14 empty] | 3000 | 3750 | 0 |  |  |  |  | 400
252 | 1076 | 3 | Tube chứa DNA phù hợp cho máy CAP/CTM48 hoặc tương đương | Ống dẫn mẫu thử và thuốc thử- Tube-K Box of 12x96/Cob.TaqMan (03137082001) | Cái | [6 empty] | 3 | 1076:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | K-tube Rack | Ống dẫn mẫu thử và thuốc thử- Tube-K Box of 12x96/Cob.TaqMan (03137082001) | Flex Precision Plastics Solutions (Switzerland) AG, Thụy Sỹ | Thụy Sỹ | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 03137082001 | 170002288/PCBA-HCM | A | 12 rack (96) | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Cái | 11458 | 9418 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy cobas Ampliprep/cobas Taqman48 (CAP/CTM48) (hoặc tương đương) | M48 | 10359 | 05/04/2022 | 8968.75 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 8968.75 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 31104 | 0 | 0
253 | 1077 | 3 | Tube chứa mẫu phù hợp cho máy CAP/CTM48 hoặc tương đương |  | Cái | [6 empty] | 3 | 1077:55 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không tham dự sản phẩm |  | CAP |  | CN | CN | CN | CN |  | Không Phân Loại | CN | Công ty cổ phần công nghệ TBR | Cái | 8403 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy cobas Ampliprep/cobas Taqman48 (CAP/CTM48) (hoặc tương đương) | M48 | [16 empty] | 20736 | 0 | 0
254 | 2123 | 3 | Xét nghiệm nhanh Anti - HCV | Test xét nghiệm phát hiện sự hiện diện của kháng thể viêm gan C trên mẫu huyết thanh/huyết tương. Thời gian 10 phút. _Độ nhạy: 99.76 %. Độ đặc hiệu: 99,62 %. Thành phần : sử dụng kháng nguyên đặc hiệu cộng hợp keo vàng, màng nitrocellulose. _ Dạng strip kích thước 3.5mm. Đóng gói riêng từng test, quy cách đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà SX. _Bảo quản ở 2-30 độ C. Có COA từ nhà sản xuất. Tiêu chuẩn ISO | Test | [6 empty] | 3 | 2123:47 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Độ đăjc hiệu không đáp ứmg yêu cầu HSMT (99.6%) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | HCV Hepatitis C Virus Antibody | Test xét nghiệm phát hiện sự hiện diện của kháng thể viêm gan C trên mẫu huyết thanh/huyết tương. Thời gian 10 phút. _Độ nhạy: 99.76 %. Độ đặc hiệu: 99,62 %. Thành phần : sử dụng kháng nguyên đặc hiệu cộng hợp keo vàng, màng nitrocellulose. _ Dạng strip kích thước 3.5mm. Đóng gói riêng từng test, quy cách đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà SX. _Bảo quản ở 2-30 độ C. Có COA từ nhà sản xuất. Tiêu chuẩn ISO | Artron Laboratories, Inc | Canada | Artron Laboratories, Inc/ Canada | A02-06-213 | 220001370/PCBB-HCM | B | 50 test/ hộp | Công ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Phú Mỹ | Test | 12000 |  |  |  |  | 23962 | 01/04/2022 | [15 empty] | 1200 | 3000 | 400 |  |  | 10000 | 600 | [5 empty] | 1000 |  | 200
255 | 2127 | 3 | Xét nghiệm Widal ( Samonella) | Là một thử nghiệm ngưng kết trên slide và ống để phát hiện định tính và bán định lượng các kháng thể kháng Salmonella trong huyết thanh người. Thuốc thử, huyền dịch vi khuẩn đã bị giết chết và bị nhuộm ngưng kết khi trộn với mẫu có chứa kháng thể tương đồng. Bảo quản ở 2-8°C. Đóng gói: Bộ/100 test, gồm 8 x5ml/ lọ + 2 control (0.5ml/lọ). TCCL: ISO 13485, CE | Test | [6 empty] | 3 | 2127:69 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Nhà thầu không cung cấp được Bản kết quả phân loại Trang thiết bị y tế và cũng không có thông tin phân loại trên website | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Bộ Widal (Bao gồm: Salmonella Paratyphi AO; Salmonella Paratyphi AH;Salmonella Paratyphi BO; Salmonella Paratyphi BH; Salmonella Paratyphi CO; Salmonella Paratyphi CH; Salmonella Typhi O; Salmonella Typhi H; Polyvalent + Control; Polyvalent - Control) | Là một thử nghiệm ngưng kết trên slide và ống để phát hiện định tính và bán định lượng các kháng thể kháng Salmonella trong huyết thanh người. Thuốc thử, huyền dịch vi khuẩn đã bị giết chết và bị nhuộm ngưng kết khi trộn với mẫu có chứa kháng thể tương đồng. Bảo quản ở 2-8°C. Đóng gói: Bộ/100 test, gồm 8 x5ml/ lọ + 2 control (0.5ml/lọ). TCCL: ISO 13485, CE | Chemelex | TBNha | Chemelex-TBNha | 40xxx | PTN 220002214/PCBB-HN | A | Bộ/100 test | Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Vietlab | Test | 9500 | [20 empty] | 500 | 300 | 0
256 | 2134 | 4 | Khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu. ( BioCredit Covid-19 Ag hoặc tương đương) | "GenBody COVID-19 Ag là xét nghiệm chẩn đoán in vitro dựa trên nguyên lý sắc ký miễn dịch. Xét nghiệm được thiết kế để định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu của người. Đọc kết quả sau 15-20 phút. Hiệu ứng móc: Không có hiệu ứng móc khi đến 1.15x107TCID50/ml (vi rút SARS-CoV-2 nuôi cấy bất hoạt) Giới hạn phát hiện: 5.07 x 102 TCID50/ml (vi rút SARS-CoV-2 nuôi cấy bất hoạt) - Test thử ổn định 24 giờ ở nhiệt độ 55±1o C - Test thử ổn định 72 giờ ở nhiệt độ 50±1o C Độ nhạy: 89.05%, độ đặc hiệu: 99.19%, độ chính xác: 96.44% Giấy phép NK Bộ Y Tế, giấy KFDA Hàn Quốc, FDA Mỹ" | Test | [6 empty] | 4 | 2134:10 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không đáp ứng quy định về phân nhóm theo TT14 (mặt hàng sx tại Hàn Quốc, chỉ cung cấp được 01 CFS Hàn Quốc) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | GenBody COVID-19 Ag | "GenBody COVID-19 Ag là xét nghiệm chẩn đoán in vitro dựa trên nguyên lý sắc ký miễn dịch. Xét nghiệm được thiết kế để định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu của người. Đọc kết quả sau 15-20 phút. Hiệu ứng móc: Không có hiệu ứng móc khi đến 1.15x107TCID50/ml (vi rút SARS-CoV-2 nuôi cấy bất hoạt) Giới hạn phát hiện: 5.07 x 102 TCID50/ml (vi rút SARS-CoV-2 nuôi cấy bất hoạt) - Test thử ổn định 24 giờ ở nhiệt độ 55±1o C - Test thử ổn định 72 giờ ở nhiệt độ 50±1o C Độ nhạy: 89.05%, độ đặc hiệu: 99.19%, độ chính xác: 96.44% Giấy phép NK Bộ Y Tế, giấy KFDA Hàn Quốc, FDA Mỹ" | GenBody Inc. | Hàn Quốc | GenBody Inc./Hàn Quốc | COVAG025 | 5844/BYT-TB-CT | C | 25 test/hộp | Công Ty Tnhh Dược Phẩm Donapharm | Test | 75000 |  |  |  |  | 75000 | 06/04/2022 | [17 empty] | 30000 | 2000 |  |  | 5000 | [5 empty] | 5000 |  |  | 2000
257 | 2189 | 4 | Test phát hiện cúm A, B bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang trên máy Standard F | Phát hiện các kháng thể đặc hiệu với virus cúm A type (H1N1, H1N1/2009, H3N2, H4N6, H5N1, H5N3, H6N5, H7N1, H7N2, H8N4, H9N2) và cúm B. Thời gian đọc kết quả 10 phút, có thể biết kết quả sớm hơn (từ 1,5 phút) với các mẫu dương tính mạnh với chỉ số COI. Độ nhạy: cúm A 97 %, cúm B 94.3%; độ đặc hiệu cúm A 97.6%, cúm B 97,6 % (so sánh với phương pháp PCR). Mẫu: bệnh phẩm đường hô hấp (bông phết hầu họng, dịch hầu họng..). Có đầu lọc loại bỏ chất nhày của bệnh phẩm. Là test thử theo máy. Test có code 2D quản lí hạn sử dụng và loại xét nghiệm thực hiện. Hạn dùng 18 tháng kể từ ngày sản xuất. | Test | [6 empty] | 4 | 2189:2 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Yêu cầu mời thầu: Độ nhạy: cúm A 97 %, cúm B 94.3%; độ đặc hiệu cúm A 97.6%, cúm B 97,6 % (so sánh với phương pháp PCR). Mặt hàng dự thầu: Độ nhạy: cúm A 84.48 %, cúm B 72.06%; độ đặc hiệu cúm A 100%, cúm B 96,67 %. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | STANDARD™ F Influenza A/B FIA | Phát hiện các kháng thể đặc hiệu với virus cúm A type (H1N1, H1N1/2009, H3N2, H4N6, H5N1, H5N3, H6N5, H7N1, H7N2, H8N4, H9N2) và cúm B. Thời gian đọc kết quả 10 phút, có thể biết kết quả sớm hơn (từ 1,5 phút) với các mẫu dương tính mạnh với chỉ số COI. Độ nhạy: cúm A 97 %, cúm B 94.3%; độ đặc hiệu cúm A 97.6%, cúm B 97,6 % (so sánh với phương pháp PCR). Mẫu: bệnh phẩm đường hô hấp (bông phết hầu họng, dịch hầu họng..). Có đầu lọc loại bỏ chất nhày của bệnh phẩm. Là test thử theo máy. Test có code 2D quản lí hạn sử dụng và loại xét nghiệm thực hiện. Hạn dùng 18 tháng kể từ ngày sản xuất. | SD Biosensor, Inc | Hàn Quốc | SD Biosensor, Inc - Hàn Quốc | 10INF10D | 16702NK/BYT-TB-CT | C | Hộp 25 test | Liên danh Công ty Cổ phần Y tế AMVGROUP - Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh | Test | 198450 |  |  |  |  | 198450 | 01/04/2022 | [15 empty] | 200
258 | 3152 | 5 | Dung dịch khử khuẩn dụng cụ mức độ cao Glutaraldehyde 2% | Glutaraldehyde 2%, nước tinh khiết vừa đủ. | Can | [6 empty] | 5 |  |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Greenax 2% | Glutaraldehyde 2%, nước tinh khiết vừa đủ. | Công ty TNHH MTV Sản Xuất Dược - Mỹ Phẩm Gamma | Việt Nam | Công ty TNHH SG Pharma/ Việt Nam | GRN02 | VNDP-HC-051-01-17 | C | Can 5 lít | Công ty TNHH SG Pharma | Can |  | 427000 |  |  |  | 496540 | 46404
259 | 3153 | 5 | Dung dịch khử khuẩn dụng cụ mức độ cao Ortho-Phthalaldehyde 0,55% | Ortho Phthalaldehyde 0.55% , Dipotassium hydrogen phosphate, Potassium dihydrogen phosphate, Benzotriazole, Acid citric, D&C Green dye # 5, EDTA, nước tinh khiết. | Can | [6 empty] | 5 |  |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Greenax OPA | Ortho Phthalaldehyde 0.55% , Dipotassium hydrogen phosphate, Potassium dihydrogen phosphate, Benzotriazole, Acid citric, D&C Green dye # 5, EDTA, nước tinh khiết. | Công ty TNHH MTV Sản Xuất Dược - Mỹ Phẩm Gamma | Việt Nam | Công ty TNHH SG Pharma/ Việt Nam | GRNOPA | VNDP-HC-052-01-17 | C | Can 5 lít | Công ty TNHH SG Pharma | Can |  | 880000 |  |  |  | 980000 | 46404
260 | 3156 | 5 | Dung dịch khử khuẩn không khí và bề mặt TTBYT Hydrogen Peroxide 8%, phức hợp 30ppm muối bạc, nước tinh khiết. | Hydrogen Peroxide 8%, phức hợp 30ppm muối bạc, nước tinh khiết. | Can 5 lít | [6 empty] | 5 |  |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | 99SGP | Hydrogen Peroxide 8%, phức hợp 30ppm muối bạc, nước tinh khiết. | Công ty TNHH MTV Sản Xuất Dược - Mỹ Phẩm Gamma | Việt Nam | Công ty TNHH SG Pharma/ Việt Nam | SGP | 220002071/PCBB-HCM | B | Can | Công ty TNHH SG Pharma | Can 5 lít |  | 2600000 |  |  |  | 2800000 | 46559
261 | 3155 | 5 | Dung dịch khử khuẩn không khí và bề mặt TTBYT Hydrogen Peroxide 8%, phức hợp 30ppm muối bạc, nước tinh khiết. | Hydrogen Peroxide 8%, phức hợp 30ppm muối bạc, nước tinh khiết. | Chai 1 lít | [6 empty] | 5 |  |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | 99SGP | Hydrogen Peroxide 8%, phức hợp 30ppm muối bạc, nước tinh khiết. | Công ty TNHH MTV Sản Xuất Dược - Mỹ Phẩm Gamma | Việt Nam | Công ty TNHH SG Pharma/ Việt Nam | SGP | 220002071/PCBB-HCM | B | Chai | Công ty TNHH SG Pharma | Chai 1 lít |  | 980000 |  |  |  | 980000 | 46559
265 | 3144 | 5 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật, tắm bệnh nhân trước mổ Chlorhexidine gluconate 4% | Chlorhexidine gluconate 4%, Cetearech-60 Miristyl glycol, Isopropyl Alcohol, Lauramine oxide, hương liệu, nước tinh khiết vừa đủ. | Can | [6 empty] | 5 |  |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Dung dịch sát khuẩn ngoài da Wellcare 4% | Chlorhexidine gluconate 4%, Cetearech-60 Miristyl glycol, Isopropyl Alcohol, Lauramine oxide, hương liệu, nước tinh khiết vừa đủ. | Công ty TNHH MTV Sản Xuất Dược - Mỹ Phẩm Gamma | Việt Nam | Công ty TNHH SG Pharma/ Việt Nam | WLC04 | VNDP-HC-926-04-16 | C | Can 5 lít | Công ty TNHH SG Pharma | Can |  | 815000 |  |  |  | 1372866 | 46127
266 | 3145 | 5 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật, tắm bệnh nhân trước mổ Chlorhexidine gluconate 4% | Chlorhexidine gluconate 4%, Cetearech-60 Miristyl glycol, Isopropyl Alcohol, Lauramine oxide, hương liệu, nước tinh khiết vừa đủ. | Chai | [6 empty] | 5 |  |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Dung dịch sát khuẩn ngoài da Wellcare 4% | Chlorhexidine gluconate 4%, Cetearech-60 Miristyl glycol, Isopropyl Alcohol, Lauramine oxide, hương liệu, nước tinh khiết vừa đủ. | Công ty TNHH MTV Sản Xuất Dược - Mỹ Phẩm Gamma | Việt Nam | Công ty TNHH SG Pharma/ Việt Nam | WLC04 | VNDP-HC-926-04-16 | C | Chai nhựa 500ml (nắp ấn vòi) | Công ty TNHH SG Pharma | Chai |  | 92000 |  |  |  | 149302.868 | 46127
267 | 3146 | 5 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật, tắm bệnh nhân trước mổ Chlorhexidine gluconate 4% | Chlorhexidine gluconate 4%, Cetearech-60 Miristyl glycol, Isopropyl Alcohol, Lauramine oxide, hương liệu, nước tinh khiết vừa đủ. | Chai | [6 empty] | 5 |  |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Dung dịch sát khuẩn ngoài da Wellcare 4% | Chlorhexidine gluconate 4%, Cetearech-60 Miristyl glycol, Isopropyl Alcohol, Lauramine oxide, hương liệu, nước tinh khiết vừa đủ. | Công ty TNHH MTV Sản Xuất Dược - Mỹ Phẩm Gamma | Việt Nam | Công ty TNHH SG Pharma/ Việt Nam | WLC04 | VNDP-HC-926-04-16 | C | Chai nhựa 100ml | Công ty TNHH SG Pharma | Chai |  | 35000 |  |  |  | 38469.772 | 46127
268 | 3141 | 5 | Dung dịch rửa tay thường quy, phẫu thuật, tắm bệnh nhân trước mổ Chlorhexidine gluconate 2% | Chlorhexidine gluconate 2%, Cetearech-60 Miristyl glycol, Isopropyl Alcohol, Lauramine oxide, hương liệu, nước tinh khiết vừa đủ. | Can | [6 empty] | 5 |  |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Dung dịch sát khuẩn ngoài da Wellcare 2% | Chlorhexidine gluconate 2%, Cetearech-60 Miristyl glycol, Isopropyl Alcohol, Lauramine oxide, hương liệu, nước tinh khiết vừa đủ. | Công ty TNHH MTV Sản Xuất Dược - Mỹ Phẩm Gamma | Việt Nam | Công ty TNHH SG Pharma/ Việt Nam | WLC02 | VNDP-HC-925-04-16 | C | Can 5 lít | Công ty TNHH SG Pharma | Can |  | 720000 |  |  |  | 878339 | 46127
269 | 3142 | 5 | Dung dịch rửa tay thường quy, phẫu thuật, tắm bệnh nhân trước mổ Chlorhexidine gluconate 2% | Chlorhexidine gluconate 2%, Cetearech-60 Miristyl glycol, Isopropyl Alcohol, Lauramine oxide, hương liệu, nước tinh khiết vừa đủ. | Chai | [6 empty] | 5 |  |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Dung dịch sát khuẩn ngoài da Wellcare 2% | Chlorhexidine gluconate 2%, Cetearech-60 Miristyl glycol, Isopropyl Alcohol, Lauramine oxide, hương liệu, nước tinh khiết vừa đủ. | Công ty TNHH MTV Sản Xuất Dược - Mỹ Phẩm Gamma | Việt Nam | Công ty TNHH SG Pharma/ Việt Nam | WLC02 | VNDP-HC-925-04-16 | C | Chai nhựa 500ml (nắp ấn vòi) | Công ty TNHH SG Pharma | Chai |  | 76000 |  |  |  | 97635.868 | 46127
270 | 3143 | 5 | Dung dịch rửa tay thường quy, phẫu thuật, tắm bệnh nhân trước mổ Chlorhexidine gluconate 2% | Chlorhexidine gluconate 2%, Cetearech-60 Miristyl glycol, Isopropyl Alcohol, Lauramine oxide, hương liệu, nước tinh khiết vừa đủ. | Chai | [6 empty] | 5 |  |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Dung dịch sát khuẩn ngoài da Wellcare 2% | Chlorhexidine gluconate 2%, Cetearech-60 Miristyl glycol, Isopropyl Alcohol, Lauramine oxide, hương liệu, nước tinh khiết vừa đủ. | Công ty TNHH MTV Sản Xuất Dược - Mỹ Phẩm Gamma | Việt Nam | Công ty TNHH SG Pharma/ Việt Nam | WLC02 | VNDP-HC-925-04-16 | C | Chai nhựa 100ml | Công ty TNHH SG Pharma | Chai |  | 32000 |  |  |  | 36000 | 46127
271 | 3151 | 5 | Dung dịch sát khuẩn da Povidine iodine 10% | Povidone Iodine 10%, isopropanol 10%, nước tinh khiết vừa đủ. | Chai | [6 empty] | 5 |  |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Cleaziner 10% | Povidone Iodine 10%, isopropanol 10%, nước tinh khiết vừa đủ. | Công ty TNHH MTV Sản Xuất Dược - Mỹ Phẩm Gamma | Việt Nam | Công ty TNHH SG Pharma/ Việt Nam | CLZ10 | VNDP-HC-053-01-17 | Không phân loại | Chai nhựa 500ml | Công ty TNHH SG Pharma | Chai |  | 86000 |  |  |  | 134200 | 46404
272 | 3154 | 5 | Dung dịch sát khuẩn súc miệng, họng Chlorhexidine Gluconate 0,12% | Chlorhexidine Gluconate 0,12%, Sorbitol, Peg-40 hydrogenated castor Oil, Citric Acid, Sodium Saccharrin, Sodium Fluoride 0,05g, menthol, Potassium Sorbate. | Chai | [6 empty] | 5 |  |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Leaferin | Chlorhexidine Gluconate 0,12%, Sorbitol, Peg-40 hydrogenated castor Oil, Citric Acid, Sodium Saccharrin, Sodium Fluoride 0,05g, menthol, Potassium Sorbate. | Công ty TNHH MTV Sản Xuất Dược - Mỹ Phẩm Gamma | Việt Nam | Công ty TNHH SG Pharma/ Việt Nam |  | 004188/18/CBMP-HCM | A | Chai 250ml | Công ty TNHH SG Pharma | Chai |  | 86000 |  |  |  | 90036 | 45161
273 | 3150 | 5 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh Chlorhexidine gluconate 0,5%, Ethanol 70% | Chlorhexidine gluconate 0.5%, Ethanol 70%, Cosmos gel, Triethanolamine, Vitamin E, nước tinh khiết. | Can | [6 empty] | 5 |  |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Dung dịch rửa tay nhanh Clearwateris 0,5% | Chlorhexidine gluconate 0.5%, Ethanol 70%, Cosmos gel, Triethanolamine, Vitamin E, nước tinh khiết. | Công ty TNHH MTV Sản Xuất Dược - Mỹ Phẩm Gamma | Việt Nam | Công ty TNHH SG Pharma/ Việt Nam | CLW05 | VNDP-HC-927-04-16 | C | Can 5 lít | Công ty TNHH SG Pharma | Can |  | 680000 |  |  |  | 778360 | 46127
274 | 3147 | 5 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh Chlorhexidine gluconate 0,5%, Ethanol 70% | Chlorhexidine gluconate 0.5%, Ethanol 70%, Cosmos gel, Triethanolamine, Vitamin E, nước tinh khiết. | Chai | [6 empty] | 5 |  |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Dung dịch rửa tay nhanh Clearwateris 0,5% | Chlorhexidine gluconate 0.5%, Ethanol 70%, Cosmos gel, Triethanolamine, Vitamin E, nước tinh khiết. | Công ty TNHH MTV Sản Xuất Dược - Mỹ Phẩm Gamma | Việt Nam | Công ty TNHH SG Pharma/ Việt Nam | CLW05 | VNDP-HC-927-04-16 | C | Chai nhựa 100ml (nắp bật) | Công ty TNHH SG Pharma | Chai |  | 25000 |  |  |  | 32208 | 46127
275 | 3148 | 5 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh Chlorhexidine gluconate 0,5%, Ethanol 70% | Chlorhexidine gluconate 0.5%, Ethanol 70%, Cosmos gel, Triethanolamine, Vitamin E, nước tinh khiết. | Chai | [6 empty] | 5 |  |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Dung dịch rửa tay nhanh Clearwateris 0,5% | Chlorhexidine gluconate 0.5%, Ethanol 70%, Cosmos gel, Triethanolamine, Vitamin E, nước tinh khiết. | Công ty TNHH MTV Sản Xuất Dược - Mỹ Phẩm Gamma | Việt Nam | Công ty TNHH SG Pharma/ Việt Nam | CLW05 | VNDP-HC-927-04-16 | C | Chai nhựa 500ml (nắp ấn vòi) | Công ty TNHH SG Pharma | Chai |  | 78000 |  |  |  | 83316.728 | 46127
276 | 3149 | 5 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh Chlorhexidine gluconate 0,5%, Ethanol 70% | Chlorhexidine gluconate 0.5%, Ethanol 70%, Cosmos gel, Triethanolamine, Vitamin E, nước tinh khiết. | Chai | [6 empty] | 5 |  |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Dung dịch rửa tay nhanh Clearwateris 0,5% | Chlorhexidine gluconate 0.5%, Ethanol 70%, Cosmos gel, Triethanolamine, Vitamin E, nước tinh khiết. | Công ty TNHH MTV Sản Xuất Dược - Mỹ Phẩm Gamma | Việt Nam | Công ty TNHH SG Pharma/ Việt Nam | CLW05 | VNDP-HC-927-04-16 | C | Chai nhựa 1000ml (nắp ấn vòi) | Công ty TNHH SG Pharma | Chai |  | 136000 |  |  |  | 169467.76 | 46127
277 | 3158 | 5 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ hỗn hợp 5 enzyme Protease, Lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase. | Protease, Lipase, Amylase, Mananase, Cellulase, tá dược và nước tinh khiết vừa đủ. | Can 5 lít | [6 empty] | 5 |  |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Greenazymes | Protease, Lipase, Amylase, Mananase, Cellulase, tá dược và nước tinh khiết vừa đủ. | Công ty TNHH MTV Sản Xuất Dược - Mỹ Phẩm Gamma | Việt Nam | Công ty TNHH SG Pharma/ Việt Nam | GRZ05 | 220003166/PCBB-HCM | B | Can | Công ty TNHH SG Pharma | Can 5 lít |  | 1900000 |  |  |  | 1900000 | 46663
278 | 3157 | 5 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ hỗn hợp 5 enzyme Protease, Lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase. | Protease, Lipase, Amylase, Mananase, Cellulase, tá dược và nước tinh khiết vừa đủ. | Chai 1 lít | [6 empty] | 5 |  |  |  | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Greenazymes | Protease, Lipase, Amylase, Mananase, Cellulase, tá dược và nước tinh khiết vừa đủ. | Công ty TNHH MTV Sản Xuất Dược - Mỹ Phẩm Gamma | Việt Nam | Công ty TNHH SG Pharma/ Việt Nam | GRZ05 | 220003166/PCBB-HCM | B | Chai | Công ty TNHH SG Pharma | Chai 1 lít |  | 390000 |  |  |  | 390000 | 46663
279 | 296 | 6 | HALOGEN LAMP | Bóng đèn ha-lo-gen dùng cho máy sinh hóa - LAMP HALOGEN ASSY 12V/50W (04813707001) | Cái | [6 empty] | 1 | 296:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không có CFS | Điều chỉnh nhóm 6 | HALOGEN LAMP | Bóng đèn ha-lo-gen dùng cho máy sinh hóa - LAMP HALOGEN ASSY 12V/50W (04813707001) | Hitachi High-Technologies Corporation, Nhật | Nhật | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 04813707001 | TKHQ số 103832204340 | Không Phân Loại | 1 cái | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Cái | 8900000 | 7326000 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy sinh hóa tự động cobas c311 (hoặc tương đương) | M18 |  |  | 7326000 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 7326000 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 10 | [9 empty] | 8
280 | 842 | 6 | HALOGEN LAMP | Bóng đèn ha-lo-gen dùng cho máy sinh hóa - LAMP HALOGEN ASSY 12V/50W (04813707001) | Cái | [6 empty] | 1 | 842:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Thẩm định không đồng ý đạt. Ko có CFS | Điều chỉnh nhóm 6 | HALOGEN LAMP | Bóng đèn ha-lo-gen dùng cho máy sinh hóa - LAMP HALOGEN ASSY 12V/50W (04813707001) | Hitachi High-Technologies Corporation, Nhật | Nhật | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 04813707001 | TKHQ số 103832204340 | Không Phân Loại | 1 cái | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Cái | 8900000 | 7326000 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cobas C501 (hoặc tương đương) | M43 |  |  | 7326000 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | 7326000 | Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | Số: 2162/QĐ-VĐ | 24/08/2022 | [6 empty] | 8 | 13 | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 10
281 | 307 | 6 | Thẻ định nhóm máu đầu giường | Sản phẩm có Giấy phép lưu hành sản phẩm của Bộ y tế và được chào thầu bởi công ty đứng tên đăng ký trên Giấy phép lưu hành sản phẩm Thành phần: Ô anti A chứa dung dịch đệm photphat và kháng thể đơn dòng Anti A IgM dòng Birma-1 (Hiệu giá ≥ 1:32); Ô anti B chứa dung dịch đệm photphat và kháng thể đơn dòng Anti B IgM dòng LB-2 (Hiệu giá ≥ 1:32); Ô control chỉ chứa dung dịch đệm photphat. Thiết kế 2 test nằm cạnh nhau, thuận tiện khi viết thông tin, không chạm vào hóa chất trên thẻ. Bảo quản 5 - 37 độ C, chịu được nhiệt độ lên tới 65 độ C trong không quá 6 tuần. | Test | [6 empty] | 1 | 307:59 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không cung cấp được CFS do nước tham chiếu cấp | Điều chỉnh nhóm 6 | Eldon Card 2551-V | Sản phẩm có Giấy phép lưu hành sản phẩm của Bộ y tế và được chào thầu bởi công ty đứng tên đăng ký trên Giấy phép lưu hành sản phẩm Thành phần: Ô anti A chứa dung dịch đệm photphat và kháng thể đơn dòng Anti A IgM dòng Birma-1 (Hiệu giá ≥ 1:32); Ô anti B chứa dung dịch đệm photphat và kháng thể đơn dòng Anti B IgM dòng LB-2 (Hiệu giá ≥ 1:32); Ô control chỉ chứa dung dịch đệm photphat. Thiết kế 2 test nằm cạnh nhau, thuận tiện khi viết thông tin, không chạm vào hóa chất trên thẻ. Bảo quản 5 - 37 độ C, chịu được nhiệt độ lên tới 65 độ C trong không quá 6 tuần. | Eldon Biologicals A/S | Đan Mạch | Eldon Biologicals A/S - Đan Mạch | 430-06 | SPCĐ-TTB-383-17 | D | 200 test/ túi | Công ty TNHH Giải pháp khỏe Thái Dương | Test | 15750 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm bán tự động Matrix Gel System (hoặc tương đương) | M21 | 26403 | 07/04/2022 | [15 empty] | 14400 | 0
282 | 2238 | 5 | BHI Broth | Tăng sinh không chọn lọc tất cả các loại vi khuẩn, kể cả H.influenzae | Tube | [6 empty] | 5 | 2238:26 | KHÔNG ĐẠT |  | Điều chỉnh giá kế hoạch | TraceMedia™ BHI broth | Tăng sinh không chọn lọc tất cả các loại vi khuẩn, kể cả H.influenzae | LABONE- VIỆT NAM | VIỆT NAM | LABone Scientific Co.Ltd., VIỆT NAM | TM0622.050 | 210000045/PCBSX-HCM | A | Hộp 50 test | Công ty TNHH Thiết bị Khoa học LABone | Tube | 360 | 9850 |  |  |  | 24750 | 25/05/2022 | [21 empty] | 800
283 | 2243 | 5 | Chủng Staphylococcus aureus ATCC 43300 | Chủng chuẩn có dạng viên đông khô, môi trường lưu trữ được chuẩn bị cùng với một chủng vi sinh vật. Dùng kiểm tra chất lượng môi trường nuôi cấy, thuốc nhuộm, kít chẩn đoán và các thuốc thử. Mỗi chủng chuẩn đông khô có đời thế hệ F1-F3. Bảo quản: 2°C đến 8°C. Đóng gói: Hộp/5 viên. Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: ISO, CE. | Lọ | [6 empty] | 5 | 2243:69 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt: HSMT yêu cầu que cấy có gắn sẵn vsv, HSDT là viên nén đông khô chứa vsv Ghi chú: Thiếu Bản kết quả phân loại TTBYT, thiếu thông tin kê khai, ảnh chụp màn hình thể hiện mã số VTYT | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 13373 | Chủng chuẩn có dạng viên đông khô, môi trường lưu trữ được chuẩn bị cùng với một chủng vi sinh vật. Dùng kiểm tra chất lượng môi trường nuôi cấy, thuốc nhuộm, kít chẩn đoán và các thuốc thử. Mỗi chủng chuẩn đông khô có đời thế hệ F1-F3. Bảo quản: 2°C đến 8°C. Đóng gói: Hộp/5 viên. Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: ISO, CE. | Liofilchem | Italy | Liofilchem-Italy | 70043 | PTN 220001537/PCBA-HN | A | 5 viên/hộp (lọ) | Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Vietlab | Lọ | 5057800 | [20 empty] | 2 | 2 | 0 | 1
284 | 2244 | 5 | Chủng Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | Chủng chuẩn có dạng viên đông khô, môi trường lưu trữ được chuẩn bị cùng với một chủng vi sinh vật. Dùng kiểm tra chất lượng môi trường nuôi cấy, thuốc nhuộm, kít chẩn đoán và các thuốc thử. Mỗi chủng chuẩn đông khô có đời thế hệ F1-F3. Bảo quản: 2°C đến 8°C. Đóng gói: Hộp/5 viên. Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: ISO, CE. | Lọ | [6 empty] | 5 | 2244:69 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt: HSMT yêu cầu que cấy có gắn sẵn vsv, HSDT là viên nén đông khô chứa vsv Ghi chú: Thiếu Bản kết quả phân loại TTBYT, thiếu thông tin kê khai, ảnh chụp màn hình thể hiện mã số VTYT | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Streptococcus pneumoniae NCTC 12977 | Chủng chuẩn có dạng viên đông khô, môi trường lưu trữ được chuẩn bị cùng với một chủng vi sinh vật. Dùng kiểm tra chất lượng môi trường nuôi cấy, thuốc nhuộm, kít chẩn đoán và các thuốc thử. Mỗi chủng chuẩn đông khô có đời thế hệ F1-F3. Bảo quản: 2°C đến 8°C. Đóng gói: Hộp/5 viên. Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: ISO, CE. | Liofilchem | Italy | Liofilchem-Italy | 70047 | PTN 220001537/PCBA-HN | A | 5 viên/hộp (lọ) | Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Vietlab | Lọ | 5057800 |  |  |  |  | 6234638 | 18/04/2022 | [14 empty] | 2 | 1.5 | 0 | 1
285 | 2227 | 5 | Kit DF định tính - PCR |  | Test | [6 empty] | 5 | 2227:55 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không tham dự sản phẩm |  | DF |  | CN | CN | CN | CN |  | Không Phân Loại | CN | Công ty cổ phần công nghệ TBR | Test | 165000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Realtime PCR LightCycler 480 - Roche (hoặc tương đương) | M126 | [16 empty] | 500 | 0 | 0
286 | 2228 | 5 | Kit H.Pylori định tính - HCXL mẫu |  | Test | [6 empty] | 5 | 2228:55 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không tham dự sản phẩm |  | HCXL |  | CN | CN | CN | CN |  | Không Phân Loại | CN | Công ty cổ phần công nghệ TBR | Test | 15000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Realtime PCR LightCycler 480 - Roche (hoặc tương đương) | M126 | [16 empty] | 200 | 600 | 0
287 | 2229 | 5 | Kit H.Pylori định tính - PCR | Ưu điểm Quy trình đơn giản Thời gian PCR tối ưu hóa trong 2 giờ Độ nhạy và dộ đặc hiệu cao Công nghệ đầu dò Taqman probe Thông số kỹ thuật Mục tiêu Helicobacter pylori (HP) Loại mẫu DNA sau tách chiết từ mẫu sinh thiết, dịch dạ dày và phân Thể tích mẫu 10µL Kênh màu phát hiện FAM: phát hiện tác nhân HP HEX: chứng nội Độ nhạy 10 copies/ phản ứng Công nghệ TaqMan probe Thời gian PCR 1h 30p Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện HP Thành phần HP qPCR mix, Chứng âm, Chứng dương (plasmid), Chứng nội ngoại sinh (IC), Tube PCR. Bảo quản 12 tháng, nhiệt độ -20oC | Test | [6 empty] | 5 | 2229:55 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | TopSENSI ® Helicobacter pylori qPCR Kit | Ưu điểm Quy trình đơn giản Thời gian PCR tối ưu hóa trong 2 giờ Độ nhạy và dộ đặc hiệu cao Công nghệ đầu dò Taqman probe Thông số kỹ thuật Mục tiêu Helicobacter pylori (HP) Loại mẫu DNA sau tách chiết từ mẫu sinh thiết, dịch dạ dày và phân Thể tích mẫu 10µL Kênh màu phát hiện FAM: phát hiện tác nhân HP HEX: chứng nội Độ nhạy 10 copies/ phản ứng Công nghệ TaqMan probe Thời gian PCR 1h 30p Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện HP Thành phần HP qPCR mix, Chứng âm, Chứng dương (plasmid), Chứng nội ngoại sinh (IC), Tube PCR. Bảo quản 12 tháng, nhiệt độ -20oC | ABT | VIỆT NAM | ABT- VIỆT NAM | SQH-123 | 220000002/PCBB-LA | B | 50 TEST/ HỘP | Công ty cổ phần công nghệ TBR | Test | 165000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Realtime PCR LightCycler 480 - Roche (hoặc tương đương) | M126 | 110000 | [15 empty] | 200 | 600 | 0
288 | 2230 | 5 | Kit HBV định lượng - PCR |  | Test | [6 empty] | 5 | 2230:55 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không có hồ sơ công bố tiêu chuẩn của TTBYT,bản phân loại, bản kê khai giá |  | TopSENSI ® HBV qPCR KIT |  | ABT | VIỆT NAM | ABT- VIỆT NAM | SQH-101.C |  | Chưa Phân Loại | 50 TEST/HỘP | Công ty cổ phần công nghệ TBR | Test | 165000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Realtime PCR LightCycler 480 - Roche (hoặc tương đương) | M126 | [16 empty] | 1000 | 6000 | 0
289 | 2231 | 5 | Kit HCV định lượng - PCR | Mục đích: Bộ kit định lượng DNA virus Viêm Gan B (HBV) trong mẫu huyết thanh người bằng Real-time PCR Mục tiêu Hepatitis B Virus (HBV) Loại mẫu đầu vào DNA sau tách chiết từ mẫu huyết thanh, huyết tương ban đầu Thể tích mẫu đầu vào 10µL DNA Kênh màu phát hiện FAM: phát hiện tác nhân HBV HEX: chứng nội Độ nhạy 25 IU/ ml Khoảng tuyến tính 10⁹ – 2.5×10 copies/mL Công nghệ TaqMan probe Đường chuẩn (E1: 10¹) (E2: 10²) (E3: 10³) (E4: 10⁴)(E5: 10⁵) Thời gian PCR 1 giờ 30 phút Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện HBV Thành phần HBV qPCR mix, HBV standard ( E1, E2,E3,E4,E5), Chứng âm, Chứng nội (IC), Tube PCR. Bảo quản 12 tháng, nhiệt độ -20oC | Test | [6 empty] | 5 | 2231:55 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không có hồ sơ công bố tiêu chuẩn của TTBYT,bản phân loại, bản kê khai giá đối với mã sản phẩm dự thầu |  | TopSENSI ® HCV qPCR KIT | Mục đích: Bộ kit định lượng DNA virus Viêm Gan B (HBV) trong mẫu huyết thanh người bằng Real-time PCR Mục tiêu Hepatitis B Virus (HBV) Loại mẫu đầu vào DNA sau tách chiết từ mẫu huyết thanh, huyết tương ban đầu Thể tích mẫu đầu vào 10µL DNA Kênh màu phát hiện FAM: phát hiện tác nhân HBV HEX: chứng nội Độ nhạy 25 IU/ ml Khoảng tuyến tính 10⁹ – 2.5×10 copies/mL Công nghệ TaqMan probe Đường chuẩn (E1: 10¹) (E2: 10²) (E3: 10³) (E4: 10⁴)(E5: 10⁵) Thời gian PCR 1 giờ 30 phút Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện HBV Thành phần HBV qPCR mix, HBV standard ( E1, E2,E3,E4,E5), Chứng âm, Chứng nội (IC), Tube PCR. Bảo quản 12 tháng, nhiệt độ -20oC | ABT | VIỆT NAM | ABT/VIỆT NAM | SQH-102.C |  | Chưa Phân Loại | 50 TEST/HỘP | Công ty cổ phần công nghệ TBR | Test | 165000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Realtime PCR LightCycler 480 - Roche (hoặc tương đương) | M126 | [16 empty] | 500 | 0 | 0
290 | 2232 | 5 | Kit HCV định lượng - RT | Mục tiêu Hepatitis C Virus (HCV) Loại mẫu đầu vào DNA sau tách chiết từ mẫu huyết thanh, huyết tương ban đầu Thể tích mẫu đầu vào 10µL cDNA Kênh màu phát hiện FAM: phát hiện tác nhân HCV HEX: chứng nội Độ nhạy 250 IU/ ml Khoảng tuyến tính 10⁹ – 2.5×10 copies/mL Công nghệ TaqMan probe/ Two-step rt-real-time PCR Đường chuẩn (E1: 10¹) (E2: 10²) (E3: 10³) (E4: 10⁴)(E5: 10⁵) Thời gian PCR 2 giờ 10 phút Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện HCV Thành phần HCV qPCR mix, HBV standard ( E1, E2,E3,E4,E5), Chứng âm, Chứng nội (IC), Tube PCR. Bảo quản 12 tháng, nhiệt độ -20oC | Test | [6 empty] | 5 | 2232:55 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không có hồ sơ công bố tiêu chuẩn của TTBYT,bản phân loại, bản kê khai giá đối với mã sản phẩm dự thầu |  | TopSENSI ® HCV qPCR KIT | Mục tiêu Hepatitis C Virus (HCV) Loại mẫu đầu vào DNA sau tách chiết từ mẫu huyết thanh, huyết tương ban đầu Thể tích mẫu đầu vào 10µL cDNA Kênh màu phát hiện FAM: phát hiện tác nhân HCV HEX: chứng nội Độ nhạy 250 IU/ ml Khoảng tuyến tính 10⁹ – 2.5×10 copies/mL Công nghệ TaqMan probe/ Two-step rt-real-time PCR Đường chuẩn (E1: 10¹) (E2: 10²) (E3: 10³) (E4: 10⁴)(E5: 10⁵) Thời gian PCR 2 giờ 10 phút Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện HCV Thành phần HCV qPCR mix, HBV standard ( E1, E2,E3,E4,E5), Chứng âm, Chứng nội (IC), Tube PCR. Bảo quản 12 tháng, nhiệt độ -20oC | ABT | VIỆT NAM | ABT- VIỆT NAM | SQH-102.C |  | Chưa Phân Loại | 50 TEST/HỘP | Công ty cổ phần công nghệ TBR | Test | 265000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Realtime PCR LightCycler 480 - Roche (hoặc tương đương) | M126 | [16 empty] | 500 | 3000 | 0
291 | 2233 | 5 | Kit HCV định týp - PCR |  | Test | [6 empty] | 5 | 2233:55 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không tham dự sản phẩm |  | HCV |  | CNC | CN | CN | CN |  | Không Phân Loại | CN | Công ty cổ phần công nghệ TBR | Test | 470000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Realtime PCR LightCycler 480 - Roche (hoặc tương đương) | M126 | [16 empty] | 1000 | 900 | 0
292 | 2234 | 5 | Kit HCV định týp - RT | Định type HCV-RNA trong mẫu huyết thanh người bằng realtime PCR. Loại mẫu đầu vào DNA sau tách chiết từ mẫu huyết thanh, huyết tương ban đầu Thể tích mẫu đầu vào 10µL cDNA Kênh màu phát hiện FAM: phát hiện tác nhân HCV HEX: chứng nội Độ nhạy 250 IU/ ml Khoảng tuyến tính 10⁹ – 2.5×10 copies/mL Công nghệ TaqMan probe/ Two-step rt-real-time PCR Đường chuẩn (E1: 10¹) (E2: 10²) (E3: 10³) (E4: 10⁴)(E5: 10⁵) Thời gian PCR 2 giờ 10 phút Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện HCV Thành phần HCV qPCR mix, HBV standard ( E1, E2,E3,E4,E5), Chứng âm, Chứng nội (IC), Tube PCR. Bảo quản 12 tháng, nhiệt độ -20oC | Test | [6 empty] | 5 | 2234:55 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không có hồ sơ công bố tiêu chuẩn của TTBYT,bản phân loại, bản kê khai giá đối với mã sản phẩm dự thầu |  | TopSENSI® HCV Genotype qPCR KIT | Định type HCV-RNA trong mẫu huyết thanh người bằng realtime PCR. Loại mẫu đầu vào DNA sau tách chiết từ mẫu huyết thanh, huyết tương ban đầu Thể tích mẫu đầu vào 10µL cDNA Kênh màu phát hiện FAM: phát hiện tác nhân HCV HEX: chứng nội Độ nhạy 250 IU/ ml Khoảng tuyến tính 10⁹ – 2.5×10 copies/mL Công nghệ TaqMan probe/ Two-step rt-real-time PCR Đường chuẩn (E1: 10¹) (E2: 10²) (E3: 10³) (E4: 10⁴)(E5: 10⁵) Thời gian PCR 2 giờ 10 phút Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện HCV Thành phần HCV qPCR mix, HBV standard ( E1, E2,E3,E4,E5), Chứng âm, Chứng nội (IC), Tube PCR. Bảo quản 12 tháng, nhiệt độ -20oC | ABT | VIỆT NAM | ABT- VIỆT NAM | SQH-125.C |  | Chưa Phân Loại | 25 TEST/HỘP | Công ty cổ phần công nghệ TBR | Test | 265000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Realtime PCR LightCycler 480 - Roche (hoặc tương đương) | M126 | [16 empty] | 1000 | 900 | 0
293 | 2235 | 5 | Kit HPV định týp - PCR | THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mục tiêu Tuýp 16&18 HPV Loại mẫu đầu vào DNA sau tách chiết từ mẫu dịch phết cổ tử cung, mẫu sinh thiết Thể tích mẫu đầu vào 10µL Kênh màu phát hiện FAM: phát hiện tuýp 18 HPVTexasRed: phát hiện tuýp 16 HPV HEX: chứng nội Độ nhạy 10 copies/ phản ứng Công nghệ TaqMan probe Thời gian PCR 1 giờ 30 phút Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện tuýp 16 & 18 HPV Thành phần 16-18 HPV rPCR mix, Chứng âm, chứng dương, Chứng nội (IC), Tube PCR. Bảo quản 12 tháng, nhiệt độ -20oC | Test | [6 empty] | 5 | 2235:55 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không có hồ sơ công bố tiêu chuẩn của TTBYT,bản phân loại, bản kê khai giá |  | TopSENSI ® 16-18 Genotype HPV qPCR KIT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mục tiêu Tuýp 16&18 HPV Loại mẫu đầu vào DNA sau tách chiết từ mẫu dịch phết cổ tử cung, mẫu sinh thiết Thể tích mẫu đầu vào 10µL Kênh màu phát hiện FAM: phát hiện tuýp 18 HPVTexasRed: phát hiện tuýp 16 HPV HEX: chứng nội Độ nhạy 10 copies/ phản ứng Công nghệ TaqMan probe Thời gian PCR 1 giờ 30 phút Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện tuýp 16 & 18 HPV Thành phần 16-18 HPV rPCR mix, Chứng âm, chứng dương, Chứng nội (IC), Tube PCR. Bảo quản 12 tháng, nhiệt độ -20oC | ABT | VIỆT NAM | ABT- VIỆT NAM | SQH-129.C |  | Chưa Phân Loại | 50 TEST/HỘP | Công ty cổ phần công nghệ TBR | Test | 195000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Realtime PCR LightCycler 480 - Roche (hoặc tương đương) | M126 | [16 empty] | 500 | 600 | 0
294 | 2236 | 5 | Kit TB định tính - PCR | Thông số kỹ thuật Mục tiêu Mycobacterial tuberculosis (MTB) Loại mẫu DNA sau tách chiết từ mẫu sinh thiết hoặc mẫu đờm Thể tích mẫu 10µL Kênh màu phát hiện FAM: phát hiện tác nhân MTB HEX: chứng nội Độ nhạy 5 copies/ phản ứng Công nghệ TaqMan probe Thời gian PCR 2 giờ Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện MTB Thành phần MTB qPCR mix, Chứng âm, Chứng dương, Chứng nội (IC), Tube PCR. Bảo quản 12 tháng, nhiệt độ -20oC | Test | [6 empty] | 5 | 2236:55 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không có hồ sơ công bố tiêu chuẩn của TTBYT,bản phân loại, bản kê khai giá |  | TopSENSI ® 16-18 Genotype HPV qPCR KIT | Thông số kỹ thuật Mục tiêu Mycobacterial tuberculosis (MTB) Loại mẫu DNA sau tách chiết từ mẫu sinh thiết hoặc mẫu đờm Thể tích mẫu 10µL Kênh màu phát hiện FAM: phát hiện tác nhân MTB HEX: chứng nội Độ nhạy 5 copies/ phản ứng Công nghệ TaqMan probe Thời gian PCR 2 giờ Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện MTB Thành phần MTB qPCR mix, Chứng âm, Chứng dương, Chứng nội (IC), Tube PCR. Bảo quản 12 tháng, nhiệt độ -20oC | ABT | VIỆT NAM | ABT- VIỆT NAM | SQH-129.C |  | Chưa Phân Loại | 50 TEST/ HỘP | Công ty cổ phần công nghệ TBR | Test | 165000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Realtime PCR LightCycler 480 - Roche (hoặc tương đương) | M126 | [16 empty] | 2500 | 0 | 0
295 | 2237 | 5 | Kit TB định tính - TC | ƯU ĐIỂM Quy trình tách chiết nhanh chóng, hiệu quả. Hiệu suất, độ tinh sạch cao Không chứa hóa chất độc hại như Phenol, Chloroform. Tiện lợi: Cung cấp trọn bộ không cần bổ sung hóa chất riêng ở bên ngoài. Bộ kit bao gồm Ethanol để pha Wash Buffer 1 và Wash Buffer 2 THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mẫu đầu vào : Mẫu tế bào nuôi cấy, vi khuẩn, huyễn dịch (huyền phù), mẫu quét bề mặt, mẫu dịch phết (y tế). Lượng mẫu đầu vào: 200 µL Thể tích thu nhận: 50 µL DNA/RNA Thời gian tách chiết: 30 phút cho 10 mẫu Độ tinh sạch cao: A260/A280 = 1.7 – 2.2 Điều kiện lưu trữ: Nhiệt độ phòng. Ngoại trừ proteinase K bảo quản ở 2-8oC. Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất | Test | [6 empty] | 5 | 2237:55 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT : Hóa chất tách chiết tủa DNA bao gồm phenol, chlorofom, Iso-propanol,70% ; HSDT Không chứa hóa chất độc hại như Phenol, Chloroform. |  | TopPURE ® FLUID VIRAL EXTRACTION KIT | ƯU ĐIỂM Quy trình tách chiết nhanh chóng, hiệu quả. Hiệu suất, độ tinh sạch cao Không chứa hóa chất độc hại như Phenol, Chloroform. Tiện lợi: Cung cấp trọn bộ không cần bổ sung hóa chất riêng ở bên ngoài. Bộ kit bao gồm Ethanol để pha Wash Buffer 1 và Wash Buffer 2 THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mẫu đầu vào : Mẫu tế bào nuôi cấy, vi khuẩn, huyễn dịch (huyền phù), mẫu quét bề mặt, mẫu dịch phết (y tế). Lượng mẫu đầu vào: 200 µL Thể tích thu nhận: 50 µL DNA/RNA Thời gian tách chiết: 30 phút cho 10 mẫu Độ tinh sạch cao: A260/A280 = 1.7 – 2.2 Điều kiện lưu trữ: Nhiệt độ phòng. Ngoại trừ proteinase K bảo quản ở 2-8oC. Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất | ABT | VIỆT NAM | ABT- VIỆT NAM | Hi-712 |  | A | 50 TEST/HỘP | Công ty cổ phần công nghệ TBR | Test | 64000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Realtime PCR LightCycler 480 - Roche (hoặc tương đương) | M126 | [16 empty] | 500 | 0 | 0
296 | 2213 | 5 | Nước rửa tay sát khuẩn nhanh | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh chứa thành phần: Hoạt chất: Ethanol 56% (w/w), Isopropanol 18% (w/w), Chlorhexidine Digluconate 0,5 % (w/w).. Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, Myristil alcohol. Polysaccharides... Chất tạo màu, Hương liệu. | Chai 500ml | [6 empty] | 5 | 2213:27 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt YCKT :Ethanol 75% (w/w), Isopropanol 9% (w/w) Nhà thầu Ethanol 56 %(w/w), Isopropanol 18 % (w/w) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | ALFASEPT MED | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh chứa thành phần: Hoạt chất: Ethanol 56% (w/w), Isopropanol 18% (w/w), Chlorhexidine Digluconate 0,5 % (w/w).. Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, Myristil alcohol. Polysaccharides... Chất tạo màu, Hương liệu. | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Việt Nam | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec/Việt Nam | AF208005, ALFASEPT MED | VNDP-HC-036-04-18 + Công văn 72/MT-SKHC + Công văn 406/MT-SKHC | Không Phân Loại | Chai 500ml | Liên danh Lavichem Sài Gòn - DEKA | Chai 500ml | 73500 | [21 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 500
297 | 2670 | 6 | 96 Well Plastic or Foil Plate Seals (Classic PCR Plate Sealing Film, 125 x 80mm) hoặc tương đương | Miếng dán cho plate PCR 96 giếng | Plate | [6 empty] | 6 | 2670:18 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không cung cấp tài liệu mặt hàng dự thầu. |  | Màng nhựa dùng để đậy đĩa đựng mẫu bằng nhựa | Miếng dán cho plate PCR 96 giếng | Gunster | Đài Loan | Gunster-Đài Loan | MB-PSM |  | Không Phân Loại | hộp/100 miếng | Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hóa Sinh | Plate | 21010 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Hệ thống giải trình tự thế hệ mới (hoặc tương đương) | M127 | [17 empty] | 100
298 | 2263 | 6 | Acid Acetic (CH3COOH) 99 % | Acid acetic tinh khiết sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Lít | [6 empty] | 6 | 2263:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Acetic acid glacial 99-100% a.r. 1L | Acid acetic tinh khiết sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Chem-Lab | Bỉ | Chem-Lab | CL00.0116.1000 |  | Chưa Phân Loại | Chai/1L | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Lít | 290400 |  |  |  |  | 475192 | 23/06/2022 | [14 empty] | 1 | 0 | 0 | [14 empty] | 2 |  | 1 | 1
299 | 2264 | 6 | Acid Boric (H3B03) | "Acid Oxalic tinh khiết sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Chai 500g | [6 empty] | 6 | 2264:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Oxalic acid.2aq. a.r. 1kg | "Acid Oxalic tinh khiết sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Chem-Lab | Bỉ | Chem-Lab | CL00.1502.1000 |  | Chưa Phân Loại | Chai/1 kg | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Chai 500g | 693000 |  |  |  |  | 763192 | 23/06/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 1 |  | 1 | 1
300 | 2781 | 6 | Acid Washing Solution 1000ml | Dung dịch rửa máy sinh hóa. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | ml | [6 empty] | 6 | 2781:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Cleanning Solution | Dung dịch rửa máy sinh hóa. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Biotecnica Instruments S.p.A. | Ý | Biotecnica Instruments S.p.A., Ý | 395C | 9786NK/BYT-TB-CT | A | 1000ml/Chai | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | ml | 3500 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I ( hãng Tokyo Boeki medisys inc./Nhật ) (hoặc tương đương) | M137 | 3500 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | 20000 | 10000 | [8 empty] | 40000 |  | 8000
301 | 2268 | 6 | Agar Agar | Thạch đông đặc được sử dụng để chuẩn bị môi trường nuôi cấy vi sinh (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Gam | [6 empty] | 6 | 2268:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Bactenological Agar 500g | Thạch đông đặc được sử dụng để chuẩn bị môi trường nuôi cấy vi sinh (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Biolab | Hungary | Biolab | BAA10500 | Sẽ bổ sung | A | Chai/500g | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Gam | 3595 |  |  |  |  | 4895 | 02/07/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 1000
303 | 2671 | 6 | Agencourt AMPure XP Beads, 60ml | Hóa chất tinh sạch sử dụng công nghệ hạt từ để tinh sạch sản phẩm khuếch đại PCR | Chai | [6 empty] | 6 | 2671:18 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không cung cấp tài liệu mặt hàng dự thầu. |  | AMPure XP Kit - 60 mL | Hóa chất tinh sạch sử dụng công nghệ hạt từ để tinh sạch sản phẩm khuếch đại PCR | Beckman Coulter | Mỹ | Beckman Coulter /Mỹ | A63881 |  | Không Phân Loại | chai 60 ml | Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hóa Sinh | Chai | 37378000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Hệ thống giải trình tự thế hệ mới (hoặc tương đương) | M127 | [17 empty] | 2
304 | 2672 | 6 | Agilent Tape Station Plate Foils hoặc tương đương | Miếng dán plate cho máy Agilent 4200 | Miếng | [6 empty] | 6 | 2672:18 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không cung cấp tài liệu mặt hàng dự thầu. |  | Agilent Tape Station Plate Foils | Miếng dán plate cho máy Agilent 4200 | Agilent Technologies | Mỹ | Agilent Technologies/Mỹ | 5067-5154 |  | Không Phân Loại | Gói/100 miếng | Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hóa Sinh | Miếng | 85200 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Hệ thống giải trình tự thế hệ mới (hoặc tương đương) | M127 | [17 empty] | 500
305 | 2271 | 6 | Alkaline peptone water | Đĩa kháng sinh đúng tên và hàm lượng như HS mời thầu; quy cách 1 x 50 đĩa và 5 x 50 đĩa; ISO 9001 và ISO 13485; (Có tài liệu kỹ thuật chi tiết trong hồ sơ dự thầu) | Gam | [6 empty] | 6 | 2271:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Peptone Water, Alkaline No2 500g | Đĩa kháng sinh đúng tên và hàm lượng như HS mời thầu; quy cách 1 x 50 đĩa và 5 x 50 đĩa; ISO 9001 và ISO 13485; (Có tài liệu kỹ thuật chi tiết trong hồ sơ dự thầu) | Biolab | Hungary | Biolab | PEW20500-28-PP |  | A | Chai/500g | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Gam | 1650 |  |  |  |  | 2243 | 02/07/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 500 |  |  | 500
306 | 2782 | 6 | Alkaline Washing Solution 1000ml | Dung dịch rửa máy sinh hóa. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | ml | [6 empty] | 6 | 2782:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Cuvette Washing Solution | Dung dịch rửa máy sinh hóa. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Biotecnica Instruments S.p.A. | Ý | Biotecnica Instruments S.p.A., Ý | 393 | 9786NK/BYT-TB-CT | A | 1000ml/Chai | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | ml | 3500 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I ( hãng Tokyo Boeki medisys inc./Nhật ) (hoặc tương đương) | M137 | 2900 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | 20000 | 6000 | [8 empty] | 4000 |  | 8000
308 | 2275 | 6 | Ammonium Chloride (NH4Cl) | "Ammonium chloride tinh khiết sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Chai | [6 empty] | 6 | 2275:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Ammonium chloride a.r. 1kg | "Ammonium chloride tinh khiết sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Chem-Lab | Bỉ | Chem-Lab | CL00.0130.1000 |  | Chưa Phân Loại | Chai/1 kg | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Chai | 568700 |  |  |  |  | 930592 | 23/06/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 1 | 1
309 | 2783 | 6 | Amylase 5x20/1x20ml | Xét nghiệm viêm tụy cấp. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Test | [6 empty] | 6 | 2783:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Amylase | Xét nghiệm viêm tụy cấp. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | AMEDA Labordiagnostik GmbH | Áo | AMEDA Labordiagnostik GmbH, Áo | BR0800 | 10751NK/BYT-TB-CT | B | 250 Test/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | Test | 3300 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I ( hãng Tokyo Boeki medisys inc./Nhật ) (hoặc tương đương) | M137 | 144000 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 1000 | [8 empty] | 2000 |  | 1600
312 | 2784 | 6 | Assayed Chemistry Premium Plus Level 2 (Hum Asy Control 2) | Chuẩn máy sinh hóa . Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | ml | [6 empty] | 6 | 2784:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | AMP Multitrol Set | Chuẩn máy sinh hóa . Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | AMEDA Labordiagnostik GmbH | Áo | AMEDA Labordiagnostik GmbH, Áo | BR9910 | 10751NK/BYT-TB-CT | B | 10ml/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | ml | 121300 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I ( hãng Tokyo Boeki medisys inc./Nhật ) (hoặc tương đương) | M137 | 155000 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | 15 | 80 | [8 empty] | 480 |  | 150
315 | 2785 | 6 | Assayed Chemistry Premium Plus Level 3 (Hum Asy Control 3) | Chuẩn máy sinh hóa . Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | ml | [6 empty] | 6 | 2785:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | AMP Multitrol Set | Chuẩn máy sinh hóa . Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | AMEDA Labordiagnostik GmbH | Áo | AMEDA Labordiagnostik GmbH, Áo | BR9910 | 10751NK/BYT-TB-CT | B | 10ml/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | ml | 121300 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I ( hãng Tokyo Boeki medisys inc./Nhật ) (hoặc tương đương) | M137 | 155000 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | 15 | 80 | [8 empty] | 480 |  | 150
320 | 2289 | 6 | Bacillus cereus selective supplement | Chất bổ sung có chọn lọc để phân lập Bacillus cereus. Thành phần: Polymyxin B 100000 IU trên 1 lít môi trường. Trạng thái: sản phẩm đông khô màu trắng. Bảo quản: 2-8 °C. Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: ISO, CE. Đóng gói: Hộp/ 10 vial | Lọ | [6 empty] | 6 | 2289:69 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Thành phần không chứa CoA như yêu cầu của HSMT Ghi chú: Thiếu Bản kết quả phân loại TTBYT, ảnh chụp màn hình thể hiện mã số VTYT | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | BACILLUS cereus Supplement | Chất bổ sung có chọn lọc để phân lập Bacillus cereus. Thành phần: Polymyxin B 100000 IU trên 1 lít môi trường. Trạng thái: sản phẩm đông khô màu trắng. Bảo quản: 2-8 °C. Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: ISO, CE. Đóng gói: Hộp/ 10 vial | Liofilchem | Italy | Liofilchem-Italy | 81016 | Số công bố: 220001597/PCBA-HN | A | Hộp/10 lọ | Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Vietlab | Lọ | 217800 |  |  |  |  | 182643.7 | 11/04/2022 | [15 empty] | 100 | 0
321 | 2290 | 6 | Bari Chloride tinh thể BaCl2 | Bari Chloride tinh khiết sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Chai | [6 empty] | 6 | 2290:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Barium chloride.2aq a.r. 1kg | Bari Chloride tinh khiết sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Chem - Lab | Bỉ | Chem - Lab | CL00.0207.1000 |  | A | Chai/1 kg | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Chai | 623700 |  |  |  |  | 1020592 | 23/06/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 1
322 | 2292 | 6 | BHI Brain heart infusion) broth | Đĩa môi trường Brain Heart Infusion Broth quy cách đóng gói 100g, 500g. Môi trường nuôi cấy và thử nghiệm các loại vi sinh để phuc vụ cho việc nghiên cứu trong sinh học Được thiết kế sẵn sàng cho việc sử dụng một cách dễ dàng dưới sự kiểm soát của kỹ thuật viên. Kỹ thuật viên chỉ cần mở nắp lấy mẫu cho trực tiếp vào đĩa môi trường, sau đó đậy nắp đĩa lại và đem ủ với nhiệt độ thích hợp. | Gam | [6 empty] | 6 | 2292:41 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Yêu cầu: dạng hạt, có CoA. Sản phẩm tham dự thầu không cung cấp được CoA, ở dạng dung dịch. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Brain Heart Infusion Broth | Đĩa môi trường Brain Heart Infusion Broth quy cách đóng gói 100g, 500g. Môi trường nuôi cấy và thử nghiệm các loại vi sinh để phuc vụ cho việc nghiên cứu trong sinh học Được thiết kế sẵn sàng cho việc sử dụng một cách dễ dàng dưới sự kiểm soát của kỹ thuật viên. Kỹ thuật viên chỉ cần mở nắp lấy mẫu cho trực tiếp vào đĩa môi trường, sau đó đậy nắp đĩa lại và đem ủ với nhiệt độ thích hợp. | Tulip | India | Tulip/India | AM5017 | PTN Số: 200001948/PCBA-HCM | A | Hộp 500gms | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín | Gam | 2900 |  |  |  |  | 2400 | 17/06/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 500
323 | 2294 | 6 | BHI broth | Tăng sinh không chọn lọc tất cả các loại vi khuẩn, kể cả H.influenzae | Lọ | [6 empty] | 6 | 2294:26 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kĩ thuật: Dùng để tăng sinh không chọn lọc tất cả các vi khuẩn, ngoại trừ Haemophilus influenzae HSDT: tăng sinh không chọn lọc tất cả các vi khuẩn, KỂ CẢ Haemophilus influenzae | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | TraceMedia™ BHI broth | Tăng sinh không chọn lọc tất cả các loại vi khuẩn, kể cả H.influenzae | LABONE- VIỆT NAM | VIỆT NAM | LABone Scientific Co.Ltd., VIỆT NAM | TM0622.050 | 210000045/PCBSX-HCM | A | Hộp 50 ống | Công ty TNHH Thiết bị Khoa học LABone | Lọ | 9900 |  |  |  |  | 24750 | 25/05/2022 | [14 empty] | 1000 | 500 | 0 | 600 |  |  | 500
324 | 2295 | 6 | BHI broth - 5mL | Tăng sinh không chọn lọc tất cả các loại vi khuẩn, kể cả H.influenzae | Tube | [6 empty] | 6 | 2295:26 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kĩ thuật: Dùng để tăng sinh không chọn lọc tất cả các vi khuẩn, ngoại trừ Haemophilus influenzae HSDT: tăng sinh không chọn lọc tất cả các vi khuẩn, KỂ CẢ Haemophilus influenzae | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | TraceMedia™ BHI broth | Tăng sinh không chọn lọc tất cả các loại vi khuẩn, kể cả H.influenzae | LABONE- VIỆT NAM | VIỆT NAM | LABone Scientific Co.Ltd., VIỆT NAM | TM0622.050 | 210000045/PCBSX-HCM | A | Hộp 50 ống | Công ty TNHH Thiết bị Khoa học LABone | Tube | 9900 |  |  |  |  | 24750 | 25/05/2022 | [14 empty] | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1000
325 | 2297 | 6 | Bile Esculin Agar | Lọ thủy tinh có nắp vặn chặt chứa 3ml môi trường. Dùng để phát hiện khả năng thủy giải esculin của vi khuẩn với sự hiện diện của bile để phân biệt Group D streptococcus với các nhóm streptococcus khác. Thành phần Peptone (7,5mg); Meat extract (4,5mg); Bile (60mg); Ferric citrate (0,75mg); Agar (22,5mg); Nước cất (1,5mL). | Ống | [6 empty] | 6 | 2297:39 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt: yckt Thành phần : Hóa chất Pancreatic digest of gelatin, Beef extract, Oxgall, Escilin Nhà thầu: Peptone, Meat extract,Bile. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Bile Esculin Agar | Lọ thủy tinh có nắp vặn chặt chứa 3ml môi trường. Dùng để phát hiện khả năng thủy giải esculin của vi khuẩn với sự hiện diện của bile để phân biệt Group D streptococcus với các nhóm streptococcus khác. Thành phần Peptone (7,5mg); Meat extract (4,5mg); Bile (60mg); Ferric citrate (0,75mg); Agar (22,5mg); Nước cất (1,5mL). | Nam Khoa | Việt Nam | Nam Khoa, Việt Nam | MI005MT | 180002046/PCBA-HCM ngày 22/10/2018 | A | Hộp/ 10 lọ | Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Nam Khoa | Ống | 9800 |  |  |  |  | 14000 | 01/04/2022 | [15 empty] | 150 | 0 | 80
326 | 2298 | 6 | Bile Esculin Azide Agar | "Môi trường chọn lọc, phân biệt để phân lập và định danh các cầu khuẩn đường ruột và liên cầu khuẩn nhóm D (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Hộp | [6 empty] | 6 | 2298:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Bile Esculin Azide Agar 500g | "Môi trường chọn lọc, phân biệt để phân lập và định danh các cầu khuẩn đường ruột và liên cầu khuẩn nhóm D (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Biolab | Hungary | Biolab | BES20500 |  | A | Chai/500g | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Hộp | 1742400 |  |  |  |  | 2375325 | 02/07/2022 | [14 empty] | 1 | 0 | 0 | [14 empty] | 1
327 | 2786 | 6 | Bilirubin Direct 5x20/2x10ml | Xét nghiệm, chuẩn đoán viêm gan, tắc nghẽn đường dẫn mật, xơ gan. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Test | [6 empty] | 6 | 2786:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Direct Bilirubin - L | Xét nghiệm, chuẩn đoán viêm gan, tắc nghẽn đường dẫn mật, xơ gan. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Biotecnica Instruments S.p.A. | Ý | Biotecnica Instruments S.p.A., Ý | 428L | 9786NK/BYT-TB-CT | B | 1250 Test/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | Test | 2400 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I ( hãng Tokyo Boeki medisys inc./Nhật ) (hoặc tương đương) | M137 | 3360 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 8000 | [8 empty] | 1200 |  | 6400
328 | 2787 | 6 | Bilirubin Total 5x20/2x10ml | Xét nghiệm, chuẩn đoán viêm gan, tắc nghẽn đường dẫn mật, xơ gan. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Test | [6 empty] | 6 | 2787:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Total Bilirubin - L | Xét nghiệm, chuẩn đoán viêm gan, tắc nghẽn đường dẫn mật, xơ gan. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Biotecnica Instruments S.p.A. | Ý | Biotecnica Instruments S.p.A., Ý | 430L | 9786NK/BYT-TB-CT | B | 1250 Test/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | Test | 2400 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I ( hãng Tokyo Boeki medisys inc./Nhật ) (hoặc tương đương) | M137 | 3360 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 8000 | [8 empty] | 1200 |  | 6400
330 | 2673 | 6 | Bộ hoá chất xét nghiệm hoà hợp tổ chức mô ghép phát hiện HLA lớp I và lớp II 11 locus | Bộ hóa chất xét nghiệm hòa hợp tổ chức mô ghép, phát hiện HLA lớp 1 loại HLA- B, phù hợp với máy Labscan10 | Test | [6 empty] | 6 | 2673:18 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không cung cấp tài liệu mặt hàng dự thầu. |  | ALL-11LX / AllType™ NGS 11-Loci Amplification Kit | Bộ hóa chất xét nghiệm hòa hợp tổ chức mô ghép, phát hiện HLA lớp 1 loại HLA- B, phù hợp với máy Labscan10 | One Lambda | Mỹ | Themofisher/Mỹ | ALL-11LX | PTN 180000403/PCBA-HCM | A | Hộp/96 test | Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hóa Sinh | Test | 8278600 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Hệ thống giải trình tự thế hệ mới (hoặc tương đương) | M127 | [17 empty] | 192
331 | 2674 | 6 | Bộ hoá chất xét nghiệm NIPT | Bộ hóa chất xét nghiệm NIPT phù hợp với máy Labscan10 | Test | [6 empty] | 6 | 2674:18 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không cung cấp tài liệu mặt hàng dự thầu. |  | Bộ hóa chất xét nghiệm NIPT | Bộ hóa chất xét nghiệm NIPT phù hợp với máy Labscan10 | Thermofisher | Mỹ | Thermofisher/Mỹ | không |  | Không Phân Loại | Hộp/96 test | Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hóa Sinh | Test | 8000000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Hệ thống giải trình tự thế hệ mới (hoặc tương đương) | M127 | [17 empty] | 192
332 | 2675 | 6 | Bộ kit chuẩn bị barcode cho NGS của HLA amplicon | barcode cho NGS của HLA amplicon | Test | [6 empty] | 6 | 2675:18 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không cung cấp tài liệu mặt hàng dự thầu. |  | AllType NGS Index Kit | barcode cho NGS của HLA amplicon | One Lambda | Mỹ | Themofisher/Mỹ | ALL-IONX |  | Không Phân Loại | Hộp/96 test | Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hóa Sinh | Test | 534160 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Hệ thống giải trình tự thế hệ mới (hoặc tương đương) | M127 | [17 empty] | 384
333 | 2676 | 6 | Bộ kit chuẩn bị thư viện cho NGS của HLA amplicon | Bộ kit chuẩn bị thư viện cho NGS của HLA amplicon. Sử dụng với dòng sản phẩm AllType NGS. | Test | [6 empty] | 6 | 2676:18 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không cung cấp tài liệu mặt hàng dự thầu. |  | AllType NGS Library Prep Kit | Bộ kit chuẩn bị thư viện cho NGS của HLA amplicon. Sử dụng với dòng sản phẩm AllType NGS. | One Lambda | Mỹ | Themofisher/Mỹ | ALL-LIBX |  | Không Phân Loại | Hộp/96 test | Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hóa Sinh | Test | 1996500 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Hệ thống giải trình tự thế hệ mới (hoặc tương đương) | M127 | [17 empty] | 384
334 | 2941 | 6 | Bộ môi trường bảo quản vận chuyển mẫu (đóng chung 1 gói) bao gồm: - Ống môi trường chứa 3ml, 01 ống/gói - Que phết tỵ hầu ( dạng Flock Swap) đầu lấy mẫu bằng nylon - Que phết hầu họng ( Dạn Flock Swap) đầu lấy mẫu bằng Nylon | Môi trường vận chuyển mẫu vi rút ( Inactivated ). Code: MT - 002 Xuất Xứ: ABT - Việt Nam Mã hàng: MT-002 Thể tích: 3ml Thành Phần môi trường: •Guanidine thiocyanate •TCEP •Sodium citrate •Tris 1M •EDTA 0.5M •N-Lauroyl sarcosine sodium salt •Antifoam A (10%) •Phenol red - Có nắp vặn kín, vận chuyển được virus SARS-COV-2. - Lot và hạn dùng được in trên thân ống. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, Phân Loại A trang thiết bị y tế và Phân nhóm 5 theo thông tư 14. Bảo quản nhiệt độ phòng Cung cấp bao gồm: 01 ống môi trường 3ml đựng trong ống ly tâm 15ml vô trùng tặng kèm 1 que lấy mẫu tỵ hầu Đóng gói: 20 ống/ Hộp | Gói | [6 empty] | 6 | 2941:55 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty làm rõ không có tài liêu chứng minh Ống môi trường bảo quản, vận chuyển Virus Chất liệu: Nhựa PP chất lượng cao, nắp dạng ren xoắn chịu được áp lực ly tâm 6000 vòng/phút. Ống có thể trữ đông trong Ni-tơ lỏng ở nhiệt độ -196 độ Kích thước ống: 16mm x 100mm Dung tích: 10.0ml Dung dịch bất hoạt Virus: 3.0ml (trong suốt hoặc đỏ) Thành phần dung dịch: Muối Guanidine, muối kali clorua. Kháng sinh gentamicin, BSA, đệm sinh học HEPES, axit amin và các thành phần khác. Bảo quản: nhiệt độ thường trong vòng 12 tháng. Tiệt trùng: Đơn chiếu bằng khí EO Tăm bông lấy mẫu tỵ hầu/phết họng Chất liệu: Thân que bằng nhựa ABS, Đầu bông bằng sợi tổng hợp Kích thước: Dài 150mm (±2mm), Đường kính thân que: 2,5mm Vị trí khấc bẻ que họng hầu: 30mm Vị trí khấc bẻ que tỵ hầu: 80mm Kích thước đầu bông: 20±2mm Đường kính đầu bông: Họng hầu 6mm, Tỵ hầu 3mm Không chứa DNAse, RNase, DNA người, chất ức chế PCR Bảo quản: Nhiệt độ thường Tiệt trùng: Đơn chiếc Đạt tiêu chuẩn CE-IVD ) đối với mã sản phẩm dự thầu | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | môi trường bảo quản vận chuyển mẫu MT-002 | Môi trường vận chuyển mẫu vi rút ( Inactivated ). Code: MT - 002 Xuất Xứ: ABT - Việt Nam Mã hàng: MT-002 Thể tích: 3ml Thành Phần môi trường: •Guanidine thiocyanate •TCEP •Sodium citrate •Tris 1M •EDTA 0.5M •N-Lauroyl sarcosine sodium salt •Antifoam A (10%) •Phenol red - Có nắp vặn kín, vận chuyển được virus SARS-COV-2. - Lot và hạn dùng được in trên thân ống. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, Phân Loại A trang thiết bị y tế và Phân nhóm 5 theo thông tư 14. Bảo quản nhiệt độ phòng Cung cấp bao gồm: 01 ống môi trường 3ml đựng trong ống ly tâm 15ml vô trùng tặng kèm 1 que lấy mẫu tỵ hầu Đóng gói: 20 ống/ Hộp | ABT | VIỆT NAM | ABT- VIỆT NAM | MT-002 | 210000086/PCBA-HCM | A | BỘ TĂM BÔNG+MÔI TRƯỜNG | Công ty cổ phần công nghệ TBR | Gói | 29000 | [20 empty] | 200000 | 100000 | 0 |  |  |  | 4000 | 10000 | [7 empty] | 500
335 | 2307 | 6 | Brilliant Green Bile Broth 2% | "Môi trường chọn lọc và phân biệt để phát hiện coliform theo ISO (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Chai | [6 empty] | 6 | 2307:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Brilliant Green Bile (2%) Broth 500g | "Môi trường chọn lọc và phân biệt để phát hiện coliform theo ISO (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Biolab | Hungary | Biolab | BBB20500 |  | A | Chai/500g | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Chai | 1464100 |  |  |  |  | 1996493 | 02/07/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 1 |  | 1 | 1
336 | 2308 | 6 | Buffer solution pH 10 | "Dung dịch đệm pH 10 sử dụng trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Chai | [6 empty] | 6 | 2308:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Buffer pH 10.00 1L | "Dung dịch đệm pH 10 sử dụng trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Chem - Lab | Bỉ | Chem - Lab | CL03.0204.1000 |  | Chưa Phân Loại | Chai/1L | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Chai | 290400 |  |  |  |  | 475192 | 23/06/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 6 |  | 1 | 1
337 | 2309 | 6 | Buffer solution pH 4 | "Dung dịch đệm pH 4 sử dụng trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Chai | [6 empty] | 6 | 2309:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Buffer pH 4.00 1L | "Dung dịch đệm pH 4 sử dụng trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Chem - Lab | Bỉ | Chem - Lab | CL03.0213.1000 |  | Chưa Phân Loại | Chai/1L | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Chai | 229900 |  |  |  |  | 376192 | 23/06/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 6 |  | 1 | 1
338 | 2313 | 6 | Buffer solution pH 7 | "Dung dịch đệm pH 7 sử dụng trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Chai | [6 empty] | 6 | 2313:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Buffer pH 7.00 1L | "Dung dịch đệm pH 7 sử dụng trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Chem - Lab | Bỉ | Chem - Lab | CL03.0216.1000 |  | Chưa Phân Loại | Chai/1L | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Chai | 229900 |  |  |  |  | 376192 | 23/06/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 6 |  | 1 | 1
339 | 2315 | 6 | CaCO3 khan | "Bột CaCO3 khan tinh khiết sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Chai | [6 empty] | 6 | 2315:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Calcium carbonate, powder a.r. 250g | "Bột CaCO3 khan tinh khiết sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Chem - Lab | Bỉ | Chem - Lab | CL00.0337.0250 |  | Chưa Phân Loại | Chai/250g | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Chai | 587400 |  |  |  |  | 961192 | 23/06/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 1 | 1
340 | 2319 | 6 | Cao su nhẹ Elite HD Zhermac | Lấy dấu chính xác các chi tiết, bề mặt dấu láng mịn | Hộp | [6 empty] | 6 | 2319:29 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT: ELITE H-D+ Regular Tube 90ml + 90ml DỰ THẦU: Hộp/ 1 cặp (2x74ml) Tờ khai hải quan kích thước 20*74ml | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Exaflex Injection | Lấy dấu chính xác các chi tiết, bề mặt dấu láng mịn | GC | Nhật | GC-Nhật | Không có | TP-2407-LN/170000039/PCBPL-BYT | A | Hộp/ 1 cặp (2x74ml) | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha | Hộp | 650000 |  |  |  |  | 780000 | 12/04/2022 | [15 empty] | 9 | 0
341 | 2322 | 6 | Cary blair agar |  | Gam | [6 empty] | 6 | 2322:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Transport Medium, Cary-Blair 500g |  | Biolab | Hungary | Biolab | TCW20500 |  | A | Chai/500g | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Gam | 2400 |  |  |  |  | 3266 | [15 empty] | 500 | 0 | 0 | [14 empty] | 500
342 | 2338 | 6 | Chẩn đón nhanh kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B | Khay thử định tính viêm gan B (HBsAg) là xét nghiệm dựa trên phương pháp sắc ký miễn dịch để định tính nhanh chóng kháng nguyên viêm gan B (HbsAg) có trong mẫu huyết thanh/ huyết tương. Chỉ dùng trong chẩn đoán in-vitro. Chỉ dùng trong chẩn đoán in-vitro. Thành phần: Khay thử, ống nhỏ giọt, túi chứa khay thử. Độ nhạy: lớn hơn 99,9%. Độ đặc hiệu: 99,4%. Độ chính xác: 99,7% Bảo quản nhiệt độ: 2-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ Có COA từ nhà sản xuất. Tiêu chuẩn: ISO, CFS. | Test | [6 empty] | 6 | 2338:47 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Chưa nhập lý do KHÔNG ĐẠT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | HBsAg Rapid Test Cassette | Khay thử định tính viêm gan B (HBsAg) là xét nghiệm dựa trên phương pháp sắc ký miễn dịch để định tính nhanh chóng kháng nguyên viêm gan B (HbsAg) có trong mẫu huyết thanh/ huyết tương. Chỉ dùng trong chẩn đoán in-vitro. Chỉ dùng trong chẩn đoán in-vitro. Thành phần: Khay thử, ống nhỏ giọt, túi chứa khay thử. Độ nhạy: lớn hơn 99,9%. Độ đặc hiệu: 99,4%. Độ chính xác: 99,7% Bảo quản nhiệt độ: 2-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ Có COA từ nhà sản xuất. Tiêu chuẩn: ISO, CFS. | Hangzhou Alltest Biotech CO.,LTD | Trung Quốc | Zyto LLC-Mỹ | IHBSG-302 | 220001620/PCBB-HCM | B | 40Test/hộp | Công ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Phú Mỹ | Test | 7140 |  |  |  |  | 17460 | [16 empty] | 5000 | 3000 | 500 | 100 |  |  | 300 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1600
343 | 2341 | 6 | Chỉ thị Methylred | Chỉ thị màu Methyl đỏ, dạng bột mịn, tinh khiết dùng phân tích thí nghiệm. | Chai | [6 empty] | 6 | 2341:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Methyl red Na salt indicator 10g | Chỉ thị màu Methyl đỏ, dạng bột mịn, tinh khiết dùng phân tích thí nghiệm. | Chem - Lab | Bỉ | Chem - Lab | CL00.1365.0010 |  | A | Chai/10g | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Chai | 979000 |  |  |  |  | 1393043 | 02/07/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 1
344 | 2342 | 6 | Chỉ tơ nha khoa | Chỉ nha khoa đơn sợi (còn được gọi là chỉ PTFE): được làm từ 1 sợi nhựa PTFE khá mảnh, khá trơn, đường kính nhỏ, dễ trượt qua kẽ răng, kể cả những kẽ răng | Con | [6 empty] | 6 | 2342:29 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT: Chiều dài 50 m DỰ THẦU: Cuộn / 4 m | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Dental Floss | Chỉ nha khoa đơn sợi (còn được gọi là chỉ PTFE): được làm từ 1 sợi nhựa PTFE khá mảnh, khá trơn, đường kính nhỏ, dễ trượt qua kẽ răng, kể cả những kẽ răng | Ortho | Mỹ | Ortho-Mỹ | Không có | 10715 NK/BYT-TB-CT | A | Cuộn/4m | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha | Con | 60000 |  |  |  |  | 16000 | 18/04/2022 | [15 empty] | 12 | 0 | [12 empty] | 100
345 | 2788 | 6 | Cholesterol 4x100ml | Xét nghiệm nguy cơ xơ vữa động mạch. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Test | [6 empty] | 6 | 2788:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Cholesterol PAP | Xét nghiệm nguy cơ xơ vữa động mạch. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | AMEDA Labordiagnostik GmbH | Áo | AMEDA Labordiagnostik GmbH, Áo | BR2603 | 10751NK/BYT-TB-CT | B | 1500 Test/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | Test | 1000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I ( hãng Tokyo Boeki medisys inc./Nhật ) (hoặc tương đương) | M137 | 1667 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 8000 | [8 empty] | 18000 |  | 30000
346 | 2346 | 6 | Chromocult TBX(trytone bile X-glucuronide) agar | TBX Agar là một môi trường chọn lọc sắc tố được sử dụng để phân lập và xác định Escherichia coli trong thực phẩm, theo ISO 16649-1, -2 và -3. Thành phần (g/l): Enzymatic Digest of Casein 20.0; Bile Salts No. 3 1.5; X-Glucuronide 0.075; Agar 15.0; pH cuối cùng 7.2 ± 0.2 ở 25°C. Môi trường tổng hợp dạng bột, đồng nhất, màu be nhạt. Bảo quản: 10-25°C. Đóng gói: Hộp/500g. Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: ISO, CE | Gam | [6 empty] | 6 | 2346:69 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt do không có giá kê khai trên website (văn bản làm rõ của nhà thầu cũng không có) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | TBX Agar | TBX Agar là một môi trường chọn lọc sắc tố được sử dụng để phân lập và xác định Escherichia coli trong thực phẩm, theo ISO 16649-1, -2 và -3. Thành phần (g/l): Enzymatic Digest of Casein 20.0; Bile Salts No. 3 1.5; X-Glucuronide 0.075; Agar 15.0; pH cuối cùng 7.2 ± 0.2 ở 25°C. Môi trường tổng hợp dạng bột, đồng nhất, màu be nhạt. Bảo quản: 10-25°C. Đóng gói: Hộp/500g. Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: ISO, CE | Liofilchem | Italy | Liofilchem-Italy | 610224 | Số công bố: 220001597/PCBA-HN | A | 500 g | Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Vietlab | Gam | 16720 | [21 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 1000
347 | 2954 | 6 | Chương trình ngoại kiểm Dịch Não Tủy RIQAS CerebroSpinla Fluid (hoặc tương đương) | Chương trình ngoại kiểm Dịch não tủy đáp ứng 12 thông số hoặc tương đương. Chu kỳ bắt đầu tháng 3 hàng năm. | Hộp | [6 empty] | 6 | 2954:65 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kĩ thông: 12 thông số. HSDT: 7 thông số | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | RIQAS CerebroSpinal Fluid (Chương trình Ngoại kiểm Riqas Dịch Não Tủy) | Chương trình ngoại kiểm Dịch não tủy đáp ứng 12 thông số hoặc tương đương. Chu kỳ bắt đầu tháng 3 hàng năm. | Randox | Anh | Randox- Anh | RQ9168 | 200000566/PCBA-HCM | A | Hộp/6 x 3 ml | Công ty TNHH trang thiết bị Y tế Trần Danh | Hộp | 12419000 |  |  |  |  | 14900000 | 08/04/2022 | [14 empty] | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 2 |  | 5
348 | 2789 | 6 | CK - NAC/CK - MB Control 2 ml | Chất kiểm tra dạng huyết thanh con người được làm khô trong môi trường chân không. Dùng để kiểm tra độ chính xác trong kiểm định chất lượng sử dụng được cho qui trình bán tự động và tự động. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | ml | [6 empty] | 6 | 2789:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | CK MB Control | Chất kiểm tra dạng huyết thanh con người được làm khô trong môi trường chân không. Dùng để kiểm tra độ chính xác trong kiểm định chất lượng sử dụng được cho qui trình bán tự động và tự động. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | AMEDA Labordiagnostik GmbH | Áo | AMEDA Labordiagnostik GmbH, Áo | BR9902 | 10751NK/BYT-TB-CT | B | 4ml/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | ml | 308700 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I ( hãng Tokyo Boeki medisys inc./Nhật ) (hoặc tương đương) | M137 | 625000 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 20 | [8 empty] | 12 |  | 2
349 | 2790 | 6 | CK-MB 4x50/2x20ml | Xét nghiệm chuẩn đoán nhồi máu cơ tim. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Test | [6 empty] | 6 | 2790:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | CK MB | Xét nghiệm chuẩn đoán nhồi máu cơ tim. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | AMEDA Labordiagnostik GmbH | Áo | AMEDA Labordiagnostik GmbH, Áo | BR1102 | 10751NK/BYT-TB-CT | C | 1250 Test/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | Test | 5600 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I ( hãng Tokyo Boeki medisys inc./Nhật ) (hoặc tương đương) | M137 | 5440 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 2000 | [8 empty] | 10000 |  | 1600
350 | 2791 | 6 | Clinical Chemistry Calibration Serum Level 3 | Calib máy sinh hóa . Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | ml | [6 empty] | 6 | 2791:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | AMP Multical | Calib máy sinh hóa . Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | AMEDA Labordiagnostik GmbH | Áo | AMEDA Labordiagnostik GmbH, Áo | BR9810 |  | B | 5ml/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | ml | 132300 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I ( hãng Tokyo Boeki medisys inc./Nhật ) (hoặc tương đương) | M137 | 374000 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 80 | [8 empty] | 40 |  | 150
351 | 2367 | 6 | CoCl2.6H2O Cobalt chloride hexahydrate | "Cobal khan tinh khiết sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Chai | [6 empty] | 6 | 2367:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Cobalt(II) chloride.6aq v.p. 100g | "Cobal khan tinh khiết sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Chem - Lab | Bỉ | Chem - Lab | CL00.1119.0100 |  | Chưa Phân Loại | Chai/100g | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Chai | 713900 |  |  |  |  | 1168192 | 23/06/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 1
352 | 2381 | 6 | Copper(II) sulfate pentahydrate (CuSO4.5H2O) | "Muối Đồng sulfate ngậm 5 phân tử nước, tinh khiết dùng cho phân tích thí nghiệm. " | Gam | [6 empty] | 6 | 2381:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Copper(II) sulfate.5aq a.r. (CuSO4.5H2O) 250g | "Muối Đồng sulfate ngậm 5 phân tử nước, tinh khiết dùng cho phân tích thí nghiệm. " | Chem - Lab | Bỉ | Chem - Lab | CL00.1127.0250 |  | Chưa Phân Loại | Chai/250g | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Gam | 2035 |  |  |  |  | 2896 | 23/06/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 250
353 | 2792 | 6 | C-Reactive Protein 1x10/5x25ml | Xét nghiệm nhiễm trùng, viêm. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Test | [6 empty] | 6 | 2792:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | CRP Turb | Xét nghiệm nhiễm trùng, viêm. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Biotecnica Instruments S.p.A. | Ý | Biotecnica Instruments S.p.A., Ý | 619 | 9786NK/BYT-TB-CT | B | 200 Test/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | Test | 13900 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I ( hãng Tokyo Boeki medisys inc./Nhật ) (hoặc tương đương) | M137 | 32500 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | 25000 | 1500
354 | 2793 | 6 | Creatinine 4x100/1x80ml | Xét nghiệm chuẩn đoán chức năng thận/ Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Test | [6 empty] | 6 | 2793:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Creatinine - L | Xét nghiệm chuẩn đoán chức năng thận/ Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Biotecnica Instruments S.p.A. | Ý | Biotecnica Instruments S.p.A., Ý | 164L | 9786NK/BYT-TB-CT | B | 2000 Test/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | Test | 600 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I ( hãng Tokyo Boeki medisys inc./Nhật ) (hoặc tương đương) | M137 | 2150 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 18000 | [8 empty] | 25000 |  | 60000
355 | 2794 | 6 | CRP Standard Set 5x1ml | Hóa chất chuẩn CRP. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | ml | [6 empty] | 6 | 2794:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | CRP Standard | Hóa chất chuẩn CRP. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Biotecnica Instruments S.p.A. | Ý | Biotecnica Instruments S.p.A., Ý | 619A | 9786NK/BYT-TB-CT | B | 1ml/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | ml | 924000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I ( hãng Tokyo Boeki medisys inc./Nhật ) (hoặc tương đương) | M137 | 3100000 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | 20 | 12 | [8 empty] | 15 |  | 5
357 | 2981 | 6 | Đầu côn có màng lọc 200ul | Đầu tip đa năng 200ul, có lọc, vô trùng, độ giữ nước siêu thấp, 96 cái/hộp; ISO 9001, ISO 13482 | Cái | [6 empty] | 6 | 2981:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về thông số: Lọc PE. HSDT: lọc PP | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Đầu tip đa năng 200ul, có lọc, vô trùng | Đầu tip đa năng 200ul, có lọc, vô trùng, độ giữ nước siêu thấp, 96 cái/hộp; ISO 9001, ISO 13482 | Jet Biofil | Trung Quốc | Jet Biofil | PMT231200 |  | Chưa Phân Loại | Hộp/96 cái | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Cái | 1250 |  |  |  |  | 1640 | 02/07/2022 | [14 empty] | 500000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6800
358 | 2982 | 6 | Đầu côn có màng lọc 20ul | Đầu col dùng 1 lần đã tiệt trùng thể tích 20ul | Cái | [6 empty] | 6 | 2982:55 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty làm rõ : không có tài liệu chứng minh Không chứa phụ gia hóa học;• Không bám dính hóa chất khi hút, đầu hút nhọn; Độ dài tối thiểu 6cm;Ngăn chặn sol khí và tạp nhiễm xâm nhập vào pipette và do đó giảm nguy cơ nhiễm chéo;• Tính thẩm thấu được kiểm soát bằng sự kết hợp chiều dài lọc và kích thước lỗ;• Thích hợp dùng trong PCR và nghiên cứu vi sinh ; không có bản giá kê khai | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Đầu col có lọc, 20μL | Đầu col dùng 1 lần đã tiệt trùng thể tích 20ul | Hangzhou Rollmed | TRUNG QUỐC | Hangzhou Rollmed- TRUNG QUỐC | NLD055B | 220000004/PCBA-LA | A | HỘP 96 CÁI | Công ty cổ phần công nghệ TBR | Cái | 1250 | [20 empty] | 500000 | 0 | 0
359 | 2886 | 6 | Đầu côn đen 1100µl dùng trên máy Etimax + Hộp/960 tips | Tương thích máy miễn dịch tự động Etimax | Cái | [6 empty] | 6 | 2886:71 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Tips 1100µl | Tương thích máy miễn dịch tự động Etimax | Stratec | Đức | Diasorin/Ý | X0002 | 180000177/PCBA-HCM | A | Hộp/960 cái | Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Vimec | Cái | 5830 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Elisa Eti-Max (Model: Etimax-3000, hãng: Diasorin - Đức) (hoặc tương đương) | M31 | 8739 | 08/04/2022 | [14 empty] | 9600 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2880
360 | 2887 | 6 | Đầu côn đen 300µl dùng trên máy Etimax + Hộp/960 tips | Tương thích máy miễn dịch tự động Etimax | Cái | [6 empty] | 6 | 2887:71 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Tips 300µl | Tương thích máy miễn dịch tự động Etimax | Stratec | Đức | Diasorin/Ý | X0003 | 180000177/PCBA-HCM | A | Hộp/960 cái | Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Vimec | Cái | 4510 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Elisa Eti-Max (Model: Etimax-3000, hãng: Diasorin - Đức) (hoặc tương đương) | M31 | 6593 | 08/04/2022 | [14 empty] | 9600 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12480
361 | 2393 | 6 | Đĩa Petri | Làm bằng polystyrene cấp y tế; Độ trong suốt cao để phân tích tối ưu bằng kính hiển vi EO (Ethylene Oxide) tiệt trùng | Đĩa | [6 empty] | 6 | 2393:26 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kĩ thuật: tiệt trùng tia gama HSDT: tiệt trùng bằng khí EO | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Đĩa petri nhựa tiệt trùng 90x15mm | Làm bằng polystyrene cấp y tế; Độ trong suốt cao để phân tích tối ưu bằng kính hiển vi EO (Ethylene Oxide) tiệt trùng | BIOLOGIX PLASTICS (CHANGZHAU) Co,.Ltd - TRUNG QUỐC | TRUNG QUỐC | BIOLOGIX PLASTICS (CHANGZHAU) Co,.Ltd - TRUNG QUỐC | 66-1701 | 907/2021/180000028/PCBPL-BYT | A | Gói 10 cái | Công ty TNHH Thiết bị Khoa học LABone | Đĩa | 1890 |  |  |  |  | 3240 | 01/01/2022 | [14 empty] | 10000 | 0 | 500
362 | 2394 | 6 | Dichloran - glycerin (DG 18) agar | Môi trường chọn lọc để định lượng nấm men và nấm mốc. Thành phần (g/L): Casein Enzymatic Digest 5.0; D-Glucose 10.0; Monopotassium Phosphate 1.0; Magnesium Sulfate 0.5; Dichloran 0.002; Agar 15.0; Final pH 5.6 ± 0.2 ở 25°C. Môi trường bột, mịn, đồng nhất, màu be. Bảo quản: 10-30°C. Đóng gói: Hộp/500g. Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: ISO, CE | Gam | [6 empty] | 6 | 2394:69 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt: HSMT yêu cầu dạng hạt nhỏ, không bụi; HSDT dự thầu dạng bột Ghi chú: Thiếu Bản kết quả phân loại TTBYT, ảnh chụp màn hình thể hiện mã số VTYT | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | DICHLORAN GLYCEROL(DG18)AGAR BASE | Môi trường chọn lọc để định lượng nấm men và nấm mốc. Thành phần (g/L): Casein Enzymatic Digest 5.0; D-Glucose 10.0; Monopotassium Phosphate 1.0; Magnesium Sulfate 0.5; Dichloran 0.002; Agar 15.0; Final pH 5.6 ± 0.2 ở 25°C. Môi trường bột, mịn, đồng nhất, màu be. Bảo quản: 10-30°C. Đóng gói: Hộp/500g. Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: ISO, CE | Liofilchem | Italy | Liofilchem-Italy | 610238 | Số công bố: 220001597/PCBA-HN | A | 500 g | Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Vietlab | Gam | 12980 |  |  |  |  | 10715.098 | 11/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 1500
363 | 2397 | 6 | Định tính phát hiện khán thể kháng HCV trong huyết thanh hoặc huyết tương của con người | "Phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C. Không sử dụng dung dịch đệm. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh. Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,2% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. Giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế: SPCĐ-TTB-301-17 | Test | [6 empty] | 6 | 2397:61 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : yêu cầu kĩ thuật: độ đặc hiệu 99.78 %, độ chính xác 99.85%. công ty dự thầu: độ đặc hiệu: 99.2%. không có giá kê khai của BYT, mã số VTYT của BYT ( bảng chụp màng hình) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Quick Test HCV (Card) | "Phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C. Không sử dụng dung dịch đệm. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh. Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,2% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. Giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế: SPCĐ-TTB-301-17 | Việt Mỹ | Việt Nam | Việt Mỹ/ Việt Nam | THCV00AM | SPCĐ-TTB-301-17 | B | 25 Test/ Hộp | Công ty cổ phần thương mại Thiên Lương | Test | 19500 |  |  |  |  | 29400 | 19/04/2022 | [15 empty] | 1800 | 0 |  |  |  | 5000 | [6 empty] | 1000 | 500 | 100 |  | 1450 |  | 2000
364 | 2888 | 6 | Dung dịch Liquinox + chai 950ml | Phosphate free, 21% Organic Carbon | ml | [6 empty] | 6 | 2888:71 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không bổ sung bảng phân loại trang thiết bị y tế ; Giấy phép lưu hành & giá kê khai (bản chụp) |  | Liquinox | Phosphate free, 21% Organic Carbon | Diasorin | Mỹ | Diasorin/Ý | X0022 | 104428739550 | Không Phân Loại | Chai 950ml | Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Vimec | ml | 2625 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Elisa Eti-Max (Model: Etimax-3000, hãng: Diasorin - Đức) (hoặc tương đương) | M31 | [17 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2850
365 | 2669 | 6 | Dung dịch phủ lam - ssc (Bình/ 2 lít) | Dung dịch SSC 10X- 10X SSC SOLUTION,2L(05353947001) | Bình | [6 empty] | 6 | 2669:56 | KHÔNG ĐẠT |  | Điều chỉnh giá kế hoạch | 10X SSC | Dung dịch SSC 10X- 10X SSC SOLUTION,2L(05353947001) | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ/ Roche Diagnostics GmbH, Đức | Mỹ/ Đức | Ventana Medical Systems, Inc., Mỹ | 05353947001 | 180000430/PCBA-HCM | A | 2L | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Bình | 2027100 | 2672985 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy nhuộm tiêu bản tự động Ventana BenchMark GX (hoặc tương đương) | M1 | 3087298 | 06/04/2022 | 2672985 | Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh | Số: 237/QĐ-BVĐHYD | 18/02/2022 | 2672985 | Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh | Số: 237/QĐ-BVĐHYD | 18/02/2022 | [7 empty] | 1
366 | 2408 | 6 | Dung dịch phun chứa cồn, khử khuẩn bề mặt chứa 0,05% Didecyldimethyl ammonium Chloride + 0,06% Polyhexamethylene biguanide Chlorhydrate, không chứa Aldehyde | Dung dịch sát khuẩn bề mặt chứa thành phần: Hoạt chất: Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC) 0,1% (w/w), Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride (PHMB) 0,1 % (w/w), Ethanol 30% (w/w). Chất hoạt động bề mặt: Fatty Alcohol Ethoxylate. Chất khóa ion Mg2+, Ca2+: EDTA Tetrasodium. Chất chỉnh pH : Phosphoric acid, Citric Acid. Chất chống ăn mòn, hương liệu. Dung dịch pha sẵn, sử dụng trực tiếp không pha loãng. Khử khuẩn nhanh các bề mặt dụng cụ, trang thiết bị, vật dụng trong gia dụng và y tế: dụng cụ nha khoa, trang thiết bị phòng mổ, thiết bị chuẩn đoán, siêu âm, thiết bị vệ sinh, vật dụng chăm sóc bệnh nhân, giường bệnh, bàn ghế khám bệnh, xe cấp cứu, băng ca, máy tính, điện thoại... Khô nhanh, không cần lau xả lại sau phun. Không làm hỏng các bề mặt và không để lại vết mờ ố sau khi phun. Dung dịch pha sẵn, thời gian tiếp xúc ngắn 1 phút. | Chai | [6 empty] | 6 | 2408:28 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : "Sản phẩm của công ty có hoạt chất khác với yêu cầu kĩ thuật yêu cầu Yêu cầu kĩ thuật: Propanol-1 30g, Propanol-2 45g, N alkyldimethyl benzyl ammonium chloride 0.5g, Didecyl dimethyl ammonium chloride 0.5g, Polyhexamethylene biguanide hydrochloride 0.5g . Sản phẩm dự thầu của công ty có hoạt chât: 30% ethanol; 0,1% w/w Polyhexa-methylene biguanide hydrochloride; 0,1% w/w Didecyl dimethyl ammonium chloride. Không có giá kê khai của BYT | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | MEGASEPT SURFACE-RTU | Dung dịch sát khuẩn bề mặt chứa thành phần: Hoạt chất: Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC) 0,1% (w/w), Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride (PHMB) 0,1 % (w/w), Ethanol 30% (w/w). Chất hoạt động bề mặt: Fatty Alcohol Ethoxylate. Chất khóa ion Mg2+, Ca2+: EDTA Tetrasodium. Chất chỉnh pH : Phosphoric acid, Citric Acid. Chất chống ăn mòn, hương liệu. Dung dịch pha sẵn, sử dụng trực tiếp không pha loãng. Khử khuẩn nhanh các bề mặt dụng cụ, trang thiết bị, vật dụng trong gia dụng và y tế: dụng cụ nha khoa, trang thiết bị phòng mổ, thiết bị chuẩn đoán, siêu âm, thiết bị vệ sinh, vật dụng chăm sóc bệnh nhân, giường bệnh, bàn ghế khám bệnh, xe cấp cứu, băng ca, máy tính, điện thoại... Khô nhanh, không cần lau xả lại sau phun. Không làm hỏng các bề mặt và không để lại vết mờ ố sau khi phun. Dung dịch pha sẵn, thời gian tiếp xúc ngắn 1 phút. | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Việt Nam | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec/Việt Nam | MG216010, MEGASEPT SURFACE-RTU | VNDP-HC-103-05-17 | Không Phân Loại | Chai 1 lít | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Chai | 257500 | [21 empty] | 180 | 0
367 | 2411 | 6 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh chứa thành phần hoạt chất: Ethanol 73,5% (w/w), Isopropanol 2,5% (w/w), Chlorhexidine digluconate 0,5% (w/w). Hệ dưỡng da, chất bảo vệ, : Glycerine (0,2%w/w), Glyceryl cocoate (0,2% w/w), Caprylic triglyceride, Isopropyl myristate, Olive Oil PEG-7 Esters..., chất tạo màu, hương liệu, nước tinh khiết vừa đủ 100%. Có tác dụng sát khuẩn với phổ rộng, hiệu quả diệt khuẩn cao (>99,99%) với các vi khuẩn gram(-), Gram(+), nấm, trực khuẩn lao.... Dùng trong sát khuẩn tay thường quy, sát khuẩn tay ngoại khoa, dung dịch sát trùng tay trước khi thăm khám, trước phẫu thuật hoặc làm thủ thuật trong y tế. Sát khuẩn tay nhanh không cần rửa lại, không cần nước, không cần khăn, nhẹ nhàng với da. | Chai | [6 empty] | 6 | 2411:27 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Nhà thầu không có Alpha-terpineol 0,5%, vitamin E 0,5% | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | ALFASEPT CARE | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh chứa thành phần hoạt chất: Ethanol 73,5% (w/w), Isopropanol 2,5% (w/w), Chlorhexidine digluconate 0,5% (w/w). Hệ dưỡng da, chất bảo vệ, : Glycerine (0,2%w/w), Glyceryl cocoate (0,2% w/w), Caprylic triglyceride, Isopropyl myristate, Olive Oil PEG-7 Esters..., chất tạo màu, hương liệu, nước tinh khiết vừa đủ 100%. Có tác dụng sát khuẩn với phổ rộng, hiệu quả diệt khuẩn cao (>99,99%) với các vi khuẩn gram(-), Gram(+), nấm, trực khuẩn lao.... Dùng trong sát khuẩn tay thường quy, sát khuẩn tay ngoại khoa, dung dịch sát trùng tay trước khi thăm khám, trước phẫu thuật hoặc làm thủ thuật trong y tế. Sát khuẩn tay nhanh không cần rửa lại, không cần nước, không cần khăn, nhẹ nhàng với da. | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Việt Nam | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec/Việt Nam | AF210005, ALFASEPT CARE | VNDP-HC-698-11-20 + Công văn 280/MT-VP | Không Phân Loại | Chai 500ml | Liên danh Lavichem Sài Gòn - DEKA | Chai | 59000 | [21 empty] | 5000 | 0 |  |  |  |  | 200 | 1500 | [5 empty] | 200 | 300
368 | 2412 | 6 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại. | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh chứa thành phần Hoạt chất: Ethanol 50% (w/w), Isopropanol 28% (w/w), Chlorhexidine digluconate 0,5% (w/w). Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, Caprylic triglyceride, Isopropyl myristate, Olive Oil PEG-7 Esters… Chất tạo màu, hương liệu. Chai 500ml Đạt tiêu chuẩn EN 1500 Thích hợp cho rửa tay thường quy, thủ thuật và phẫu thuật. Không chứa chất gây dị ứng da và có phổ diệt khuẩn, diệt nấm, diệt vi khuẩn lao trong thời gian tiếp xúc 30 giây. Sử dụng an toàn với thời gian tác dụng kéo dài. | Chai | [6 empty] | 6 | 2412:28 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : "yêu cầu kĩ thuật: Dung dịch rửa tay sát khuẩn nhanh và phẫu thuật, thủ thuật dạng gel, chứa 45% kl/tt ethanol, 18% kl/tt n-propanol, có chất bảo vệ (allantoine, bisabolol) và dưỡng da (panthenol). Chai 500ml. Tiêu chuẩn EN ISO 13485, EC, EN 1500, EN 12791, EN 14348, DVV/RKI sản phẩn dự thầu có thành phần: ethanol 50%, isopropanol 28%, chlorhexidine 0,5%" | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | ALFASEPT HANDRUB | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh chứa thành phần Hoạt chất: Ethanol 50% (w/w), Isopropanol 28% (w/w), Chlorhexidine digluconate 0,5% (w/w). Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, Caprylic triglyceride, Isopropyl myristate, Olive Oil PEG-7 Esters… Chất tạo màu, hương liệu. Chai 500ml Đạt tiêu chuẩn EN 1500 Thích hợp cho rửa tay thường quy, thủ thuật và phẫu thuật. Không chứa chất gây dị ứng da và có phổ diệt khuẩn, diệt nấm, diệt vi khuẩn lao trong thời gian tiếp xúc 30 giây. Sử dụng an toàn với thời gian tác dụng kéo dài. | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Việt Nam | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec/Việt Nam | AF200005, ALFASEPT HANDRUB | VNDP-HC-098-05-17 | Không Phân Loại | Chai 500ml | Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Chai | 129465 | [21 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 800
370 | 2419 | 6 | Dung dịch sát khuẩn da trước phẫu thuật, thủ thuật | Dung dịch sát trùng da nhanh, chứa 1% kl/kl povidone iodine, 50% kl/kl isopropyl alcohol, dạng chai xịt 1000ml | Chai | [6 empty] | 6 | 2419:17 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không có giá kê khai | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | BRAUNODERM UNCOLO.BOTTLE "DE" 1000ML | Dung dịch sát trùng da nhanh, chứa 1% kl/kl povidone iodine, 50% kl/kl isopropyl alcohol, dạng chai xịt 1000ml | B. Braun Medical AG | Thụy Sỹ | B. Braun Medical AG, Thụy Sỹ | 180003 | VNDP-HC-220-03-15 ngày 23/03/2020 | Không Phân Loại | 10 chai/ thùng | Công ty cổ phần Globalpharma | Chai | 362985 | [21 empty] | 150 | 0
372 | 2420 | 6 | Dung dịch sát khuẩn da trước phẫu thuật, thủ thuật | Dung dịch sát trùng da nhanh, chứa 1% kl/kl povidone iodine, 50% kl/kl isopropyl alcohol, dạng chai xịt 250ml | Chai | [6 empty] | 6 | 2420:17 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không có giá kê khai | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | BRAUNODERM 250ML | Dung dịch sát trùng da nhanh, chứa 1% kl/kl povidone iodine, 50% kl/kl isopropyl alcohol, dạng chai xịt 250ml | B. Braun Medical AG | Thụy Sỹ | B. Braun Medical AG, Thụy Sỹ | 18989 | VNDP-HC-220-03-15 Ngày 23/03/2020 | Không Phân Loại | 20 chai/ thùng | Công ty cổ phần Globalpharma | Chai | 95500 | [21 empty] | 1500 | 0 | [9 empty] | 100
373 | 2424 | 6 | EC Broth | Môi trường EC Broth (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Hộp | [6 empty] | 6 | 2424:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | EC Broth 500g | Môi trường EC Broth (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Biolab | Hungary | Biolab | ECB20500 |  | A | Chai/500g | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Hộp | 907500 |  |  |  |  | 1237493 | 02/07/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 1 |  | 1
374 | 2677 | 6 | Eppendorf DNA LoBind Tubes, 2.0ml | Tube Eppendorf 2.0ml không bám dính phù hợp cho NGS | Cái | [6 empty] | 6 | 2677:18 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không cung cấp tài liệu mặt hàng dự thầu. |  | 2.0ml Microcentrifuge Tubes, Clear | Tube Eppendorf 2.0ml không bám dính phù hợp cho NGS | Global Plastic Solutions, S. de R.L. de C.V. | Mexico | BioPointe Scientific/Hoa Kỳ | SCN2050-BP |  | Không Phân Loại | Hộp/500 cái | Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hóa Sinh | Cái | 5588 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Hệ thống giải trình tự thế hệ mới (hoặc tương đương) | M127 | [17 empty] | 1000
375 | 2678 | 6 | Eppendorf DNA LoBind Tubes, 5.0ml | Tube Eppendorf 5.0ml không bám dính phù hợp cho NGS | Cái | [6 empty] | 6 | 2678:18 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không cung cấp tài liệu mặt hàng dự thầu. |  | Eppendorf Tubes® 5.0 mL with snap cap, 5.0 mL, Eppendorf Quality™, colorless, 200 tubes (2 bags × 100 tubes) | Tube Eppendorf 5.0ml không bám dính phù hợp cho NGS | Eppendorf | Đức | Eppendorf/ Đức | 0030119401 |  | Không Phân Loại | Hộp/200 cái | Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hóa Sinh | Cái | 8796 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Hệ thống giải trình tự thế hệ mới (hoặc tương đương) | M127 | [17 empty] | 750
376 | 2437 | 6 | Ethanol 99,99%(C2H5OH) | "Dung môi Ethanol tinh khiết, hàm lượng 99,9%, dùng trong phòng thí nghiệm. Bảo quản mát, tránh ánh nắng trực tiếp, tránh xa nguồn nhiệt. " | ml | [6 empty] | 6 | 2437:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Ethanol, abs. 100% a.r. 2.5L | "Dung môi Ethanol tinh khiết, hàm lượng 99,9%, dùng trong phòng thí nghiệm. Bảo quản mát, tránh ánh nắng trực tiếp, tránh xa nguồn nhiệt. " | Chem - Lab | Bỉ | Chem - Lab | CL00.0505.2500 |  | Chưa Phân Loại | Chai/2.5L | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | ml | 638 |  |  |  |  | 164 | 23/06/2022 | [14 empty] | 10000 | 0 | 0 | [14 empty] | 2000
377 | 2440 | 6 | Formaldehyde solution 37% | "Dung môi Formaldehyde 37%, tinh khiết, mùi hắc, dùng trong phòng thí nghiệm. Bảo quản mát, tránh ánh nắng trực tiếp, tránh xa nguồn nhiệt. Mang găng tay, kính bảo hộ và mặt nạ khi thao tác. " | ml | [6 empty] | 6 | 2440:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Formaldehyde 37% weight % solution v.p. 2.5L | "Dung môi Formaldehyde 37%, tinh khiết, mùi hắc, dùng trong phòng thí nghiệm. Bảo quản mát, tránh ánh nắng trực tiếp, tránh xa nguồn nhiệt. Mang găng tay, kính bảo hộ và mặt nạ khi thao tác. " | Chem - Lab | Bỉ | Chem - Lab | CL00.0611.2500 |  | A | Chai/2.5L | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | ml | 660 |  |  |  |  | 939 | 23/06/2022 | [14 empty] | 30000 | 50000 | 0 |  |  |  | 20000 | 50000 | [8 empty] | 50 | 1000
378 | 2838 | 6 | FUR003B4037800CUVETTE (GLASS) | CUVETTE sử dụng cho máy sinh hóa. CUVETTE này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương trong HSMT. | Cái | [6 empty] | 6 | 2838:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : công ty không cung cấp được theo yêu cầu hồ sơ làm rõ: 1.giấy ủy quyền của chủ sở hữu: Biotecnica Instruments S.p.A., Ý cho Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh có mặt hàng tham dự thầu: Cuvette for BT4500 (Mã hàng hóa: 20-05274-01) 2. giấy phép lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của mặt hàng tham dự thầu: Cuvette for BT4500(Mã hàng hóa: 20-05274-01) |  | Cuvette for BT4500 | CUVETTE sử dụng cho máy sinh hóa. CUVETTE này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương trong HSMT. | Biotecnica Instruments S.p.A. | Ý | Biotecnica Instruments S.p.A., Ý | 20-05274-01 | 9786NK/BYT-TB-CT | A | 1 Cái/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | Cái | 9250000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy sinh hóa BX-3010 (hoặc tương đương) | M96 | 6000000 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 5
379 | 2839 | 6 | FUR003B40555000HALOGEN LAMP | Bóng đèn Halogen sử dụng cho máy sinh hóa. Bóng đèn này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương trong HSMT. | Cái | [6 empty] | 6 | 2839:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : công ty không cung cấp được hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A/B/C/D: Halogen lamp 12V/50W (Mã hàng hóa: 3309384 ) theo yêu cầu hồ sơ làm rõ |  | Halogen lamp 12V/50W | Bóng đèn Halogen sử dụng cho máy sinh hóa. Bóng đèn này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương trong HSMT. | Biotecnica Instruments S.p.A. | Ý | Biotecnica Instruments S.p.A., Ý | 3309384 | 9786NK/BYT-TB-CT | A | 1 Cái/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | Cái | 13891500 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy sinh hóa BX-3010 (hoặc tương đương) | M96 | 9000000 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 6
380 | 2829 | 6 | GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit | ƯU ĐIỂM Quy trình tách chiết nhanh chóng, hiệu quả. Hiệu suất, độ tinh sạch cao Không chứa hóa chất độc hại như Phenol, Chloroform. Tiện lợi: Cung cấp trọn bộ không cần bổ sung hóa chất riêng ở bên ngoài. Bộ kit bao gồm Ethanol để pha Wash Buffer 1 và Wash Buffer 2 THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mẫu đầu vào : Mẫu tế bào nuôi cấy, vi khuẩn, huyễn dịch (huyền phù), mẫu quét bề mặt, mẫu dịch phết (y tế). Lượng mẫu đầu vào: 200 µL Thể tích thu nhận: 50 µL DNA/RNA Thời gian tách chiết: 30 phút cho 10 mẫu Độ tinh sạch cao: A260/A280 = 1.7 – 2.2 Điều kiện lưu trữ: Nhiệt độ phòng. Ngoại trừ proteinase K bảo quản ở 2-8oC. Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất | Hộp | [6 empty] | 6 | 2829:55 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | TopPURE ® FLUID VIRAL EXTRACTION KIT | ƯU ĐIỂM Quy trình tách chiết nhanh chóng, hiệu quả. Hiệu suất, độ tinh sạch cao Không chứa hóa chất độc hại như Phenol, Chloroform. Tiện lợi: Cung cấp trọn bộ không cần bổ sung hóa chất riêng ở bên ngoài. Bộ kit bao gồm Ethanol để pha Wash Buffer 1 và Wash Buffer 2 THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mẫu đầu vào : Mẫu tế bào nuôi cấy, vi khuẩn, huyễn dịch (huyền phù), mẫu quét bề mặt, mẫu dịch phết (y tế). Lượng mẫu đầu vào: 200 µL Thể tích thu nhận: 50 µL DNA/RNA Thời gian tách chiết: 30 phút cho 10 mẫu Độ tinh sạch cao: A260/A280 = 1.7 – 2.2 Điều kiện lưu trữ: Nhiệt độ phòng. Ngoại trừ proteinase K bảo quản ở 2-8oC. Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất | ABT | VIỆT NAM | ABT- VIỆT NAM | HI-712 | 210000570/PCBA-HCM | A | 50TEST/HỘP | Công ty cổ phần công nghệ TBR | Hộp | 5891550 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy Real-time PCR CFX96 Bio-Rad (hoặc tương đương) | M141 | 2200000 | [15 empty] | 10
381 | 2739 | 6 | Giấy in barcode | "Giấy in barcode " | Tờ | [6 empty] | 6 | 2739:37 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không bổ sung tài liệu làm rõ như đã yêu cầu |  | Barcode Label Paper 5000 sheets | "Giấy in barcode " | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Mỹ | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | B1018-129 | 104341153820 | Không Phân Loại | 5000 sheet | Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm | Tờ | 398 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ tự động Beckman Coulter Walk away 40/96 (hoặc tương đương) | M6 | [17 empty] | 3 | 0 | [8 empty] | 200000 |  |  |  | 1000
382 | 2889 | 6 | Giun đầu gai (Gnathostoma) | Dung dịch enzyme (KTE-02): 1 x 12 ml; Dung dịch cơ chất (KTE-03): 1 x 12 ml; Chứng dương (Positive Control): 1 x 1,5 ml; Chứng âm (Negative Control): 1 x 1,5 ml; Dung dịch rửa (KTE-01) 20X: 40 ml; Dung dịch dừng phản ứng (KTE-04): 1 x 15 ml; Dung dịch pha loãng mẫu (KTE-05) 2X: 1 x 60 ml | Test | [6 empty] | 6 | 2889:71 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT:Dung dịch rửa (KTE-01) 10X: 60 ml HSDT:Dung dịch rửa (KTE-01) 20X: 40 ml |  | AccuElis Gnathostoma spinigerum Detection Kit | Dung dịch enzyme (KTE-02): 1 x 12 ml; Dung dịch cơ chất (KTE-03): 1 x 12 ml; Chứng dương (Positive Control): 1 x 1,5 ml; Chứng âm (Negative Control): 1 x 1,5 ml; Dung dịch rửa (KTE-01) 20X: 40 ml; Dung dịch dừng phản ứng (KTE-04): 1 x 15 ml; Dung dịch pha loãng mẫu (KTE-05) 2X: 1 x 60 ml | Khoa Thương | Việt Nam | Khoa Thương/Việt Nam | E01GNA01.1A | 220001306/PCBB-BYT | B | Hộp/96 test | Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Vimec | Test | 50050 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Elisa Eti-Max (Model: Etimax-3000, hãng: Diasorin - Đức) (hoặc tương đương) | M31 | 62500 | 14/04/2022 | [14 empty] | 480 | 0 | 480
383 | 2795 | 6 | Glucose 4x100ml | Xét nghiệm đường huyết. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Test | [6 empty] | 6 | 2795:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Glucose - L | Xét nghiệm đường huyết. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Biotecnica Instruments S.p.A. | Ý | Biotecnica Instruments S.p.A., Ý | 244L | 9786NK/BYT-TB-CT | B | 2000 Test/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | Test | 400 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I ( hãng Tokyo Boeki medisys inc./Nhật ) (hoặc tương đương) | M137 | 1760 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 42000 | [8 empty] | 40000 |  | 62000
384 | 2454 | 6 | Glycerol | "Glycerol siêu tinh khiết 99% sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Chai | [6 empty] | 6 | 2454:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Glycerol 99+% v.p. 1L | "Glycerol siêu tinh khiết 99% sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Chem - Lab | Bỉ | Chem - Lab | CL00.0701.1000 |  | Chưa Phân Loại | Chai/1 Kg | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Chai | 2806000 |  |  |  |  | 809992 | 23/06/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 4
385 | 2455 | 6 | Glycerol 99+% v.p. | "Glycerol siêu tinh khiết 99% sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Chai | [6 empty] | 6 | 2455:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Glycerol 99+% v.p. 1L 494,995 | "Glycerol siêu tinh khiết 99% sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Chem - Lab | Bỉ | Chem - Lab | CL00.0701.1000 |  | Chưa Phân Loại | Chai/1 lít | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Chai | 495000 |  |  |  |  | 809992 | 23/06/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 1
386 | 2796 | 6 | GOT (AST) 4x66/4x16ml | Xét nghiệm các bệnh về gan . Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Test | [6 empty] | 6 | 2796:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | AST / GOT | Xét nghiệm các bệnh về gan . Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | AMEDA Labordiagnostik GmbH | Áo | AMEDA Labordiagnostik GmbH, Áo | BR0612 | 10751NK/BYT-TB-CT | B | 1250 Test/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | Test | 1800 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I ( hãng Tokyo Boeki medisys inc./Nhật ) (hoặc tương đương) | M137 | 1840 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 30000 | [8 empty] | 28000 |  | 62000
387 | 2797 | 6 | GPT (ALAT) 4x66/4x16ml | Xét nghiệm các bệnh về gan. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Test | [6 empty] | 6 | 2797:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | ALT / GPT | Xét nghiệm các bệnh về gan. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | AMEDA Labordiagnostik GmbH | Áo | AMEDA Labordiagnostik GmbH, Áo | BR0412 | 10751NK/BYT-TB-CT | B | 1250 Test/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | Test | 1800 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I ( hãng Tokyo Boeki medisys inc./Nhật ) (hoặc tương đương) | M137 | 1840 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 30000 | [8 empty] | 28000 |  | 62000
388 | 2780 | 6 | HALOGEN LAMP 12V/20W | Bóng đèn dùng cho máy phân tích sinh hóa. Bóng đèn này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương trong HSMT. | Chiếc | [6 empty] | 6 | 2780:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : công ty không cung cấp được hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A/B/C/D: Halogen lamp 12V/50W (Mã hàng hóa: 3309384 ) theo yêu cầu hồ sơ làm rõ |  | Halogen lamp 12V/50W | Bóng đèn dùng cho máy phân tích sinh hóa. Bóng đèn này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương trong HSMT. | Biotecnica Instruments S.p.A. | Ý | Biotecnica Instruments S.p.A., Ý | 3309384 |  | B | 1 chiếc/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | Chiếc | 2347400 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích sinh hóa tự động (Model: A15/A25) BioSystems -Spain (hoặc tương đương) | M90 | 9000000 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 3 |  |  |  | 8
389 | 2798 | 6 | HbA1c - Hemolyse 500ml | Thuốc thử HbA1c Hemolyze dùng cho việc xét nghiệm chẩn đoán HbA1c . Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Test | [6 empty] | 6 | 2798:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | HbA1C Hemolysant | Thuốc thử HbA1c Hemolyze dùng cho việc xét nghiệm chẩn đoán HbA1c . Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Biotecnica Instruments S.p.A. | Ý | Biotecnica Instruments S.p.A., Ý | 605 | 9786NK/BYT-TB-CT | B | 1000 Test/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | Test | 3400 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I ( hãng Tokyo Boeki medisys inc./Nhật ) (hoặc tương đương) | M137 | 11000 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 300
390 | 2799 | 6 | HbA1c 3x20/2x10/1x10ml | Định lượng trong chuẩn đoán HbA1c trong máu toàn phần ở người. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Test | [6 empty] | 6 | 2799:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | HbA1c Direct | Định lượng trong chuẩn đoán HbA1c trong máu toàn phần ở người. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Biotecnica Instruments S.p.A. | Ý | Biotecnica Instruments S.p.A., Ý | 605 | 9786NK/BYT-TB-CT | B | 240 Test/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | Test | 33100 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I ( hãng Tokyo Boeki medisys inc./Nhật ) (hoặc tương đương) | M137 | 68542 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 300
391 | 2800 | 6 | HbA1c Calibratorset 4x0.25ml | HbA1c Calibratorset dùng để tạo ra một đường chuẩn tham chiếu để chuẩn cho xét nghiệm HbA1c. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | ml | [6 empty] | 6 | 2800:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | HbA1c Direct Calibrator | HbA1c Calibratorset dùng để tạo ra một đường chuẩn tham chiếu để chuẩn cho xét nghiệm HbA1c. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Biotecnica Instruments S.p.A. | Ý | Biotecnica Instruments S.p.A., Ý | 636 | 9786NK/BYT-TB-CT | B | 5ml/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | ml | 3307500 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I ( hãng Tokyo Boeki medisys inc./Nhật ) (hoặc tương đương) | M137 | 820000 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 40
392 | 2458 | 6 | HBeAg Rapid Test | Test nhanh để phát hiện HBeAg trong huyết thanh người. Từ đó đánh giá được mức độ nhiễm và tình trạng bệnh nhân | Test | [6 empty] | 6 | 2458:41 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : yêu cầu:Độ nhạy: 96.3% - Độ đặc hiệu: 97.9%. Sản phẩm tham dự thầu: "Sensitivity of Insight HBeAg is 1ncu/ml". | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Insight HBeAg | Test nhanh để phát hiện HBeAg trong huyết thanh người. Từ đó đánh giá được mức độ nhiễm và tình trạng bệnh nhân | Tulip | India | Tulip/ India | 10506010 | PTN số 220001523/PCBB-HCM | B | Hộp 10 Test | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín | Test | 21830 |  |  |  |  | 54000 | 17/06/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 40 | [6 empty] | 300 |  |  |  | 200 |  |  | 100
393 | 2801 | 6 | HDL/LDL-C Calibrator 3ml | Là một dung dịch để chuẩn máy, dạng huyết thanh chuẩn dùng để chuẩn cho xét nghiệm HDL / LDL dùng phương pháp đo trực tiếp. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | ml | [6 empty] | 6 | 2801:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | AMP Multical | Là một dung dịch để chuẩn máy, dạng huyết thanh chuẩn dùng để chuẩn cho xét nghiệm HDL / LDL dùng phương pháp đo trực tiếp. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | AMEDA Labordiagnostik GmbH | Áo | AMEDA Labordiagnostik GmbH, Áo | BR9810 | 10751NK/BYT-TB-CT | B | 5ml/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | ml | 924000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I ( hãng Tokyo Boeki medisys inc./Nhật ) (hoặc tương đương) | M137 | 374000 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 36 | [8 empty] | 15 |  | 15
394 | 2802 | 6 | HDL-C Direct 4x25/2x17ml | Xét nghiệm mỡ máu và nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Test | [6 empty] | 6 | 2802:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Direct HDL - L | Xét nghiệm mỡ máu và nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Biotecnica Instruments S.p.A. | Ý | Biotecnica Instruments S.p.A., Ý | 143L | 9786NK/BYT-TB-CT | B | 500 Test/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | Test | 5800 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I ( hãng Tokyo Boeki medisys inc./Nhật ) (hoặc tương đương) | M137 | 21800 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 2500 | [8 empty] | 18000 |  | 300
395 | 2462 | 6 | Hektoen agar | "Hektoen Enteric Agar "Hektoen Enteric Agar 500g dạng bột, có CoA (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Gam | [6 empty] | 6 | 2462:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Hektoen Enteric Agar 500g | "Hektoen Enteric Agar "Hektoen Enteric Agar 500g dạng bột, có CoA (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Biolab | Hungary | Biolab | HEA20500 |  | A | Chai/500g | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Gam | 6006 |  |  |  |  | 7122 | 02/07/2022 | [14 empty] | 500 | 0 | 0 | [14 empty] | 1500
396 | 2679 | 6 | High Sensitivity D1000 Reagents | Hóa chất định lượng DNA cho máy Agilent 4200 | Test | [6 empty] | 6 | 2679:18 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không cung cấp tài liệu mặt hàng dự thầu. |  | High Sensitivity D1000 Reagents | Hóa chất định lượng DNA cho máy Agilent 4200 | Agilent Technologies | Mỹ | Agilent Technologies - Mỹ | 5067-5585 |  | Không Phân Loại | Hộp/112 test | Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hóa Sinh | Test | 42000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Hệ thống giải trình tự thế hệ mới (hoặc tương đương) | M127 | [17 empty] | 112
397 | 2680 | 6 | High Sensitivity D1000 ScreenTape | Hóa chất định lượng DNA cho máy Agilent 4200 | Test | [6 empty] | 6 | 2680:18 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không cung cấp tài liệu mặt hàng dự thầu. |  | High Sensitivity D1000 ScreenTape | Hóa chất định lượng DNA cho máy Agilent 4200 | Agilent Technologies | Mỹ | Agilent Technologies - Mỹ | 5067-5584 |  | Không Phân Loại | Hộp/112 test | Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hóa Sinh | Test | 124000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Hệ thống giải trình tự thế hệ mới (hoặc tương đương) | M127 | [17 empty] | 112
398 | 2464 | 6 | HIV 1/2 Human Immunodeficiency Virus Rapid Test Strip | Test nhanh phát hiện đồng thời và phân biệt kháng thể IgG, IgM, IgA của HIV 1 và HIV 2 trong huyết thanh, huyết tương người. Độ nhạy: 100% Độ đặc hiệu: 99,8% | Test | [6 empty] | 6 | 2464:41 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : theo hồ sơ làm rõ, nhà dự thầu không có GPNK/cấp hồ sơ công bố tiêu chuẩn. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | RETROSCREEN(HIV1/2 antibodies in serum/plasma) | Test nhanh phát hiện đồng thời và phân biệt kháng thể IgG, IgM, IgA của HIV 1 và HIV 2 trong huyết thanh, huyết tương người. Độ nhạy: 100% Độ đặc hiệu: 99,8% | Tulip | India | Tulip/ India | 402030025 | Số công bố 220001523/PCBB-HCM | B | Hộp 25 Test | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín | Test | 23200 | [21 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 750 | 1500 |  |  | 800
399 | 2818 | 6 | Hóa chất phát hiện đột biến EGFR |  | Test | [6 empty] | 6 | 2818:55 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không tham dự sản phẩm |  | CN |  | CN | CN | CN | CN |  | Không Phân Loại | CN | Công ty cổ phần công nghệ TBR | Test | 3760000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy Realtime PCR Rotor Gene Q (hoặc tương đương) | M140 | [16 empty] | 96 | 0 | 0
400 | 2819 | 6 | Hóa chất phiên mã ngược | Sử dụng cặp mồi và mẫu dò Taqman bắt cặp trên một vùng dài 103 bp của vùng 5’-UTR trong bộ gene HCV. Chương trình RT PCR: 1 chu kì: 25oC – 5 phút, 1 chu kì: 42oC – 30 phút, 1 chu kì 85oC – 5 phút, giữ mẫu: 4oC | Test | [6 empty] | 6 | 2819:18 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không cung cấp được hồ sơ làm rõ: GPLH/GPNK, kê khai giá bản chụp |  | AccuLite Reverse Transcription Kit A | Sử dụng cặp mồi và mẫu dò Taqman bắt cặp trên một vùng dài 103 bp của vùng 5’-UTR trong bộ gene HCV. Chương trình RT PCR: 1 chu kì: 25oC – 5 phút, 1 chu kì: 42oC – 30 phút, 1 chu kì 85oC – 5 phút, giữ mẫu: 4oC | Khoa Thương | Việt Nam | Khoa Thương/Việt Nam | RT-RNA01.1B |  | C | 50 test/hộp | Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hóa Sinh | Test | 265000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy Realtime PCR Rotor Gene Q (hoặc tương đương) | M140 | [16 empty] | 500 | 0 | 0
401 | 2820 | 6 | Hóa chất tách chiết DNA bằng phương pháp tủa | ƯU ĐIỂM Quy trình tách chiết nhanh chóng, hiệu quả. Hiệu suất, độ tinh sạch cao Không chứa hóa chất độc hại như Phenol, Chloroform. Tiện lợi: Cung cấp trọn bộ không cần bổ sung hóa chất riêng ở bên ngoài. Bộ kit bao gồm Ethanol để pha Wash Buffer 1 và Wash Buffer 2 THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mẫu đầu vào : Mẫu tế bào nuôi cấy, vi khuẩn, huyễn dịch (huyền phù), mẫu quét bề mặt, mẫu dịch phết (y tế). Lượng mẫu đầu vào: 200 µL Thể tích thu nhận: 50 µL DNA/RNA Thời gian tách chiết: 30 phút cho 10 mẫu Độ tinh sạch cao: A260/A280 = 1.7 – 2.2 Điều kiện lưu trữ: Nhiệt độ phòng. Ngoại trừ proteinase K bảo quản ở 2-8oC. Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất | Test | [6 empty] | 6 | 2820:55 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT : Hóa chất tách chiết tủa DNA bao gồm phenol, chlorofom, Iso-propanol,70% ; HSDT Không chứa hóa chất độc hại như Phenol, Chloroform. |  | TopPURE ® FLUID VIRAL EXTRACTION KIT | ƯU ĐIỂM Quy trình tách chiết nhanh chóng, hiệu quả. Hiệu suất, độ tinh sạch cao Không chứa hóa chất độc hại như Phenol, Chloroform. Tiện lợi: Cung cấp trọn bộ không cần bổ sung hóa chất riêng ở bên ngoài. Bộ kit bao gồm Ethanol để pha Wash Buffer 1 và Wash Buffer 2 THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mẫu đầu vào : Mẫu tế bào nuôi cấy, vi khuẩn, huyễn dịch (huyền phù), mẫu quét bề mặt, mẫu dịch phết (y tế). Lượng mẫu đầu vào: 200 µL Thể tích thu nhận: 50 µL DNA/RNA Thời gian tách chiết: 30 phút cho 10 mẫu Độ tinh sạch cao: A260/A280 = 1.7 – 2.2 Điều kiện lưu trữ: Nhiệt độ phòng. Ngoại trừ proteinase K bảo quản ở 2-8oC. Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất | ABT | VIỆT NAM | ABT- VIỆT NAM | Hi-712 | 210000570/PCBA-HCM | A | 50 TEST/HỘP | Công ty cổ phần công nghệ TBR | Test | 51000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy Realtime PCR Rotor Gene Q (hoặc tương đương) | M140 | 44000 | [15 empty] | 500 | 0 | 0
402 | 2821 | 6 | Hóa chất tách chiết RNA bằng phương pháp tủa | Hóa chất tách chiết tủa RNA bao gồm phenol, chlorofom, Iso-propanol,70% Ethanol, DEPC | Test | [6 empty] | 6 | 2821:18 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | AccuRive pRNA Prep Kit | Hóa chất tách chiết tủa RNA bao gồm phenol, chlorofom, Iso-propanol,70% Ethanol, DEPC | Khoa Thương | Việt Nam | Khoa Thương/Việt Nam | EX-RNA01.1A | PTN 220000831/PCBA-HCM | A | 50 test/hộp | Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hóa Sinh | Test | 55000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy Realtime PCR Rotor Gene Q (hoặc tương đương) | M140 | 37000 | 01/04/2022 | [14 empty] | 500 | 0 | 0
403 | 2822 | 6 | Hóa chất xét nghiệm HBV định lượng bằng phương pháp Realtime PCR | Mục đích: Bộ kit định lượng DNA virus Viêm Gan B (HBV) trong mẫu huyết thanh người bằng Real-time PCR Mục tiêu Hepatitis B Virus (HBV) Loại mẫu đầu vào DNA sau tách chiết từ mẫu huyết thanh, huyết tương ban đầu Thể tích mẫu đầu vào 10µL DNA Kênh màu phát hiện FAM: phát hiện tác nhân HBV HEX: chứng nội Độ nhạy 25 IU/ ml Khoảng tuyến tính 10⁹ – 2.5×10 copies/mL Công nghệ TaqMan probe Đường chuẩn (E1: 10¹) (E2: 10²) (E3: 10³) (E4: 10⁴)(E5: 10⁵) Thời gian PCR 1 giờ 30 phút Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện HBV Thành phần HBV qPCR mix, HBV standard ( E1, E2,E3,E4,E5), Chứng âm, Chứng nội (IC), Tube PCR. Bảo quản 12 tháng, nhiệt độ -20oC | Test | [6 empty] | 6 | 2822:55 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không có hồ sơ công bố tiêu chuẩn của TTBYT,bản phân loại, bản kê khai giá |  | TopSENSI ® HBV qPCR KIT | Mục đích: Bộ kit định lượng DNA virus Viêm Gan B (HBV) trong mẫu huyết thanh người bằng Real-time PCR Mục tiêu Hepatitis B Virus (HBV) Loại mẫu đầu vào DNA sau tách chiết từ mẫu huyết thanh, huyết tương ban đầu Thể tích mẫu đầu vào 10µL DNA Kênh màu phát hiện FAM: phát hiện tác nhân HBV HEX: chứng nội Độ nhạy 25 IU/ ml Khoảng tuyến tính 10⁹ – 2.5×10 copies/mL Công nghệ TaqMan probe Đường chuẩn (E1: 10¹) (E2: 10²) (E3: 10³) (E4: 10⁴)(E5: 10⁵) Thời gian PCR 1 giờ 30 phút Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện HBV Thành phần HBV qPCR mix, HBV standard ( E1, E2,E3,E4,E5), Chứng âm, Chứng nội (IC), Tube PCR. Bảo quản 12 tháng, nhiệt độ -20oC | ABT | VIỆT NAM | ABT- VIỆT NAM | SQH-101.C |  | Chưa Phân Loại | 50 TEST /HỘP | Công ty cổ phần công nghệ TBR | Test | 165000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy Realtime PCR Rotor Gene Q (hoặc tương đương) | M140 | [16 empty] | 500 | 0 | 0
404 | 2823 | 6 | Hóa chất xét nghiệm HCV định lượng bằng phương pháp Realtime PCR | Sử dụng cặp mồi và mẫu dò Taqman bắt cặp trên một vùng dài 103 bp của vùng 5’-UTR trong bộ gene HCV, chu trình nhiệt (1 chu kì 45oC – 10 phút - RT , 1 chu kì 95oC – 10 phút bất hoạt RT, 40 chu kì: 95oC – 15 giây, 60oC – 1 phút (Đọc tín hiệu)) | Test | [6 empty] | 6 | 2823:18 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Bộ xét nghiệm IVD NK RTqPCR – VCquant kit | Sử dụng cặp mồi và mẫu dò Taqman bắt cặp trên một vùng dài 103 bp của vùng 5’-UTR trong bộ gene HCV, chu trình nhiệt (1 chu kì 45oC – 10 phút - RT , 1 chu kì 95oC – 10 phút bất hoạt RT, 40 chu kì: 95oC – 15 giây, 60oC – 1 phút (Đọc tín hiệu)) | Nam Khoa | Việt Nam | Nam Khoa/Việt Nam | LS007MHt | PTN 170002307/PCBA-HCM | A | 50 test/hộp | Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hóa Sinh | Test | 462000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy Realtime PCR Rotor Gene Q (hoặc tương đương) | M140 | 240000 | 01/04/2022 | [14 empty] | 500 | 0 | 0
405 | 2824 | 6 | Hóa chất xét nghiệm HCV genotyping bằng phương pháp Realtime PCR | THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mục tiêu Hepatitis C Virus (HCV) Loại mẫu đầu vào DNA sau tách chiết từ mẫu huyết thanh, huyết tương ban đầu Thể tích mẫu đầu vào 10µL cDNA Kênh màu phát hiện FAM: phát hiện tác nhân HCV HEX: chứng nội Độ nhạy 250 IU/ ml Khoảng tuyến tính 10⁹ – 2.5×10 copies/mL Công nghệ TaqMan probe/ One-step RT Real-time PCR Đường chuẩn (E1: 10¹) (E2: 10²) (E3: 10³) (E4: 10⁴)(E5: 10⁵) Thời gian PCR 2 giờ 10 phút Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện HCV Thành phần HCV qPCR mix, HBV standard ( E1, E2,E3,E4,E5), Chứng âm, Chứng nội (IC), Tube PCR. Bảo quản 12 tháng, nhiệt độ -20oC | Test | [6 empty] | 6 | 2824:55 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không có hồ sơ công bố tiêu chuẩn của TTBYT,bản phân loại, bản kê khai giá đối với mã sản phẩm dự thầu |  | TopSENSI® HCV Genotype qPCR KIT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mục tiêu Hepatitis C Virus (HCV) Loại mẫu đầu vào DNA sau tách chiết từ mẫu huyết thanh, huyết tương ban đầu Thể tích mẫu đầu vào 10µL cDNA Kênh màu phát hiện FAM: phát hiện tác nhân HCV HEX: chứng nội Độ nhạy 250 IU/ ml Khoảng tuyến tính 10⁹ – 2.5×10 copies/mL Công nghệ TaqMan probe/ One-step RT Real-time PCR Đường chuẩn (E1: 10¹) (E2: 10²) (E3: 10³) (E4: 10⁴)(E5: 10⁵) Thời gian PCR 2 giờ 10 phút Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện HCV Thành phần HCV qPCR mix, HBV standard ( E1, E2,E3,E4,E5), Chứng âm, Chứng nội (IC), Tube PCR. Bảo quản 12 tháng, nhiệt độ -20oC | ABT | VIỆT NAM | ABT- VIỆT NAM | SQH-125.C |  | Chưa Phân Loại | 25 TEST/HỘP | Công ty cổ phần công nghệ TBR | Test | 470000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy Realtime PCR Rotor Gene Q (hoặc tương đương) | M140 | [16 empty] | 500 | 0 | 0
406 | 2825 | 6 | Hóa chất xét nghiệm HPV định Typ 16,18 bằng phương pháp Realtime PCR | sử dụng mẫu dò TaqMan. Cặp mồi và mẫu dò TaqMan được thiết kế để nhân bản và phát hiện HPV và xác định nhóm tyoe nguy cơ thấp, type 6, type 11, type 16 và type 18. Chu trình nhiệt (1 chu kì 95oC – 15 phút, 40 chu kì 95oC – 15 giây 60oC – 60 giây (Đọc tín hiệu)) | Test | [6 empty] | 6 | 2825:18 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Bộ xét nghiệm IVD NK PCR – PVI kit | sử dụng mẫu dò TaqMan. Cặp mồi và mẫu dò TaqMan được thiết kế để nhân bản và phát hiện HPV và xác định nhóm tyoe nguy cơ thấp, type 6, type 11, type 16 và type 18. Chu trình nhiệt (1 chu kì 95oC – 15 phút, 40 chu kì 95oC – 15 giây 60oC – 60 giây (Đọc tín hiệu)) | Nam Khoa | Việt Nam | Nam Khoa/Việt Nam | LS005MHd | 170002634/PCBA-HCM | A | 50 test/hộp | Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hóa Sinh | Test | 195000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy Realtime PCR Rotor Gene Q (hoặc tương đương) | M140 | 104000 | 01/04/2022 | [14 empty] | 500 | 0 | 0
407 | 2826 | 6 | Hóa chất xét nghiệm Lao bằng phương pháp Realtime PCR | Thông số kỹ thuật Mục tiêu Mycobacterial tuberculosis (MTB) Loại mẫu DNA sau tách chiết từ mẫu sinh thiết hoặc mẫu đờm Thể tích mẫu 10µL Kênh màu phát hiện FAM: phát hiện tác nhân MTB HEX: chứng nội Độ nhạy 5 copies/ phản ứng Công nghệ TaqMan probe Thời gian PCR 2 giờ Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện MTB Thành phần MTB qPCR mix, Chứng âm, Chứng dương, Chứng nội (IC), Tube PCR. Bảo quản 12 tháng, nhiệt độ -20oC | Test | [6 empty] | 6 | 2826:55 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không có hồ sơ công bố tiêu chuẩn của TTBYT,bản phân loại, bản kê khai giá đối với mã sản phẩm dự thầu |  | TopSENSI ® MTB qPCR KIT | Thông số kỹ thuật Mục tiêu Mycobacterial tuberculosis (MTB) Loại mẫu DNA sau tách chiết từ mẫu sinh thiết hoặc mẫu đờm Thể tích mẫu 10µL Kênh màu phát hiện FAM: phát hiện tác nhân MTB HEX: chứng nội Độ nhạy 5 copies/ phản ứng Công nghệ TaqMan probe Thời gian PCR 2 giờ Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện MTB Thành phần MTB qPCR mix, Chứng âm, Chứng dương, Chứng nội (IC), Tube PCR. Bảo quản 12 tháng, nhiệt độ -20oC | ABT | VIỆT NAM | ABT-VIỆT NAM | SQH-106.C |  | Chưa Phân Loại | 50 TEST/HỘP | Công ty cổ phần công nghệ TBR | Test | 165000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy Realtime PCR Rotor Gene Q (hoặc tương đương) | M140 | [16 empty] | 2500 | 0 | 0
408 | 2827 | 6 | Hóa chất xét nghiệm virus Corona bằng phương pháp Realtime PCR | Bộ hóa chất xét nghiệm khẳng định virus Corona bao gồm: OneStep RT-qPCR Enzyme mix, 2X OneStep RT-qPCR Buffer, Primer & Probe Mixture, Control Template, RNase free Water. Ngưỡng phát hiện 10 copy/phản ứng. Xác định gen N, gen Orf1a. | Test | [6 empty] | 6 | 2827:18 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | DiaPlexQ TM Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit | Bộ hóa chất xét nghiệm khẳng định virus Corona bao gồm: OneStep RT-qPCR Enzyme mix, 2X OneStep RT-qPCR Buffer, Primer & Probe Mixture, Control Template, RNase free Water. Ngưỡng phát hiện 10 copy/phản ứng. Xác định gen N, gen Orf1a. | Solgent | Hàn Quốc | Solgent/Hàn Quốc | SQD52-K100 | 15556NK/BYT-TB-CT | C | 100 test/hộp | Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hóa Sinh | Test | 390000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy Realtime PCR Rotor Gene Q (hoặc tương đương) | M140 | 280000 | 01/04/2022 | [15 empty] | 7500 | 0
409 | 3024 | 6 | Hóa chất xử lý mẫu lao KH2PO4 | Hóa chất tinh khiết Potassium dihydrogen phosphate a.r. (KH2PO4) sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Kg | [6 empty] | 6 | 3024:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Potassium dihydrogen phosphate a.r. (KH2PO4) 1kg | Hóa chất tinh khiết Potassium dihydrogen phosphate a.r. (KH2PO4) sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Chem - Lab | Bỉ | Chem - Lab | CL00.1146.1000 |  | Chưa Phân Loại | Chai/1 kg | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Kg | 7851600 |  |  |  |  | 11172237 | 23/06/2022 | [18 empty] | 2
410 | 3026 | 6 | Hóa chất xử lý mẫu lao NAOH | Hóa chất tinh khiết Sodium hydroxide, pellets a.r. 1kg sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Kg | [6 empty] | 6 | 3026:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Sodium hydroxide, pellets a.r. 1kg | Hóa chất tinh khiết Sodium hydroxide, pellets a.r. 1kg sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Chem - Lab | Bỉ | Chem - Lab | CL00.1404.1000 |  | Chưa Phân Loại | Chai/1 kg | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Kg | 7851600 |  |  |  |  | 11172237 | 23/06/2022 | [18 empty] | 1
411 | 2467 | 6 | Hydrochloric acid 37% a.r. | "Acid Chlohydric 37% sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Lít | [6 empty] | 6 | 2467:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Hydrochloric acid 37% a.r. 1L | "Acid Chlohydric 37% sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Chem - Lab | Bỉ | Chem - Lab | CL00.0310.1000 |  | Chưa Phân Loại | Chai/1L | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Lít | 302500 |  |  |  |  | 494992 | 23/06/2022 | [15 empty] | 2 | 0 | [14 empty] | 5 |  | 1
412 | 2470 | 6 | Hydrogen peroxyt H2O2 30% | "Hydrogen peroxide 30 % sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Chai | [6 empty] | 6 | 2470:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Hydrogen peroxide 30 weight % solution a.r. 1L | "Hydrogen peroxide 30 % sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Chem - Lab | Bỉ | Chem - Lab | CL00.2308.1000 |  | Chưa Phân Loại | Chai/1L | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Chai | 374000 |  |  |  |  | 611922 | 23/06/2022 | [14 empty] | 80 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15
413 | 2803 | 6 | Invitrol HbA1c Liquid L1 4x0.25ml | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn HbA1c . Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | ml | [6 empty] | 6 | 2803:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | HbA1c Direct Control | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn HbA1c . Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Biotecnica Instruments S.p.A. | Ý | Biotecnica Instruments S.p.A., Ý | 637 | 9786NK/BYT-TB-CT | B | 2ml/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | ml | 3528000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I ( hãng Tokyo Boeki medisys inc./Nhật ) (hoặc tương đương) | M137 | 2050000 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 30
414 | 2804 | 6 | Invitrol HbA1c Liquid L2 4x0.25ml | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn HbA1c . Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | ml | [6 empty] | 6 | 2804:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | HbA1c Direct Control | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn HbA1c . Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Biotecnica Instruments S.p.A. | Ý | Biotecnica Instruments S.p.A., Ý | 637 | 9786NK/BYT-TB-CT | B | 2ml/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | ml | 3528000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I ( hãng Tokyo Boeki medisys inc./Nhật ) (hoặc tương đương) | M137 | 2050000 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 30
415 | 2473 | 6 | Iodine nguyên chất | Đĩa kháng sinh đúng tên và hàm lượng như HS mời thầu; quy cách 1 x 50 đĩa và 5 x 50 đĩa; ISO 9001 và ISO 13485; (Có tài liệu kỹ thuật chi tiết trong hồ sơ dự thầu) | Chai | [6 empty] | 6 | 2473:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Iodine, pellets a.r. 100g | Đĩa kháng sinh đúng tên và hàm lượng như HS mời thầu; quy cách 1 x 50 đĩa và 5 x 50 đĩa; ISO 9001 và ISO 13485; (Có tài liệu kỹ thuật chi tiết trong hồ sơ dự thầu) | Chem - Lab | Bỉ | Chem - Lab | CL00.1002.0100 |  | A | 1 x 50 đĩa, 5 x 50 đĩa | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Chai | 793100 |  |  |  |  | 1297792 | 02/07/2022 | [15 empty] | 1 | 0 | 4
416 | 2681 | 6 | Ion Xpress Barcode Adaptors 1-16 kit | Hóa chất đặt Barcode cho mẫu. Barcode 1-16 | Test | [6 empty] | 6 | 2681:18 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không cung cấp tài liệu mặt hàng dự thầu. |  | ION-XBA1 / Ion Xpress Barcode Adapters 1-16 Kit | Hóa chất đặt Barcode cho mẫu. Barcode 1-16 | One Lambda | Mỹ | Themofisher/Mỹ | ION-XBA1 | PTN 180000403/PCBA-HCM | A | Hộp/160 test | Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hóa Sinh | Test | 534000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Hệ thống giải trình tự thế hệ mới (hoặc tương đương) | M127 | [17 empty] | 320
417 | 2682 | 6 | Ion Xpress Barcode Adaptors 17-32 kit | Hóa chất đặt Barcode cho mẫu. Barcode 17-32 | Test | [6 empty] | 6 | 2682:18 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không cung cấp tài liệu mặt hàng dự thầu. |  | ION-XBA2 / Ion Xpress Barcode Adapters 17-32 Kit | Hóa chất đặt Barcode cho mẫu. Barcode 17-32 | One Lambda | Mỹ | Themofisher/Mỹ | ION-XBA2 | PTN 180000403/PCBA-HCM | A | Hộp/160 test | Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hóa Sinh | Test | 534000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Hệ thống giải trình tự thế hệ mới (hoặc tương đương) | M127 | [17 empty] | 320
418 | 2476 | 6 | K2Cr2O7 | "Potassium dichromate sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Chai | [6 empty] | 6 | 2476:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Potassium dichromate v.p. (K2Cr2O7) 500g | "Potassium dichromate sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Chem - Lab | Bỉ | Chem - Lab | CL00.1145.0500 |  | Chưa Phân Loại | Chai/500g | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Chai | 895400 |  |  |  |  | 1465192 | 23/06/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 1
419 | 2716 | 6 | Kit tinh sạch DNA/RNA sử dụng cho máy tinh sạch DNA và RNA tự động | ƯU ĐIỂM Nhanh chóng: Quy trình được cải tiến tích hợp nhiều bước giúp quá trình tách chiết đơn giản, nhanh chóng với số lượng mẫu lớn Tiện lợi: Hóa chất chưa chia sẵn, giúp khách hàng tiết kiệm hóa chất với số lượng mẫu ít Thời gian tách chiết 10p. Cung cấp bao gồm Tipcom chạy máy Linh hoạt: Dễ dàng đáp ứng trên các dòng máy tách chiết/ tinh sạch nucleic acid khác nhau. Hiệu quả Thu nhận đồng thời DNA/RNA với độ lặp lại và hiệu suất thu hồi cao THÔNG SỐ KỸ THUẬT Loại Mẫu: DNA/RNA virus từ mẫu huyễn dịch (huyền phù), mẫu quét bề mặt, mẫu dịch phết (y tế) bao gồm SARS-CoV-2 bằng hạt từ.. Thu nhận đồng thời DNA và RNA. Hiệu suất thu hồi hạt từ: > 95% Khả năng gắn DNA/RNA: tối đa 80 µg (phụ thuộc vào loại mẫu) Độ tinh sạch: A260/A280 = 1.7 – 2.2 Thời gian tách chiết: 10 phút cho 1-32 mẫu (giải pháp tách tự động) Lượng mẫu đầu vào: 200 µL Hạt từ: Nồng độ: 10-15mg/ mL;Kích thước : 0.2-5µm Lõi: Fe3O4; Vỏ ngoài: SiO2 Điều kiện lưu trữ: Nhiệt độ phòng Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất | Test | [6 empty] | 6 | 2716:55 | KHÔNG ĐẠT |  | Điều chỉnh giá kế hoạch | TopPURE® MAGA QUICK VIRAL EXTRACTION KIT | ƯU ĐIỂM Nhanh chóng: Quy trình được cải tiến tích hợp nhiều bước giúp quá trình tách chiết đơn giản, nhanh chóng với số lượng mẫu lớn Tiện lợi: Hóa chất chưa chia sẵn, giúp khách hàng tiết kiệm hóa chất với số lượng mẫu ít Thời gian tách chiết 10p. Cung cấp bao gồm Tipcom chạy máy Linh hoạt: Dễ dàng đáp ứng trên các dòng máy tách chiết/ tinh sạch nucleic acid khác nhau. Hiệu quả Thu nhận đồng thời DNA/RNA với độ lặp lại và hiệu suất thu hồi cao THÔNG SỐ KỸ THUẬT Loại Mẫu: DNA/RNA virus từ mẫu huyễn dịch (huyền phù), mẫu quét bề mặt, mẫu dịch phết (y tế) bao gồm SARS-CoV-2 bằng hạt từ.. Thu nhận đồng thời DNA và RNA. Hiệu suất thu hồi hạt từ: > 95% Khả năng gắn DNA/RNA: tối đa 80 µg (phụ thuộc vào loại mẫu) Độ tinh sạch: A260/A280 = 1.7 – 2.2 Thời gian tách chiết: 10 phút cho 1-32 mẫu (giải pháp tách tự động) Lượng mẫu đầu vào: 200 µL Hạt từ: Nồng độ: 10-15mg/ mL;Kích thước : 0.2-5µm Lõi: Fe3O4; Vỏ ngoài: SiO2 Điều kiện lưu trữ: Nhiệt độ phòng Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất | ABT | VIỆT NAM | ABT- VIỆT NAM | Hi-912.N | 220000032/PCBA-LA | A | 96 TEST/HỘP | Công ty cổ phần công nghệ TBR | Test | 11500 | 42000 |  |  |  | 42000 | [15 empty] | 300000
420 | 2496 | 6 | Lauryl sulfate broth | Môi trường Lauryl Sulfate Broth (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Hộp | [6 empty] | 6 | 2496:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Mặt hàng dự thầu Không có hồ sơ công bố TTBYT hoặc GPNK | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Lauryl Sulphate Broth 500g | Môi trường Lauryl Sulfate Broth (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Biolab | Hungary | Biolab | LSB20500 |  | A | Chai/500g | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Hộp | 808500 |  |  |  |  | 1102493 | 02/07/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 1
421 | 2805 | 6 | LDL-C Direct 4x25/2x17ml | Xét nghiệm theo dõi tình trạng mỡ máu. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Test | [6 empty] | 6 | 2805:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | LDL Cholesterol direct | Xét nghiệm theo dõi tình trạng mỡ máu. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | AMEDA Labordiagnostik GmbH | Áo | AMEDA Labordiagnostik GmbH, Áo | BR3302 | 10751NK/BYT-TB-CT | B | 300 Test/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | Test | 10400 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I ( hãng Tokyo Boeki medisys inc./Nhật ) (hoặc tương đương) | M137 | 14000 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 2500 | [8 empty] | 18000 |  | 8000
422 | 3052 | 6 | LightCycler 8-Tube Strips (white) | Dãy ống nhựa phản ứng - LightCycler 8-Tube Strips (white) (06612601001) | Cái | [6 empty] | 6 | 3052:56 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không có CFS | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | LightCycler 8-Tube Strips (white) | Dãy ống nhựa phản ứng - LightCycler 8-Tube Strips (white) (06612601001) | Roche - Mexico | Mexico | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 06612601001 | TKHQ số 104019350520 | Không Phân Loại | 120 strips, 1 strips 8 cái | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Cái | 3465 | 3402 | [5 empty] | 3465 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh | Số 172 /QĐ-KSBT | 07/10/2021 | 3465 | Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh | Số 172 /QĐ-KSBT | 07/10/2021 | [12 empty] | 960
423 | 3056 | 6 | Mannitol motility nitrate | Môi trường nuôi cấy vi sinh Mannitol Motility Nitrate (MMN) Mediumn, dạng bột, có CoA (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Gam | [6 empty] | 6 | 3056:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Mannitol Motility Nitrate (MMN) Medium 500g | Môi trường nuôi cấy vi sinh Mannitol Motility Nitrate (MMN) Mediumn, dạng bột, có CoA (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Biolab | Hungary | Biolab | MMN20500 |  | A | Chai/500g | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Gam | 2600 |  |  |  |  | 3400 | 02/07/2022 | [31 empty] | 500
424 | 2764 | 6 | MEASURING CELL | Bộ phận đo mẫu theo công nghệ điện hóa phát quang (Measuring cell), dùng cho máy phân tích miển dịch tự động (05151643001) | Cái | [6 empty] | 6 | 2764:56 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không có CFS |  | MEASURING CELL | Bộ phận đo mẫu theo công nghệ điện hóa phát quang (Measuring cell), dùng cho máy phân tích miển dịch tự động (05151643001) | Hitachi High-Technologies Corporation, Nhật | Nhật | Roche Diagnostics GmbH, Đức | 05151643001 | TKHQ số 103786162062 | Không Phân Loại | 1 cái | LIÊN DANH NHÀ THẦU BÌNH MINH – MINH ĐỨC | Cái | 128000000 | 103785000 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy miễn dịch tự động cobas e601 (hoặc tương đương) | M11 |  |  | 103785000 | Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên | Số: 1780/QĐ-BVVTN | 25/05/2022 | 103785000 | Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên | Số: 1780/QĐ-BVVTN | 25/05/2022 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2
425 | 3057 | 6 | Meat extract agar | Môi trường được sử dụng để nuôi cấy và định lượng vi sinh vật trong nước và các sản phẩm sữa (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Gam | [6 empty] | 6 | 3057:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Meat Extract Agar | Môi trường được sử dụng để nuôi cấy và định lượng vi sinh vật trong nước và các sản phẩm sữa (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Biolab | Hungary | Biolab | MEE10500 |  | A | Chai/500g | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Gam | 3500 |  |  |  |  | 4150 | 02/07/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 500
426 | 2508 | 6 | Methyl Orange | "Muối sodium methyl, làm chỉ thị màu cam cho các phản ứng hóa học (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Chai | [6 empty] | 6 | 2508:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Methyl orange Na salt indicator 100g | "Muối sodium methyl, làm chỉ thị màu cam cho các phản ứng hóa học (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Chem - Lab | Bỉ | Chem - Lab | CL00.1341.0100 |  | Chưa Phân Loại | Chai/100g | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Chai | 750200 |  |  |  |  | 1227592 | 22/07/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | [11 empty] | 1
427 | 2514 | 6 | MR-VP broth | (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Hộp | [6 empty] | 6 | 2514:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | MRVP Broth 500g | (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Biolab | Hungary | Biolab | MVP20500 |  | A | Chai/500g | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Hộp | 890000 |  |  |  |  | 1213630 | 02/07/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 5
428 | 2516 | 6 | Mueller Hinton Agar | "Môi trường thử nghiệm tính nhạy cảm kháng sinh theo chuẩn EUCAST (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Gam | [6 empty] | 6 | 2516:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | EcoBio Mueller-Hinton II Agar 500g | "Môi trường thử nghiệm tính nhạy cảm kháng sinh theo chuẩn EUCAST (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Biolab | Hungary | Biolab | EMHT20500 |  | A | Chai/500g | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Gam | 1844 |  |  |  |  | 2465 | 02/07/2022 | [14 empty] | 1000 | 0 | 500 | 10000
429 | 2517 | 6 | Mueller Hinton Agar+ 5% Sheep Blood | Môi trường thực hiện kháng sinh đồ Streptococcus. | Đĩa | [6 empty] | 6 | 2517:26 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng yêu cầu kĩ thuật: Môi trường sử dụng để kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh của vi sinh vật khó mọc HSDT: môi trường thực hiện kháng sinh đồ Streptococcus | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | TraceMedia™ Mueller Hinton Blood Agar | Môi trường thực hiện kháng sinh đồ Streptococcus. | LABONE- VIỆT NAM | VIỆT NAM | LABone Scientific Co.Ltd., VIỆT NAM | TM3322.010 | 210000045/PCBSX-HCM | A | Hộp 10 đĩa | Công ty TNHH Thiết bị Khoa học LABone | Đĩa | 18000 |  |  |  |  | 34650 | 25/05/2022 | [14 empty] | 1000 | 150 | 0 |  |  |  | 900 | 30
430 | 2518 | 6 | Muối Na2S2O3.5H2O | "Sodium Thiosulfate tinh khiết sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Chai | [6 empty] | 6 | 2518:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Sodium thiosulfate.5aq a.r. (Na2S2O3.5H2O) 1kg | "Sodium Thiosulfate tinh khiết sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Chem - Lab | Bỉ | Chem - Lab | CL00.1433.1000 |  | Chưa Phân Loại | Chai/1kg | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Chai | 462000 |  |  |  |  | 1227592 | 23/06/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 1
431 | 2520 | 6 | MYP (Mannitol egg yolk polymyxin) agar | "Môi trường vi sinh dạng bột, dùng để đếm, phát hiện và phân lập Bacillus cereus. " | Gam | [6 empty] | 6 | 2520:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Bacillus Cereus (PREP) Agar Base 500g | "Môi trường vi sinh dạng bột, dùng để đếm, phát hiện và phân lập Bacillus cereus. " | Biolab | Hungary | Biolab | BPR20500 |  | A | Chai/500g | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Gam | 7700 |  |  |  |  | 10364 | 02/07/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 1500
432 | 2740 | 6 | Nắp đậy panel tray lids | "Nắp đậy panel để tránh bay hơi " | Cái | [6 empty] | 6 | 2740:37 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không bổ sung tài liệu làm rõ như đã yêu cầu |  | Microscan 96 Well Tray Lids 240 pcs | "Nắp đậy panel để tránh bay hơi " | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | Mỹ | Beckman Coulter, Inc., Mỹ | B1018-18 | 104341153820 | Không Phân Loại | 240pcs | Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm | Cái | 14805 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ tự động Beckman Coulter Walk away 40/96 (hoặc tương đương) | M6 | [17 empty] | 600 | 0
433 | 2522 | 6 | Naphthylamin hydrochloride (1-Naphthylamin) | "N-(1-Naphtyl)ethylenediamine dihydrochloride a.r. tinh khiết sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Chai | [6 empty] | 6 | 2522:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | N-(1-Naphtyl)ethylenediamine dihydrochloride a.r. 10g | "N-(1-Naphtyl)ethylenediamine dihydrochloride a.r. tinh khiết sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Chemlab | Bỉ | Chem - Lab | CL00.4011.0010 |  | A | Chai/10g | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Chai | 839000 |  |  |  |  | 1193834 | 23/06/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 1
434 | 3068 | 6 | Natri hyroxyt [NaOH] | Hóa chất tinh khiết phân tích, có chứng nhận chất lượng CoA, (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Gam | [6 empty] | 6 | 3068:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Mặt hàng dự thầu không có Hồ sơ công bố hoặc GPNK. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Sodium hydroxide, pellets a.r. 1kg | Hóa chất tinh khiết phân tích, có chứng nhận chất lượng CoA, (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Chem - Lab | Bỉ | Chem - Lab | CL00.1404.1000 |  | Chưa Phân Loại | Chai/1 kg | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Gam | 550 |  |  |  |  | 783 | 22/06/2022 | [31 empty] | 6000
435 | 2527 | 6 | NH4Cl | Amonium Chloride tinh khiết sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Chai | [6 empty] | 6 | 2527:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Ammonium chloride a.r. 1kg | Amonium Chloride tinh khiết sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Chem - Lab | Bỉ | Chem - Lab | CL00.0130.1000 |  | Chưa Phân Loại | Chai/1kg | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Chai | 568700 |  |  |  |  | 569 | 23/06/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 1
436 | 2529 | 6 | Nitrat Bạc | Muối Bạc nitate dạng bột mịn, không màu, tinh khiết dùng cho phân tích thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Gam | [6 empty] | 6 | 2529:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Silver nitrate v.p. 100g | Muối Bạc nitate dạng bột mịn, không màu, tinh khiết dùng cho phân tích thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Chem - Lab | Bỉ | Chem - Lab | CL00.2601.0100 |  | Chưa Phân Loại | Chai/100g | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Gam | 39360 |  |  |  |  | 61380 | 23/06/2022 | [15 empty] | 200 | 0 | [16 empty] | 100
437 | 3074 | 6 | Nitrate agar | Môi trường nuôi cấy vi sinh Motility Nitrate (MN) Medium Base, có CoA (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Gam | [6 empty] | 6 | 3074:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Motility Nitrate (MN) Medium Base 500g | Môi trường nuôi cấy vi sinh Motility Nitrate (MN) Medium Base, có CoA (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Biolab | Hungary | Biolab | MON20500 |  | A | Chai/500g | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Gam | 2900 |  |  |  |  | 3439 | 02/07/2022 | [31 empty] | 500
438 | 2530 | 6 | Nitric acid 65% a.r. | Nitric acid 65% a.r. tinh khiết dùng cho phân tích thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Chai | [6 empty] | 6 | 2530:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Nitric acid 65% a.r. 1L | Nitric acid 65% a.r. tinh khiết dùng cho phân tích thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Chem - Lab | Bỉ | Chem - Lab | CL00.1902.1000 |  | Chưa Phân Loại | Chai/1L | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Chai | 342000 |  |  |  |  | 595628 | 23/02/2022 | [14 empty] | 1 | 0 | 0 | [14 empty] | 12.5 |  | 1
440 | 2683 | 6 | Nuclease fee Water | Nước tinh khiết sử dụng cho sinh học phân tử | Chai | [6 empty] | 6 | 2683:18 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không cung cấp tài liệu mặt hàng dự thầu. |  | Water - Nuclease-Free Water, for Molecular Biology | Nước tinh khiết sử dụng cho sinh học phân tử | Sigma | Mỹ | Merck/Mỹ | W4502 |  | Không Phân Loại | Chai 500ml | Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hóa Sinh | Chai | 999900 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Hệ thống giải trình tự thế hệ mới (hoặc tương đương) | M127 | [17 empty] | 2
442 | 3087 | 6 | Ống Falcon 15 ml nắp vặn chưa tiệt trùng | Ống ly tâm thể tích 15ml có chia vạch tiệt trùng bằng khí | Cái | [6 empty] | 6 | 3087:55 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không có hồ sơ công bố tiêu chuẩn của TTBYT,bản phân loại, bản kê khai giá,thông tin kỹ thuật đối với mã sản phẩm dự thầu | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Ống ly tâm 15ml (Centrifuge tube 15ml conical | Ống ly tâm thể tích 15ml có chia vạch tiệt trùng bằng khí | ABT | VIỆT NAM | ABT- VIỆT NAM | PL018 |  | Chưa Phân Loại | GÓI 100 CÁI | Công ty cổ phần công nghệ TBR | Cái | 2500 | [20 empty] | 20000 | 7500 | 0
444 | 2890 | 6 | Ống nghiệm pha loãng của máy Etimax | Ống pha loãng dành cho máy Etimax 3000 | Cái | [6 empty] | 6 | 2890:71 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không bổ sung bảng phân loại trang thiết bị y tế ; Giấy phép lưu hành & giá kê khai (bản chụp) |  | PLASTIC TUBES 5 ml 75x12 | Ống pha loãng dành cho máy Etimax 3000 | Diasorin | Đức | Diasorin/Ý | A0070 | 104563072460 | Không Phân Loại | Hộp/500 cái | Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Vimec | Cái | 3080 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Elisa Eti-Max (Model: Etimax-3000, hãng: Diasorin - Đức) (hoặc tương đương) | M31 | [16 empty] | 10000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3000
446 | 2830 | 6 | PANA RealTyper HPV Kit 6.0 | THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mục tiêu High-risk Human Papilloma Virus (HPV) Loại mẫu đầu vào DNA sau tách chiết từ mẫu dịch phết cổ tử cung, mẫu sinh thiết Thể tích mẫu đầu vào 10µL Kênh màu phát hiện FAM: phát hiện tác nhân HPV HEX: chứng nội Độ nhạy 10 copies/ phản ứng Công nghệ TaqMan probe Thời gian PCR 1 giờ 30 phút Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện các tuýp nguy cơ cao HPV Thành phần High-risk HPV qPCR mix, Chứng âm, chứng dương, Chứng nội (IC), Tube PCR. Bảo quản 12 tháng, nhiệt độ -20oC | Hộp | [6 empty] | 6 | 2830:55 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty bổ sung GPNK /hồ sơ công bố tiêu chuẩn của trang thiết bị, bản phân loại trang thiết bị , bản kê khai giá,bản thông tin kỹ thuật đối với mã sản phẩm dự thầu |  | TopSENSI ® High-risk HPV qPCR KIT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mục tiêu High-risk Human Papilloma Virus (HPV) Loại mẫu đầu vào DNA sau tách chiết từ mẫu dịch phết cổ tử cung, mẫu sinh thiết Thể tích mẫu đầu vào 10µL Kênh màu phát hiện FAM: phát hiện tác nhân HPV HEX: chứng nội Độ nhạy 10 copies/ phản ứng Công nghệ TaqMan probe Thời gian PCR 1 giờ 30 phút Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện các tuýp nguy cơ cao HPV Thành phần High-risk HPV qPCR mix, Chứng âm, chứng dương, Chứng nội (IC), Tube PCR. Bảo quản 12 tháng, nhiệt độ -20oC | ABT | VIỆT NAM | ABT-VIỆT NAM | SQH-128.C |  | Chưa Phân Loại | 50 TEST/HỘP | Công ty cổ phần công nghệ TBR | Hộp | 20870000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy Real-time PCR CFX96 Bio-Rad (hoặc tương đương) | M141 | [16 empty] | 22
448 | 2831 | 6 | PANA RealTyper HPV Screening 1.0 | THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mục tiêu High-risk Human Papilloma Virus (HPV) Loại mẫu đầu vào DNA sau tách chiết từ mẫu dịch phết cổ tử cung, mẫu sinh thiết Thể tích mẫu đầu vào 10µL Kênh màu phát hiện FAM: phát hiện tác nhân HPV HEX: chứng nội Độ nhạy 10 copies/ phản ứng Công nghệ TaqMan probe Thời gian PCR 1 giờ 30 phút Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện các tuýp nguy cơ cao HPV Thành phần High-risk HPV qPCR mix, Chứng âm, chứng dương, Chứng nội (IC), Tube PCR. Bảo quản 12 tháng, nhiệt độ -20oC | Hộp | [6 empty] | 6 | 2831:55 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty bổ sung GPNK /hồ sơ công bố tiêu chuẩn của trang thiết bị, bản phân loại trang thiết bị , bản kê khai giá,bản thông tin kỹ thuật đối với mã sản phẩm dự thầu |  | TopSENSI ® High-risk HPV qPCR KIT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mục tiêu High-risk Human Papilloma Virus (HPV) Loại mẫu đầu vào DNA sau tách chiết từ mẫu dịch phết cổ tử cung, mẫu sinh thiết Thể tích mẫu đầu vào 10µL Kênh màu phát hiện FAM: phát hiện tác nhân HPV HEX: chứng nội Độ nhạy 10 copies/ phản ứng Công nghệ TaqMan probe Thời gian PCR 1 giờ 30 phút Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện các tuýp nguy cơ cao HPV Thành phần High-risk HPV qPCR mix, Chứng âm, chứng dương, Chứng nội (IC), Tube PCR. Bảo quản 12 tháng, nhiệt độ -20oC | ABT | VIỆT NAM | ABT- VIỆT NAM | SQH-128.C |  | Chưa Phân Loại | 50TEST/HỘP | Công ty cổ phần công nghệ TBR | Hộp | 21000000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy Real-time PCR CFX96 Bio-Rad (hoặc tương đương) | M141 | [16 empty] | 6
450 | 2832 | 6 | PANA RealTyper™ STD | Ưu điểm Quy trình đơn giản Thời gian PCR tối ưu hóa trong 2 giờ Độ nhạy và dộ đặc hiệu cao Công nghệ đầu dò Taqman probe Thông số kỹ thuật Mục tiêu Helicobacter pylori (HP) Loại mẫu DNA sau tách chiết từ mẫu sinh thiết, dịch dạ dày và phân Thể tích mẫu 10µL Kênh màu phát hiện FAM: phát hiện tác nhân HP HEX: chứng nội Độ nhạy 10 copies/ phản ứng Công nghệ TaqMan probe Thời gian PCR 1h 30p Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện HP Thành phần HP qPCR mix, Chứng âm, Chứng dương (plasmid), Chứng nội ngoại sinh (IC), Tube PCR. Bảo quản 12 tháng, nhiệt độ -20oC | Hộp | [6 empty] | 6 | 2832:55 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | TopSENSI ® HPV qPCR KIT | Ưu điểm Quy trình đơn giản Thời gian PCR tối ưu hóa trong 2 giờ Độ nhạy và dộ đặc hiệu cao Công nghệ đầu dò Taqman probe Thông số kỹ thuật Mục tiêu Helicobacter pylori (HP) Loại mẫu DNA sau tách chiết từ mẫu sinh thiết, dịch dạ dày và phân Thể tích mẫu 10µL Kênh màu phát hiện FAM: phát hiện tác nhân HP HEX: chứng nội Độ nhạy 10 copies/ phản ứng Công nghệ TaqMan probe Thời gian PCR 1h 30p Độ đặc hiệu Kit chỉ phát hiện HP Thành phần HP qPCR mix, Chứng âm, Chứng dương (plasmid), Chứng nội ngoại sinh (IC), Tube PCR. Bảo quản 12 tháng, nhiệt độ -20oC | ABT | VIỆT NAM | ABT- VIỆT NAM | SQH-103.C | 220000004/PCBB-LA | Chưa Phân Loại | 50 TEST/HỘP | Công ty cổ phần công nghệ TBR | Hộp | 20780000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy Real-time PCR CFX96 Bio-Rad (hoặc tương đương) | M141 | 110000 | [15 empty] | 84
452 | 2833 | 6 | PANAMAX™ Viral DNA/RNA Extraction Kit | ƯU ĐIỂM Quy trình tách chiết tự động siêu nhanh chóng, hiệu quả. Hiệu suất, độ tinh sạch cao Thu nhận đồng thời DNA/RNA Không chứa hóa chất độc hại như Phenol, Chloroform. Tiện lợi: Cung cấp trọn bộ không cần bổ sung hóa chất, vật tư riêng ở bên ngoài. Bộ kit bao gồm Ethanol để pha Wash Buffer 1 và Wash Buffer 2 Đáp ứng trên đa dạng dòng máy 32 khác nhau trên thị trường THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mẫu đầu vào : Tế bào nuôi cấy, vi khuẩn gram (-) và gram (+), huyễn dịch (huyền phù), mẫu quét bề mặt, mẫu dịch phết bao gồm SARS-CoV-2 Lượng mẫu đầu vào: 200 µL Thể tích thu nhận: 100 µL DNA/RNA Thời gian tách chiết: 23-30 phút cho 1-96 mẫu Độ tinh sạch cao: A260/A280 = 1.7 – 2.2 Nồng độ hạt từ: 10-15 mg/ mL; Kích thước hạt từ : 0.2-5 µm; Lõi hạt từ Fe3O4; Vỏ ngoài SiO2 . Điều kiện lưu trữ: Nhiệt độ phòng. Ngoại trừ proteinase K bảo quản ở 2-8oC. Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất | Hộp | [6 empty] | 6 | 2833:55 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | TopPURE® MAGA GENOMIC DNA/RNA EXTRACTION KIT | ƯU ĐIỂM Quy trình tách chiết tự động siêu nhanh chóng, hiệu quả. Hiệu suất, độ tinh sạch cao Thu nhận đồng thời DNA/RNA Không chứa hóa chất độc hại như Phenol, Chloroform. Tiện lợi: Cung cấp trọn bộ không cần bổ sung hóa chất, vật tư riêng ở bên ngoài. Bộ kit bao gồm Ethanol để pha Wash Buffer 1 và Wash Buffer 2 Đáp ứng trên đa dạng dòng máy 32 khác nhau trên thị trường THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mẫu đầu vào : Tế bào nuôi cấy, vi khuẩn gram (-) và gram (+), huyễn dịch (huyền phù), mẫu quét bề mặt, mẫu dịch phết bao gồm SARS-CoV-2 Lượng mẫu đầu vào: 200 µL Thể tích thu nhận: 100 µL DNA/RNA Thời gian tách chiết: 23-30 phút cho 1-96 mẫu Độ tinh sạch cao: A260/A280 = 1.7 – 2.2 Nồng độ hạt từ: 10-15 mg/ mL; Kích thước hạt từ : 0.2-5 µm; Lõi hạt từ Fe3O4; Vỏ ngoài SiO2 . Điều kiện lưu trữ: Nhiệt độ phòng. Ngoại trừ proteinase K bảo quản ở 2-8oC. Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất | ABT | VIỆT NAM | ABT- VIỆT NAM | Hi-612 | 210000563/PCBA-HCM | A | 96 TEST/HỘP | Công ty cổ phần công nghệ TBR | Hộp | 42212000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy Real-time PCR CFX96 Bio-Rad (hoặc tương đương) | M141 | 68750 | [15 empty] | 10
454 | 2553 | 6 | Peptone Water | Môi trường lỏng căn bản cho các thí nghiệm phân hủy carbohydrate (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Hộp | [6 empty] | 6 | 2553:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Peptone Water Base 500g | Môi trường lỏng căn bản cho các thí nghiệm phân hủy carbohydrate (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Biolab | Hungary | Biolab | PEW20500 |  | A | Chai/500g | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Hộp | 919000 |  |  |  |  | 1253070 | 02/07/2022 | [15 empty] | 15 | 0 | [16 empty] | 1
456 | 2555 | 6 | Phát hiện định tính kháng nguyên virus viêm gan B. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh/Máu toàn phần | "Phát hiện định tính kháng nguyên virus viêm gan B. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,9% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. Giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế: SPCĐ-TTB-300-17 | Test | [6 empty] | 6 | 2555:61 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : yêu cầu kĩ thuật: Độ nhạy: 100%. công ty dự thầu: độ nhạy:99,8%. không có giá kê khai của BYT, mã số VTYT của BYT ( bảng chụp màng hình) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Quick Test HBsAg (Strip 3.0) | "Phát hiện định tính kháng nguyên virus viêm gan B. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,9% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. Giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế: SPCĐ-TTB-300-17 | Việt Mỹ | Việt Nam | Việt Mỹ/ Việt Nam | THSG30AM | SPCĐ-TTB-300-17 | B | 50 Test/ Hộp | Công ty cổ phần thương mại Thiên Lương | Test | 7140 |  |  |  |  | 16800 | 19/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 75 |  |  |  |  | 1600 |  |  | 1000 |  | 5000 |  |  |  | 500
458 | 2556 | 6 | Phát hiện định tính kháng thể kháng vi khuẩn Giang mai trong huyết tương hoặc huyết thanh trong cơ thể con người. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh. | 1. Công dụng: XN nhanh cho bệnh giang mai để phát hiện các kháng thể IgG và IgM đặc hiệu Treponema trong serum, plasma or whole blood. 2. Số lượng test: 25 tests 3. Loại mẫu đo: serum, plasma or whole blood. 4. Thành phần: - Device: Membrane test assembly comprises of recombinant T. pallidum antigens - colloidal gold conjugate recombinant T. pallidumantigens at 'Test' region anti rabbit antiserum at 'Control' region - Buffer: Diluent buffer (0.1M Tris Buffer with 0.1% sodium azide) - Pipette: Disposable plastic sample dropper - Other Accessories: Desiccant pouch and Package Insert 5. Dạng sử dụng: test nhanh 6. Nhiệt độ bảo quản: 4 - 30độC 7. Hạn sử dụng: 24 tháng 8. Độ bền sau khi mở nắp: sử dụng ngay khi mở nắp 9. Độ nhạy: 100% 10. Độ đặc hiệu: Recombinant Treponemal antigens specific for IgG and IgM class of anti-treponemal antibodies | Test | [6 empty] | 6 | 2556:41 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : yêu cầu: Độ nhạy: 99%, độ đặc hiệu: 99%. Theo hồ sơ làm rõ, sản phẩm tham dự thầu có: sensitivity: 95.3%; specificity: 93.7% | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | SYPHICHECK - WB (TPHA Device Syphilis in whole blood) | 1. Công dụng: XN nhanh cho bệnh giang mai để phát hiện các kháng thể IgG và IgM đặc hiệu Treponema trong serum, plasma or whole blood. 2. Số lượng test: 25 tests 3. Loại mẫu đo: serum, plasma or whole blood. 4. Thành phần: - Device: Membrane test assembly comprises of recombinant T. pallidum antigens - colloidal gold conjugate recombinant T. pallidumantigens at 'Test' region anti rabbit antiserum at 'Control' region - Buffer: Diluent buffer (0.1M Tris Buffer with 0.1% sodium azide) - Pipette: Disposable plastic sample dropper - Other Accessories: Desiccant pouch and Package Insert 5. Dạng sử dụng: test nhanh 6. Nhiệt độ bảo quản: 4 - 30độC 7. Hạn sử dụng: 24 tháng 8. Độ bền sau khi mở nắp: sử dụng ngay khi mở nắp 9. Độ nhạy: 100% 10. Độ đặc hiệu: Recombinant Treponemal antigens specific for IgG and IgM class of anti-treponemal antibodies | Tulip India | Tulip India | Tulip India | 401030025 | Số công bố 220001523/PCBB-HCM | B | Hộp 25 Test | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín | Test | 8500 |  |  |  |  | 282500 | 01/06/2022 | [15 empty] | 0 | 3000 | [10 empty] | 1500
460 | 2557 | 6 | Phát hiện định tính kháng thể kháng virus HIV type 1 và type 2. | 1. Công dụng: XN sắc ký miễn dịch thế hệ thứ 3 để phát hiện các kháng thể HIV 1/2 trong serum, plasma or whole blood 2. Số lượng test: 25 tests 3. Loại mẫu đo: serum, plasma or whole blood 4. Thành phần: - Device: Membrane test assembly predispensed with highly specific HIV 1& HIV 2 antigens - colloidal gold conjugate and rabbit IgG conjugated to colloidal gold. HIV-1/2 antigens coated on the membrane at two separate test regions for HIV-1 & HIV-2. Goat Anti-rabbit antiserum at region 'C' - Buffer: Sample running buffer containing surfactant and preservatives - Other Accessories: Desiccant pouch and Package Insert 6. Dạng sử dụng: test nhanh 7. Nhiệt độ bảo quản: 4 - 300C 8. Hạn sử dụng: 24 tháng 9. Độ bền sau khi mở nắp: sử dụng ngay khi mở nắp 10. Độ nhạy: 99.7% sensitive for HIV 1/2 antibodies 11. Độ đặc hiệu: 99.4% | Test | [6 empty] | 6 | 2557:41 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : yêu cầu: Độ nhạy: 99,9%. • Độ đặc hiệu: 99,6% Sản phẩm tham dự thầu có: Độ nhạy: 99.7% và độ đặc hiệu: 99.4% | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | RETROCHECK HIV WB(HIV1/2 antibodies in serum/plasma / whole blood) | 1. Công dụng: XN sắc ký miễn dịch thế hệ thứ 3 để phát hiện các kháng thể HIV 1/2 trong serum, plasma or whole blood 2. Số lượng test: 25 tests 3. Loại mẫu đo: serum, plasma or whole blood 4. Thành phần: - Device: Membrane test assembly predispensed with highly specific HIV 1& HIV 2 antigens - colloidal gold conjugate and rabbit IgG conjugated to colloidal gold. HIV-1/2 antigens coated on the membrane at two separate test regions for HIV-1 & HIV-2. Goat Anti-rabbit antiserum at region 'C' - Buffer: Sample running buffer containing surfactant and preservatives - Other Accessories: Desiccant pouch and Package Insert 6. Dạng sử dụng: test nhanh 7. Nhiệt độ bảo quản: 4 - 300C 8. Hạn sử dụng: 24 tháng 9. Độ bền sau khi mở nắp: sử dụng ngay khi mở nắp 10. Độ nhạy: 99.7% sensitive for HIV 1/2 antibodies 11. Độ đặc hiệu: 99.4% | Tulip | India | Tulip/ India | 402010025 | Số công bố 220001523/PCBB-HCM | B | Hộp 25 Test | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín | Test | 15300 |  |  |  |  | 58000 | 14/06/2022 | [14 empty] | 30000 | 0 | 0 |  |  | 400 |  |  | 3000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 200 | 1500 | 900 |  | 300
461 | 2558 | 6 | Phát hiện định tính nhóm chất thuốc phiện Morphine - Heroin - Opiates trong nước tiểu | Phát hiện định tính Opiates trong nước tiểu. Độ nhạy: phát hiện nồng độ opiates trong nước tiểu người trên hoặc bằng 300ng/ml | Test | [6 empty] | 6 | 2558:41 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : yêu cầu: lĐộ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6%. Sản phẩm tham dự thầu không cung cấp được các thông số trên | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Insight OPI | Phát hiện định tính Opiates trong nước tiểu. Độ nhạy: phát hiện nồng độ opiates trong nước tiểu người trên hoặc bằng 300ng/ml | Tulip | India | Tulip/ India | 10801010 | Số công bố 220001523/PCBB-HCM | B | Hộp 10 Test | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín | Test | 7200 |  |  |  |  | 14000 | 01/06/2022 | [14 empty] | 5000 | 15000 | 0 | [6 empty] | 2500 |  |  |  |  | 3000 |  | 400 |  | 400
462 | 2559 | 6 | Phát hiện định tính nhóm chất thuốc phiện Morphine - Heroin - Opiates trong nước tiểu. | Phát hiện định tính Opiates trong nước tiểu. Độ nhạy: phát hiện nồng độ opiates trong nước tiểu người trên hoặc bằng 300ng/ml | Test | [6 empty] | 6 | 2559:41 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : yêu cầu: lĐộ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6%. Sản phẩm tham dự thầu không cung cấp được các thông số trên | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Insight OPI | Phát hiện định tính Opiates trong nước tiểu. Độ nhạy: phát hiện nồng độ opiates trong nước tiểu người trên hoặc bằng 300ng/ml | Tulip | India | Tulip/ India | 10801010 | Số công bố 220001523/PCBB-HCM | B | Hộp 10 Test | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín | Test | 7200 |  |  |  |  | 140000 | 01/06/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 900
463 | 2563 | 6 | Phát hiện kháng thể kháng HIV trong huyết thanh hoặc huyết tương bằng phương pháp nhanh | "Phát hiện định tính kháng thể kháng virus HIV type 1 và type 2. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,5% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. Giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế: SPCĐ-TTB-501-17 | Test | [6 empty] | 6 | 2563:61 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : không đáp ứng được yêu cầu kĩ thuật: độ đặt hiệu yêu cầu: 99,9% , công ty dự thầu độ đặc hiệu 99,5% | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Quick Test HIV 1&2 (Card) | "Phát hiện định tính kháng thể kháng virus HIV type 1 và type 2. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,5% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. Giấy phép lưu hành của Bộ Y Tế: SPCĐ-TTB-501-17 | Việt Mỹ | Việt Nam | Việt Mỹ/ Việt Nam | THIV00AM | SPCĐ-TTB-501-17 | B | 25 Test/ Hộp | Công ty cổ phần thương mại Thiên Lương | Test | 21000 |  |  |  |  | 32500 | 19/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 150 | [9 empty] | 880
464 | 2569 | 6 | Phosphoric acid 85% a.r. | Hóa chất tinh khiết Acid Phosphoric 85% sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Lít | [6 empty] | 6 | 2569:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Mặt hàng dự thầu không có Hồ sơ công bố hoặc GPNK. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Phosphoric acid 85% a.r. 1L | Hóa chất tinh khiết Acid Phosphoric 85% sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Chem - Lab | Bỉ | Chem - Lab | CL00.0605.1000 |  | A | Chai/1L | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Lít | 435600 |  |  |  |  | 712792 | 23/06/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 3 |  | 1
465 | 3094 | 6 | Plate count agar | Môi trường nuôi cấy vi sinh Plate Count Agar, dạng bột, có CoA (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Gam | [6 empty] | 6 | 3094:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Plate Count Agar 500g | Môi trường nuôi cấy vi sinh Plate Count Agar, dạng bột, có CoA (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Biolab | Hungary | Biolab | PCA20500 |  | A | Chai/500g | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Gam | 2310 |  |  |  |  | 3143 | 02/07/2022 | [31 empty] | 1500
466 | 2684 | 6 | Plate đọc kết quả 96 giếng | Plate đọc kết quả 96 giếng | Plate | [6 empty] | 6 | 2684:18 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không cung cấp tài liệu mặt hàng dự thầu. |  | 0.2ml Standard Profile PCR 96 Well Plate | Plate đọc kết quả 96 giếng | Gunster | Đài Loan | Gunster/Đài Loan | MB-P96 |  | Không Phân Loại | Hộp/50 Plate | Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hóa Sinh | Plate | 19990 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Hệ thống giải trình tự thế hệ mới (hoặc tương đương) | M127 | [17 empty] | 50
467 | 2581 | 6 | Pyruvate broth | Lọ thủy tinh có nắp vặn chặt chứa 3ml môi trường. Dùng để phát hiện khả năng biến dưỡng pyruvate để phân biệt vi khuẩn E. faecalis với E. faecium | Lọ | [6 empty] | 6 | 2581:39 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt: Dùng để phát hiện khả năng biến dưỡng pyruvate Nhà thầu Dùng để phát hiện khả năng biến dưỡng citrate | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Pyruvate broth | Lọ thủy tinh có nắp vặn chặt chứa 3ml môi trường. Dùng để phát hiện khả năng biến dưỡng pyruvate để phân biệt vi khuẩn E. faecalis với E. faecium | Nam Khoa | Việt Nam | Nam Khoa, Việt Nam | MI012MT | 180002046/PCBA-HCM ngày 22/10/2018 | A | Hộp/ 10 lọ | Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Nam Khoa | Lọ | 7700 |  |  |  |  | 11000 | 01/01/2022 | [14 empty] | 100 | 0 | 0
468 | 2902 | 6 | QC cho xét nghiệm HbA1c | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c. Thành phần: Các tế bảo hồng cầu ở người | ml | [6 empty] | 6 | 2902:37 | KHÔNG ĐẠT |  | Điều chỉnh giá kế hoạch | extendSURE HbA1c Liquid Controls | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c. Thành phần: Các tế bảo hồng cầu ở người | Canterbury Scientific Ltd., New Zealand | New Zealand | Canterbury Scientific Ltd., New Zealand | B12396 | 4867NK/BYT-TB-CT | B | 2x1ml+2x1ml | Công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm | ml | 1290000 | 2347443 |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa hoàn toàn tự động (Model: AU480, AU680; Beckman Coulter-Nhật) (hoặc tương đương) | M38 | 2371162 | 05/04/2022 | 2368800 | Bệnh viện đa khoa tỉnh | Số: 3117/QĐ-BVĐKT ngày 11 tháng 3 năm 2022 | 11/03/2022 | 2368800 | Bệnh viện đa khoa tỉnh | Số: 3117/QĐ-BVĐKT ngày 11 tháng 3 năm 2022 | 11/03/2022 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 9
469 | 2685 | 6 | QuBIT Assay Tubes hoặc tương đương | Tube sử dụng cho máy Qubit để đo nồng độ RNA/DNA | Cái | [6 empty] | 6 | 2685:18 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Qubit™ Assay Tubes | Tube sử dụng cho máy Qubit để đo nồng độ RNA/DNA | Themofisher | Mỹ | Themofisher - Mỹ | Q32856 |  | Không Phân Loại | Hộp/500 cái | Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hóa Sinh | Cái | 2000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Hệ thống giải trình tự thế hệ mới (hoặc tương đương) | M127 | [17 empty] | 1000
470 | 2686 | 6 | QuBIT ds DNA Hight Sensitivity kit | Bộ kit định lượng nồng độ DNA và đọc nồng độ bằng máy Qubit Fluorometer. | Hộp | [6 empty] | 6 | 2686:18 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Qubit™ dsDNA HS and BR Assay Kits | Bộ kit định lượng nồng độ DNA và đọc nồng độ bằng máy Qubit Fluorometer. | Themofisher | Mỹ | Themofisher - Mỹ | Q32854 |  | Không Phân Loại | Hộp/500 phản ứng | Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hóa Sinh | Hộp | 13768000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Hệ thống giải trình tự thế hệ mới (hoặc tương đương) | M127 | [17 empty] | 2
471 | 2589 | 6 | Rappaport - vassiliadis- soya(RVS) | Môi trường chọn lọc để phát hiện Salmonella theo ISO 6579-1. Thành phần (g/l): Enzymatic Digest of Soya 4.5; Sodium Chloride 7.2; Potassium Dihydrogen Phosphate (KH2PO4) 1.26; Dipotassium Hydrogen Phosphate (K2HPO4) 0.18; Magnesium Chloride Anhydrous 13.4; Malachite Green 0.036; pH cuối cùng 5.2 ± 0.2 ở 25°C. Môi trường bột mịn, đồng nhất, màu xanh lá cây. Bảo quản bột ở 10-30 °C. Đóng gói: Hộp/500g. Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: ISO, CE | Gam | [6 empty] | 6 | 2589:69 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt: HSMT yêu cầu dạng hạt nhỏ, không bụi; HSDT dự thầu dạng bột Ghi chú: Thiếu Bản kết quả phân loại TTBYT, ảnh chụp màn hình thể hiện mã số VTYT và Bản thông tin kê khai giá | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | RAPPAPORT VASSILIADIS SOY (RSV) BROTH | Môi trường chọn lọc để phát hiện Salmonella theo ISO 6579-1. Thành phần (g/l): Enzymatic Digest of Soya 4.5; Sodium Chloride 7.2; Potassium Dihydrogen Phosphate (KH2PO4) 1.26; Dipotassium Hydrogen Phosphate (K2HPO4) 0.18; Magnesium Chloride Anhydrous 13.4; Malachite Green 0.036; pH cuối cùng 5.2 ± 0.2 ở 25°C. Môi trường bột mịn, đồng nhất, màu xanh lá cây. Bảo quản bột ở 10-30 °C. Đóng gói: Hộp/500g. Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: ISO, CE | Liofilchem | Italy | Liofilchem-Italy | 610175 | Số công bố: 220001597/PCBA-HN | A | 500 g | Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Vietlab | Gam | 4400 |  |  |  |  | 2688.296 | 13/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 500
472 | 2904 | 6 | Sample cup | Là dụng cụ đựng mẫu bằng nhựa dùng để chứa mẫu máu hoặc nước tiểu dùng cho xét nghiệm y tế . Cúp đựng này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương trong HSMT. | Cái | [6 empty] | 6 | 2904:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : công ty không cung cấp được hồ sơ công bố tiêu chuẩn TTBYT loại A theo yêu cầu hồ sơ làm rõ |  | Sample cup | Là dụng cụ đựng mẫu bằng nhựa dùng để chứa mẫu máu hoặc nước tiểu dùng cho xét nghiệm y tế . Cúp đựng này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương trong HSMT. | Biotecnica Instruments S.p.A. | Ý | Biotecnica Instruments S.p.A., Ý | 6671050 | 9786NK/BYT-TB-CT | A | 1000 cái/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | Cái | 1368 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Biolis 24i Premium (hoặc tương đương) | M116 | 2750 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 6700 | [5 empty] | 24000 | 6000
473 | 2806 | 6 | Sample cup 1000 cái/gói | Dụng cụ đựng mẫu bằng nhựa dùng để chứa mẫu máu hoặc nước tiểu dùng cho xét nghiệm y tế - Là vật tư tiêu hao dùng một lần, Cúp này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương trong HSMT. | Cái | [6 empty] | 6 | 2806:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : công ty không cung cấp được hồ sơ công bố tiêu chuẩn TTBYT loại A theo yêu cầu hồ sơ làm rõ |  | Sample cup | Dụng cụ đựng mẫu bằng nhựa dùng để chứa mẫu máu hoặc nước tiểu dùng cho xét nghiệm y tế - Là vật tư tiêu hao dùng một lần, Cúp này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương trong HSMT. | Biotecnica Instruments S.p.A. | Ý | Biotecnica Instruments S.p.A., Ý | 6671050 | 9786NK/BYT-TB-CT | A | 1000 Cái/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | Cái | 1400 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I ( hãng Tokyo Boeki medisys inc./Nhật ) (hoặc tương đương) | M137 | 2750 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 3000 |  | 10500 | [5 empty] | 10000 |  |  | 1000
474 | 2592 | 6 | Sán lá gan lớn (Fasciola) | Dung dịch enzyme (KTE-02) : 1 x 12 ml; Dung dịch cơ chất (KTE-03): 1 x 12 ml; Chứng dương (Positive Control): 1 x 1,5 ml; Chứng âm (Negative Control): 1 x 1,5 ml; Dung dịch rửa (KTE-01) 20X: 40 ml; Dung dịch dừng phản ứng (KTE-04): 1 x 15 ml; Dung dịch pha loãng mẫu (KTE-05) 2X: 1 x 60 ml | Test | [6 empty] | 6 | 2592:71 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT:Dung dịch rửa (KTE-01) 10X: 60 ml HSDT:Dung dịch rửa (KTE-01) 20X: 40 ml | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | AccuElis Fasciola spp. Detection Kit | Dung dịch enzyme (KTE-02) : 1 x 12 ml; Dung dịch cơ chất (KTE-03): 1 x 12 ml; Chứng dương (Positive Control): 1 x 1,5 ml; Chứng âm (Negative Control): 1 x 1,5 ml; Dung dịch rửa (KTE-01) 20X: 40 ml; Dung dịch dừng phản ứng (KTE-04): 1 x 15 ml; Dung dịch pha loãng mẫu (KTE-05) 2X: 1 x 60 ml | Khoa Thương | Việt Nam | Khoa Thương/Việt Nam | E01FAS01.1A | 220001316/PCBB-BYT | B | Hộp/96 test | Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Vimec | Test | 50050 |  |  |  |  | 62500 | 14/04/2022 | [14 empty] | 960 | 0 | 0
475 | 2891 | 6 | Sán lá gan lớn (Fasciola) | Dung dịch enzyme (KTE-02) : 1 x 12 ml; Dung dịch cơ chất (KTE-03): 1 x 12 ml; Chứng dương (Positive Control): 1 x 1,5 ml; Chứng âm (Negative Control): 1 x 1,5 ml; Dung dịch rửa (KTE-01) 20X: 40 ml; Dung dịch dừng phản ứng (KTE-04): 1 x 15 ml; Dung dịch pha loãng mẫu (KTE-05) 2X: 1 x 60 ml | Test | [6 empty] | 6 | 2891:71 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSMT:Dung dịch rửa (KTE-01) 10X: 60 ml HSDT:Dung dịch rửa (KTE-01) 20X: 40 ml |  | AccuElis Fasciola spp. Detection Kit | Dung dịch enzyme (KTE-02) : 1 x 12 ml; Dung dịch cơ chất (KTE-03): 1 x 12 ml; Chứng dương (Positive Control): 1 x 1,5 ml; Chứng âm (Negative Control): 1 x 1,5 ml; Dung dịch rửa (KTE-01) 20X: 40 ml; Dung dịch dừng phản ứng (KTE-04): 1 x 15 ml; Dung dịch pha loãng mẫu (KTE-05) 2X: 1 x 60 ml | Khoa Thương | Việt Nam | Khoa Thương/Việt Nam | E01FAS01.1A | 220001316/PCBB-BYT | B | Hộp/96 test | Công ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Vimec | Test | 50050 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Elisa Eti-Max (Model: Etimax-3000, hãng: Diasorin - Đức) (hoặc tương đương) | M31 | 62500 | 14/04/2022 | [14 empty] | 960 | 0 | 0
476 | 2598 | 6 | Sodium acetate (CH3COONa) khan | Hóa chất tinh khiết Sodium acetate khan sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Chai | [6 empty] | 6 | 2598:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Sodium acetate.3aq a.r. 1 kg | Hóa chất tinh khiết Sodium acetate khan sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Chem - Lab | Bỉ | Chem - Lab | CL00.1430.1000 |  | A | Chai/1 kg | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Chai | 508200 |  |  |  |  | 723130 | 23/06/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 1
477 | 2601 | 6 | Sodium hydroxide, pellets a.r. | "Hóa chất tinh khiết Sodium hydroxide khan sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Chai | [6 empty] | 6 | 2601:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Sodium hydroxide, pellets a.r. 1kg | "Hóa chất tinh khiết Sodium hydroxide khan sử dụng cho các phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Chem - Lab | Bỉ | Chem - Lab | CL00.1404.1000 |  | A | Chai/1kg | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Chai | 350900 |  |  |  |  | 574192 | 23/06/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [16 empty] | 1
479 | 3108 | 6 | TCBS agar | Môi trường chọn lọc để phát hiện Vibrio spp gây bệnh đường ruột từ các mẫu lâm sàng và mẫu phi lâm sàng, theo ISO 21872. Thành phần (g/l): Peptone 10.0; Yeast Extract 5.0; Sodium Citrate 10.0; Sodium Thiosulfate 10.0; Iron(III) Citrate 1.0; Sodium Chloride 10.0; Dried Bovine Bile 8.0; Sucrose 20.0; Bromothymol Blue 0.04; Thymol Blue 0.04; Agar 15.0; pH cuối cùng 8.6 ± 0.2 ở 25°C. Môi trường tổng hợp dạng bột mịn, đồng nhất, màu be nhạt đến màu be xanh. Bảo quản ở 10-25 °C. Đóng gói: Hộp/500g. Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: ISO, CE | Gam | [6 empty] | 6 | 3108:69 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đạt: Mời thầu dạng hạt, có CoA; dự thầu dạng bột, không có CoA Ghi chú: Thiếu Bản kết quả phân loại TTBYT, ảnh chụp màn hình thể hiện mã số VTYT | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | TCBS AGAR | Môi trường chọn lọc để phát hiện Vibrio spp gây bệnh đường ruột từ các mẫu lâm sàng và mẫu phi lâm sàng, theo ISO 21872. Thành phần (g/l): Peptone 10.0; Yeast Extract 5.0; Sodium Citrate 10.0; Sodium Thiosulfate 10.0; Iron(III) Citrate 1.0; Sodium Chloride 10.0; Dried Bovine Bile 8.0; Sucrose 20.0; Bromothymol Blue 0.04; Thymol Blue 0.04; Agar 15.0; pH cuối cùng 8.6 ± 0.2 ở 25°C. Môi trường tổng hợp dạng bột mịn, đồng nhất, màu be nhạt đến màu be xanh. Bảo quản ở 10-25 °C. Đóng gói: Hộp/500g. Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu/G7: ISO, CE | Liofilchem | Italy | Liofilchem-Italy | 611010 | Số công bố: 220001597/PCBA-HN | A | 500 g | Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Vietlab | Gam | 3300 |  |  |  |  | 2888.66 | 11/04/2022 | [31 empty] | 1500
480 | 2611 | 6 | TCBS Agar | Môi trường nuôi cấy chọn lọc phân biệt được dùng phân lập chọn lọc Vibrio. Phân biệt khả năng lên men Sucrose. | Đĩa | [6 empty] | 6 | 2611:26 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Không đáp ứng kĩ thuật: phân lập thuộc loài Vibrio spp.đặc biệt là Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus từ các mẫu bệnh phẩm. HSDT: catalogue ko nêu thông số này | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | TraceMedia™ TCBS Agar | Môi trường nuôi cấy chọn lọc phân biệt được dùng phân lập chọn lọc Vibrio. Phân biệt khả năng lên men Sucrose. | LABONE- VIỆT NAM | VIỆT NAM | LABone Scientific Co.Ltd., VIỆT NAM | TM2022.010 | 210000045/PCBSX-HCM | A | Hộp 10 đĩa | Công ty TNHH Thiết bị Khoa học LABone | Đĩa | 16000 |  |  |  |  | 3510 | 25/05/2022 | [14 empty] | 2000 | 200 | 0 | [17 empty] | 50
481 | 2687 | 6 | TE (LOW) Bufer | Hóa chất TE (LOW) - dung dịch đệm dùng trong sinh học phân tử | Chai | [6 empty] | 6 | 2687:18 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không cung cấp tài liệu mặt hàng dự thầu. |  | Tris-EDTA buffer solution - BioUltra, for molecular biology, pH 8.0 | Hóa chất TE (LOW) - dung dịch đệm dùng trong sinh học phân tử | Sigma | Mỹ | Merck/Mỹ | 93283-100ML |  | Không Phân Loại | Chai/100 ml | Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hóa Sinh | Chai | 1496000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Hệ thống giải trình tự thế hệ mới (hoặc tương đương) | M127 | [17 empty] | 1
484 | 2614 | 6 | Test HIV 1/2 3.0 | 1. Công dụng: XN sắc ký miễn dịch thế hệ thứ 3 để phát hiện các kháng thể HIV 1/2 trong serum, plasma or whole blood 2. Số lượng test: 25 tests 3. Loại mẫu đo: serum, plasma or whole blood 4. Thành phần: - Device: Membrane test assembly predispensed with highly specific HIV 1& HIV 2 antigens - colloidal gold conjugate and rabbit IgG conjugated to colloidal gold. HIV-1/2 antigens coated on the membrane at two separate test regions for HIV-1 & HIV-2. Goat Anti-rabbit antiserum at region 'C' - Buffer: Sample running buffer containing surfactant and preservatives - Other Accessories: Desiccant pouch and Package Insert 6. Dạng sử dụng: test nhanh 7. Nhiệt độ bảo quản: 4 - 300C 8. Hạn sử dụng: 24 tháng 9. Độ bền sau khi mở nắp: sử dụng ngay khi mở nắp 10. Độ nhạy: 99.7% sensitive for HIV 1/2 antibodies 11. Độ đặc hiệu: 99.4% | Test | [6 empty] | 6 | 2614:41 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : yêu cầu: độ nhạy 100%. Sản phẩm dự thầu có độ nhạy 99.7% | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | RETROCHECK HIV WB(HIV1/2 antibodies in serum/plasma / whole blood) | 1. Công dụng: XN sắc ký miễn dịch thế hệ thứ 3 để phát hiện các kháng thể HIV 1/2 trong serum, plasma or whole blood 2. Số lượng test: 25 tests 3. Loại mẫu đo: serum, plasma or whole blood 4. Thành phần: - Device: Membrane test assembly predispensed with highly specific HIV 1& HIV 2 antigens - colloidal gold conjugate and rabbit IgG conjugated to colloidal gold. HIV-1/2 antigens coated on the membrane at two separate test regions for HIV-1 & HIV-2. Goat Anti-rabbit antiserum at region 'C' - Buffer: Sample running buffer containing surfactant and preservatives - Other Accessories: Desiccant pouch and Package Insert 6. Dạng sử dụng: test nhanh 7. Nhiệt độ bảo quản: 4 - 300C 8. Hạn sử dụng: 24 tháng 9. Độ bền sau khi mở nắp: sử dụng ngay khi mở nắp 10. Độ nhạy: 99.7% sensitive for HIV 1/2 antibodies 11. Độ đặc hiệu: 99.4% | Tulip | India | Tulip/ India | 402010025 | Số công bố 220001523/PCBB-HCM | B | Hộp 25 Test | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín | Test | 15300 |  |  |  |  | 1450000 | 14/06/2022 | [15 empty] | 4000 | 3000 |  | 12000 | [5 empty] | 2000 |  | 750 | [5 empty] | 100 | 1200
487 | 2616 | 6 | Test nhanh Anti Hbe | Test nhanh để phát hiện HBeAg trong huyết thanh người. Từ đó đánh giá được mức độ nhiễm và tình trạng bệnh nhân | Test | [6 empty] | 6 | 2616:41 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : yêu cầu: Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. Sản phẩm dự thầu:Test nhanh để phát hiện HBeAg trong huyết thanh người | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Insight HBeAg | Test nhanh để phát hiện HBeAg trong huyết thanh người. Từ đó đánh giá được mức độ nhiễm và tình trạng bệnh nhân | Tulip | India | Tulip/ India | 10506010 | Số công bố 220001523/PCBB-HCM | B | Hộp 10 Test | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín | Test | 21830 |  |  |  |  | 540000 | 17/06/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 40 |  |  | 1000 | [7 empty] | 200
488 | 2617 | 6 | Test nhanh Anti HCV | Test xét nghiệm phát hiện sự hiện diện của kháng thể viêm gan C trên mẫu huyết thanh/huyết tương. Thời gian 10 phút. _Độ nhạy: 99.76 %. Độ đặc hiệu: 99,62 %. Thành phần : khay xét nghiệm và dropper, sử dụng kháng nguyên đặc hiệu HCV, cộng hợp keo vàng, màng nitrocellulose. _Dạng cassette kích thước 4.5mm. Bảo quản ở 2-30 độ C. Đóng gói riêng từng test, quy cách đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà SX. _Có COA từ nhà sản xuất. Tiêu chuẩn ISO | Test | [6 empty] | 6 | 2617:47 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : HSDT không đáp ứng yêu cầu TNKT:Độ đặc hiệu 99.62%, độ nhạy 99.76% | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | HCV Hepatitis C Virus Antibody | Test xét nghiệm phát hiện sự hiện diện của kháng thể viêm gan C trên mẫu huyết thanh/huyết tương. Thời gian 10 phút. _Độ nhạy: 99.76 %. Độ đặc hiệu: 99,62 %. Thành phần : khay xét nghiệm và dropper, sử dụng kháng nguyên đặc hiệu HCV, cộng hợp keo vàng, màng nitrocellulose. _Dạng cassette kích thước 4.5mm. Bảo quản ở 2-30 độ C. Đóng gói riêng từng test, quy cách đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà SX. _Có COA từ nhà sản xuất. Tiêu chuẩn ISO | Artron Laboratories, Inc | Canada | Artron Laboratories, Inc - Canada | A02-06-222 | 220001370/PCBB-HCM | B | 25 Test/ hộp | Công ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Phú Mỹ | Test | 23500 |  |  |  |  | 39629 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 50 |  | 300 | 1000 |  | 1000 |  |  | 500 | 700 |  |  |  | 100
489 | 2623 | 6 | Test nhanh Dengue NS1 | Test nhanh phát hiện kháng nguyên NS1 của Dengue virus trong huyết thanh, huyết tương người Độ nhạy: 100% Độ đặc hiệu: 100% | Test | [6 empty] | 6 | 2623:41 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : yêu cầu: thực hiện được trên máu toàn phần. Không phản ứng chéo với HCV,HBV, TB Theo tài liệu làm rõ, sản phẩm tham dự thầu: - Có thể thực hiện trên máu toàn phần nhưng kết quả tương đối - Phản ứng chéo huyết thanh trên nhóm virus Flavi khác có thể xảy ra trong một số trường hợp nhất định | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | DENGUCHECK NS1 | Test nhanh phát hiện kháng nguyên NS1 của Dengue virus trong huyết thanh, huyết tương người Độ nhạy: 100% Độ đặc hiệu: 100% | Tulip | India | Tulip/ India | 502030010 | Số công bố 220001523/PCBB-HCM | B | Hộp 10 Test | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín | Test | 43500 |  |  |  |  | 1060000 | 17/06/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1500 |  |  | 2000 | 2000 | 200 | 600 |  |  |  | 200
490 | 2624 | 6 | Test nhanh giang mai | 1. Công dụng: XN nhanh cho bệnh giang mai để phát hiện các kháng thể IgG và IgM đặc hiệu Treponema trong serum, plasma or whole blood. 2. Số lượng test: 25 tests 3. Loại mẫu đo: serum, plasma or whole blood. 4. Thành phần: - Device: Membrane test assembly comprises of recombinant T. pallidum antigens - colloidal gold conjugate recombinant T. pallidumantigens at 'Test' region anti rabbit antiserum at 'Control' region - Buffer: Diluent buffer (0.1M Tris Buffer with 0.1% sodium azide) - Pipette: Disposable plastic sample dropper - Other Accessories: Desiccant pouch and Package Insert 5. Dạng sử dụng: test nhanh 6. Nhiệt độ bảo quản: 4 - 300C 7. Hạn sử dụng: 24 tháng 8. Độ bền sau khi mở nắp: sử dụng ngay khi mở nắp 9. Độ nhạy: 100% 10. Độ đặc hiệu: Recombinant Treponemal antigens specific for IgG and IgM class of anti-treponemal antibodies | Test | [6 empty] | 6 | 2624:41 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : yêu cầu: Độ nhạy 100% - Độ đặc hiệu 99,7%. sản phẩm tham dự thầu có: sensivity 95.3%; specificity: 93.7% (theo hồ sơ làm rõ) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | SYPHICHECK - WB (TPHA Device Syphilis in whole blood) | 1. Công dụng: XN nhanh cho bệnh giang mai để phát hiện các kháng thể IgG và IgM đặc hiệu Treponema trong serum, plasma or whole blood. 2. Số lượng test: 25 tests 3. Loại mẫu đo: serum, plasma or whole blood. 4. Thành phần: - Device: Membrane test assembly comprises of recombinant T. pallidum antigens - colloidal gold conjugate recombinant T. pallidumantigens at 'Test' region anti rabbit antiserum at 'Control' region - Buffer: Diluent buffer (0.1M Tris Buffer with 0.1% sodium azide) - Pipette: Disposable plastic sample dropper - Other Accessories: Desiccant pouch and Package Insert 5. Dạng sử dụng: test nhanh 6. Nhiệt độ bảo quản: 4 - 300C 7. Hạn sử dụng: 24 tháng 8. Độ bền sau khi mở nắp: sử dụng ngay khi mở nắp 9. Độ nhạy: 100% 10. Độ đặc hiệu: Recombinant Treponemal antigens specific for IgG and IgM class of anti-treponemal antibodies | Tulip | India | Tulip/ India | 401030025 | Số công bố 220001523/PCBB-HCM | B | Hộp 25 Test | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín | Test | 8500 |  |  |  |  | 282500 | 01/06/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2000 | 500 | 1000 | 1250 | 2000 | [9 empty] | 1500
491 | 2625 | 6 | Test nhanh HbsAg | 1. Công dụng: Test nhanh để phát hiện HBsAg trong huyết thanh / huyết tương 2. Số lượng test: 25 tests 3. Loại mẫu đo: huyết thanh / huyết tương 5. Thành phần: Device: Antiserum đơn dòng kháng HBsAg – liên hợp vàng keo, IgG của thỏ liên hợp vàng keo và antiserum đơn dòng kháng HBsAg và antiserum kháng thỏ ở các khu vực tương ứng Pipette: Dụng cụ nhỏ giọt nhựa dùng một lần Phụ kiện: Chất hút ẩm và Tờ hướng dẫn sử dụng 6. Dạng sử dụng: test nhanh 7. Nhiệt độ bảo quản: 4 - 30 độ C 8. Hạn sử dụng: 2 năm 9. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 10. Độ nhạy: ~ 0.5 ng/ml of HBsAg 11. Độ đặc hiệu: 100% | Test | [6 empty] | 6 | 2625:41 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : yêu cầu: sử dụng thành phần IgG của chuột và dê. Sản phẩm tham dự thầu sử dụng thành phần IgG của thỏ | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | VIRUCHECK (Device HBsAg in serum / plasma) | 1. Công dụng: Test nhanh để phát hiện HBsAg trong huyết thanh / huyết tương 2. Số lượng test: 25 tests 3. Loại mẫu đo: huyết thanh / huyết tương 5. Thành phần: Device: Antiserum đơn dòng kháng HBsAg – liên hợp vàng keo, IgG của thỏ liên hợp vàng keo và antiserum đơn dòng kháng HBsAg và antiserum kháng thỏ ở các khu vực tương ứng Pipette: Dụng cụ nhỏ giọt nhựa dùng một lần Phụ kiện: Chất hút ẩm và Tờ hướng dẫn sử dụng 6. Dạng sử dụng: test nhanh 7. Nhiệt độ bảo quản: 4 - 30 độ C 8. Hạn sử dụng: 2 năm 9. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 10. Độ nhạy: ~ 0.5 ng/ml of HBsAg 11. Độ đặc hiệu: 100% | Tulip | India | Tulip/ India | 302010025 | Số công bố 220001523/PCBB-HCM | B | Hộp 25 Test | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín | Test | 7000 |  |  |  |  | 293000 | 01/06/2022 | [15 empty] | 6000 | 0 |  |  | 500 |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 | [5 empty] | 500 |  | 2000
492 | 2626 | 6 | Test nhanh HIV | 1. Công dụng: XN sắc ký miễn dịch thế hệ thứ 3 để phát hiện các kháng thể HIV 1/2 trong serum, plasma or whole blood 2. Số lượng test: 25 tests 3. Loại mẫu đo: serum, plasma or whole blood 4. Thành phần: - Device: Membrane test assembly predispensed with highly specific HIV 1& HIV 2 antigens - colloidal gold conjugate and rabbit IgG conjugated to colloidal gold. HIV-1/2 antigens coated on the membrane at two separate test regions for HIV-1 & HIV-2. Goat Anti-rabbit antiserum at region 'C' - Buffer: Sample running buffer containing surfactant and preservatives - Other Accessories: Desiccant pouch and Package Insert 6. Dạng sử dụng: test nhanh 7. Nhiệt độ bảo quản: 4 - 300C 8. Hạn sử dụng: 24 tháng 9. Độ bền sau khi mở nắp: sử dụng ngay khi mở nắp 10. Độ nhạy: 99.7% sensitive for HIV 1/2 antibodies 11. Độ đặc hiệu: 99.4% | Test | [6 empty] | 6 | 2626:41 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : yêu cầu: - Độ nhạy tương đối: >99.9% - Độ đặc hiệu tương đối: 99.5% sản phẩm tham dự thầu có thông số: - Độ nhạy 99.7% - Độ đặc hiệu 99.4% | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | RETROCHECK HIV WB(HIV1/2 antibodies in serum/plasma / whole blood) | 1. Công dụng: XN sắc ký miễn dịch thế hệ thứ 3 để phát hiện các kháng thể HIV 1/2 trong serum, plasma or whole blood 2. Số lượng test: 25 tests 3. Loại mẫu đo: serum, plasma or whole blood 4. Thành phần: - Device: Membrane test assembly predispensed with highly specific HIV 1& HIV 2 antigens - colloidal gold conjugate and rabbit IgG conjugated to colloidal gold. HIV-1/2 antigens coated on the membrane at two separate test regions for HIV-1 & HIV-2. Goat Anti-rabbit antiserum at region 'C' - Buffer: Sample running buffer containing surfactant and preservatives - Other Accessories: Desiccant pouch and Package Insert 6. Dạng sử dụng: test nhanh 7. Nhiệt độ bảo quản: 4 - 300C 8. Hạn sử dụng: 24 tháng 9. Độ bền sau khi mở nắp: sử dụng ngay khi mở nắp 10. Độ nhạy: 99.7% sensitive for HIV 1/2 antibodies 11. Độ đặc hiệu: 99.4% | Tulip | India | Tulip/ India | 402010025 | Số công bố 220001523/PCBB-HCM | B | Hộp 25 Test | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín | Test | 17800 |  |  |  |  | 1450000 | 14/06/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 1000 | [5 empty] | 100
493 | 3121 | 6 | Test nhanh xét nghiệm bệnh HIV thông qua huyết thanh | 1. Công dụng: XN sắc ký miễn dịch thế hệ thứ 3 để phát hiện các kháng thể HIV 1/2 trong serum, plasma or whole blood 2. Số lượng test: 25 tests 3. Loại mẫu đo: serum, plasma or whole blood 4. Thành phần: - Device: Membrane test assembly predispensed with highly specific HIV 1& HIV 2 antigens - colloidal gold conjugate and rabbit IgG conjugated to colloidal gold. HIV-1/2 antigens coated on the membrane at two separate test regions for HIV-1 & HIV-2. Goat Anti-rabbit antiserum at region 'C' - Buffer: Sample running buffer containing surfactant and preservatives - Other Accessories: Desiccant pouch and Package Insert 6. Dạng sử dụng: test nhanh 7. Nhiệt độ bảo quản: 4 - 300C 8. Hạn sử dụng: 24 tháng 9. Độ bền sau khi mở nắp: sử dụng ngay khi mở nắp 10. Độ nhạy: 99.7% sensitive for HIV 1/2 antibodies 11. Độ đặc hiệu: 99.4% | Test | [6 empty] | 6 | 3121:41 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : yêu cầu: Độ nhạy tương đối: 100 % , Độ đặc hiệu tương đối: 99,75 %. Sản phẩm tham dự thầu: độ nhạy 99.7%, độ đặc hiệu 99.4% | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | RETROCHECK HIV WB(HIV1/2 antibodies in serum/plasma / whole blood) | 1. Công dụng: XN sắc ký miễn dịch thế hệ thứ 3 để phát hiện các kháng thể HIV 1/2 trong serum, plasma or whole blood 2. Số lượng test: 25 tests 3. Loại mẫu đo: serum, plasma or whole blood 4. Thành phần: - Device: Membrane test assembly predispensed with highly specific HIV 1& HIV 2 antigens - colloidal gold conjugate and rabbit IgG conjugated to colloidal gold. HIV-1/2 antigens coated on the membrane at two separate test regions for HIV-1 & HIV-2. Goat Anti-rabbit antiserum at region 'C' - Buffer: Sample running buffer containing surfactant and preservatives - Other Accessories: Desiccant pouch and Package Insert 6. Dạng sử dụng: test nhanh 7. Nhiệt độ bảo quản: 4 - 300C 8. Hạn sử dụng: 24 tháng 9. Độ bền sau khi mở nắp: sử dụng ngay khi mở nắp 10. Độ nhạy: 99.7% sensitive for HIV 1/2 antibodies 11. Độ đặc hiệu: 99.4% | Tulip | India | Tulip/ India | 402010025 | Số công bố 220001523/PCBB-HCM | B | Hộp 25 Test | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín | Test | 18396 |  |  |  |  | 1450000 | 14/06/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 400 | 5000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 3000 | 200
494 | 2629 | 6 | Test nhanh xét nghiệm viêm gan A HAV | Khay thử định tính combo IgG/IgM viêm gan A là xét nghiệm dựa trên phương pháp sắc ký miễn dịch để định tính nhanh chóng kháng thể IgG và IgM với virus viêm gan A (HAV) có trong mẫu máu toàn phần/ huyết thanh/ huyết tương.Chỉ dùng trong chẩn đoán in vitro. Độ nhạy: 97,9%. Độ đặc hiệu: 99,1%. Độ chính xác: 98,4% Thành phần: Khay thử, ống nhỏ giọt, dung dịch đệm, túi chứa khay thử | Test | [6 empty] | 6 | 2629:47 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Thành phần không đạt theo yêu cầu: Độ đặc hiệu 99.1% | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | HAV IgG/IgM Combo Rapid Test Cassette | Khay thử định tính combo IgG/IgM viêm gan A là xét nghiệm dựa trên phương pháp sắc ký miễn dịch để định tính nhanh chóng kháng thể IgG và IgM với virus viêm gan A (HAV) có trong mẫu máu toàn phần/ huyết thanh/ huyết tương.Chỉ dùng trong chẩn đoán in vitro. Độ nhạy: 97,9%. Độ đặc hiệu: 99,1%. Độ chính xác: 98,4% Thành phần: Khay thử, ống nhỏ giọt, dung dịch đệm, túi chứa khay thử | Hangzhou Alltest Biotech CO.,LTD | Trung Quốc | Zyto LLC-Mỹ | IHAGM-425 | 220001620/PCBB-HCM | B | 100Test/ hộp | Công ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế Phú Mỹ | Test | 28350 |  |  |  |  | 54650 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 100 |  | 750 |  |  |  | 3000
496 | 2630 | 6 | Test nhanh xét nghiệm viêm gan E HEV | Test nhanh phát hiện kháng thể IgM kháng Virus viêm gan E trong huyết thanh, huyết tương người nhờ đó chẩn đoán nhiễm virus ở giai đoạn sớm và cấp. Độ nhạy: ~1.0 ncu/ml | Test | [6 empty] | 6 | 2630:41 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : yêu cầu: Độ nhạy tương đối: 97.4% Độ đặc hiệu tương đối: 99.1% - Sự chính xác: 98.9%. Nhà thầu không cung cấp được chứng nhận EC, không cung cấp được các thông số độ nhạy, độ đặc hiệu, sự chính xác | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Insight HEV-IgM | Test nhanh phát hiện kháng thể IgM kháng Virus viêm gan E trong huyết thanh, huyết tương người nhờ đó chẩn đoán nhiễm virus ở giai đoạn sớm và cấp. Độ nhạy: ~1.0 ncu/ml | Tulip | India | Tulip/ India | 10502010 | Số công bố 220001523/PCBB-HCM | B | Hộp 10 Test | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín | Test | 28350 |  |  |  |  | 84210 | 01/06/2022 | [15 empty] | 300 | 0 | [9 empty] | 750 |  |  |  | 640
497 | 2632 | 6 | Test thử chất gây nghiện Amphetamine | - Phát hiện Amphetamine, Mẫu phẩm: Nước tiểu, Độ nhạy: ≥ 99%, Độ chính xác: ≥ 96%, Ngưỡng phát hiện: 1000ng/ml, Thời gian đọc kết quả: Trong vòng 5 phút - Mỗi vạch thử T chứa kháng thể đơn dòng chuột kháng thuốc và liên hợp protein-AMP. Đường kiểm chứng C có chứa kháng thể đa dòng IgG dê kháng IgG thỏ và kháng thể IgG thỏ. - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016, CE - Dạng bào chế: Khay nhựa có giếng nhỏ mẫu,túi tráng nhôm. - Thời gian đọc kết quả: sau 3-5 phút. - Độ nhạy: 99.9%, độ đặc hiệu: 99.9% - Tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 13485, EC | Test | [6 empty] | 6 | 2632:53 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Sai TNKT: Thời gian đọc kết quả, Thành phần của vạch thử T, đường kiểm chứng C (Trang 448, Q.2) | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | AMP1000 Rapid Test Dipstick (Urine) | - Phát hiện Amphetamine, Mẫu phẩm: Nước tiểu, Độ nhạy: ≥ 99%, Độ chính xác: ≥ 96%, Ngưỡng phát hiện: 1000ng/ml, Thời gian đọc kết quả: Trong vòng 5 phút - Mỗi vạch thử T chứa kháng thể đơn dòng chuột kháng thuốc và liên hợp protein-AMP. Đường kiểm chứng C có chứa kháng thể đa dòng IgG dê kháng IgG thỏ và kháng thể IgG thỏ. - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016, CE - Dạng bào chế: Khay nhựa có giếng nhỏ mẫu,túi tráng nhôm. - Thời gian đọc kết quả: sau 3-5 phút. - Độ nhạy: 99.9%, độ đặc hiệu: 99.9% - Tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 13485, EC | Citest Diagnostics Inc | Canada | Citest Diagnostics Inc - Canada | DAM-101 | 190000816/PCBA-HCM | A | Hộp 50 test | Công ty TNHH Y Tế Song Bảo | Test | 12600 |  |  |  |  | 21000 | 01/01/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 900 |  | 200 |  |  | 750 |  |  |  | 1800
498 | 2634 | 6 | Test thử nhanh chất gây nghiện MOP Morphine | Phát hiện định tính Opiates trong nước tiểu Độ nhạy: phát hiện nồng độ opiates trong nước tiểu người trên hoặc bằng 300ng/ml | Test | [6 empty] | 6 | 2634:41 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : yêu cầu: sử dụng kháng thể IgG của thỏ, chuột, dê. sản phẩm dự thầu chỉ sử dụng kháng thể IgG chuột, dê. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Insight OPI | Phát hiện định tính Opiates trong nước tiểu Độ nhạy: phát hiện nồng độ opiates trong nước tiểu người trên hoặc bằng 300ng/ml | Tulip | India | Tulip/ India | 10801010 | Số công bố 220001523/PCBB-HCM | B | Hộp 10 Test | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín | Test | 7200 |  |  |  |  | 140000 | 01/06/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 1000 | 1500 |  |  | 600 |  |  |  | 4000
500 | 2635 | 6 | Test thử nhanh chất gây nghiện MOP Morphine | Phát hiện định tính Opiates trong nước tiểu Độ nhạy: phát hiện nồng độ opiates trong nước tiểu người trên hoặc bằng 300ng/ml | Test | [6 empty] | 6 | 2635:41 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : yêu cầu: sử dụng kháng thể IgG của thỏ, chuột, dê. sản phẩm dự thầu chỉ sử dụng kháng thể IgG chuột, dê. | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Insight OPI | Phát hiện định tính Opiates trong nước tiểu Độ nhạy: phát hiện nồng độ opiates trong nước tiểu người trên hoặc bằng 300ng/ml | Tulip | India | Tulip/ India | 10801010 | Số công bố 220001523/PCBB-HCM | B | Hộp 10 Test | Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nghĩa Tín | Test | 7200 |  |  |  |  | 140000 | 01/06/2022 | [14 empty] | 5000 | 0 | 0 | [9 empty] | 750 | [7 empty] | 4000
501 | 2738 | 6 | Thẻ chuẩn Normalizer máy định danh và kháng sinh đồ tự động Phoenix | - Các panel chuẩn đóng vai trò là panel tham chiếu để điều chỉnh hệ thống phát hiện quang học của máy. - Được sử dụng để điều chỉnh các đèn LED (đỏ, xanh lá cây, xanh dương và UV) của máy BD Phoenix. | Bộ | [6 empty] | 6 | 2738:50 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : NHÀ THẦU KHÔNG BỔ SUNG TÀI LIỆU LÀM RÕ |  | Phoenix Normalizer Panel | - Các panel chuẩn đóng vai trò là panel tham chiếu để điều chỉnh hệ thống phát hiện quang học của máy. - Được sử dụng để điều chỉnh các đèn LED (đỏ, xanh lá cây, xanh dương và UV) của máy BD Phoenix. | Becton, Dickinson and Company (BD) | Mỹ | Becton, Dickinson and Company (BD)/Mỹ | 447157 |  | Không Phân Loại | 1 panel/bộ | Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Sài Gòn | Bộ | 5735000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy định danh vi khuẩn tự động, Model: Phoenix TM100, BD - Mỹ (hoặc tương đương) | M5 | [16 empty] | 3 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 1
502 | 2828 | 6 | therascreen KRAS RGQ PCR Kit (24) CE |  | Test | [6 empty] | 6 | 2828:55 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không tham dự sản phẩm |  | CN |  | CN | CN | CN | CN |  | Không Phân Loại | CN | Công ty cổ phần công nghệ TBR | Test | 3760000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy Realtime PCR Rotor Gene Q (hoặc tương đương) | M140 | [16 empty] | 96 | 0 | 0
503 | 2688 | 6 | Thermo Scientific Nunc 96-well Polypropylene plate hoặc tương đương | Plate 96 giếng phù hợp cho kĩ thuật NGS. Đáy tròn, thể tích 500µl/giếng | Plate | [6 empty] | 6 | 2688:18 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không cung cấp tài liệu mặt hàng dự thầu. |  | Đĩa 96 giếng đáy bằng | Plate 96 giếng phù hợp cho kĩ thuật NGS. Đáy tròn, thể tích 500µl/giếng | Aptaca | Ý | aptaca/Ý | 5096 |  | Không Phân Loại | Hộp/50 plate | Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hóa Sinh | Plate | 133000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Hệ thống giải trình tự thế hệ mới (hoặc tương đương) | M127 | [17 empty] | 120
504 | 2807 | 6 | Total Protein 2x125ml | Xét nghiệm đau tủy xương, suy nhược cơ thể. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Test | [6 empty] | 6 | 2807:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Total Protein - L | Xét nghiệm đau tủy xương, suy nhược cơ thể. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Biotecnica Instruments S.p.A. | Ý | Biotecnica Instruments S.p.A., Ý | 304L | 9786NK/BYT-TB-CT | B | 2000 Test/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | Test | 500 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I ( hãng Tokyo Boeki medisys inc./Nhật ) (hoặc tương đương) | M137 | 1650 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 25000 | [8 empty] | 1000 |  | 6668
505 | 2808 | 6 | Total Protein in urine and CSF 2x125ml | Xét nghiệm dịch não tủy. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Test | [6 empty] | 6 | 2808:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Microprotein | Xét nghiệm dịch não tủy. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | AMEDA Labordiagnostik GmbH | Áo | AMEDA Labordiagnostik GmbH, Áo | BR5102 | 10751NK/BYT-TB-CT | B | 1250 Test/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | Test | 1800 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I ( hãng Tokyo Boeki medisys inc./Nhật ) (hoặc tương đương) | M137 | 2800 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 5000 | [10 empty] | 3334
506 | 2809 | 6 | Triglycerides 4x100ml | Xét nghiệm theo dõi mỡ máu. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Test | [6 empty] | 6 | 2809:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Triglycerides - L | Xét nghiệm theo dõi mỡ máu. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Biotecnica Instruments S.p.A. | Ý | Biotecnica Instruments S.p.A., Ý | 315L | 9786NK/BYT-TB-CT | B | 2000 Test/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | Test | 1400 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I ( hãng Tokyo Boeki medisys inc./Nhật ) (hoặc tương đương) | M137 | 3000 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 10500 | [8 empty] | 18000 |  | 30000
507 | 2652 | 6 | Tryptone water | Môi trường thạch Tryptone Water 500g (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Hộp | [6 empty] | 6 | 2652:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Tryptone Water 500g | Môi trường thạch Tryptone Water 500g (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Biolab | Hungary | Biolab | TRW20500 |  | A | Chai/500 | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Hộp | 6200 |  |  |  |  | 7352 | 02/07/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 500
508 | 2654 | 6 | Ure borth | Urea Broth Kit (broth base + urea) 500g (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Hộp | [6 empty] | 6 | 2654:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | Urea Broth Kit (broth base + urea) 500g | Urea Broth Kit (broth base + urea) 500g (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) | Biolab | Hungary | Biolab | URE20500 |  | A | Chai/500g | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Hộp | 7000 |  |  |  |  | 8300 | 02/07/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 500
509 | 2810 | 6 | Urea UV 4x100/4x20ml | Xét nghiệm chức năng thận. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Test | [6 empty] | 6 | 2810:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Urea UV | Xét nghiệm chức năng thận. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | AMEDA Labordiagnostik GmbH | Áo | AMEDA Labordiagnostik GmbH, Áo | BR4002 | 10751NK/BYT-TB-CT | B | 1250 Test/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | Test | 1200 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I ( hãng Tokyo Boeki medisys inc./Nhật ) (hoặc tương đương) | M137 | 1600 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 35000 | [8 empty] | 25000 |  | 60000
510 | 2811 | 6 | Uric Acid Liquid kit 2x125ml | Xét nghiệm bệnh gout. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Test | [6 empty] | 6 | 2811:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Uric Acid - L | Xét nghiệm bệnh gout. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Biotecnica Instruments S.p.A. | Ý | Biotecnica Instruments S.p.A., Ý | 422L | 9786NK/BYT-TB-CT | B | 2000 Test/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | Test | 1000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I ( hãng Tokyo Boeki medisys inc./Nhật ) (hoặc tương đương) | M137 | 5940000 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 |  | 18000 | [8 empty] | 8000 |  | 20000
511 | 2689 | 6 | Vật tư tiêu hao/hóa chất sử dụng trên máy Ion Chef, cung cấp chuẩn bị mẫu và thuốc thử tải chip bằng Hệ thống Ion Chef và Hệ thống giải trình tự Ion S5 | Vật tư tiêu hao/hóa chất sử dụng trên máy Ion Chef, cung cấp chuẩn bị mẫu và thuốc thử tải chip bằng Hệ thống Ion Chef ™ và Hệ thống giải trình tự Ion S5 ™ | Bộ | [6 empty] | 6 | 2689:18 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Công ty không cung cấp tài liệu mặt hàng dự thầu. |  | IONCHEF-EXT / Ion520&530 ExTKit-Chef (4 rxn) | Vật tư tiêu hao/hóa chất sử dụng trên máy Ion Chef, cung cấp chuẩn bị mẫu và thuốc thử tải chip bằng Hệ thống Ion Chef ™ và Hệ thống giải trình tự Ion S5 ™ | One Lambda - Mỹ | Mỹ | Themofisher/Mỹ | IONCHEF-EXT | PTN 180000403/PCBA-HCM | A | Bộ/4rxn | Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hóa Sinh | Bộ | 370040000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Hệ thống giải trình tự thế hệ mới (hoặc tương đương) | M127 | [17 empty] | 4
512 | 2840 | 6 | Wash Solution C-1 | Nước rửa sử dụng cho máy sinh hóa . Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | ml | [6 empty] | 6 | 2840:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Multi Cleaning Solution | Nước rửa sử dụng cho máy sinh hóa . Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Biotecnica Instruments S.p.A. | Ý | Biotecnica Instruments S.p.A., Ý | 393M | 9786NK/BYT-TB-CT | A | 1000ml/Chai | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | ml | 16000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy sinh hóa BX-3010 (hoặc tương đương) | M96 | 3500 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 3000
513 | 2841 | 6 | Wash Solution No. 3 | Nước rửa sử dụng cho máy sinh hóa . Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | ml | [6 empty] | 6 | 2841:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Cleanning Solution | Nước rửa sử dụng cho máy sinh hóa . Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Biotecnica Instruments S.p.A. | Ý | Biotecnica Instruments S.p.A., Ý | 395C | 9786NK/BYT-TB-CT | A | 1000ml/Chai | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | ml | 15000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy sinh hóa BX-3010 (hoặc tương đương) | M96 | 3500 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 4000
514 | 2842 | 6 | Wash Solution No. 9 | Nước rửa sử dụng cho máy sinh hóa . Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | ml | [6 empty] | 6 | 2842:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Cuvette Washing Solution | Nước rửa sử dụng cho máy sinh hóa . Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Biotecnica Instruments S.p.A. | Ý | Biotecnica Instruments S.p.A., Ý | 393 | 9786NK/BYT-TB-CT | A | 1000ml/Chai | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | ml | 15000 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy sinh hóa BX-3010 (hoặc tương đương) | M96 | 2900 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 6000
515 | 2663 | 6 | XLD (Xylose Lysine Deoxycholate) Agar | "Môi trường chọn lọc, phân biệt được sử dụng để phân lập vi sinh vật Gram âm, đặc biệt là Salmonella và Shigella theo PH EUR (Agar Medium K - Xylose Lysine Deoxycholate Agar - Harmonized) (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Hộp | [6 empty] | 6 | 2663:31 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Hàng hóa dự thầu không có bảng phân loại TTBYT, Hồ sơ công bố TTBYT/GPNK. | Không phải là TTBYT. Đề nghị không đưa vào danh mục | XLD Agar, PH EUR - USP 500g | "Môi trường chọn lọc, phân biệt được sử dụng để phân lập vi sinh vật Gram âm, đặc biệt là Salmonella và Shigella theo PH EUR (Agar Medium K - Xylose Lysine Deoxycholate Agar - Harmonized) (Thông số và đặc tính kỹ thuật theo tài liệu tiếng Anh và Việt trong HSDT) " | Biolab | Hungary | Biolab | XLD20500 |  | A | Chai/500g | Cty TNHH Kỹ thuật Thương Mại Cầu Vồng | Hộp | 1037300 |  |  |  |  | 1414493 | 02/07/2022 | [14 empty] | 2 | 0 | 0
516 | 2664 | 6 | Xylen | Dung môi Xylene, độc, mùi hắc, tinh khiết dùng trong phòng thí nghiệm, bảo quản mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Đeo găng tay, kính bảo hộ và mặt nạ khi thao tác. | Chai 500ml | [6 empty] | 6 | 2664:72 | KHÔNG ĐẠT | - Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT (hoặc tương đương) [*] : Nhà thầu KHÔNG bổ sung giá kê khai mặt hàng tham dự thầu: Xylen | Điều chỉnh tính năng, thông số kỹ thuật | Xylen | Dung môi Xylene, độc, mùi hắc, tinh khiết dùng trong phòng thí nghiệm, bảo quản mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Đeo găng tay, kính bảo hộ và mặt nạ khi thao tác. | Hóa học Vina | Việt Nam | Hóa học Vina, Việt Nam | 500ml | 20/GCNĐĐK-SCT | Không Phân Loại | Chai 500ml | Công ty TNHH thương mại dịch vụ Vũ Thuận | Chai 500ml | 79200 | [20 empty] | 2 | 600 | 0
517 | 2812 | 6 | Y-GT carboxy Liq Kit 240+60ml | Xét nghiệm bệnh về gan. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | Test | [6 empty] | 6 | 2812:21 | KHÔNG ĐẠT (THEO NHÓM) (Có SP Không Đạt Kỹ Thuật) |  |  | Gamma GT | Xét nghiệm bệnh về gan. Hóa chất này sử dụng được cho máy theo yêu cầu HSMT, hoàn toàn tương đương hóa chất trong HSMT. | AMEDA Labordiagnostik GmbH | Áo | AMEDA Labordiagnostik GmbH, Áo | BR1202 | 10751NK/BYT-TB-CT | B | 1250 Test/Hộp | Công ty TNHH TM DV Hồng Hạnh | Test | 1400 |  |  | Phần hóa chất sử dụng cho: Máy phân tích sinh hóa tự động biolis 50I ( hãng Tokyo Boeki medisys inc./Nhật ) (hoặc tương đương) | M137 | 1520 | 01/04/2022 | [15 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 5000 |  | 10000
Tổng cộng: 517 mặt hàng | [27 empty] | #N/A